公开招标文件

采购项目编号：青海诚德公招（货物）2020-180

采购项目名称：2020年优质粮食工程粮食质量安全检验监测体系建设项目

采   购   人：海东市发展和改革委员会

采购代理机构：青海诚德招标代理有限公司

2020年10月

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	8

一、说明	8

1.适用范围	8

2.采购方式、合格的投标人	8

3.投标费用	8

二、招标文件说明	8

4.招标文件的构成	8

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	8

6.招标文件的澄清或修改	9

三、投标文件的编制	9

7.投标文件的语言及度量衡单位	9

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	10

10.投标有效期	11

11.投标文件构成	11

12.投标文件的编制要求	12

四、投标文件的提交	12

13.投标文件的密封和标记	12

14.提交投标文件的时间、地点、方式	12

15.投标文件的补充、修改或者撤回	13

五、开标	13

16.开标	13

六、资格审查程序	13

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	14

18.评标委员会	14

19.评审工作程序	16

20.评审方法和标准	18

八、中标	20

21.推荐并确定中标人	20

22.中标通知	20

九、授予合同	21

23.签订合同	21

十、其他	22

24. 串通投标的情形	22

25. 废标	22

26. 招标代理费	23

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	38

封面（上册）	38

目录（上册）	39

（1）投标函	40

（2）法定代表人证明书	41

（3）法定代表人授权书	42

（4）投标人承诺函	43

（5）投标人诚信承诺书	44

（6）资格证明材料	45

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	46

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	47

（9）无重大违法记录声明	48

（10）投标保证金证明	49

目录（下册）	51

（11）评分对照表	52

（12）开标一览表（报价表）	53

（13）分项报价表	54

（14）技术规格响应表	55

（15）投标产品相关资料	56

（16）投标人的类似业绩证明材料	57

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	58

（17.2）从业人员声明函	59

（18）残疾人福利性单位声明函	60

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	61

第五部分  采购项目要求及技术参数	62

（一）投标要求	62

1.投标说明	62

2.重要指标	62

3.商务要求	62

（二）项目概况及技术参数	64

第一部分  投标邀请

项目概况

2020年优质粮食工程粮食质量安全检验监测体系建设项目招标项目的潜在投标人应在西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼获取招标文件，并于2020年11月25日下午13点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：青海诚德公招（货物）2020-180

项目名称：2020年优质粮食工程粮食质量安全检验监测体系建设项目

预算金额：345万元

最高限价（如有）：/

采购需求：粮食质量安全检验监测设备。具体内容详见《招标文件》

合同履行期限：国产产品：合同签订后60个工作日；进口产品：合同签订后90个工作日

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

1）、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

2）、在中华人民共和国境内合法注册的，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

3）、投标人所投原装进口产品须提供产品制造商或生产厂家（或其授权机构）出具的针对该产品的授权书原件；

4）、投标人必须在报名时间截止前向采购代理机构提交报名资料及标书费（标书费以采购代理机构帐户到账时间为准），报名时间截止后递交的潜在投标人均无资格参加此次投标。

## 三、获取招标文件

时间：2020年11月03日至2020年11月09日每天上午09:00至12:00，下午02:30至05:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

方式：现场购买或网上购买

售价：500元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让。）

购买招标文件时应提供材料：营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）。注：需网上购买招标文件的投标人可将以上材料扫描后发送至采购代理机构电子邮箱，在邮件中标明项目编号、项目名称、联系人及联系方式，并联系代理机构工作人员进行确认。

标书购买联系人：王女士

电话：0971-6184331转608

电子邮箱：qhcdzbgy@163.com

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月25日下午13点00分（北京时间）

地点：海东市行政服务和公共资源交易中心1号开标室（地址：碾伯镇朝阳山片区海东大道碧桂园西侧）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：海东市发展和改革委员会

地址：乐都区碾伯镇文化街46号

联系人：赵先生

联系方式：0972-8613402

2.采购代理机构信息

名 称：青海诚德招标代理有限公司

地 址：西宁市五四西路61号新华联国际中心3号公寓楼17楼

联系方式：0971-6184771转602

3.项目联系方式

项目联系人：祁女士

电 话：0971-6184771转602

2020年11月02日

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金金额：6.9万元。

户名：以《青海省电子招标投标公共服务平台》公告中生成的子账户为准

行号：以《青海省电子招标投标公共服务平台》公告中生成的子账户为准

子账号：以《青海省电子招标投标公共服务平台》公告中生成的子账户为准

交纳时间：投标截止前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60个日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的投标文件（上册）进行资格审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件（下册）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 投标文件（下册）未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《制造（生产）企业小型、微型企业声明函》。 |
| 2 | 技术水平 （52分） | - 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得50分；所投产品技术参数每有一项负偏离扣2分，直到扣完为止。（此项评分以产品彩页、检验报告等为依据）。 - 节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 (8分) | - 类似业绩情况：提供投标截止日前的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页和验收报告扫描件；投标截止日2020年11月25日，提供的业绩为2017年11月25日至2020年11月25日）。每提供1项得1分,满分6分；不提供不得分； - 免费质保期：投标人在满足本次采购所有产品免费质保期要求的基础上，每增加1年质保的得1分，最多得2分。 |
| 4 | 售后服务 (10分) | - （1）项目管理及实施方案：设置了项目管理机构，有项目管理措施，能够结合项目特点制定实施方案，优秀的得3分，良好的得2分，一般的得1分，没有不得分。 - （2）售后服务计划、措施及服务承诺：针对本项目有配送、安装、调试、验收等方面售后服务能力计划、措施及服务承诺，优秀的得4分，良好的得3分，一般的得2分，差的得1分，没有不得分。 （3）本地化服务能力：在青海省有服务机构的，得3分；没有的不得分。（需提供服务机构的营业执照及委托协议等证明文件。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等，需提供相关证明材料）。 |
| 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

评标标准和分值设置如下：

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳采购合同总金额的5%的履约保证金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 招标代理费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收取金额：4.2万元。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHCD-2020-180

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据XXXX年XX月XX日（2020年优质粮食工程粮食质量安全检验监测体系建设项目）采购项目（青海诚德公招（货物）2020-180）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书。

6.履约保证金凭证

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、报关费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：              ；交货地点：海东市粮油质量检测中心（互助县粮食购销总公司院内）。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货安装、调试完后20个工作日内进行验收，但验收之前乙方需向甲方提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、培训计划）经甲方审核通过后，方可进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后20个工作日内按合同金额向乙方支付合同总价款的100%，即人民币（大写）：   元。

乙方向甲方提交的履约保证金计（大写）        元转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满 1 （年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在   日内更换；若逾期更换的，按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质保金中扣除，不足部分另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：为确保产品质量及售后服务，中标供应商在签订合同时须提供主要的设备（如有卡高清非线性编辑工作站、超融合存储、网络字幕机、视频服务期、近线蓝光存储）等产品制造商出具的授权书原件及售后服务承诺函原件，否则将取消中标资格，其中标资格顺延。

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向海东市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式    份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：

联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海诚德招标代理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海诚德招标代理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海诚德招标代理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海诚德招标代理有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海诚德招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件“第一部分  投标邀请”各包投标人资格要求(1)中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供开户许可证）或2019年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供开户许可证）。

2、近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚德招标代理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海诚德招标代理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”每包中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照“（二）项目概况及技术参数”每包中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自     年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海诚德招标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海诚德招标代理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海诚德招标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月   日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。

- 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。否则，投标无效。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购人或者采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：国产产品：合同签订后60个工作日；

进口产品：合同签订后90个工作日

3.2.交货地点：海东市粮油质量检测中心（互助县粮食购销总公司院内）

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：免费质保时间不少于一年（技术参数中有要求的，按参数要求执行），从合同完工、安装、验收合格后开始计算

3.5.本项目为交钥匙工程

- 项目概况及技术参数

单位：台、套

| 序号 | 仪器设备名称 | 用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动顶空进样装置 | 气相色谱仪附件，用于易挥发组分检测 | 1 |  |
| 2 | 全自动固相萃取仪 | 农药残留、真菌毒素等有机物分析检测前处理设备 | 1 |  |
| 3 | 全自动凝胶净化系统 | 农药残留、真菌毒素等有机物分析检测前处理设备 | 1 |  |
| 4 | 全自动酸纯化仪 | 重金属检测用硝酸纯化 | 1 |  |
| 5 | 全自动酸蒸馏清洗机 | 重金属检测用试验器皿的清洗 | 1 |  |
| 6 | 全自动脂肪酸值滴定仪 | 小麦粉、稻谷、玉米等脂肪酸值全自动测定 | 1 |  |
| 7 | 大米外观检测系统 | 大米加工精度检测 | 1 |  |
| 8 | 数字式密度计 | 植物油脂密度测定 | 1 | 原装进口 |
| 9 | 数字式折光仪 | 植物油脂折光指数测定 | 1 | 原装进口 |
| 10 | 粮食重金属检测仪 | 粮食中镉污染物快速定量测定 | 1 |  |
| 11 | 全自动固/液体直接进样测汞仪 | 粮食中汞污染物留快速定量测定 | 1 | 原装进口 |
| 12 | 生物荧光农药残留快速检测系统 | 粮食中农药残留快速定量测定 | 1 | 原装进口 |
| 13 | 真菌毒素快速定量检测系统 | 粮食中真菌毒素快速定量测定 | 1 | 原装进口 |
| 14 | 胶体金转基因快速检测系统 | 粮食中转基因成分快速测定 | 1 | 原装进口 |
| 15 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 粮油及食品中砷、硒等元素价态和形态分析检测 | 1 |  |
| 16 | 冷藏柜 | 标准品、样品储存 | 2 |  |
| 17 | 离心机 | 实验室通用设备 | 1 |  |
| 18 | 锤式旋风磨 | 小麦、玉米等原粮样品脂肪酸、面筋测定样品粉碎用 | 1 |  |
| 19 | 格栅式分样器 | 大质量小麦、玉米等样品分样 | 1 |  |
| 20 | 全自动油脂烟点仪 | 植物油脂烟点测试 | 1 |  |
| 21 | 索氏抽提仪 | 油料脂肪测试 | 1 |  |
| 22 | 超声波清洗器 | 试验器皿清洗 | 2 |  |
| 23 | 振荡器 | 实验室通用设备 | 2 |  |
| 24 | 变频真空泵 | 实验室通用设备 | 1 |  |
| 25 | 砻谷机 | 试验用稻谷砻谷 | 1 |  |
| 26 | 碾米机 | 试验用碾米 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 29 |  |

- 全自动顶空进样装置

1、仪器名称：全自动顶空进样装置

2、数量：1台

3、用途：用于液体和固体样品的前处理，以方便利用气相色谱仪和气质联用仪分析液体和固体样品中微量挥发性和半挥发性有机化合物的定性、定量分析。

4、技术要求

4.1、样品容量：样品位的样品盘≥40位;

4.2、顶空瓶体积：20ml;

4.3、样品恒温器：≥15位智能重叠加热位;

4.4、样品加热：，加热炉能实现精确地控制每个样品的加热温度和时间，并能通过软件自动计算、优化样品的重叠加热及平衡时间，能够确保每一个样品提取前加热恒温时间的一致性，保证测量结果的重现性满足用户需求;

4.5、样品温度设置要求：可实现40℃至180℃间任意温度设定，控温精度≤1℃，也可于常温运行;

4.6、提取温度（进样针）设置要求：可实现40℃至210℃间任意温度设定，控温精度≤1℃，也可于常温运行;

4.7、传输线长度：≥1m;

4.8、传输线温度设置要求：可实现40℃至210℃间任意温度设定，控温精度≤1℃，也可于常温运行;

4.9、进样方法要求：能够实现静态-动态补偿进样方式，且进样量可以通过参数设定实现控制;

4.10、操作模式：仪器需具备恒定操作模式能够实现样品瓶在被分析之前，被加热恒温相同的时间，以便升级增加气体置换模式，时间渐进模式，多次顶空模式等模式;

4.11、高压进样功能：仪器需具有高压进样功能，该功能需在不增加硬件的情况下，通过参数设定即可实现高压进样方式，避免二次进样现象发生;

4.12、样品适应性：仪器应具有很强的抗酸碱腐蚀的能力（包括对戴森锰、戴森锌的检测制样），在分析极性物质、挥发性有机酸时，均能获得良好的结果;

4.13、仪器需具备全流路自动泄漏测试功能：用户选定泄漏测试，仪器进入全流路泄漏测试（包括样品瓶在内），最大限度地保证仪器的可靠性;

4.14、仪器应具备样品分析过程实现全自动化操作，触摸屏操作，中英文可选，能实现序列运行、故障报警查询，审计追踪，多级权限管理，可与任何气相色谱仪实现无缝连接;

4.15、标准相对偏差%RSD≤1.5 %，0.4%乙醇水溶液(N=10);

4.16、由该设备直接进样能使气相FID检测水中的苯浓度≤1ug/L;

4.17、支持远程遥控功能，通过网络连接IOS移动设备，实时在线监测仪器运行情况，修改仪器参数设置等。

5、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 加热传输线 | 1根 | ≥1m |
| 3 | 20ml顶空瓶、铝盖 | 各500个 |  |
| 4 | 20ml顶空瓶垫 | 500个 |  |
| 5 | GC接口 | 3个 |  |
| 6 | 压盖器、起盖器 | 各1套 |  |
| 7 | 安装工具包 | 1套 |  |
| 8 | 中文说明书 | 1套 |  |
| 9 | 技术资料 | 1套 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件;

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务;

- 6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。

- 二、全自动固相萃取仪

1、仪器名称:全自动固相萃取仪

2、数量:1台

3、用途：主要用于粮食、食品、农产品等样品中农药残留物、抗菌素残留物、真菌毒素等分析成分的分离、纯化和富集等操作。

4、技术要求

4.1、仪器安装、调试、操作环境要求：环境温度：10℃~45℃；相对湿度：10%~80% ；工作电压：（200~240）VAC，（50-60）Hz。

4.2、技术指标要求

4.2.1、萃取指标技术要求：

4.2.1.1、仪器应具备全自动完成固相萃取全过程（包括萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱等）的功能；

4.2.1.2、要求并行通道数：≥8通道,可满足同时自动处理8个样品，能够实现至少8个样品的同时活化、上样、洗脱等功能；

4.2.1.3、处理样品能力：需连续全自动化处理至少64个大体积（500ml以上）样品和64个小体积样品；

4.2.1.4、处理样品体积范围：0mL－60L；

4.2.1.5、仪器应具备多种样品架及收集架可选功能，满足实验室各种应用方法需求；

4.2.1.6、仪器应满足全自动连续处理标准的1ml/3ml/6ml/12ml萃取小柱的要求，包括萃取柱预处理、上样、清洗、柱干燥、洗脱、分析物收集等过程；整个过程无需人为干预，最大限度提高工作效率；

4.2.1.7、仪器应具备连续自动处理标准免疫亲和柱的功能,适用于黄曲霉毒素、呕吐毒素等应用；

4.2.1.8、SPE柱应具有弹性密封技术，以防止交叉污染、密封不严、进样针损坏等现象的发生；

4.2.1.9、仪器应采用正压上样、洗脱工作模式；

4.2.1.10、仪器应至少具有8个高精度输液泵以实现连续不间断自动输送液体，每个通道需采用单独输液泵独立工作方式。液体流速可在0.1-120mL/min范围内任选；

4.2.1.11、仪器应采用双路套针结构，实现移液、上样、清洗流路分别独立运行，避免交叉污染问题；

4.2.1.12、移液针应进行防腐处理，防止有机溶剂的腐蚀，同时减少液体在针外壁的附着；

4.2.1.13、为防止交叉污染，仪器应具备可编程控制的移液针内外壁自动清洗功能，用户可根据需求设置清洗步骤、清洗次数和清洗体积等参数；

4.2.1.14、为实现样品无损失、完全上样，仪器应具有自动喷淋清洗样品瓶功能，将清洗液完全转移至固相萃取柱中；

4.2.1.15、为保证进样针与液面的最小接触并防止交叉污染，仪器应具有液面追随功能；

4.2.1.16、溶剂管理系统应至少标配8种溶剂接口，标配500ml溶剂瓶，可选1L、2L、4L以及更大体积溶剂瓶的定制；

4.2.1.17、整套系统需采用单向流路设计，流路总体积小于2ml，以解决缓存管式流路残留和交叉污染问题；

4.2.1.18、仪器应具备至少三种废液接口，包含：废水、一般有机废液和含氯废液等通道，实现废液的分类收集；

4.2.1.19、仪器萃取系统应全部采用避光设计，以适用于对光敏感样品的处理，例如亚硝胺类等物质的萃取；

4.2.1.20、整机系统应采用密闭设计，且自带通风系统，无需放置于通风橱中，即可实现自动排除实验过程中产生的挥发性有毒有害气体；

4.2.1.21、仪器需内置照明和双摄像监控系统，需同时对上样过程和萃取过程进行视频监控，且监控视频在仪器自带显示系统上实时显示；

4.2.1.22、仪器应具备无线远程监控功能，能够通过移动终端设备实现远程监控，实时监控仪器运行状态，紧急情况下可实现紧急停机等操作；

4.2.1.23、仪器应具有一键停止功能，当设备运行中出现任何问题只需按下停止键，设备即可立即停止运行，停止键在仪器主机清晰可见；

4.2.1.24、仪器应具有废液报警功能，废液桶满时自动检测，自动报警，警示灯闪烁，可通过两种方式关闭报警装置，将报警器从废液中拿出，待停止报警，指示灯切换到呼吸灯状态，也可通过报警器顶部的按钮来关闭报警声。

4.2.2、控制软件技术要求：

4.2.2.1、工作站软件适用于Microsoft windows 2000/XP/7/8操作系统环境，可对仪器各部分进行实时反控；

4.2.2.2、图形化界面设置，实时显示工作状态；

4.2.2.3、为延长耗材使用寿命、降低维护成本，系统应具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能；

4.2.2.5、为保证仪器运行数据的安全、可靠，仪器应采用集成化的网口通讯；

4.2.2.6、仪器应具备批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能；

4.2.2.7、仪器应具备溯源功能，可根据日期查看工作日志；

4.2.2.8、支持中英文双语工作站，支持双语自由切换。

4.2.3仪器专用电脑技术要求：

4.2.3.1、主机：商用台式机，立式、DVD刻录机、四核心、独立显卡、win7操作系统；

4.2.3.2、CPU 频率： 3.1GHz、i5以上；

4.2.3.3、内存容量：4G；

4.2.3.4、硬盘容量：1TB；显存容量：1GB；

4.2.3.5、显示器:21.5英寸，分辨率: 2048X1536。

5、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动固相萃取系统主机 | 1套 |  |
| 2 | 双路套针（4个/套） | 8套 |  |
| 3 | 高精度输液泵 | 8个 |  |
| 4 | 本机监控摄像头 | 1个 |  |
| 5 | 远程监控摄像头 | 1个 |  |
| 6 | 液晶监控显示器 | 1个 |  |
| 7 | 6mL萃取柱载架（64位） | 2个 |  |
| 8 | 3ml萃取柱载架 | 2个 |  |
| 9 | 500mg/ 6ml C18固相萃取柱 | 1包 | 30个/包 |
| 10 | 6ml萃取柱密封盖 | 5包 | 100个/包 |
| 11 | 3ml萃取柱密封盖 | 5包 | 100个/包 |
| 12 | 20mL样品管架 | 1个 | 64位 |
| 13 | 60ml收集管架 | 1个 | 48位 |
| 14 | 20mL收集管架 | 1个 | 64位 |
| 15 | 60ml样品管含盖/垫 | 1包 | 100个/包 |
| 16 | 20mL样品管 含盖/垫 | 2包 | 100个/包 |
| 17 | 500mL溶剂瓶及瓶口适配器 | 8个 |  |
| 19 | 10ml收集管架 | 1套 |  |
| 20 | 全自动固相萃取操作系统 | 1套 |  |
| 21 | 8通道大体积上样组件 | 1套 |  |
| 22 | 废液报警系统 | 1套 |  |
| 23 | 品牌商用电脑 | 1台 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求；

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件；

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务；

6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。

- 三、全自动凝胶净化系统

1、仪器名称：全自动凝胶净化系统

2、数量：1台

3、用途：用于净化、分离粮食、食品、蔬菜等样品中农药残留、兽药残留、真菌毒素等成份，提高分析的灵敏度与准确性，延长色谱柱使用寿命。

4、技术要求

4.1、仪器安装、调试、操作工作条件：环境温度：10℃~45℃，相对湿度：（10~80）% ，工作电压：（200~240）VAC，（50-60）Hz。

4.2技术指标要求：

4.2.1、仪器主机技术要求：

4.2.1.1、仪器主机需采用分体式结构设计，以便维修与维护;

4.2.1.2、仪器能够高度自动化完成样品进样、分离净化、目标组分收集、干净溶剂回收等系列操作。GPC净化工作站能够完成数据采集，数据保存和管理等一系列操作；

4.2.1.3、仪器主机需自带高清度大屏显示装置，显示像素不得低于240×128，可手动脱机控制；

4.2.1.4、仪器需配置可变波长紫外检测器，用于目标物最大吸收处测量，且紫外检测器的性能应满足：波长范围：190-600nm；波长准确度：1nm；波长精度：0.2；

4.2.1.5、仪器本机应能够实时显示进样、馏分、干净溶剂、废液、运行、结束等状态。

4.2.2、仪器输液泵系统技术要求：

4.2.2.1、仪器需使用独立的液体管理系统，管路需均经过钝化处理，防止本底塑化剂影响；

4.2.2.2、仪器需采用高精度电磁阀控制，整个液路应密封运行，杜绝溶剂泄漏现象发生，需配备具有单独溶剂回收管路装置；

4.2.2.3、输液泵的最大工作压力不得低于42Mpa，且必须具有有效降低压力脉动(如：脉动阻尼器)、流量精准度保证（如：双柱塞设计）、在线柱塞清洗等装置；

4.2.2.4、样品以及溶剂的流量技术参数应满足：流量范围： 0.001-10.000mL/min；流量精度：≤0.08%RSD；流量准确度：≤±1％；

4.2.2.5、仪器需标配5ml高效不锈钢定量环，需有多种规格定量环可选；

4.2.2.6、仪器需标配10ml精密注射泵，进样准确度为0.1％，可进行任意体积进样，具备5ml、2ml等多种规格注射泵可选。

4.2.3、仪器工作站技术要求：

4.2.3.1、仪器工作站需具有如下功能：对泵、检测器及组分收集器进行反控，使用图形化界面设置净化及组分收集程序，需同时具有支持分段收集、时间收集、判峰收集、判电压收集及其组合方式六种收集模式；

4.2.3.2、工作站界面能够实时显示色谱图，并具有批处理功能，数据采集、数据校正、数据处理及报告，数据均可输出到Word或Excel中进一步处理。

4.2.4、高效不锈钢凝胶净化柱技术要求：

4.2.4.1、高效不锈钢凝胶净化柱要求尺寸为20×300mm；

4.2.4.2、高效不锈钢凝胶净化柱应采用50/50乙酸乙酯、环己烷（二氯甲烷）凝胶柱，且符合标准的Bio-beads S-X3凝胶作为填料，以满足凝胶柱上样量和分离度的需求；

4.2.4.3、净化能力要求：根据EPA3640A方法进行设备校正，满足方法要求及分离度的前提下，完成样品净化全过程的时间不得超过25分钟；

4.2.4.4、自动液体处理器需实现样品自动进样和组分自动收集，具有有序进样和随机采样的功能；采用浸入式流动清洗，清洗工作台须具备对进样针进行内外自动清洗；

4.2.4.5、自动液体处理器需采用 XYZ轴三维运动模式，自动完成样品进样和组分收集过程；

4.2.4.6、仪器需搭载至少4个样品托盘，样品托盘规格为：24位60ml收集架 , 32位20ml进样架，能够灵活的适合多种规格的收集架和收集瓶；且能够可以程序设定任意一个进样及收集位置；

4.2.4.7、仪器需具有干净溶剂回收功能，在净化过程中，对排出干扰物与目标物以外的干净溶剂回收，能够回收到单独的试剂瓶中；

4.2.4.8、仪器进样针需具有隔垫穿刺功能，保证样品处于全密闭系统中，实现无溶剂挥发；

4.2.4.9、仪器需具备安全保障功能，如：在人为触碰机械臂后，仪器无需重新校准位置，自动归位校正进样针，减少仪器意外故障率。

4.2.5仪器专用电脑技术要求：

4.2.5.1、主机：商用台式机，立式、DVD刻录机、四核心、独立显卡、win7操作系统；

4.2.5.2、CPU 频率：3.1GHz、i5以上；

4.2.5.3、内存容量：≥4G；

4.2.5.4、硬盘容量：≥1TB；显存容量：≥1GB；

4.2.5.5、显示器:≥21.5英寸，分辨率:≥2048X1536。

5、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压恒流输液泵 | 1台 |  |
| 2 | 可变波长紫外检测器 | 1台 |  |
| 3 | 自动液体处理器 | 1套 |  |
| 4 | 进样注射泵 | 1台 |  |
| 5 | 液路管理系统 | 1台 |  |
| 6 | 品牌商用电脑 | 1台 |  |
| 7 | GPC净化工作站 | 1套 |  |
| 8 | ID20×300mm 不锈钢净化柱 | 1根 | （BIO-Beads S-X3填料） |
| 9 | 启动包及配件 | 1 套 |  |
| 10 | 20ml 32位样品架 | 2个 |  |
| 11 | 60ml 24位收集架 | 2个 |  |
| 12 | 60ml收集瓶 | 200个 |  |
| 13 | 8ml进样瓶 | 200个 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。

6.1.2、仪器安装调试应在10日内完成。

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件。

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务。

6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。

- 四、全自动酸纯化仪

1、仪器名称：全自动酸纯化仪

2、数量:1台

3、技术要求:

3.1、安装环境要求：电压220V，频率50Hz，通用10A插座

3.2、技术参数

3.2.1、主机材料：与酸接触所有部件均为惰性材料以保证系统的耐用性；

3.2.2、定时功能：工作时间范围0至99小时59分钟内可调；

3.2.3、处理样品量：单次最大纯化量1L酸，用户可自己选择放弃前1-2小时的初段纯化（可能含有低沸点的元素如汞），然后再收集高纯的硝酸，最后放掉剩余的硝酸；

3.2.4、处理样品种类：硝酸、盐酸、氢氟酸、水等；

3.2.5、冷凝方式：空冷和水冷结合，水冷可以提高酸气冷凝效率；

3.2.6、加热及温度控制：SCS全包围加热，以最佳的温度环境持续亚沸；

3.2.7、酸纯化能力：12小时纯化量不得小于600ml；

3.2.8、酸气出口有带吸收功能气体回收装置。

4 配置要求

4.1、投标产品须包含仪器正常运行所必须的所有配件和附属设备等。

4.2、投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。

5 售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 全自动酸蒸馏清洗机

1、仪器名称：全自动酸蒸馏清洗机

2、数量:1台

3、用途：用于清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐,如PFA、PTFE、石英罐、烧杯、容量瓶等的痕量清洗。全部自动化流程：自动亚沸硝酸蒸汽清洗，自动超纯水冲洗。具有用酸量少、清洗时间短效率高，可以实现当天多次流转微波消解罐实验，在大批量实验中提高实验效率，不泄露酸气防止实验室空气污染，自动中和废酸等优势。

4、技术要求:

4.1、安装环境及实施要求：电压220V，频率50Hz；

4.2、技术参数

4.2.1、机器为一体式设计，全部流程自动化完成：清洗内腔须有足够的密封性能，以杜绝腐蚀现象发生，能够实时观察清洗仓清洗运行的情况；全程自动亚沸酸蒸汽清洗和自动超纯水冲洗，全流程完成一次清洗满足ICP-MS需求不得大于100min；

4.2.2、清洗能力：清洗内腔≥80L，一次可清洗≥49个100mL微波消解内管或容量瓶；

4.2.3、所有与试剂接触部分须均采用聚四氟乙烯、PTFE、PFA等耐腐蚀材质，可耐120℃以上的浓硝酸、浓盐酸、浓HF以及王水；

4.2.4、自控温加热器，温度探头检测酸液实际温度，确保整个清洗过程是在“亚沸”状态下进行，保障酸蒸汽的纯度和生成效率，通过90min清洗可以达到ICP-MS未检出级别；

4.2.5、控制终端：采用9寸及以上液晶全触摸屏输入模式，微电脑芯片控制系统，内置不少于10个标准清洗程序，实时显示排水PH值、运行温度、时间、运行结束提醒等信息；

4.2.6、亚沸酸蒸清洗：超纯的酸蒸汽通过蒸汽导管清洗器皿内壁，有效降低离子残留，并且为“不回流”酸清洗；

4.2.7、超纯水冲洗：水喷淋流量≥120L/min，并且为“不回流”超纯水冲洗，喷淋次数可以设置，每次消耗超纯水不得多于8升，每次喷淋时间不得超过1min；

4.2.8、自动添加超纯水，内置自吸泵，纯水箱自动蓄水，无需手动添加润洗用水，纯水箱具有缺液提醒及加满自动停止功能；

4.2.9、中和排放：每次酸或水在清洗后不回流到原酸或水里面，而储存到废液收集器中，要求能自动检测其ph，并自动中和废液，使其达到中性后再排放；

4.2.10、自动加酸、排酸系统：可视酸池液面，具有液位指示及缺液提醒功能，具有酸液排空功能，方便清洁仪器，具有自动加酸系统；

4.2.11、内置废酸气吸收系统，瞬时吸收大量废气，可无需放入通风厨；

4.2.12、开机即自动开启排风系统，清洗仓与机器整体腔处于微负压状态；

4.2.13、排水管≥2米，排水口直径不小于30mm。

5、配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |  |
| 2 | 超纯水自动冲洗系统 | 1套 |  |
| 3 | 负压排风系统 | 1套 |  |
| 4 | 自动酸气吸收排放系统 | 1套 |  |
| 5 | 自动在线PH中和废酸系统 | 1套 |  |
| 6 | 自动添加硝酸系统 | 1套 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 全自动脂肪酸值滴定仪

1、仪器名称：全自动脂肪酸值滴定仪

2、数量：1台

3、用途：应用于玉米、稻谷、小麦粉等粮油检测试验中的脂肪酸值检测工作。

4、技术要求：

4.1、仪器自动完成样品的振荡提取、提取液转移、过滤、收集、分取、加指示剂、检测滴定的整套流程，替代人工满足全自化的样品检测；

4.2、符合国标《GB/T 29405-2012 粮油检验谷物及制品脂肪酸值测定仪器法》样品前处理和终点判断的技术要求。

4.3、前处理系统技术要求：

4.3.1、采用组合式设计，一台仪器同时满足前处理和滴定的联用；

4.3.2、样品处理量：满足至少8个样品的同时处理且稻谷处理时间小于25min；

4.3.3、自动进样装置：至少8位自动进样；

4.3.4、样品提取方式：磁力搅拌；

4.3.5、过滤方式：在线式滤纸过滤；

4.3.6、过滤速度：8个样品同时过滤时间小于3min；

4.3.7、转移滤液时间：小于3分钟；

4.3.8、提取液移液精度：不大于0.5%；

4.3.9、样品杯：100ml高透石英杯；

4.3.10、清洗方式：具有一键清洗功能，满足不同的清洗要求；

4.3.11、校准功能：具备滴定校准功能，满足不同样品滴定的校准；

4.3.12、控制方式：大尺寸触摸屏操作，预安装多种滴定功能程序，简洁方便，非电脑控制；

4.4、滴定系统技术要求：

4.4.1、具备自动进样功能和自动滴定功能，采用双屏式设计，实时显示滴定体积、脂肪酸值数值及滴定过程中的颜色变化情况、自动进行空白样品扣除；

4.4.2、智能AI颜色光谱滴定设计，结合滴定泵的自适应调速功能，满足不同样品的滴定需求；

4.4.3、滴定过程自动判别终点，全自动化数据采集与结果计算处理；

4.4.4、光路与信号采集部分须采用高灵敏度数据交换介质，信号稳定，能够有效防止光能量的波动和损失；

4.4.5、检测器单元采用可变波长式颜色传感，满足多类型颜色的识别与判断；

4.4.6、滴定过程中实时显示滴定颜色的变化，可预设定相关的颜色判断终点；

4.4.7、具备自动校正光谱功能，能够对稻谷、玉米、小麦粉的检测进行不同的参数设定和选择；

4.4.8、采用非接触式传感器，无需清洗平衡样品滴定过程中传感器无需接触样品溶液，无交叉污染；

4.4.9、滴定完成后，滴定管路进行自动清洗，防止管路结晶造成堵塞；

4.4.10、最小加液体积：≤0.005ml；

4.4.11、颜色响应时间：10ms；

4.4.12、终点判断方式：颜色法；

4.4.13、滴定误差：小于0.25%(0.1mol/LHCL滴定0.1mol/LNaOH)；

4.4.14、平行样品滴定误差：不大于2mg/100g干基样品；

4.4.15、具备国内多家粮油质检中心出具的产品验证报告。

5、配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 | 8通道 |
| 2 | 操作软件 | 1套 |  |
| 3 | 触摸控制屏 | 1个 |  |
| 4 | 自动过滤单元 | 1套 | 8路 |
| 5 | 调速式磁力搅拌仪 | 1个 | 8位 |
| 6 | 样品杯 | 50个 | 100ml |
| 7 | 离心管 | 100个 | 100ml |
| 8 | 可更换式在线式过滤器 | 50个 |  |
| 9 | 磁力搅拌子 | 50个 |  |
| 10 | 标准滤纸 | 500张 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收：免费进行安装、调试，安装调试经用户确认合格当天起，视为验收合格后，质量保证期为1年。质保期内除人为因素损坏外，全部免费维修、调换。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

6.2、技术培训：

6.2.1 理论培训主要内容：仪器的基本原理、结构的培训。

6.2.2 实际操作培训主要内容：仪器及软件程序安装；仪器及软件的调试、操作、使培训人员能够独立完成并掌握整个试验操作；仪器简单故障的处理及维护保养的培训。

- 七、大米外观检测系统

1、仪器名称：大米外观检测系统

2、数量:1套

3、用途：代替人工对大米外观品质指标进行准确客观的评价，检测稻谷和大米质量指标中的整精米率、碎米、垩白粒率、垩白度、粒型（长宽比）、不完善粒、黄粒米等指标。同时，采用图像分析方法对染色后的大米进行图像采集、分析。准确计算出每粒大米以及全体的留皮百分比，进而判定大米的加工精度。

4、技术要求

4.1、检测对象：大米或糙米

4.2、检测项目：稻谷的整精米率，大米的碎米、垩白粒率、垩白度、重度垩白、黄粒米、不完善粒和粒型以及大米的留皮率、完整米粒数、完整粒留皮程度的分类计算结果等指标；

4.3、检测样品量及时间：单次检测样品量1-1000粒，最大单次检测量1000粒；样品量12g，处理速度≤1分钟；

4.4、须具有多次累计检测功能；

4.5、采用图像扫描采集方式；

4.6、采用通用计算机和专用处理软件进行图像处理；

4.7、有标准检量线，可以采用国标方法GB1350、GB1354、GB17891对检测结果直接评定；可以直接检测符合国标定义的留皮度结果，适用于《中国好粮油》系列产品标准；

4.8、具有粒型判别标线，适用于粮食行业标准LS/T 6116-2016《大米粒型分类判定》；

4.9、可判定大米和糙米样品的粒数比、质量比、粒型及各种图像信息；

4.10、具有人工改判功能，对未识别及判断的米粒，通过人工辅助的方式可以进行重新判定或改为想要的结果；

4.11、可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理；

4.12、可以显示和输出检测样品的原始图像和分类排列图像；

4.13、试验结果可以以数据文件或打印方式输出；

4.14、具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水;

4.15、仪器专用电脑配置要求：商用台式机，立式、DVD刻录机、四核心、独立显卡、win7操作系统；CPU 频率：3.1GHz，i5以上处理器；内存容量：≥8G，硬盘容量：≥1TB；显存容量：≥1GB；显示器:≥21.5英寸，分辨率: ≥2048X1536。

- 配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 1套 |  |
| 2 | 主机 | 1台 |  |
| 3 | 整列装置 | 1套 |  |
| 4 | 染色器具 | 1套 |  |
| 5 | 品牌电脑 | 1台 |  |
| 6 | 微型打印机 | 1台 |  |
| 7 | 未列明但仪器必须的其它附件 | 1套 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务

6.1、仪器安装、调试和验收：

6.1.1免费进行安装、调试，安装调试经用户确认合格当天起，视为验收合格后，质量保证期为1年。质保期内除人为因素损坏外，全部免费维修、调换。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

6.2、技术培训内容：

6.2.1、大米加工检验的相关理论和知识训，大米加工精度检测仪使用软件理论知识。

6.2.2、大米加工精度检测仪的基本原理、结构的培训。

6.2.3、实际操作培训主要内容：

6.2.3.1、仪器及软件程序安装。

6.2.3.2、仪器及软件的调试、操作、使培训人员能够独立完成并掌握整个试验操作。

- 6.2.3.3、仪器简单故障的处理及维护保养的培训。

- 八、数字式密度计

1、仪器名称：数字式密度计

2、数量:1台

3、用途：各种油类样品、有机溶剂、水溶液的密度，各种酸、碱、盐溶液的密度及浓度等测量。

4、技术要求:

4.1、测量原理：U型振荡管原理；

4.2、U型管采用全玻璃材质，完全可视，没有不透明物覆盖；

4.3、密度测量范围：0~3g/cm3，重复性标准差: 5×10-5g/cm3，准确度：1×10-4g/cm3；

4.4、主机内置半导体控温系统，温度控制范围：0~100℃，温度控制准确度0.05℃；

4.5、彩色触摸显示屏≥9.1英寸，可同时显示测量进度、仪器状态、测量结果、温度、计算值、平衡模式、时间等多个参数；

4.6、主机内置windows CE操作系统，中文操作界面，可选择显示屏触摸操作或软按键操作；

4.7、全粘度范围自动粘度补偿，无需手动选择样品粘度范围，无需延长测量时间，就可将任何样品的粘度补偿的密度值和非粘度补偿的密度值显示在主机屏幕上，并可测试出样品的粘度，精度约为5%-10%（需出具设备截屏或者操作说明书描述的证明文件）；

4.8、具有快速全范围自动温度扫描功能，可选择固定温度间隔扫描或随机温度点扫描，最小的温度步长0.02℃（需出具设备截屏或者操作说明书描述的证明文件）；

4.9、具有进样自动检测功能，可自动检测进样错误或样品中的气泡，并同时在主机显示屏上提醒操作者并自动保存错误报告；

4.10、主机内置U型管摄像头，可通过主机触摸显示屏放大查看整个U型管完整图像并监控样品进样过程；

4.11、内置U型管同等材质的参比测量池，补偿系统误差造成的密度漂移。非温度补偿电极，可完成在不同温度下快速准确测量；

4.12、主机内置高精密大气压力传感器，具有自动空气校正功能，可实时检测并显示当前大气压力；

4.13、主机压力传感器可进行校正和计量；

4.14、主机内置空气泵用于测量池干燥，可自动判断是否干燥，而后停止工作，无需手动输入空气密度值范围；

4.15、主机采用模块化设计，可扩展连接折光仪、粘度仪及全酒测量系统；也可升级后测量高温高压样品（－10~200℃，0~1400bar）的密度；

4.16、符合 ASTMD4052、ASTMD5002、DIN 51757、 DIN EN ISO12185、GB/T 13531.4-2013、GB/T 29617-2013、GB/T 2013-2010等测量标准；

4.17、通讯接口：4个USB接口，以太网、VGA、CAN，2个S-BUS，RS232接口。

5、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |  |
| 2 | 标准纯水 | 1套 | （5×10mL） |
| 3 | 大气压力传感器 | 1个 |  |
| 4 | 测量池摄像头 | 1个 |  |
| 5 | 空气吹扫装置 | 1套 |  |
| 7 | 垂直进样系统 | 1套 |  |
| 8 | 操作手册 | 1套 |  |
| 9 | 电源线 | 1根 |  |
| 10 | 废液瓶 | 1个 |  |
| 11 | 配件盒 | 1盒 |  |
| 12 | 操控软件 | 1套 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期至少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

6.2、设备质量保证：保证在合同生效后，按照合同规定条件向甲方交货，并保证货品内容为原厂家生产的最新型号的与合同规定相符的设备。

6.3、现场调试：合同货物运抵用户所在地后，由供方派技术人员到现场对仪器进行安装调试和实际样品测试工作。

6.4、操作培训：仪器调试合格后，供方将负责现场对用户2名以上实际操作人员进行必要的日常操作以及维护和安全常识等技术培训，以使用户能更快更好地掌握仪器操作规范。

6.5、技术交流：供方终生免费提供制造厂家相关产品的技术文献及应用资料，并免费提供软件升级服务。

- 九、数字式折光仪

1、仪器名称：数字式折光仪

2、数量:1台

3、用途：各种油类样品、有机溶剂、水溶液的折光指数测量。

4、技术要求:

4.1、折光指数范围:1.30 - 1.72 nD；

4.2、精度:1 x 10-5 nD；

4.3、准确度:1 x 10-5 nD；

4.4、控温模式：内置Peltier 半导体恒温控制器，控温范围15-60℃，控温精度0.01℃，控温准确度(±0.05℃)；

4.5、LED光源，平均使用寿命高达100000小时，波长：589.3 nm；

4.6、独特的全光反射测量原理，不受样品颜色和浊度的干扰，准确稳定测定深色样品折光率；

4.7、棱镜材质：蓝宝石；

4.8、内置有彩色5.8寸超大触摸显示操作屏，具有中文操作系统与操作界面；

4.9、仪器内置多达百种测量方法，如Brix，Glucose， Fructose等；

4.10、配置RS-232接口，USB，可连接电脑、条型码扫描仪、打印机实现数据传输。

5、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 滴管 | 1包 | （5个/包） |
| 3 | 操作手册 | 1套 |  |
| 4 | 电源线及电源适配器等 | 1套 |  |
| 5 | 磁性样品盖 | 1个 |  |
| 7 | 干燥筒 | 1个 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

6.2、设备质量保证：保证在合同生效后，按照合同规定条件向甲方交货，并保证货品内容为原厂家生产的最新型号的与合同规定相符的设备。

6.3、现场调试：合同货物运抵用户所在地后，由供方派技术人员到现场对仪器进行安装调试和实际样品测试工作。

6.4、操作培训：仪器调试合格后，供方将负责现场对用户2名以上实际操作人员进行必要的日常操作以及维护和安全常识等技术培训，以使用户能更快更好地掌握仪器操作规范。

- 6.5、保修期：供方终生免费提供制造厂家相关产品的技术文献及应用资料，并免费提供软件升级服务。

- 十、粮食重金属检测仪

1、仪器名称:粮食重金属检测仪

2、数量：1套

3、用途：粮食及谷物中铅、镉等重金属元素的快速检测筛查。

4、技术要求

4.1、工作电压：交流220V，工作电流：不大于2A。

4.2、仪器须采用X荧光衍射原理测试技术；

4.3、可快速无损、无耗材检测稻谷、糙米、大米、小麦、玉米等粮食样品中的Cd、Pb、As、Se等元素含量。

4.4、具有不少于60位的自动进样系统。

4.5、探测器：能量分辨率：≤129ev，X射线管：采用优质风冷侧窗X射线管、钨靶光管，≥65kv。

4.6、分析精度：两次独立测定结果的绝对差不得超过算术平均值的20%。

4.7、辐射安全：设备在使用中无放射泄露。射线防护须优于国标《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准GBZ115-2002》。并满足如下规定：(1)安全措施：在进行测试或X射线管工作时打开上盖，仪器应立即中断X射线管工作，避免产生射线泄露；(2)有保证无射线泄漏的硬件设计，工作时的辐射水平须远低于国际安全标准。

5、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品重金属检测仪 | 1台 |  |
| 2 | 自动进样器 | 1台 |  |
| 3 | 无线键盘鼠标套装 | 1套 |  |
| 4 | 大米参考样 | 3份 | 大米成分分析标准物质 |
| 5 | 维护工具 | 1套 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求;

6.1.2、仪器安装调试应在10日内完成。

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件;

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务。须提供承诺函；

- 6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。须提供承诺函。

- 十一、全自动固/液体直接进样测汞仪

1、仪器名称：全自动固/液体直接进样测汞仪

2、数量:1台

3、用途:用于食品、环境、农业等实验室，对食品、动植物、沉积物、淤泥、煤炭、油、水泥、涂料、土壤、饮用水、废水、饮料、城市废弃物等各种固、液体样品的汞含量的直接检测分析。

4、技术要求

4.1、安装、测试、操作环境要求：工作电压：220VAC±10％；温度：(10—30)℃；湿度：(20—80)％。

4.2、技术指标

4.2.1、主机技术要求：

4.2.1.1、制造厂家需通过ISO9001、 CE等认证，仪器需有中国政府签发的《计量器具型式批准证书》（需提供证书复印件）;

4.2.1.2、负责中国销售及售后的中国总代理需经过测汞仪销售及服务的ISO9001认证（需提供证书复印件）;

4.2.1.3、仪器需采用冷原子吸收原理进行汞的检测，并且是EPA7473方法的指定仪器（需提供盖章证明文件）;

4.2.1.4、仪器无需任何样品前处理、无需使用任何化学助剂、试剂，能够直接自动测定固体、液体和气体样品中汞的含量，能够连续测量200个以上污水样品;

4.2.1.5、仪器应带有和电子天平标准接口进行数据连接的功能，实现样品称量数据自动导入并直接参与结果的计算;

4.2.1.6、仪器应自带测量标准曲线制作功能，且能实现制作一次标准曲线能够满足3—6个月重复使用的要求;

4.2.1.7、仪器需为整体设计，适合于实验室和野外原位分析。

4.2.2、性能指标要求:

4.2.2.1、检出限：≤0.0005ng（需提供制造商盖章证明文件，如印刷版彩页）;

4.2.2.2、重复性：RSD≤1.0%@1ngHg;

4.2.2.3、测量量程：0—1500ng;

4.2.2.4、校准方式：标准溶液或标准物质;

4.2.2.5、测量最大样品量：固体≥1500mg，液体≥1500μL;

4.2.2.6、仪器需采用固体和液体通用的自动进样器，自动进样器内置在仪器中，无需切换任何硬件、软件，即可完成固体、液体样品的检测。在整个测量过程中，样品始终处于防尘罩保护，避免环境干扰。

4.2.2.7、分析速度：固体样品和液体样品，从进样开始计算到检测结束，总耗时≤5分钟/样品;

4.2.2.8、仪器需具有样品自动浓缩功能，以便提高低浓度Hg样品的检测准确度，且至少自动浓缩40个以上样品，（需提供软件截图以作说明）。

4.2.3、检测系统要求

4.2.3.1、检测器需采用硅-UV光电检测器，具有长池、短池两个测量池。长池用于低Hg样品检测，量程范围：0-20ngHg。短池用于高Hg样品检测，量程范围：20-1500ngHg；

4.2.3.2、仪器需自动切换高、低两个量程，确保数据准确性。长短测量池需配备各自校正曲线，以提高测量高低Hg含量样品准确性；

4.2.3.3、仪器需具有自动空白运行功能，当样品中Hg含量超过设定的最大值时，仪器自动停止进样，并自动开始运行空白功能，当整个系统内部Hg含量低于这个空白值时，仪器开始正常进样测量(需提供软件截图以作说明)；

4.2.3.4、为确保最短的检测时间、最稳定的检测结果、操作人员最低的操作成本和最简便的操作，仪器主机需有自动除水设计与配置，当检测池处于120℃恒温保护状态无需额外使用干燥管(需提供软件截图以作说明)；

4.2.3.5、仪器需仅使用氧气做载气，即可对固体、液体样品进行检测，无需使用其他气体，或气体发生器作为载气。

4.2.4、控制终端技术要求:

4.2.4.1、仪器需配备商用PC机，能直接与电子天平联机，同时数据自动记录，无需手动输入；

4.2.4.2、仪器需自带标准的应用方法，用户也可以随意的调用、增加和删除方法，并能对每种方法进行编辑；

4.2.4.3、仪器的全套分析软件及数据处理系统，需完全符合TQM，GLP，EPA，ISO、CRF21、part11的要求；

4.2.4.4、软件需反控仪器的整体操作，真正实现全自动、无人看管；

4.2.4.5、仪器需配备汞捕集管，能够吸附尾气中的Hg元素，确保环境安全；

4.2.4.6、仪器需配置与用户实验室管理系统的数据接口，能够实现试验数据的网络传输。

4.2.5仪器专用电脑技术要求：

4.2.5.1、主机：商用台式机，立式、DVD刻录机、四核心、独立显卡、win7操作系统；

4.2.5.2、CPU 频率： 3.1GHz、i5以上；

4.2.5.3、内存容量：≥4G；

4.2.5.4、硬盘容量：≥1TB；显存容量：≥1GB；

4.2.5.5、显示器:≥21.5英寸，分辨率: ≥2048X1536。

4.2.6、仪器专用打印机技术要求：

3.2.6.1、打印:黑白激光打印；最大打印幅面：A4；黑白打印速度:达到18ppm；最高分辨率：1200x1200dpi；双面打印手动；

3.2.6.2、接口类型:USB2.0 ；

3.2.6.3、介质尺寸:A4，A5，A6，B5，明信片，信封（C5、DL、B5）。

3.2.6.4、进纸盒容量:150页、出纸盒容量:100页；

3.2.6.5、耗材:鼓粉一体；

3.2.6.6、硒鼓寿命:随机700页，标配1500页。

5、配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测汞仪主机 | 1台 | 内置液体、固体样品通用自动进样器 |
| 2 | 镍舟 | 120个 |  |
| 3 | 催化管 | 1套 |  |
| 4 | 汞齐化器 | 1套 |  |
| 5 | 汞捕集管 | 1套 |  |
| 6 | 1.5ml石英样品舟 | 10个 |  |
| 7 | 品牌商用电脑 | 1台 |  |
| 8 | 激光打印机 | 1台 |  |
| 9 | 液体标样 | 1套 |  |
| 10 | 固体标样 | 1套 |  |
| 重要提示：投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求；

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件；

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务；

6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。

- 十二、生物荧光农药残留快速检测系统

1、仪器名称：生物荧光农药残留快速检测系统

2、数量：1套

3、用途：粮食、蔬菜、水果、鱼虾、肉、蛋、奶等中的农药残留快速检测。

4、技术要求

4.1、检测范围：有机磷类和氨基甲酸酯杀虫剂及代谢产物;

4.2、检测原理：仪器须采用包含配受体生物荧光法;

4.3、检测时间：≤15 -30分钟。

4.4、技术参数

4.4.1、须采用符合人体工程学设计，适合在野外使用，单手即可持用，屏幕在强烈阳光下能清晰判读;

4.4.2、仪器须采用全密闭设计，能够防水、防尘、防撞击；

4.4.3、仪器须附带锂电池，可交流电(110V/60Hz或220V/50Hz)充电，电池续航能力≥8小时；具有实时电量显示，低电量报警；仪器不使用时，具有自动关机等功能；

4.4.4、仪器须采用高灵敏光电倍增管，灵敏度高于光电二极管100倍以上。采用高速数据处理器，读数时间不得超过5秒钟；数字显示结果；

4.4.5、配有USB接口，自带软件，可自定义检测报告格式；可设定和储存关键信息；可自定义设定不同参数；可汇总、总计、分析检测数据并上传电脑；

4.4.6、出厂校准存储容量≥4999条；

4.4.7、须配有无线传输功能，能实现实时检测、实时传输、实时监控，可建立全场的无线监控数据链；

4.4.8、须取得GFSI、CE等国际认证。

5 配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |  |
| 2 | 粉碎机 | 1个 |  |
| 3 | 天平 | 1台 | 0-100g，分量0.01g |
| 4 | 快速检测一体箱 | 1个 |  |
| 5 | 其它必须的附件 |  |  |
| 6 | 试剂条 | 100根 |  |
| 投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求；

6.2、技术培训要求

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件；

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务。需提供承诺函。

6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次，需提供承诺函。

- 十三、真菌毒素快速定量检测系统

1、仪器名称：真菌毒素快速定量检测系统

2、数量：1套

3、用途：小麦、大米、玉米等粮食及其制品、饲料等中黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2-HT2毒素、伏马菌毒素的快速检测筛查。

4、技术要求

4.1、检测范围要求：

黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A、T2-HT2毒素、伏马菌毒素，并满足以下标准规定要求：LS/T6111-2015《粮食中黄曲霉毒素B1测定胶体金快速定量法》；LS/T6112-2015《粮食中玉米赤霉烯酮测定胶体金快速定量法》；LS/T6113-2015《粮食重脱氧雪腐镰刀菌烯醇胶体金快速定量法》。

4.2、检测精度技术要求：

4.2.1、测量重复性：小于0.03；响应时间：小于5秒;

4.2.2、黄曲霉毒素B1（定量）范围：0-150ug/kg，检测限≤2ug/kg;

4.2.3、呕吐毒素（定量）范围：0-6000ug/kg，检测限≤100ug/kg;

4.2.4、玉米赤霉烯酮（定量）范围：0-1400ug/kg，检测限≤5ug/kg;

4.2.5、赭曲霉毒素A（定量）范围：0-150ug/kg，检测限：≤2ug/kg;

4.2.6、T2/HT2毒素（定量）范围：0-2500ug/kg，检测限：≤10ug/kg;

4.2.7、伏马菌毒素（定量）范围：0-6000ug/kg检测限：≤250ug/kg。

4.3、检测准确性技术要求：

4.3.1、附带专用仪器日常监控校准条;

4.3.2、检测条须全封闭包装，避免污染、受潮及操作人员的安全;

4.3.3、检测条须自带阳性质控，无需更换内置标准曲线;

4.3.4、须采用水平四通道恒温孵育，流速稳定性满足检测需求;

4.3.5、须采用三线定量设计;

4.3.6、仪器须自带内置标准曲线，无需计算直接读取定量结果;

4.3.7、仪器软件须具有自动校正提取效率功能;

4.3.8、检测时间：单个样品及双实验测定时间≤15分钟，一份样品同时测定四个项目时间≤20分钟，单项检测时间≤5分钟。

4.4、其他技术要求：

4.4.1、仪器的适用性须通过粮食行业标准验证机构的适用性验证（提供证明文件），以及美国GIPSA认证;

4.4.2、仪器须采用防水防尘设计，适用环境温度范围：-35℃-50℃，能够满足田间及收购现场适用;

4.4.3、仪器须满足：可存储记录检测时间，样品编号，产品批次等多种信息，可根据日期、操作人员或检测项目进行检索;

4.4.4、信息化要求：可与计算机共享数据，可使用计算机编辑、保存和分析数据，并可上传数据；

4.4.5、标配100条试剂条。

5 配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1套 |  |
| 2 | 粉碎机 | 1台 |  |
| 3 | 天平 | 1台 | 0-100g，分量0.01g |
| 4 | 检测一体箱 | 1个 |  |
| 5 | 其它必须的附件 |  |  |
| 6 | 试剂条 | 100根 |  |
| 投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求;

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等;

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件;

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务;

6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。

- 十四、胶体金转基因快速检测系统

1、仪器名称：胶体金转基因快速检测系统

2、数量：1套

3、用途：大豆、玉米、水稻等谷物及其它农作物种子和叶片、土豆、棉花、蔬菜中抗虫毒蛋白、抗草甘磷除草剂、抗旱、抗虫、抗菌等十几种转基因成分的检测。

4、技术要求：

4.1、检测时间：单个样品单个检测项目检测时间不得超过10分钟；

4.2、检测灵敏度：0.1%，单项检测条可覆盖相关原基因片段产品，多种谷物、饲料、大豆及其加工产物。（同基因测试条适用于多种基质不分样品类型）；

4.3、仪器应轻巧便携，具有USB充电、车载电源，适合野外现场操作，无需校准；

4.4、配套软件具有远程升级功能；

4.5、仪器操作：电容屏全触控和按键两用；

4.6、数据存储/传输：本机或SD卡，USB口；

4.7、开机自动进行内部校准；

4.8、标配100条试剂条。

5 配置要求

5.1、投标产品须包含仪器正常运行所必须的所有配件和附属设备等。

5.2、投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标。

5.3、须配置至少满足100个样品单次测定的耗材。

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：

6.1.1、仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。

6.1.2、仪器安装调试应在10日内完成。

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周。

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件。

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务。需提供承诺函。

6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。需提供承诺函。

- 十五、液相色谱-原子荧光联用仪

1、仪器名称：液相色谱-原子荧光联用仪

2、数量: 1台（套）

3、用途:粮油及食品样品中As、Hg、Se 、Sb等元素不同价态的分析与测定。

4、技术要求

4.1、仪器安装、调试、操作环境要求：电源：AC 220V±10%; 50/60Hz;环境温度：10C-35C;环境湿度：20%-80%。

4.2、仪器主机技术要求：

4.2.1、原子荧光光谱仪技术指标及性能要求：

4.2.1.1、双通道可同时测定双元素，并适用于As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等元素的痕量检测；

4.2.1.2、光源：采用集束脉冲供电方式，延长元素灯使用寿命，提高灵敏度和信噪比；

4.2.1.3、光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统；

4.2.1.4、进样系统：内置式全自动双路顺序注射泵进样系统，无需蠕动泵及气源泵参与进样。进样精度高，与蠕动泵相比显著提高了仪器的长期稳定性和精确度；

4.2.1.5、可单标自动配置标准曲线、在线自动稀释高浓度样品、在线自动添加还原剂等试剂；

4.2.1.6、具备新型化学气相发生气液分离装置，不仅去水效果优异，而且可以在线消除氢化物反应过程中产生的气泡；

4.2.1.7、原子化器：屏蔽式低温点火石英原子化器；

4.2.1.8、开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警；

4.2.1.9、具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置，可自动进行废气捕集净化，有效防止对环境的二次污染；

4.2.1.10、标准的RS-232/485通讯；

4.2.1.11、采用Windows98/Me/2000/XP的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统；

4.2.1.12、检出限（DL）As、Hg、Sb、Bi、Se、Sn等元素≤0.01g/L；

冷原子测Hg≤0.001g/L；Cd≤0.001g/L；

4.2.1.13、测量精度 RSD≤0.8%；

4.2.1.14、线性范围：三个数量级。

4.2.2、形态分析蒸气发生装置技术指标及性能要求：

4.2.2.1、全自动的总量/形态切换功能；

4.2.2.2、全自动的紫外/非紫外管路切换功能(须提供制造商盖章的截图证明文件）；

4.2.2.3、全自动开关紫外消解灯；

4.2.2.4、多色LED显示屏，直观显示仪器的所处状态；

4.2.2.5、须采用灯内消解的紫外消解单元（须提供证明文件）；

4.2.2.6、化学气相发生气液分离装置，大体积设计，适用于剧烈反应，具有功能强大的除水效果，降低了噪声，降低了检测限；

4.2.2.7、需配备液相色谱-原子荧光联用仪数据工作站软件；

4.2.2.8、全面的仪器控制，统一的方法管理；

4.2.2.9、混合序列的设置，可保证多种检测需求同时满足，并能做到检测结束后自动清洗、关灯、关火、仪器停止运行等。做到真正的自动化；

4.2.2.10、完善的系统自检；

4.2.2.11、可定义的报告模板；

4.2.2.12、配备独立防腐，造型美观的溶剂托盘，所用试剂独立存放，放心安全；

4.2.2.13、专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口：可以有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合；

4.2.2.14、形态分析检出限（DL）：

As（III）<0.04ng、DMA<0.08ng、MMA<0.08ng、As（V）<0.2ng

SeCys<0.3ng	SeMeCys<1ng、Se（IV）<0.1ng、SeMet<2ng

Hg（II）<0.05ng、MeHg<0.05ng、EtHg<0.05ng、	PhHg<0.1ng

Sb（v）<0.5ng、Sb（III）<0.1ng；

4.2.2.15、精密度（RSD）<4%，分析时间<12min；

4.2.2.16、线性范围达到三个数量级。

4.2.3、形态分析液相色谱装置双泵技术指标与性能要求：

4.2.3.1、配备进口的双柱塞杆高压二元梯度泵；

4.2.3.2、配备双色谱柱柱切换阀，无需手动更换，可全自动切换色谱柱(须提供制造商盖章的截图证明文件）；

4.2.3.3、配备前置大体积双色谱柱柱温箱，控温范围30℃-80℃；4.2.3.4、流速：0.01-9.99ml/min（10ml泵头）；

4.2.3.5、最大压力：40MPa；

4.2.3.6、流速重现性:0.03% (1mL/min 二次水室温)；

4.2.3.7、流量精度：±0.14%(1mL/min 二次水室温)；

4.2.3.8、系统保护：可对最大最小压力进行设置保护；

4.2.3.9、专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口，可以有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合。

4.2.4、进口自动进样器技术指标与性能要求：

4.2.4.1、全面实现软件反控；

4.2.4.2、样品盘：2 毫升瓶 96位；

4.2.4.3、定量环体积100 uL，可实现三种进样方式，完成单点配曲线；

4.2.4.4、感应识别样品盘/瓶缺失功能。

4.2.5、电脑技术要求：

4.2.5.1、主机：商用台式机，立式、DVD刻录机、四核心、独立显卡、win7操作系统；

4.2.5.2、CPU 频率：≥3.1GHz，i3以上处理器；

4.2.5.3、内存容量：≥4G；

4.2.5.4、硬盘容量：≥ 1TB；显存容量：≥1GB；

4.2.5.5、显示器:≥21.5英寸，分辨率: ≥2048X1536；

4.2.5.6、接口要求:至少2个串口（1个缓冲，1个并口），4个USB接口。

- 配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光谱仪主机 | 1套 |  |
| 2 | 原子荧光自动进样器 | 1套 | 160位 |
| 3 | 高压输液泵 | 1套 | 进口产品 |
| 4 | 价态、形态分析预处理装置，在线反应及紫外消解装置 | 1套 |  |
| 5 | 特制空心阴极灯 | 2个 | 砷元素、汞元素。 |
| 6 | 品牌商用计算机机 | 1台 |  |
| 7 | 激光打印机 | 1台 |  |
| 8 | 元素总价测量软件 | 1 套 |  |
| 9 | 形态分析数据采集及处理软件 | 1 套 |  |
| 10 | 砷、汞形态分析色谱柱及保护柱 | 2套 |  |
| 11 | 液相色谱自动进样系统 | 1 套 | 96位 |
| 12 | 保证设备正常运转的其它备品备件 | 1 套 |  |
| 投标文件中须详细注明投标产品的名称、型号、数量、配件等信息，这信息将作为评标、供货、验收等的重要参考依据，如有缺失将导致严重扣分或无效投标 |  |  |  |

6、售后服务要求

6.1、仪器安装、调试和验收要求：仪器到达用户现场后，供货方按照用户要求，在规定的时间内安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求；

6.2、技术培训要求：

6.2.1、安装验收期间，由供货方免费在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

6.2.2、仪器生厂商培训中心需向用户免费提供 2-3人次，高级操作和技术培训，培训时间不得少于1周；

6.3、保修期要求：

6.3.1、自验收合格之日起，提供至少1年的免费保修期，保修期外，终生提供备品和配件；

6.3.2、仪器生厂商须有专门的售后服务部门为用户提供专业的售后服务，及时提供仪器维护、维修服务；

6.3.3、仪器生厂商须定期对仪器的使用状况进行巡查，及时解决发现的问题，巡查频次每年不得少于3次。

- 冷藏柜

1、仪器名称：冷藏柜

2、数量:2台

3、技术要求:

3.1、型式：立式,侧开门、全景式透明玻璃门；

3.2、气候类型：ST、T、N、SN；

3.3、有效容积：≥412L；外形尺寸:≤625mm×1950mm×600mm;

3.4、箱内温度范围：0-10℃；

3.5、温控方式：电子控温;

3.6、运转噪声：0dB(A);

3.7、效能等级：二级

3.8、制冷类型:压缩机制冷;

3.9、制冷方式：风冷式;

3.10、制冷剂：R600a;

3.11、重量：≤80kg。

4、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 离心机

1、仪器名称：离心机

2、数量:1台

3、技术要求:

3.1、主机采用交流变频电机，可直接设定转速，自动计算RCF值。可直接设定RCF值，自动转换成转速。运行中可修改参数，运行参数自动记忆。具有10种自定义程序存储功能。具有软刹车功能。具有转子号识别功能。具有超速、不平衡和门盖安全保护功能，并在显示窗口显示故障信息和声音报警；显示方式：LCD

3.2、具有10档升降速。最高转速：≥18000rpm；

3.3、转速精度：±30rpm；

3.4、最大相对离心力：21500×g；

3.5、最大容量：4×100mL；

3.6、定时范围：0～99h59min59s；

3.7、电机：交流变频；

3.8、门锁：电子门锁；

3.9、噪音：≤60dB；

3.10、电源：AC220V，50Hz，0.75kW，10A；

3.11、内胆材质：不锈钢；

3.12、箱体材质：优质钢板；

3.13、外形尺寸：460×350×360mm；

3.14、重量：40kg；

3.15、转子配置要求：

角转子：18000rpm，21500×g，12×2.2/1.5mL，航空铝材质

角转子：12000rpm，14800×g，12×10mL，航空铝材质

角转子：12000rpm，14800×g，6×50mL，航空铝材质

角转子：10000rpm，11200×g，4×100mL，航空铝材质

4、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 锤式旋风磨

1、仪器名称：锤式旋风磨

2、数量:1台

3、技术要求:

3.1、电源电压 ：AC220±10V  50Hz；

3.2、电机输出功率：800W；

3.3、工作室直径：110mm；

3.4、应适合不规则形状的大颗粒样品（如大颗粒玉米等）；

3.5、应具有高速气流自动清理磨膛功能，磨锤转速：16800r/min—23800r/min（可调）；

3.6、机器腔内箱体内应具有吸隔音材料、自带温控装置；

3.7、可连续粉碎40-60份样品，腔内温度一般不超过48℃；

3.8、下料速度：1-9档可调；

3.9、筛板孔径：孔径大小为0.5 mm、0.8 mm、1.5mm（高硬度不锈钢片0.8厚度） 筛网更换方便和耐用；

3.10、≥5寸液晶触摸界面。

4、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 格栅式分样器

1、仪器名称：格栅式分样器

2、数量:1台

3、技术要求:

3.1、适用范围：小麦、玉米、稻谷、青稞等颗粒状原粮；

3.2、最大分样量：≥60kg；

3.3、样品桶装粮食质量：≥15kg（以小麦计）；

3.4、分样比例：1:4；

3.5、分样质量要求：

3.5.1、一次缩分比误差：中小颗粒≤0.6%、大颗粒≤2%（不含大杂、轻杂情况下）；

3.5.2、一次分样误差：中小颗粒≤3%、大颗粒≤4%。（不含大杂、轻杂情况下）。

3.6、材质要求：料斗、支架及外壳为碳钢板，墙板、分样栅及淌板为不锈钢板。

4、售后服务要求：

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 二十、全自动油脂烟点仪

1、仪器名称：全自动油脂烟点仪

2、数量:1台

3、用途：植物油脂烟点自动测定

4、技术要求:

4.1、工作电源：AC220V±10%， 50Hz；

4.2、温度测量

4.2.1、量程：室温～400℃；

4.2.2、重复性：≤2℃；

4.2.3、再现性：≤4℃；

4.2.4、分辨性：0.1℃；

4.2.5、精度：0.5%；

4.3、升温速度：符合GB/T20759-2006标准；

4.4、检测方式：光电传感器波长430nm；

4.5、整机功耗：≤500W；

4.6、试验样品油样用量：≤70mL；

4.7、自带存储功能：≥254次。

5、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 二十一、索氏抽提仪

1、仪器名称：索式抽提仪

2、数量:1台

3、技术要求:

3.1、每次提取样品数：6个；

3.2、提取瓶溶剂：250ml/个；

3.3、提取样品量：0-5个；

3.4、提取时间可调，到时自动提示；

3.5、提取溶剂可自动回收；

3.6、控温范围：室温+5℃-100℃；

3.7、电源电压：220V+10v,频率： 50Hz；

3.8、功率：800W—1000W;

3.9、控制方式：液晶屏显示控制。

4 售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 二十二、超声波清洗器

1、仪器名称：超声波清洗器

2、数量:2台

3、技术要求:

3.1、容量：≥22.5L；

3.2、超声频率：≥40KHz；

3.3、超声功率：≥500W；

3.4、加热功率：≥1000W；

3.5、温度设定范围：室温-80℃；

3.6、工作时间可调：1-20min；

3.7、清洗器主体材质要求为304优质不锈钢；

3.8、清洗器电路应具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流；

3.9、应配置：手控进排水、清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源 。

4 售后服务要求:

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 二十三、振荡器

1、仪器名称：振荡器

2、数量:2台

3、技术要求:

3.1、控温范围：室温—100℃；

3.2、装瓶量：三角烧瓶250ml×12, 500ml×8, 1000ml×4;

3.3、定时范围：0-120mins;

3.4、转速振幅：0-300r/min；

3.5、功率：≤1800W；

3.6、振荡方式：回旋；

3.7、工作尺寸：双层（弹簧固定），每层610mm×460mm;

3.8、负载：50Kg;

3.9、转速：启动-260转/分。

4、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 二十四、变频真空泵

- 仪器名称：变频真空泵

- 数量：1台

- 技术要求

- 3.1、性能要求：大屏幕数字显示、无油干式运行，陶瓷材质压力传感器、隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成、可连接配套软件进行远程控制、能兼容任一旋蒸、智能全自动蒸馏、自带二次冷凝管、多种操作模式可选，自动，手动，泵速和程序。

- 3.2、技术参数：

- 3.2.1、泵速范围：290-1200rpm无极可调；

- 3.2.2、内置至少39种常见溶剂数据库；

- 3.2.3、抽气速率≥1.22m3/h（20L/min）；

- 3.2.4、最低真空度≤3mbar；

- 3.2.5、10米范围内无线远程遥控控制；

- 3.2.6、内置真空控制器，真空范围1-1000mbar，控制精度1mbar；

- 3.2.7、工作电压：220~240V，功率≤130W；

- 3.2.8、允许环境温度：5~40℃；

- 3.2.9、噪音≤54分贝。

- 4、售后服务要求

- 免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 二十五、砻谷机

1、仪器名称：砻谷机

2、数量:1台

3、技术要求:

3.1、自动进料；

3.2、可视化调节间距，仪器胶辊之间的间隙可调，根据稻谷样品颗粒大小进行胶辊间隙调节，便于有效的对样品脱壳。符合GB1350-1999、GB/T17891-1999标准规定要求。

3.3、220V电压下，一次性脱壳达到99%以上；

3.4、电机电压：220V/50Hz；

3.5、功率：150W；

3.6、转速度：2800r/min；

3.7、胶辊规格：￠52×40mm；

3.8、一次砻谷出糙米：20-200g。

4、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。

- 二十六、碾米机

1、仪器名称：碾米机

2、数量:1台

3、技术要求:

3.1、试样质量：粳糙米：约20g/60s、籼糙米：约20g/40s；

3.2、除糠孔径：1.5mm ；

3.3、整精米率重复极差：≤1.5% ；

3.4、工作电源：AC220V，50Hz ；

3.5、工作时间：约30S；

3.6、电机功率：60W。

4、售后服务要求

免费运送至客户指定的地方，免费进行安装、调试。质量保证期最少1年。质保期内免费调换、维修。质保期外的维修服务只收取零配件费用。