公开招标文件

项目编号：甘肃东方公招（货物）2021-002

项目名称：关于海东市第一人民医院提档升级项目部分设备采购

采 购 人：海东市第一人民医院

甘肃东方工程咨询有限公司

2021年01月

目录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	3

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	5

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	6

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	7

13.投标文件的密封和标记	7

14.提交投标文件的时间、地点、方式	7

15.投标文件的补充、修改或者撤回	8

五、开标	8

16.开标	8

六、资格审查程序	8

17.资格审查	8

七、评审程序及方法	9

18.评标委员会	9

19.评审工作程序	10

20.评审方法和标准	12

八、中标	14

21.推荐并确定中标人	14

22.中标通知	14

九、授予合同	14

23.签订合同	14

十、其他	15

24. 串通投标的情形	15

25. 废标	15

26. 中标服务费	16

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	17

合同通用条款	20

第四部分  投标文件格式	27

封面（上册）	27

目录（上册）	27

（1）投标函	29

（2）法定代表人证明书	30

（3）法定代表人授权书	31

（4）投标人承诺函	32

（5）投标人诚信承诺书	33

（6）资格证明材料	34

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	35

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	36

（9）无重大违法记录声明	37

（10）投标保证金证明	38

（下册）	39

目录（下册）	40

（11）评分对照表	41

（12）开标一览表（报价表）	42

（13）分项报价表	43

（14）技术规格响应表	44

（15）投标产品相关资料	45

（16）投标人的类似业绩证明材料	46

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	47

（17.2）从业人员声明函	48

（18）残疾人福利性单位声明函	49

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	50

第五部分  采购项目要求及技术参数	51

（一）投标要求	51

1.投标说明	51

2.重要指标	51

3.商务要求	51

（二）项目概况及技术参数	51

第一部分  投标邀请

项目概况

关于海东市第一人民医院提档升级项目部分设备采购招标项目的潜在投标人应在青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园小区6号楼1单元19层1191室获取招标文件，并于2021年02月02日 上午10点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：甘肃东方公招（货物）2021-002

项目名称：关于海东市第一人民医院提档升级项目部分设备采购

预算金额：6567429元

最高限价（如有）：6567429元

采购需求：

标项一
   标项名称:手术部设备采购

数量: 1  
   预算金额（元）: 4825355元 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《招标文件》

标项二：
   标项名称: 消毒供应中心设备采购

数量: 1  
   预算金额（元）: 916189元 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《招标文件》

标项三：
   标项名称: 静脉配置中心设备采购

数量: 1  
   预算金额（元）: 825885元 
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见《招标文件》

合同履行期限：合同签订后30个工作日内（具体时间按合同执行）

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目的特定资格要求：

（1）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

（2）在中华人民共和国境内合法注册的，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

4.其他条件：

（1）（包一、包二）投标人须提供医疗器械生产（经营）企业许可证及产品注册证；

（2）投标人若为非生产厂家，须提供投标产品的生产厂家或具有授权资格的代理商对投标产品的授权文件。

## 三、获取招标文件

时间：2021年01月12日至2021年01月18日每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园小区6号楼1单元19层1191室

方式：现场购买或网上购买

售价：500元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让。）

购买招标文件时应提供材料：营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（或者有效的三证合一的营业执照复印件）；法人授权委托书（原件）及法人和授权人身份证复印件；

标书购买联系人：马女士

电话：0971-8162728   邮箱：415668459@qq.com

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年02月02日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：海东市行政服务和公共资源交易中心开标室三号（海东市乐都区朝阳山片区海东大道南凉路）

开标时间：2021年02月02日 10:00（北京时间）

开标地点：海东市行政服务和公共资源交易中心开标室三号（海东市乐都区朝阳山片区海东大道南凉路）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本公告在《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》同时发布。

（2）公告期限：自青海政府采购网发布次日起5个工作日。

（3）公告内容以青海政府采购网发布的为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：海东市第一人民医院

地址：海东市平安区平安镇

联系人：鲍老师

联系方式：0972-8613828

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃东方工程咨询有限公司

地 址：青海省西宁市城西区西川南路46号三榆山水文园小区6号楼1单元1191室

项目联系人：马女士

联系方式：0971-8162728

3.财政部门监督及电话

财政监督部门：海东市财政局

联系电话：0972-8612053

2021年01月11日

- 第二部分  投标人须知

一、说明

- 1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

- 2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

- 3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金、入关手续费及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：包一：90000元（玖万元整）；

包二：18000元（壹万捌仟元）；

包三：15000元（壹万伍仟元）；

收款单位：详见《青海省电子招标投标公告服务平台》网站上公告中生成的子账号；

开 户 行：详见《青海省电子招标投标公告服务平台》网站上公告中生成的子账号；

银行账号：详见《青海省电子招标投标公告服务平台》网站上公告中生成的子账号；

交纳时间：2021年02月02日10时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于20XX年XX月XX日XX时XX分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30） | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位） 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业 |
| 2 | 技术水平 （42） | 技术参数（42分）：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得42分；每有一项负偏离扣3分，扣完该项得分为止。 |
| 3 | 履约能力 （20） | （1）类似业绩情况（10分）：提供自2018年以来的类似业绩证明材料（提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的合同复印件）。每提供1项得2分,满分10分；不提供不得分。 （2）实施方案(10分) :供应商根据项目实际情况，编制详细的设备运输、安装、调试和验收实施方案,评标委员会根据供应商编制方案的完整性、可操作性、准确性横向比较进行综合评分，所投产品运输、安装、调试和验收方案全面,完全满足磋商要求的得10分,实施方案基本能够满足磋商要求的得6分，实施方案不全面的得3分;未提供的不得分。 |
| 4 | 售后服务 （8） | （1）本地化服务能力（3分）：在青海省有服务机构的，得3分；有合作性服务机构的，得2分；没有的不得分。（需提供服务机构的营业执照及委托协议等证明文件。本地化服务能力应包括人员配置、服务能力、联系方式等） （2）售后服务计划、措施及服务承诺(5分) :根据投标供应商所投产品提供的售 后服务方案、承诺以及响应时间、售后服务网点分布情况及在质量保分)证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务等进行综合评定，所提供的售后方案包含以上全部内容且完全满足本次招标要求的得5分，提供售后方案内容基本满足的得3分，售后方案内容不全面得1分，未提供的不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

包一：75000元           包二：14000元          包三：12500元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

- （货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：甘肃东方公招（货物）2021-002

采购项目名称：关于海东市第一人民医院提档升级项目部分设备采购

采购合同编号：GSDFQH-2021-002

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2021年XX月XX日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

- 一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

- 二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金、入关手续费及不可预见费等全部费用。

- 三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

- 四、付款方式

合同签订后，甲方预付合同总价款的30%给乙方，即人民币（大写）：   （小写：       元）；乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后甲方按合同总价款的65%给乙方,即人民币（大写）：                   （小写：         元）；剩5%为质量保证金，质量保证金额为人民币（大写）：          元整（小写：     ），质量保证金待约定的免费质保期满壹（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

- 五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

- 六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 八、知识产权：详见合同通用条款

- 九、其他约定：

- 十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：甘肃东方工程咨询有限公司

负责人或经办人：

- 时间：    年    月    日

- 合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

- 1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

- 2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

- 4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

- 5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

- 6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

- 7. 质量保证

- 7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

- 7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

- 8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

- 9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

- 10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

- 11.检验和验收

- 11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

- 11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

- 11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

- 12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

- 13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“九 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

- 14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

- 15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

- 16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

- 17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

- 18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

- 20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

- 22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

- 24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

- 26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

- 正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

- （上册）

- （资格审查文件）

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

- 投 标 包 号：

- 投标人：                          （公章）

- 法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

- 年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：甘肃东方工程咨询有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

- 年    月    日

（2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：甘肃东方工程咨询有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

- 投标人：                        （公章）

- 年    月    日

（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：甘肃东方工程咨询有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

- 投标人：                        （公章）

- 年    月    日

（4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：甘肃东方工程咨询有限公司

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

5、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

- 年    月    日

（5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：甘肃东方工程咨询有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

- 年    月    日

（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或（2019年度）经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、近半年内连续三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料。

（9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：甘肃东方工程咨询有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

- 年    月    日

（10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：甘肃东方工程咨询有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

- 年    月    日

- （下册）

- 正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

- 采购项目编号：

- 采购项目名称：

- 投 标 包 号：

- 投标人：                          （公章）

- 法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

- 年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

（11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

（12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金、入关手续费及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

- 年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

- 年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。

- 投标人：                        （公章）

- 法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2018年以来的类似业绩证明材料。（提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的合同复印件）。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：甘肃东方工程咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

- 制造（生产）企业名称：       （公章）

- 制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

- 年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：甘肃东方工程咨询有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

- 制造（生产）企业名称：       （公章）

- 制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

- 年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：甘肃东方工程咨询有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

- 企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

- 年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.重要指标

2.1 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.2 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

- 3.商务要求

3.1.交货时间：合同签订后30个工作日内（具体时间按合同执行）；

3.2.交货地点：海东市第一人民医院；

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

3.4.免费质保期：12个月；

- 项目概况及技术参数

| 包一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 双臂机械外科塔 | 1.基本要求 - 投标产品厂家医疗器械生产和经营许可证。 - 投标产品必须通过CE认证。 - 所投产品必须通过 ISO13485和ISO9001认证。 - 产品需通过EN 60601-1标准4倍承重测试。 - 吊塔回转机构采用重载轴承，在300Kg负载下，旋转寿命达到100000次。 - 为确保安全，吊塔必须符合气、电分离的标准。 - 产品符合ISO 11197标准，噪声及通风开口必须通过测试。 2. 材质及外观要求： 2.1 所投产品主体材料必须为高强度、耐腐蚀的6系列及以上的铝合金型材；吊塔旋臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺；表面高温喷塑处理。 2.2 旋臂要求： 双旋臂，组合长度不小于1500 mm。 2.3 各回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。 2.4 刹车或锁定功能要求： 2.4.1 各个旋转关节均采用机械摩擦刹车+气动刹车双重刹车系统。 2.4.2 刹车控制按扭和吊塔移动把手置于仪器托盘前侧。 2.5供应柱要求： 2.5.1 供应柱承重大于120Kg。 2.5.2 ★气电供应柱采用国际先进的模块化设计，供应柱由多个气电的模块单元拼装而成，每个单元的长度为125mm，可有效确保产品的后续扩展及升级维护）。 2.5.3 供应柱长度不小于750 mm（最长1750mm可根据需要定制）。 3. 配置： 3.1气体终端：要求德标 氧气 2个、负压吸引 1个、医用空气 1个。 3.1.1 气体终端要求： 颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20 000次。 3.2电源插座 6个 3.3等电位端子 2个。 3.4仪器托盘及抽屉： 仪器托盘 2个 抽屉 1个 ★要求：单个托盘承重量不小于40公斤，托盘边沿配置国际标准的不锈钢边轨。 3.5其他选配件： 不锈钢网篮 1个 网络接口RJ45 2个 3.6所配置的附件数量可以按照用户要求灵活配置。 | 8套 |  |
| 2 | 双臂机械麻醉塔 | 1、基本要求： - 投标产品厂家医疗器械生产和经营许可证。 - 投标产品必须通过CE认证。 - 所投产品必须通过 ISO 13485和ISO9001认证。 - 产品需通过EN 60601-1标准4倍承重测试。 - 吊塔回转机构采用重载轴承，在300Kg负载下，旋转寿命达到100000次。 - 为确保安全，吊塔必须符合气、电分离的标准。 - 产品符合ISO 11197标准，噪声及通风开口必须通过测试。 2、材质及外观要求： - 所投产品主体材料必须为高强度、耐腐蚀的6系列及以上的铝合金型材；吊塔旋臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺；表面高温喷塑处理。 - 旋臂要求： 双旋臂，组合长度不小于1500 mm。 2.2.1 各回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。 2.3刹车或锁定功能要求： 2.3.1 ★各个旋转关节均采用机械摩擦刹车+气动刹车双重刹车系统。 2.3.2 ★刹车控制按扭和吊塔移动把手置于仪器托盘前侧。 3、供应柱要求： 3.1供应柱承重大于120Kg。 3.2★气电供应柱采用国际先进的模块化设计，供应柱由多个气电的模块单元拼装 而成，每个单元的长度为125mm，可有效确保产品的后续扩展及升级维护，提供产品实物照片。 3.3供应柱长度不小于750 mm（最长1750mm可根据需要定制）。 4、配置： 4.1气体终端：要求德标 氧气 2个、负压吸引 1个、医用空气 1个、笑气1个、废气排放1个。 4.2 气体终端要求： 颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。 4.3电源插座 6个 4.4等电位端子 2个。 4.5仪器托盘及抽屉： 仪器托盘 2个 抽屉 1个 ★要求：单个托盘承重量不小于40公斤，托盘边沿配置国际标准的不锈钢边轨。 4.6输液系统： 不锈钢管输液架 1套。 要求：双旋臂，臂长不小于300mm+300mm，可自由伸缩转动。 4.7其他选配件： 不锈钢网篮 1个 网络接口RJ45 2个 4.8所配置的附件数量可以按照用户要求灵活配置。 | 3套 |  |
| 3 | 双臂机械腔镜塔 | - 基本要求： - 投标产品厂家医疗器械生产和经营许可证。 - 投标产品必须通过CE认证。 - 所投产品必须通过 ISO 13485和ISO9001认证。 - 产品需通过EN 60601-1标准4倍承重测试。 - 吊塔回转机构采用重载轴承，在300Kg负载下，旋转寿命达到100000次。 - 为确保安全，吊塔必须符合气、电分离的标准。 - 产品符合ISO 11197标准，噪声及通风开口必须通过测试。 2．材质及外观要求： 2.1 所投产品主体材料必须为高强度、耐腐蚀的6系列及以上的铝合金型材；吊塔旋臂及功能箱体采用一次性挤压成型工艺；表面高温喷塑处理。 2.2 旋臂要求： 双旋臂，组合长度不小于1000 mm。 2.2.1各回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。 2.3 刹车或锁定功能要求： 2.3.1 各个旋转关节均采用机械摩擦刹车+气动刹车双重刹车系统。 2.3.2 刹车控制按扭和吊塔移动把手置于仪器托盘前侧。 2.4 供应柱要求： 2.4.1 供应柱承重大于180Kg。 2.4.2 ★气电供应柱采用国际先进的模块化设计，供应柱由多个气电的模块单元拼装而成，每个单元的长度为125mm，可有效确保产品的后续扩展及升级维护，提供产品实物照片。 2.4.3供应柱长度不小于1250 mm（最长1750mm可根据需要定制）。 3． 配置： 3.1气体终端：要求德标 氧气 2个、负压吸引 1个、医用空气 1个、二氧化碳1个。 3.1.1 气体终端要求： 颜色以及形状不同，防误插，具有Standby（原位待接通状态）功能，插拔次数≥20000次。 3.2 电源插座 6个 3.3 等电位端子 2个。 3.4 仪器托盘及抽屉： 仪器托盘 4个 抽屉 1个 ★要求：单个托盘承重量不小于40公斤，托盘边沿配置国际标准的不锈钢边轨。 3.5其他选配件： 不锈钢网篮 1个 网络接口RJ45 2个 3.6所配置的附件数量可以按照用户要求灵活配置。 | 4套 |  |
| 4 | LED手术无影灯 | - 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑。 - 子母灯配置，超薄流线型设计，符合层流净化要求； - 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； - LED平均使用寿命大于40000小时； - 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； - 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； - ★母灯采用148个以上LED光源,分为20个独立光源组；子灯采用68个以上LED光源，分为10个独立光源组； - ★每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用，保证术中使用安全； - 每个灯头内除了普通照明光源组以外，还具有独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，不必开启主照明设备，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用； - 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； - 采用知名品牌平衡臂，确保灯头定位准确，无漂移现象； - 每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； - 灯头直径：母灯≥700mm，子灯≥500mm； - 双灯总照度≥320,000Lux；母灯最大照度≥160,000 Lux、子灯最大照度≥160,000 Lux； - 色温：4300K； - 显色指数≥90%； - 光斑直径：母灯≥220mm，子灯≥200mm； - 照明深度≥1300mm； - 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 20.手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； | 6套 |  |
| 5 | 反射式摄像手术无影灯（双灯） | - LED光源大直径圆形灯头，多光源反射式发光原理，有效提高光线利用率，形成柔和均匀的光斑；主灯带有中置高清摄像，位于灯头中心位置； - LED平均使用寿命大于40000小时； - 背罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； - 光源采用全反射技术，具有14个以上独立铝合金曲面镜反射器，光线利用率高、散射小、不刺眼，有效保护使用者视力； - 每组LED光源独立控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用； - 电动调节光斑大小，在触屏面板上操作使用更方便、调节更准确，避免了因直接触碰灯头调节造成术野照明的晃动； - ★控制面板采用彩色触摸屏技术，可进行亮度调节、光斑调节、感应控制调节、背景照明控制等多项功能，为操作者提供便利； - 灯头光源配备智能遮挡管理功能，近距离遮挡，被遮挡光源自动熄灭，其他区域光源照度自动增加，最大程度的降低医生头部对术野照明的影响,两个灯头均具有此功能； 9. 标配双重控制系统，除控制面板外可不接触灯头，利用红外感应控制调整灯头照度、光斑大小；双重控制系统保证使用更安全，减少故障风险, 两个灯头均具有此功能； 10、除主照明设备外，具有独立的光源组为内窥镜手术提供背景照明，背景照明功能单独开启关闭，操作更加便捷； 11、每个灯头配备2个脱卸式消毒手柄，采用聚砜材料制成，能耐134℃高温，符合医用蒸汽消毒要求； 12、具备第三旋臂与灯同轴，满足视频示教需求 13、灯头一直径：≥600mm；灯头二直径：≥600mm 14、灯一最大照度160,000 Lux；灯二最大照度160,000 Lux； 15、色温：3800~5500K； 16、灯一显色指数Ra≥97%；灯二显色指数Ra≥97%； 17、灯一光斑直径（无极电动调节）： 200~300mm； 灯二光斑直径（无极电动调节）： 200~300mm 18、照明深度≥1300mm； 19、配置高清摄像系统，具体参数如下； 20、CCD 传感器：1/2.8” CMOS 21、视频格式：1080P 22、总有效像素：3,270,000 23、水平分辨率：N/A 24、画面显示比例：16:9 25、信噪比 ：(dB) >50 26、光学变焦：20x 电机驱动 27、数字变焦：12x 28、焦距 (mm)： f = 4.7mm-94.0 mm 29、最小物距 (mm)： 10 mm | 2套 |  |
| 6 | 电动综合手术台 | - 手术台为电动液压驱动机制,台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折采用电动液压控制； - 具备双重操作系统，除了手持控制器之外，在升降柱上还有一个控制面板，以保证在一套操作系统失灵时，依靠另一套操作系统同样可以实现体位调整； - 有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60s内无操作自动关闭，防止误操作； - 控制器具有独立的正屈曲和反屈曲体位操作键，按相应按键即可完成正屈曲和反屈曲体位调整； - 手术台内置知名品牌大容量电池； - ★电动刹车系统为手持遥控器按键控制非机械脚踏刹车，更安全稳定，易操作，且在底座未锁定情况下，调整任何电控体位动作，底座会自动锁定，提高手术安全性； - T形底座设计，为医生提供足够的脚步空间，同时保证手术台的稳定性； - 手术台具有一键水平复位功能,方便术后整理； - 标配内置独立腰桥； - 稳定的平移控制，方便术中拍片操作使用，平移后亦可头腿板互换，进一步增大拍片面积； - 台面主构架、立柱罩壳、底罩壳和所有附件金属部分采用优质304不锈钢材料，强度高，抗撞击，耐腐蚀，易消毒清洁； - 台面板采用高强度复合材料，具有良好的X射线透射性； - 床垫蒙皮采用进口高质感软皮，床垫采用多层记忆材料，承载人体时可使受力面积最佳化，可有效减少手术褥疮的形成； - 手术台立柱采用三级方形立柱结构,升降距离达350mm,并可将横向和纵向摆动量控制在极小的范围； - 头板采用进口手动气弹簧控制； - 台面长度：≥2060mm - 台面宽度：≥ 520mm（不包括导轨） - ★台面高度调节范围： 650～1000mm，升距≥350mm（不包括床垫） - 台面前/后倾角度：≥ 30°/≥30° - 台面左/右倾角度：≥ 20°/≥20° - 背板上/下折角度：≥ 80°/≥45° - 头板上/下折角度： ≥30°/≥45°（可拆卸） - 腿板上/下折角度: ≥20°/≥90°; 水平分叉≥180°（可拆卸） - 腰桥高度调节范围：≥125mm - 平移范围：≥300mm - ★台面承载：≥350Kg（提供检测报告证明） - 标准附件：缚身带(一付)、麻醉屏架(一件) 、搁臂架(一对) 、托腿架(一对)、支身(支肩)架(一对) | 2套 |  |
| 7 | 电动液压手术台 | - 手术台为电动液压驱动,台面升降、纵向平移、前后倾、左右倾、背板上下折和刹车均采用电动液压控制； - 手术台内置知名品牌大容量电池，且在蓄电池电量不足的情况下，可使用交流电提供电能工作，提高手术台的应急能力； - 有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60s内无操作自动关闭，防止误操作； - 电动刹车系统为手持遥控器按键控制非机械脚踏刹车，更安全稳定，易操作； - 台面具备纵向平移功能，无需移动病患，只需按下平移键，轻松使用C臂机，满足手术拍片需求； - 控制器具有独立的正屈曲体位和反屈曲体位操作键； - 内置独立腰桥； - T形底座设计，为手术医生提供足够的脚步空间，同时保证手术台的稳定性； - 台面长度：≥2000mm - 台面宽度：≥520mm（不包括导轨） - 台面高度调节范围：680mm～950mm（不包括床垫） - 台面纵向平移: ≥300mm - 台面前/后倾角度：≥30°/≥30° - 台面左/右倾角度：≥20°/≥20° - 背板上/下折角度：≥75°/≥20° - 头板上/下折角度：≥30°/≥30°（可脱卸） - 腿板上/下折角度：≥5°/≥90°， 腿板分叉≥180°（可脱卸） - ★腰桥高度调节范围：≥130mm - 标准附件：缚身带(一付)、麻醉屏架(一件) 、搁臂架(一对) 、托腿架(一对)、支身(支肩)架(一对) | 2套 |  |
| 8 | 数字化手术室标底 | - 系统化要求 ★1、为了保证数字化整体系统的施工质量和功能实现，要求数字化系统和吊塔厂家为同一品牌厂家。 2、数字化系统采用集中化布置，要求不允许破坏手术室墙面，不会对手术室的气密性产生任何影响。 3、采用集成55英寸DSA专用手术显示单元，采用吊塔搭载设计，具备灵活的位置和活动半径具备。 4、数字化系统手术平台具备电磁刹车组件，不用布设气刹的气管，不会产生漏气，控制可以支持数字化系统物联网控制中。 5、具备自带至少1拖4无线AP布设方案，支持移动控制，通过平板电脑对信息流进行发布以及院内示教和院外远程手术指导。 - 中控集成模块 - 嵌入式管理软件，医疗专用一体化主机。须基于B/S及本机HDMI/VGA视频输出GUI双管理操作界面架构，B/S兼容IE等浏览器。 - 系统集手术监视，信号路由、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，导播，点播，系统设置等功能于一体 - 手术室信号预览显示：不少于8路高清视频的实时预览显示，可以SDI/HDMI/远程互动混合同时输入； - 实时显示录制信息，要求必须包括录制时长、视频分辨率、主机IP等信息；并要求能够显示硬盘容量； - 实现至少6路通道的实时预监功能；云台控制界面：具有6个预置位数字键，上下左右、拉近拉远调节界面； - 支持手动云台PTZ控制，全景视频支持多个预置位设置。系统必须自带部分隐私手术视像模糊马赛克、语音变声优化功能，以具高质量的视频录制及学术会议转播。 - 支持≥1路4K编码、或≥4路1080p30fps音视频编码；独立4路音频采集编码。 - 支持≥4路1080p30fps音视频解码； - 视频编码格式支持H.264SVC/HP/MP/BP可选；音频编码格式AAC/G.711。媒体文件格式MP4。视频编码码流：56Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48HZ可调，音频编码码率8-320kbps可调 - 支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝主机内录像文件。 11、支持TS组播推流，在局域网内支持更多用户观看直播。 12、支持RTSP/H.323/SIP等多协议混合远程应用模式，支持不少于四方互动模式； 13、支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议 - 视讯控制器硬件要求 - 主机须采用嵌入式DSP纯硬件架构；Linux操作系统；能够7*24小时工作； - 主机采用铝质机箱，设备高度不高于1U； - 视频输入接口：≥6路物理接口。分别为高清摄像机3G/HD-SDI输入≥4路、≥1路HDMI输入接口、≥1路VGA、≥1路YPBPR/CVBS/S-VIDEO信号复用输入； - 视频输出接口：≥2路高清输出，分别为≥1路HDMI输出，其中1路支持4K输出；≥1路VGA 10080P输出； - 音频接口：≥2路麦克风接入，自带幻象电源；≥3路立体声线路接入；≥4路线路输出其中1路3.5mm本地耳机监听接口。 - 控制接口：≥5路RS232/RS485/RS422控制接口，≥2路USB接口，其中≥1路支持USB3.0。 - 网络接口：≥1路RJ45 LAN接口；可选配内置5G WIFI无线视频模块，2根WIFI天线接口。 - 可选配音频处理器模块：支持混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC； - 存储：标配1个1TB硬盘 - 医疗流媒体系统要求 - LivStream流影像服务系统，对客户端提供H.264编码的1080P@60Hz手术高清音视频流 - 传输协议TCP，支持单播Unicast，组播Multicast和广播Broadcast - 应用协议HTTP，支持WEB方式、客户端方式和嵌入式硬件方式 - 单服务器下模块支持多点用户并发，并支持多级手术室级联业务 - 控制管理系统要求 - 必须采用B/S架构设计，可远程登陆互动录播主机系统，进行浏览查看，导播，点播下载，配置等相关操作。 - 支持开始录制，暂停录制，停止录制基本控制；支持4路预监画面窗口显示； - 必须支持对录制结束文件点播回放，并在本地导播系统界面可直接观看回放视频。 - 支持单画面、画中画、二分屏、三分屏、四分屏等多种画面组合播出；支持字幕插入功能；支持透明台标，台标位置可调；支持片头字幕，片头图片，背景图片叠加； - 必须支持主机VGA输出接口直接输出导播界面，USB接口接入鼠标完成本地导播 - 支持调节音频信号大小，控制；支持控制远程云台摄像机，包含镜头移动，焦距调节，设置预置位等；支持相关视频参数设置，包含分辨率，码流，帧率等。 - 数字化系统搭载平台 1、集成电源、控制系统、音频、医用全景摄像头等部分。（提供整体图片） 2、具备集成显示单元设计。采用单臂吊装，角度方向可调。 3、平台搭载部分采用模块化设计方便进行升级维护。 - 蓝牙耳机功能要求 1、无线蓝牙双向对讲耳麦，充电后支持通话时间5小时以上。支持普通音频输入输出接口接入。支持立体声。 2、知名品牌，保证通话质量及使用时间。 - 会诊室解码系统要求 - 高清示教终端，支持4路1080P@30fps高清视频解码，128K-20M速率。 - 嵌入式系统，可7*24小时工作。1U标准机架式设备。 - 主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、无缝切换等功能必须集成在一台主机内 - 实时显示录制信息，要求必须包括录制时长、视频分辨率、主机IP等信息；并要求能够显示硬盘容量； - 实现至少6路通道的实时预监功能；云台控制界面：具有6个预置位数字键，上下左右、拉近拉远调节界面； - 支持手动云台PTZ控制，全景视频支持多个预置位设置。 - 支持≥1路4K编码、或≥2路1080p30fps音视频编码；独立4路音频采集编码。 - 支持≥4路1080p30fps音视频解码； - 视频编码格式支持H.264SVC/HP/MP/BP可选；音频编码格式AAC/G.711。媒体文件格式MP4。视频编码码流：56Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48HZ可调，音频编码码率8-320kbps可调。 - 支持≥1路4K画面合成，提供2/4/6/8/自定义等多种模式选择，合成分辨率需要4K/1080P设置。 - 支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝主机内录像文件。 - 支持TS组播推流，在局域网内支持更多用户观看直播。 - 支持RTSP/H.323/SIP等多协议混合远程应用模式，支持不少于四方互动模式； - 支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议 - 会诊室控制软件 - 专门针对手术示教、会议转播、远程会诊等业务应用优化的硬件解码终端，可流畅、清晰的同步播放四路1080P高清手术画面。 - 同时支持多路1080P@60HZ全高清可视信号的输出，可向下兼容其他分辨率的可视信号。 - 可自由选择手术室进行实时手术观摩。 - 控制单元要求 - 具备移动性，会诊室使用，又可在主任办公室使用。采用触控，自体预览所有信息功能。 - 控制端一体化设计，触屏操作，方便快捷。 - 医疗级视频信息管理服务器要求 1、单台服务器同时支持多台手术（手术转播、远程医疗教学等）中 每台手术支持4路图像及声音的全程实况转播、录像及后期点播； 2、支持所有医疗设备接入（如：DSA、内镜、监护仪、超声、术野摄像机等医疗设备）； 3、内置流媒体服务器、VOD点播服务器，并发支持300用户的直播或点播； 4、具备在直播、实时回放、文字交流等功能； 5、支持CDN,负载均衡,个性化定制页面等功能。 可实现多方语音交互，可实现会议模式+私语模式 6、为了保证在系统中音视频同步的传输，媒体服务器必须支持多方的混音功能，不借助外来的语音设备实现一对一及多方语音交互功能。 | 2套 |  |

| 包二 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 科室信息管理系统 | - 基础数据管理，实现追溯系统所需基础资料的维护，包括消毒包信息、消毒包类型信息、器械信息、器械类型信息、科室信息、科室分组信息、人员信息、设备信息、一次性物品信息、生产厂家信息、供应商信息等 - 回收管理功能，实现消毒包的回收登记功能，记录下收人、回收人、回收时间、回收科室等信息，支持扫描回收、请领回收、借用回收等方式；支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音清点；支持丢失损坏器械的登记与管理；支持消毒包加急或感染登记；支持回收记录查询 - 清洗登记功能，实现消毒包清洗登记功能，建立消毒包与清洗设备、清洗批次的关联；支持机器清洗登记和手工清洗登记 - 清洗检查功能，实现消毒包清洗结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 - 包装检查功能，实现消毒包包装检查登记和条码打印功能，记录包装人、检查人、包装检查时间、灭菌日期、失效日期等信息；支持消毒包及包内容物的图片显示，支持打包指导；条码标签支持六项信息打印，支持包内容物打印；支持自备包和敷料包管理；支持包装检查记录查询 - 灭菌登记功能，实现消毒包灭菌登记功能，建立消毒包与灭菌设备、灭菌批次的关联 - 灭菌检查功能，实现消毒包灭菌结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 - 无菌库管理功能，实现无菌库库存管理、库存预警、过期出库等功能 - 发放管理，实现消毒包的发放登记，记录发放人、下送人、发放科室等信息，支持扫描发放、请领发放、导入发放、借用发放等方式；支持有效期检测、生物监测放行检查等功能；支持发放记录查询 - 外来器械管理，实现外来器械相关信息的录入与管理，应包括外来器械信息、厂家信息、病人信息、手术信息等；支持录入信息的自动字典维护功能 - 丢失损坏管理，实现器械丢失损坏登记、器械补充登记等功能；支持丢失损坏物品统计功能 - 追溯管理，实现根据消毒包条码查询此消毒包的所有登记信息及清洗灭菌数据；支持根据消毒包追溯到使用病人；支持根据病人追溯到使用包信息；支持消毒包状态查询；支持手术包分布查询；支持消毒包日志查询；支持单个或批量消毒包召回 - 查询统计功能，实现各种统计报表，包括消毒包回收统计、消毒包打包统计、消毒包发放统计、人员工作量统计、设备使用统计、消毒包状态查询等 - 一次性物品管理功能，实现一次性物品仓库管理，包括出库、入库、库存预警、库存盘点及各种统计功能 - 手术室管理功能，实现手术室消毒包接收、使用、库存管理、器械清洗、加急处理等功能；提供标准病人接口，实现病人信息与使用消毒包的关联；支持手术包分布、状态、追溯等查询功能；支持通知功能 - 科室请领功能，实现消毒包请领、一次性物品请领、请领查询、发放查询等功能 - 护士长管理功能，实现消毒包处理流程查询、设备运行状况查询、基础资料维护、人员权限设置、追溯信息查询、各类报表查询等管理功能 - 追溯系统与清洗灭菌设备集成，服务器、微机、设备控制系统组成连通的网络 - 设备服务端实时采集设备运行数据，并存储到服务器上 - 设备客户端实时显示设备运行状况，并生成清洗灭菌报表和趋势图 - 支持设备历史数据查询；支持设备每批次处理消毒包查询 - 支持PDA清洗登记功能，实现使用PDA进行消毒包清洗登记和清洗检查功能 - 支持PDA灭菌登记功能，实现使用PDA进行消毒包灭菌登记和灭菌检查功能 - 使用一维条形码或二维条形码作为追溯介质，为每一个包配备一个唯一的身份标识，所有与此包相关的信息都记录并存储到数据服务器中 - 清洗登记时，判断同批次清洗的消毒包是否适合一起清洗 - 灭菌登记时，判断消毒包是否适合高温灭菌或低温灭菌，防止低温灭菌物品进入高温灭菌器（或高温灭菌物品进入低温灭菌器） - 支持复杂器械清洗分类指导功能 - 支持消毒包打包指导功能 29.支持发放限制功能：支持生物监测放行限制，支持过期物品发放限制等 | 1套 |  |
| 2 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | - 容积≥990L - 双门通道型，门板材质与设备主体保持一致 - 主体为环形加强筋结构，内室、夹层均为304不锈钢材质 - 机器人全自动焊接保证焊缝质量，提供焊接现场图片，并标注环形加强筋位置 - 设备使用寿命为10年或20000次循环 - 不锈钢卫生级管路，卡箍链接 - 圆形门胶圈，在主体上，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封 - 真空泵为直连式一体结构，非分体式 - 内室及夹层压力控制均采用压力变送器，最大程度保证蒸汽压力的准确性 - 内室及夹层疏水均采用气动阀控制，气动阀为不锈钢外壳，结实耐用 - 设备自产蒸汽，保证蒸汽质量，节约成本 - 设备自带304不锈钢材质蒸发器，保证蒸汽洁净度 - 设备有节水降噪装置，并且带有水回收装置，低水耗，噪音低 - 板式换热器，效率高，寿命长，冷凝水回收系统，节约能源 - 单侧维修，设备可靠墙安装，或者两台设备共用维修空间 - ≥8寸彩色触摸屏中文显示操作，不接受按键操作 - 预制32套程序，满足用户不同需求，提供屏幕程序选择界面图片 - 采取负压脉动和正压脉动相结合的方式，空气排出更为彻底 - 为了保障设备灭菌质量，需有和设备品牌一致的耗材供应 - 提供设备的医疗器械注册证、卫生安全评价报告、电磁兼容报告 21.为保证设备主体使用寿命，提供特种设备生产许可证（含安装、维修、改造） | 1台 |  |
| 3 | 全自动清洗消毒器 | - 功能要求：必须能自动完成冲洗、清洗（自动注酶）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程 - 容积≥500L，并且最大装载量为18个标准器械托盘 - 舱体采用≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板，一体拉伸成型 - 门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠 - 快速预热水箱设计，双水箱设计，提供专利 - 双风机供风，汽电双级加热系统 - 清洗架注水口位于清洗舱体的侧面，保证清洗架各层水压一致 - 喷射臂为可拆卸结构，方便清理 - 内置热敏打印机实时打印，可自动打印过程曲线、并记录A0值 - ≥5寸彩色触摸屏显示，动态显示设备各部件的运行状态及设备运行的各个状态参数。不接受按键操作。 - 9套预置程序，21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑 - 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全程控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行 - 循环泵为不锈钢材质，流量≥1100L/分钟 - 耗水量≤27升/步 - 为保证清洗质量，可提供全套与设备同一品牌耗材 - 提供设备三种以上的专利 17.提供设备的卫生安全评价报告及二类医疗器械注册证 | 1台 |  |
| 4 | 低温等离子灭菌器 | - 容积：≥130L - 腔体采用厚度≥8mm优质航空铝材，矩形结构，空间利用率高，导热性能优越，保证过氧化氢保持100%气态 - 电极网采用铝合金，钣金成型，厚度≥2mm - 腔体带高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌温度 - 主体保温采用橡塑海绵，厚度≥20mm - 门板采用优质铝合金，厚度≥20mm，顶杆驱动式电动升降门 - 门板加热膜数量≥2个，温度维持在50±2℃，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果 - 门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品 - 脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关 - 采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵 - 采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 - 卡匣式加注，胶囊式卡匣，每个卡匣12个胶囊 - 压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置 - 高精度空气过滤器。过滤精度≤0.22μm - ≥5寸彩色触摸屏,可显示温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、原理图、胶囊使用数量和报警信息等 - 多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序等 - 灭菌能力：聚四氟乙烯管腔，直径1mm,长度2000mm - 灭菌能力：不锈钢管腔，直径1mm,长度500mm，提供省级以上机构灭菌效果检测报告 - 为保证灭菌质量可提供全套与设备同一品牌耗材 20.提供二类医疗器械注册证、卫生安全评价报告、电磁兼容报告 | 1台 |  |
| 5 | 超声波清洗机 | - 有效容积≥80升。 - 手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力。 - 整机为304不锈钢材质。 - 自动进排水。 - 超声频率≤40KHZ - 超声功率≥1800VA - 内槽为不锈钢镜面 - 舱体采用≥2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 - 设备需提供电磁兼容性报告。 | 1台 |  |
| 6 | 医用干燥柜 | - 设备容积：≥360L - 外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm - 带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求（提供专利）。 - 舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小 - 采用多功能移动脚轮，简洁美观，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备 - 密封门转轴：密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形简洁美观 - 风机：风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个 - 内置≥8套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。（提供专利材料） - 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用 10.电源：AC380V，50Hz ；≥11KVA | 1台 |  |
| 7 | 全自动纯水机 | - 产品水用途：用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。 - 产水量：≥1000L/h - 产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。 - 系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 - 主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 - 运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。 - 整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。 - 系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，设备主机采用四周设检修门的碳钢喷塑一体化机柜，集成预处理、反渗透及供水系统。 - 预处理系统：配备一体式软化装置、精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生。 - 预处理罐及控制阀选用知名品牌。 - 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 - 反渗透系统采用反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 - 反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的优质产品并附有效证明。 - 纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。 - 纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。 - 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 - 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。 - 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 生产厂家资质要求：生产厂家具有医疗器械生产经营许可证、ISO9001认证、ISO13485等证书等。 | 1台 |  |
| 8 | 医用封口机 | - ≥6寸彩色触摸屏显示控制，人性化全中文安卓操作系统，内置时钟和参数自动储存功能； - 微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度60~220℃任意设置； - 自带封口机封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能； - 自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，快速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗； - 采用浮动式恒定压力压合系统设计，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要； - 先进的平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高。 - 封口速度10m/min；采用光控技术实现封口打印自动检测。 - 封纹宽度12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求； - 封口留边0~35mm可调； - 电源：220V 50Hz - 最大功率：500W 12.灭菌日期、失效期限、批次代码、CE标识、序列号可调整，物品名称、操作人员、自定义内容可实现汉字设置和打印功能； | 1台 |  |
| 9 | 高温生物培养箱 | 1.培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 2.开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。 3.具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 4.含有≥10个培养孔，配有与机身一体的防尘罩。 5.屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480，≥256万色TFT显示屏。 6.输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。 7.断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。 8.培养结束自动打印培养信息，存储不足时报警提示。 9.可定制带追溯功能，接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。 10.阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于压力蒸汽灭菌方式的生物监测。 | 1台 |  |
| 10 |  | - 培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果。 - 开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。 - 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。 - 含有≥10个培养孔，配有与机身一体的防尘罩。 - 屏幕尺寸≥7英寸，分辨率≥800×480，≥256万色TFT显示屏。 - 输入电源 100~240V，50/60Hz，输出电源12V，1.5A。 - 断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。 - 培养结束自动打印培养信息，存储不足时报警提示。 - 可定制带追溯功能，接入追溯系统，实现监测用指示剂与灭菌物品相关联，扫描录入培养信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。 10.阅读器具有配套的同品牌生物指示物，配套应用时适用于过氧化氢低温等离子体灭菌方式的生物监测。 | 1台 |  |
| 11 | 空气压缩机 | 产气量≥60L/分钟，医用静音。 | 3台 |  |
| 12 | 污物清洗槽 | 双槽 全304不锈钢、带沥水台 外形尺寸≥1800×605×950（长宽高，单位mm） 水槽尺寸：≥500×360×300 | 2个 |  |
| 13 | 污物接收台 | 材质为304不锈钢。 外形尺寸：≥1100×600×800（长宽高，单位mm） | 1个 |  |
| 14 | 清洗工作台 | 材质为304不锈钢。 外形尺寸：≥1800×1080×800（长宽高，单位mm） | 1个 |  |
| 15 | 清洗喷枪 | 材质为304不锈钢。 每把枪自带8个喷头。 | 3把 |  |
| 16 | 双头台式洗眼器 | 双头，304不锈钢材质。 | 1个 |  |
| 17 | 密封回收车 | - 全304不锈钢. - 内置搁板，高度可调. - 外形尺寸≥：1000×675×1000（长宽高，单位mm) | 2个 |  |
| 18 | 电动升降传递窗 | - 通道尺寸：710（W）×790（H）mm； - 外形尺寸：≥930×100×1660mm（长宽高）。 - 电源：220V，0.1Kw电动升降、按钮控制。 - 采用钢化玻璃视窗。 - 全不锈钢材质。 | 1个 |  |
| 19 | 手动升降传递窗 | - 通道尺寸：710（W）×790（H）mm； - 外形尺寸：≥930×100×1660.mm（长高）。 - 采用钢化玻璃视窗。 4.全不锈钢材质。 | 3个 |  |
| 20 | 器械检查打包台 | - 材质为304不锈钢； - 双层台面，双面使用、带节能照明灯； 3. 外形尺寸：≥2000×1100×1450（长宽高，单位mm). | 1个 |  |
| 21 | 器械检查放大镜 | 可自由伸展，带灯 | 1个 |  |
| 22 | 包布检查打包台 | - 全304不锈钢，桌面大玻璃、带检查灯。 - 外形尺寸：≥2000×1100×850（长宽高，单位mm). | 1个 |  |
| 23 | 干燥物品工作台 | - 全不锈钢材质 - 移动脚轮 - 2000×1100×850 | 1个 |  |
| 24 | 器械柜 | - 全304不锈钢. - 内置4层隔板、间距可调 - 门带玻璃视窗 4.外形尺寸：≥960×405×1750（长宽高，单位mm). | 2个 |  |
| 25 | 敷料柜 | 全304不锈钢； 四门、四层隔板；外开门、玻璃视窗； 外形尺寸：≥1200×405×1750（长宽高，单位mm). | 2个 |  |
| 26 | 疏列式货架 | 全304不锈钢. 外形尺寸：≥1200×600×1800（长宽高，单位mm). | 2个 |  |
| 27 | 纸袋切割机 | 全304不锈钢材质 规格：700×400×180（长宽高，单位mm). | 1个 |  |
| 28 | 单列立式网框存储货架 | 全不锈钢；立式网筐存储结构。 外形尺寸：≥1100×405×1748（长宽高，单位mm). | 2个 |  |
| 29 | 标准篮筐 | 304不锈钢材质 尺寸：525×380×195 | 20个 |  |
| 30 | 小车清洗机 | 配备多种枪头，出水压力大，清洗效果好 功率1200瓦，最大压力120pa。 | 2个 |  |
| 31 | 一单元双门互锁传递窗 | 材质为304不锈钢， 带紫外线消毒灯， 外形尺寸：≥550×650×550（长宽高，单位mm). | 2个 |  |

| 包三 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 洁净工作台 | 1、技术参数 1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1460*620*1850mm； 1.2 内部尺寸≥（L×D×H）1338*530*650mm； 1.3 额定功率：900 W； 1.4 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.5 紫外灯功率：40W； 1.6 LED日光灯功率：16W； 1.7 前窗玻璃较大开口高度：400mm； 1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.9 工作台到地面高度：750mm； 1.10 噪音≤65dB(A)； 1.11 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13 照明：≥350lx； | 3台 |  |
| 2 | 生物安全柜 | 一、技术参数 1、安全柜基本参数： （1）分类：B2型，100%外排， （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm； *（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 *（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：1270 m3/h （7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） （8）噪音等级：≤65dB（A） （9）照明：≥1000lx *（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 投标人须提供医疗器械生产（经营）企业许可证及产品注册证； | 3台 |  |
| 3 | 静脉配置中心用药管理软件（PIVA） | 1、提取医嘱：提供提取医嘱功能，允许分科室、不分科提取医嘱多种方式； 2、批次决策：可自主制定批次分配决策方案，允许医院根据需要设置规则并自动分科，也可手工进行批次调整； 3、医嘱审查：提供第三方合理用药接口，通过第三方合理用药接口，自定义审核规则，人工审核的方式进行审核，通过对TPN类药物中各指标参数计算值，核对TPN处方； 4、汇总单打印：可根据PIVAS各项（如按品种、按科室、按类别）需要进行汇总单打印； 5、退药及复核：可通过接口提取病区退药数据； 6、成品复核：提供成品复核扫描功能； 7、交接单生成：可根据病区、批次生成交接单； 8、工作量统计：根据中心需求谁工作量统计、分类统计、批次统计、个人审方配置量统计，配制工作量统计、成品审核工作量统计； 9、用药情况统计：可按全院、各科及药品历史用药情况进行统计汇总； 10、退药统计：按时间及病区查询已经退药的标签信息； 11、医嘱查询：可根据科室、病人、药品等条件进行医嘱查询； 12、摆药查询：可根据科室、病人、药品等条件进行摆药查询； 13、病人信息查询：提供病人用药数据的查询； 14、打包查询：查询已经打包的标签信息； 15、批次设置：提供批次调整定义功能； 16、用药规则：提供药理分类维护； 17、基础字典设置：药品基础信息、药理分类维护、频次时间维护； 18、打印机设置：可同时设置标签打印机和汇总打印机，在打标签的同时打印汇总单； 19、系统日志：提供操作人员日志； 20、系统设置：提供系统信息维护界面，可设置各功能模块的运行参数； 21、历史数据：根据PIVAS规范及医院需要保留1-2年历史数据； 22、数据导出：查询数据可导出EXCEL文件。 | 1套 |  |
| 4 | PIVAS辅助审方软件 | 1、具有体外注射剂配伍审查功能： 1.1 审查同组注射药品包括溶媒在同一容器（大输液容器或针管）中配制是否可能发生理化反应，同时提供注射剂配伍的详细信息，包括相互配伍结果、配制方法、讨论及参考文献等。每一条审查提示信息应有详细的参考文献来源； 1.2 药品信息提示功能：输入药品后，可以快捷查看该药品相关信息，包括： 1.2.1 药品相关重要信息包括禁忌症、特殊人群用药信息、注射药品的滴速信息等； 1.2.2 国家食品药品监督管理总局（CFDA）发布的完整的药品厂家说明书，并可查看药监局发布的说明书修订勘误。同时可以查看同一通用名称，不同剂型和不同厂家的说明书； 1.2.3 可以在国家食品药品监督管理总局（CFDA）正式发布的药品厂家说明书基础上修改和新增药品说明书内容，形成一篇新的符合临床实际需要的药品说明书； 1.2.4 药品标识信息包括：兴奋剂药品标识提示；麻醉药品、精神类药品标识提示；社保药品、基本药物等标识提示；毒性药品标识提示；放射性药品标识提示； 1.2.5 可以根据医院需求，自定义药品信息如高危药品、需皮试药品、自制药品等； 2、具有审查提示屏蔽功能：应能对体外注射剂配伍审查项目进行审查提示屏蔽，屏蔽后不再对相同问题进行提示； 3、具有审查规则自定义功能：应能在系统自带知识库的基础上，提供体外注射剂配伍审查项目的审查规则自定义功能，以满足临床实际需要。可以对两个及以上药品配伍审查规则进行设置。同时可以对输液类型进行设置。还应能设置提示的文本信息和问题严重程度； 4、具有统计分析功能： 4.1 处方（医嘱）问题保存：审查并警示提醒的潜在用药问题应能及时保存在系统服务器中； 4.2 问题处方（医嘱）查询：可以查看原始处方（医嘱），并能再次进行审查和查看审查结果详细信息； 4.3 问题处方（医嘱）统计分析：可以按照科室、医生、药品对不同问题严重程度的问题处方（医嘱）及审查结果进行统计，并能生成统计图，提供导出为excel表，提供打印功能。 | 1套 |  |
| 5 | 静配中心PDA软件 | 1、通过显示和声音，提示待配药品的状态，筛选不需要配置的药品 2、自动记录调配时间 3、自动记录调配人员 4、调配收费确认 5、调配工作量统计 | 1套 |  |
| 6 | 平板电脑 | 1、商用平板电脑，国产自主品牌、 2、处理器类型，八核 3、系统内存，4GB 4、储存容量，64GB 5、屏幕尺寸，8英寸 6、分辨率，1920×1200 7、显示比例,16:10 8、网络，支持WiFi 9、摄像头，前置500万像素摄像头 10、视频录制，1080p 1920×1080 | 2台 |  |
| 7 | 计算机 | 1、商用台式机，国产自主品牌、 2、CPU：I3-9100、 3、内存：≥8GB DDR4 2133、 4、硬盘：≥1TB.7200rpm+128G固态（SSD），SATA3接口、 5、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡、 6、声卡：集成5.1声道声卡、 7、电源：≤180W 电源，可适应90V至265V的工作电压、 8、显示器：≥23英寸，低蓝光，分辨率1920×1080、 9、键鼠：同品牌USB光电鼠标、防水键盘、 10、USB接口：前≥4（USB3.0），后≥4、 11、支持高海拔工作模式、 12、操作系统：Windows 7 64位操作系统、 13、应用：出厂同品牌管理软件，绑定杀毒软件功能，保证计算机必须安装并运行杀毒软件； 14、认证证书： 3C认证、中国环境标志产品认证、中国节能产品认证 | 10台 |  |
| 8 | 扫描枪 | 1、窗口尺寸.61mm*52mm 2、扫描类型.影像扫描 3、扫描角度.水平：≥46，垂直≥28 4、解码能力，自动识别所有标准ID,PDF,2D, 5、图像传输速度，USB2.0≥12兆位/秒 6、图像传输时间，USB应用100Kb压缩JPEG格式图像传输≤0.15秒 | 16台 |  |
| 9 | 无线显示器 | 1、显示器：≥23英寸，低蓝光，分辨率1920×1080、 2、显示器接口：VGA,HDMI 3、无线显示器： | 16台 |  |
| 10 | 服务器 | 1、19英寸工业标准2U机架式服务器， 2、Intel C622芯片组处理器：1颗Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz 6C(核) 处理器, 3、内存：本次配置32GB TruDDR4 DDR4 2933MHz内存，内存扩展最大支持16根内存插槽，支持内存保护技术Advanced ECC, 内存保护技术/内存验证技术要求支持内存智能验证技术, 4、硬盘：3块600GB 10K SAS 2.5寸硬盘,标配8个硬盘插槽，支持镜像功能 RAID功能：530-8I 支持0/1/10/5/50 RAID级别，最大支持4GB闪存I/O接口:PCI I/O 最大可支持6个PCI-E插槽； 5、网卡：集成2端口千兆以太网卡，1个独享的管理端口配件：机架安装滑动导轨工作温度最高支持45°C。 6、远程管理：集成服务器管理模块，可支持系统远程管理，远程监控，远程KVM等功，支持通过前端USB端口连接手机或平板电脑（Android or Ios），通过管理软件APP访问虚拟操作面板，实现监控及管理操作。 7、支持中英文不同语言BIOS转换安全芯片：支持TCM安全管理芯片电源： 8、电源输出功率550W 80+铂金电源，配置1个550W电源，支持主备模式故障定位： 9、支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制提供3年免费人工上门服务。 | 1台 |  |
| 11 | 瓶签打印机 | 1、打印方式，热敏式 2、打印速度，125mm/s 3、最大打印宽度，104mm 4、介质类型：连续纸，标签纸，黑标纸，穿孔纸 5、介质宽度：118mm 6、介质厚度：0.06-0.25mm 7、最大外径，127mm 8、卷芯直径，25/38mm 9、碳带长度，300m 10、卷芯内经，25mm 11、电源电压，DV 24V,2.5A | 2台 |  |
| 12 | 针式打印机 | 1、产品类型，票据针式打印机 2、打印方式，点针式打印 3、打印方向，双向 4、打印针数，24针 5、复写能力，7份 6、接口类型，USB接口 7、介质厚度，0.60mm 8、打印宽度，单页纸：75-266.7mm,连续纸：102-266.7mm | 2台 |  |
| 13 | 液晶显示屏 | 1、产品定位，LED智能电视 2、屏幕尺寸，55英寸 3、分辨率，4K（3840*2160） 4、屏幕比例，16:9 5、硬件配置：CPU,四核Cortex A53 1.7GHz 64位， RAM.1GB R0M.8GB 6、操作系统，Android 7、网络接口，1个 8、HDMI接口，2*HDMI2.0 | 1台 |  |
| 14 | 无线接收器 | 1、产品类型，吸顶式AP 2、网络标准，IEEE802.11ac 3、最高传输速度，1900Mbps 4、频率范围，双频（2.4GHz,5GHz） 5、网络接口，1个10/100/1000M RJ45端口 6、电源功率，最大12.29W | 3台 |  |
| 15 | 串口服务器 | 1、产品名称，16口机架式串口服务器 2、cpu,32bt,400MHZ 3、内存，64M RAM 16M 4、以太网接口：接口数量，2个。速率，10/100Mbps 5、串口数量：16口 6、连接器，8-pin RJ45 7、串口参数，停止位1.1.5.2 8、串口保护，RS232/485 9、串口引脚定义，RS232-(TXD.RXD.GND),RS485-(A.B) | 2台 |  |