## Sheet1
序号 | 名称 | 数量（台/套） |  | 参数 | 图片
1 | 中医经络疗仪 | 1 | XY-K-JLDP-IV | 1、输出通道 采用触摸屏显示，具有15个输出通道 2、输出脉冲 治疗仪输出单向脉冲方波； 脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz 脉宽范围：0.2ms～2.0ms。 3、输出强度 I档0～850V，0～255级可调 II档0～1400V，0～255级可调 III档0～2000V，0～255级可调 IV档0～2800V，0～255级可调 V档0～4000V，0～255级可调 4、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。 自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s； 5、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形； 浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms； II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms； III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms； IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms； 浪涌周期：短浪：3s 长浪：6s 6、治疗时间 治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到，蜂鸣声提示。 7、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性； 手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极； 自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。 8、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 11、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
2 | 电针仪 | 2 | XYD-II | 1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10％； 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。 6、输出脉冲强度 a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。 b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。 7、输出通道：6路输出。 8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。 9、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录。 10、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 11、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证 12、生产厂家具备高新技术企业证书 13、生产厂家荣获省长质量奖 14、生产厂家为全国守合同重信用企业 15、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证
3 | 多功能艾灸仪 | 1 | XY-HGJ-II | 1、安全类型：I类，B型 2、电源：AC220V 频率：50Hz。 3、红外光波长范围580nm～1050nm； 4、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W; 5、红外光输出档位三档调节，频率5—60HZ； 6、艾灸加热温度100—160度； 7、红光与艾灸可同时输出； 8、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s； 9、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调； 10、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私； 11、具有双通道，可同时输出； 12、具有防倾倒保护功能； 13、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 14、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
4 | 中药治疗仪 | 1 | XY-SRF-IV | 1、电源：a.c.220V±10% 频率：50Hz±1Hz 2、额定功率：2500VA±10% 3、恒温控制，室温到99℃可调，可选择理想的临床温度以达到最大的治疗效果。 4、安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热防干烧。 5、全部使用玻璃纤维绝缘材料保证省电和防止热量损失。 6、采用高品质的不锈钢材质、方便使用，易于保养，并且能确保药袋的恒温。 7、操作简单的触摸控制面板及实时温度显示。 8、橡胶脚轮，移动时平稳安静没有噪音，结实耐用;固定时可将脚轮上的调节支腿拧出，把脚轮支起，保证装置平稳固定，减少脚轮长期受力。。 9、工作模式：自动模式、手动模式 10、自动模式：智能设置，上班前预开机及自动关机 11、手动模式：手动设置 12、自动进水功能：进水口接通自来水管后，水位低于预设水位后，自动进水，无需人工加水。 13、自动进水水位分高低水位，确保药袋可蒸可煮。 14、药袋：药袋贰拾个、加大药袋肆个； 15、恒温加热箱的体积：140L。
5 | 中药离子导入仪 | 1 | XY-K-LZDR-IV | 1.额定输入功率：140VA。 2.主机尺寸：长645mm，宽365mm，高1060mm，允差±10% 3. 电极片 a) 加热电极片：分两种型号长107mm，宽72mm和长85mm，宽55mm，允差±5%； b) 电极线：长1800mm，允差±100mm； c）吸水加热电极片：长107mm，宽72mm，允差±5%。 4. 治疗模式 a)具有“按摩”和“导入”两种治疗模式。 b)“按摩”状态输出对称脉冲波形，幅度差不大于2V。 c)“导入”状态输出为非对称脉冲波形。 5.输出通道：四通道输出。 6.中频载波波形:正弦波。 7.调制波波形：方波。 8.输出频率： 中频载波频率：2000Hz±10% ； 调制波频率：75Hz±10%。 9.调幅度：35%～65%。 10.中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。 11.定时范围：1～60min连续可调，开机默认值25min。
6 | 中药熏蒸治疗设备 | 1 | HYZ-IIH | 技术参数： 1、电源：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：3500W 3、蒸汽温度：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度) 4、时间：1～99min可调 5、中药雾化量：＞40ml/h 6、单区最大加液量：8L 7、熏蒸面积：1750mm*590mm，3块发泡熏蒸垫。 8、独立的三个温区恒温控制，可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸，也可做露头式全身熏蒸。 9、药槽采用304不锈钢三区设计，三区各自具备独立的自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定； 10、三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效； 11、具有自动漏电保护、自动防干烧、治疗结束自动报警、自动定时、自动恒温、双重温控保护功能、臭氧消毒等功能； 12、U型发泡熏蒸枕，更符合人体工学原理。 13、配备一次性熏蒸脖套，干净卫生。 14、独立的操作台，液晶触控，机电分离化设计； 15、蒸馏水回收装置，保证床体干燥； 16、三温区独立雾化中药药液，将药液雾化的中药蒸汽颗粒超微超细，使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果； 17国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品
7 | 糖尿病治疗仪 | 1 | TZ-II | 一）技术参数 输入功率：30VA 工作电压：AC 220V+10% 工作频率：50Hz 复合磁场强度：5-20mT 大输出器功率：≤30VA 小输出器功率：≤20VA （二）、技术特点： 1、首创特殊的低频脉冲复合磁场，并产生生物学效应，具有较强的自动调节和控制功能。 2、通过调频、调幅的现代电子技术，产生符合阴阳五行的平衡脉冲磁。 3、先进的PCT技术，双向调节，使其输出与人体生物电完全相吻合的低频脉冲频率。 4、快速修复胰岛细胞基因，其修复的速度远远大于基因受损速度。 5、清晰的LED数码显示，美观，灵敏耐用。 6、集多种有效的物理治疗方法于一体，自动化操作平台，多部位系统治疗，疗效确切。 7、内储多套不同治疗方案，根据“辩证施治”的原理，分别针对各型糖尿病及多种并发症，并配有直观人体贴穴.
8 | 心脑血管治疗仪 | 1 | HXY-B2 | 1.额定输入功率：155VA。 2.两路磁场输出、两路小脑顶核电刺激输出和四路肢体电刺激输出。 主机表面光滑、无毛刺、无锋棱。 3治疗帽尺寸 3.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。 3.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。 3.3电极板电极线：长1800mm，允差±100mm。 3.4电极板尺寸 硅胶电极板两种：长85mm、宽55mm和长107mm、宽72mm，允差±10%； 自粘电极板两种：方形：长95mm、宽60mm，允差±10%；月牙形：长61mm，宽35mm，允差±10%。 4.磁场输出性能： 4.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。 4.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 4.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。 4.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT； 4.5治疗时间可分20min和30min两档，允差±1min。 5.小脑顶核刺激性能： 5.1治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。 5.2连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能有： a) 连续波、轻捶波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％； b) 疏密波中密波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10%，疏波脉冲周期范围：0.025s～5.0s可调，允差±10％； c) 密波频率：疏波频率＝5:2。 5.3按摩波E1：由三角波对轻捶波进行幅度调制波形。 a) 调制波为三角波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 b）调幅度为100％, 允差±15％。 5.4按摩波E2：由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形。 a) 调制波为锯齿波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 b）调幅度为100％，允差±15％。 5按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 5.6输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 5.7小脑顶核电刺激治疗时间为20min，允差±1min。 6.肢体电刺激性能： 6.1工作频率范围：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 6.2调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。 6.3波形 载波：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％； 调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 6.4调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制。 6.5肢体电刺激处方60个。 6.6输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 6.7加热电极板表面温度范围：38℃～55℃，分六档可调，允差±15%。 6.8中频治疗时间：已在处方中，治疗时间结束，有声音提示，并停止输出，允差±1min。 6.9中频调幅度范围：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 7.干扰电性能 7.1 工作频率：4kHz，允差±10％。 8.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 8.3 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 8.4 调幅度：0%、100%，允差±5％。 8.5输出电流 在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。分0～99级可调，步进1。 8.6输出电流稳定度不大于10% 9.电源电压波动 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。 10.输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 11.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 12.电极板：电极板要选购具有第一类备案凭证的产品。 13.工作噪音≤60dB(A)。 14.公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证. 15.产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证. 16.入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录 |  | 应厂家以不做心脑血管治疗仪原型号TOKO900无法提供参数现调整为HXY-B2
9 | 脑循环功能治疗仪 | 1 | HXY-C3 | 技术参数 1.尺寸 1.1主机尺寸 HXY-C3:长475mm，宽500mm，高860mm，允差±10%。 1.2治疗帽尺寸 1.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。 1.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。 2.磁场输出性能： 2.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。 2.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 2.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。 2.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT； 2.5治疗时间分20min和30min两档，允差±1min。 3.公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证. 4.产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证. 5.入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录
10 | 中风治疗仪 | 1 | XY-K-SISS-D | 技术参数： 1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz 2、额定输入功率：250VA 3、输出脉冲频率范围为0～999Hz，允差±15% 4、输出脉冲宽度为0.1ms，允差±20% 5、治疗仪每路输出电流有效值不大于80mA 6、治疗定时：5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10% 7、具有负压装置：吸附负压：-38kPa 8、输出模式 a)自动模式具有7个自动程序 b)手动模式可以手动选择输出频率 c)间歇模式为4秒刺激/2秒暂停 9、输出波形：双向对称方波*10、三组六通道脉冲输出 11、产品外形尺寸（长×宽×高）：645mm×365mm×1060mm ，允差±50mm 12、通过六个渠道和吸附电极刺激更深层的多种神经系统。调整电极的真空密度和脉冲频率可以对患者产生较舒适的按摩效果； 13、自动保存治疗程序以便于下次使用； 14、国际首创，方便使用不同部位，电极头采用无创针灸固定，主机内置微型负压泵，吸引压力大小可调，噪音小，使患者治疗过程中更加舒适并具有拔罐作用。 15、该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。
11 | 吞咽言语诊疗仪 | 1 | XY-K-TY-II | 技术参数： 1、充电器输出直流12V，2.5A 2、双通道可单独使用，单独调节 3、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线 4、电极脱落检测功能 5、5种模式：肌电检测模式、肌电触发电刺激、肌电助力电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练。 6、肌电检测 6.1反馈阈值 反馈阈有效值：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV、10μV～200μV、10μV～1000μV 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值 分辨率(测量灵敏度)： 1μV 7、肌电触发电刺激 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz 阀值：10μV～1000μV，级差10μV；允差±10%或±2μV取较大值 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs，允差±10% 输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA，级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值 10、电刺激模式有42个固定处方，8个自定义处方 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%； 输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA,级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值 治疗时长：1min～60min可调，级差1min，允差±1min； 8、助力电刺激 频率：18Hz允差±2Hz 脉宽：200μS，允差±10% 输出强度：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值 9、多媒体反馈训练（GAME）模式：可与APP连接进行互动治疗 10、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证； 11、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
12 | 多功能神经康复诊疗系统 | 1 | XY-SJ | 技术参数： 一、本系统“系统设置”可以设置训练师、管理员和超级管理员；管理员和超级管理员可以登录“系统设置” 、“档案” 、“评定”；训练师可以登录“档案” 、“评估”。 二、档案（登记、查询、修改、列表、卡片、评定记录） 在档案主界面，点击“登记”，打开登记界面，登记模块主要包括患者的基本信息、初期康复目标和治疗计划、中期康复目标和治疗计划和末期康复目标和治疗计划。带有“”为必填项，其余为选填项。编辑完成后，点击“保存”按钮，弹出保存成功提示信息。 九种查询条件（编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、职业、出生地、文化程度、发病日期、诊断） 修改：在档案界面点击“查询”或“列表”或“卡片”，选择患者，例如：选择“查询”模块，选择患者，点击“修改”，进入修改界面，“修改”界面和“登记”界面一致，在修改界面修改患者信息，点击“保存”按钮，患者信息修改完成。 列表：在档案界面点击“列表”，进入列表界面，显示最近10天的登记信息（系统设置可以设置显示的天数）。 卡片：在档案界面点击“卡片”，进入卡片显示界面，显示最近10天的登记信息（系统设置可以设置显示的天数），卡片主要显示患者的姓名、性别、年龄，医生信息等。 评定记录：在档案界面点击“评定记录”，进入评定记录界面，默认显示全部的训练记录。 三、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备专用电脑。 四、软件系统配有自动存盘恢复数据功能。 五、电脑配置清单 处理器CPU：酷睿I5 10500 运行内存： 8GB 独立显卡： 2GB 固态硬盘： 240G 显示器：30英寸 IPS曲面屏 分辨率2560*1080。 电脑台车尺寸：1425*934**829 另配有惠普黑白激光打印机，麦克风扬声器，高端无线鼠标键盘，万向显示器支架。 1.生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证 2.生产厂家荣获省长质量奖 3.生产厂家为全国守合同重信用企业 4.为了避免知识产权纠纷，生产厂家通过知识产权管理体系认证。 5.生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业。 产品优势： 1信息保密:每个老师用户都有自己的学生信息，只有自己的用户可以查看自己的学生信息和操作 2.评估报告：生成评估报告，可以对量表进行查看或打印操作 适应症： 供医疗机构用于神经康复功能评定及康复训练与康复指导。
13 | 药物熏疗牵引床 | 1 | JYZ-IIIB | 1、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 2、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm 3、牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 4、牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s 5、间歇时间：0～9min，，级差1min，误差不大于30s 6、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 7、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 8、成角动作范围：-10°～+30°连续可调*，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。 9、平摆动作范围：±20°连续可调*，允差±2°，左右平摆动作速度：142°/min，允差±15% 10、旋转动作范围：±25°连续可调*，允差±2°，左右旋转动作速度：165°/min，允差±15% 备注： ①、以上为标准型号常规参数；可根据客户要求选择定做以下参数或其它参数：JYZ-IIA、JYZ-IIIB、JYZ-IVA成角角度：-20°~+20°、-10°~+30°、-15°~+25°，旋转角度：左右30°；平摆角度：±25°。 ②、连续可调*针对下位机面膜操作。选配电脑款，上位机界面可手动输入参数。 ③、角度调节手动调节时调节方式为连续可调，设置参数自动调节时调节步进1°。 11、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。 12、微电脑控制颈椎、腰椎牵引 13、慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式； 14、20种治疗方案存储并读取； 15、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引； 16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）； 17、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录 28、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证
14 | 腰椎治疗机 | 1 | XY-K-ZPJZ-II | 技术参数： 1. 人体脊背外形设计电极垫，可与人体背部充分接触，治疗效果更好。 2. 治疗部位可精确控制。 3. 8寸液晶触摸屏显示与控制。 4. 内置处方：77个，其中颈肩模式19个、胸背模式19个、腰部模式21个、组合模式18个。 5. 载波波形：在500Ω负载阻抗条件下，双向对称矩形波。 6. 载波频率：2000Hz，允差±10%。 7. 脉冲宽度：250μs，允差±10%。 8. 输出幅度：输出幅度0～35V可调，分为0～99级，允差±10%。 9. 15种波形，可选择范围更加广泛。。 10.输出电流：最大输出电流60mA，允差±20%。 11. 温度：加热温度设定范围：37℃～41℃五档可调，允差±3℃。 12. 连续工作时间：中频脊柱物理治疗系统连续工作时间≥4h。 13. 病例存储：能存储40位病人信息，存储内容为姓名、性别、年龄和备注说明。 14、输出电流稳定度：输出电流变化率应不大于10%。 15.定时范围：1min～30min可调，级差1min，开机默认值20min，允差±30s，治疗时间结束后，停止输出，并发出声响提示。 16.生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。 17.生产厂家为全国守台同重信用企业。 18.产品具有实用新型专利证书。 19.生产厂家具备高新技术企业证书。 20.为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证。 21.生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业。
15 | 下肢关节康复器 | 1 | XY-CPM-IIB | 技术参数： 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：60VA 3、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 4、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 5、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； 6、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 7、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 8、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 9、活动仪设有线控开关，安全可靠 10、运动角度、速度、时间均数码控制 11、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 12、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 产品优势： 1、伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10% 2、角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 3、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°
16 | 上肢关节康复器 | 1 | XY-CPM-ID | 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、 额定输入功率：70VA 3、 肘关节活动支架长度可调范围0～150mm，允差±10% 4、 肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10% 5、 肩前臂支架调整范围0～280mm，允差±10% 6、 前臂可握手座调节范围0～280mm，允差±10% 7、 移动支架高度调节范围0～290mm，允差±10% 8、 被动训练力矩：20N·m，允差±10% 9、 额定载荷：50N 10、 康复器关节活动角度调节范围：0°～125°，其中0°～123°时，级差3°，123°～125°时，级差2°，角度不大于50°时，允差±5°，角度大于50°时，允差±10% 11、 康复器角速度：最小角速度为3.0°/s，最大角速度为4.4°/s，允差±20%，分8档调节，级差为0.2°/s 12、 康复器运动时间可在0～240min范围内调节，级差10min，允差±30s 13、 活动仪设有线控开关，安全可靠 14、 运动支臂左右可调换 15、 运动角度、速度、时间均数码控制 16、 LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 17、 设备功能：对患者上肢（肩、肘、腕）进行被动训练
17 | 踝关节CPM | 1 | XY-K-HGJ-I | 技术参数： 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、 额定输入功率：30VA 3、 主机外形尺寸（长×宽×高）：467mm×353mm×430mm；允差为±5% 4、 速度等级：1～5级 5、 暂停时间：0～9秒 6、 时间/次数：1～99分钟/1～99次 7、 摆动：角度3°～15°，次数3～10次 8、 渐进：角度3°～15°，次数3～10次 9、 康复器设有线控开关，安全可靠 15、 运动角度、速度、时间均数码控制 11、 大屏幕特制背光液晶显示，数据清晰 17、 设备功能：对患者踝关节进行康复训练
18 | 骨创治疗仪 | 1 | SD-K-GS-III | 技术参数： 1、额定输入功率：85VA。 2、输出通道：一路磁疗，一路高压静电和两路低频电疗组合输出。 3、治疗仪低频电疗性能 3.1 输出脉冲频率为15Hz～38Hz，分1～60级可调，单一频率允差±10％。 3.2 输出脉冲宽度应在0.15ms～100ms范围内。 3.3 输出脉冲强度不大于22V，分0～99级可调。 3.4 单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 3.5 治疗模式分F1、F2、F3三种： F1输出为三个半波脉冲； F2输出为单个锯齿波脉冲； F3输出为单个尖波脉冲。 3.6 治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 4、治疗仪磁疗性能 4.1 磁疗头中心表面磁场强度不大于50mT，分档可调，最大档位12，允差±10％。 4.2 磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分1～16级可调，单一频率允差±10％。 4.3 治疗模式分M1、M2两种： M1为顺磁模式； M2为聚焦模式。 4.4 治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，允差±1min。 5、高压静电性能 5.1高压静电输出分三档可调，（允差±20%）： 直流电压1档：1000V； 直流电压2档：2000V； 直流电压3档：3000V。 5.2治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，允差±1min。 6、治疗仪电疗时，所有输出控制器都设定到最大值，输出端电极开路运行10min后，再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 7、治疗仪在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 8、电极片应选购具有第一类医疗器械备案信息的合格产品。 9、治疗仪主机尺寸：长585mm，宽365mm，高235mm。允差±5%。 10、电疗有效负载阻抗：500Ω。当额定负载阻抗变化±10%以内时对技术指标的影响可以忽略不计。 |  | 应厂家原来型号XY-KGS-III注册证到期，厂家新注册产品型号变动为SD-K-GS-III
19 | 全波长强光/激光皮肤治疗仪 | 1 | XY-K-HG-V | 技术参数： 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：400VA 3、外形尺寸：长500mm，宽405mm，高970mm 4、光源：矩阵集成高功率半导体固态光源 5、穿透皮肤8-10mm, 直至真皮层 6、属于冷光源，没有紫外线和灼热的红外线，不伤害皮肤，没有副作用 7、治疗时间：1-60分钟可调 8、能量调节方式：三级能量调节 9、波长范围：640nm±10nm 10、光功率密度：＞60mW/cm2 （距离光杯口15cm） 11、显示及操作方式：7寸电容液晶触摸屏 12、光学透镜式聚光设计 13、皮肤温度动态管理 14、具有三维立体灯头旋转 15、双路输出，独立控制 16、防倾倒设置，倾倒自动断电 17、具有自动漏电保护 18、高能窄谱 纯度高、光源强、能量密度均匀 19、应用范围广在创面愈合、急慢性疼痛中效果显著，被称为生物活性光 20、入选第七批优秀国产医疗设备产品目录
20 | 多通道生物反馈治疗仪 | 1 | XY-K-SWFK-IV | 技术参数： 一 .工作环境 a) 环境温度：＋5℃～＋40℃； b) 相对湿度：≤85%； c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa； 二.技术参数 2.1 电极线：1400mm，允差±10%。 2.2 电极片：Φ50mm，允差±5%。 2.3 肌电检测 2.3.1 反馈指示 电信号频率为20-500Hz之间，幅值在反馈阈到1000μV之间时，才会触发电刺激和操作游戏。 2.3.2 系统噪声：≤1μV。 2.3.3 差模输入阻抗：＞5MΩ。 2.3.4 共模抑制比：＞100dB。 2.3.5 反馈阈值： a) 反馈阈值：10μV～1000μV可调，步进1μV； b) 误差不应大于标称值的±10%。 2.3.6 工频噪声的抑制 在刺激仪的输入端叠加一组幅值为100μV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。 2.3.7 示值准确度：误差不大于±10%。 2.3.8 分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。 2.3.9 通频带 通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。 2.3.10 工频陷波器 刺激仪应有50Hz限波滤波器，衰减后幅值不大于5μV（峰-谷值）。 三.性能参数 充电器1：输入a.c. 100V～240V，50Hz～60Hz，1.5A；输出d.c.12V，2.5A 电池2：电压d.c.7.4V%，容量3500mAh； 四、电刺激输出性能 4.1 肌电反馈电刺激性能 4.1.1触发电刺激性能： a）阈值 ：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV可调、10μV～200μV可调、10μV～1000μV可调，允差±10%或±2μV，两者取较大值； b）频率 ：2Hz～100Hz，步进 1Hz；允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值； c）脉宽 ：双向各50μs～450μs，步进10μs，允差±10%； d）延迟时间 ：0～5.0s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； e）上升时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； f）下降时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； g）持续时间 :1s～10s，步进0.1s，允差±10%； h）输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值； 4.1.2助力电刺激，参数如下： a)频率 ：18Hz，允差±10%； b)脉宽 ：200μs，允差±10%； c)持续时间：10s，允差±10%； 输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或2mA，两者取较大值。 4.1.3镜像电刺激性能 a）阈值 ：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV可调、10μV～200μV可调、10μV～1000μV可调，允差±10%或±2μV，两者取较大值； b）频率 ：2Hz～100Hz，步进 1Hz；允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值； c）脉宽 ：双向各50μs～450μs，步进10μs，允差±10%； d）延迟时间 ：0～5.0s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； e）上升时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； f）下降时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； g）持续时间 :1s～10s，步进0.1s，允差±10%； h）输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值；
21 | 激光治疗仪频谱仪 | 1 | JLT-MD500B | 1.按运行模式分类：连续运行，间歇加载。 2.治疗机的额定电压和频率：AC 220V，50Hz。 3.治疗机的输入功率:200VA。 4 光束模式：多模。 5.治疗头数量：2个 6.治疗头一激光波长及数量： 808nm激光器1支 640nm辅助激光6支 7.治疗头二激光波长及数量：808nm激光器1支 640nm辅助激光36支 8.激光器额定输出功率：100mW。 9. 激光输出功率不稳定度：应优于±10%。 10. 激光输出功率复现性：应优于±10%。 11.操作系统：8寸液晶触摸显示屏 12.软件名称：半导体激光治疗机嵌入式软件组件 发布版本：JLT-BDT-01 13.电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。
22 | 微波治疗仪 | 1 | HW-1A3 | 1.理疗功能：连续输出 2.电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5% 3.输出功率： 理疗0-60W，治疗0-100W； 4.时间控制： 治疗时：0—99秒，以1秒步进； 理疗时：0—30分，以1分步进； 以上范围内可调；且二者都有报警声响提示； 5.微波频率： 2450MHz±50 MHz； 6.整机功率： 580W； 7.辐射器驻波比： S≤3； 8.传输线驻波比： S≤1.5； 9.外壳泄露： ≤10mw/cm²； 10.无用辐射： ≤10mw/cm²； 11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全； 12．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。
23 | 中频治疗仪 | 1 | XYZP-ID(台式) | 技术参数： 1、额定输入功率：130VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 毛重：15kg±3kg 净重：12.7kg±3kg。 4、显示方式：数码显示。 5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。 6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 1）间歇调制：低频调制方波（载波）占空比为50％，允差±20％。 2）连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波，中频调幅度：0%、25%、50%、 75%、100%，允差±5％。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。动态节律参数8S，允差±10％ 12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭， 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 |  | 应厂家以中频治疗设备MTZ-H无法提供参数，就该产品换成XYZP-ID(台式
24 | 低周波治疗仪 | 1 | XY-K-SJD-C | 技术参数： 1、六路矩形波脉冲输出，带负压装置。 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、额定输入功率：180VA。 4、输出脉冲频率在2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％。 5、输出脉冲宽度在60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％。 6、刺激仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流有效值不大于50mA。 7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％。 8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式。 9、输出低频脉冲电流，频率连续可调。 10、具有硅胶电极和吸附电极两种输出方式，内置负压装置，方便负压调节。 11、该产品入选国家中医药管理局推荐的中医诊疗设备目录。 12、生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证； 13、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
25 | 磁振热治疗仪 | 1 | XY-K-CZR-III | 技术性能： 1、额定输入功率：500VA。 2、磁场强度范围：≤38mT。 3、振动频率为：50Hz，允差±1Hz。 4、振动幅度为2mm～5mm。 5、治疗模式为6种： a) 模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s； b) 模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s； c) 模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s； d) 模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s； e) 模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s； f) 模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。 6、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，为40℃～55℃，分4档可调，允差±3℃。 7、治疗定时时间1min～60min可调，步进为1min，允差±5％。 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 9、输出通道：四通道（可同时连接四个导子）。 10、真彩触摸屏显示，更加方便快捷。 11、标配一个标准温热导子，一个颈肩温热导子，一个关节温热导子，一个分离式温热导子。 12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 13、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录； 14、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 15、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证.
26 | 中药灌洗设备（结肠途径治疗机） | 1 | CAC-2000 | 设备技术参数类别 设备技术指标 仪器类型 I类B型 总功率 不大于2000W 适用电源 交流220V 50HZ 出水量范围 每分钟在780～880ml 水温控制范围 30～40℃ 肠疗时间设定范围 给液范围：0～20000ml，给药范围：0～500ml 给液时间范围：1～30s，停液时间范围：0～30s 工作噪音 ≤65db 运行环境 环境温度：5～40℃；相对湿度：≤85%； 储存环境 环境温度：-20～70℃；相对湿度：≤80%； 耗材及灭菌方式 一次性肠导管 辐照灭菌 频率 50Hz 出水温度 37℃±2℃ ※1．嵌入式双液晶屏显示，水温，流量，灌注液量随机设置。 2.直视式观察窗口，受疗者清晰可见肠道内大量宿便，毒素排出. 3．灌注系统采用专业医用蠕动泵； 4．自动检测灌肠数据；内置双限温控制系统1套；水温自动控温恒定； 5．灌注时间、温度自动控制；工作时间连续可调；控温范围随意调整； 6．自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质；纯净水净化器一组5根滤芯 7．灌注液选择一键式切换装置（加药功能保留灌肠）； 8．药液加注功能，进药量可控可调。 9．自然躺姿水疗，无需特殊姿势，躺着轻松治疗。 10．患者可自行掌握自身躺姿前后 0°— 90°任意调整，降低医护人员的劳动强度，同时也方便患者就诊。 11、带有排泄盆座的功能灌肠机，床体配置与排污设施为整体设计，满足患者在灌肠的同时可以随意大小便的要求。 12、内置排污系统，内置冲洗系统，将污物气味排出室外、无异味无侧漏。患者在自然躺姿状态下进行洗肠、给药，方便患者方便医护人员。 13．设备带有暂停开关、体验者特殊情况可急停。 14．特制一次性导入头直径0.6CM的导管滑入直肠（洗肠管总长40CM，分两段，一段200mm*直径10mm），注液管细，不需扩肛器和排泄粗管，不脱出，,安全、卫生，医护人员操作方便，患者使用无痛苦。 15、超温自动停止运行、安全性极高。 16、设备规格：长250CM、宽65CM，高170CM，三段分体组合式结构，便于 |  | 应厂家以不做中药灌洗设备HW-3001无法提供参数，就该产品换为CAC200
27 | 中药雾化吸入设备 | 2 | GYS-WHQ-I | 主要技术指标和配件清单： 1)电源：~220V±22V 50Hz± 1Hz 2)加热功率为700VA; 3)超声振荡频率：2.0MHz ±10%； 4)雾化率：≧180ml/h； 5)加热温度：85±10% 6)加热锅装水量：800ML 7)过滤网直径：≤75um。 8)正常工作时的整机噪声：≤50dB（A计权）； 9)治疗时间：0-30分钟(可调）； 10)包装尺寸：42cmx25cmx44cm； 11)机器尺寸：38cm*36cm*20cm 12)重量：5KG 13)低水位提示装置：当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机； 14)连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时； 15)等效体积粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于50%。 16)中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，温度为24度，相对湿度为61%。
28 | 蜡疗仪 | 2 | XYL-IV | 产品参数 1、电源：AC220V±10% 50±1Hz； 2、设备最大功率：3500VA； 3、熔蜡槽温度范围：60～99℃； 4、恒温箱温度范围：46～80℃； 5、温控误差：±2℃； 6、熔蜡槽 容积：80 L； 7、恒温箱 容积：184 L； 8、外形尺寸：700×740×1530mm，允差±5%； 9、蜡盘尺寸：490×400×21mm，允差±5%。 10、工作环境温度：5℃～35℃； 11、消 毒 方式：双重消毒功能，高温及智能紫外线消毒 12、过滤装置：双重不锈钢滤网、密目网50目； 13、蜡饼数：共计15盘、盘数选择5盘递增； 14、饼厚度：蜡饼厚度在1级（10mm）、2级（15mm）、3级（20mm）三级可调； 15、8寸液晶触摸屏，高清显示； 16、化蜡方式：无水化蜡； 17、假 期 智能：预约功能可以设定任意时段制饼完成时间； 18、结构材料：模块式框架结构，全304 #高端不锈钢制作+冷板喷塑； 19、放 蜡 时间：满盘制饼≤ 3 min； 20、全自动定义：融蜡、制饼、清洁、过滤、消毒、开关机等均为自动完成，无需借助人工完成； 性能优点： 21、三种制饼模式：正常制饼、快速制饼、预约制饼，满足不同情况需求； 22、预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作； 23、一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）； 24、液晶触摸屏，操作界面友好，简单易懂，一键启动制蜡模式； 25、观察窗尺寸：高650×宽200（mm）； 26、恒温箱内设有LED照明，可方便观察蜡饼情况； 27、安 全 功能：5重电气安全保护功能，过热保护、电流过载保护； 28、提 示 功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能；
29 | 熏蒸仪 | 2 | HYZ-IB | 技术参数： 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：2300VA 3、外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm 4、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L) 5、功率调节：1-6档可调 6、喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110° 7、工作时间：1-99min 8、*设置预热温度，70-99℃可调 9、运行模式：连续运行 10、单锅最大加液量为3L（实际可达到4L） 11、微电脑控制操作系统，7寸电容触控。 12、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人 13、三通道散热系统，保证设备安全稳定。 14、加热锅120℃、300℃温控保护，双重防止干烧设计 15、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 16、压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。 17、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。 18、吸水绑带设计，防止喷头滴水 19、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。 20、具有自动漏电保护、自动防干烧 21、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤（专利技术） 22、电动控制废液的排放，采用先进的电磁方式控制，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水（专利技术） 23、具有三维立体喷头旋转方向 24、隐藏式的加热 25、配有专门的蒸馏水回收 26、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品 27、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000万元 28、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 29、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
30 | 玉疗床 | 4 | EL-5 | 1、产品由生态板，松木板、保温层、加热板、控制系统、电源线及开关组成。 2、工作条件 环境温度：5℃-50℃： 相对湿度：30%-70%： 大气压力：70KPa~106KPa： 电源电压：AC220V 50Hz： 3、温度控制加热装置的温度应在5℃~50℃范围内可调 4、产品的连续无故障工作时间不得低于6h。 5、输入功率:产品的输入功率应不高于2500W。 6、产品在工作中的泄漏电流应不大于0.28mA。 7、温度控制:温度控制，分别在加热装置的温度显示40℃和50℃时,用温度计检测加热板中心点表面的温度，并计算其误差。
31 | 熏蒸床 | 2 | LXZ-200A | 一、技术参数 1.电源：AC 220V 2.电源频率：50Hz 3.输入功率：2300VA 4.熏蒸仓内的温度可在35～70℃范围内调节 5.熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时 6.熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h 7.工作噪声：≤65dB（A计权） 二、性能描述 1. 采用4区（1区、2区、3区、4区）单控方式，每个区域可独立使用，也可多区组合使用。 2.四区独立（颈区、肩背区、腰臀区 、下肢区）每区可投放不同病症的药物进行熏蒸，四种病症可以同时治疗，针对性强、治疗效果明显。 3.各区均设置温度传感器，对实时温度进行监测，在设定范围内恒温控制。 4.配备LED显示屏，显示每个区域的实时温度，方便医护人员查看。 5. 每区均配有送风装置，并设计了独立的风道，使熏蒸温度更加均匀。 6.具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水。（此功能需外接水源） 7.具有防干烧保护、并有声响报警提示，保障患者的安全。 8. 熏蒸仓防溢流设计，当熏蒸仓内水位超过安全界限，自动将多余液体通过排水管排出，防止液体溢出熏蒸仓。 9.床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位。便于临床治疗。 10.具有自动排水、手动排水两种方式，多一份选择，多一份保障。 11.配置漏电保护装置和冷凝水回收装置，确保临床使用安全。
32 | 中频调制脉冲治疗仪 | 1 | LXZ-300S | 一、产品参数 1.电源：AC 220V±10％； 2.电源频率：50Hz±1Hz 3.输入功率：300VA 4.安全类别：Ⅰ类 5.防护类型：BF型应用部分 6.运行模式：连续运行 7.定时装置：1～60min可调节，定时误差：±5%。 8.输出直流分量：无直流分量 9.工作频率（载波频率）：方波，2.0kHz，允差±10%。 10.输出电流：在基准负载（500Ω）下，最大输出电流≤100mA，并应在最小至最大输出范围内分档可调。 11.输出电流稳定度：输出电流变化率不大于5% 12.调制频率范围：0Hz～150Hz 13.调幅度：0～100%多档可调 14.连续工作时间≥4h 15.输出脉冲宽度：250uS±50uS 16.输出幅度：45V±10V 17.工作噪声：≤65dB（A计权） 二、产品特点 1.立式外形设计，配备脚轮方便移动治疗。 2.10.4寸大尺寸TFT彩色液晶触摸屏，直观显示治疗时间、强度、处方等信息。 3.自主研发，产品获得实用新型专利。 4.采用自主研发的电极片，电极片已获得实用新型专利。 5.每片电极板上设有4组，共8块导电电极，通过程序控制各组电极循环输出，模拟传统手法进行补法、泻法及平补平泻的治疗。 6.内设四种模式供临床选择，开展相应的治疗。 7.具有双通道输出，每个通道可独立工作，可供2个不同病症的患者同时治疗或治疗1个患者的2个部位，为临床提高了经济效益。 8.每次治疗结束后都有声响提示，方便临床应用。 9.标配2套附件，双通道可同时使用。 10.仪器设有抽屉式储物盒，便于存储附件及数据线等。
33 | 空气波压力治疗仪 | 1 | LXZ-400B | 一、技术参数 1.原装进口医用级气泵，压力稳定，噪音低，满足多人多批次长期使用 2.高清中文LCD彩屏，各种参数实时直观显示，操作方便 3.压力范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，精度1kPa 4.可选择kPa与mmHg两种计量单位 5.10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式 6.可同时连接4个充气气囊 7.紧急制动安全按钮 8.搭载智能系统，可贮存10年治疗参数，系统可扩展升级 9.循环速度：4-14秒/腔，连续可调，满足更多需求 10.时间范围：1-60min连续可调 11.6腔气囊，层叠设计，有效防止体液倒流 12.特殊减震装置，噪音低 13.内置可充电锂电池，不插电可工作长达8小时以上 14.配置SD智能存储卡，可存储10年工作信息，便于诊疗管理和科研工作 15.单腔压力可关闭，保证创面位置零压力，确保使用安全 二、性能描述 1. 原装进口医用级气泵，压力大且输出稳定，噪音低，高效节能，满足多人多批次长期使用。 2. 彩色液晶屏显示，导航键操作，更便捷更直观 3. 多种治疗模式（10种）供选择。 4. 多腔梯度压力叠加气囊，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流。 5. 零跳过功能：各腔压力均可调零，能跳过伤口。 6. 紧急停止安全按钮，确保病人安全。 7. 肢体套筒为圆周压力设计，均采用医用级TPU材料。 8. 实时显示治疗状态、治疗部位、组合模式、剩余时间、各腔的真实压力，便于护理巡视。 9. 配置医用推车。 10. 内置可充电锂电池，不插电可工作长达8小时以上。
34 | 干扰电治疗仪 | 1 | LGT-2800V2 | 1具有国家医疗器械产品注册证；此产品为具有自主知识产权的产品。 2产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。 3适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。 4性能参数： 4.1双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗6个部位； 4.2吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 4.3吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式； 4.4吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 4.5吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适； 4.6顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激； 4.7输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 4.8输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节； 4.9干涉波差频频率1~120Hz； 4.10在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； 4.11五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； 4.12六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5； 4.13四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒； 4.14六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特； 4.15五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； 4.16强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作； 4.17治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 4.18吸附电极共有黄、绿、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕； 4.19治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 4.20多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。
35 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | LGT-3600B | 1. 具有国家规定的医疗器械产品注册证。 2.产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。 3.适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。 4.性能特点： 4.1独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； 4.2智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求； 4.310.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷； 4.4采用日本光源，使用寿命更长； 4.5波长范围：600nm~1600nm； 4.6人体工程学设计，操作平台120°旋转，可调整角度，可自由升降； 4.7功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，19档位可调； 4.8治疗时间1-20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示； 4.9峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调； 4.10主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输； 4.115种治疗头可供选配； 4.12治疗头最大输出光功率为2900mW。
36 | 磁振热治疗仪 | 1 | LGT-2600D | 1.具有国家规定的医疗器械产品注册证；入选国家中医药管理局第一批推荐中医诊疗设备；此产品为具有自主知识产权的产品； 2.产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。 3.适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 4.性能参数： 4.1采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 4.2独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位； 4.3磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 4.4振动频率： a、单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； b、多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； 4.5治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 4.6*颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 4.7特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 4.8*软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。 4.9治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 4.10输入功率：500VA 4.11具有多种安全保护装置： a)输入过流保护装置； b)输出过流保护装置； c)双重过温度保护装置。 4.12 正常工作条件： a)环境温度范围：5~40℃； b)相对湿度范围：≤80%； c)电源：a.c220V±22V、50Hz±1Hz； d)大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa；
37 | 智能肌肉按摩器 | 1 | 01M7 | 技术参数 1、电压：a.c.220V 2、频率：50Hz 3、耗电量：150W 4、重量：18Kg 5、尺寸规格：120cm x 53cm 6、输出转速：4200RPM 7、涂药器：7个 8、震感强烈，有助于血液循环，清除体内有毒垃圾减少肌肉痉挛，特别对于肌肉收缩及促进脂肪吸收有显著效果。配备多个涂药器，适合身体多个部位按摩治疗。 9、为松解粘连配生物陶瓷热敷袋一个，（含医疗器械注册证）
38 | PT训练床 | 1 | XY-72 | 二、技术参数： 1.电源条件为： a)供电电源：a.c.220V 频率：50Hz b)额定输入功率：240VA。 3、规格（mm）：2100×1240×500～1000；允差5%。 4、头部床面尺寸：720*1220mm±5%； 尾部床面尺寸：1350*1220mm±5%； 5、最大起升重量：200kg。 6、头部段面功能：相对水平面调节角度：0°～85°连续可调，允差±5°。 7、配有手柄开关和脚踏开关，点动手柄开关或脚踏开关上的“上升”或“下降”键至训练床升至合适的高度，可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护治疗师的脊柱健康。 8、采用优质气弹簧，经久耐用。扳动升降床板背部调节手柄，升降床板缓慢上升。松开调节手柄将锁定至当前位置。扳动升降床板背部调节手柄，并向下按动升降床板至水平位置。松开调节手柄，床板将锁至在水平位置，根据需求灵活调节角度。 9、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
39 | 电脑中频治疗仪 | 1 | XYZP-ID(立式) | 技术参数： 1、额定输入功率：130V。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长440mm，宽475mm，高840mm。 4、显示方式：数码显示。 5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。动态节律8S允差±10％ 12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 20、治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
40 | 多功能低频治疗仪 | 1 | XY-K-JLDP-I | 技术参数： 1、输出通道：采用数码显示，具有6个输出通道 2、治疗仪主要由主机、电极线、电极片等组成。 3、治疗仪工作环境 环境温度：+5℃～+40℃； 相对湿度：≤95%； 大气压力范围：700hPa～1060hPa； 额定电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz。 4、额定输入功率：40VA。 5、输出脉冲 治疗仪输出单向脉冲方波； 脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz 脉宽范围：0.2ms～2.0ms。 6、输出强度 I档0～850V，0～255级可调 II档0～1400V，0～255级可调 III档0～2000V，0～255级可调 IV档0～2800V，0～255级可调 V档0～4000V，0～255级可调 7、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。 自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s； 8、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形； 浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms； II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms； III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms； IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms； 浪涌周期：短浪：3s 长浪：6s 8、治疗时间：治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到有蜂鸣音提示。 9、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性； 手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极； 自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。 10、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
41 | 智能OT训练系统 | 1 | XY-K-SOT-CI | 1、高度调节范围：730mm～1430mm，允差±10%； 2、操作台角度调节范围：0°～90°，允差±5°。 3、一体机配置：55英寸，电容触摸，i7处理器，8G，128G固态； 4、电容触控屏操作灵敏，最多支持10点触控。操作、显示直观清晰。 5、屏幕可升降、翻转，适合不同高度人群，翻转成水平，方便作为“桌面”操作。翻转为竖直，方便为其他人同时演示。 6、软件系统包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分。 7、产品集成了基本认知、感知觉、语言、数学、思维、社会行为、艺术行为和综合认知六种训练模式，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。 8、游戏训练包括：记忆识物、拼单词、智慧王、消除大作战、趣味拼图、迷宫奇遇记、切偶数、精灵找不同、垃圾分类、音乐猫。并在不断增加，升级中。 9、训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者训练的情况。 10、资源管理功能可对部分游戏(记忆识物、垃圾分类、拼单词、智慧王、迷宫奇遇记)的训练内容修改调整。 11、训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的患者。 12、游戏训练有趣、生动、互动多，吸引患者进行训练。 13、系统操作简单易上手。 14、适用范围：医疗机构、康复中心、福利康复机构、各种特殊教育学校、普通学校、家庭及个人。 15、适用对象：认知障碍患者、自闭症、多动症障碍、脑瘫、大脑发育障碍，也可作为学习及娱乐使用。 16、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 17、为了避免知识产权纠纷,生产厂家通过知识产权管理体系认证
42 | 矫正镜 | 1 | XY-20 | 技术参数： 1.治疗模式：连续脉冲治疗模式 2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示 3.独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 4.低电池报警提示功能 5.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示） 6.输出波形：双向方波 7.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口 8.软件控制程序具有数据存储功能 9.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上 10.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 11.反馈阈值：10μV～1000μV 12.分辨率(测量灵敏度)：1μV 13.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB) 14.电源：电压d.c.8.0V-5% +10%，容量650mAh 15.安全等级：内部供电BF类型 16.保护类型：II级仪器 17.工作电流：0-60mA 18.频率：2Hz～100Hz可调。 19.脉冲宽度：200μs，允差±10% 20.脉冲强度：幅度0～60mA可调； 21.输出强度： 0-5mA时，强度增量为1mA； 5-21mA时，强度增量为0.5mA； 21mA以上时，强度增量为0.1mA。
43 | 诊疗床 | 4 | XY-K-SF-I | 技术参数： 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。 6、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 7、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 8、具有多体位医用诊疗床第一类医疗器械备案凭证。 9.产品具有CE认证证书。
44 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | XY-K-TY-I | 技术参数： 1.治疗模式：连续脉冲治疗模式 2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示 3.独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 4.低电池报警提示功能 5.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示） 6.输出波形：双向方波 7.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口 8.软件控制程序具有数据存储功能 9.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上 10.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 11.反馈阈值：10μV～1000μV 12.分辨率(测量灵敏度)：1μV 13.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB) 14.电源：电压d.c.8.0V-5% +10%，容量650mAh 15.安全等级：内部供电BF类型 16.保护类型：II级仪器 17.工作电流：0-60mA 18.频率：2Hz～100Hz可调。 19.脉冲宽度：200μs，允差±10% 20.脉冲强度：幅度0～60mA可调； 21.输出强度： 0-5mA时，强度增量为1mA； 5-21mA时，强度增量为0.5mA； 21mA以上时，强度增量为0.1mA。
45 | 全自动恒温蜡疗机 | 1 | XYL-IV | 产品参数 1、电源：AC220V±10% 50±1Hz； 2、设备最大功率：3500VA； 3、熔蜡槽温度范围：60～99℃； 4、恒温箱温度范围：46～80℃； 5、温控误差：±2℃； 6、熔蜡槽 容积：80 L； 7、恒温箱 容积：184 L； 8、外形尺寸：700×740×1530mm，允差±5%； 9、蜡盘尺寸：490×400×21mm，允差±5%。 10、工作环境温度：5℃～35℃； 11、消 毒 方式：双重消毒功能，高温及智能紫外线消毒 12、过滤装置：双重不锈钢滤网、密目网50目； 13、蜡饼数：共计15盘、盘数选择5盘递增； 14、饼厚度：蜡饼厚度在1级（10mm）、2级（15mm）、3级（20mm）三级可调； 15、8寸液晶触摸屏，高清显示； 16、化蜡方式：无水化蜡； 17、假 期 智能：预约功能可以设定任意时段制饼完成时间； 18、结构材料：模块式框架结构，全304 #高端不锈钢制作+冷板喷塑； 19、放 蜡 时间：满盘制饼≤ 3 min； 20、全自动定义：融蜡、制饼、清洁、过滤、消毒、开关机等均为自动完成，无需借助人工完成； 性能优点： 21、三种制饼模式：正常制饼、快速制饼、预约制饼，满足不同情况需求； 22、预约制饼：自动开机工作、不用人值守，自动完成制饼制作； 23、一键锁屏：参数设置完成开始制饼可一键锁屏、避免无关人员误操作，而且具有屏幕亮度自动变暗（在正常制蜡、快速制蜡模式下无操作三分钟之后）、屏幕息屏（在预约制蜡模式下无操作三分钟之后）； 24、液晶触摸屏，操作界面友好，简单易懂，一键启动制蜡模式； 25、观察窗尺寸：高650×宽200（mm）； 26、恒温箱内设有LED照明，可方便观察蜡饼情况； 27、安 全 功能：5重电气安全保护功能，过热保护、电流过载保护； 28、提 示 功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能；
序号 | 名称 | 数量（台/套） | 型号 | 技 术 参 数 | 图 片
46 | 藏医医疗器械
| 骨折夹板 | 5 |  | 按院方需求定制
| 匝玖炙烤 | 10 |  | 按院方需求定制
| 金烙 | 5 |  | 按院方需求定制
| 银烙 | 5 |  | 按院方需求定制
| 铜烙 | 5 |  | 按院方需求定制
| 铁烙 | 5 |  | 按院方需求定制
| 红铜拔罐 | 30 |  | 按院方需求定制
| 牛角吸罐 | 50 |  | 按院方需求定制
| 霍尔麦 | 10 |  | 按院方需求定制
| 金针 | 5 |  | 按院方需求定制
| 银针 | 5 |  | 按院方需求定制
| 铜针 | 5 |  | 按院方需求定制
| 放血椅 | 5 |  | 按院方需求定制
| 吸鼻器 | 1 |  | 按院方需求定制
| 尿诊杯 | 20 |  | 按院方需求定制
| 优觉 | 10 |  | 按院方需求定制
| 针刺器械 | 1 |  | 按院方需求定制
| 药勺 | 10套 | 1克3克5克7克 | 按院方需求定制
2、医技设备
序号 | 名称 | 数量（台/套）
1 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | BKQ-B100II | 1、容积:100L；2、设计压力:0.28MPa；3、额定工作压力:0.23MPa；4、灭菌温度选择105--136℃；5、额定电压:220V/50Hz；6、灭菌器外形尺寸/mm:640*550*1280；7、灭菌器内腔尺寸/mm:φ386*875；8、净重（Kg):100；9、设备工作噪音:≤65dB；10、灭菌腔体材质：S30408；11、功率:5.2KW。
2 | 均相化学发光免疗分析仪 | 1 | LIA-12 | 1、工作原理：均相化学发光，免清洗技术 2、检测时间：≤12.5min 3、仪器通量：12测试通道 4、检测项目：心肌梗死标记物：肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白 心力衰竭标记物：N末端脑钠肽前体 炎症项目检测：PCT、C-反应蛋白 5、试剂条类型：单测试液体试剂。 6、 校准方式：采用二维码校准。 7、仪器类型：桌面式，仪器无清洗液路管道， 8、样本类型：全血、血浆、血清 9、反应温度：37℃恒温孵育。 10、样本体积：10-100μl 11、加样方式：机外加样，仪器自动取样，一次性抛弃TIP头，杜绝交叉污染。 12、扫描功能：内置试剂二维码扫描仪，外置扫描仪 13、操作系统：中文操作系统，方便易学、操作简单 14、打印功能：内置热敏打印机 15、数据传输：传输至LIS 16、结果存储：主机存储检测数据数量不少于 100000组。 17、仪器维护：具备自我诊断程序功能。终身免费维护。 18、消耗品：除一次性试剂条和tip头外，无其他消耗品；24小时待机无消耗 19、仪器重量：20KG
3 | UPS不间断电源 | 1 | HP3310H | 额定容量 10KVA/8KW 输入 电压 209—437VAC 频率 40—70Hz(50Hz和60Hz自适应) 相线 三相四线＋地线 THDI ＜3％ 输入功因 ＞0.99 双市电输入 支持 电池 型式 阀控式铅酸蓄电池 直流电压 默认 32 节一组，±192VDC(±168、±180 可调) 备用时间 以外接电池数目为准 输出 电压 默认 L-N 220V*（1±1％）/ L-L 380V*（1±1％）VAC 频率 50/60Hz 相线 三相四线＋地线 额定输出功因 0.8 过载能力 ≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路 效率 市电模式 93% 电池模式 93% ECO模式 98% 风扇智能调速 有 并机 最大并机8台（可选） 显示器 LCD 中文/英文 UPS状态及操作导引指示 输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告 LED UPS运转状态 警告装置 BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 通讯接口 RS232,AS400,RS485,Service,EPO，电池温度补偿接口，智能插槽 操作环境 温度 0-40℃ 湿度 10-95％ 重量 净重 78Kg 毛重 118Kg 外观尺寸W*D*H（mm）(主机) 420*643*956
4 | 医用试剂冷藏箱 | 1 | BYC-588 | 1、型号：BYC-588;2、有效容积：588L；3、温度范围：5±3°C；4、外形尺寸：1220*630*1885（L*D*H）（mm）；5、内部尺寸：1100*454*1325（L*D*H）（mm）；6、额定功率：560W；7、净重/毛重：189/235Kg；8、报警方式：声、光；9、制冷方式：风冷；10、额定电压：220V±10%；11、额定频率：50Hz；12、搁架数量：5层；13、噪音：49dB(A)；14、可选配件：远程报警、温湿度记录仪、打印机；15、认证资质：医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、医疗器械产品注册证。
5 | 全自动生化分析仪 | 1 | BC2000M | 1.处理能力：光学比色法恒速≥2000测试/小时； 2.分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等；可支持1～4试剂项目； 3.仪器可同时支持在线分析项目数：≥70项； 4.配全自动轨道进样系统，可同时装载300个样本，模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级； 5.具圆盘进样方式，有≥140个固定急诊位，其中25个带冷藏功能； 6.单盘试剂位≥70个，试剂仓温度 2～8℃； 7.具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂； 8.最小反应体积≤80ul，有效节省试剂成本； 9.样本探针功能：样本探针具有自动冲洗、防撞保护、探测血凝块和空吸检测功能； 10.清洗装置：清洗装置配带8阶温水自动清洗功能，有效降低携带污染 11.吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测 12.配置永久性石英比色杯，可重复使用，8阶温水自动清洗；支持单个比色杯更换 13.反应杯/比色位≥400 个，比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍； 14.温控系统：采用非水浴方式恒温，无需添加任何抑菌剂或油等，免除日常维护保养； 15.反应时间：3～16分钟内任意设定，满足不同项目开展需要 16.前带检测功能：需具备有免疫前带检测功能； 17.光学系统：光栅后分光，≥13个波长，340～800nm；光纤光路传输，抗干扰强； 18.Windows 操作系统：Windows 操作系统满足触摸屏操作，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等；
6 | 血细胞分析仪 | 1 | BC7500CRP | 1.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。 3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。 4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20.5μl。 5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 6.末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 7.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。 8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。 12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 16.配备原厂中文报告和数据处理系统。 17.血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。 18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。 19.仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。 20.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 109/L，红细胞≤0.02 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 109/L。 21.CRP线性范围：0.2~320mg/L。 22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件） 23.可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。
3、药浴设备
序号 | 名称 | 数量（台/套）
1 | 不锈钢浴盆 | 12 |  | 不锈钢浴盆174*74*60长宽高功率6千瓦，不干烧远程控制
2 | 特制煎药锅 | 4 |  | 80Φ*1200mm，功率12千瓦380伏
3 | 不锈钢管件 | 1 |  | 按院方需求定制 | 按施工要求
4 | 不锈钢平台、过滤池 | 1 |  | 按院方需求定制 | 按施工要求
5 | 热水泵 | 2 |  | 按院方需求定制 | 按施工要求
6 | 电线、电缆 | 1 |  | 按院方需求定制 | 按施工要求
7 | 导热油 | 1 |  | 按院方需求定制 | 按施工要求
4、制氧设备
序号 | 名称 | 数量（台/套）
1 | 制氧主机 | 2 | SK-3 | （一）主机配置 1、吸附塔 ≥3Nm³/h 2、气动阀 001252B 001248P 3、电磁阀 501211u 4、PLC FXin 5、分子筛 医用氧专用 6、测氧仪 0-100% 7、氧气缓冲罐 1.0m³ （二）主要配套 1、空压机 螺杆空压机 ⑴排气量 1.2Nm3/min ⑵装机容量 8.0kW ⑶排气压力 0.75MPa ⑷排气温度 ≤45℃ 2、冷干机 超滤 ⑴处理风量 1.5Nm3/min ⑵进口温度 ＜45℃ ⑶环境温度 2℃-40℃ ⑷电源 220V，50Hz ⑸输入功率 0.5kW ⑹工作压力 0.75MPa ⑺压力露点 3℃-10℃ （三）气源净化系统配置 序 号 名 称 品 牌 技术指标 含 尘 油 分 1 全能预过滤器 超滤 ≤1um ≤0.5ppm 2 高效过滤器 超滤 ≤0.01um ≤0.01ppm 注：以上配置均可选择中外合资产品。 （四）医用制氧机主要技术指标 1、氧气流量： 3Nm3/h 2、氧气浓度： 90% 3、水含量：≤0.07g/m3(常压露点-42.7℃) 4、氧气输出压力：0.3-0.5MPa（无需增压，连续可调） 5、最高工作压力：0.75MPa 6、电源：380V/220V，50Hz 7、装机容量： 6kW 8、环境温度：5℃-40℃ 9、相对湿度：≤80%
2 | 制氧专用空压机/排痰机 | 2 | OXW11-8DTS | （一）箱式超静音无油涡旋空压机 功率：11 KW 排气量：1.2m³/min 压力:0.8Mpa 电源：380V/3/50HZ 传动方式：皮带传动 启动方式：直接启动 排气含油量：100%不含油 控制：PLC智能控制，中英文切换，触摸屏操作，通讯控制 噪音：65±2db 冷却方式：风冷 绝缘等级：F级 接管口径：G1 尺寸：1170*700*1080（mm） 重量：400 Kg （二）储存罐 型号:C-0.3/8 容量:0.3m³ 压力：0.8Mpa 接管口径：RP1-1/2 材质：304不锈钢 高：1905mm 内径：550mm （三）微热吸附式干燥机 空气处理量：1.2m³/min 工作压力：0.8Mpa 电源V/HZ：220/50 压力露点：-40—-70℃ 进气温度：0～45℃ 再生方式：微热再生 再生气量:≤4%～6% 接管口径:ZG1 尺寸：679*570*1303（mm） 重量：350kg （四）高效主管精密过滤器 型号：T-001 处理风量:1.5m/min 压力:1.0Mpa 颗粒精度:1μ 含油量：0.1ppm 出管口径:G1 尺寸：105×78×310（mm） 重量3kg （五）高效除油精密过滤器 型号： A-001 处理风量:1.5m/min 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01μ 含油量：0.01ppm 出管口径:G1 尺寸：105×78×310（mm） 重量3kg （六）超高效除油精密过滤器 型号： H-001 处理风量:1.5m/min 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01μ 含油量：0.003ppm 出管口径:G1 尺寸：105×78×310（mm） 重量3kg （六）一氧化碳溶度 溶度报警装置 （七）储气罐 型号:C-1.0/8 容量:1.0m³ 压力：0.8Mpa 接管口径：RP1-1/2 材质：304不锈钢 高：2325mm 内径：850mm 含储气罐附件及压力容器证书
3 | 负压吸引设备 | 90床 | MZH.V0100 | 1.吸引站配置规格及参数: 1、真空泵选用: 真空泵选用: 油润旋片真空泵 特征:配套电机功率低，3KW/台,380V,50Hz；抽气介质：空气；抽速每小时100m3/台 真空泵选用: 2、负压罐 规格:1.0m3 安装位置：负压站房控制信号线 3、控制信号线 规格：RVV-4*1.0mm2 4、负压站房电缆线 材质：铜质 规格：YJV-3*10+1*6mm2 安装位置：负压站房 5、泵组底座 材质:槽钢 安装位置：负压站房 6.吸引报警箱: 吸引站报警箱负压值高于O. 035Mpa或低 于0.073 Mpa时，在55Db (A)噪音环境下，在1.5米范围内可听到声报警和看到红色的光报警。报警压力误差不大3%。 7.吸引系统 ① 能长期连续工作，操作维修简单，使用寿命长。 ②只产生负压，不产生正压。 ③ 负压自动控制装置，负压值在-0.03Mpa - -0.07Mpa范围内启动与停止，并能在该范围内任意调节。 ④ 吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。 ⑤由吸引站排气口排出的空气，每立方米细菌数量不超过500个。 ⑥ 吸引系统当负压达到0.07Mpa时，因泄漏引起的增压率均每小时不超过1%。 8、 PLC电控箱 ① 总开关； ② 自动运行/手动运行，切换开关； ③ 根据设定真空度、压力启动/关闭备用真空泵，保持稳定真空度； ④ 按设定时间，真空泵会定时交替，保持均衡运转时间； ⑤ 过载安全保护及警报； ⑥ 电流及电压显示； 负压自动控制柜能使工作机组与备用机组交替切换使用。 9、 真空罐 真空面积为1.0立方米缓冲罐，工作最大负压；-0.085 Mpa， 10、 管道系统 泄漏率小于1.8%，试验为0.2 Mpa，试验介质为无油压缩空气或氮气。 吸引系统主管道、病区横管、病房支管材料选用医用不锈钢无缝管。 吸引管道参数: 主管Ф57*3；走廊支管Ф32*2；进房间支管Ф10*1
4 | 设备带 |  |  | 1.主要技术指标： 1、主机容量： 60路 2、最长通讯距离： 1500米 3、电源： 220V 50HZ 4、静态功耗： 30W 5、工作方式： 连续 6、总线电压： 22V 7、工作条件： 环境温度0-40℃ 相对湿度≤80% 2.系统/主机主要功能简介： 主机外观： 加厚磨砂铝边框，窄边框设计，圆角设计 主机尺寸：长:580mm高：400mm（50-60路） 分机呼叫主机：分机呼主机时，主机和分机同时音乐振铃或语音报号，主机声光报警显示床位号，同时对应的床位指示灯闪亮。 来电显示:分机呼叫时，主机电话机显示分机的床位号码并振铃，可选用无绳电话* 无中断呼叫：无论在通话、宣教等状态只要有呼叫均能呼入并给出显示。 双向呼叫、双工通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换、分机免提通话 高级优先：高护理级别病员和紧急按钮的呼叫可以中断低护理级别病员的通话，并有特别音乐提示。 宣教广播、话筒广播：分机可作广播机，主机具有通播群呼功能及接口，用主机话筒广播、宣传广播及音乐播放等，病员可选择是否接听。* 系统采用两芯线连网，抗干扰性强，操作简单，所有分机并联在总线上，系统只有一条两芯总线。 分机在线编号功能，分机可在线任意设定、修改号码；门灯和紧急呼叫分机也可在线编号。紧急按钮不占分机号。* 分机关联设定:分机（包括紧急按钮）可以关联门灯、房间号，分机呼叫时显示屏会显示、门灯也会亮。 卫生间报警分机:系统可以配备紧急呼叫分机，特殊声响提示。 主机与病员一览表合二为一，并设有万年历、床位显示窗口和床位指示灯，卡片盒洁净而透明，激光雕刻数字发光清除按键，指示灯合一设计，不用走近就能清晰看到每个分机的工作状态。 主机多功能显示：主机可显示呼叫房间号、床位号、序号、万年历、护理等级。 呼叫存储：当分机呼叫主机而主机未接听时，或者主机正在与其它分机通话时，主机将自动存储呼叫分机号码，并在显示屏上按呼叫先后顺序循环显示 主机可记忆呼叫记录容量1500个* 主机中文液晶显示屏菜单式操作 护理级别设定：可根据病员病情设置三级护理，并在主机上有不同颜色的床位指示灯显示； 工业级时钟模块，精度高 双CPU工作，处理速度快不死机 主机采用双防潮按键，提高使用寿命 主机有12首和弦音乐，不同分机可设定不同音乐。 主机语音报号功能，音量/报号次数可设定* 主机循环报号功能，循环次数可设定* 振铃音量自动调节：主机设有16级音量调节，白天夜晚自动转换。 故障自检报警：当系统出现故障时主机显示窗口及显示屏均能给出数字显示，并伴有声响报警提示。 巡检功能：主机可巡检分机，以检查分机状况 数字通话模块，声音清晰，主机与分机通话时的音量可以调节。* 检测电流、电压: 主机可以实时检测总线的电流、电压，并报警提示。 联网功能:主机设有通讯接口，可以连接计算机也可相互联网。（可选功能）