公开招标文件

包三

采购项目编号：青海省招公招（货物）2022-011

采购项目名称：2021年卫生健康领域第二批市州级中央基建投资预算项目（包三）二次

采购项目采购人：果洛州藏医院

采购代理机构：青海省招标有限责任公司

2022年3月

目  录

第一部分  投标邀请	4

第二部分  投标人须知	7

一、说明	7

1.适用范围	7

2.采购方式、合格的投标人	7

3.投标费用	7

二、招标文件说明	7

4.招标文件的构成	7

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑	7

6.招标文件的澄清或修改	8

三、投标文件的编制	8

7.投标文件的语言及度量衡单位	8

8.投标报价及币种	9

9.投标保证金	9

10.投标有效期	10

11.投标文件构成	10

12.投标文件的编制要求	11

四、投标文件的提交	11

13.投标文件的密封和标记	11

14.提交投标文件的时间、地点、方式	11

15.投标文件的补充、修改或者撤回	12

五、开标	12

16.开标	12

六、资格审查程序	12

17.资格审查	13

七、评审程序及方法	13

18.评标委员会	13

19.评审工作程序	15

20.评审方法和标准	17

八、中标	19

21.推荐并确定中标人	19

22.中标通知	19

九、授予合同	20

23.签订合同	20

十、招标代理费	21

十一、其他	21

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	23

第四部分  投标文件格式	36

封面（上册）	36

目录（上册）	37

（1）投标函	38

（2）法定代表人证明书	39

（3）法定代表人授权书	40

（4）投标人承诺函	41

（5）投标人诚信承诺书	42

（6）资格证明材料	43

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	44

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	45

（9）无重大违法记录声明	46

（10）投标保证金证明	47

（下册）	48

目录（下册）	49

（11）评分对照表	50

（12）开标一览表（报价表）	51

（13）分项报价表	52

（14）技术规格响应表	53

（15）投标产品相关资料	54

（16）投标人的类似业绩证明材料	55

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	56

（17.2）从业人员声明函	57

（18）残疾人福利性单位声明函	58

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	59

第五部分 采购项目要求及技术参数	60

第一部分  投标邀请

青海省招标有限责任公司（以下均简称“采购代理机构”）受果洛州藏医院（以下均简称“采购人”）委托，拟对2021年卫生健康领域第二批市州级中央基建投资预算项目（包三）二次 进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海省招公招（货物）2022-011 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 2021年卫生健康领域第二批市州级中央基建投资预算项目（包三）二次 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 包三：851.78万元(其中：藏医优势专科设备和医技设备656.38万元、药浴设备76.4万元、制氧设备119万元）； |
| 项目分包个数 | 1 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： 1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 的书面声明。 5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 各包投标人资格要求（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投 标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投 标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6.其他资质条件： ## 供应商须提供医疗器械生产（经营）企业许可证、产品注册证、注册证登记表 |
| 公告发布时间 | 2022年3月18日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2022年3月21日至2022年3月25日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-18:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买或网上购买 |
| 招标文件售价 | 500元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 青海省招标有限责任公司（西宁市五四西路65号建设科技大厦314） 文件购买联系人：付静芸 电话：0971-6157379 电子邮箱：1193586138@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 投标人的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件或三证合一新证副本复印件、单位介绍信、本人身份证原件及复印件。 请供应商提供以上资料复印件并加盖公章，采购代理机构留存备案。 注：需网上购买文件的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱，在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。购买资料审核通过后将以上资料邮寄至采购代理机构留存备案。 |
| 投标截止及开标时间 | 2022年4月11日09时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省公共资源交易中心2楼6号开标室（开标室详见大屏） |
| 采购人联系人 | 采购单位：果洛州藏医院 地址：/ 联系人：旦正项见 联系电话：0975-8383369 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海省招标有限责任公司 联系人：付静芸、韩璐洁 联系电话：0971-6157379 联系地址：五四西路65号建设科技大厦 |
| 代理机构开户行 | 西宁市建行城西支行 |
| 收款人 | 青海省招标有限责任公司 |
| 银行账号 | 保证金账户：63001373637050010313 |
| 其他事项 | 投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。本次招标不接受邮寄的投标文件。公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以青海政府采购网发布的为准公告发布媒体等。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：果洛州财政局 联系电话：0975-8381471 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标公告、招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标公告、招标文件、采购活动和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人可以对招标公告、招标文件提出质疑。采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内予以答复，如有变更事宜，应当在发布本次招标公告的网站上发布变更公告，告知本项目的所有潜在投标人。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购活动具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在发布本次招标公告的网站发布变更公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1投标人应将投标保证金缴款证明作为投标文件的内容一并提供。交纳的投标保证金用于因投标人的行为使本次招标活动受到损失的抵项。在本次招标活动中未中标且投标人未发生过失行为的，采购代理机构将在中标通知书发出五个工作日内退还。

投标保证金：100000.00元整（大写：拾万元整 ）；

收款单位：青海省招标有限责任公司

开 户 行：西宁市建行城西支行

银行账号：63001373637050010313

交纳时间：2022年4月10日17时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2投标人应在投标截止期前一工作日将投标保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3投标保证金应当以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从投标人基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。

9.4未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

9.5未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还（非现金形式）；中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还（非现金形式）。

9.6发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本4份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2022年4月11日09时00分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员（包括采购人代表）不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购人或采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购人或采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中未出具保证交货期和交货质量承诺函的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1 第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 |
| 2 | 技术水平 （32分） | - 技术参数：投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得30分；所投产品技术参数每有一项负偏离扣5分，直到扣完为止。 - 节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1份得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1份得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 3 | 履约能力 (13分) | - 类似业绩情况：提供自2018年以来的投标人类似业绩证明材料（需提供包含合同首页、标的及金额所在页及中标通知书）。每提供1项得3分,满分9分；不提供不得分。 （2）投标文件规范性：投标文件制作规范，完全响应招标文件得4分，有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |
| 4 | 售后服务 (25分) | （1）在青海省有服务机构的得5分；在青海省有合作性服务机构的得2.5分；没有的不得分。（需提供服务机构或合作性机构的营业执照及委托协议等证明文件。本地化服务应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等，需提供相关证明材料）。 （2）项目管理及实施方案：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施、实施计划、实施团队、实施进度、质量控制措施、安全保障措施等内容，所述内容响应招标文件要求严谨的、完整的、连续性强的，得10分；较为严谨完整、有连续性的，得7分；所述内容不完整得3分；未提供的不得分。 （3）售后服务计划、措施及服务承诺：针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后、备品备件储备、人员培训等方面的服务能力、措施及相关承诺。所述内容响应招标文件要求严谨的、完整的、连续性强的，得10分；较为严谨完整、有连续性的，得7分；所述内容不完整得3分；未提供的不得分。 |
| 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |  |  |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、招标代理费

收取对象：中标人。

收费金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳：90181.00元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号及包号：

采购项目名称：

采购合同编号：QHZBGS -2022-011

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2022年3月18日（采购项目名称）采购项目（采购项目编号、包号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币         （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：2022年12月31日前完成安装调试。

交货地点：果洛州藏医院。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

签订合同后，乙方按照交货期要求进行交货，乙方所交付的产品由甲方验收，验收合格后由甲方报同级财政监管部门，申请资金拨付,按合同金额向乙方支付合同总价款的    %（付款方式及金额由采购人根据项目情况确定），即人民币（大写）：        元；剩余    ％在车辆手续办理完善且产品无质量问题后，由甲方报请财政部门支付。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海省招标有限责任公司

关于贵方	(项目名称)，项目编号采购项目， 本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

- 若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品， 且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：	（公章）

法定代表人或委托代理人：		（签字或盖章） 年	月	日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度（2020年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。（注册时间至文件递交截止日不足一年的提供在工商备案的公司章程或银行资信证明）

2、提供2021年度1月-2021年度12月中的任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供相关设备的购置发票以及相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

- 残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1. 填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 |  | 投标产品技术参数、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

- （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2018年至今以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能等方面相同或相近的项目。

- （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，同时附相关证明材料；

2.此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：采购代理机构

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

### 投标说明

  - 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

  - “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品证明技术参数响应的相关资料（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

  - 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

  - 项目中标后分包情况：不允许。

交货期：2022年12月31日前完成安装调试

## 质保期：原厂质保2年

| 1、康复医疗设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 参数 | 备注 |
| 1 | 中医经络疗仪 | 1 | 1、输出通道 采用触摸屏显示，具有15个输出通道 2、输出脉冲 治疗仪输出单向脉冲方波； 脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz 脉宽范围：0.2ms～2.0ms。 3、输出强度 I档0～850V，0～255级可调 II档0～1400V，0～255级可调 III档0～2000V，0～255级可调 IV档0～2800V，0～255级可调 V档0～4000V，0～255级可调 4、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。 自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s； 5、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形； 浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms； II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms； III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms； IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms； 浪涌周期：短浪：3s 长浪：6s 6、治疗时间 治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到，蜂鸣声提示。 7、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性； 手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极； 自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。 |  |
| 2 | 电针仪 | 2 | 1、治疗仪额定输入功率：11VA。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％； b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms； 4、断续波：断续周期：6s，允差±10％； 5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。 6、输出脉冲强度 a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。 b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。 7、输出通道：6路输出。 8、治疗时间：10min、15 min、20min、25 min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。 |  |
| 3 | 多功能艾灸仪 | 1 | 1、安全类型：I类，B型 2、电源：AC220V 频率：50Hz。 3、红外光波长范围580nm～1050nm； 4、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W; 5、红外光输出档位三档调节，频率5—60HZ； 6、艾灸加热温度100—160度； 7、红光与艾灸可同时输出； 8、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±60s； 9、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调； 10、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私； 11、具有双通道，可同时输出； 12、具有防倾倒保护功能； |  |
| 4 | 中药治疗仪 | 1 | 1、电源：a.c.220V±10% 频率：50Hz±1Hz 2、额定功率：2500VA±10% 3、恒温控制，室温到99℃可调，可选择理想的临床温度以达到最大的治疗效果。 4、安全装置：双重过温度保护和低水位报警终止加热防干烧。 5、全部使用玻璃纤维绝缘材料保证省电和防止热量损失。 6、采用高品质的不锈钢材质、方便使用，易于保养，并且能确保药袋的恒温。 7、操作简单的触摸控制面板及实时温度显示。 8、橡胶脚轮，移动时平稳安静没有噪音，结实耐用;固定时可将脚轮上的调节支腿拧出，把脚轮支起，保证装置平稳固定，减少脚轮长期受力。 9、工作模式：自动模式、手动模式 10、自动模式：智能设置，上班前预开机及自动关机 11、手动模式：手动设置 12、自动进水功能：进水口接通自来水管后，水位低于预设水位后，自动进水，无需人工加水。 13、自动进水水位分高低水位，确保药袋可蒸可煮。 14、药袋：药袋贰拾个、加大药袋肆个； 15、恒温加热箱的体积：140L。 |  |
| 5 | 中药离子导入仪 | 1 | 1.额定输入功率：140VA。 2.主机尺寸：长645mm，宽365mm，高1060mm，允差±10% 3. 电极片 a) 加热电极片：分两种型号长107mm，宽72mm和长85mm，宽55mm，允差±5%； b) 电极线：长1800mm，允差±100mm； c）吸水加热电极片：长107mm，宽72mm，允差±5%。 4. 治疗模式 a)具有“按摩”和“导入”两种治疗模式。 b)“按摩”状态输出对称脉冲波形，幅度差不大于2V。 c)“导入”状态输出为非对称脉冲波形。 5.输出通道：四通道输出。 6.中频载波波形:正弦波。 7.调制波波形：方波。 8.输出频率： 中频载波频率：2000Hz±10% ； 调制波频率：75Hz±10%。 9.调幅度：35%～65%。 10.中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。 11.定时范围：1～60min连续可调，开机默认值25min。 |  |
| 6 | 中药熏蒸治疗设备 | 1 | 技术参数： 1、电源：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：3500W 3、蒸汽温度：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度) 4、时间：1～99min可调 5、中药雾化量：＞40ml/h 6、单区最大加液量：8L 7、熏蒸面积：1750mm*590mm，3块发泡熏蒸垫。 8、独立的三个温区恒温控制，可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸，也可做露头式全身熏蒸。 9、药槽采用304不锈钢三区设计，三区各自具备独立的自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定； 10、三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效； 11、具有自动漏电保护、自动防干烧、治疗结束自动报警、自动定时、自动恒温、双重温控保护功能、臭氧消毒等功能； 12、U型发泡熏蒸枕，更符合人体工学原理。 13、配备一次性熏蒸脖套，干净卫生。 14、独立的操作台，液晶触控，机电分离化设计； 15、蒸馏水回收装置，保证床体干燥； 16、三温区独立雾化中药药液，将药液雾化的中药蒸汽颗粒超微超细，使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果； |  |
| 7 | 糖尿病治疗仪 | 1 | 一）技术参数 输入功率：30VA 工作电压：AC 220V+10% 工作频率：50Hz 复合磁场强度：5-20mT 大输出器功率：≤30VA 小输出器功率：≤20VA （二）、技术特点： 1、首创特殊的低频脉冲复合磁场，并产生生物学效应，具有较强的自动调节和控制功能。 2、通过调频、调幅的现代电子技术，产生符合阴阳五行的平衡脉冲磁。 3、先进的PCT技术，双向调节，使其输出与人体生物电完全相吻合的低频脉冲频率。 4、快速修复胰岛细胞基因，其修复的速度远远大于基因受损速度。 5、清晰的LED数码显示，美观，灵敏耐用。 6、集多种有效的物理治疗方法于一体，自动化操作平台，多部位系统治疗，疗效确切。 7、内储多套不同治疗方案，根据“辩证施治”的原理，分别针对各型糖尿病及多种并发症，并配有直观人体贴穴. |  |
| 8 | 心脑血管治疗仪 | 1 | 1.额定输入功率：155VA。 2.两路磁场输出、两路小脑顶核电刺激输出和四路肢体电刺激输出。 主机表面光滑、无毛刺、无锋棱。 3治疗帽尺寸 3.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。 3.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。 3.3电极板电极线：长1800mm，允差±100mm。 3.4电极板尺寸 硅胶电极板两种：长85mm、宽55mm和长107mm、宽72mm，允差±10%； 自粘电极板两种：方形：长95mm、宽60mm，允差±10%；月牙形：长61mm，宽35mm，允差±10%。 4.磁场输出性能： 4.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。 4.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 4.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。 4.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT； 4.5治疗时间可分20min和30min两档，允差±1min。 5.小脑顶核刺激性能： 5.1治疗仪输出波形有：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。 5.2连续波、疏密波、轻捶波为非对称双向三角尖波，性能有： a) 连续波、轻捶波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10％； b) 疏密波中密波脉冲周期范围：0.01s～2.0s可调，允差±10%，疏波脉冲周期范围：0.025s～5.0s可调，允差±10％； c) 密波频率：疏波频率＝5:2。 5.3按摩波E1：由三角波对轻捶波进行幅度调制波形。 a) 调制波为三角波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 b）调幅度为100％, 允差±15％。 5.4按摩波E2：由锯齿波对轻捶波进行幅度调制波形。 a) 调制波为锯齿波，调制波周期为10s，允差±10%；载波周期20ms～240ms可调，允差±10%。 b）调幅度为100％，允差±15％。 5.5按摩波E3由变宽度的连续波、变周期的轻捶波、疏密波组成。 5.6输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 5.7小脑顶核电刺激治疗时间为20min，允差±1min。 6.肢体电刺激性能： 6.1工作频率范围：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 6.2调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。 6.3波形 载波：双向方波，脉宽50us～250us，允差±10％； 调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 6.4调制方式有连续、断续、间歇、变频和交替调制。 6.5肢体电刺激处方60个。 6.6输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载电阻500Ω）。 6.7加热电极板表面温度范围：38℃～55℃，分六档可调，允差±15%。 6.8中频治疗时间：已在处方中，治疗时间结束，有声音提示，并停止输出，允差±1min。 6.9中频调幅度范围：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 7.干扰电性能 7.1 工作频率：4kHz，允差±10％。 7.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 7.3 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 7.4 调幅度：0%、100%，允差±5％。 7.5输出电流 在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。分0～99级可调，步进1。 8.输出电流稳定度不大于10% 9.电源电压波动 电源电压波动±10%对刺激器的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响，必须不大于±10%。 10.输出峰值电压：在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 11.运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 12.电极板：电极板要选购具有第一类备案凭证的产品。 13.工作噪音≤60dB(A)。 |  |
| 9 | 脑循环功能治疗仪 | 1 | 技术参数 1.尺寸 1.1主机尺寸 HXY-C3:长475mm，宽500mm，高860mm，允差±10%。 1.2治疗帽尺寸 1.2.1治疗帽是由9个电磁体用导线连接而成，电磁体大号外径80mm，厚25mm；小号外径52mm，厚20mm，允差±3mm。 1.2.2治疗帽连线：长1800mm，允差±100mm。 2.磁场输出性能： 2.1变频磁场感应频率有5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz六种频率输出，允差±10%。 2.2定频模式：设有定频模式，可在六种频率中选定任一频率输出。 2.3变频模式：设有变频模式，可自动连续变频，自动切换一次需10s允差±1s。 2.4磁感应强度：每个电磁体磁感应强度分两档输出，弱档：3mT～13mT；强档：13mT～25mT； 2.5治疗时间分20min和30min两档，允差±1min。 |  |
| 10 | 中风治疗仪 | 1 | 技术参数： 1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz 2、额定输入功率：250VA 3、输出脉冲频率范围为0～999Hz，允差±15% 4、输出脉冲宽度为0.1ms，允差±20% 5、治疗仪每路输出电流有效值不大于80mA 6、治疗定时：5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10% 7、具有负压装置：吸附负压：-38kPa 8、输出模式 a)自动模式具有7个自动程序 b)手动模式可以手动选择输出频率 c)间歇模式为4秒刺激/2秒暂停 9、输出波形：双向对称方波 10、三组六通道脉冲输出 11、产品外形尺寸（长×宽×高）：645mm×365mm×1060mm ，允差±50mm 12、通过六个渠道和吸附电极刺激更深层的多种神经系统。调整电极的真空密度和脉冲频率可以对患者产生较舒适的按摩效果； 13、自动保存治疗程序以便于下次使用； |  |
| 11 | 吞咽言语诊疗仪 | 1 | 技术参数： 1、充电器输出直流12V，2.5A 2、双通道可单独使用，单独调节 3、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线 4、电极脱落检测功能 5、5种模式：肌电检测模式、肌电触发电刺激、肌电助力电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练。 6、肌电检测 6.1反馈阈值 反馈阈有效值：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV、10μV～200μV、10μV～1000μV 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值 分辨率(测量灵敏度)： 1μV 7、肌电触发电刺激 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz 阀值：10μV～1000μV，级差10μV；允差±10%或±2μV取较大值 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs，允差±10% 输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA，级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值 8、电刺激模式有42个固定处方，8个自定义处方 频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz； 脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%； 输出峰值电流：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA,级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值 治疗时长：1min～60min可调，级差1min，允差±1min； 9、助力电刺激 频率：18Hz允差±2Hz 脉宽：200μS，允差±10% 输出强度：0～100mA可调，0～5mA，级差1mA；5mA～20mA,级差0.5mA；21mA～100mA；级差0.1mA；允差±3mA或±10%取大值 10、多媒体反馈训练（GAME）模式：可与APP连接进行互动治疗 |  |
| 12 | 多功能神经康复诊疗系统 | 1 | 技术参数： 一、本系统“系统设置”可以设置训练师、管理员和超级管理员；管理员和超级管理员可以登录“系统设置” 、“档案” 、“评定”；训练师可以登录“档案” 、“评估”。 二、档案（登记、查询、修改、列表、卡片、评定记录） 在档案主界面，点击“登记”，打开登记界面，登记模块主要包括患者的基本信息、初期康复目标和治疗计划、中期康复目标和治疗计划和末期康复目标和治疗计划。带有“”为必填项，其余为选填项。编辑完成后，点击“保存”按钮，弹出保存成功提示信息。 九种查询条件（编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、职业、出生地、文化程度、发病日期、诊断） 修改：在档案界面点击“查询”或“列表”或“卡片”，选择患者，例如：选择“查询”模块，选择患者，点击“修改”，进入修改界面，“修改”界面和“登记”界面一致，在修改界面修改患者信息，点击“保存”按钮，患者信息修改完成。 列表：在档案界面点击“列表”，进入列表界面，显示最近10天的登记信息（系统设置可以设置显示的天数）。 卡片：在档案界面点击“卡片”，进入卡片显示界面，显示最近10天的登记信息（系统设置可以设置显示的天数），卡片主要显示患者的姓名、性别、年龄，医生信息等。 评定记录：在档案界面点击“评定记录”，进入评定记录界面，默认显示全部的训练记录。 三、采用通过专利新型电脑台车装置，并配备专用电脑。 四、软件系统配有自动存盘恢复数据功能。 五、电脑配置清单 处理器CPU：酷睿I5 10500 运行内存： 8GB 独立显卡： 2GB 固态硬盘： 240G 显示器：30英寸 IPS曲面屏 分辨率2560*1080。 电脑台车尺寸：1425*934*829 |  |
| 13 | 药物熏疗牵引床 | 1 | 1、腰椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 2、主动牵引行程：0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm ，允差±10mm 3、牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s 4、牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s 5、间歇时间：0～9min，，级差1min，误差不大于30s 6、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差不大于：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值 7、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm 8、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。 9、平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°，左右平摆动作速度：142°/min，允差±15% 10、旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°，左右旋转动作速度：165°/min，允差±15% 备注： ①、以上为标准型号常规参数；可根据客户要求选择定做以下参数或其它参数：JYZ-IIA、JYZ-IIIB、JYZ-IVA成角角度：-20°~+20°、-10°~+30°、-15°~+25°，旋转角度：左右30°；平摆角度：±25°。 ②、连续可调*针对下位机面膜操作。选配电脑款，上位机界面可手动输入参数。 ③、角度调节手动调节时调节方式为连续可调，设置参数自动调节时调节步进1°。 11、牵引床加热功能：床面工作温度45℃，允差±3℃。 12、微电脑控制颈椎、腰椎牵引 13、慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式； 14、20种治疗方案存储并读取； 15、四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引； 16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）； |  |
| 14 | 腰椎治疗机 | 1 | 技术参数： 1. 人体脊背外形设计电极垫，可与人体背部充分接触，治疗效果更好。 2. 治疗部位可精确控制。 3. 8寸液晶触摸屏显示与控制。 4. 内置处方：77个，其中颈肩模式19个、胸背模式19个、腰部模式21个、组合模式18个。 5. 载波波形：在500Ω负载阻抗条件下，双向对称矩形波。 6. 载波频率：2000Hz，允差±10%。 7. 脉冲宽度：250μs，允差±10%。 8. 输出幅度：输出幅度0～35V可调，分为0～99级，允差±10%。 9. 15种波形，可选择范围更加广泛。 10.输出电流：最大输出电流60mA，允差±20%。 11.温度：加热温度设定范围：37℃～41℃五档可调，允差±3℃。 12.连续工作时间：中频脊柱物理治疗系统连续工作时间≥4h。 13.病例存储：能存储40位病人信息，存储内容为姓名、性别、年龄和备注说明。 14、输出电流稳定度：输出电流变化率应不大于10%。 15.定时范围：1min～30min可调，级差1min，开机默认值20min，允差±30s，治疗时间结束后，停止输出，并发出声响提示。 |  |
| 15 | 下肢关节康复器 | 1 | 技术参数： 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、额定输入功率：60VA 3、大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 4、小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10% 5、 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%； 6、 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 7、 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音 8、 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° 9、活动仪设有线控开关，安全可靠 10、运动角度、速度、时间均数码控制 11、LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 12、设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练 产品优势： 1、伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10% 2、角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20% 3、脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10° |  |
| 16 | 上肢关节康复器 | 1 | 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、 额定输入功率：70VA 3、 肘关节活动支架长度可调范围0～150mm，允差±10% 4、 肩上臂支架调整范围0～200mm，允差±10% 5、 肩前臂支架调整范围0～280mm，允差±10% 6、 前臂可握手座调节范围0～280mm，允差±10% 7、 移动支架高度调节范围0～290mm，允差±10% 8、 被动训练力矩：20N·m，允差±10% 9、 额定载荷：50N 10、 康复器关节活动角度调节范围：0°～125°，其中0°～123°时，级差3°，123°～125°时，级差2°，角度不大于50°时，允差±5°，角度大于50°时，允差±10% 11、 康复器角速度：最小角速度为3.0°/s，最大角速度为4.4°/s，允差±20%，分8档调节，级差为0.2°/s 12、 康复器运动时间可在0～240min范围内调节，级差10min，允差±30s 13、 活动仪设有线控开关，安全可靠 14、 运动支臂左右可调换 15、 运动角度、速度、时间均数码控制 16、 LCD 背光屏幕液晶显示，数据清晰 17、 设备功能：对患者上肢（肩、肘、腕）进行被动训练 |  |
| 17 | 踝关节CPM | 1 | 技术参数： 1、电源：交流220V ±22V、50Hz±1Hz 2、 额定输入功率：30VA 3、 主机外形尺寸（长×宽×高）：467mm×353mm×430mm；允差为±5% 4、 速度等级：1～5级 5、 暂停时间：0～9秒 6、 时间/次数：1～99分钟/1～99次 7、 摆动：角度3°～15°，次数3～10次 8、 渐进：角度3°～15°，次数3～10次 9、 康复器设有线控开关，安全可靠 10、 运动角度、速度、时间均数码控制 11、 大屏幕特制背光液晶显示，数据清晰 12、 设备功能：对患者踝关节进行康复训练 |  |
| 18 | 骨创治疗仪 | 1 | 技术参数： 1、额定输入功率：85VA。 2、输出通道：一路磁疗，一路高压静电和两路低频电疗组合输出。 3、治疗仪低频电疗性能 3.1 输出脉冲频率为15Hz～38Hz，分1～60级可调，单一频率允差±10％。 3.2 输出脉冲宽度应在0.15ms～100ms范围内。 3.3 输出脉冲强度不大于22V，分0～99级可调。 3.4 单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。 3.5 治疗模式分F1、F2、F3三种： F1输出为三个半波脉冲； F2输出为单个锯齿波脉冲； F3输出为单个尖波脉冲。 3.6 治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 4、治疗仪磁疗性能 4.1 磁疗头中心表面磁场强度不大于50mT，分档可调，最大档位12，允差±10％。 4.2 磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分1～16级可调，单一频率允差±10％。 4.3 治疗模式分M1、M2两种： M1为顺磁模式； M2为聚焦模式。 4.4 治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，允差±1min。 5、高压静电性能 5.1高压静电输出分三档可调，（允差±20%）： 直流电压1档：1000V； 直流电压2档：2000V； 直流电压3档：3000V。 5.2治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，允差±1min。 6、治疗仪电疗时，所有输出控制器都设定到最大值，输出端电极开路运行10min后，再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 7、治疗仪在开路条件下测量时，输出峰值电压不得超过500V。 8、电极片应选购具有第一类医疗器械备案信息的合格产品。 9、治疗仪主机尺寸：长585mm，宽365mm，高235mm。允差±5%。 10、电疗有效负载阻抗：500Ω。当额定负载阻抗变化±10%以内时对技术指标的影响可以忽略不计。 |  |
| 19 | 全波长强光/激光皮肤治疗仪 | 1 | 技术参数： 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：400VA 3、外形尺寸：长500mm，宽405mm，高970mm 4、光源：矩阵集成高功率半导体固态光源 5、穿透皮肤8-10mm, 直至真皮层 6、属于冷光源，没有紫外线和灼热的红外线，不伤害皮肤，没有副作用 7、治疗时间：1-60分钟可调 8、能量调节方式：三级能量调节 9、波长范围：640nm±10nm 10、光功率密度：＞60mW/cm2 （距离光杯口15cm） 11、显示及操作方式：7寸电容液晶触摸屏 12、光学透镜式聚光设计 13、皮肤温度动态管理 14、具有三维立体灯头旋转 15、双路输出，独立控制 16、防倾倒设置，倾倒自动断电 17、具有自动漏电保护 18、高能窄谱 纯度高、光源强、能量密度均匀 19、应用范围广在创面愈合、急慢性疼痛中效果显著，被称为生物活性光 |  |
| 20 | 多通道生物反馈治疗仪 | 1 | 技术参数： 一 .工作环境 a) 环境温度：＋5℃～＋40℃； b) 相对湿度：≤85%； c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa； 二.技术参数 2.1 电极线：1400mm，允差±10%。 2.2 电极片：Φ50mm，允差±5%。 2.3 肌电检测 2.3.1 反馈指示 电信号频率为20-500Hz之间，幅值在反馈阈到1000μV之间时，才会触发电刺激和操作游戏。 2.3.2 系统噪声：≤1μV。 2.3.3 差模输入阻抗：＞5MΩ。 2.3.4 共模抑制比：＞100dB。 2.3.5 反馈阈值： a) 反馈阈值：10μV～1000μV可调，步进1μV； b) 误差不应大于标称值的±10%。 2.3.6 工频噪声的抑制 在刺激仪的输入端叠加一组幅值为100μV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。 2.3.7 示值准确度：误差不大于±10%。 2.3.8 分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。 2.3.9 通频带 通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。 2.3.10 工频陷波器 刺激仪应有50Hz限波滤波器，衰减后幅值不大于5μV（峰-谷值）。 三.性能参数 充电器1：输入a.c. 100V～240V，50Hz～60Hz，1.5A；输出d.c.12V，2.5A 电池2：电压d.c.7.4V%，容量3500mAh； 四、电刺激输出性能 4.1 肌电反馈电刺激性能 4.1.1触发电刺激性能： a）阈值 ：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV可调、10μV～200μV可调、10μV～1000μV可调，允差±10%或±2μV，两者取较大值； b）频率 ：2Hz～100Hz，步进 1Hz；允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值； c）脉宽 ：双向各50μs～450μs，步进10μs，允差±10%； d）延迟时间 ：0～5.0s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； e）上升时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； f）下降时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； g）持续时间 :1s～10s，步进0.1s，允差±10%； h）输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值； 4.1.2助力电刺激，参数如下： a)频率 ：18Hz，允差±10%； b)脉宽 ：200μs，允差±10%； c)持续时间：10s，允差±10%； 输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或2mA，两者取较大值。 4.1.3镜像电刺激性能 a）阈值 ：分为低、中、高三个范围，分别为10μV～50μV可调、10μV～200μV可调、10μV～1000μV可调，允差±10%或±2μV，两者取较大值； b）频率 ：2Hz～100Hz，步进 1Hz；允差±10%或±0.5Hz，两者取较大值； c）脉宽 ：双向各50μs～450μs，步进10μs，允差±10%； d）延迟时间 ：0～5.0s,步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； e）上升时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； f）下降时间 ：0～5.0s，步进0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值； g）持续时间 :1s～10s，步进0.1s，允差±10%； h）输出峰值电流强度：0～100mA，0～10mA步进1mA，10mA～20mA步进0.5mA，20mA～100mA步进0.1mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值； |  |
| 21 | 激光治疗仪频谱仪 | 1 | 1.按运行模式分类：连续运行，间歇加载。 2.治疗机的额定电压和频率：AC 220V，50Hz。 3.治疗机的输入功率:200VA。 4 光束模式：多模。 5.治疗头数量：2个 6.治疗头一激光波长及数量： 808nm激光器1支 640nm辅助激光6支 7.治疗头二激光波长及数量：808nm激光器1支 640nm辅助激光36支 8.激光器额定输出功率：100mW。 9. 激光输出功率不稳定度：应优于±10%。 10. 激光输出功率复现性：应优于±10%。 11.操作系统：8寸液晶触摸显示屏 12.软件名称：半导体激光治疗机嵌入式软件组件 发布版本：JLT-BDT-01 13.电磁兼容 应符合 YY 0505-2012 的要求。 |  |
| 22 | 微波治疗仪 | 1 | 1.理疗功能：连续输出 2.电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5% 3.输出功率： 理疗0-60W，治疗0-100W； 4.时间控制： 治疗时：0—99秒，以1秒步进； 理疗时：0—30分，以1分步进； 以上范围内可调；且二者都有报警声响提示； 5.微波频率： 2450MHz±50 MHz； 6.整机功率： 580W； 7.辐射器驻波比： S≤3； 8.传输线驻波比： S≤1.5； 9.外壳泄露： ≤10mw/cm²； 10.无用辐射： ≤10mw/cm²； 11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全； 12．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。 |  |
| 23 | 中频治疗仪 | 1 | 技术参数： 1、额定输入功率：130VA。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。 毛重：15kg±3kg 净重：12.7kg±3kg。 4、显示方式：数码显示。 5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。 6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、低频调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 1）间歇调制：低频调制方波（载波）占空比为50％，允差±20％。 2）连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波，中频调幅度：0%、25%、50%、 75%、100%，允差±5％。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。动态节律参数8S，允差±10％ 12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭， 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 |  |
| 24 | 低周波治疗仪 | 1 | 技术参数： 1、六路矩形波脉冲输出，带负压装置。 2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、额定输入功率：180VA。 4、输出脉冲频率在2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％。 5、输出脉冲宽度在60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％。 6、刺激仪在500Ω的负载电阻下，每路输出电流有效值不大于50mA。 7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％。 8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式。 9、输出低频脉冲电流，频率连续可调。 10、具有硅胶电极和吸附电极两种输出方式，内置负压装置，方便负压调节。 |  |
| 25 | 磁振热治疗仪 | 1 | 技术性能： 1、额定输入功率：500VA。 2、磁场强度范围：≤38mT。 3、振动频率为：50Hz，允差±1Hz。 4、振动幅度为2mm～5mm。 5、治疗模式为6种： a) 模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s； b) 模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s； c) 模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s； d) 模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s； e) 模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s； f) 模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。 6、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，为40℃～55℃，分4档可调，允差±3℃。 7、治疗定时时间1min～60min可调，步进为1min，允差±5％。 8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 9、输出通道：四通道（可同时连接四个导子）。 10、真彩触摸屏显示，更加方便快捷。 11、标配一个标准温热导子，一个颈肩温热导子，一个关节温热导子，一个分离式温热导子。 12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。 |  |
| 26 | 中药灌洗设备（结肠途径治疗机） | 1 | 1、液晶触摸屏操作； 2、自动检测灌肠数据； 3、自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质； 4、无需外接设备，水温自动加热； 5、灌注液选择一键切换装置（加药功能保留灌肠）； 6、工作时间较长，可连续全天8小时工作； 7、水温调节范围10-40℃，温差仅在±1℃； 8、双重温控保护； 9、药液加注功能，进药量可控可调。 10、进液模式可调可控，至少30种以上模式。 11、环境条件温度：0～40℃；相对湿度：≤85% 12、仪器类型：Ⅰ类B型 13、总功率：不大于1600W 14、适用电源交流：220V 50HZ 15、工作压力：压力可调节，0-25Kpa。 16、进水过滤精度：5um 17、仪器噪音：不大于56dB 18、运行环境：环境温度：5～40℃；相对湿度：≤85%；大气压力：860Pa～1060Pa 19、储存：环境温度：-40～55℃；相对湿度：≤95%；大气压力：500Pa～1060Pa 20、超温超压自动断电保护。 |  |
| 27 | 中药雾化吸入设备 | 2 | 主要技术指标和配件清单： 1)电源：~220V±22V 50Hz± 1Hz 2)加热功率为700VA; 3)超声振荡频率：2.0MHz ±10%； 4)雾化率：≧180ml/h； 5)加热温度：85±10% 6)加热锅装水量：800ML 7)过滤网直径：≤75um。 8)正常工作时的整机噪声：≤50dB（A计权）； 9)治疗时间：0-30分钟(可调）； 10)包装尺寸：42cm*25cm*44cm； 11)机器尺寸：38cm*36cm*20cm 12)重量：5KG 13)低水位提示装置：当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机； 14)连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时； 15)等效体积粒径分布：直径1um-8um的雾粒所占比例大于50%。 16)中位粒径：雾粒的中位粒径为6.5um，误差不超过±25%。测量时溶液成分为水，温度为24度，相对湿度为61%。 |  |
| 28 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 3 | 1、电源：a.c.220V±10% 50±1Hz； 2、设备最大功率：3500VA； 3、熔蜡槽温度范围：关闭60度温度保护58～99℃；打开60度温度保护1～57℃； 4、恒温箱温度范围：46～80℃； 5、温控误差：±2℃； 6、熔蜡槽 容积：140 L； 7、恒温箱 容积：184L； 8、外形尺寸： 1322×700×1157mm； 9、蜡盘尺寸：470×390×21mm，允差±5%； 10、工作环境温度：+5℃～+40℃； 11、消 毒 方式：双重消毒功能，高温及紫外消毒 ； 12、过滤装置：不锈钢滤网、密目网50目； 13、蜡饼数：共计12层、层数选择4层递增；最多可出大中小蜡饼24块。 14、蜡饼厚度：蜡饼厚度在1级（10mm）、2级（15mm）、3级（20mm）三级可调； 15、8寸液晶触摸屏，高清显示； |  |
| 29 | 熏蒸仪 | 2 | 技术参数： 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz 2、额定输入功率：2300VA 3、外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm 4、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L) 5、功率调节：1-6档可调 6、喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110° 7、工作时间：1-99min 8、设置预热温度，70-99℃可调 9、运行模式：连续运行 10、单锅最大加液量为3L（实际可达到4L） 11、微电脑控制操作系统，7寸电容触控。 12、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人 13、三通道散热系统，保证设备安全稳定。 14、加热锅120℃、300℃温控保护，双重防止干烧设计 15、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。 16、压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。 17、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。 18、吸水绑带设计，防止喷头滴水 19、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。 20、具有自动漏电保护、自动防干烧 21、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤（专利技术） 22、电动控制废液的排放，采用先进的电磁方式控制，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水（专利技术） 23、具有三维立体喷头旋转方向 24、隐藏式的加热 25、配有专门的蒸馏水回收 |  |
| 30 | 玉疗床 | 4 | 1、产品由生态板，松木板、保温层、加热板、控制系统、电源线及开关组成。 2、工作条件 环境温度：5℃-50℃： 相对湿度：30%-70%： 大气压力：70KPa~106KPa： 电源电压：AC220V 50Hz： 3、温度控制加热装置的温度应在5℃~50℃范围内可调 4、产品的连续无故障工作时间不得低于6h。 5、输入功率:产品的输入功率应不高于2500W。 6、产品在工作中的泄漏电流应不大于0.28mA。 7、温度控制:温度控制，分别在加热装置的温度显示40℃和50℃时,用温度计检测加热板中心点表面的温度，并计算其误差。 |  |
| 31 | 熏蒸床 | 2 | 一、技术参数 1.电源：AC 220V 2.电源频率：50Hz 3.输入功率：2300VA 4.熏蒸仓内的温度可在35～70℃范围内调节 5.熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时 6.熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h 7.工作噪声：≤65dB（A计权） 二、性能描述 1. 采用4区（1区、2区、3区、4区）单控方式，每个区域可独立使用，也可多区组合使用。 2.四区独立（颈区、肩背区、腰臀区 、下肢区）每区可投放不同病症的药物进行熏蒸，四种病症可以同时治疗，针对性强、治疗效果明显。 3.各区均设置温度传感器，对实时温度进行监测，在设定范围内恒温控制。 4.配备LED显示屏，显示每个区域的实时温度，方便医护人员查看。 5. 每区均配有送风装置，并设计了独立的风道，使熏蒸温度更加均匀。 6.具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少，设备自动补水。（此功能需外接水源） 7.具有防干烧保护、并有声响报警提示，保障患者的安全。 8. 熏蒸仓防溢流设计，当熏蒸仓内水位超过安全界限，自动将多余液体通过排水管排出，防止液体溢出熏蒸仓。 9.床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位。便于临床治疗。 10.具有自动排水、手动排水两种方式，多一份选择，多一份保障。 11.配置漏电保护装置和冷凝水回收装置，确保临床使用安全。 |  |
| 32 | 中频调制脉冲治疗仪 | 1 | 一、产品参数 1.电源：AC 220V±10％； 2.电源频率：50Hz±1Hz 3.输入功率：300VA 4.安全类别：Ⅰ类 5.防护类型：BF型应用部分 6.运行模式：连续运行 7.定时装置：1～60min可调节，定时误差：±5%。 8.输出直流分量：无直流分量 9.工作频率（载波频率）：方波，2.0kHz，允差±10%。 10.输出电流：在基准负载（500Ω）下，最大输出电流≤100mA，并应在最小至最大输出范围内分档可调。 11.输出电流稳定度：输出电流变化率不大于5% 12.调制频率范围：0Hz～150Hz 13.调幅度：0～100%多档可调 14.连续工作时间≥4h 15.输出脉冲宽度：250uS±50uS 16.输出幅度：45V±10V 17.工作噪声：≤65dB（A计权） 二、产品特点 1.立式外形设计，配备脚轮方便移动治疗。 2.10.4寸大尺寸TFT彩色液晶触摸屏，直观显示治疗时间、强度、处方等信息。 3.自主研发，产品获得实用新型专利。 4.采用自主研发的电极片，电极片已获得实用新型专利。 5.每片电极板上设有4组，共8块导电电极，通过程序控制各组电极循环输出，模拟传统手法进行补法、泻法及平补平泻的治疗。 6.内设四种模式供临床选择，开展相应的治疗。 7.具有双通道输出，每个通道可独立工作，可供2个不同病症的患者同时治疗或治疗1个患者的2个部位，为临床提高了经济效益。 8.每次治疗结束后都有声响提示，方便临床应用。 9.标配2套附件，双通道可同时使用。 10.仪器设有抽屉式储物盒，便于存储附件及数据线等。 |  |
| 33 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 一、技术参数 1.原装进口医用级气泵，压力稳定，噪音低，满足多人多批次长期使用 2.高清中文LCD彩屏，各种参数实时直观显示，操作方便 3.压力范围：1-32kPa或8-240mmHg连续可调，精度1kPa 4.可选择kPa与mmHg两种计量单位 5.10种工作模式：1种标准模式+9种扩展模式 6.可同时连接4个充气气囊 7.紧急制动安全按钮 8.搭载智能系统，可贮存10年治疗参数，系统可扩展升级 9.循环速度：4-14秒/腔，连续可调，满足更多需求 10.时间范围：1-60min连续可调 11.6腔气囊，层叠设计，有效防止体液倒流 12.特殊减震装置，噪音低 13.内置可充电锂电池，不插电可工作长达8小时以上 14.配置SD智能存储卡，可存储10年工作信息，便于诊疗管理和科研工作 15.单腔压力可关闭，保证创面位置零压力，确保使用安全 二、性能描述 1. 原装进口医用级气泵，压力大且输出稳定，噪音低，高效节能，满足多人多批次长期使用。 2. 彩色液晶屏显示，导航键操作，更便捷更直观 3. 多种治疗模式（10种）供选择。 4. 多腔梯度压力叠加气囊，防止静脉逆流，有效增加静脉血回流。 5. 零跳过功能：各腔压力均可调零，能跳过伤口。 6. 紧急停止安全按钮，确保病人安全。 7. 肢体套筒为圆周压力设计，均采用医用级TPU材料。 8. 实时显示治疗状态、治疗部位、组合模式、剩余时间、各腔的真实压力，便于护理巡视。 9. 配置医用推车。 10. 内置可充电锂电池，不插电可工作长达8小时以上。 |  |
| 34 | 干扰电治疗仪 | 1 | 1具有国家医疗器械产品注册证；此产品为具有自主知识产权的产品。 2产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。 3适用范围：适用于对膝骨关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、腰肌劳损的辅助治疗。 4性能参数： 4.1双路三维干涉波（共12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换，最多可治疗6个部位； 4.2吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调； 4.3吸引模式：连续模式、脉冲模式（15回/分、30回/分、60回/分）和自动模式； 4.4吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 4.5吸水海绵湿式电极，电流密度更平均，治疗更安全舒适； 4.6顶板自动加热功能，避免湿式电极冰冷刺激； 4.7输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 4.8输出频率（基频）为2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可调节； 4.9干涉波差频频率1~120Hz； 4.10在500Ω额定负载下输出的电流有效值不大于50mA； 4.11五种干涉模式可调节：IFC、IFCW、PMC、PMC2、程序； 4.12六种向量可调节： OFF、1、2、3、4、5； 4.13四种扫引时间可调节：1/f、15秒、30秒、60秒； 4.14六种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％、巴斯特； 4.15五种治疗模式可调节：低、中、高、广域、低高； 4.16强度旋钮自动锁定功能，避免使用中误操作； 4.17治疗结束输出强度自动归零并声音提示； 4.18吸附电极共有黄、绿、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕； 4.19治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； 4.20多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。 |  |
| 35 | 红外偏振光治疗仪 | 1 | 1、独立双通道输出，输出参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； 2、智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求； 3、10.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷； 4、采用日本光源，使用寿命更长； 5、波长范围：600nm~1600nm； 6、人体工程学设计，操作平台120°旋转，可调整角度，可自由升降； 7、功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，19档位可调； 8、治疗时间1-20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示； 9、峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调； 10、主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输； 11、5种治疗头可供选配； 12、治疗头最大输出光功率为2900mW。 |  |
| 36 | 磁振热治疗仪 | 1 | 1、采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 2、独立四通道输出，四通道参数可独立调节，可同时治疗四个患者或部位； 3、磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 4、振动频率： a、单一振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调； b、多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调； 5、治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 6、颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择； 7、特有无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 8、软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。 9、治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 10、输入功率：500VA 11、具有多种安全保护装置： a)输入过流保护装置； b)输出过流保护装置； c)双重过温度保护装置。 12、正常工作条件： a)环境温度范围：5~40℃； b)相对湿度范围：≤80%； c)电源：a.c220V±22V、50Hz±1Hz； d)大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa； |  |
| 37 | 智能肌肉按摩器 | 1 | 1、电压：a.c.220V 2、频率：50Hz 3、耗电量：150W 4、重量：18Kg 5、尺寸规格：120cm x 53cm 6、输出转速：4200RPM 7、涂药器：7个 8、震感强烈，有助于血液循环，清除体内有毒垃圾减少肌肉痉挛，特别对于肌肉收缩及促进脂肪吸收有显著效果。配备多个涂药器，适合身体多个部位按摩治疗。 |  |
| 38 | PT训练床 | 1 | 1.电源条件为： a)供电电源：a.c.220V 频率：50Hz b)额定输入功率：240VA。 2、规格（mm）：2100×1240×500～1000；允差5%。 3、头部床面尺寸：720*1220mm±5%； 尾部床面尺寸：1350*1220mm±5%； 4、最大起升重量：200kg。 5、头部段面功能：相对水平面调节角度：0°～85°连续可调，允差±5°。 6、配有手柄开关和脚踏开关，点动手柄开关或脚踏开关上的“上升”或“下降”键至训练床升至合适的高度，可减轻按摩治疗师的劳动强度，呵护治疗师的脊柱健康。 7、采用优质气弹簧，经久耐用。扳动升降床板背部调节手柄，升降床板缓慢上升。松开调节手柄将锁定至当前位置。扳动升降床板背部调节手柄，并向下按动升降床板至水平位置。松开调节手柄，床板将锁至在水平位置，根据需求灵活调节角度。 |  |
| 39 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 1、额定输入功率：130V。 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。 3、尺寸（允差±20mm）：长440mm，宽475mm，高840mm。 4、显示方式：数码显示。 5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。 6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。 7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。 8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。 10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 11、干扰电性能： 工作频率：4kHz，允差±10％。 调制频率：0.125Hz，允差±10％。 差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 调幅度：0%、100%，允差±5％。 差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。动态节律8S允差±10％ 12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。 13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。 14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。 15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。 19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。 20、治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。 |  |
| 40 | 多功能低频治疗仪 | 1 | 1、输出通道：采用数码显示，具有6个输出通道 2、治疗仪主要由主机、电极线、电极片等组成。 3、治疗仪工作环境 环境温度：+5℃～+40℃； 相对湿度：≤95%； 大气压力范围：700hPa～1060hPa； 额定电压：交流220V±22V，50Hz±1Hz。 4、额定输入功率：40VA。 5、输出脉冲 治疗仪输出单向脉冲方波； 脉冲频率范围：0.5Hz～60Hz 脉宽范围：0.2ms～2.0ms。 6、输出强度 I档0～850V，0～255级可调 II档0～1400V，0～255级可调 III档0～2000V，0～255级可调 IV档0～2800V，0～255级可调 V档0～4000V，0～255级可调 7、强度自增和停止：用于控制输出脉冲电压强度的自动增加。 自增级数：0～255级，允差±10℅，自增时间：16s/级，允差±5s； 8、浪涌功能：能够产生脉冲宽度循环连续变化的输出波形； 浪涌范围：I档（55Hz，60Hz）：0.2ms～0.8ms； II档（35Hz，40Hz）：0.4ms～1.0ms； III档（15Hz，20Hz）：0.4ms～1.0ms； IV档（10Hz，15Hz）：0.4ms～1.0ms； 浪涌周期：短浪：3s 长浪：6s 9、治疗时间：治疗时间0～99min可调，最大允差±3min，步长1min；开机预置30min，倒计数计时，治疗时间到有蜂鸣音提示。 10、极性转换：控制输出脉冲电压的正负极性； 手动转换，按极性选择键，极性在上、下和自动三种状态中循环，指示灯指示的一方为正极； 自动转换，按极性选择键上方自动灯亮，治疗仪处于自动换极状态，自动转换时间为5min,允差±15℅。 |  |
| 41 | 智能OT训练系统 | 1 | 1、高度调节范围：730mm～1430mm，允差±10%； 2、操作台角度调节范围：0°～90°，允差±5°。 3、一体机配置：55英寸，电容触摸，i7处理器，8G，128G固态； 4、电容触控屏操作灵敏，最多支持10点触控。操作、显示直观清晰。 5、屏幕可升降、翻转，适合不同高度人群，翻转成水平，方便作为“桌面”操作。翻转为竖直，方便为其他人同时演示。 6、软件系统包括用户管理、（游戏）训练、训练记录、（游戏）资源管理、用户档案、设置等部分。 7、产品集成了基本认知、感知觉、语言、数学、思维、社会行为、艺术行为和综合认知六种训练模式，每种训练模式下配置多种游戏，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。 8、游戏训练包括：记忆识物、拼单词、智慧王、消除大作战、趣味拼图、迷宫奇遇记、切偶数、精灵找不同、垃圾分类、音乐猫。并在不断增加，升级中。 9、训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者训练的情况。 10、资源管理功能可对部分游戏(记忆识物、垃圾分类、拼单词、智慧王、迷宫奇遇记)的训练内容修改调整。 11、训练内容分为不同关卡和等级，适合不同程度的患者。 12、游戏训练有趣、生动、互动多，吸引患者进行训练。 |  |
| 42 | 矫正镜 | 1 | 规格：900mmX650mmX1850mm 镜面玻璃厚度：5mm |  |
| 43 | 诊疗床 | 4 | 1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。 2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、配有患者呼吸孔。 5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。 |  |
| 44 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 1 | 1.治疗模式：连续脉冲治疗模式 2.GAME模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示 3.独创设计的电极分离技术：EMG和NMES模式使用1电极电缆，更加方便临床操作性，节省换电极时间。 4.低电池报警提示功能 5.具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示） 6.输出波形：双向方波 7.充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口 8.软件控制程序具有数据存储功能 9.主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到iPad上 10.最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 11.反馈阈值：10μV～1000μV 12.分辨率(测量灵敏度)：1μV 13.通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB) 14.电源：电压d.c.8.0V-5% +10%，容量650mAh 15.安全等级：内部供电BF类型 16.保护类型：II级仪器 17.工作电流：0-60mA 18.频率：2Hz～100Hz可调。 19.脉冲宽度：200μs，允差±10% 20.脉冲强度：幅度0～60mA可调； 21.输出强度： 0-5mA时，强度增量为1mA； 5-21mA时，强度增量为0.5mA； 21mA以上时，强度增量为0.1mA。 |  |
| 2、藏医医疗器械 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 技 术 参 数 | 备注 |
| 1 | 骨折夹板 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 2 | 匝玖炙烤 | 10 | 按院方需求定制 |  |
| 3 | 金烙 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 4 | 银烙 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 5 | 铜烙 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 6 | 铁烙 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 7 | 红铜拔罐 | 30 | 按院方需求定制 |  |
| 8 | 牛角吸罐 | 50 | 按院方需求定制 |  |
| 9 | 霍尔麦 | 10 | 按院方需求定制 |  |
| 10 | 金针 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 11 | 银针 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 12 | 铜针 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 13 | 放血椅 | 5 | 按院方需求定制 |  |
| 14 | 吸鼻器 | 1 | 按院方需求定制 |  |
| 15 | 尿诊杯 | 20 | 按院方需求定制 |  |
| 16 | 优觉 | 10 | 按院方需求定制 |  |
| 17 | 针刺器械 | 1 | 按院方需求定制 |  |
| 18 | 药勺 | 10套 | 按院方需求定制 |  |
| 3、医技设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 技 术 参 数 | 备注 |
| 1 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | 1、容积:100L； 2、设计压力:0.28MPa； 2、额定工作压力:0.23MPa； 3、灭菌温度选择105--136℃； 4、额定电压:220V/50Hz； 5、灭菌器外形尺寸/mm:640*550*1280； 6、灭菌器内腔尺寸/mm:φ386*875； 7、净重（Kg):100kg； 8、设备工作噪音:≤65dB； 9、灭菌腔体材质：S30408； 10、功率:5.2KW。 |  |
| 2 | 均相化学发光免疗分析仪 | 1 | 1、工作原理：均相化学发光，免清洗技术 2、检测时间：≤12.5min 3、仪器通量：12测试通道 4、检测项目：心肌梗死标记物：肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白 心力衰竭标记物：N末端脑钠肽前体 炎症项目检测：PCT、C-反应蛋白 7、试剂条类型：单测试液体试剂。 8、 校准方式：采用二维码校准。 9、仪器类型：桌面式，仪器无清洗液路管道， 10、样本类型：全血、血浆、血清 11、反应温度：37℃恒温孵育。 12、样本体积：10-100μl 13、加样方式：机外加样，仪器自动取样，一次性抛弃TIP头，杜绝交叉污染。 14、扫描功能：内置试剂二维码扫描仪，外置扫描仪 15、操作系统：中文操作系统，方便易学、操作简单 16、打印功能：内置热敏打印机 17、数据传输：传输至LIS 18、结果存储：主机存储检测数据数量不少于 100000组。 19、仪器维护：具备自我诊断程序功能。终身免费维护。 20、消耗品：除一次性试剂条和tip头外，无其他消耗品；24小时待机无消耗 21、仪器重量：20KG |  |
| 3 | UPS不间断电源 | 1 | 1、额定容量： 10KVA/8KW 2、输入电压：209—437VAC 3、频率 ：40—70Hz(50Hz和60Hz自适应) 4、相线 ：三相四线＋地线 5、THDI ：＜3％ 6、输入功因： ＞0.99 7、双市电输入： 支持 8、电池型式： 阀控式铅酸蓄电池 直流电压 ：默认 32 节一组，±192VDC(±168、±180 可调) 9、备用时间： 以外接电池数目为准 10、输出电压： 默认 L-N 220V*（1±1％）/ L-L 380V*（1±1％）VAC 11、频率 ：50/60Hz 12、相线 ：三相四线＋地线 13、额定输出功因 ：0.8 14、过载能力 ：≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路 15、效率市电模式： 93% 16、电池模式： 93% 17、 ECO模式 ：98% 18、风扇智能调速 ：有 19、并机 最大并机8台（可选） 20、显示器 LCD 中文/英文 UPS状态及操作导引指示；输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告 22、显示器LED ：UPS运转状态 23、警告装置 ：BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 24、通讯接口 RS232,AS400,RS485,Service,EPO，电池温度补偿接口，智能插槽 25、操作环境 温度 0-40℃ 湿度 10-95％ 重量 净重 78Kg 毛重 118Kg 26、外观尺寸(主机)： W*D*H（mm）420*643*956 |  |
| 4 | 医用试剂冷藏箱 | 1 | 1、型号：BYC-588; 2、有效容积：588L； 3、温度范围：5±3°C； 4、外形尺寸：1220*630*1885（L*D*H）（mm）； 5、内部尺寸：1100*454*1325（L*D*H）（mm）； 6、额定功率：560W； 7、净重/毛重：189/235Kg； 8、报警方式：声、光； 8、制冷方式：风冷； 9、额定电压：110V、220V； 10、额定频率：50Hz、60Hz； 11、搁架数量：5/10层； 12、噪音：49dB(A)； 13、可选配件：远程报警、温湿度记录仪、打印机； |  |
| 5 | 全自动生化分析仪 | 1 | 1.处理能力：光学比色法恒速≥2000测试/小时； 2.分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等；可支持1～4试剂项目； 3.仪器可同时支持在线分析项目数：≥70项； 4.配全自动轨道进样系统，可同时装载300个样本，模块化设计，可与同型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级； 5.具圆盘进样方式，有≥140个固定急诊位，其中25个带冷藏功能； 6.单盘试剂位≥70个，试剂仓温度 2～8℃； 7.具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂； 8.最小反应体积≤80ul，有效节省试剂成本； 9.样本探针功能：样本探针具有自动冲洗、防撞保护、探测血凝块和空吸检测功能； 10.清洗装置：清洗装置配带8阶温水自动清洗功能，有效降低携带污染 11.吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测 12.配置永久性石英比色杯，可重复使用，8阶温水自动清洗；支持单个比色杯更换 13.反应杯/比色位≥400 个，比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍； 14.温控系统：采用非水浴方式恒温，无需添加任何抑菌剂或油等，免除日常维护保养； 15.反应时间：3～16分钟内任意设定，满足不同项目开展需要 16.前带检测功能：需具备有免疫前带检测功能； 17.光学系统：光栅后分光，≥13个波长，340～800nm；光纤光路传输，抗干扰强； 18.Windows 操作系统：Windows 操作系统满足触摸屏操作，反应全程实时监测，具备防项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等； |  |
| 6 | 血细胞分析仪 | 1 | 1.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个。 3.单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110个样本/小时；CRP ≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时。 4.进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20.5μl。 5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置。 6.末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管。 7.末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能。 8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 9.使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 10.全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 11.具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能。 12.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 14.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%（提供数据证明材料）。 15.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 16.配备原厂中文报告和数据处理系统。 17.血液分析仪主机自带10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏。 18.血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。 19.仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。 20.血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 109/L，红细胞≤0.02 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5 109/L。 21.CRP线性范围：0.2~320mg/L。 22.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件） 23.可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线。 |  |
| 3、药浴设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 不锈钢浴盆 | 12 | 不锈钢浴盆174*74*60长宽高功率6千瓦，不干烧远程控制 |  |
| 2 | 特制煎药锅 | 4 | 80Φ*1200mm，功率12千瓦380伏 |  |
| 3 | 不锈钢管件 | 1 | 按院方需求定制 |  |
| 4 | 不锈钢平台、过滤池 | 1 | 按院方需求定制 |  |
| 5 | 热水泵 | 2 | 按院方需求定制 |  |
| 6 | 电线、电缆 | 1 | 按院方需求定制 |  |
| 7 | 导热油 | 1 | 按院方需求定制 |  |
| 4、制氧设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量（台/套） |  |  |
| 1 | 制氧主机 | 2 | （一）主机配置 1、吸附塔 ≥3Nm³/h 2、气动阀 001252B 001248P 3、电磁阀 501211u 4、PLC FXin 5、分子筛 医用氧专用 6、测氧仪 0-100% 7、氧气缓冲罐 1.0m³ （二）主要配套 1、空压机 螺杆空压机 ⑴排气量 1.2Nm3/min ⑵装机容量 8.0kW ⑶排气压力 0.75MPa ⑷排气温度 ≤45℃ 2、冷干机 超滤 ⑴处理风量 1.5Nm3/min ⑵进口温度 ＜45℃ ⑶环境温度 2℃-40℃ ⑷电源 220V，50Hz ⑸输入功率 0.5kW ⑹工作压力 0.75MPa ⑺压力露点 3℃-10℃ （三）气源净化系统配置 1、全能预过滤器 超滤含尘≤1um 油分≤0.5ppm 2、高效过滤器 超滤含尘 ≤0.01um油分 ≤0.01ppm （四）医用制氧机主要技术指标 1、氧气流量：3Nm3/h 2、氧气浓度：90% 3、水含量：≤0.07g/m3(常压露点-42.7℃) 4、氧气输出压力：0.3-0.5MPa（无需增压，连续可调） 5、最高工作压力：0.75MPa 6、电源：380V/220V，50Hz 7、装机容量： 6kW 8、环境温度：5℃-40℃ 9、相对湿度：≤80% |  |
| 2 | 制氧专用空压机/排痰机 | 2 | （一）箱式超静音无油涡旋空压机 功率：11 KW 排气量：1.2m³/min 压力:0.8Mpa 电源：380V/3/50HZ 传动方式：皮带传动 启动方式：直接启动 排气含油量：100%不含油 控制：PLC智能控制，中英文切换，触摸屏操作，通讯控制 噪音：65±2db 冷却方式：风冷 绝缘等级：F级 接管口径：G1 尺寸：1170*700*1080（mm） 重量：400 Kg （二）储存罐 型号:C-0.3/8 容量:0.3m³ 压力：0.8Mpa 接管口径：RP1-1/2 材质：304不锈钢 高：1905mm 内径：550mm （三）微热吸附式干燥机 空气处理量：1.2m³/min 工作压力：0.8Mpa 电源V/HZ：220/50 压力露点：-40—-70℃ 进气温度：0～45℃ 再生方式：微热再生 再生气量:≤4%～6% 接管口径:ZG1 尺寸：679*570*1303（mm） 重量：350kg （四）高效主管精密过滤器 型号：A-001 处理风量:1.5m/min 压力:1.0Mpa 颗粒精度:1μ 含油量：0.1ppm 出管口径:G1 尺寸：105×78×310（mm） 重量3kg （五）高效除油精密过滤器 型号： H-001 处理风量:1.5m/min 颗粒精度:0.01μ 含油量：0.01ppm 出管口径:G1 尺寸：105×78×310（mm） 重量3kg （六）超高效除油精密过滤器 压力:1.0Mpa 颗粒精度:0.01μ 含油量：0.003ppm 出管口径:G1 尺寸：105×78×310（mm） 重量3kg （六）一氧化碳溶度 溶度报警装置 （七）储气罐 型号:C-1.0/8 容量:1.0m³ 压力：0.8Mpa 接管口径：RP1-1/2 材质：304不锈钢 高：2325mm 内径：850mm |  |
| 3 | 负压吸引设备 | 90床 | 1.吸引站配置规格及参数: 1、真空泵选用: 真空泵选用: 油润旋片真空泵 特征:配套电机功率低，3KW/台,380V,50Hz；抽气介质：空气；抽速每小时100m3/台 真空泵选用: 2、负压罐 规格:1.0m3 安装位置：负压站房控制信号线 3、控制信号线 规格：RVV-4*1.0mm2 4、负压站房电缆线 材质：铜质 规格：YJV-3*10+1*6mm2 安装位置：负压站房 5、泵组底座 材质:槽钢 安装位置：负压站房 6.吸引报警箱: 吸引站报警箱负压值高于O. 035Mpa或低 于0.073 Mpa时，在55Db (A)噪音环境下，在1.5米范围内可听到声报警和看到红色的光报警。报警压力误差不大3%。 7.吸引系统 ① 能长期连续工作，操作维修简单，使用寿命长。 ②只产生负压，不产生正压。 ③ 负压自动控制装置，负压值在-0.03Mpa - -0.07Mpa范围内启动与停止，并能在该范围内任意调节。 ④ 吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。 ⑤由吸引站排气口排出的空气，每立方米细菌数量不超过500个。 ⑥ 吸引系统当负压达到0.07Mpa时，因泄漏引起的增压率均每小时不超过1%。 8、 PLC电控箱 ① 总开关； ② 自动运行/手动运行，切换开关； ③ 根据设定真空度、压力启动/关闭备用真空泵，保持稳定真空度； ④ 按设定时间，真空泵会定时交替，保持均衡运转时间； ⑤ 过载安全保护及警报； ⑥ 电流及电压显示； 负压自动控制柜能使工作机组与备用机组交替切换使用。 9、 真空罐 真空面积为1.0立方米缓冲罐，工作最大负压；-0.085 Mpa， 10、 管道系统 泄漏率小于1.8%，试验为0.2 Mpa，试验介质为无油压缩空气或氮气。 吸引系统主管道、病区横管、病房支管材料选用医用不锈钢无缝管。 吸引管道参数: 主管Ф57*3；走廊支管Ф32*2；进房间支管Ф10*1 |  |
| 4 | 设备带 |  | 气体设备带，铝合金材质外观尺寸：210*60*1.2 氧气终端；50mm*62mm±5mm，使用寿命可达20000次. 负压终端，50mm*62mm±5mm, 使用寿命可达20000次. 空气终端，50mm*62mm±5mm，使用寿命可达20000次. 嵌入式床头灯，功率：5W、长280mm*30mm、电压220V； 86型床头开关86mm*86mm 工作频率：50Hz；额定电压：220V；操作寿命≥40000次； 86型10A五孔插座86mm*86mm频率：50Hz，额定电压：220V；额定电流10A，操作寿命≥5000次； 漏电保护器，频率：50Hz，额定电压：220V；额定电流32A；操作寿命≥3000次； |  |