竞争性磋商文件

采购项目编号：海南德瑞竞磋（货物）2020-097

采购项目名称：共和县中医院发热门诊医疗设备采购项目

采   购  人 ：共和县中医院

采购代理机构：海南州德瑞招投标代理有限公司

2020年10月

目   录

第一部分磋商邀请	5

第二部分供应商须知前附表	8

第三部分供应商须知	10

1.适用范围	10

2.采购方式、合格的供应商	10

3.磋商费用	10

二、磋商文件说明	11

4.磋商文件的构成	11

5.磋商文件的质疑	11

6.磋商文件的澄清、修改	11

三、响应文件的编制	12

7.响应文件的语言及度量衡单位	12

8.投标报价及币种	12

9.磋商保证金	12

10.有效期	13

11.文件构成	13

12.响应文件编印和签署	14

四、响应文件的递交	15

13响应文件的密封和标记	15

14.提交响应文件截止时间、地点	15

五、磋商过程	15

15.磋商过程	15

六、磋商程序及方法	15

16.磋商小组	15

17.磋商程序	16

18.评审办法	18

七、确定成交供应商	20

19.推荐并确定成交供应商	20

20.成交通知	20

八、授予合同	20

21.签订合同	20

九、磋商活动终止	21

22.终止情形	21

十、处罚	21

23.处罚情形	21

十二、其他	22

第五部分响应文件格式	35

附件1：响应文件封面	35

格式2：投标文件目录	36

格式3：投 标 函	37

格式4：竞争性磋商首次报价表	38

附件5：分项报价表	39

附件6：技术规格响应表	40

格式7：投标产品相关资料	41

格式9：法定代表人证明书	43

格式10：法定代表人授权书	44

附件11：投标人承诺函	45

附件12：供应商诚信承诺书	46

格式13：资格证明材料	47

格式14：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	48

附件15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明	49

附件16：“信用中国”网站查询截图	50

附件17：磋商保证金	51

附件18：投标人的类似业绩证明材料	52

附件19：制造（生产）企业小型、微型企业声明函	53

附件20.从业人员声明函	54

附件21.残疾人福利性单位声明函	55

附件22：磋商最后报价表	56

第六部分采购要求	58

1.说明	58

2.报价说明	58

3.商务要求	58

第一部分磋商邀请

海南州德瑞招投标代理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受共和县中医院（以下均简称“采购人”）委托，拟对共和县中医院发热门诊医疗设备采购项目进行国内竞争性磋商采购，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加磋商。

| 采购项目编号 | 海南德瑞竞磋（货物）2020-097 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 共和县中医院发热门诊医疗设备采购项目 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算控制额度 | 99.31万元 |
| 项目分包个数 | 无 |
| 要求 | 磋商内容： 呼吸机、心电监护仪、心电图机、心电除颤仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备 具体内容详见《竞争性磋商文件》 |
| 供应商资格条件 | 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： 1）投标人的营业执照或事业单位法人证书等证明文件，自然人的身份证明。 2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；3、本项目不接受以联合体方式进行投标； 4.投标人需提供医疗器械生产（经营）企业许可证； |
| 公告发布时间 | 2020年10月10日 |
| 获取磋商文件时间 | 2020年10月12日至2020年10月16日 （上午9：00-11：30，下午14：30-17：30，北京时间，节假日除外） |
| 获取磋商文件方式 | 现场购买或网上购买（受疫情影响可以接受邮箱报名） 供应商现场购买磋商文件时应出示介绍信、本人身份证复印件，购买谈判文件时应提供的材料，招标代理机构留存备案。请自带U盘拷取电子文档。 |
| 磋商文件售价 | 人民币600元（招标文件售后不退, 磋商资格不能转让） （投标商报名及网上购买标书的开具发票需对公打至公司账户） |
| 获取磋商文件地点 | 海南州德瑞招投标代理有限公司（青海省海南藏族自治州城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼） 标书购买联系人：德先生 联系电话：0974-8516555 |
| 获取磋商文件时应提供材料 | 投标人的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、公司介绍信或法人授权委托书（原件）及法人身份证复印件、被授权人身份证复印件。以上资料除原件外均需加盖公章。（采购代理机构对以上资料留存备案。）注：需网上购买标书的供应商应将以上材料扫描后发至我公司联系邮箱。在邮件中，标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认。同时将以上资料邮寄至采购代理机构留存备案。 |
| 提交响应文件截止时间 | 2020年10月22日下午14：30（北京时间） |
| 响应文件开启时间 | 2020年10月22日下午14：30（北京时间） |
| 提交响应文件地点 | 海南州德瑞招投标代理有限公司 （青海省海南藏族自治州城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼） |
| 采购人及联系人电话 | 采购单位： 联系人：杨先生 联系电话：15009748456 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 地 址：青海省海南藏族自治州城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼 联系人：德先生 联系电话：0974-8516555 传真：0974-8516555 邮箱：DRZTBDLYXGS@163.com |
| 采购代理机构开户银行 | 青海银行共和县支行 |
| 收款人 | 海南州德瑞招投标代理有限公司 |
| 银行账号 | 1402201000076559 |
| 其他事项 | 本项目不接受联合体投标 |
| 财政部门监督电话 | 财政监管部门：共和县财政局 联系电话：0974-8520708 |

第二部分供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | 海南德瑞竞磋（货物）2020-097 |
|  | 采购项目名称 | 共和县中医院发热门诊医疗设备采购项目 |
|  | 采购人 | 共和县中医院 |
|  | 采购代理机构 | 海南州德瑞招投标代理有限公司 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 评分办法 | 综合评分法 |
|  | 采购预算控制额度 | 99.31万元 |
|  | 项目分包个数 | 无 |
|  | 采购要求 | 详见磋商文件第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： 1）投标人的营业执照或事业单位法人证书等证明文件，自然人的身份证明。 2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、本项目不接受以联合体方式进行投标； 4.投标人需提供医疗器械生产（经营）企业许可证； |
|  | 磋商保证金 | 磋商保证金：19800元整（大写：壹万玖千捌佰元整） 收款单位：海南州德瑞招投标代理有限公司 开户行：青海银行共和县支行 银行账号：1402201000076559 缴费时间：供应商在投标截止期前一工作日（2020年10月21日17:00时以前），以银行到账时间为准。 |
|  | 缴费方式 | 缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商报价无效。 |
|  | 磋商保证金退还 | 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。 |
|  | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄投标。 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2020年10月22日下午14：30（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2020年10月22日下午14：30（北京时间） |
|  | 提交响应文件地点 | 海南州德瑞招投标代理有限公司 （青海省海南藏族自治州城北新区玉龙农副产品平价商贸中心东侧五楼） |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 收取对象：成交供应商 收费标准：以合同总价作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。在合同签订前向采购代理机构交纳(计算办法见招标文件第三部分投标人须知第十一项内容)。 报名费/服务费账户:海南州德瑞招投标代理有限公司 账号：1402201000076559 开户银行：青海银行共和县支行 |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订服务合同 |
|  | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存两份备案。 |
|  | 磋商有效期 | 磋商有效期为自磋商开始之日起60个日历日 |
|  | 其他事项 | 本项目不接受联合体投标 |

第三部分供应商须知

- 一、说明

1.适用范围

本次采购依据采购人共和县中医院的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的供应商：

1.符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：

1）投标人的营业执照或事业单位法人证书等证明文件，自然人的身份证明。

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.3经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

2.4、本项目不接受以联合体方式进行投标；

2.5、投标人需提供医疗器械生产（经营）企业许可证；

3.磋商费用

3.1磋商费用
（1）供应商应自愿承担与参加本次磋商有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。
（2）代理服务费
收取对象：中标人
3.2合同签订有效期:自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。
3.3政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构签证、盖章；采购代理机构留存两份原件备案。
3.4合同返回地址：海南州共和县城北新区玉龙农贸平价商贸中心东侧五楼。

- 二、磋商文件说明

4.磋商文件的构成

4.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知前附表

（3）供应商须知

（4）采购项目合同书

（5）响应文件格式（相关附件）

（6）采购项目要求

（7）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列出的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

5.磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式提出（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，如有变更在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

- 三、响应文件的编制

7.响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8.投标报价及币种

8.1报价为磋商总价。报价必须包括：手续费等不可预见费等全部费用。

8.2报价应注明有效期，有效期应与磋商有效期一致。

8.3供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4最终报价为成交价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5投标币种是人民币。

9.磋商保证金

9.1供应商应将磋商保证金缴款证明做为磋商文件的内容一并提供。交纳的磋商保证金用于，因供应商的行为使本次采购活动受到损失的抵项。在本次采购活动中未成交且供应商未发生过失行为的，采购代理机构将在成交通知书发出五个工作日内退还。

9.2供应商应在响应截止期前一工作日将磋商保证金缴纳到采购代理机构账户，以银行到账时间为准。

9.3磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，通过银行转账的，必须从投标人基本账户直接汇（转）入采购代理机构指定账户。

9.4未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的投标将被拒绝。

9.5未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）；成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内全额无息退还（不退现金）。

9.6下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）成交供应商在规定期限内未能按规定签订合同或未按规定缴纳成交服务费；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

10.有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60	个日历日

11.文件构成

供应商应提交相关证明材料，作为其参加磋商谈判和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容（格式详见磋商文件第五部分内容）：

（1）响应文件封面

（2）响应文件目录

（3）投标函

（4）竞争性磋商首次报价表

(5) 分项报价表

（6）技术规格响应表

（7）投标产品相关资料

（8）商务应答表

（9）法定代表人证明书

（10）法定代表人授权书

（11）供应商承诺函

（12）供应商诚信承诺书

(13)资格证明材料

（14）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

（15）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

（16）“信用中国”截图

（17）磋商保证金

（18）相关类似业绩

（19）制造厂商小型、微型企业声明函

（20）从业人员声明函

（21）残疾人福利性单位声明函

（22）磋商最后报价

磋商最后报价

12.响应文件编印和签署

12.1供应商须提交一式四份响应文件（（1份正本、2份副本和相应的电子文档1份，以及用于开标唱标单独提交的“竞争性磋商首次报价表”1份）），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，左侧胶装，其他方式装订的响应文件一概不予接受。

12.2响应应文件的正、副本均需打印，并由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.3响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

12.4要求投标人提交电子标书一份，并在光盘上做**项目磋商响应文件和投标人单位名称标签。电子文档采用光盘或U盘制作（U盘制作的电子文档为不可修改文档：PDF格式）。

- 四、响应文件的递交

13响应文件的密封和标记

13.1响应文件正、副本应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”“副本”字样，并按标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称、包号等。

13.2响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）响应文件密封袋用“于2020年10月20日下午14：30之前不准启封”标签密封。

13.3如果供应商未按第13．1－13．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

13.4电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

14.提交响应文件截止时间、地点

14.1文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

14.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

- 五、磋商过程

15.磋商过程

15.1采购代理机构按磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

15.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.3由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

15.4有专人记录，并存档备查。

- 六、磋商程序及方法

16.磋商小组

16.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

16.2采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

16.3应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，磋商小组成员并对评审意见承责任；

（3）对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

16.4所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.5在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.磋商程序

17.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

17.2初审阶段分为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

17.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

（1）不符合第2.2款“合格的投标人”之规定的；

（2）未按磋商文件要求缴纳或未足额缴纳磋商保证金的；

（3）未按第12款要求提供相关资料的；

（4）磋商响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（5）擅自修改磋商文件规定的格式内容的；

（6）磋商有效期不能满足磋商文件要求的；

（7）开户行的服务内容、坐落位置等条件明显不符合采购项目要求的；

（8）参数内容未完全满足招标文件确定的重要指标要求、参数的；

（9）磋商响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（11）未提供PDF格式电子文本，扫描的电子文本没有公章的。

（12）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（13）法律、法规规定的其他情形。

17.2.2非实质性偏离是指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

17.2.3在响应文件初审、复审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

17.2.4，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

17.2.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

18.评审办法

18.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

18.2评审标准和分值分配：

具体项目及评分细则：

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 （30分） | 30 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |
| 商务评价10分 | 业绩情况 | 5 | 提供自2017年以来的类似业绩证明材料，每提供一个得1分，最高得5分；未提供或其他情况的不得分。（须提供包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的合同复印件并加盖投标供应商公章）。 |
|  | 对招标文件规范性响应程度 | 5 | 完全响应招标文件格式要求编排的，优得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |
| 技术质量方面30分 | 技术参数要求 | 30 | 投标产品技术参数要求和配置完全满足招标文件要求的得30分；“技术参数”中用“★”符号标注的每有一项负偏离扣5分，其他参数每有一项负偏离扣3分，负偏离不超过四项（含四项）为限，共计有五项以上（含五项）负偏离为0分。 注：此项评分以生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告等为依据。 |
| 产品质量保障售后服务情况 30分 | 产品质量保障体系及措施 | 7 | 设置了产品质量保障体系，能够针对产品特点制定质量保障方案，并且提供详尽、具体的质量保证措施，优秀的得7分；较好的得5分；一般的得3分；较差的得1分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 售后服务计划、措施 | 5 | 针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关培训。所述内容响应招标文件要求，优秀的得5分；较好的得3分；一般的得2分；较差的得1分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 15 | 项目管理及实施方案：设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施及项目进度计划与措施，能够结合项目特点制定方案，优秀的，得15分；较好的得11分，一般的9分，较差的得5分；未提供或其他情况不得分。 |
|  | 本地化服务能力 | 3 | 本地化服务能力：在青海省注册的公司或有分公司的得3分；有合作性服务机构的得1分；没有不得分。需提供服务机构的营业执照或委托协议等证明文件。本地化服务能力应包括机构性质、人员配置、服务能力、售后服务工程师联系方式等（需提供相关证明材料复印件，原件携带备查）。 |

- 确定成交供应商

- 19.推荐并确定成交供应商

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

20.成交通知

20.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在青海政府采购网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

- 八、授予合同

21.签订合同

21.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

21.2签订合同时，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳成交金额     的履约保证金到采购人指定的账户。（履约保证金可转为质保金）

21.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 九、磋商活动终止

22.终止情形

22.1出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者作出实质性响应的供应商不足3家的。

22.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

- 十、处罚

23.处罚情形

成交供应商有下列情形之一的，成交结果无效，磋商保证金不予退还。情节严重的，报同级财政部门依法进行处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

十一、招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

- 合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

- 十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 青海省政府采购项目合同书范本

# （货物类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：共和县中医院发热门诊医疗设备采购项目

采购项目编号：海南德瑞竞磋（货物）2020-097

采购合同编号：HNDR-2020-097

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                         （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

供 应 商（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2020年ⅹ月ⅹ日（采购项目名称） 采购项目（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的更正、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币                       （大写）           元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、系统集成费、安装调试费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：30日历日。

交货地点：共和县中医院。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后 5 个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式：签订合同时约定

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

采购代理机构：海南州德瑞招投标代理有限公司

负责人或经办人：

合同备案时间：2020年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2辅助服务质量保证

7.2.1乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2  检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3  除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4  检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3  使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13.索赔

13.1货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

13.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

14.迟延交货

14.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

14.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

16.不可抗力

16.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18.合同争议的解决

18.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

18.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

19.违约解除合同

19.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

19.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

19.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

20.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

21.转让和分包

21.1政府采购合同不能转让。

21.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

22.合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

23.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第五部分响应文件格式

附件1：响应文件封面

响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商：                               （公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年  月  日

- 格式2：投标文件目录

（1）投标文件封面……………………………………………………所在页码

（2）投标文件目录……………………………………………………所在页码

（3）投标函………………………………………………………………所在页码

（4）附竞争性磋商首次报价表………………………………所在页码

（5）分项报价表………………………………………………………所在页码

（6）技术规格响应表………………………………………………所在页码

（7）投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（8）商务应答表…………………………………………………………所在页码

（9）法定代表人证明书………………………………………………所在页码

（10）法定代表人授权书……………………………………………所在页码

（11）投标人承诺函…………………………………………………所在页码

（12）供应商诚信承诺书……………………………………………所在页码

（13）资格证明材料…………………………………………………所在页码

（14）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明…………………所在页码

（15）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明…………所在页码

（16）“信用中国”截图……………………………………………所在页码

（17）投标保证金证明  …………………………………………所在页码

（18）投标人业绩证明材料………………………………………所在页码

（19）制造（生产）企业小型、微型企业声明函  ……………… 所在页码

（20）从业人员声明函  ……………………………………………所在页码

（21）残疾人福利性单位声明函……………………………………所在页码

（22）磋商最后报价………………………………………………………所在页码

- 格式3：投 标 函

投 标 函

致海南州德瑞招投标代理有限公司：

我们收到 采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄。

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

格式4：竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

| 项目名称 |  |  | XXXX采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 包件号（如有分包） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 交货时间 | 报价（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计(万元) |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （人民币小写： ） |  |  |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 附件5：分项报价表

分项报价表

投标单位名称:

单位：人民币（元 ）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件6：技术规格响应表

技术规格响应表

投标单位名称:

|  | 采购需求技术参数、指标 |  |  | 投标产品技术参数、指标 |  |  |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与投标报价文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标报价文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制谈判文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

投标单位：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 格式7：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

格式8、商务应答表

商务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列商务要求相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

- 格式9：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：海南州德瑞招投标代理有限公司 ：

（法定代表人姓名）  现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：           （公章）

法定代表人：           （签字）

年   月   日

- 格式10：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：海南州德瑞招投标代理有限公司：

（投标人名称）  系中华人民共和国合法企业，法定地址                     。

（法定代表人姓名）   特授权 （委托代理人姓名）       代表我单位全权办理                         项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自    年   月   日起至    年   月   日止（授权期限必须满足投标有效期的要求）。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：           （公章）

法定代表人：           （签字）

年   月   日

- 附件11：投标人承诺函

投标人承诺函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司：

关于贵方2020年  月  日海南德瑞竞磋（货物）2020-097采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

5、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年   月  日

附件12：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：海南州德瑞招投标代理有限公司：

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海省政府采购中心组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 格式13：资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

（1）企业法人营业执照或法人证书、组织机构代码证；

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证证书等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

(4) 投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的投标人，须提供身份证明。

- 格式14：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

1、投标人基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具的上一年度（2019年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、新注册企业未满一年的提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明。

- 附件15：具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

投标人应按不低于采购项目要求，针对该项目的实施，提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；提供投标产品交货地点、交货时间、交货方式、交货进度以及售后服务等方面的承诺。（提供承诺函，格式自拟）

- 附件16：“信用中国”网站查询截图

“信用中国”网站查询截图

经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。

（提供“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内）；

- 附件17：磋商保证金

磋商保证金

（将银行开具的针对本项目投标的磋商保证金交款证明扫描（或复印）件粘贴后加盖公章）。

附件：保证金交款银行进账单复印件及基本账户开户许可证明复印件（加盖公章）

- 附件18：投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2017年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。

- 附件19：制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）

企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件20.从业人员声明函

从业人员声明函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字）

年    月    日

- 附件21.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：海南州德瑞招投标代理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- 附件22：磋商最后报价表

磋商最后报价

| 项目名称 |  |  | XXXX采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 包件号（如有分包） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 交货时间时间 | 报价（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合 计(万元) |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 人民币大写： （人民币小写： ） |  |  |  |

注：1、在磋商过程中，磋商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例，在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动，作为签订合同的最终单价。

2、此表不需装订在磋商响应文件中，竞争性磋商供应商事先须盖章、签字。在磋商期间，由磋商小组确定合格的竞争性磋商供应商按要求现场填写。

投标人：       （公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年   月  日

附件23 ：密封格式

投标文件封袋正面标识式样

致：（采购代理机构） 项目名称： 项目编号： 投标文件（正本或副本） （*年*月*日*时不得启封） 投标人名称： （公章）

第六部分采购要求

1.说明

1.1供应商可以按照磋商文件规定的所列项进行磋商报价，但必须对所投项目的所有内容作为一个整体进行磋商报价，不能拆分或少报。否则，报价无效。

1.2报价应包括各项不可预见费等全部费用。

2.报价说明

本次采购文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，供应商的报价不得超出此额度。否则无效。

3.商务要求

3.1.交货时间：30日历日 。

3.2.交货地点：共和县中医院。

3.3.质保期：一年。

3.4.付款方式：签订合同时约定。

3.5.由中标单位负责对用户进行产品使用操作培训，要求所培训的操作人员必须完全掌握机器操作使用方法。

- 用户需求

1、呼吸机1台

基本特征

适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。采用12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800,屏幕上下可以移动，

屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。120分钟内置后备可充电电池（1块电池），240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

具有有创通气模式、高流量氧疗功能。可选无创通气模式

病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。

呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134），以防止交叉感染。

呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134），以防止交叉感染。呼吸机整机重量约小于11 kg（不包括台车），方便手提移动。

可选配旁流CO2监测。

可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图。

呼吸模式及功能

标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式

可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。

其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的72小时的趋势图、表分析。

可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳

具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

设置参数

潮气量：20ml2000ml，吸/呼比：4:11:10

呼吸频率：1-100次/min ，SIMV频率：1-60次/min

最大峰值流速：210L/min

吸气压力：5--80 cmH2O

压力支持：080cmH2O

PEEP：OFF,1--45 cmH2O

压力触发灵敏度：-10 - 0.5cmH2O

流速触发灵敏度：0.515L/ min

氧浓度：21100%

叹息功能：有

监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

吸入的氧浓度的监测

趋势图和趋势表显示

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

其他功能

便利的锁屏功能。

漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

提供直流（12V）和交流两种供电方式。

提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。

2、心电监护仪4台

一：整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

1.3、12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，10通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间4小时。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供证明材料。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40C。

1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

二：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，，提供注册证证明材料。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.6、支持20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

三：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.6、1000组NIBP测量结果

3.7、120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3、数字式十二道心电图机1台

一、工作条件：

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温540和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

2.2 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

2.3  输入阻抗：95M

2.4  频率响应：0.01Hz ~ 280Hz

2.5  定标电压：1mV2%

2.6  耐极化电压：850mV（5%）

2.7  内部噪声：12.5Vp-p

2.8  时间常数：3.2 s

2.9  共模抑制比：140dB

2.10 输入电流：0.01A

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit

3.2   采样率：16kHz，每导联

*3.3  灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV

3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

4.1  设备内置存储器，存储病历800例

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出

4.3  支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、 显示器：

5.1  7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

5.2  显示信息：同屏显示12导同步心电波形

5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （3%）

6.3  记录通道：34、34+1R、34+3R、62、62+1R、121

6.4  记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

七、功能

7.1  具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

7.2  可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3  拥有自动测量功能和自动诊断功能

7.4  手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

7.5自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

7.6  支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.7  长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

7.8 可以选配心电向量功能

7.9可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连

八、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

8.2  支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时以上

4、除颤监护仪1台

具备手动除颤、心电监护、呼吸监护，可升级起搏功能、自动体外除颤（AED）功能。

整机重量不超过7.5kg。

除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

手动除颤分为同步和非同步两种方式.

能量等级：1～360J，分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，具有最大360J的能量选择。

除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。

如配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

具有丰富的监护功能，标配3/5导ECG、呼吸监测功能，可选配升级NIBP、血氧饱和度、12导ECG、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

可选配两块外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。

具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

成人、小儿一体化电极板，可升级选配除颤起搏监护多功能电极片。

支持中文操作界面、AED中文语音提示。

彩色TFT显示屏>8, 分辨率640480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

可在-10C环境正常工作，存储温度-30～70C。

具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

5、电动吸引器2台

1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。
2. 负压调节系统可以根据临床需要作无级调压。

3. 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。
4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。
5. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。
6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。
7. 整机结构紧凑，工作平稳，噪声低，使用寿命长。

8.	极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)　　
9.	负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)
10.瞬时抽气速率：≥40L/min

11.噪音：≤60dB（A）
12.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)
13.电源：AC220V 50Hz
14.输入功率：250VA.

15.毛重/净重：23.5kg/20kg。

16.外形尺寸：32cmX36cmX83cm

6、输液泵（不带加温）2台

(1)输液器规格: 适用10滴/ml、15滴/ml、20滴/ml、60滴/ml等4种规格

(2)输液器管理：可增加、删除、保存1～40种输液器品牌，校准后适用国内外所有输液

器品牌

(3)精度误差: 流速精度：5%，滴速精度：2%  （校准后）

(4)流速设定: 容积速度：0.1ml/h～1200ml/h       快排速度：600ml/h

滴数速度：1滴/min～400滴/min

(5)预置量设定: 1～9999ml

(6)KVO速度: 1ml/h～20ml/h可调，默认：1ml/h

(7)BOLUS输液：手动Bolus：输液中长按BOL键执行Bolus,松手停止Bolus

自动Bolus：输液中点按BOL键,设置Bolus的量和速度

(8)气泡检测:超声波检测，气泡50uL可检测，5档灵敏度可调

*(9)下端压力: 200mmHg至1200mmHg，20档可调，实时压力显示，mmHg和kPa两种单位可选

键盘锁: 输液过程中可以手动上锁与锁键

可编程输液: 可根据不同速度分段输液，最多可设置8段编程

*(12)快速更改输液速度: 输液过程中，可不停机修改预置量、速度与时间

(13)报警: 开门、气泡、漏液、空瓶、下端阻塞、上端阻塞、暂停超时、输液完成、压力传感器脱落、滴速传感器脱落、加温器脱落、电机反转、滴速异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏等 30 多种安全监控报警

(14)灯光提示:3种颜色提示：绿色为输液正常；橙黄色为中低级警报，输液不停止；红色为高级警报，输液停止

(15)历史记录: 可记录20000条输液记录、10000条事件记录，可下载到电脑保存、查询

- (16)电池：镍氢电池，DC9.6V，2000mAh；可在25ml/h速度下使用超过5小时；

- (17)电气设备安全分类: 类、带内部电源、IPX4、CF型

(18)安装方式:适用圆杆和方杆，可横、竖两种方式安装

(19)使用环境:温度 +5 ～ +40；湿度 20% ～ 90%；大气压70kPa  ～ 106kpa

7、输液泵（带加温）2台

(1)输液器规格: 适用10滴/ml、15滴/ml、20滴/ml、60滴/ml等4种规格

(2)输液器管理：可增加、删除、保存1～40种输液器品牌，校准后适用国内外所有输液器品牌

(3)输液模式：容积模式、滴速模式、微量模式、编程模式、体重模式等

(4)精度误差: 流速精度：5%，滴速精度：2%  （校准后）

(5)流速设定: 容积速度：0.1ml/h～1200ml/h       快排速度：600ml/h

滴数速度：1滴/min～400滴/min

(6)预置量设定: 1～9999ml

(7)KVO速度: 1ml/h～20ml/h可调，默认：1ml/h

(8)BOLUS输液：手动Bolus：输液中长按BOL键执行Bolus,松手停止Bolus

自动Bolus：输液中点按BOL键,设置Bolus的量和速度

(9)气泡检测:超声波检测，气泡50uL可检测，5档灵敏度可调

*(10)下端压力: 200mmHg至1200mmHg，20档可调，实时压力显示，mmHg和kPa两种单位可选

(11）键盘锁: 输液过程中可以手动上锁与锁键

(12)可编程输液: 可根据不同速度分段输液，最多可设置8段编程

(13)加热器：加热温度高、中、低档可调,温度设置范围:25～40

(14)快速更改输液速度: 输液过程中，可不停机修改预置量、速度与时间

(15)报警: 开门、气泡、漏液、空瓶、下端阻塞、上端阻塞、暂停超时、输液完成、压力传感器脱落、滴速传感器脱落、加温器脱落、电机反转、滴速异常、交流掉电、电池欠压、电池损坏等 30 多种安全监控报警

(16)灯光提示:3种颜色提示：绿色为输液正常；橙黄色为中低级警报，输液不停止；红色为高级警报，输液停止

(17)历史记录: 可记录20000条输液记录、10000条事件记录，可下载到电脑保存、查询

(18)电池：镍氢电池，DC9.6V，2000mAh；可在25ml/h速度下使用超过5小时；

(19)电气设备安全分类: 类、带内部电源、IPX4、CF型

(20)安装方式:适用圆杆和方杆，可横、竖两种方式安装

(21)使用环境:温度 +5 ～ +40；湿度 20% ～ 90%；大气压70kPa  ～ 106kpa

8、简易呼吸气囊1套

特级硅胶；主要包括：呼吸球、面罩（至少3个）、贮气囊、螺旋开口器、大、中、小三个口烟通气道、输氧管、塑料箱。

9、医用病床9张

一、基本参数：

1.1规格：（长宽高）2140mm950mm500mm；

1.2背部最大折起角度：0～70；

1.3腿部最大折起角度：0～45；

1.4四个输液架插孔，四个引流袋钩；

1.5床下杂物篓一个；

二、工艺要求：

2.1  焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接；

2.2金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

2.3  床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方、透气性能良好表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；

2.4  喷塑工艺：采用先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电

喷涂等22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能；

2.5 塑料加工工艺：采用全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量。

三、床架

3.1 整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固平稳；

3.2采用优质冷轧钢管，长宽为3050mm，厚度1.5mm。

四、床面板：

4.1 采用优质冷轧精制平板，板材厚度1.2mm；

4.2 背部框架壁厚1.2mm；

4.3 背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴32mm，厚度3.0mm。

五、床头床尾板：

5.1 采用PP材质注塑成型制作，具有表面光滑无味，强度高，耐腐蚀，耐冲击，易清洗，互换性能，防火等性能；

5.2 采用夹具固定，病床推动时无晃动及震动异音，且遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度；

5.3 其颜色还可随用户的需求而变换。

六、护栏：

6.1 折叠侧伏式安全护栏一对，管材选用优质航空用铝合金型材，上支座为ABS工程塑料组合而成。每只五支铝合金管立柱，管厚度2mm，基座采用倒置式结构，易清洁；

6.2 立柱基座：厚度3mm，钢板冲压成型，焊接强化处理；

6.3手握式开关，操作简便，开关处防夹手设计。

6.4 护栏上可放置餐桌板，充分体现出功能的多样性。

七、丝杆：

7.1手摇把：内置8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；

7.2 回旋体：锰钢合金材料；

7.3 采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；

八、脚轮：

8.1 选用专业高强度静音脚轮；

8.2 5吋中心控制万向脚轮，踏板采用高分子材料，病床踏板式中心制动装置；

8.3  密封自润滑轴承，防水、防尘；

8.4 轮立轴：圆钢主轴，28mm；

8.5 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨。

九、输液架：

9.1 304#优质不锈钢，22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

十、床垫：

10.1  三折床垫，两侧配有透气孔，长宽与床相配；

10.2  医用耐磨防水布外套。

10、移动式空气消毒机4台

整机：

循环风量，定时时间，手动程控；

液晶显示、手动与遥控相结合；

移动式固定安装，节省空间；

消毒时间自动累计计时，自动报警；

过滤网使用清洗报警；

最大使用空间 120 立方；

有臭氧与无臭氧共存，可选择性操作；

程控记忆模式，一次性操作自动开启、关闭；

二．

方形高清晰液晶屏。

自动与程控时间；

排风量大小；

消毒时间的累计；

程控的时段；

参数指标：

适用范围(m)：120

消毒效果 cfu/m：200

循环风量(m/h)：1300

机内紫外线强度(uW/cm)：13800

灯管寿命：6000

机外紫外线泄漏(uW/cm)：0

工作时臭氧量 mg/m：0.

11、超声雾化器4台

产品用途：	超声雾化器雾化药物成气溶胶，供吸入治疗用。

结构特征：	产品结构主要由变压器、线路板、晶片等部件组成。

工作原理：	它能把水溶剂药物雾化成极细的颗粒，可直接吸入作用于肺部病灶。

主要技术指标：	电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

输入功率：50VA

超声频率：1.7MHZ±10%

最大雾化率：≥3ml/min

定时范围：0-60min无级可调

噪声：≤50dB(A)

连续工作时间：≥4小时

水槽装水量：300ml

小雾化杯最大装药量：150ml

大雾化杯最大装药量：350ml

重量：1.8kg

外形尺寸：247*140*201mm

本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

工作制：连续运行

电器要求：Ⅱ类设备，B型应用部分

正常工作条件：	环境温度范围：+5℃- +40℃

相对湿度范围：30%-80%

大气压力范围：860hPa-1060hPa

注意：包装后的超声雾化器应贮存在相对湿度不超过93%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。

12、全自动红细胞沉降率测定仪1台

1、  测试通道数： 40

2、	测试时间： 默认60min，支持设置30min

3、	各通道一致性：5%

4、	准确度：±5%

5、	重复性误差：≤3%

6、	采样间隔：2.5 min

7、	温控精度：±0.5℃（室温）

8、	ESR红细胞沉降值，mm/h

9、	红细胞沉降随时间变化曲线

10、	HCT红细胞压积值 %

11、	ESR.K血沉方程K值

12、	多参数动态扫描红细胞沉降全过程；

13、	多通道自动感应 报告红细胞压积值；

14、	采用一次性血沉管，用血量少；

15、	25℃温度系数自动校准 数据真实可靠

*16、	既可用单机操作，也可与计算机进行数据传输，建立数据库并打印中文图文报告。

13、全自动五分类血液细胞分析仪1台

检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

检测参数：26项可报告参数（不含散点图和直方图）

研究参数：8项，具有中性粒细胞与淋巴细胞比率（NLR）、血小板与淋巴细胞比率(PLR)、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

血液分析显示图形：1个三维散点图、3个二维散点图、3个直方图

进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险

检测模式：具有独立CRP、单独五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

样本用量：五分类+CRP模式40l，CRP模式20l

检测速度：五分类+CRP模式55个样本/小时

预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

线性范围：WBC：0~400109/L，PLT：0～5000109/L，HGB：0-250g/L

CRP线性范围：0.2~320mg/L

CRP携带污染：1.0%

全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）

操作系统：全中文操作分析报告软件

排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

对所有试剂（包括染色液、稀释液和CRP乳胶试剂）全部进行37C温控反应

工作电压: (100V-240V～)允差10%

支持EQC在线质控系统。

14、全自动特定蛋白分析仪1台

1、检测方法  散射比浊法

2、检测项目  C反应蛋白、超敏C反应蛋白、糖化血红蛋白、尿微量白蛋白、D二聚体、胱抑素C、类风湿因子、抗链球菌溶血素O等（可扩展至二十余种项目）

3、标本类型  全血（末梢、静脉）、血清、尿液可选

4、精 密 度  CV < 5%，

5、结果精确  采用先进柱塞泵，而非注射器，0.1l1000l可调，精度高寿命长

6、测试速度  多通道并行检测，速度高达80测试/小时

7、样 本 位  29个（含3个急诊位），支持多种原始管、血常规管、子弹头、生化杯

8、采 样 针  具有样本、试剂液面探测感应，可自动检测试剂瓶内试剂余量，设计独特的专用测量杯，测试杯自动特殊清洗，节约成本，杜绝交叉污染

9、操作模式  全自动检测功能，自检异常时，显示出故障提示，连续检测模式，无需人工加样及离心预处理，适用大批量连续检测

10、无需定标  IC卡内保存定标曲线，直接刷卡操作，节约时间，样本检测项目的随机组合急诊标本具有优先权力

11、数据存储  可存储实验结果2万个（可扩展至5万个），便于查询与打印

12、质控系统  可绘制并打印L-J及Westguard图，统计参数，保存数据

13、试剂冷藏  试剂池具有24小时不间断2-8低温冷藏功能，试剂储存方便

14、联网功能  与LIS系统连接（可支持HL7/ASTM/自定义传输协议），实时数据共享；内置热敏打印机，打印报告

15、全简体中文，简单又易学，和谐的人机互动界面，更加人性化，全程实验封闭，不污染环境，符合环保要求

15、生物显微镜1台

用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

一：  工作条件

1.1 适于在气温为摄氏-40～＋50的环境条件下运输和贮存，在电源 220V（10%）

/50Hz、气温摄氏-5～40和相对湿度 85%的环境条件下运行。

1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

二 ：  主要技术指标

2.1 生物显微镜

2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。

2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构

尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）

2.1.3 调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

*2.1.5 照明系统：20000 小时寿命 LED 光源

*2.1.6 双目观察筒：瞳距调整范围 48-75mm， 倾斜角度 30，带屈光度调节，360可

旋转，铰链式，眼点高度432.9 mm，视场数20

2.1.7 目镜：10X，带眼罩，视场数20

2.1.8 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式 4 孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

2.1.9 物镜：平场消色差物镜 4X（N.A.0.1 W.D27）、10X（N.A.0.25 W.D8）、

40X（N.A.0.65 W.D0.6）、100X（N.A.1.25 W.D0.12）

2.1.10 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃

三：  基本配置：

3.1 生物显微镜主机 1 套

3.2 透射明场照明系统 1 套

3.3 平场消色差物镜 4X100X（4 个） 1 套

3.4 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等

四 ：  可选择的附件、配件及消耗品

4.1 8CC 镜油

16治疗车 4台

1.外形尺寸：430mm×530mm×910mm

2.工作台面：410mm×510mm×860mm（离地面高度）

3.车体配有：1个碳钢抽板，1个碳钢抽屉，2个塑料污物桶，1个喷塑盛物篓。

4.碳钢抽板：隐藏式副工作台，延展工作台面使用空间。

5.喷塑盛物篓：350mm×110mm×130mm

6.上层亚克力台面，要求对酸、碱等化学物质具有良好的抗腐蚀能力，配不锈钢围栏高度55mm

7.抽屉：三节式滚珠滑道，有自锁功能，要求抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象

8.中、下层台面四角有防撞角， ABS塑钢材质一体注塑成型；要求外形圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。

9.中、下层台面、抽屉、车架碳钢喷塑,碳钢板，板厚≥1.0mm及以上板材（板材为冷轧板，并有材质证明书），激光切割机及数控折弯机成型。表面塑粉涂层工艺符合国家标准规范，硬度＞2H，喷塑工艺符合国家环保标准(通过第三方权威检测机构认证。

10.脚轮：4寸静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，其中两只带刹，踏板高分子材料一次成型。

17、不锈钢病历夹车 1台

整体以优质不锈钢制作，板材厚1.0mm，台面及拉手零配件为模压拉伸成形；

上部的抽屉可存放物品，下部是排架格档，排架档设有联动锁紧装置，病员病历可对号入档，排架档锁上后，病历不可随意抽取、存放；

抽屉滑道采用三节式，抽屉滑道采用三节式合资高级静音滑道，活页采用排版式活页。

脚轮采用静音万向轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨性比普通橡胶高5倍；

外部尺寸：660mm395mm1015mm

18、CR污物袋车 1台

框架以优质全不锈钢管制作而成，管材厚251.0,板材厚1.0mm；

污物袋可放已用过的被服；

配可拆卸防水布袋，为高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗；

脚轮采用静音万向轮，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨性比普通橡胶高5倍；

外形尺寸：560mm560mm870mm

19、护理车1台

外形尺寸：900mm450mm770mm

上下部围管管材为251.0mm,板材厚度为1.0mm；

配件：脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置,脚轮通过SGS认证，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音）

结构特点：右边为两层搁物架，可放置洗净的被服，左边是污物袋，可放已用过的被服；污物袋用高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗，污物袋承重不低于15Kg；搁物架折弯采用数控折弯机加工成型，保证台面外形尺寸的精度，搁物架承重不低于15Kg；上下部管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；

工艺：金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。

20、床头柜9台

1、尺     寸：480480750mm

2、整体采用原生ABS材料注塑成型，材料强度高，要求耐磨、耐刮、防腐蚀（防酸碱等），外形美观大方，颜色选用蓝白色。

3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽。

4、储物柜内空间大，配有隔板。

5、柜体正床头柜形状为圆弧状，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围在90度。

6、柜门拉手特点符合人体工学原理，柜门内侧有磁铁门吸。

21、检查床1台

1、尺    寸：1950650650mm

2、床身：采用优质钢管弯制焊接而成。

3、床面：高级皮革包裹进口海绵，美观耐用且易于清理，是各科室的理想选择。

4、表面处理：床身采用静电喷塑处理。

22、体重秤1台

参数：

1、 重量计量：最大称量120kg

2、 称重最小分度值0.5kg

3、长度计量：量度范围70-190cm

4、身高最小分度值0.5cm

5、承重板面积：（长宽）37.5*27cm

6、外形尺寸：（长宽高）91*34*29cm

7、毛重：10kg   净重：9kg

23、仪器车 2台

两层不锈钢台面，均配不锈钢护栏，第一层台面下配1只不锈钢带滑道抽屉，带1只盛物篓，3寸万向轮；

单侧配不锈钢材质挂篮；

外形尺寸：425mm540mm945mm

24急救车1台

产品外形尺寸：770mm×410mm×850mm

材质：采用不锈钢304材料。板材厚度为1.0mm；

配件：脚轮用4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置， PE抢救板，三节式滑道。

结构特点：翻盖采用液压冲床配以专用模具一次性冲压拉伸成型，拉伸深度为≥5mm，角度小于1.5°，以防止器械滚动落地，台面承重不低于15Kg；打开面盖在其背后设有三层十五只急救药品存放袋；上层可放置抢救用仪器，下层右边装有抽屉可存放抢救用器械，左边柜子可存放仪器，并配有不锈钢小提桶一只；左侧备有一只可调输液架；背后备有按摩板一块可作人工心脏起搏用；板材折弯采用数控折弯机加工成型，保证各零部件外形尺寸的精度；底部加强（防撞）管采用数控弯管机配以弯管专用模具来保证管材弯曲处平整光滑；

工艺：金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。

25、传染病员运送负压隔离舱1台

一、产品介绍

传染病员运送负压隔离舱是对新发、突发性、高传染性传染病员在转运过程中实施安全隔离转运装置，防止病原体进一步扩散，使外界环境免受污染，降低健康公众的感染几率。

二、产品原理

传染病员运送负压隔离舱工作原理是由负压生成系统建立并维持密闭舱体内负压环境，舱内的污染空气不经净化不能溢出，从而对医护人员起到有效的防护作用；外界新鲜空气经净化可实时补充到舱内，维持舱内合理的新鲜空气和氧气浓度，可为病员提供相对舒适的环境。

三、技术参数

1、负压隔离舱基本参数：

（1）展开尺寸（LDH）1900mm680mm500mm。

（2）内部电源：DC 12V；

（3）换气量：50L/min；

（4）负压值：15Pa（2min内）；

（5）洁净度：对0.3m气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%；

（6）噪音等级：65dB（A）；

（7）充电时间：约12h；

（8）放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间大于等于4个小时；

（9）报警：低压力和低电量报警；

（10）包装箱外尺寸（LDH）880mm880mm840mm；

（11）重量：    毛重42KG       净重 20KG；

（12）使用人数：1人；

四、结构功能特点

1、负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封。

2、负压隔离舱舱体由5个支撑杆支撑为拱形，配备2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置10个操作口，套上一次性手套便于对舱内病人进行护理。

3、需配合担架或担架推车一块使用，便于对病员进行移动。

4、选配担架的情况下承重可达150Kg。

5、配置8根长铝杆和4根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定。

6、舱体配置飞机式安全带，强度高，不易断裂。

7、舱体配置3个高效过滤器（滤毒罐），安全更有保障

五、注意事项

1、长期贮存过程中，每隔三个月应进行一次维修保养，通电试机10min，注意观察运行状况，出现异常应及时维修

2、传染病员运送负压隔离舱适用于传染病员的安全隔离转运，因此在使用完毕后，应立即消毒程序。传染病员运送负压隔离舱的消毒推荐使用气化过氧化氢消毒或者过氧乙酸熏蒸或者甲醛熏蒸，碳酸氢铵中和消毒。注意温度控制在125摄氏度左右。

26、紫外线消毒车1台

技术参数：

采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用，技术参数如下：

1、灯管功率：30W2

2、灯管数量：2 支

3、静态适用面积：30m2

4、电源电压：220V10%，频率：50Hz10%

5、输人功率：180VA

6、紫外线波长：253.7nm

7、辐照强度：214uw/cm2

8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：30，60，90，135，180。

9、带定时装置：0-120 分钟。

10、灯管寿命：大于2000 小时

11、带脚轮可移动

27血氧饱和度监测仪2台

监护参数

标准配置参数：

血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

显示

背光屏幕，实时显示波形、数字

大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

数据存储、回顾

长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾

性能特点

4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池

具有三级声光报警功能，报警上下限可调

可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要

自动关机功能和实时时钟显示

具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

支持掉电数据存储功能

全面适用于成人、小儿、新生儿

具有三级声光报警功能，报警上下限可调

28、血糖仪1台

测试范围：0.6~33.3 mmol/L (10~600 mg/dL)

显示结果：相对应的血浆血糖浓度

测试样本：成人和儿童新鲜毛细血管全血

最小加样量：0.4L

测试时间：4秒

电池要求:１节CR 20323.0V纽扣电池

电池寿命:大约1,000次检测

血糖浓度单位:mmol/L（中国大陆地区预设为mmol/L）

记忆值:300个测试结果及其日期和时间

自动关机:2分钟没有任何操作

血糖仪尺寸:85.0mm49.0mm  16.4mm

显示屏尺寸:35.0mm 32.0mm

操作温度:5-45（44-113）

操作相对湿度:10-90%（不冷凝）

血球容积比范围:30-60%

数据端口:9600baud，8data bits，1stop bit，no parity

29、电子体温计4台

非接触遥测式设备，体温模式测量范围：32.0～42.5 精度0.2

30、电子血压计1台

技术参数

显示方式：LCD数字显示

测量方法：示波测定法

测量范围：

收缩压（高压）：60~230mmHg(8.0~30.7kPa)

舒张压（低压）：40~130mmHg(5.3~17.3kPa)

脉率：40~200次/分

精度：

压力：3 mmHg(0.4kPa)以内

脉率：读数的5%以内

设备运行方式：连续运行方式

电气安全分类：内部电源供电设备

设备类型：类设备

压力传感器：半导体式压力传感器

加压方式：压力泵自动加压

排气方式：自动快速排气

适合臂围：22-32cm(厘米）

外形尺寸：约长127*宽93*高74（毫米）

本机重量：约300g(不含电池）

31、试剂冷藏柜1台

招标参数

1、立式单开门，有效容积198升，双层玻璃门体，外层玻璃使用特殊Low-e材质，提升门体表面防凝露能力。（西藏、新疆等高原地区配置高海拔专用门体）

2、温度控制：电子温控器控制，数字显示箱内温度，出厂预设5，使箱内温度恒定控制在2~8范围内，调整增量为0.1；产品同时具有湿度控制和湿度显示，温湿度同显同控专利设计。

3、安全系统：超温报警、传感器故障报警。

4、冷凝水自动蒸发，无需人工操作

5、带有可锁定的平衡底脚

6、所投产品具有医疗器械生产许可证。

7、产品具有医疗器械注册证, 并能提供相应的检测报告

8、门体带锁设计，且左下角有可加挂锁的锁扣，用户可自行增加挂锁，增加储存物品的安全性。

9、多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间。出厂标配4(198S)个搁架，；

10、蒸发和冷凝风机均为进口品牌EBM风机，保证产品部件的质量和整机性能可靠性

11、可选配USB型号自带温度记录模块，默认6分钟记录一次数据，间隔时间可调，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯

*12、自关门结构设计，防止用户开门后忘记关门

13、产品配有1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测。

32、红外线测温仪（门框式）2台

测温门采用的是非接触式异常体温初步筛查的方式，检测速度快，可以防止人员

接触交叉感染。同时配置的 7 寸液晶显示屏，可以显示测量温度、报警温度、报警次数、通过人数、补偿参数等信息。

无人测量时，测量温度显示环境温度。被检查人员只需在正常通过时稍微抬头，即可检测出额温，最终检测结果会显示在液晶屏右下方。

每检测一次自动计数一次，系统自动统计检测人数及报警次数。

补偿参数 0-9 级可调，0 级适合比较低温的环境，5 级适合比较温暖

的环境，用户可根据使用环境进行调节。(数字最小，补偿越大）

主机箱和门板侧面各一个探头，适用于不同身高的人群。

技术参数：

适用场所：

检测距离 额头、手腕/0.5 米内 测温范围 30～42

最小分辨率 0.1 测温模块 MELEXIS

测温精度 0.5（室温下） 重复精度 0.2

响应时间 0.1S 测量时间 0.5S-1.5S

显示屏 7 寸彩色触摸屏 功耗 50W

外接电源 220V 50Hz 工作环境 -1035

外形尺寸（mm） 2202(高) x 820(宽) x 550(深) 通道尺寸（mm）

2000(高) x 700(宽) x 550(深)

33、器械柜2组

1、尺    寸：9004001750mm

2、主体采用 1.0mm 冷轧钢板喷塑处理,书写台及底座采用优质不锈钢板材；表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物品作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹。

3、上部采用对开门设计，内嵌玻璃，并安装厚度为 5mm 的高强度玻璃，根据不同用途调整内层隔板。

4、下部采用对开门设计，内有活动搁板便于医护人员按需存取各类器械。

34、酶标仪1台

技术指标：

1  操作方式： 	外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。

2  测试方法：    速率法、两点法、终点法

3  测量范围：    0-4.000Abs。

4  重复性：      ＜0.5%

5  稳定性：      0.005

6  滤 光 片：	标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。

7	振板功能：	具备，速度和时间可调。

8  项目设置：      在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。

9  对照设置：    可在任意位置设置5对以上的阴阳性对照。

10	存    储：	可存储100组以上程序，10万个以上测试结果。

11  质      控：    可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于

3年的质控图，可做三水平质控。

12 权限管理：    具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。

13 打    印：	外接打印机，可打印中文报告。

14  计算方法：    软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。

15  测试方法：    具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。

16  软件功能：    内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。

17  报告格式：    软件支持多种格式的综合中文报告输出。

18   对照品：     软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。

19  阈值判断：    可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。

20  指示灯：     具备电源、运行、报警、光路电源4种指示灯，随时了解仪器运行状态。

21   工作环境：   0～40；相对湿度85%

35、离心机（48孔）1台

低速自动平衡离心机

最高转速：6000rpm；

最大离心力：5241g；

最大容量：4100ml

定时范围：0～99min/瞬时离心

转速精度：30rpm

噪    音：58dB（A）

尺寸（LWH):544537cm

工作条件：电源：220V/50Hz 10A 400W

可配转子：水平转子：485ml/3ml(自动脱帽）

产品特性：

免维护交流变频电机调速，电机控制转速，高精度、超低噪音；电机保修的时间长

全钢制腔体，内外多层冷轧钢板防护，不锈钢离心腔，在高速运行时更加平稳。

LCD蓝背光液晶显示：速度、离心剩余时间、离心腔内温度、最大离心力、累计运行时间、故障显示；RCF换算功能，转速，时间，离心力可在离心过程中设定和调节,设有离心机转速校准专用观察孔

微电脑控制系统，定速计时功能：运转时间从达到设定速度开始计时；

电动锁盖装置，电子锁与机械锁相结合，实现最佳运转性能；

独特风道设计，风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高；

10种加速与减速预设曲线                                                                                                                                     三级支撑式减震器实验自动平衡补偿，自动平衡，无需配平；不平衡控制量达15克

设有电子门锁，超速，不平衡等监测保护，确保实验人员及机器的安全；

可选配实验室生物安全模块，能有效阻止微生物气溶胶的扩散与吸入；

全自动脱帽功能，独特双层适配器设计，申请有专利，杜绝离心过程中掉帽现象，提高实验人员的工作效率

36、超低温冰箱1台

一：结构设计：

1、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用不锈钢。

温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、精准的电子温度控制，精度达到0.1；

3、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在-10~-25范围内；

4、适应ST（38）环境温度，为试剂、药品、样本等提供可靠的存储温度。

二：制冷系统：

1、思科普品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低；

2、蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间；

3、冷凝风机，节能高效，静音，性能可靠；

4、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂，保温效果好。

三：安全保障：

1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。

四：人性化设计：

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、静音设计，适合安静环境；

3、安全门锁设计，确保存放物品安全；

4、大屏幕数字显示便于观察；

5、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

6、高度可调节搁架设计，根据物品的不同调节高度，提高空间利用率；

7、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备；

8、双层门封条设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能；

五：技术参数

类型（搁架/抽屉）/材质	搁架/不锈钢

层数	   3

制冷方式（风冷/直冷）	直冷

除霜方式（自动/手动）	手动

制冷剂/g	R290/90g

噪音级别	53dB(A)

温度 环温	10~32

温度范围	-10~-25

控制	   蒸发器类型	内藏盘管式

蒸发器材料	铜管

冷凝器类型	丝管式

冷凝器材料	邦迪管

传感器类型	NTC

温控器	   电子温控

显示方式（LCD/LED)	LED数码管

电质参数  电压/频率（V/Hz)	220/50Hz

功率（W)	290

电流（A)	2.1

材质	   内部材料	304不锈钢

外部材料	喷涂钢板

隔热层	   聚氨酯环戊烷发泡

尺寸	   有效容积（L)	270

净重/毛重（kg)	115/155

外部尺寸（宽*深*高)(mm)	6907441631

内部尺寸（宽*深*高)(mm)	5205671013

包装尺寸（宽*深*高)(mm)	8108601820

报警	   高低温报警

断电报警

温控器故障报警

电池开关报警	无

门开关报警

断电报警时长（h）	8

远程报警备注：增加远程报警功能，需更换为血液箱控制板，且没有了USB（血液箱控制板不兼容USB），其中需更换上面罩钣金件

37、生物安全柜专用灭菌器1台

| 加热口直径 | Φ35mm |
| --- | --- |
| 可消毒口径 | ≤35mm 的物品 |
| 加温区总长 | 10cm |
| 加热器角度调节 | 加热器可在 120°范围内任意 调节角度; 最大俯角 45°至最大仰角 75 |
| 加热至最高温度时间 | 10min |
| *最高温度 | 930 ±30℃ |
| 待机温度 | 600℃ |
| 电压 | 180V～240V；50Hz； |
| 功率 | 180W |
| 保险丝 | 250V; 3A; Ф5×20 |
| 环境温度 | -10℃至 40℃ |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 净重 | 1.2kg |
| 毛重 | 1.5kg |
| 包装尺寸 (长×宽×高) | 266×225×145mm |

2秒灭菌，930℃±30℃
最高温度930℃±30℃，接种环仅需2秒灭菌，有效减少使用者工作强度，而市场同产品温度只有800℃ 右，灭菌需7-8秒；
最优级的95瓷
发热体选用了最优级的95瓷，具有高耐磨、防腐蚀、耐高温及防透水性。而同类灭菌器一般选用通的75瓷；
加热角度可调
加热角度可调，最大俯角45℃，最大仰度75℃，可消毒带液体的试管瓶口等，而不发生液体倾溅而同类产品多数角度不可调；
发热体寿命长
产品内部"电路板"选用了先进的微电子数码芯片和新型自动适应电压变化器，当工作压在80V-240V,范围内变化时，可以保持加热腔在设定温度内波动（温度930℃ ±30℃）有效延长发体寿命；而同类产品,没有线路板或者只有普通线路板，发热体易烧坏。