招 标 文 件

2025年医疗服务与保障能力提升项目

项目编号：青海聚鑫公招（货物）2025-019

采 购 人：甘德县人民医院

采购代理机构：青海聚鑫工程管理有限公司

目   录

第一部分  投标邀请	1

公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件:	1

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	1

五、公告期限	1

六、 其他补充事宜	1

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系	1

第二部分  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、说明	9

二、招标文件说明	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的提交	12

五、开标	13

六、资格审查程序	13

七、评审程序及方法	14

八、中标	21

九、授予合同	21

十、招标代理费	22

十一、其他	22

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	24

第四部分  投标文件格式	36

第五部分  采购项目要求及技术参数	60

（一）投标要求	60

（二）项目概况及技术参数	60

- 第一部分  投标邀请

2025年医疗服务与保障能力提升项目

公开招标公告

项目概况

2025年医疗服务与保障能力提升项目的潜在投标人应通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取采购文件，并于2025年07月08日9:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海聚鑫公招（货物）2025-019

项目名称：2025年医疗服务与保障能力提升项目

预算金额（元）：7600000.00

最高限价（元）：7600000.00

采购需求：

标项一：

标项名称：2025年医疗服务与保障能力提升项目（下贡麻卫生院）01包

最高限价（元）：600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购骨折夹板、推拿床、中药柜等（详见招标文件）。

标项二：

标项名称：2025年医疗服务与保障能力提升项目（消毒供应室）02包

最高限价（元）：2800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购自动清洗消毒器、医用切割封口一体机等（详见招标文件）。

标项三：

标项名称：2025年医疗服务与保障能力提升项目（五官科）03包

最高限价（元）：2800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购采购显微镜、超声诊断仪等（详见招标文件）。

标项四：

标项名称：2025年医疗服务与保障能力提升项目（柯曲镇卫生院）04包

最高限价（元）：600000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购血液透析机、制氧机等（详见招标文件）。

标项五：

标项名称：2025年医疗服务与保障能力提升项目（ICU重症监护室）05包

最高限价（元）：800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购有创呼吸机、无创呼吸机、可视喉镜等（详见招标文件）。

履约期限：合同签订后30天内

本项目（否）接收联合体投标

二、申请人的资格要求

1.本项目的特定资格要求：

（1）符合《政府采购法》第22条规定，并提供下列材料：

1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）本项目不接受以联合体方式进行投标；

（5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。

（6）其它要求：供应商为生产商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案凭证；供应商为代理商的，具备有效的《医疗器械经营许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案证，本项目中不涉及医疗器械的，可不提供所投产品的《医疗器械注册证》或备案凭证。

（7）各投标人可对以上5个包进行投标，但只允许中标1个包。

三、获取招标文件

时间：2025年06月16日00:00至2025年06月20日23:59。

地点：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月08日9:00（北京时间）

投标地点：投标人应在投标截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作上传电子文件

开标时间：2025年07月08日9:00（北京时间）

开标地点：青海省果洛藏族自治州果洛州政府采购服务中心4号开标室

五、公告期限

自本公告发布次日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《青海政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》、《青海项目信息网》同时发布。

（2）公告期限：自青海政府采购网发布次日起5个工作日。

（3）公告内容以青海政府采购网发布的为准。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：甘德县人民医院

地址：甘德县江千路57西南方向40米

项目联系人：杨先生

项目联系方式：0975-8304043
2.采购代理机构信息

名称：青海聚鑫工程管理有限公司

地址：青海生物科技产业园纬一路24号8号楼11层1101室

项目联系人：马先生

项目联系方式：0971-8266981

2025年06月13日

- 第二部分  投标人须知投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升项目 |
| 2 | 采购项目编号 | 青海聚鑫公招（货物）2025-019 |
| 3 | 采购人 | 名称：甘德县人民医院 地址：甘德县江千路57西南方向40米 项目联系人：杨先生 项目联系电话：0975-8304043 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理机构：青海聚鑫工程管理有限公司 地址：青海生物科技产业园纬一路24号8号楼11层1101室 联系人：马先生 电话：0971-8266981 电子信箱：1760235192@qq.com |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 7 | 采购预算额度 | 7600000.00元 |
| 8 | 最高限价 | 01包：人民币陆拾万元整（¥600000.00） 02包：人民币贰佰捌拾万元整（¥2800000.00） 03包：人民币贰佰捌拾万元整（¥2800000.00） 04包：人民币陆拾万元整（¥600000.00） 05包：人民币捌拾万元整（¥800000.00） |
| 9 | 项目分包个数 | 本项目分为5个包 |
| 10 | 采购要求 | 详见招标文件《第五部分采购项目要求及技术参数》 |
| 11 | 投标人资格要求 | （1）符合《政府采购法》第22条规定，并提供下列材料： 1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； （3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （4）本项目不接受以联合体方式进行投标； （5）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。 （6）其它要求：供应商为生产商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案凭证；供应商为代理商的，具备有效的《医疗器械经营许可证》和所投产品的《医疗器械注册证》或备案证，本项目中不涉及医疗器械的，可不提供所投产品的《医疗器械注册证》或备案凭证。 （7）各投标人可对以上5个包进行投标，但只允许中标1个包。 |
| 12 | 投标保证金 | 一、收取： 投标人须在投标截止期前（2025年07月08日9:00以前，以银行到账时间为准），按以下要求交纳投标保证金： （1）提交投标保证金金额： 01包：8000.00元 02包：30000.00元 03包：30100.00元 04包：8100.00元 05包：10000.00元 （2）缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户(须提供银行转帐凭证及开户许可证复印件)汇（转）入以下指定的账户： 收款单位：青海聚鑫工程管理有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁城北支行 银行账号：2806046809000016675 二、退还： （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
| 13 | 投标有效期 | 至投标截止之日起60日历日。 |
| 14 | 投标文件提交 | （1）截止时间：2025年07月08日9：00分（北京时间） （2）递交方式：投标人应在投标文件递交截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密上传电子投标文件，并在开标后 30 分钟内远程解密投标文件。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2025年07月08日9：00分（北京时间） |
| 16 | 开标时间 | 2025年07月08日9：00分（北京时间） |
| 17 | 开标地点 | 青海省果洛藏族自治州果洛州政府采购服务中心4号开标室 |
| 18 | 答疑澄清方式 | 采用线上答疑。 评标委员会根据投标情况确定答疑时间，答疑或澄清在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上进行，投标人可在政采云平台上的“我的澄清”界面了解答疑时间等信息。投标人须提供准确的联系方式（手机和固定电话），在项目评审时须在线了解开标信息，掌握答疑时间，需由法定代表人或委托代理人对评标委员会提出的质疑做出应答。如在规定的时间内联系无果，无法在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上答疑者，视同放弃答疑。 |
| 19 | 代理服务费收取 | 收取对象：中标人 收费标准：依据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）。 金额：01包：人民币捌仟肆佰元整（¥8400.00）；02包：人民币叁万贰仟柒佰元整（¥32700.00）；03包：人民币叁万贰仟柒佰元整（¥32700.00）；04包：人民币捌仟肆佰元整（¥8400.00）；05包：人民币壹万壹仟贰佰元整（¥11200.00）。 |
| 20 | 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订供货合同。 |
| 21 | 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存壹份原件备案。 |
| 22 | 其他 | 线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763 |

- 一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第二部分投标人须知前附表11“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

- 二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5. 招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：货物费、安装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

提交投标保证金金额：详见投标人须知前附表12。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起60日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

11.2 投标文件（下册）

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 分项报价表

- 技术规格响应表

- 投标产品相关资料

- 投标人的类似业绩证明材料

- 享受政府采购政策优惠的证明资料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

- 四、投标文件的提交

13.投标文件的递交

13.1 本次招标采用线上提交投标文件，线上投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

- 五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。投标人应在递交投标文件截止时间前按招标文件要求使用政采云电子投标客户端制作加密上传电子投标文件，并在开启后 30 分钟内远程解密响应文件。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员通过政采云客户端进行解密程序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，按照采购代理协议的约定，采购代理机构及采购人依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- （1）不具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求的；

- （2）未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- （3）未按第11.1要求提供相关资料的；

- （4）资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- （5）投标有效期不能满足招标文件要求的；

- （6）未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（14）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 交货期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.2 评审过程中，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小型企业制造的货物（产品），投标人须提供中小企业声明函（货物），其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函（货物）》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定，属监狱企业的，投标人须提供《监狱企业证明材料》（详见附件），并由投标人加盖公章，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)相关规定，投标人属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同为小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，同一个单位同时为小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业的不重复享受政策。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。（参照执行国办发【2024】21号文件）。 |
| 2 | 履约能力 | 6分 | 企业业绩：近三年（2022年07月至今）投标人有类似项目业绩的，每提供一项业绩的得2分，最多得6分（以中标通知书或合同为准）。 |
| 3 | 技术水平 | 54分 | 技术参数：技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得28分；技术参数和配置低于招标文件要求，出现负偏离的，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。（以生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告为准，产品彩页为厂家公布的标有主要参数的彩页） 节能和环保：节能和环保：所投产品为节能产品，每提供1项得0.5分，满分1分；所投产品为环保产品，每提供1项得0.5分，满分1分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为准。 |
|  |  |  | 针对本项目的实施方案包含： （1）实施计划：包含项目规划、产品制造、运输、验收阶段，内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得4分，每缺一项按1分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （2）实施团队：包含机构设置、人员配置、人员技术水平方面、人员联系方式，每提供1项得1分，满分4分，未提供不得分。 （3）供货能力：从到货及时率、履约配合度、技术培训支撑方面综合评定，内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得3分，每缺一项按1分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （4）质量控制措施：包含规章制度、各阶段质量保障措施和方法，内容齐全且针对性去强为优秀，优秀的得4.5分，每缺一项按1.5分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （5）安全保障措施：包含规章制度、各阶段安全保障措施和方法，内容齐全且针对性去强为优秀，优秀的得4.5分，每缺一项按1.5分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 （6）技术竞争能力：从人力资源能力、工装设备、产能工艺方法、出厂检验等方面综合评定，以上内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得4分，每缺一项按1分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按0.5分扣减，扣完为止。 |
| 4 | 售后服务 | 10分 | 投标人根据项目实际情况提供售后服务计划、措施从详细的组织供货、配合验收、应急处理、售后技术指导等。以上内容齐全且针对性强为优秀，优秀的得10分，每缺一项按2.5分扣减，每有一处内容不明确或无针对性或与采购项目无关的按1分扣减，扣完为止。 |

20.3 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

- 八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的招标文件。

- 十、招标代理费

1、收取对象：中标人。

- 十一、其他

1、投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

5、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

- 青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海聚鑫公招（货物）2025-019

包        号：XX包

采购项目名称：2025年医疗服务与保障能力提升项目

采购合同编号：QHJX-2025-019-XX包

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据    年  月  日采购项目2025年医疗服务与保障能力提升项目XX包（青海聚鑫公招（货物）2025-019）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币     （大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：货物费、安装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货期：                    ；交货地点：                。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

合同签订时约定。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

- 第四部分  投标文件格式

正本/副本

- 青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

目录（上册）

- 投标函…………………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书……………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书……………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函…………………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书……………………………………………………所在页码

- 资格证明材料…………………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料………所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料…………所在页码

- 无重大违法记录声明…………………………………………………所在页码

- 投标保证金证明…………………………………………………… 所在页码

（1）投标函

投标函

致：青海聚鑫工程管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

- 4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海聚鑫工程管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：                年龄：               民族：______________

地址：______________

身份证号码：______________

附法定代表人第二代身份证双面扫描件或复印件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海聚鑫工程管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：______________

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：_______

职务：                               职务：______________

附被授权人第二代身份证双面扫描件或复印件

投标人：                        （公章）

年    月    日

（4）投标人承诺函

- 投标人承诺函

致：青海聚鑫工程管理有限公司

关于贵方     年   月   日          (项目名称)（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

- 1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海聚鑫工程管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- （1）提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、须提供2024年度经第三方审计的财务审计报告（复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书）或提供基本开户银行出具的资信证明。

2、近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关人员的身份证、用工合同证明材料。

（9）无重大违法记录声明

①无重大违法记录声明

致：青海聚鑫工程管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海聚鑫工程管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户（或以银行保函、保险保单等非现金形式提交）。

附件：保证金交款证明及银行开户许可证复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

注：通过银行转账的，必须由投标人从其基本账户汇（转）入9.1条规定的账户。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（11）评分对照表……………………………………………………………所在页码

（12）开标一览表（报价表）………………………………………………所在页码

（13）分项报价表……………………………………………………………所在页码

（14）技术规格响应表………………………………………………………所在页码

（15）投标产品相关资料……………………………………………………所在页码

（16）投标人的类似业绩证明材料…………………………………………所在页码

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料…………………………………所在页码

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项…………………………所在页码

（11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

（12）开标一览表（报价表）

- 开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：货物费、安装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（日历日）。

- 4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（13）分项报价表

- 分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

- 2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（14）技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术规格、指标 |  | 投标产品技术规格、指标 |  | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 名称 | 技术要求 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中序号的指标逐项填写，不得遗漏。

- “投标货物技术规格、指标”必须与投标文件中提供材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术规格、指标”内容的，将视为该项指标不响应。

- .填写此表时以招标项目规格要求为基本投标要求，满足招标项目规格要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目规格要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报送采购监管部门查处。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供所投产品相关资料（生产厂商出具的证明文件或产品彩页或检测报告，产品彩页为厂家公布的标有主要参数的彩页）。

（16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自2022年07月以来的类似业绩证明材料（以中标通知书或合同为准）。

（17）享受政府采购政策优惠的证明资料

- 1.中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

致：（采购人或者采购代理机构）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于       制造        行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于       制造          行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：  （公章）

日期：

- 2.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数   人。且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：  （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

- 3.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：  （公章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

年  月  日

（18）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

- 第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1合同履约期限（交货期）：合同签订之日起30天内。

3.2交货地点：青海省果洛藏族自治州甘德县。

3.3质保期：1年。

- （二）项目概况及技术参数

01包：2025年医疗服务与保障能力提升项目（下贡麻卫生院）01包

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨折夹板 | 订制，木质，26块 | 套 | 1 |
| 2 | 足浴沙发 | 全钢架：高密度海绵：长195公分宽95公分:正常高：47公分:升高：62公分 | 台 | 2 |
| 3 | 抽 屉 式 自 动 (恒温药包加热柜） | 1、额定电压：220V 2、温度范围：30℃-150℃ 3、额定频率：50Hz 额定功率：≥2KW 4、规格（mm）：480x580x990，允差±10% 5、抽屉内规格（mm）：360x420x200x2，允差±10% | 台 | 2 |
| 4 | 常用外科医疗器械 | 1.缝合包，包内产品均由医用不锈钢制成，具有良好的耐腐蚀性能，产品配置丰富合理、有较高临床实用性，可用于伤口缝合手术配置：持针钳1把，缝合针2包，缝合线2包，医用镊2把，组织钳3把，不锈钢腰子盘1个，不锈钢换药碗1个，止血钳2把。 | 套 | 5 |
| 5 | 电脑恒温电蜡疗仪 | 1、蜡饼数：≥12层，最多可出大中小蜡饼18块。 2、设备最大功率：≥2700VA。 3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，级差±1℃。 4、恒温箱（制饼箱）温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。 5、外形尺寸（长宽高）：1322×700×1157mm，允差±10%。 6、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。 7、熔蜡箱140L，允差±10%。 8、出蜡系统：三组独立出蜡系统。 9、制饼时间：最短1～2小时。 10、断电记忆：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。 11、制蜡工作程序：自动、手动。 自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。 12、“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。 13、平台式外观：设备自带操作平台，方便医护人员进行蜡饼操作。 14、蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度50目。 15、饼厚度：三级可调（8mm、13mm、18mm）。 16、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。 17、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。 18、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。 19、恒温箱内设有照明，并设有观察窗，可方便观察蜡饼情况。 20、具有薄膜切割功能，便于进行蜡饼及时包 | 台 | 1 |
| 6 | 中药柜 | 1、框架均为樟松木原木，抽屉帮均为樟松木整板，抽屉面均为桐木原木，橱窗为推拉门刻字 2、长≥1.2米的横五竖八，高≥2.15米，宽≥0.6米 3、可以放≥111味中药材 | 台 | 2 |
| 7 | 推拿床 | 1、产品外形尺寸约:长190-200cm，宽60-70cm高 40cm-75cm; 背部倾斜角度0-70度,可任意手动调节。 2、产品材料:床底架为优质冷轧碳素钢管30*50mm，X型升降床架。采用先进的自动焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥200kg; 整体床架表面均喷塑处理,耐腐蚀不生锈。床面采用优质黑色皮革包裹,填充物为3cm高回弹海绵。床面连接件全部使用钢件；整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命. 3、采用高档脚轮，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；四个轮子均带有刹车装置，轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 4、配备一个升降电机。一个遥控手柄。 5、急停功能：为防止用户因操作不当而产生的特殊情况，遥控手柄特设有急停按键，如发生特殊情况，可按“急停”功能键，各个功能立刻停止，等意外解除后，可继续操作。 6、产品配备蓄电池，不插电时也可电动操作，方便在特殊情况下使用。 | 台 | 5 |
| 8 | 超声雾化器 | 1、超声频率:1.7MHZ±10% 2、最大雾化率:≥3mL/min 3、定时范围:0~60min无级可调 4、连续加载时间:≥4小时 5、水槽装水量:≥300mL 6、小雾化杯最大装药量:≥150mL 7、大雾化杯最大装药量:≥350mL 8、外形尺寸：≥240X130X200mm | 台 | 8 |
| 9 | 磁疗床 | 1、规格尺寸：2.1-2.2*1.2-1.3*0.6-0.7m 2、材质：松木 3、形状：长方形 4、使用物质：矿物磁颗粒 5、电源：交流220V*50HZ 6、功率：≥1800W 7、磁疗床温度调节范围：30℃～65℃ 8、磁疗床使用时间：建议单次使用时间为15～30分钟 9、温度保护：当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。 10、功能：①增加血液流量，加速血液循环，提高身体含氧量，增加细胞活性； ②减缓肩、颈、腰、腿关节、筋疼痛，对风湿性关节炎有很好的作用； ③缓和全身酸痛，消除疲劳，减轻精神压力，促进淋巴循环； ④改善睡眠，改善神经失调； ⑤排除人体中性脂肪，降低血脂及胆固醇，促进脂肪燃烧，增强减肥效果，改善糖尿病； 11、重量约1吨（含矿物磁疗沙） 12、配套产品：①数码温度调节器 ②隔热保温板 ③矿物磁颗粒0.9吨 ④磁疗服10套优质款 ⑤磁疗被一套 ⑥磁疗瓢一个 ⑦磁疗疗耙一个 ⑧吸管1包 ⑨手套一副 ⑩一次性内裤≥100个 ⑪磁疗宣传kt版≥2个 | 套 | 1 |
| 10 | 盐疗床 | 1、规格尺寸：210-220*1.2-1.3*0.6-0.7m 2、材质：松木 3、形状：长方形 4、使用物质：矿物盐； 5、电源：交流220V*50HZ 6、功率：≥1800W 7、盐疗床温度调节范围：30℃～65℃ 8、盐疗床使用时间：建议单次使用时间为15～30分钟 9、温度保护：当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。 10、功能： 10.1增加血液流量，加速血液循环，提高身体含氧量，增加细胞活性； 10.2减缓肩、颈、腰、腿关节、筋疼痛，对风湿性关节炎有很好的作用； 10.3缓和全身酸痛，消除疲劳，减轻精神压力，促进淋巴循环； 10.4改善睡眠，改善神经失调； 10.5排除人体中性脂肪，降低血脂及胆固醇，促进脂肪燃烧，增强减肥效果，改善糖尿病； 10.6盐疗具有杀菌消炎，对呼吸系统，皮肤病有很好的改善作用； 11、重量：重量约1吨（含矿物盐） 12、配套产品： 12.1数码温度调节器 12.2隔热保温板 12.3矿物盐0.9吨 12.4盐疗服≥10套优质款 12.5盐疗被一套 12.6盐疗瓢一个 12.7盐疗耙一个 12.8吸管1包 12.9手套一副 12.10一次性内裤≥100个 12.11盐疗宣传kt版≥2个 | 套 | 1 |
| 11 | 检查灯(手术灯) | 1、安全类型：1类B型 2、电源电压：AC220v 50Hz 3、额定功率：≥27w ，输入功率：≥30VA 4、照度：≥12000Lx | 台 | 2 |
| 12 | 一次性足浴袋(加厚) | 一次性加厚薄膜袋，≥65*55cm | 个 | 5000 |
| 13 | 心电图机 | 1、工作条件： 1.1产品可在电源交流100V~240V，50/60Hz，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 2、ECG输入 2、1ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 2.2导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 2.3输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 2.4频率响应：0.01Hz ~ 450Hz 2.5定标电压：1mV 2.6耐极化电压：≥±880mV 2.7内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8时间常数：≥5 s 2.9共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭） 2.10输入电流：≤0.01μA 2.11除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言 3、波形处理： 3.1A/D转换：24bit 3.2采样率：40kHz 3.3灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 3.4抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 3.6自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 4、存储器 4.1设备内置存储器，存储病历≥800例 4.2数据可通过SD卡、USB口导入导出,外接U盘和SD卡可扩展存储空间 5、显示器： 5.1≥7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格 5.2显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 6、记录器： 6.1热敏式点阵打印机 6.2走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s 6.3记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 6.5打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 6.7可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8具备在无网格纸上打印网格功能 7、功能 7.1直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 7.2可准确判定接触不良的电极并予以指示 7.3拥有自动测量功能和自动诊断功能 7.4手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 7.5R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 7.6自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 7.7支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 7.8周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 7.9长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 7.10具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 7.11可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 8、外部输入接口： 8.1USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，，支持使用有线、无线的方式进行联网 8.2支持DAT、PDF、满足医院信息化需求 8.3支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 9、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 10、电源：交直流两用 自动转换 10.1 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 | 台 | 2 |
| 14 | 紫外线消毒灯 | 1、辐射照度：单支≥100μw/cm2 2、输入功率：≥160VA 3、灯管功率：≥30W×2 4、灯管调节：0~180度 5、紫外线波长：253nm 6、定时时间：0~120min | 台 | 5 |
| 15 | 中医理疗器械消毒柜 | 机箱容量：≥200L 门的形式：单开门 功能：臭氧+紫外线 臭氧浓度：≥60mg/m³ 灭菌率：≥99.99% 内尺寸：500×400×1000mm，允差±10% 外尺寸：550×430×1260mm，允差±10% 箱体材质：304不锈钢 紫外线灯：1支 机箱层数：3层（2块可抽式304活动隔板） 电压电源：220V/50HZ 额定功率：≥120W | 台 | 3 |
| 16 | 医用高压蒸汽灭菌锅 | 灭菌容积：0.024 M3 (φ280×390 mm) 额定工作压力：0.14-0.16 MPa 额定工作温度：126 ℃ 温度选择范围：105 ~ 126℃ 计时选择范围：0-99min 灭菌室热均匀度：≤±1℃ 电源 / 功率： AC220V.50Hz /≥2KW 低水位过热保护 | 台 | 1 |
| 17 | 三用听诊器 | 1、频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准，衰减不大于12dB，在500-1000Hz不大于20dB 2、弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4 3、耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372~1.960N 4、耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm 5、外形尺寸：≥310×210×50mm，允差±10% 6、包装尺寸：≥475×425×340mm，允差±10% | 个 | 5 |
| 18 | 病历夹 | 规格：32.5×22.5cm，允差±10% 1、采用ABS材料制作而成，韧性高，色彩鲜亮 2、采用45°夹角设计，提升夹纸效果。 3、设有标签卡槽，方便记录病人信息，简单实用。 | 个 | 20 |
| 19 | 病历车 | 规格：530*430*800mm，允差±10% 1、车体主要由ABS材料组成，台面凹形设计防止物品滑落易清洁。 2、立柱采用ABS材质，四柱承重强度高，耐磨抗腐蚀； 3、整车配备一个抽屉，使用优质滑轨，并装有病历排序标签。 4、底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，带刹车，推行灵活，转向准确。 | 台 | 1 |
| 20 | 台式血压计 | 测量范围:0~300mmHg(0~40kPa) 基本误差:≤±3.75mmHg 灵敏度:≥2.25mmHg 外形尺寸：350×92×50mm，允差±10% 包装尺寸：375×275×225mm，允差±10% | 台 | 3 |
| 21 | 电子血压计 | - 显示方式：LCD数字显示 - 测量方法：示波测定法 - 测量范围：压力测量范围：0~280mmHg(0~37.3kpa) - 脉率：40~200次/分 - 压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内 - 脉率：读数的±5%以内 - 设备运行方式：间歇运行方式 - 电器安全分类：BF型应用部分 - 设备类型：内部电源、Ⅱ类设备 - 压力传感器：半导体式压力传感器 - 加压方式：压力泵自动加压 - 排气方式：自动快速排气 - 电源：4节5号干电池或6V/600mA直流电源 - 电池寿命：4节5号高性能碱性干电池能测量约300[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下]因附带的干电池只作试用，故可能用不到300次 - 适合臂围：22~32cm（厘米） - 工作温湿度：+5℃~+40℃ | 台 | 5 |
| 22 | 牙科器械 | 拔牙手术器械包有8个品种，17个规格，17件产品。该包配有拔牙钳（1#、17#、18L#、18R#、65#、150#）、牙用镊、牙骨凿、牙骨锤、牙探针、牙挺（2.5mm,3mm,4mm）、牙刮匙、口镜组成。 | 套 | 1 |
| 23 | 医用耳内镜 | 1、光学参数 2、照明方式: 光导纤维照明 3、光斑照度: 窥耳器头端部的照度 ≥500 lx 4、放大镜倍率: ≥2.5x 5、窥耳器参数 6、窥耳器孔径: 2.5 mm,4 mm，允差±10% 7、鼓气孔参数 8、鼓气孔：有 9、规格： 2.5 V / 1.6 W | 台 | 2 |
| 24 | 医用制氧机 | 一、主要技术参数 1、最大推荐流量：5L/min 2、出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5~5L/min 3、在最大推荐流量时， 施加7kPa的背压， 流量变化：±10%以内 4、出口标称压力为零时的氧浓度(在初始开机30min内， 达到规定的浓度水平) ：最大推荐氧流量5L/min时，氧浓度≥90% 5、输出压力：40~70kPa 6、压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa 7、噪声：≤60dB(A) 8、雾化率：≥0.1mL/min 9、工作电源范围：AC220V，50Hz； 10、输入功率：500VA 11、外形尺寸：40×30×55(cm)，允差±10% 12、安全系统： 电流过载或连线松脱，报警停机； 压缩机高温，报警停机； 13、压力、循环故障，报警停机； 压缩机故障，报警停机； 低氧浓度，报警； 14、最短工作时间：≥30分钟 15、电气分类：Ⅱ类设备，BF型应用部分 16、工作制：连续运行 17、防进液等级：IPX 0 18、正常工作条件(含氧浓度状态指示器)： 环境温度范围：10℃~40℃； 相对湿度范围：30%~75%； 大气压力范围：860hPa~1060hPa； 境中放置四小时以上。 19、氧气输出口温度：≤46℃ 20、建议：吸氧管长度不得超过15.2米且不能折瘪。 21、贮存和运输环境：环境温度范围：-20℃~+55℃；相对湿度范围：10%~93%，且无冷凝现象； | 台 | 2 |
| 25 | 儿童超声波身高体重称 | 1、身高测量：超声波智能感应测高 2、测高范围：60-170CM，分度值0.5cm 3、秤重范围：6-200kg，分度值20g， 4、显示屏：≥85*40mm LED显示 5、功能：测量体重 / 身高 / BMI 6、语音报读功能（语音可以开或者关闭） 7、开关机方式：≥6Kg起重力重力开机/按键开机；自动关机/按键关机 8、电源：5V -500mA插电使用 | 个 | 3 |
| 26 | 医用高温灭菌器皿收纳盒 | 产品长240mm，宽160mm，高50mm，9寸，，允差±10%有孔，304医用不锈钢制造，表面亮光处理。 | 个 | 3 |
| 27 | 药臼石 | 直径：≥20cm 内径：14-16cm 高：20-25cm 内深高：15-18cm 臼杵：22-27cm | 个 | 3 |
| 28 | 医用折叠轮椅 | - 车架：由优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理； 2、前轮：7寸（允差±10%）实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。 3、后轮：24寸（允差±10%）实心胎，PU轮一体轮，采用防滑性设计。 4、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。 5、座靠垫：采用优质网布座垫，透气舒适；可折背设计；扶手：采用优质塑料扶手。 6、护板：选用PP塑料护板。 7、脚踏板：配置高强度金属脚踏板，脚踏板高度可调。 8、安全带：座位配有加厚型按扣安全带。 9、配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。 10、规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度 50cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*86，（允差±10%）。 11、承重：≥100KG。 | 个 | 3 |
| 29 | 电子无线温湿度计 | 1、供电电压:USB 5V 2、测量量程:温度：-40~80℃ 湿度： 0~99.9%RH 3、测量精度:±0.3℃ ±2%RH 4、分辨率 :0.1℃℃ 0.1%RH 5、产品重量:1.6-1.8Kg 6、产品尺寸:395*280mm，允差±10% | 个 | 3 |
| 30 | 血糖仪 | 测试范围：1.1~33.3 mmol/L 显示结果：相对应的血浆血糖浓度 测试样本：新鲜毛细血管全血和/或静脉全血 最小加样量：1μL 测试时间：≤10秒 电池要求：1个CR 2032 3.0V电池 电池寿命：≥1,000次检测 血糖浓度单位：mmol/L(中国大陆地区预设为mmol/L) 记忆值：≥80个测试结果 自动关机：两分钟没有任何操作 血糖仪尺寸：48.0mm×82.3mm×16.1mm，允差±10% 显示屏尺寸：31.mm×30.5mm，允差±10% 操作温度：5℃~45℃ 运输和贮存条件温度：-20℃~50℃ 湿度：0%~93%(不冷凝) 气压：500hPa~1060hPa 操作相对湿度：20%-90%(不冷凝) 血球容积比范围：30%-55% 使用期限：≥10年 | 台 | 20 |
| 31 | 医用红外线烤灯 | 治疗板直径： Φ166mm 额定电压：220V（伏特） 频 率：50HZ(赫兹) 输入功率：160 VA- 250VA（伏安）(可调) 治疗板表面温度：300度，280度，260度，240度，220度可调温 电磁波谱范围：2~25（微米） 治疗板使用寿命：≥1000小时 加热器使用寿命：≥2000小时（螺旋式陶瓷炉盘加热器-受热更均匀、使用寿命更长） 安全类型：I类B型连续运行的普通设备 活动臂升缩范围：30-135cm 活动臂伸缩范围：20-70cm 立柱杆升降范围：200mm 俯仰角：≥270度 治疗头转角：360度 计时方式：数显 电子定时（0~90分及常通） 安全防护网罩直径：≥250mm 组合式塑料底座 | 台 | 10 |
| 32 | 医用抢救车 | 车体规格：750*480*930mm，允差±10% 1、适用于医护人员对病人急救护理输液换药等 2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重力强，塑钢立柱支撑力强 3、ABS双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃垫子防止物品滑落， 4、正面：中控锁，三折静音轨道，设计四层抽屉组合，分别为二小抽（高度是7公分），二中抽.（高度是12公分），一大抽(高度是24公分)，每层抽屉内有3*3分隔片分格药盒，可自由分格，台面上配有除颤仪器平台，升降输液架一根。左侧：配有隐藏式副工作写字台面，文件资料盒一个，右侧：垃圾桶两个，锐气盒一个 5、背面：心肺复苏板一个，氧气瓶支架一个，多功能电源插座一个 6、豪华静音脚轮4寸的四只，（二只带刹车功能，二只不带刹车功能）防卷发，防静电。 | 辆 | 1 |
| 33 | 单人输液椅(真皮) | 1、靠背：采用高密度回弹定型发泡海绵，海绵密度不小于40kg/m3。 2、座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，座海绵密度不小于60kg/m3。 3、扶手框:采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型。表面皮纹处理，满足医院特殊场所的卫生处理，药水及脏污接触后清理非常简便。 4、铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度不小于1.5mm，可以承受500公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理。 5、伸缩铁架采用高强度冷轧板冲压，拼接，喷塑处理，因采用的是机械伸缩方式，此伸缩架破坏性试验次数达到10万次无故障。 6、面料：采用高耐水碱皮革，药水接触延缓出现腐蚀现象，满足医院卫生清理要求，药水及脏污接触后清理非常简便。 7、扶手：实木扶手，厚度≥25mm，表面油漆处理。 8、紧固螺丝：采用防锈静电涂内六角防松螺丝，不生锈。 9、输液杆：底杆为直径25mm不锈钢管，上杆为直径10mm不锈钢杆，配4挂钩。挂钩可以承重≥10公斤的重量，完全满足挂水的要求。 10、座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，舒适度好，满足特殊人群的特殊需求。 | 套 | 20 |
| 34 | 医用治疗盘(加厚) | 产品长310mm，宽240mm，高31mm，，允差±10%，四孔，配瓶 | 个 | 4 |
| 35 | 超声波身高体重称(成人) | 1、身高: 医用级超声波测距并实现温差补偿，不受外界环境影响精度，测量精准； 2、范围0-200cm精度0.1cm 体重：高精度平衡梁式压力传感器测重，灵敏度高，精准快速； 范围1-200kg精度0.1kg 3、体型:国际通用体格指数(BMI)自动计算 4、显示方式:液晶显示屏，显示身高、体重、BMI体格指数、指示体型偏瘦、正常、偏胖、肥胖，待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度，不受外界光线和视角影响，性能稳定； 5、数据传输：标准RS232通讯接口可对接单位体检系统，测量数据上传，传输数据性能稳定，免费提供串口协议。根据需要可选无线WiFi或蓝牙传输。 6、机身三段折叠，头部一体成型（非镂空）不易断裂270°折叠，磁性装置自动吸附移动不脱落，机身宽≥170mm厚度≥2mm，结实耐用，方便车载移动。 7、符合人体工程学，整机冷板冲压成型，ABS机身，美观精致。 8、电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ直流（蓄电池）：12V±10％ 9、功耗:≤10Ｗ 10、环境温度：－１０℃～＋４０℃ 11、尺寸:MAX:45(L)×31(W)×230(H)cm折叠后高度：约120cm，允差±10% | 个 | 3 |
| 36 | 医用静脉曲张血栓气压治疗仪腿部按摩器 | 1、治疗仪由：气泵主机，遥控器，气囊 2、气囊由内层TPU充气面料，外层TPU复合纤维面料制作。面料抑菌，防水;气囊和连接管组成，分为上肢气囊、下肢气囊、腰部气囊 3、气泵 ：机器版六孔出气机芯,单模式工作 4、气囊尺寸：上肢900mm×300mm，允差±10% 下肢1100mm×700mm，允差±10% 腰部1300mm×366mm，允差±10%） 5、气囊套筒腔体充放顺序：A模式：由1腔（远端）-2腔-3腔-4腔-5腔-6腔-（近端）--1腔循环充放气 6、按摩压强输出调节范围为：30-240Hg 压强指示在正常操作位置清晰可见、准确，指示偏差不大于±4kPa（±30mmHg），气囊内极限正压应不超过40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min 7、环境温度5-40摄氏度; 8、相对湿度≤80% 9、大气压力700hPa-1060hPa 10、电源AC220V 50Hz 11、熔断器：F0.5AL250 12、输出功率≥60VA 13、工作时噪声≤65dB(A) 14、运行模式：连续运行 | 台 | 2 |
| 37 | 预适应训练仪 | 1、 训练模式：单肢、双肢、交替 2、 附属功能：测量、记忆存储数据、微信端远程控制 3、 训练部位：上肢 4、 训练压力范围：140mmHg～260mmHg 5、 时间设置：3 分钟～5 分钟 6、 训练压力精度：±5mmHg 7、 电源：电源适配器、可充电锂电池 | 台 | 2 |
| 38 | 尿液分析仪 | 1、测定原理:：冷光源反射测定原理 2、测试波长：525，635nm 3、测试速度：连续测试500个标本/小时 4、存储功能：≥2000个检测结果，有断电数据保护功能 5、试纸条选择：8、10、11、14项试纸条 6、检测项目：白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、PH值、隐血、尿比重、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、尿钙 7、屏幕：≥115mm×90mm触摸式液晶显示器 8、使用语言：中文、英文、葡萄牙文 9、打印：内置热敏打印机，配有外置打印机接口 10、联机：操作 标准RS232C输出端口可与电脑联网，进行数据管理 11、条码扫描仪：标准RS232C输出端口可与条码扫描仪配套使用/13工作环境温度：0-40℃，湿度：30%~85% 12、重复性：尿液分析仪对标准灰度条的反射比进行重复测试10次，测试结果的变异系数（CV）不超过1.0%。 13、稳定性：尿液分析仪开机8h内，分析仪对标准灰度条的反射比进行重复测试10次，测试结果的变异系数（CV）不超过1.0%. 14、电源电压：100V-240V 15、电源频率：50Hz-60 Hz 16、功率：≥50W | 台 | 1 |
| 39 | 中药粉碎机(超细） | 1、结构精密，噪音低，具有体积小，操作方便，精巧美观，既省电又安全； 2、采用优质电机和高档轴承，发热少、散热快、不易 烧、寿命长； 3、不锈钢机身，卫生，美观，经久耐用； 4、能快速粉碎软硬材料，达到理想粉碎效果； 5、增大加厚防滑脚垫，更加牢固； 6、≥1000克摇摆式高速粉碎机，粉碎效果更均匀； 7、≥2斤新型粉碎机，开盖方式为免螺纹快速开盖，防卡死； 8、具有定时功能，可定时自动关机。 9、电压：220V，功率：≥2000w 10、电机转速：≥25000转/分 11、粉碎程度：50-300目 12、工作时间:5分钟 13、间隔时间:5分钟 14、尺寸:230*230*4160mm，允差±10%。 | 台 | 1 |
| 40 | 传统藏医紫铜火罐 | 包括：大号7.5*8cm 中号6.5*7.5cm 小号5.5*6.5cm,各1个 | 套 | 2 |
| 41 | 医用真空拔罐器 | 包装盒尺寸：288×191×92mm，，允差±10%，材质：细瓦楞附白卡 包装箱尺寸：620×400×485mm，，允差±10%，材质：瓦楞牛皮纸 拔罐器配置：B2#×2、B3#×2、B4#×2、B5#×1、B6#×2、B7#×2、真空枪×1、连接管×1、说明书×1。 | 套 | 3 |
| 42 | 藏药勺 | 包括:12cm*1.0cm(1克)，12cm*1.2cm（3克），12cm*1.4cm(5克)，12cm*1.6cm(7克)，12cm*1.8cm(10克),各1把，允差±10% | 套 | 2 |
| 43 | 医用氧气袋 | 1、规格：72×45cm，允差±10% 2、产品结构及性能：氧气袋主要由塑料尼龙绸或橡胶尼龙绸气袋 3、橡胶导管、止气阀等组成。 4、适用范围：适用于储存氧气，供病患者和急救用氧。 | 个 | 20 |
| 44 | 医用电动吸痰器 | 1、适用范围 供吸脓血，痰等粘稠液体用。 2、根据国内外同类的发展趋势而生长的无油润滑的 3、产品结构油活塞泵、外壳、贮液瓶、真空表、空气过滤器，吸引管道等组成。 4、采用无油润滑泵，使环境不受油雾污染。噪音低。 5、贮液瓶隐道埋入式新颖结构，方形负压表，全塑外壳设计。 钙设备运行中不会产生止压，使用安全。 负压调节系统可根据需要无级调压。 体积小、重量轻、携带方便。 6.1.高负压、低流量 6.2.电源 AC220V,50Hz 6.3.输入功率≥ 90VA 6.4.极限负压值 ≥0.06MPa 6.5.负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 6.6.抽气速率：≥15L/min 6.7.熔丝管：F1.5AL250V, 5X20 6.8.贮液瓶：≥1000mL,一只 6.9.噪音：≤65dB(A) 6.10.净重：≥4kg 6.11.外形尺寸：280X196X285(mm)，允差±10% 6.12.环境温度范围：＋5%C-+40℃ 6.13.相对湿度范围：30%-80% 6.14.大气压力范围：860hPa-1060hPa | 台 | 2 |
| 45 | 气动式高频率振荡排痰系统(背心式） | 治疗机理：设备运用高频胸腔震荡技术 ，通过导气管向充气背心中反复的充放气，产生胸腔振荡起到类似轻微咳嗽的效果，使气道表面的黏液和代谢物松弛和液化，使其变小脱落从支气管移动到主气管，通过咳嗽或者人工吸引方式排出体外。 功能参数 1、屏幕规格≥5寸高清屏幕，全中文导航，触摸按键； 2、训练模式：手动模式，多种自动模式，两种自定义模式； 3、手动模式具备自定义功能，自动保存上次参数； 4、性能参数：频率为1-25Hz,步距1Hz，连续可调； 5、压力0.1~4.6kpa（1-35mmg），连续可调；/6、时间：1-99min ，时间步距为1min，连续可调； 6、自动模式：至少具备成人模式、老人模式、重症模式、儿童模式； 7、导气软管连接得可靠性：设备连接软管应连接可靠牢固。连接力不小于20N管路与设备和充气气囊不分离。 8、设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa； 9、双重电源保护功能； 10、具备设备累计工作时间查询功能； 工作噪音：设备在正常工作时（例如自动模式时），噪声不超过 55dB (A) 设备的有效期/使用年限为10年。 配置参数 11、标配包括三种尺码背心， 12、充气背心具备腹部防振动结构，除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免交叉感染； 13、配备专用台式推车共同使用； 电气参数 14、电源适应性：设备供电在额定电压±10%的范围内，设备的输出气动频率和最大气动压力变化率应不超过±10% 15、环境温度：-10℃～＋40℃ 16、相对湿度：≤80％ 17、大气压力：70～106kPa 18、电源电压：AC220V 50Hz 功率：≥200VA | 台 | 2 |
| 46 | 医用诊疗椅 | 1、规格尺寸：600×600×420～560mm，允差±10%。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷≥135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。 | 个 | 5 |
| 47 | 多体位医用诊疗床 | 1、床体尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±10%。 2、人性化设计具有肩孔、海绵扶手。 3、配有患者呼吸孔及海绵堵头。 4、床体最大承载重量≥200kg。 5、呼吸孔下方配备支撑垫。 6、床体配备调节地脚，便于调整床体平整度。 | 个 | 3 |
| 48 | 电热砭石温灸仪按摩器 | 材 质：砭石、硅胶、环保ABS 仪器尺寸：8*12.5cm，允差±10% 额定功率：≥25W 档位温度：40-80℃左右 震动档位：三档调节 款式：插电款 | 个 | 3 |
| 49 | 多功能训练器(八件组合) | 规格：2480×2800×2200mm，允差±10%。 用途：组合训练，适用于各种患者全身关节的恢复训练。 组件：肩关节旋转训练器、前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩梯、滑轮吊环训练器、复式墙拉力器、训练床、功能牵引网架。 | 套 | 1 |
| 50 | 电针治疗仪 | 1、输出通道：≥6路输出，独立可调。 2、输出波形：≥3种（连续波、断续波、疏密波）。 3、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。 4、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。 5、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。 6、输出模式：≥3种（毫针、皮肤、加强）。 7、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。 8、毫针电极输出强度：0～12V（负载阻抗250Ω）。 9、皮肤电极输出强度：0～38V（负载阻抗500Ω）。 10、加强电极输出强度：0～44V（负载阻抗500Ω）。 11、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调。 | 台 | 2 |
| 51 | 体外冲击波治疗仪 | 1、应采用气压弹道式放射状冲击波源，手柄为气压弹道式原理设计(非电磁式)。 2、智能彩色触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸。 3、内置治疗处方≥150个。 4、配备≥6种治疗头。 5、最大治疗强度：≥5bar。 6、最大能量密度≥4.8mJ/mm2。 7、手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。 8、主机单次治疗设置次数可选100-9900次。 9.最大治疗频率：≥22Hz。 10、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。 11、冲击波脉宽：≥150us。 12、具有无线联网功能。 13、治疗模式≥6种。 | 台 | 1 |

02包：2025年医疗服务与保障能力提升项目（消毒供应室）02包

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效全自动清洗消毒器 | 1、功能要求：必须能自动完成冲洗、清洗（自动注入多酶清洗液）、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程； 2、清洗舱容积≥520L； 3、运行时间：完成包括清洗、消毒、上油、干燥全过程，全过程运行时间 ≤45分钟。 4、门的要求：双门通道型、自动升降门，门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠。 5、加热方式：电加热； 6、清洗装载量≥18个标准篮筐（标准篮筐尺寸480*250*50,长宽高，单位mm）。 7、记录方式：内置打印机实时打印。 8、控制方式：≥5寸彩色触摸屏控制，中文显示。 9、清洗舱体材质为≥1.5mm厚316L不锈钢，一次拉伸成型，机器人自动焊接，无焊接死角。 10、管路控制阀门：均为进口品牌气动阀，气动阀阀体材质为不锈钢，非塑料壳，寿命长。 11、喷射臂为可拆卸结构，方便清理内部杂物。 12、快速预热水箱设计，双水箱设计。 13、≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 14、全覆盖清洗，喷射臂覆盖面积增大25%以上，无清洗死角。 15、配置清单。 ①：主机一台。 ②：四层清洗架1个，标准篮筐12个。 ③：空压机1台。 ④：设备配套的上下水管路，电气箱和电缆线一套。 ⑤：设备配套的隔断装修等一套。 | 台 | 1 |
| 2 | 微创手术清洗架 | 1、配套高效全自动清洗消毒器使用，用于微创手术器械的清洗。 2、材质316L材质。 3、对接口在一侧，不在正中间，增大了喷射臂的旋转半径。 | 台 | 1 |
| 3 | 污物清洗槽 | 1、304不锈钢； 2、双槽+干燥台结构，水槽采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边，美观耐用； 3、台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面或工作人员身上； 4、双鹅颈型水龙头，冷、热水接口，可自由调节流量和水温； 5、外形尺寸：≥1800×630×950（长宽高，单位mm）。台面高度：≥840mm。槽体尺寸：≥520×420×260（长宽深，单位mm） 6、水槽下方采用柜体结构，方便维修，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 | 个 | 2 |
| 4 | 无纺布架 | 1、304不锈钢材质； 2、≥4列横架，结构简单，造型美观； 3、可存放不同规格的包布或包装纸； 4、底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动； 5、带无纺布压块，防止运输途中，无纺布脱落； 6、外形尺寸≥1360×720×1055（长宽高，单位mm） | 个 | 2 |
| 5 | 医用切割封口一体机 | 1、带追溯功能，切割最大宽度≥400mm。 2、≥7寸彩色触控屏操作、中英文界面、安卓操作系统、自带语音朗读、语音输入及多种汉字输入方式。 3、中英文打印、带压力监控功能、具有反向打印功能、调整打印布局功能、具有故障代码显示、故障自动报警功能、带无线WiFi、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存、无需连接电脑设置。 4、自动进袋、长度数量任意设置自动切割、自动进行热封、自动完成封口参数打印，可实现切割、热封、切封组合、切封打印组合和封口打印组合五种工作模式，也可多卷同时切割热封和打印。 5、高端配置、不锈钢外壳。 6、自带滚轴工作台1个。 | 台 | 1 |
| 6 | 电脑工作台 | 1、材质304不锈钢； 2、配置：键盘托×1，抽屉×1，主机存放柜×1； 3、外形尺寸：≥1100×600×800（长宽高，单位mm） | 台 | 2 |
| 7 | 消毒供应室追溯系统 | 1、基础数据管理，实现追溯系统所需基础资料的维护，包括消毒包信息、消毒包类型信息、器械信息、器械类型信息、科室信息、科室分组信息、人员信息、设备信息、一次性物品信息、生产厂家信息、供应商信息等 2、回收管理功能，实现消毒包的回收登记功能，记录下收人、回收人、回收时间、回收科室等信息，支持扫描回收、请领回收、借用回收等方式；支持消毒包包内容物的图片显示、支持语音清点；支持丢失损坏器械的登记与管理；支持消毒包加急或感染登记；支持回收记录查询 3、清洗登记功能，实现消毒包清洗登记功能，建立消毒包与清洗设备、清洗批次的关联；支持机器清洗登记和手工清洗登记 4、清洗检查功能，实现消毒包清洗结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 5、包装检查功能，实现消毒包包装检查登记和条码打印功能，记录包装人、检查人、包装检查时间、灭菌日期、失效日期等信息；支持消毒包及包内容物的图片显示，支持打包指导；条码标签支持六项信息打印，支持包内容物打印；支持自备包和敷料包管理；支持包装检查记录查询 6、灭菌登记功能，实现消毒包灭菌登记功能，建立消毒包与灭菌设备、灭菌批次的关联 7、灭菌检查功能，实现消毒包灭菌结果的检查与记录功能；支持扫描登记和人工录入登记 8、无菌库管理功能，实现无菌库库存管理、库存预警、过期出库等功能 9、发放管理，实现消毒包的发放登记，记录发放人、下送人、发放科室等信息，支持扫描发放、请领发放、导入发放、借用发放等方式；支持有效期检测、生物监测放行检查等功能；支持发放记录查询 10、外来器械管理，实现外来器械相关信息的录入与管理，应包括外来器械信息、厂家信息、病人信息、手术信息等；支持录入信息的自动字典维护功能 11、丢失损坏管理，实现器械丢失损坏登记、器械补充登记等功能；支持丢失损坏物品统计功能 12、追溯管理，实现根据消毒包条码查询此消毒包的所有登记信息及清洗灭菌数据；支持根据消毒包追溯到使用病人；支持根据病人追溯到使用包信息；支持消毒包状态查询；支持手术包分布查询；支持消毒包日志查询；支持单个或批量消毒包召回 13、查询统计功能，实现各种统计报表，包括消毒包回收统计、消毒包打包统计、消毒包发放统计、人员工作量统计、设备使用统计、消毒包状态查询等 14、一次性物品管理功能，实现一次性物品仓库管理，包括出库、入库、库存预警、库存盘点及各种统计功能 15、手术室管理功能，实现手术室消毒包接收、使用、库存管理、器械清洗、加急处理等功能；提供标准病人接口，实现病人信息与使用消毒包的关联；支持手术包分布、状态、追溯等查询功能；支持通知功能 16、科室请领功能，实现消毒包请领、一次性物品请领、请领查询、发放查询等功能 17、护士长管理功能，实现消毒包处理流程查询、设备运行状况查询、基础资料维护、人员权限设置、追溯信息查询、各类报表查询等管理功能 18、追溯系统与清洗灭菌设备集成，服务器、微机、设备控制系统组成连通的网络 19、设备服务端实时采集设备运行数据，并存储到服务器上 20、设备客户端实时显示设备运行状况，并生成清洗灭菌报表和趋势图 21、支持设备历史数据查询；支持设备每批次处理消毒包查询 22、支持PDA清洗登记功能，实现使用PDA进行消毒包清洗登记和清洗检查功能 23、支持PDA灭菌登记功能，实现使用PDA进行消毒包灭菌登记和灭菌检查功能 24、使用一维条形码或二维条形码作为追溯介质，为每一个包配备一个唯一的身份标识，所有与此包相关的信息都记录并存储到数据服务器中 25、清洗登记时，判断同批次清洗的消毒包是否适合一起清洗 26、灭菌登记时，判断消毒包是否适合高温灭菌或低温灭菌，防止低温灭菌物品进入高温灭菌器（或高温灭菌物品进入低温灭菌器） 27、支持复杂器械清洗分类指导功能 28、支持消毒包打包指导功能 29、支持发放限制功能：支持生物监测放行限制，支持过期物品发放限制等 30、包括该系统运行所需的电脑，打印机等硬件。 包含接入HIS系统以及蒸汽灭菌器，清洗机，低温灭菌器等开放接口的费用。 | 套 | 1 |
| 8 | 一单元双门互锁传递窗 | 1、304不锈钢材质； 2、通道内带紫外线灯可对传递窗内消毒； 3、双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离； 4、门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品； 5、外形尺寸：≥550×650×550（长宽深，单位mm） 6、通道尺寸：≥450×590×440（长宽深，单位mm） | 个 | 3 |
| 9 | 空压机 | 1、启动压力：≥5.5bar； 2、气流量：≥75L/min； 3、储气罐容量：≥38 L。 | 个 | 2 |
| 10 | 单侧立式网框储存架 | 1、材质304不锈钢 2、配置：单面使用，可装载10个篮筐（篮筐需单独订购），脚杯×4个。 3、外形尺寸：≥1100×405×1748（长宽高，单位mm） | 个 | 1 |
| 11 | 标准篮筐 | 1.材质304不锈钢。 2.外形尺寸：≥535x380x195（长宽深，单位mm） | 个 | 10 |
| 12 | 密封下送车 | 1、304不锈钢材质； 2、门带有密封胶条，密封性好； 3、门能旋转至270°，节约空间； 4、内置搁板x1，高度可调； 5、车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小； 6、底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。 7、采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成； 8、车底盘四角安装有尼龙防撞块。 9、外形尺寸≥：1060×690×1050（长宽深，单位mm） | 台 | 2 |
| 13 | 极速生物阅读器 | 1、极速检测 用于低温等离子过氧化氢灭菌和压力蒸汽灭菌的生物监测，配合极速生物指示剂使用可实现1小时内培养结果判定。 2、数据处理与保存系统 培养结束后，阅读器自动保存培养结果，该数据能够在设备上轻松进行查看。 3、灭菌信息记录 极速生物指示剂培养过程中扫码输入生物指示剂、灭菌编号、操作者等相关信息，这些信息能够包含在追溯系统中，实现培养结果查询。 4、可视化触摸屏系统 配置≥7英寸电容触摸屏进行人机交互，支持极速生物阅读器用户界面、内部参数的可视化设置。 5、人性化设置 通过极速生物阅读器多方位声光报警提示，让操作者更全面的了解即时培养信息；同时开发了简体中文和英文两种操作界面，支持两种界面极速切换。 6、培养通道≥10个。 7、培养通道上方自带棕色避光防尘罩，能避免影响培养结果。 8、标准配置：主机一台，极速生物指示剂10支。 | 台 | 1 |
| 14 | 打印机（生物阅读器专用） | 1、外接口：标准串行接口。 2、电源：DC12V/2A。 3、纸张类型：57mm±0.5mm*φ45mm打印纸卷 4、配套生物阅读器使用 | 台 | 1 |
| 15 | 脉动压力蒸汽灭菌器 | 1、容积要求：≥350L 。 2、密封门：双门通道型、机动门、带有压力安全联锁装置。 3、内室设计压力：≥0.3Mpa。 4、设计温度≥144℃，最高工作温度：≥139℃。（提供产品技术白皮书佐证） 5、灭菌器主体寿命及材质：设计寿命15年或30000次灭菌循环，内壳和夹套均为316L不锈钢。（提供产品质量证明书和竣工图纸）。 6、环形加强筋结构，环形加强筋个数≥7个。多点进汽，进汽口数量≥7个。 7、设备的主体采用机器人自动焊接（提供整个设备主体焊接的照片佐证）。 8、设备管路全部为304不锈钢,连接方式为304不锈钢卡箍连接。 9、灭菌器底部采用凹槽结构，使冷凝水顺利排除，降低湿包现象产生。（提供设备底部照片作证） 10、圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封，门胶圈在主体上，不在门上,防止推车时划伤胶条。 11、设备自带一体式电热蒸汽发生器，无需外接蒸汽，一体式结构，节省安装空间。 12、多级用户权限管理系统，便于规范管理。 13、脉动方式为负压脉动+跨压脉动+正压脉动的方式，冷空气排除彻底。（提供工作原理图和技术白皮书佐证） 14、设备的夹层和内室的压力均采用压力变送器控制，在触摸屏有夹层和内室的压力的数字显示（提供产品截图）。 15、在触摸屏有夹层温度和内室温度的数字显示（提供产品截图）。 16、灭菌器预设≥32套灭菌程序，满足不同灭菌工艺需求。其中灭菌类程序≥26套(含14套自定义程序)；测试类程序：4套；辅助类程序：2套；提供实物显示屏程序选择页面及相应的数量照片。 17、设备结构：单侧维修，设备宽度包含维修空间，无需额外预留空间。 18、两种门模式：隔离门模式：日常工作时使用，前后门不能同时打开，有效保证无菌物品存放区与检查包装区的隔离；维护门模式：在设备维护或检查检修时由专业工程师使用，前后门可同时打开（双扉设备）。需提供触摸屏门模式设置照片。 | 台 | 1 |
| 16 | 干燥物品工作台 | 1、材质：304不锈钢； 2、配置：4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2； 3、外形尺寸：≥2000×1100×850（长宽高，单位mm） | 台 | 1 |
| 17 | 包布检查打包台 | 1、材质：304不锈钢； 2、配置：内嵌式检查灯×1，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2； 3、外形尺寸：≥2000×1100×850（长宽高，单位mm） | 台 | 1 |
| 18 | 电动升降传递窗 | 1、材质不304锈钢； 2、电动升降、按钮控制、操作简单方便； 3、采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观； 4、外形尺寸≥930×100×1660（长宽高，单位mm）。通道尺寸：710×790（长宽，单位mm） | 台 | 1 |
| 19 | 医用干燥柜 | 1、容积要求：≥400升。 2、前后双门结构。 3、门上有钢化玻璃。 4、整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率。外罩、柜体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm。 5、腔体外壁包覆玻璃丝毡保温层，厚度≥10mm,有效阻止热量损耗，提高干燥性能。 6、门密封采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。 7、干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁，满足供应室隔离需求。 8、顶部和侧部都有进风口，干燥效果更好。 9、地脚采用多功能移动脚轮，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。 10、满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶 11、设备电压220V，功率≤6kw。 12、标准配置包含：主机1台，格栅9个，标准篮筐9个，导管干燥架 1个，湿化瓶干燥架 1个，积水盒 1个。 13、具有两套独立的鼓风加热循环系统，分为顶部循环和侧部循环。顶部循环向舱内提供干热洁净空气，侧部循环对舱体中下部的物品进行二次加热，有效提高中下部的干燥效果，解决舱体下部物品干燥较慢的问题。 14、采用≥7英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。操作更简单，使用更方便。 15、内置4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、2套自动程序、4套自定义程序，满足不同物品的干燥需求。 16、干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。 17、设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。 18、设备外形尺寸≤1030（宽）×2022（高）×590（深）mm。 19、设备内置冷却系统，无需外接热风排风管路。（提供产品技术说明佐证，并提供设备安装现场照片） | 台 | 1 |
| 20 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | - 有效可用容积≥135L。 - 2、矩形舱体，提高空间利用率，不接受圆形舱体，材质为优质航空铝材，厚度≥16mm。 3、电极网采用铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。 4、预热升温时间≤30min。 5、舱体采用高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确监测和控制灭菌温度。 6、主体保温采用≥20mm橡塑海绵，导热系数低、抗老化能力强、无毒环保、质地柔软 7、门板采用≥20mm厚优质铝材，顶杆驱动式电动升降结构。 8、门板加热膜数量≥2个，防止过氧化氢气体冷凝，影响灭菌效果。 9、具有门障碍开关、脚踢开关功能，提供实物照片。 10、采用真空度极高且耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵。 11、采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接。 12、卡匣式过氧化氢加注，不接受瓶装，且卡匣内单个胶囊灭菌剂罐装量≥4ml，足够满足各种灭菌负载装载量的灭菌，提供卡匣铭牌予以证明。 13、卡匣安装后，自动记录胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行程序次数。 14、过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度＞95%。 15、尾气过滤系统，空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。 16、采用晶体管控制等离子电源，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2。 17、采用彩色触摸屏控制，可显示设备各项参数及运行状态。 18、微型热敏打印机（非针式打印机，无需定期更换色带）。可重复打印最近10次的灭菌数据。 19、多个灭菌程序，有软式内镜的专用程序。（提供证明材料）。 20、设备可存储15000次灭菌循环的数据，并可通过USB接口将数据导出。 21、可灭菌聚四氟乙烯管腔：直径1mm,长度2000mm；不锈钢管腔：直径1mm,长度500mm。 22、灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害。 23、设备宽度：≤765mm，可通过电梯或供应室门运输，提供产品彩页关键页予以证明。 24、控制系统：采用PLC控制系统，可在各种环境中稳定运行。 25、具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。 有真空干燥功能模块，彻底干燥管腔器械，确保灭菌质量。 | 台 | 1 |
| 21 | 50公斤隔离式洗衣机 | 1、采用采用触摸式电脑控制，自动化程度高，安全稳定抗震性好，全悬浮结构。 2、双门结构，电子刹车，没有刹车带，不用经常更换刹车带。 3、内胆外壳采用304不锈钢，耐腐蚀经久耐用； 4、皂液盒采用304不锈钢，设备所有进水从皂液盒上方进水，皂液盒永远保持洁净； 5、额定容量（干负载物）：≥50kg 6、内胆：≥Փ970x720mm 7、洗衣/均布转速：≥35/70rpm 8、中/高速脱水转速：≥370/750rpm 9、工作周期：≤45min 10、电机功率：≥5.5kw 11、电热管功率：≥36kw 12、冷/热水管通径：≥40mm 13、每车耗水量：≤700kg 14、自来水压力 ：≥0.2-0.4mpa 15、压缩空气工作压力：0.4-0.6mpa | 台 | 2 |
| 22 | 30公斤隔离式洗衣机 | 1、采用采用触摸式电脑控制，自动化程度高，安全稳定抗震性好，全悬浮结构。 2、双门结构，电子刹车，没有刹车带，不用经常更换刹车带。 3、内胆外壳采用304不锈钢，耐腐蚀经久耐用； 4、皂液盒采用304不锈钢，设备所有进水从皂液盒上方进水，皂液盒永远保持洁净； 5、额定容量（干负载物）：≥30kg 6、内胆：≥Փ900×500mm 7、洗衣/均布转速：≥35/70rpm 8、中/高速脱水转速：≥400/800rpm 9、工作周期：≤45min 10、电机功率：≥4kw 11、电热管功率：≥18kw 12、冷/热水管通径：≥DN25mm 13、每车耗水量：≤450kg 14、压缩空气工作压力：0.4-0.6mpa | 台 | 2 |
| 23 | 50公斤烘干机 | 1、采用自动控制，时间温度可以自由设定， 2、电加热管加热，自动升温和降温，而且有冷却时间设计， 3、304不锈钢滚筒，烤漆外壳，保证经久耐用， 4、独立绒毛收集系统，有效防止绒毛飞散。 5、额定容量（干负载物）：≥50kg 6、内胆（内尺寸）：≥Փ1160×1000mm 7、电源：380/3/50（V/P/HZ） 8、主电机功率：≥1.5kw 9、风机功率：≥1.5kw 10、内胆转速：≥32rPM 11、加热器功率：≥30kw | 台 | 2 |
| 24 | 单辊烫平机 | 1、电加热管加热，烫平宽度≥3000mm; 2、采用链条和皮带相结合传动，减速机减速控制 3、热控制器控制升降温度，节能环保，热效率高， 4、熨辊直径≥800mm不锈钢烘筒 5、进料口有安全挡板，确保工作人员工作安全。 6、工作台前后设有安全急停开关。 7、技术参数要求 辊筒数量：1只 辊筒直径：≥800mm 最大烫平宽度：≥3000mm 烫平速度：0-7m/min 电机功率：≥0.75kw 加热功率：≥36kw | 台 | 1 |
| 25 | 4KW空压机 | 1、压力≥0.8Mpa。 2、容积≥110L。 3、排气量≥0.6m3/min。 4、重量≥120kg。 | 台 | 1 |
| 26 | 不锈钢双槽浸泡池 | 厚度不低于1.2mm。 四腿可调，根据现场情况确定进水管位置。 304不锈钢材质，排水配件齐全。 4.尺寸≥1500×600×800mm。 | 台 | 1 |
| 27 | 塑钢布草车（标准） | 1：一体成型，底部加强筋，轮子静音，后轮为万向轮并带刹车功能。 | 辆 | 4 |
| 28 | 吸风烫台加熨斗 | 1、台面尺寸：≥140*75cm 2、电压：220v。 3、电机功率：≥0.55kw。 4、配两根高压蒸汽管。 | 套 | 1 |
| 29 | 蒸汽发生器(自动加水) | 1、额定功率：≥3kw，电压：220v。 2、额定蒸汽压力：≥0.45mpa。 3、内胆容积：≥21L。 4、额定蒸发量：≥4.3kg/h。 | 台 | 1 |
| 30 | 不锈钢案板 | 1、整体采用1.2mm不锈钢板，四个腿高度可调节。 2、单层承重≥100KG。 3、外形尺寸≥200*80*80cm。 | 个 | 3 |
| 31 | 4层不锈钢无门货柜 | 1、整体采用1.2mm不锈钢板，上下面及侧面和后面全封闭，柜腿高度可调节，柜内采用三层隔板。 2、单层承重≥100kg。 3、外形尺寸≥1500*450*2000mm。 | 个 | 4 |
| 32 | 不锈钢烫平机抽湿罩加10米白铁抽风管道（含风机） | 1、根据现场定制。 | 套 | 1 |
| 33 | 烘干机排风管道（白铁） | 1、根据现场定制。 | 米 | 6 |
| 34 | 病房接送布草车（碳钢） | 1、立柱由8根≥φ32mmQ235碳钢管焊接，上部和底部转角为弯弧由4根≥φ32mmQ235碳钢管焊接而成的框架内部用牛津布 2、带≥4寸静音脚轮。 3、外形尺寸≥880×640×790mm。 | 辆 | 2 |

03包：2025年医疗服务与保障能力提升项目（五官科）03包

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯显微镜 | 1、显微镜系统 光学分辨率：≥2700·N线对（200线对） 显微镜类型：伽利略平行夹角式 变倍方式：非连续≥5级转鼓变倍式 放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X 目镜倍率：≥12.5倍 目镜夹角：≥10° 瞳距调节范围：≥52mm，≤80mm 屈光度调节：≥8D，≤+8D 视场直径：≥36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X） 2、照明系统 裂隙宽度：≥0，≤14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） 裂隙高度：≥0，≤14mm连续可调 光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm 裂隙角度：≥0°，≤180° 裂隙倾角：5°、10°、15°、20° 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片 灯源：≥6V/20W 卤钨灯泡 灯源照度：≥150KLX 灯源亮度调节方式：亮度连续可调 背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块，可升级干眼检查 背景照明亮度调节方式：自然光亮度连续可调 3、采集设备 自动数码模块：内置CCD模块，非单反相机 照片分辨率：≥2592×1944 照片格式：JPEG 视频分辨率：≥2592×1944 视频帧率：≥25fps 视频格式：≥MP4 H.264 数据传输接口类型：USB Type-C 视频输出接口：Micro HDMI高清接口，可连接显示屏直接显示数码模块预览画面，便于示教和展示 DICOM接口：支持网络连接医院影像系统 智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比 内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作 | 台 | 1 |
| 2 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 1、标称超声工作频率 a)A超探头：10MHz b)B超探头：10MHz、20MHz（高配） 2、灰阶：256 级 3、扫描帧频：10 fps 4、B型扫查范围：≥53 5、增益调节范围：1-105dB 6、图像处理及信号后处理方式：帧平均、伪彩色、伽玛校正 7、数字扫描变换器（DSC）容量：100×640×512×8 bit 8、数据处理计算机操作系统：Windows 主要技术指标 1、B型探测深度 a)10MHz探头：≥60 mm； b)20MHz探头：≥20mm。 2、B型轴向分辨力 a)10MHz探头：≤0.1mm； b)20MHz探头：≤0.08 mm。 3、B型侧向分辨力 a)10MHz探头：≤0.2 mm； b)20MHz探头：≤0.15mm。 4、B型几何位置精度 a)纵向≤3%； b)横向≤5%。 5、B型盲区 a)10MHz探头：≤3mm； b)20MHz探头：≤3mm。 6、A型眼轴生物参数测量范围 a)眼轴长度(AL)：15mm～40mm； b)前房深度(AC)：2.0 mm～6.5mm； c)晶体厚度(LEN)：2.0 mm～6.5mm； d)玻璃体厚度(VITR)：12mm～33mm。 7、A型眼轴生物参数AL测量精度：误差不大于±0.05mm。 8、前房深度(AC)的示值误差不大于±0.05mm；晶状体厚度(LEN)、玻璃体厚度(VITR)的示值误差不大于±0.10mm。 功能描述 1、B超部分 扫描方式： 机械扇形扫描 TGC： -20dB～20 dB动态范围，手动分段调节(六段调节) 显示方式： B、B+A 显示深度调节范围： 10MHz: 28mm～60mm；20MHz: 19 mm～40mm 图像存贮：≥100 幅 动态回放：10秒/100幅 循环或单幅播放 彩色显示：八组彩色编码 可变延时深度：10MHz: 0 mm～15 mm；20MHz: 0 mm～10mm 实时时钟显示：年-月-日 时-分 病历信息输入：姓名，ID，性别，出生年月 探头持续扫描5分钟后，会自动冻结，以保护探头。 2、A超部分 接收器总增益： 95-100dB，用户可调节增益范围：1～60dB 测量模式：五组(正常眼、无晶体眼、特殊眼包括PMMA/ACRYLIC/SILICONE、致密白内障眼、手动测量) 测量方式：浸润（Immersion）/ 接触（Contact）测量 人工晶体计算（六组公式）：SRK-T、SRK-II、BINK-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS 屈光术后：History-derived Double K/SRK-T Refraction-derived ROSA SHAMMAS 任意两组公式可对比计算，同时显示。 自动测量十组平均 显示标准差 可保存八组人工晶体常数 | 台 | 1 |
| 3 | 眼科手术显微镜 | 1、显微镜主要光学参数 1.1光学系统：复消色差光学系统 1.2放大倍率助手镜： 4.2x、6.5x、10.4x、16.7x、26.3x 主镜：4.3x～25.5x 1.3视场直径助手镜：50.3、32.1、20.1、12.7、8 主镜：49.4～8.2 1.4主镜、助手镜双目镜筒0-180°倾角可调 1.5视度调节范围 ±7D 1.6调焦：电动调焦,范围 50mm 2、实际工作距离 2.1大物镜焦距离：F=200mm 2.2实际工作距离：193.6mm±10% 2.3平移范围：50mm×50mm±10%，具有自动复位功能 3、目镜参数 3.1视度调节范围：±7D 3.2目镜倍率：12.5× 4、目镜筒参数 4.1主镜目镜筒视角：0°～180° 4.2瞳距调节范围：52~75mm 5、照明参数 5.1视场照明方式：同轴立体照明 5.2物面最高照度：≥70000lx 5.3LED照明光源；超长寿命：≥50000小时 5.4智能断电：抬高小横臂，自动断电保护，延长设备使用寿命，重新进入工作位置即可自动启动照明系统。 5.5具有备份光源。 6、滤光片 6.1内置滤光片：黑点片、25%灰色片、无赤片、蓝光阻断片、1个空位 7、红光反射：明亮稳定的红光反射 8、镜头：采用优质玻璃材料 9、变倍方式：无极变倍 功能：前节手术:白内障，青光眼，ICL 植入，翼状胬肉，眼外伤，眼眶病，眼整形等。 后节手术:视网膜，脉络膜，玻璃体等。 可选配 4K 数码模块，高清数码输出，噪声低，灵敏性高，输出图像颜色真实细腻 10、位置调节参数 10.1最大伸展半径：1270mm 10.2垂直调节范围(地面至大物镜)：790mm～1310mm 11、电气参数：输入电压 100V-240V/50-60Hz ，输入功率≥ 110VA，灯泡 12V/9W LED | 台 | 1 |
| 4 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 基本要求： 用于耳鼻喉科及口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足耳道成像鼻窦部成像以及头颈外科三维成像。口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要，设备为三合一配置，可直接进行三维影像，二维口腔全景及二维头颅片的拍摄。 技术要求： 1、机械设计 1.1开放式定位：无需镜面反射定位，侧位进入，视线清晰，整个操作更加流畅 1.2自动准直器：根据临床所需要的成像视野大小，由计算机程序控制、微步进电机驱动的准直器自动控制射线束大小，无需手动调整准直器位置 1.3全景位SID≥591mm 1.4头颅位SID≥1750mm 1.5设备安装尺寸≤1400*1950*2400mm（长*宽*高），设备设计精巧，对机房尺寸要求宽泛。 2、发生器和球管 2.1发生器类型：恒压高频直流输出 2.3电源电压：AC 100～120V / AC 200～230V, 50/60Hz 2.4管电压（kV）：60～90kV 2.5管电流（mA）：4～12mA 2.6焦点大小≤0.5mm*0.5mm 2.7球管阳极热容量≥35kJ 3、影像系统 3.1曝光方式：脉冲式 3.2扫描时间：CT片≤14.5秒 全景片9～17秒 头颅片：2～12秒 3.3数据获取探测器：平板探测器，像素尺寸≤100×100μｍ 3.4灰阶分辨率：≥12bit，保证影像更加清晰及细腻 3.5体素大小：最高分辨率 0.075×0.075×0.075mm 3.6成像视野（直径×高）：要求拥有16档以上视野范围可以调节，以针对不同诊断使用最小视野减少病人辐射剂量，标准视野≥Φ230×240mm,最小视野≤Φ40×50mm； 3.7需配备三块独立的平板探测器，即3D,耳鼻喉影像，全景和头颅拍摄时分别用独立的探测器进行拍摄，大大延长了各平板的使用寿命 4、基本二维成像程序功能 4.1标准全景程序：有 4.2标准儿童全景程序：有 4.3改进正交性全景程序：有 4.4咬翼片：有 4.6颞颌关节侧位程序：有 4.7颞颌关节正位程序：有 4.8颞颌关节正侧位程序：有 4.9上颌窦程序：有 4.10侧向上颌窦程序：颞颌关节正位程序：有 5、影像质量控制 5.2恒定放大倍数：全景≤1.2；头颅定位≤1.14 5.3具有自动消除颈椎干扰影像功能 6、头颅侧位功能 6.1头颅定位成像功能种类：6+1种（即头影测量正位（后前/前后位）、侧位片、Submento头顶位、Water’s位、Towne’s位、掌骨片（正畸治疗前确定发育年龄）） 6.2头颅片拍摄有激光线定位 7、数字化系统 7.1传感器：纳米级碲化镉图层探测器，极大地减少了散射线的产生，保证图像质量 7.2病人拍片时有语音提示功能 7.3曝光参数及拍摄程序调节集成在后处理软件内，且具备图形化定位提醒界面，方便操作者对病人进行摆位 8、软件功能 软件运行平台：软件可在WINDOWS XP/Win7，环境下运行，软件兼容二维及三维影像：可连接并采集同品牌CT、全景机、牙片机、口腔内窥镜影像，实现二维及三维影像统一管理 8.1软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能 8.2具备重建全景模块：在三维影像中可重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断 8.3具备序列纵断面重建：可任意选取纵断面的位置及数量，形成连续的纵断面影像，位置、数量、厚度及间距均可调 8.4具备种植计划模块 同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析 提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划，描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。放置种植体后，可以进行种植体周围骨密度检测。 8.5影像处理工具：二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量、计算；三维影像显示： CT值调节、剖面影像 8.6具有影像数据输出功能： DICOM单个文件输出 打印编辑器，可任意排版并打印 全功能浏览器输出功能，可在任意电脑浏览三维影像 直接刻录CD光盘，无需调用其他程序 9、工作站要求 9.1处理器：英特尔酷睿I7及以上处理器 9.2内存≥32G 内存 9.3硬盘≥2000GB 9.4显卡≥4GB显存 9.5网卡：以太网1000Mbps 9.6操作系统：Windows系统 9.7显示器：≥21.5” LCD | 台 | 1 |
| 5 | 根管显微镜 | 1、显微镜参数 目镜倍率： 12.5X/18B 目镜筒视角：加长双目镜筒，可变角度为0～210° 目镜视度调节范围：±7D 大物镜：WD200-550可变焦距 总放大率：连续变倍，3.6x～23.3x 视场直径：132mm～20.5mm 瞳距调节范围：55mm～75mm 照明光斑直径：85mm 照明光色温：≥5500K 物面最低照度（F250）：≥ 30,000lx 滤色片：橙色、绿色 钟摆系统：支持，镜身不动，双目镜筒可以左右倾摆 2、电气参数 输入电压：100～240V，50/60Hz 输入功率：≥68VA 照明光源：LED 光源最大功率：20W 光源寿命：≥60，000h 保险丝：220V：T1.0AL 250V 110V：T2.0AL 125V 电气安全：执行标准GB9706.1－2020；I类，IPX0，无应用部分。 电磁兼容：执行标准YY9706.102-2021，1组A类。 3、支架参数 横臂回转半径：460mm(360°回转)±10% 弹簧臂回转半径：700mm±10%，±150°回转，上下移动±315mm 最大臂展：1390mm ±10% 4、影像参数 影像分辨率：≥3840x2160（4K）（支持4K/1080P自适应切换） 视频帧率：30fps@4K（实时显示&录制） 影像侧边拓展：支持，可独立选购外购专业影像设备 存储格式：MP4（视频）、JPEG/TIFF（图像） 存储介质：USB3.0存储器 存储容量：≥128G 内置相机快门控制方式：无线脚踏/鼠标/遥控器 影像附加功能：ISP色彩调节&回放&对比&测量&放大&冻结 配置清单： 手术显微镜 影像模块左侧拓展分光口+进口光学+短款双目镜筒+钟摆部件 1台 变焦大物镜200-550 200-550 *1 显示器支架部件白色 白色 *1 配件包(4K PRO+TP) 1 4K PRO+ *1 无线脚控(配TP相机) 4K PRO+ 新 * 1 | 台 | 1 |
| 6 | 病历夹 | 1、材质 ABS 2、长32cm，宽23cm，允差±10% 3、重量 400g，允差±10% 4、颜色：粉色 | 个 | 20 |
| 7 | 阅片器 | - 亮度：0-5000CD/M 2、尺寸：71cm*45cm，允差±10% 3、亮度均匀性：≥90% 4、材质：铝合金+亚克力 5、最大功率：8W 6、额定电压：DC 12V 7、出线口位置：标准右出 | 个 | 2 |
| 8 | 医用冰箱 | 1、有效容积460～480L. 2、箱内温度控制在2～8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃； 3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃. 4、不少于1个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、≥6层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间； 6、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、80%湿度下无凝露； 7、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日耗能≤1.75kw.h。 8、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。 9、报警功能齐全：高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、电源板故障报警、电池电量低报警、传感器故障报警等，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）； 10、定频压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音≤36dB，安全、节能、可靠； 11、后备电池，满足断电后报警并可继续显示箱内温度24小时及以上； 12、≥7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证 温控的准确性； 13、箱内设置2个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 14、选配USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询； 15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 16、可选配RS485, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态. 17、可选配针式打印机，多种打印方式，记录间隔可调. 18、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况 19、箱内下部可选配1个药筐，提高冷藏箱空间利用率。 20、双锁结构，更安全、更放心（机械锁和挂锁） 21、4个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 22、配备价目条，方便标识物品，方便摆放。 | 台 | 1 |
| 9 | 口腔综合治疗椅 | 工作条件: 1、环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80% 2、水源水压范围：水压0.20 MPa～0.40 Mpa，流量≥10 L/min。 3、供气压力范围：气压0.5 MPa～0.80 Mpa，流量≥80 NL/min，额定电压：a.c.220 V，额度频率：50 Hz 口腔冷光灯: 1、光源：8个发光二级光（LED）：（4个白光发光二极管，4个黄光二极管） 灯光调节方式：红外感应开关或者轻触开关控制调光 2、色温：4000k～5000K四档可调，黄色色温（2700K±10％（全黄光）），光斑符合口腔手术所需的长方形光斑。照度：8000Lux～70000Lux五档可调，照度可准确获得最佳照明参数。 3、额定电源：AC 24 V，内部供电 额定功率：50/60 Hz 口腔灯臂: 前灯臂外观采用注塑工艺，内部采用铝合金组件，左右对开设计便于后期调整力度（需要提供实物图片作为佐证材料） 治疗椅: 1、整机采用甲类钢一次切割成形,在强度、可塑性和焊接性能等方面配合较好。 2、位移式平衡滑动补偿椅架系统：靠背角度和座椅水平同步移动 3、总承载能力：≥1470N（约150kg） 4、卡槽防滑头枕设计：调整精度高，牢固稳定头枕位置，左侧边带固定位按压锁紧开关，安全、牢固。头枕承载能力：≥300 N（约30 kg） 头枕伸缩范围：≥120 mm。 窄型靠背：上窄下宽，方便医生在9-11点操作位更好靠近患者口腔，也可以为医生和助手留出充裕的腿部空间。靠背后倾范围：90°～170° 5、靠背采用铸钢弯板式联动设计，拥有稳定的特性。靠背运动效率得到有效保障，可以减轻患者的搓背感和压迫感 6、坐垫前端预留脚踏板：容易擦拭干净，方便术后卫生清理。 7、座垫离地面最高高度：700mm 座垫离地面最低高度：380mm 重量：≥250Kg 牙椅皮垫: 牙椅皮垫材质选用纳帕纹超纤皮，厚度≥1.2MM，抗菌性能参照;ISO 22196-2011标准，大肠杆菌（AATCC 8739）金黄色葡萄球菌（ATCC6538P）肺炎克雷伯氏菌（ATCC4352）白色念珠菌（ATCC10231）抗菌率皆不低于99% 消毒系统: 全自动数显一键消毒系统：按下消毒按键，进入消毒状态，切换消毒界面，整个消毒状态智能控制，水管道全面消毒，消毒完成后，自动断水、气、电。 医生器械台: 铸铝下挂器械盘：配置包边不锈钢托盘：采用SUS304不锈钢（尺寸＞500X350mm）一体成形，圆滑卷边设计，可旋转270度便捷放/拿。 水、气、电一键总开关，维修、保养、便捷一键关闭总开关 九个记忆椅位：按键循环切换3位医生工作模式，每个医生各3个记忆位，一共9个记忆位。 侧机箱: 带电路故障检测自检功能：自检功能说明：能检出电机，冲水，供水，口腔灯，加热器的工作状态，出现异常的时候，可以及时显示报警（中文故障界面提示非故障代码），工作界面随着医护人员的操作需求而切换，能对工作一目了然。 侧箱内部铝合金压铸箱架，箱壳采用100%纯正ASA材质一体成型，注塑对开门开启设计，维修、保养、四手操作时更方便操作 侧箱≥4.3寸彩色液晶显示屏：可实时显示牙椅消毒状况、器械工作状态、牙椅运行情况。 陶瓷痰盂：可旋转内外向330度，可拆卸陶瓷痰盂，方便术后清洁，无卫生死角。 旋入式过滤器：旋扣式锁紧密封结构，旋转带入锁紧，安装于箱体外侧，方便日常清洁。 四手操作助手架 七键按键式助手控制面板，可调节椅位、控制出水位、冲洗痰盂、恒温加热功能 助手支架可多维调节，副控独特的3关节设计，能多角度多方位调节，方便四手操作 吸唾器 弱吸唾器：水压为200 kPa，真空度≥15 kPa，抽水速率≥400 mL/min 强吸唾器：气压为500kPa，真空度≥25 kPa，抽水速率≥1000 mL/min 地箱 封闭式电源，防潮防泼溅，防电干扰，提高整机供电耐用性 额定电源：a.c.220 V / 50 Hz，单相三芯，网电源供电。 多功能复合脚踏开关 融合机椅互锁系统，椅位靠背、俯仰，一键冲痰、漱口、复位、口腔灯开/关、静音可微控手机转速等功能。底板采用铸铝一体成形工艺，不生锈、重量轻、硬度高、耐用性好、不易移位等优点 脚踏开关启动力：≥10 N，且≤30 N 进液防护：IPX4 使用寿命：≥30000次 带腰靠医生座椅 仿生曲面设计，托腰护颈，贴合腰椎曲线，缓解腰颈压力。90度坐姿设计，适合不同身高的医生。四向调节，有效保持人体重心位置，坐垫凹陷，有效包裹问题臀腿部位。支撑医生腰部，全程保持柔软舒适的触感。铸铝椅脚带静音脚轮。 配置清单 位移式平衡滑动补偿椅架 1套 可移动侧箱 1套 水路管道一键消毒系统 1套 中文故障检测系统 1套 可调光双色（黄/白）LED感应口腔冷光灯 1套 冲痰供水定量给水设置系统 1套 副手操作控制系统 1套 水源单向阀（防回流功能） 1套 安全急停开关 1套 多功能复合脚踏开关 1套 可拆卸陶瓷痰盂盆 1套 | 台 | 2 |
| 10 | 超声骨刀机 | 主要技术参数： 1、电源电压：100V～240V 50Hz/60Hz 2、最大输入功率：170VA 3、工作尖尖端主振幅：20～200μm，工作尖尖端横向振幅：≤5μm 4、工作尖振动频率：24.0 kHz ～36.0 kHz 5、保险丝：2×T1.6AL 250V 6、蠕动泵流量：30～110mL/min 7、导出的输出声功率：200～490mW 8、主声输出面积：≤10 mm2 9、次级横振声输出面积：≤20 mm2 10、主机重量：2.5～3.0kg 11、多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量 12、脚踏防水等级：IPX8 13、可反复高温高压灭菌的供水泵管； 功能简介： 1、全新≥7英寸彩色触控屏，中文显示，精简UI一目了然。 2、选择性切割识别，以微米切割，手术精确。 3、快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效。 4、微动力系统，引领微创潮流。 5、经典故障报警，为安全保驾护航。 6、手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 7、静音泵供水系统，衬托舒适体验。 8、10档及以上功率控制，每档功率对应骨密度。 9、10档及以上水量控制，直接显示输出流量速度数值。 10、一键增强，瞬时提高当前功率25%及以上。 11、双模式输出选择，自由调整切割效果。 12、具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。 13、一键控制手柄灯光开关。 14、具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。 15、手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。 主要配置： 手柄：接插式手柄（带光）3支； 多功能脚踏； 工作尖：共25枚: SS2工作尖3枚、SS18工作尖2枚、SS1工作尖2枚、SS4工作尖1枚、SS5工作尖1枚、SC1工作尖1枚、SC5工作尖1枚、SC8工作尖1枚、SS9工作尖1枚、SS19L工作尖1枚、SS19R工作尖1枚、SL2工作尖1枚、SL3工作尖1枚、SL4工作尖1枚、SL6工作尖1枚、SL17工作尖1枚、SE5工作尖1枚、SE7工作尖1枚、SE8工作尖1枚、SE9工作尖1枚、SS8工作尖1枚 | 台 | 1 |
| 11 | 种植外科器械（26件套） | 置骨器：I型小号 口腔麻醉注射支架：尖头 牙骨锤：180-220g 咬骨钳：通用型 牙用尺：分规式测量尺9CM弯头 硬质合金镶片持针钳：直细头A 16cm 硬质合金镶片持针钳：弯细头A 16cm 吸唾管：弱吸B型Φ 3.0 唇颊牵开器：唇颊拉钩直头 牙骨凿：圆柄单斜刃11#刃宽4mm 医用镊：记号镊(改制) 医用镊：组织镊12CMA平齿 牙探针：3# 帕巾钳：弯头A 14cm 精细组织剪：直尖带齿 11.5cm 精细组织剪：弯尖带齿11.5cm 骨膜剥离器：25# 骨膜剥离器：26# 骨膜剥离器：37# 手术刀柄：3# 手术刀柄：4# 剔挖器：2# 剔挖器：6# 口镜：1# 牙用充填器：树脂充填器16# 刮治器：3# | 套 | 2 |
| 12 | 高速手机 | 高速气涡轮牙科手机 1、感控标准：4孔喷水4孔雾化水气分离（防回吸） 2、最大功率：23W 3、径向跳动≤0.03mm 4、手机结构：开放式机芯，四孔接口 5、机头尺寸：直径11.2mmx高13.5mm 6、冷却方式：4点出水 7、换针方式：按压式 8、使用气压：0.22-0.3Mpa 9、工作水压：0.2-0.23Mpa 10、工作转速：≥370000RPM 11、扭力：0.15-0.2N 12、噪音：≤60db 13、适用车针：1.59-1.6mm 14、消毒方式：可承受135°C高温高压灭菌 | 把 | 10 |
| 13 | 无痛口腔推麻仪 | 临床应用功能： 用于所有口腔传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、中神经及改良的牙周膜韧带麻醉。 技术参数： 1、具有自动排气功能。 2、具有自动回吸功能，且可以根据临床需要开启或关闭此功能。 3、采用≥3种给药模式和速度：慢注药速度≤0.29ml/min；中注药速度≤0.70ml/min；快注药速度≤1.68ml/min。 4、缓速时可开启自动巡航功能，可实现自动给药。 5、采用脚踏控制给药功能，方便医师操作。 6、一次性麻醉导管可选择注射针一体式和注射针可拆卸式；注射针可拆卸式适配公制注射针头，注射针头在同一病人不同部位注射时可按临床需求更换。 7、一次性麻醉导管手柄尾部可根据临床需要选择性保留适当的长度，方便隐藏，减少威胁。 8、具备语音提示功能。 配置： 厂家原装标准配置；含50支装一次性注射导管。 | 台 | 1 |
| 14 | 口腔洁牙喷砂机 | 1、台式机设计，可选配手柄和工作尖，兼具龈上喷砂、龈下喷砂、 舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体； 2、全触控面板，可通过手指滑动或触摸面盘实现功率、水量调节、 水瓶切换以及龈上龈下治疗模式切换； 3、 手柄支架带磁性感应功能，接触手柄可自动关闭对应手柄，防止误操作； 4、具有双水瓶设计，可一键切换水瓶，并有蓝灯指示使用中的供水瓶； 5、可通过外接口连接牙椅供气管 6.、配有独立清洁按钮，长按“POWER ”功率调节键一秒钟进入一键冲洗模式，清洁模式时功率指示灯会全亮直至结束，清洁模式持续周期约 10 秒； 7、配有多功能脚踏控制开关，有多种控制模式，避免反复通过面板调节 8、工作面盘有相应的指示灯显示设定水流量大小。冲洗流量范围： 0-60ml/min,（最大冲洗量≥ 60ml/min）； 9、超声智能负反馈技术，舒适高效； 10、独特的正弦波超声输出信号，保证工作尖精准的直线型运动轨迹，不敲击牙面，提高治疗舒适度，降噪。 11、超声手柄可拆卸，可高温高压消毒，可配合不同型号工作尖使用； 12、标准配置中的每支超声工作尖，均配有金属限力扳手； 14、粉末流速的设定：通过砂罐顶部旋钮开关调节出粉量，调节范围 1.5g/min-9g/min 15、龈上喷砂手柄可拆卸，可高温高压消毒 16、龈下喷砂手柄可拆卸，可高温高压消毒 17、龈下喷嘴灵活柔软便于弯曲，尖端水平 3 个方向喷砂，垂直喷水 18、配有不同流量和出粉管路设计粉罐共 2 个，配合不同工作模式，可配合市面常用碳酸氢钠（65 微米）、甘氨酸（65 微米、25 微 米）、赤藓糖醇（14 微米）砂粉做不同治疗。 19、龈上喷砂手柄的喷嘴可进行精确的圆周状雾化喷射，龈下手柄配一次性龈下喷嘴可以深至 8mm 牙周袋底。 20、龈下喷嘴水平 3方向喷砂，垂直喷水，有效保护牙周袋底， 提高清洁效率 21、电源电压：100～240VAC，电源频率：50～60Hz 22、功耗：最大 100VA 23、进气压力：5bar～6par（0.5MPa～0.6MPa） 24、超声波规范：30VA～48VA 25、工作条件：5℃～40℃ , 相对湿度≤80% | 台 | 1 |
| 15 | 半导体激光治疗仪 | 1、用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到口腔软组织切割的目的，根 管消毒，牙齿美白。 2、激光中心波长：980nm±10%。 3、工作模式：连续（CW）、脉冲式。 4、连续（CW）模式输出平均功率：0W-8W，功率可调，调节步距 0.1W，允差 ±10%。 5、连续（CW）模式终端输出激光功率不稳定度 St：St≤5%。 6、脉冲式模式输出功率：0W～8W，功率可调，调节步距 0.1W，允差±10%。 7、脉冲式模式终端输出激光功率复现性 Rp：Rp≤5%。 8、脉冲宽度：10ms～900 ms，100ms以下调节步距 10ms，100ms以上调节步距 100ms，允差±5%。 9、 占空比：调节范围：10%～100% ，调节步距 10%。 10、输出光斑直径：距离光纤端面 5mm 时，光斑直径小于 10mm。 11、瞄准光：波长 650nm±20nm，功率≤2mW，4档可调。 12、激光发射定时功能，可调。 13、激光开关：同时具备手控和脚控； 14、手柄配置：配置 2 支，可拆卸，可高温高压消毒。 15、手柄上具备功率调节设置，激光器工作状态切换功能，激光触发等功能。 16、中文操作界面；高清触摸彩色液晶显示屏；软件可设置医生程序数量≥4 个，记忆程序≥14 个。 自定义方案治疗菜单： 内置自定义操作收藏存储程序。 17、供电系统：同时具备适配器电源供电和充电电池供电工作。 18、安全系统：设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停止激光工作。进入主菜单需输入密码，防止误操作。 19、激光类别：4类激光。 20、消毒：手柄能卸下高温高压消毒，光纤能高温高压消毒。 21、光纤治疗头符合 YY/T 0758《治疗用激光光纤通用要求》。 22、激光辐射安全、电气安全和电磁兼容性：符合标准要求。 23、光纤治疗头 a、可以根据使用需求弯折 0°～70° ，适合口腔各种角度和 位置的治疗； b、光纤连接头采用陶瓷（二氧化锆）材料精加工而成，达到 1 μm 的同轴度和尺寸精度，高强度，耐磨损，抗老化，耐腐蚀，表面光滑，清洁简 单； c、颜色区分功能； d、光纤采用聚酰亚胺覆层，生物相容性良好，安全无 毒，耐高温，可高温高压重复消毒，使用无需剥除涂覆层，光纤不易折断； e、出厂前预激发；f、型号齐全：光纤直径：200 μm 和 400 μm 两种，光纤 长度：2cm-8cm，光纤头末端出光方式为直线出光，精准可靠。 24、手机轻盈，把握舒适，移动方便，不受光纤、电缆限制。 25、工作有效距离在 0.5～5 毫米之间。 26、内置锂电池， 内部电源供电、可外接电源充电。 27、工作条件：无需水源、气源、无需外接电源，普通科室条件即可。 28、制冷方式：风冷。 29、配备专业激光防护眼镜。 | 台 | 1 |
| 16 | 电动抽吸机 | 设备用途： 用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备在作钻牙等的治疗时，作为吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能。 工作条件 环境条件 环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃ 相对湿度：≤ 70% 大气压力：86 ～ 106Kpa 通风流量 ≥0.30 m3/s 电源条件 额定电压：AC 220V 频率：50Hz 额定功率：≤2500KW 技术参数： 1、气环抽吸泵，电机转速：≥2800 r/min，可以瞬间产生符合牙科使用标准的高抽吸流量，无须等待时间；最大真空-17KPa 2、高抽吸流量：单台抽吸泵在-120mBar的负压时，流量≥1000 L/min，满足4台牙科综合治疗机同时使用（流量250L/min）； 3、采用一体化组合式结构半干抽系统，独立的水气分离系统，适合治疗机和抽吸系统在同一楼层的安装条件； 4、智能微电脑控制系统，可独立控制每台真空泵的工作状态，多重电路保护功能，带有自动延时关机功能； 5、内置机械式负压均衡气阀，保证负压值在最佳范围140～180mbar，防止过高负压值损伤病人口腔黏膜； 6、机械式负压均衡气阀能带来充分的新风对抽吸泵内部冷却散热； 7、一键应急启动，在微电脑系统故障时，可一键进入应急状态，在工作的同时等到维修救援； 8、噪音水平：≤75dB(A) | 套 | 1 |
| 17 | 牙科电动空压机 | 罐体材质： A3钢材、内喷涂工艺防锈 容积：≥150L 设计启动压力：0.5MPa启动 设计停止压力：0.8Mpa停止 设计温度：90℃，机头设有温度保护如果超出设定温度（90℃）机头将自动停止工作。 安全阀：压力安全装置：储气罐超过额定压力后，安全阀自动打开释放超额定压力 安全阀参数：0.85MPa（当气罐压力≥0.85MPa时，安全阀自动打开，释放罐体里压力，避免发生意外。） 在0.4MPa压力下排气量：≥280L/min 最大排气量：400L/min 整机对地漏电电流：≤0.5mA 绝缘电阻：≥2MΩ 工作方式 ： 间歇式运行 工作环境：室内 温度≤40℃ 保持通风 湿度不大于80%环境 接入电源：市电220V 50Hz 设备功率：≥3360VA 设备工作噪音：70dB-80dB 排水方式：自动排水 管路系统 电磁阀：知名品牌电磁阀，使用寿命长，排气声音小 高压管：耐腐蚀 耐高温，耐高压。可承受160°高温和1.6Mpa高压 单向阀：特殊定制全铜单向阀，防锈，耐用 消音盒：特殊定制S型进气消音盒，消除进气噪音 机头减震：不锈钢弹簧减震，消除机头之间产生的共振，减低机器噪音 整体参数 外形尺寸（L×W×H）：1450X580X870mm,允差±10% 设备电源：单相AC220V，50Hz 设备功率：≥3360W 设备噪音：≤70dB | 套 | 1 |
| 18 | 口腔科专用纯水机 | 1、原水压力：市政自来水 0.2Mpa～0.4MPa（最佳为 0.4MPa ） 2、原水流量:≥1.0m3/h 3、原水硬度：≤8 mmoL 4、进水温度: 5～35℃（25℃ 最佳） 5、环境温度：5～45℃ 6、电 源: AC220V/50Hz 7、设备功率:≥950W 8、产水水量：≥100L/H 9、纯水电导率：≤15us/cm 10、纯水流量：≥100L/h 11、离子去除率：96%～99% 以上 12、纯水箱储水量：≥70L 13、控制方式：全自动控制 产品性能 1、采用微电脑控制器，具备液位联锁全自动控制，具备系统开机自检、原水缺水停机自动保护、系统低压高压停机报警，缺相、过流停机，水箱高水位自停/中水位启动、系统自动冲洗等全自动功能。同时该系统还具备手动操作功能，满足应急需求: 2、搭配高效阻垢模块与过滤模块，在降低设备占地空间的同时，依然保证能适应各城市自来水水质; 3、恒压供水系统，采用全自动水泵控制器控制，数字电路经久耐用并可手动操作: 4、仪器仪表全显示设计，能够有效监测系统的各项指标，具备原水电导率、纯水电导率仪在线监测原水的水质和纯水水质; 5、系统采用高压泵，RO膜、继电器、管接件等品牌元器件，并采用模块化、售成化工艺设计，性能稳定优越，设备安装与维护简单; 6、配备了UV紫外线杀菌装置，有效的抑制细菌的再生 | 台 | 1 |
| 19 | 注油机 | 产品参数 1、电源: 220V 50Hz 2、额定功率: ≥850W 3、保险丝电流:10A 4、油罐容量: ≥2L 5、空气压力:≥0.3MPa 6、额定外接水压: 0.2-0.35Mpa，支持冷水和热水清洗 7、水流量:水龙头全开，每分钟8L以上 8、干燥方式:风机干燥 9、主机尺寸: 485*385*480 (长*宽*高mm) 允差±10% 10、包装尺寸: 635*630*655 (长*宽*高mm) 允差±10% 11、工作噪音:≤70dB 12、全自动处理16只牙科手机，实现对牙科手机的内外高温清洗、吹干、注油、养护、干燥，适合普通手机、光纤手机、种植手机，同时具有简单湿热消毒功能80°以备清洗养护干燥（物表干燥）后继续灭菌； 13、电脑控制触摸屏， 三种工作程序： 清洗养护、一键养护、干燥；三种工作模式：轻污、重污、快捷，可设置干燥时间和消毒时间。同时也可一键注油，不清洗； 14、一体式ABS注塑内外胆，耐高温，耐腐蚀，易清洁下翻式单门设计，防爆玻璃门，分段式开合阻尼； 15、医用不锈钢快插接头，坐姿安装，快速插拔，插入开通，拔出锁闭； 16、专业油雾泵设计，喷雾注油，充分浸润，养护排油，不会油包； 17、设备带有进口主清洗泵，主动排水泵，支持40度多酶清洗剂、冷热水清洗漂洗； 18、触摸屏显示不同程序，冲洗结束蜂鸣器提示；自动故障诊断紧急停机；机器自带一键启动功能和急停功能； 19、360°双喷臂三维动态可变方向全方位连续喷淋冲洗，污渍不残留； 20、多级过滤系统保证排水安全通畅。 | 台 | 1 |
| 20 | 数字化口腔扫描仪 | 1、工作原理：光源为三色LED主动三角法 2、防雾技术：微气流 3、无线扫描仪；无线数据传输方式：WI-FI 5GHz， 4、无线传输距离：≥7M 5、扫描精度：5.5微米 6、配置三种尺寸扫描头：单位（mm），标准扫描头：21.4×19， 侧向扫描头：20×22.1迷你扫描头：13.3×17.6，允差±10% 7、扫描深度：-2～+16mm 8、供电方式：配置两节原厂3500毫安锂电池，手持件充电座供电、电源线 9、配置触摸屏可移动一体化电脑工作站：处理器型号 英特尔CPU i7-12700及以上， 显卡GTX4060 12G显存，显示屏触控式≥ 23.8英寸，内存≥ 32G DDR4， 硬盘 ≥1TB 10、扫描仪可垂直放置、也可水平放置在充电座。垂直放置可随时充电。 11、完全开放系统，可直接导出STL、PLY、DCM、CSZX格式数据。 12、具有GPU加速和快速扫描功能，全口扫描时间≤30秒。 13、支持手势运动控制，可切换上颌、下颌、咬合以及缩放、旋转数据。 14、具备口内相机功能。可独立拍摄也可从三维影像中选取，支持扫描时播放音乐，可自定义导入.wmv格式音乐文件。 15、支持齿色匹配功能，内置19色号和29色号两个模式。并自动生成具备三个梯度色号的齿色报告。 16、具备扫描质量检查功能，通过不同颜色来提示分层提醒和扫描警示。 17、扫描功能包含象限快照、咬合调整、绘制颈缘线、倒凹检查、距离计算。 18、支持6个特定扫描功能：常规扫描、植体扫描、印模扫描、无牙颌扫描、预备体扫描、附加扫描，具备美颜滤镜功能，一键美白三维模型。 19、可与技工端建立直连关系，扫描数据一键发送，可在线预览查看三维数据 20、可以实现一站式多类型患者数据管理（含CBCT、全景、口内片、口扫等）及诊断，支持同品牌影像数据一键智能融合，并可进行数据云端传输及远程会诊。 21、具备自动识别牙位并标记牙位编号功能，无需手动标记。 22、软件可自动在缺失牙位上模拟牙体数据，并可显示牙冠、冠根及牙龈信息，辅助诊断及医患沟通，含智能图文报告功能，可多维度显示影像、口扫、临床诊断及治疗方案设计信息。 | 台 | 1 |
| 21 | 种植机 | 主机显示屏 1、≥7.0英寸触控屏幕显示； 脚踏控制器 2、脚踏拔插方便，外观设计简洁，采用不锈钢压板，便于清洁； 3、脚踏防水等级：IPX6，喷淋无损性能； 4、脚踏功能：水源开关、程序切换、正反转、启动踏板（无极变速/非无极变速） 手术程序及功能设计 1、直观的程序设定界面；简洁易操作 2、≥9种用户模式设置，满足不同医生使用操作参数设置及各多个种植系统参数设置； 3、灵活可编辑的程序设置，10个各自调节参数的程序，并可通过脚控进行切换； 4、种植过程扭矩曲线图可存储，可导出; 5、种植体植入记录可存储，可导出； 6、设置参数记录可存储，可导出（程序、转速、扭矩、水量）； 7、手机扭矩检测； 8、自动攻丝功能； 9、实时转速、扭矩显示； 10、转速、扭矩可调节； 11、内置安全保护模式； 种植马达及手机 1、配超轻带光马达三个， 马达速度范围：100-40000rpm 2、配光纤弯手机一把： 弯手机传速比：20：1，弯手机转速范围5-2000 3、最大扭矩：70Ncm； 清洁设计 1、弯手机可高温高压消毒； 2、马达和管线可高温高压消毒； 其他 1、内置冷却水泵，100%时的冷却水流速大于90ml/min； 2、额定电压：220V； 频率：50Hz |  | 1台 |

04包：2025年医疗服务与保障能力提升项目（柯曲镇卫生院）04包

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 主要功能： 1、屏幕尺寸≥15英寸，全触摸屏，易清洁、耐腐蚀，中英文操作界面； 2、屏幕旋转≥180°，满足不同角度的需求，360°全方位声光报警； 3、标配透析液过滤器接口，实现对病人的超纯透析治疗； 4、满足科室多种供配液配置需求：可根据临床需求选择配置透析浓缩液或B联机干粉桶等不同供配液模式； 5、在病人未上机前，具有“省液模式”，可降低透析液流量或停吸透析液，节省浓缩液用量； 6、采用双平衡腔超滤平衡系统，脱水精准度更高； 7、具有血液探测器传感器，具有引血及回血的提示，方便操作； 8、配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，可对酸中毒患者有针对性治疗； 9、具有个体化透析治疗提供更多方案，可提供超滤曲线≥8条、Na曲线≥8条、以及碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线个性化设置； 10、可提供在线监测Kt/V功能，辅助评估透析有效性； 11、可提供无创血压监测功能，自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化； 12、可提供血氧饱和度和脉率监测功能； 13、具有趋势图观察功能，可提供超滤和钠离子趋势图、动静脉压力趋势图、血压趋势图观察功能； 14、具有一键应急功能，出现特殊情况，可实现一键自动旁路、自动停止超滤、自动调节血流量≤100ml/min、自动血压测量； 15、具有闹钟功能，可进行单次或周期性提醒； 16、具有透析日志功能，存储≥100次治疗数据，方便随时查看； 17、配备大容量电池，可保证机器在停电断电状态下连续工作超30分钟； 18、水路、电路多层分离结构，方便设备后期维护； 19、联网功能：可通过有线或无线与医院信息系统联网； 20、具有物联网智能监测管理系统，远程查看设备运行状态、报警情况、设备故障等； 21、设备耗材开放式，可满足多种品牌耗材使用； 22、具有热消毒、化学消毒（可使用次氯酸钠、过氧乙酸）、化学热消毒（可使用20%或者50%柠檬酸消毒液）。 主要技术参数 1、血泵流量：20ml/min～600ml/min(精确度：±10ml/min或±10%) 2、肝素泵：0ml/h～10ml/h（精确度：±0.2ml/h或±5%） 3、动脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg) 4、静脉压力测量范围：-600mmHg～+600mmHg(精确度：±10mmHg) 5、跨膜压测量范围：-600mmHg～+600mmHg（精确度：±20mmHg） 6、空气监测：同时具有血液管路超声监测及液位光电监测 7、透析液流量：100ml/min～1000ml/min(精确度：-5%～+10%) 8、透析液温度：33-40℃ 9、超滤率范围：0～4000ml/h 10、超滤量：0-10L可调，可设24小时超滤时间 11、电导率：12.8mS/cm～15.7mS/cm(精确度：±0.1mS/cm) 12、钠离子调整范围：125-151mmol/L 13、碳酸氢盐调整范围：24-40mmol/L 14、漏血检测器：≤0.35mL/min（红细胞比容(HCT)=32%） 15、无创血压参数：收缩压：30mmHg～270mmHg，舒张压：10mmHg～220mmHg，平均动脉压：20mmHg～235mmHg（以上血压监测精确度：±8mmHg）； 16、脉搏氧饱和度和脉率参数： ①脉搏氧饱和度测量范围：30%～100% ②脉率测量范围：30bpm～254bpm（精确度：±3bpm） | 套 | 1 |
| 2 | 医用分子筛制氧设备 |  |  |  |
| 制氧机配置详细技术参数 |  |  |  |  |
| 2.1 | 制氧主机 | 单台产氧量:≥10M³/h 氧气浓度:≥90% 氧气输出压力:0.39-0.45Mpa 氧气露点:常压露点 触摸屏显示控制:氧气浓度、流量、压力实时显示 | 台 | 1 |
| 2.2 | 空气压缩机 | 功率：≥22KW 冷却方式：风冷 最大工作压力：≥0.8Mpa 额定排气量：≥3.6M³/min 机组净重：≥810kg | 台 | 1 |
| 2.3 | 冷冻式干燥机 | 流量：≥4M³/min 最大工作压力：13bar 电源:220V/50HZ 重量：≥56kg | 台 | 1 |
| 2.4 | 气水分离器 | 处理量：≥5.5M³/min 除液态水 除水率：≥99.8% 最高工作温度：80℃ 自动排水器 | 支 | 1 |
| 2.5 | T级过滤器 | 流量:≥6.0M³/min 过滤精度:1μm 残油量：1ppm 自动排水阀 | 支 | 1 |
| 2.6 | A级过滤器 | 流量:≥6.0M³/min 过滤精度:0.01μm 残油量：0.01ppm 自动排水阀 | 支 | 1 |
| 2.7 | F级过滤器 | 流量:≥6.0M³/min 过滤精度:0.01μm 残油量：0.001ppm 自动排水阀 | 支 | 1 |
| 2.8 | H级活性炭过滤器 | 流量:≥6.0M³/min 过滤精度:0.01μm 残油量：0.003ppm | 支 | 1 |
| 2.9 | P级除菌过滤器 | 处理量：≥1.0M³/min 高效除菌100%通过DOP完整性测试 过滤器精度：0.01μm 浮游菌：≤100cfu/M³ | 支 | 1 |
| 2.10 | 氧气分析仪 | 线性误差：≤±1%F.S 测量范围：10-99.99% 适用海拔：0~9000米 电源：24VDC 环境温度：-10~50℃ 仪器功耗：≤12VA | 台 | 1 |
| 2.11 | 氧气流量计 | 显示方式：LED（显示瞬时流量与总量） 流量范围：0~300L/min 精度：±2%F.S. 防护等级：IP40 | 台 | 1 |
| 2.12 | 氧气专用分子筛 | 制氧专用分子筛 | 批 | 1 |
| 2.13 | 智能控制系统 | PLC主机及模块 | 套 | 1 |
| 2.14 | 远程控制传输系统 | 远程实时监控压力、流量、运行状态 手机操控开机、关机 故障提示报警 | 套 | 1 |
| 2.15 | 电气控制系统 | 品牌中间控制模块 品牌电气开关 中控开发控制程序，功能强大 | 套 | 1 |
| 2.16 | 液晶显示屏 | 尺寸：≥7寸 显示亮度：≥250cd/m2 触摸方式：电阻触摸 分辨率：≥800*480 额定功率≥：6W | 台 | 1 |
| 2.17 | 工艺罐 | 压力：≥0.8Mpa 优质碳钢制造 符合国家劳动部锅炉压力容器检验部门监检认可 | 台 | 1 |
| 2.18 | 空气缓冲罐 | 压力：≥0.8Mpa 优质碳钢制造 符合国家劳动部锅炉压力容器检验部门监检认可 | 台 | 1 |
| 2.19 | 氧气缓冲罐 | 压力：≥0.8Mpa 优质碳钢制造 符合国家劳动部锅炉压力容器检验部门监检认可 | 台 | 1 |
| 2.20 | 氧气储罐 | 容积：≥2M³ 压力：≥0.8Mpa 特种钢制造，去油脱脂处理 符合国家劳动部锅炉压力容器检验部门监检认可 | 台 | 1 |
| 2.21 | 管路系统 | 管道优选医用无油脱脂紫铜管材质或不锈钢管 | 套 | 1 |

05包：2025年医疗服务与保障能力提升项目（ICU重症监护室）05包

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有创呼吸机 | 1、工作条件 1.1供电电压：220 V 1.2电源频率：50 Hz 1.3输入功率：≤900 VA（配置空气压缩机）；≤80VA（不配置空气压缩机） 1.4环境温度范围： 5 ℃ ～ 40 ℃ 1.5相对湿度范围：≤ 80% 1.6大气压力范围：600 - 1060 hPa 2、基本信息 2.1安装方式：主机可独立放置吊塔，也可配同品牌医用台车使用 2.2后备电源：具备断电自动转换功能的电池组，断电可持续使用≥120min 3、气路控制 3.1气源：O2 、AIR(医用级) 3.2气源压力：280 - 600 kPa 3.3控制方式：气动电控，非涡轮供气，可连接中心供气 3.4呼气阀：可单独拆卸的呼气阀，便利消毒工作 3.5标配高精度空氧混合器、进口传感器 4、呼吸主机 4.1基本信息： 4.1.1标配：≥15英寸触摸屏集成设置、监测、报警功能 4.1.2具备触摸失效应急方案 4.1.3具备开机自检 4.1.4支持有创、无创通气模式 4.2临床功能： 4.2.1支持两类运行模式，智能限制参数调节范围，防止误设置 4.2.2具备屏幕操作按键冻结功能及呼吸环冻结功能 4.2.3具备吸痰功能 4.2.4具备氧疗（HFNC）功能 4.2.5具备顺应性补偿功能 4.2.6具备窒息通气双向转换功能，设备可自动监测患者呼吸状态，在辅助通气模式下发生患者窒息可自动切换至控制通气，若患者恢复平稳自主呼吸则自动切换回辅助通气 4.2.7具备两分钟快速供氧功能，一键快速供应纯氧 4.3通气模式及功能： 4.3.1间歇正压通气模式（IPPV） 4.3.2辅助/控制通气模式（A/C） 4.3.3同步间歇指令通气模式（SIMV） 4.3.4压力控制通气模式（PCV） 4.3.5压力支持通气模式（PSV） 4.3.6自主呼吸/持续气道正压通气模式（SPONT/ CPAP） 4.3.7叹息通气模式（SIGH） 4.3.8手控通气模式（MANUAL） 4.4调节参数： 4.4.1潮气量 4.4.1.1 VTH：250 ～ 2000 mL 4.4.1.2 VTL：20 ～ 300 mL 4.4.2吸气时间： 0 ～ 12.0 s（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8） 4.4.3呼吸频率 4.4.3.1SIMV下：1 ~ 100 bpm 4.4.3.2除SIMV外：VTH ：4 ～ 40 bpm；VTL ：20 ～ 100 bpm 4.4.4分钟最大通气量 1VTH：≥18 L/Min 2VTL：≥10 L/Min 4.4.5呼气末正压：0 ~ 40 cmH2O 4.4.6持续压力（CPAP）：0 ~ 20 cmH2O 4.4.7持续气流 4.4.7.1VTH：7 ~ 60 L/Min 4.4.7.2VTL：2 ~ 30 L/Min 4.4.8流量触发灵敏度：0.5 ~ 30 L/Min 4.4.9压力触发灵敏度：-20 ~ 0 cmH2O（基于PEEP） 4.4.10 压力控制：5 ～ 80 cmH2O 4.4.11 压力支持：0 ～ 80 cmH2O 4.4.12 吸入氧浓度：21 %～100 % 4.4.13 屏气时间：0 ～ 6 s（0 ～ 50 %吸气时间） 4.4.14 叹息通气：0，1/100 ～ 5/100 4.4.15 窒息通气：OFF，5 ～ 60 s 4.4.16 最大吸气流速：≥ 60 L/Min 4.4.17 压力限制（可调压力极限）：20 ～ 100 cmH2O 4.4.18 最大极限压力（安全释放压力）：≤125 cmH2O 4.4.19 手控通气输出气体流量：≥25 L/Min 4.4.20 雾化器气体：最大输出压力≤0.2 MPa、最大输出流量≥8 L/Min 4.5监测参数： 4.5.1潮气量：0 ~ 2500 mL 4.5.2呼吸频率：0 ~ 100 bpm 4.5.3分钟通气量：0 ~ 99 L/Min 4.5.4呼吸压力：0 ~ 100 cmH2O 4.5.5动态肺顺应性监测：1 ~ 1000 mL/cm H2O 4.5.6吸入氧浓度：15% ~ 100 % 4.5.7自主呼吸潮气量 4.5.8自主呼吸通气量 4.5.9自主呼吸频率 4.5.10 总频率 4.5.11 吸入潮气量 4.5.12 自主呼吸肺顺应性 4.5.13 平均压 4.5.14 平台压 4.5.15 浅快呼吸指数 4.6波形显示：同屏幕可显示2道波形图+2道环形图/3道波形/多参数监测，可根据用户需求快速切换 4.6.1波形图： 4.6.1.1气道压力—时间波形图 4.6.1.2容量—时间波形图 4.6.1.3流量—时间波形图 4.6.1.4呼末二氧化碳—时间波形图 4.6.2呼吸环： 4.6.2.1压力—容量环 4.6.2.2流速—容量环 4.7报警保护项目及设置 4.7.1交流电源断电报警 4.7.2脱管报警 4.7.3内部备用电源电压欠压报警 4.7.4断气（无潮气量）报警 4.7.5高潮气量报警：60 ～ 2000 mL（VTH）；5 ～ 2000 mL（VTL） 4.7.6低潮气量报警：0 ～ 1000 mL（VTH）；0 ～ 300 mL（VTL） 4.7.7高通气量报警：5 ~ 99 L/Min 4.7.8低通气量报警：1 ~ 30 L/Min 4.7.9 呼吸频率高报警：4 ~ 100 bpm 4.7.10 呼吸频率低报警：0 ~ 40 bpm（VTH）；0 ~ 60 bpm（VTL） 4.7.11 呼末正压高报警：1 ~ 40 cmH2O 4.7.12 呼末正压低报警：0 ~ 20 cmH2O 4.7.13 气道高压报警：20 ~ 100 cmH2O 4.7.14 气道低压报警：0 ~ 20 cmH2O 4.7.15 压力限制 4.7.16 高氧浓度报警：19% ～ 100% 4.7.17 低氧浓度报警：18% ～ 99% 4.7.18 窒息报警：OFF ，5 ～ 60 s 4.7.19 持续压力报警：气道压连续16s内持续高压（PEEP+15 cmH2O）4.7.20 空气供气压力低报警： 280 kPa 4.7.21 氧气供气压力低报警：≤ 280 kPa 4.7.22 风扇故障报警 4.7.23 压力安全释放阀：≤125 cmH2O 4.7.24 空气压缩机压缩泵温度过高提示 4.8同品牌空气压缩机 4.8.1额定输出压力：0.35 ± 0.05 MPa 4.8.2持续流量：≥ 45 L／Min（输出压力为0.35 MPa时） 4.8.3峰值流量：≥ 120 L／Min 4.8.4露点温度：≤ 5 ℃ 4.8.5温度≥120℃时（压缩泵出气管路端的温控开关处），压缩机具有声音及视觉提示。 | 台 | 1 |
| 2 | 无创呼吸机 | 1、工作条件 1.1电源：100 V ~ 240 V，50/60 HZ 1.2直流电源：24 V（－15 % ～ ＋25 %） 1.3内部电源：18.5 V，2850 mAh。 1.4环境温度范围：+5℃ ～ +40 ℃ 1.5相对湿度范围：10 ～ 95 % 1.6大气压力范围：60 kPa ～ 110 kPa 2、性能特点 2.1适用范围：用于提供无创通气支持，以治疗呼吸功能不全的成年患者以及体重超过10kg的儿童患者 2.2控制方式：电动电控，涡轮供气 2.3 ≥10.4 英寸彩色触摸屏，集成设置、监测、报警功能，一键飞梭，触压式旋钮调节，操作简单方便 2.4适用成人、儿童（体重≥10kg）患者进行无创通气治疗 2.5双气源接口，可外接高压或低压氧气 2.6具备舒适度技术，且三档可调 2.7具备双压力传感器，可对近鼻端进行压力采样，采集压力更加精准可靠 2.8双系统设计，采用独立系统控制机器通气，保障突发情况下患者的通气安全 2.9机器吸入端采用可拆卸设计，方便医护人员清洁消毒 2.10具备自动灵敏度技术、手动触发、撤换灵敏度3档可调，可无需手动调节触发、撤换灵敏度（无需手动调节吸气/呼气灵敏度，减少医护人员操作次数） 2.11具备断电自动转换功能的高能锂电池，可独立连续工作≥3小时 2.12采用高性能风机，机体小巧 2.13配备独立专业医用级高精度加温湿化器，具有双重高温保护切断功能 2.14配备与主机同品牌台车，方便临床使用和设备转运，脚轮具有锁定装置 3、主要参数 3.1通气模式： 3.1.1自主呼吸/时间控制模式（S/T模式） 3.1.2时间控制模式（T模式） 3.1.3自主呼吸模式（S模式） 3.1.4持续正压通气模式（CPAP模式） 3.1.5压力控制模式（PC） 3.1.6高流量吸氧模式（HFNC） 3.1.7压力自动滴定功能（AUTO） 3.1.8平均容量保证压力支持功能（AVAPS） 3.2调节参数： 3.2.1AVPAS：开/关 3.2.2潮气量：200 mL ～ 1500 mL 3.2.3呼吸频率：3 bpm ～ 40 bpm 3.2.4吸气时间：0.0，0.5 s ～ 3.0 s 3.2.5吸气压力（IPAP）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O 3.2.6最大吸气压（IPAPMAX）：4 cmH2O ～ 30 cmH2O 3.2.7最小吸气压（IPAPMIN）：4 cmH2O ～ 29.5 cmH2O 3.2.8呼气压力（EPAP）：4 cmH2O ～ 25 cmH2O 3.2.9持续气道正压（CPAP）：4 cmH2O ～ 20 cmH2O 3.2.10压力延时上升时间：0 min ～ 60 min 3.2.11压力上升时间：自动调节、0.1 s ～ 0.6 s 3.2.12吸气灵敏度：自动调节、1 ～ 3 3.2.13呼气灵敏度：自动调节、1 ～ 3 3.2.14舒适度：关、1 ～ 3 3.2.15自动功能：关/开 3.2.16压力限制：S、T、S/T、PC 模式：10 cmH2O ～ 30 cmH2O CPAP模式：10 cmH2O ～ 20 cmH2O 3.2.17氧浓度：21 % ～ 100 % 3.2.18流量（HFNC模式）：2 L/min ～ 80 L/min 3.3监测参数 3.3.1频率（Freq）：0 bpm ～ 100 bpm 3.3.2潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL 3.3.3分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 99 L/min 3.3.4吸气时间（Time）：0.0 s ～ 3.0 s 3.3.5呼吸气压力：0 cmH2O ～ 40 cmH2O 3.3.6氧气浓度：15 % ～ 100 % 3.3.7流量（HFNC模式）：0 L/min ～ 100 L/min 3.4波形显示： 3.4.1气道压力—时间波形图 3.4.2流量—时间波形图 3.5报警保护 3.5.1窒息报警 3.5.2管道脱落报警 3.5.3低通气量报警 3.5.4高呼吸频率报警 3.5.5低呼吸频率报警 3.5.6气道高压报警 3.5.7潮气量过低报警 3.5.8高氧浓度报警 3.5.9低氧浓度报警 3.5.10设备高温报警 3.5.11氧气供气压力过低报警 3.5.12氧气供气压力过高报警 3.5.13风扇故障报警 | 台 | 1 |
| 3 | 可视喉镜 | 一、显示器 1.尺寸 ≥3.0 英寸 2.分辨率 ≥960×480 3.电源 ≥5V 4.背光 LED 5.前后转动角度 0-180° 6.左右转动角度 -90--+90° 二、喉镜片（含摄像头） 1.分辨率 ≥1600×1200 2.像素 ≥200 万像素 3.摄像头 CCD 4.电源 ≤3.7V 5.喉镜片 医用不锈钢 6.视场角 ≥90° 7.光照度 ≥800LUX 8.观察景深 ≥5-100mm 9.配成人或儿童喉镜片 三、电池 1. 类型 锂电子可充电电池 内置 2.电压 ≤3.7V 3.容量 ≥3200mAh 4.充电次数 ≥500 次 5.充电时间 ≤4 小时 6.放电时间 ≥300 分钟（5h） 四、电源适配器 1.充电器输入 100-250V，50Hz 2.充电器输出 4.2V-12V，1000mA 五、数据输出：USB 接口，方便档案的建立和储存 六、影像输出：可外接显示器，方便教学及演示 七、防雾功能：采用防雾技术，开机即可防雾 八、拍照摄像功能：手柄上安置一键拍照按钮，拍照速度反应迅速，更可以连续摄像 九、镜片和手柄之间的连接牢固：镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣技术，并且镜片固定支架采用高强度的金属制作。安全性能达到最大化，连接处都是医用不锈 | 台 | 2 |
| 4 | 新生儿喉镜 | 1、特点： 标准电池式手柄、喉镜片，采用优质不锈钢制造 超强的硬度使喉镜片更耐用 普通光源，更经济实惠 设计先进、外边亚光处理 灯泡置于叶片前部。 2、技术参数： 电源：1.5V*2(5号电池) 灯泡：2.5V/0.68A 手柄：金属 标准配置：叶片规格（直片）： 新生儿 叶片长度：≤64mm 3、标准配置清单 手柄1个 喉镜片1个（新生儿） | 台 | 1 |
| 5 | 心电监护仪 | 1、适用范围：成人，儿童，新生儿 2、操作方式：标配触摸屏，二级操作菜单 3、屏幕：≥12.1英寸，背光内置式TFT彩色显示屏 4、标配参数接口：ECG，血氧饱和度，无创血压，2通道体温，2通道有创压，主流法呼吸末二氧化碳 5、存储：≥120小时全息波形存储 6、把手：可折叠把手，便于携带 7、软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能 8、跨床监护：≥ 8床位 9、外壳防水等级：≥IPX1 10、ECG功能： 10.1ECG波形可层叠显示 10.2可同屏显示7导联ECG 10.3高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测 10.4频率特性：0.05~150Hz 10.5QRS识别模式：成人，儿童，新生儿 10.6标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8% 11、SpO2功能： 11.1成人用血氧饱和度探头原装进口，可水洗消毒 11.2成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感 11.3具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 11.4可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI 11.5新生儿血氧饱和度探头： 一次性或单患者使用 适用患者类型：3kg及以下的新生儿（脚背或手背） 测量精度：±2%（80%~100%），±3%（70%~80%） 在患者有运动干扰，外周循环低灌注，哭闹等情况下，数据准确，稳定 探头固定带的粘性物质不损伤皮肤，不会残留在皮肤上，探头透气性好，柔软 12、NIBP功能： 12.1成人/儿童袖带充气时间: ≤11s 12.2新生儿袖带充气时间：≤5s 12.3血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选 12.4新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带 13、可升级主流法呼吸末二氧化碳： 13.1传感器预热时间短：≤5S 13.2传感器防水等级：IPX7，可水洗消毒 13.3主流法支持插管及非插管患者测量，支持新生儿主流插管法测量 14、标配HL7协议接口 15.标配有创血压监测 16、患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法 17、电池：标配锂电池，充满电后监护时间≥6小时 | 台 | 2 |
| 6 | 新生儿心电监护仪 | 1、适用于儿童，新生儿 2、操作方式：标配触摸屏 3、屏幕：≥12英寸，背光内置式TFT彩色显示屏 4、电池：标配锂电池，充满电后监护时间≥6小时 5、存储：≥120小时全息波形存储 6、把手：可折叠把手，便于携带 7、软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能（提供截图） 8、跨床监护：≥ 8床位 9、外壳防水等级：≥IPX1 10、ECG功能： 10.1：ECG波形可层叠显示 10.2：可同屏显示≥7导联ECG 10.3：高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测 10.4：频率特性：0.05~150Hz 10.5：QRS识别模式：成人，儿童，新生儿 10.6:标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8% （提供证明） 11、SpO2功能： 11.1：血氧饱和度探头可水中浸泡消毒 11.2：新生儿用血氧饱和度探头采用指套设计，减少患者压痛感 11.3：具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 11.4: 可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI 11.5：新生儿血氧饱和度探头： 一次性或单患者使用 适用患者类型：3kg及以下的新生儿 测量精度：±2%（80%~100%），±3%（70%~80%） 在患者有运动干扰，外周循环低灌注，哭闹等情况下，数据准确，稳定 探头固定带的粘性物质不损伤皮肤，不会残留在皮肤上，探头透气性好，柔软 12、NIBP功能： 12.1 标配原装进口血压袖带，具有防水盖设计便于消毒。 12.2 儿童袖带充气时间: ≤11s新生儿袖带充气时间：≤5s 12.3 血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选 12.4 新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带 13、体温测量功能：标配双体温接口 14、标配HL7协议接口 15、患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法 | 台 | 2 |
| 7 | 除颤监护仪 | 1、 具备同步、异步手动除颤功能。 2、标配6导联心电监护功能。 3、最大除颤能量360J。 4、 除颤采用双相波技术，电流控制除颤技术（CCD）。 5、 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分14档以上。 6、 除颤充电迅速，充电至200J≤6s。 7、 标配可充电锂电池，可支持200J除颤可达160次，360J除颤可达95次。 8、心率监测范围：30 – 300次/分钟，心率测量精度≤±1%，漂移容差 ≤±1%，增益稳定性≤±1% 9、共模抑制比：≥95dB 10 、成人、小儿一体化电极板，标配除颤起搏监护多功能电极片。 11、支持中文操作界面、中文语音提示。 12、LCD液晶显示屏≥ 5.5英寸，可双通道显示心电图波形。 13、内置热敏打印机，三通道打印心电图；有在线、自动、记忆打印功能。 14、 标配≥2G存储卡，支持语音录音功能，可回顾≥100小时心电图 15、 标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录等） 16、 关机状态下，每日自动运行自检（包括电池检测），并有独立状态屏幕显示自检结果。 | 台 | 1 |
| 8 | 吸引器 | 1、极限负压值：≥0.08MPa（600mmHg） 2、负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值 3、抽气速率：≥20L/min 4、储液瓶：≥1000mL（PC塑料） 5、电源：100V-240V.50/60Hz:DC12V 6、输入功率：≥110VA 7、电池工作时间：（锂电池）≥60min | 台 | 2 |
| 9 | 输液泵 | 1、显示：≥4.2寸大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计。 2、屏幕显示内容：输液状态、无线图标、电源及静音指示图标、阻塞等级、实时压力显示、输液器品牌、报警显示、输液速度、预置量、输液累计量、剩余时间等。 3、输液器规格：输液器档位1-6档可选。 4、输液速度：流速范围：1ml/h～1100ml/h，可按1ml/h递增或递减。 5、流速误差：±5%（普通输液器），泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 6、预置量范围：1ml~9999ml，以1ml递增或递减。 7、输液量误差：±5%（普通输液器）。 8、快排快输速度：快排、快输操作过程中输液泵运行速度为≥700ml/h。 9、保持静脉开放（KVO）速度：≥4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 10、气泡灵敏度：输液器中的气泡大于 40μL，用声音文字发光报警提示。 11、阻塞灵敏度三档可选：1档0.06MPa～0.1MPa，2档0.1MPa～0.14MPa，三档0.14MPa～0.18MPa。 12、报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警。 13、报警优先级具有高、中、低三级，高优先级：阻塞报警、气泡报警、开门报警、速度异常报警、电池耗尽报警；中级报警：输液完成；低级报警：欠压报警、遗忘操作报警。 14、其他功能： a)具有输液累计量显示和累计量清零功能； b)具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能； c)具有快排、快输功能：停止状态下双击快排键为快排功能，用于排除管路中的气泡；启动状态下双击快排键为快输功能，用于对患者的快速输液； d)具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式； e)具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动； f)具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检； g)具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上； h)动态压力指示功能：在输液过程中可以动态实时显示当前压力值的变化。 15、安全分类：Ⅱ类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3。 16、工作条件：环境温度：5℃～40℃、相对湿度：10%～90%、大气压力：860hpa-1060hpa。 17、贮运条件：储存温度：-20℃～+55℃、相对湿度：10%～90%、大气压力：500hPa～1060hPa。 18、使用电源：交流输入：220V～ 50Hz，内部电池：11.1V ≥ 2000mAh。 19、内部电池工作时间：充电完成后，在 25ml/h 流速下连续工作不小于 3 小时。 | 台 | 4 |
| 10 | 液体加温仪 | 1、主机结构：主机和加热条分体结构，方便移动仪器和固定加热管； 2、双通道加温，具有两个加温条，每个通道可独立设置温度和控制加温； 3、显示屏：配置≥5.0英寸图形点阵65K色IPS触摸屏，可同时显示两个通道的设置温度、实时温度、故障信息、工作状态等； 4、温度单位选择：摄氏度℃、华氏度℉； 5、温度可调范围：30℃-42℃，控温精度：±0.5℃，温度步进：0.1℃； 6、预热时间：从23℃加热到36℃时间小于3分钟； 7、报警功能：超温报警、低温报警、加热异常报警、电量不足报警； 8、高温报警：加温仪测量温度高于设置温度3℃时超温报警，自动切断加热，电源停止加热； 9、低温报警：加温仪开始加温2分钟后，测量温度低于30℃时，低温报警； 10、内部具有电源熔断器； 11、加热管规格：长度≥800mm；常规内径≥4mm； 12、加热管方便可拆卸，输液管路安装快捷； 13、加热管材质：医用级硅胶材质，两腔两组发热丝，两个独立温度传感器，1个自恢复温度保险； 14、加热耗材：直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本； 15、内部电池具有加热功能，且双通道电池待机时间3-4小时，单通道可达5小时持续加热； 16、液体设置功能：可设置、保存常用液体的名称和加温范围； 17、参数记忆功能：记忆配置打开时对最后一次加热的设定参数进行长期储存，关闭时参数不保存，重新开机后为最低温度； 18、其他功能：语音提醒功能、音量等级可调、无线功能、交直流自动切换功能； 19、正常工作条件：环境温度 -20°C~ +55°C，相对湿度：不超过93%（无凝露），大气压力：600hPa－1060hPa； 20、使用电源：交流输入：AC100V~240V 50 Hz/60Hz； 21、防护等级：IP43； 22、电击防护类型：II类CF型； | 台 | 2 |
| 11 | 纤维支气管镜 | 一、电子支气管内窥镜 1、弯曲角度：向上≥180°，向下≤180°； 2、插入管外径≦5.1mm； 3、工作通道≧2.8mm； 4、工作长度：≧600mm； 5、产品总长：≧960mm； 6、视场角：110—130°； 7、视向角：0°±10%； 8、景深：3-50mm； 9、LED 照明光源：满足GB/T 20145-2006中无危险类的要求。 二、电子内窥镜图像处理器 1、移动显示器LCD屏幕尺寸：≥10.1英寸； 2、显示分辨率：≥1920（RGB）X1200 ； 3、采用内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间不低于90分钟，支持热插拔； 4、主机全触屏触操作，可录像、拍照、冻结、白平衡等功能；; 5、屏幕画面3级缩放功能、光源照明亮度7级调节、优化图像质量； 6、支持画面拍照，同屏浏览功能； 7、具有DVI和SDI视频同步输出功能，可配合外接监视器使用； DVI视频输出接口视频分辨率可选择800*600、1024*768、1280*1024或1920*1080； SDI视频输出接口视频分辨率可选择1280*720P60、1920*1080I50、1920*1080I60、1920*1080P30、1920*1080P50或1920*1080P60； 8、具有移动存储功能，可外置存储支持≥1T，数据存储格式（USB接口）支持图片（BMP/JPG格式）、视频（AVI格式）等； 9、提供软件终身免费升级服务； 10、图像真实性：无明显几何失真； 11、连接方式：显示器与操作部通过延长线采连接方式，连接面平整易清洁，可直接清洗消毒。 | 套 | 1 |
| 12 | 医用塔吊 | 一、技术参数 1、旋转臂长度要求：600～1000mm(长度按照采购方要求定制) 2、横臂厚度≥75mm 3、旋转角度：≥3400（可调，转动范围能够覆盖病人所需区域） 4、箱体最大负载：≥300㎏，每层托盘最大配载应不大于42kg,单层托盘具有四倍承重系数安全负载。 5、控制台高度：≥800mm，采用先进的模块化设计，有效确保产品的后续扩展及升级维护。 6、输液架竖杆双节可伸缩，输液架臂可自由伸缩转动；输液架整体承重≥45kg 四、基本配置： 1、固定盘：1只 2、旋转臂：1个 3、控制台：1 个 4、不锈钢输液架：1套，高度可调节，挂钩4个。 5、仪器托盘及抽屉：2层托盘，1个抽屉 6、电源插座（三眼）：6只 ，具有可扩展性 7、网络RJ45：1套 8、气体终端：压缩空气1只、氧气2只、吸引气1只 | 台 | 2 |
| 13 | 医用冰箱 | 结构设计： 1、箱体整体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。 温度控制： 2、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 3、精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃； 4、温度设定值偏差保护，避免误操作； 5、标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据； 6、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 7、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。 制冷系统： 1、翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定； 2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 安全保障： 1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能； 2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）； 4、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。 人性化设计： 1、安全门锁设计，确保存放物品安全； 2、数字显示便于观察； 3、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品； 4、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备； 5、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 6、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 技术参数： 1、有效容积：≥368L 2、类型（搁架/抽屉）/材质：搁架/钢丝浸塑 3、搁架数量：≥5 4、制冷方式（风冷/直冷）：风冷 5、除霜方式（自动/手动）：自动 6、制冷剂/g：R134a/120g 7、噪音级别：55dB（A） 8、温度范围：2~8℃ | 台 | 1 |
| 14 | 电动石膏锯 | 1、动力≥15000cpm，动力强劲； 2、空载噪声≤90dB（A）； 3、电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好； 4、机械换挡，结构简单； 5、空载摆角≥6° | 台 | 1 |
| 15 | 便携式心电图机 | 1、心电采集 1.1采集方式：12导联心电信号同步采集，自动换导 1.2导联体系：具有WILSO）、Goldberger 及Frank导联体系 1.3输入方式：浮地输入，具有除颤效应防护和起博脉冲抑制电路 1.4采样率：≥100000Hz 1.5耐极化电压（输入动态范围）：±1000mV 1.6时间常数：≥5s 1.7共模抑制比≥：≥120dB（交流滤波器关闭），≥126dB（交流滤波器打开） 1.8频率响应：0.01Hz～400Hz 1.9噪声电平：≤13.5μV（峰-谷值） 1.10增益设置（灵敏度）：0.625，1.25， 2.5 ，5，10/5，10，20/10，20，40 mm/mV，自动增益，误差±3%（标准灵敏度：10 mm/mV±2%） 1.11输入阻抗：58.11MΩ(10Hz) 1.12输入回路电流：0.05μA（50uA） 1.13输入电压范围：±5 mVpp 1.14患者漏电流：≤10μA 1.15道间干扰：≤0.1mm 1.16灵敏阈：≤20μV（峰-谷值） 1.17定标电压：1 mV±2% 1.18A/D转换：12位/16位/24位 1.19滤波功能：具有交流滤波器开启/关闭（50、60Hz）、肌电（25、35、42、45Hz）低通(25、35、75、100、150、250Hz)和基线漂移(0.01、0.02、0.05、0.35、0.5、0.8Hz)滤波功能 2、心电诊断及分析 2.1支持≥300秒钟波形冻结、回顾功能，方便扑捉异常心电波形 2.2支持自动触发模式，在检查过程中，当检测到心律不齐波形时，系统自动打印报告 2.3成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 2.4支持心律不齐检查，起搏检测、R-R分析、Cabrera、Nehb等多种测量、分析方式 2.5心电波形测量参数：心率，PR 间期，P/QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压 2.6心率计算：计算方法，峰值检测；心率范围：30BPM~300BPM；精度：±1 BPM 2.7节律记录时间：采集30~300秒波形用于节律分析 2.8特有HRV数据采集和回放功能 3、心电记录 3.1 记录方式：热点阵打印系统 3.2 记录格式： 标准导联：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，1×12+1R Nehb导联：6×1，3×2 3.3 记录模式：自动、手动、周期、自动触发、上传 3.4 记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s，误差±3% 3.5 记录纸规格：112 mm×140 mm-160P 3.6 打印分辨率：X 轴≥16dots/mm(走纸速度20mm/s), ≥8dots/mm(走纸速度50mm/s); Y 轴 ≥8dots/mm,误差±5% 4、输入输出 4.1 高清≥8英寸彩色液晶触摸显示屏，可直观地获取心电波形、病人信息 4.2具备高性能触摸屏及手写功能、标准全键盘、快捷功能键，支持外接扫描枪，轻轻一扫，输入病人信息 4.3 多种数据存储方式，内部存储≥3500组ECG记录数据(波形采集时间10s)，并支持大容量SD卡、U盘 4.4 灵活选择输出ECG 、XML 、JPEG 、DICOM、PDF多种数据格式 4.5 支持有线/无线联网，支持TCP、FTP、HL7接口协议，方便联网共享 4.6 可充电锂电池（14.8V/2200mAh），卓越的续航能力，可连续工作时长高于6h | 台 | 2 |
| 16 | 注射泵 | 1、注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，支持自定义两种品牌注射器，适用于国内外生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml普通已注册注射器。 2、全彩双屏显示，两通道可同时运行，其中一通道修改操作，不影响另一通道的运行。 3、流速范围 5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h； 10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h； 20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h； 50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h 流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。 4、流速误差≤±2%。 5、预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入最小可按 0.1mL变化。 6、丸剂量注射速度： 5mL注射器：100mL/h ； 10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ； 20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ； 30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ； 50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h 除 5ml 注射器不可变外，其他规格注射器丸剂量注射速度使用键盘输入最小可按 1mL/h变化。 丸剂量范围：1mL～20mL最小可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。 7、快排功能： 5mL 注射器： 100mL/h； 10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ； 20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ； 50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h 快排功能最小可按 1mL/h 变化。 8、阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa； 中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。 9、保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入最小可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%;当注射速度大于 KVO 速度时，注射完成报警的同时转为 KVO 速度运行；当注射速度小于 KVO 速度时，注射完成只发出报警，注射速度不变。 10、声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。 11、操作设置：采用数字键盘功能，选中需要修改的参数，摁下相应数字，保存即可完成修改。 12、工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。 13、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 14、注射器自动识别：注射泵对装载各适用品牌的注射器规格均可自动识别。 15、交直流自动切换：交流连接可给电池充电，交流断电自动转换为机内电池。 16、累计量显示：注射泵在不关机的情况下，可对所有注射的药液进行累计并显示。 17、阻塞压力释放功能：注射泵发生阻塞报警时，注射泵可对阻塞压力进行部分释放。 18、静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。 19、速度超范围控制：当所设定的速度大于使用注射器所允许的最大速度时，将自动以该注射器所允许的最大速度运行。 20、动态压力显示：在使用中可用条形图实时示意注射管路内部压力变化。 21、残留提示：注射泵按设置参数注射完成后，如注射器内仍有药液残留，会对操作者提示“药液残留”。 22、记忆功能：注射泵可以对最后一次运行的设定参数进行储存。 23、通道休眠功能：未参与注射工作的通道会进入休眠模式，以便降低功耗。 24、历史记录功能：注射泵可对使用数据进行记录。 25、报警音量多级可调：根据用户的使用环境可对报警音进行调整。 26、夜间模式/省电模式：可切换到夜间模式，在此模式下报警音减小、显示屏亮度降低，可降低功耗。 27、防虹吸功能：按下推头按钮，使推头卡爪卡到注射器手柄，松开推头按钮，推头组卡住，药液不会出现虹吸和回流现象。 28、开机自检功能：注射泵可以在开机时进行自检，项目为：指示灯、喇叭、电源、软件版本、系统时间和电机，其中电机检测到异常时无法正常开机使用。 29、键盘锁功能：注射泵在运行状态下具有按键锁功能，按键锁时间可设置，设置范围为 0～10 分钟（min），使用键盘最小可按 1min 变化（0表示关闭按键锁功能）。 30、内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作不小于于8小时，双通道可连续工作不小于 5 小时。 | 台 | 2 |
| 17 | 简易呼吸器 | (1)最小输送容量≥600ml； (2)限压阀压力≥60cmH2O； (3)吸气呼气阻抗≤5cmH2O； (4)球囊按压回弹力≥50次/分钟 (5)复苏器死腔≤10ml (6)部件包括： 面罩、呼吸阀、复苏球囊、进气阀、储气袋、氧气管、呼气正压阀。 | 套 | 2 |
| 18 | 电磁波治疗仪 | 1、治疗板直径：≥ 124 mm 2、电源：220V 50HZ 3、输入功率： ≥220VA 4、治疗板表面温度：300度，280度，260度，240度，220度可调温 5、电磁波谱范围：2~25（微米） 6、治疗板使用寿命：≥1000小时 7、加热器使用寿命：≥2000小时 8、加热器直径：≥122mm 9、螺旋式陶瓷炉盘加热器， 受热更均匀、使用寿命更长 10、安全类型：I类B型连续运行的普通设备 11、活动臂升降范围：30-135cm 12、活动臂伸缩范围：20-70cm 13、立柱杆升降范围：0-200mm 14、俯仰角：≥270度 15、治疗头转角：≥360度 16、计时方式：电子定时（0~90分及常通） 17、安全防护网罩直径：≥155mm | 台 | 3 |
| 19 | 抢救车 | 1、适用于医护人员对病人急救、护理、换药等 2、主体用铝.钢.ABS全新料工程结构组成，四柱承重，内有铝管支撑力强 3、优质的ABS工程塑料设计双层底面注塑工艺成型台面，凹陷设计可防止物品滑落，304不锈钢三面围栏，台面上配透明软玻璃， 4、正面：一次性摇锁设计，配送数字编码锁10个，三折静音轨道，≥5层抽屉，分别为二小抽，（抽屉面高度是≥8公分）.二中抽.（抽屉面高度是≥12公分，）一大抽（抽屉面高度是≥24公分）.每层抽屉内有长宽各≥3*3的分格片，可自由分隔大小空间≥16个药盒，每层抽屉托盘ABS材质可取出方便清洗，ABS燕尾蝶抽屉拉手，封口插槽式标识牌，防止液体及灰尘进入，根据人体工程学原理设计，插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层磨具加厚手感更加踏实，台面上有ABS除颤仪平台可360°旋转方向，隐藏式伸缩不锈钢输液架一根，台面配：ABS平台一个 5、背面：氧气瓶支架一个，心肺复苏按压版一个，多功能电源插座一个 6、左侧：隐藏式副工作写字台，资料盒一个 7、右侧：两只ABS污物桶 8、豪华万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），可在任意情况下使用刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电，移动灵活方便。 9、外形尺寸：800*≥580*≥990mm，允差10% 10、车体尺寸：750*≥480*≥930mm，允差10% | 台 | 1 |
| 20 | 空气消毒机 | 一、主要配置特点： 1、人机共存，动态持续消毒； 2、长寿命、高强度紫外线杀菌(≥8000h)； 3、初效、中效过滤网双重过滤； 4、静电去除烟尘及细菌； 5、光触媒（Tio2）、活性碳抗菌除异味； 6、负离子清新净化空气； 7、风速（高、中、低）可调，风向多向循环； 8、蓝屏中文液晶显示器，可预设消毒时间自动开关机； 9、紫外线、电机、负离子自动监测、故障报警、寿命计时； 10、过滤网清洗自动提示功能； 11、远红外遥控操作。 二、主要技术参数： 1、循环风量 ≥1000mm³/h； 2、适用体积 ≤100m³； 3、输入功率：≤250VA； 4、消毒效果：≤200cfu/m³； 5、紫外线照射强度为≥15000uw/c㎡； 6、机外紫外线泄露：≤0 uv/cm²； 7、消毒时空气的臭氧量：≤0.02 mg/m³； 8、负氧离子释放量：≥6×106个/m³ ； 9、噪音：≤50db | 台 | 1 |
| 21 | 集成式医疗垃圾分类桶 | 1、柜体尺寸：长*宽*高1500*600*850mm ，允差10% 2、柜体采用是电解板，台面采用人造大理石材质，配件采用镀锌材质 3、配≥3组ABS医用外翻式垃圾桶，红、黄、蓝、绿颜色可任选 4、垃圾桶尺寸:长*宽*高28*39*46cm，，允差10%；容量≥40L | 台 | 1 |
| 22 | 治疗车 | 1、尺寸：66*44*86cm，允差10%。带两个抽屉，一垃圾桶。经优质304不锈钢板折弯裁剪冲压而成，焊接打磨光滑不划手。耐高温防腐性强，易清洗不易生锈。脚轮用≥4寸包罩螺杆万向轮，其中2只脚轮带刹车装置 2、工艺：金属加工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用钨极手工氩弧焊，配有工艺工装保证了整体结构尺寸的稳定性；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺 | 套 | 1 |
| 23 | 婴儿输氧头罩 | 1、供婴儿输氧用； 2、有机玻璃材料，空氧比例可调； 3、婴儿输氧头罩各部件组合牢固、可靠，露孔数选择和侧门操作灵活，无阻尼现象； 4、具有大号（高度≥20cm 直径≥25cm）、中号（高度≥16cm 直径≥20cm）、小号（高度≥13cm 直径≥16cm）三种规格型号。 5、由罩体、盖板、露孔数选择转盘、氧气输入端组成。 | 个 | 3 |
| 24 | ICU监视系统（呼叫器） | 医护主机 1、采用安卓操作系统，≥15.6英寸高清液晶屏，电容式液晶屏，分辨率≥1920*1080；采用≥1300万像素前置摄像头； 2、采用≥6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配≥4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； 3、双声道立体声输出扬声器，支持双MIC输入； 4、电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； 5、支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； 6、支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 7、软件功能：护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、留影留言、系统设置等。 床头分机 1、采用安卓操作系统，≥7英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率≥1024*600； 2、采用≥4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3、软件功能：护理通讯、电子床头卡、生活服务二维码、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息、图文音视频宣教、消息提醒、费用查询、定时闹钟、医疗计算器等。 呼叫开关 1、通过专用线缆连接至每个床头分机，方便患者卧床取用； 2、符合人体工程学，外观简洁、小巧轻便，握感舒适，按键造型带有微弧凹陷，触感柔和； 3、红色的呼叫按键，与床头分机统一的色彩方案让患者可以快速掌握使用方法； 4、贴合实际的换药按钮，满足患者需求的同时提升医护人员工作效率； 5、手电照明、屏幕亮屏开关、取消呼叫功能，满足人性化设计 门禁分机 1、采用安卓操作系统，≥8英寸液晶屏，分辨率≥1280*800，≥2个摄像头，摄像头像素：≥200W+200W支持可视门禁对讲开门； 2、采用≥6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3、支持IC读卡模块、看门狗、蓝牙、WIFI； 4、软件功能：信息展示、刷脸开门（须购买人脸识别模块）、刷卡开门、密码开门、视频请求开门、远程开门、开门留痕等。 | 套 | 1 |

附件：审查内容格式

资格审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 （合格或不合格） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否具备第2.2款“合格的投标人”规定的资格要求 |  |
| 2 | 是否按照招标文件的规定提交投标保证金 |  |
| 3 | 是否按第11.1要求提供相关资料 |  |
| 4 | 投标文件（上册）（资格审查）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 5 | 是否按招标文件要求提供电子文档 |  |
| 6 | 投标有效期是否满足招标文件要求 |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |
| 说明：资格审查为上册内容，由采购代理机构组成审查小组进行审查（审查小组应当由三人以上（含三人）单数人员组成）。 |  |  |

采购代理机构审查小组成员签字：

符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 （合格或不合格） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件（下册）是否按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 是否按第11.2第（11）-（15）款要求提供相关资料 |  |
| 3 | 投标文件报价出现前后不一致，投标人是否按招标文件要求进行确认 |  |
| 4 | 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 5 | 交货期是否满足招标文件要求 |  |
| 6 | 投标人是否存在串通投标 |  |
| 7 | 投标人是否对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标 |  |
| 8 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；是否能证明其报价合理性 |  |
| 9 | “投标产品技术参数、指标”与投标文件中提供产品的实质性响应情况是否一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容 |  |
| 10 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |
| 结论 |  | 合格/不合格 |
| 说明：符合性审查为下册内容，应当由评标委员会进行审查。 |  |  |

评标委员会成员签字：