关于疏勒县维吾尔医医院医疗能力提升建设项目（设备采购）更正公告

- 项目名称：疏勒县维吾尔医医院医疗能力提升建设项目（设备采购）

- 二、项目编号：YXGJ(GK)2022-14号

- 三、挂网时间：2022年7月15日

- 四、更正事项：第二包酶标洗板参数更正。

| - 更正事项 | - 更正前 | - 更正后 |
| --- | --- | --- |
| - 酶标洗板 | 酶标分析仪(工作站)参数 一、技术指标：（必须与洗板机同一品牌） ★1 操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。 2 测试方法：速率法、两点法、终点法 3 测量范围：0-4.000Abs。 - 准 确 度：±0.5%或±0.005A。 - ★5 吸光度稳定性：在10min内+0.001。 6 滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。 7 波长精度：±1nm 。 8 检测速度：单波长﹤5秒/96孔。 9 振板功能：具备，速度和时间可调。 ★10 项目设置：在同一块板上可同时设置10个以上不同的项目。 ★11 对照设置：可在任意位置设置4对以上的阴阳性对照。 ★12存 储：可存储100组以上程序，10万个以上测试结果。 13 质 控： 可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。 14 权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。 15 打 印：外接打印机，可打印中文报告。 16：计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。 17：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。 18：软件辅助管理功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。 19：软件支持多种格式的综合中文报告输出。 20：具备完善的质控功能，可做三水平质控。包含Westguard多规则质控、即刻法质控等多种质控方法，具有质控报警功能。 21：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。 22：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。 ★23：通过TUV及CMD ISO9001和ISO13485质量体系认证，产品通过CE认证。 | 酶标分析仪(工作站)参数 一、技术指标：（必须与洗板机同一品牌） ★1 操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。 2 测试方法：速率法、两点法、终点法 3 测量范围：0-4.000Abs。 - 准 确 度：±0.5%或±0.005A。 - ★5 吸光度稳定性：在10min内+0.001。 6 滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。 7 波长精度：±1nm 。 8 检测速度：单波长﹤5秒/96孔。 9 振板功能：具备，速度和时间可调。 ★10 项目设置：在同一块板上可同时设置10个以上不同的项目。 ★11 对照设置：可在任意位置设置4对以上的阴阳性对照。 ★12存 储：可存储100组以上程序，10万个以上测试结果。 13 质 控： 可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。 14 权限管理：具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。 15 打 印：外接打印机，可打印中文报告。 16：计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。 17：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。 18：软件辅助管理功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。 19：软件支持多种格式的综合中文报告输出。 20：具备完善的质控功能，可做三水平质控。包含Westguard多规则质控、即刻法质控等多种质控方法，具有质控报警功能。 21：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。 22：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。 全自动洗板机参数 一、技术指标：（与酶标仪同一品牌） 1）洗板机类型：全自动立式离心洗板机； 2）操作方式：8寸以上触摸屏操作； ★3）残液量：≤0.5μL； ★4）洗板仓位：≥4个，可一次性处理四块酶标板，清洗效率极高； ★5）清洗头：96针清洗头（8*12），可选择板洗、行洗、或跳行冲洗，清洗行数可由用户调节。 6）酶标板清洗条数可调：1~8条可调； 7）清洗次数：可调； 8）清洗时间：可调； 9）浸泡时间：可调； 10）脱水时间：可调； 11）自动休眠时间：可调，开机后仪器在设定时间内未被使用时，将自动清洗管路后进入休眠状态。 ★12）清洗通道：洗液通道3个，清洁通道1个，废液通道1个；3种洗液可自由切换。 13）自动清洗功能：开机和关机自动对管路进行清洗维护； 14）脱水运行中开盖自动停止功能，开盖紧急停止；高速运行过程中有安全提示功能。 15）液位报警：洗液瓶空，去离子水瓶空或废液桶满，均会发生报警提示； |
| 其他内容不变 |  |  |

- 五、采购人信息

- 1.采购人信息

- 名 称：疏勒县维吾尔医医院

- 联系人：刘雨佳

- 联系方式：13983343787

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：新疆永信国金工程管理咨询有限公司

- 地 址：喀什市明宇广场写字楼B座5楼519室

- 联系人：陈玉杰

- 联系方式：0998-2554292