政  府  采  购

招　标　文　件

招标代理：新疆正昊建设工程项目管理有限公司

招标编号： XJZH-2020HTS-06-1号

招标文件

项目名称：和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包一（二次）

招 标人：和田市卫生健康委员会

联 系 人：刘天明

联系电话：13899461058

联系地址：和田市乌鲁木齐南路23号

标代理机构（盖章）：新疆正昊建设工程项目管理有限公司

项目负责人：王玲

电    话：13319038899

详细地址：和田市台北西路354号1栋2号

2020年06月

招投标监督管理机构备案登记栏：

本招标文件已报备 项目名称：和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包一（二次）

和田市政府采购办

目录

第一部分 投标须知	9

第二部分 招标说明	13

第三部分 投标说明	18

第四部分 采购货物清单及技术参数	37

第五部分 合同部分（模板）	60

第六部分 附　件	72

第七部分 质疑及处理	91

和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购（二次）招标公告

一、招标项目编号：XJZH-2020HTS-06号

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包一（二次） | 1 | 9470000元 | 批 | 医疗设备采购 | 具体参数详见招标文件 |
| 2 | 和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包二（二次） | 1 | 580000元 | 辆 | 采购负压救护车 | 具体参数详见招标文件 |

四、投标供应商资格要求：

1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人需提供经年审合格（三证合一）的营业执照（具有相应的经营范围）；

3、法人应携带《法定代表人身份证明》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》原件及身份证原件。

4、近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将被否决投标。

5、投标企业应提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；

6、包二投标人所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型（提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料）；

7、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

8、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．报名（发售／获取）时间：2020-07-10至2020-07-30

上午：10:00-14:00     下午：15:30-19:30

报名（发售／获取）地址：在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）及和田市人民政府网（https://www.hts.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。

3.标书售价(元)：0

4.投标人购买标书时应提交的资料：无，在开标时一并进行资格审核（详见投标供应商资格）；

六、投标截止时间：2020-7-31  11:00:00

七、投标地址：和田市公共资源交易中心（和田市北京工业园区滨河路10号三桥桥头处）

八、开标时间：2020-7-31  11:00:00

九、开标地址：和田市公共资源交易中心（和田市北京工业园区滨河路10号三桥桥头处）

十、投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包一（二次） | 180000 | 中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行 | 108281584917 | 由投标单位的基本账户转至指定账户 | 由投标单位的基本账户转至指定账户（必须注明项目名称，无须到和田市公共资源交易中心换取收据，开标时需携带投标保证金电子回单）开户名称：和田市公共资源交易中心。 |
| 2 | 和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包二（二次） | 10000 | 中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行 | 108281584917 | 由投标单位的基本账户转至指定账户 | 由投标单位的基本账户转至指定账户（必须注明项目名称，无须到和田市公共资源交易中心换取收据，开标时需携带投标保证金电子回单）开户名称：和田市公共资源交易中心。 |

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

(一)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。（二）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。（三）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3、其他事项

疫情期间，请投标企业根据自身情况，填写“本地投标企业人员登记表（样表）”或“外地投标企业人员赴和登记表（样表）”，并于2020年7月28日前上报给1035887578@qq.com，未按规定时间上报或填写内容有误的，造成的损失由投标人自行承担。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆正昊建设工程项目管理有限公司

联系人：王玲

联系电话：0903-2529366/13319038899

地址：和田市台北西路354号1栋2号

2、采购人名称：和田市卫生健康委员会

联系人：刘天明

联系电话：13899461058

3、同级政府采购监督管理部门名称：和田市政府采购办

联系人：刘敏

监督投诉电话：0903-2516256

和田市卫生健康委员会             新疆正昊建设工程项目管理有限公司

2020年7月9日                    2020年7月9日

- 投标须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJZH-2020HTS-06-1号 |
| 2 | 项目名称 | 和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包一（二次） |
| 3 | 采购单位及招标代理机构 | 采购单位名称：和田市卫生健康委员会 邮编：848000 联系人：刘天明 联系电话：13899461058 代理机构名称：新疆正昊建设工程项目管理有限公司 地址：和田市台北西路家和园小区门面房三楼 邮编：848000 联系人：王玲 联系电话：0903-2529366/13319038899 |
| 4 | 投标内容 | 医疗设备采购 |
| 5 | 预算金额 | 947万元（投标报价超出预算价的做无效报价处理） |
| 6 | 投标资格 | 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、投标人需提供经年审合格（三证合一）的营业执照（具有相应的经营范围）； 3、法人应携带《法定代表人身份证明》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》原件及身份证原件。 4、近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将被否决投标。 5、投标企业应提供医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证； 6、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 7、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：通过“信用中国”及“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件；开标现场查询。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 |
| 8 | 招标有效期 | 九十天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 招标文件取得时间 | 在符合该招标（采购）公告投标人的资格要求条件的前提下，在新疆政府采购网及和田市人民政府网该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。 |
| 12 | 质保期 | 两年 |
| 13 | 投标保证金 | 金额：180000元，开户名称：和田市公共资源交易中心，开户银行：中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行，账号：108281584917，请于2020年7月30日下午19：30（北京时间）前缴入指定账户，注明项目名称及用途，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无须到和田市公共资源交易中心换取收据,开标时需携带投标保证金电子回单。 |
| 14 | 投标文件份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本肆份 开标一览表（单独密封）、电子版投标文件一份（刻录光盘并单独密封） |
| 15 | 开标时间及招标文件递交截止时间 | 2020年7月31日上午11：00(北京时间)（如有变动另行通知） |
| 16 | 招标文件递交及开标地点 | 和田市公共资源交易中心（和田市北京工业园区三桥滨河路10号） |
| 17 | 投标文件密封 | 1、投标文件分为开标一览表档案袋和投标文件袋，应包括下列内容： 1.1开标一览表档案袋 (1)开标一览表 1.2投标文件袋（投标文件正、副本） (1)投标文件(文件编制详见第二章) (2)投标文件正本扫描电子版（PDF格式） 2、投标文件袋和《开标一览表》档案袋封面上应写明： 招标单位： 项目名称：和田市人民医院体检中心建设及传染病区设备购置项目设备采购包一（二次） 项目编号： 投标内容：医疗设备采购 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 3、投标文件密封 投标文件（正本、副本）及开标一览表、投标文件电子版（PDF光盘）分别需单独密封。请载明项目名称、项目编号、投标包号、公司名称）。 光盘与投标正本文件恕不退还。 4、投标文件袋及开标一览表档案袋封袋封口处须加盖投标公司公章及法人章，并注明“开标时启封”字样。 未按招标文件前附表17投标文件制作及密封要求的，投标被拒绝。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 与甲方签订合同为准。 |
| 19 | 投标文件的签署规定 | 详见第三部分第二章第10款 |
| 20 | 投标文件格式 | 详见第三部分第二章第5款 |
| 21 | 付款方式及币种 | 与甲方单位签订合同为主 |
| 22 | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的10%，中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田市所有政府采购招投标活动。 |
| 23 | 质量保证 | 乙方对合同项下的各类产品除设备为二年外，其他均提供一年及以上的免费质保。免费质保期限自验收合格双方签字时算起。在免费保修期内，乙方需提供免费的维修零配件及人工服务。质保期结束后，以当时市场价维修。 |
| 24 | 交货日期 | 签订合同后60个日历日内安装调试完毕。 |
| 25 | 交货地点 | 按甲方指定地点验收、交货。 |
| 26 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价于其他有效投标人报价算术平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 27 | 招标代理费 | 94760.00元，由中标单位支付。参照（100万以下按1.5%计取、100-500万按1.1%计取、500-1000万按0.8%计取、1000-5000万按0.5%计取，按差额定率累进法计算）； |
| 28 | 其他要求 | 因在疫情防控工作期间，请投标企业根据招标文件及自身情况，应在2020年7月28日19：00前填写“本地投标人员登记表”或“外来投标企业人员赴和登记表”发送至新疆正昊建设工程项目管理有限公司QQ邮箱（邮箱号：1035887578@qq.com），其表格在新疆政府采购网及和田市人民政府网该采购公告附件中下载，如不提交，由此引起的相关责任由投标人自行承担！ |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分招标说明

- 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆正昊建设工程项目管理有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人需提供经年审合格（三证合一）的营业执照（具有相应的经营范围）；

3、投标企业具有医疗器械生产许可证或医疗器械生产经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；

4、法人应携带《法定代表人身份证明》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》原件及身份证原件。

5、近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的将被否决投标。

6、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

7、本项目不接受联合体投标。

2.2投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指和田市卫生健康委员会。

3.2  “招标代理机构”系指新疆正昊建设工程项目管理有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购货物清单及技术参数》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9 “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章招标文件

5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 采购货物清单及技术参数

第五部分 合同部分

第六部分 附件（范本格式）

第七部分 附件 质疑及处理

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的修改或补充

6.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮件或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

- 第三部分投标说明

- 第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

（1）投标人必须携带企业法人三证合一营业执照副本原件；

（2）具有良好的商业信誉（提供会计事务所出具2019年财务审计报告，2019年7月之后新成立的公司不提供）和健全的财务会计制度；

（3）具有依法缴纳税收（提供2020年近三个月的完税证明）；

（4）具有社会保障资金的良好记录（提供委托人近6个月的单位社保缴纳凭证及社保缴纳明细，2019年10月之后成立的企业不提供）；

（5）投标企业具有医疗器械生产许可证或医疗器械生产经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证原件；

（6）法定代表人身份证原件及法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件。（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；

（7)投标保证金电子回单；

说明：其中（1）-（7）项为投标时资格审查的必备条件，以上资料原件必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝；

1.2  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 投标函 | 原件 | 复印件 | （附件一） |
| 4 | 投标保证金缴纳凭证 | 复印件 | 复印件 | 汇款凭证 |
| 5 | 法人授权委托书 | 原件 | 复印件 | （附件二）提供委托人近6个月的单位社保缴纳凭证及参保人员社保缴纳明细，2019年10月之后成立的企业不提供 |
| 6 | 关于资格的声明函 | 原件 | 复印件 | （附件三） |
| 7 | 工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件 | 复印件 | 复印件 |  |
| 8 | 医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本及第二类医疗器械经营备案凭证 | 复印件 | 复印件 |  |
| 9 | 医疗器械产品注册证 | 复印件 | 复印件 |  |
| 10 | 上一年度财务审计报告和健全的财务会计制度 | 复印件 | 复印件 | 1、2019年7月之后新成立的公司不提供 2、正本需加盖公章 |
| 11 | 开标一览表 | 原件 | 复印件 | 原件需密封后单独提交。 （附件四） |
| 12 | 明细报价表 | 原件 | 复印件 | （附件五） |
| 13 | 设备简要说明一览表 | 原件 | 复印件 | （附件六） |
| 14 | 投标产品渠道的证明材料 | 原件或复印件 | 复印件 | 根据投标企业自行提供，格式自定 |
| 15 | 国家法定检测部门出具的有效的检测报告、质量管理体系认证 | 复印件 | 复印件 | 与本次项目无关的检测报告视为无效。 |
| 16 | 备品、备件清单 | 原件 | 复印件 | （附件七） |
| 17 | 规格、技术参数偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件八） |
| 18 | 商务条款偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件九） |
| 19 | 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表 | 原件 | 复印件 | 1、需提供相关证书 2、须提供近6个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效。 （附件十） |
| 20 | 近三年主要设备销售 业绩表 | 复印件 | 复印件 | 请提供中标通知书及合同的复印件加盖公章。 （附件十一） |
| 21 | 《反商业贿赂承诺书》 | 原件 | 复印件 | （附件十二） |
| 22 | 售后服务承诺书 | 原件 | 复印件 | （附件十三） |
| 23 | 售后服务承诺详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述 | 原件 | 复印件 | 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。 |
| 24 | 免费提供某项产品、部件或服务的说明 | 原件 | 复印件 | 格式自定 |
| 25 | 投标诚信承诺书 | 复印件 | 复印件 | （附件十四） |
| 26 | 招标文件中要求提交第四部分清单及技术参数内容和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 原件 | 复印件 | 格式自定（附件十五） |
|  | 备注：以上资料未提供或提供的资料为虚假、伪造的按废标处理，情节严重的自行承担后果。 |  |  |  |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。

6. 投标报价

6.1  投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

6.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标件正本中所提供资料需加盖公章。

8.8投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.10 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

10.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

10.4　所有投标文件必须提交正本一套和副本　肆　套（如不满足将导致废标），并在封面上标记“正本”或“副本”。

10.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以转账非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

投标保证金金额：180000.00元整，开户名称：和田市公共资源交易中心，开户银行：中国银行股份有限公司和田市乌鲁木齐北路支行，账号：108281584917，请于2020年7月30日下午19：30（北京时间）前缴入指定账户，注明项目名称及用途，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无须到和田市公共资源交易中心换取收据,开标时需携带投标保证金电子回单。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

11.7 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标人拒绝修正错误的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.8下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至新疆正昊建设工程项目管理有限公司指定开标地点。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

- 第四章评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

16.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

- 第六章评　标

17. 评标依据

17.1　评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

21.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

21.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.11  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 提供经年审合格的企业法人三证合一营业执照副本原件（应具有采购需求相应的生产许可或经营范围）； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人具有医疗器械生产许可证或医疗器械生产经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证； |  |  |  |  |
| 3 | 具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉（提供会计事务所出具2019年财务审计报告，2019年7月之后新成立的公司不提供）和健全的财务会计制度； |  |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收（提供2020年近三个月的完税证明） |  |  |  |  |
| 5 | 社会保障资金的良好记录（提供委托人近6个月的单位社保缴纳凭证及社保缴纳明细；2019年10月之后成立的企业不提供；2019年10月之后成立的企业不提供）； |  |  |  |  |
| 6 | 法人应携带《法定代表人身份证明》原件及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》原件及身份证原件； |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金电子回单； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 是否满足招标文件规定免费质保年限； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提供法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书，委托人需提供半年以上社保证明； |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 5 | 商务条款有偏离情况的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标人所报交货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 9 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 10 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

- 符合性审查

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一家符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%） +投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

注:小型、微型企业提供中型（或大型）企业制造的货物的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。

投标文件详细评审表：

| 项目分值 | 评分内容 |  |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 文 件100分 | 一、商务部分：5分 |  |  |  |
|  | 产品质量性能及实施方案1分 | 0～1 |  | 技术资料：提供完整的技术资料（技术白皮书、第三方检测报告、质量证书）得1分；提供不完整的技术资料（技术白皮书、第三方检测报告、质量证书）得0.5分；不提供不得分。 |
|  | 售后服务及零配件供应的可靠性1分 | 0～1 |  | 售后服务体系（1分）： 1、具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除； 2、保证措施及合理化建议，拥有完善的售后服务保障体系及设有备件仓库保证常规配件供应（附相应证明材料）得1分；否则不得分。 |
|  | 相关业绩 1分 | 0～1 |  | 具备同类医疗设备成功中标并实施装机的业绩，提供中标通知书、销售合同证明材料并加盖投标单位公章，提供6份业绩得1分，提供3份业绩得0.5分，不提供不得分。 |
|  | 其他商务条款响应情况1分 | 0～1 |  | 付款方式、交货期、交货地点、质保期等均满足得1分，一项不响应此项不得分。 |
|  | 投标文件制作1分 | 0～1 |  | 投标文件制作规范、完整、目录清晰，附件齐全得1分；投标文件制作较规范、完整、目录不够清晰，附件不齐全得0.5分；投标文件制作不规范不完整，附件不齐全不得分。 |
|  | 二、技术部分：35分 |  |  |  |
|  | 技术指标 和配置 | 0～35 |  | 全部符合招标文件参数要求的得35分；带“★”号的重要参数有负偏离的，一项扣2分。不带“★”参数有负偏离的一项扣1分，超出技术规格中所要求的参数（正偏离），原则上不加分。(说明：带“★”号的参数为重要技术指标) |
|  | 三、经济部分：60分 |  |  |  |
|  | 投标报价 | 60 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。（保留小数点后两位） 报价得分=(评标基准价/投标报价)×60%×100 |  |

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

22.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 第七章定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报

价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

- 第八章授予合同

27. 签订合同

27.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

27.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

27.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

27.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

- 第四部分采购货物清单及技术参数

一.货物清单

|  | 产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体 检 中 心 | CT | 1 | 套 |
|  | DR | 1 | 套 |
|  | 中医体质经络检测仪 | 1 | 台 |
|  | 超声骨密度检测仪 | 1 | 台 |
|  | 碳13检测仪 | 1 | 台 |
|  | 幽门螺旋杆菌测定仪 | 1 | 台 |
|  | 台式血压计 | 2 | 台 |
|  | 电脑人体秤（体检机） | 2 | 台 |
|  | 十二导联心电分析系统 | 2 | 套 |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 |
|  | 人体成分分析仪 | 1 | 台 |
|  | 生物信息反馈灸疗仪 | 2 | 台 |
|  | 熏蒸床 | 2 | 张 |

本次招标采购的设备，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。

二、技术参数

（一）、高端螺旋CT

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 探测器及扫描架系统 |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 1.2 | 扫描架孔径 | ≥70cm |
| 1.3 | 扫描架倾角 | ≥±30° |
| 1.4 | 三维激光定位系统 | 具备 |
| 1.5 | 机架按键预设扫描协议功能 | ≥2组 |
| 1.6 | 机架冷却方式：风冷 | 风冷 |
| 1.7 | 机架控制面板 | ≥4块 |
| 1.8 | 探测器类型： | 各家提供新型探测器 |
| ★1.9 | 探测器排数 | ≥60排 |
| ★1.10 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥40 mm |
| ★1.11 | 每排探测器单元数（X-Y轴） | ≥930个 |
| ★1.12 | 探测器单元Z轴最小尺寸 | ≤0.5mm |
| 1.13 | 数据采样率 | ≥4800views/圈 |
| 1.14 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 | 提供 |
| 2 | X线球管及高压发生器 |  |
| ★2.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）： | ≥7.5MHU |
| 2.2 | 球管阳极最大散热率 | ≥1300kHU/min |
| 2.3 | 球管最大电流 | ≥667mA |
| 2.4 | 球管最小电流 | ≤6mA |
| 2.5 | 球管最大电压 | ≥140KV |
| ★2.6 | 最小球管电压 | ≤70KV |
| 2.7 | 球管电压可调档位数量 | ≥5档 |
| 2.8 | 球管大焦点 | ≤1.0mm×1.0mm |
| 2.9 | 球管小焦点 | ≤0.7mm×0.7mm |
| ★2.10 | 高压发生器实际功率（不含等效概念） | ≥80kW |
| 3 | 扫描床系统 |  |
| 3.1 | 扫描床长度 | ≥260cm |
| 3.2 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度 | ≤48cm |
| 3.3 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度 | ≥95cm |
| 3.4 | 扫描床水平移动范围 | ≥210cm |
| 3.5 | 扫描床水平可扫描范围 | ≥170cm |
| 3.6 | 扫描床水平移动最高速度 | ≥200mm/s |
| 3.7 | 扫描床水平移动最小速度 | ≤2mm/s |
| 3.8 | 扫描床垂直升降最高速度 | ≥40mm/s |
| 3.9 | 扫描床承重量 | ≥205kg |
| 3.10 | 扫描床移动精度 | ≤±0.25mm |
| 3.11 | 提供扫描床控制脚踏开关 | 提供 |
| 3.12 | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查 | 提供 |
| 3.13 | 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品 | 提供 |
| 3.14 | 一体化扫描床纸床单架 | 提供 |
| 4 | 扫描参数 |  |
| *4.1 | 机架最快旋转扫描时间（不含等效概念） | ≤0.33秒/360° |
| 4.2 | 最薄扫描层厚 | ≤0.5mm |
| 4.3 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.5mm |
| 4.4 | 扫描重建视野范围 | ≥50cm |
| 4.5 | 定位片扫描长度 | ≥170cm |
| 4.6 | 最大螺距 | ≥2.0 |
| 4.7 | 最小螺距 | ≤0.1 |
| 4.8 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥100秒 |
| 4.9 | 自动螺旋 | 具备 |
| 4.10 | 10毫安低剂量扫描技术，满足临床诊断标准，提供实际临床图像 | 具备 |
| 5 | 智能自动定位系统 |  |
| 5.1 | 具备AI摄像采集系统 | 具备 |
| 5.2 | 具备AI扫描方案 | 具备 |
| 5.3 | 摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况 | 具备 |
| 5.4 | 人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置 | 具备 |
| 5.5 | 人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置 | 具备 |
| 5.6 | 人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离 | 具备 |
| 5.7 | 人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV | 具备 |
| 6 | 图像质量 |  |
| 6.1 | X-Y轴空间分辨率@0%MTF | ≥20LP/CM |
| 6.2 | Z轴空间分辨率@0%MTF | ≥20 LP/CM |
| 6.3 | 密度分辨率 | ≤2mm@0.3% |
| 6.4 | 各向同性空间分辨率 | ≤0.25mm |
| 6.5 | 提供三维锥束重建技术 | 提供 |
| 6.6 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU | 具备 |
| 6.7 | 图像重建矩阵 | ≥512×512 |
| 6.8 | 2mm@0.3%密度分辨率对应辐射剂量 | ≤31mGy |
| 6.9 | 图像重建速度： | ≥20幅/秒 |
| 7 | 主控制台计算机系统 |  |
| 7.1 | CPU | ≥4核 |
| 7.2 | 内存 | ≥24GB |
| 7.3 | 硬盘容量 | ≥1.5TB |
| 7.4 | 图像存储量 | ≥2000,000幅(512矩阵不压缩图像) |
| 7.5 | 操作系统 | ≥Windows10 |
| 7.6 | 液晶显示器尺寸 | ≥24寸 |
| 7.7 | 液晶显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 7.8 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 | 具备 |
| 7.9 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 7.10 | 主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能 | 具备 |
| 7.11 | 自动照相功能 | 具备 |
| 8 | 原厂高级图像后处理工作站 |  |
| 8.1 | CPU | ≥4核 |
| 8.2 | 主频 | ≥3.0GHz |
| 8.3 | 内存 | ≥24GB |
| 8.4 | 硬盘容量 | ≥1.5TB |
| 8.5 | 永久贮存刻录方式：DVD | DVD |
| 8.6 | 操作系统 | ≥Windows10 |
| 8.7 | 液晶显示器尺寸 | ≥24寸 |
| 8.8 | 液晶显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 8.9 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 | 具备 |
| 8.10 | 自动照相功能 | 具备 |
| 9 | 临床应用软件 |  |
| 9.1 | 多平面重建MPR | 提供 |
| 9.2 | 最大密度投影(MIP) | 提供 |
| 9.3 | 最小密度投影(MinIP) | 提供 |
| 9.4 | 曲面重建(CPR) | 提供 |
| 9.5 | 容积三维重建 (VR) | 提供 |
| 9.6 | 区域生长容积分析功能 | 提供 |
| 9.7 | 表面重建（SSD） | 提供 |
| 9.8 | 容积漫游（VRT） | 提供 |
| 9.9 | 模拟手术刀 | 提供 |
| 9.10 | 线束硬化伪影校正软件 | 提供 |
| 9.11 | 后颅窝图像优化技术 | 提供 |
| 9.12 | 条状伪影消除技术 | 提供 |
| 9.13 | 螺旋扫描降噪技术 | 提供 |
| 9.14 | 伪影校正软件 | 提供 |
| 9.15 | 肺纹理增强技术 | 提供 |
| 9.16 | 图像减影功能 | 提供 |
| 9.17 | CT电影功能 | 提供 |
| 9.18 | CT血管造影（CTA） | 提供 |
| 9.19 | CT三维仿真内窥镜显示功能 | 提供 |
| 9.20 | 高级血管分析软件包 |  |
| 9.20.1 | 零剪影头颈部血管成像功能 | 提供 |
| 9.20.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能 | 提供 |
| 9.20.3 | 头颈部血管进行标记追踪功能 | 提供 |
| 9.20.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能 | 提供 |
| 9.20.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织 | 提供 |
| 9.20.6 | 体部血管进行标记追踪 | 提供 |
| 9.20.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量 | 提供 |
| 9.21 | 灌注软件包 |  |
| 9.21.1 | 神经系统灌注软件包 |  |
| 9.21.1.1 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议 | 提供 |
| 9.21.1.2 | 自动/手动执行软组织分割、动脉定义 | 提供 |
| 9.21.1.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |
| 9.21.1.4 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 | 提供 |
| 9.21.1.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 | 提供 |
| 9.21.1.6 | 缺血半暗带分析 | 提供 |
| 9.21.2 | 体部灌注软件包 |  |
| 9.22.2.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示 | 提供 |
| 9.22.2.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作 | 提供 |
| 9.22.2.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线 | 提供 |
| 9.22.2.4 | 自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP和PS等灌注参数 | 提供 |
| 9.22.2.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等 | 提供 |
| 9.21.3 | 肿瘤灌注评估功能 | 提供 |
| 9.22 | 心脏冠脉分析软件包 |  |
| 9.22.1 | 心电门控扫描技术 | 提供 |
| 9.22.2 | 心脏前瞻性门控扫描技术 | 提供 |
| 9.22.3 | 心脏回顾性门控采集重建技术 | 提供 |
| 9.22.4 | 心脏多扇区重建技术：≥5扇区 | 提供 |
| 9.22.5 | 心脏成像提供机架内置一体化心电监测装置，无需外配 | 提供 |
| 9.22.6 | 一键式自动提取冠状动脉树 | 提供 |
| 9.22.7 | 智能追踪特定冠脉分支 | 提供 |
| 9.22.8 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择 | 提供 |
| 9.22.9 | 智能心电编辑 | 提供 |
| 9.22.10 | 冠脉狭窄分析 | 提供 |
| 9.22.11 | 识别、标记冠脉狭窄部位 | 提供 |
| 9.22.12 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄容积等 | 提供 |
| 9.22.13 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正 | 提供 |
| 9.22.14 | 冠脉钙化分析 | 提供 |
| 9.22.15 | 识别、标记、彩色编码冠脉钙化 | 提供 |
| 9.22.16 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估 | 提供 |
| 9.22.17 | 冠脉导航式分析钙化与非钙化病变 | 提供 |
| 9.22.18 | 自动/手动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 | 提供 |
| 9.22.19 | 心脏功能评估 | 提供 |
| 9.22.20 | 智能识别收缩末期、舒张末期，自动测量射血分数、左室容积、每搏输出量等心功能指标 | 提供 |
| 9.22.21 | 自动标记心内膜、外膜，实现全面心肌分析 | 提供 |
| 9.22.22 | 提供牛眼图智能显示室壁运动度、厚度 | 提供 |
| 9.22.23 | 电影观察与记录心脏多时相运动，方便评估心肌与瓣膜运动功能 | 提供 |
| 9.23 | 三维肺小结节分析评估软件 |  |
| 9.23.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节 | 提供 |
| 9.23.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小 | 提供 |
| 9.23.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数 | 提供 |
| 9.23.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线 | 提供 |
| 9.23.5 | 自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据 | 提供 |
| 9.23.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节） | 提供 |
| 9.23.7 | 肺结节CAD分析功能 | 提供 |
| 9.24 | 三维肺气肿分析评估软件 |  |
| 9.24.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿 | 提供 |
| 9.24.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看 | 提供 |
| 9.24.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示 | 提供 |
| 9.24.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比 | 提供 |
| 9.24.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示 | 提供 |
| 10 | 低剂量平台 |  |
| 10.1 | 提供高端低剂量迭代技术 |  |
| 10.2 | 提供10mA肺部超低剂量扫描技术 | 提供 |
| 10.3 | 提供智能mA调节技术 | 提供 |
| 11 | 附件 |  |
| 11.1 | 提供质控水模和床垫等 | 提供 |
| 11.2 | 提供主计算机用不间断电源 | 提供 |
| 11.3 | 提供主控台工作桌 | 提供 |
| 11.4 | 医用显示器（共四台） | 提供 |
| 11.5 | 双通道高压注射器（一台） | 提供 |
| 11.6 | 机房装修屏蔽（交钥匙工程） | 提供 |

（二）、直接数字化X线摄影系统（DR）参数与要求

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 功能及整体要求 | 货物名称：直接数字化X线摄影系统（DR） 数量：一台 用途说明：全身各部位立位、卧位、倾斜摄影等常规X线投照摄影 品牌要求：知名品牌、具备良好的市场认可度与占有率。 |
| 1 | 高压发生器 |
| 1.1 | 主机功率：≥50kW |
| 1.2 | 最大摄影KV：≥150KV |
| 1.3 | 最大摄影mA：≥630mA，mA分档须在R’10数系中选取（提供检验报告等相关证明文件） |
| ★1.4 | 最短精确曝光时间：≤1ms，最长曝光时间≥10s |
| 1.5 | 电流时间积：最小≤0.1mAs，最大≥1000mAs |
| 1.6 | 电源条件：380VAC三相 |
| 1.7 | 控制台软件操作界面病人体形选择：≥4种 |
| 1.8 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示并直接控制曝光参数KV、mA、mAs |
| ★1.9 | 所投产品为自主研发的高压发生器，提供第三方机构开具的有效证明材料 |
| ★1.10 | 为提供工作效率，降低使用者门槛，设备应具有APR自动控制程序摄影功能，并提供能证明具备该功能的相关文件 |
| 2 | Ｘ线球管 |
| 2.1 | 采用进口知名品牌X射线管组件 |
| 2.2 | 焦点尺寸：小焦点≤0.6mm,大焦点≤1.2mm |
| 2.3 | 焦点功率：小焦点≥20Kw, 大焦点≥50kW |
| 2.4 | 阳极热容量：≥230kHU |
| ★2.5 | 数字化网络集成，控制台软件操作界面能实时显示球管热容量状态，并提供能证明具备该功能的软件截图 |
| 2.6 | 安全保护：球管侧具备DR设备紧急急停按钮 |
| 3 | 平板探测器 |
| ★3.1 | 所投产品为自主研发的数字化可移动式平板探测器，提供第三方机构开具的有效证明材料 |
| 3.2 | 非晶硅材质整板 |
| 3.3 | 成像速度：≤5s |
| 3.4 | 探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸 |
| 3.5 | 探测器像素：≥900万 |
| 3.6 | 动态范围：16bits |
| 3.7 | 像素颗粒大小：≤140μm |
| 3.8 | 分辨率：工作状态不低于3.6lp/mm |
| 4 | DR摄影装置 |
| 4.1 | 采用双立柱式机械结构，满足全身各部位立位和卧位投照摄影临床需求 |
| 4.2 | X射线源组件支柱自转范围≥0°～±90°(每90°分档定位) 能满足担架位摄影、轮椅位摄影、急诊摄影的特殊摄影需求 |
| 4.3 | X射线管组件绕横臂转动范围≥-90°～﹢90°。 |
| *4.4 | X 射线源组件支柱移动行程≥1700mm。 |
| 4.5 | 床面移动行程：纵向移动 ≥900mm，横向移动 ≥200mm |
| 4.6 | X射线管焦点距地垂直移动范围≥525mm～1760mm |
| 4.7 | 自动化：球管与探测器具备自动跟踪、自动定位对中功能 |
| 4.8 | 胸片架升降电动运动：具备 |
| 5 | 球管侧近台智能化自动化操控系统 |
| 5.1 | 操控方式：高清高灵敏度、电容式液晶触摸屏 |
| 5.2 | 液晶屏尺寸：≥10英寸 |
| 5.3 | 具备病人基本信息模块，能显示病人基本信息 |
| 5.4 | 具备重力感应模块，可根据球管方向自动调整液晶屏显示的方向 |
| 5.5 | 具备高压发生器集成控制模块，能在触摸屏上直接控制调节高压参数 |
| 5.6 | 具备器官程序摄影自动设置模块，可实现器官程序引导与自动生成曝光参数 |
| 5.7 | 具备曝光后图像预览模块，能液晶显示曝光后图像预览 |
| 5.8 | 具备机械系统集成模块，能液晶显示基本的机械参数 |
| 5.9 | 具备曝光体位引导模块，能液晶显示各种曝光体位图示化引导 |
| 6 | 图像采集工作站与软件系统： |
| ★6.1 | 软件系统为所投产品自主研发软件，非外购拼装,并提供相关证明材料 |
| 6.2 | CPU：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核）≥2.6GHz |
| 6.3 | 显示器类型：单色医用专业液晶显示器，规格：≥23寸 |
| 6.4 | 内存：4GB 硬盘：≥500GB 光驱：DVD刻录 |
| 6.5 | 系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口 |
| 6.6 | 图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等 |
| 6.7 | 其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有病人预约功能；具有像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压 |
| 6.8 | 为保证数据统一性，设备应具备打印的胶片能显示详细曝光参数等功能，并提供能证明具备采集软件与胶片打印同步功能的相关文件 |
| 6.9 | 图像编码可实现bmp及jpg格式，能用windows操作系统自带图像软件浏览 |
| ★6.10 | 为提高工作效率，软件采集系统中诊断报告应具有多种模块，并提供能证明具备该功能的相关文件 |
| 6.11 | 为保证客户都能达到最佳观片效果，实现开放式调整图像亮度、对比度等，设备应具有开放式曲线调节功能，并提供能证明具备该功能的相关文件 |
| ★6.12 | 配备DR设备同品牌的远程云、诊断云系统1套，提供该软件系统的相关证书 |
| ★6.13 | 软件稳定性:软件一次性通过中国医学装备协会IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC,提供同时包含上述四项测试的一次性通过证书。 |
| 6.14 | 核心部件中的高压发生器、平板探测器、机械系统、软件系统为同一厂家生产或同一品牌，提供检测报告或相关证书证明 |
| 7 | 售后服务与其他要求 |
| 7.1 | 合同签订后两个月内将设备送至用户指定地，并安装调试完毕 |
| 7.2 | 省内内设有固定的专业维修站，提供优质、及时的技术服务，并提供维修站名称和联系方式。接到用户维修通知后，2小时内响应，24小时内到达现场 |
| 7.3 | 免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 7.4 | 整机免费保修期限≥2年；提供终身维修服务，提供制造厂家原厂保函或承诺书 |
| 7.5 | 生产厂家在省内设有分支服务机构（分公司或办事处），省内具备至少3名原厂的放射专职工程师，并提供分支机构登记证以及原厂工程师的服务资格证复印件 |
| *7.6 | 产品制造商必须为中国医学装备协会“售后服务满意度调查”DR品目排名单位,提供相关证明材料 |
| 7.7 | 中标产品应提供免费软件升级.及时提供设备新功能信息和临床应用的资料 |
| 7.8 | 保修期内开机率须达到95%(按365天计)，否则，每超过一天保修期相应延长10天 |
| 7.9 | 产品具备最新售后服务技术，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，提供相关证明文件 |
| 7.10 | 此项目为交钥匙工程，包括1，DR,工作台及电脑、医生座椅。2、普通报告打印机3，不间断电源（UPS）确保在停电时能维持DR机器运行20-30分钟。4,DR竖屏一台。5、患者防护铅围裙、铅围脖。 |

# 相机技术参数表

| 激光源 | 半导体激光 |
| --- | --- |
| 胶片尺寸 | 14″×17″（35×43cm）、14″×14″（35×35cm）、11″×14″（28×35cm）、10″×12″、8″×10″可供选择 |
| 胶 片 | 图像记录用干式胶片SD-Q/SD-QC/SD-QM |
| 图像格式 | 1，2，4，6，8，9，12，15，16，20，24，25，30，35，36，42，48，54，56，60，63，64 |
| 输入端口 | 最多16个端口 |
| 像素数﹙14×17） | 8079x9725个像素 |
| 最高像素尺寸 | 43.75μm |
| 输出灰阶 | 16384级别（14 bits） |
| 图像模式 | 像素复制/函数插补处理（内置亮度变换处理功能） |
| 处理能力 | 180张/小时 |
| 外形尺寸 | 高1150×宽599×深585mm |
| 重 量 | 约152kg |
| 输入接口 | 以太网1000base-T |
| DICOM支持 | DICOM PrintManagement Service Class Presentation LUT Service Class…(如需获取更多信息，请参照DICOM协议) |
| 供 片 盒 | 2通道(标准)，最多3通道(可选) |
| 待机功能 | 不打印时间达到预设值后将切换至节能模式，从节能模式启动仅需3分钟 |
| 边缘处理 | 黑/白 |
| 边框修整 | 具备 |
| 密度纠正 | 内置型 |
| 正/负面打印 | 具备 |
| 噪音等级 | 打印时53db以下，待机时46db以下 |
| 安装面积 | 0.35㎡ |
| 操作等级 | 15-30摄氏度（59-86华氏度）30-70%RH（不结霜） |
| 电 源 | UL:AC 120V±10%;60HZ±10HZ 10A CE: AC220-240±10%;50-60HZ±1HZ 6A |

（三）、中医体质经络检测仪

I、主要功能：

1.配备网络接口，能与健康小屋信息管理系统对接处理数据信息;

2.中医健康档案客观化采集与数字化存储;

3.中医健康状态评价;

4.中医养生调理建议;

5.中医预防保健、亚健康检测、疗效评估、慢病管理;

6.投标产品须有原厂授权书;

7.体质辨识系统需经过国家食品药品监督管理局的软件检测并附检测报告。

II、技术参数：

(一)、设备正常工作条件：

1、环境温度: +10℃～+40℃

2、相对湿度: ≤80%

3、大气压力: 700hPa～1060hPa

4、电源: 50Hz 220V

(二)、设备配置要求：

1、系统由五模块组成：体质辨识、老年人中医健康管理、高血压中医健康管理、II型糖尿病患者中医健康管理、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理。

2、个性化养生调理系统。

3、立式高质感金属漆外壳，19寸触摸屏，热敏打印，仪器可自由移动，方便病人信息采集，符合人体工程学。

（三）

1、问诊量表及判定标准须符合中华中医药学会标准ZYYXH/T157—2009《中医体质分类与判定》的要求;

2、对9种体质进行自动辨别;并对44种复合体质进行自动判别。

3、得出检测者的体质类型，体质特征，发病倾向，环境适应力等。

4、可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示;

5、提供的个体化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议;

6、可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。

（四）、超声骨密度检测仪

1、超声波参数：BUA（宽带超声衰减）

SOS（超声声速） 
OI（骨质疏松指数）

★2、测量方式： 全干式、双向超声波发射与接收

3、探头频率： 0.5MHz±5%

4、-6db时宽带；＞60%

5、测量时间： ≤25秒

6、测试重复性OPR：≤±1%

7、测量精度： SOS ≤±2%

8. 测试重复性：BUA≤±5%

9、诊断参数： BUA. OI值、T值、Z值、SOS，OPR , 成人比，同龄比，肥胖度

指数，身高预测，体质指数、儿童Z值图表。

10、超声波输出TIS： 2.8*10 -3mW/cm2

★11、定标（校正）：人体仿真模块自动定标

12、温度补偿系统： 自动补偿温度所造成的测量偏差

13、内置参考数据库： 亚洲人，欧洲，中东人及非洲人的数据库

★14、标准双USB接口输出，外接平板电脑，笔记本，台式机电脑使用，可外

接不同型号打印机输出报告。

15、可外接直流电源+9V或+12V输入使用，成人儿童双护腿板更换。

★16、诊断报告输出；测试数据自动诊断，内置打印报告输出。可在诊断报告

中输入诊断信息，也外接打印机输出报告，软件支持发送PACS网络系统。

17、测量部位及探头间距：自动调整探头测量间距与足跟部直接接触。

18、骨密度软件测试系统：儿童及成人骨密度测试软件，自动定位超声探头，

自动搜索最佳信号。自动提示测试的部位放置是否正确。

19、探头：特制油囊探头，在产品寿命期内不需更换，可以永久使用。

20、语言切换：中文或是英文界面设置可选。软件风格；简洁风格和经典风格界面可选。

21、操作湿度（非冷凝）：30-70% 相对湿度，0-80%非冷凝。操作温度： 10-40℃

22、电源要求： AC220V±10% 50Hz，3.15A  125W

★23、国产骨密度仪

（五）、碳13呼气检测仪

1、一键式操作完成测量,操作界面直观简便，无需专业人员;

2、分析速度＜2分钟/对样品;

3、开机预热时间≤20分钟;

4、检测样品浓度范围1%--6%;

5、全中文界面，病人信息存储及查询功能;

6、完善的仪器自检功能，随时进行仪器核心部件的的检测判断;

7、精密度：δsd不超过0.2‰，C.V.不超过±1%;

8、稳定性：在8小时内测量，C.V.不超过±1%;

9、孔间差：△δ不超过0.3‰；

10、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±10%；

11、CO2线性：CO2浓度在1%~6%范围内，相关系数R≥0.99;

12、大于或等于10通道以上机型;

13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减。

*14、要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂剂型既能有

效规避假阳性又能有效规避假阴性。

*15要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的

呼气结束瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动止回阀），以保证呼出

气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。

*16要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的制剂采样时长不超

过20分钟，最大限度减少医护人员工作量及患者的待诊时间。

*17、设备接口为止回阀专用适配器接口，可接驳内置止回阀的专用自动密封气

袋。

- 、幽门螺旋杆菌测定仪

- 幽门螺杆菌测试仪可外接打印机、扫描枪、键盘、鼠标等，操作简单，与设备连接即可实现数据管理和打印格式化报告；

- 供电电源：100-240V~50/60Hz,最大消耗功率：100VA；

- 电击类型Ⅰ类设备，污染等级2级；

- 本底计数率≤40CPM；

- 重复性≤5%；

- 对14C标准源探测效率≥30%；

- 探测效率稳定性：仪器连续工作24h后，14C探测效率的相对变化误差≤10%；

样品测量时间：仪器最小测量时间为60s,最大测量时间为600s，默认测量时间为120s；

（七）、台式血压计

★1   测量原理	示波法

2   显示	      LED数字显示

3   测量位置	双臂

4   手臂周长    17～42cm以上

5   压力显示范围	0～299mmHg ；压力单位	mmHg和Kpa两种模式互选

6   测量范围	  血压：40～260mmHg；      脉率：40～180拍/min

7   压力监测：半导体压力传感器

8   加压：压力泵自动加压方式；减压：电磁控制阀自动减压系统

9   超压保护

压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

10  测量精度

压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%

11  肘部位置传感器   电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置

是否正确，并能打印显示“手臂位置正确”。（需提供证明材料）

12  臂筒角度调节     自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度

自动上下调节≥10度）

13  打印装置    全中文热敏打印、多种打印模式可选并可打印显示干扰波形图

★14  抗菌设计对应。外壳：抗菌树脂    袖带：抗菌布套（需提供国外或国内相关机构检测报告）。

15  电击防护型式	 Class II   B类设备

16  语音功能       测量过程提示、测量结果播报

17  用户教育	   根据测量结果，打印显示教育信息（需提供证明材料）

18  通信数据输出   RS-232标准接口，连接电脑同步管理

19  外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 厚370mm（不包含搁手板）\  约5.5KG

20  专用桌椅	配备专用测量桌、椅

21  资质认证  SFDA;国家计量认证；ISO9001；ISO13485

★22  品质保证：1.近5年内在国家或各省、市医疗器械主管部门组织的专项

抽查活动中没有不合格记录,并提供制造商出具的加盖公章的承诺函，不得隐瞒

真实信息或提供虚假证明文件；2.由制造商出具产品的售后服务承诺书；

★23 精度保证：提供2份以上符合国际权威机构认证标准（AAMI，BHS或ESH）

的临床精度验证报告。

（八）、超声波体检机

产品要求:国产设备，主要用于专业医疗、体检中心进行超声波非接触式测高，精密平衡梁式传感器称重。具有全自动测量方式，测量结果快速准确。具有高速热敏打印、自动裁纸功能、红外无线遥控、自动语音播报。设计有标准RS-232C或RS-232接口，可通过本机与医院数据管理设备进行通讯。

- ★操作方式: 手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择

- 身高测量方式: 超声波测量（高精度温差补偿）

- 体重测量方式: 精密平衡梁式压力传感器称重

- 测量范围:身高：70～200cm    体重：1-160kg

- 精确度:身高：±0.5cm      体重：±0.1kg

- ★体重准确度等级：Ⅲ级，分度值：100g,并提供证明文件。

- 体型:国际通用体格指数（BMI）

- 打印方式:微型高速热敏打印

- 裁纸方式:自动

- 语音提示:有

- 数据输出格式:RS-232C或RS-232数据传输接口

- 平均功耗:≤40W

- 倒计时功能,提示被测量者保持最佳站立姿势，使测量结果更精准。

- 可支持前后双屏显示（选配）

- 每小时可测量人次：≥400人

- 电源电压：220-240V AC 50-60HZ

- ★制造厂家需具有ISO9001质量体系认证证书。

- ★制造厂家需具有ISO14001环境体系认证证书。

- ★制造厂家需具有ISO27001信息安全认证证书。

（九）、十二导联心电分析系统

功能简介：同步12导心电图、心电频谱图、心电向量图、心室晚电位、心率变

异分析、RTV变异分析、高频心电图、心电图病历管理系统.

物理性能:  1、采样频率：1000 Hz;2、通道数： 8个;3、灵敏度：5mm/Mv、10mm/Mv、20mm/Mv

4、共模抑制比：≥60dB;5、输入阻抗：≥5MΩ;6、漏电电流：≤0.4μA;7、隔离电压：4000V.

系统软件技术指标及参数响应:

1．同步12导心电图（注：在12导联上描记同一周期的心电信号，大大提高了心电图各种参数测量的准确性。同步12导心电图对单源或多源早搏的识别和定位，心律失常的分型，预激分型定位，宽QRS波心动过速的鉴别和室内传导阻滞的诊断等，较单导记录有显著优越性。CARDIO VIEW具有自动诊断功能）.

2．心电向量图（注：从空间角度分析心脏活动，反映心脏激动时瞬间综合向量状态，同心电图比较，在诊断方面有独特价值。CARDIO VIEW可自动计算出F、H、S各面向量环的运行方向、方位、振幅、面积、速度和时间等）.

3．频域心电图（注：分析反映心肌缺血及心律失常引起的心电活动不稳定性。CARDIO采用选择性双导对应频谱分析，具有较高的特异性和灵敏性）.

4．时间心向量图和连续心向量图（注：在时间轴上描述心电向量图的运行情况，据报道，认为其对某些特定的心律失常有一定参考价值）.

5．心室晚电位（注：出现在QRS终末部和ST段的高频、低幅碎裂波。VLP检测对于了解室性心律失常的机制，评估心肌梗塞患者的预后以及预测心脏性猝死等方面具有重要价值。体表VLP检测的难点在于如何提取有效的高频、低幅信号，同时排除噪声干扰。CARDIO  VIEW低噪声、高共模抑制比的信号放大技术和极严格的心搏叠加及双向滤波算法，确保了CARDIO  VIEW体表VLP检测准确性。CARDIO  VIEW晚电位具有时域分析、频域分析、三维频谱分析以及正常因子测定）。

6．心率变异性（注：反映自主神经系统的活动情况，可心作为一个独立的心源性猝死危险性预测指标。HRV长程或短程分析在临床上都有广泛应用。CARDIO  VIEW实现HRV时域、频域和非线性分析的各种图谱和指标）.

7．RT间期变异性分析（注：是国际上无创心电领域继心率变异性分析之后的又一研究热点。初步临床研究表明，RT间期变异性较之心率变异性更具敏感性和特异性，前景无限）.

8．高频心电图（注：用于分析心电信号100Hz以上的高频成份，如QRS综合波上升或下降支上的切迹或扭挫等，认为它可反映心肌的病理成份。高频心电图目前尚处于研究阶段）.

9.病案管理及网络上传（注：提供数据接口，可与医院体检系统、HIS、PACS、EMR系统无缝对接）.

供货明细：

| 序列号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电采集盒 | 台 | 1 |
| 2 | 心电分析软件 | 套 | 1 |
| 3 | 心电导联线 | 付 | 1 |
| 4 | 胸导联吸球 | 个 | 6 |
| 5 | 肢导联夹子 | 个 | 4 |
| 6 | 数据线 | 根 | 1 |
| 7 | 计算机 | 台 | 1 |
| 8 | 打印机 | 台 | 1 |

（十）、彩色多普勒超声诊断仪（全数字彩色多普勒超声诊断仪）

用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

★要求：为2020年最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

系统技术规格：

- 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机。★≥21寸高分辨率彩色液晶显示

器，≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置；★≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度，触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动描迹测量；控制面板可独立旋转和升降。

  - 探头接口≥4个，全激活、相互通用；二维灰阶成像；谐波成像单元；M型模式、彩色M型；彩色多普勒成像； 频谱多普勒成像； 支持组织多普勒成像，支持曲线M型（选配）和专用定量分析软件（选配）； 3D/4D容积成像（选配）。

  - ★低机械指数造影成像（选配）及造影定量分析功能（取样点可跟踪感兴趣区运动）（选配）；支持多种探头（腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、浅表探头、腔内探头及介入探头）；支持左心室心腔显影和微血管造影增强功能；双计时器；双实时显示组织图像和造影图像，且图像位置可互换；支持造影击碎；显示格式：双幅、单幅、混合。

  - ★弹性成像单元，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能，可支持浅表探头、妇科及前列腺等腔内探头（必要时提供样机演示）。

  - 实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片）。

  - 空间复合成像，≥9条偏转线（提供曲别针试验9条扫描线证明图片)。

  - 斑点噪声抑制成像，支持造影成像单元、4D成像等。

  - 扩展成像（可支持凸阵、线阵、容积探头，提供证明图片）。

  - 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）。

  - ★智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。（必要时提供样机演示）。

  - 一键自动快速优化二维、彩色、频谱及造影成像。

  - 图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式。

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片）（选配）。

  - 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）。

  - 支持语音注释及播放。

- 测量/分析和报告

  - 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量。

  - 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告。

  - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标。

  - 自动NT测量。

  - 血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。

  - ※IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析（必要时提供样机演示）。

  - ※血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的

位置。

  - ※可选配胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及≥4项常用测量指标。

  - ※心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。（必要时提供样机演示）。

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放。

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影。

  - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像。

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 内置超声工作站

  - 硬盘：≥1T硬盘

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。

- 连通性要求

  - 支持DICOM 3.0接口，具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告，并通过IHE-C中国专项测试认证。

  - 视频/音频输入、输出。

  - 支持ECG/PCG信号、≥6个USB接口、DVDR/W刻录光驱。

- 系统技术参数及要求

  - 二维灰阶模式

    - 数字化声束形成器，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

    - 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

    - 扫描线：每帧线密度≥512超声线

    - 发射声束聚焦：发射≥8段

    - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

    - 最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

    - 最大帧率: ≥1000 帧/秒

    - TGC: ≥8段，LGC: ≥2段

    - 动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

    - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

    - 伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

    - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

    - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

    - 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

    - 最大帧率: ≥500 帧/秒

    - 支持B/C 同宽（提供图片证明）

  - 频谱多普勒模式

    - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

    - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

    - 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

    - 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

    - 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

    - 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

    - 零位移动：≥8 级

    - 支持频谱自动测量

  - 组织多普勒成像

    - 支持组织速度图、能量图、M型、频谱成像模式（提供图片证明）

    - 组织追踪定量分析软件，包括速度、应变及应变率和牛眼图（选配）

  - ※3D/4D容积成像（选配）

    - 支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制优化

    - 4D最大显示帧率≧45

    - 支持VOI在同一平面进行360度旋转

    - 可选配断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-2.0mm可调

    - 可选配容积厚层成像，包括任意剖面成像

    - 可选配STIC时空关联成像（选配）（支持彩色血流STIC）

    - 可选配Color 3D（血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用）

    - Niche（壁龛成像）

    - 可选配容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息

    - ※可选配自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。

- 探头规格

  - 频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

扫描频率：凸阵，带宽: 1.1-5.6MHz，角度≥80°；腔内，带宽: 3-11.0 MHz，角度≥180°；线阵，带宽: 3-13 MHz；单晶相控阵探头，带宽1.1-4.4MHz，角度≥85°；

  - ※可选配矩阵式线阵探头（阵元数192X3）；专用穿刺介入探头

  - 穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 腔内探头放置架，可左右互换

  - DVR内置数字录像机（选配）, 每次最大存储长度:≥30 min

- 通过CE、SFDA认证

- 产品配置

10.1高档彩色多普勒超声主机 一台
备注：探头4个（腹部c5-1、浅表C12-3、阴道（腔内）、心脏） 工作站、及稳压器。

（十一）、人体成分分析仪

1、工作原理：多频率生物电阻抗测试

2、测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)

3、电极： 8点接触式电极

*4、测量频率：5，50，250 kHz

5、测量电流：≤350μA

6、测量时间：≤60秒

*7、输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、

体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、

体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估、基础代谢评估等

8、输出报告：完整的结果打印或是电脑上传报告

*9、机器内置运动处方、营养处方，打印报告中显示营养运动建议

10、参考标准：亚洲人群标准(多人种标准可供选择)

*11、显示屏：≥7寸 液晶触摸屏，分辨率800*480 PPI

12、通信接口：USB 2EA(master,slave), RS-232

13、报告：专用A4报告，普通A4报告

14、其他性能：有云平台接口，支持手机APP

15、选配件：身高仪、血压仪，PC（专用管理程序）通信操作

16、阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3%，提供检测报告

17、体重测量范围：5-250kg

18、身高输入范围：90-220cm

19、年龄输入范围：5-99岁

20、电源：AC110/220V，50/60Hz，60VA

21、尺寸：476*688*1068（W*H*D）mm±20mm

22、重量：约26kg

23、储存环境：温度0℃-40℃，湿度≤90%

24、操作环境：温度5℃-40℃，湿度≤80%

*25、打印报告中有腰围、身体年龄判定

*26、国产设备，具备医疗器械注册证明

*27、相关实验：与重水放射同位素示踪法做基准进行相关分析，需提供医院或者医疗机构出具的临床实验报告；

（十二）、生物信息反馈灸疗仪

1、工作原理：集传统中医雀啄灸、雷火灸理论、现代医学和量子医学于一体，

模拟古代雀啄灸一起一落忽远忽近的施灸原理。

- 作用机理：自动提取使用者心率信号，发出与使用者心率同步的脉动共振光

谱与能量。

★3、产品主要由生物信息反馈系统、控制面板、光能治疗器等组成。

4、脉搏信息采集处理模块

★5、光谱波长范围0.76µm～1.5µm

6、光能治疗器功率：额定半功率75W

7、工作模式：全功率、全调制

8、辐射强度距离5cm：>200(mW/cm2)

9、输入功率：≤300VA

10、若发生倾倒，设备自动切断输出，直至恢复正常位置。

11、心率同步工作，有利于提高生物能量利用率和转运率。

12、波谱自动拓宽，有利于各种组织的吸收和利用。

13、光谱能量节律与微循环搏动节律一致的共振光谱，有利于改善深部组织微循环。

（十三）、中药熏蒸床（中药汽疗床）

1、中药汽离子熏蒸渗透疗法：熏蒸由皮肤给药，可避免药物对口腔粘膜、消化道及胃肠的刺激，减轻肝脏、肾脏负担，药物直达患处，疗效好、副作用少

2、采用多级安全保护、机电分离设计，具有自动漏电保护功能，使用安全可靠

3、床内配件采用不锈钢、黄铜为原料，避免锈蚀、延长设备使用寿命

4、具备三区循环送气系统、温度均衡、时间控制精确，确保疗效

5、具有冷凝水回收功能，确保舱体内干爽

6、舱体材料及主要使用配件均采用进口材料，质量可靠、性能稳定

7、 操作使用简单、易学易用，掌握常用药物和熏蒸方剂的治疗作用和应用范围，即可操作

8、 具备USB接口、FM收音/CD/MP3音乐播放功能；方便病人使用，使治疗更加轻松、舒适，有助于药物吸收

9、舱内温度自动调节、温控精确、升温迅速、节能保温

10、颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸，可做露头式全身熏；熏蒸部位任意组合和选择

11、采用最新一代光感触摸屏设计（没有按键，光线感应信号处理），科技含量高

12、超温报警功能：温度高于安全温度，仪器自动停机并报警；配备恒温装置

13、舱体内外采用一体白色进口压克力材料，一次脱模成型，压克力材料抗老化、不退色、易清洗、密度高、不渗透、绝缘、耐磨、抗菌

14、医用压克力板材全身熏蒸罩；熏蒸舱内超温自动保护

15、集成全自动中药蒸煮器，全自动供水、治疗完成全自动排水控制

16、开机自动进水，水位全自动控制，防止缺水、缺水语音提示功能

17、舱温设定值与治疗实际值同步监测

18、时间设定值与运行值同步显示

19、具有自动防止干烧功能

20、独具加热集成系统自动清洗功能

21、具备淋淋浴功能

22、独具隔离垫防水设计，避免医源性交叉感染

23、通过YY0505-2012国家强制性电磁兼容检测

24、赠送200个中药配方供临床应用及参考资料供临床应用

技术参数：

熏蒸温度：      （室温）0℃～70℃（可调）

煎药温度：       37℃～99℃

温度检测误差：   ≤1℃

熏蒸时间：       1～70min（可调）

药液容量：       ＞8000ml

最大载荷：       140kg

电源电压：       AC220V/50Hz

额定功率：       2000W

净重量：         138kg

外形尺寸：       2100×750×1205mm

舱体材料：       双层进口医用亚克力内、外壳

熏蒸区域：       三区

款式：           水平床式局部或全身密封熏蒸

薰蒸模式：       躺式露头式全身或任意局部熏蒸

- 第五部分  合同部分（模板）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1、全部货物到达医院，支付合同金额的50%；安装、调试验收合格后，支付合同金额的40%；验收合格之日起一年内无任何质量问题支付合同金额的10%。

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：签订合同后60个日历日内安装调试完毕。       ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

1.6.2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

1.6.3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

1.6.4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

1.6.5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

1.6.6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

1.6.7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

2.6.1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，双方确认的验收结算书等。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证和售后服务：

2.8.1乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

2.8.2乙方对于成交的设备与器械相伴随的服务和售后服务的所有要求外，还将按照相应条款提供优质和完善的售后服务，具体内容按投标文件约定。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.8.3 | 乙方对合同项下的各类产品除设备为二年外（除设备另有约定大于二年的，按约定执行），其他均提供一年及以上的免费质保。免费质保期限自验收合格双方签字时算起。在免费保修期内，乙方需提供免费的维修零配件及人工服务。质保期结束后，以当时市场价维修。 |

- 第六部分   附　件

（附件一）

投标函

致：和田市卫生健康委员会:

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本肆份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、遵守招标文件的规定，对交付的货物数量、规格、技术参数、服务等保证做到响应性的一一对应。否则，愿意承担违约的处罚。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20年月日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附：投标保证金汇款凭证

（附件二）

1.1法定代表人资格证明书（法人参加时提供）

单位名称：                                   ；

地    址：                                  ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                         公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（单位公章）

法定代表人签名：

日  期：      年    月    日

1.2法人代表授权委托书（委托人参加时提供）

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法人签字：

代理（被授权人）签字：

职务：

单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

（单位公章）

20年月日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

法定代表人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件背面

备注：提供委托人近6个月的单位社保缴纳凭证及社保缴纳明细；2019年10月之后成立的企业不提供；

（附件三）

关于资格的声明函

致：新疆正昊建设工程项目管理有限公司：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20年月日

附件：1.经年审合格的企业营业执照“三证合一”副本

2.医疗器械生产许可证或医疗器械生产经营许可证副本

3.国家医疗器械二类注册认证证书

4.上一年度财务审计报告和健全的财务会计制度；（1、2019年7月之后新成立的公司不提供）

（附件四）

开标一览表（单独提交）

招标项目名称：                          投标单位名称：

招标编号：                               投标内容：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货日期： |  |
| 质保期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）

明细报价表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训、采购设备与医院现有系统衔接费及其它必需服务的报价。

（附件六）

设备简要说明一览表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

附：1、投标产品渠道的证明材料、及厂家授权书（厂家授权书时间必须明确起、止日期（注明：年月日）否则按否决投标处理）（格式自拟）

2、国家法定检测部门出具的有效的检测报告、质量管理体系认证，与本次项目无关的检测报告视为无效。

（附件七）

备品、备件清单

项目名称：                                招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件八）

规格、技术参数偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20 年　月　日

（附件九）

商务条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

（附件十）

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、需提供相关证书

2、须提供近6个月内任意3个月的社会保险费征集计划明细单及个人明细表，模糊件无效。

（附件十一）

近三年主要设备销售业绩表

（2017年6月1日-2020年6月1日）

项目名称：

投标单位名称（公章）：

| 序号 | 设备名称 | 购货单位 | 日期 | 数量 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、以上设需附证明资料：中标通知书和合同复印件。

（附件十二）

投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件十三）

售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、售后服务承诺详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述：

二、所投产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、施工及安装等方案计划（内容包含：施工的方案、设计方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

十、免费提供某项产品、部件或服务的说明;

公司法人代表(签字)：

法人授权代表(签字)：

项目经办人(签字)：

日期：20年月日

（附件十四）

投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法宝代表授权委托人：（签字）

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在          号（和田市              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .

法人授权代表：（签字）                    .

项 目 经 理： （签字）                   .

公司签章       .

年      月     日

（附件十五）

其他资料

招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

- 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容及时限要求，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内按招标文件中载明的邮箱：1035887578@qq.com地址，以书面形式、应加盖公章通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）与和田市人民政府网（http://www.hts.gov.cn/），敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑，未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表以招标文件指定的方式送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |  |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。