## Sheet1
吐鲁番市托克逊县疾控中心自动化和信息化PCR核酸检测实验室 技术参数
序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元）
1 | 超净工作台（双人） | 1.技术参数 1.1.外部尺寸:1460mm×620mm×1850mm； 1.2.内部尺寸:1335mm ×530mm×650mm； 1.3.过滤器尺寸：1300mm×450mm×69mm； 1.4.额定功率：750 W； 1.5 气流流速：0.30～0.45m/s； 1.6.紫外灯功率：40W； 1.7. LED日光灯功率：16W； 1.8.前窗玻璃最大开口高度：400mm； 1.9.前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 1.10.噪音≤65dB(A)； 1.11.风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 1.12.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 1.13.照明：≥300lx； 2.结构特点 2.1.洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.2.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%； 2.3.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 2.4.工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 2.5.箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； 2.6.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 2.7.洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 2.8.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 2.9.具有紫外灯、风机预约定时功能； 2.10.具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； | 台
2 | 手动八道可调移液器 | 1.轻便且设计符合人机工效学； 2.数字视窗，令所设定量程一目了然； 3.量程范围广，0.1μL至10mL； 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 5.精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准； 6.下半支可高温高压消毒。 7.各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 8.管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 9.移液器下半部可360度旋转，方便移液； 10.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 11.特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。 | 支
3 | 移液器 | 1.轻便且设计符合人机工效学； 2.数字视窗，令所设定量程一目了然； 3.量程范围广，0.1μL至10mL； 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 5.精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准； 6.下半支可高温高压消毒。 | 支
4 | 移液器支架 | 可同时放置最多6支单道或多道移液器 | 把
5 | 掌上离心机 | 1.资质证书：通过各项低电压安全和电磁兼容测试，通过CE爆炸测试，获得极具公信力的TUV德国莱茵公司颁发的标准符合性证书 2.性能指标 2.1.双门锁设计，锁定更安全 2.2.先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高 2.3.运行安静，噪音≤45 Db, 2.4.直流电机，连续运行模式 2.5.绿和大龙蓝可选 2.6.最高转速7000rpm（D1008），最大相对离心力2680x g（D1008） 2.7.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便 2.8.可容纳过滤型离心管，应用范围广 2.9.卡扣式转子，安全耐磨损，平衡性高 2.10.最大容量2ml x 8 离心管; 4 x 0.2ml PCR8排管，当与适配器联用时，亦可使用0.5ml或0.2ml离心管 3.技术参数 3.1.最大转速 7000rpm 3.2.最大相对离心力 2680*g 3.3.转子容量 0.2/0.5/1.5/2.0mL×8； 3.4.0.2mL×16 PCR排管或 3.5.0.2mL×2 PCR 8排管 3.6.运行时间 连续运行 3.7.电机类型 直流电机 3.8.功率 AC110~240V/50Hz/60Hz 3.9.20W 3.10.噪声 ≤45dB 3.11.尺寸（长x宽x高） 150×150×117mm 3.12.重量 0.5kg 3.13.认证 CE cTÜVus FCC MCA | 台
6 | 漩涡混合器 | 1.技术指标： 1.1.适合短时间（点动）或长时间连续工作 1.2.转速范围：0-2500rpm，无级调速 1.3.偏心球轴承设计，振动头安装方便 1.4. 9种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等 1.5.硅制底座，超强防震，适合高速工作 1.6.整机稳固，可选配真空吸盘脚 1.7.运行周转直径：4mm 1.8.防护等级：IP21 2.技术参数： 2.1.电压 [VAC] ：220-230 2.2.频率 [Hz];50 2.3.功率 [W] ;60 2.4.振荡方式：圆周 2.5.周转直径[mm]：4 2.6.电机输入功率[W]：58 2.7.电机输出功率[W]：10 2.8.允许连续运转时间：100% 2.9.速度范围 [rpm] ：0-2500 2.10.转速显示：刻度 2.11.运行方式：连续运转/点动 2.12.外观尺寸[mm]：127×130×160 2.13.重量[kg]：3.5 2.14.允许环境温度 [°C]：5－40 2.15.允许环境湿度：80% 2.16.外壳防护等级：IP21 | 台
7 | 高通量自动化样本制备系统 | 1.设备用途： 可精准、灵活、快速、高度自动地完成核酸提取及纯化、PCR 体系配置等复杂工序.实现与 PCR 仪的无缝对接，设备同时可进行单链分离、环化和制备 DNA 纳米球等多种复杂功能。 2.支持样本类型：适用于新冠病毒常见的样本类型皇咽拭子，唾液， 肺泡灌洗液，血清，血浆病毒培养液等：同时兼顾 FFPE，DNA，RNA，CfDNA 等样本； 3.样品处理通量：一次性提取 192 个样品≤80min； 4.配备 96 通道自动化移液系统，高精密机械臂； 5.内置自动磁力架≥2 套、内置温控模块≥1 套、内置荡模块≥1 套，可在 1 台仪器上实现DNA\RNA 提取、DNA\RNA 纯化、PCR 体系配置； 6.安全性能好，封闭式安全防护门，全流程自动化提取，内置紫外消毒模块、层流罩，自动清洁功 能，使用带滤芯吸头，有效防止交叉污染 7.移液误差：<5%(2μL)，<1%(200μL)： 8.移液泵加样体积范围： 2~200μL： 9.移液器可确保高负荷下稳定的移液精度： 10.移液分辨率：≥0.1μL； 11.内置空气洁净系统，在 0.3um 水平下过滤效率>99.995%，洁净效果可达 IS05 级标准 12.紫外消毒系统消杀剂量≥100 000 W.s/cm2，可杀灭细菌芽、病毒和细菌繁殖体： 满足医用消毒标准要求； 13.加样精度： CV≤5%(2μL时)，准确度：<±10%：CV1%(200μL时)，准确度<±1%； 14.温控模块准确性：±1℃at 55℃，温控模块温度均匀性：±1℃at 55℃；温控模块温控范用4~90℃： 15.拓展性好：≥24 板位设计，可升级拓展高通量测序自动建库功能： 16.同一厂家有分杯系统和 LIMS 系统提供选配，实现无缝连接： 17.主要配置： 17.1.全自动样本制备系统主机(含控制电脑和软件) 1 套 17.2.内置 96 通道移液机械 (包含抓板手) 1 个； 17.3.内置温控模块 1 个： 内置荡模块 1 个：内置磁力架 2 个： 18.提供制造商盖章的技术参数确认函和售后服务承诺书： | 台
8 | 冷冻冷藏医用冰箱 | 适用于医院、血站、防疫站、卫生所、科研院所、疾病防控中心等行业机构。 用于储存疫苗、药剂、血液等。 ★有效容积：265升，立式，其中冷藏室160升，冷冻室105升 ★1.温度控制系统： 1.1.微电脑控制，冷藏、冷冻温度双显示。 1.2.冷藏温度：2℃～8℃，冷冻温度：-15℃～-26℃可调； 1.3.温度均匀性：冷藏室±3℃，冷冻室±3℃， 1.4.冷藏室带有风机设计，确保温度均匀性。 2.安全控制系统： 2.1.多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警。 2.2.两种报警方式：声音蜂鸣报警、数码闪烁报警。 2.3.多重保护功能：开机延时、停机间隔等。 3.制冷系统： 3.1.优化制冷技术，制冷能力更强。 3.2.无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。 4.人性化设计： 4.1.LCD液晶显示，便于观察。 4.2.冷藏室内配置浸塑钢丝搁架，冷冻室内配置透明抽屉。 4.3.安全门锁设计，防止随意开启。 4.4.宽电压带设计，适用电源环境广。 ★5.产品及企业资质： 5.1.所投产品具有医疗器械注册证。 5.2.生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001体系认证。 | 台
9 | 实验室管理系统（10万通量） | 1.软件产品，无硬件载体。 2.系统主要包含以下几个模块：样本管理、仪器看板、任务追踪、工作流定制、测序报告，生信分析报告。 ★3.样本追溯：可查看样本在各仪器中的实时状态，包括样本提取、核酸检测、文库制备、测序、分析等任务，样本追踪可视化，分析结束以后可以在界面上查看报告。 ★4.仪器监控：监控各个仪器的工作状态，统计仪器的饱和度、故障率及使用率对实验室内各种设备进行统一管理。 5.易用性：易配置的工作流，组合不同实验流程，适配不同的分析应用，操作简单便捷。 6.易集成：开放接口，可以便捷实时地对接仪器并与其他第三方软件进行集成，实现标准化统一平台。 7.易操作：无需软件编程知识即可轻松修改LIMS并配置实验流程，UI界面友好，功能模块一目了然。 8.提供仪器的错误故障及异常报警，并有邮件及手机的推送功能 9.具有校验防错的功能，在样本和芯片ID不存在的情况下会有错误信息及相关提醒。 10.能对低质量的测序实验进行风险预警。 11.可与全自动超高通量核酸仪、全自动高通量分杯处理系统、全自动移液工作站匹配实现信息数据传输。 | 套
10 | 移动路由5G/5G 插卡网线两用路由器 | 1.类别：移动路由器 2.是否需插卡：可插卡 3.是否内置防火墙：无内置防火墙 4.最多可连接用户：20人以上 5.资费类型：年卡套餐 6.有线传输率：千兆端口 7.网络支持：5G，4G 8.是否带USB：无USB接口 9.无线协议：Wi-Fi 6 10.APP控制：支持APP控制 11.无线速率：150M以上 12.天线：内置天线 | 套
11 | 条码打印机 | 1.打印方式：热转印 2.分辨率：300DPI(11.3点/mm ) 3.打印速度.：6IPS(1 52.4mm/s) 4.打印宽度：4.15" (105.6mm) 5.打印长度：78.7” (2000mm) 6.内存：8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM 7.碳带容：量300米 8.标签类型：标签、连续、折叠式、热敏、热转印、铜版纸 9.吊牌：PVC | 台
12 | 小型激光打印机 | 1.打印机类型类型：黑白激光打印机 2.主要功能：打印 3.耗材类型：鼓粉分离 4.硒鼓寿命：10000页 5.最大打印幅面：A4 6.内存容量：64MB 7.处理器：295MHz 8.最高分辨率：600*600dpi，仿真1200 dpi 9.黑白打印速度：26页/分 10.首页出纸时间：＜9秒 11.月打印负荷：10000页 12.网络功能：不支持 13.支持打印介质：普通纸、再生纸、厚纸（90-105g/㎡）、标签 14.双面打印：手动双面 15.接口类型：Hi-Speed USB2.0 Wireless 802.11 b/g/n 16.进纸容量：150页 17.电源电压：220-240V 18.电源功率：1.37Kw.H | 台
13 | 办公笔记本电脑 | 1.操作系统：Windows 10 2.CPU：I7-1165G7 3.内存：8G 4.硬盘：512G 5.显卡：锐炬显卡 6.光驱：无内置光驱 7.屏幕尺寸：14” | 台
14 | 过氧化氢空气消毒机 | 1.主要技术要求 ★1.1.消毒原理：通过微气泵提供动力，无需外接气源，并采用二流体雾化喷嘴将消毒液雾化喷出，产生亚微米级干雾状态的杀菌因子，自由扩散到空间中 1.2.用途：适用于实验动物中心.生物安全实验室.重症监护病房.手术室.救护车等场所消毒，可杀灭肠道致病菌.化脓性球菌.医院感染常见菌.空气中细菌.致病性酵母菌及芽孢等，达到广谱杀菌效果。 1.3.消毒空间≥100立方米 ★1.4.设备雾化颗粒≤3μm，喷射流量＞15ml/min，确保雾化颗粒的均匀性和雾化量，保证消毒效果，提供配套喷嘴的粒径证明； 1.5.参数设定：内置计算软件，具有按空间体积和按消毒时间计算双模式，可根据用户需求选择对应模式，输入空间体积或消毒时长，自动计算消毒参数，方便用户操作； 1.6.控制系统：采用可编程PLC控制系统，内嵌式彩色触摸屏≥4.3寸，屏幕显示延时设置.房间体积.消毒时间和剩余时间四个指标，同时具有数据查询，可储存≥1000条数据，方便使用数据的追溯。 1.7.监控及警报系统：LED状态3色指示灯，不同颜色显示灭菌的不同阶段，方便观察工作状态，具有及时声光报警功能； 1.8.设备具有远程无线遥控功能，可远程启动和关闭设备。 1.9.产品尺寸：≤380mm×380 mm×260mm； 1.10.重量：≤7kg； 1.11.功率：≤300W ★1.12.电源：220V±22V，50HZ，电源插头采用航空插头组件，保证使用的稳定性，避免特殊环境下设备使用时电源线脱落导致消毒失败。 1.13.可增配锂电池 ★1.14.储液瓶：外置式消毒液储液瓶，容量≥1L，具有锁紧螺母功能，便于装液和换液； 1.15.产品外观：手持式设计，设备轻便易转移，外壳采用耐腐蚀聚乙烯材质，方便清洁灭菌； 1.16.配套消毒剂对大肠杆菌杀灭效果达到5-log，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证 1.17.配套消毒剂对金色葡萄球菌杀灭效果达到5-log，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证 ★1.18.配套消毒剂对脊髓灰质炎病毒I型疫苗株杀灭效果达到4-log，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证 ★1.19.配套消毒剂对流感病毒H1N1杀灭效果达到4-log，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证 ★1.20.配套消毒剂对人类冠状病毒229E杀灭效果达到4-log，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章进行佐证 1.21.配套消毒剂有效期在两年以上，便于长时间储藏。 ★1.22.消毒效果：杀菌效果≥99.9%，对嗜热脂肪芽孢杆菌（ATCC12980）和枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）达到LOG6的杀灭效果，提供具备CMA资质的第三方实验室消毒效果检测报告。 ★1.23.设备平均无故障时间（MTBF）不低于3000小时，在投标文件中提供具备CMA资质的第三方检测实验室鉴定报告。 1.24.残留物少，过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，没有毒副产品； 2.资质要求 2.1.投标产品制造厂家具有类别为以气态过氧化氢为消毒因子的消毒产品生产许可证。 2.2.产品通过第三方具备CMA资质单位的消毒效果检测，并提供相关检测报告 *2.3.生产企业和产品通过质量体系认证.环境体系认证和知识产权管理体系认证，并能提供认证证书。 2.4.需提供CE认证证书 2.5.产品具备消毒产品卫生安全评价报告 2.6.产品配套溶液具备消毒产品网卫生安全评价报价 | 台
15 | 移动紫外线消毒车 | 1.电源电压：220V±10% 50Hz 2.紫外线灯管功率：30W x 2 3.辐射紫外线波长：253.7nm 4.紫外线辐射度：单管≥107u W/cm2、双管≥214u W/cm2 5.镇流器：电感镇流器 6.灯管可调整角度：0-180度 7.消毒时间自控范围：0-120分钟使用 8.万向轮X4 带360度车轮 9.灯车高度：108cm 10.灯臂长 ：100cm 11.灯管长度89.4cm 12.箱体材质：铁皮喷塑 | 台
16 | 生物安全柜（A2型） | 1.安全柜基本参数： 1.1.分类：A2型，30%外排，70%循环 1.2.外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； ★1.3.内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 ★1.4.台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改） 1.5.风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s 1.6.系统排风总量：500 m3/h 1.7.额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W） 1.8.噪音等级：≤67dB（A） 1.9.照明：≥1000lx ★1.10.过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 1.11.注册证号：国械注准20143222263 1.12.使用人数：1—2人 2.生物安全性： ★2.1.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 2.2.产品安全性：菌落数≤5CFU/次 2.3.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 3.结构功能特点： 3.1.济南鑫贝西生物技术有限公司是中华人民共和国医药行业YY0569-2011生物安全柜产品标准的主要起草单位； ★3.2.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 3.3.安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3.4.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 3.5.工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； ★3.6.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； ★3.7.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 3.8.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 ★3.9.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； ★3.10.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； ★3.11.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 3.12.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 3.13.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 3.14.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 3.15.前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 3.16.优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 3.17.完善的报警系统： 3.17.1.玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； 3.17.2.过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 3.17.3.过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； 3.17.4.气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 3.18.安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 3.18.1.安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 3.18.2.紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； | 台
17 | 条码扫描器 | 1.全面的快速识读能力，对污损条码、激光雕刻码等识读效果更佳 2.性能卓越，支持移动支付、扫码开票 3.采用影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换 4.可靠耐用的结构设计，适用于商业及工业多种应用场景 5.人性化的照明和对焦设计，带来舒适便捷的扫描体验 6.接口类型RJ-45 水晶头 7.解码种类：1D: UPC-A，UPC-E，UPC-E1， EAN-13， EAN-8, ISBNISSN, 39码，39码( ASCII全码), 32码，Trioptic 39码，交叉25码，工业25码，矩阵25码，库德巴码(NW7 ),128码，UCC/EAN 128，ISBT128, 93码，11 码(USD-8), MSIPlessey, UKPlessey,中国邮政码，中国财政码，Telepen, GS1 DataBar (前身是: RSS)系列；2D：PDF417， MicroPDF417, QR code, DataMatrix, 汉信码，Aztec 码，MicroQR 8.分辫率1280x 800像素 9.白色LED，5000K 10.系统接口RS-232 串口，USB键盘，USB虚拟串口 | 台
18 | 全自动分杯处理系统 | ★1.分杯处理系统具备分杯、分液、点样功能；疫情后可当成移液工作站、点样机使用。 2.可一键完成样本的条形码(1D\2D码)扫码、信息录入、开盖、移液。 3.结构：主要由三轴样本管转运模块、三轴旋转开盖/加盖模块、三轴移液模块组成。样本管转运模块机械臂数量≥4个；夹紧位≥4个，旋转开盖/加盖模块≥4个；移液模块机械臂数量≥1个，移液通道≥4个。 ★4.适用样品管规格：单采/5混1/10混1采样管直径11-17mm，20混1采样管直径19-26mm，高度50-150mm的样品管。 ★5.支持市场≧10种不同厂家、同一类型规格采样管同时任意混用上机操作。 ★6.兼容干混分杯模式，支持单采、5混1、10混1、20混1采样管，无需取出拭子头直接取样。20混1无需升级硬件和改装设备，仅更换上机托架就可使用，方便用户自由切换。 ★7.在1μL-1000μL范围内实现微量精准移液，加样精度：2μL CV≤5%、 10μL CV≤2.5%、大于50μL CV≤0.5%；移液枪为独立、非等间距移液，间距9-270mm可调。两个独立的移液模组同时采用电容感应和压力感应探测。 ★8.单次上样量：单检/5混1/10混1样本管一次上样96管；20混1单次上样48管。 9.处理速度: ★9.1★针对单检/5混1/10混1样本管，完成96管样本的扫码、开盖、移液及加盖全流程操作≤7分钟；日处理大于18000管。 9.2针对20混1样本管，完成48管样本的扫码、开盖、移液及加盖全流程操作≤5分钟。 9.3 4-6分钟内完成96个样本的PCR体系配制和分配。 ★10.具有独立震荡模块，震荡等级1-10级可调，有效防止组织细胞沉降。 ★11.有独立的试剂位和8联管/96孔PCR板位，至少可以放置1个96孔PCR反应板。设备可独立完成PCR体系配制、将PCR反应液分配至8联管/96孔PCR板，以及将提取的核酸模板从96孔深孔板转移到8联管/96孔PCR板。 12.具有自动卸针功能，Tip头装针／脱针实时监测，提高脱针效率及可靠性。 13.设备内带废针回收模块，保持仪器内部密封性，防止气溶胶污染；设备具备外脱针模式，根据实际需求，用户可以自行选择。 14.内置HEPA空气过滤系统及紫外消毒系统，对0.3um直径颗粒过滤效率不低于99.999%，有效防止气溶胶污染物外泄。 ★15.设备可同时放置≥6块深孔板；兼容多种核酸提取深孔板；兼容多种厂家不同包装规格规格的核酸提取试剂，包括16/32/48/96人份/板包装规格的核酸提取试剂。 16.兼容10μL、50μL、200μL、1000μL吸头同时上机。 17.电源：电压：100V-120V/200V-240V AC，频率：50/60Hz。 | 台
19 | 自动转板机（点样机） | 1.用途：96道全自动高通量液体处理，可应用于试剂分装、微孔板复制与重排、 8道梯度稀释、96孔板转384孔板、细胞转移/更换培养基、ELISA 操作（微孔板包被与洗涤）、96 孔板核酸纯化等实验，代替人工劳动，实现高效率和自动化。 2.工作环境 2.1.相对湿度：10～80% 2.2.工作电压：AC220V，50Hz 2.3.工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定 3.主要技术指标 ★1.移液精度：200ul分液 5μl CV< 3% ；20ul分液 1μl CV< 3% ★2.移液准确度：200ul 分液 5μl +/- 2% ；20ul分液 1μl+/- 2% 3.微孔板规格：96和384孔板：客户自定义或者标准的SBS规格 ★4.分液增量（分辨率）：0.1ul 5.分液原理：空气置换式 ★6.移液托盘具有独立的Y轴，可自动完成 384 孔板移液，避免重复或缺失加样。 ★7.移液模块：高精度96道移液模块，可实现8道和96道全自动移液操作。采用柔性无损取放、密封技术，避免冲撞式取放对加样通道的磨损，以延长加样通道的使用寿命 ★8.版位数：可支持4/6板位，板位上可安装多种类型载架和功能模块，如微孔板、试剂槽、吸头盒载架，温控模块、磁力模块等完成核酸提取所必备的模块。同一板位既可放置深孔/浅孔板，又可放置试剂槽、吸头盒等耗材，无载架类型限制。 ★9.开放耗材：支持多品牌通用耗材，允许用户通过公开市场购买推荐品牌、型号的枪头和板类适配耗材。 ★10.设备嵌入式电脑触摸操作，软硬件分离，可设置任意数量的实验流程，可选全中文操作界面。可使用户自由设置工作站板位信息，设计所需实验流程，软件基于Linux操作系统，安全可靠。 11.软件具备友好的编程界面，实现移液细节调节的简单化，用户仅需输入相关数据即可完成细节优化。提供友好的用户界面，利于无专业编程背景的用户进行方法开发。 12.系统软件内置常用耗材数据库，用户可随时对新耗材进行定义，并添加到数据库中。 ★13.系统软件能自动计算移液的数据，自动计算移液完成前后来源板和目的板的体积，实现一吸多喷等功能，加快实验速度。 14.系统软件具有逻辑自检功能，能对方法编辑过程中的逻辑错误进行提示，并自动提供解决该错误的建议。 ★15.具备一类医疗器械证 | 台
20 | 多管涡旋混匀仪 | 1.可以一次混合处理50个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管旋涡混合的需要。人性化的程序设计，内置定时/持续/点动三种操作模式，让实验更加便捷高效。 2.三种运行模式安静稳定无噪音：定时模式、持续模式、点动模式 3.技术参数 3.1.转速范围：500-2500rpm 3.2.振幅：4mm 3.3.调速精度：±1rpm 3.4.定时范围：1s-9999min 3.5.最大载量：5kg 3.6.电机类型：直流无刷电机 3.7.运行方式：点动/连续模式 3.8.顶部盖板尺寸：W.184×L.311mm 3.9.功率：60w 3.10.输入电源： AC 100-230V，50/60HZ 3.11.熔断器：250V,1AΦ5×20 3.12.外形尺寸：W.250×D.426×H.480mm 3.13.净重：5kg | 台
21 | 高通量自动化核酸提取仪 | 1.技术原理：磁棒法转移磁珠提取技术。 2.样本通量：1-384 ★3.工作板位：除垃圾桶外，实际操作板位不少于24个板位，机械臂定位精度±0.1mm。 ★4.混合磁吸模块：4组96孔模块，Z轴独立运动，可选1-4组运行模式，完成96/192/288/384例样本核酸提取；配置液体防滴落托盘，避免孔间交叉污染。 5.振动混合模式：多档可调振动速度，振动幅度根据溶液体积自动调整。 ★6.液体处理体积：不小于20-1000μl。 ★7.温控模块温度控制范围：室温+5℃-115℃，最高稳定控制温度不低于115℃，深孔板底部全包裹加热，且提供官方参数证明。 8. 温控模块温度控制精度：≤±1℃。 9. 提取孔间差异：<3%。 ★10.紫外消毒系统：多角度内置紫外灯不少于3个，辐照剂量高于100000μW.s/cm2。 ★11.双HEPA过滤系统：全外排负压过滤设计，外部空气经过过滤进入设备，设备内空气过滤后排出外部，防止气溶胶污染。 12. 操控系统：23英寸彩色多点触控屏，Windows操作系统。 ★13.仪器内可操作空间尺寸（门开启后可移动空间）：不小于1072X386X708（深度） ★14.程序管理：500G空间程序存储空间，自由灵活编辑提取程序。 ★15.资质： 产品具备中国NMPA及CE-IVD认证。 ★16.仪器提供API接口，可与LIMS系统连接，方便数据信息化共享。 ★17.规格尺寸：长度不超过1230mm，宽度不超过745mm，高度不超过965mm。 18.电源：200-240V，50Hz/60Hz，2350W。 19.工作环境：19-25℃，20-80%（无冷凝），80-106 kPa。 20.提供制造商盖章的技术参数确认函和售后服务承诺书含项目名称和编号。 | 台
22 | 自动封膜机 | ★1.采用机械辊压的方式将封板膜进行密封 2.触摸屏显示，方便直观的操作 3.封膜紧密，无蒸发，一致性好 ★4.可封膜96孔或384孔PCR反应板，压敏膜、粘性膜均可;可压盖8联管 ★5.参数灵活可调，可编写辊压次数(1-99) 和辊压力值(1-3) 6. 20秒即可完成一次封膜，效率高 7.占用空间小，重量轻，可随意放置和移动 8.运行无噪音，创造舒适的工作环境 ★9.标配96孔和8联管模块，适配器方便更换，亦可根据实验要求进行定制 | 台
23 | 微孔板离心机 | 1.LSC2100微孔板离心机是专门为96孔设计的瞬时离心机，方便离下挂壁液清。该款式微孔板离心机设计独特、精小、节省空间，仅23X20cm。微孔板由离心机顶部插槽垂直装入离心机转子内，液体在表面张力作用下保持在微孔板底部，因此不必担心漏液。 2.产品特点： 2.1.快速离心挂壁液滴 2.2.PCR实验使用，显著提高扩增效果 2.3.适用带裙边，不带裙边及各种PCR微孔板 2.4.体积不到大多数微孔板离心机体积的1/4 3.性能指标 3.1.最高转速：2500rpm/min 3.2.转速相对偏差：≤10% 3.3.容量：2X96孔PCR板 3.4.最大相对离心力：500xg 3.5.尺寸(WxDxH)：190x220x186mm 3.6.重量：2.1kg 3.7.电源：AC120V/AC220V，50/60Hz 3.8.功率：110W 3.9.噪音：≤70dB 3.10.环境温度：5°C-40°C 3.11.相对湿度：≤85% 3.12.大气压力：860hPa-1060hPa | 台
24 | 实时荧光定量PCR仪 | ★1.样本容量：96孔，检测通道：≥4； 2.适用耗材：0.2ml 96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管均可适用)； 3.适用荧光素： 3.1.通道1：FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green； 3.2.通道2：HEX, VIC, TET, JOE； 3.3通道3：ROX、Texas Red； 3.4.通道4：Cy5； 4.反应体系：1-100μl； 5.光源：高亮长寿命免维护LED光源； 6.荧光检测方式：光电二极管（PD）作为检测器，顶部激发、顶部扫描，4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应； 7.检测时长：7秒内完成4个荧光通道96个孔位的全部检测； 8.模块控温范围：0～100℃； 9.控温技术：半导体制冷片加热制冷技术； 10.温度均匀性：≤±0.1℃； ★11.温度速率：最大升降温速度：≥6.1℃/s； 12.梯度温度： 12.1.宽度：1℃～40℃ 12.2.温度数：12列 13.单机运行：≥10英寸内嵌式全彩触摸屏，仪器可脱离电脑新建实验并独立运行； 14．PC直连：仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作； 15．局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作； 16.自动样本仓：样本仓可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； 17．软件分析功能：定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析、高分辨率熔解曲线（HRM）等； ★18.实验数据在仪器内实时保存，且具备断电再来电时自动恢复实验功能，无需等待PC电脑及软件打开，即可独立运行继续进行未完成实验，以避免实验数据丢失及试剂损失； | 台
25 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1.容积：≥120L 2.材质：06Cr19Ni10不锈钢 3.设计压力：0～0.28Mpa 4.设计温度：150℃ 5.密封门：门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm；材质：06Cr19Ni10不锈钢；开关门方式：手动平移式密封门；安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 6.管路系统：控制阀门：进口直动式电磁阀3个，手动球阀1个；蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源；注水排水方式：自动注水、自动排水；储水装置：配有内置收集水箱，少量蒸汽排出，汽水内循环使用，环境清洁干燥 7.压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：1.6级；控制系统：控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度；界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；指示灯闪烁显示当前工作阶段；一键启动，方便快捷； 8.流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气 9.报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警 10.安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置 11.程序系统：程序名称：裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体类、固体自定义，液体自定义7种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌，灭菌-保温 12.适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌 13.整体参数：装载装置：灭菌消毒桶3个；设备电源：单相：AC220V，50Hz；设备功率：5.2KW 14.通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告 | 台
26 | 2-8℃医用冷藏箱 | ★有效容积：370升，立式 ★1.温度控制系统 ： 1.1.微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。 1.2.强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。 2.安全控制系统： 2.1.多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警； 2.2.三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 2.3.多重保护功能：开机延时、停机间隔等。 3.制冷系统： 3.1.采用国际名牌压缩机和国际名牌EBM风扇电机。 3.2.合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。 3.3.内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。 4.人性化设计： 4.1.安全门锁设计，防止随意开启。 4.2.宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。 4.3.透明中空钢化镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。 4.4.内设LED照明灯，存取物品一目了然。 4.5.多层搁架设计，可根据需要调整间隙，方便实用。 ★5.产品及企业资质： 5.1.所投产品具有医疗器械注册证。 5.2.生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001体系认证。 | 台
27 | （-25℃）低温保存箱 | 适用于医院、血站、科研院所、疾病防控、畜牧等行业机构。 用于冷冻保存血浆、试剂、疫苗、生物材料等。 ★有效容积：525升、卧式 ★1.温度控制系统： 1.1.微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度-10℃~ -25℃可调。 1.2.高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。 2.安全的控制系统： 2.1.两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。 2.2.两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。 2.3.多重保护功能：开机延时、停机间隔等。 3.制冷系统。 3.1.采用名牌压缩机，制冷迅速。 3.2.加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好。 3.3.无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保。 3.4.合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强，能耗低。 3.5.具备速冻功能。 4.人性化设计： 4.1.安全门锁设计，防止随意开启。 4.2.宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。 4.3.高质量台阶式铝制内胆设计，箱内底部装有排水孔，方便清洁。 4.4.箱内可根据需要随意配置物品筐，方便使用。 ★5.企业和产品资质： 5.1.生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001认证 5.2.所投产品具有医疗器械注册证。 | 台
28 | 磁棒套 | 规格：10个/包 | 包
29 | 核酸提取试剂(VDR03P-4800) | 规格：4800人份/盒 | 盒
30 | 1000ul 黑色导电滤芯无菌吸头 | 规格：96支/盒，50盒/箱 | 箱
31 | 250μL带滤芯自动化吸头 | 规格：96支/盒，50盒/箱 | 箱
32 | 96 孔半裙边 PCR板 | 规格：0.2mL | 箱
33 | 封板膜 | 规格：200张/包 | 包
合计