喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院

建设项目

项目编号：KSS-HT2022(GK)-001

招 标 文 件

招   标  人：喀什市商务和工业信息化局

代 理 机 构：喀什昊天工程项目管理咨询有限公司

编 制 日 期：二〇二二 年 十 月 十七 日

招标文件

项 目 名 称：喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院

建设项目

招  标  人：喀什市商务和工业信息化局  （签章）

联  系  人：王阿飞

联系 电 话：15739950876

招标代理机构：喀什昊天工程项目管理咨询有限公司（盖章）

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联  系  人：邓金玲

联 系 电 话：13208158351

详 细 地 址：喀什市吐曼路1号（财富大厦）1栋6层01室

目  录

第1章  投标人须知	3

一   总 则	3

适用法律	4

二   招标文件	4

招标文件构成	4

招标文件的澄清与修改	5

三   投标文件的编制	5

投标报价	6

投标保证金	7

投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	8

投标文件的密封和标记	8

投标截止	8

投标文件的接收、修改与撤回	8

五   开标及评标	9

投标文件符合性审查与澄清	10

投标偏离	11

投标无效	11

废标	12

保密原则	12

六   确定中标	13

中标候选人的确定原则及标准	13

确定中标候选人和中标人	13

采购任务取消	13

中标通知书和招标结果通知书	13

签订合同	13

履约保证金	13

代理服务费	13

政府采购信用担保	14

廉洁自律规定	14

人员回避	14

质疑与接收	14

第2章 投标文件格式	20

第一部分 开标一览表及资格证明文件	21

第二部分 商务及技术文件	27

投标书	29

第3章 投标邀请	35

第4章  投标人须知资料表	38

第5章  货物采购需求一览表及技术规格	41

第6章  评标方法和标准	64

第7章  政府采购合同	66

第1章  投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物要求

- 评标方法和标准

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物采购需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件内容应包括但不限于“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”内容。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字（或盖章）并加盖单位印章。投标文件（除封面、封底、目录、分隔页外）每页均由投标人盖单位章，否则视为无效投标。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本已签字盖章的复印件。

四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1  依照电子交易管理规范，投标人电子投标文件经过CA证书加密后上传提交，不存在

泄密风险。（投标人应严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）若因投标人上传的投标文件无法识别、在规定时间内无法解密等问题，投标文件将被拒绝评审，由投标单位自行承担相关责任。

15.3    如果投标人未按上述要求将被拒绝接收。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    评标委员会依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

进入评标的投标人不足3家的，不得评标；

此项目资格审查的内容为第4章投标人须知资料表1.3.4要求的内容；

本项目不接受联合体投标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至评标期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，及国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单中的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由7人组成。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如评审得分相同，推介报价低的投标人为后选人。或由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的其他方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由高到低顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.代理服务费

中标人须按照投标人须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出

36.5、本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第2章 投标文件格式

第一部分  开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、具有合法有效的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；

3、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

4、投标保证金缴纳凭证；

5、具有近三个月授权委托人在本单位社保缴纳记录及公司参保人员社保缴纳明细；

6、具有税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表；

7、具有2020年或2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、承诺函；

10、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（自行提供网站查询截图做入投标文件中）；

11、投标人须知资料表1.3.4要求的其他资格证明文件；

## 1 、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：

报价单位： 元

| 项目名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称：                                 （单位盖章）

法定代表人或委托代理:	    (签字或盖章)

注: 手写报价视为无效投标；

年       月       日

## 2  营业执照等证明文件

说明：提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

3  法定代表人身份证明(法定代表人参与投标时提供)

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：                        	（单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年 	月 	日

法定代表人授权委托书

（授权委托人参与投标时提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：                 。

附：授权委托人身份证复印件。

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或签章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4、投标保证金

投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

- 具有近三个月授权委托人在本单位社保缴纳记录及公司参保人员社保缴纳明细；

- 具有税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表；

- 具有2020年或2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、承诺函

我公司经认真研究，决定参加  喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目  投标，现郑重承诺：

如中标，我公司严格按照关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文相关要求“预留该部分采购项目预算总额比例不低于40%，既：4000000.00元，大写：肆佰万元整，专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%，既：2400000.00元，大写：贰佰肆拾万元整；分包给一家或者多家中小企业”执行。

特此承诺

承诺人：                        	（单位公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

- 年       月      日

10、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（自行提供网站查询截图做入投标文件中）；

11、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：

1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.（本项目不接受联合体）如果是联合体报价，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 商务及技术文件

1、投标书；

2、投标分项报价表；

3、货物说明一览表；

4、技术规格偏离表；

5、商务条款偏离表；

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）；

6-1中小企业声明函；

6-2监狱企业声明函；

6-3残疾人福利性单位声明函；

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）；

- 8、其他有利于投标人的文件或证明材料；

## 1   投标书

致：采购人

根据贵方(项目名称)的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价为　　  （用文字和数字表示）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起  个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间  /   （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最高价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字

投标人名称（全称）

投标人单位公章

日期

## 2   投标分项报价表

项目名称:                       招标编号:

包号: 　 　                     报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 |  | 原产地 | 制造商 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 培训及技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | 运输、安装及保险等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合 计 |  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人: 	                 签字（或盖章）

投标人:	                          (盖单位章)

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

- 备品备件设备分项报价表（二）

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人: 	                 签字（或盖章）

投标人:	                          (盖单位章)

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

## 3  货物说明一览表

项目名称:                    招标编号:                  包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4   技术规格偏离表

项目名称:             招标编号:               包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）:

投标人(盖单位公章):

## 5   商务条款偏离表

项目名称:              招标编号:          包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）:

投标人(盖单位公章):

## 6-1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加      的      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业    、 小型企业   、微型企业    ）；

- 2.    （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业    、 小型企业   、微型企业    ）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

## 日    期：

## 6-2  监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

## 6-3   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供由本单位承担工程（由本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

## 7   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

8   其他有利于投标人的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于投标人的安装方案、供货方案、售后服务方案等资料。

# 第3章  投标邀请

### 项目概况

喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目的潜在投标人应在线上获取招标文件，并于2022年11月23日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KSS-HT2022(GK)-001

项目名称：喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：10000000.00元；

最高限价（元）：10000000.00元；

采购需求：对农产品标准检测需要用到的大型仪器以及仪器的附属仪器、 配件、试剂、耗材等 进行采购；实验室、 档案室、办公区域进行组装，同时开展CMA/CNAS资质申报+ 运营维护服务。

合同履行期限：自签订合同之日起60天。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年10月17日至 2022年10月24日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月23日 11点00分

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线投标。

开标时间：2022年11月23日 11点00分

开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

- 2、各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过政采云在线客服获取服务。

- 特别提示：

- 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：喀什市商务和工业信息化局

地址：喀什市行政审批局四楼

联系人：王阿飞

联系方式：15739950876

2.采购代理机构信息

名 称：喀什昊天工程项目管理咨询有限公司

地　址：喀什市吐曼路1号（财富大厦）1栋6层01室

联系人：邓金玲

联系方式：13208158351

# 第四章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采 购 人：喀什市商务和工业信息化局 地 址：喀什市行政审批局四楼 联 系 人：王阿飞 联系方式：15739950876 |
| 1.2 | 采购代理机构 ：喀什昊天工程项目管理咨询有限公司 联 系 人：邓金玲 联 系 电 话：13208158351 联系地址：喀什市吐曼路1号（财富大厦）1栋6层01室 |
| 1.3.4 | 投标人资格证明材料： 1、具有合法有效的营业执照副本电子扫描件（三证合一）； 2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书； 3、投标保证金缴纳凭证； 4、具有近三个月授权委托人在本单位社保缴纳记录及公司参保人员社保缴纳明细； 5、具有税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表； 6、具有2020年或2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）； 7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、承诺函； 9、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（自行提供网站查询截图做入投标文件中）； |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否专门面向中小企业采购： 否 （是、否） 专门面向中小企业预留金额4000000.00元，其中专门面向小微企业预留金额2400000.00元。 |
|  | 本项目执行的财政政策：（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |
|  | 本项目享受的报价折扣：根据财政部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小型、微型企业的响应价格给予 10% 的折扣（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 |
|  | 本项目标的所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定本项目所属行业为农业。 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 2.2 | ## 最高限价：10000000.00元整（壹仟万元整）； ## 注：超过最高限价按无效投标处理。 |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 保证金形式：□保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 招标保证金数额：100000.00元（人民币壹拾万元整）（按照控制金额1%以内的整数计算）； 收款单位：喀什昊天工程项目管理咨询有限公司； 开户银行：中国工商银行股份有限公司喀什分行 开户行行号：102894000309 银行账号：3012341009022113005 投标保证金截止时间：同此项目开标截止时间。 注：投标保证金在开标前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户，以实际到账时间为准，打款时注明招标保证金+项目名称或项目编号。 联系人：邓金玲 联系电话：13208158351 0998-2628277 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 注：按照招标人需求在评标结束后，投标单位需提供相应份数纸质投标文件，纸质投标文件必须与上传的电子投标文件一致。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年11月23日 11点00分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年11月23日 11点00分（北京时间） 开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”不见面开标。 |
| 20.5 | （详细产品要求详见招标文件第5章 货物采购需求一览表） |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：三名 |
| 27.1 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：预算金额的 5% 计算向上取整至万元； 提交履约保证金的时间：签订合同前 5 日内； |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 36.3 | 接收部门： 招标项目部 联系电话： 13208158351 邮箱：1535390513@qq.com 地址： 喀什市吐曼路1号（财富大厦）1栋6层01室 |
| 中标服务费：招标代理服务费按照计价格【2002】1980号的取费标准计取。 招标代理服务费由中标单位支付 支付形式：电汇、网银、现金。 支付时间：领取中标通知书时。 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 获得采购合同的供应商不具备相应专项施工资质时，应将该专业工程分包给具有相应资质的专业分包单位。 |  |
| 本项目采购的服务，如在使用中由于质量问题造成的安全事故及经济损失，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。 |  |
| 注：主要设备材料不允许进口。 |  |

第五章  货物采购需求及技术规格

1、采购需求概况：对农产品标准检测需要用到的大型仪器以及仪器的附属仪器、 配件、试剂、耗材等 进行采购；实验室、 档案室、办公区域进行组装，同时开展CMA/CNAS资质申报+ 运营维护服务。

2、项目实施地点：喀什市

#### 3、交货地点：采购方指定地点

4、实施标准：自签订合同起60日内安装、试车、调试完毕，交付使用。验收合格之日起质保1年。

5、资金支付：

项目经费测算明细：

| 序号 | 测算细项 | 测算经费万元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备采购及实验室组装 | 800 |
| 2 | CMA/CNAS资质申报+运营维护服务 | 200 |
| 合计 |  | 1000 |

经费拨付计划：采购合同签订完毕，拨付50%。标准实验室规划设计组装，按照规划项目采购仪器设备并组装、调试完毕、招聘并组建实验室团队，引进实验室授权签字人、技术负责人、质量负责人、检测人员等并进行培训；资质申报准备，根据CMA/CNAS要求，进行申报前的各项准备工作；拨付30%。完成实验室团队的培训并提供运维指导服务，完成CMA/CNAS资质的审核工作，拨付剩余20%。

设 备 清 单

第一部分

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、数量、面积 | （详细配置） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品室储存装配 | 67.6m² | 货架：900*450*1800mm 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm | 注1 |
| 2 | 综合理化室装配 | 41.5 m² | 实验台：L*750*850mm 通风柜：1500*850*2350mm彩钢板组装50mm PVC地面：1.0mm 风管：0.8mmpp材质 |  |
| 3 | 有机前处理室装配 | 27.8 m² | 实验台：L*750*850mm 通风柜：1500*850*2350mm 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm 风管：0.8mmpp材质 |  |
| 4 | 无机前处理室装配 | 27.8 m² | 实验台：L*750*850mm 通风柜：1500*850*2350mm 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm 风管：0.8mmpp材质 |  |
| 5 | 液相液质室装配 | 22.5 m² | 仪器台：L*900*850mm万象排风罩：DN110 原子吸收罩：400*400 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm |  |
| 6 | 气相气质室装配 | 22.5 m² | 仪器台：L*900*850mm万象排风罩：DN110 原子吸收罩：400*400 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm 不锈钢供气管道：1/4SS316 |  |
| 7 | 光谱室装配 | 14 m² | 仪器台：L*900*850mm万象排风罩：DN110 原子吸收罩：400*400 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm 不锈钢供气管道：1/4SS316 |  |
| 8 | ICP-MS室装配 | 10m² | 仪器台：L*900*850mm万象排风罩：DN110 原子吸收罩：400*400 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm 不锈钢供气管道：1/4SS316 |  |
| 9 | 数据处理中心装配 | 27 m² | 数据台：L*750*850mm 彩钢板组装：50mm PVC 地面：1.0mm |  |
| 10 | 微生物室装配 | 82 m² | 不锈钢台：L*600*850 直膨式组合式净化空调：3500m3/h 镀锌铁皮管：1.0mm 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm |  |
| 11 | 辅助功能室及走道装配 | 294m² | 天平台：900*600*850mm 高温台：L*750*600mm 气瓶柜：900*500*2100mm 彩钢板组装：50mm PVC地面：1.0mm |  |
| 12 | 气相色谱质谱联用仪（GC-MS/MS） | 1套 | 1.气相色谱仪主机 1台 2.分流/不分流进样口 1套 3.毛细进样系统 1套 4.自动进样器1套，不低于100位 5.三重四级杆质谱 1台 6.30米毛细柱（全新） 1根，30m×0.25mm×0.25μm，14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷石英毛细管柱，低流失，适用于质谱分析； 7.工作站 1套 8.随机配送耗材及管路 1套 9.气相色谱-串联质谱仪配有电子轰击源（EI） 10.MS/MS模式（EI）： EI MRM模式100fg八氟萘 OFN 272→222离子对 S/N≥15000:1 11.仪器检出限IDL优于4fg八氟萘，（10 fg，OFN，8次连续进样，272→222离子对，统计学上99%置信度水平，IDL≤4fg） |  |
| 13 | 液相色谱质谱联用仪（LC-MS/MS） | 1套 | 1.液相色谱输液泵2台 2.脱气机 1套 3.控制器1套 4.柱温箱 1套 5.液体自动进样器 1套，不低于80位 6.三重四级质谱仪 1套 7.梯度混合器 1套 8.工作站 1套 9.色谱柱1根，C18柱，粒径1.8μm，100mm×2.1mm 10.随机配送耗材及管路 1套 11.保护柱1套 12.液相色谱-串联质谱仪配有复合源，包括电喷雾离子源（ESI）和大气压化学电离源(APCI) 13.灵敏度：ESI+，MRM模式：1pg利血平，柱上进样，S/N≥300000:1;ESI-，MRM模式：1pg氯霉素，柱上进样，S/N≥300000:1；APCI-：1pg 利血平柱上进样，信噪比 >300000:1 14.扫描速度：≥30000 amu/s |  |
| 14 | 气相色谱仪（GC） | 1套 | 1.气相色谱仪主机 1台 2.分流/不分流进样口 1套 3.毛细进样系统 1套 4.液体自动进样1套，不少于100位 ## 5.FID氢火焰检测器 1套 ## 6.ECD电子捕获检测器 1套 7.30米毛细柱2根，弱极性柱：30m×0.53mm×1.0μm内涂5%苯基甲基聚硅氧烷，强极性柱：30m×0.32mm×0.25μm化学键合聚乙二醇固定相 8.工作站 1套 9.随机配送耗材及管路 1套 10.配有FID,ECD检测器和液体进样器 11.最小检出限:ECD检测器≤5pg/ml(丙体六六六)，FID检测器≤0.5ng/s（正十六烷） 12.操作温度范围：高于室温+4℃～450℃ 13.柱头压力设定范围：0～100psi（可选配150psi） 14.总流量设定范围：0～1000 mL/min（氦气） 0～200 mL/min（氮气），流量设定精度：0.001 mL/min |  |
| 15 | 液相色谱仪（LC） | 1套 | 1.液相色谱输液泵 2台 2.脱气机1套 3.控制器1套 4.柱温箱 1套 5.自动进样器 1套，不少于80位 6.二极管检测 1套 7.荧光检测器 1套 8.梯度混合器 1个 9.工作站 1套 10.色谱柱 1根，C18柱, C18柱，粒径4.5μm，250mm×4.6mm 11.随机配送耗材及管路 12.保护柱1根 13.配有自动进样器，二极管检测器，荧光检测器 14.进样方式：满环进样，部分进样 15.进样范围：0.1-45μL，可根据需要选配更大定量环实现更大进样范围 16.二极管阵列检测器： 波长范围：190-800nm 波长准确度：±1.0nm 波长重复性：≤1.0nm 噪音：≤2*10-5AU 基线漂移：≤5*10-4AU/小时 最低检测浓度：≤5*10-8g/ml(萘-甲醇溶液) 17.荧光检测器：波长范围：Ex：200-1000nm，Em：210-1000nm灵敏度：水拉曼峰,S/N≥1000。(Ex：416nm，Em：365nm），最低检测浓度：≤5*10-9g/ml(萘-甲醇溶液) |  |
| 16 | 液相色谱仪（LC） | 1套 | 1.液相色谱输液泵 2台 2.脱气机1套 3.控制器1套 4.柱温箱 1套 5.自动进样器 1套，不少于80位 6.ELSD 蒸发光散射检测器 1套 7.梯度混合器 1个 8.工作站 1套 9.色谱柱1根,氨基柱，粒径4.5μm ，250mm×4.6mm 10.保护柱 1根 11.随机配送耗材及管路 12.基线噪声≤0.02 mV 13.基线漂移：≤0.2 mV/30 min 14.最低检测浓度：≤5*10-6g/ml(胆固醇-甲醇溶液) 15.定量重复性：RSD6 ≤2.0% |  |
| 17 | 原子吸收光谱仪（AAS） | 1套 | 1.原子吸收分光光度计主机 1台 2.原子吸收专用操作软件 1套 3.火焰原子化系统1套 4.石墨炉原子化系统1套 5.灯座数: 不少于6只 6.循环水 1台 7.空压机 1台 8.火焰法：特征浓度(Cu)：≤0.04μg/ml/1%；精密度（RSD):≤1.0%；检出限(Cu):≤0.006μg /ml 9.石墨炉法：特征量（Cd）： 0.5×10-12g；检出限（Cd）：1.0×10-12g；精密度(RSD):≤3% 10.石墨炉采用横向加热技术，控温精度 ≤1%,配自动进样器，样品杯位不低于60 11.元素灯不少于8只 |  |
| 18 | 原子荧光光谱仪（AFS） | 1套 | 1.原子荧光分光光度计 1台 2.独创免调元素灯组件，可直接使用，无需调整 3.数据处理工作站 1套 4.随机配套管路及配件 1套 5.形态分析模块1套 6.检出限≤0.01ng/ml（代表元素砷、锑、铋），汞的检出限≤0.001 ng/ml 7.相对标准偏差（RSD） ≤1.0%（代表元素砷、锑、铋、汞） |  |
| 19 | 离子色谱 | 1套 | 1.原子荧光分光光度计 1台 2.元素灯不少于3个 3.数据处理工作站 1套 4.随机配套管路及配件 1套 5.形态分析模块1套 6.检出限≤0.01ng/ml（代表元素砷、锑、铋），汞的检出限≤0.001 ng/ml 7.相对标准偏差（RSD）≤1.0%（代表元素砷、锑、铋、汞） |  |
| 20 | 顶空进样器 | 1套 | 1.顶空进样器 1台 2.配套管线及耗材 1套 3.加热炉 温度控制范围：室温～220℃，控制精度±0.1℃ 定时误差：<0.1% 样品定量环 ：0.5ml体积， 温度范围 ：高于室温15℃～220℃ 精度1℃ 稳定性 ：±0.5℃ 4.不少于40位 |  |
| 21 | 柱后衍生系统 | 1套 | 1.二次柱后衍生系统 1套（含光衍生模块） 2.温度设定分辨率：0.1℃ 3.温度范围：室温及以上～150.0℃ 4.温度稳定性误差：≤0.2℃ |  |
| 22 | 氮气发生器 | 1台 | 1.纯度：≥99.9% 2.出气量：0-35L/min 3输出压力：0-110psipsi/bar |  |
| 23 | 氢气发生器 | 1台 | 1.产气纯度 99.999 %（相对含氧量） 2.输出压力 0.3 Mpa（使用特定压力,需出厂时设定） 3.输出流量 0 -300 ml/min 0 -500 ml/min 4.工作条件，电源电压 交流220V 50Hz，环境温度 0-40℃ 相对湿度<85% |  |
| 24 | 空气发生器 | 1台 | 1.空气纯度 无油三级净化 2.输出流量 0-2L/min 0-5L/min 3.输出压力 A 输出0-0.4Mpa （接色谱仪） 4.噪 音：≤42分贝 5.工作条件 电源电压：220V 50Hz，环境温度：15-40C° 相对湿度≤70% |  |
| 25 | UPS不间断电源 | 2套 | 1.不小于18kw 2.使用时间不小于3小时 |  |
| 26 | 微波消解仪 | 1台 | 1.微波消解仪器（不少于8罐） 2.电 源：220-240 VAC 50/60Hz 8A ； 3.微波频率：2450MHz； 4.电源要求：220 VAC 50 Hz 15A； 5.微波输出功率 ：0-1800W； |  |
| 27 | 电子天平 | 1台 | 1.称重能力：30g 2.可读性：0.01mg 3.重复性：0.03mg 4.线性：0.1mg 5.校准：内部自动 6.典型稳定时间：6s 7.称量室高度：218mm 8.符合USP（典型）的最多9.小样品量：8.2mg |  |
| 28 | 电子天平 | 1台 | 1.可读性：0.1mg 2.量程：220g 3.重复性：0.1mg 4.线性：0.2mg 5.响应时间：2.5s 6.校准方式：外校 7.称量室高度：不低于230 mm 8.操作条件-温度：+10 – +30 °C |  |
| 29 | 电子秤 | 1台 | 1.最大称量：30kg； 2.稳定时间：≤3秒； 3.适合工作温度：5℃～40℃； 4.重复性(≤g)：±2； 5.最大允许误差(≤g)：±2 6.重量：2.2kg 7.秤盘尺寸方盘（mm）：不小于165*175 |  |
| 30 | 电子秤 | 1台 | 1.称重范围：0-3000g 2.读数精度：10mg 3.称盘尺寸：不小于Φ125m 4.电源功率：220V/50Hz±1Hz |  |
| 31 | 电子天平 | 1台 | - 称重范围：0-1000g 2.读数精度：10mg 3.称盘尺寸：不小于Φ125m 4.电源功率：220V/50Hz±1Hz |  |
| 32 | 电子天平 | 1台 | 1.称重范围：0-5000g 2.读数精度：10mg 3.称盘尺寸：不小于Φ133m 4.电源功率：220V/50Hz±1Hz |  |
| 33 | 恒温水浴锅 | 2台 | 1.内胆容积：14.8L 2.工作尺寸（mm）W*D*H：不小于450×300×110 3.恒温波动度：±0.5℃ 4.跟踪报警：±2℃ 5.恒温范围：RT+5～99℃ 6.消耗功率：1500W 7.电源电压：AC220V 50HZ 8.定时范围：1～5999min 9.水槽孔数：两列六孔 |  |
| 34 | 低温恒温槽 | 2台 | 1.温度范围：-5～100℃2，温度波动度：±0.05℃ 3.工作槽容积：不小于250×200×150(mm3) 4.工作槽开口：不小于180×140(mm2) 5.容积：不小于7.5L 6.循环泵流量：不小于6(L/min) |  |
| 35 | 凯氏定氮仪 | 1台 | 1.测定范围： 0.1mg～240.0mg氮 ; 2.样品质量：经验值为固体0.3～8.0g，液体2.0～30.0ml； 3.测试精度：相对差0.3%； 4.重复性：平行差≤0.2%； 5.测定速度：3～8min/样品 6.回收率：≥99.5%； 7.冷凝水控制：节水型设计， 8.电 源：220V±10%，50～60HZ； |  |
| 36 | 消化炉 | 1台 | 1.测定范围： 0.1mg～240.0mg氮； 2.测定数量：不少于14个/批； 3.速 度：45min/批； 4.消化管容量：250ml； 5.控温范围：室温～450℃； 6.控温精度：±1℃； 7.平均升温速度：30℃/min；(自动设置温度从室温～450℃升温时间小于30分钟) 8.电 源：220V±10%，50～60HZ； |  |
| 37 | 自动电位滴定仪 | 1台 | 1.滴定分析重复性：0.2% 2.滴定容量允许误差：10ml滴定管：±0.025ml；20ml滴定管：±0.035ml 3.滴定管分辨率：10ml滴定管：1/10000；20ml滴定管：2/10000 4.滴定管输液或补液速度：（55±10）s（滴定管满度时） 5.测量范围：（-1800.0～1800.0）mV，（0.00～14.00）pH 6.分辨率：0.1mV，0.01pH 7.基本误差：pH：±0.01pH mV：±0.03%FS 8.稳定性：（±0.3mV±1个字）/3h 9.电源：AC（220±22）V；频率（50±1）Hz |  |
| 38 | pH计 | 1台 | 1.pH测量范围:（0.00～14.00）pH 2.mV测量范围:（-1999～1999）mV 3.pH分辨率:0.01PH 4.mV分辨率:1MV 5.pH基本误差:±0.01pH 6.mV基本误差: ±0.1%FS 7.温度补偿：手动（0.0-60.0）℃ 8.稳定性:（±0.01pH±1个字）/3h 9.电源:AC （220±22）V，（50±1 ）Hz |  |
| 39 | 磁力搅拌器 | 1台 | 1.最大搅拌量:5000ML 2.转速:200～2000r/min 3.工作盘尺寸:不小于160*160mm |  |
| 40 | 电导率仪 | 1台 | 1.测量范围：电导率:(0～1×105)μS/cm 2.基本误差：±0.5%(FS)±1个字 3.稳定性：±0.33%(FS)±1个字/3h 4.温度补偿范围：(15～35)°C，基准温度25°C 5.电 源：AC(220±22)V；(50±l)Hz |  |
| 41 | 阿贝折射仪 | 1台 | 1.折射率测量范围（nD): 1.3000-1.7000 2.准确度（nD): ±0.0002(估计读数) 3.蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）4.读数范围：0～95% |  |
| 42 | 圆盘旋光仪 | 1台 | 1.仪器光源(可选配)：钠光灯＋滤色片，波长589nm / LED灯，波长589nm 2.测量范围：±180° 3.度盘格值：1° 4.度盘游标读数值：0.05° 5.放大镜放大倍数：4× 6.试管长度：100mm/200mm 普通型 7.电源：220V±22V , 50Hz±1Hz |  |
| 43 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 1.波长范围：190-1100nm 2.光谱带宽：2nm 波长准确度：±0.5nm 3.波长重复性：≤0.2nm 4.光度准确度：0.3%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A) 5.光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) 6.杂散光：≤0.05%T＠220nm , 360nm 7.稳定性：±0.001A/h ＠500nm 8.基线平直度：±0.0015A 9.噪声：±0.0005A 10.扫描速度：高、中、低三档可选 ，最高3800nm/min 波长设置方式：自动 11.显示范围：0-200%T , -4.0 - 4A 12.检测器：硅光二级管 13.电源：AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |  |
| 44 | 钢直尺 | 1根 | 30cm |  |
| 45 | 千分尺 | 1个 | 工业级 0-25mm千分尺 |  |
| 46 | 马弗炉 | 1台 | 1.功率;4w 2.额定温度：1000℃ 3.升温速率：≤30min 4.加热原件：电阻丝 |  |
| 47 | 洁净工作台 | 1台 | 1.洁净等级：100级@≥0.5μM（美联邦209E） 2.菌 落 数：≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿） 3.平均风速：0.3～0.6m/s（快慢双速） 4.噪 音:≤62dB（A） 5.振动半峰值:≤0.5μM（x、y、z方向） 6.照 度:≥300Lx 7.工作区尺寸：不小于1360×600×520mm 8..适用人数：双人单面 |  |
| 48 | 生物安全柜 | 1台 | 1.洁净度：100级@≥0.5μm(美联邦209E 2.菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 3.前面吸入风速：0.55m±0.025m/s 4.气密度：≤10-6m/s(在500Pa压力下) |  |
| 49 | 暗箱式紫外分析仪 | 1台 | 1.紫外线波长：短波紫外波长为 254nm ，中波紫外波长为 302nm ，长波紫外波长为 365nm 2.电源：AC220V±10%50Hz 3.功率：短波紫外：6W 中波紫外：6W长波紫外：6W可见光：4W 4.紫外滤色玻璃尺寸：200×80mm 波长254nm、302nm、365nm可见光滤色片尺寸：200×80mm（配暗箱） |  |
| 50 | 生化培养箱 | 4台 | 1.温度范围：0℃-60℃ 分辨率0.1℃ 2.温度波动度：高温±0.5℃；低温 ±1℃ 3.均匀度：±1.5℃（测试点为25℃） 4.内胆尺寸深宽高 mm：不小于450*500*650 |  |
| 51 | 霉菌培养箱 | 1台 | 1.功率：500w 2.控温范围：0-70℃ 3.控温精度：±1℃ 4.温度均匀性：±2℃ 5.定时范围：0-999min |  |
| 52 | 高压蒸汽灭菌器 | 2台 | 1.容积：75L 2.功率：4.5kw 3.额定工作温度：134℃ 4.灭菌温度选择范围：50-134℃ 5.灭菌时间选择范围：4-120min |  |
| 53 | 冰柜 | 2台 | 1.功率：220w 2.类型：单冷/双温 3.容积：不小于628L |  |
| 54 | 冷藏展示柜（双门） | 1台 | 1.功率：180w 2.容量：不小于680L 3.温度范围;0-10℃ |  |
| 55 | 冷藏展示柜（单门） | 1台 | 1.功率：160w 2.容量：不小于280L 3.温度范围;2-8℃ |  |
| 56 | 冰箱（大冷藏） | 4台 | 1.功耗：0.58kwh/24h 2.冷藏容量：不小于112L，冷冻容量;不小于78L 3.制冷方式：风冷 |  |
| 57 | 冰箱（大冷冻） | 1台 | 1.功耗：0.58kwh/24h 2.冷藏容量：不小于178L，冷冻容量;：不小于73L 3.制冷方式：风冷 |  |
| 58 | 整理箱 | 5只 | 容量：56L，聚乙烯或聚丙烯材质。 |  |
| 59 | 整理箱（酸桶） | 2只 | 容量：56L，聚乙烯或聚丙烯材质。 |  |
| 60 | 周转筐 | 8个 | 尺寸：不小于380*300*90mm，聚乙烯或聚丙烯材质 |  |
| 61 | 货架 | 6套 | 尺寸：不小于150*50*200，聚乙烯或聚丙烯材质 |  |
| 62 | 防渗漏托盘 | 1个 | 尺寸：不小于1300*1300*150mm，聚乙烯或聚丙烯材质 |  |
| 63 | 蓝色废液桶 | 5只 | 容量：25L，聚乙烯或聚丙烯材质 |  |
| 64 | 带探头数显温湿度计 | 9个 | 1.室内温度范围：-10～+50℃ 2.探头温度范围：-40～+70℃ 3.温度误差；±1℃ 4.湿度测量范围：20～90%RH 5.湿度误差;±5% RH |  |
| 65 | 数显温湿度计 | 7个 | 1.温度范围：-10～+70℃ 2.温度分辨率：±1℃ 3.湿度测量范围：20-90%RH 4.湿度误差;±5% RH |  |
| 66 | 双刀绞肉机 | 1台 | 1.容量;不小于1.8L 2.额定功率：250w 3.双刀升级钢头 |  |
| 67 | 中药粉碎机 | 1台 | 1.额定功率：550w 2.负载功率：3000w 3.工作时间:5分钟 4.间隔时间：10分钟 5.粉碎程度：50-300目 6.工作量：800g |  |
| 68 | 多功能料理机 | 1台 | 1.主杯容量：1200ML 2.刀头刀座：304四叶进口刀头 3.转速：18000-23000转/分 |  |
| 69 | 开罐器 | 1套 | 材质：奥氏体不锈钢 |  |
| 70 | 监控器 | 1个 | 四寸超清款+断电续航 1030P |  |
| 71 | 防爆柜 | 1个 | 30加仑 |  |
| 72 | 超纯水机 | 1台 | 1.进水水源： 总溶解 2.性固形物含量TDS＜200ppm，水压1.0-5.0kg/cm2，水温25℃ 3.制水量：10升/小时 4.出水流速：1.5-1.8升/分钟（水箱储水时） 5.RO出水水质：电导率2-10μs/cm（在线监测） 6.UP出水水质：电阻率18.2MΩ.cm（在线监测）；重金属离子＜0.1ppb；总有机碳（TOC）＜20ppb 7.水质预处理器：10寸3通道/外置式 |  |
| 73 | 实验室封闭电炉 | 4台 | 1.功率：1kw 2.额定温度：400℃ 3.直径：不小于180mm |  |
| 74 | 实验室用升降台 | 5台 | 尺寸：200*200mm |  |
| 75 | 标准铁架台 | 5个 | 60cm |  |
| 76 | 十字夹 | 6个 | 13# |  |
| 77 | 四爪夹 | 6个 | 不锈钢材质 |  |
| 78 | 金属蝴蝶夹 | 2个 | 铝合金材质 |  |
| 79 | 小铁圈 | 4个 | 60mm |  |
| 80 | 普通离心机 | 1台 | 1.转速：100-4000rpm 2.最大离心力：不小于2250g 3.最大容量6x50ml 4.定时范围1～99min 5.转速精度：正负20rpm/min 6.离心腔直径：不小于280mm 7.至少配50mL转子 |  |
| 81 | 高速冷冻离心机 | 1台 | 1.转速：100-18500rpm 2.最大离心力：不小于23900g 3.最大容量4x100ml 4.定时范围1-99min 5.转速精度：正负20rpm/min 6.离心腔直径：320mm 7.外形尺寸：44x36x33cm 8.至少配50mL/15mL/2.5mL转子 |  |
| 82 | 层析缸单槽P型 | 1套 | 单槽P型100*200mm |  |
| 83 | 超声清洗机 | 1台 | 1.容量：22.5L 2.功率：不低于600w 3.加热功率;不低于800w 4.可调温度：室温-80℃ 5.可调时间;1-99min |  |
| 84 | 氮吹仪 | 1台 | 1.温度范围:室温+5℃～150℃ 2.定时范围:最长99小时59分钟 3.控温精度:≤±0.5℃ 4.显示精度:±0.1℃ 5.升温时间（40～150℃）:≤30min 6.不少于20位 |  |
| 85 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 1.旋转瓶容量：50～2000ml 2.主机：0-150转/分，3.升降行程0-120mm 4.温度：自动控制室温-90度数字显示 5.加热锅：不锈钢特氟 6.隆复合锅，透明罩 |  |
| 86 | 小型台式水循环真空泵 | 1台 | 1.功率：180w 2.扬程：8m 3.流量：60L/min 4.水箱容积：15L |  |
| 87 | 隔膜泵 | 1台 | 1.抽气速率：20L/min 2.极限压力真空度：≥0.08Mpa,200mbar 3.额定功率：160W 4.进气口：φ6mm 5.出气口：内置消音棉 6.工作环境温度：7-40℃ 7.泵头：1个 8.泵体温度：＜55℃ 9.膜片/阀片：进口橡胶 10.泵头材质：防腐材料铝 11.噪音：＜60dB 12.电压：220Vac,50Hz |  |
| 88 | 溶剂过滤器 | 1台 | 1.滤杯：10um 2.滤头直径：10um 3.筛板材质：高硼硅玻璃 |  |
| 89 | 固相萃取装置 | 1台 | 1.孔数：24孔 2.气体控制方式：独立控制 3.压力显示：压力表显示 4.真空度：0.098Mpa 5.流量控制阀：24个 |  |
| 90 | 移液器 | 4只 | 100-1000ul |  |
| 91 | 移液器 | 2只 | 1-10ml |  |
| 92 | 移液器 | 1只 | 10-100ul |  |
| 93 | 旋涡混合器 | 2台 | 1.功率：20w 2.震荡方式：圆周 3.周转直径：4.5mm 4.转速范围：3000rpm 5.运动方式：连续运动/点动 |  |
| 94 | 电热板 | 1台 | 1.最高温度：500℃ 2.功率：2.5w 3.尺寸：不小于450×350×220mm |  |
| 95 | 电热鼓风干燥箱（普通容量） | 2台 | 1.功率：1.5kw 2.温度控制范围：室温+5℃-300℃ 3.精度:±1℃ 4.定时范围：0-999min/0-999h 5.尺寸：不小于500x740x600mm |  |
| 96 | 电热鼓风干燥箱（大容量） | 1台 | 1.功率：1.4kw 2.温度控制范围：室温+10℃-200℃ 3.精度:±1℃ 4.真空度：133pa 5.尺寸：不小于770x635x650mm |  |
| 97 | 真空干燥箱 | 1台 | 1.功率：≥300w 2.温度控制范围：50℃-180℃ 3.精度:±1℃ 4.真空度：≤133pa 5.尺寸：不小于570x460x460mm |  |
| 98 | 真空泵 | 1台 | 1.抽速（L/S）：2 2.转速;1400r/min 3.功率：0.37kw 4.进气口外径：G3/4 5.极限压力：分压:≤0.06pa;全压力：≤1.33pa |  |
| 99 | 拍打式均质器 | 1台 | 1.拍击时间：0.1-99分59秒或连续运转 2.拍击速度：3～12次/秒 3.可多段编程：可设定任意参数组合 4.有效容积：3～400ml 5.可适用无菌袋尺寸：17×30cm 6.拍击箱体：不锈钢+防腐喷塑 7.拍击间距：0～50mm可调 8.启动模式：柔和启动 9.功率：200W 防夹功能：带自动停止防夹功能 |  |
| 100 | 双目显微镜1000倍 | 1台 | 1.平场目镜：放大倍数：10x,16x;视场直径 18mm,11mm 2.消色差物镜：放大倍数4x,10x,40x(弹簧),100x（弹簧，油） 3.工作距离：37.5mm、7.31mm、0.63mm、0.18mm、 4.目镜筒:双目镜筒，铰链式360°定位，倾角30°、瞳距55-75mm、屈光度±5 5.机械筒长：160mm |  |
| 101 | 红外灭菌器 | 2台 | 1.功率：240w 2.中心区最高温度：825℃±50℃ 3.加热温度;两档加热400℃/850℃ 4.最大消毒半径：35mm 5.升温时间：10min 6.环境温度：5-40v℃ |  |
| 102 | 不锈钢酒精灯400ml | 2只 | 白色400mL |  |
| 103 | 高速均质机 | 1台 | 1.大均质刀: 1500-16000转/分 2.小均质刀: 1500-20000转/分 3.连续工作时:≤5分钟 4.电源电压:220V±10% 5OHz 5.环境温度:-10～45℃ 6.上下行程:不小于170mm |  |
| 104 | 水浴恒温振荡器 | 1台 | 1.功率：400w 2.温控范围：室温-50℃ 3.控温精度;±0.5℃ 4.定时范围；0-9999（或常开） 震荡方式：回旋 |  |
| 105 | 试剂耗材 | 1批 | 1.有机试剂、无机试剂、指示剂等 1批 2.培养基、菌种等 1批 3.玻璃量器、玻璃容器等1批 4.固相萃取小柱 1批 5.标准物质 1批 | 注2 |

注1：1-11项实验室装配均包工包料，材料自定，自行设计。项目验收标准及材料相关配置遵照GB50016、GB50015、GB50243、GB50617、GB50168、GB50169、GB50150、GB50242、GB50591等国家行业标准及验收规范。

注2：105项试剂耗材，按照下列检测项目进行配置：

（1）常规理化项目：水分、灰分、蛋白质、脂肪、淀粉、总砷、无机砷、铅、铜、锌、镉、锡、总汞、甲基汞、黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素M1、N-二甲基亚硝胺、苯并（a）芘、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、BHA、BHT、TBHQ、亚硝酸盐、二氧化硫、柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红、氰化物、氯化物、膳食纤维、铁、钠、环己基氨基磺酸钠、丙酸、脱氢乙酸、铬、咖啡因、乙酰磺胺酸钾、诱惑红、铝、脲酶定性、展青霉素、过氧化值、挥发性盐基氮、酸价、羰基价、氨基酸态氮、pH、酸度、纽甜、阿斯巴甜、阿力甜、双乙酸钠、纳他霉素、甜菊糖苷、胭脂红、碳水化合物、能量、标签、净含量、总酸、总糖、馅料含量、碱度、可溶性固形物、净含量、固形物。

（2）微生物项目：菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、副溶血性弧菌、霉菌、酵母、志贺氏菌、蜡样芽孢杆菌、大肠埃希氏菌O157、大肠埃希氏菌。

（3）农药残留项目：氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、苯醚甲环唑、己唑醇、甲胺磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、嘧霉胺、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、乙酰甲胺磷、敌敌畏、毒死蜱、水胺硫磷、甲拌磷、二甲戊灵、腐霉利、甲基异柳磷、异菌脲、六六六、灭线磷、联苯菊酯、腈菌唑、马拉硫磷、甲氰菊酯、倍硫磷、丙溴磷、杀扑磷、溴氰菊酯、哒螨灵、乙螨唑、异丙威、氯唑磷、三唑磷、滴滴涕、多菌灵、氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、克百威、3-羟基克百威、霜霉威和霜霉威盐酸盐、辛硫磷、烯酰吗啉、氯吡脲、噻虫嗪、吡虫啉、甲基硫菌灵、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、啶虫脒、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、唑虫酰胺、噻虫胺、噻虫嗪、辛硫磷、灭多威、吡唑醚菌酯、涕灭威、涕灭威砜。

（4）兽药残留项目：氯霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺、土霉素、四环素、金霉素、多西环素、乙酰磺胺、磺胺吡啶、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺噻唑、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲 噻二唑、苯甲酰磺胺、磺胺二甲异嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺甲氧哒嗪、磺胺对甲氧嘧啶、 磺胺氯哒嗪、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺苯吡唑、酞磺胺噻唑、诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、洛美沙星、达氟沙星、恩诺沙星、氧氟沙星、麻保沙星、沙拉沙星、二氟沙星、 噁喹酸、氟甲喹、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃它酮代谢物、甲氧苄啶、氯霉素、五氯酚酸钠、青霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松、林可霉素、替米考星、甲硝唑、尼卡巴嗪。

第二部分

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 详细配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMA/CNAS资质申报+运营维护服务 | 1 | 实验室团队培训及运维指导服务，完成注2所列项目的CMA/CNAS资质申报及审核协助工作，1年内完成。 |  |

备注：以上设备含运输、安装、售后。保修期1年。

# 第六章  评标方法和标准

本次评标采用综合评分法，即评委会在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的价格、技术、商务三部分进行综合评审和独立评分。

- 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

- 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》中小企业出具的属于小微企业的证明文件的投标人实行 10 %价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

4.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

5.定标方式：采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。采购人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

6.如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（4）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（5）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（6）供应商应当对所投分包招标文件中“货物采购需求一览表及技术规格”所

列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将

被认定为投标无效。

（7）供应商未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（15）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定

要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供

应商串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无

效情形；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标

文件中规定的其他实质性要求的。

（16）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、安装和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签  字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业  实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

初步评审--资格性审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 具有合法有效的营业执照副本电子扫描件（三证合一）； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书； |  |  |  |  |
| 3 | 投标保证金缴纳凭证； |  |  |  |  |
| 4 | 具有近三个月授权委托人在本单位社保缴纳记录及公司参保人员社保缴纳明细； |  |  |  |  |
| 5 | 具有税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表； |  |  |  |  |
| 6 | 具有2020年或2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |  |
| 8 | 承诺函； |  |  |  |  |
| 9 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（自行提供网站查询截图做入投标文件中）； |  |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“不合格”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

初步评审--符合性审查表

- 符合性检查包含下列内容

| - 项目 | - 评审内容 |  | - 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 是 | - 否 |
| - 审 - 查 - 标 - 准 | - 1 | - 法定代表人（或企业负责人）为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标； |  |  |
|  | - 2 | - 投标文件中投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |
|  | - 3 | - 供应商未按招标文件要求的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况； |  |  |
|  | - 4 | - 投标报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | - 5 | - 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |
|  | - 6 | - 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |
|  | - 7 | - 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更； |  |  |
|  | - 8 | - 投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的； |  |  |
|  | - 9 | - 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |
|  | - 10 | - 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |
|  | - 11 | - 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |
|  | - 12 | - 所有产品类型与招标文件要求的产品类型相符； |  |  |
|  | - 13 | - 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |  |
|  | - 14 | - 不满足招标文件实质性要求的其他情形..... |  |  |

注：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

| 初步评审—技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 采购需求 | 第5章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

评分办法（综合评分法）及评分标准

| 项目 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（20分） | 投标报价 | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100 |
| 商务部分（30分） | 项目业绩 | 5分 | 提供近三年内与各地政府签订的农产品质量提升等相关的合同复印件，每提供一个得2分，最高得5分。合同复印件需提供合同封面、关键内容页、签字页等。（根据需求提供必要的证明资料。） |
|  | 检测实验室建设经验 | 15分 | 供应商具备检验检测机构资质认定证书（CMA）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL）等三项资质均通过的检测实验室，每提供一个符合要求的实验室得5分，最高得15分。如是属于同一集团内不同分子公司的，需提供隶属关系证明材料。 |
|  | 标准研制实力 | 10分 | 供应商作为主持单位承担过农产品食品领域相关标准制定，提供相关证明材料复印件或扫描件，每提供一个得2分，满分10分。 |
| 技术部分（50分） | 配置及性能指标 | 35分 | 根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分完全满足招标要求的得35分；技术参数每有一项负偏离扣2分，直至扣完为止。 （“正偏离”须提供白皮书或检测报告（说明的问题需一致）） |
|  | 实施方案 | 5分 | 供应商根据本项目具体特点及实际需求提供项目实施方案：方案包含管理措施，具体实施流程、安装调试方案、进度安排、质量保证措施、风险防范措施。优得5分，良好得3分，一般得1分，差得0分。 |
|  | 售后服务 | 5分 | 售后服务方案包含设备的保养方案、维修响应时间、维修工程师、保修期过后维保方案，方案优异全面的得5分；方案一般得2分，差或不提供得0分。 |
|  | 人员配备 | 3分 | 项目组人员（包括实施及售后人员）专业配置完整，职责明确，类似项目工作经验丰富，完全满足项目实施需要的，进行横向对比。优（3分），良（2分），一般（1分），未提供本项得0分。 |
|  | 标书制作 | 2分 | 投标文件目录清晰、页码连续、目录与页码对应准确，评审内容便于查找得2分，否则得0分。 |

# 第七章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本（仅供参考）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：           年         月            日

2022  年     月      日，  喀什市商务和工业信息化局    以   公开招标方式  对   喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目  进行了采购。经   评标委员会   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 喀什市商务和工业信息化局   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：   喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目    ；

1.2.2 标的数量：                                             ；

1.2.3 标的质量：　　             合 格                       。

1.3 价款

本合同总价为：                                                        ；

分项价格：/

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：签订合同时自行约定  ；

1.4.2 发票开具方式：          按照采购人需求                        。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                 ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　按约履行   　　　            　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式

履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应  提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  1  %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  2  种方式解决：

1.7.1 将争议提交     /         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   喀什市    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的约定送达地址      发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按  预算金额的 5% 计算向下取整至万元  约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起  7  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |