新疆农业大学草业与环境科学学院仪器设备

采购项目

招 标 文 件

项目编号：HNSXXJ-2019-01017

招标人（盖章）：新疆农业大学

联系人：李老师

联系电话： 13565817855

招标代理机构（盖章）：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：姬建伟

联系电话：0991-2308167

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

二〇一九年十一月

目    录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  合同（参考）	24

第四部分  采购货物清单及技术参数	30

第五部分  投标文件格式	61

# 第一部分      招标公告

一、招标项目编号：HNSXXJ-2019-01017

二、采购组织类型：部门集中采购-委托中介机构

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆农业大学草业与环境科学学院仪器设备采购项目 | 1000000 | 智能空气TSP综合采样器、红外分光测油仪、酸度计、COD检测仪等设备。 | 具体详见招标文件 |

四、投标供应商资格要求:

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一），营业执照经营范围需包含包含本次项目服务内容；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，须提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图等相关证明材料。如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 信用中国查询方法：进入信用中国首页，点击信用服务，查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为（分别输入单位名称查询，保存三个截图），保存完整网页截图；中国政府采购网查询方法：进入中国政府采购网首页，点击政府采购严重违法失信行为记录名单，输入单位名称，查询时间为2016年1月1日至今，保存完整网页截图；

（4）其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（5）不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1.报名（发售／获取）时间： 2019-11-22 至2019-11- 29

上午： 10:00-13:30 （北京时间）

下午： 16:30-19:00 （北京时间）

2．报名（发售／获取）地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

3．标书售价(元)：200元/本，售后不退。

4．投标人购买标书时应提交的资料：法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，营业执照（或三证合一）、组织机构代码证、税务登记证、信用中国、中国政府采购网截图，以上资料复印件一份加盖公章装订成册。证件及资料提供不齐全者，报名将不予接受。

六、投标截止时间： 2019-12-18  11:00:00 （北京时间）

七、投标地址： 乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

八、开标时间： 2019-12-18 11:00:00 （北京时间）

九、开标地址： 乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

十、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

响应政府采购关于节能、减排、环境标志产品，中小型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）生产或销售的产品或服务的政府采购政策。

3、其他事项  评标办法：综合评分法

十、联系方式

1、采购代理机构名称：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：姬建伟

联系电话：0991-2308167、15599611252

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

2、采购人名称：新疆农业大学

联系人：李老师

联系电话： 13565817855

3、同级政府采购监督管理部门名称：自治区财政厅政府采购管理办公室

联系人：李正勇

监督投诉电话：0991-2359479

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：新疆农业大学 联系人：李老师 联系电话： 13565817855 |
| 2 | 采购代理机构：湖南三湘工程管理有限公司 联系人：姬建伟 联系电话：0991-2308167、15599611252 |
| 3 | （1）项目名称：新疆农业大学草业与环境科学学院仪器设备采购项目 （2）项目编号：HNSXXJ-2019-01017 （3）招标内容：智能空气TSP综合采样器、红外分光测油仪、酸度计、COD检测仪等相关设备。 （4）项目预算金额：1000000元（投标人投标报价不得高于招标控制价，高于招标控制价作废标处理） |
| 4 | 资金来源：中央财政支持地方高校发展专项资金 |
| 5 | 投标人资格条件： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一），营业执照经营范围需包含包含本次项目服务内容； （3）凡拟参加本次招标项目的投标人，须提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图等相关证明材料。如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 信用中国查询方法：进入信用中国首页，点击信用服务，查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为（分别输入单位名称查询，保存三个截图），保存完整网页截图；中国政府采购网查询方法：进入中国政府采购网首页，点击政府采购严重违法失信行为记录名单，输入单位名称，查询时间为2016年1月1日至今，保存完整网页截图 （4）其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； （5）不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出） 户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司； 开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行 银行账号：3002011309200033302 金额：20000元（贰万元整） 1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。（收据扫描件需放入标书） 2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。 3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 4..投标保证金退还：退还投标保证金时须携带投标保证金收据原件以及对开收据。 |
| 7 | 招标文件费用：200元/本，售后不退。 |
| 8 | 项目地址：新疆农业大学 |
| 9 | 联合体投标：不接受 |
| 10 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份，报价一览表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。 |
| 11 | 投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下原件资料： （1）投标文件； （2）营业执照 (三证合一)、税务登记证、组织机构代码证； （3）投标保证金收据原件； （4）法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）； （5）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件； （6）信用中国、中国政府采购网查询结果盖公章； （7）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。 上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。 |
| 12 | 1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件必须逐页加盖公章。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。 正本须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。 2、投标文件的密封要求： (1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样； (2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、招标人名称、联系电话等。 |
| 13 | 投标文件递交时间：2019年12月18日11：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 递交地点：乌鲁木齐天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 14 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日 |
| 15 | 开标日期：2019年12月18日11：00（北京时间） |
| 16 | 交货期： 45天 交货地点：新疆农业大学生物实验楼及农科楼 |
| 17 | 付款方式： 签订后同时另行约定。 |
| 18 | 投标报价： 投标人的报价应为所确定的货物清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。 |
| 19 | 质保期：三年 |
| 20 | 现 场 踏 勘：不组织现场踏勘。 |
| 21 | 政府政策：响应政府采购关于节能、减排、环境标志产品，中小型企业生产或销售的产品或服务的政府采购政策。 （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。查询结果页面截图，执行财库[2016]125 号文，查询结果打印网页并加盖单位公章，代理机构存档。信用信息查询期限自公告发布之日至投标文件递交截止时，若有不良记录报名无效， 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn 信用中国：www.creditchina.gov.cn 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自竞争性磋商公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 （2）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等） （3）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。供应商为中小企业的，需提供下列等证明文件： ①《中小企业声明函》； |
| 22 | 评标原则： 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。 |
| 23 | 中标服务费：由中标人支付。 |
| 24 | 合同签订：中标通知书发出之日起30日内 |
| 25 | 特别说明： (1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。 (3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 (4)本项目积极响应政府采购政策，支持中小企业参与竞标并给予一定的优惠条件，投标人为中小企业的，需提供下列等证明文件： ①《中小企业声明函》； （5）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （6）招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 （7）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。 （8）本次项目需要投标人提供所投所有产品的彩页设备仪器照片。 （9）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。 |

一、总则

1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件第一部分的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

- 1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；

第四部分 采购货物清单及技术参数；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

- 2.招标文件的澄清

- 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15个工作日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

- 2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

- 3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

- 1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

- 2.投标文件构成

- 2.1商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）售后服务及优惠条件承诺书；（附件九）

（9）故障响应时间承诺书

（10）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；

（11）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（12）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（13）所投产品的彩页照片；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.2技术文件

（1）产品介绍及项目技术方案；

（2）项目需求分析；

（3）整个项目实施的进度及实施方案；

（4）功能及质量保证体系；

（5）售后服务方案；

（6）辅件、零部件清单

（7）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（8）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

- 4.中标服务费

- 详见前附表。

- 5.投标保证金

5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。

5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3综合得分排名前三的中标候选人的投标保证金于签订合同后5日内退还。

5.4其余未成交人的投标保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。

5.5成交投标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。

5.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

6.投标有效期

6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起60天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署

7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本4份，报价一览表1份单独密封。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

- 8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

- 1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

- 3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

- 1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件密封、签署、盖章不符合招标文件要求的；

1.4投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.5被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.6其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.7法律、法规规定的其他情况。

- 2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

- 4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

- 1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时内，从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成其中采购人代表一人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

- 2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

- （3）推荐中标候选人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

- 3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

- 4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

- 5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。

- 6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

- 7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

- 8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

初步评审表

| - 项目 | - 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| - 资格性审查 | - 1 | - 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效 |
|  | - 2 | - 是否提供合格的营业执照（三证合一）、组织机构代码证、税务登记证等相关证明文件 |
|  | - 3 | - 投标保证金是否足额缴纳 |
|  | - 4 | - 是否提供信用中国、中国政府采购网截图； |
| - 符合性审查 | - 1 | - 投标人报价是否唯一且不超过招标文件规定的预算 |
|  | - 2 | - 投标文件是否按要求加盖公章，需要加盖法定代表人章处或被授权人签字处加盖了法定代表人章或被授权人已签字 |
|  | - 3 | - 交货期是否符合招标文件要求 |
|  | - 4 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的条件 |
|  | - 5 | - 是否按招标文件规定的格式编制投标文件 |
| - 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |

评分标准

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评审 （15分） | 企业类似业绩 | 15 | 需提供2016年10月1日至今的类似业绩每项得3分，最多得15分。 （以合同签订时间为准，需提供合同或中标通知书复印件加盖公章） |
| 技术评审 （55分） | 参数响应程度 | 20 | 所投产品的性能、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得10分，每正偏离1项加1分，最多正偏离10项，最多加10分，非“*”参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，加“*”的参数每负偏离1项扣1分，扣完为止，本项最高得20分。 |
|  | 需求及分析 | 5 | 对本次的理解、熟悉程度；采用相应解决方案的成熟性；功能设置的科学性、合理性、完整性等方面进行横向对比打分，优得4-5分，一般得0-3分，不提供得0分。 |
|  | 功能 | 4 | 产品整体配套性、经济性、先进性、稳定性最佳化符合招标文件要求得2分；优于招标文件要求得4分。 |
|  | 故障响应 | 4 | 有完善的故障响应时间、维修处理措施的承诺的得0-4分。 |
|  | 辅件 | 3 | 承诺免费配备相应的辅件、附件、零部件，提供相关承诺函或有效证明文件的得0-3分。 |
|  | 实施方案及进度计划 | 9 | （1）项目进度计划和进度控制 2分 考核交货期总体要求的程度、进度安排是否合理，0-2分. （2）项目整体采购、安装、调试等方案是否科学合理优得5-7分，良得3-4分，一般得0-2分。 |
|  | 产品简介 | 5 | 对项目主要设备仪器的性能、参数、使用要求等介绍，得0-5分。 |
|  | 售后服务 | 5 | 1.有完善的售后服务措施、保障措施方案（维护保养期服务等售后服务）的得0-3分。 2.免费质保期满后，承诺给予一定优惠条件的得0-2分。 （无此项说明得0分） |
| 经济 评审 （30分） | 投标报价 | 30 | 投标报价： 根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |

七、成交及合同签订

- 1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】

采购人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

- 2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

- 3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后公示1个工作日，投标人如无异议由代理机构向投标人发出。

3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

- 4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八、验收及付款

- 1.验收

1.1 采购单位组建验收小组，甲方保有开箱权，在第三方专家在场情况下供货设备如不符合招标要求甲方有权退回，所产生一切费用由中标方承担。并出具验收报告。

1.2由采购单位组织本单位纪检及相关人员验收。

- 2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

九、法律责任

- 1.法律责任

- 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1、提供虚假材料谋取中标的；

- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

- 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

- 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 3、拒绝履行合同义务的。

- 中标人有前款情形之一的，中标无效。

- 按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

# 第三部分  授予合同

政府采购合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

专用条款

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

中标投标人（全称）：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（货物/服务）。

标 的 清 单

| 货物名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）交货时间：                                           。

（二）交货地点：                                                  。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后   日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按采购合同约定时间组织验收，出具验收合格报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在   天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在   天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

六、付款方式

七、售后服务

（一）验收通过之日起对产品免费保修     年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在  小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题   小时内电话支持，难点、重点问题  天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金：/

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的   ‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除; 延期超过   日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品配件、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式柒份，以中文书写，甲方、乙方各执叁份，招标代理机构一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切货物、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                  。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送政府采购管理部门备案。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.3%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

双方在签订合同后，如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同规定退还期满后3天内无息退还。

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零一九年   月    日

乙方：                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零一九年   月

# 第四部分   设备采购清单及技术参数

| 序号 | 品 目 名 称 | 技术规格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六联异步混凝搅拌器 | 技术参数： 1.电源：220V50Hz 2.定时范围：0～120分钟或常开 3.搅拌转速：0～3000转/分钟（无级调速） 4.电机功率：100W×6 5.工作方式：连续 | 4 |  |
| 2 | 实验室用调速振荡器 数显回旋式摇床振荡器 | 一、特点： 1、采用微电脑温度和频率控制器，并带有定时和调速功能； 2、箱体采用不锈钢材料便于清洁； 3、夹具采用国内先进的弹簧万用夹具。 二、技术参数： 1、控温范围：RT+5～65 2、旋转方式：回旋、往返 3、转速（次/分）：0～220（回旋）0～300(往返) 4、振幅：30mm（回旋）20mm（往返） 5、外形尺寸(mm)：705×455×440 6、摇床面积(mm)：430×340 7、功率：400W 8、最大配置：6只500ml或2只1000ml 9、定时范围：0～999小时 | 2 |  |
| 3 | 自由沉降实验装置6组 | 一、实验目的 1、通过实验，掌握颗粒自由沉淀的实验方法； 2、比较累计沉淀泥量法与累计曲线法的共同点； 3、加深理解沉淀的基本概念和杂质的沉降规律。 实验原理 实验流程：1、配置水样2、配水箱（混合）3、流入各沉淀柱 4、定时取样分析 5、数据整理 二、产品特点 1、淘汰了传统自由沉淀实验装置中必不可少的高位恒压水箱，而代之以水泵恒流进水，因此大大降低了设备系统的总体安装高度，同时也使设备达到总体机电一体化的程度。 2、采用了三根沉降柱，可同时同条件进行平行实验，以提高实验数据的可靠性，也可以同时供3组学生平行实验。 3、沉降柱用优质有机玻璃制造，机架、水箱及控制箱采用全不锈钢制造。 三、技术指标 1、环境温度：5℃～40℃； 2、有机玻璃沉降柱规格：Φ150×1700mm3组； 3、水箱容积：750×400×600mm； 4、水泵形式：自吸式离心泵；电压等级：220V交流；电机总功率：370W； 5、控制方式：柱满液位自控；循环定时装置周期性声光报时提示取水样时间。 6、整体外形尺寸：1200mm×800mm×2200mm 四、产品规格与附件 1、有机玻璃沉淀柱6套2、PVC配水箱1个3、不锈钢潜水泵1台 4、搅拌混合器1套5、配水管阀门1套6、水泵循环阀门套 7、各沉淀柱进水阀门1套8、各沉淀柱放空阀门1套9、排水管1套 10、取样口36只11、不锈钢支架1个12、连接的管道、阀门、开关等若干。 | 1 |  |
| 4 | 万分之一电子天平 | 1、技术参数及性能描述要求 1.1 测量范围0-120g 1.2 读数精度0.1mg 1.3 秤盘尺寸φ90mm 1.4 线性0.2mg 1.5 重复性0.1mg 1.6 典型稳定时间2s 1.7 *坚固的金属机架，确保始终如一的获取准确结果。 1.8 *前置水平调节脚，方便天平使用水平的调节。 1.9 *全自动校准功能，仅需轻按触键就可以进行天平校准。 1.10 *SmartTrac指示功能，称量过程中始终监测可用量程，确保始终如一的正确操作。 2、用途 2.1 实验室称量使用。 2.2 标准溶液的配制称量使用。 3、配置清单 3.1 天平主机 台 1 3.2启动手册 本 1 3.3快速使用指南 本 1 | 2 |  |
| 5 | 便携式数显溶解氧分析仪 | 功能特点： FiveGo电极可以安装在仪表任何一侧，这使得单手测量操作成为可能。电极不用时，还能卸下来以节省空间。 即使在连接电极后，FiveGo仍可达IP67防尘防水等级。这意味着它彻底防尘，并能在水下1米经受30分钟的考验。 符合人体工程学，左、右手用户都会习惯使用FiveGo，按钮大小直接按其重要程度设计。 FiveGo非常注重方便的数据管理，能够快速便捷地进行数据测量、保存、查找与删除等相关操作。 FiveGo的大屏幕显示出所有相关设置，并能突出重点。可以随时明了地观察测量数据与电极状态。 ErGo测量助手可掌上控制，安全简便；可架起支架，作为台式仪表使用，让双手尽享自由。电极在其内保湿储存，立取可用。 大空间，巧安置的户外工作箱将仪表、电缆和电极尽揽其中。携带方便，安全可靠，帮助您快速建立户外移动式工作站。 技术指标： 测量范围：0.1-400% 分辨率 0.1% 精度±1% 0.01-45.00mg/L 分辨率：0.01mg/L 精度：±1% 温度范围（℃）：0-50.0 分辨率：0.1 精度：±0.3 校准点：2点校准，100%和0% 温度补偿/终点判断：自动/手动 电源：4节AA碱性电池或充电电池 操作环境：5 - 40℃，相对湿度5 - 80%无冷凝 尺寸/重量：188*77*33mm / 0.26kg（不包括电池） 数据存储：不少于200组 标准配置： 主机 电极（IP67） 电极夹，袋装缓冲液，腕带，电池，操作手册，校验证书等 便携箱一套 | 2 |  |
| 6 | 智能空气TSP综合采样器 | 1、控制系统 1.1.独特的LOCS系统设计，可同时采集环境空气中SO2、NOX等气态污染物和TSP、PM10和PM2.5等粉尘污染物 1.2.*采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化 1.3.*采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度 1.4.自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积（25℃、101.325kPa参比状态的体积，出厂默认）或标况采样体积 1.5.采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样 2.动力系统 2.1、精密DS.采样泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能 2.2、*高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性 2.3、优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵 3.操控系统 3.1、*宽温高亮TC-OLED显示屏，适用于高寒地区，通俗软件显示界面，实现良好人机交互 3.2、大气采样A/B两路设计，采样方式灵活，可分别单独控制 3.3、可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式 3.4、大气压可输入和测量，适于低压环境使用 3.5、智能化的软件标定功能 3.6、内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印 3.7、*预留蓝牙模块接口，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据 3.8、提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序 3.9、*预留物联网模块接口，可拓展联网功能 4、其他 4.1、*一体式保温箱智能防冻设计，高效防倒吸干燥器、导气管、吸收瓶等均置于保温箱内，可防止气路结冰保证高寒条件下正常采样 4.2、保温箱排水流道设计，可快速排出箱内液体 4.3、茶色保温箱盖设计，对采样进行二级避光 4.4、内置大容量锂电池组(26.4Ah)，可在无交流电时长时间使用 4.5、外观采用L-Ergo设计，样式新颖，独特密封结构有效防雨，防雪，更适合野外作业 4.6、体积小，重量轻，携带方便 4.7、*TSP/PM10/PM2.5(选配)采样头采用铝合金材质，抗静电吸附 4.8、优质稳固地质三脚架供客户选择，适用于在大风等恶劣气候进行采样 4.9、*能证明仪器性能先进性的证明材料，如专利证书等 5、技术指标 5.1、颗粒物采样流量：（80-120）L/min，工作点流量为100L/min，分辨率：0.1L/min、准确度：不超过±2% 5.2、大气采样流量：(0～1.0)L/min、分辨率：0.01L/min、准确度：不超过±2% 5.3、采样重复性：≤2% 5.4、流量稳定性：≤5% 5.5、采样时间：99h59min内任意设置、1min步进调节、20min计时误差不超过±1s 5.6、恒温/防冻温度控制：（15~30）℃、分辨率：0.1℃、准确度：不超过±2℃ 5.7、计前温度：（-30~99）℃、分辨率：0.1℃、准确度：不超过±1℃ 5.8、计前压力：（-20~0）kPa、分辨率：0.01kPa、准确度：不超过±2.5% 5.9、大气压：（50~130）kPa、分辨率：0.01kPa、准确度：不超过±500Pa 5.10、颗粒物采样负载能力：100L/min流量时，可克服阻力9kPa 6、采样头技术指标 6.1、TSP采集粒度：＜100μm 6.2、PM2.5切割特性：Da50=(2.5±0.2)μmσg=1.2±0.1 6.3、PM10切割特性：Da50=(10±0.5)μmσg=1.5±0.1 6.4、入口速度：0.3m/s 6.5、进气口尺寸偏差：不超过±2% 6.6、有效滤膜直径：Φ80mm 6.7、连接头：M20×1.5 7、标准配置 7.1.主机 7.2.崂应1073A型TSP/PM10采样头 7.3.三脚支架 7.4.防倒吸干燥筒 7.5.Φ90mm玻璃纤维滤膜 | 5 |  |
| 7 | 高压灭菌锅（定时数控） | 一、功能简介 1、拨杆式快开盖结构 2、智能化自动控制灭菌循环程序 3、安全联锁互动装置 4、断水保护功能 5、LED数码显示运行状态 6、灭菌时间设定范围（0-99小时） 7、额定工作压力0.217Mpa 8、灭菌温度设定范围（50℃-134℃） 9、双刻度二类读数压力表 10、自胀式密封、自动排汽、干燥功能 11、灭菌结束自动报警 二、技术参数： 1、配置：干燥型 2、容积：30L 3、材质/锅体壁厚：全不锈钢/2.0mm 4、灭菌室尺寸：Φ370×320mm 5、电源：220V 6、功率：3.5KW | 2 |  |
| 8 | 红外分光测油仪 | 1、符合标准：中华人民共和国国家环境保护标准“HJ637-2018”水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法” 2、技术原理 根据HJ637-2018标准，水样pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后，测定油类；将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后，测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1（CH2基团中C-H键的伸缩振动）、2960cm-1（CH3基团中C-H键的伸缩振动）和3030cm-1（芳香环中C-H键的伸缩振动）处的吸光度A2930、A2960和A3030，根据校正系数进行计算；动植物油的含量为油类与石油类含量之差。 3、仪器性能： *3.1、基线稳定性:零点实时自动调整（消除基线漂移影响），计算机既采集光源发光时的信号，又采集光源熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并且提高信号的长期稳定性； *3.2、软件系统：采用双系统分析,分别满足四氯化碳或四氯乙烯做萃取剂的使用方法； *3.2.1具有四氯乙烯纯度检测功能：以干燥4cm空比色皿为参比，在2800cm-1～3100-1之间使用4cm石英比色皿测定四氯乙烯，2930cm-1、29630cm-1、3030cm-1处吸光度应分别不超过0.34、0.07、0。自动给出试剂合格或不合格的结果判断。 3.3、校准方式：仪器既可用标准曲线校准也可使用系数校准，多种校准方式满足不同使用环境要求； 3.4、光源系统：光源使用寿命可达5000小时以上。光源使用电调制调解光源技术，防止仪器内部温度过高影响稳定性； 3.5、方法检出限：当样品体积为500ml，萃取液体积为50ml时，检出限为0.06mg/L； *3.6、仪器检出限:DL≤0.04mg/L(四氯乙烯空白液测定11次的3倍SD)； *3.7、波数准确度及重复性：±0.5cm-1。采用自动定位校准，30mg/L以上油样自动对2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处校准，消除了人为定位的影响； 3.8、重复性：30～40mg/L油标样测定11次RSD≤0.6%，仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和重复性； 3.9、准确度误差：≤1%; 3.10、校正系数准确度：取适量石油类标准使用液，以四氯乙烯为溶剂配置适当浓度的石油类标准液，以试样测定相同的步骤进行测定，误差±10%; 3.11、扫描速度：全谱扫描，30秒钟/次；非分散红外法2秒钟/次； 3.12、基本测量范围：0.0～800mg/L 3.13、最低检出浓度：0.003mg/L(水样浓度) 3.14、最大测量浓度：100%油 3.15、线性相关系数r﹥0.999 3.16、波数范围：3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） 3.17、吸光度范围：0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T） 3.18、主机外型尺寸：450mm（长）×400mm（宽）×130mm（高） 3.19、主机重量：12kg 4、配置清单 测油仪1台，串行线1根，防尘罩1个，USB转串口1根，比色皿1盒，油标样2支，电源线1根，接线板1个，软件光盘1张,计算机工作站1台。 | 1 |  |
| 9 | 万分之一电子天平 | 1、技术参数及性能描述要求 1.1 测量范围0-220g 1.2 读数精度0.1mg 1.3 秤盘尺寸φ90mm 1.4 线性0.2mg 1.5 重复性0.1mg 1.6 典型稳定时间2s 1.7 配置4.5英寸超大全中文彩色触摸屏，提高工作效率。 *1.8 前置水平调节脚，方便天平使用水平的调节 *1.9 全自动校准功能，仅需轻按触键就可以进行天平校准。 *1.10 具备密码保护功能，可对天平进行密码设定，符合法规要求。 *1.11 配置2个USB接口和1个RS232接口，方便连接外部设备。 *1.12 标配专业天平数据处理软件，提高工作便利性。2、用途 2.1 实验室称量使用。 2.2 标准溶液的配制称量使用。 | 7 |  |
| 10 | 铂钴色度测定仪 | 1、性能特点 1.1、优良的光学系统设计，人性化确认操作，保证仪器的良好校准； 1.2、双行易读LCD显示屏，人性化显示界面，操作简单、快捷； 1.3、倒计时功能，试剂与样品反应时间一致性，确保测量精确度； 1.4、操作简单，定期内置标准曲线标定功能，确保仪器性能最佳； 1.5、出厂前内置标准曲线标定，具有CALCHECK性能核查功能， 1.6、GLP功能，随时更新、查阅标定数据、日期、标准等信息； 1.7、高精度测量结果，光源防尘测量系统，自动关机节电模式 1.8、优良防水性能，适用于实验室和现场快速样品分析测量。 2、技术参数： *2.1、测量范围：0to500PCU（铂钴单位） 2.2、解析度：10PCU 2.3、测量精度：读数±5%±10PCU@25°C 2.4、测量方法：铂钴比色法 2.5、单位转换：1PCU【国际铂钴色度单位】=1度【中国铂钴色度单位】 2.6、光学系统：定制专用接收器暨光源系统 2.7、电源模式：1x9V电池，在测量模式下，10分钟不用后自动关机 2.8、使用环境：0to50°C（32to122°F），RHmax95%，无冷凝 3、配置：主机，定制专用玻璃比色皿（2个），专用玻璃比色皿清洁布（2块），中英文使用说明书，定制专用仪器携带箱 | 3 |  |
| 11 | 数显恒温水浴锅 | 技术参数： 1.型式：双列八孔 2.电源：220V50Hz 3.加热功率：2000W 4.控温范围：室温-99.9℃ 5.水温波动：≤1℃ 6.控温精度：≤1℃ 7.工作室容积：620×320×90(mm) | 4 |  |
| 12 | 精密噪声频谱分析仪倍频程声级计脉冲声级计 | 1.执行的国家标准：GB/T3785-2010（IEC61672-1：2013）2级GB/T3241-20102级/IEC61260-1：2014Class2 2.执行的计量检定规程：JJG188-2017《声级计》、JJG778-2005《噪声统计分析仪》、JJG449-2014《倍频程和分数倍频程滤波器》 3.频率范围：20Hz～12.5kHz *4.测量范围：28～133dB（A）；33～133dB（C）；40～133dB（Z） 5.级线性范围：105dB（A） 6.频率计权：并行（同时）A、C、Z 7.时间计权：并行（同时）F、S、I *8.指示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320，显示内容丰富,背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节 *9.主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小时自动测量的Ld，Ln，Ldn等。 *10.触发方式：积分测量同步或超限启动 *11.积分测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置 12.24小时自动监测：每小时测量1次，每次测量时间可在1min～1hour之间选择，可连续测量多组24小时 *13.储存：32Mb，3300组带分布图的单统计分析结果 14.输出接口： 14.1、交流输出，输出功率：150mW，可接8Ω监听耳机 14.2、直流输出：输出与当前显示的声压级成比例的直流信号，15mV/dB 14.3、RS232接口：与计算机通信，通过相关微型打印机可打印出测量结果及相关图表 14.4、USB接口：与计算机通信，固件升级，符合USB1.1标准，兼容USB2.0标准 15.内部日历时钟：误差小于1分钟/月，可GPS授时、校时 16.电源：4节AA碱性电池，可连续使用30小时以上，满足环境监测中对24小时连续监测的要求 17.外形尺寸（mm）：260×80×30 18.质量（kg）：0.35 19.工作环境：工作温度范围：-10℃～50℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：65kPa～108kPa 20.校准：配套使用AWA6223F型多频点校准器，满足HJ707-2014环境声监测技术规范中对声级校准器的要求 21.打印功能：AH40型点阵打印机，打印数据能长时间保存 | 5 |  |
| 13 | 溶解氧DO-生化需氧量BOD测定仪 | 一、产品描述： 1.大量程、溶解氧90.00mg/L（ppm）、饱和溶氧600.0% 2.测量溶氧、饱和溶氧、大气压、温度多项重要水指标 3.测量溶解氧可直接转换BOD、OUR、SOUR测量结果 4.BOD---生化需氧量OUR---耗氧速率或摄氧率 5.SOUR---比耗氧速率或具体耗氧速率 6.GLP管理功能，温度补偿、大气压补偿、盐度补偿 7.100组数据存储、USB数据接口，自动关机模式 8.适用于各行业的不同水质和废水溶解氧多项参数的测定 9.240×320点阵彩屏背景灯显示，自动数据存储、自动终点锁定模式和用户自定义设置功能，具有多种显示：基本信息显示、GLP信息显示、图表模式、存储数据显示模式等； 10.自动校准和用户自定义校准模式选择，保证测量准确性，三种存储模式供您选择：100组数据存储；自动存储（10000个/组）；手动存储（5000个/组）,200组的OUR和SOUR报告和BOD信息。用户可选择联机或脱机图表显示。通过USB接口与电脑相连接，进行数据传输与管理。 二、技术参数： 1.测量模式：溶解氧、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR 2.测量范围：溶解氧（DO）：0.00to90.00mg/L（ppm），饱和溶解氧：0.0to600.0%大气压：450to850mmHg，560to1133mBar，温度：-20.0to120.0°C；-4.0to248°F；253.1to393.1K， 3.解析度：溶解氧（DO）：0.01mg/L（ppm）；饱和溶解氧：0.1%；大气压：1mmHg；温度：0.1°C/°F/K 4.测量精度（@20°C/68°F）：溶解氧（DO）：读数的±1.5%±1位数字，大气压：±3mmHg+1最低有效位数，温度：±0.2°C/°F/K（忽略温度探头误差） 5.校准模式：溶解氧：自动1、2点校准，大气压：手动单点校准 6.盐度补偿：0to45g/L（解析度：1g/L） 7.温度补偿：自动温度补偿，0.0to50.0°C；32.0to122.0°F；237.1to323.1K 8.数据管理：存储模式：100组数据存储；自动存储模式、10,000个/组数据；手动存储模式、5000个/组数据 9.数据接口：USB数据接口 10.GLP功能：记录存储最后一次校准的数据、校准时间等信息 11.报警设置：设置DO、BOD、OUR、SOUR预定测量数值上下报警界限值 12.屏幕显示：240×320彩色液晶显示屏，具有随屏帮助、图形、语言选择和自定义配置等 13.电源模式：AC230V/12VDC电源适配器 14.尺寸重量：主机尺寸：160×231×94mm、主机重量：1200g 15.标准配置：主机，内置温度传感器极谱溶氧电极，定制专用溶氧膜，数量：2个，专用溶氧填充液，规格：30mL，电源适配器，中英文使用手册，定制专用仪器携带箱 | 4 |  |
| 14 | 实验室台式溶氧仪 | 仪器特点： 1.大尺寸结构良好的显示屏、直观的按钮布局以及简单的菜单，只需点击几下即可完成测量。 2.设计符合人体工程学，操作FiveGo很舒适。可折叠脚架使仪表立于平坦的表面具有良好的观察效果。 3.凭借IP67防水等级，表可承受潮湿和恶劣环境。 技术参数 1.通道：单通道 2.溶解氧测量范围：0.00–45.0mg/L(ppm) 3.溶解氧分辨率：0.01mg/L 4.溶解氧精确度(±)：±1% 5.温度范围：0°C–50°C 6.温度分辨率：0.1°C 7.温度准确度(±)：0.3°C 8.便携式 9.存储容量(2)：200次测量值 10.配置：主机、溶解氧电弧、腕带、电极夹、电池 | 2 |  |
| 15 | 冰箱 | 产品类别：双开门 总容积：328L 冷藏室容积：186L 冷冻室容积：121L 温控方式：电脑温控 制冷方式：风冷 压缩机：变频 无霜功能：支持 按键方式：触摸 配置：4个搁物架，1个变温抽屉，3个冷冻抽屉 | 1 |  |
| 16 | 台式离心机 | 1、仪器特点 1.1、微机控制，直流无刷电机驱动。 1.2、*触摸面板，液晶显示。 1.3、采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。 1.4、倒计时间小于一分钟以秒显示。 1.5、整机模具一次成型，外观简洁大方。 1.6、电子门锁，门盖未关闭无法启动，安全可靠。 1.7、人性化设计，关盖用力小、轻轻按压门盖即可自动上锁。 2、仪器指标 2.1、最高转速:4000r/min 2.2、最大相对离心力:2200×g 2.3、最大容量:12×20m 2.4、转速精度:±30r/min 2.5、定时范围:1min～99min 2.6、整机噪声:<62dB(A) 2.7、电源:AC220V±22V50/60Hz,5A 2.8、整机功率:100W 2.9、外形尺寸:456×330×266mm(L×W×H) 2.10、外包装尺寸:568×423×300mm(L×W×H) 2.11、重量:12kg 3、配置：主机1台、转子12*20ml，转速：4000rpm | 1 |  |
| 17 | 水循环真空泵 | 1.功率（W）:180 2.电源（V/Hz）:1～,110V,60Hz或220V,50Hz或220V,60Hz 3.流量（L/min）:80 4.扬程（m）:10 5.最大真空度（MPa）：0.098 6.单头抽气量（L/min）：10 7.抽气头数（个）：2 8.安全功能：逆流防止阀 9.水箱容积（L）：15 10.水箱材质：PP 11.外形尺寸（mm）：385L*280W*420H 12.重量（kg）：11 | 1 |  |
| 18 | COD检测仪 | 一、功能特点： 1.1、直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读； 1.2、大屏幕彩色液晶显示测定结果； *1.3、支持数据分析功能，具有自动制作分析曲线的功能； *1.4、向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据，支持USB传输、红外无线传输(可选)； 1.5、仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线； *1.6、内存219条曲线，其中166条标准曲线和53条回归曲线，可根据需要调用相应的曲线；(07)仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线； 1.7、配备完善的专业耗材试剂，工作步骤大大减少，测量更加简单，结果更加准确； 1.8、可精确存储1.2万个测定数据(每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪 1.9、器参数、检测结果)； 1.10、仪器内置打印机，可打印当前数据和所有存储的历史数据； 1.11、消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制，具有延时保护功能； 1.12、采用自主设计的模具非金属机壳，整机美观大方； 二、仪器参数： 2.1、测定项目：COD、氨氮、总磷、浊度、 2.2、测定范围： a)COD：2-10000mg/L(分段) b)氨氮：0.02－100mg/L(分段) c)总磷：0.002－5mg/L(分段) d)浊度:0.5-400NTU 2.3、测定精度: a)COD＜50mg/L，≤±10%，COD＞50mg/L，≤±5% b)氨氮≤±10% c)总磷：≤±5% d)浊度:≤±5% 2.4、最低检出限: a)COD：0.1mg/L b)氨氮：0.01mg/L c)总磷：0.001mg/L d)浊度:0.1NTU 2.5、测定时间: a)COD：20分钟 b)氨氮：10-15分钟 c)总磷：35-50分钟 d)浊度：1分钟 2.6、批处理量: a)COD：16支水样 b)氨氮：20支水样（可扩展） c)总磷：16支水样浊度：不限 2.7、重复性:≤±5% 2.8、光源寿命:10万小时 2.9、光学稳定: a)氨氮：≤±0.005A/20分钟 b)总磷：≤±0.005A/20分钟 c)抗氯干扰:COD：[CL-]＜1000mg/L无影响 2.10、比色方式: a)COD：比色管、比色皿 b)氨氮：比色管、比色皿 c)总磷：比色管、比色皿 d)浊度：比色皿 2.11、存储数据:1.2万 2.12、曲线数量:219条 2.13、显示方式:彩色液晶（分辨率320*240） 2.14、通讯接口:USB 2.15、供电方式:220V交流电源 配置：主机1台、消解仪1台、玻璃比色皿、比色皿架、打印纸 | 3 |  |
| 19 | 紫外可见分光光度计 | 一、特点 1.分析准确：采用全息高分辨率衍射光栅，进一步降低仪器的杂散光，使镐仪器分析更加准确； 2.性能稳定：双光束比例监测/双光束光学系统保证了良好的稳定性； 3.功能强大：光度计主机不但可独立的完成光度测量、定量测定、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能，同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能适合于快速农药残留检测、环保、检验检疫等各个行业。 4.操作便捷：自动化程度高，普通样品测量仅需两次按键。 5.扩展性好：多种附件可供选择，仪器测量范围更加广泛。 6.维护方便：采用人性化机械结构及模块化电器设计理念，电器系统维护更加快捷。 7.独创技术：独创插座式钨灯和氘灯设计机构，免去换灯时光学调式步骤，使仪器调试、维护更加简单。自动八联池可做多样品测量，可用于药物溶出度的6个样品测量等；快速农药残留检测 最多可同时测量7个样品，大大提高了仪器检测速度。 8.进口氘灯、钨灯。 二、性能指标： 1.光学系统：双光束比例监测光学系统 2.波长范围：190～1100nm 3.波长准确度：±1nm 4.波长重复性：±≤0.2nm 5.光谱宽带：2nm 6.杂散光：<0.05%T 7.光度范围：-0.3～3.0A 8.光度准确度： ±0.002A(0～0.5A) ±0.004A(0.5～1.0A) ±0.3%T(0～100%T) 9.光度重复性：≤0.001A(0～0.5A); ≤0.002A(0.5～1A); ≤±0.15%T 10.基线平直度：±0.002A 11.噪声:±0.001A/h 12.基线漂移：≤0.001Abs/H 13.池架：长样五联池（0.5-10cm比色皿可用） | 4 |  |
| 20 | 投影仪 | 1.投影技术：3LCD； 2.显示芯片：0.63英寸芯片； 3.亮度：3500流明； 4.对比度：10000:1； 5.变焦方式：光学变焦 | 1 |  |
| 21 | 纯水仪 | 一、工作环境 1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2、电源及功率：AC220V/50Hz，30W 二、技术参数 1、制水量:≥10-15升/小时（水温25℃时） 2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥15升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水。 3、*反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷。电导率≤源水电导率×2%（在线监测，约1—5μs/cm补偿至25℃） 4、*超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ.cm@25℃（在线监测） 微生物≤1cfu/ml，微物颗粒≤1个/ml 5、主机参数尺寸:515*320*480mm(高*宽*深)重量:35Kg功率:30-150W 三、功能特点及设备配置： 1具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 2一机两用，可制备纯水和超纯水；超纯水电阻率在线监测功能 3ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 4.具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 5、配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；； 6具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。 *7.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。 *8具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。 *9具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。 （带*设备装置需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章） 四、配套资质 *１、*生产厂家获得“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”、“产品质量稳定合格•用户满意单位”、“高新技术企业”、“中国膜技术十大品牌”，获得过工商行政管理局颁发的“省著名商标. 2、*厂家注册资金≥600万元，具有400免费专线，售后服务人员二十名以上，必须在新疆本地有办事处或售后服务部，由生产商负责免费到场安装调试；对最终用户在安装现场进行免费人员培训；能及时解决售后服务问题，提供终身维护。 注：为保证产品质量，需提供生产厂家授权书原件. | 1 |  |
| 22 | 数码生物显微镜 | 1、*功能要求：数码显微镜为内置一体化结构，需有专利证书；显微镜、数码摄像系统和分析软件为同一品牌，数码摄像系统需为原装产品； 2、*光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统，双重色差校正；多层宽带镀膜（绿色）；整体防霉； 3、整机结构：一体化镜架结构（包括底座），T型机身，按人体工程学设计；主要部件、结构件采用金属材料；在镜架背面配有连体手柄，可舒适安全地搬运；并带有电源线绕线架，避免电源线摆放凌乱； 4、*目镜：WF10X/20mm，大视场高眼点补偿平场目镜；目镜固定在目镜筒上，需专用工具才能开启；双目具有视度补偿功能，并在目镜上调节； 5、*双目镜筒：铰链式双目镜筒，30度倾斜；20%/80%分光，同步成像；瞳距可调节；内定位360度旋转，需专用工具才能开启；采用金属材料； 6、物镜： （1）*双重色差校正无限远平场物镜：4X/N.A.0.1；10X/N.A.0.25；40X/N.A.0.65，带弹簧；100X/N.A.1.25，带弹簧，油； （2）物镜的关键镜片采用“肖特”玻璃； 7、*物镜转换器：内定位4孔固定转换器；带有机械定位，旋转机构内带有多滚珠轴承；内倾式结构，防止使用者哈汽污染镜片，方便装卸切片； 8、载物台： （1）*双层复合式机械移动载物台，硬膜涂层表面，防腐、耐磨；片夹带有缓冲装置； （2）*面积：140mm×135mm，移动范围：75mm×50mm，游标最小读数0.1mm；X、Y向移动均采用V型三角钢导轨，保证平面移动精度； 9、*阿贝聚光镜：数值孔径N.A.1.25；齿轮齿条升降，升降范围27mm；聚光器孔径光阑对应物镜有刻度标记；采用金属材料；带有专用托架，可安装选配升级的相衬推拉板和暗视场推拉板； 10、调焦机构： （1）*粗微调同轴，齿轮齿条传动，采用金属材料（包括行星齿轮），长期使用不易损坏；并采用先进的V型三角钢导轨及滑块膨胀结构，保证不会下滑； （2）*左右手均有粗微调焦手轮可调节；圆型手轮中心点距离桌面高度60mm以内，低位手轮操作，降低操作疲劳； （3）具有上下双限位装置，上限位避免划伤物镜前端镜片和损坏切片，下限位防止聚光镜碰撞集光镜造成损坏； （4）*粗微调焦范围：25mm；微调：每转0.2mm；最小读数：2μm；粗调焦松紧度可调； 11、照明系统： （1）固定科勒照明；集光镜座无法随意取下，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果，防止丢失，取下后灯泡直接暴露在外面，容易对使用者造成伤害，比如烫伤手、触电危险、刺伤眼睛； （2）*6V3W（原装进口，1粒灯珠）LED冷光源灯照明；LED光源特点：色温高达6000K（无需使用蓝色滤光片），寿命6万小时；LED冷光源需为原厂与显微镜整体设计；亮度可调； 12、内置摄像接头：含0.65X摄像目镜，C卡口； 13、*获得ＳＧＳ认证机构出具的ISO9001、ISO13485和ISO14001国际认证； 14.*数码摄像系统：采用原装SONY芯片，有效像素2048X1536，像素尺寸3.2μmX3.2μm，最大帧速20帧/秒（8bit，640X480），数码接口USB2.0（480Mbits/s），全视场预览（ROI)功能，通过计算机屏幕上单击和绘图功能，在一幅图像上选择特定区域。 15.图像分析处理软件（正版软件，具有软件著作权证书）：（1）对选定区域进行各种处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器；（2）可标注、导出测量结果，具体为：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量；（3）*分离、分割、计算与导出目标：使用画线功能分离粘连目标，对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算（并可将计算结果导出为*.xls和*.txt文档）、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等；（4）*MIG文件：将若干幅图像合并为MIG文件，可连续或单帧播放图像，并可调节播放速度，并可使用MIG文件进行录音；（5）*三维化显示（3D）：观察二维图像的三维效果；（6）*MoticTek捕捉模块：捕捉静态图像，自动捕捉图像（能够按一定的间隔时间进行捕捉，捕捉的帧数和时间间隔可根据需要在软件中自由设置），录像（以AVI文件类型保存），实时滤镜处理整体或局部图像，使用区域预览功能预览局部图像。 16、配备品牌电脑一套：WIN10正版操作系统、I5CPU、4G内存、2G独显、1T硬盘、21寸显示器 | 1 |  |
| 23 | 顶光源光照培养箱 | 一、性能特点 1．具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全. 2．微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便；可编程控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、光照度等。 3．智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。 4.风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。 5.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。 二、技术指示 1．容积：300L 2．控温范围：0~50℃。 3．温度波动度：±0.2-1°C 4．温度偏差：±1°C温度均匀度:≤±1.0°C 5．光照最大值:距离光源15cm处：300μmol/m2/S（22000LUX），内置4层LED灯，光照10级可调 6．白天、黑夜经历时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位。 7．压缩机延时保护时间：3分钟左右 8．工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 9．工作环境：温度10~35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 10．电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ | 2 |  |
| 24 | 摇床（立式双层） | 一、工作环境 1、电源及功率：AC220V/50Hz 二、技术参数 1、控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2、显示方式：LCD(液晶显示屏) 3、对流方式：强制对流式 4、振荡方式：回旋振荡式 5、*可以选择上层静止下层振荡，或两层同时振荡 6、驱动方式：多维驱动式 7、开门方式：单开门 8、环境温度要求（℃）：15～35 9、温度控制范围（℃）：4～60℃ 10、温度分辨精度（℃）：±0.1 11、温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时） 12、温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时） 13、回旋频率范围（r/min）：30～300 14、回旋频率精度（r/min）：±1 15、*摇板振荡幅度（mm）Φ26 16、*定时范围（min）：0～9999 17、摇板尺寸（mm）：496*350 18、摇板数量（块）：2 19、容积（L）：173 20、内胆尺寸（mm）：612*450*640 21、标准配置（ml*支）：250*26 22、功率（W）：1250 23、电源：AC220V50/60Hz 产品有CE认证证书 | 1 |  |
| 25 | 振荡器 | 一、工作环境 1、电源及功率：AC220V/50Hz 二、特点： 1、运行平稳，噪音小，振荡速度可无级调节，调节范围宽，弹簧万用夹具，可配多种烧瓶，满足不同需要 三、技术参数： 1、电源交流:220V±10%50Hz±2% 2、振荡速度：启动~320转/分（无级变速） 3、振荡幅度:20mm(往复振荡) 4、定时:0-120分钟 5、振荡托盘：400X260(mm) 6、工作环境温度:0～40℃ 7、工作环境相对湿度:85%以下 | 2 |  |
| 26 | 移液枪 | 用途：用于微量或少量（0.1µl－10mL）液体的手动移液。 1工作条件 1.1常规实验室，室温条件 2主要技术指标 2.1.PysioCareconcept人体工程学设计：精细的优化工艺进一步减少了操作用力，使用更加轻松； 2.2.采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 2.3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 2.4.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 2.5.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 2.6.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 2.7.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 2.8.量程范围:20-200ul(共计2支) 2.8.1描述:单道 2.8.2容量:20ul,100ul,200ul 2.8.3不准确度:±2.5%,±1.0%,±0.6% 2.8.4不精确度:≤0.7%,≤0.3%,≤0.2% 2.9.量程范围:0.1-2.5ul(共计2支) 2.9.1描述:单道 2.9.2容量:0.25ul,1.25ul,2.5ul 2.9.3不准确度:±12.0%,±2.5%,±1.4% 2.9.1不精确度:≤6.0%,≤1.5%,≤0.7% 2.10.量程范围:0.5-10ul(共计2支) 2.10.1.描述:单道 2.10.2容量:0.25ul,1.25ul,2.5ul 2.10.3不准确度:±12.0%,±2.5%,±1.4% 2.10.4不精确度:≤6.0%,≤1.5%,≤0.7% 2.11.量程范围:100-1000ul 2.11.1描述:单道(共计2支) 2.11.2容量:100ul,500ul,1,000ul 2.11.3不准确度:±3.0%,±1.0%,±0.6% 2.11.4不精确度:≤0.6%,≤0.2%,≤0.2% | 8 |  |
| 27 | GPS | 1.支持北斗、GPS、GLONASS卫星系统，通道数72。 2.单点定位：2-5米；SBAS：1-3米。 3.屏幕：2.4英寸，分辨率240*320，TFT强光下清晰可见。 4.内存4GB，可扩展，最大支持32G；USB数据线，支持NMEA窗口数据输出。 5.导航：直线+沿路导航；内置全国导航电子地图，支持等高线地图加载。 6.配置GISOFFICE桌面端数据管理软件。支持多种GIS数据格式交换并无缝对接。 7.防水防尘：IP67，抗1.5米跌落。 | 5 |  |
| 28 | 手持气象站 | 一、特点： 1、仪器显示与操作采用国际最流行的4.7英寸全贴合IPS视网膜屏，支持色温调节，全贴合工艺意味着屏幕透光率大幅提升，强光下对比度更好。采用IPS技术，可视角度达178°，不同角度不正对屏幕也能看的清楚。显示清晰直观，动画效果极佳，实现了人机对话功能的全智能技术。 2、系统采用高通骁龙410MSM8916处理器，64位4核高性能，拥有强劲的运算能力。除了负责复杂任务的四个运算核芯，还搭载了一颗HexagonDSP“省电核芯”，专门处理待机状态等低运算量任务，从而大幅提升待机时间，它的四核性能可以带来流畅的使用体验。内嵌的Android44.4.4KTU84操作系统，功能无限丰富，不仅拥有手机的性能，还拥有电脑的功能，更拥有气象数据测量的功能。机身2G内存+16G容量，保证气象数据无限存储，是一款握在手中的气象电脑。 3、在整体结构上采用三防(防水溅，防震，防尘)设计技术，并且关键部件按照防水等级设计，使系统工作更加可靠，适合恶劣环境工作。 4、电源为连续充电直流供电方式，机内装有2200mAh锂离子聚合物电池（可以外扩电池增加待机时间），测量期工作时间大于24小时，系统全功能开通(GPRS网络，GPS，测量，蓝牙，通讯等待)待机时间大于10小时。 5、网络通讯功能是此款产品的主要特色，它支持目前主流的无线网络功能（蓝牙，WIFI等）＋有线USB通讯等功能。 A.不仅是一台手持气象站，更重要的是一个网络系统，N个气象站可以组网互联，总部实时掌控各路信息，移动的网络功能，让单点不在孤单，使其拥有无限的信息。 B.体积小巧，像掌中宝一样握在手中，使用简单方便。便携网络功能，走到哪里，测到哪里，网就在哪里，依靠网络资源使仪器功能无限强大，是真正的手持网络产品，是其它气象站无法比拟的。 6、功能强大超越了目前所有的手持产品： 测量要素为：风速，风向，气流，环境温度，环境湿度，气压，太阳辐射，风寒指数，热指数，露点，海拔高度，海拔密度，位置经度纬度，电子罗盘，时间，空气质量、PM2.5、PM10、甲醛、光照度,照拍/录像,手机通话功能,GPRS无线数据网络.数据云平台. 7、手机通讯功能：由于系统嵌入了智能手机技术，因此其具有手机的所有功能，也更象一台计算机。如通话，短信，天气预报，聊天软件，等等。 8、系统软件功能：专业的网络版软件，可以监测系统内的N台气象站的测量数据，无论走到哪里，中心就监控到哪里(监测时间，位置及当前的环境数据)，性能完全满足国家“自动气象站标准规范”要求，界面友好，图形数据显示，在Windows2000以上系统环境即可运行，与打印机相连自动打印存储数据，数据存储格式为EXCEL标准格式，可生成气象数据图表，供其它软件调用。 仪器使用环境:：温度:-45.0～60.0℃，湿度:0.0～100.0%RH，气压:300.0～1100.0hPa 10、电子地图功能：不但可以监测气象信息，而且具有电子地址功能。电子地图上可以表示的信息量远远大于普通地图，如公路在普通地图上用线划来表示位置，线的形状、宽度、颜色等不同符号 二、技术参数： 触摸屏类型：电容屏，多点触控 主屏尺寸：4.7英寸 主屏材质：TFT材质（IPS技术） 主屏分辨率：1280x720像素 屏幕像素密度：312ppi 屏幕技术：全贴合技术 处理器和存储器 处理器：（四核）高通骁龙410MSM8916处理器 主频1.2GHzAdreno306GPU 运行内存RAM：2G 机身存储ROM：16G SIM卡槽：支持Micro-SIM卡，4G双卡双待 电池：Sony/LG等锂离子聚合物电池Switchingcharge快充技术 典型容量2265mAh，额定容量2200mAh 三、测量要素指标 参数; 反应时间; 测量范围; 分辨率; 精度（±）; 工作环境. 风速; 1秒; 0.4～40.0m/s; 0.1; 3%; 0.4～60.0m/s. 气流; 1秒; 0～99,999m3/m; 1; 3%; 0～99,999m3/m. 风向; 1秒; 0～360°; 3°; 3°; 0.4～60.0m/s. 环境温度; 1秒; -40～80℃; 0.1; 0.2℃; -40.0～60.0℃. 相对湿度; 1分钟; 0-100%; 0.1; 3%; 0.0～100%. 太阳辐射强度; 1秒; 0~2000w/㎡; 1w/㎡; ±5%. 光照度; 1秒; 0～200000Lux; 1; ±7%. PM2.5; ≤90秒; 0~500ug/m³; 0.01m3/min; ±2%; -20℃~40℃. PM10; ≤90秒; 0~500ug/m³; 0.01m3/min; ±2%; -20℃~40℃. 甲醛（CH2O）; 1分钟; 0~5ppm; 0.02ppm; 0.45±0.15μA/ppm; -20℃~50℃. 苯; ≤120S; 0~100ppm; 0.1ppm; 0.20±0.12µA/ppm; -20℃~50℃. 压强; 1秒; At25℃，750hPa/mb-1100hPa/mb; 0.1; 1.5hPa/mb; 300.0～1100.0hPa/mb. 海拔; 1秒; At25℃，<6000m; 1; 15m; -2000～9000米. 露点; 1分钟; 20.0～95.0%RH,-40～80℃; 0.1; 0.2℃; 0.0～100.0%RH, -40.0～60.0℃. 电子罗盘; 10秒; 0～360°; 3°; 3°; 无磁干扰环境. 独立式GPS 带内置天线; 卫星搜寻时间 热开机：10秒 冷开机：120秒; 位置经度,纬度,时间,海拔高度,卫星数量; 0.1; 定位精准度：5m(90%); -40.0～60.0℃,室外. 海拔密度; 1秒; 0.0～37.8℃,5.0～95.0%RH, -2000～9000hPa，<6000m; 1; 75; -40.0～60.0℃,0.0～100.0%RH, 300.0～1100.0hPa. 照拍/录像; 后置摄像头:800万/摄像头类型:双摄像头（前后）. 手机通话功能; 移动4G/双卡多模. 数据网络; GPRS/蓝牙/WIFI. 云平台; 阳光智慧云（采用阿里云核心技术，数据库稳定、安全，传输速度快）. 四、配置 1）手持网络气象站1台 2）型手持网络气象站监测系统软件1套 3）数据通讯线1条 4）锂离子充电电池(2200MAh)2块 5）产品使用说明书+合格证+保修卡1份 | 1 |  |
| 29 | 叶面积测定仪 | 一、仪器功能 1.可以即时测量叶片面积、周长、长度、宽度 2.可以测量离体和非离体叶片 3.无需校准 4.叶缘不齐或有虫洞不影响测量结果 5.可以测量任意颜色的叶片 6.可以设置文件名， 7.可以任意选定和显示各测量项目 8.可翻阅仪器内存中的历史测量数据 9.可计算叶面积的累加值、平均值 10.用USB口实现程序升级 11.可随时获取电池电压信息、存储空间剩余容量、仪器固件版本等信息 12.随机带有中文操作提示功能 二、技术参数 1．主要传感器*CIS接触式图像传感 2．测量参数 2.1、测量单位：毫米，平方毫米 2.2、最大扫描长度：330mm 2.3、最大有效扫描宽度：150mm 2.4、扫描速度：200mm/s 2.5、面积测量精度：±2%（样品面积大于10cm2） 2.6、面积分辨率：0.1mm2 2.7、长度分辨率：1mm 2.8、宽度分辨率：0.1mm 2.9、最大测量厚度：≤6mm 3．主机 3.1、显示器：128*32点阵，2行，中文界面显示 3.2、数据存储：9999组测量数据 3.3、接口：USB2.0 3.4、电源：7.2V镍氢2.5AH可充电电池 3.5、*电量：一次充电可扫描1500次以上 3.6、尺寸：主机：182×64×40mm 3.7、底板：352×230mm 3.8、重量：1kg 3.9、工作温度：0～50℃ | 1 |  |
| 30 | 土壤温度计 | 主机功能特点： 1.*可以通过GPRS上传，所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔，实时发送到至服务器上，网页和手机APP查看数据，无论在任何地方只要能上网，均可查看下载数据。 2.*带手机APP，支持安卓和苹果系统 3.低功耗设计，增加系统监控和保护措施，防止电源短路或外部干扰而损坏，避免系统死机。 4．中文液晶显示，可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数电池电量显示，语音状态等信息。 5、主机数据存储容量大：设备内部Flash可存储最近3万条数据，标配4G内存卡可无限存储，亦可与Flash中数据同时存储。 6、*内置锂电池供电：3.7v4Ah锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能。 8、采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集。自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量。屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。 9、IP设置：设置数据上传服务器的IP地址。 10、语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。 11、*带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值。 12、主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度。 13、GPS定位功能，可实时显示采集点经纬度并保存。 管理云平台功能 1．*自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据。也可以随时随地通过智能手机查看历史和实时数据。 2．显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大、缩小功能。 3．*数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载，分析，打印。 4．用户可为设备配置传感器报警条件，预置若干常用的农作物的报警配置。 5．平台支持设备数据存储，提供足够容量可永久保存。 6．平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入。 7．数据评价：可以设置最低最高超限值，APP推送报警，可自动进行数据预警分析。 8．软件可在线升级。 手持主机技术参数： 工作环境温度：-10℃～55℃ 工作环境湿度：5%～98% 工作电源：交直流两用，内置3.7V4Ah大容量锂电池供电，可随用随充。 工作及待机电流：待机电流19mA 最大工作电流：300mA 待机时长：标配电池（12V/10AH）可用≥18天 记录容量：本机Flash可存3万条，标配4GSD卡可限存储。 记录时间间隔：5分~99小时可任意设定 通讯接口：USB接口 经度：0~180°纬度：0~90° 语音播报：中文普通话 测试时间：≤2秒 温度单位：℃ 测试范围：-40℃～100℃ 精度：±0.5℃ 传感器长度：≥25cm 分辨率：0.1℃ *须提供制造商ISO19001，ISO14001，OHS18001三大体系认证。 | 1 |  |
| 31 | 土壤pH测试仪 | 一、特点 1、低功耗设计，增加系统监控和保护措施，防止电源短路或外部干扰而损坏，避免系统死机。 2、中文液晶显示，可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数，电池电量显示，语音状态等信息。 3、主机数据存储容量大：设备内部Flash可存储最近3万条数据，标配4G内存卡可无限存储，亦可与Flash中数据同时存储。 4、内置锂电池供电：3.7v4Ah锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能。 5、采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集。自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量。屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。 6、IP设置：设置数据上传服务器的IP地址。 7、语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。 8、带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值。 9、主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度。 10、GPS定位功能，可实时显示采集点经纬度并保存。 二、管理云平台功能 1．自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据。也可以随时随地通过智能手机查看历史和实时数据。 2．显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大、缩小功能。 3．数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载，分析，打印。 4．用户可为设备配置传感器报警条件，预置若干常用的农作物的报警配置。 5．平台支持设备数据存储，提供足够容量可永久保存。 6．平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入。 7．数据评价：可以设置最低最高超限值，APP推送报警，可自动进行数据预警分析。 8．软件可在线升级。 三、手持主机技术参数： 1、工作环境温度：-10℃～55℃ 2、工作环境湿度：5%～98% 3、工作电源：交直流两用，内置3.7V4Ah大容量锂电池供电，可随用随充。 4、工作及待机电流：待机电流19mA 5、最大工作电流：300mA 6、待机时长：标配电池（12V/10AH）可用≥18天 7、记录容量：本机Flash可存3万条，标配4GSD卡可限存储。 8、记录时间间隔：5分~99小时可任意设定 9、通讯接口：USB接口 10、经度：0~180°纬度：0~90° 11、语音播报：中文普通话 12、测试时间：≤2秒 13、ＰＨ范围：0-14；精度：±0.5 14、须提供制造商ISO19001，ISO14001，OHS18001三大体系认证。 | 1 |  |
| 32 | 土壤水分测量仪 | 一、用途及功能： 土壤水分速测仪是我公司根据市场需求推出的一款新型环境检测仪器，大屏幕液晶显示，便携式防水防震结构设计，可在野外全天候使用，检测精度高，低功耗环保节能设计，人机界面友好，工作时无需人工干预，交直流电源共用，外接相应传感器即可实时采集数据，并可用计算机管理软件输出数据，生成报表。可应用于土壤墒情监测、节水灌溉、温室控制、精细农业等。 （1）通过土壤水分传感器测量各个指定点的土壤水分和温度值。 （2）通过GPS接收机采集各个指定点的具体经度、纬度位置。 （3）能存储所测各个指定点的土壤水分值，温度值，经度纬度位置值并可通过RS-232串行口传送给计算机保存与处理。 （4）配备有土钻，方便设置传感器测量深度及土壤取样。 （5）传感器设计标准采用的是符合《土壤墒情监测规范SL000-2005中华人民共和国水利行业标准》的时域反射（TDR）技术研发设计。 二．产品特点及技术指标： 1．产品结构按野外工作设计，具有防风，防雨，防腐蚀，抗强磁干扰能力，适合在野外常年使用。 2．采用一体化结构，集数据采集器+传感器+便携手提箱合成在一个机箱内，野外携带极为方便。 3．外机箱采用塑脂材料模具压制成型，美观坚固，安装极其简单，挂在任意处即可测试。 4．系统采用低功耗设计，一次充电后，机内电池可连续工作15天以上. 5．采用高性能微处理器为主控CPU，大容量数据存储器，可连续存储数据(存储时间可以设定)，工业控制标准设计，便携式防水防震结构，大屏幕液晶显示屏，适合在恶劣气候环境使用。即可与计算机连机使用,又可以断开微机独立监测。 6.通道数：1通道； 7.存储容量：2M字节，可连续存储30000条数据； 8.显示方式：大屏幕液晶显示，可查阅实时监测数据和各项设置参数； 9.工作环境：-40℃～+70℃,相对湿度小于90%； 10.显示周期：1S； 11.通讯接口：标准RS232或USB计算机通讯接口； 土壤水分传感器符合《土壤墒情监测规范SL000-2005中华人民共和国水利行业标准》的时域反射（TDR）技术。是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数，能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。TDR-3土壤湿度传感器可测量土壤水分的体积百分比和温度，与土壤本身的机理无关，是目前国际上最流行的土壤湿度（水分）测量方法。TDR-3型土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤温湿度（水分）的传感器。 一、特点： 1．高稳定性，安装维护操作简便。 2．支撑的材料为环氧树脂，强度和寿命得到保证。 3．密封性好，可长期埋入土壤中使用，且不受腐蚀。 4．采用标准的电流环传送技术使其具有抗干扰能力强，传送距离远，测量精度高，响应速度快。 5．土质影响较小，应用地区广泛,价格低廉，适合中国国情。 二、应用范围： TDR-3土壤湿度传感器与数据采集器，远距离传输设备可以构成遥测系统。例如土壤干燥时，警告信号可以自动响起来提醒人们应该灌溉的时间到了。自动控制系统开关水泵和阀门等。配合一些附加的传感器，可以计算出土壤湿度（水分）蒸发量和农作物所需的水分参数。3个灌溉表技术(蒸发量，作物水胁迫指数CWSI和土壤水分)的综合应用可以提供农作物适宜生长的最大的保证。 性能指标： 湿度： 测量参数：土壤容积含水量； 单位：%（m3/m3）； 量程：0～100%（m3/m3）； 精度：0～50%（m3/m3）范围内为±2%（m3/m3）； 测量区域：90%的影响在围绕中央探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内； 稳定时间：通电后约1秒； 响应时间：响应在1秒内进入稳态过程； 工作电压：12V～24VDC；（或5VDC） 工作电流：50～70mA，典型值50mA； 输出信号：4～20mA标准电流环；（或0～2.5V） 密封材料：ABS工程塑料； 探针材质：铜质或不锈钢； 电缆长度：标准长度5米； 遥测距离：小于1000米； | 1 |  |
| 33 | 便携式土壌水分温度盐分三参数仪 | 多参数同时测量：可同时测量土壤温度、湿度、盐分三参数数据，一次安装代替传统的三次安装。 集成一体化：物联网通讯终端、存储和处理单元、高性能电池和各传感器均集成在一个PVC管中。 与土壤隔离：不与土壤直接接触，不会受土壤中盐离子的影响，化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果，测量数据更准确。同时传感器探头密封在防腐管内可有效防止探头老化和电解腐蚀。 低功耗设计：系统采用低功耗工作模式，睡眠时工作电流为uA级，一小块太阳能电池板即可满足设备全年不间断运行。 高防护等级：采用优质塑料管，可防老化，更耐土壤中酸碱盐的腐蚀，地面以上：IP67，地面以下：IP68。 测量土壤体积范围广：感应的土壤区域范围是直径70厘米，高为7厘米的圆柱体，是普通传感器的十倍以上。 可扩展性：为满足用户不同的需求，智能多层土壤温湿盐一体化传感器可以按照用户要求定制土层监测数量，目前最多支持扩展到6层。 数据全天候实时云端监测，云端存储：用户无需在线监测数据，数据采集、计算由云平台在服务器端处理完成，只在需要数据的时候开启监测系统，登陆平台，同步云端数据平台即可以手机或电脑等多平台查看实时、历史数据信息。 技术参数 1）土壤水分、盐分、温度传感器性能表 特征; 土壤水分传感器; 土壤盐分传感器; 土壤温度传感器. 每个标准探测器传感器数量; 一个，. 传感器测量原理; 频域反射; 频域反射; 高精度数字温度传感器. 通讯方式; RS485（可选）. 通讯协议; modbus-RTU协议. 工作电压; 12VDC; 12VDC; 5VDC. 工作电流; 40mA（静态）/80mA; 120mA; 1.5mA. 分辨率; 0.1%m³/m³; 0.001mS/cm; 0.1℃. 精度; ±（1～3%m³/m³）; <5%; ±0.2℃. 测量范围; 0～100%m³/m³; 0～20.00mS/cm; -40～100℃. | 1 |  |
| 34 | 光照强度检测仪 | 一、特点 1、中文液晶显示，可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数，电池电量显示，语音状态等信息。 2、主机数据存储容量大：设备内部Flash可存储最近3万条数据，标配4G内存卡可无限存储，亦可与Flash中数据同时存储。 3、内置锂电池供电：3.7v4Ah锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能。 4、采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集或手动采集。自动记录数据并存储，屏幕显示已存储数量。屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。 5、IP设置：设置数据上传服务器的IP地址。 6、语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。 7、带语音播报功能，可对超限值进行语音报警设置，对超标的参数实时普通话语音播报，可直接播报出实时的环境参数值。 8、主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度。 9、GPS定位功能，可实时显示采集点经纬度并保存。 二、管理云平台功能： 1、自带管理云平台，无论身在何处，可随时随地通过电脑网页在线查看历史数据和实时数据。也可以随时随地通过智能手机查看历史和实时数据。 2、显示每种参数过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看，放大、缩小功能。 3、数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载，分析，打印。 4、用户可为设备配置传感器报警条件，预置若干常用的农作物的报警配置。 5、平台支持设备数据存储，提供足够容量可永久保存。 6、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入。 7、数据评价：可以设置最低最高超限值，APP推送报警，可自动进行数据预警分析。 三、手持主机技术参数： 1、工作环境温度：-10℃～55℃ 2、工作环境湿度：5%～98% 3、工作电源：交直流两用，内置3.7V4Ah大容量锂电池供电，可随用随充。 4、工作及待机电流：待机电流19mA 5、最大工作电流：300mA 6、待机时长：标配电池（12V/10AH）可用≥18天 7、记录容量：本机Flash可存3万条，标配4GSD卡可限存储。 8、记录或上传时间间隔：5分~99小时可任意设定 9、通讯接口：USB接口 10、经度：0~180°纬度：0~90° 11、语音播报：中文普通话 12、测试时间：≤2秒 四、参数指标： 1、温度范围：-40℃-120℃；精度：±0.4℃；分辨率：0.1℃ 2、光照强度范围：0-200000Lux；精度：±2%（0-20000LUX）；分辨率：1Lux 3、须提供制造商ISO19001，ISO14001，OHS18001三大体系认证. | 1 |  |
| 35 | 回旋式振荡器 | 1、电源:交流220V±10%50Hz±2% 2、振荡速度:启动~360转/分 3、振荡幅度:20mm(回旋振荡) 4、振荡托盘:42×42cm 5、定时:0-120分钟 | 2 |  |
| 36 | 远红外消煮炉 | 1.炉孔温度调控范围：室温至450℃ 2.单孔温度与平均温度偏差：不大于20℃ 3.升温时间：满功率加热，室温升至450℃，不大于30分钟 4.消化样品数量：35个/次（35孔） 5.消化管尺寸：φ21×230mm（35孔） 6.消化管容积：50ml±0.25ml(35孔) 7.电源电压：220V±10%，50HZ 8.最大功率：2000瓦 9.绝缘电阻：任一端对机壳不低于5MΩ 10.外形尺寸：480×305×180mm； 11.重量：20kg 12.配置：主机1、消化管35根。 | 7 |  |
| 37 | 分光光度计 | 功能描述 全息闪耀光栅单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点。 采用7英寸彩色触摸屏，良好人机交互界面。 增加USB接口，大容量内存可以存储各30条浓度曲线。 浓度测试方法增加线性回归法和系数法。 采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调0%( T )和调100%( T )，浓度因子设定、浓度直读。 测量读数准确性高，重现性好和稳定性佳。 技术指标： 波长范围：325nm ~ 1000nm 波长最大允许误差：±2nm 波长重复性：≤1nm 透射比最大允许误差：±0.5% (T) (以NBS930D测定) 透射比重复性：≤0.2% (T) 光谱带宽：4nm 杂散光：≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定) 稳定性：暗电流漂移：0.2％ (T) / 3min 亮电流漂移：0.5％ (T) / 3min 电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz 功率：80W | 5 |  |
| 38 | 电导率仪 | 1、功能描述 1.1、可一键完成校准、测量以及测量模式的切换，简化操作； 1.2、一点校准（内置零点），仪器预置3种标准液、两个参比温度（20℃和25℃）； 1.3、能测量两种指标：电导率、TDS； 1.4、自动量程判别，可变分辨率； 1.5、自动/手动两种终点方式，对于不同样品可选择最佳的终点方式； 1.6、自动和手动两种温度补偿方式。 2、技术指标 2.1、电导率测量范围 0.00μS/cm – 500mS/cm 2.2、分辨率 0.01μS/cm – 0.1mS/cm自动可变 2.3、精度 ±0.3%量程 2.4、TDS测量范围 0.00mg/L –300g/L 2.5、分辨率 0.01 mg/L – 0.1 g/L自动可变 2.6、精度 ±0.5%量程 2.7、温度测量范围（℃） -5- 105℃ 2.8、温度补偿 自动/手动 2.9、终点判定 自动/手动 2.10、电导校准点 1点（内置零点） 2.11、电极、测量范围10us/cm-200ms/cm，使用温度0-80℃，适用于常规水溶液（10us/cm以上样品），电极接口BNC/Cinch接口，电极材质：合成塑料 ]测量范围0.01 -1000ms/cm，温度范围：0-100℃，材料：环氧树脂，长度：1m，接口：BNC/Cinch接口，适用样品：电导率较高水溶液，具有智能存储校正数据的功能，方便电极在具有ISM功能的不同仪表间切换适用。 3、配置清单： 3.1 主机 1台 3.2 电导电极1 1支 3.3 标准缓冲溶液 1套 3.4 电极支架 1支 3.5 电极杆 1支 3.6 电源 1个 3.7 说明书 1本 3.8保修卡 1份 3.9进口品牌 | 7 |  |
| 39 | 全自动凯氏定氮仪 | 一、设备用途： 用于检测食品、药品、谷物、农业、水产品、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草、环境监测等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及其它挥发性组分的分析。 二、工作条件： 2.1电源：220VAC±10%50Hz； 2.2温度：操作环境10-35℃； 2.3冷凝水压：0.02MPa-1MPa； 2.4冷凝水温度：≤20℃； 三、功能参数： *3.1仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统； 3.2采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法； 3.3检测范围：0.1-240mgN； 3.4回收率≥99.5%（1-240mgN）； 3.5重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 3.6测定样品重量：固体≤6g液体≤16ml； 3.7操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 3.8全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测； 3.9采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性； 3.10蒸馏时间：0—60min连续可调； *3.11具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； *3.12防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 3.13具备安全门自动监测及消化管在位检测功能； 3.14具有紧急停止操作功能，保证实验安全。 3.15具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计； 3.16安全认证：定氮仪主机需通过CE认证； 4.功能参数 4.1消化能力：≥20个样品； 4.2加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 4.3控温方式：PID控温；嵌入式软件控温技术； 4.4可存储：要求可存贮10组以上消解方法； 4.5控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25分钟）； 4.6升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 4.7显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏； 4.8隔热方式：陶瓷及风道隔热； 4.9控温精度：±1℃； 4.10消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 4.11表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 4.12自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 4.13具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 4.14具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 4.15石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。 四、售后服务： 4.1在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务； 4.2质保期：质量保证期一年，终身维修； 4.3故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。 五、技术资料： *5.1投标时提供：定氮仪主机CE认证书复印件。制造企业的ISO9001认证证书复印件。主机产品操作软件权属清晰，取得的软件企业认定证书和软件著作权登记证书，提供复印件； 5.2供货时提供：仪器说明书。 。 | 2 |  |
| 40 | 火焰光度计 | 1.主要性能参数 1.1、双通道 *1.2、钾、钠元素浓度直读 1.3、菜单式键盘操作 1.4、相关系数自动计算 1.5、可配打印机 1.6、可连接电脑 1.7、火焰大小预先选定 1.8、带熄火保护装置 1.9、重复性：≤3% 1.10、样品吸喷量：＜6mL/min 1.11、响应时间：＜8s 1.12、分光方式：干涉滤光片 1.13、显示方式：LED液晶屏 1.14、稳定性：15s内≤3%；5min内≤5% 1.15、检测限：K:≤0.004mmol/L；Na:≤0.008mmol/L 1.16、线性误差：K：≤0.005mmol/L；Na：≤0.03mmol/L 1.17、测试范围：K：0～100ug/ml；Na：0～160ug/ml 1.18、滤光片透光特性： 钾：峰值波长误差的绝对值≤7nm钠：峰值波长误差的绝对值≤5nm 钾：半宽度≤15nm钠：半宽度≤15nm 钾：背景透射比≤0.5%钠：背景透射比≤0.5% | 2 |  |
| 41 | 酸度计 | 1、产品介绍 1.1、*可一键完成校准、测量以及测量模式的切换； 1.2、*校准方式方便灵活，最多可选择5点校准，自动识别缓冲液； 1.3、仪表预置四个标准缓冲液组； 1.4、自动/手动两种终点方式，对于不同样品可选择最佳的终点方式； 1.5、自动和手动两种温度补偿方式； 1.6、电极状态显示，提醒电极使用情况； 1.7、能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度 1.8、*4.3英寸LCD显示屏，屏幕同时显示pH/mV值、温度、缓冲液组、校准结果等信息 2、技术指标 2.1、pH测量范围：-2.00-16.00pH 2.2、分辨率：0.01pH；0.1pH 2.3、精度：±0.01pH 2.4、mV测量范围：±2000mV 2.5、精度：±1mV 2.6、温度范围（℃）：-5-105℃ 2.7、温度分辨率：0.1℃ 2.8、温度精度：±0.3℃ 2.9、*pH校准点：最多5点 2.10、温度补偿：自动/手动 2.11、终点判断：自动/手动 2.12、缓冲液自动识别：具备 2.13、终点提示音：具备 2.14、电极状态显示：具备 2.15、斜率显示：具备 2.16、参比插孔：具备 3、配置清单： 3.1、主机1台 3.2、pH电极1支 3.3、袋装缓冲溶液pH4.017.00各1袋 3.4、电极支架1支 3.5、电极杆1支 3.6、电源1个 3.7、说明书1本 3.8、保修卡1份 3.9进口品牌 | 7 |  |
| 42 | 光合有效辐射传感器 | 一、主要特点 1.感应波长为400～700nm 2.测量结果是1米范围内光合有效辐射的平均值，可以将实验误差最小化 3.单人即可在短时间内完成多次测量 4.升级的防水性能，适合野外长期安放 5.美国国家生态观测网(NEON®)选用，用于整合PAR测量 二、技术参数 1.绝对校准：±10% 2.灵敏度：7µA/1000µmol·s-1·m-2（典型） 3.线性率：最大偏差为1%（10,000µmols-1m-2以内） 4.响应时间：10µs. 5.温度相关：不超过±0.15%/℃ 6.余弦校正：丙烯酸漫射器余弦校正 7.方位角误差：在45°仰角时，360°方位角范围内的误差小于±2% 8.长度方向灵敏度变异：<±7%(在2.54cm宽的白炽灯光源下测得) 9.感应面积：1mL×12.7Wmm 10.工作环境：−40~65℃，0~95%RH（非冷凝） 11.检测器：高稳定性硅光伏检测器（蓝光加强） 12.传感器基座：阳极铝防水外壳带丙烯酸漫射器，不锈钢螺丝 13.尺寸：121.3L×2.54W×2.54Dcm 14.重量：1.4kg 15.缆线长度：2m,5m | 1 |  |
| 43 | 全站仪 | 1.测角原理：绝对编码 2.最小读数：1″/5″/10″(可选) 3.测角标准：2″ 4.放大倍数：30X 5.视场角：1°30′ 6.最短视距：1.2m 7.成像：正像 8.系统：光电一体式双轴补偿器 9.补偿范围：±3′ 10.设置精度：1″ 11.测程单棱镜大气一般/好：4000m/5000m 12.使用反射片：1000m 13.测距精度：2mm+2ppm 14.测量时间(精测/跟踪)：0.8秒/0.3秒 15.测程(使用反射率为90%的柯达白卡)：400m： 16.测距精度：3mm+2ppm 17.测量时间：1.5秒 18.内存数据容量：20000数据点(标配8GU盘) 19.通讯端口：标配RS232串口、Mini-USB口、U盘口和蓝牙（选配） 20.数据格式：ASCII 21.操作系统：实时操作系统 22.显示屏：2.8英寸192*96高亮LED显示屏，亮度3级可调 23.键盘：双面数字蓝色背光水晶键盘 24.激光对点器 25.类型：激光对点,4级亮度调节(光学对点器可选配) 26.精度：1mm(仪器高1.5m) 27.工作温度范围：-20℃—+50℃ 28.存储温度范围：-25℃—+70℃ 29.防尘防水（依据标准：IEC60529）：IP66 30.电池类型：BT30高能锂电 31.电压/容量：7.4V3400mAh 32.工作时间：16小时(新电池25℃时30秒测量一次)24小时连续测角模式 33.测量次数：约12000次 34.尺寸：300mmx150mmx150mm（长x宽x高） 35.配置:主机、支架 | 1 |  |
| 44 | RTK | 1.系统配置 1.1、操作系统：Linux操作系统 1.2、启动时间：3S 1.3、数据存储：内置16G存储器，支持最大32GSD卡扩展 2.GNSS配置（1+1） 2.1、系统内核：采用多星系统内核 2.2、通道数：220 2.3、BDS：B1、B2、B3 2.4、GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 2.5、GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 2.6、GALILEO:GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B 2.7、SBAS：L1C/A、L5 2.8、QZSS、WAAS、MSAS、GAGAN 2.9、输出格式：ASCII:NMEA-0183，二进制码 2.10、定位输出频率：1Hz~50Hz 2.11、差分支持：CMR、RTCM2.X、RTCM3.0、RTCM3.2 2.12、静态格式支持：GNS、Rinex双格式静态数据 2.13、精度和可靠性[1] 2.14、RTK定位精度：平面：±（8+1×10¯6D）mm（D为被测点间距离） i.高程：±（15+1×10¯6D）mm（D为被测点间距离） 2.15、静态定位精度：平面：±（2.5+0.5×10¯6D）mm（D为被测点间距离） i.高程：±（5+0.5×10¯6D）mm（D为被测点间距离） 2.16、DGPS定位精度：平面精度：±0.25m+1ppm； 2.17、高程精度：±0.50m+1ppm 2.18、SBAS定位精度：0.5m 2.19、初始化时间：＜10秒 2.20、初始化可靠性：＞99.99% 2.21、倾斜测量：30°以内：≤3cm 3.内置通讯 3.1、内置4G全网通网络通信 3.2、TDD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EDGE、GPRS、GSM 3.3、WiFi通信：802.11b/g接入点和客户端模式，可提供WiFi热点服务 4.蓝牙通信 4.1、内置收发一体电台： 4.2、功率：1W/2W/5W可调，频段：403MHz-473MHz 4.3、传输速率：19.2kbps/9.6kbps可调，频道数：116个频段可调 5.外挂电台 5.1、功率：5W/10W/20W/30W可调，电台频段：450MHz-470MHz 5.2、传输速率：19.2kbps/9.6kbps可调，频道数：116个频段可调 6.用户界面 6.1、面板：单按键 6.2、指示灯：3个LED灯：卫星灯、通讯灯、电源灯 7.高级应用 7.1、iPOWER智能平衡技能技术、LBS、NFC 7.2、智能服务：语音播报、语音向导、功能自检、DIY语音 7.3、远程服务：远程升级、远程注册、远程数据下载 8.电气物理特性 8.1、电池：高容量锂电池5000mAh/块（2块），可拆卸 8.2、单块电池网络移动站连续工作时间10小时以上[2] 8.3、输入电压：直流6~28VDC，带过放保护 8.4、尺寸：Φ159mm×77.5mm 8.5、重量：≤1.2kg（含电池） 8.6、功耗：4.2W 8.7、材料：外壳采用镁合金材料 9.环境特性 9.1、防尘放水：IP68，可抗2米水下临时浸泡，完全防止粉尘进入 9.2、防摔：抗3米自然跌落 9.3、相对湿度：100%抗冷凝 9.4、工作温度：-45℃~75℃ 9.5、存储温度：-55℃~85℃ 10.配置：主机（1+1）、配套支架、电池 | 1 |  |
| 45 | 多光谱无人机观测系统 | 1、飞行器 1.1、起飞重量：1487g 1.2、对角线轴距（不含桨）：350mm 1.3、最大飞行海拔高度：6000m 1.4、最大上升速度：6m/s（自动飞行）；5m/s（手动操控飞行器） 1.5、最大下降速度：3m/s 1.6、最大水平飞行速度：50km/h（定位模式）；58km/h（姿态模式） 1.7、飞行时间约：27分钟 1.8、工作环境温度：0℃至40℃ 1.9、工作频率： 2.4000GHz至2.4835GHz（欧洲，日本，韩国） 5.725GHz至5.850GHz（其他国家和地区）[1] 1.10、等效全向辐射功率(EIRP)： 2.4GHz：<20dBm（CE/MIC/KCC） 5.8GHz：<26dBm（SRRC/NCC/FCC） 1.11、悬停精度： 1.11.1、启用RTK且RTK正常工作时： 垂直：±0.1m；水平：±0.1m 1.11.2、未启用RTK： 垂直：±0.1m（视觉定位正常工作时）；±0.5m（GNSS定位正常工作时） 水平：±0.3m（视觉定位正常工作时）；±1.5m（GNSS定位正常工作时） 1.12、图像位置补偿：6个相机传感器中心相对于机载D-RTK天线相位中心的位置，已在照片EXIF坐标中进行补偿 2、GNSS 2.1、单频高灵敏度GNSS：GPS+BeiDou+Galileo[2] 2.2、多频多系统高精度RTKGNSS 2.3、使用频点： GPS：L1/L2；GLONASS：L1/L2；BeiDou：B1/B2；Galileo[2]：E1/E5 2.4、首次定位时间：<50s 2.5定位精度：垂直1.5cm+1ppm（RMS）；水平1cm+1ppm（RMS），1ppm是指飞行器每移动1km误差增加1mm 2.6、速度精度：0.03m/s 3、建图功能 3.1、地面采样距离（GSD）：(H/18.9)cm/pixel，H为飞行器相对于建图区域的飞行高度（单位：米） 3.2、采集效率：单次飞行最大作业面积约0.47km²（飞行高度180m，即GSD约9.52cm/pixel） 4、云台：可控转动范围俯仰：-90°至+30° 5、视觉系统 5.1、飞行速度：14m/s（高度2米，光照充足） 5.2、高度测量范围：0-10m 5.3、精确悬停范围：0-10m 5.4、障碍物感知范围：0.7-30m 5.5、表面有丰富纹理，光照条件充足（>15lux，室内日光灯正常照射环境） 6、相机 6.1、影像传感器：6个1/2.9英寸CMOS，包括1个用于可见光成像的彩色传感器和5个用于多光谱成像的单色传感器 6.2、单个传感器：有效像素208万（总像素212万） 6.3、滤光片 蓝（B）：450nm±16nm； 绿（G）：560nm±16nm； 红（R）：650nm±16nm； 红边（RE）：730nm±16nm； 近红外（NIR）：840nm±26nm 6.3、镜头FOV：62.7°；焦距：5.74mm（35mm格式等效：40mm）；无穷远固定焦距；光圈：f/2.2 6.4、彩色传感器ISO范围：200-800 6.5、单色传感器增益：1-8倍 6.6、电子全局快门：1/100-1/20000s（可见光成像）；1/100-1/10000s（多光谱成像） 6.7、照片最大分辨率：1600×1300（4:3.25） 6.8、照片格式：JPEG（可见光成像）+TIFF（多光谱成像） 6.9、支持文件系统：FAT32（32GB）；exFAT（>32GB） 6.10、支持存储卡类型：写入速度≥15MB/s，传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的microSD卡，最大支持128GB容量 遥控器 7.1、工作频率 2.4000GHz至2.4835GHz（欧洲，日本，韩国） 5.725GHz至5.850GHz（其他国家和地区）[1] 7.2、等效全向辐射功率(EIRP) 2.4GHz：<20dBm（CE/MIC/KCC） 5.8GHz：<26dBm（SRRC/NCC/FCC 7.3、信号最大有效距离NCC/FCC：7km；SRRC/CE/MIC/KCC：5km（无干扰、无遮挡） 7.4、内置电池：6000mAh2S锂充电电池 7.5、工作电流/电压：1.2A@7.4V 7.6、移动设备支架：适用于平板电脑或手机 8、智能飞行电池 8.1、容量：5870mAh 8.2、电压：15.2V 8.3、电池类型：LiPo4S 8.4、能量：89.2Wh 8.5、电池整体重量：468g 9、智能飞行电池管家电压：17.5V 10、电源适配器（PH4C160） 10.1、电压：17.4V 10.2、额定功率：160W 二、配件要求： 1、电池：容量5870mAh、重量468g、电压15.2V，总计8块； 2、无人机配件：电池管家一套、充电线一套、保险服务一年、地面站专业版（1年）、智图基础版（1年）、行业无忧悦享版（1年）返厂保修服务（1次）； 3、搭载一体式的多光谱成像系统：集成了1个可见光相机及5个多光谱相机（蓝光、绿光、红光、红边和近红外），所有相机像素均为200万。 | 1 |  |

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

被授权人：                              （签字）

联系电话：

年        月        日

- 目 录

- 1.商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）售后服务及优惠条件承诺书；（附件九）

（9）故障响应时间承诺书

（10）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；

（11）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（12）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（13）所投产品的彩页照片；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）产品介绍及项目技术方案；

（2）项目需求分析；

（3）整个项目实施的进度及实施方案；

（4）功能及质量保证体系；

（5）售后服务方案；

（6）辅件、零部件清单

（7）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（8）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 注：投标人根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。

附件一

投  标  函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方承诺以             元承担本次项目竞争性磋商文件中要求所有工作，交货期  ：

二、完全响应竞争性磋商文件中所有条款。

三、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：合同签订后个工作日交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。

四、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本工程产品质量，质量要求：合格，必须达到国家规定的标准。

五、如果我方中标，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

六、如果我方中标，到达现场的设备质量、品牌、型号与竞争性磋商文件要求不一致的，施工质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。

七、贵方的竞争性磋商文件、答疑文件、竞争性磋商文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

八、到货地点：新疆农业大学

九、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

十、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                       性别：

年龄：                      职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片

投标人：                  （单位盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

（单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件三

报 价 一 览 表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权委托人 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件四：明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 产地及品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用、运输费、安装费、调试费、维护费用等本次项目所涉及所有工作内容的费用。）

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

- 1

附件五

投标人概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近三年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：

附件六

近三年（2016年10月1日至今）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须附业绩合同或中标通知书复印件（加盖单位公章）。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件七

商 务 偏 差 表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括交货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件八

技 术 偏 差 表（参数响应程度）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件九

售后服务及优惠条件承诺

附件十：

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向新疆维吾尔自治区采购办反映将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法定代表人（或被授权人）：（签字）

年   月   日