## 标项2（2包）：采购清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光跟踪仪 | 1套 |  |

备注：总价中包括但不限于税费、运输费、保险费、权威计量机构（中国计量院）出具的检定或校准证书报告及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

激光跟踪仪

（一）、技术参数

1.主机测量范围

★1.1反射镜空间距离测量半径≥80m;

★1.2水平角度测量范围≥±360°，无机械限位；

1.3垂直角度测量范围：≥130°；

★1.4需支持竖直、水平、倾斜、倒置等任意倾斜角度多姿态正常进行测量工作。

2.主机精度要求

★2.1采用反射镜测量全量程坐标测量精度：MPE≤20µm +5µm/m；

（产品标注精度指标必须换算到坐标测量不确定度）

★2.2数据输出速率不低于1000点/秒；

★2.3电子水平仪精度≤2"；

★2.4主机靶向相机的视场角度≥50°；

3.主机环境要求

★3.1温度范围：-15℃-50℃

3.2相对湿度：≤95%RH。

（二）、通用技术要求

2.1硬件系统要求

2.1.1整套设备应是全新原装产品，使用维护方便，售后服务良好，采用国际上先进的设计和制造技术，能完成多种测量任务，能对大型工件进行尺寸、形位公差测量与误差评价，能在测量范围内对移动目标进行跟踪检测。

2.1.2设备应具有技术先进、操作方便、响应速度快、便携性和测量精度高、稳定性好等特点，在较为恶劣复杂的外界环境下测量数据稳定，重复性好。

2.1.3设备的设计制造应符合中华人民共和国国家计量、安全、环保等标准及ISO相关标准。所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。

2.1.4系统应能实现空间测量功能，可进行静态和动态测量。系统主机与控制器要求为分体式，避免实际测量工作中干扰，避免控制器故障影响整套系统工作，保证测量过程稳定可靠。。

★2.1.5设备应具备断光时快速自动识别、锁定反射球功能，全量程范围内在不需要人为辅助的情况下快速完成自动搜索、识别、锁定移动中的靶标位置，达到较高的测量效率。

★2.1.6设备应符合IP52及以上防水、防尘等级认证并提供相关证明资料。

2.1.7设备应具备锂电池供电和交流供电等多种供电方式,供电时间不小于6h，系统须具有智能热交换系统，系统电量接近零时，可保证电池更换，更换过程中对工作状态无任何中断和影响，智能热交换系统工作时间≥30秒，保证测量过程稳定可靠。

2.1.8系统开机准备预热启动完成后经过现场简单校准即可直接测量。

★2.1.9系统需对用户二次开发完全开放，具备开放的第三方开发接口，可支持Java、VC++等开发工具二次开发。

2.2软件系统要求

2.2.1要求应具有下列几何特征量测量能力：点、线、平面、圆、椭圆、圆柱、圆锥、直径、球、角度和交点、中间点、对称点、XYZ直线距离、空间距离等。

2.2.2要求应具有形位公差、曲线、曲面测量评定等功能，含系统自检功能和自校准功能。

测量软件具有对测量数据（点）进行粗大误差剔除能力。

2.2.3能够快速简单地标定各种测头，标定程序均有图形提示。

2.2.4具有多种固化的参考坐标系建立程序，同时允许用户灵活自由地建立参考坐标系，具备坐标系及测头管理功能。

2.2.5能够完成基本及扩展几何元素尺寸测量、标准形位公差检测及相互位置关系计算。

2.2.6具有图形显示功能，可提供2D和3D视图，并对图形进行平移，旋转、缩放操作；提供CAD系统的标准接口（IGES,VDA, STEP,CATIA (V4/V5), PRO-E, UG），可直接进行数模比对。

2.2.7能够进行自由曲线、自由曲面的连续取点测量，并可按CAD数据格式输出数据

2.2.8具有文本及图形报告输出、显示和分析偏差及统计功能。

2.2.9测量数据可输出为Excel文档。

2.2.10测量软件的测量项目评定及计量单位应符合ISO标准的公差评判能力。

2.2.11软件具有差值图表显示功能。

2.2.12

甲方享受质保期内软件免费升级，如发现软件开发商在软件中设置影响软件使用的限制，乙方承担一切责任和损失。同时甲方有权追究法律责任。

（三）、配套设备及附件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光跟踪仪主机、控制器及主机标准附件 | 1 |
| 2 | 便携式可折叠三脚架 | 1 |
| 3 | （1.5″）高精度空心反射靶球 | 1 |
| 4 | （0.5″）高精度空心反射靶球 | 1 |
| 5 | 测量基座套装（包括定位球座10个、平面测量座2个、边缘测量球座1个、圆柱销测量球座（1.5英寸 ）2个、圆柱销测量球座 （Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm）共4个） | 1 |
| 6 | 笔记本电脑（配置不低于酷睿 i7 9750H ；256G 固态硬盘；16G内存；4G显存高性能独立显卡；15.6寸显示屏；windows7旗舰版中文操作系统） | 1 |
| 7 | 测量软件 | 1 |
| 8 | 第三方校准报告（中国计量院） | 1 |
| 9 | 软件操作说明书、硬件使用说明书、出厂合格证 | 1 |

（四）、技术资料

1、硬件中文操作手册一套；

2、软件中文操作手册一份

3、装箱单一份。

（五）、质量保证及售后服务

1、乙方应该按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新设备。

2、乙方提供设备的质量保证期为验收合格之后 1年。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到计量性能要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理：乙方应退回甲方支付的设备款，同时承担该设备的直接费用（运输、保险、检定等）。

（2）更换设备：乙方承担所发生的相关费用。

3、乙方在交货前应该将合同号、设备名称、数量、件数、运输方式等通知甲方。

4、设备在运输中造成的锈蚀、破损、丢失等均有乙方承担责任。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出技术人员现场安装调试设备，并对甲方人员免费进行培训，培训时间不少于7个工作日。

6、在保证期内，如设备出现质量问题，乙方在接到甲方通知后应在48 小时内达到甲方现场。

（六）、验收

1、供方负责在需方现场进行仪器的安装、调试和验收等工作，需方只负责提供相应的人力支持和搬运工具。

2、对于缺漏的仪器附件等内容，供方必须免费提供。

3、仪器现场安装、调试后，供方通知需方共同组织对仪器进行性能验收，验收依据为双方认可的第三方计量部门出具的检定或校准证书报告或根据双方协商的验收测试方法进行测试验收。

5、仪器安装调试完成后，经验收确认合格后，由供方和需方共同在验收报告上签字，仪器的安装调试工作方可完成。

方法：根据技术要求和相关规程规范的要求进行验收。

单位：中国计量科学研究院。

（七）、交货时间

交货时间：90 日历天内