附件1：

桐乡市各医疗单位采购医疗设备需求清单（第二十九批）

| 编号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量 | 预算总额（元） | 基本参数 | 需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管硬镜 | 国产/进口 | 2 | 170000 | 1、一体式半硬性镜 2、镜体直径为Fr 6/7.5 3、工作通道可通器械1*4Fr或2*2.4Fr 4、有效工作长度430mm 5、视向角5度 6、导像纤维大于5000(pixels) 7、可高温高压消毒 8、可兼容医院现有摄像系统 | 桐乡四院（外科） |
| 2 | 尿道膀胱镜 | 国产/进口 | 2 | 90000 | - 光学镜，硬镜，镜体直径约4mm，长度约300mm，视角30度； - 配套膀胱镜镜鞘、单插管镜桥和闭孔器； - 3、支持多种不同的消毒方式：高温、低温等离子等； - 4、兼容我院史赛克腹腔镜系统. | 桐乡四院（外科） |
| 3 | 过床板 | 国产 | 2 | 3000 | 创伤和骨折的病人 过床用板，适用于X光、CT/磁共振检查 | 桐乡四院（门急诊） |
| 4 | 宫腔镜冷刀系统 | 国产 | 1 | 130000 | 一体式手术镜，直管宫腔镜6度镜头及12度镜头各一把或12度2把，配闭口器，配备抓取钳2把、3mm*360直剪3把、弯剪3把、分离钳2把、活检钳1把，3mm*360推结器及持针器各一把、带光缆进出水接头等。可以直接用，不用外套隔离套子。兼容我院影像系统及新采购的刨削系统，膨宫介质为生理盐水。 | 桐乡四院（妇科） |
|  | 宫腔镜刨削系统 | 国产 | 1 |  | 主机控制器液晶屏双路输出、手机、2把重复使用吸引双齿刀具4.0*130、一把重复使用内弯刀、配备脚踏开关，电机不易发烫，临床操作方便，兼容现有史赛克影像系统及冷刀系统。 | 桐乡四院（妇科） |
| 5 | 抢救车 | 国产 | 1 | 3000 | 急救药品转运储存，不锈钢或者ABS材质 | 桐乡四院（体检中心） |
| 6 | 口腔医疗设备整套 | 国产 | 1套 | 280000 | 牙科综合治疗机2台（高速手机14把 低速弯机头8把 超声波洁牙机 光固化机 内窥镜 负压系统 ），根管长度测量仪1台，根管预备设备1台，技工打磨机1台，银汞调和机1台，移动柜2个，诊疗器械1个（小器械，招标时设置一定金额，自己选器械），纯水设备1套，无油空气压缩机1台，齿科负压抽吸机1台，高压水气枪2把，超声波清洗机1台，手机注油机1台，干燥箱1台，自动封口机1台，高温高压灭菌器1台，无菌储藏柜1只，医用传递窗2只，可移动的牙科动力系统1套 | 梧桐 |
| 7 | 电测听 | 国产/进口 | 1 | 60000 | 1、能够实现气导测听、骨导测听功能；2、能够显示双耳听力图及所有频率掩蔽信息；3、可单独存储患者信息和测试结果；4、免费对接院方体检等相关系统；5、负责医院现有听力室的移机。 | 市一院，二次公告 |
| 8 | 氦氖激光治疗仪 | 国产 | 2 | 24000 | 康复科用设备。标配，便携式配不锈钢治疗车，原厂质保五年以上 | 嘉兴市康慈医院，二次公告 |
| 9 | 体动记录仪 | 进口 | 1 | 60000 | 带医疗器械注册证，儿童成人均可适用，导联8导以上，软件可直接将患者原始数据和分析数据导出为exe可执行文件，无需安装专门或者设备自带睡眠分析软件，即可在任意电脑上打开患者数据进行数据查看和报告打印。建议采样频率：可调.内置导联信号：包括体位、总体动、环境光强及事件标记，原厂质保五年以上 | 嘉兴市康慈医院，二次公告 |
| 10 | 单水平呼吸机 | 进口 | 1 | 14000 | - 支持多种呼吸治疗模式：CPAP、APAP（或Auto-CPAP）模式；具有呼气压力释放功能，档位可调；压力可调区间：P(4.0-20.0 cmH2O)；延时升压时间调节范围：关，5min～60min可调，调节步长为5min；原厂质保五年以上。 | 嘉兴市康慈医院，二次公告 |
| 11 | 双水平呼吸机 | 进口 | 1 | 26000 | - 支持多种呼吸治疗模式：CPAP、S、Auto-S（或Vauto、Auto-BiPAP）模式；具有呼气压力释放功能，档位可调；压力可调区间：单水平模式P(4.0-20.0cmH2O)；双水平模式：IPAP(4.0-25.0 cmH2O)、EPAP(2.0-25.0cmH2O)；延时升压时间调节范围：关，5min～60min可调，调节步长为5min；原厂质保五年以上。 | 嘉兴市康慈医院，二次公告 |
| 12 | 纳米碳酸综合水疗仪 | 国产 | 1 | 57000 | 1.气泡出口浓度：大于1500ppm 2.安全装置：二氧化碳气体耗尽、充量过低时，气瓶停止供气。 3.功能：语音报警提示，功能语音播报提示。 4.功能效果：纳米雾、碳酸泉双功能于一体，头皮/毛囊清洁、均衡头皮出油、修复头皮、按摩效果、抑菌、消炎、促进头皮毛发血液循环。 5.包水电管材安装。质保期（免维期）不少于3年。 | 皮防院，二次公告 |