杭州市余杭区第三人民医院倒置显微镜等十个标项医疗设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-25105804

采购内容：倒置显微镜等十个标项医疗设备

委托单位：杭州市余杭区第三人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2025年7月

目    录

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

浙江省国际技术设备招标有限公司受 杭州市余杭区第三人民医院 委托，就倒置显微镜等十个标项医疗设备 项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：0625-25105804

二、采购方式：公开招标

三、招标项目概况（内容、用途、数量等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 最高限价(万元) | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 倒置显微镜 | 1套 | 30 | 眼科手术区域的照明及放大，可用于眼科前后节手术 | 允许进口 |
| 标项2 | 电子支气管镜 | 2套 | 36 | 通过显示器提供影像，用于气管、支气管的观察、诊断和治疗。 | 不允许进口 |
| 标项3 | 结核阅片机 | 1套 | 30 | 通过对抗酸杆菌玻片样本进行显微扫描，并对扫描图像进行抗酸杆菌的识别、计数。 | 不允许进口 |
| 标项4 | 自动化血培养仪 | 1套 | 30 | 为微生物快速培养系统，可以对败血症、菌血症等患者血液里的病原微生物进行快速灵敏的检测 | 允许进口 |
| 标项5 | 关节镜刨削动力系统 | 1套 | 40 | 适用于骨科微创关节镜手术下不同关节腔体病变软组织的诊断、修复以及去除 | 允许进口 |
| 标项6 | 智能医用物联网血液冰箱 | 1套 | 30 | 同时可实现血液定位、智能出入库、盘点等功能。 | 不允许进口 |
| 标项7 | 口腔数字印模仪 | 1套 | 25 | 通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜、面部等软硬组织表面三维数据的数字化印模，预期用于口腔修复、正畸及种植治疗的手术规划。 | 允许进口 |
| 标项8 | 心肺复苏器 | 2套 | 36 | 用于在心脏骤停（CA）情况下替代或辅助人工心肺复苏（CPR），以维持患者血液循环和氧气供应。 | 不允许进口 |
| 标项9 | 医疗器械预清洗消毒器 | 1套 | 25 | 对手术器械、麻醉呼吸管道、硬镜等医疗器械进行清洗、消毒和干燥。 | 不允许进口 |
| 标项10 | 高频手术电刀 | 1套 | 25 | 切割模式≥2种 | 允许进口 |

供应商可选择一个或多个标项进行投标。

四、供应商资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五.获取招标文件的时间、地点、售价:

1. 获取时间：即日起至2025年7月25日止(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2. 获取地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室。也可以以邮件方式获取，请将报名所需资料发送至a85860244@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-25105804项目”）

3. 售价：0元

六、投标截止时间：2025年8月7日13:30时

七.投标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室

八.开标时间：2025年8月7日13:30时

九.开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室

十.投标保证金：不收取

十一.其他事项：

1、获取采购文件时须提交的文件资料：

1）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

2）投标报名登记表（格式见附件）

3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在办理获取招标文件手续后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

4、其他：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目为限额以下的非政府采购。

5、联系方式：

1.采购人信息

名  称：杭州市余杭区第三人民医院

地  址：杭州市余杭区瓶窑镇

项目联系人（询问）：陈小君

项目联系方式（询问）：0571-88549033

质疑联系人：黄飞华

质疑联系方式：0571-88549033

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：孙翔、汪飞君

项目联系方式（询问）：0571-85860244、0571-85860232

E-Mail：a85860244@126.com

质疑联系人：孙荣

质疑联系方式： 0571-85860270

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市余杭区第三人民医院倒置显微镜等十个标项医疗设备 |
| 2 | 采购内容及数量 | 见招标公告 |
| 3 | ▲最高限价 | 见招标公告 ▲超过采购最高限价金额的投标将被否决。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 6 | 样品 | 不提供 |
| 7 | 演示 | 不要求 |
| 8 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在2025年7月28日17:00前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 投标文 件组成 | 1、资格证明和商务技术文件正本 1 份；副本 4 份。 2、报价文件正本 1 份；副本 4 份。 （副本建议双面复印）。 （投多个标项的供应商应按标项分别制作投标文件）。 |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |
| 11 | 投标文件 密封要求 | 供应商应按“资格证明文件和商务技术文件”；“报价文件”二部分分别包装和密封。 |
| 12 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2025年8月7日13:30时（北京时间） 投标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室 |
| 13 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2025年8月7日13:30时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（非政府采购公告） |
| 16 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 17 | 参照政府采购支持中小企业发展 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 6、可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 7、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 18 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为医疗设备（货物类），对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 19 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的80%向中标供应商收取。 2、代理服务费支付：由中标人在领取中标通知书同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清。 ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 21 | 其他 | 注意事项： （1）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按前附表第8条规定以书面形式同时向采购人、采购代理机构反映。 （2）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时，以本投标人须知前附表为准。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同；

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以按前附表的规定以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。资格证明文件和商务技术文件装订成一册，报价文件装订成一册。供应商应按“资格证明文件和商务技术文件”；“报价文件”二部分分别包装和密封。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2. 商务技术文件：

前附表：评分索引表

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）投标产品一览表（格式见第六章）；

（3）投标人情况介绍；

（4）技术商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（6）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；投标设备的制造商授权函（仅适用于进口设备）等销售许可文件；

（7）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（14）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章)；

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）。

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

编制在投标文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖投标人单位公章，原件不要求递交，但在评标、定标期间，如评标委员会认为必要时，须按要求提供原件核对，届时如无法按要求提供的，则所提供的复印件被将被认定为无效。提供虚假文件的按相关条例提请主管部门进行处罚。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：不收取

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.正本各1份，副本见前附表要求。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1、投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3、投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。采用活页装订的投标文件将被当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。采用活页装订的报价文件将被当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件

进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金：无

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于倒置显微镜等十个标项项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

报价部分：由评标委员会统一计算统一评分。

技术分和商务资信部分：评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分。

- 二、投标无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合招标文件中规定的资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件不符合法律、法规规定的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

- 三、评审内容及标准

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（40分），供应商对“第三部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得40分。标注“■”为重要技术商务参数（如有），不满足招标文件要求的，每一项扣减4分；其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分。扣至0分止。（如有以下专项评分的条款偏离，不在本项中重复扣分）。 | - 40 | - 客观 |  |
| - 2 | 安装调试方案，人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| - 3 | 配合验收方案，提供验收需要配合采购人的内容，配合验收的方案及应急措施等内容。（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| - 4 | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| - 5 | 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案的评价（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 6 | 运行、维护成本：提供全保、人工保等各种保修方案及费用；设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、费用等进行综合评审。（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 7 | 售后服务方案：提供详细的售后服务方案，包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等，综合评审。（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 8 | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，根据售后服务机构技术服务人员技术保障能力评价（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 9 | 交货期评价（2分），交货期满足招标文件要求的，得2分。交货期不满足招标文件要求的，该项不得分。 | 2 | 客观 |  |
| 10 | 质保期（3分），质保期满足招标文件要求的，得3分；质保期不满足招标文件要求的，该项不得分。 | 3 | 客观 |  |
| 11 | 成功案例及业绩（3分），提供符合要求的本次招标产品同型号产品合同复印件一份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，能清楚的辨析型号和价格，并附配置清单）。 (对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明) | 3 | 客观 |  |
| 12 | 政策分（1分）， 1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件） 2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件） | 1 | 客观 |  |
| 13 | 报价得分：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 30 | - 客观 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

第四章  招标内容及需求

标项1：倒置显微镜招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称： 倒置显微镜 |  |
| 二、 | 数 量：1套 |  |
| 三、 | 功能用途：眼科手术区域的照明及放大，可用于眼科前后节手术 |  |
| 四、 | 主要技术参数： |  |
| 1 | 适用范围或功能概述：适用于眼科显微手术 |  |
| ■2 | 光学系统：全光路镜片均为APO复消色差光学系统，具有极好的清晰度及色彩还原度。 |  |
| 3 | 电动无级变倍系统,放大倍率：≥1:6 |  |
| 4 | 复位功能：调焦/XY平移自动回复至初始位置功能。 |  |
| 5 | 调焦范围：数字式步进马达电动调焦，范围≥60mm |  |
| ■6 | 电动倒像器内含在主刀镜当中，无需外置，不增加主刀镜高度。 |  |
| 7 | 目镜（12.5×）及关节连接，全金属材质。 |  |
| ■8 | 目镜屈光补偿：≥-5D ~ ﹢8D |  |
| 9 | 物镜：F=200 mm |  |
| 10 | 总的放大倍率(12.5倍目镜、200mm物镜下)：≥4.3x– 25.5x |  |
| 11 | 视场直径：≥8.6mm - 51.4mm |  |
| 12 | XY平面移动范围：≥50mm × 50 mm |  |
| ▲13 | 内置助手镜 ,可独立变倍，独立变焦，适应助手不同的工作要求 |  |
| 14 | 液晶触屏设计，可直接控制显微镜照明、变倍、调焦、XY平移速度。可编程脚控按键设置 |  |
| ■15 | 立体同轴照明系统，照明光与观察视轴完全同轴设计 |  |
| 16 | 眼科专用卤素灯光源，功率：≥100W |  |
| 17 | 备用灯泡快速切换，不影响手术使用 |  |
| 18 | 内置408nm无色防紫外线照射滤光片及GG475黄色(减少蓝光散射)。 |  |
| 19 | 多种照明光角度，照明光亮度可调 |  |
| 20 | 可防水脚控功能：≥14种，包括但不限于控制光源亮度（大小）、开关、平移（前后左右）、调焦（焦距变大、变小）、变倍（大小）、水平摆向、照相机曝光控制。 |  |
| 21 | 具有眼底成像系统：用于眼底手术时非接触广角观察。 |  |
| ■21.1 | 内调焦还原物镜系统：由两组透镜组成，位于显微镜的物镜下方，调节时广角透镜与角膜的距离不变。最大安全工作距离110mm，无需调节显微镜的焦距，确保调节时的安全。 |  |
| 21.2 | 镜架：用于连接内调焦系统和透镜部分，可0-360度旋转。 |  |
| 21.3 | 广角透镜：60D和128D各一个。 |  |
| 21.4 | 广角镜支架部分为合金材质，有磁性稳定系统，确保光路稳定性。 |  |
| 21.5 | 60D和128D的广角透镜术中可随意旋转切换，无需拆卸，方便调节。 |  |
| 21.6 | 组件可高温高压消毒 |  |
| 五 | 配置要求 |  |
| 1 | 手术显微镜（含支架）：1套 |  |
| 2 | 影像工作站：1套 |  |
| 3 | 眼底成像系统 ：1套 |  |
| 4 | 冷冻仪：1台 |  |
| 六 | 售后服务 |  |
| 1 | 保修≥3年（光源和显微镜质保要求均≥3年，分开承诺）。 |  |
| 2 | 交货时间：合同签订并接到甲方通知后交货后1个月内。 |  |

标项2：电子支气管镜招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称： 电子支气管镜 |  |
| 1.1 | 数量：2套 |  |
| 1.2 | 适用范围：通过显示器提供影像，用于气管、支气管的观察、诊断和治疗。 |  |
| 二 | 技术参数 |  |
| 2.1 | 监视器 |  |
| 2.2 | 屏幕大小≥15寸高清液晶显示器，高宽比：16:9； |  |
| 2.3 | 显示区域尺寸：≥344.16（H）×193.59（V）mm； |  |
| 2.4 | 显示器分辨率≥1920*1080； |  |
| 2.5 | 背光类型：LED，提供最大亮度400cd/m² 的HD高清图像； |  |
| 2.6 | 点距：0.17925（H）×0.17925（V）mm；141PPI； |  |
| 2.7 | 信号输入：≥1种， HDMI； |  |
| 2.2.1 | 信号转接盒 |  |
| 2.2.2 | 图像输出：≥1920*1080（即1080P），达到高清HD标准； |  |
| 2.2.3 | 菜单模式：≥10种，包括亮度、对比度、色调、饱和度、锐度、降噪、高级降噪、旋转模式、镜像翻转模式、语言、输出分辨率、时间设定等模式； |  |
| 2.2.4 | 设备具备图像亮度调节的功能，通过按键调节亮度值，调节范围0~100 |  |
| 2.2.5 | 设备具备图像对比度调节功能，通过按键调节对比度值，调节范围0~100 |  |
| 2.2.6 | 设备具备图像色调调节功能，通过按键调节色调值，调节范围0~100 |  |
| 2.2.7 | 设备具备图像饱和度调节功能，通过按键调节饱和度值，调节范围0~100 |  |
| 2.2.8 | 设备具备图像旋转功能，通过按键选择旋转角度（0度、90度、180度、270度） |  |
| 2.2.9 | 设备具备图像锐度调节功能，通过按键调节锐度值，调节范围0~3 |  |
| 2.2.10 | 缩放功能：具有缩放功能，≥5种规格（1.0、1.5、2.0、2.5、3.0），根据实际需求进行调节； |  |
| 2.2.11 | 白平衡功能：具有白平衡按键功能，快速一键白平衡调节，并有文字提示； |  |
| 2.2.12 | 数据接口：≥3种接口，包含USB Type A、MINI HDMI、航空接口等； |  |
| 2.2.13 | 传输协议：接口具备对应的传输协议，并提供相关协议。 |  |
| 2.2.14 | 图像存储：拍照后，图像可存储在U盘（信号转接盒），图片格式为BMP; |  |
| 2.2.15 | 图像冻结:设备具备图像冻结功能，通过按键设置冻结和恢复； |  |
| 2.2.16 | 设备具备HDMI视频输出功能，连接相应的监视器可输出视频，输出分辨率可调节，分为“自动识别”、“1920*1080”、“1280*720”、“1024*768”。 |  |
| 2.3.1 | 配件 |  |
| 2.3.2 | 一体化台车(TC-02)：包含镜挂支架、图像处理器操作台、显示器挂架等功能组件； |  |
| 2.3.3 | 供电：有内置可充电电池蓄电使用，电池容量≥114Wh，待机时长≥10小时，也可通过接适配器交流电24小时使用； |  |
| 2.3.4 | 内窥镜与工作站连接方式：通过信号连接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接显示器同屏输出图像； |  |
| 三 | 设备：电子支气管镜 |  |
| 1 | 视场角≥120°，允差±15%； |  |
| 2 | 工作软管有效长度≥600mm； |  |
| 3 | 分辨率：≥9.92lp/mm； |  |
| 4 | 景深3mm-100mm； |  |
| 5 | 插入管外径≤2.8mm（允差±10%），工作通道内径≥1.2mm； |  |
| 6 | 镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°； |  |
| ■7 | 操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%；（支气管部分位置操作角度刁钻，若镜子具备左右旋转功能，可简化操作难度，便于临床操作，提高工作效率。） |  |
| 8 | 前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux； |  |
| 9 | 兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式； |  |
| 10 | 操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能； |  |
| 11 | 成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维； |  |
| 12 | 插入部前端部采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，确保手术安全； |  |
| 13 | 前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察； |  |
| 14 | 吸引按键具备内固定装置，规避按键脱落，掀动自如，预防脱落； |  |
| 15 | 吸引量≥600ml/min； |  |
| 16 | 电子支气管镜接触患者部分的插入管采用聚氨酯材料、弯曲部采用氟橡胶材料、头端部使用PEEK材料，轻质化设计，安全无危害、更耐磨损及耐腐蚀； |  |
| 17 | 色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥6种颜色； |  |
| 18 | 洗消方式≥2种，自带保护帽，ETO帽，可进行全镜体的浸泡洗消或低温等离子灭菌洗消； |  |
| 19 | 吸引按键可分解成密封件、键体、键帽、键杆4部分，经消毒灭菌后可重复使用； |  |
| 20 | 轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度； |  |
| 21 | 注册证：产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗；符合电子支气管镜收费规定； |  |
| 22 | 注册证使用年限≥6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。 |  |
| 四、 | 显示部件（选配） |  |
| 1 | 屏幕≥3寸显示器； |  |
| 2 | 分辨率：≥640×480pixel |  |
| 3 | 便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，待机时间＞120分钟 |  |
| 4 | 便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时； |  |
| 5 | 显示器左右旋转180°允差±10%，上下翻动180°允差±10%，以方便特殊体位的操作； |  |
| 6 | 显示屏带录像显示及电量提示功能，具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识（用于显示充电电量或适配器连接充电提示） |  |
| 7 | 开机时间：≤3秒 即能实现即插即用的内镜图像使用，提高使用效率。 |  |
| 五 | 售后服务与其他要求 |  |
| 1 | 整机保修≥2年，提供原厂售后服务承诺书。 |  |
| 2 | 安装调试验收合格后90日内付全款。 |  |
| 3 | 配置支气管镜操作收纳管理：气道管理车1台。 |  |
| 3 | 交货时间：合同签订并接到甲方交货通知后1个月内。 |  |

标项3：结核阅片机招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称： 结核阅片机 |  |
| 二、 | 数 量：1套 |  |
| 三、 | 功能用途：通过对抗酸杆菌玻片样本进行显微扫描，并对扫描图像进行抗酸杆菌的识别、计数。医疗器械分类为22-07-03。 |  |
| 四、 | 主要技术参数： |  |
| ■1 | 预期用途：通过对抗酸杆菌玻片样本进行显微扫描，并对扫描图像进行抗酸杆菌的识别、计数。医疗器械分类为22-07-03。 |  |
| ■2 | 支持单张玻片上≥6个样本的扫描。（提供第三方检验报告证明，注明投标文件所在页码） |  |
| 3 | 支持如麻风抗酸检查的特除载玻片样本。（提供第三方检验报告证明，注明投标文件所在页码） |  |
| 4 | 高品质光学系统，高品质显微镜物镜：100倍半复消色差物镜（NA≥1.28物镜）。 |  |
| ■5 | 配置三目头，视场数≥22，支持通过三目头载片实时定位回看目标杆菌原视野功能（提供第三方检验报告证明），无需通过手工显微镜复核。（提供仪器照片及第三方检验报告证明，注明投标文件所在页码） |  |
| 6 | ≥170万像素、超高灵敏度1.1英寸的面阵相机，帧率≥90帧/秒，分辨率≥1600*1100，可以同时支持明场和荧光高速成像。100X油镜图像分辨率≤0.0909um/Pixel |  |
| 7 | 摄像头支持图像加强，可以突出目标；支持原颜色信息还原，清晰成像抗酸杆菌，方便操作人员判断断裂杆菌、死菌、活菌。 |  |
| 8 | 样本轮廓自动定位，轮廓相机支持1920*1080分辨率。 |  |
| 9 | 样本管理系统：单次可放置6片玻片样本，支持通量扩展至60/120/180/240片等。 |  |
| 10 | 萋尼氏染色样本扫描倍率：100倍油镜扫描。 |  |
| 11 | 支持的载玻片样本类型有：直涂染色片，离心涂片染色片，夹层杯染色片，无影膜染色片，对于无影膜支持景深融合扫描。（提供第三方检验报告证明） |  |
| 12 | 计算机配置：处理器：Intel酷睿CPU，Windows10/11，64位，硬盘：500GB SSD，4TB机械硬盘选配。内存：2*8G，可以选择扩充至32G。显示器≥24英寸，分辨率≥1920*1080，可支持USB3.0接口，网口，鼠标，键盘等接口。内置专用图像处理显卡：为图像处理计算提供引擎。 |  |
| 13 | 全过程自动化，萋尼氏样本玻片可自动滴油。 |  |
| 14 | 支持三种扫描方式：1 小面积快速扫描；2 大面积蛇形扫描；3 大面积螺旋扫描。大面积蛇形扫描和大面积螺旋扫描支持精准扫描，每个视野都对焦，保证图像清晰。 |  |
| 15 | 支持多种模式扫描，萋尼氏样本扫描可设置300/600/900/6000等多种视野扫描。 |  |
| 16 | 扫描速度（完整扫描耗时，包含上片、拍照、滴油、聚焦、分析等时间）：明场快速扫描300个视野时间最快≤80s,明场螺旋精扫描300个视野时间最快≤120s（每个视野都聚焦）。 |  |
| 17 | 支持历史扫描图像浏览，数据统计功能等。软件支持边扫描边审核。 |  |
| 18 | 人工智能算法自动计算扫描图像的阴性和阳性属性，并对图像中的抗酸杆菌进行位置标注和数量标注；阴性结果图像不需人工复核。 |  |
| 19 | 支持报告生成，支持图文报告。 |  |
| ■20 | 支持自动识别不同样本轮廓位置与大小区域，能够精准勾勒样本形态边界（无需特制载玻片）；也可支持不同样本固定位置扫描。可识别涂片标签、条码、二维码、手写数字。 |  |
| 21 | 扫描图像储存规格：JPEG/BMP |  |
| 22 | 支持本地/网络存储图像数据，支持对存储数据进行查询、统计，支持连接HIS或LIS系统。 |  |
| 四 | 其他配置及要求 |  |
| 1 | 100X 油镜 1套 |  |
| 2 | 注油系统 1套 |  |
| 3 | 目镜+镜筒 1套 |  |
| 4 | 光学成像装置 1套 |  |
| 5 | 明场/荧光通用摄像头 1套 |  |
| 6 | 全自动扫描台 1套 |  |
| 7 | 6片玻片架 1套 |  |
| 8 | 控制主板 1套 |  |
| 9 | 电源系统 1套 |  |
| 五、 | 售后服务： |  |
| 1 | 整机保修≥2年。 |  |
| 2 | 交货时间：合同签订后并接到甲方交货通知后1个月内。 |  |

标项4：自动化血培养仪招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：自动化血培养仪 |  |
| 二、 | 数 量：1套 |  |
| 三、 | 功能用途：全自动细菌培养系统，为微生物快速培养系统，可以对败血症、菌血症等患者血液里的病原微生物进行快速灵敏的检测，同时也可检测体内正常无菌部位（胸腔、腹腔、关节腔、心包腔、脑脊髓腔等）的病原微生物，为临床迅速有效地进行抗感染治疗提供诊断依据。 |  |
| 四、 | 主要技术参数： |  |
| ■1 | 检测原理：采用高灵敏的荧光增强连续检测法；检测技术为瓶外非侵入性连续检测；（提供证明文件，注明投标文件所在页码）；兼容检测产生的CO2和消耗氧气两种原理； |  |
| ■2 | 检测范围：仪器与配套血培养瓶联合用于体外培养检测人体血液中的需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |  |
| 3 | 培养瓶：配套5种培养瓶：树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶、含溶血素厌氧菌培养瓶、标准需氧瓶，兼容玻璃瓶和塑料瓶，具有FDA和NMPA认证；瓶内负压设计，防止内部液体溅出，利于标本采集； |  |
| 4 | 延迟上机：室温放置支持48小时。 |  |
| 5 | 储存条件：培养瓶（含结核分枝杆菌/真菌瓶）均室温保存。 |  |
| ■6 | 儿童瓶：具备含有树脂的儿童瓶，瓶内肉汤体积为40ml，采血量最低为0.5ml。（提供NMPA认证文件，注明投标文件所在页码） |  |
| ■7 | 厌氧瓶有独特的溶血素配方，可释放红细胞，血小板中的营养物质，促进微生物生长，提高阳性检出率。 |  |
| ■8 | 分枝杆菌培养瓶：独有的结核分枝杆菌培养瓶内含7H9肉汤，不含其它介质。 |  |
| 9 | 仪器功能：标本误取报警有；上机时培养瓶可放任意位置不报匿名。仪器每十分钟自动校正和自检且可出具检测报告。通过软件进行血量监测和污染率统计等功能。 |  |
| ■10 | 运算法则：内含10种以上不同的运算法则。 |  |
| 11 | 抗凝剂含量：培养瓶内抗凝剂（SPS）浓度不超过0.05%w/v（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |  |
| 12 | 可模块化叠加，组合，单机最大容量400孔位。通过内网连接，可分布式部署，适合医院开展卫星血培养 |  |
| ■13 | 产品设计：小酒瓶设计，保证充分混匀；血培养瓶能与持针器配套，减少针刺伤。 |  |
| 14 | 树脂吸附：树脂需氧及树脂儿童瓶包含两种树脂：阳离子交换树脂和多价吸附树脂。树脂需氧瓶吸附抗生素包括头孢他啶和头孢噻肟。吸附抗生素种类超过50种（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |  |
| 15 | 设计合理性：仪器具有液晶操作显示屏，无需外接电脑即可实现仪器一体化上瓶，监控，查询，维护等功能 |  |
| 16 | 培养瓶状态检测：阳性培养瓶报警提示具有三级声、光、色报警功能，仪器液晶显示屏提示等，抽屉指示灯，仪器把手具DISCO灯提示（提供实物证明文件，注明投标文件所在页码） |  |
| 17 | 支持信息化解决方案，实现实时监测报警与数据统计管理及传递功能，可搭建卫星血培养系统，并无缝连接中心实验室数据，若需要转移血瓶，血瓶培养信息不中断（包括曲线），中心实验室可对卫星血培养设备统一管理和维护 |  |
| 18 | 血培养报告：可通过配套软件实现生成式血培养监测报告，包括但不限于不同科室双瓶双侧送检率、阳性率与送检套数关系、各科室血量统计、血培养瓶上机时间管理等 |  |
| 19 | 红外扫描：每两个抽屉配置内置的红外扫描枪，上机时培养瓶可放任意位置不报匿名。 |  |
| 20 | 放回功能:具有5小时放回功能（提供证明文件，注明投标文件所在页码） |  |
| 21 | 自动校正:仪器每个孔位都具有校准功能，每十分钟自动校正和自检且可出具检测报告。 |  |
| 四 | 其他配置及要求 |  |
| 1 | 数字式温度计 1套 |  |
| 2 | 仪器主机 1套 |  |
| 3 | 仪器固定件 2个 |  |
| 4 | 3KVA稳压电源 1套 |  |
| 5 | 数据输出设备 1套 |  |
| 6 | 包含院内双向联网费用 |  |
| 五、 | 售后服务： |  |
| 1 | 整机保修≥5年。 |  |
| 2 | 交货时间：合同签订后并接到甲方通知后1个月内。 |  |

标项5：关节镜刨削动力系统招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：关节镜刨削动力系统 |  |
| 二、 | 数 量：1套 |  |
| 三、 | 功能用途：适用于骨科微创关节镜手术下不同关节腔体病变软组织的诊断、修复以及去除。 |  |
| 四、 | 主要技术参数： |  |
| 1 | 关节镜动力系统 |  |
| 1.1 | 动力主机一机多用，液晶屏彩色显示，可触屏调节；可连接刨削手柄、骨锯摆锯手柄，可满足多种手术。可同时两路使用。 |  |
| ■1.2 | 具备窗锁功能，刨刀可停留在预想位置，方便术中调整刀头开口，可保护患者软组织。 |  |
| 1.3 | 配备动力刨削手控手柄，手柄支持高温高压消毒。 |  |
| 1.4 | 手控刨削手柄按键≥3，可用于正转，反转，往复转，窗锁等功能。 |  |
| 1.5 | 最大扭力≥32OZ-in。 |  |
| ■1.6 | 最高单向转速≥10000rpm，最高往复转速≥3000rpm。 |  |
| 1.7 | 刨刀自动激活抽吸功能，可提供正向、反向和往复三个方向调节，拥有不同长度、不同头端直径刀头磨头满足膝肩髋等不同类型手术。 |  |
| 1.8 | 双模式设计，提供不同转速和不同运行模式，使切割组织更加高效便捷，医生无需关心刨刀转速。 |  |
| 1.9 | 手柄超轻设计重量≤230g。 |  |
| 2 | 关节镜手术器械 |  |
| 2.1 | 配备手动工具一批，符合内窥镜下使用手术器械要求，取得二类医疗器械注册证。 |  |
| 2.2 | 所配备的手动篮钳为不可拆卸无销钉设计，无需铰链可完成操作。 |  |
| 2.3 | 直篮钳，咬合宽度≥3.17mm、咬合长度≥5mm，鸭嘴扁咬口。 |  |
| 2.4 | 上翘篮钳，咬合宽度≥3.17mm、咬合长度≥5mm，鸭嘴扁咬口。 |  |
| 2.5 | 左弯篮钳，咬合宽度≥3.17mm、咬合长度≥5mm，鸭嘴扁咬口。 |  |
| 2.6 | 环形抓钳，直径≥3.4mm，上下咬口齿状。 |  |
| 2.7 | 带手柄探勾、直型。 |  |
| ■2.8 | 左弯篮钳，90°，雪茄状手柄，咬合宽度≥3.17mm、咬合长度≥6.7mm |  |
| ■2.9 | 右弯篮钳，90°，雪茄状手柄，咬合宽度≥3.17mm、咬合长度≥6.7mm。 |  |
| 2.10 | 右弯篮钳，咬合宽度≥3.17mm、咬合长度≥5mm，鸭嘴扁咬口。 |  |
| 2.11 | 直型杆篮、卵圆形大咬口，咬合宽度≥4.39mm、咬合长度≥6.57mm。 |  |
| 2.12 | 游离体抓钳，凹状咬口。 |  |
| 2.13 | 左弯反咬篮钳，咬合宽度≥2.3mm、咬合长度≥5.5mm。 |  |
| 2.14 | 右弯反咬篮钳，咬合宽度≥2.3mm、咬合长度≥5.5mm。 |  |
| 2.15 | 带把手勾刀，可重复使用，直径≥5mm。 |  |
| 2.16 | 组织、缝线通用型抓钳，工作长度≥186mm。 |  |
| 2.17 | 空心钻头，直径≥8.5mm。 |  |
| 2.18 | 探针，直径≥3mm。 |  |
| 2.19 | TFCC修补系统一套。 |  |
| ■3 | 动力主机使用期限≥10年，需提供设备铭牌为证。 |  |
| ■4 | 所配备动力系统及手术器械需为同一厂家。 |  |
| 5 | 整机保修≥1年。 |  |
| 6 | 交货时间：合同签订后并接到甲方供货通知后1个月内。 |  |
| 四 | 其他配置及要求 |  |
| 1 | 动力主机1台 |  |
| 2 | 动力手控手柄1把 |  |
| 3 | 直鸭嘴篮钳 |  |
| 4 | 上翘鸭嘴篮钳 |  |
| 5 | 左弯鸭嘴篮钳 |  |
| 6 | 环形抓钳 |  |
| 7 | 探针 |  |
| 8 | 雪茄柄90°左弯篮钳 |  |
| 9 | 雪茄柄90°右弯篮钳 |  |
| 10 | 右弯鸭嘴篮钳 |  |
| 11 | 直型卵圆篮钳 |  |
| 12 | 游离体钳 |  |
| 13 | 左反向篮钳 |  |
| 14 | 右反向篮钳 |  |
| 15 | 5mm勾刀 |  |
| 16 | 组织/缝线抓钳 |  |
| 17 | 8.5mm空心钻头 |  |
| 18 | 3mm探针 |  |
| 19 | TFCC修补系统 |  |

标项6：智能医用物联网血液冰箱招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：智能医用物联网血液冰箱 |  |
| 二、 | 数 量：1套 |  |
| 三、 | 功能用途：提供稳定的2~6℃存储环境，存储全血、红细胞等，同时可实现血液定位、智能出入库、盘点等功能。 |  |
| 四、 | 主要技术参数： |  |
| 1 | 门体：采用立式单门设计，自关门功能。 |  |
| ▲2 | 微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。 |  |
| ■3 | 显示：高清液晶触摸大屏显示，可数字显示箱内温度，可查询工作状态，曲线显示温度数据、报警和事件记录等信息。 |  |
| 4 | 风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时具备测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 |  |
| 5 | 具备多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。 |  |
| 6 | 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。 |  |
| 7 | 冷凝水汇集后可自动电加热蒸发。 |  |
| 8 | 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。 |  |
| 9 | 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。 |  |
| 10 | 压缩机：采用变频压缩机，环保制冷剂。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速运行。 |  |
| 11 | 冷凝风机：冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。 |  |
| ■12 | 噪声低于国家标准，声压级≤45dB（A）。有效容积≥400L。 |  |
| ■13 | 采用不锈钢内胆设计，标配臭氧消毒模块。 |  |
| 14 | 门体机械锁和电磁锁双重保障，电磁锁可以实现NFC打卡开锁功能。 |  |
| 15 | 后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。 |  |
| ■16 | 箱内传感器≥7路，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度，防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。 |  |
| 17 | 箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。 |  |
| 18 | 标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。可选配圆盘温度记录仪。 |  |
| 19 | 抽屉≥30个，一体注塑成型。 |  |
| 20 | 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障一键报修。 |  |
| 21 | 具有医疗器械注册证。 |  |
| ■22 | 生产厂家通过ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、职业安全健康ISO 45001认证，符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证，具有医疗器械生产许可证。 |  |
| ■23 | 可实现血液管理智能管理,对接医院输血信息管理系统，通过RFID技术智能识别，语音提示，灯光指示精准定位，扫码及条码打印，实现血液出入库及回收的智能管理，缩短取血时间，减少血液浪费。 |  |
| 五 | 其他配置及要求 |  |
| 1 | 含冰箱、设备配套硬件：10寸操作屏，打印机，扫码枪，附件箱和RFID存储单元；软件：智能血液管理软件、设备配套转运箱1台。 |  |
| 2 | 包含科室所需网络双向接口（含省血液中心接口费用） |  |
| 六 | 售后服务： |  |
| 1 | 整机保修≥3年。 |  |
| 2 | 交货时间：合同签订后并接到甲方交货通知后1个月内。 |  |

标项7：口腔数字印模仪招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称：口腔数字印模仪 |  |
| 二、 | 数 量：1套 |  |
| 三、 | 功能用途：通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜、面部等软硬组织表面三维数据的数字化印模，预期用于口腔修复、正畸及种植治疗的手术规划。 |  |
| 四、 | 主要技术参数： |  |
| 4.1.1 | 扫描精度：单冠准确度＜10µm、单冠精密度＜7µm；1/4牙列：准确度＜10µm；全牙列：准确度：＜20µm（需提供国家药监局认可检测报告） |  |
| 4.1.2 | 扫描速度：≥75帧/秒 |  |
| ▲4.1.3 | 扫描光源：需同时具有蓝光和白光两种LED光源 |  |
| ▲4.1.4 | 感控装置：配置可高温高压消毒的拆卸式扫描头，机身自带可进行内部消毒的uv灯 |  |
| 4.1.5 | 扫描仪重量：≤245 克（包含扫描头） |  |
| 4.1.6 | 手柄尺寸：248 X 44 X 47.4 mm |  |
| 4.1.7 | 数据线缆连接方式：扫描手柄与配套电脑采用Typ-C连接方式且尾部线缆可拆卸 |  |
| ▲4.1.8 | 扫描软件要求：同时兼容MacOS和Windows |  |
| 4.1.9 | 取像景深：≥23mm，可依据口内情况调节扫描深度 |  |
| 4.1.10 | 扫描镜头除雾：采用吹风式原理 |  |
| 4.2 | 口腔数字印模仪软件功能参数 |  |
| 4.2.1 | 具有扫描数据智能优化功能：自动去除颊、舌黏膜、手套等无效信息，让数据更精准 |  |
| 4.2.2 | 具有牙列智能比色功能：可获取牙列不同点位颜色数据 |  |
| 4.2.3 | 扫描数据生成格式：STL、PLY、OBJ等开放数据格式 |  |
| 4.2.4 | 具有面部三角区扫描功能：可对面部三角区扫描，并能将获取数据与其他面部扫描仪拍摄的3D面部扫描数据或通过CT拍摄的DICOM文件转换而来的3D骨骼数据对齐 |  |
| 4.2.5 | 具有记录下颌运动数据功能：可记录前伸、侧方、开合等运动轨迹，用于技师端设计 |  |
| 4.2.6 | 具有教学练习功能：具有练习模型扫描功能 |  |
| 4.2.7 | 具有有微笑设计功能：可对患者二维照片进行美学设计 |  |
| 4.2.8 | 具有建模加底座功能：可对口扫数据加底座、简单合架、标签等，用于3D打印 |  |
| 4.2.9 | 具有在线沟通功能：可以在电脑或移动设备上查看扫描数据，捕获数据和分享备注；所有数据均被加密存储，仅可通过密码或定制二维码查看分享，以保证数据的安全性 |  |
| 4.2.10 | 具有数据检查功能：口扫软件含有倒凹观察，咬合距离检测，对颌测量、边缘线测量功能 |  |
| 4.2.11 | 具备内窥镜功能：可以拍摄高清口内照片，用于医患沟通和病例记录 |  |
| 五 | 电脑配置要求 |  |
| 5.1 | 设计电脑：显示屏：14寸、中央处理器：i9、显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB、内存：32G、硬盘：2T、Windows操作系统（含软件）。 |  |
| 六 | 主要配置清单 |  |
| 6.1 | 口扫（含软件）1套 |  |
| 6.2 | 电脑1台 |  |
| 6.3 | 口扫头≥10个 |  |
| 6.4 | 小推车1辆 |  |
| 七 | 其他要求 |  |
| 1 | 整机保修≥3年。 |  |
| 2 | 交货时间：合同签订后并接到甲方交货通知后1个月内。 |  |

标项8：心肺复苏器招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备名称： 心肺复苏仪 |  |
| 二 | 数 量：2套 |  |
| 三 | 功能用途：用于在心脏骤停（CA）情况下替代或辅助人工心肺复苏（CPR），以维持患者血液循环和氧气供应。 |  |
| 四 | 主要技术参数： |  |
| 1 | 按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤； |  |
| 2 | 按压频率在100-120次／分钟范围内，按压精度高，实际按压频率误差≤±1次/分钟； |  |
| 3 | 按压深度在5.0-6.0厘米范围内，按压精度高，且实际按压深度误差≤±0.2厘米； |  |
| 4 | 主机可与平板电脑建立蓝牙连接，平板电脑能接收并显示按压数据（供应商须在投标文件中提供相关证明材料，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 5 | 工作温度：最低工作温度≤-5℃，以满足本地区极端天气下的急救需求，最高工作温度≥45℃，以满足本地区极端天气下的急救需求； |  |
| 6 | 存储温度：最高存储温度≥70℃，以满足极端天气救护车内存放需求； |  |
| 7 | 除颤保护类型：CF型，应用部分可与患者心脏直接接触的使用； |  |
| 8 | 固定绷带粘扣强度：绷带连接粘扣能承受的最大纵向拉力≥50N；（供应商须在投标文件中提供注册证附页技术要求作为佐证材料，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| ■9 | 主机两侧绷带挂钩宽度：≤195mm，确保按压期胸腔双侧向内收（供应商须在投标文件中提供产品实物测量照片，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| ■10 | 主机绷带挂钩高度：≥30mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动（供应商须在投标文件中提供产品实物测量照片，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 11 | 紧急医疗服务环境适应性：符合医用电气设备IEC60601-1-12所定义的EMS环境（紧急医疗服务环境）下使用要求； |  |
| ■12 | 设备高度：≤18.5厘米，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏（供应商须在投标文件中提供相关证明材料，注明投标文件所在页码，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 13 | 按压通气模式：连续按压模式和 30：2 模式，为避免用于婴幼儿，无15:2模式（供应商须在投标文件中提供相关证明材料，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 14 | 主机（含动力电池）重量≤3.2公斤，以减少一线人员负担；（供应商须在投标文件中提供相关证明材料，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 15 | 无背板设计，以避免因背板造成胸腔压力不足的情况；（供应商须在投标文件中提供相关证明材料，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| ▲16 | 使用二类电源，以适合急救环境使用（供应商须在投标文件中提供产品铭牌佐证，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 17 | 具有CA CPR质量数据管理软件，可查询、回顾和分析CPR质量数据，可将所选心肺复苏质量数据经过二次编辑后，以报告形式输出，展现多人群心肺复苏质量。（供应商需提供数据界面展示与质量分析报告证明，未提供或提供不全的本项即为负偏离） |  |
| 18 | 具备无线通讯功能，可进行无线数据传输。 |  |
| ▲19 | 驱动类型：电动电控（供应商须在投标文件中提供相关证明材料，注明投标文件所在页码，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 20 | 可配胸腔按压反馈仪 |  |
| 20.1 | 采用加速度传感技术和压力传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。 |  |
| 20.2 | 自动同步录音，并可实时保存录音数据，且可储存至少8G的录音数据。 |  |
| ▲20.3 | 胸腔按压反馈装置可用于心肺复苏培训及临床抢救（提供医疗器械注册证复印件证明，注明投标文件所在页码）。 |  |
| 20.4 | 采用蓝牙无线传输技术 |  |
| 20.5 | 深度监测范围：20-90mm, ±2mm。（供应商须在投标文件中提供相关证明材料，未提供或提供不全的本项即为负偏离。） |  |
| 20.6 | 频率监测范围：40-180次/分钟，±2次/分钟。 |  |
| 20.7 | 胸腔回弹监测：提供按压时胸腔是否充分回弹的实时反馈。 |  |
| 20.8 | CPR数据回顾分析：可与配套软件进行录音同步回放，回访每次按压深度、按压频率、按压时间、CCF等数据及波形趋势图，并可设置再分析开始点、结束点进行局部数据再计算。（供应商需提供软件功能以及按压质量报告截图，未提供或提供不全即为负偏离） |  |
| 20.9 | 数据储存：具备按压数据自动存储功能，且可储存不低于8G的数据。 |  |
| 20.10 | 采用锂电池供电的方式，连续工作时间大于4小时。 |  |
| 20.11 | 语音提示、录音功能可选择关闭/开启。 |  |
| 五 | 其他配置及要求 |  |
| 2.1 | 心肺复苏机主机2台 |  |
| 2.2 | 动力锂电池2块 |  |
| 2.3 | 重复性用绷带2套 |  |
| 2.4 | 按压头护套2套 |  |
| 2.5 | 便携式急救包2只 |  |
| 六 | 售后服务： |  |
| 1 | 整机保修≥1年。 |  |
| 2 | 交货时间：合同签订后并接到甲方交货通知后1个月内。 |  |
| ▲3 | 本次采购为急救产品，为确保产品质量，保护使用的患者生命安全，本项目不接受最近二年（投标截止时间前）因违反《医疗器械生产质量管理规范》而被责令暂停生产或停业整顿的企业的产品。（需提供相关内容承诺书，注明投标文件所在页码） |  |

标项9：医疗器械预清洗消毒器招标内容及需求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备名称： 医疗器械预清洗消毒器 |  |
| 二、 | 数 量：1套 |  |
| 三、 | 功能和用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、硬镜等医疗器械进行清洗、消毒和干燥；对感染器械或特殊污染器械的预清洗消毒预处理等（具备高水平消毒能力，带干燥功能）。 |  |
| 四、 | 主要技术参数： |  |
| 4.1 | 腔体容积≥150升，单次可处理≥8个标准篮筐（480x250x50mm）。 |  |
| ▲4.2 | 产品使用范围：医疗器械和用品高水平消毒。设备具备高水平消毒能力且最高级别消毒水温达≥90℃（A0值≥3000）且主机带干燥功能。 |  |
| 4.3 | 喷淋臂：机身内置旋转喷淋臂≥2个，喷淋臂上下双向喷水，保证器械的全面清洗；清洗架层板可拆卸，能满足不同高器械处理。 |  |
| 4.4 | 清洗架接口：设备具有≥2个独立的清洗和干燥接口，配合使用多种清洗架。 |  |
| ■4.5 | 小型台式单开门设计，机身高度≤850mm；不锈钢或玻璃手动下拉门，可用作装载平台，操作方便。 |  |
| 4.6 | 程序：程序设置灵活，满足临床器械处理要需求。出厂预设≥20个程序，另包含用户自定义程序≥20个。 |  |
| ■4.7 | 操作面板和显示屏均设置在门上，门向下开启后能有效避免门开启后腔体内部残留蒸汽的熏蒸 |  |
| 4.8 | 干燥系统：机身内置高效HEPA14-过滤器，避免干燥过程手术器械的二次污染。 |  |
| 4.9 | 腔体材料：耐酸耐腐蚀316L不锈钢，使用寿命≥10年。 |  |
| ■4.10 | 打印机：外置式，方便管理和安装；具备实时打印设备运行重要物理参数；采用热敏打印，打印耗材开放。 |  |
| ■4.11 | 加液方式：内置2个清洗液加剂泵，可加入两种不同清洗液。支持使用5L，25L等规格的清洗剂。 |  |
| ▲4.12 | 安装使用方便，符合现场安装条件。机身宽度（指装载面宽度）≤650mm。 |  |
| ▲4.13 | 提供医疗器械注册证（复印件）且在安装后提供该设备的消毒产品卫生安全评价报告。 |  |
| 五、 | 其他配置及要求 |  |
| 5.1 | 主机：2台 |  |
| 5.2 | 打印机：2个 |  |
| 5.3 | 器械清洗架：2个 |  |
| 六 | 售后服务： |  |
| 1 | 整机保修≥3年 |  |
| 七 | 交货时间：合同签订后并接到甲方交货通知后1个月内。 |  |

标项10：高频手术电刀招标内容及需求

|  | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 电刀部分 |  |
| 1.1 | 单极功能模块 |  |
| 1.1.1 | 单极切割功率： | 0—200瓦功率可调 |
| ■1.1.2 | 单极切割模式： | 1．切割模式≥2种 |
|  |  | 2．要求有内镜专用切割模式即ENDO CUT IQ,分别适用于内镜下十二指肠乳头切开和息肉切除。 |
| ■1.1.3 | 低电压设计： | 单极凝血最高电压≤4300V |
| 1.1.4 | 单极电凝功率： | 0—120瓦可调 |
| 1.1.5 | 单极电凝模式： | 1．柔和电凝；2．强力电凝；3．快速电凝 |
| 1.2 | 双极功能模块： |  |
| 1.2.1 | 双极切割功率： | 0—120瓦功率可调 |
| 1.2.2 | 双极凝血控制模式： | 1．脚踏开关控制；2．自动启动； |
| 1.3 | 其他功能技术要求： |  |
| 1.3.1 | 要求具有开机自检功能 | 具备 |
| 1.3.2 | 具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统 | 具备 |
| 1.3.3 | 中性电极安全监测系统 | 具备 |
| 1.3.4 | 输出错误监测系统 | 具备 |
| 1.3.5 | 时间限制检测系统 | 具备 |
| 1.3.6 | 错误代码储存功能；便于远程诊断和维修 | - 具备 |
| 1.3.7 | - 具有程序存储和程序控制功能 | - 可存储99组程序（每个程序可设1个子程序） |
| 2 | 配置要求 |  |
| 2.1 | 主机系统: |  |
| 2.1.1 | 200瓦电外科系统主机（含双脚踏开关、负极板导线） | 1套 |
| 2.1.2 | 高频连接电缆 | 1套 |
| 2.1.3 | 一次性负极板 | 5片 |
| 2.1.4 | 单极连线 | 1根 |
| 3 | 售后服务 | 保修期≥2年，维修响应时间≤12小时，到场时间≤24小时 |
| 4 | 交货时间 | 合同签订后并接到甲方交货通知后1个月内。 |

## 二、其他商务需求（适用于标项1-10）

| 序号 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装：本次采购为设备采购并含安装。本项目为交钥匙项目，乙方负责所有提供设备、材料的安装及附属设施的装修配合。乙方根据现场场地要求做好设计、施工。所有辅材及安装费等安装施工投入正常使用所有费用包含在投标总价内。 |  |
| 2 | 付款方式：对供应商（以制造商为准）为中小企业的合同：自采购合同生效及具备实施条件后5个工作日内支付预付款（合同金额的50%，同时卖方需开具给买方见索即付且不可撤销的等额预付款银行保函）；合同设备安装验收合格，且在合同发票开具后，支付合同金额剩余款项（合同金额的50%），并退回预付款银行保函。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，双方可另行协商确定付款方式。 对非中小企业的合同：合同款项在安装验收合格后支付，在收到发票后5个工作日内将货款支付给中标方。 |  |
| 2.1 | 提供投标产品的彩页资料、技术白皮书（DataSheet）等详细技术指标证明文件；如是进口产品，交货时必须提供进口产品海关报关单；列入强制商检目录的设备，安装及验收结束后，中标商提供投标设备的商检报告； |  |
| 3 | 报价方式：DDP医院价。 该价格包含货物价格、运费、保险费、税收、随机工具、随机附件、安装验收服务费、招标代理服务费、技术培训费、保修等所有费用，若设备有信息系统接口，则全部免费开放。 |  |
| 4 | 投标货币：人民币。 |  |
| 5 | 质保及维修： |  |
| 5.1 | 保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。如保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。机器在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修，并延长相应的保修期。 |  |
| 5.2 | 保修期后只收取配件或易损件优惠费用，终身免维修费。提供详细的售后服务计划。 |  |
| 6 | 售后服务：投标文件中提供适于本项目的售后服务优惠承诺和书面售后服务保障，在设备整个适用期内，卖方应确保设备正常使用。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。投标方应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准（买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格）。 |  |
| 7 | 技术支持：中标商应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。 |  |
| 8 | 考察和培训 |  |
| 8.1 | 中标方应对买方的维修人员进行培训并承担所有费用，使其能对设备进行日常的维护保养并能对一般故障及时进行维修。所有的维修图纸、维修手册及维修调试软件的密码及专用的维修工具应全部免费提供。 |  |
| 8.2 | 中标方应对买方的操作人员进行培训并承担所有费用。 |  |
| 8.3 | 投标方应对上述二项内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。 |  |
| 9 | 设备安装、调试 |  |
| 9.1 | 安装地点：医院指定位置。 |  |
| 9.2 | 安装完成时间：投标方应在投标文件中明确正常完成安装调试的时间期限以及如超出期限，投标方对于因此给买方造成损失的赔偿计划。 |  |
| 9.3 | 安装标准：符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 |  |
| 9.4 | 安装费用：安装过程中发生的费用由卖方负责。投标方应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地和环境的要求。 |  |
| 9.5 | 安装人员：应由中标方有两台以上（含）同类型设备安装经验的原厂工程师负责安装。 |  |
| 10 | 验收 |  |
| 10.1 | 投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。 |  |
| 10.2 | 验收标准应按国家标准。 |  |
| 10.3 | 设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。 |  |
| 11 | 保密：招投标及合同中凡涉及买方项目的有关信息，不得透露给第三方。 |  |
| 12 | 投标产品应配置完整、合理，并具有一定的技术先进性， |  |
| 13 | 投标人应提出适用于本项目的安装、调试、验收的方案和措施和技术服务、技术培训的方案和措施。 |  |
| 14 | 投标人应提出适用于投标机型配件及耗材，请提供消耗品价格，并在配件及耗材承诺予以优惠。 |  |
| 15 | 投标人应提供成熟可靠，市场占有率大的产品，投标文件中提供产品的销售业绩。 |  |

第五章   拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同书

设备名称：

甲    方：杭州市余杭区第三人民医院

乙    方：

签 订 地：浙江杭州

签订日期： 年  月  日

第一部分 合同书

年 月 日，杭州市余杭区第三人民医院以 公开招标方式 对                     项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市余杭区第三人民医院 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：         ；

1.2.2 货物数量：         ；

1.2.3 货物质量：         。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：杭州市余杭区第三人民医院			乙方：

统一社会信用代码：						统一社会信用代码或身份证号码：

住所：										住所：

法定代表人									法定代表人

或授权代表（签字）：						或授权代表（签字）：

联系人：									联系人：

约定送达地址：							约定送达地址：

邮政编码：									邮政编码：

电话：										电话：

传真：										传真：

电子邮箱：									电子邮箱：

开户银行：									开户银行：

开户名称：									开户名称：

开户账号：									开户账号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起合同专用条款个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件： |
| 1.5.1 | 交货期： 质保期： |
| 1.5.2 | 用户所在指定地点（所有运输费、保险费由卖方承担） |
| 1.5.3 | DDP用户 |
| 1.6.7 | （不适用） |
| 1.7 | 2 |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 买方所在地的区或县级人民法院 |
| 2.3.2 | 所有知识产权纠纷责任人归于卖方 |
| 2.4.1 | 无 |
| 2.4.3 | 无 |
| 2.8 | 由卖方承担全责 |
| 2.12.3 | 双方当事人应在30个工作日内以书面形式变更合同。 |
| 2.12.4 | 应在60个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在60个工作日内将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付后，甲方在30个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，按投标文件/招标文件的技术规格参数要求和辅助配置要求，并符合国家的各项法定强制要求。 |
| 2.20.1 | 不适用 |
| 2.20.2 | 不适用 |
| 2.22 | 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，另一份交鉴证方备案，每份均具有同等法律效力。 |

## 附件：设备清单。

- 第六章　投标文件格式

- 1.外包装封面格式

资格证明和商务技术文件/报价

投标文件

项目编号：0625-25105804标项

设备名称：

采购单位：杭州市余杭区第三人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2.封面格式

正本/副本

资格证明和商务技术文件/报价

投标文件

项目编号：0625-25105804标项

设备名称：

采购单位：杭州市余杭区第三人民医院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5. 商务、技术文件目录

- 前附：评分索引表

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）投标产品一览表（格式见第六章）；

（3）投标人情况介绍；

（4）技术商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（6）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；投标设备的制造商授权函（仅适用于进口设备）等销售许可文件；

（7）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（14）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

- 6、评分索引表

评分索引表

招标编号：                     投标人名称：

| 评分项目 | 投标响应情况 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表仅为评标方便，具体得分以评委审核为准。

法定代表人或授权委托人签名：

- 投标人盖章：                          日 期：

- 7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

- 8.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制造商 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》中相关内容一致；

2、必须填写详细型号，对应到唯一机型。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 9.技术商务响应表格式

技术商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

- 1、投标人必须按“第四章  招标内容及需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《技术商务响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- 若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

- 11. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 优惠后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  | % |  |
| 4 |  |  |  | % |  |
| 5 |  |  |  | % |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

14、报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章)；

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）。

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

15.投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本  4  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。因本项目在招标结束后，招标人须经政采云平台走采购流程，故投标人必须注册成为“政采云供应商”，请在开标前办理完成，否则无法执行合同的后果由中标人承担。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

16.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                                       单位：元

投标人名称：

| 标项 | 投标内容 | 制造商 | 投标产品型号 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月  日

17.投标报价明细表格式

投标分项报价表

项目名称：

招标编号：                              单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

18 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

19 附件2：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

20.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-25105804标项  ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日