关于招标编号：GKZBgsxb2024110502 2024年12月—2027年12月巨化集团有限公司（涵盖甘肃巨化新材料有限公司项目）建设、技改和生产维修所需压力变送器招标项目招标文件条款的变更澄清函2

关于2024年12月—2027年12月巨化集团有限公司（涵盖甘肃巨化新材料有限公司项目）建设、技改和生产维修所需压力变送器招标项目招标文件条款变更与澄清，此项变更澄清解释作为招标文件的重要组成部分，文件中有冲突的内容以此项变更为准：

澄清一、

3.4 为验证投标人所投标物的性能，标段1、标段2的投标人须提供法兰型差压变送器（DN80 316L ）、基型压力变送器，各二套。标段3的投标人须提供电子远传差压变送器一套并于2024年11月25日前，邮寄至浙江巨化化工材料有限公司，收件方式浙江省衢州市柯城区巨化北一道165号 郑启威 15057055408。

变更为

3.4 为验证投标人所投标物的性能，标段1、标段2的投标人须提供法兰型差压变送器（DN80 316L）一台、双法兰差压变送器（DN80 316L 带毛细管）一台及基型压力变送器二套。标段3的投标人须提供电子远传差压变送器一套并于2024年11月29日前，邮寄至浙江巨化化工材料有限公司，收件方式浙江省衢州市柯城区巨化北一道165号 郑启威 15057055408。

澄清二、

4.1资信、技术评审40分

| 评分内容 | 评标项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 销售业绩 | 8 | 投标人提供 2020 年 1 月 1 日-至今(以发票开具时间为准) 。投标产品在在石油、石化及氯碱化工、氟硅化工等化工行业不多于30份合同的有效业绩（金额）进行排名评分： 设投标人有效业绩金额最高的为A，其他投标人有效业绩金额为B - 有效业绩金额最高的投标人得8分。 其他投标人得分=（B/A）*8 (1)有效证明文件形式： 业绩证明材料应提供销售合同关键页的扫描件和对应增值税发票查询关键信息（包括发票代码、发票号码、开票日期、开票金额），有效证明文件中至少包括货物品种、数量、金额、用户名称、销售时间、联系人及联系方式等。 (2)每份合同必须包含合同首页、签字页、供货明细（不得隐蔽数量 和总价）。对于框架合同，需提供框架协议与分签合同或采购订单，分项合同或采购订单之和视为一份合格合同。 （3）投标人须提供业绩表及业绩证明资料，未按照要求提供业绩表和业绩证明资料的业绩为无效业绩。业绩表中供货数量及金额仅指与本次招标货物一致的物资，如合同还包含其他物资，则业绩表中相应数量和金额应需剔除，否则，该项业绩无效 |
| 产品性能 | 智能化 | 3.2 | 根据投标产品的智能化水平、自诊断、自检，报告等，收费情况 |
| 付款方式 |  | 1 | 付款方式的偏离程度 |

变更为

| 评分内容 | 评标项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 销售业绩 | 8 | 投标人提供 2020 年 1 月 1 日-至今(以发票开具时间为准) 。投标产品在在石油、石化及氯碱化工、氟硅化工等化工行业不多于15份合同的有效业绩（金额）进行排名评分： 设投标人有效业绩金额最高的为A，其他投标人有效业绩金额为B - 1.有效业绩金额最高的投标人得8分。 2.其他投标人得分=（B/A）*8 (1)有效证明文件形式： 业绩证明材料应提供销售合同关键页的清晰扫描件和对应增值税发票查询关键信息（包括发票代码、发票号码、开票日期、开票金额且必须通过系统验证）。 (2)每份合同必须包含合同首页、签字页、用户单位和供货明细（不得隐蔽数量和总价） （3）非直签合同需提供最终用户企业与代理商的合同及代理商与投标商企业的合同)。 （4）非直签合同可不提供代理商与投标商企业合同发票的开具金额，但需提供该代理商与最终用户企业的发票代码、发票号码、开票日期、开票金额且必须通过系统验证)。 （5）投标人须提供汇总业绩列表（附件5），汇总业绩列表中供货数量及金额仅指与本次招标货物一致的物资，如合同还包含其他物资，则汇总业绩列表中相应数量和金额应需剔除。不汇总不得分（超过15份合同取前15份有效合同金额最大的合同；不足15份合同，按照投标商实际提供的有效合同进行计算） 上述资料如不清晰、不提供、提供不完整或者无法核实的，其业绩将不被认可。抽查核实有造假行为或有虚假信息的，按否决投标处理。 |
| 产品性能 | 智能化 | 2.2 | 根据投标产品的智能化水平、自诊断、自检，报告等，收费情况 |
| 付款方式 |  | 2 | 付款方式的响应程度（投标人须在技术标中明确投标方对支付条款的承诺） |

澄清三、附件9、附件10

| ITEM | 位号 | 温度℃ | 压力Mpa | 介质 | 法兰等级/尺寸 | 膜片材质 | 电气接口 | 毛细管长度 | 液晶显示 | 防爆标准 | 量程 | 型号 | 数量 | 面价 | 折扣率 | 成交价 | 总价 | 出厂产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双法兰差压变送器 | 83 | AMB | ATM | 32%碱液 | HG/T20592 WN80(B)-40R 304 | HC 硅油 | 1/2NPT | / | YE | / | 0~44.32kPa |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 双法兰差压变送器 | 88 | 10 | ATM | 冷冻盐水 | HG/T20592 WN80(B)-40R 304 | 316L 硅油 | 1/2NPT | / | YE | / | 0~48.26kPa |  | 20 |  |  |  |  |  |

变更为

| ITEM | 位号 | 温度℃ | 压力Mpa | 介质 | 法兰等级/尺寸 | 膜片材质 | 电气接口 | 毛细管长度 | 液晶显示 | 防爆标准 | 量程 | 型号 | 数量 | 面价 | 折扣率 | 成交价 | 总价 | 出厂产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双法兰差压变送器 | 83 | AMB | ATM | 32%碱液 | HG/T20592 WN80(B)-40R 304 | HC 硅油 | 1/2NPT | 5M | YE | / | 0~44.32kPa |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 双法兰差压变送器 | 88 | 10 | ATM | 冷冻盐水 | HG/T20592 WN80(B)-40R 304 | 316L 硅油 | 1/2NPT | 4M | YE | / | 0~48.26kPa |  | 20 |  |  |  |  |  |

澄清四、

| 15 | 评标办法 | 本次招标采用“评定分离”的方式进行评标、定标确定中标人。 采用综合评标法（先评审技术资信部分，再评审商务报价部分，综合得分为两部分得分之和），按综合评分从高到低推荐预中标人，人数为： 有效投标人≥4家时，推荐前四名投标人为中标候选人； 有效投标人＜4家时，缺乏竞争而流标。 中标人推荐方法和采购量确定方法为： 中标人推荐方法为，由定标委员会从评标委员会确定的预中标人中确定两名预中标人为中标人； 采用“直接票决法”进行定标，定标委员会以每人投票支持两名投标人的方式，得票前两名且过半数的投标人为第一预中标人、第二预中标人。当没有预中标人得票超过半数时，定标委员会进行重新投票，直至出现得票过半数的第一预中标人、第二预中标人为止。 |
| --- | --- | --- |

| 18 | 定标方法 | 定标委员会由招标人负责组建，定标委员会构成：5人. 定标办法采用直接票决法进行定标：由招标人组建的定标委员会在进入投票范围的投标人中，以每人投标支持一个投标人的方式，得票最多且过半数的投标人为第一中标候选人。当没有候选人得票超过半数时，选择票数前二名的候选人（按上一轮得票多少的顺序选择）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的第一中标候选人为止。 定标的候选人数规则： 若有效投标人≥5家，推荐综合得分前四名进入定标环节；有效投标人＜5家时，缺乏竞争流标。 标段一：选择中标人2家，备用中标人1家； 标段二：选择中标人2家，备用中标人1家； 标段三：选择中标人2家，备用中标人1家； |
| --- | --- | --- |

变更为

| 15 | 评标办法 | 本次招标采用“评定分离”的方式进行评标、定标确定中标人。 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 定标方法 | 定标委员会由招标人负责组建，定标委员会构成：5人. 定标办法采用“直接票决法”进行定标，由定标委员会从评标委员会推选的四名入围投标人中投票选出两名预中标人，一名备选中标人；定标委员会以每人投票支持两名投标人的方式，得票前三名且过半数的投标人依次为第一预中标人、第二预中标人、备选中标人。当没有预中标人得票超过半数时，定标委员会进行重新投票，直至出现得票过半数的第一预中标人、备选中标人为止。 定标的候选人数规则： 若有效投标人≥4家，推荐综合得分前四名进入定标环节；有效投标人＜4家时，缺乏竞争流标。 标段一：选择中标人2家，备用中标人1家； 标段二：选择中标人2家，备用中标人1家； 标段三：选择中标人1家，备用中标人1家； |

澄清五、

★3.5.2.1.3上述最低要求部分为投标产品基型表的必须符合的最低要求，3.5.2.1.1和3.5.2.1.2为同一系列产品；

|  | 标段1 | 标段2 | 标段3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量精度 | 0.075 | 0.1 | 0.075 |
| 量程比 | 100:1 | 100：1 | 100：1 |
| 稳定性 | 7年稳定性，±0.015%/年 | ±0.15%/10年 | ±0.15 % /10年/台传感器 |
| 响应时间 | ≦100ms | ≦150ms | ≦100ms |

变更为

★3.5.2.1.3上述最低要求部分为投标产品基型表的必须符合的最低要求，3.5.2.1.1和3.5.2.1.2为同一系列产品；

|  | 标段1 | 标段2 | 标段3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量精度 | 0.075 | 0.1 | 0.075 |
| 量程比 | 100:1 | 100：1 | 100：1 |
| 稳定性 | 7年稳定性，±0.015%/年 | ±0.15%/10年 | ±0.15 % /10年/台传感器 |
| 响应时间 | ≦100ms | ≦150ms |  |

澄清六、

★3.1.1.2投标时应提供以下资质证书：

H、安全完整性等级认证证书(SIL等级)并提供 TUV、Ex ida 或BV出具的证书，且证书在有效期内。

★3.1.2.2.1 必须具备证书：

H、安全完整性等级认证证书(SIL等级)并提供 TUV、Ex ida 或BV出具的证书，且证书在有效期内。

变更为

★3.1.1.2投标时应提供以下资质证书：

H、 SIL2 功能安全认证证书并提供 TUV、Ex ida 或BV出具的证书，且证书在有效期内。

★3.1.2.2.1 必须具备证书：

H、SIL2 功能安全认证证书并提供 TUV、Ex ida 或BV出具的证书，且证书在有效期内。

澄清六、

4.3.3.2基准价的确定：

（1）最终报价计算：最终报价=本部最终报价（附件9报价）*0.3+甘肃基地最终报价（附件10报价）*0.7

（2）所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为最佳报价。

变更为

（1）最终报价计算：最终报价=本部最终报价（附件9报价）*0.3+甘肃基地最终报价（附件10报价）*0.7

（2）所有有效投标价的算术平均值与最低报价的二次平均值为基准价。

澄清七、

3.10 转换器

3.10.1 投标方提供变送器应为具有HART或BRAIN协议的智能型产品。防爆等级为本安及以上。

3.10.2 变送器应能通过HART或BRAIN手持组态终端进行远程编程组态，组态的数据储存在EEPROM中，失电后，在重新上电启动后马上工作。

3.13 操作、通讯

3.13.1 带HART通讯协议、或品牌自有通讯协议（Brain等）。HART协议需提供版本号、认证证书。Hart须经过认证的全功能版本。

3.13.2 能提供PROFIBUS（或FF）、HART7协议。

变更为

3.10 转换器

3.10.1 投标方提供变送器应为具有HART或FF协议的智能型产品。防爆等级为本安及以上。

3.10.2 变送器应能通过HART手持组态终端进行远程编程组态，组态的数据储存在EEPROM中，失电后，在重新上电启动后马上工作。

3.13 操作、通讯

3.13.1 带HART通讯协议。HART协议需提供版本号、认证证书。Hart须经过认证的全功能版本。

3.13.2 能提供PROFIBUS（或FF）、HART7协议。

澄清八、

3.8计算选型

3.8.4 每台压力变送器必须提供选型计算表，装订成册提交招标人。

变更为

3.8计算选型

3.8.4 每台压力变送器有需要时必须提供选型计算表，装订成册提交招标人。

澄清九、

| 22 | 签字或盖章要求 | 招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 |
| --- | --- | --- |

变更为

| 22 | 签字或盖章要求 | 在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人应按招标文件要求手写签字和盖章或加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 |
| --- | --- | --- |

澄清十、

| 21 | 近年完成的类似 项目情况的时间 要求 | 有效业绩： 有限业绩范围是指制造且售出； 1.有效业绩证明文件要求： (1)有效证明文件形式： 业绩证明材料至少应包含用户单位、项目名称、联系人、合同数量(非直签合同/订单提供该项目装置最终用户企业与代理商的合同/订单及代理商与投标商企业的合同/订单）、发票代码、发票号码、开票日期、开具金额（发票必须通过系统验证。非直签合同/订单可不提供代理商与投标商企业合同发票的开具金额，但需提供该代理商与最终用户企业的发票代码、发票号码、开票日期、开具金额且必须通过系统验证）、技术协议（至少要体现最终用户和投标商企业签字信息的清晰复印件） (2)每份合同必须包含合同首页、签字页、供货明细（不得隐蔽数量 和总价）。对于框架合同，需提供框架协议与分签合同或采购订单，分项合同或采购订单之和视为一份合格合同。 2.投标人应对有效业绩列表汇总，并将统计表的 EXCEL 格式作为价格文件附件上载至投标客户端。业绩统计表格式见第六章投标文件格式。存在任何弄虚作假行为（包括不属实行为），其投标将被否决。 |
| --- | --- | --- |

该项取消

澄清十一、

附件5

业绩统计表（2020-至今）

投标人名称：                  招标编号：                   包号：

| 序号 | 合同 编号 | 签订 时间 | 合同 名称 | 产品 名称 | 投标品种供货数量 | 买方 名称 | 投标品种合同金额（万元） | 合同相关增值税发票， |  |  |  |  |  | 合同增值税发票总金额（万元） | 合同订单在投标文件中的 页码 | 业绩所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发票序号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 开具金额 （不含税） | 开具金额（含税） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合同1 |  | 发票 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发票 n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表还需提供 Excel 格式文件，以附件形式上传至投标客户端。

2.供货数量及合同金额仅指与该标包招标货物一致的物资，如合同还包含其他物资，则业绩表中相应数量和合同金额应需剔除，否则视为无效。

3.对于框架合同，需提供框架协议与分签合同或采购订单，分项合同或采购订单之和视为一份合格合同。

4. 业绩统计时间：2020 年 1 月 1 日-至今，以发票开具时间为准。 业绩数量要求：提供投标产品在氯碱化工、氟硅、石化等化工行业不多于 30 份合同

5.业绩证明材料存在任何弄虚作假行为（包括不属实行为），投标将被否决

变更为

附件5

业绩统计表（2020-至今）

投标人名称：                  招标编号：                   包号：

| 序号 | 合同 编号 | 签订 时间 | 合同 名称 | 产品 名称 | 投标品种供货数量 | 买方 名称 | 投标品种合同金额（万元） | 合同相关增值税发票， |  |  |  |  |  | 合同增值税发票总金额（万元） | 合同订单在投标文件中的 页码 | 业绩所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发票序号 | 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 开具金额 （不含税） | 开具金额（含税） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合同1 |  | 发票 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 发票 n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供货数量及合同金额仅指与该标包招标货物一致的物资，如合同还包含其他物资，则业绩表中相应数量和合同金额应需剔除，否则视为无效。

2.业绩统计时间：2020 年 1 月 1 日-至今，以发票开具时间为准。 业绩数量要求：提供投标产品在氯碱化工、氟硅、石化等化工行业不多于 15份合同。

3.业绩证明材料存在任何弄虚作假行为（包括不属实行为），投标将被否决

澄清十二、

39.2中标方须向招标平台按如下标准和规定交纳中标服务费。平台服务费的交纳方式：在收到中标通知书、与招标人签订合同前，向招标平台直接交纳平台服务费。

变更为

39.2中标方须向招标平台按如下标准和规定交纳平台服务费。平台服务费的交纳方式：在收到中标通知书、与招标人签订合同前，向招标平台直接交纳平台服务费。

澄清十三、

1. 递交投标文件的截止时间和开标时间变更为：2024年12月 03日9:00分

招 标 人：浙江巨化化工材料有限公司

招标代理：巨化集团有限公司物资装备分公司

2024/11/16