# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JLZQ-ZFCG-2024027

原公告的采购项目名称：八道沟镇中心卫生院医疗设备采购

首次公告日期：2024年12月6日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

更正事项1：原内容为：十五、注射泵

1.适用符合标准的各品牌20d/mL、60d/mL输液器

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式

3．输液速度范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h

4.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面

5.预置输液量范围：0.1-9999ml（最小增量0.01）

6.输液精度±5%

7.具有排气功能

8.具有快进功能

9.KVO速度0.1-5.0mL/h；

10.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

11.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

12.更改速速时完全不需要中断输液；

13.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器

14.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束。

15.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

16.事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。

17.声音音量等级：可调≥10级报警音量。

18.电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，输液泵自动切换为内置电池供电

19．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间≥5小时

20.重量：≤1.2kg（含电池）

十六、输液泵

1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

2.≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

3.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

4.注射精度: ≤±2%

5.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

6.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，≥10级可选择，动态显示管路的压力状态

7.≥3英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面

8.具有≥3种快进方式

9.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

10.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全

11. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

12.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

13.I类，CF型；IP34

14.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间≥6小时

15.重量：≤1.8kg（包含标配电池）

现变更为：

十五、注射泵

1.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

2.≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

3.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

4.注射精度: ≤±2%

5.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

6.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，≥10级可选择，动态显示管路的压力状态

7.≥3英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面

8.具有≥3种快进方式

9.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

10.具有防碰撞把手设计，方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全

11. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

12.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

13.I类，CF型；IP34

14.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间≥6小时

15.重量：≤1.8kg（包含标配电池）

十六、输液泵

1.适用符合标准的各品牌20d/mL、60d/mL输液器

2.≥5种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式

3．输液速度范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h

4.触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面

5.预置输液量范围：0.1-9999ml（最小增量0.01）

6.输液精度±5%

7.具有排气功能

8.具有快进功能

9.KVO速度0.1-5.0mL/h；

10.防药液自流：智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出；

11.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制

12.更改速速时完全不需要中断输液；

13.具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器

14.报警：输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束。

15.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；

16.事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。

17.声音音量等级：可调≥10级报警音量。

18.电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，输液泵自动切换为内置电池供电

19．内置锂电池，在25ml/h运行状态下工作时间≥5小时

20.重量：≤1.2kg（含电池）

更正事项2：

原截止时间：2024年12月27日13点00分（北京时间）

现更正为：截止时间：2025年1月10日13点00分（北京时间）

更正日期：　2024年12月24日

## 三、其他补充事宜

本变更公告同时在《政采云平台（https://www.zcygov.cn/）》（同步推送到吉林省政府采购网）、《中国政府采购网》上同时发布。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长白朝鲜族自治县八道沟镇中心卫生院

地    址：长白朝鲜族自治县八道沟

联系方式：邹怀东13514392332

采购代理机构信息

名    称：吉林中庆工程造价咨询有限责任公司

地    址：吉林省长春市人民大街南四环交汇保利金香槟财智中心C1座六楼

联系方式：薛凌美 18843562381

3.项目联系方式

项目联系人：薛凌美

电  　话： 18843562381