采购单位：同意发售招标文件，加盖公章和骑缝章。      （盖章）

法定代表人或授权委托人签字（盖章）：

确认日期：    年    月    日

招 标 文 件

采购项目编号：采购计划-[2025]-00026号-1-JAZC2025-003-1

采购项目名称：集安市医院购置医疗工程专业设备及医疗附属设备采购项目

项目类别：货物类

集安市政府采购中心

目  录

第一章  投标邀请

第二章  项目招标需求

第三章  资格审查方法与标准

第四章  评标方法、程序与标准

第五章  投标人须知

第六章  合同文本

第七章  投标文件格式

第八章  附件

第一章  投标邀请

项目概况

集安市医院购置医疗工程专业设备及医疗附属设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 4 月 28  日 9 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：采购计划-[2025]-00026号-1-JAZC2025-003-1

2.项目名称：集安市医院购置医疗工程专业设备及医疗附属设备采购项目

3.预算金额：1277万元

4.最高限价：1277万元

5.采购需求：

| 包号 | 采购标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 集安市医院异地新建医疗工程专业配套设备采购项目 | 1批 | 净化实验室专用电子互锁消毒传递窗等。详见招标文件 |

6.合同履行期限：签订合同后三个月内交货，并安装调试完毕。

- 特别提醒：

1.所有项目均为交钥匙工程，机电类产品安装应充分考虑相应的辅助材料。吊顶安装类设备均包含基础吊架、锚栓。

2.本项目使用政府资金，在资金未满足支付的情况下，中标人不得以任何理由影响供货时间。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

3.项目的特定资格要求：

3.1投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

3.2投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。

3.3投标人须具有中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级或《特种设备生产许可证-工业管道安装》GC2级及以上资质。

- 三、获取采购文件

1、 时间：2025年 4月 1日至2025年 4月 9 日，每天上午8时30分至下午16时30分（北京时间，法定节假日除外）；

2、 地点：政采云平台；

3、 方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；

4、售价：免费获取。

本项目不接受联合体投标。

- 响应文件的递交

- 1.截止时间：2025年 4 月 28 日09时00分（北京时间）；

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）进行解密

五、开启

1.时间：2025年 4 月 28 日09时00分（北京时间）；

2.地点：通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）第 四 开标室。

3．开标方式：开标采用视频直播方式进行。各投标供应商请于开标前30分钟内（不可提前加入）加入  696053912 （开标直播QQ工作群组）

4.电子投标文件解密期限及方式：投标供应商无需到达开标现场。投标文件提交截止时间后30分钟内，投标供应商持制作该电子投标文件的同一CA数字证书（企业锁）登录政采云平台https://www.zcygov.cn/网站，远程对所投采购包投标文件进行解密（各投标供应商开标前及网上开评系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播QQ工作群，代理机构项目负责人会进行文字通知）。因供应商自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.公告发布媒介：本次公告在政采云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网同时发布。

2.现场考察时间和地点：本项目不组织现场考察。

3.开标前答疑会时间和地点：本项目不组织开标前答疑会。

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

5.本项目需要落实的政府采购政策

5.1政府采购强制、优先采购节能产品政策；

5.2政府采购优先采购环保产品政策；

5.3政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）政策；

5.4政府采购支持脱贫攻坚政策。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：集安市医院

地址：集安市迎宾路111号

联系人：曹立红

联系电话：0435-6229335

2.采购代理机构信息

名 称：集安市政府采购中心

地　址：集安市沿江路2699号

联系方式：0435-6222381

联系人：徐建成  杜知铭

3.技术服务：95763

- 项目招标需求

一、项目技术需求：

第一包：集安市医院异地新建医疗工程专业配套设备采购项目

| 序号 | 产品 | 项目特征 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化实验室专用电子互锁消毒传递窗 | - 传递窗 2.规格：外尺宽600mm*高600mm*深600mm； 内尺（宽）480mm*（高）520mm*（深）600mm 3.材质：外置式，箱体1.0mm厚钢板喷涂制作，门板1.0mm厚钢板喷涂制作； 4.配置：配紫外线杀菌灯功率8w电子互锁； 5.传递窗前后两侧设有电子护锁装置，确保两侧们不能同时出于开启状态，起到护锁作用；前后板上设有5mm透明中空钢化玻璃观察窗，便于观察；微电脑软触电控制开关，带有电源、杀菌、开门功能，D型密封条，密封性、弹性好。 | 台 | 11 |  |
| 2 | 实验操作台（边台） | - 结构：全钢结构（边台） 2、台面：采用12-13mm厚黑色实芯理化板台面，抗强酸，强碱，耐磨、耐高温，阻燃。台面为高品质、高强度耐抗击实心理化板台面 滑道为阻尼临近自动闭合式，合页为为加强型反复螺丝固定式； 3、柜体：柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型，表面环氧粉沫静电高压喷塑，耐酸碱； 4、尺寸：750mm宽，800mm高； | m | 106.17 |  |
| 3 | 实验操作台（角台） | 1、结构：全钢结构（角台）； 2、台面：采用12-13mm厚黑色实芯理化板台面，抗强酸，强碱，耐磨、耐高温，阻燃。台面为高品质、强度耐抗击实心理化板台面滑道为阻尼临近自动闭合式，合页为为加强型反复螺丝固定式； 3、柜体：柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯焊接成型，表面环氧粉沫静电高压喷塑，耐酸碱； 4、尺寸：长1000mm*1000mm宽*800mm高 | m | 9 |  |
| 4 | 干湿分离吊桥 | 1. ★采用干湿分离设计； 2. 吊桥横梁长度2000mm—3500 mm，可根据现场情况定制； 3. 吊桥横梁额定承重≥600kg，同时经4倍承重测试； 4. 干区吊桥吊架要求： 4.1▲ 吊架材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材。非简单不锈钢管设计。 4.2 吊架主体设置内藏式导轨，方便固定仪器平台和各种附件。 4.3 吊架能在横梁上手动平移≥500mm。 5. 干区配置 5.1 气体终端： 氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个。 5.2 国标五级电源插口（10A/AC250V）9个 5.3 等电位端子2个。 5.4 网络端口(六类）2个 5.5 仪器平台2个。尺寸（不含边轨）：≥400mm(宽) ×450mm（深）。 5.6 抽屉 1个。 6. 湿区吊桥吊架要求： 6.1▲ 吊架材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材。非简单不锈钢管设计。 6.2 吊架主体设置内藏式导轨，方便固定仪器平台和各种附件。 7. 湿区配置： 7.1 气体终端：氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个。 7.2 国标五级电源插口（10A/AC250V）6个 7.3 等电位端子2个。 7.4 托盘及抽屉：仪器平台1个，尺寸≥350mm×300mm（宽×深） 7.5 抽屉 1个尺寸≥350mm×300mm×140mm（宽×深×高）。 7.6 不锈钢管输液架2套。 要求：双支臂，臂长≥300mm+300mm，可自由伸缩转动，承重40kg。 7.7 不锈钢网篮1个 7.8项目包含基础吊架、安装。 | 台 | 1 |  |
| 5 | A2生物安全柜 | 工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度85%； 220V±15%，50Hz±2.5H条件下可连续24小时运行或任意间断运行； 运输条件：适于在气温-40℃—50℃之间，相对湿度90%的环境下运输； 技术指标： 1、型别Ⅱ级A2垂直层流负压机型,气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式； 2、过滤技术：采用ULPA高效过滤器过滤效率99.9995％（≥0.12μm颗粒）材料为硼硅酸盐的玻璃纤维； 3、洁净度：ISO 4 级； 4、送风和排风系统都设置“零泄漏”； 5、前吸入口采用无阻碍回风独特技术； 6、前口风速（工作窗口吸入风速）0.55 m/s±0.025； 下降风速 0.35m/s±0.025 ； 7、隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度：＞900（1x）； 8、振动半峰值≤3μm； 9、结构：外箱体全部采用冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强,工作区全部采用304不锈钢优质不锈钢，圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能，四面双层结构使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，气幕隔离系统独特技术，玻璃可全幅清洗； 10、可移动式304不锈钢优质不锈钢工作台面，台板可移动和容量＞4000mL的集液槽下设排污阀门，方便收集泼溅液体和清洗消毒； 11、操作挡板为6mm安全玻璃移门，手动升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。可拆卸式圆弧型搁手板，减少作业疲劳； 12、气流平衡生物防护 人员防护（5-8×108/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）： 撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/每次 狭缝式采样器菌落总数≤5 CFU/每次 受试产品防护（5-8×106/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）： 菌落总数≤5 CFU/每次 交叉感染防护（5-8×104/ml 浓度枯草杆菌芽孢液喷雾试验，连续三次）： 菌落总数≤2 CFU/每次 13、独立主机与支架分体设计，便于搬运，能调节安全柜的水平度和稳定性。 14、带紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭。照明系统采用护眼设计,照度大于国家标准。 15、数显式控制界面，轻触按键操作。彩色LCD液晶屏实时显示下降风速，吸入口风速、过滤器使用寿命和堵塞报警、实时监测与显示机组运行时间等参数。 16、工作区配置双防水插座设计，具有断电保护功能；可提供一个过渡通道带便于操作者有选择的使用。 17、安全柜具有节能模式：在不关闭风机拉下移门后，风机保持低速循环，保证其设备内的基本洁净度，在打开移门后马上能达到洁净状态。 18、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。照明与杀菌系统安全互锁系统。紫外灯具具有预约定时功能，可实现定时开启，提高效率。 19、风机风量自动补偿系统，确保在过滤器阻力增加50%的情况下风机风量变化小于10%，提高安全性。 20、投标文件中提供三类医疗器械注册证。 21、投标文件中提供生产厂家对本项目产品的技术确认函及售后服务承诺书，并加盖生产厂家公章。 | 组 | 4 |  |
| 6 | 超净工作台 | (1)双人单面垂直单向流，准闭合式台面； (2)专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小； (3)过滤技术：采用高效过滤技术 过滤效率99.99%（H13） ； (4)洁净度：ISO5级； (5)噪声≤62dB(A)； (6)振动半峰值≤5μm； (7)照度≥300Lu； (8)平均风速≥0.3m/s(可调)； (9)结构：工作台面采用304不锈钢优质箱体采用优质钢板烤漆； (10)照明系统采用护眼设计,照度符合国家标准； (11)带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠； (12)人性化的预过滤器，快速更换与清洗设计。 (13)操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌； (14)设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时 性能稳定； (15)紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便； (16)控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键组成；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； (17)紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启； (18)设备的紫外灯和风机带定时开启功能。 (19)投标文件中提供生产厂家对本项目产品的技术确认函及售后服务承诺书，并加盖生产厂家公章。 | 组 | 2 |  |
| 7 | 高压灭菌器（50-75L） | 一、设备参数及配置 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1 容积：50L； 1.1.2 材质：06Cr19Ni10不锈钢； 1.1.3 设计压力：-0.1～0.28Mpa； 1.1.4 设计温度：142℃； 1.1.5 主体保温：10mm玻璃棉； 1.1.6 腔壁加热：覆盖式金属加热板； 1.1.7 测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口； 1.2 密封门 1.2.1 材质：06Cr19Ni10不锈钢； 1.2.2▲ 开关门方式：手动平移式密封门； 1.2.3 ▲ 安全联锁：有压力安全联锁装置： 1.2.4 ▲ 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； 1.3 管路系统 1.3.1 控制阀门：直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个； 1.3.2 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源； 1.3.3 注水排水方式：自动注水、自动排水 1.3.4 压力表： 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上； 1.4 控制系统 1.4.1 界面显示： 四位数码显示屏，显示精度0.1℃； 按键采用机械式按键，动作次数≥10万次； LED代码显示报警信息； LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态。 | 台 | 3 |  |
| 8 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组； 2.规格:排风量1050m3/h，余压450Pa； 3.功率：1.1KW； 4.风机类型:离心式，机组内含初效过滤G4,中效过滤F8,高效过滤H13； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件； 6、含安装。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组； 2.规格:排风量3050m3/h，余压550Pa； 3.功率：3.0KW； 4.风机类型:离心式，机组内含初效过滤G4,中效过滤F8,高效过滤H13； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 5P柜式空调 | 1.名称:5P柜式空调 2.型号:QL=12.5kw QR=14.0kw 3.安装方式：落地安装，带外机。 | 台 | 4 |  |
| 11 | 空气消毒机 | - 消毒方式：使用等离子体杀菌消毒； - 适用面积：适用于≥60m³房间； - 安装方式：采用嵌入式安装，不占用地面空间； - 循环风量：循环风量≥600m³/h； - 操作方式：具备手动控制、定时控制，高中低三档风速可调，红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，查询显示累计时间； - ▲ 报警功能：等离子体故障报警、清洗维护报警、风机故障报警； - 定时功能：≥6组定时功能； - ▲ 消毒功能要求： - 对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%； 2）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%； 3）设备持续工作90min，对体积为60m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 4）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%。 | 台 | 79 |  |
| 12 | 医用型室内机低静压风管机 | 1.名称:医用型室内机低静压风管机 2.型号:QL=2.2kw QR=2.5kw 3.安装方式：吊装 4.含安装。 | 台 | 39 |  |
| 13 | 医用型室内机低静压风管机 | 1.名称:医用型室内机低静压风管机 2.型号:QL=2.8kw QR=3.2kw 3.安装方式：吊装 4.含安装。 | 台 | 7 |  |
| 14 | 医用型室内机低静压风管机 | 1.名称:医用型室内机低静压风管机 2.型号:QL=3.6kw QR=4.0kw 3.安装方式：吊装 4、含安装。 | 台 | 3 |  |
| 15 | 医用型室内机低静压风管机 | 1.名称:医用型室内机低静压风管机 2.型号:QL=4.0kw QR=4.5kw 3.安装方式：吊装。 | 台 | 17 |  |
| 16 | 医用型室内机低静压风管机 | 1.名称:医用型室内机低静压风管机 2.型号:QL=8.0kw QR=9.0kw 3.安装方式：吊装 4.含安装。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 多联机室外风冷机组 | 1.名称:多联机室外风冷机组 2.型号:QL=50.4kw QR=56.5kw N=14.3kw 3.含安装及辅材。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 多联机室外风冷机组 | 1.名称:多联机室外风冷机组 2.型号:QL=25.2kw QR=27kw N=5.6kw 3.含安装及辅材。 | 台 | 4 |  |
| 19 | 医用型室内机低静压风管机 | 1.名称:医用型室内机低静压风管机 2.型号:QL=3.2kw QR=3.6kw 3.安装方式：吊装。 | 台 | 27 |  |
| 20 | 多联机室外风冷机组 | 1.名称:多联机室外风冷机组 2.型号:QL=73.5kw QR=82.5kw N=17.60kw 。 | 台 | 1 |  |
| 21 | LED无影灯 | - ▲ 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；（投标文件中提供产品彩页图片证明） 2、 子母灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手； 3、采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4、 LED平均使用寿命大于50000小时； 5、 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6、 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7、 母灯采用150个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8、 子灯采用80个以上LED光源，分为10个独立光源组； 9、 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全； 10、具有2个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度≥30Lux； 11、★ 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐≥134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 12、 每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 13、 具备对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率≥99.9％； 14、 灯头直径：母灯≥700mm； - 灯头直径：子灯≥500mm； - ▲ 母灯最大照度160,000 Lux（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 17、 子灯最大照度160,000 Lux； 18、 色温：≥4300K； - 显色指数≥90%； 20、 光斑直径：母灯≥200mm，子灯≥200mm； 21、▲ 照明深度1400mm；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 22、 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 23、 手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； 项目包含基础吊架、安装 | 套 | 1 |  |
| 22 | LED四联观片灯 | - 滚珠式压片，取放方便，丙烯面板，滤光性好，可有效过滤有害黄色光。LED可调手术室专用温和光源，数字调光，面框1.2mm电解钢板制作，箱体1.0mm电解钢板制作，含喷涂。 2、尺寸：长1200mm×高1000mm×厚120mm 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌≥99.9，金黄色葡萄球菌≥95.3，白色念珠菌≥73.4，肺炎克雷伯氏菌≥52.7 | 套 | 1 |  |
| 23 | 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组 | 1.XF-301 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组 2.规格:机组循环风量1850m³/h、新风量1850m³/h、机外余压650Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量19.70KW、制热方式新风急速电预热18.19kw、电加热9.99KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3.空调机组室外机XF-301；制冷量19.70KW 4.含PLC控制模块，含安装。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组 | 1.XF-302 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组; 2.规格:机组循环风量4000m³/h、新风量4000m³/h、机外余压650Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量41.40KW、制热方式新风急速电预热39.33kw、电加热21.60KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器; 3.空调机组室外机XF-302；制冷量41.40KW; 4.含PLC控制模块,含安装。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组 | 1.XF-303 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组; 2.规格:机组循环风量8000m³/h、新风量8000m³/h、机外余压650Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量82.10KW、制热方式新风急速电预热78.67kw、电加热43.2KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器; 4.空调机组室外机XF-303；制冷量82.10KW; 5.含PLC控制模块、含安装。 | 台 | 1 |  |
| 26 | 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组 | 1.AHU-301 医疗洁净卫生型全新风洁净处理机组; 2.规格:机组循环风量3750m³/h、新风量3750m³/h、机外余压750Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量43.50KW、制热方式新风急速电预热36.88kw、电加热20.25KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器; 3.空调机组室外机AHU-301；制冷量43.50KW; 4.含PLC控制模块、含安装。 | 台 | 1 |  |
| 27 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-301； 2.规格:排风量10600m3/h，余压750Pa； 3.功率：7.5KW； 4.风机类型:离心式，机组内含初效过滤G4,中效过滤F8,高效过滤H13； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 28 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-302 2.规格:排风量9500m3/h，余压850Pa 3.功率：7.5KW 4.风机类型:离心式，机组内含初效过滤G4,中效过滤F8,高效过滤H13 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 29 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-303 2.规格:排风量400m3/h，余压350Pa 3.功率：0.285KW 4.风机类型:离心式，机组内含初效过滤G4,中效过滤F8,高效过滤H13 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 30 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-304 2.规格:排风量5500m3/h，余压500Pa 3.功率：5.0KW 4.风机类型:离心式，机组内含初效过滤G4,中效过滤F8,高效过滤H13 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 31 | 多联机室外风冷机组 | 1.名称:多联机室外风冷机组 2.型号:QL=56.0kw QR=63.0kw N=15.10kw。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 不锈钢3人位清洗池 | 1、材质：1.2mm厚304医用不锈钢 2、单个水池规格：长600mmx深500mm 3、含手动混水龙头、角阀、翻板下水器、金属软管及配件 | 组 | 5 |  |
| 33 | 不锈钢刷手池（2人位） | - 手术室专用不锈钢刷手池； 2、长1500mmx高2000mmx深650mm； 3、医用1.2mm厚304不锈钢，配件含感应龙头、给皂器、下水器、全套进水管道、镜子、LED灯水龙头感应非接触式水龙头，红外线自动感应采用感应+膝控的方式，全铜镀铬龙头主体,感应距离可调,出水嘴360°旋转可调，进水带过滤网。 | 套 | 4 |  |
| 34 | 医用快速清洗消毒机 | - ▲材质 舱体316L不锈钢镜面板； - ★ 容积：容积≥500L； - ▲观察灯：舱体具有照明系统； - 功能要求： 全自动自动完成预处理、清洗（自动注入多酶清洗液）、漂洗、93℃热水消毒、上器械保护油、干燥过程； - 舱体： 采用无焊接缝，无卫生死角； - 对接方式： 清洗小车注水口位于清洗腔体的侧面，可以进行快速链接； - 喷淋臂： 喷淋臂两端可拆卸，提供端头结构； - ▲ 标准程序时间电加热设备运行时间≤45分钟完成包括清洗、漂洗、消毒上油、干燥全过程；提供所投品牌所投型号产品由中国疾病预防控制中心或省级以上权威机构出具的消毒检验报告证明程序完成清洗、漂洗、消毒上油、干燥等以上所有阶段全过程运行时间≤45分钟材料； - 开门方式 自动升降门，在关门过程遇到障碍自动返回保护工作人员或物品安全； - 快速管路设计快速预热水箱设计，双水箱设计； - 干燥系统 双风机供风，双级加热系统； - 门玻璃防爆玻璃门，隔音隔热； - 压紧方式 门采用主动压紧方式，密封可靠； - 加热方式：电加热； - 加料泵：≥2个 ；清洗酶泵、润滑油泵； - 消毒阶段温度≥90℃、作用时间≥5min或消毒阶段温度≥93℃、作用时间≥2.5min；消毒阶段A0值≥3000； - 运行倒计时：屏幕实时显示倒计时； - 控制方式与程序数量： 采用PLC全自动控制；通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展，≥30套程序，并且用户可以根据需求自行修改程序流程； - ▲节能要求为保证水、电、气、耗材类、产品水耗量≤40L/步，比常规产品节约35%水、电、汽、清洗液上油液，为确保数据节水数据真实性提供所投品牌所投型号权威部门出具的阶段性用水数据报告； - ▲安全急停开关为确保设备安全性，具有应急开关，一键式急停； - 装载量可处理≥10个标准器械托盘； | 台 | 1 |  |
| 35 | 脉动真空蒸汽灭菌器（核心产品） | - ★ 规格要求：容积≥1200L； - 密封门：双门通道型、自动门、带有压力安全联锁装置、双门互锁以保证清洁区与无菌区的有效隔离。门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开； - 设计压力：为保证压力安全性能，设计压力在-0.1~0.3Mpa； - 设计温度：为保证灭菌安全性，设计温度在140≤设计温度≤144℃； - 灭菌器主体寿命及材质：主体设计10年（20000次灭菌循环）, 主体结构模型为矩形环形加强筋结构。材质：内壳、夹套及门板不得低于304不锈钢材质。全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命； - 控制系统：触摸屏操作；为保证安全稳定运行，采用PLC控制配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定；为防止设备运行死机，出现安全事故； - 灭菌程序：系统内置≥30套预置程序； - 打印记录：物理参数自行总结打印记录出具最高温度及最低温度数据，方便工作人员感控记录； - 内室疏水装置：采用气动阀控； - ▲ 门胶条要求：圆形门胶圈，安装在柜体，不得装在门上。采用压缩气密封； - 抽空装置：采用直连式水环真空泵； - ▲ 排水要求：设备的排水带有冷却系统，外排泄水的温度不高于65℃； - 蒸汽源：设备自带蒸汽发生器，为保障设备运行速度，提高器械周转效率，功率≥60KW，蒸汽供给方便快捷，材质≥304不锈钢材质 - 管路要求：管路采用≥304不锈钢材质，连接采用焊接方式、卫生级管路、内外抛光卡箍式连接方式； - 安全急停开关：为确保设备安全性，具有应急开关，一键式急停； - 装卸推车：配备与灭菌器数量相匹配的灭菌物品装卸车2张、灭菌车1张。 | 台 | 2 |  |
| 36 | 脉动真空清洗消毒器（含蒸汽发生器） | - ★ 容积 ≥150L； - 装载量：≥8个DIN标准器械托盘或≥8个微创器械托盘； - 设备宽度：由于场地限制，设备的宽度≤200mm； - ▲ 装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于舱体内清洗，清洗管腔器械不得对接； - 材质要求：至少304不锈钢外罩拉丝板； - 清洗舱：采用材质≥304不锈钢； - 管路：卫生级304不锈钢管路； - 密封门：升降门，双门； - 开门形式 ：自动门电动升降； - 加热方式：电加热； - 舱体工作压力：-0.1~0 Mpa； - 内室工作温度：0℃~98℃； - 使用寿命≥10年或≥15000次循环； - 消毒程序A0值≥3000；运行周期 ≤70分钟； - ▲ 清洗方式：脉动真空清洗；水位调节：具有≥三级水位调节功能，压力变送器，温度探头，液位传感器等各类传感器≥6个； - 计量泵 ≥2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个）； - 上油液：依据厂家提供的配比添加，可根据内室液位自动调整； - 清洗剂：依据厂家提供的配比添加，可根据内室液位自动调整； - 程序名称≥10套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑，提供程序界面图； - 流程控制清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制； - 控制方式：采用PLC进行控制，并且可以拓展模块，可以将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对清洗过程的追溯； - 记录方式 可自动打印过程参数、并记录运行温度、运行压力和A0值等关键参数； - ▲ 产品要求及资质： 投标文件中提供二类医疗器械注册证。 |  | 1 |  |
| 37 | 供应室吊塔（能量柱） | - ▲ 结构造型： 由基座、吊管及功能箱组成，箱体及仪器托盘能在一定范围内旋转，旋转制动灵活，定位准确； - 材质要求： 主体材料要求为高强度铝合金型材； - ▲ 安全要求： 保证电气安全，严格实现电气分离，气电分布于不同的端面； - 抗菌标准： 主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，抑菌性能参照JIS Z 2801：2010进行检测，检测结果≥2.0，标准耐擦易清洁； - 防尘要求： 通过防尘检测，防尘等级≥IP4X； - 防火要求： 外壳防火等级为UL94-V0级； - ▲ 抗腐蚀要求： 参照ISO9227:2022标准进行中性盐酸试验，外观评级参照ISO10289-1999,评级等级为10，长期使用防止发生腐蚀现象； 项目包含基础吊架、安装 | 套 | 2 |  |
| 38 | 干燥柜 | - ★ 容积≥350L，双门，前后各一个； - 装载容量:可一次性处理≥16个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥38个湿化瓶; - 外观要求：喷塑外观；显示屏位于柜体上罩（非密封门上），避免内部高温对显示屏造成影响；控制面板采用金属材质，按键式操作，符合人机工程学的要求; - 材质要求：外罩采用喷塑处理；舱体采用优质304不锈钢不锈钢; - 舱体结构：舱体采用拼接成型方式，整体变形小。满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与底部接触； - 保温材料： 采用橡塑海绵，闭泡式结构; - 密封门材质要求：密封门外板采用喷塑处理，门内板采用优质304不锈钢不锈钢拉丝板; - 密封门结构要求：门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度；门框边角大圆弧过渡，易于清洁，外形美观，提供单门、双门两种结构; - 门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀。密封胶条嵌于舱体，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与密封门贴合性更好; - 密封门转轴要求： 密封门固定采用上下转轴方式，隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞; - 控制器要求：内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数; - 风机要求：采用品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，长效免维护，风机数量≥2个。与风机出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗，增加与加热管的接触面; - 风压开关：采用风压开关控制; - 过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能; - 过滤器要求：采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内; - 集水盒： 外置集水盒，可在设备运行中（不开柜门）取出将水倒出无限制。 |  | 1 |  |
| 39 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-101 医疗洁净卫生型洁净处理机组; 2.规格:机组循环风量4100m³/h、新风量1200m³/h、回风量2900m³/h、机外余压650Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量26.24KW、制热方式新风急速电预热11.80kw、电加热11.21KW、吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器; 3.空调机组室外机AHU-101；制冷量26.24KW; 4.含PLC控制模块，含安装。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-101 医疗卫生型全新风空气处理机组 2.规格:机组循环风量2000m³/h、新风量2000m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 | 台 | 1 |  |
| 41 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-101 2.规格:排风量2100m3/h，余压300Pa 3.功率：0.535KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 42 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-102 2.规格:排风量300m3/h，余压250Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 2 |  |
| 43 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-103 2.规格:排风量250m3/h，余压250Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-104 2.规格:排风量500m3/h，余压300Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 45 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-105 2.规格:排风量1200m3/h，余压250Pa 3.功率：0.535KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组BF-101 2.规格:排风量1600m3/h，余压250Pa 3.功率：0.535KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 47 | 直线型输液导轨 | 1、输液吊轨直线，材质：铝合金； 导轨截面尺寸：高30mm×宽22mm；壁厚1.2mm； 2、平行式、每套含导轨2根吊勾4个 滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，真正实现静音、无尘、耐磨；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在轨道上也可灵活滑动。 | 个 | 1 |  |
| 48 | 电脑柜 | 1、尺寸：长1200mm ×高1300mm ×深350mm 2、上部电解钢板对开门，中间空格放电脑加抽板，下面电解钢板对开门,面框1.2电解钢板喷涂、本体1.0电解钢板制作,含三块8mm钢化玻璃,整体喷涂，椭圆形欧式拉手； 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9% | 台 | 1 |  |
| 49 | 医疗专用灯 | - ▲ 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；（投标文件中提供产品彩页图片证明） 2、 ▲ 单灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手； 3、 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4、 LED平均使用寿命大于50000小时； 5、 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6、 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7、 采用150个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8、 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全； 9、具有2个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度≥30Lux； 10、 ★ 配备脱卸式消毒手柄，能耐≥134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 11、 灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 12、 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％； 13、 灯头直径：≥700mm； 14、▲ 最大照度160,000 Lux；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 15、 色温：≥4300K； 16、 显色指数≥90%； 17、 光斑直径：≥200mm； 18、 ▲ 照明深度1400mm；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 19、 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 20、 手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃。 | 套 | 1 |  |
| 50 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-102 医疗洁净卫生型洁净处理机组 2.规格:机组循环风量4800m³/h、新风量1400m³/h、回风量3400m³/h、机外余压650Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量30.72KW、制热方式新风急速电预热13.77kw、电加热13.12KW、吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3.空调机组室外机AHU-102；制冷量30.72KW 4.含PLC控制箱。 | 台 | 1 |  |
| 51 | 基站空调 | 1.名称:基站空调2P 2.含配套外机。 | 台 | 2 |  |
| 52 | 2人位不锈钢污洗池（含沥水台） | - 材质：1.2mm厚304医用不锈钢 2、单个水池规格：长600mmx深600mm - 3、含手动单冷龙头、带沥水台、2个角阀、翻板下水器、2条金属软管及配件 | 组 | 1 |  |
| 53 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-110、107/111/112/113/114/304 2.规格:排风量400m3/h，余压250Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 7 |  |
| 54 | 落地式柜机 | 1.名称:落地式柜机3P 2.型号:QL=7.5kw QR=8.0kw 3.安装方式：落地安装，配套外机。 | 台 | 2 |  |
| 55 | 双门互锁传递窗 | 1.全不锈钢 1.0mm厚； 2.外形尺寸：宽1070mm×深750mm×高1590mm； 3.配置：配紫外线杀菌灯功率8w、电子互锁； | 樘 | 5 |  |
| 56 | 实验操作台（中央台） | 1、全钢结构实验台（中央台）； 2、材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用； 3、滑轨：16寸滑轨，静音顺滑。合页：115度打开，拉手：一字型与门一体，折弯液压而成，边角导圆处理，避免划手； 4、钣金加工工艺：采用数控光纤激光切割机，精度高、公差小,全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。点焊和氩弧焊,采用全自动喷涂； 5、面台：12.7mm实芯理化板，边沿加厚至25.4mm,耐酸碱腐蚀； 6、尺寸：1500mm宽，800mm高。 | m | 12.3 |  |
| 57 | 万向罩 | 1.关节:高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗; 2.关节密封圈:不易老化之高密度橡胶; 3.关节连接杆:304不锈钢; 4.关节松紧旋钮:高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合; 5.气流调节阀:手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量; 6.拱型/杯型集气罩:高密度PP/PC材质; 7.伸缩导管:φ75mm PVC/PP; 8.固定底座:非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强。 | 套 | 1 |  |
| 58 | 洗眼器 | 加厚铜质 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤 眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 | 组 | 6 |  |
| 59 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-201 医疗洁净卫生型洁净处理机组; 2.规格:机组循环风量3500m³/h、新风量3500m³/h、机外余压650Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量40.60KW、制热方式新风急速电预热34.42kw、电加热18.90KW、吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器; 3.空调机组室外机AHU-201；制冷量40.60KW; 4.含PLC控制箱; 5.含安装。 | 台 | 1 |  |
| 60 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-201 医疗卫生型全新风空气处理机组 2.规格:机组循环风量1600m³/h、新风量1600m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 | 台 | 1 |  |
| 61 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-203 医疗卫生型全新风空气处理机组 2.规格:机组循环风量2000m³/h、新风量2000m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 | 台 | 1 |  |
| 62 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-204 医疗卫生型全新风空气处理机组 2.规格:机组循环风量1500m³/h、新风量1500m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 | 台 | 1 |  |
| 63 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-201 2.规格:排风量3000m3/h，余压450Pa 3.功率：1.500KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 2 |  |
| 64 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-202 2.规格:排风量1200m3/h，余压300Pa 3.功率：0.535KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 65 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-203 2.规格:排风量2500m3/h，余压350Pa 3.功率：0.800KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 66 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-204 2.规格:排风量2000m3/h，余压350Pa 3.功率：0.800KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 67 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-206 2.规格:排风量500m3/h，余压200Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 3 |  |
| 68 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-207 2.规格:排风量300m3/h，余压200Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 3 |  |
| 69 | 管道消毒装置 | 1.名称:管道消毒装置 材质：覆铝锌板箱体，空气首先经过初效过滤器，去除大颗粒物如灰尘和毛发，利用等离子体产生的活性物质杀灭微生物，或者UV-C紫外线破坏微生物的DNA/RNA等技术消毒杀菌，净化后的空气通过管道系统排出。 2.规格:处理风量3000m3/h，尺寸根据管道配置 3.安装方式:吊装。 | 台 | 1 |  |
| 70 | 管道消毒装置 | 1.名称:管道消毒装置 材质：覆铝锌板箱体，空气首先经过初效过滤器，去除大颗粒物如灰尘和毛发，利用等离子体产生的活性物质杀灭微生物，或者UV-C紫外线破坏微生物的DNA/RNA等技术消毒杀菌，净化后的空气通过管道系统排出。 2.规格:处理风量1200m3/h，尺寸根据管道配置 3.安装方式:吊装。 | 台 | 1 |  |
| 71 | 管道消毒装置 | 1.名称:管道消毒装置 材质：覆铝锌板箱体，空气首先经过初效过滤器，去除大颗粒物如灰尘和毛发，利用等离子体产生的活性物质杀灭微生物，或者UV-C紫外线破坏微生物的DNA/RNA等技术消毒杀菌，净化后的空气通过管道系统排出。 2.规格:处理风量2500m3/h，尺寸根据管道配置 3.安装方式:吊装。 | 台 | 1 |  |
| 72 | 管道消毒装置 | 1.名称:管道消毒装置 材质：覆铝锌板箱体，空气首先经过初效过滤器，去除大颗粒物如灰尘和毛发，利用等离子体产生的活性物质杀灭微生物，或者UV-C紫外线破坏微生物的DNA/RNA等技术消毒杀菌，净化后的空气通过管道系统排出。 2.规格:处理风量2000m3/h，尺寸根据管道配置 3.安装方式:吊装。 | 台 | 1 |  |
| 73 | 紧急喷淋 | 1、紧急喷淋（含单头洗眼器） 2、优质304不锈钢耐腐，加厚底座，坚固耐用，ABS涂层，防腐防锈，高度2300mm。 | 套 | 1 |  |
| 74 | 净化通风空调工程 |  |  |  |  |
| 75 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-208； 2.规格:排风量800m3/h，余压250Pa； 3.功率：0.535KW； 4.风机类型:离心式； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 76 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-209； 2.规格:排风量500m3/h，余压250Pa； 3.功率：0.125KW； 4.风机类型:离心式； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 3 |  |
| 77 | U型输液导轨 | 1、U型输液导轨；材质：铝合金； 导轨截面尺寸：高30mm×宽22mm；壁厚1.2mm； 2、每套含导轨6米吊勾4个 滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，真正实现静音、无尘、耐磨；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在轨道上也可灵活滑动。 | 个 | 35 |  |
| 78 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-301 医疗卫生型全新风空气处理机组； 2.规格:机组循环风量4250m³/h、新风量4250m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 | 台 | 1 |  |
| 79 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-302 医疗卫生型全新风空气处理机组； 2.规格:机组循环风量1200m³/h、新风量1200m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 | 台 | 1 |  |
| 80 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-301； 2.规格:排风量2000m3/h，余压250Pa； 3.功率：0.800KW； 4.风机类型:离心式； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 3 |  |
| 81 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-304； 2.规格:排风量1250m3/h，余压250Pa； 3.功率：0.535KW； 4.风机类型:离心式； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 82 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-305； 2.规格:排风量700m3/h，余压250Pa； 3.功率：0.125KW； 4.风机类型:离心式； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 83 | 医用清洗工作站（含追溯软件） | 肠镜医用清洗机一台 4槽+干燥台； 1、▲ 材质要求： 采用ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，整体一次成型，无任何接缝 2、清洗槽形状要求： 清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面； 3、干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧； 4、功能背板形状要求： 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m； 5、门材质要求： 采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链； 6、柜体底板材质要求： 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况； 7、全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa； 8、控制器要求：采用数字8位8段数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备定时、倒计时功能； 9、▲ 医用无油空气压缩机 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能； 10、中心气体处理器要求: 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa无耗材、免维护、免清洗； 11、供水管路要求： 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀； 12、水质过滤器要求： 对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯； 13、不锈钢水龙头的全优质304不锈钢不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 14、不锈钢落水器：与不锈钢水龙头同一厂家的全优质304不锈钢不锈钢落水器，密封圈采用橡胶。 15、▲ 管路消毒：自带管路消毒功能 16、▲ 消毒液气体解析系统可对消毒液气化部分进行解析，使消毒槽负压 17、▲排风系统 强力排风功能 | 台 | 2 |  |
| 84 | 腔镜专用吊塔 | - ★ 采用双旋臂； 2. 旋臂组合长度≥1000 mm； 3. 吊塔额定承重≥300kg，同时经4倍承重测试 4. 供应柱长度≥1000mm； 5. 配置机械阻尼刹车，确保设备无飘移； 6. ★ 气体终端（含插头）：氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个、二氧化碳1个； 7. RJ45网络接口1个； 8. 电源插座：国标五孔插座10个； 9. 等电位端子2个； 10. ★ 仪器平台4个； 11. 仪器平台尺寸（不含边轨）：≥400mm(宽) ×450mm（深）； 12. 抽屉1个； 13. 不锈钢管输液架1个，输液架双节可伸缩。双旋臂，臂长≥300mm+300mm，可自由伸缩转动； 14. 不锈钢网篮1个，网篮尺寸：300mm×200mm×100mm。 | 套 | 2 |  |
| 85 | 内镜纯水机 | - ★每小时产水量： ≥500L ； - ▲ 控制方式 全过程微电脑控制、并通过触摸屏显示参数及运行步骤，包括实时电导率； - ★处理方式：单级反渗透 ； - ▲离子去除率 >96%； - 电导率 ≤15цs/cm ； - 主要配置：源水增压泵、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器、反渗透主机一台、纯水罐等； - ▲出水口压力>0.2MPa - ▲消毒功能 具备管路子消毒功能可实现循环管道消毒 | 台 | 1 |  |
| 86 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-303、202 医疗卫生型全新风空气处理机组 2.规格:机组循环风量2150m³/h、新风量2150m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。。 | 台 | 2 |  |
| 87 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-306 2.规格:排风量1000m3/h，余压250Pa 3.功率：0.535KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 88 | 直线型输液导轨 | 1、输液吊轨直线 材质：铝合金； 导轨截面尺寸：高30mm×宽22mm；壁厚1.2mm； 2、平行式、每套含导轨2根吊勾4个 滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，真正实现静音、无尘、耐磨；滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在轨道上也可灵活滑动。 | 个 | 1 |  |
| 89 | 无影灯 | - ▲ 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；（投标文件中提供产品彩页图片证明） 2、 单灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手； 3、 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4、 LED平均使用寿命大于50000小时； 5、 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6、 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7、 采用150个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8、 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全； - 具有2个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度≥30Lux； 10、 ★ 配备脱卸式消毒手柄，能耐≥134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 11、 灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 12、 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％； 13、 灯头直径：≥700mm； 14、▲ 最大照度160,000 Lux；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 15、 色温：≥4300K； 16、 显色指数≥90%； 17、 光斑直径：≥200mm； 18、▲ 照明深度1400mm；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 19、 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 20、 手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； | 套 | 1 |  |
| 90 | 储物柜含水槽 | 规格：3140*600*1900mm 1.材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 2.滑轨：16寸专用滑轨，静音顺滑。 3.合页：115度打开。 4.拉手：一字型与门一体，折弯液压而成，边角导圆处理，避免划手。 5.钣金加工工艺：采用数控光纤激光切割机，精度高、公差小。点焊和氩弧焊,采用全自动喷涂。 6.柜体结构：每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷；柜门及抽面带缓冲胶堵，避免硬碰硬。 7.颜色：乳白亚光。 8.面台：12.7mm实芯理化板（灰白色）。 9.水龙头：采用高标号的加厚铜质材料和先进的红冲、烤漆加工工艺;高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射;陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴;经久耐用，不会出现渗水、断裂现象;特制鹅颈管可360°旋转。 10.水槽：采用高密度PP，耐强腐蚀；平整不变形；颜色分为：黑。 | 套 | 1 |  |
| 91 | 内嵌式储物柜含婴儿称重台 | - 储物柜 2、规格：储物柜长800mm*高2000mm*深600mm 婴儿称重台长2500mm*高800mm*深600mm 面框采用1.2mm厚优质抗菌电解钢板制作，本体采用1.0mm厚优质抗菌电解钢板制作，表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9% | 组 | 1 |  |
| 92 | 内嵌式储物柜含婴儿称重台 | 1、储物柜 2、规格：储物柜长1510mm*高2000mm*深600mm 婴儿称重台长2000mm*高800mm*深600mm 面框采用1.2mm厚优质抗菌电解钢板制作，本体采用1.0mm厚优质抗菌电解钢板制作，表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9% | 组 | 1 |  |
| 93 | 内嵌式储物柜含还台下盆 | 1.储物柜 2.规格:长1840mm*高2000mm*深600mm 面框采用1.2mm厚优质抗菌电解钢板制作，本体采用1.0mm厚优质抗菌电解钢板制作，表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9% | 组 | 1 |  |
| 94 | 无影灯 | - ▲ 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；（投标文件中提供产品彩页图片证明） 2、 单灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手； 3、 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4、 LED平均使用寿命大于50000小时； 5、 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6、 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7、 采用150个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8、 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全； 9、 具有2个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度≥30Lux； 10、★ 配备脱卸式消毒手柄，能耐≥134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 11、 灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 12、 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％； 13、 灯头直径：≥700mm； 14、▲ 最大照度160,000 Lux；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 15、 色温：≥4300K； 16、 显色指数≥90%； 17、 光斑直径：≥200mm； 18、▲ 照明深度1400mm；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 19、 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 20、 手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； | 套 | 2 |  |
| 95 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-501 医疗卫生型全新风空气处理机组 2.规格:机组循环风量1000m³/h、新风量1000m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。。 | 台 | 1 |  |
| 96 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-501/503/1001/1004/1005/1006/1007/1008/1010/1011 2.规格:排风量400m3/h，余压200Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 10 |  |
| 97 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-502 2.规格:排风量600m3/h，余压200Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 98 | 干湿分离吊桥 | 1. ★ 采用干湿分离设计 2. 吊桥横梁长度2000 mm—3500 mm，可根据现场情况定制。 3. 吊桥横梁额定承重≥600kg，同时经4倍承重测试。 4. 干区吊桥吊架要求： 4.1 ▲ 吊架材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材。非简单不锈钢管设计。 4.2 吊架主体设置内藏式导轨，方便固定仪器平台和各种附件。 4.3 吊架能在横梁上手动平移≥500mm。 5. 干区配置 5.1 气体终端：氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个。 5.2 国标五级电源插口（10A/AC250V）9个 5.3 等电位端子2个。 5.4 网络端口(六类）2个 5.5 仪器平台2个。尺寸（不含边轨）：≥400mm(宽) ×450mm（深）。 5.6 抽屉 1个。 6. 湿区吊桥吊架要求： 6.1 ▲ 吊架材料为高强度、耐腐蚀的铝合金型材。非简单不锈钢管设计。 6.2 吊架主体设置内藏式导轨，方便固定仪器平台和各种附件。 7. 湿区配置： 7.1 气体终端：氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个。 7.2 国标五级电源插口（10A/AC250V）6个 7.3 等电位端子2个。 7.4 托盘及抽屉：仪器平台1个，尺寸≥350×300（宽×深） 7.5 抽屉 1个尺寸≥350×300×140（宽×深×高）。 7.6 不锈钢管输液架2套。 要求：双支臂，臂长≥300mm+300mm，可自由伸缩转动，承重40kg。 7.7 不锈钢网篮1个 | 套 | 9 |  |
| 99 | U型封闭挡帘 | 1、U型挡帘导轨 材质：铝合金； 导轨截面尺寸：高×宽（3×2.2）cm；壁厚1.2mm； 2、每套含6米导轨、10米*2.6米布艺挡帘；滑轮形状会随着轨道弧形自动调整，保证在轨道上也可灵活滑动。 | 套 | 9 |  |
| 100 | 常规存放柜 | 1.长900mm×深450mm×高1750mm 采用1.0mm厚冷轧钢板，表面静电喷涂。 | 组 | 2 |  |
| 101 | 医疗卫生型全新风空气处理机组 | 1.XF-601 医疗卫生型全新风空气处理机组； 2.规格:机组循环风量2000m³/h、新风量2000m³/h、机外余压250Pa、电源380/3/50V/P/Hz，吊顶式安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 | 台 | 1 |  |
| 102 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-601； 2.规格:排风量800m3/h，余压250Pa； 3.功率：0.535KW； 4.风机类型:离心式； 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 103 | 静音型排风机组 | 1.名称：静音型排风机组PF-602 2.规格：排风量 600m3/h，余压250Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 104 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-603 2.规格:排风量600m3/h，余压250Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件。 | 台 | 1 |  |
| 105 | 喷塑电源插座箱 | 1.1.2mm电解钢板喷涂面框，本体1.0mm电解钢板喷塑，含六只名牌多功能五孔插座，含二个网络插座，四个接地端子，插座线接好 2.尺寸：长1200mm×高400mm×深120mm 3.表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9% | 套 | 1 |  |
| 106 | 喷塑电源插座箱 | 1.1.2mm电解钢板喷涂面框，本体1.0mm电解钢板喷塑，含六只名牌多功能五孔插座，380V三孔 10A四孔插座，四个接地端子，插座线接好 2.尺寸：长1200mm×高400mm×深120mm 3.表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9% | 套 | 1 |  |
| 107 | 医用手术灯（移动式） | - ▲ 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；（投标文件中提供产品图片证明） 2. 超薄流线型设计，符合层流净化要求； 3. 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4. LED平均使用寿命大于50000小时； 5. 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6. 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7. 每一个LED芯片配备一个独立的凸透镜聚光体，可提高光线利用率、形成均匀稳定的光斑；灯头采用70个以上的凸透镜聚光体，分为10个独立光源组； 8. 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效不会影响无影灯的正常使用，保证术中使用安全； 9. 灯头内除了普通照明光源组以外，还具有独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，不必开启主照明设备，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用； 10.★ 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 11. 控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 12. 操作灵活，可适应多种应用场所，配备蓄电池，保证应急使用； 13. 灯头直径：≥500mm； 14. 灯头最大照度≥120,000 Lux； 15. 背景灯照度：30～100 Lux； 16. 色温：4300K； 17. 显色指数≥95%； 18. 光斑直径：≥170mm； 19. 照明深度≥800mm； 20. 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； | 套 | 1 |  |
| 108 | 不锈钢污洗池 | 1、材质：1.2mm厚304医用不锈钢 2、单个水池规格：长600mmx深600mm 3、含手动单冷龙头、角阀、翻板下水器、金属软管及配件 | 组 | 1 |  |
| 109 | 医疗防撞带 | - 1、医疗防撞带 2、精选铝合金内衬，铝材厚度1.2mm, - 3、1.6mm厚PVC面层板 - 4、精选齿轮螺母。 - 5、宽度150mm。 | m | 68.3 |  |
| 110 | 医用手术灯 | - ▲ 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；（投标文件中提供产品彩页图片证明） 2、 子母灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手； 3、 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4、 LED平均使用寿命大于50000小时； 5、 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6、 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7、 母灯采用150个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8、 子灯采用80个以上LED光源，分为10个独立光源组； 9、 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全； 10、 具有2个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度≥30Lux； 11、 ★ 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐≥134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 12、 每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 13、 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％； 14、 灯头直径：母灯≥700mm； 15、 灯头直径：子灯≥500mm； 16、 ▲ 母灯最大照度160,000 Lux（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 17、 子灯最大照度160,000 Lux； 18、 色温：≥4300K； 19、 显色指数≥90%； 20、 光斑直径：母灯≥200mm，子灯≥200mm； 21、▲ 照明深度1400mm；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 22、 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 23、 手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； | 套 | 5 |  |
| 111 | 数字化手术室手术灯 | - 1.大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑； 2. 子母灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手； 3. 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4. LED平均使用寿命大于50000小时； 5. 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6. 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7. 母灯采用150个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8. 子灯采用80个以上LED光源，分为10个独立光源组； 9. 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全； 10. 具有2个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度≥30Lux； 11. ★ 每个灯头配备脱卸式消毒手柄，能耐≥134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 12. 采用平衡臂，确保灯头定位准确，无漂移现象； 13. 每个灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术，为操作者提供便利并方便清洁消毒； 14. 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％； 15. 灯头直径：母灯≥700mm； 16. 灯头直径：子灯≥500mm； 17. ▲ 母灯最大照度160,000 Lux（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 18. 子灯最大照度160,000 Lux；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 19. 色温：≥4300K； 20. 显色指数≥90%； 21. 光斑直径：母灯≥200mm，子灯≥200mm； 22. ▲ 照明深度1400mm；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 23. 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 24. 手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； 25. ★ 配备中置高清摄像，位于无影灯灯盘中心消毒手柄处 26. 高清摄像参数：CCD 传感器：1/2.8” CMOS 27. 视频格式：1080P 28. 总有效像素：3,270,000 29. 光学变焦：20x 电机驱动 30. 数字变焦：12x 31. 焦距 (mm)： f = 4.7mm-94.0 mm 32. 最小物距 (mm)： 10 mm 33. 光圈：F1.6 to F3.5 34. 自动白平衡：有 35. 视频输出高清： HD-SDI |  |  |  |
| 112 | 嵌入式麻醉柜 | 1、尺寸：长1200mm×高1300mm×深350mm 2、上下电解钢板开门，面框1.2mm电解钢板喷涂、本体1.0mm电解钢板制作,含三块8mm钢化玻璃,整体喷涂，椭圆形欧式拉手。 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9%。 | 个 | 8 |  |
| 113 | 嵌入式器械柜 | 1、尺寸：长1200mm×高1300mm×深350mm 2、上下电解钢板开门，面框1.2mm电解钢板喷涂、本体1.0mm电解钢板制作,含三块8mm钢化玻璃,整体喷涂，椭圆形欧式拉手。 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌99.9%。 | 个 | 10 |  |
| 114 | 嵌入式药品柜 | 1、尺寸：长1200mm×高1300mm×深350mm 2、上下电解钢板开门，中间两抽屉，面框1.2mm电解钢板喷涂、本体1.0mm电解钢板制作,含三块8mm钢化玻璃,整体喷涂，椭圆形欧式拉手，抽屉滑轨采用阻尼自动回弹式 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌≥99.9%。 | 个 | 10 |  |
| 115 | 嵌入式气体面盘 | - 面框为1.2电解钢板喷涂制作，本体1.0mm电解钢板喷涂，便于检修维护 ,含医用气体专用压力监测表 ，可开洞， 304不锈钢喷塑 2、尺寸：长1200mm×高400mm×深150 mm 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌≥99.9%。 | 个 | 8 |  |
| 116 | LED六联观片灯 | - 滚珠式压片，取放方便，丙烯面板，滤光性好，可有效过滤有害黄色光。LED可调手术室专用温和光源，数字调光，面框1.2mm电解钢板制作，箱体1.0mm电解钢板制作，含喷涂。 2、尺寸：长1200mm×高1000mm×深120 mm 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌≥99.9%。 | 套 | 9 |  |
| 117 | 医用手术室集中控制系统+书写台 | - 名称：医用手术室集中控制系统+书写台 2、材质：柜体采用1.2mm厚手术室专用电解钢板喷涂，配备32寸液晶控制屏，内置精密液晶触控控制系统原件,同时下侧配置1台书写台 尺寸为长1200mm*高350mm*深300mm，柜体1.2mm厚手术室专用电解钢板喷涂 3、尺寸：长1200mm*高350mm*深300mm 4、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌≥99.9%。 | 套 | 8 |  |
| 118 | 电脑柜 | 1、尺寸：长1200mm×高1300mm×深350mm 2、上部电解钢板对开门，中间空格放电脑加抽板，下面电解钢板对开门,面框1.2mm电解钢板喷涂、本体1.0mm电解钢板制作，含三块8mm钢化玻璃,整体喷涂，椭圆形欧式拉手； 3、表面采用抗菌粉末喷涂工艺，防火达到A1级别，抗（细）菌率：大肠杆菌≥99.9%。 | 套 | 6 |  |
| 119 | 双臂外科塔（腔镜） | - ★ 采用双旋臂； 2. 旋臂组合长度≥1000 mm； 3. 吊塔额定承重≥300kg，同时经4倍承重测试 4. 供应柱长度≥1000mm； 5. 配置机械阻尼刹车，确保设备无飘移； 6. ★ 气体终端（含插头）：氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个、二氧化碳1个； 7. RJ45网络接口1个； 8. 电源插座：国标五孔插座10个； 9. 等电位端子2个； 10. ★ 仪器平台4个； 11. 仪器平台尺寸（不含边轨）：≥400mm(宽) ×450mm（深）； 12. 抽屉1个； 13. 不锈钢管输液架1个，输液架双节可伸缩。双旋臂，臂长≥300mm+300mm，可自由伸缩转动； 14. 不锈钢网篮1个，网篮尺寸：300mm×200mm×100mm。 |  | 1 |  |
| 120 | 双臂外科塔（骨科） | - ★ 采用双旋臂； 2. 旋臂长度≥1000mm ； 3. 吊塔额定承重≥300kg，同时经4倍承重测试 4. 供应柱长度≥1000mm； 5. 配置机械阻尼刹车，确保设备无飘移； 6. ★ 气体终端（含插头）：氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个； 7. RJ45网络接口1个； 8. 电源插座：国标五孔插座6个； 9. 等电位端子2个； 10. 仪器平台2个。尺寸（不含边轨）：≥400mm(宽) ×450mm（深）； 11. 抽屉1个； 12. 不锈钢管输液架1个，输液架双节可伸缩。双旋臂，臂长≥300mm+300mm，可自由伸缩转动； 13. 不锈钢网篮1个，网篮尺寸：300mm×200mm×100mm。 |  | 1 |  |
| 121 | 双臂机械吊塔（麻醉塔） | - ★ 采用双旋臂； 2. 旋臂组合长度≥1000 mm； 3. 吊塔额定承重≥300kg，同时经4倍承重测试 4. 供应柱长度≥1000mm； 5. 配置机械阻尼刹车，确保设备无飘移； 6. ★ 气体终端（含插头）：氧气1个、负压吸引1个、医用空气1个、笑气1个、废气排放1个； 7. RJ45网络接口1个； 8. 电源插座：国标五孔插座6个； 9. 等电位端子2个； 10. 仪器平台2个。尺寸（不含边轨）：≥400mm(宽) ×450mm（深）； 11. 抽屉1个； 12. 不锈钢管输液架1个，输液架双节可伸缩。双旋臂，臂长≥300mm+300mm，可自由伸缩转动； 13. 不锈钢网篮1个，网篮尺寸：300mm×200mm×100mm； | 套 | 8 |  |
| 122 | 保温柜 | 1.尺寸600mm*1000mm 2.温度控制范围：室温以上5度至最高60℃。 3.温度控制精度：±1℃ 4.外框材质：304不锈钢 1.2t喷涂处理。 5.内胆材质：430不锈钢，1.0t拉丝处理。 6.内部有效容积：65升。 7.柜体外尺寸：高1000mm*宽600mm*深度450mm。 8.内保温：保温岩棉。 9.温控方式：电子温控加机械温控。 10.加热方式：半导体PTC加热，强制内循环空气流。 11.玻璃窗：5t+5t双层玻璃。 | 台 | 6 |  |
| 123 | 保冷柜 | 1、尺寸600mm*1000mm 2.正常工作温度控制范围：1-7℃。 3.温度控制精度：±2℃ 4.外框材质：304不锈钢 1.2t喷涂处理。 5.内胆材质：430不锈钢-304，1.0t拉丝处理。 6.内部有效容积：65升。 7.柜体外尺寸：高1000mm*宽600mm*深度450mm。 8.内保温：聚氨酯发泡材料。 9.温控方式：电子温控带机械温控保护。 10.压缩机：L72，R134A制冷剂。 11.制冷方式：压缩机制冷，24小时风机强制循环。 12.玻璃窗：5t+5t+5t三层玻璃。 | 台 | 1 |  |
| 124 | 直线型输液导轨 | 1、输液吊轨直线 材质：铝合金； 导轨截面尺寸：高30mm×宽22mm；壁厚1.2mm； 2、平行式、每套含导轨2根吊勾4个滑车轮，实现静音、耐磨。 | 个 | 6 |  |
| 125 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-1001 医疗洁净卫生型洁净处理机组 2.规格:机组循环风量2650m³/h、新风量800/2650m³/h、回风量1850/0m³/h机外余压750Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量30.16KW、制热方式新风急速电预热25.57kw、电加热14.07KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3.空调机组室外机AC-1001；制冷量30.16KW 4.含PLC自控模块，含安装 。 | 台 | 1 |  |
| 126 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-1002 医疗洁净卫生型洁净处理机组 2.规格:机组循环风量5050m³/h、新风量1450m³/h、回风量3600m³/h、机外余压750Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量32.32KW、制热方式新风急速电预热14.26kw、电加热13.80KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3、空调机组室外机AC-1002；制冷量32.32KW 4、含PLC自控模块，含安装 。 | 台 | 1 |  |
| 127 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-1003 医疗洁净卫生型洁净处理机组 2.规格:机组循环风量3800m³/h、新风量900m³/h、回风量2900m³/h、机外余压750Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量24.32KW、制热方式新风急速电预热8.85kw、电加热10.39KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3.空调机组室外机AC-1003；制冷量24.32KW 4.含PLC自控模块，含安装 。 | 台 | 1 |  |
| 128 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-1004 医疗洁净卫生型洁净处理机组 2.规格:机组循环风量10500m³/h、新风量1000m³/h、回风量9500m³/h、机外余压750Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量46.20KW、制热方式新风急速电预热9.83kw、电加热28.70KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3.空调机组室外机AC-1004；制冷量46.20KW 4.含PLC自控模块，含安装 。 | 台 | 1 |  |
| 129 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | 1.AHU-1005 医疗洁净卫生型洁净处理机组 2.规格:机组循环风量4000m³/h、新风量900m³/h、回风量3100m³/h、机外余压750Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量26.60KW、制热方式新风急速电预热8.85kw、电加热10.03W、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3.空调机组室外机AC-1005；制冷量26.60KW 4.含PLC自控模块，含安装 。 | 台 | 1 |  |
| 130 | 医疗洁净卫生型洁净净化空气处理机组 | - AHU-1006 医疗洁净卫生型洁净处理机组 2.规格:机组循环风量10500m³/h、新风量2950m³/h、回风量7550m³/h、机外余压650Pa、电源380/3/50V/P/Hz、制冷量67.20KW、制热方式新风急速电预热29.01kw、电加热28.70KW、座地安装，机组内含初中效净化专用过滤器。 3.含PLC自控模块，含安装 。 | 台 | 1 |  |
| 131 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-1003 2.规格:排风量1200m3/h，余压350Pa 3.功率：0.535KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件，含初中效净化专用过滤器。 。 | 台 | 1 |  |
| 132 | 不锈钢刷手池（三人位） | - 手术室专用不锈钢刷手池 2、规格：长2200mmx高2000mmx深650mm 3、医用1.2mm厚304不锈钢，配件含双温感应龙头、给皂器、下水器、全套进水管道、镜子、LED灯 | 套 | 3 |  |
| 133 | 不锈钢刷手池（二人位） | - 手术室专用不锈钢刷手池 2、规格：长1500mmx高2000mmx深650mm 3、医用1.2mm厚304不锈钢，配件含双温感应龙头、给皂器、下水器、全套进水管道、镜子、LED灯 | 套 | 2 |  |
| 134 | 3人位不锈钢污洗池 | 1、材质：1.2mm厚304医用不锈钢 2、单个水池规格：长600mmx深600mm 3、含手动单冷龙头、带沥水台、角阀、翻板下水器、金属软管及配件 | 组 | 1 |  |
| 135 | 沥水台 | 1、材质：1.2mm厚304医用不锈钢 2、单个水池规格：长1100mmx高800mmx深600mm | 套 | 2 |  |
| 136 | 沥水台 | 1.材质:1.2mm厚304医用不锈钢 2.单个水池规格:长850mmx高800mmx深600mm | 套 | 1 |  |
| 137 | 数字化手术室 |  |  |  |  |
| 138 | 多功能一体式柜体（内嵌机柜） | 1.安装工作站主机以及部分外设等硬件设备 2.内嵌式安装在手术室墙面，表面采用高透钢化玻璃面板，符合层流净化感控的要求 3.全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求 4.表面防尘防水，可以采用水和酒精清洁 5.墙面开孔尺寸:2175mm(宽)*965(高)mm，整体厚度小于180mm，便于嵌入式安装 6.前置集成2路防水USB 3.0端口 7.前置集成1路防水HDMI端口 8.此系统可单人操作，使用方便，部署简单，方法灵活。 9.可调取、查询、手术室内各种视频源并且可切换手术视频、示教、会诊。 10.可自由选择手术室进行实时手术观摩 11.可任意指定其中一路视频信号为大画面，与其他路视频同时展示，大小视频采用拖拽的方式进行切换 12.可支持示教、远程会议视频本地下载观看 | 个 | 1 |  |
| 139 | 手术示教解码终端 | 1.标准机架式设备，支持7*24小时工作 2.示教解码终端，支持最高4K超高清视频解码 3.支持视频编码格式H.264/H.265，最高支持1080P分辨率 4.支持点播、直播、录制、导播、编码、解码等功能。 5.支持云台控制，具有预置位预设，上下左右、拉近拉远调节等功能 6.配置≥512G 固态硬盘，支持本地全画面存储和调拨 | 台 | 1 |  |
| 140 | 工作站主机 | 1）、Intel平台，M.2_1插槽，支持2242/2260/2280类型存储设备（支持PCIe4.0*4模式）；2*DDR4DIMM内存插槽，内存标准：DDR4 2133；DDR4 2400；DDR4 2666；DDR4 2800；DDR4 3000；DDR4 3200；DDR4 3400；DDR4 3600；DDR4 3800；DDR4 4000及以上； 2）、CPU：≥i7第14代8P+12E 20核心28线程； 3）、内存容量：≥32GB，2400/2666MHz 最大64GB； 4）、硬盘容量：≥1T固态，M.2接口(NVMe协议）NVMe读速2000-3000MB/s； 5）、视频输出接口：VGA/DVI/HDMI，最大4通道输出； 6）、通讯接口：千兆RJ45网口*2，USB口*6； 7）、本地存储：全画面存储/按需存储,支持CDN； 8）、摄像机控制： VISCA,PALCO_D,PALCO_P； 9）、编码模块控制：码流模式、码率调节、图像参数、传输许可； 10）、定制机箱，满足安装要求。 | 个 | 1 |  |
| 141 | 工作站嵌入式显示终端 | 1.32英寸嵌入式显示终端 2.分 辨 率≥1920*1080 3.抗干扰，支持7*24小时工作 | 个 | 1 |  |
| 142 | 嵌入式显示终端 | 1.55英寸高清嵌入式显示终端 2.分辨率≥1920*1080 3.抗干扰，支持7*24小时工作 | 个 | 1 |  |
| 143 | 高清医用级吊臂显示器 | 1.尺寸：27寸 2.分 辨 率≥1920*1080 3.亮度：350 cd/m2(Typ.) 4.可视角度：178°(H) / 177°(V) | 个 | 1 |  |
| 144 | 高清术野摄像机 | 已包含在手术灯内 | 个 | 0 |  |
| 145 | 高清全景摄像机 | 1.图像传感器 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2.有效像素 210万、16：9 3.视频信号 支持视频格式1080P60/30 4.镜头光学变倍 10倍光学变焦f＝3.9～46.0mm | 个 | 1 |  |
| 146 | 术野摄像机安装支臂 | 已包含在手术灯内 |  |  |  |
| 147 | 吊臂显示器安装支臂 | 1、深刻理解并完美满足用户数字化手术室术野相机和显示器吊挂需求； 2、完全内置电源和数据线路，安全、美观； 3、可以定制选择HDMI,DVI,SDI,VGA,RJ45等信号数据线； 4、吊臂定位精准无漂移，移动轻便舒适的，限位角度≤50度，实现最大的活动覆盖范围； 5、术野相机挂臂，总计采用5组关节转动，限位角度≤50度; 6、采用弹簧臂，长寿命耐疲劳； 7、吊装承重返程广，有3Kg-30Kg不同承重关节臂根据吊装不同重量选择； | 个 | 1 |  |
| 148 | 双连接无线耳机 | 1.无线充电、12小时续航 2、高保真音频串流 3、采用降噪麦克风可消除背景噪声 4、29米无线传输距离 | 个 | 1 |  |
| 149 | 吸顶音箱 | 1、输出功率:40W 2、解码格式：MP3，WMA 3、总谐波失真<1% 4、信噪比>70dB 5、超温、过流、过载保护功能 | 个 | 1 |  |
| 150 | 医用键盘+键盘托 | 1.医用防水键盘，支持水和酒精清洁 2、键盘带背光和触摸板功能 3、集成一体化键盘，不用时可以折叠，不占用手术室空间 | 个 | 1 |  |
| 151 | 千兆交换机 | 1、8口千兆交换机 2、包转发率：12Mpps 3、交换容量：15Gbps | 个 | 1 |  |
| 152 | 附件及辅材 | 包含预留信号面板及高清线材、人工安装费用、运输费用 | 个 | 1 |  |
| 153 | 75英寸示教智慧屏 | 1、75英寸示教触控屏，外型尺寸不超过1800（长）*1100（高）mm 2、支持多点触控交互功能，方便示教演示 3、4K分辨率3840 x 2160 4、前置HDMI信号接口，可以外接视频演示设备 | 个 | 1 |  |
| 154 | 高清全景摄像机 | 1、图像传感器 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2、有效像素 210万、16：9 3、视频信号 支持视频格式1080P60/30 4、镜头光学变倍 10倍光学变焦f＝3.9～46.0mm | 个 | 1 |  |
| 155 | 鹅颈麦 | 1.频率稳定度:±0.05% 2.动态范围:＞90dB 3.频率响应:50Hz-16KHz 4.信噪比:≥90dB 5.领频干扰比:≥80dB 6.镜像干扰比:≥80dB 7.使用范围:≥69m | 个 | 2 |  |
| 156 | 调音台 | 1、4通道专业调音设备 2、多路话筒输入 3、精密莲花接口 4、实时监听接口 5、48V幻象电源 6、双编组音量推子 | 个 | 1 |  |
| 157 | 音响及功放 | 1、信噪比:＞98dB 2、瞬态响应:35V/uS 3、阻尼系数:＞300@ 8Ω 4、通道间串音：＞100dB@8Ω 1KHz 5、输入阻抗：20kΩ/10KΩ 6、输入灵敏度:0.775V/1.0/1.4 7、保护:峰值限幅，过载，直接，短路，过热，软启动 | 个 | 1 |  |
| 158 | 千兆交换机 | 1、8口千兆交换机 2、包转发率：12Mpps 3、交换容量：15Gbps | 个 | 1 |  |
| 159 | 手术示教解码终端 | 1、标准机架式设备，支持7*24小时工作 2、示教解码终端，支持最高4K超高清视频解码 3、支持视频编码格式H.264/H.265，最高支持1080P分辨率 4、支持点播、直播、录制、导播、编码、解码等功能; 5、支持云台控制，具有预置位预设，上下左右、拉近拉远调节等功能; 6、配置≥511G 固态硬盘，支持本地全画面存储和调拨。 | 个 | 1 |  |
| 160 | 手术直播示教软件 | 1、转播控制 手术室需转播的音、视频集中控制，分配传输到会议室（示教室）。会议室（示教室）的音、视频也同样集中后分配传输到每个术间。 预留管控中心具备互联网直播，手机直播等业务接口。 2、院内转播 每间手术室、诊疗室在管控中心调配下转播到主要报告厅、会议室，信号传输应无压缩、无延时，保持原生影像画质。 在需要转播的地点也可以通过院内网络，与手术室、诊疗室双向传输对讲讨论。 3、全程录制 手术全程双向音频、设备视频、手术视频录制存储，设置权限访问学习。 | 个 | 1 |  |
| 161 | 机柜、机架 | 定制标准机柜，满足现场安装全部内容并冗余至少1个24口交换机位置。 | 个 | 1 |  |
| 162 | 附件及辅材 | 包含预留信号面板及高清线材、人工安装费用 | 个（批） | 1 |  |
| 163 | 中心机房设备远程会诊 |  |  |  |  |
| 164 | 远程诊疗系统软件 | - 同时支持多台手术（手术转播、远程医疗教学等）中 每台手术支持4路图像及声音的全程实况转播、录像及后期点播； 2、支持医疗设备接入（如：DSA、内镜、腔镜、术野摄像机等医疗设备）；具备在直播、实时回放、文字交流等功能；个性化定制页面等功能。 可实现多方语音交互，可实现会议模式+私语模式 ； 3、为了保证在系统中音视频同步的传输，媒体服务器必须支持多方的混音功能，不借助外来的语音设备实现一对一及多方语音交互功能； 4、提供简单易操作的管理软件，实行分级权限管理； 5、支持WEB页面管理，支持添加编码器操作，支持点播直播节目分类等； 6、可同步录制高标清视频、音频； 7、要求多路图像与声音可实现“同步”录制，并生成一个完整的单一文件； 8、可实现单流/多流文件的录制，生成的多流文件可拆分并无损转换为多个单流文件，满足后期编辑要求 | 个 | 1 |  |
| 165 | 网络服务器 | 1、标准机架式设备，可7*24小时工作 2、为方便服务器实时清晰的目视化操作，服务器自带前置可触控液晶屏，为确保清晰显示，触控液晶屏尺寸≥9寸 3、内置存储≥500G，采用固态硬盘，支持全画面存储 4、支持WEB页面管理 5、支持用户开户及批量开户功能 | 个 | 1 |  |
| 166 | 通风柜 | 1、通风柜规格：长1500mm*深850*高2350mm、采用1.0mm厚冷轧钢板，喷涂表面经环氧树脂静电喷涂。 2、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。 3、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 5、下柜体：台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。风机：PP材质,电压220V，功率300W,风量2300m³/小时 | 台 | 3 |  |
| 167 | 脱水通风柜 | - 1、通风柜(L:2000mm)通风柜规格 长2000mm*深850mm*高2350mm，1、采用1.0mm厚冷轧钢板，喷涂表面经环氧树脂静电喷涂。 2、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。 3、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 5、下柜体：台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。风机：PP材质,电压220V，功率300W,风量2300m³/小时 二、配件 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀。 通风柜里面配件（单口七字水龙头）由黄铜构成并安装在通风柜内部。 通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品）。 通风柜照明：LED防水灯管，快速启动类型，安装置通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 插座：配有10A 220V 86型五孔插座。线路使用2.5平方铜芯电线。 三、台面为高强度耐抗击实心理化板台面 | 台 | 1 |  |
| 168 | 标本储存台（柜） | 通风柜规格(长2000mm*深850mm*高2350mm） 1、采用1.0mm厚冷轧钢板喷涂表面经环氧树脂静电喷涂。 2、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。 3、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 5、下柜体：台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。风机：PP材质,电压220V，功率300W,风量2300m³/小时 | 台 | 1 |  |
| 169 | 染色通风柜 | 通风柜规格(长2000mm*深850mm*高2350mm) 1、采用1.0mm厚冷轧钢板，喷涂表面经环氧树脂静电喷涂。 2、内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP材质制作一体成型。 3、移动视窗：5mm优质钢化玻璃，门开启高度为700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 5、下柜体：台面采用实芯理化板（12.7mm厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。 6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。风机：PP材质,电压220V，功率300W,风量2300m³/小时 | 套 | 1 |  |
| 170 | 档案柜 | 1、L900mm*W400mm*H2000mm 材质：全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。 | 组 | 6 |  |
| 171 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-1014 2.规格:排风量2000m3/h，余压300Pa 3.功率：0.800KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件,含粗中效净化专用过滤器 。 | 台 | 1 |  |
| 172 | 静音型排风机组 | 1.名称:静音型排风机组PF-1015 2.规格:排风量4500m3/h，余压300Pa 3.功率：0.125KW 4.风机类型:离心式 5.含软连接、减震装置及其他与设备相关的全部附属附件，含粗中效净化专用过滤器 。 | 台 | 1 |  |
| 173 | 给排水工程-病理科（门诊住院楼） |  |  |  |  |
| 174 | 不锈钢洗手池（3人位） | 1、手术室专用不锈钢刷手池 2、规格：长2200mmx高2000mmx深650mm 3、医用1.2mm厚304不锈钢，配件含双温感应龙头、给皂器、下水器、全套进水管道、镜子、LED灯 | 套 | 1 |  |
| 175 | 化验盆（实验水盆） | 1、实验室专用化验水槽 2、材 质:高密度PP 3、外 径：长550mm*宽450mm*深300mm 4、内 径：长480mm*宽380mm*深290mm 5、含感应式水龙头、2个角阀、翻板下水器、2个金属软管及配件 | 组 | 5 |  |
| 176 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管（含保温） 2.规格:Φ19.05 mm 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.管道系统空气吹扫 6.管道气压试验 | m | 310.75 |  |
| 177 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管（含保温） 2.规格:Φ15.88 mm 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.管道系统空气吹扫 6.管道气压试验 | m | 291.46 |  |
| 178 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管（含保温） 2.规格:Φ12.7 mm 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.管道系统空气吹扫 6.管道气压试验 | m | 264.75 |  |
| 179 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管（含保温） 2.规格:Φ28.58 mm 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.管道系统空气吹扫 6.管道气压试验 | m | 36.8 |  |
| 180 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管（含保温） 2.规格:Φ25.40 mm 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.管道系统空气吹扫 6.管道气压试验 | m | 166.66 |  |
| 181 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管（含保温） 2.规格:Φ9.52 mm 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.管道系统空气吹扫 6.管道气压试验 | m | 225 |  |
| 182 | 脱脂紫铜管 | 1.名称:脱脂紫铜管（含保温） 2.规格:φ22.23 mm 3.安装部位:室内 4.连接形式:氧乙炔焊 5.管道系统空气吹扫 6.管道气压试验 | m | 146 |  |
| 183 | PVC塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格:DN20排水管 3.安装部位：空调冷凝水管道接口 4.安装方法：粘结 | m | 43.2 |  |
| 184 | PPR塑料管 | 1.名称:PPR加湿管 2.规格:DN32 3.连接方式：热熔 | m | 42 |  |
| 185 | PPR塑料管 | 1.名称:PPR加湿管 2.规格:DN25 3.连接方式：热熔 | m | 5 |  |
| 186 | PPR塑料管 | 1.名称:PPR加湿管 2.规格:DN15 3.连接方式：热熔 | m | 48 |  |
| 187 | PVC塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格:DN50排水管 3.安装部位：空调冷凝水管道接口 4.安装方法：粘结 | m | 4.5 |  |
| 188 | PVC塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格:DN40排水管 3.安装部位：空调冷凝水管道接口 4.安装方法：粘结 | m | 11.9 |  |
| 189 | PVC塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格:DN32排水管 3.安装部位：空调冷凝水管道接口 4.安装方法：粘结 | m | 74.9 |  |
| 190 | PVC塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.规格:DN25排水管 3.安装部位：空调冷凝水管道接口 4.安装方法：粘结 | m | 49.1 |  |
| 191 | 帆布 | 1.名称：双层三防布风管软连接 2.规格型号：长度200±20mm，内夹难燃B1级发泡橡塑材料（闭孔）保温板 3.安装方式：法兰连接 | m2 | 60 |  |
| 192 | 低压不锈钢管 | 1.名称:304无缝不锈钢管； 2.连接方式:氩弧焊； 3.规格:￠20×2.0 mm； | m | 50 |  |
| 193 | 紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管； 2.连接方式:氧乙炔焊接； 3.规格:￠12×1.0 mm； | m | 100.8 |  |
| 194 | 低压不锈钢管 | 1.名称:304无缝不锈钢管 2.连接方式:氩弧焊 3.规格:￠25×2.0 mm | m | 50 |  |
| 195 | 紫铜管 | 1.名称:医用脱脂紫铜管 2.连接方式:氧乙炔焊接 3.规格:￠10×1.0 mm | m | 100.8 |  |
| 196 | 消毒供应中心纯水处理系统 | - ★ 产水量：单级产水≥1000L/h ，双极产水≥500L/h - 产水水质标准： 产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.2中消毒用纯化水应符合双极电导率≤5us/cm(25℃)的规定。 - 工艺流程：采用“预处理+反渗透+水箱储存+恒压供水”工艺。 - 自动运行功能： 整个控制系统具备自动运行功能，包括自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等多种功能，系统同时具备手动功能，可以手动控制设备运行。 - 必备功能：系统具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。 - 封闭式全自动运行 系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术,反渗主机系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。 - 一体化设计为节省使用空间、方便操作,主机设备集成在外形美观的304不锈钢一体化机架中，集成反渗透和供水系统。 - 管路设计要求 主机系统管路采用UPVC管道，主体管路系统无死角设计理念，保证反渗透主机所有管道中的水每天都能流动起来，避免备用部分管道所形成的盲端，降低微生物污染风险。 - 预处理系统： 配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生等功能。 - 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能，电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质。 - 流量计 反渗透系统设有流量计，以实时监测并调节运行出水量，通过合理工艺设计提高水利用率。 - 增压泵要求：增压泵选用立式多级泵，过流部件采用304不锈钢。 - 纯水水箱 ：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器自动控制设备启停。 - 输出方式 ：纯水供水采用技术安全、稳定节能恒定压力输出方式，供水不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。 | 个 | 1 |  |
| 197 | 检验科全自动超纯水机 | 1、制水速度： ≥300L/h；500L惰性材料无菌水箱2、水质：电导率≤0.1μs/cm@25℃,细菌含量＜10CFU/ mL,颗粒物（＞0.22μm）＜1个/ ml，符合WS/T574-2018临床实验室试剂用纯化水标准； 3、设备预处理采用玻璃钢大容量处理方式，配全自动多路阀自动正反洗、较大程度保证反渗透膜的使用寿命； 4、4级预处理+反渗透+EDI+DI纯化罐多级处理纯化工艺，确保产水水质达标； 5、设备具有停电、过载、过流的自动保护功能； 6、设备具有原水缺水和低水压保护功能，防止高压泵因缺水而空转； 7、设备自动制超纯水，超纯水水满自动停机，低水位自动补水；PLC控制触摸屏操作； 8、全自动RO膜防垢冲洗程序，自动冲洗功能；9、设备配备纯水箱及输送单元，满足多种取水方式；设备微电脑控制，配备超纯水设备控制系统软件； | 台 | 1 |  |
| 198 | 手术室手术床（电动液压手术床） | - 手术台为电动液压驱动机制,台面升降、平移、前后倾、左右倾、背板上下折采用电动液压控制； 2. ★能为眼科手术使用，也可满足脑外科及神经外科手术需求； 3. 具有手持有线控制器和立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套功能一致、且相互独立的控制系统； 4. 有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60s内无操作自动关闭，防止误操作； 5. 控制器具有独立的一键形成屈曲、反屈曲体位功能体位操作键，按相应按键即可完成体位调整； 6. ▲ 具备纵向平移功能，平移距离≥350mm；在平移基础之上支持头腿板互换功能；（投标文件中提供原厂技术白皮书证明） 7. 手术台具有一键水平复位功能,方便术后整理； 8. 台面主构架、立柱罩壳、底罩壳和所有附件金属部分采用优质304不锈钢材料，强度高，抗撞击，耐腐蚀，易消毒清洁； 9. 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％。 - 大尺寸专用静音脚轮，移动灵活；4个万向脚轮设计，支持手术床身横向移动，使手术床移动更加灵活、便捷； 11. 手术台立柱采用四级方形立柱结构,床面最高≥1000mm,并可将横向和纵向摆动量控制在极小的范围； - 腿板支持外展180ﾟ后进行下折，进行截石位手术无需拆卸腿板； - 台面长度：≥2000mm 14. 台面宽度：≥ 500mm（不包括导轨） 15. ▲ 台面高度调节范围：500～1000 mm，升距≥500mm（不包括床垫）；（投标文件中提供原厂技术白皮书证明盖章） 16. 台面前/后倾角度：≥ 30°/≥30° - 17. 台面左/右倾角度：≥ 24°/≥24° 18. 背板上/下折角度：≥ 80°/≥20° 19. 头板上/下折角度： ≥60°/≥90°（可拆卸） 20. 腿板下折: ≥ 90°; 水平分叉≥180°（可拆卸） 21. 平移范围：≥350mm； 22. 床体承重：330kg； 23. ★ 其它附件：缚身带(一付)、麻醉屏架(一件) 、搁臂架(一对) 、托腿架(一对)、支身(支肩)架(一对) 、脑托架（一件） | 个 | 1 |  |
| 199 | 手术室骨科手术床 | 1. 手术台为电动液压驱动机制,台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折采用电动液压控制； 2. 具备双重操作系统，除了手持控制器之外，在升降柱上还有一个控制面板，以保证在一套操作系统失灵时，依靠另一套操作系统同样可以实现体位调整； 3. 有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60s内无操作自动关闭，防止误操作； 4. 控制器具有独立的正屈曲和反屈曲体位操作键，按相应按键即可完成正屈曲和反屈曲体位调整； 5. 手术台内置大容量电池； 6. 电动刹车系统为手持遥控器按键控制非机械脚踏刹车，更安全稳定，易操作，且在底座未锁定情况下，调整任何电控体位动作，底座会自动锁定，提高手术安全性； 7. T形底座设计，为医生提供足够的脚步空间，同时保证手术台的稳定性； 8. 手术台具有一键水平复位功能,方便术后整理； 9. 标配内置独立腰桥； 10. 稳定的平移控制，方便术中拍片操作使用，平移后亦可头腿板互换，进一步增大拍片面积； 11. 台面主构架、立柱罩壳、底罩壳和所有附件金属部分采用优质304不锈钢材料，强度高，抗撞击，耐腐蚀，易消毒清洁； 12. ★ 台面板采用高强度碳纤维材料，包括头板、背板、腰桥、座板、腿板均为碳纤维材质，具有良好的X射线透射性； 13. 床垫蒙皮采用高质感软皮，床垫采用多层记忆材料，承载人体时可使受力面积最佳化，可有效减少手术褥疮的形成； 14. 手术台立柱采用三级方形立柱结构,升降距离达350mm,并可将横向和纵向摆动量控制在极小的范围； 15. 头板采用气弹簧控制，可单手操作，简便省力； - 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％。 17. 台面长度：≥2060mm 18. 台面宽度：≥ 520mm（不包括导轨） 19. ▲ 台面高度调节范围： 650～1000mm，升距≥350mm（不包括床垫） 20. 台面前/后倾角度：≥ 30°/≥30° 21. 台面左/右倾角度：≥ 20°/≥20° 22. 背板上/下折角度：≥ 80°/≥45° 23. 头板上/下折角度： ≥30°/≥45°（可拆卸） 24. 腿板上/下折角度: ≥20°/≥90°; 水平分叉≥180°（可拆卸） 25. 腰桥高度调节范围：≥125mm 26. 平移范围：≥300mm 27. 台面承载：≥340Kg 28. ▲ 配套同品牌悬吊式骨科牵引架，在手术进行过程中方便C臂机进行摄片使用；主要由股骨牵引杆、会阴支撑柱、臀部座板、辅助支撑杆、转运推车等组成。 29. 独特的转运推车设计，可容纳骨科牵引架所有配件，手术时不用的配件可放置在转运推车上，有利于日常维护和有效使用。 30. 推车采用刹车的万向轮，放开刹车踏板，可方便推行，踩下刹车踏板，即能固定位置。 31. 骨科牵引架中的主要部件均采用优质不锈钢材质，可提高使用强度，有利于清洁与消毒。 32. 牵引行程：150mm 33. 牵引装置高度调节：400mm 34. 牵引装置最大水平移位：800mm 35. 最高承载能力：190kg 36. 最大外展角度：＞180° 37. 牵引范围:400mm----1200mm 38. 牵引力：＞500N 39. ★ 其它附件：缚身带(一付)、麻醉屏架(一件) 、搁臂架(一对) 、托腿架(一对)、支身(支肩)架(一对) 、高位搁臂架（一件）、手臂手术支架（一件） | 个 | 1 |  |
| 200 | 手术室手术床（电动液压手术台） | - 手术台为电动液压驱动,台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折和刹车均采用电动液压控制； 2、 手术台内置大容量电池，且在蓄电池电量不足的情况下，可使用交流电提供电能工作，提高手术台的应急能力； 3、 有线手持控制器经由薄膜按键及微电脑控制器驱动液压，具有自动锁定功能，60s内无操作自动关闭，防止误操作； 4、 电动刹车系统为手持遥控器按键控制非机械脚踏刹车，更安全稳定，易操作； - 控制器具有独立的正屈曲体位和反屈曲体位操作键； 6、 标配内置独立腰桥； - T形底座设计，为手术医生提供足够的脚步空间，同时保证手术台的稳定性； 8、 ▲ 头板采用气弹簧控制，可单手操作，简便省力；（投标文件中提供带有头板气弹簧照片的产品技术白皮书证明） 9、 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％。 - 台面长度：≥2000mm 11、 台面宽度：≥520mm（不包括导轨） 12、 台面高度调节范围：680mm～950mm（不包括床垫） 13、 台面前/后倾角度：≥30°/≥30° 14、 台面左/右倾角度：≥20°/≥20° 15、 背板上/下折角度：≥75°/≥20° 16、 头板上/下折角度：≥30°/≥30°（可脱卸） 17、 腿板上/下折角度：≥5°/≥90°， 腿板分叉≥180°（可脱卸） 18、 腰桥高度调节范围：≥130mm 19、 台面最大安全承载：≥290Kg 20、★ 标准附件：缚身带(一付)、麻醉屏架(一件) 、搁臂架(一对) 、托腿架(一对)、支身(支肩)架(一对) | 个 | 5 |  |
| 201 | 妇产科电动产病床 | - 电动综合产床是一台多功能综合性产床，不仅具有产妇分娩、妇科手术功能，还可以满足诊断、检查等多种医疗功能； 2、▲ 电动综合产床整体升降、背板及座板折转均采用电动推杆驱动，按钮操纵，无漏油风险，运行平稳，噪音小； 3、床体框架、立柱罩、床身侧轨等采用医用级优质304不锈钢制造，抗酸、碱，耐腐蚀，易清洗、坚固耐用； 4、机械脚踏刹车，无电或者电路故障的情况下，仍可移动设备； 5、配置双控制器：手持控制器和脚踏控制器，脚踏控制器具有防误触功能； 6、亲和力外观造型，粉色床垫； 7、电源AC220V 50Hz，间歇方式运行，进液防护分类IPX4。 技术参数要求： 1、▲ 主要技术参数： 1）台面长度（含头腿板）≥1950mm； - 台面宽度（不含边轨）≥600mm； 3）台面最低高度（不含床垫）≤600mm; - 台面升降行程≥398mm; 5) 台面前倾（头高脚低）≥10°； - 台面后倾（头低脚高）≥25°； 7）背板上折角度≥80°； 8）最大负载≥400Kg。 功能及技术先进性要求： 1、采用4只直径125mm医用大脚轮，可执行刹车、万向、直行三种功能，通过性强； 2、产品配备隐藏式污物盆，可拆卸；助产腿板为隐藏式，并具有升降功能，能满足缝合时器械放置及支撑医师手肘功能； 3、手术床具有一键复位功能，并具有2组记忆体位，设置常用体位，一键到达； 4、凸出座板设计可满足大型污物桶的使用； 5、标配大容量蓄电池，确保在无交流电源状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性； 6、电源线具有防脱出功能；配备急停开关 ▲ 7、产品通过ISO9001和ISO13485双认证。（投标文件中提供以上双管理体系认证证书） 质量要求： ▲ 1、产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证; | 个 | 1 |  |
| 202 | 妇科检查床 | 1、动力系统由电动推杆提供，操控由手持操控器和脚踏开关来控制完成。 2、床架采用优质碳钢喷塑而成，床垫一次发泡成型，床面无缝设计。 3、配备应急电源，可自动充电，电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。 4、长 1450±50mm 床面最低 570±20mm 臀板上折 ≥35° 5、宽 600±20mm 背板上折 ≥85° 电源 100-240VAC ，50/60Hz 6、床面最高 1000±20mm 背板下折 ≥30° 7、产品配置清单 主体（含电机、床垫）1套 腿托 2个 把手 2个 脚踏刹车1个 万向轮 4个 污物盆1个 | 个 | 4 |  |
| 203 | 无影灯（妇科门诊） | - ▲ 大直径圆形灯头，所有光源均匀分布排列、无空隙，保证有效且稳定的均匀光斑；（投标文件中提供产品彩页图片证明） 2、 单灯配置，超薄流线型设计，灯头边缘处不大于50mm，符合层流净化要求；母灯灯头外侧具备一体化环形扶手； 3、 采用纯色LED光源设计，避免在手术过程中产生色差阴影； 4、 LED平均使用寿命大于50000小时； 5、 灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性，避免因塑料材质背壳降低灯头散热性能； 6、 灯罩面板采用PC材质，表面多层复合镀膜，坚固耐用，易擦洗消毒，耐酸碱腐蚀； 7、 采用150个以上LED光源,分为20个独立光源组； 8、 每组LED光源具有专门电路控制，任意一组失效时，无影灯应在5s内恢复照度，保证术中使用安全； 9、具有2个独立的光源组可以为内窥镜手术提供辅助照明，辅助照明可单独开启关闭，方便术中使用，照度≥30Lux； 10、★ 配备脱卸式消毒手柄，能耐≥134℃高温，符合医用蒸汽消毒的要求； 11、 灯头的控制由独立控制面板调节，控制面板采用防水薄膜触控技术， 12、 具备抗菌涂层，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌具有杀菌抑菌作用，抗菌率达99.9％； 13、 灯头直径：≥700mm； 14、 ▲ 最大照度160,000 Lux；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 15、 色温：≥4300K； 16、 显色指数≥90%； 17、 光斑直径：≥200mm； 18、 ▲ 照明深度1400mm；（投标文件中提供带有厂家公章的产品检测报告证明） 19、 十级亮度调节，调节范围：30%-100%； 20、 手术创面温升≤2℃；术者头部温升≤2℃； | 个 | 2 |  |
| 204 | 医用真空吸引机组 | 1.医用真空机组使用油润旋片式真空泵每台真空泵设有；真空泵进、过滤器、控制系统组成 2.配置2台油润旋片式真空泵（1用1备），单台流量≥200m³/h，单台功率5.5kW。真空压力调节范围：－0.04～－0.087MPa。 | 台 | 1 |  |
| 205 | 真空缓冲罐 | 1.0m3 碳钢材质 含真空压力表（-1~0MPa） | 台 | 2 |  |
| 206 | 污物收集罐 | V=50L,∅350mm 材质：碳钢 | 台 | 1 |  |
| 207 | 细菌过滤器 | 处理量≥200m3/h 效率99.99% | 台 | 2 |  |
| 208 | 负压分气缸 | 三进一出 不锈钢材质 含真空压力表（-1~0MPa） | 组 | 1 |  |
| 209 | 不锈钢球阀 | DN40 含活接配件 | 个 | 1 |  |
| 210 | 不锈钢球阀 | DN65 含活接配件 | 个 | 9 |  |
| 211 | 医用真空系统（发热门诊） |  |  |  |  |
| 212 | 医用真空吸引机组 | 1.医用真空机组使用油润旋片式真空泵每台真空泵设有真空泵进、过滤器、控制系统组成 2.配置2台油润旋片式真空泵（1用1备），单台流量≥50m³/h，单台功率1.25kW。真空压力调节范围：－0.04～－0.087MPa。 | 台 | 1 |  |
| 213 | 真空缓冲罐 | 0.6m3 碳钢材质 含真空压力表（-1~0MPa） | 台 | 1 |  |
| 214 | 污物收集罐 | V=50L,∅350mm 材质：碳钢 | 台 | 1 |  |
| 215 | 细菌过滤器 | 处理量≥100m3/h 效率99.99% | 台 | 2 |  |
| 216 | 不锈钢球阀 | DN40 含活接配件 | 个 | 6 |  |
| 217 | 医用口腔空气站 |  |  |  |  |
| 218 | 无油涡旋空气压缩一体机 | 1.功率≤5.5KW 处理量为≥0.5m3/min 最大工作压力为0.86MPa 一用一备 2.初级过滤：空气处理量≥0.6m3 /min 过滤精度:3μm,除油效果:≤0.1ppm 3. 除尘过滤空气处理量≥1.2m3 /min 过滤精度:1.0μm 4.空气缓冲罐：0.6m3 材质：不锈钢 工作压力：1.0Mpa 含压力表（0~1.0MPa）及安全阀 | 台 | 1 |  |
| 219 | 医用压缩空气站 |  |  |  |  |
| 220 | 医用空气压缩机组 | 功率≤11.0KW 处理量为≥1.2m3/min 最大工作压力为0.86MPa | 台 | 2 |  |
| 221 | 初级过滤器 | 空气处理量≥1.2m3 /min 过滤精度:3μm,除油效果:≤0.1ppm | 台 | 2 |  |
| 222 | 空气缓冲罐 | 0.3m3 材质：不锈钢 工作压力：1.0Mpa 含压力表（0~1.0MPa）及安全阀 | 台 | 2 |  |
| 223 | 吸附式干燥机 | 功率70W 工作压力0.7Mpa 处理量为≥1.2m3/min 露点温度-40℃ | 台 | 2 |  |
| 224 | 除尘过滤器 | 空气处理量≥1.2m3 /min 过滤精度:1.0μm | 台 | 2 |  |
| 225 | 高效除尘过滤器 | 空气处理量≥1.2m3 /min 过滤精度:0.01μm | 台 | 2 |  |
| 226 | 空气储罐 | 1.0m3 材质：不锈钢 工作压力：1.0Mpa 含压力表（0~1.0MPa）及安全阀 | 台 | 2 |  |
| 227 | 活性炭过滤器 | 处理量为≥2.4m3 /min 除油效果:≤0.003ppm | 台 | 2 |  |
| 228 | 除菌过滤器 | 处理量为≥2.4m3 /min | 台 | 2 |  |
| 229 | 一氧化碳监测仪 | 一氧化碳含量进行实时监测 | 套 | 1 |  |
| 230 | 减压装置 | 双路,公称压力：1.6MPa，调压范围：0.1~0.8MPa，流量范围30m3/min 配安全阀超压保护 | 台 | 1 |  |
| 231 | 电控柜 | 采用PLC控制，对压缩空气系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集 | 台 | 1 |  |
| 232 | 空气分气缸 | 一进四出 不锈钢材质 含真空压力表（-1~0MPa） | 组 | 1 |  |
| 233 | 医用氮气管道系统 |  |  |  |  |
| 234 | 医用氮气自动切换汇流排 | 医用气体汇流排由减压切换装置、集气管、高压金属软管等组成。 双排气瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用。 当一组氧气用完时，通过减压切换装置切换到另一组继续供氧，从而实现不间断供氧。 站内设有安全阀，从而保证了用气的连续性和安全性,在输出压力过高或过低时,报警器能自动发出声、光报警。规格：3瓶组*2路，材质：HPb59一1合金铜 | 组 | 1 |  |
| 235 | 医用二氧化碳管道系统 |  |  |  |  |
| 236 | 医用二氧化碳自动切换汇流排 | 医用气体汇流排由减压切换装置、集气管、高压金属软管等组成。双排气瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用。 当一组氧气用完时，通过减压切换装置切换到另一组继续供氧，从而实现不间断供氧。 站内设有安全阀，从而保证了用气的连续性和安全性,在输出压力过高或过低时,报警器能自动发出声、光报警 含电加热 规格：2瓶组*2路，材质：HPb59一1合金铜 | 组 | 1 |  |
| 237 | 医院HIS网关与移动医护管理系统（医护对讲系统） |  |  |  |  |
| 238 | HIS数据处理软件 （院级平台） | 1 .硬件参考配置 CPU：≥Intel® 至强D 八核处理器 硬盘：ST 1T SATA企业级 内存：32GB内存 网络接口：千兆网口*2 2 .软件配置 操作系统：Linux CentOS 7.0 数据库： mySQL 与医院HIS系统等对接互联，实现医护患信息的筛选、转发及数据同步功能。 | 套 | 1 |  |
| 239 | 医护对讲集成管理软件平台 （院级平台） | 提供医护对讲系统的管理及应用服务； 提供对系统服务的统一调度与管理 | 套 | 1 |  |
| 240 |  | 病区护士站公共设备与系统 |  |  |  |
| 241 | 病区医护对讲管理系统 | 病区管理软件为病区医护人员提供本病区的医护信息管理工具： 1.呼叫记录及信息存储、统计硬件参考配置： CPU：i3及以上，4核 硬盘：SATA，500G以上 内存：DDR3，4G以上 2.病人资料的自动下发 3.中文显示屏的内容分发与管理 4.病人资料的临时录入与修正处理 5.本病区设备的在线监测、升级与管理 6.报表统计与输出打印等 | 软件 | 14 |  |
| 242 | 医护主机 | 显示屏：10英寸彩色液晶屏 系统：Android 摄像头：数字高清摄像头 传输方式：TCP/IP 输入电源：12VDC 安装方式：台式 1、显示病人信息一览表 2、呼叫对讲 3、分组广播 4、病区呼叫托管 5、系统参数设置 6、设备在线检测与升级 | 台 | 14 |  |
| 243 | 病人一览表 | 1、液晶屏： 液晶屏：55英寸 2、主机： 系统：Android 7.1及以上 网卡：10/100M千兆网卡 USB口：2个；1个网络接口 3、其他： 工作温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% 安装方式：壁挂式 1.取代传统的护士看板，显示患者相关医嘱信息 2.根据要求显示住院人数、出入院人数、住院病人手术安排等 3.根据要求显示病区公告信息、值班医生信息、播放病区信息公告 4.根据需要插播紧急通知 | 台 | 14 |  |
| 244 | 走廊显示屏 | 屏幕像素：128*32 输入电源： 220V AC 安装方式： 吊装 1、双面双行显示 2、显示呼叫信息、时间及提示用语 3、呼叫提示音可选（语音或音乐） | 台 | 37 |  |
| 245 | 病房医护对讲设备 |  |  |  |  |
| 246 | 病房分机 | 显示屏：10.1英寸IPS彩色液晶屏 系 统：linux 操作方式：触摸屏、快捷按键 输方式：TCP/IP网络 摄像头DC：数字高清摄像头 告警方式：内置三色门灯（选配） 输入电源：12VDC / POE（选配） 工作温度： -10℃～+55℃ 环境湿度： ≤95% 面板材料：钢化玻璃面板 安装方式：壁挂式 1.呼叫对讲，双向可视对讲 2.病人及医护人员信息显示 3.医护人员签到管理 4.呼叫信息列表显示 5.定时待机服务 6.设备在线监测与升级 7.外接卫生间紧急呼叫按钮及外置告警门灯 | 台 | 183 |  |
| 247 | 门灯 | 连接方式：接入病房/病床分机 用于显示病房的不同呼叫或告警状态 | 台 | 183 |  |
| 248 | 卫生间紧急按钮 | 供电方式：接入病房/病床分机 连接方式：三线 工作电压： DC12V 按键：双按键（呼叫、复位） 工作温度： -10℃～55℃ 环境湿度： ≤95%（防水设计） 防水等级：IPX5 安装方式： 嵌入式（标准86盒） 1.一键报警/拉绳报警 2.具有防水功能 3.具有声、光报警功能 4.带独立复位按键 | 个 | 183 |  |
| 249 | 病床医护对讲设备 |  |  |  |  |
| 250 | 病床分机 | 显示屏：7英寸彩色液晶屏 系统：Linux 传输方式：TCP/IP 输入电源：12VDC 安装方式：设备带 1、呼叫对讲 2、定点护理服务 3、病人信息显示 4、定时开关屏服务 5、设备在线监测与升级 | 台 | 342 |  |
| 251 | 空气消毒机 | 壁挂式 1、消毒方式：使用等离子体杀菌消毒 - 适用面积：适用于≥60m³房间 - 安装方式：采用壁挂式安装，不占用地面空间 - 循环风量：循环风量≥600m³/h - 操作方式：具备手动控制、定时控制，高中低三档风速可调，红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，查询显示累计时间 - ▲ 报警功能： 等离子体故障报警、清洗维护报警、风机故障报警 - 定时功能： ≥6组定时功能 - ▲ 消毒功能要求： 1）对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%； 2）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%； 3）设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 4）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%； | 台 | 81 |  |
| 252 | 空气消毒机 | 移动式 1、消毒方式： 使用等离子体杀菌消毒 2、适用面积： 适用于≥60m³房间 3、安装方式： 移动式 4、循环风量： 循环风量≥600m³/h 5、操作方式： 具备手动控制、定时控制，高中低三档风速可调，红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，查询显示累计时间 6、▲ 报警功能： 等离子体故障报警、清洗维护报警、风机故障报警 7、定时功能： ≥6组定时功能 8、▲ 消毒功能要求： 1）对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%； 2）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%； 3）设备持续工作1h，对体积为60m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%; 4）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%。 | 台 | 22 |  |
| 253 | 处置车类：颜色、抽屉高度、整车尺寸，五金内格按需配置 |  |  |  |  |
| 254 | 治疗车 | 规格：L620mm*W420mm*H900mm 1、基础配置： 1.1、2层抽屉 1.2、垃圾桶、洗手液架、置物篮、利器盒支架等附件可进行选配，拆卸方便灵活组合。 2、功能要求： 2.1、顶板、底板为12mm厚抗倍特板，柜体8mm抗倍特板，铝型材连接，颜色可选。 2.2、脚轮：静音防卷发，推动灵活轻便，有锁止，易更换，耐用 2.3、抽屉：铝合金+抗倍特板，坚固耐用，可选配分割收纳板。 2.4、轨道：承重强、具有末端自吸功能、防滑出。 2.5、四周柜体铝型材同色喷涂，所有外挂件、螺丝和把手均为304不锈钢材质； 2.6、车体及台面抗菌易清洁，耐腐蚀、耐污染，颜色丰富，工艺先进。 2.7、可局部更换，维修方便；使用寿命长 | 台 | 45 |  |
| 255 | 急救车 | 规格：L700mm*W480mm*H950mm 1、基础配置： 1.1、4-5层抽屉，1-2层扩充台面侧抽板。 1.2、垃圾桶、洗手液架、置物篮、利器盒支架等附件可进行选配，拆卸方便灵活组合。 1.3、输液架、除颤板、带锁。 2、功能要求： 2.1、顶板、底板为12mm厚抗倍特板，柜体8mm抗倍特板，铝型材连接，颜色可选。 2.2、脚轮：静音防卷发，推动灵活轻便，有锁止，易更换，耐用 2.3、抽屉：铝合金+抗倍特板，坚固耐用，可选配分割收纳板。 2.4、轨道：承重强、具有末端自吸功能、防滑出。 2.5、铝型材表面和车体同色喷涂处理，所有外挂件、螺丝和把手均为304不锈钢材质； 2.6、车体及台面抗菌易清洁，耐腐蚀、耐污染，颜色丰富，工艺先进。 2.7、隐藏式插线板，外部无电线，干净整洁。 2.8、可局部更换，维修方便；使用寿命长. | 台 | 19 |  |
| 256 | 换药车 | 规格：L700mm*W480mm*H950mm 1、基础配置： 1.1、顶开单抽。 1.2、垃圾桶、洗手液架、置物篮、利器盒支架等附件可进行选配，拆卸方便灵活组合。 2、功能要求： 2.1、顶板、底板为12mm厚抗倍特板，柜体8mm抗倍特板，铝型材连接，颜色可选。 2.2、脚轮：静音防卷发，推动灵活轻便，有锁止，易更换，耐用 2.3、抽屉：铝合金+抗倍特板，坚固耐用，可选配分割收纳板。 2.4、轨道：承重强、具有末端自吸功能、防滑出。 2.5、铝型材表面和车体同色喷涂处理，所有外挂件、螺丝和把手均为304不锈钢材质； 2.6、车体及台面抗菌易清洁，耐腐蚀、耐污染，颜色丰富，工艺先进； 2.7、可局部更换，维修方便；使用寿命长. | 台 | 18 |  |
| 257 | 病历车 双列 | 规格：L390mm*W420mm*H900mm 1、基础配置： 1.1、1层抽屉，40格-60格病例夹 1.2、洗手液架、置物篮等附件可进行选配，拆卸方便灵活组合。 2、功能要求： 2.1、顶板、底板为12mm厚抗倍特板，柜体8mm抗倍特板，铝型材连接，颜色可选。 2.2、脚轮：静音防卷发，推动灵活轻便，有锁止，易更换，耐用 2.3、抽屉：铝合金+抗倍特板，坚固耐用，可选配分割收纳板。 2.4、轨道：承重强、具有末端自吸功能、防滑出。 2.5、铝型材表面和车体同色喷涂处理，所有外挂件、螺丝和把手均为304不锈钢材质； 2.6、车体及台面抗菌易清洁，耐腐蚀、耐污染，颜色丰富，工艺先进； 2.7、可局部更换，维修方便；使用寿命长. | 台 | 15 |  |
| 258 | 手术器械台 | 规格：L560mm*W410mm*H1050mm 1、基础配置： 1.1、三层层板 1.2、304不锈钢围挡拉手。 2、功能要求： 2.1、层板为12mm厚抗倍特板，铝型材连接，可隐藏插线板（选配）颜色可选。 2.2、脚轮：静音防卷发，推动灵活轻便，有锁止，易更换，耐用 2.3、车体及台面抗菌易清洁，耐腐蚀、耐污染，颜色丰富，工艺先进； 2.4、铝型材表面和车体同色喷涂处理，所有外挂件、螺丝和把手均为304不锈钢材质； | 台 | 2 |  |
| 259 | 婴儿床 | 规格：L850mm*W600mm*H920mm 1.功能性：睡盆一个；选配蚊帐 2.角度调节手柄； 3.万向轮：全ABS双轴承防锈万向轮，防卷发两只带刹车。 | 台 | 6 |  |
| 260 | 托盘 | 规格：L600mm*W400mm*H775/1225mm 1. 材质：材质：国标304不锈钢； 2. 配有活动托盘，可升降功能； 3. 活动托盘电抛光处理。 4. 万向轮，全ABS双轴承防锈万向轮，防卷发两只带刹车。 | 台 | 6 |  |
| 261 | 对接床 | 规格：L1900mm*W730mm*H540/840mm 1、主要框架采用优质冷轧型钢，外形美观坚固。 2、平车面采用ABS材料一次成型，坚实美观。 3、平车面分体设计，上体选用液压助力弹簧做支撑力源，操作方便。有靠背功能，由手柄控制汽弹簧调节靠背的提升角度，背部提起角度大于45°，整车升降至：500-900mm， 4、护栏：采用PP原料一次吹塑成型，一侧一片，升起时可自动锁定，每个护栏独立承重50KG以上。放下后可藏于车体面板下面，实现零缝隙转移。护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作； 带助力气弹簧，方便操作。 4、不锈钢折叠摇把，可隐藏于车体下面。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。 5、平车采用中控刹车系统，直径150mm，稳定可靠。配导向轮装置，一人可轻松操作。 | 台 | 1 |  |
| 262 | 手术室工作台 | 规格：L1260mm*W580mm*H900mm(大) L960mm*W545mm*H850mm(中) 1. 材质：国标304不锈钢； 2. 万向轮：全ABS双轴承防锈万向轮，防卷发两只带刹车。 3、（大、中各3个） | 台 | 6 |  |

第一包技术参数要求中标注“★”标的技术参数为实质性要求，不接受负偏离，必须逐条进行响应，任何一条不满足将导致废标。投标人的技术偏离表中仅作出应答而未提供要求的有效技术支持资料（或证明材料），或提供的支持资料（或证明材料）与技术参数要求不一致的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求进行否决。由此产生的废标的风险，由投标人承担。对于采购需求中标注“★”的技术参数，投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料以所投货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或所投货物制造商加盖公章的证明材料为准，若所投货物制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。证明材料需清晰可见，证明材料模糊不清或证明材料不完整的按未提供处理。

特别声明：

1、本项目所列产品清单均包括但不限于采购、运输、保护、垂直运输、安装、调试、验收、维保等项目。工程现场除必须的混凝土基础座由发包人协调外，其余包括：锚栓、开孔与封堵、管线对接等均由中标人负责，其涉及的价款包含在投标报价中。

2、所有提供的设备最终移交前需提供完整说明书、操作手册、维保合同。

二、商务要求：

| 序号 | 商务条款 | 商务要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购方指定地点。 |
| 2 | 投标报价 | 投标报价必须包括有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、运输费、安装调试费、工程配合费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。 |
| 3 | 货物要求 | 投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国际相关标准和我国相关检测标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务及安装须满足本项目采购需求。若产品在运输及安装过程中损坏须无偿调换同样产品。 |
| 4 | 验收要求 | 验收标准：按照国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求进行验收。 验收程序：按照 自检、工程监理与发包人验收、竣工验收 。 验收报告：按采购人验收报告填写。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 参与验收人员：本项目招标人有权邀请参与本项目的投标人参与验收，并有权要求参与的投标人提出验收意见。 |
| 5 | 付款方式 | - 合同签订后5 个工作日内甲方支付第一笔合同款，为中标金额的30%，中标人同时提供中标金额10%的履约保函，质保期满后保函失效。 - 乙方提供全部货物进场后5 个工作日内甲方支付第二笔合同款，为中标额的 30%。 3、待响应标的安装调试验收完毕并且满足招标人需求，稳定运行后招标人再支付第三笔合同款，为中标金额的 40%。 |
| 6 | 部署、安装调试要求 | 本项目为“交钥匙”工程，中标人负责所有设备/软件的供应、运输、安装、调试。 |
| 7 | 售后技术服务要求 | 设备售后：要求有专业的售后服务团队及专业工程师及时响应（2小时内）；24小时内到达现场进行维修。 供方提供免费现场技术培训，保证设备使用人员完全独立、规范操作并正确使用设备的各种功能。培训产生相关费用均由供方承担。 质保期内，对质保服务范围内的设备进行约定维修所发生的费用（更换零部件费，供方人工费和出差费等），均由供方承担。维修涉及到的配件要为原厂配件，24小时发货，质保设备维修范围内的配件均由供方免费提供。耗材类除外。 除以上要求外第一包额外增加其他售后要求： 1.人员要求： 1.1由于本项目为交钥匙工程项目，中标人需要供货的同时还负责所提供货物的安装，所以要求投标人针对本项目须派项目负责人，且项目负责人须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师资格[注册单位为投标人本单位，同时具有安全生产考核合格证（B 证）]，且必须满足下列条件： （1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 （3）拟派项目负责人为投标人企业的正式员工（需同时提供：①本投标人企业的有效劳动合同，合同须在有效期内；②至投标截止日前（不含投标当月）本投标人企业为其缴纳的连续三个月的社保证明。）。 特别提醒：本工程投标人拟派的项目负责人如为二级以上注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知 》（建办市〔2021〕40 号）文件要求执行。 1.2拟派项目现场专职安全生产管理人员，应具有专职安全生产管理人员C类证书，本项目配备应不少于1人。 |
| 8 | 免费质保期 | 免费质保期：工程投入使用后三年 。 |

第三章  资格审查方法与标准

一、资格审查方法

根据采购人与采购代理机构签订的《采购委托代理协议》有关约定，本项目由采购人依法对投标人的资格进行审查。资格审查不合格的投标人，投标无效；资格审查合格投标人不足 3 家的，不得评标。

二、资格审查标准

| 序号 |  | 审查内容 |  | 审查要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基本资格条件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供法人营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或个体工商户营业执照或其他组织的执业许可证副本扫描件；投标人为自然人的提供身份证明扫描件；采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的《营业执照》副本扫描件。（1.自然人投标的，证明材料须由本人签字；2.证明材料有效期应包含投标截止日。） |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供经第三方会计师事务所审计的完整有效的企业财务报告扫 描件(投标截止日为上半年的，提供本年上两个年度任一年度 的上述材料；投标截止日为下半年的，提供上一个年度的上述 材料) 或提供其基本开户银行在投标截止日前六个月内出具的 资信证明扫描件(银行出具的存款证明不能替代银行资信证明)。 |
| 3 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| 4 |  | 依法缴纳税收的良好记录 |  | 提供投标截止日前，一年内任一月份的缴税凭据或完税证明等扫描件；依法免税的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法免税。 |
| 5 |  | 依法缴纳社会保障资金的良好记录 |  | 提供投标截止日前，一年内任一月份缴纳社会保险的凭据扫描件；依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件（扫描件）证明其依法不需要缴纳社会保险。 |
| 6 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供《三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。 |
| 7 |  | 符合法律、行政法规规定的其他条件 |  | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| （二）特定资格条件 |  |  |  |  |
| 8 |  | 符合招标文件第一章《投标邀请》中确定的供应商特定资格条件 |  | 1、投标人为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； 2、投标人为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。 3、投标人须具有中华人民共和国《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》GC2级或《特种设备生产许可证-工业管道安装》GC2级及以上资质。 |
| （三）落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 9 | 本项目不专门面向中小企业采购 |  |  |  |
| （四）其他 |  |  |  |  |
| 10 |  | 良好信用记录 |  | 投标人在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录所在页截图，加盖投标人公章 |
| 11 |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  | 提供《投标人有关资格条件声明函》。 |
| 12 |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下政府采购活动 |  | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |
| 13 |  | 不得以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标 |  | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |
| 14 |  | 未出现影响采购公正的违法、违规行为 |  | 在评标过程中发现投标人有违反此项规定的，评标委员会应当认定其投标无效。 |

注：

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第四章  评标方法、程序与标准

## 一、评标方法

本项目采用综合评分法评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、同一品牌产品的审查、澄清有关问题、综合比较与评价、复核评标结果、推荐中标候选人名单、编写评标报告和确定中标人。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。有下列情形之一的，符合性审查不合格，其投标无效。

| 序号 | 符合性审查不合格情形 |
| --- | --- |
| （一）有效性审查 |  |
| 1 | 投标文件未按招标文件要求签署的。 |
| 2 | 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。 |
| 3 | 提报了两个或两个以上报价方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）。 |
| （二）完整性审查 |  |
| 4 | 未按招标文件要求提供《投标函》《法定代表人授权书》《商务条款偏离表》《技术条款偏离表》《开标一览表》《投标报价明细表》或所提供的上述材料不符合招标文件要求的。 |
| （三）响应程度 |  |
| 5 | 不满足招标文件技术分实质性条款要求的。 |
| 6 | 不满足招标文件商务部分实质性条款要求的。 |
| 7 | 所投货物是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的（招标文件中标明允许采购进口产品的除外）。 |
| 8 | 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，未按要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。 |
| 9 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 10 | 投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的。 |
| 11 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

(二)同一品牌产品的审查

1．单一产品采购项目。如果有多家供应商投标同一品牌产品的，应当作为一个供应商计算，当供应商不足三家的，采购项目废标。

2．非单一产品采购项目。以核心产品为标准计算同一品牌供应商家数，即核心产品报价同一品牌产品，多家供应商应当作为一个供应商计算。

3．提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，依次按照报价高低、投标产品的技术指标优劣、服务承诺优劣、递交投标文件时间先后（以投标人提交投标文件登记表为准），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（三）澄清有关问题

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人应当按照评标委员会的要求在规定时间内提交书面的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字进行确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）综合比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（五）复核评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

（六）推荐中标候选人名单

1.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）由低到高顺序排列；得分且投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）相同的，按技术货物评分由高到低顺序排列；得分、投标报价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的投标价格）且技术货物评分相同的，按所投产品列入政府优先采购产品类别认证证书多少顺序排列；以上均相同的，按提交电子投标文件时间先后（以投标人提交投标文件登记表为准）顺序排列。分包采购的，每包评标结果按上述规则排列。

2.评标委员会按照评标结果排列顺序确定中标候选人排名。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

（八）确定中标人

采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以书面授权评标委员会直接确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

注：

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 三、评标标准

1.本项目评分满分100分，由价格评分、技术评分和商务评分三部分构成，具体评分细则附后，每项评分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

2.价格评分按以下两个步骤进行：

2.1 落实政府采购政策需进行的价格扣除

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除20% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×20% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除20% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 6 % | 评标价＝总投标报价×（1-6%） |

注：

（1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（3）小型、微型企业产品包括货物及其提供的货物与工程，无法认定小型、微型企业的，不享受价格扣除；

（4）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.2 价格评分的计算

价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分分值

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

3.技术评分和商务评分根据评审因素性质，分为主观评分项和客观评分项。主观评分项需要借助专业知识评判，应由评标委员会成员按照评分细则独立、公正评分；客观评分项的评分应由评标委员会成员共同认定，分值应当一致，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

4.投标人得分为评标委员会所有成员评分之和的算数平均分。

评分细则

第一包：

| 评审分类 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 招标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×30%的价格权值×100。得分保留2位小数,第3位四舍五入。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 商务部分 （30分） | 投标人实力 | 6 | 本项目为“交钥匙”工程，若投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的得3分； 建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质的得3分。 本项目总分6分。（评审依据：提供资质证书扫描件） |
|  | 同类业绩合同 | 6 | 投标人具有同类业绩合同（同类业绩合同：医疗设备销售业绩或净化工程）每提供一项的得2分，满分6分。（评审依据：提供合同原件的扫描件） |
|  | 实质性优惠条件 | 8 | 投标人提出有利于招标人的实质性优惠条件，优惠条件包含但不限于质保期限的增加（应以所有合格投标人质保期最长的予以加分）、安装工艺的先进性、项目所指派人员的专业性、所投产品的专业先进性等角度出发，以博采众长为原则，每有一条实质性优惠条件的加2分，满分8分（评审依据：投标人需要将自身提出的实质性优惠条款逐条列明，因投标人条例不清原因产生的结果投标人自行承担） |
|  | 供货方案 | 5 | 针对本项目提供供货方案包含： 1.货物（产品）保障； 2.货物检验； 3.检验方法； 4.供货人员配置； 5.供货计划。 以上五项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失得0.5分，未提供得0分，满分5分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  | 售后服务方案 | 5 | 针对本项目提供的售后服务方案包含： 1.响应机制； 2.售后服务流程； 3.售后服务保障措施； 4.应急保障措施； 5.培训方案。 以上五项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失得0.5分，未提供得0分，满分5分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
| 技术部分 （40分） | 产品质量保证措施 | 6 | 供应商针对于本项目制定相应的产品质量保证措施方案，从产品的生产、运输、交付、使用、验收集安装等方面为制做方案依据，包含但不限于以下几个方面： 1、质量保障措施； 2、质量方针； 3、质量目标； 4、质量标准及技术响应； 5、质量保证依据； 6、质量保证原则。 以上六项方案每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失得0.5分，未提供得0分，满分6分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处） |
|  | 安装调试方案 | 4 | 针对本项目提供安装调试方案包含： 1.开箱验收方案； 2.技术人员的配备方案； 3.产品安装调试方案； 4.产品试运转使用方案。 以上四项内容每提供一小项内容适用于项目且无缺失的方案得1分，方案有缺失得0.5分，未提供得0分，满分4分。（缺失是指：内容前后不一致、文不对题、前后逻辑错误、内容缺失有瑕疵、无具体流程细节描述之处 |
|  | 技术响应 | 30 | 第一包技术参数中标注“▲”标的参数每有一项参数负偏离的扣0.5分，本项满分30分，扣完为止。（投标人的技术偏离表中针对"▲"号条款需要做出逐条响应，并提供相应支持资料（或证明材料），其中技术支持资料以所投货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告或所投货物制造商加盖公章的证明材料为准，若所投货物制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。证明材料需清晰可见，证明材料模糊不清或证明材料不完整的按未提供处理） |

第五章  投标人须知

## 一、总则

1. 定义

1.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人详见本招标文件中第一章《投标邀请》。

1.2 “集中采购机构”是指依据《政府集中采购委托代理协议》，受采购人委托具体组织本次招标采购活动的单位，即通化市公共资源交易中心（通化市政府采购中心）。

1.3“货物”是指本招标文件中所属产品及相关服务。

1.4 “投标人（供应商）”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.5 “合格投标人”是指投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，且资格审查和符合性审查合格的投标人。

1.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 2.投标人参加政府采购的条件

符合招标文件第一章《投标邀请》中规定的投标人资格条件。

- 3.合格的货物及相关服务

3.1政府采购应当采购本国货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》规定确需采购进口产品的，实行审核管理。经审核允许采购进口产品的，不得排斥符合要求的本国产品。在招标文件中未标明采购进口产品的，均为采购本国产品。投标人必须投标本国产品，投标进口产品的，投标文件无效。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.2.投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

3.3投标人提供的货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

3.4 本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

4.联合体投标

如果招标文件第一章《投标邀请》中没有特殊说明，本次招标允许由2个以上投标人组成1个联合体以1个投标人身份共同投标。联合体各方应符合下列要求：

4.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2 联合体各方之间应当签订《联合体协议书》并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。该协议书对联合体各方均具有法律约束力。

4.3 联合体各方应按招标文件提供的格式签订《联合体协议书》，明确各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。

4.4 联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

## 本采购项目需要公开的有关信息，包括采购公告、成交公告、更正公告等与采购活动有关的通知，采购代理机构将通过政采云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网等政府采购信息发布媒体公开发布。供应商在参与本项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

## 二、招标文件

- 7.招标文件

招标文件包括下述内容：

第一章   投标邀请

第二章   项目招标需求

第三章   资格审查方法与标准

第四章   评标方法、程序与标准

第五章   投标人须知

第六章   合同文本

第七章   投标文件格式

第八章   附   件

- 8.现场考察（不组织）

8.1 招标文件第一章《投标邀请》中约定现场考察的，由采购人组织所有潜在投标人考察项目现场，但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。所有投标人应按《投标邀请》规定的时间、地点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参与现场考察不作为否定投标人资格的理由。

8.2 采购人向投标人口头介绍的情况及提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。采购人或集中采购机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

8.3 各投标人应认真考察现场，熟悉现场情况以及周围环境，了解一切可能影响投标报价的资料。凡拟采取的竞争措施均应在投标文件中列明细目名称及相应的费用。一经中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况等为借口而提出额外补偿或延长工期的要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

8.4 投标人现场考察所发生的费用自理。投标人现场考察时应注意人身、财产安全，否则责任自负。

- 9.开标前答疑会（不组织）

9.1 开标前答疑会由集中采购机构负责组织。所有潜在投标人应按招标文件第一章投标邀请规定的时间、地点参加。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人与集中采购机构不承担任何责任，未参加开标前答疑会不作为否定投标人资格的理由。

9.2 采购人与集中采购机构对参加开标前答疑会的投标人就招标文件提出的询问做出答复。如果供应商对答复不满意的，可在法律规定期限内提出书面质疑。

- 10.招标文件的澄清、修改

10.1 采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者集中采购机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 招标文件的澄清、修改均由集中采购机构通过本须知第6条约定的信息发布方式和渠道，以更正公告形式发布。更正公告的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。延长提交投标文件截止时间的，延长后的具体提交投标文件截止时间以最后发布的更正公告中的规定为准。采购人或者集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。未按照重新发布的招标文件编制投标文件的，是投标人的风险。

10.3 除上述规定以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，集中采购机构不承担任何责任。

## 三、投标文件

- 11.投标文件的制作

11.1 供应商应当自行登录政府采购云平台下载“投标文件制作软件，通过软件制作、生成投标文件。

11.2 供应商制作电子投标文件时应使用本单位CA数字证书（企业锁），按照招标文件制作软件的要求编制电子响应文件，保证目录清晰、内容完整。未按招标文件的要求编制响应文件的，是供应商的风险。

11.3 招标内容分多个采购包的，投标人应当按采购包分别编制独立的投标文件，并按采购包分别提交投标文件。

11.4 电子投标文件签章完成后，生成加密和非加密的电子投标文件。经蓝色CA数字证书（企业锁）加密的投标文件必须在投标截止时间前完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。

11.5 提交电子投标文件截止时间前出现下列情形的，投标人必须对投标文件重新电子签章和生成投标文件，并在投标截止时间之前上传至系统，否则无法完成解密：

11.5.1 数字证书到期后重新续期；

11.5.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

- 12.投标文件的语言和计量单位

12.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

12.3 投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.4 投标人违反上述规定的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件要求或对应评审因素得分受到影响的，是投标人的风险。

- 13.投标文件的组成及要求

- 13.1 投标文件的组成

投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

第一部分  资格审查文件

第二部分  商务文件

第三部分  技术文件

第四部分  报价文件

- 上述各部分内容及格式详见招标文件第七章《投标文件格式》。

- 13.2  投标保证金（无）

13.2.1 投标保证金是投标文件的一部分。

13.2.2 投标保证金数额为采购项目预算金额的2%（取整数到百），具体金额按照本采购项目招标公告中规定的投标保证金数额及账号提交。投标保证金应当在提交投标文件截止时间前，采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

采用非保函方式的，投标人在提交投标保证金时，须在存款单备注中注明本项目名称（可简写）、编号和投标保证金便于集中采购机构查询相关信息。采用保函形式的，投标人应当在提交投标文件截止时间前30分钟内，向集中采购机构递交保函原件。

13.2.3 投标人为联合体的，可以由联合体任何一方提交投标保证金，其提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

13.2.4 未按招标文件要求提交投标保证金，或提交保证金的账户名称与投标人名称不一致，或提交投标保证金的账号与注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）不一致的，按照无效投标处理。

13.2.5 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，集中采购机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

集中采购机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自供应商向集中采购机构提供采购合同原件、《投标保证金退还申请单》原件（格式见第八章）5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

13.2.6采用电汇、转账或者网银等方式提交的，投标保证金将直接退还至投标人提交时的账户，不以现金方式退还。

13.2.7投标人有下列情形之一的，集中采购机构不予退还其提交的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）法律、法规和本招标文件规定的其他情形。

- 13.3 投标报价

- 13.3.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他因素，投标报价是履行合同的最终价格，应包含本招标内容全部工作所需的一切费用，包括各项成本、利润、税金等。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。

- 13.3.2 投标人应按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式进行报价。报价上的优惠应体现在《投标报价明细表》各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

- 13.3.3 如果招标文件第二章《项目招标需求》中没有特殊说明，本次招标将不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标，其投标无效。

- 13.4 分包

- 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

- 14.投标文件的有效期

- 14.1 本项目投标有效期为90日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。

- 14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，集中采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝集中采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 15. 投标文件的签署及规定

15.1 投标文件的各项组成资料均应遵守本条规定。

15.2电子投标文件编制完成后，投标人应当加盖单位电子签章（蓝色CA数字证书）和法定代表人电子签章（红色CA数字证书）。

15.3投标人名称应填写投标人全称，同时加盖单位电子签章（蓝色CA数字证书）。

15.4投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。

- 四、投标文件提交

- 16.投标文件提交

- 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，通过政采云平台上传加密电子投标文件，逾期系统自动关闭投标文件上传通道。投标人未在投标截止时间前上传的，责任由投标人自行承担。为防止系统堵塞，建议投标人于在投标截止1日前完成投标文件的提交。

- 17.投标文件的补充、修改和撤回

## 17.1 投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以对已上传的投标文件进行补充、修改或撤回，且不影响其保证金的退回。

## 17.2 投标人需要修改已上传投标文件的，应当先撤回投标文件，并在投标截止时间之前上传修改后的投标文件，投标人的投标文件以最后上传的为准。

## 17.3 已提交投标文件的供应商如果放弃参加本采购项目，须在提交投标文件截止时间前撤回已上传的投标文件。

## 五、开标与评标

- 18.开标

- 18.1 集中采购机构按招标文件规定的时间、地点主持开标，邀请采购人、投标人代表及有关方面代表参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 18.2 投标人不足3家的，不得开标。

- 18.3 开标过程应当由集中采购机构负责记录。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、集中采购机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 19.投标文件解密

- 19.1 投标人应当在招标文件规定的投标文件解密时间内对已上传的加密投标文件进行现场解密。如无特殊情况，解密工作须在投标截止时间后30分钟内完成。

- 19.2因投标人自身原因，逾期未能成功解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

- 19.3 投标文件解密期间，因集中采购机构设备、网络等出现故障导致所有投标人无法正常完成投标文件解密的，集中采购机构有权采取措施如延期、接受无法从网上上传的非加密投标文件等，以保障政府采购活动的公开、公平和公正，投标人不得对此持有异议。投标人不接受上述规定的，视为投标无效。

- 20. 组建评标委员会

- 20.1 评标委员会由集中采购机构依法组建，成员人数应当为5人及以上单数。采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

- 20.2 评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 21. 资格审查

- 资格审查方法和标准详见招标文件第三章《资格审查方法和标准》。

- 22. 评标方法、程序和标准

- 评标方法、程序和标准详见招标文件第四章《评标方法、程序和标准》。

- 23.确定中标人

- 确定中标人的方法详见招标文件第四章《评标方法、程序和标准》。

## 六、签订合同

- 24.中标通知

- 24.1 中标人确定后，集中采购机构应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

- 24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 25.履约保证金

25.1履约保证金数额为中标金额的10（取整数到百），具体金额按照本采购项目中标结果公告中规定的履约保证金数额及账号提交。中标人应在中标结果确定后签订政府采购合同前向采购人提交履约保证金。履约保证金提交可采用以下两种中的任何一种非现金形式提交：一是电汇、转账或者网银等，以资金到账为准；二是金融机构、担保机构出具的保函（格式见第八章）。

- 25.2 采用非保函方式的，中标人在提交履约保证金时，须在存款单备注中注明本项目编号、名称(可简写）和履约保证金便于采购人查询相关信息；采用保函方式的（格式见第八章），将保函原件送至采购人。

25.3 履约保证金付款账户名称应与中标人名称及注册会员时在系统中提供的账号（诚信库基本户）一致，以个人或其他组织名义提交履约保证金的，提交无效。中标人为联合体的，可以由联合体任何一方提交履约保证金，其提交的履约保证金对联合体各方均具有约束力。

- 25.4 中标人申请退还履约保证金时，应当向采购人提供履约验收单原件和《履约保证金退还申请单》原件（格式见第八章）。

- 26.签订合同

26.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

- 26.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 26.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

## 七、询问、质疑和投诉

- 27.询问

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 28.质疑

- 28.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 28.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取（是指使用CA登录政采云平台下载采购文件）其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 28.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 28.4 采购人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 28.5政府采购评审专家应当配合采购人答复供应商的询问和质疑。

- 28.6询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 29.投诉

- 29.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向集安市财政局提起投诉。

- 29.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

## 八、保密和披露

- 30.保密和披露

- 30.1 投标人自下载招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息外传。

- 30.2 在国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 九、法律适用

- 31.采购人、集中采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)及相关法律法规。

- 32.政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

## 十、招标文件的解释权

- 33. 招标文件各章就同一事项规定不一致的，按照第一章、第二章、第七章、第三章、第四章、第五章、第六章的优先顺序确定。

- 34. 招标文件的最终解释权为采购人、集中采购机构所有。

第六章  合同文本

采购项目编号：

采购项目名称：

买    方：

卖    方：

签署日期：

（需方）需求的           （货物名称）经集安市政府采购中心以编号为     的磋商文件在国内公开招标，招标小组评定            （供方）为成交供应商。供需双方和集安市政府采购中心按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 项目名称 | 品牌型号/ 服务内容 | 详细配置及主要技术参数 （服务具体要求） | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。

3. 交货/服务时间、地点、方式

3.1交货/服务时间：合同订立后   天。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给需方的日期为交货时间。

3.2交货/服务地点：

3.3交货/服务方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格（供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格）。

4. 付款方式

4.1供方交货/提供服务时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2财政付款：政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

4.3需方自行付款：本合同总价款中由需方自行支付     元。需方承诺在    年  月前支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与采购中心无关。

5．履约保证金

5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价5%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后10个工作日内返还。

6.质量保证金：履约保证金到期后自动转为质量保证金。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向集安市仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3磋商文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6集安市政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式三份，供需双方和采购中心各执一份。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖公章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：                   供方：

（加盖公章或合同专用章）  （加盖公章或合同专用章）

地址：                   地址：

法定代表人               法定代表人

或授权代理人签字：       或授权代理人签字：

签字日期：               签字日期

邮政编码：               邮政编码：

电话：                   电话：

第七章  投标文件格式

- （注：1.请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序及要求制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能影响评审专家对投标文件的评价。2. 投标文件提供格式的，按格式填写；未提供格式的，供应商自拟格式。）

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

包    号：

投 标 人 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

2025年  月  日

目  录

| 序号 | 文件内容 | 盖章要求 | 在投标文件中的对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 资格证明文件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明 | 电子签章 |  |
| 2 | 经审计的财务报告或资信证明 | 电子签章 |  |
| 3 | 缴税凭据或完税证明或免税证明材料 | 电子签章 |  |
| 4 | 缴纳社会保险的凭据或不需要缴纳社会保险的证明文件 | 电子签章 |  |
| 5 | 三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 电子签章 |  |
| 6 | 投标人特定资格条件的证明材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 7 | 联合体协议书（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 8 | 投标人有关资格条件声明函 | 电子签章 |  |
| 9 | 投标人认为需提供的其它相关资格证明材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第二部分 商务文件 |  |  |  |
| 1 | 投标函 | 电子签章 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 | 电子签章 |  |
| 3 | 商务条款偏离表 | 电子签章 |  |
| 4 | 项目负责人、管理及技术人员一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 类似项目业绩一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 6 | 商务评审类证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 7 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第三部分 技术文件 |  |  |  |
| 1 | 技术条款偏离表 | 电子签章 |  |
| 2 | 进口产品说明（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 3 | 节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 4 | 节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |
| 第四部分 报价文件 |  |  |  |
| 1 | 开标一览表 | 电子签章 |  |
| 2 | 投标报价明细表 | 电子签章 |  |
| 3 | 中小企业声明函（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 5 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如果是，提供） | 电子签章 |  |
| 6 | 招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料（如果有，提供） | 电子签章 |  |

评审因素索引表

| 序号 | 评审因素 | 评审因素对应的内容 | 评审因素对应 内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| （二）技术评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| （三）商务评分 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.本表是为便于评标委员会评审打分所设的索引表，请投标人完整、明确地填写相关内容。如投标人未按要求填写，导致评标委员会对投标方案做出不利的评审结果，是投标人的风险。

2.本表中，“评审因素”请按照第四章《评分细则》所列内容逐项填写。

3.本表中，“评审因素对应的内容”请按照第四章《评分细则》中评分标准的要求填写投标人所提供材料名称，并在“评审因素对应内容所在页码”栏内填写所提供材料在投标文件中的对应页码。

## 第一部分  资格证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（分公司参加采购活动的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照扫描件及加盖总公司公章的授权书）

二、经审计的财务报告或资信证明

三、缴税凭据或完税证明或免税证明材料

四、缴纳社会保险的凭据或不社会保险的证明文件

五、三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司三年内在经营活动中没有重大违法记录， 本声明所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

六、招标文件第一章《投标邀请》中投标人特定资格条件的        证明材料

（如果有，提供）

七、联合体协议书

（如果是，提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加          （项目名称、项目编号、包号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

2. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   。

3. (联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，填写此项)联合体中                  为小微企业，该成员协议合同金额占联合体协议合同总金额     %。

4. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体成员名称：                      （签章）

法定代表人（单位负责人）：            （签章）

联合体成员名称：                      （签章）

法定代表人（单位负责人）：            （签章）

日期：        年     月     日

八、投标人有关资格条件声明函

集安市政府采购中心：

我方参加贵方组织的        （项目名称、项目编号、包号）的投标，现就有关资格条件声明如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）符合“为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”的规定；

（三）符合法律、行政法规规定的其他条件，包括但不限于：招标文件未要求提供但生产、销售这些产品，提供这些货物必须取得有关主管部门的行政许可，任何情况下，我方将无条件按照贵方和采购人的要求提供上述证明材料。

（四）除招标文件第二章要求提供政府强制采购产品认证证书以外的投标产品，如列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，我方承诺提供的有关产品符合节能、环保要求，并将无条件按照贵方和采购人的要求，提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

九、投标人认为需提供的其它相关资格证明材料

（如果有，提供）

## 第二部分  商务文件

一、投标函

集安市政府采购中心：

我方已经详细阅读               （采购项目名称、项目编号）的招标文件，决定投标本项目，承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有

效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并

认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意并接受招

标文件的全部条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不接受最低报价的投标以及投标报价超过预算金额或最高

限价时投标无效。

五、我方接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定。

六、我方按照招标文件的约定履行合同责任和义务。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                             邮编：

电话：                                             传真：

电子邮件地址：

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

二、法定代表人授权书

本人        （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托         （姓名）为我方授权代表，全权代表我方处理在项目采购活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权代表身份证正、反面扫描件。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字。

投 标 人 名 称（签章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

身份证号码：

授权代表（签章）：

身份证号码：

日期:     年   月   日

法定代表人（单位负责人）身份证正、反面扫描件

授权代表身份证正、反面扫描件

注：法定代表人（单位负责人）、授权代表为非中国公民的，要求提供身份证号码的，请填写护照号码，要求提供身份证扫描件的，应提供护照相关页扫描件及中文译文。

三、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.“招标文件商务要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求的内容逐项填写，否则按照投标无效处理。

2.“投标文件商务应答”一栏必须如实并按照商务要求的内容逐项填写投标商务条款的应答内容，否则按照投标无效处理。

3.“偏离情况”一栏中必须如实并按照商务要求的内容逐项填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，招标文件第二章《项目招标需求》中商务要求内容均为实质性条款，投标人的投标必须完全满足或者正偏离，否则按照投标无效处理。

4.“说明”一栏中为除以上所述内容外，投标人认为本表格需要提供的其他内容。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

四、项目负责人、管理及技术人员一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 在本项目中担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.上表列出的人员，需附其资格证书的扫描件。

2.招标文件中要求提供上述人员在本单位货物的证明或其他材料的，应按要求在本表后提供。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

五、类似项目业绩一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 合同总价 | 项目起止时间 | 项目单位 联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

供应商应在本表后按照招标文件要求提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

六、商务评审类证书一览表

（如果有，提供）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表填写除资格审查内容外的认证、信誉、奖励、荣誉等商务评审因素涉及的证书。

2.请投标人严格按照要求在本表后提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

七、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它商务材料

（如果有，提供）

## 第三部分  技术文件

一、技术条款偏离表

| 序号 | 采购标的名称 | 招标文件规定的具体参数值或功能要求表述 | 招标文件规定的数量及单位要求 | 投标文件对具体参数值或功能要求表述应答 | 投标文件对数量及单位应答 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

未达到以下提供要求的，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

1.“招标文件规定的采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“招标文件规定的数量及单位要求”一栏应按照招标文件第二章《项目招标需求》中的技术要求“采购标的名称和具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”内容逐项填写。

2.“投标文件对具体参数值或功能要求表述应答”及“投标文件对数量及单位应答”一栏必须详细填写投标产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，并应对照本招标文件第二章《项目招标需求》中“具体参数值或功能要求表述”及“数量及单位”对应响应。在本表中未提供所投产品的具体参数值或功能要求表述、数量及单位，或原文复制招标文件第二章《项目招标需求》中的具体参数值或功能要求表述内容，导致评标委员会据此认定未实质性响应招标文件技术要求或该项技术得分受到影响的，是投标人的风险。

3.“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4．投标产品的具体参数值或功能要求表述应尽可能在本部分“招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术资料”中提供相应的证明材料，以证明投标人响应的真实性。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明材料名称及在投标文件中的相应页码。招标文件第二章《项目招标需求》中要求必须提供证明材料的，投标人必须提供,如未提供证明材料或证明材料无效的，将按照投标无效处理。

5．证明资料均为原件扫描件，只能为以下形式之一或多种，否则将按照证明材料无效处理。

（1）投标产品的官网截图：投标产品的制造商官方网站截图应是制造商对外公开发布的信息，提供外文官网截图的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应外文官网截图的中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文官网截图仅供参考。产品官网截图的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（2）投标产品说明书：投标产品说明书应为制造商公布或出具的中文产品说明书；提供外文说明书的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文说明书仅供参考。产品说明书的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（3）投标产品的宣传彩页：宣传彩页应为制造商公布或出具的中文彩页；提供外文宣传彩页的，必须同时提供加盖投标产品制造商公章的对应中文翻译说明，评审依据以中文翻译内容为准，外文宣传彩页仅供参考。宣传彩页的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断；

（4）具有我国检测（检验或测试）资质（格）的第三方检测（检验或测试）机构出具的检测、检验或测试报告：检测、检验或测试报告的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：     年   月   日

二、进口产品说明

（如果是，提供）

如投报货物包含进口产品，按下表格式填报进口产品相关信息。（1、除第二章《项目采购需求》中允许投报进口产品的外，供应商不得投报进口产品。2、如允许投报进口产品，不得排斥和限制国产产品参与。）

| 序号 | 进口产品名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

三、节能产品、环境标志产品政府强制采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。

2. 《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期：        年     月     日

四、节能产品、环境标志产品政府优先采购认证证书一览表

（如果有，提供）

| 序号 | 品目 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 证书到期日期 | 发证机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

1.依据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，本次投标产品类别列入投标截止日前最新发布的《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》，且属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

2. 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》请登录中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询。

3.投标人应在本表后提供表内所列认证证书扫描件。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

五、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它技术材料

（如果有，提供）

## 第四部分  报价文件

一、开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 包号 | 投标报价（人民币元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 | 费率/折扣率 |  |
| 第 包 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第五章《投标人须知》中第13.3条的规定）。

2.若本项目采用人民币金额方式报价，投标人需在“费率/折扣率”栏填“0” ；若本项目采用费率、折扣率等方式报价，投标人需在“大写”“小写”栏填“零”“0”。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

二、投标报价明细表

| 序号 | 采购标的名称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 制造商名称 | 产地 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标报价一致。

3.投标人提报的投标报价是为完成该包全部工作所需的一切费用（具体要求详见招标文件第五章《投标人须知》中第13.3条的规定）。

4.未提供详细的报价明细，导致的后果由投标人自行承担。特别的，缺漏核心产品报价的，投标无效。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标人享受中小企业扶持政策的，将随中标结果一并公示，如声明函内容不实的，将视为提供虚假材料谋取中标，将追究其法律责任。

3.本项目采购标的所属行业：工业

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术货物业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务货物业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

四、残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（签章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签   章）：

日期:     年   月   日

五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）     出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

六、招标文件要求提供或投标人认为需要提供的其它材料

（如果有，提供）

第八章  附件

附件1

## 政府采购履约担保函

编号：

集安市政府采购中心：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方提交履约保证金，且可以以履约担保函的形式提交履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当提交履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应提交的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2（此表由中标人在退还履约保证金时提交）

履约保证金退还申请单

****单位：

我方自愿参与集安市政府采购           项目（项目编号：    ）的投标，并按贵方招标文件的要求采购人提交履约保证金，请贵中心在符合退还条件下退还至我单位提交时的银行账户：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 分包一：□ | 保证金额： 元； |
| 分包二：□ | 保证金额： 元； |
| 分包三：□ | 保证金额： 元； |
| 履约保证金合计总额（人民币）： 大写： 元； 小写： 元。 |  |

中标人名称：                （全称）

联系人：

联系电话：

日期：      年      月      日