- 采购需求

- 一、项目概述

本项目按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定编制采购需求，“★”系指采购项目中的单一产品或核心产品。根据《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）的规定，属于实质性要求条款的已用符号“▲”标明，否则均属于非实质性要求；“△”系指重要性和优先级较高的量化指标，相应设置的评分值高于一般指标。

- 二、需求一览表

| 标项 | 采购内容 |  | 数量 | 预算金额（万元） | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA |  | 1套 | 1080 | 允许进口产品，详见商务技术。 |
| 2 | 复合手术室设备 | ★品目1：手术无影灯 | 1套 | 120 | 详见商务技术。 |
|  |  | 品目2：吊塔 | 2套 |  |  |
|  |  | ★品目3：数字化手术室工作站 | 1套 |  |  |

- 三、商务要求

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 符合本项目实施条件的资质证明文件： - 招标文件中未列明的技术标准或规范，均以国家有关部门最新颁布的相应标准规范为准；供应商拟提供的货物及服务均须符合国家强制性技术标准及规范。 - 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可(备案)的，供应商须在投标文件中提供相关认证或许可(备案)证明。未经认证、许可(备案)，或者虽经认证、许可(备案)但相关证书已经失效的，投标无效。 - 投标产品属于第二、三类医疗器械的，提供医疗器械产品注册证；属于第一类医疗器械的，提供医疗器械产品备案凭证。属于特种设备的，提供压力容器制造许可证。 |
| ▲2 | 投标报价： - 报价方式：固定总价（人民币）。 - 投标总价是指履行合同的最终价格，是完成本项目采购需求的所有费用，包括但不仅限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。 - 投标人应当提供完整的投标标的清单，核实报价完整性；报价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在报价中；未列明报价明细的，则视为已包含在报价中。 |
| 3 | 付款条件： - 合同签订生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同总价的20%，设备验收合格并开具发票满2个月后付40%，设备验收合格并开具发票满4个月后付35%，剩余5%一年后付清。 - 对于大型企业或者签约时中标人表明无需预付款的，不适用上述规定。 |
| 4 | 交付期限、地点： - 交付(实施)期限：合同签订，接到用户通知后90天内到货。 - 交付(实施)地点：新昌县中医院指定地点。 |
| 5 | 包装运输： - 本项目推广使用绿色包装，涉及商品包装和快递包装的，产品及相关快递服务的具体包装要求参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 - 投标人应当在投标文件中提供详细的配置清单、供货计划，明确货物包装以及运输方式。由于包装运输不善所引起的货物毁损、灭失等一切风险均由投标人负责承担。 - 投标人应当配合执行医疗器械进货查验记录制度，明确产品包装标识及其名称、规格型号、注册证号或备案凭证号、注册人或备案人、生产厂家、批号（编号或序列号）、生产日期（包括灭菌日期）和使用期限或者失效日期，储运条件（有特殊要求的储运条件是否符合产品说明书和按标签标示的要求）；符合国家强制标准如属于商检目录的须提供商检证，如属于国家强制鉴定目录的须提供CCC认证。 |
| 6 | 安装调试： - 安装地点：新昌县中医院指定地点。 - 安装时间：接到买方通知后15个工作日内完成安装调试并正常运行。 - 安装标准：符合我国国家有关技术规范及技术标准要求。 - 随机资料：提供完整的标准作业程序手册、使用操作手册、维修技术手册等产品资料。 - 投标产品有信息系统接口的，应当全部免费开放；能够接入采购人现有医用信息系统的，则由投标人负责接入，且相关接口费用应当计入投标报价中。 - 投标人应当在投标文件中说明安装调试过程中需采购人配合的内容，包括软硬件(含数据接口)使用限制条件并提供相应解决措施。安装调试未能达到合同规定的性能指标和功能要求的，一切损失均由投标人负责承担。安装调试直至验收所需的装卸、搬运和设备保险，包括前期现场规划、机房设计改造（按需）等可能影响投标报价和项目实施风险的因素，均由投标人充分考虑相关费用且计入投标报价中。 |
| 7 | 检测验收： - 本项目鼓励开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃物回收处理，实现全周期的绿色环保；有关检验按照政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行，凡检验结果证明其有害物质含量超标的材料均不得使用。 - 验收方式：分为商务验收和技术验收。商务验收，是对项目有关货物和资料的清点；进口产品需要提供报关、商检等材料。技术验收，是对项目有关功能、性能、质量及运行情况的验收；投标响应的规格配置、技术参数及服务规范等，将作为技术验收的依据；同时,需提供技术白皮书、出厂检验报告和质量合格证书，包括产品使用年限（有效期）等。 - 验收标准：与投标文件技术规格一致，且符合国家有关技术规范和技术标准。 - 采购人有权邀请第三方机构参与验收，技术复杂的需提供第三方质量检测报告，放射类设备提供放射防护检测合格报告，计量设备需提供计量检定证书；如果达不到验收标准或者合同规定的，中标人须对其缺陷方面进行修理或更换，使其最终达到规定性能指标和功能要求，并承担由此引起的一切责任。 - 国家规定的检测项目费用和验收过程中所发生的所有费用，均计入投标报价中。 - 违约责任：安装调试完成15个工作日后，由于卖方（或其关联公司、委托公司等）原因，导致未达到验收标准或者合同规定的，每超出1天，卖方须向买方支付合同总金额的2‰作为违约款。当累计违约款的金额达到合同总价的6%时，买方有权终止全部合同，卖方必须退还全部货款；同时，卖方应当赔偿采购人合同总价的30%。如果买方的损失大于该赔偿金，买方保留继续要求卖方赔偿的权利。 |
| 8 | 质量保证： - 投标标的质保期标项1：不少于3年；标项2：不少于2年（投标时列明质保清单，如未列明则视为所有附件、易损件、易耗品、周期性更换备件都在质保内），并且在规定的签约时间之前提供相应保修时间的原厂书面承诺；保修期内开机率≥95%，否则，停机每超过一天相应延长十天保修时间。质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包含零部件)。 - 所有投标标的必须是全新的、未使用过的原厂生产的产品，所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵；禁止提供代工、贴牌产品。出厂日期（以产品标签、标识为准）原则上应在到货日前6个月内。产品使用期限不少于10年（提供铭牌标识、照片或说明），零配件保证供应8年以上，质保期满后不收任何人工维修费、差旅费等，仅收取配件费（不高于本次报价的90%），终身维护，软件终身免费升级。 - 根据《医疗器械使用质量监督管理》的规定，投标人应当提供产品维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息等，保证医疗器械使用安全、有效；并且必须配合医疗器械不良事件监测和质量问题处理。 - 投标人应当建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并详细说明合同期内的质控计划；同时，明确落实质量安全管理措施，针对紧急或特殊情况，制定应急预案，保证有效管控现场及人员作业的风险；因中标人原因造成的一切事故或纠纷，由其承担全部责任。 - 投标人应当保证提供的货物及服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么中标人必须与该第三方交涉并且承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。采购人享有中标产品软件的永久使用权。 - 投标人应当明确落实信息安全、数据保护等安全管理措施；同时，建立必要的保密制度，不向任何第三方泄露项目实施中获悉的采购人尚未公开的任何信息资料，包括但不仅限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。 |
| 9 | 售后服务： - 投标人应保证项目实施人员的数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履约的要求，并且接受采购人的监督检查。 - 投标人应当提供详细的服务方案，明确服务内容、服务流程、响应时间以及服务承诺等。 - 投标文件中应当表明距离采购人最近或者最优的售后服务网点设置情况，并详细说明服务(维修)人员、联系方式，包括服务(维修)范围、服务(维修)程序以及配件清单、收费标准明细等；如果未列明额外收费事项的，则视为已包含在投标报价中。 - 投标人应当在采购人现场提供操作应用培训，使临床操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用功能，并按需提供操作教学视频、操作规程、培训记录。 - 投标人应当在采购人现场提供维修保养培训，使维修工作人员掌握设备的参数设置、日常保养及常见故障排除等技能，并按需提供厂家内部培训、专用工具、维修手册、培训记录。 - 投标人应当提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、时间、参加人员以及考核方式；培训完成后应当提交完整的培训考核记录。培训相关所有费用均应计入投标报价中。 - 在设备使用期内，卖方应当确保设备正常使用，在接到用户维修要求后需立即作出回应，通过电话联系无法解决的，应当24小时内赶赴现场处理，如果72小时内无法修复设备，应当提供性能相当的备用机供用户使用或可操作的应急解决方案。 - 合同期内，中标人应当根据实际需求及时完成设备软件升级，提供必要的信息化系统更新，以便满足优化医疗服务流程、实现智慧医疗等目标，所需费用均计入投标报价中。 |
| 10 | 其他条款： - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体指标，投标文件应作出明确响应并提供合法有效的技术资料。招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖公章。 - 根据《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）有关规定，本项目采购需求涉及其他有关管理方案、质量目标、履约能力，包括同类业绩、经验能力、设计方案、技术措施、组织方案、服务方案、运行成本、能耗管理以及设备兼容性，可以作为评审时考虑的因素，相关内容属于本采购需求的组成部分。详见招标文件第四部分评标办法。 - 投标人必须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，应当结合采购需求和项目实际，配备管理实施人员、编制工作方案、制定实施计划、明确任务指标，细化项目实施有关的技术、服务、安全标准，以便采购人评估和组织验收。采购人应当按照规定加强本项目的履约验收和考核评价管理，并在签约时制定具体管理办法。 - 中标通知书发出之日起10日内需完成合同签定，合同内容不得与投标文件及承诺书内容有抵触，投标文件未列明且不被采购人所认可的内容，不得作为合同条款的一部分。中标供应商应当确保核心产品代理证明（或制造商出具的授权书）及授权链的完整有效。 - 本表内容如与技术要求有冲突的，以技术要求为准；如有不足的，在技术要求中补充。 |

- 四、技术要求

标项1：DSA

| 序号 | 采购内容及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 总体要求 | / |
| 1 | 设备名称：医用血管造影X射线系统 |  |
| 2 | 数量：1套 |  |
| 3 | 设备用途：主要用于心、脑和外周血管疾病的诊断和治疗，能进行胸部、四肢、神经血管造影，具有血管的实时减影功能，要求图像质量好、存储容量大、射线剂量低、操作灵活方便、技术含量高 |  |
| 二、 | 主要技术参数要求 | / |
| （1） | 机架系统 | / |
| △1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |  |
| 2 | 安装最底层高要求≤275cm |  |
| 3 | 机架运动：包括电动和手动两种方式，可进行等中心旋转 |  |
| 4 | C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 |  |
| 5 | C型臂环内滑动速度（非旋转采集） CRAN/CAU：≥25°/秒 |  |
| 6 | CRA ≥90° |  |
| 7 | CAU ≥90° |  |
| 8 | RAO ≥180° |  |
| 9 | LAO ≥120° |  |
| 10 | 旋转采集角度≥200° |  |
| 11 | C臂旋转范围 ≥300° |  |
| 12 | 具有智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动 |  |
| △13 | C臂的旋转角度：C臂检查摆位无死角，任何角度均可投照 |  |
| 14 | 可显示所有C型臂旋转角度信息 |  |
| 15 | 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围≥260cm |  |
| 16 | L臂电动速度≥15cm/s |  |
| 17 | C型臂弧深≥90cm（不包括L臂补偿） |  |
| 18 | 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和旋转采集 |  |
| ▲19 | 等中心到地面距离≤108cm |  |
| 20 | 等中心到焦点距离≥78cm |  |
| 21 | 机架绕床旋转角度≥180° |  |
| 22 | SID范围90cm-119cm |  |
| △23 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术 |  |
| （2） | 导管床 | / |
| 1 | 满足全身检查、治疗及常规外科手术要求 |  |
| 2 | 床面为碳纤维材料 |  |
| 3 | 纵向运动范围≥120cm |  |
| 4 | 横向运动≥35cm |  |
| 5 | 床面升降范围≥28cm |  |
| ▲6 | 床面最低高度≤78cm |  |
| 7 | 床最大承重量≥320KG |  |
| 8 | 任意位置承重≥250KG |  |
| 9 | 床长度≥310cm |  |
| 10 | 床宽度≥50cm |  |
| 11 | 床面患者最大有效覆盖≥210cm |  |
| 12 | 床面旋转角度≥240° |  |
| 13 | 床面头足倾斜≥±15° |  |
| 14 | 床面左右倾斜≥±15° |  |
| 15 | 床面上下运动速度≥30mm/s |  |
| 16 | 具备床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖 |  |
| （3） | 检查室内控制系统 | / |
| 1 | 智能床旁液晶触摸屏控制系统 | / |
| 1.1 | 控制屏可置于导管床3边，或控制室内，便于医生操作 |  |
| 1.2 | 具备中文/英文操作界面 |  |
| 1.3 | 可转换为指针功能，用于控制室和检查室交流 |  |
| 1.4 | 具备床和机架锁定控制 |  |
| 1.5 | 具备X线的使能控制 |  |
| 1.6 | 透视蜂鸣器复位 |  |
| 1.7 | 秒表 |  |
| 1.8 | 透视存储 |  |
| 1.9 | 清洁模式 |  |
| 1.10 | 可完成手术程序操作，包括采集协议 |  |
| 1.11 | 可自行定义和存储手术协议 |  |
| 1.12 | 提供常用协议、默认协议和特殊协议方便用户选择 |  |
| 1.13 | 可导入检查过程清单，帮助医生有序高效的完成检查 |  |
| 1.14 | 可导入产品说明书以便医生随时查阅 |  |
| 1.15 | 具备智慧手术管理系统 |  |
| 1.16 | 可显示手术间人员摆位以及器械摆位情况 |  |
| 1.17 | 可在触摸屏控制遮光器和滤片 |  |
| 2 | 图像选择和处理功能 | / |
| 2.1 | 序列选择和图像选择 |  |
| 2.2 | 检查循环播放和序列循环播放 |  |
| 2.3 | 浏览速度 |  |
| 2.4 | 序列纵览和检查纵览 |  |
| 2.5 | 选择参考图像并调用 |  |
| 2.6 | 参考屏图像浏览和采集序列处理 |  |
| 2.7 | 减影和蒙片选择 |  |
| 2.9 | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径 |  |
| 2.10 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节 |  |
| 2.11 | 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性 |  |
| （4） | 控制室工作平台 | / |
| 1 | 主机配备原厂双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作 |  |
| 2 | 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 |  |
| 3 | 术中可执行像素位移和测量分析功能 |  |
| 4 | 可同时浏览两个序列 |  |
| 5 | 可同时处理不同病人的信息 |  |
| 6 | 可在术中准备下一个病人的信息输入 |  |
| 7 | 可在术中进行上一个病人的报告编写 |  |
| 8 | 进行QCA后，可立即与检查室同步屏幕 |  |
| 9 | 控制室图像编辑不被手术室透视图像打断 |  |
| （5） | 高压发生器 | / |
| 1 | 高频逆变发生器，功率≥100KW |  |
| 2 | 最大管电流≥1000mA |  |
| 3 | 逆变频率≥100kHZ |  |
| 4 | 最小管电压≤40KV |  |
| 5 | 最大管电压≥125KV |  |
| 6 | 最短曝光时间≤1ms |  |
| 7 | 自动SID跟踪 |  |
| 8 | 全自动曝光控制，无需测试曝光 |  |
| （6） | X线球管 | / |
| △1 | 球管阳极热容量（非等效）≥3.3MHU |  |
| 2 | 球管管套热容量≥4.9MHU |  |
| 3 | 最大阳极冷却速率≥540kHU/min |  |
| △4 | 球管阳极散热率≥6000W |  |
| 5 | 金属陶瓷外壳 |  |
| 6 | 液态金属轴承球管 |  |
| 7 | 透视功率≥3000W |  |
| 8 | 透视管电流≥160mA |  |
| 9 | 球管阳极转速≥4200转/分钟 |  |
| 10 | 球管焦点≥2个：小焦点≤0.4mm，中焦点（如有）≤0.6mm 大焦点≤1.0mm |  |
| 11 | 最小焦点功率≥19kW |  |
| 12 | 最大焦点功率≤100kW |  |
| 13 | 球管阳极靶边直径≥120mm |  |
| 14 | 球管采用直接冷油或冷却液技术，无需安装水冷系统 |  |
| 15 | 球管内置栅控技术或平板灯丝技术 |  |
| 16 | 球管内置多档金属铜滤片，最厚处≥0.9mm |  |
| 17 | 配备通用型、虹膜型等多种遮光器 |  |
| 18 | 遮光器位置可存储 |  |
| 19 | 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 |  |
| 20 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |  |
| （7） | 平板探测器 | / |
| △1 | 探测器类型≥16bits非晶硅数字化平板探测器 |  |
| 2 | 平板外壳对角线大小≤63cm |  |
| 3 | 最大有效成像视野（对角线）≥48cm |  |
| 4 | ≥6种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  |
| 5 | 最大图像矩阵灰阶输出≥1904*2480*16bits |  |
| △6 | 平板探测器分辨率≥3.25LP/mm |  |
| 7 | 0 1p/mm时 DEQ≥77% |  |
| 8 | 平板可90°旋转 |  |
| 9 | 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |  |
| （8） | 图像系统 | / |
| 1 | 操作室图像显示器 | / |
| ▲1.1 | ≥55英寸8M高亮度医用高分辨率宽屏LCD显示器 |  |
| 1.2 | 矩阵≥3840*2160 |  |
| 1.3 | 最大亮度≥700Cd/㎡ |  |
| 1.4 | 对比度≥4000:1 |  |
| 1.5 | 最大视角≥176° |  |
| 2 | 图像系统 | / |
| 2.1 | 外周采集、处理、存储矩阵2048²矩阵 |  |
| 2.2 | 采集帧率：0.5-6帧/秒 |  |
| 2.3 | 心脏采集、处理、存储1024²矩阵：15-30帧/秒 |  |
| 2.4 | 实时减影 |  |
| 2.5 | 脉冲透视 |  |
| 2.6 | 床旁可直接选择透视剂量≥3挡 |  |
| 2.7 | 可存储单幅及序列透视图像≥1000幅的连续动态透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形式显示与参考屏上 |  |
| 2.8 | 最大脉冲透视速度≥30幅/秒 |  |
| 2.9 | 最小脉冲透视速度≤3.75幅/秒 |  |
| 2.10 | 具有透视末帧图像保持功能 |  |
| 2.11 | 硬盘图像存储量≥50000幅 |  |
| 2.12 | 影像数据可从主机在后台向工作站/PACS系统自动、连续、快速传递，前台透视、采集曝光不受干扰 |  |
| 2.13 | 后处理功能包括改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 |  |
| 2.14 | 血管序列实时DSA功能和DA功能 |  |
| 2.15 | 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左/右标识，文字注释，解剖背景 |  |
| 2.16 | 路径图造影剂自动峰值保持功能 |  |
| 2.17 | 支持术中事件记录并存储 |  |
| （9） | 旋转采集 | / |
| 1 | L臂旋转采集C臂旋转速度 ≥50度/秒，有效覆盖范围≥200度 |  |
| 2 | L臂旋转采集C臂旋转速度（侧位） ≥30度/秒，有效覆盖范围≥180度 |  |
| 3 | 1024采集，最快采集速度≥30幅/秒 |  |
| （10） | 测量分析（主机系统） | / |
| 1 | 主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量 |  |
| 2 | 主机系统具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量 |  |
| （11） | 射线剂量防护技术 | / |
| 1 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥0.9mm |  |
| 2 | 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 |  |
| 3 | 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 |  |
| 4 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |  |
| 5 | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |  |
| 6 | 在SID改变，手术床水平移动以及垂直升降时均可实现实时追踪手术视野的无射线下视野定位功能 |  |
| 7 | 支持床旁触摸屏实现无射线下定位 |  |
| （12） | 蒙片 | / |
| 1 | 可以通过蒙片的组合优化或蒙片方式的选择，实现图像质量的提高和剂量的降低 |  |
| 2 | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图蒙片 |  |
| 3 | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图蒙片 |  |
| 4 | 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 |  |
| 5 | 可对组合蒙片的数量调整 |  |
| 6 | 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 |  |
| （13） | 实时冠脉支架精细显示功能 | / |
| 1 | 实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点 |  |
| 2 | 实时冠脉支架精晰显影立即运行，自动循环播放 |  |
| 3 | 采集动态图像的同时能显示增强后的支架和球囊图像 |  |
| 4 | 提供专用彩色监视器，用于实时冠脉支架清晰显影功能的显示 |  |
| （14） | 下肢血管连续跟踪造影功能 | / |
| △1 | 通过床（非步进连续运动方式）或机架运动可实现下肢血管的连续多段采集，减少造影的使用 |  |
| 2 | 可实现减影以及非减影两种采集方式，速率可变，全自动曝光控制；根据造影剂在血管中的流速可手动或电动控制下肢跟踪采集速度 |  |
| 3 | 下肢跟踪血管造影图像可达2048² 矩阵 |  |
| （15） | 智能路图功能 | / |
| 1 | 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 |  |
| 2 | 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路图模式 |  |
| 3 | 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路图显示模式 |  |
| 4 | 在不同路图模式下，可对路图中的减影血管影像、介入植入物(导丝导管、胶、弹簧圈等)、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |  |
| 5 | 液晶触摸屏上具有专门的路图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路图伪影进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 |  |
| 6 | 透视图像和路图可以切换显示，也可以同时显示 |  |
| （16） | 三维路图/图像融合功能 | / |
| △1 | 具有二维透视影像与重建三维血管图像实时匹配融合功能 |  |
| 2 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |  |
| 3 | 可在实时的三维透视影像中进行如插入导丝、导管及弹簧圈等复杂介入操作 |  |
| 4 | 当C臂的投照角度，SID，及探测器的视野等改变时，二维透视影像与三维血管图像仍能实时、自动匹配融合，无延迟时间，方便手术操作 |  |
| 5 | 三维血管图像可随机架角度的变化而相应改变图像观察角度 |  |
| 6 | 血管机类CT，CT, MR和PET影像均可作为融合影像，进行融合处理；术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准 |  |
| 7 | 可实现类CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 |  |
| 8 | 从三维图像选取最佳角度时，机架角度自动跟踪到该位置 |  |
| （17） | 肿瘤栓塞计划和导航功能 | / |
| 1 | 具有三维肿瘤分割引导工具，可识别MR、CT或类CT的肿瘤病灶容积图像， 支持一键自动分析用户基于虚拟鼠标选定的或者用户自主勾勒病灶、血管、实质器官、骨骼及各类耗材的三维容积轮廓，并将目标（病灶、血管、实质器官、骨骼及各类耗材）自动分割出来。 |  |
| 2 | 自动滋养血管探测功能，重新定义滋养血管，确定二级血管分支，根据血管走向，确定二级血管分支的走向及病灶滋养血管情况 |  |
| 3 | 支持术者在病灶区内探测病灶区滋养动脉，手动添加或去除滋养血管标示来确定和重新确定计划，并分析滋养动脉的血管情况，可以添加注释到治疗计划 |  |
| 4 | 具有三维血管标示功能，三维血管标示可以辅助术中导管的路径图导航，实现病灶区域三维图像与二维实时透视图像的融合，形成病灶区域内三维路径图并实现与二维滋养血管的自动融合功能,可以提供实时3D路径图引导微导管和导丝到达需要栓塞的血管 |  |
| 5 | 具有模拟导航功能，验证已标定的血管路径在手术中操作导管、导丝的可行性及路径是否能到达肿瘤 |  |
| 6 | 三维路径图与二维血管的融合路径图功能，可以在系统中记录并可以在任何时间从系统中导出 |  |
| △7 | 可自动识别肿瘤供血动脉，规划肿瘤栓塞路径，并且在透视图像上叠加肿瘤栓塞路径图，辅助手术 |  |
| 8 | 肿瘤栓塞影像数据和导航数据可以DICOM格式传输，支持DICOM格式导出为JPEG/AVI等格式，在PC机上随时浏览 |  |
| （18） | 实时介入穿刺导航功能 | / |
| 1 | 具有基于类CT软组织成像和透视图像实时融合显示的一体化设计的独立功能模块，能够满足穿刺引流、活检、消融、锥体成形等临床应用 |  |
| 2 | 类CT软组织成像和透视图像实时融合显示，实时引导经皮穿刺过程，而无需在参考路径图和实时图像间切换 |  |
| 3 | 在类CT软组织成像上可进行穿刺点，路线及靶部位等穿刺计划的制定，此过程可在床旁实现，路径规划视角≥2个，在三维空间确保穿刺针不偏离预设路径 |  |
| 4 | 自动实现类CT和二维透视图像的融合匹配。当机架投照角度改变时，类CT和二维透视图像仍保持实时融合匹配 |  |
| 5 | 机架可以根据穿刺路线自动定位穿刺投照角度和穿刺侧位观察角度 |  |
| 6 | 在类CT和二维透视影像上实时显示穿刺针路线和穿刺过程，并能指示穿刺深度标尺 |  |
| 7 | 集成原厂激光定位灯或具备导航系统，不仅可以指示出皮肤进针点，还可指示出进针的方向 |  |
| 8 | C臂在穿刺路径规划完成后支持一键工作角度到位，便于术者穿刺进针 |  |
| 9 | 穿刺导航过程可以avi格式，也可以DICOM SC图像格式输出，记录穿刺过程 |  |
| （19） | 高级三维重建功能 | / |
| △1 | 有独立的原装三维重建工作站硬件和软件 |  |
| 2 | 3D全流程实时逐步引导采集功能，智能提示造影剂用量及曝光参数 |  |
| 3 | 床旁触摸屏或大屏可显示三维影像，并可直接放大、缩小、旋转、标记、测量、分割三维图像 |  |
| 4 | 三维影像可实现矢状位/冠状位/轴位同步实时显示 |  |
| 5 | 可在床旁触摸屏上实现多曲面重建，3D两点间测量等功能 |  |
| 6 | 机架可在头位及侧位进行三维采集 |  |
| 7 | 具有体积/表面重建，最大密度投影、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 |  |
| 8 | 具有局部放大重建 |  |
| 9 | 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 |  |
| 10 | 具有距离测量、体积测量功能 |  |
| 11 | 具有三维自动血管分析 |  |
| 12 | 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程，自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒 |  |
| 13 | 可直接在床旁触摸屏上进行机架位置存储以及测量功能 |  |
| 14 | 当选定最佳三维图像观察角度，机架可自动跟踪定位到此投照角度 |  |
| 15 | 当机架投照角度转动时，三维图像跟随机架实时转动，保持相同观察角度，无间隔时间，并支持无射线环境下 |  |
| （20） | 类CT软组织成像 | / |
| △1 | 能提供原厂类CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 |  |
| 2 | 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 |  |
| 3 | 单次类CT采集有效覆盖范围：≥200度 |  |
| 4 | 最快采集速率：≥60帧/秒 |  |
| 5 | 最快采集时间：≤5秒 |  |
| 6 | 密度分辨率：≤5Hu |  |
| 7 | 图像灰阶：≥16bit |  |
| 8 | 类CT图像采集，实现全流程实时逐步引导功能 |  |
| 9 | 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 |  |
| 10 | 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 |  |
| 11 | 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 |  |
| 12 | 具有金属伪影消除功能 |  |
| 13 | 具备专用的BMI噪声抑制程序 |  |
| 14 | 具有颅内支架精晰显影功能 |  |
| 15 | 选取最佳三维图像角度时，机架角度能够跟踪三维图像视角变化 |  |
| 16 | 双期类CT成像功能，通过C臂进行往复扫描，即可得到两个不同时相的类CT图像。 |  |
| 17 | 具备提前预设延时间隔时间功能程序，保证高图像质量 |  |
| 18 | 可实现动脉期与实质期图像融合显示，提高病灶的检出率 |  |
| 19 | 开放式双期类CT成像功能，可以实现病人偏中心扫描模式，扫描起止范围LAO：≥50度，RAO：≥150度 |  |
| 20 | 支持静脉注射造影剂的类CT成像 |  |
| （21） | 网络与接口 | / |
| 1 | 具有DICOM Send功能 |  |
| 2 | 具有DICOM Print功能 |  |
| 3 | 具有DICOM Query/Retrieve功能 |  |
| 4 | 具有DICOM Worklist功能 |  |
| 5 | 具有DICOM MPPS功能 |  |
| 6 | 激光相机接口 |  |
| 7 | 高压注射器接口 |  |
| （22） | 附件 | / |
| 1 | 具备整个系统的升级能力 |  |
| 2 | 具有双向对讲系统 |  |
| 3 | 具有图像处理操作面板 |  |
| 4 | 具有红外遥控器或者类似功能（请提供证明材料） |  |
| 5 | 具有悬吊式射线防护帘 |  |
| 6 | 具有床旁射线防护帘 |  |
| 7 | 具有悬吊式手术灯 |  |
| 8 | 具有输液器吊架 |  |
| 9 | 具有双侧壁托一对 |  |
| 10 | 具有头托 |  |
| 11 | 具有桡动脉穿刺臂托 |  |
| 12 | 提供多功能脚匣，控制室和操作室都有，且可根据客户使用习惯自定义 |  |
| 三、 | 其他外围附属设备要求 | / |
| 1 | 提供配套高压注射器1台 |  |
| 2 | 提供配套监护仪1台 |  |
| 3 | 提供配套麻醉机1台 |  |
| 4 | 提供配套高频电刀1台 |  |
| 5 | 提供配套PACS接口 |  |
| 6 | 提供配套防护用品（铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜等）5套及铅衣架 |  |
| 7 | 提供转运床1张 |  |
| 8 | 提供配套微量注射泵（≥4通道）1组 |  |
| 9 | 提供手术器械车2辆 |  |
| 10 | 提供控制室工作台桌椅 |  |
| 11 | 提供配套IABP1台 |  |
| 12 | 提供脑室内镜1根 |  |
| 13 | 提供手术室脚踏1组 |  |
| 14 | 整个采购项目配套动力系统，如高压电缆线等，从医院高配房铺设至机房，包含设备配套电缆线及洁净工程配套层流设备、空调等配套电缆线 |  |
| 15 | 整个项目场地建设及洁净工程，符合医院建设规划及要求 | / |
| 15.1 | 提供平面布置图，设计符合复合DSA手术室建设要求的各系统工程技术标准，如建筑装饰工程技术、净化空调系统技术、强电系统技术、弱电系统技术、医用气体系统技术等，符合国家相关标准和行业标准，符合院感要求 |  |
| ▲15.2 | 洁净用房细菌浓度和洁净度级别不低于GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中洁净度6级标准。项目完工时需提供第三方检测报告，否则不予验收通过 |  |
| 15.3 | 洁净手术部的室内压力、最小换气次数（次/h）、工作区平均风速（m/s）、相对湿度（%）、最小风量m³/h.㎡或次/h、噪声dB、最低照度（lx）、最少术间自净时间（min）等指标符合GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中不低于II级洁净手术室的要求 |  |
| 15.4 | 洁净工程的建筑装饰（顶面采用电解钢板、手术室四周墙面采用专用钢化玻璃、地面采用耐磨医用同质透心PVC）、净化空调系统、医用气体、给水排水、电气、消防等都必须符合符合GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》以及其他相应法律法规中的要求 |  |
| 15.5 | 根据医院要求提供符合手术需要的嵌入式医用冰箱、保温柜、配件柜、耗材柜、配件柜及二氧化碳汇流排等 |  |
| 15.6 | 配置中央控制面板（≥27寸液晶显示触摸屏），能集中控制空调系统（温度、湿度）、换气次数、照度、噪声、压力、医用气体、无影灯开关、呼叫对讲等 |  |
| 15.7 | 配置组合电源插座箱、嵌入式微压差计、嵌入式电脑柜等 |  |
| 15.8 | 提供层流净化设备等配套材料的报价清单、维保费用及维保内容清单 |  |
| 15.9 | 合同签订生效后7个工作日内提交整套施工图纸；所有材料品牌进场前需经采购人确认同意，并提供检测报告；项目验收完毕后交付所有项目资料，签字确认，并装订成册，一式2份。 |  |
| 16 | 协助医院办理辐射许可证、放射诊疗许可证及机房、设备的预控评工作，费用由投标人承担。 |  |
| 四 | 其他 |  |
| 1 | 定期巡检和保养计划，故障维修响应时间≤1小时，到现场≤4小时，免费升级软件和设备使用期内免费保养次数≥2次/年（需提供相应保养报告）。 |  |
| 2 | 超保后的维保费≤45万(含)/年。 |  |

标项2：复合手术室设备

| 序号 | 采购内容及要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★品目1 | 手术无影灯 | / |
| ▲1 | 高档LED双母手术无影灯+同轴高清悬挂显示屏 一套 |  |
| 2 | 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。LED光源寿命≥50000小时 |  |
| △3 | 灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。小C臂绕大C臂旋转范围无限位，且灯头绕C臂旋转范围无限位。（提供彩页或者说明书证明） |  |
| 4 | 灯盘形状符合空气动力学设计，灯头超薄设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求（提供证明文件） |  |
| 5 | 灯头外壳及面板各部件均为一体成型，无拼接、无缝隙、无镂空、无裸露铆钉，易擦洗耐腐蚀，防水防尘等级≥IP54（提供证明材料） |  |
| △6 | 具有操作手柄，方便手术医生在术中无菌操控手术灯各项参数及模式快速切换，无需巡回护士的协助（请提供无影灯示意图及能调节各项参数的证明材料） |  |
| 7 | 中置消毒手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌，循环使用，且配置数量≥6个（提供证明材料） |  |
| 8 | 具备无线遥控模式或远程控制功能（与数字化手术室对接），通过其也可以控制手术灯亮度调节、色温调节、光斑调节、模式切换等（提供证明材料） |  |
| 9 | 无影灯中心照度≥160,000Lx |  |
| 10 | 光柱深度≥1200mm |  |
| 11 | 光斑直径可以调节，最小光斑≥14cm，最大光斑直径≥28cm，光斑调节范围≥12cm（提供彩页或者说明书证明文件） |  |
| 12 | 无影灯d50/d10最小光斑直径大于等于55%（提供证明材料） |  |
| 13 | 无影灯深腔照明率100% |  |
| 14 | 显色指数Ra≥95（提供证明材料） |  |
| 15 | 显色指数R9≥90（提供证明材料） |  |
| 16 | 配置色温可调功能，可调范围3900K-4500K，至少五挡可调 |  |
| 17 | 可一键切换至腔镜手术照明模式，环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度≥3000lux |  |
| 18 | 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定（提供证明材料） |  |
| 19 | 显示器悬挂壁均可旋转360°，互不干扰，承重≥17kg |  |
| 20 | 显示器悬挂臂内径≥30mm，可方便各种规格的线缆穿线，以确保显示器信号的传输稳定，弹簧臂可直接穿DVI线缆及接头，传输线不可二次重接，以免出现因接头剪断后重新焊接造成的质量问题 |  |
| 21 | 弹簧臂与中央轴接口有双保险设计，且有固定插销设计，只有保险模块安装到位时才能固定插销并合上罩壳，确保悬挂壁的安全性 |  |
| 22 | 无影灯配置同轴全高清且≥27寸医用显示屏 |  |
| 23 | 配置中置高清视野摄像头，即插即用，可进行手术转播、手术视频记录和学术交流 |  |
| 24 | 摄像头的像素≥200万像素，分辨率≥1080P |  |
| 25 | 摄像头≥8倍光学变焦，具有主机控制模式，支持无线摄像，具有自动白平衡、自动对焦及影像稳定功能（提供彩页或者说明书证明） |  |
| △26 | 配置要求：双母无影灯1套、同轴显示器吊臂+医用显示屏2套、消毒手柄6个、中置摄像头1个、吊顶组件1套 |  |
| 品目2 | 吊塔 | / |
| (一） | 吊塔总体要求 |  |
| ▲1 | 吊塔制造商须通过 ISO9001、ISO13485及IECQ QC080000 体系认证（提供认证证书） |  |
| 2 | 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，易擦洗耐腐蚀 |  |
| 3 | 吊塔表面采用优质抗菌材料，具有表面抑制细菌再生作用，需提供证明材料 |  |
| 4 | 提供吊塔涂膜附着力或类似项目检测报告，附着力达到较高级别，防止发生感控风险 |  |
| 5 | 提供吊塔外壳中性盐雾试验检测合格报告 |  |
| 6 | 吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合，能根据医院场地提供符合医院要求的臂长 |  |
| 7 | 外壳防火等级至少为UL94-V1级 |  |
| 8 | 吊塔通过电磁兼容设计，避免电磁波影响吊塔内部弱点线路，提供第三方检测机构出具的检测报告 |  |
| 9 | 电源可采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置 |  |
| 10 | 插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修 |  |
| 11 | 吊塔内部采用气电分离式设计，保证使用安全 |  |
| 12 | 气体终端 | / |
| 12.1 | 各种气体终端统一配置全金属气体终端，德标，品质可靠。不同终端标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能；气体接口密闭性能保证，尽可能与吊塔同一品牌，防止因不同生产工艺技术问题导致气体终端漏气或泄露，保证临床用气安全 |  |
| 12.2 | 全金属气体终端，具有通、断、拔、原位待接通状态功能，分步弹出，减少医护人员的意外伤害 |  |
| 12.3 | 提供气体终端不低于2万次以上的插拔测试证明 |  |
| 12.4 | 气体终端符合EN ISO9170-1、EN ISO9170-2标准 |  |
| 13 | 气体管路材质符合ISO5359标准，通过生物相容性测试，提供报告 |  |
| 14 | 气口工作压力：O2≥5kgf/cm2，CO2≥10kgf/cm2 |  |
| 15 | 吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤70kPa（提供检验报告） |  |
| 16 | 可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、PACS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备 |  |
| △17 | 一键式解锁双臂输液系统，非旋钮固定。输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，以防止滴液损坏泵体，承重≥30Kg（提供检验报告） |  |
| 18 | 托盘为铝合金材质，抽屉采用抽拉式，且自带吸合功能；抽屉内部可进行分隔管理。（提供证明文件） |  |
| ▲19 | 吊塔采用电磁刹车，经久耐用，刹车系统通过电磁干扰和放射测试（EMC），需提供相应检测报告 |  |
| （二） | 双臂麻醉塔 一套 | / |
| △1 | 双旋转臂吊塔承重≥200kg（提供检验报告） |  |
| 2 | 双臂活动范围≥1400mm |  |
| 3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330° |  |
| 4 | 吊柱式箱体，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用 |  |
| 5 | 仪器平台2层，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50kg |  |
| 6 | 抽屉1个 |  |
| 7 | 德标全金属气体终端（带插头），至少包括氧气2个、负压2个、压缩空气1个、废弃排放1个 |  |
| 8 | 五孔电源插座10A≥8个，三孔16A≥2个 |  |
| 9 | 网络接口（RJ45）≥3个；等电位接地端子2个 |  |
| 10 | 输液架1个 |  |
| 11 | 不锈钢网篮1个 |  |
| （三） | 双臂外科塔一套 | / |
| △1 | 双旋转臂吊塔承重≥200kg，（提供检验报告） |  |
| 2 | 双臂活动范围≥1400mm |  |
| 3 | 吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330° |  |
| 4 | 吊柱式箱体，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用 |  |
| 5 | 仪器平台3层，平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥50kg |  |
| 6 | 抽屉1个 |  |
| 7 | 德标全金属气体终端（带插头），至少包括氧气2个、负压2个、氮气1个、二氧化碳1个 |  |
| 8 | 五孔电源插座10A≥8个，三孔16A≥2个 |  |
| 9 | 网络接口（RJ45）≥3个；等电位接地端子2个 |  |
| 10 | 输液架1个 |  |
| 11 | 不锈钢网篮1个 |  |
| ★品目3 | 数字化手术室工作站 | / |
| （一） | 总体要求 | / |
| ▲1 | 数字化手术室主体部分（主体传输与转化）采用光纤直连架构，其他部分可采用光纤直连或IP架构，支出数据无损传输。请提供详细架构图并注明实现方式 |  |
| 2 | 能实现对手术室内手术相关影音及数据的集中管控，满足医院对手术室内影像路由、切换、显示、影像资料集中存储等功能需求 |  |
| 3 | 满足手术内高清4K影音信号（包括DSA、术野信号、全景信号、腔镜信号、监护仪信号、术中超声、PACS等）的采集，同步进行数字化集成和显示，以及这些信号的对外传输。腔镜、监护仪、术中超声等设备信号的采集与传输支持非同品牌产品 |  |
| 4 | 支持手术室医疗设备≥6路信号源的同时输入。每路信号均支持≥4K（3840*2160P）分辨率，≥60fps信号源输入，并支持向下兼容 |  |
| △5 | 可将显示器图像、手术灯、腔镜等手术室设备的参数控制融合集成，在同一个软件界面上快速调节，形成手术室设备控制中心；支持手术室常用场景的设置和保存，不同的用户可分别在个人账号下进行手术场景的新建和应用，并提供对应应用一键快捷按键，一键完成手术术种切换、术前准备工作，构建手术室智能管理平台。提供数字化手术室系统设备控制软件界面场景截图（新建场景、保存场景、应用场景），场景截图需包含手术灯、腔镜等手术室设备，以证明可完成场景的一键预设功能 |  |
| 6 | 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警模式，警报功能分级，并以不同颜色相似：严重级别，必须马上处理；非严重级别，手术结束后可以处理；外加信息提示级别。提供自动生成的报警功能提示界面截图 |  |
| 7 | 音乐播放功能：实现通过USB接口或蓝牙，将外部存储设备中的音乐文件导入数字化手术室系统中，通过系统内置播放器进行播放 |  |
| 8 | 可实现与院方HIS系统的软件对接，通过HIS读取病人的手术基本信息，并形成病人手术基本型信息页签卡，支持后期数据的快速检索显示 |  |
| △9 | 数字化手术室系统软件需提供软件著作权登记证书，登记证书著作权人信息须和数字化手术室产品生产供应商保持一致 |  |
| △10 | 供应商承担医院HIS、LIS、PACS等系统的接口费用 |  |
| 11 | 数字化手术室系统需提供企业标准备案文件官网查验网络链接地址，可通过国家标准化管理委员会官网查验 |  |
| （二） | 数字化手术室触摸控制工作站 | / |
| 1 | 手术室墙壁内嵌1台≥23英寸的数字化手术室触摸控制工作站（可以和4K触控大屏兼用），包含医用键盘，支持系统一键启动 |  |
| 3 | 可通过手术室嵌墙触屏完成对手术场景的预设及手术设备的控制，包括4K全景摄像头、手术无影灯、手术床、腔镜、光源和背景音乐模块等手术室设备 |  |
| 4 | 可通过手术室嵌墙触屏发起或加入任意一间4K数字化手术室、示教室、会议室、医院内网办公室的视音频会议，具备模块化扩展和升级功能 |  |
| 5 | 可通过手术室嵌墙触屏同时完成4k信号的采集录制功能 |  |
| 6 | 可通过手术室嵌墙触屏同时完成录制文档和拍摄相片的调阅管理 |  |
| 7 | 可通过手术室嵌墙触屏完成对接入系统的所有信号源实现4k刷新率、画面切换、多画面控制（画中画、4分屏、1拖2、1拖3等），也可以控制其显示在手术间内适当位置的显示屏上，实现任一视频信号和病人医疗数据的任意切换，即点即看，支持高清、4K信号多分屏查看 |  |
| 8 | 中央触控终端整体嵌入墙体安装，表面全玻璃面板，配有金属防撞边条，安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起；；需提供金属防碰撞边框照片（要求提供玻璃触控屏幕照片） |  |
| 10 | 具备嵌墙后前面板快速维修功能，可快速开启前面板维护更换内部设备和屏幕组件；提供嵌墙后触控终端前面板开启和闭合时的过程照片，证明前面板支持快速维修功能 |  |
| 11 | 触控屏幕亮度不低于300cd/m2，对比度 不低于1000:1；支持一键唤醒功能，无需多键启动；可视角度可达：178*178；；触控响应时间不超过25ms；触控类型：电容；支持多点触控 |  |
| （三） | 4K嵌墙大屏 | / |
| 1 | 数量2台，其中1台≥55寸4K触控大屏，另外1台≥55寸4K显示屏 |  |
| 2 | 触控大屏支持PACS/LIS图像与显示器实时画面的一键切换 |  |
| 3 | 触控大屏屏幕比例为16:9，视角：178*178；屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内，具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口；使用寿命不小于50000小时；CPU主频不低于1.5GHz；内存不低于8GB，硬盘不低于128GB |  |
| 4 | 显示大屏屏幕比例为16:9，视角：178*178；屏幕亮度不低于500cd/m2，屏幕响应时间14ms以内；使用寿命不小于50000小时，具备视频输入接口HDMI*2，具备USB接口 |  |
| △5 | 触控大屏和显示屏支持DICOM模式，提供照片证明 |  |
| 6 | 屏幕设计及安装工艺需满足表面全玻璃面板覆盖，有防撞金属包边，整体嵌入墙体安装，无明显凸起；配备金属嵌墙安装基础架，基础架配有前盖开合面板，维修工程师可从前端开启，无须破坏墙体结构，方便显示器安装后的维修和更换 |  |
| （四） | 全景摄像机 | / |
| 1 | 安装4K全景摄像机，可完成术内外视频互动，摄像头的云台以及画面缩放均可在控制终端界面上进行调节 |  |
| 2 | 4K全景摄像机支持超大视场角，支持PTZ控制；支持20倍光学变倍，16倍数字变焦； 支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输；最大支持4K 60fps高帧率输出；支持断网续传功能保证录像不丢失；支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境拍摄；支持水平0°～350°旋转，垂直方向-30°～90°；支持区域曝光与区域聚焦功能；支持红外遥控器控制；防雷、防浪涌、防突波；支持POE供电 |  |
| （五） | 音视频功能与会议管理 | / |
| 1 | 配置领夹无线麦克风1个，音频功放1个，吸顶音箱1对；扩音音箱采用吸顶的安装方式，医生佩戴无线话筒实现语音的互动 |  |
| 2 | 配置1套服务工作站（12TB），用于录制视频存储 |  |
| △3 | 支持将手术室内手术过程影像通过IP网络或光纤直连的传输方式实时传送到手术室外的报告厅、会议室、示教室、MDT中心等地点，实现视频、音频的交互教学功能，进行实况转播，用于手术观摩、教学、手术指导。同时，对手术过程的影像、声音、照片进行记录存储，供线上学习。手术过程中手术室可终止与观摩端的交互，并可控制视频录制、暂停、停止手术直播；图像声音能够同步记录，清晰无杂音、无回声。 |  |
| 3.1 | - 手术室内直接将所有医疗设备输出信号全部转换成光信号流（4K信号源的信号质量须保证分辨率不低于3840*2160P、刷新率不低于60fps），再通过视频编码器、光纤、万兆交换机（或直接光纤和影像链）分配给手术室4K屏和手术室外的会议室的显示设备。录制视频需保证4k分辨率，刷新率不低于60fps。（提供系统架构图证明以上环节实现的模式符合4K光纤流媒体架构的要求） |  |
| 3.2 | - 可支持RTSP协议 ;支持SDVoE输入：分辨率最高支持：3840×2160P 刷新率最高支持60fps；色度采样最高支持YCbCr 4:4:4，无延迟、影像速度清晰；支持对信号源拍照，同时支持适应不同分辨率；支持多种供电方式；支持4K输入接口：HDMI、SDI；支持对信号源拍照，同时支持适应不同分辨率；支持4K输入接口：HDMI、DP、12G-SDI；输出接口可支持SPF 10000Mbps（光口）1、RJ45 1000Mbps（网口）分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于32ms；关机前的设备参数可支持沿用设置，包括但不限于设置设备IP地址并建立视频链路关系；可以查询到视频来源，可以查询多个视频来源对应视频来源功能；可通过指令的方式调用API接口；支持多种供电模式；信号输出接口支持HDMI、光纤；输入接口不少于1×SPF 10000Mbps（光口）。分辨率最高支持：3840×2160p@60fps；色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于 32ms，解码器输出接口支持HDMI、光口 |  |
| 4 | 院方自备大屏显示器、音箱、音频功放、麦克风，投标人完成信号对接，可实现医院其他场所的影音互动，如放射科主任办公室、技能培训中心、MDT中心 |  |
| 5 | 选择信号源可点击录制按钮，进行影像录制，同时录制视频的分辨率均不低于3840×2160P，刷新率不低于60fps。录制过程中可随时暂停、恢复录制 |  |
| 6 | 支持录制过程中对服务器硬盘、外接USB设备容量进行实时显示，同时实时为临床手术监测录制剩余磁盘空间。当磁盘空间不足时，及时提醒更换磁盘，为手术影像录制保驾护航。可支持在录制以及非录制状态进行拍照保存。支持边录边点功能，直播时即可点播并可前后拖动进度，便于随时对手术过程进行实时回溯分析。（提供系统界面截图证明录制时提供剩余录制空间以及剩余录制时间提示。） |  |
| 7 | 支持录制过程中可预览录制信号源的实时画面，确保录制画面符合临床所需，为后期影像处理做好准备；支持选择有声录制和无声录制两种录制方式。手术视频录制可根据磁盘容量大小以及临床需求，选择所要录制影像的清晰度 |  |
| 8 | 可在手术内完成后对已存储文件浏览、编辑和删除。具有等级权限管理来限制录制文件的查看、编辑、删除。可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序。文档管理按照手术室、手术名称、手术医师、手术时间、患者姓名进行智能分类管理，避免出现同名同姓信息混淆问题。（提供文档检索界面截图，证明支持可按用病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字完成检索功能） |  |
| △9 | 会议系统可同时提供不少于4方的头像音视频，保证会议开展期间音视频同步无延迟。会议发起方可对会议加密，排除无关人员误入会议系统。在会议过程中，可按需求随意邀请或删减会议加入方。保证会议建立的便捷。手术室传输至会议室的视频显示分辨率≥3840×2160P，刷新率不低于60fps，画面色度采样YCbCr支持≥4:4:4视频源输入标准。提供4方头像会议的画面界面截图，提供建立新会议的3步软件截图。提供三方检测报告证明手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840*2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准 |  |
| △10 | 提供客户端软件≥3个，可通过医院数字化手术室的网络实现和数字化手术室的视音频会议，观看手术室任何一路接入数字化手术室系统的手术直播画面，同时直播画面分辨率≥3840x2160P，刷新率≥60fps；提供三方检测报告证明直播画面分辨率最高可达3840*2160P，刷新率可达60fps |  |
| 11 | 可将术中存储的视频影像保存在医院网络服务器上，录制分辨率达到4K（3840*2160P），刷新率达到60fps。术中存储的数据在手术室内设备关机后，仍然可以在术外医生办公室，通过PC电脑通过网络快速访问到术中存储的数据，同时可以完成对数据编辑管理 |  |
| 12 | PC端软件：可兼容Windows10及以上系统；支持多种模式快速切换；可实现和视频信号的路由分配、视频录制和文档管理功能；在示教模式下可实现与手术室的路由分配、视频直播观摩以及文档管理功能 |  |
| 13 | 服务工作站：支持 SATA可扩展式存储硬盘槽，最高支持硬盘数≥8；主板集成远程管理芯片；可支持12T的硬盘扩展； |  |
| 14 | 音频处理器：不低于6个麦克风/线路输入和4个线路输出；6个通道的AEC--声学回声消除，自动回声，自动增益；包括一个USB音频接口，可提供多达4个数字音频的发送和返回；支持Dante音频网络连接 |  |
| 15 | 吸顶音箱：音箱为8 Ω 额定阻抗，音频频率范围需在50 Hz ~ 20 kHz，具备25 W连续粉噪功率，50 W 连续节目功率，110° 锥形辐射。内部驱动器需带有过载保护 |  |
| 16 | 音频功放系统：功放单元输出功率不大于60 W rms，通过能源之星 ENERGY STAR®认证，满足专业级的信噪比和 THD+N 性能，并具备D 类波纹抑制技术，并采用对流冷却的功率放大器，保证极低的瞬间电流，具有功率因数纠正用以清除交流线路上的谐波 |  |
| 16 | 领夹无线麦克风：工作频点250KHz为步进可调，工作频点可调范围不低于25MHz，信噪比 > 95 dB(A)。麦克采用数字锁相环多信道频率合成技术，可提供多达200个信道选择，方便多台设备同时使用 |  |
| 六 | 其他 | / |
| 1 | 定期巡检和保养计划，故障维修响应时间≤1小时，到现场≤4小时，免费升级软件和设备使用期内免费保养次数≥2次/年（需提供相应保养报告）。 |  |