浙江工业大学

实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）

项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)

采 购 人：浙江工业大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

采购计划文号：[2024]64206号

# 目  录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况 实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年04月19日上午9:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)

项目名称：实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）

预算金额（元）：2400000

最高限价（元）：/

采购需求：

| 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 是否允许采购 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室集成项目（新能源固废处理排风系统） | 1 | 项 | 交钥匙项目 | 否 |

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效之日起30日内交付

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年03月24日至2025年04月19日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年04月19日上午9:30:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年04月19日上午9:30:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼求是招标会议室4

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持科技创新、促进中小企业发展等，具体详见招标文件第三章“（九）采购项目需要落实的政府采购政策”；▲（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：浙江工业大学

地址：杭州市潮王路18号

传真：/

项目联系人（询问）：尹老师

项目联系方式（询问）：17816616071

质疑联系人：马老师

质疑联系方式：0571-88320626

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传真：/

项目联系人（询问）：叶鲁茂、冯增伟

项目联系方式（询问）：0571-87679349

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门

名称：浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联系人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：0571-87800218，0571-87227671

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |
| 2 | 政府强制采购节能产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 3 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 4 | 政府采购支持科技创新 | 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件” |
| 5 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“资格文件” 本项目属性：货物 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 6 | 政府采购支持监狱企业发展 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“资格文件”。 |
| 7 | 政府采购促进残疾人就业 | 视同小微企业，提供材料详见招标文件第六章“资格文件”。 |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件

| 支付方式 | 银行转账 |
| --- | --- |
| ▲支付时间及条件 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款，合同货物送达采购人指定地点，安装调试成功并经校级验收合格且收到中标人开具的增值税专用发票后，采购人于7个工作日内向中标人支付剩余合同价款。 备注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例；联合体投标的预付款、货款均由采购人支付给联合体牵头人，联合体成员与联合体牵头人的付款方式以双方约定的为准，与采购人无涉。 |
| ▲履约保证金 | 1.比例：合同金额的1%； 2.提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式； 3.提交时间：收到采购人发出的签订合同要约后7天内； 4.退还时间及条件：合同履约期间无违约情形的，项目经校级验收合格后浙江工业大学财务部门及时无息退还。如校级验收未通过，履约保证金不予退还。 |

## 三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 交付时间 | 自合同签订生效之日起30日内交付 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 质保期 | 2年（电气部分按国家规范）（项目经校级验收合格后开始计算） |
| 服务标准、期限、效率 | 1.质量保证：最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品； 2.如招标文件中遗漏必备的设备、配件或服务，投标人需在投标文件中指出并提出解决方案供采购人参考； 3.保证采购人产品需求的完整性，如项目实施过程中因缺少必备的设备、配件或服务导致产品无法正常运行的则中标人需补足（费用包含在投标总价中）； 4.现场具备条件后中标人需重新复核有关参数，确保安装后的产品与现场预留空间匹配； 5.安装调试（若需要安装调试） 5.1 安装地点：采购人指定地点； 5.2 完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装调试，如在规定时间内由于中标人原因不能完成安装调试，中标人承担由此给采购人造成的损失； 5.3 如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装需在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有软件和硬件保证同时安装到位； 5.5 费用：包含在投标总价中； 5.6 投标人在投标文件中需提供施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等。 6.培训 6.1 中标人需对采购人的操作人员、维修人员进行培训，直至能熟练操作为止； 6.2 费用：包含在投标总价中； 6.3 投标人在投标文件中需提供相应的培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）。 7.售后服务 7.1 质保期内：因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，因货物本身缺陷造成各种故障需由中标人免费予以更换，否则采购人有权按照“违约责任”条款的约定要求中标人承担相应违约责任； 7.2 质保期外：实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格），免人工费、差旅费； 7.3 维修响应时间为2小时内，电话技术支持时间为12小时内，如需上门维修则24小时内到达采购人现场并进行维修，不超过2个工作日解决故障； 7.4 每学期提供巡检服务至少一次； 7.5 投标人在投标文件中需提供相应的售后服务方案（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务、相关认证等）及随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等准备和保障措施。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.技术支持：质保期内外中标人均需及时提供合同货物软件的升级（硬件支持情况下）及新功能和应用的资料，费用包含在投标总价中； 2.投标人需提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 3.供货时提供有关的全套技术文件（如产品说明书、参数标准、质量保证书、保修证明、操作维修保养说明、相关配套使用手册等）； 4.保证所提供的货物或与该货物有关的一切权利均不会侵犯任何第三方的知识产权； 5.中标人对中标产品使用的安全性、有效性及可靠性承担全部责任，保证在合同验收阶段的性能检验与投标文件明确的技术指标一致； 6.工作条件：投标产品能在采购人所处的条件下正常工作，投标人可通过现场踏勘进行了解； 7.环境要求：投标产品安装运行对环境的要求能满足采购人的现有条件，如对环境有特别要求，则在投标文件中进行明确，否则，未适应产品安装运行所要具备的环境条件的营造费用由投标人承担，投标人可通过现场踏勘了解采购人能够提供的现有条件； 8.产品本体：产品在工作条件和环境条件具备的前提下正常运行即能达到投标文件承诺的技术指标及性能，不需要另外配置其他物品； 9.随机配送的备品备件、易损件、零配件、专用工具：与产品相关的辅助性物品，为方便采购人使用而提供的、不会影响产品本身正常运行，包括采购人要求随机配送或产品自身随机配送的物品，投标人在投标文件中列出各种随机配送的备品备件、易损件、零配件、专用工具的规格、用途、数量、单价和总价，费用包含在投标总价中； 10.选配件及其他：为保证产品长期工作，投标人在投标文件中列举与产品配套的选配件及其他设备的清单，具体包括选配件及其他设备的规格、用途、数量供采购人按需选购，并在今后一段时间内保持供应、价格不上涨，该项费用不包括在本次投标报价内； 11.工作范围：按国家有关标准及规范完成招标文件规定的所有工作内容，包括完成所有产品供货、履行所有规定服务、产品及服务达到招标文件规定的质量标准及使用要求等； 12安装过程中安装服务提供方或其聘请的雇员遭受人身损害或安装服务提供方或其聘请的雇员令采购人或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任由中标人全部承担，若采购人因此为中标人垫付任何款项，采购人有权要求中标人据实立即支付，且有权从应付中标人的价款中将上述款项自行扣除。 |
| 验收标准 | 1.验收由采购人负责实施； 2.验收依据 2.1 合同、招标文件、投标文件； 2.2 中标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 2.3 中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.中标人需派员在所供货物到采购人指定地点时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由中标人承担； 4.验收时中标人向采购人提供所有原材料的出货证明及检测合格证明、验收标准，同时家具产品需和招标文件要求及采购人认可的式样或样品相一致； 5.采购人有权抽取中标人提供的所有产品的原材料、半成品、成品（在组织生产过程中和交货后）委托专业检测机构（采购人指定）进行全程跟踪检测（包含但不限于环保、材质、外观尺寸、工艺、理化性能、力学性能、有害物质限量等方面的检测），如中标人的产品达不到招标文件规定的任意一项检测标准将被视为不合格产品。专业检测机构检测产生的费用由中标人承担，中标人应提供便利来配合采购人的检查； 6.采购人有权对不合格产品采用以下方式处置： (1)更换：由中标人承担所发生的全部费用； (2)贬值处理：双方合议定价； (3)退货处理：中标人退还采购人支付的合同价款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 7.验收合格的条件 7.1 所供货物符合产品标准和招标文件及合同的要求； 7.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 7.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付； 7.4 所供货物已通过使用单位组织的验收； 7.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 8.采购人验收时对产品外观、数量、规格型号等进行检验，但并不自然免除中标人对产品内在质量瑕疵应承担的全部责任；采购人有权在任何时间包括质保期内或质保期满后提出异议，不受上述期间限制。 |

## 四、技术要求

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.1 下述标准及规范如有最新则按最新相关标准及规范执行，下述标准及规范如有不一致，则以更严格者为准。

《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019

《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范(附条文说明)》GB 50275-2010

《一般用途离心通风机技术条件》JB/T 10563-2006

《通风机 噪声限值》JB/T 8690-2014

《风机用消声器 技术条件》JB/T 6891-2017

《通风管道技术规程》JGJ/T 141-2017

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范(附条文说明)》GB 50019-2015

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

《通用用电设备配电设计规范(附条文说明)》GB 50055-2011

《国家电气设备安全技术规范》GB 19517-2023

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008

《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011

《医药工业洁净厂房设计标准》GB 50457-2019

《洁净室施工及验收规范(附条文说明)》GB 50591-2010

《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024

《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2024

《金属家具 质量检验及质量评定》QB/T 1951.2-2013

《实验室变风量排风柜》JG/T 222-2007

《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657-2022

《教学实验室设备 实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T 21747-2008

《工业金属管道设计规范(2008年版)》GB 50316-2000

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范(附条文说明)》GB 50236-2011

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

《特种气体系统工程技术标准》GB 50646-2020

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012

《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801-2020

1.2 产品本体、零部件、配件产品质量符合中华人民共和国有关质量标准，上述标准如有不一致，则以更严格者为准。

2.需实现的功能或者目标：

2.1 交钥匙项目，采购人在招标文件中未列明的所需辅材、附件、配件、线缆等后续将不再单独支付费用，招标文件未提及但完备系统运行所需的其它软硬件和改造内容均由中标人提供（费用包含在投标总价中）并提供同等维保服务；

2.2 系统设计(含深化设计)方案经采购人确认通过后方可实施，所需费用包含在投标总价中。

3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

3.1 总体要求

(1)实验室排风系统

1)实验室排风系统设备

1.1)涉及部分内容由基础装修供应商负责，需与采购人其他供应商(设计院、装修供应商等)协调配合，基础装修施工范围包括屋面设备基础(翻梁及预埋铁板)、动力电[排风电气控制柜的进线电缆、桥架(从强电间引入)]、涉及室内风管穿墙/出墙孔洞凿挖或玻璃及风管安装完成墙体修复、室内风管喷涂；

1.2)设计考虑安全与节能统一，通风柜均采用变风量控制系统，楼顶高空排放方式(排风机全部安装在屋面并实现高空排放)，排风口高出建筑物3m；

1.3)实验室换气次数≥4次/h、通风柜平均面风速设计为0.5±0.1m/s；

1.4)噪音：室内≤60db、楼顶≤75dB；

1.5)管道风速：干管控制在8~12m/s、支管控制在4~8m/s，增大风管尺寸以减少风速。

2)实验室家具设备

2.1)涉及部分内容由基础装修供应商负责，需与采购人其他供应商(设计院、装修供应商等)协调配合，基础装修施工范围包括排水管(布置到实验室各水槽下方)、给水管[布置到实验室各水槽下方(含1个角阀或球阀)]、强电(布置到实验室各实验台及通风柜插座位置)；

2.2)考虑预防、处置液态化学危险品渗透和溅落，带水池的实验台与水池连接部考虑防止潮湿、发霉、积尘，灵活拆卸组合的部分便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质，便于移动和与其他台柜组合搭配；

2.3)外形尺寸(长、宽、高)误差≤2mm；邻边垂直度(台面对角线、框架对角线)1000mm误差≤2mm、2000mm误差≤3mm、3000mm误差≤3mm；地脚平稳性误差≤1mm；零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件(如可调式地脚、活动隔板等)活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动；各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动，金属配件做除锈和防腐蚀处理，结构处螺丝或连接件无外露；金属构件材质抗冲击性强、柔性好、长期使用不变形，表面平整、手感光滑，无划痕；所有工件几何尺寸精确、一致性好、平直度高、目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处饱满、圆滑、自然；装配后正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷及无少件、漏订、透订等失误操作；实施过程中注意成品保护；

2.4)采购人可要求中标人按实际需要对方案微调，最终方案及图纸需经采购人确认后方可实施。

3)实验室新风系统设备

3.1)涉及部分内容由基础装修供应商负责，需与采购人其他供应商(设计院、装修供应商等)协调配合，基础装修施工范围包括屋面设备基础(翻梁及预埋铁板)、动力电[新风电气控制柜的进线电缆、桥架(从强电间引入)]、涉及室内风管穿墙/出墙孔洞凿挖或玻璃及风管安装完成墙体修复、室内风管喷涂；

3.2)室内气流组织合理，合理布置送风口位置，避免死角、断流、短路；

3.3)管道风速：干管控制在5~10m/s、支管控制在2~5m/s；

3.4)运行使用时室内温度：夏季≤28℃、冬季≥18℃；

3.5)新风处理流程：室外空气→过滤→冷却或者加热→送入室内；

3.6)新风系统送风量按房间最大排风量≥65%设计，实验室换气次数≥4次/h，在保证室内人员对新风需求的同时保持室内压力微负压并防止气流外溢；

3.7)采用变风量控制系统，新风系统与排风系统联动联调并检测系统占用与非占用作为变频输入信号，系统风量发生变化时排风机、新风机动态控制，保证末端阀门正常工作、风量正确、节约能源。

4)实验室改造

4.1)涉及部分内容由基础装修供应商负责，需与采购人其他供应商(设计院、装修供应商等)协调配合，基础装修施工范围包括地面(实验室整体PVC地面)、强电[进线电缆放置在吊顶上方(具体位置可与设备供应商沟通确认)，后期由设备供应商接入电气控制柜]、涉及空调管洞&室内风管穿墙/出墙孔洞凿挖或玻璃及风管安装完成墙体修复；

4.2)洁净室设计和改造标准：洁净度七级(万级)，室内照度一般区域≥200Lux、万级区≥300Lux，噪声整体≤60dB(A)，室内温/湿度为22℃±5℃/45~70%RH，室内压差值为-5Pa~-20Pa，保证充足的换气次数(≥15次)，符合各项相关技术规范且深化设计保证整个压力梯度分布；

4.3)照明柔和、明快并考虑节能，保证有≥8Lux的事故照明，蓄电式事故应急照明电源(应急照明持续时间≥30min)；

4.4)第三方检测：安装调试完成后由中标人和采购人共同邀请第三方检测机构检测技术指标(温湿度、换气次数、照度、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌)是否符合国家相关标准并作为验收合格的必要条件。

(2)实验室气路系统

1)涉及部分内容由基础装修供应商负责，需与采购人其他供应商(设计院、装修供应商等)协调配合，基础装修施工范围包括摄像头的存储及显示(接入到采购人指定位置）；

2)包括气体管路的设计、施工、调试、验收和维护保养等，包括但不限于输送管道系统、输送设备管道布置、阀门选型等设计内容及支架、管道、配件、阀门等；

3)安装调试包括汇流排、减压阀、泄漏报警器、低压报警器等，检测和测试包括强度性测试、气密性测试、洁净度测试等；

4)气源区主要控制阀门等装置均安装在气源区墙壁醒目位置；

5)管道穿墙及出地面(或楼板)处设套管保护，套管穿墙处与墙平齐，穿地面(或楼板)处套管高出地面(或楼板)100mm，穿墙(或楼板)套管根据所用管道规格进行匹配；

6)用于支撑气体管路安装的所有支架均进行防腐处理，禁止使用容易生锈的支架辅材；

7)气体管路支架间隔≤1.5m，根据内径最小的气体管路确定支撑距离，所有弯曲处均分别在两侧独立进行支撑，管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接；

8)所有管路沿天花板上方铺设，若无天花板则沿楼板下方铺设，进入实验室通过功能柱连接到中央仪器台，控制阀和减压器安装在功能柱内或墙壁上；

9)在管道行进路线中每隔1.5m设置一组管夹，管道固定件(管夹)采用耐高温材料，坚固、轻巧、耐用；

10)施工过程中所有不锈钢管道两端用塑料盖密封，外部有塑料套密封，进入施工现场后安装前方可将塑料套拆封并除去塑料盖，所有管件在安装进系统前用高纯氮气(99.999%)进行三遍以上吹扫，管道铺设时采用专用弯管器和专用切管器操作，管道切断后用专用工具处理断口，所有螺纹连接处采用密封带密封。

3.2 具体要求

| 序号 | 名称 | 组成 | 明细 | 规格mm | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室排风系统 （核心产品） | 实验室排风系统设备 | 单层百叶风口 | 400*400*150 | 铝合金或ABS材质，配软管。 | 套 | 8 |
|  |  |  | PP风管 | 4~8 | 1.全新PP材料制作，含弯头、三通、法兰、支架(外墙风管固定配M12化学螺栓和≥10mm槽钢+≥8mm锚板)、螺丝、墙体开洞及修复等，风管材料具备出厂合格证明或质量鉴定文件，风管板材不低于以下规格(单位mm)。 圆形风管; 矩形风管. 直径D; 板材厚度; 长边尺寸b; 板材厚度. D＜320; 4; b＜320; 4. 320≤D＜630; 5; 320≤b＜500; 5. 630≤D＜1000; 6; 500≤b＜800; 6. 1000≤D≤2000; 8; 800≤b＜1250; 8. 2.矩形风管为自动焊接且纵向焊缝≤2条，焊缝饱满不开裂、焊条排列均匀美观，宽边＞600mm需适当加固，风管间连接采用法兰方式、风管与阀门相连用法兰结合(加5mm法兰胶垫、不锈钢材质连接螺栓)，风管制作完毕后使用中性清洗液将内表面清洗干净并用塑料薄膜及胶带封口以备安装； 3.室外风管保证防腐、耐低温和耐候性能； 4.安装考虑防凝结水并设置凝结水回流装置，水平管保持一定的坡度、坡向室外立管，安装位置、标高、走向等均符合设计规范，做到横平竖直、连接法兰的螺栓均匀拧紧(其螺母在同一侧)； 5.所有风管设置必要支吊架，管道支架按国标加工制作，外形美观、牢固、耐腐，水平安装时固定支架间距做到风管直径或长边尺寸≤400mm时≤3m、风管直径或长边尺寸＞400mm时≤2m，垂直安装时固定间距≤2.5m 6.弯管曲率半径一般为1倍边长，最小≥200mm，弯曲向尺寸≥500mm的设导流片(内外弧的弯头可不设导流片)，圆形风管采用承插连接、矩形风管采用法兰连接； 7.性能 7.1 参照JGJ/T 141-2017检测，管道在风压1500pa下变形量≤1.5%、漏风量≤1m³/h.m²； 7.2 参照GB/T 14522-2008检测，光老化实验(紫外辐射暴露时间≥200h)结果为合格； 7.3 参照GB/T 1633-2000检测，维卡软化温度≥80℃； 7.4 参照GB/T 9341-2008检测，弯曲模量≥2100Mpa、悬臂无缺口冲击强度≥35KJ/㎡。 | m² | 353 |
|  |  |  | 变风量蝶阀 (台式通风柜) | φ250 | 1.含快速执行器、风阀控制器、风量传感器、区域存在传感器、门高传感器、液晶触摸面板、电源模块等； 2.具备快速反应能力，通风管道压力变化或操作移门位置发生变化时调节响应及稳定时间≤5s(阀执行器全行程0~90度时间≤1s)； 3.阀体风量测量段与调节段一体成型，测量方式采用“文丘里喷嘴效应”原理，风量控制精度±10%以内； 4.阀门、轴杆、蝶叶采用PP材质模压一体成型，带气密环，轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接，与风管接触部分无任何金属部件，满足实验室防火、防腐、噪声要求； 5.位移与阀体管道实测风量和需求风量对比双路控制模式的带风量测量段变风量蝶阀，操作移门位置改变时通过位移传感器进行快速调节，移门稳定后依据管道实测风量和需求风量对比计算平均面风速进行精确调节、维持面风速恒定； 6.液晶触摸面板：用于通风柜面风速的测量与控制、照明控制等，可与变风量蝶阀、风量调节阀、快速风阀执行器及门高传感器等组成通风柜面风速控制系统； 7.区域存在传感器：安装在通风柜正面上方，采用幕帘式红外或无线感应用于检测当前通风柜有人无人状态并确定通风柜平均面风速(检测区域无人时设定值为0.3m/s、有人时为0.5m/s)，辐射范围2000*800mm，感应时间≤50ms，可设定侦测时间间隔（10s~3min）； 8.门高传感器：直接卷轴的调节门传感技术，测量范围0~1000mm，适用于通风柜调节窗，绝缘颗粒涂层阳极氧化铝材质轮毂，线性精度误差＜0.25%，重复性误差＜0.017%，温漂系数＜-20ppm/℃，使用寿命＞10万次，输出阻值0~10KΩ与外部测量呈线性关系； 9.性能 9.1 阀体、阀门阻尼器密封橡胶圈参照GB/T 2408-2021检测，等级达到V0级； 9.2 参照GB/T 2423.10-2019检测，抗震测试合格； 9.3 通过压力无关性测试； 9.4 通过测量装置评审。 | 套 | 4 |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀1 | φ250 | 1.含PP阀体、快速执行器、控制器、控制开关及辅材等，用于控制万向抽气罩、排风罩和各种通风高柜等； 2.具备快速反应能力，打开开关时调节响应及稳定时间≤10s； 3.阀门、轴杆、蝶叶采用PP材质模压一体成型，带气密环，轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接，与风管接触部分无任何金属部件，满足实验室防火、防腐、噪声要求； 4.快速执行器：接收控制信号后响应时间≤0.8s、全行程平衡时间≤10s。 | 套 | 6 |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀2 | φ160 |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 手动调节阀1 | φ110mm | 1.优质聚丙烯(PP)材质； 2.与风管承插式连接，阀体一体成型无焊接点且密闭性好。 | 套 | 13 |
|  |  |  | 手动调节阀2 | φ160mm |  | 套 | 1 |
|  |  |  | 手动调节阀3 | φ250mm |  | 套 | 6 |
|  |  |  | 风阀监控屏 (非强制节能) | / | 控制万向抽气罩、百叶风口等，86型底盒，嵌墙安装，含墙面开槽及恢复。 | 套 | 7 |
|  |  |  | 房间监控屏 (非强制节能) | ≥7寸 | 触摸屏，嵌墙安装，含底盒、墙面开槽及恢复。 | 套 | 3 |
|  |  |  | 室内温湿度传感器 | / | 0~100℃、DC 24V | 套 | 3 |
|  |  |  | 室内压差传感器 | / | 0~1500Pa、DC 24V、0~10V控制信号 | 套 | 3 |
|  |  |  | 控制线路1 | / | 1.含电线电缆、控制线、桥架、线管、墙面开槽及恢复(与线管匹配)、墙体开洞及恢复等； 2.电线电缆 2.1 符合GB/T 12706、GB/T 12666等要求，制造商具备生产许可证，具有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和3C认证； 2.2 截面在光照下光亮、无杂质； 2.3 多次弯折后其绝缘层不准断裂； 2.4 断裂后的绝缘层不能用手撕裂； 2.5 长度误差≤5%； 2.6 绝缘层阻燃性符合GB/T 18380.3中有关规定要求； 2.7 在不低于0℃条件下敷设时不需要预热； 2.8 敷设后经受得住直流耐压试验，4U条件下5分钟； 2.9 绝缘护套机械性能符合国标要求； 2.10 在安装过程中如有损坏则由制造商修复； 2.11 短路时持续时间≥5s； 2.12 绝缘层质地均匀、无任何突起； 2.13 平滑接头≤2D； 2.14 绝缘层无明显刮痕、无明显折痕； 2.15 竖直敷保证拉力； 2.16 开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值符合规定。 3.桥架、线管 3.1 所有桥架采用有盖板的密闭形式，热镀锌材质； 3.2 桥架间做好接地连接，严禁焊接连接； 3.3 电缆桥架接地电阻符合设计规范； 3.4 电缆桥架最大载荷、支撑间距小于允许载荷和支撑跨距； 3.5 槽架延续连接处间隙≤10㎜； 3.6 严禁将桥架直接点焊在金属结构上； 3.7 电缆竖井及垂直安装的电缆桥架垂直度偏差、水平偏差、对角线偏差符合国标要求； 3.8 盖板两端无缝光滑，无毛刺或卷口现象； 3.9 全封闭式桥架终端配相应断面尺寸的封堵； 3.10 金属电缆桥架及其支架全长≥2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接； 3.11 热镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端≥2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓； 3.12 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧； 3.13 所有桥架中梯形框槽口向下焊接，焊缝平滑、饱满，无气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷； 3.14 电缆桥架强度满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求并考虑短暂上人的附加集中荷载1000N； 3.15 电缆桥架在可能的受力荷载(包括电缆桥架与附件自重、敷设的电缆及安装荷载)下不得产生永久变形且安全系数＞1.5； 3.16 托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值≤1/100。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 玻璃钢离心风机 | 风量≥3000m³/h 功率≥3kW | 1.风压≥1600Pa，转速≤1450rmp，定频电机，含进出口软接、弹簧避震器、底座、锥形风帽及支架等； 2.风量风压为正偏差，偏差范围≤3%； 3.外壳及叶轮采用乙烯基酯树脂+无碱玻璃纤维材质，悬臂闭式后倾离心式结构叶轮，轴封处采用石墨盘根密封； 4.轴心为S45C(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂)材质、机架为SS41+EPOXY(环氧树脂喷涂)材质，所有紧固件采用SUS316不锈钢作预埋防止腐蚀，外部裸露部分采用帽套结构； 5.转子动平衡符合ISO 1940的2.5mm/s等级要求，叶轮动力平衡精度≥G2.5级且能24小时连续运转； 6.机组振动符合ISO 2372的4.5mm/s等级要求，安装后运行时机组振动符合JB/T 8689-2014的4.5mm/s等级要求且风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s； 7.噪声：按国家相关标准执行； 8.锥形风帽：含顶部锥形风帽(内锥、外锥、支撑板等)、中部方形风管、下部天圆地方变径，连接风机出风口固定安装，主体采用≥8mm厚PP材质、内锥采用≥3mm厚PP材质，按国家建筑标准设计图集制作。 | 个 | 1 |
|  |  |  | 玻璃钢变频 离心风机1 | 风量≥6000m³/h 功率≥5.5kW | 1.风压≥1600Pa，转速≤1450rmp，变频电机，含进出口软接、弹簧避震器、底座、锥形风帽及支架等； 2.风量风压为正偏差，偏差范围≤3%； 3.一级能效，运行工况在高效率区、小流量区不喘振； 4.外壳及叶轮采用乙烯基酯树脂+无碱玻璃纤维材质，悬臂闭式后倾离心式结构叶轮，轴封处采用石墨盘根密封； 5.轴心为S45C(玻璃钢包覆或环氧树脂喷涂)材质、机架为SS41+EPOXY(环氧树脂喷涂)材质，所有紧固件采用SUS316不锈钢作预埋防止腐蚀，外部裸露部分采用帽套结构； 6.转子动平衡符合ISO 1940的2.5mm/s等级要求，叶轮动力平衡精度≥G2.5级且能24小时连续运转； 7.机组振动符合ISO 2372的4.5mm/s等级要求，安装后运行时机组振动符合JB/T 8689-2014的4.5mm/s等级要求且风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s； 8.采用优质三相交流变频电机且带强制风冷装置，符合GB18613规定的IE2能效标准，电源380V、3相、50Hz、IP55、F级绝缘、B级温升考核，表面油漆亮度为半亚光、漆膜厚度60~115μm； 9.噪声：按国家相关标准执行； 10.锥形风帽：含顶部锥形风帽(内锥、外锥、支撑板等)、中部方形风管、下部天圆地方变径，连接风机出风口固定安装，主体采用≥8mm厚PP材质、内锥采用≥3mm厚PP材质，按国家建筑标准设计图集制作。 | 个 | 1 |
|  |  |  | 玻璃钢变频 离心风机2 | 风量≥15000m³/h 功率≥11kW |  | 个 | 1 |
|  |  |  | 消声器1 | 与管道匹配 | 1.壳体采用≥6mm厚玻璃钢材质一体成型或≥8mm厚阻燃PP板焊接成型，所有焊缝需两面焊(最后一道焊缝可只焊一面)，牢固、光滑、整体有足够强度，系统压差2000Pa下不发生任何变形、漏风； 2.吸声棉采用超细玻璃纤维棉并用不锈钢丝网加固，吸声棉与穿孔板间吸声棉层厚度≥100mm，吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设，具备防止下沉措施； 3.所有材料均符合规定的防火、防腐要求； 4.保证风机运行时有良好的消声效果，满足风机运行时室内及室外噪声要求。 | 个 | 4 |
|  |  |  | 防火阀 | 与管道匹配 | 1.碳钢制作，内部有熔断保险丝，常开，70℃时熔断器动作，阀门自动关闭，手动复位，与风管穿过的结构处用镀锌螺栓连接； 2.管道通过不同防火分区时设计防火阀，70℃常开防火阀，根据现场相应的防火要求设计、安装防火阀； 3.安装调节配件时将操作手柄配置在便于操作位置； 4.安装位置与设计规范相符，气流方向与阀体上标志的箭头一致，严禁相反； 5.单独配置支吊架，四周留有一定空间，安装时先对其外观质量和动作灵活性与可靠性进行检验，确认合格后再进行安装； 6.通过消防3C认证； 7.性能：参照GB 15930-2007检测，温感器控制、关闭可靠性、耐腐蚀性、漏风率、耐火性能符合要求或合格。 | 个 | 4 |
|  |  |  | 房间控制箱 | 500*200*500 | 钢制，室内型，挂墙安装，含房间控制器、电源、空气开关、弱电回路等，220V AC供电输入、24V AC电源输出，最大负载400W，电流过载保护。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 系统电气控制柜1 | 600*450*1500 | 1.室外柜，含断路器、接触器、开关电源等电子元器件，柜内元器件通过3C认证； 2.箱体：≥1mm厚304不锈钢材质，全封闭型，箱门上装防尘垫、锁扣或其他相同经批准的锁具，整体防护等级≥IP41； 3.箱内设备包括所规定额定电流的镀锡铜母线及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线； 4.带电部分和电线在打开前门板时能完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等均加以遮护； 5.配置1个接地端子使箱体可接地，装有二次元件的箱门通过软编制铜带与接地端子相连。 | 个 | 2 |
|  |  |  | 系统电气控制柜2 | 400*200*300 |  | 个 | 1 |
|  |  |  | 触摸屏1 | ≥7寸 | 安装在系统电气控制柜门上、RS485 | 套 | 2 |
|  |  |  | 380V变频器1 | / | 5.5kW、11kW各1套 | 套 | 2 |
|  |  |  | PLC控制器 | / | 选型与系统控制匹配 | 套 | 2 |
|  |  |  | 压差开关1 | / | 30~300Pa、干接点信号输出 | 个 | 2 |
|  |  |  | 管道静压传感器 | / | 0~1500Pa、DC 24V、0~10V控制信号 | 个 | 2 |
|  |  | 配套设施-实验室家具设备 | 边台1 | W*1000*850 | 1.台面 1.1 边台&中央台&操作台采用≥22mm厚平板陶瓷台面、水槽台采用≥25mm碟形台面，带防滑、沥水沟槽工艺(一体釉面非后期破坏釉面开槽)，经高温长时间煅烧制作，合同签订前提供台面制造商出具的质保承诺书； 1.2 性能 (1)参照GB/T 17657-2022检测，包括硫酸98%、硝酸65%、氢氧化钠40%等10种化学试剂达到5级； (2)参照T/CIQA 10-2020附录A检测，承荷重量≥400kg、保载时间≥900h未被破坏； (3)参照T/CIQA 10-2020检测，断裂模数&放射性核素限量符合要求或合格、坯体一体实芯、无空洞&无杂色、釉面与坯体间呈一体结构无脱层； (4)参照T/CIQA 10-2020附录F检测，四周一体阻水边工艺碟形台面、有倾斜角度的沥水糟具有沥水导流功能、沥水槽表面釉面为未被破坏的一体釉面。 2.柜体及门板 2.1 柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、装饰封板等均采用≥1.2mm厚冷轧钢板，表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足钢制实验台硬度、耐腐蚀、附着力要求，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕； 2.2 双层结构门板，夹层内嵌消音材料，配置门扣组及缓冲垫； 2.3 双层结构抽屉面板，夹层内嵌消音材料，抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫； 2.4 操作台柜体配带电脑托板，边台5下柜采用钢架结构(≥40*60mm钢架焊接制作)； 2.5 性能 (1)喷涂参照HJ 2547-2016检测，铅、汞、硒、锑、砷未检出； (2)涂层参照ISO 2812-4:2017和IS0 4628-2:2016检测，耐受浓硫酸(浓度95~98%)、王水、氢氟酸(浓度≥40%)。 3.柜体五金及配件 3.1 铰链：304及以上不锈钢材质合页铰链，180°开启，通过盐雾测试检测； 3.2 抽屉导轨：表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨或三节承重导轨； 3.3 把手：304及以上不锈钢材质； 3.4 门扣组：304及以上不锈钢材质伸缩滚轮制动门扣组； 3.5 层板支撑扣：≥1.2mm厚304及以上不锈钢材质； 3.6 固定螺丝：所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质平头螺丝(非有尖头的自攻螺丝)。 4.安装 4.1 所有底柜正面为平装嵌入式结构，各端面板、上/侧/底部柜体边框及垂直支柱均在同一水平面且无凸出； 4.2 所有钣金表面接缝均满焊，焊接处打磨平整以保持连续的平滑表面，所有部件不得于安装现场焊接加工； 4.3 装饰封板材料、颜色与柜体相同，不得在现场直接以其他材料加工制作，所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝以孔塞遮蔽、无外露。 5.性能 5.1 参照GB 24820-2009(或GB/T 24820-2024)检测，实验台持续垂直静载荷测试(载荷500kg/㎡)24小时后无明显变形和损坏现象、实验台层板弯曲测试(载荷125kg/㎡)24小时后无明显变形和损坏现象、实验台抽屉持续垂直静载荷测试(抽屉拉出后载荷25kg/㎡)24小时后无明显变形和损坏现象、抽屉加载0.2kg/dm³5万次后无变形损坏现象、柜门循环试验5万次后无变形损坏现象； 5.2 参照SEFA 8M-2016检测，抽屉(静载试验≥68kg)无干扰抽屉正常操作的永久性损伤、抽屉(滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部)无永久变形现象&所有工艺完整&能正常操作、底柜(搁板试验≥90kg)合格、油漆附着力等级≥4B(95%以上网格面积表现为漆膜完整)、漆面冲击试验后肉眼观察漆面无因冲击产生的裂纹或龟裂； 5.3 柜体参照GB/T 13448-2019检测，经耐水浸泡试验后光泽度结果差值≤0.3&色差值≤0.35、经耐酸碱(5%硫酸溶液和5%氢氧化钠溶液)浸泡试验后光泽度结果差值≤7.5&色差值≤0.55； 5.4 成品参照GB/T 35607-2017检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、可迁移元素[铅(Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤50mg/kg、铬(Cr)≤25mg/kg、汞(Hg)≤25mg/kg、锑(Sb)≤60mg/kg、钡(Ba)≤1000mg/kg、硒(Se)≤500mg/kg、砷(As)≤25mg/kg]。 | 延米 | 4.9 |
|  |  |  | 边台2 | W*600*850 |  | 延米 | 1.2 |
|  |  |  | 边台3 | W*750*850 |  | 延米 | 5 |
|  |  |  | 边台4 | W*900*850 |  | 延米 | 20.19 |
|  |  |  | 边台5 | W*600*850 |  | 延米 | 5 |
|  |  |  | 中央台1 | W*1500*850 |  | 延米 | 23.1 |
|  |  |  | 中央台2 | W*1800*850 |  | 延米 | 8.92 |
|  |  |  | 操作台1 | 3000*750*850 |  | 组 | 1 |
|  |  |  | 操作台2 | 3000*900*850 |  | 组 | 1 |
|  |  |  | 操作台3 | 2000*900*850 |  | 组 | 1 |
|  |  |  | 水槽台 | W*750*850 |  | 延米 | 6 |
|  |  |  | 工作台1 | 900*600*750 | 1.E1级环保实木颗粒板材质，台面≥25mm厚、其它≥18mm厚； 2.PVC封边条，表面光滑，无节疤、凹凸，无毛刺及其他不平整现象； 3.金属耐腐蚀阻尼铰链，耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，开启≥110°，闭合循环寿命≥5万次； 4.三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨，使用寿命循环抽拉≥5万次； 5.304不锈钢C型中弯拉手。 | 套 | 30 |
|  |  |  | 工作台2 | 860*600*750 |  | 套 | 2 |
|  |  |  | 工作椅 | 常规 | 1.双层网布结构； 2.座垫：密度≥30kg/m³原生海绵，≥5cm厚； 3.座板：≥14mm厚多层曲木板热压成型； 4.椅脚：≥2mm钢管折弯制作，承重≥100kg。 | 把 | 32 |
|  |  |  | 化验水龙头 (强制节能) | 三口 | 1.59-1级黄铜棒及H63黄铜管材质，红冲锻造工艺，无沙眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射、耐化学腐蚀，陶瓷阀芯可90°旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360°旋转，旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙，供水软管长度1.5m(软性PVC管外覆不锈钢网、外层包裹PE管)； 2.三口龙头1个水嘴带防溅滤水器，下方安装角阀； 3.性能 3.1 参照GB/T 10125-2021检测，800h盐雾试验后涂层划道处无腐蚀； 3.2 参照GB/T 5237-2017检测，加速耐候性检测≥1000h后光泽保持率≥94%、色差值≤0.56、符合Ⅱ级要求； 3.3 参照GB/T 228.1-2010(或2021)检测，抗拉强度≥480MPa、断后伸长率≤15%； 3.4 参照EN 817:2008检测，压力0.3MPa时顶部、左侧、右侧三个部位出水口均≤220dB、满足1级要求； 3.5 参照GB/T 17657-2022检测，包括48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂结果为5级。 4.合同签订前提供制造商出具的质保承诺书。 | 套 | 8 |
|  |  |  | PP水槽 | 555*455*310 | 1.含水槽、阻水盖、PP提笼、PP堵臭存水弯、承重支撑钢架，采用全新PP料及进口色母料且无添加碳酸钙，下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印、四边平整，壁厚≤5mm，槽体底部有导流线； 2.配PP堵臭存水弯，PP防虹吸瓶式，每个水槽均配备； 3.底部采用钢架支撑，承重钢架安装在水槽柜内，高度可自由调节； 4.性能 4.1 参照GB/T 11547-2008检测，硫酸77%与硝酸70%混合物(等体积比例)、盐酸36%、氢氟酸42%、硫酸98%、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂分别浸泡无明显变化； 4.2 参照JC/T 897-2014检测，≥12种细菌(菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌等)检测值≥99.99%； 4.3 参照GB/T 16422.3-2022检测，192h老化过程后结果≤0.2且外观无可视变化； 4.4 参照GB/T 3398.1-2008检测(两块试样叠合测试、试样总厚度≥7.2mm)，球压痕硬度≥122； 4.5 参照GB/T 17657-2022检测，包括氢溴酸48%、氟硼酸50%、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂结果为5级。 5.合同签订前提供制造商出具的质保承诺书。 | 套 | 8 |
|  |  |  | 滴水架 | 500*58*580 | 1.材质：≥1mm厚304不锈钢； 2.结构：单面或双面，可拆卸式滴水捧； 3.底座：≥1mm厚304不锈钢材质，底部托盘中间设有排水孔，下设接水槽、引流管； 4.滴水棒：PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能； 5.安装方式：台式或壁式。 | 套 | 7 |
|  |  |  | 台式洗眼器 | 66*66*260 | 1.主体采用59-1级黄铜棒材质、洗眼喷头采用加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，莲蓬头护罩采用φ70橡胶质护杯，防尘盖采用PP材质且有连接护罩可防尘脱落，水流锁定开关采用水流开启，水流锁定功能一次完成，控水阀采用止逆阀且阀门可自动关闭； 2.配置前置过滤器去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等＞5μm的颗粒杂质，供水软管长度1.5m(软性PVC管外覆不锈钢网、外层包裹PE管)，出水量为单口洗眼器＞6L/min、双口洗眼器＞11.4L/min； 3.性能 3.1 参照JC/T 897-2014检测，≥12种细菌(菌种包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、宋氏志贺氏菌等)检测值≥99.99%； 3.2 参照GB/T 38144.1-2019检测，密封、尺寸、流量符合要求； 3.3 参照GB/T 17657-2022检测，包括氢溴酸48%、氟硼酸50%、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂结果为5级。 4.合同签订前提供制造商出具的质保承诺书。 | 套 | 6 |
|  |  |  | 中央台挡水板 | 1500*15*300 | 两边圆弧造型，≥15mm厚钢化玻璃或有机玻璃。 | 块 | 2 |
|  |  |  | 电源插座 | / | 1.国标220V/380V 10A/16A/25A插座，含台内连接电线； 2.插座通过3C认证； 3.电源盒：≥1mm厚冷轧钢板材质，模具冲压成型，表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕； 4.性能：电源盒参照GB/T 17657-2013(或2022)检测，表面耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡现象。 | 个 | 164 |
|  |  |  | 试剂架(边台) | W*286*1000 | 1.立柱规格约82*30mm，采用≥1.5mm厚冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，两侧快装孔采用激光一次精准冲孔，立柱与台面采用螺栓连接； 2.层板：采用≥1.2mm厚冷轧钢板制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，每层活动层板由立柱中间平层板和两侧翼挂板三片组成，快装孔连接安装，可按需调整高度或取下； 3.层板护栏：层板边侧加装防护挡杆，挡杆为≥25*15mm长圆形铝合金材质，表面环氧树脂喷涂处理，内部设加强筋，挡杆前面设有凹槽，凹槽内可搭配不同颜色PVC装饰条； 4.性能：参照GB 24820-2009(或GB/T 24820-2024)检测，硬度≥H、与人体接触的零部件无毛刺眼&刃口&尖锐的棱角和端头。 | 延米 | 0.8 |
|  |  |  | 试剂架(中央台) | W*610*1250 |  | 延米 | 31.172 |
|  |  |  | 防爆气瓶柜(双瓶） | 900*450*1900 | 1.整体柜体采用双层≥1mm厚ST13冲压级钢板，抗拉强度符合GB 10409要求，带防爆处理内置陶瓷纤维棉； 2.柜体内外采用优质环氧树脂粉末喷涂，漆面通过盐雾环境耐腐蚀实验，耐火、耐化学品腐蚀； 3.门板采用连续式无火花钢琴铰链，保护焊接结构，轻松自如启闭180°，外部无丝孔； 4.正面带透明视窗，防爆钢化玻璃材质，柜体侧面设有PASS孔保证柜内气体流动； 5.活动式固定装置，适应高度、直径不同气瓶的储存并采用固定式304不锈钢链条式固定； 6.柜体底部设有可调节不锈钢印花踏板； 7.304不锈钢把手； 8.配备静电接地装置并张贴静电接地标识，设有静电接地传导端口，符合GB 12158要求； 9.配置防爆可燃气体探测器对柜内可燃气体浓度实时监测，如超过设定测量值即时报警联动排风系统，气体探测器具备防爆合格证； 10.工作环境中可燃气体泄露，气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时会发出报警信号； 11.柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作将气体排出柜外，预留φ110mm法兰连接外部管道，可另接排风管排出室外； 12.柜门贴有安全警示标签，符合DB4403T 79-2020要求。 | 台 | 1 |
|  |  |  | 防爆气瓶柜(单瓶） | 600*450*1900 |  | 台 | 7 |
|  |  |  | 气瓶柜(单瓶） | 500*450*1800 | 1.柜体：主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理，钢板内部加钢衬； 2.翻板：主体采用≥1.2mm冷轧钢板加工制作，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理； 3.门板上端部分处采用专用设备进行开孔处理，内部镶嵌≥5mm厚安全玻璃，四周采用专用橡皮条进行包边工艺处理，可直观查看钢瓶气压表相关数值，门板内侧设有防撞橡胶垫对抽屉、门板闭合起减震作用； 4.304及以上不锈钢材质把手，304及以上不锈钢材质合页铰链(180°开启)，钢制调整脚底部注塑； 5.气瓶固定架采用≥30*30*2mm钢管制作，气瓶采用帆布固定； 6.工艺：钢材表面平整光滑，无明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷，钻孔位置由模具定位，切割、钻孔和倒角去毛刺。 | 台 | 3 |
|  |  |  | 气瓶柜(双瓶） | 900*450*1800 |  | 台 | 5 |
|  |  |  | 储物柜 | 900*450*1800 | 1.柜体：主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理，钢板内部加钢衬； 2.面板：主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理，内侧设有防撞橡胶垫对抽屉、门板闭合起减震作用； 3.层板：与柜体同材质，柜体内设有托架，位置任意可调； 4.304及以上不锈钢材质把手，304及以上不锈钢材质合页铰链(180°开启)，钢制调整脚底部注塑； 5.工艺：钢材表面平整光滑，无明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷，钻孔位置由模具定位，切割、钻孔和倒角去毛刺； 6.性能：参照GB 24820-2009(或GB/T 24820-2024)检测，涂层硬度≥H&冲击强度试验后无剥落/裂纹/皱纹、与人体接触的零部件无毛刺眼&刃口&尖锐的棱角和端头、拉门强度试验(30kg、10次)&拉门水平静载荷试验(80N、10次)&拉门猛关试验(3kg、10次)&拉门耐久性试验(2kg、50000次)合格。 | 台 | 6 |
|  |  |  | 器材柜 | 800*450*1800 |  | 台 | 2 |
|  |  |  | 药品柜 | 900*450*1800 |  | 台 | 1 |
|  |  |  | 试剂柜 | 900*450*1800 |  | 台 | 1 |
|  |  |  | PP排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1.上下四开门，双锁结构，2块一次成型注塑活动式层板，层板高度可调节； 2.具备安全双门锁； 3.柜体：≥8mm厚PP材质，耐强酸、强碱、抗腐蚀且达到阻燃UL94 V-0级； 4.层板：一次成型注塑，四周有防滑设计，非焊接层板； 5.门板：≥8mm厚PP材质，≥5mm厚PVC透明视窗； 6.铰链：塑胶射出一体成型； 7.把手：塑胶射出一体成型，附安全锁； 8.安全设计：防护板随物品加以固定； 9.柜体顶部开排风口(规格φ97mm)。 | 台 | 2 |
|  |  |  | 全钢排风试剂柜 | 900*450*1800 | 1.柜体：主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理，钢板内部加钢衬； 2.面板：主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理后再通过环氧树脂喷涂防腐处理，内侧设有防撞橡胶垫对抽屉、门板闭合起减震作用； 3.层板：与柜体同材质，柜体内设有托架，位置任意可调； 4.304及以上不锈钢材质把手，304及以上不锈钢材质合页铰链(180°开启)，钢制调整脚底部注塑； 5.工艺：钢材表面平整光滑，无明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷，钻孔位置由模具定位，切割、钻孔和倒角去毛刺； 6.柜体顶部开排风口(规格φ97mm)。 | 台 | 4 |
|  |  |  | 万向抽气罩 | 375*375*2400 | 1.主体采用铝合金材质，表面经砂面和氧化等工艺处理，高密度橡胶密封圈，304不锈钢连接杆，高密度PP(HDPP)旋钮，内嵌不锈钢轴承锁合连接杆，通过旋钮手动调节控制气流流量，含集气罩(PP/PC)、支架(吸顶式/壁式)、吊顶孔罩； 2.主体关节处可360°任意旋转并可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑、操作灵活方便； 3.性能 3.1 参照GB/T 1865-2009、GB/T 250-2008检测，≥450h后≥灰卡5级； 3.2 参照GB/T 9341-2008、GB/T 1043-2008、GB/T 1633-2000检测，弯曲模量≥1580MPa、简支梁缺口冲击强度≥20KJ/㎡、维卡软化温度≥145℃； 3.3 参照GB/T 16758-2008检测，排风量200m³/h时平均阻力达到≥145Pa&罩口平均风速≥0.55m/s、排风量250m³/h时平均阻力达到≥230Pa&罩口平均风速≥0.67m/s； 3.4 参照GB/T 17657-2022检测，包括氢溴酸48%、氟硼酸50%、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂结果为5级。 4.合同签订前提供制造商出具的质保承诺书。 | 套 | 18 |
|  |  |  | 通风柜(台式) | 1500*950*2400 | 1.主框架及两边侧板采用≥1.2mm厚冷轧钢板，主框架前竖条采用≥2.5mm厚一体成型合金框架，表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经高温固化，涂层厚度≥75μm，满足通风柜硬度、耐腐蚀、附着力要求，表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕； 2.内部操作空间宽度≥1.4m； 3.台面 3.1 一体高温烧制成型实验室专业碟形≥25mm厚陶瓷台面，四周带一体≥6mm高陶瓷阻水边工艺(非拼接或后期加厚方式加工)，实验操作区域整体下凹，四周翘边部分有效阻水； 3.2 性能 (1)参照SEFA 3-2020中实验室工作台面条款2.1检测，检测化学试剂≥48项结果为合格； (2)参照GB/T 17657-2022检测，(包括硝酸65%、硫酸98%、二氧六环99%、乙醇99%、王水、苯99%、氯仿99%、四氯化碳99%、乙酸99%、磷酸85%、甲醛37%、乙酸乙酯99%、盐酸37%、氨水28%、高氯酸72%、二甲基甲酰胺99%、乙醚99%、糠醛99%、甲苯99%、二氯甲烷99%、仁和碘酒、丙酮99%等≥60种化学试剂)结果为5级、检测时间12h变色等级不低于4~5级、表面无裂纹； (3)参照T/CIQA 10-2020检测，碟型台面四周一体阻水边高度≥6mm、碟型下凹区域容量≥6L/㎡； (4)参照T/CIQA 10-2020附录A检测，承载重量≥700kg、保压时间≥600h未破坏； (5)参照GB/T 13891-2008检测，光泽度≥58。 4.内衬及导流板 4.1 ≥5mm厚氟纤板，抗酸碱腐蚀、阻燃、表面光滑； 4.2 性能 (1)参照GB/T 17657-2022检测，(包括三氯甲烷99.5%、丙酮99.5%、二氯甲烷99.8%、乙酸乙酯99.9%、氢氧化钠溶液40%、盐酸37%、硝酸65%、乙酸99%、正丁醇99%、二甲苯99%、乙腈99%、异丙醇99%、二甲基甲酰胺99%等化学试剂)结果为无明显变化、表面无裂纹； (2)参照GB 18580-2017检测，甲醛未检出； (3)参照GB 8624-2012检测，结果为B1级。 5.升降采用优质HMT5同步带，同步轮为赛钢精密注塑一体成型，每个同步轮自带优质轴承，≥6mm厚(≥3+3)安全胶合玻璃视窗，移门视窗和移门滑轨采用工业级铝合金型材制作，同步带传动静音、耐腐蚀； 6.同步带轮结构采用≥3mm厚优质冷轧钢板，表面热镀锌处理，同步带轮轴采用高硬度铝型材经高精度加工，皮带防跳动机构采用聚四氟乙烯经过精密加工制作的限位轮，同步带无跳动时跟同步带一起转动，同步带有跳动时限制同步跳齿； 7.移门滑块槽采用高分子模具一体成型； 8.服务模块：内部服务面板用于各类仪器所需气体、循环水的接入专用接口并配水槽，外部服务面板安装有水、电控制阀及急停开关和电涌保护器； 9.底部储存柜：活动一体式PP柜，采用≥8mm厚PP板材(门板为钢制内衬PP板)，酸碱柜+三抽柜，经CNC数控机床加工、自动折弯折边处理、自动化无缝焊接，边缘无毛刺不伤手、光滑自然有光泽，双层结构自支撑坚固构造，背部预留有直径50mm管口可与通风系统连接确保柜内处于负压状态； 10.配件：照明选用防爆LED光源(每平方米＞600流明光照强度)，配备3个10A和1个16A防水、防尘电源插座，配有一次成型实验室专用PP壁挂杯槽，水龙头采用水嘴与开关分离式(开关安装在通风柜表面)； 11.性能 11.1 参照EN 14175-3:2019检测，“浓度-内测量面试验”“浓度-外测量面试验”“浓度-干扰试验”结果中SF6平均浓度均≤0.01ppm(视窗开口500mm)、“浓度-测试面试验”结果中SF6平均浓度≤0.01ppm(面风速0.5m/s、视窗开口500mm)、通风柜达到额定地面风速0.5m/s时整体压力损失低于70pa； 11.2 参照EN 14175-2:2003检测(断开拉门一侧悬挂装置、将自动喷水装置摆放在通风柜内部操作台面上开启喷水装置、装有一个机械限位装置放置视窗开启超过视窗上标记的最大操作位置500mm、在拉门下沿标识3个测量位置&链接拉力在拉门把手上&将拉门从最低点缓慢向上拉起至600mm高度再缓慢向下拉至最低点位置)，拉门保持在其初始位置附近其测量数值≤22mm、飞溅在拉门内表面上的液体从表面滴下流至通风柜上没有溢出、视窗开启位置回到500mm以下时限位装置自动复位、拉力≤30N； 11.3 高强度钢丝芯聚氨酯同步带参照GB/T 13487-2017检测，拉伸强度N/mm≥160、齿体剪切强度N/mm≥50。 | 台 | 4 |
|  |  |  | 功能柱1 | 300*150*2400 | 1.采用≥1mm厚冷轧碳素钢板机加工制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，钢板内部加钢衬； 2.立柱有足够内部空间及必要开孔(预留排风位置)以便通过及容纳实验台需要的公用系统管线及相关配件，管线槽内水/电/气/风等具有各自独立的区隔，带维修面板； 3.性能：参照HJ 2547-2016检测，铅、汞、硒、锑、砷、镉、铬未检出。 | 套 | 6 |
|  |  |  | 功能柱2 | 600*200*2400 |  | 套 | 3 |
|  |  |  | 圆凳 | / | 凳面采用PP材质，凳腿采用≥φ20方管焊接制作。 | 把 | 3 |
|  |  |  | 实验凳 | / | 1.凳面：PU发泡一次成型四孔圆面，直径约335mm、厚度约35~40mm； 2.表面电阻106~109Ω、系统电阻106~109Ω，配导电轮或导电脚杯； 3.PP“T”型扶手，裁切泡棉带坐壳； 4.气杆：可调高度范围约430~560mm(配轮子)、410~540mm(配固定脚杯)； 5.凳脚：钢镀铬五星脚，半径260mm； 6.脚轮：高强度耐磨PA脚轮(可选配各种脚轮或固定脚杯)，金属导电链； 7.性能：参照WJ 2146-2016检测，表面电阻、静电泄漏电阻合格。 | 把 | 76 |
|  |  |  | 实验椅 | / | 1.饰面：优质阻燃布料，防污、防尘、易清洁； 2.海绵：优质海绵，密度高、回弹力好、硬度适当； 3.椅背：PP塑胶背框，尼龙网背，弹力好、透气性强，PP“T”型扶手； 4.底盘：壁厚＞3mm优质冷轧钢板； 5.气动：优质气压棒，升降时无声响； 6.优质五星脚和脚轮，脚轮采用增强尼龙66与23%玻璃纤维复合，在受压迫750磅下往复10万次不损坏，间隙误差在1%mm左右，移动杂音小、耐磨。 | 把 | 5 |
|  |  |  | 紧急冲淋洗眼器 | 225*600*2175 | 1.主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用304不锈钢无缝钢管，镍含量＞8%，极限耐压≥11MPa； 2.关节采用插拔式连接方式，360°任意定位安装； 3.洗眼喷头内置减压装置，配置水压调节系统，冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构； 4.阀门管道采用活接头管道连接设计； 5.配备喷淋系统和洗眼系统(冲洗时间≥15min)，配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇； 6.性能 6.1 参照GB/T 16422.3-2022检测(光照辐射度≥0.76、黑板温度≥60℃、紫外老化≥200h)，无可视变化、无变色(色差≤0.16、变色等级≤0.2)； 6.2 参照GB/T 241-2007检测，冲淋部位最大耐压值≥20MPa、洗眼部位最大耐压值≥24MPa； 6.3 参照GB/T 10125-2021检测，乙酸盐雾≥24h后≥Ra10级； 6.4 参照GB/T 17657-2022检测，包括氢溴酸48%、氟硼酸50%、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等60种有机、无机试剂结果为5级。 7.合同签订前提供制造商出具的质保承诺书。 | 套 | 3 |
|  |  | 配套设施-实验室新风系统设备 | 屋顶式新风机组 | 风量≥4000m³/h 制冷量≥51.5kW 制热量≥29.5kW 功率≥18kW | 1.整体式结构，所有零部件装配&电器接线&制冷剂及油品的加注&冷媒管路的压力试验、真空度试验、泄漏试验&机组凝露试验等均在出厂前完成、整机配电，机组外壳有吊装用起重吊耳，机组由压缩机、冷凝器、过滤器、蒸发器、膨胀阀、离心风机、电机、轴流风机、底座、机架、面板、电控箱、电控元件、控制器等组成，机组底座、框架、面板和电控柜均采用优质钢板制作，压缩冷凝部分外面板厚度≥1mm，空气处理部分箱体面板采用双层钣金内充聚氨酯发泡保温材料结构(总厚度≥50mm)，发泡面板的内、外板采用≥0.6mm厚优质镀锌钢板制作，机组底座高度≥100mm，底板强度满足检修人员进入不能导致变形及保温材料损坏，发泡面板和立柱、横梁的连接结合面均粘贴密封保温材料，发泡面板采用防冷桥结构形式，立柱、横梁与发泡面板间采用自攻螺钉进行连接紧固； 2.具有压缩机启停、节能延迟、防倒循环定时器自动控制、冷凝器风扇故障报警、各空调机组初&中效过滤器压差报警、高低压保护器、压缩机过热保护、反相保护、排气过热、压缩机过电流保护、风机电机过电流保护功能，断电后自动到正常状态的归位，具备温度过高&过低保护、湿度过高&过低保护、供电过压&欠压保护、缺项保护、风机过载保护、压缩机高低压保护、排回气温度保护、过电流保护、热敏开关等； 3.送风机功能段、蒸发器功能段、过滤器功能段、压缩机功能段设置检修门且由不锈钢铰链固定，所有门用门把手锁定，检修门能从箱体外部开、关，检修门门框上装有中空橡胶防水减震密封条，可90°以上开启的大型检修门，风机段、盘管段、过滤段及进口部分均可开门以供检修； 4.进/出风口采用法兰连接，法兰连接面翻边至少40mm、法兰凸出机组面板至少60mm、用于制作法兰钢板厚度至少2mm； 5.外表面整体烤漆处理，耐盐雾试验时间≥2000小时，保证15年正常运行不锈蚀，顶部做卷边泄水檐防止雨水进入内部及有良好的坡度利于排水； 6.吊耳设置在机器顶部，在名义制冷工况和规定条件下能效比≥2.7； 7.采用难燃型聚氨酯发泡保温材料隔热板保温壁板，扣封型空气处理，箱体内部所有金属均通过聚氨酯发泡和经过设计的断冷桥复合材料与金属隔断； 8.框架及壁板间粘贴保温密封条，电气接线图永久黏附在控制面板门上，所有有助于使用及注意事项标志均已标明，包括设备编号、型号、系列、能力、大小和尺寸等； 9.内框架外双层钣金结构，双层镀锌板夹发泡的钣金通过螺栓固定在内框架上，双层钣金外侧做喷漆防腐处理，钣金和框架间禁止使用普通空调箱框架结构加密封条的密封方式； 10.新风口配防虫网、防雨罩，风管接口在安装完成前设挡板封堵，焊接严格按现行最新国家及行业标准和规范执行，热气旁通技术； 11.性能：参照GB 37479-2019检测，符合一级能效认证要求。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 镀锌风管1 | 0.5~1 | 1.室外新风管道采用镀锌钢板制作，共板法兰工艺，材料厚度与加工方法按GB 50243-2016执行，所有配件用材与主材相同； 2.制作风管不得有横向拼接，尽量减少拼接，矩形风管底宽≤900mm不得有纵向接缝、＞900mm尽量减少接缝，铆接法兰加固框及部件采用镀锌铆钉，法兰铆钉孔、法兰螺栓间距≤150mm，所有水平或垂直的风管设置必要的支吊托架，构造形式由中标人在保证牢固可靠的原则下根据现场选定； 3.风管保温采用≥30mm厚橡塑板，风管支吊托架设置于保温层外部，避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊托架； 4.安装调节阀、蝶阀等配件时将操作手柄配置在便于操作部位，安装调节阀时先对其外观质量动作的灵敏度与可靠性进行检验，合格后再进行安装，金属支吊架在表面除锈后刷防锈漆和色漆各两道； 5.风管材料具备出厂合格证明或质量鉴定文件，风管板材不低于以下规格(单位mm)。 风管长边尺寸b; 板材厚度. b≤320; 0.5. 320＜b≤630; 0.6. 630＜b≤1000; 0.75. 1000＜b≤2000; 1. 6.吊架间距根据管道高度和宽度确定，最大吊架间距见下表(单位mm)。 风管内径尺寸; 最大吊架间距. 宽≥1200; 1200. 宽＜1200、高＜300; 1800. 600＜宽＜1200、高＞600; 1800. 宽＜1200、300＜高＜600; 2400. 宽≤600、高＞300; 2400. 7.风管橡塑保温材料符合中国NFTC防火跟踪认证、中国建筑节能认证和GB/T 17794-2021要求，湿阻因子≥4500、导热系数≤0.038W/m、热阻≥0.74㎡·K/W。 | ㎡ | 55 |
|  |  |  | 消声器2 | 400*320 | 1.壳体采用≥0.8mm厚镀锌钢板； 2.吸声棉采用超细玻璃纤维棉并用不锈钢丝网加固，吸声棉与穿孔板间吸声棉层厚度≥100mm，吸声棉层松紧适中、密度均匀铺设，具备防止下沉措施； 3.所有材料均符合规定的防火、防腐要求； 4.保证风机运行时有良好的消声效果，满足风机运行时室内及室外噪声要求。 | 只 | 1 |
|  |  |  | 散流器 | 200*200 | 铝合金材质 | 个 | 1 |
|  |  |  | 百叶风口 | 500*300 | 铝合金材质 | 个 | 1 |
|  |  |  | 防雨百叶 | 定制 | 铝合金材质 | 个 | 1 |
|  |  |  | 帆布软接 | 定制 | 防火布材质 | m² | 15 |
|  |  |  | 保温 | / | 保温厚度≥30mm，含橡塑保温胶水。 | m³ | 2 |
|  |  |  | 变风量蝶阀 | 与管道匹配 | 1.与室内排风形成多级联动，使环境保持微负压，RS485口，角行程＜5S，外置电源，无后备，阀体有风量测量； 2.镀锌钢板材质阀体(方形或圆形)，不带防腐涂层； 3.配置快速执行器，全行程≤5s，50~1000Pa工作压力范围内风量与压力无关，可与排风变风量阀进行通信； 4.风量控制精确到气流控制信号±10%，出厂前风量需经测试校准； 5.性能：参照JG/T 436-2014检测，管道变风量调节阀精度和阀前静压无关符合要求或合格、500~2000Pa风压范围内单位面积阀体漏风量均＜9m³/h•㎡。 | 只 | 1 |
|  |  |  | 70℃防火阀1 | 400*320 | 1.材质：钢制，内外镀锌； 2.气密程度与其相连风管相同； 3.外框配有与相连风管接驳的法兰，内横切面面积不能小于其相连风管； 4.除特别标明外，所有易熔片操作温度为70℃并设置在防火阀气流向上方位置。 | 只 | 1 |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀3 | 与管道匹配 | 1.包括镀锌钢板材质阀体，含快速执行器、控制器、辅材等； 2.具备快速反应能力，打开开关时调节响应及稳定时间≤10s； 3.所用阀门轴杆与蝶叶采用镀锌钢板材质模压一体成型设计，带气密环，轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑连接，与废气接触部分无任何金属部件，满足实验室防火、防腐、噪声要求； 4.快速执行器：接收控制信号后响应时间≤0.8s、全行程平衡时间≤10s。 | 个 | 1 |
|  |  |  | 压差开关2 | / | 30~300Pa、干接点信号输出 | 个 | 2 |
|  |  |  | 管道压力传感器 | / | 0~1500Pa、DC 24V、0~10V控制信号 | 个 | 1 |
|  |  |  | 管道温湿度传感器 | / | TE-200V、0~100℃、DC 24V | 个 | 1 |
|  |  |  | 380V变频器2 | / | 1.5kW | 个 | 1 |
|  |  |  | 新风设备控制柜 | 800*350*1200 | 1.室外柜，含浪涌保护器、弱电回路、电机回路、电源回路、室外机数据采集、控制器等，柜内元器件通过3C认证； 2.箱体：≥1mm厚304不锈钢材质，全封闭型，箱门上装防尘垫、锁扣或其他相同经批准的锁具，整体防护等级≥IP41； 3.箱内设备包括所规定额定电流的镀锡铜母线及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线； 4.带电部分和电线在打开前门板时能完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等均加以遮护； 5.配置1个接地端子使箱体可接地，装有二次元件的箱门通过软编制铜带与接地端子相连。 | 个 | 1 |
|  |  |  | 触摸屏2 | ≥7寸 | 柜门安装、RS485 | 个 | 1 |
|  |  |  | 控制线路2 | / | 同控制线路1 | 项 | 1 |
|  |  |  | 辅材 | / | 含支架、吊筋、冷凝水管道、PPR补水管等 | 项 | 1 |
|  |  |  | 室内超高清全彩LED显示屏 (非强制节能) | 3280*2000 | 1.净尺寸≥3200*1920mm，含边框(约40mm不锈钢包边)、视频处理器、网络转接头、网络连接线等配套辅材； 2.全彩屏，点间距≥1.53mm，密度≥426409点/㎡，基色(红色625nm/绿色525nm/蓝色470nm)，功耗≤600W/300W/㎡，连续工作时间≥72小时，工作寿命≥10万小时，专用驱动电源(可进行冗余备份及热拔插)。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 屋面设备基础 (工字钢) | Q235(180*94) | 工字钢表层先刷防腐漆后刷灰色面漆，两层油漆涂刷，油漆晒干后将18#工字钢与现场预埋好的预埋钢板(基础装修供应商实施)焊接，工字钢两边焊接尺寸超过预埋钢板中心位置，所有钢构件在制作前均放1:1大样，复核无误后方可下料，钢材加工前进行校正使之平整，制作前钢构件表面均进行喷砂(抛丸)除锈处理，除锈质量等级达到国标GB 10923中Sa2.5级标准要求，容易腐蚀部位重点检查，根据防腐涂层使用寿命进行定期检修，需重新涂刷时将原有涂层清除、除锈清洁再重新做防腐涂层。 | m | 100 |
|  |  | 配套设施-实验室改造 | 石膏板隔墙 | / | ≥100mm厚石膏板隔墙，内置消音棉(岩棉防火等级达到A级)。 | m² | 13.6 |
|  |  |  | 移门 | 900*2200 | 铝合金边框、钢化玻璃内框 | 扇 | 1 |
|  |  |  | 设备基础 | / | ≥150mm厚C20混凝土基础 | m² | 110 |
|  |  |  | 动力电缆 | / | 含桥架、电箱、电线及配套辅材 | 项 | 1 |
|  |  |  | 显示屏支架 | / | 悬挂显示支架 | 套 | 12 |
|  |  |  | 彩钢板吊顶 | / | 1.≥50mm双玻镁手工岩棉彩钢板，钢卷厚度≥0.45mm，岩棉容重≥100g，防火等级A级； 2.内外墙面、转角处光滑平整，墙面边角处以R45圆弧连接，钢板间横向拼缝≤4mm、纵向平面误差≤1mm，铝型材间拼缝≤0.5mm，色泽均匀、无肉眼可见色差，穿过实验室的上下水管道用墙板包封于夹缝内并做好保温处理，钢板间采用企口连接并用密封硅胶密封； 3.墙面与吊顶、地面、门框、窗之间连接处硅胶密封，保证密闭无泄漏；板缝之间缝隙要均匀一致，板缝宽度2~3mm；墙体材料满足消防规范要求，防火时间（耐火极限≥1小时）和人员疏散等符合要求；铝合金圆弧半径≥50mm、厚度≥0.8mm；阴角阳角厚度≥1mm，色泽光滑、无缺陷。 | ㎡ | 17 |
|  |  |  | 彩钢板隔断 | / |  | ㎡ | 92 |
|  |  |  | 铝合金配套铝型材 | / | 厚度≥0.8mm，槽铝、内外圆弧、阴阳角、角条。 | ㎡ | 109 |
|  |  |  | 五金密封材料 | / | 国标五金件(拉铆钉、燕尾丝、铁膨胀)及硅胶 | ㎡ | 109 |
|  |  |  | 钢质密闭门 | 1200*2100 | 夹芯保温钢板子母门，后表面喷塑，配置丝印钢化观察防火玻璃(450*730*5-R100)，耐火极限≥0.6h，不锈钢执手锁，闭门器。 | 樘 | 1 |
|  |  |  | 观察窗1 | 2000*800 | 整体≥50mm厚，≥1.5mm厚铝合金框体，嵌套隐藏式干燥剂铝条，≥6+6mm厚钢化中空玻璃，烤漆边≥25mm，视窗腔气密、不结露。 | 扇 | 2 |
|  |  |  | 观察窗2 | 1500*800 |  | 扇 | 1 |
|  |  |  | 直膨式空气净化 处理机组 | 风量≥1400~210m³/h 制冷量≥12kW 电加热≥6kW 加湿≥2kg/h ≥3.75kW | 1.含混合段、初中效过滤段(G4;F8)、表冷段、电加热段、电极加湿段、均流段、离心送风机段，室外防雨防水型； 2.铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母连接方式形成严密的迷宫式密封机组，空气处理部分为无框架结构，采用榫头互扣密封，箱板间连接采用沟槽榫头结构； 3.机组内静压700Pa时漏风率≤0.19%、机组内静压1000Pa时漏风率≤0.3%、机组内静压1500Pa时漏风率≤0.1%，必要位置配置检修门，检修门整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构，外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，转动两次门把手方可开启，内外均可开关； 4.箱体非自攻钉连接，机组内静压+1000Pa箱体变形率D≤1.5mm/m、-1000pa箱体变形率D≤1mm/m； 5.箱体面板保温层采用聚氨酯发泡，保温厚度≥25mm，密度≥50kg/m³，非块状保温材料填充黏结方式，防冷桥结构，冷桥因子达到EN 1886的TB1级以上、传热系数达到T1级以上； 6.表冷盘管采用防腐亲水铝箔，换热效率高并能避免表冷器表面出现水滴变为水珠现象，接水盘采用304不锈钢材质； 7.禁止采用塑料连管，采用不锈钢管和配套专用压差计； 8.放置在一层外墙外原混凝土基础上并设置不锈钢设备围挡。 | 台 | 1 |
|  |  |  | 冷媒铜管 | φ12.7*19.1 | 含管件、B1级橡塑保温、支吊架 | m | 5 |
|  |  |  | 排水管 | / | 冷凝水管(PVC40)及加湿器水管(PPR20)安装 | m | 50 |
|  |  |  | 镀锌风管2 | 0.5~1 | 同镀锌风管1 | ㎡ | 17 |
|  |  |  | 风管保温 | / | 保温厚度≥30mm，含橡塑保温胶水。 | ㎡ | 17 |
|  |  |  | 高效送风口 | / | 过滤等级H13 | 套 | 1 |
|  |  |  | 铝合金回风口 | 350*500 | 铝合金材质，门铰式带滤网。 | 只 | 1 |
|  |  |  | 铝合金防雨风口 | 320*200 | 铝合金材质，带滤网。 | 只 | 1 |
|  |  |  | 70℃防火阀2 | 320*200 | 同70℃防火阀1 | 个 | 1 |
|  |  |  | 涡轮手动调节阀 | 320*200 | 镀锌材质 | 个 | 1 |
|  |  |  | 电动调节阀 | 200*20 | 镀锌材质 | 只 | 1 |
|  |  |  | 房间电控箱 | / | 钢制，含电气元器件，细胞间照明、插座控制。 | 套 | 1 |
|  |  |  | LED平板净化灯1 | 1200*300 | 68W，含驱动器、光源、接线盒吸顶安装。 | 盏 | 2 |
|  |  |  | LED平板净化灯2 | 1200*300 | 68W，具有应急照明功能，含驱动器、光源、接线盒吸顶安装。 | 盏 | 1 |
|  |  |  | 单联单控开关 | 220V 10A | 国标 | 只 | 1 |
|  |  |  | 五孔插座 | 220V 10A | 国标 | 只 | 6 |
|  |  |  | 接线盒 | 86型 | 国标 | 只 | 23 |
|  |  |  | 电线1 | ZR-BV-3*2.5 | 国标 | m | 20 |
|  |  |  | 电线2 | ZR-BV-3*4 | 国标 | m | 70 |
|  |  |  | 电线3 | ZR-BV-3*6 | 国标 | m | 30 |
|  |  |  | 电线管 | PVC20 | 国标 | m | 90 |
|  |  |  | 空调电控箱 | / | 钢制，含电子元器件。 | 台 | 1 |
|  |  |  | 空调进线电缆 | ZR-YJV-5*16 | 国标 | m | 20 |
|  |  |  | 空调内机电缆 | ZR-YJV-5*10 | 国标 | m | 10 |
|  |  |  | 空调外机电缆 | ZR-YJV-5*4 | 国标 | m | 10 |
|  |  |  | 空调信号线 | RVVP5*1 | 国标 | m | 20 |
|  |  |  | 安装辅材1 | / | 含吊筋、抱箍、支架、膨胀螺栓、六角螺栓、六角螺母、自攻螺丝、密封垫等 | 项 | 1 |
|  |  |  | 防爆磁力泵 | / | 304不锈钢材质 | 台 | 3 |
|  |  |  | 电磁涡轮流量计 | / | 304不锈钢材质 | 套 | 3 |
|  |  |  | 不锈钢球阀 | / | 304不锈钢材质，N20卡套式。 | 个 | 12 |
|  |  |  | 不锈钢管 | / | 304不锈钢材质，N20卡套式。 | m | 150 |
|  |  |  | 不锈钢管件 | / | 304不锈钢材质，N20卡套式。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 不锈钢桥架 | 100*100 | 304不锈钢材质 | m | 40 |
| 2 | 实验室气路系统 |  | 半自动切换汇流排装置 | / | 双侧高压气瓶通过减压压力差原理自动切换的连续型供气，最大输入压力3000psi(20.7mpa)，出气范围0~250psi(0~1.7mpa）可调。 | 套 | 6 |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头1 | / | 不锈钢材质，G1/2，带密封帽。 | 个 | 2 |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头2 | / | 不锈钢材质，G5/8，带密封帽。 | 个 | 15 |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头3 | / | 不锈钢材质，W21.8，带密封帽。 | 个 | 10 |
|  |  |  | 不锈钢管道1 | 1/4" | BA级316L不锈钢材质气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路自动焊接制作，管道内表面处理值＜0.37u，管道壁厚≥0.89mm。 | m | 374 |
|  |  |  | 不锈钢管道2 | 3/8" |  | m | 392 |
|  |  |  | 不锈钢焊接变径 三通 | / | TP316L材质，3/8"*1/4"*3/8"。 | 个 | 27 |
|  |  |  | 不锈钢焊接大小头 | / | TP316L材质，3/8"*1/4"。 | 个 | 19 |
|  |  |  | 不锈钢焊接三通1 | / | TP316L材质，1/4"。 | 个 | 14 |
|  |  |  | 不锈钢焊接三通2 | / | TP316L材质，3/8"。 | 个 | 5 |
|  |  |  | 不锈钢金属软管 | / | TP316L材质，进气口配有钢瓶接头与钢瓶连接，出气口配有卡套接头与切换面板连接，带安全保护线，最高承受压力300bar，进/出口气螺纹1/4"NPT(F)，长度1m。 | 根 | 27 |
|  |  |  | 不锈钢卡套过滤器接头 | / | TP316L材质，CV-3/8，过滤精度0.01μm，使用温度-5℃~+40℃。 | 个 | 22 |
|  |  |  | 不锈钢卡套 总球阀1 | / | TP316L-BV-1/4，1000PSI。 | 个 | 7 |
|  |  |  | 不锈钢卡套 总球阀2 | / | TP316L-BV-3/8，1000PSI。 | 个 | 14 |
|  |  |  | 不锈钢外螺纹卡套接头1 | / | TP316L-MC-NT4-TF4，带密封帽。 | 个 | 150 |
|  |  |  | 不锈钢外螺纹卡套接头2 | / | TP316L-MC-NT4-TF6，带密封帽。 | 个 | 42 |
|  |  |  | 不锈钢外丝单向阀 | / | TP316L材质，CV-1/4 | 个 | 10 |
|  |  |  | 不锈钢外丝接头 | / | HN-NT4-NT4，两端带密封帽。 | 个 | 1 |
|  |  |  | 不锈钢阻火器 | / | TP316L材质 | 个 | 9 |
|  |  |  | 线管 | JDG20 | 国标 | m | 216 |
|  |  |  | 低压报警控制箱 | / | 气压监测报警系统 | 个 | 1 |
|  |  |  | 固定面板 | 60*200 | 304不锈钢材质 | 个 | 68 |
|  |  |  | 钢瓶固定架 | / | TT专用材质 | 个 | 8 |
|  |  |  | 紧急切断阀 | / | 防爆-1/4NPT易燃易爆气体泄漏紧急切断 | 套 | 9 |
|  |  |  | 低压球阀 | / | TP316L-BV-1/4，1000PS，卡套式。 | 个 | 68 |
|  |  |  | 管卡1 | 45724 | 铝合金氧化处理 | 个 | 392 |
|  |  |  | 管卡2 | 45661 | 铝合金氧化处理 | 个 | 372 |
|  |  |  | 固定支架 | 30*30 | 铝合金氧化处理 | m | 102 |
|  |  |  | 气体压力传感器 | / | PTS330G.25M.N41.3.A | 个 | 8 |
|  |  |  | 气体侦测探头1 | CH4 | 1.可插拔式，标定方便，遥控器操作方式，模块化电路设计，可编程继电器输出，可外接联动设备，可配接声光报警器实现就地声光报警，支持壁挂、抱管、吊装多种安装方式； 2.测量精度为±1%~±5%F.S.，重复性≤±2%，响应时间＜25s，工作电压220V±15% 50Hz，最大功耗＜2W，LCD液晶显示，M-BUS两总线通讯，储存温度-20℃~+50℃，工作温度-40℃~+75℃，湿度范围10~95%RH(无凝露)，防爆标志ExdⅡ CT6，防护等级IP66，电气接口2*G1/2＂内螺纹，铸铝表面防腐喷塑处理外壳。 | 个 | 5 |
|  |  |  | 气体侦测探头2 | CO |  | 个 | 2 |
|  |  |  | 气体侦测探头3 | CO2 |  | 个 | 4 |
|  |  |  | 气体侦测探头4 | H2 |  | 个 | 9 |
|  |  |  | 气体侦测探头5 | NH3 |  | 个 | 3 |
|  |  |  | 气体侦测探头6 | O2 |  | 个 | 1 |
|  |  |  | 泄漏报警控制箱 | / | 1.大屏幕LCD液晶显示，全中文指示、操作简单，直观、准确显示现场燃气浓度及探测器状态，具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能，具有自检、自诊断功能，具有报警、故障、开关机存储查阅功能，每种信息最多1000条且掉电不丢失，具有软件调零、软件标定、报警点设置功能，设有密码防止误操作，可随时设置、修改和查阅系统各项参数，具有主、备电转换及欠压保护功能，内置2组报警接点输出控制功能，联动信号可手动、自动输出，具有日历显示及设置功能； 2.采用M-BUS通讯协议，单回路两总线通讯，信号无极性连接设计，具有自动保护功能，可选配RS485总线通讯接口与上位机控制系统联网实现探测器监控； 3.示值误差±5%F.S.，大屏幕LCD液晶、发光管显示，报警音量＞75dB，响应时间≤30s，工作电压为主电AC 220V±15% 50Hz±1%、备电7.4V DC/2Ah，工作方式为连续工作，工作温度-10℃~+50℃，工作湿度≤93%RH，工作大气压力86~106kPa，绝缘电阻正常环境时≥100MΩ、湿度为93%RH时≥1MΩ，功耗＜10W，供电节点2/4/6个，报警输出3A/2组，信号传输24V无极性两总线（≥RVS 2*2.5m㎡二芯双绞线），传输距离＜1200m。 | 个 | 4 |
|  |  |  | 信号线1 | 8*0.3 | 国标 | m | 176 |
|  |  |  | 信号线2 | 3*1.5 | 国标 | m | 40 |
|  |  |  | 终端转换接头 | / | TP316L-R-WDZ4-根据仪器接口配置、带密封帽 | 个 | 68 |
|  |  |  | 一级调压阀 | / | 采用特气单级式减压器，母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫，内设双层过滤网，可采用面板或墙式安装，最大输入压力3000Psi，输出压力0~300Psi(0~2mpa)可调，安全测试压力为1.5倍的最大输出压力，适用温度-40℃~+74℃，泄漏率2*10-8atm cc/sec He，CV0.08。 | 套 | 15 |
|  |  |  | 终端二级调压阀 | / | 采用特气单级式减压器，母体与膜片采用硬密封形式，母体螺纹1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫，内设双层过滤网，可采用面板或墙式安装，最大输入压力500Psi，输出压力0~150Psi(0~1mpa)可调，安全测试压力为1.5倍的最大输出压力，适用温度-40℃~+74℃，泄漏率2*10-8atm cc/sec He，CV0.15。 | 套 | 68 |
|  |  |  | 安装辅材2 | / | 含穿线管辅材、五金配件，包括螺丝、丝杆、管道标签、五金辅材等。 | 项 | 1 |
|  |  |  | 气瓶房柜体 | 4000*3000*2800 | 1.框架主要为≥100*150mm方管及≥2mm厚钢板，外柜体为钢质框架、垂直波纹侧板和端面及横向垂直波纹顶板，均由冷轧钢板压制制作，外部整体喷涂防锈油漆，内墙壁涂覆防腐油漆； 2.内壁使用A级防火隔热，隔热层厚度≥50mm； 3.耐火达到4小时； 4.整体具备防爆功能，通过防爆认证，防爆等级ExdII CT4 Gb； 5.框架具备抗风载雪能力，可抵御12级台风，抗震性能达到9级； 6.性能：参照ANSI/EOS/ESD S 11.11-2001检测，静电放电合格。 | 台 | 1 |
|  |  |  | 集液槽 | / | 柜体内一体式渗漏系统，可容纳总容积的15%。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 避雷针 | / | 1.1m绝缘杆避雷针套装(避雷针+接地线+接地针+配件) | 套 | 1 |
|  |  |  | 泄爆装置顶部 | / | 发生爆炸时顶部配有泄爆面板，设有2个泄爆口(尺寸为1.1*1.1m)，泄压面积≥0.11m²/m³，根据BGV B4标准设计泄压面，泄压面板盖采用松装形式且带有固定链条，泄压完成后自动回落，泄爆面板上带防雨雪覆盖的雪棚，泄爆压力580Mpa； | 套 | 2 |
|  |  |  | 消防锁 | / | 柜门采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或复合材料制作，内置消防推杆锁，锁推杆开门后会触发100dB报警声，联动报警，门向疏散方向开启并从内部打开，内设有固定气瓶支架用于存储气瓶。 | 套 | 2 |
|  |  |  | 静电释放桩 | / | 1.柜体门口设置有人体静电释放柱与柜体主体连接； 2.主电源接入处安装有独立的防雷浪涌保护器； 3.静电释放系统由3根≥2500*50*5mm角铁直入地下，保证柜体静电＜4Ω。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防爆电气系统 | / | 主控配电箱外壳采用铝合金材质经环氧树脂涂装 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防爆照明系统 | / | 内部照明采用防爆日光灯，防爆标志ExdⅡ BT6，额定电压AC 220V/50Hz，防护等级≥IP65，防腐等级≥WF2。 | 套 | 2 |
|  |  |  | 防爆应急出口 | / | 出口处设置防爆应急灯，防爆标志Exd II CT6 Gb。 | 套 | 2 |
|  |  |  | 防爆报警灯 | / | 当柜内各监测器检测到柜内可燃气体浓度、温度、有害气体浓度等各数值接近设置好安全临界值时自动启动现场声光报警，联动风机排风，指标正常时风机停止转动。 | 套 | 2 |
|  |  |  | 防爆监控系统 | / | 1.柜内配置2个防爆视频监控摄像头，超高清960P分辨率，具有夜间红外监控功能； 2.外部配置超高清960P外围监控摄像头2个，含控制电线、控制网线、水晶头、线管等辅材配件； 3.留有RJ45网络端口可与校内总监控系统对接； 4.视频监控系统具有存储记忆功能，可记录一个月以上监控数据及在手机、电脑上随时查看。 | 套 | 4 |
|  |  |  | 自动消防系统 | / | 室内温度达到68℃时感温元件自动爆破、自动喷放到防护区实施灭火 | 套 | 2 |
|  |  |  | 通风排气系统 | / | 由2个通风百叶窗及通风管组成，柜内设置通风百叶窗，百叶窗内部设有防虫鼠网，柜体设有防爆轴心风机1套(额定电压220V、功率≥0.18kW、风量≥2280m³/h/个、转速≥1450r/min、防护等级≥IP65)。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 温度控制系统 | / | 由全内壁防火隔热层、2台防爆空调(1.5p)组成 | 套 | 1 |
|  |  |  | 防爆烟感探头 | / | 本安隔爆型，防爆标志Ex db ib IIC T4 Gb，具有报警复位功能，供电电压20~28V DC。 | 套 | 2 |
|  |  |  | 安全标识牌 | / | 在明显位置张贴安全标识，柜内可挂置采购人自备铭牌、使用说明书等内容，顶部贴有3M反光贴。 | 套 | 1 |
| 备注：投标人应充分自行勘查现场（采购人不集中组织），对现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并充分考虑影响投标报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中，因现场勘查不充分导致的投标报价缺失由投标人自行承担，中标后中标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长交付时间等要求，若有此类要求采购人将不作任何答复与考虑，现场勘查所产生的一切责任、风险、费用和后果由投标人自行承担。现场踏勘需遵循采购人要求，持法人授权委托书、本人身份证参加，联系人及联系方式同项目联系人。 |  |  |  |  |  |  |  |

其他技术要求

本次招标要求携带样品参加投标，验收时如果中标人提供的产品质量低于样品质量，采购人将不予接受，其造成的一切损失和后果由中标人承担。样品中不准有与投标人相关的商标、图案和文字等标识（如有此标识，请遮挡或剔除该标识），否则样品分为零分。

样品要求

| 名称 | 规格mm | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 通风柜(台式) | 1500*950*2400 | 1台 |
| 水槽台 | W*750*850（配水槽、龙头等） | ≥0.5延米 |
| 备注：样品评分时评标委员会会对样品进行破坏性实验，投标人自行考虑投标风险。 |  |  |

1.样品递交时间：2025年04月19日上午9:30:00（北京时间）前（含完成组装），递交地点另行通知，逾期送达将予以拒收；

2.采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购代理机构及时退还或者经未中标人同意后自行处理；

3.样品制作标准和要求：详见样品要求及采购需求；

4.是否需要随样品提交相关检测报告：否；

5.样品的评审方法以及评审标准：样品随机排序，评标委员会针对样品的序号进行样品分打分，评审标准详见第四章  评标办法及评分标准；

6.投标人中标并与采购人签订合同后，其样品的质量将作为验收标准之一。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、（一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江工业大学实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定） |
| 一、（三） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行 |
| 一、（四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担； 4.收费标准（差额累进）： 中标金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05（不足叁仟元按叁仟元收取）. 100-500; 0.77. 5.投标保证金：无 |
| 一、（五） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供本人身份证明； ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳[2024年1月（含）至今任意一月]证明； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，在投标文件中说明具体原因、授权代表缴纳社保单位并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| 一、（六） | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 一、（七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：运输。 说明：投标人根据招标文件的规定，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 三、（二） | 投标文件份数 | 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份，备份投标文件：密封包装后以EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司招标八部收，电话：0571-87679349，寄出后将快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息发至zb08@qszb.net以便查收）。 特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。 |
| 三、（五） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括系统设计、货物金额、仓储、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、检验费、税金等为确保合法、正常使用货物及中标人履行合同项下约定的所有义务所需支出的全部费用； ▲3.采购人将以合同形式有偿取得货物、服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务； 4.投标总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在投标总价中。 |
| 三、（六） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| / | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） (1)有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明 (2)符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 (3)落实政府采购政策需满足的资格要求 (4)联合协议（若联合体投标） |
| 五、（三） | 信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； 4.信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| / | 评标方法和评标标准 | 详见“第四章 评标方法和评标标准” |
| 七、（一） | 中标 | 评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 七、（二） | 合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。 |

## 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （一）适用范围

本招标文件适用于浙江工业大学实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指浙江工业大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式；

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs），“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，“公章”系指单位法定名称章[因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件1）]，招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名；

6.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

### （四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担；

4.收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05（不足叁仟元按叁仟元收取） |
| 100-500 | 0.77 |

5.投标保证金：无

### （五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供本人身份证明；

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳[2024年1月（含）至今任意一月]证明；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，在投标文件中说明具体原因、授权代表缴纳社保单位并附列该授权代表缴纳社保清单。

### （六）联合体投标

本项目接受联合体投标。

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### （七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目允许分包，可以分包履行的（非主体、非关键性的工作）具体内容、金额或者比例：运输。

说明：投标人根据招标文件的规定，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话

（2）质疑项目的名称、编号

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.进口产品

本项目原则上采购本国生产的货物、服务，不允许采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

采购人已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意（高校和科研院所采购用于科研的进口仪器设备，以及其他根据财政部规定实行备案管理的，实行备案管理）购买进口产品的，将在招标文件中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。关于关境和海关特殊监管区域产品认定、已在境内多次流转进口产品认定，按照《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）执行。

2.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

▲采购人拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，将在招标文件中明确载明，供应商相应的投标产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.支持科技创新

采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.支持中小企业发展

4.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，则每个采购标的均应由中小企业制造。在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.3 供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.5 预留份额专门面向中小企业采购的采购项目通过下列措施进行：将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4.6 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.7 中小企业参加政府采购活动，应当出具办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

4.8 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.9 供应商提供的《中小企业声明函》中，企业数据（如从业人员、营业收入、资产总额）有误的，采购代理机构或评标委员会可以要求供应商进行澄清、说明。但《中小企业声明函》出现下列情形的，《中小企业声明函》无效，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）内容未包括全部采购标的；

（2）未填写标的所属行业，或者填写的所属行业与招标文件明确的所属行业不一致；

（3）未填写企业类型、填写的企业类型不明确或填写的企业类型与实际不符（即：企业类型（中型企业、小型企业或微型企业）填写错误）。

供应商声明的类型获得了本不应获得的利益（价格扣除或者资格审查通过），属于提供虚假材料。构成“提供虚假材料谋取中标的”，依法承担法律责任。

5.政府采购支持监狱企业发展

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6.政府采购促进残疾人就业

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

备注：除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的投标人不享受中小企业扶持政策。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法和评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件编制要求

### （一）投标文件的组成

1.投标文件（电子加密投标文件）由资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分组成（格式详见招标文件第六章），投标人应将投标文件各部分分别上传至政府采购云平台指定位置；

2.投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录。

### （二）投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任；

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章，投标人应写全称；

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人加盖公章，或者由投标人代表签名。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责；

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份，备份投标文件：密封包装后以EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司招标八部收，电话：0571-87679349，寄出后将快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息发至zb08@qszb.net以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

### （三）投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲1）投标人应在提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

2）电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

1）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在提交投标文件截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

2）备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲3）通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效；

▲4）投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

（3）投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。提交投标文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

2.投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担；

3.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件。

备注：投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

### （四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

### （五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容，未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括系统设计、货物金额、仓储、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、检验费、税金等为确保合法、正常使用货物及中标人履行合同项下约定的所有义务所需支出的全部费用；

▲3.采购人将以合同形式有偿取得货物、服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

4.投标总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在投标总价中。

### （六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

## 四、资格审查不通过、投标无效的情形

（一）在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标人将被视为资格审查不通过：

1.资格证明材料不全的或者不符合招标文件要求的

2.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的

3.资格文件未按要求签署、盖章的

4.未响应招标文件“▲”标记条款要求的

（二）在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.商务和技术文件未按要求签署、盖章的

2.未提供或未按要求提供投标函、授权委托书的

3.未响应招标文件“▲”标记条款要求的

4.未提供采购需求偏离表或采购需求偏离表中响应规格有缺项、漏项的

5.质保期不满足招标文件要求的

6.明显不符合招标文件要求的

7.投标技术方案不明确（存在一个或一个以上备选/替代投标方案）的

8.未提供样品或样品提供不全（配套水槽、龙头等未提供非样品不全）的

9.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

10.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

（三）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.报价文件未按要求签署、盖章的

2.未按照招标文件标明的币种报价的

3.报价内容有缺漏项或者与招标文件要求不一致的

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的

5.报价具有选择性的

6.未响应招标文件“▲”标记条款要求的

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

5.不同投标人的投标文件相互混装

（五）参与同一个采购包（标项）的投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：

1.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的

2.上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目其他投标人的电子印章的

3.不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的

4.不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的

## 五、开  标

### （一）开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购人或采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

投标文件未按时解密但投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

### （二）资格审查

开标后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

### （三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

### （一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

### （二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

### （四）报价评审

政府采购云平台上传的电子投标文件报价与政府采购云平台录入报价不一致的，以上传的电子投标文件报价为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由投标人代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（一）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（二）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标报价×50%；

（三）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（四）其他评标委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中记录。

### （五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb08@qszb.net）提交。

### （六）排序与推荐

评标方法：本项目评标方法是综合评分法，具体评标方法和评标标准等详见“第四章：评标方法和评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐一名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的（设定多个核心产品的，任意一个核心产品的品牌相同即视为核心产品品牌相同），按前款规定处理。

### （七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 七、中标与合同

### （一）中标

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人；

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书；

3.评标结果公示媒体：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

### （二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 八、验  收

采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标方法和评标标准

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

## 二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |  |  |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）*30%*100 注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 商务分 |  |  |
| 质保期 | 1 | [客观分]满足招标文件要求基础上每延长1年（所有系统均延长）得0.5分（最高1分），延长时间不足1年不计入得分，不满足招标文件要求投标无效。 |
| 业绩 | 3 | [客观分]投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购标的同品类（至少包含实验台、通风柜、PP风管、风机、变风量阀）业绩（最高3分）：0.5分/份（以合同、对应验收报告及发票或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料或“制造精品”相关证明材料为准） 注：如联合体投标则以提供材料较少一方为准 |
| 政策功能 | 1 | [客观分]投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书为准） 备注：化验水龙头提供节能（或节水）认证证书不计分，未提供则投标无效。 [客观分]投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且具有国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证书（最高0.5分）：0.5分/样（以认证证书为准） |
| 技术分 |  |  |
| 技术方案 | 21 | [主观分]设计方案：专业、详尽、全面、规范、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施 1.平面布置图、效果图（室内、楼顶风机、设备基础等）（评分范围:3,2,1,0） 2.排风系统施工图、管路布置图（评分范围:3,2,1,0） 3.家具产品单件图（不同规格单件三视图）（评分范围:3,2,1,0） 4.新风系统施工图、管路布置图（评分范围:3,2,1,0） 5.实验室改造施工图（评分范围:3,2,1,0） 6.气路系统施工图（评分范围:3,2,1,0） 7.主要设备大样图、综合布线图、设备基础图（评分范围:3,2,1,0） |
|  | 6 | [主观分]实验室排风系统设备 1.性能[至少包括PP风管、变风量蝶阀(台式通风柜)、防火阀，根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料评审]：可靠、业务需求符合程度高（评分范围:3,2,1,0） 2.施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等：专业、全面、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3,2,1,0） |
|  | 6 | [主观分]实验室家具设备 1.性能[至少包括实验台[边台、中央台、操作台、水槽台（含台面、柜体及门板）、化验水龙头、PP水槽、台式洗眼器、电源盒、试剂架、实验柜（储物柜、器材柜、药品柜、试剂柜）、万向抽气罩、通风柜（含台面、内衬及导流板）、功能柱、实验凳、紧急冲淋洗眼器，根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料评审]：可靠、业务需求符合程度高（评分范围:3,2,1,0） 2.施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等：专业、全面、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3,2,1,0） |
|  | 6 | [主观分]实验室新风系统设备 1.性能[至少包括屋顶式新风机组、变风量蝶阀，根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料评审]：可靠、业务需求符合程度高（评分范围:3,2,1,0） 2.施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等：专业、全面、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3,2,1,0） |
|  | 3 | [主观分]实验室改造施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等：专业、全面、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3,2,1,0） |
|  | 6 | [主观分]实验室气路系统 1.性能[至少包括气瓶房柜体，根据提供的国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料评审]：可靠、业务需求符合程度高（评分范围:3,2,1,0） 2.施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等：专业、全面、合理、针对采购需求及实际特点、有利于项目实施（评分范围:3,2,1,0） |
| 技术培训 | 1.5 | [主观分]培训计划（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品验收及日常运行（评分范围:1.5,1,0.5,0） |
| 售后服务 | 2 | [主观分]售后服务方案（包括服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务、相关认证等）：全面、针对采购需求及实际特点、有利于产品日常运行（评分范围:2,1,0.5,0） |
|  | 1.5 | [主观分]随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等准备和保障措施及所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用购买折扣：措施充分、折扣力度大且合理（评分范围:1.5,1,0.5,0） |
| 样品 | 6 | [主观分]通风柜(台式)（未提供样品投标无效） 1.外观（整体效果、美观性等）、涂饰（正视面及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等）、结构（安全性、稳定性、牢固程度等）（评分范围:3,2,1,0） 2.制作（外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等）、材质（台面、钢板、五金件等）、配件（评分范围:3,2,1,0） |
|  | 6 | [主观分]水槽台（未提供样品投标无效） 1.外观（整体效果、美观性等）、涂饰（正视面及表面平整度、皱皮/发粘及其他部位表面手感等）、结构（安全性、稳定性、牢固程度等）（评分范围:3,2,1,0） 2.制作（外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度等）、材质（台面、钢板、五金件等）、配件（评分范围:3,2,1,0） |

# 第五章  拟签订的合同文本

## 浙江工业大学采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙丙三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)

确认书号：[2024]64206号

委托编号：ZJGDZC（W）-2025-QS006

项目名称：实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）

甲方（采购方）：浙江工业大学

乙方（供应方）：

丙方（使用方）：

采购代理机构（鉴证方）：浙江求是招标代理有限公司

甲、乙、丙三方根据浙江求是招标代理有限公司关于实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

乙方保证本合同中所供应的国产商品是2025年   月   日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

1.货物名称：

2.型号规格：

3.技术参数：

4.数量（单位）：

（注：商品型号、数量、配置等要求等详见附件清单）

二、合同金额

本合同金额为人民币（大写）          元（¥          ）

注：以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

三、技术资料

1.乙方应向丙方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1.比例：合同金额的1%，即人民币（大写）          元（¥          ）。

2.提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3.提交时间：收到甲方发出的签订合同要约后7天内。

4.退还时间及条件：合同履约期间无违约情形的，项目经校级验收合格后甲方财务部门及时无息退还。如校级验收未通过，履约保证金不予退还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：浙江工业大学丙方指定地点

九、货款支付

1.付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款，合同货物送达丙方指定地点，安装调试成功并经校级验收合格且收到乙方开具的增值税专用发票后，甲方于7个工作日内向乙方支付剩余合同价款。

备注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，可降低预付款比例；联合体投标的预付款、货款均由甲方支付给联合体牵头人，联合体成员与联合体牵头人的付款方式以双方约定的为准，与甲方无涉。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以合同单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按合同附件规定的货物性能、技术要求、质量标准向丙方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到丙方通知后，   小时内到达丙方现场予以维修服务。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.货物的质保期为   年（项目经校级验收合格后开始计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.丙方对乙方提交的货物依据合同附件中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合合同附件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，丙方需在五个工作日内组织初验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为丙方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交丙方。

3.丙方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训丙方的使用操作人员，并协助丙方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；检测及验收费用全部由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达丙方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，或者货到丙方四十八小时前通知丙方，以准备接货。

4.货物在交付丙方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达丙方指定的地点视为交付，乙方同时需通知丙方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十的违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，丙方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同并没收履约保证金；若履约保证金不足以弥补甲方因乙方违约所受的损失，则还有权要求乙方赔偿不足部分。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，甲乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议的解决

甲乙双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由杭州仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十七、合同生效及其它

1.合同经四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙丙三方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式柒份，具有同等法律效力，甲乙丙三方各执贰份，采购代理机构执壹份。

5.本合同附件及招标文件、投标文件、书面澄清（承诺）等系本合同的组成部分。

下无正文

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或受委托人： （签字） | 法定代表人或受委托人： （签字） |  |
| 地址： | 地址： |  |
| 邮编： | 邮编： |  |
| 电话： | 电话： |  |
| 传真： | 传真： |  |
| 开户银行：农业银行杭州朝晖支行 | 开户银行（必填）： |  |
| 账号：19015601040001412 | 账号（必填）： |  |
| 丙方（盖章）： |  | 鉴证方（盖章）：浙江求是招标代理有限公司 |
| 负责人： （签字） |  | 法定代表人或受委托人： （签字） |
| 地址： |  | 地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼 |
|  |  | 电话：0571-87679349 |
| 签约地点：浙江工业大学朝晖校区 |  | 签订时间： 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式

目  录

▲1.资格文件（单独上传）

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求

（4）联合协议（若联合体投标）

▲联合体投标的，联合体各方均应提供（1）&（2）项材料

2.商务和技术文件（单独上传）

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明/授权委托书

2024年1月（含）至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

（3）采购需求偏离表

（4）投标人同类合同实施情况一览表

（5）节能、环保产品证明材料

（6）标的配置清单

（7）技术方案

（8）培训计划

（9）售后服务方案

（10）随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等

（11）所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用一览表

3.报价文件（单独上传）

（1）开标一览表

（2）开标一览表附件

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

### 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（联合体投标的，联合体各方均需提供）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（联合体投标的，联合体各方均需提供）

致：浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

我方                    （投标人名称）参加实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”）重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 落实政府采购政策需满足的资格要求

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江工业大学的实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业）的具体情况如下：

1.实验室排风系统，属于工业；制造商为                          （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于☐中型企业☐小型企业☐微型企业（如实勾选）；

2.实验室气路系统，属于工业；制造商为                          （企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于☐中型企业☐小型企业☐微型企业（如实勾选）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.标的名称，按照招标文件中明确的标的填写；

2.所属行业，按照招标文件中明确的标的“所属行业”填写；

3.制造商，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

5.企业类型（包括新成立企业），按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定和招标文件中明确的标的“所属行业”，选择“中型企业、小型企业、微型企业”其中之一；

6.招标文件中明确的标的是能够独立发挥功能的产品，配件、辅料不作为标的，不需要在《中小企业声明函》里填列。

#### 属于监狱企业的证明文件

（若属于监狱企业）

说明：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

#### 残疾人福利性单位声明函

（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江工业大学的实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；

3.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 联合协议

（若联合体投标）

说明：格式见附件2

## 商务和技术文件

### 投标函

致：浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加浙江工业大学实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)]，为此，我方提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件一份。宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人 |  |
| --- | --- |
| 职务 |  |
| 手机 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

[适用于法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标]

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### 授权委托书

[适用于投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标]

致：浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加浙江工业大学实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)]的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

说明：投标人是联合体的则联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章（电子签名/公章）

#### 2024年1月（含）至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

说明：投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，在投标文件中说明具体原因、授权代表缴纳社保单位并附列该授权代表缴纳社保清单。

### 采购需求偏离表

采 购 人：浙江工业大学

项目名称：实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）

项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)

| 序号 |  | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件（具体条款详见“第二章 采购需求”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 |  | 支付方式 |  |  |
| 2 |  | ▲支付时间及条件 |  |  |
| 3 |  | ▲履约保证金 |  |  |
| 服务要求（具体条款详见“第二章 采购需求”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 |  | 交付时间 |  |  |
| 2 |  | 交付地点 |  |  |
| 3 |  | 质保期 |  |  |
| 4 |  | 服务标准、期限、效率 |  |  |
| 5 |  | 其他技术、服务要求 |  |  |
| 6 |  | 验收标准 |  |  |
| 技术要求（具体条款详见“第二章 采购需求”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 |  | 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |  |  |
| 2 |  | 需实现的功能或者目标 |  |  |
| 3 |  | 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |  |  |
| 合同条款（具体条款详见“第五章 拟签订的合同文本”中相关内容） |  |  |  |  |
| 1 | 拟签订的合同文本中所有内容 |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明，偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 投标人同类合同实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同、对应验收报告及发票或省级以上主管部门认定的首台套产品相关证明材料或“制造精品”相关证明材料；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 节能、环保产品证明材料

说明：

1.投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围且由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书

备注：化验水龙头未提供节能（或节水）认证证书投标无效

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围且由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书

### 标的配置清单

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | ★品牌 | ★制造商 | ★产地 | 备注 （可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验室气路系统 |  |  |  |  |  |  |
| ★以下（联合体其他成员）承担的部分（如无则可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.按照招标文件明确的标的清单填写此表；

★2.服务项目不涉及提供货物的，规格型号、品牌、制造商、产地可不填写；

★3.联合体其他成员承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

附页

| 序号 | 名称 | 组成 | 明细 | 单位 | 数量 | 品牌 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室排风系统 | 实验室排风系统设备 | 单层百叶风口 | 套 | 8 |  |  |
|  |  |  | PP风管 | m² | 353 |  |  |
|  |  |  | 变风量蝶阀(台式通风柜) | 套 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀1 | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀2 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 手动调节阀1 | 套 | 13 |  |  |
|  |  |  | 手动调节阀2 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 手动调节阀3 | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 风阀监控屏 | 套 | 7 |  |  |
|  |  |  | 房间监控屏 | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 室内温湿度传感器 | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 室内压差传感器 | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 控制线路1 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玻璃钢离心风机 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玻璃钢变频离心风机1 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玻璃钢变频离心风机2 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 消声器1 | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 防火阀 | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 房间控制箱 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 系统电气控制柜1 | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 系统电气控制柜2 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏1 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 380V变频器1 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | PLC控制器 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 压差开关1 | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 管道静压传感器 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 配套设施-实验室家具设备 | 边台1 | 延米 | 4.9 |  |  |
|  |  |  | 边台2 | 延米 | 1.2 |  |  |
|  |  |  | 边台3 | 延米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 边台4 | 延米 | 20.19 |  |  |
|  |  |  | 边台5 | 延米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 中央台1 | 延米 | 23.1 |  |  |
|  |  |  | 中央台2 | 延米 | 8.92 |  |  |
|  |  |  | 操作台1 | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 操作台2 | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 操作台3 | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 水槽台 | 延米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工作台1 | 套 | 30 |  |  |
|  |  |  | 工作台2 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工作椅 | 把 | 32 |  |  |
|  |  |  | 化验水龙头 | 套 | 8 |  |  |
|  |  |  | PP水槽 | 套 | 8 |  |  |
|  |  |  | 滴水架 | 套 | 7 |  |  |
|  |  |  | 台式洗眼器 | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 中央台挡水板 | 块 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电源插座 | 个 | 164 |  |  |
|  |  |  | 试剂架(边台) | 延米 | 0.8 |  |  |
|  |  |  | 试剂架(中央台) | 延米 | 31.172 |  |  |
|  |  |  | 防爆气瓶柜(双瓶） | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆气瓶柜(单瓶） | 台 | 7 |  |  |
|  |  |  | 气瓶柜(单瓶） | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  | 气瓶柜(双瓶） | 台 | 5 |  |  |
|  |  |  | 储物柜 | 台 | 6 |  |  |
|  |  |  | 器材柜 | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 药品柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 试剂柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | PP排风试剂柜 | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 全钢排风试剂柜 | 台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 万向抽气罩 | 套 | 18 |  |  |
|  |  |  | 通风柜(台式) | 台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 功能柱1 | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 功能柱2 | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 圆凳 | 把 | 3 |  |  |
|  |  |  | 实验凳 | 把 | 76 |  |  |
|  |  |  | 实验椅 | 把 | 5 |  |  |
|  |  |  | 紧急冲淋洗眼器 | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 配套设施-实验室新风系统设备 | 屋顶式新风机组 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 镀锌风管1 | ㎡ | 55 |  |  |
|  |  |  | 消声器2 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 散流器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 百叶风口 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防雨百叶 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 帆布软接 | m² | 15 |  |  |
|  |  |  | 保温 | m³ | 2 |  |  |
|  |  |  | 变风量蝶阀 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 70℃防火阀1 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀3 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 压差开关2 | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 管道压力传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 管道温湿度传感器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 380V变频器2 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新风设备控制柜 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏2 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制线路2 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 辅材 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 室内超高清全彩LED显示屏 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 屋面设备基础(工字钢) | m | 100 |  |  |
|  |  | 配套设施-实验室改造 | 石膏板隔墙 | m² | 13.6 |  |  |
|  |  |  | 移门 | 扇 | 1 |  |  |
|  |  |  | 设备基础 | m² | 110 |  |  |
|  |  |  | 动力电缆 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 显示屏支架 | 套 | 12 |  |  |
|  |  |  | 彩钢板吊顶 | ㎡ | 17 |  |  |
|  |  |  | 彩钢板隔断 | ㎡ | 92 |  |  |
|  |  |  | 铝合金配套铝型材 | ㎡ | 109 |  |  |
|  |  |  | 五金密封材料 | ㎡ | 109 |  |  |
|  |  |  | 钢质密闭门 | 樘 | 1 |  |  |
|  |  |  | 观察窗1 | 扇 | 2 |  |  |
|  |  |  | 观察窗2 | 扇 | 1 |  |  |
|  |  |  | 直膨式空气净化 处理机组 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷媒铜管 | m | 5 |  |  |
|  |  |  | 排水管 | m | 50 |  |  |
|  |  |  | 镀锌风管2 | ㎡ | 17 |  |  |
|  |  |  | 风管保温 | ㎡ | 17 |  |  |
|  |  |  | 高效送风口 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 铝合金回风口 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 铝合金防雨风口 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 70℃防火阀2 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 涡轮手动调节阀 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 电动调节阀 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 房间电控箱 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | LED平板净化灯1 | 盏 | 2 |  |  |
|  |  |  | LED平板净化灯2 | 盏 | 1 |  |  |
|  |  |  | 单联单控开关 | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 五孔插座 | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 接线盒 | 只 | 23 |  |  |
|  |  |  | 电线1 | m | 20 |  |  |
|  |  |  | 电线2 | m | 70 |  |  |
|  |  |  | 电线3 | m | 30 |  |  |
|  |  |  | 电线管 | m | 90 |  |  |
|  |  |  | 空调电控箱 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 空调进线电缆 | m | 20 |  |  |
|  |  |  | 空调内机电缆 | m | 10 |  |  |
|  |  |  | 空调外机电缆 | m | 10 |  |  |
|  |  |  | 空调信号线 | m | 20 |  |  |
|  |  |  | 安装辅材1 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆磁力泵 | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  | 电磁涡轮流量计 | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢球阀 | 个 | 12 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管 | m | 150 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管件 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢桥架 | m | 40 |  |  |
| 2 | 实验室气路系统 |  | 半自动切换汇流排装置 | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头1 | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头2 | 个 | 15 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头3 | 个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管道1 | m | 374 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管道2 | m | 392 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接变径三通 | 个 | 27 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接大小头 | 个 | 19 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接三通1 | 个 | 14 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接三通2 | 个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢金属软管 | 根 | 27 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢卡套过滤器接头 | 个 | 22 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢卡套总球阀1 | 个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢卡套总球阀2 | 个 | 14 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外螺纹卡套接头1 | 个 | 150 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外螺纹卡套接头2 | 个 | 42 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外丝单向阀 | 个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外丝接头 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢阻火器 | 个 | 9 |  |  |
|  |  |  | 线管 | m | 216 |  |  |
|  |  |  | 低压报警控制箱 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 固定面板 | 个 | 68 |  |  |
|  |  |  | 钢瓶固定架 | 个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 紧急切断阀 | 套 | 9 |  |  |
|  |  |  | 低压球阀 | 个 | 68 |  |  |
|  |  |  | 管卡1 | 个 | 392 |  |  |
|  |  |  | 管卡2 | 个 | 372 |  |  |
|  |  |  | 固定支架 | m | 102 |  |  |
|  |  |  | 气体压力传感器 | 个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头1 | 个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头2 | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头3 | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头4 | 个 | 9 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头5 | 个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头6 | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 泄漏报警控制箱 | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 信号线1 | m | 176 |  |  |
|  |  |  | 信号线2 | m | 40 |  |  |
|  |  |  | 终端转换接头 | 个 | 68 |  |  |
|  |  |  | 一级调压阀 | 套 | 15 |  |  |
|  |  |  | 终端二级调压阀 | 套 | 68 |  |  |
|  |  |  | 安装辅材2 | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 气瓶房柜体 | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 集液槽 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 避雷针 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 泄爆装置顶部 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 消防锁 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 静电释放桩 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆电气系统 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆照明系统 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防爆应急出口 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防爆报警灯 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防爆监控系统 | 套 | 4 |  |  |
|  |  |  | 自动消防系统 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 通风排气系统 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 温度控制系统 | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆烟感探头 | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安全标识牌 | 套 | 1 |  |  |

### 技术方案

根据评分标准提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于：

1.设计方案

1.1 平面布置图、效果图（室内、楼顶风机、设备基础等）

1.2 排风系统施工图、管路布置图

1.3 家具产品单件图（不同规格单件三视图）

1.4 新风系统施工图、管路布置图

1.5 实验室改造施工图

1.6 气路系统施工图

1.7 主要设备大样图、综合布线图、设备基础图

2.实验室排风系统设备

2.1 国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料[至少包括PP风管、变风量蝶阀(台式通风柜)、防火阀]

2.2 施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等

3.实验室家具设备

3.1 国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料[至少包括实验台[边台、中央台、操作台、水槽台（含台面、柜体及门板）、化验水龙头、PP水槽、台式洗眼器、电源盒、试剂架、实验柜（储物柜、器材柜、药品柜、试剂柜）、万向抽气罩、通风柜（含台面、内衬及导流板）、功能柱、实验凳、紧急冲淋洗眼器]

3.2 施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等

4.实验室新风系统设备

4.1 国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料（至少包括屋顶式新风机组、变风量蝶阀）

4.2 施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等

5.实验室改造施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等

6.实验室气路系统

6.1 国家认可的第三方检测机构出具的相关检测报告、产品相关认证（如有）等相关证明材料（至少包括气瓶房柜体）

6.2 施工方案、技术措施、进度安排、劳动力/机械设备投入、关键工序和关键部位针对性措施、与项目其他第三方配合减少对现阶段施工进度影响措施等

### 培训计划

根据评分标准提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等。

### 售后服务方案

根据评分标准提供和编写（格式自拟），包括但不仅限于：

1.服务机构、服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务、相关认证等

2.随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等保障措施

### 随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等

（费用包含在投标总价内）

| 序号 | 名称 | 规格 | 用途 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 所需选配件、维修配件、易耗件、年度运行维护费用一览表

（费用不包含在投标总价内）

| 序号 | 名称 | 规格 | 用途 | 数量 | 单价（元） | 购买折扣数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： 1.折扣数90%即9折 2.列出易损件清单（包括名称、安装部位、更换周期和价格） |  |  |  |  |  |  |

## 报价文件

### 开标一览表

采 购 人：浙江工业大学

项目名称：实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）

项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)

| 序号 | 标的名称 | ★规格型号 | 数量 | ★品牌 | ★制造商 | ★产地 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验室气路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★以下（联合体其他成员）承担的部分（如无则可不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写；

★2.服务项目不涉及提供货物的，规格型号、品牌、制造商、产地可不填写；

★3.联合体其他成员承担的部分，应在表中列明。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

### 开标一览表附件

| 序号 | 名称 | 组成 | 明细 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室排风系统 | 实验室排风系统设备 | 单层百叶风口 |  | 套 | 8 |  |  |
|  |  |  | PP风管 |  | m² | 353 |  |  |
|  |  |  | 变风量蝶阀(台式通风柜) |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀1 |  | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀2 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 手动调节阀1 |  | 套 | 13 |  |  |
|  |  |  | 手动调节阀2 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 手动调节阀3 |  | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 风阀监控屏 |  | 套 | 7 |  |  |
|  |  |  | 房间监控屏 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 室内温湿度传感器 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 室内压差传感器 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 控制线路1 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玻璃钢离心风机 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玻璃钢变频离心风机1 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 玻璃钢变频离心风机2 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 消声器1 |  | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 防火阀 |  | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 房间控制箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 系统电气控制柜1 |  | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 系统电气控制柜2 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏1 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 380V变频器1 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | PLC控制器 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 压差开关1 |  | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 管道静压传感器 |  | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 配套设施-实验室家具设备 | 边台1 |  | 延米 | 4.9 |  |  |
|  |  |  | 边台2 |  | 延米 | 1.2 |  |  |
|  |  |  | 边台3 |  | 延米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 边台4 |  | 延米 | 20.19 |  |  |
|  |  |  | 边台5 |  | 延米 | 5 |  |  |
|  |  |  | 中央台1 |  | 延米 | 23.1 |  |  |
|  |  |  | 中央台2 |  | 延米 | 8.92 |  |  |
|  |  |  | 操作台1 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 操作台2 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 操作台3 |  | 组 | 1 |  |  |
|  |  |  | 水槽台 |  | 延米 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工作台1 |  | 套 | 30 |  |  |
|  |  |  | 工作台2 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工作椅 |  | 把 | 32 |  |  |
|  |  |  | 化验水龙头 |  | 套 | 8 |  |  |
|  |  |  | PP水槽 |  | 套 | 8 |  |  |
|  |  |  | 滴水架 |  | 套 | 7 |  |  |
|  |  |  | 台式洗眼器 |  | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 中央台挡水板 |  | 块 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电源插座 |  | 个 | 164 |  |  |
|  |  |  | 试剂架(边台) |  | 延米 | 0.8 |  |  |
|  |  |  | 试剂架(中央台) |  | 延米 | 31.172 |  |  |
|  |  |  | 防爆气瓶柜(双瓶） |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆气瓶柜(单瓶） |  | 台 | 7 |  |  |
|  |  |  | 气瓶柜(单瓶） |  | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  | 气瓶柜(双瓶） |  | 台 | 5 |  |  |
|  |  |  | 储物柜 |  | 台 | 6 |  |  |
|  |  |  | 器材柜 |  | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 药品柜 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 试剂柜 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | PP排风试剂柜 |  | 台 | 2 |  |  |
|  |  |  | 全钢排风试剂柜 |  | 台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 万向抽气罩 |  | 套 | 18 |  |  |
|  |  |  | 通风柜(台式) |  | 台 | 4 |  |  |
|  |  |  | 功能柱1 |  | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 功能柱2 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 圆凳 |  | 把 | 3 |  |  |
|  |  |  | 实验凳 |  | 把 | 76 |  |  |
|  |  |  | 实验椅 |  | 把 | 5 |  |  |
|  |  |  | 紧急冲淋洗眼器 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  | 配套设施-实验室新风系统设备 | 屋顶式新风机组 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 镀锌风管1 |  | ㎡ | 55 |  |  |
|  |  |  | 消声器2 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 散流器 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 百叶风口 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防雨百叶 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 帆布软接 |  | m² | 15 |  |  |
|  |  |  | 保温 |  | m³ | 2 |  |  |
|  |  |  | 变风量蝶阀 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 70℃防火阀1 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 开关量电动蝶阀3 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 压差开关2 |  | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 管道压力传感器 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 管道温湿度传感器 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 380V变频器2 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 新风设备控制柜 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 触摸屏2 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 控制线路2 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 室内超高清全彩LED显示屏 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 屋面设备基础(工字钢) |  | m | 100 |  |  |
|  |  | 配套设施-实验室改造 | 石膏板隔墙 |  | m² | 13.6 |  |  |
|  |  |  | 移门 |  | 扇 | 1 |  |  |
|  |  |  | 设备基础 |  | m² | 110 |  |  |
|  |  |  | 动力电缆 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 显示屏支架 |  | 套 | 12 |  |  |
|  |  |  | 彩钢板吊顶 |  | ㎡ | 17 |  |  |
|  |  |  | 彩钢板隔断 |  | ㎡ | 92 |  |  |
|  |  |  | 铝合金配套铝型材 |  | ㎡ | 109 |  |  |
|  |  |  | 五金密封材料 |  | ㎡ | 109 |  |  |
|  |  |  | 钢质密闭门 |  | 樘 | 1 |  |  |
|  |  |  | 观察窗1 |  | 扇 | 2 |  |  |
|  |  |  | 观察窗2 |  | 扇 | 1 |  |  |
|  |  |  | 直膨式空气净化处理机组 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 冷媒铜管 |  | m | 5 |  |  |
|  |  |  | 排水管 |  | m | 50 |  |  |
|  |  |  | 镀锌风管2 |  | ㎡ | 17 |  |  |
|  |  |  | 风管保温 |  | ㎡ | 17 |  |  |
|  |  |  | 高效送风口 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 铝合金回风口 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 铝合金防雨风口 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 70℃防火阀2 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 涡轮手动调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 电动调节阀 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 房间电控箱 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | LED平板净化灯1 |  | 盏 | 2 |  |  |
|  |  |  | LED平板净化灯2 |  | 盏 | 1 |  |  |
|  |  |  | 单联单控开关 |  | 只 | 1 |  |  |
|  |  |  | 五孔插座 |  | 只 | 6 |  |  |
|  |  |  | 接线盒 |  | 只 | 23 |  |  |
|  |  |  | 电线1 |  | m | 20 |  |  |
|  |  |  | 电线2 |  | m | 70 |  |  |
|  |  |  | 电线3 |  | m | 30 |  |  |
|  |  |  | 电线管 |  | m | 90 |  |  |
|  |  |  | 空调电控箱 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 空调进线电缆 |  | m | 20 |  |  |
|  |  |  | 空调内机电缆 |  | m | 10 |  |  |
|  |  |  | 空调外机电缆 |  | m | 10 |  |  |
|  |  |  | 空调信号线 |  | m | 20 |  |  |
|  |  |  | 安装辅材1 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆磁力泵 |  | 台 | 3 |  |  |
|  |  |  | 电磁涡轮流量计 |  | 套 | 3 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢球阀 |  | 个 | 12 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管 |  | m | 150 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管件 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢桥架 |  | m | 40 |  |  |
| 2 | 实验室气路系统 |  | 半自动切换汇流排装置 |  | 套 | 6 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头1 |  | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头2 |  | 个 | 15 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢钢瓶接头3 |  | 个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管道1 |  | m | 374 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢管道2 |  | m | 392 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接变径三通 |  | 个 | 27 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接大小头 |  | 个 | 19 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接三通1 |  | 个 | 14 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢焊接三通2 |  | 个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢金属软管 |  | 根 | 27 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢卡套过滤器接头 |  | 个 | 22 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢卡套总球阀1 |  | 个 | 7 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢卡套总球阀2 |  | 个 | 14 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外螺纹卡套接头1 |  | 个 | 150 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外螺纹卡套接头2 |  | 个 | 42 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外丝单向阀 |  | 个 | 10 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢外丝接头 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 不锈钢阻火器 |  | 个 | 9 |  |  |
|  |  |  | 线管 |  | m | 216 |  |  |
|  |  |  | 低压报警控制箱 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 固定面板 |  | 个 | 68 |  |  |
|  |  |  | 钢瓶固定架 |  | 个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 紧急切断阀 |  | 套 | 9 |  |  |
|  |  |  | 低压球阀 |  | 个 | 68 |  |  |
|  |  |  | 管卡1 |  | 个 | 392 |  |  |
|  |  |  | 管卡2 |  | 个 | 372 |  |  |
|  |  |  | 固定支架 |  | m | 102 |  |  |
|  |  |  | 气体压力传感器 |  | 个 | 8 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头1 |  | 个 | 5 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头2 |  | 个 | 2 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头3 |  | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头4 |  | 个 | 9 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头5 |  | 个 | 3 |  |  |
|  |  |  | 气体侦测探头6 |  | 个 | 1 |  |  |
|  |  |  | 泄漏报警控制箱 |  | 个 | 4 |  |  |
|  |  |  | 信号线1 |  | m | 176 |  |  |
|  |  |  | 信号线2 |  | m | 40 |  |  |
|  |  |  | 终端转换接头 |  | 个 | 68 |  |  |
|  |  |  | 一级调压阀 |  | 套 | 15 |  |  |
|  |  |  | 终端二级调压阀 |  | 套 | 68 |  |  |
|  |  |  | 安装辅材2 |  | 项 | 1 |  |  |
|  |  |  | 气瓶房柜体 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  |  | 集液槽 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 避雷针 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 泄爆装置顶部 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 消防锁 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 静电释放桩 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆电气系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆照明系统 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防爆应急出口 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防爆报警灯 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 防爆监控系统 |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  |  | 自动消防系统 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 通风排气系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 温度控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆烟感探头 |  | 套 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安全标识牌 |  | 套 | 1 |  |  |

## 附件1

### 业务专用章使用说明函

浙江工业大学、浙江求是招标代理有限公司

我方                    （投标人名称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)]投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商（法定名称章）：

日期：     年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                 供应商“XX专用章”（印模）

## 附件2

### 联合协议

（以联合体形式投标的提供联合协议，项目不接受联合体投标或投标人不以联合体形式投标的则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)]投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期：     年   月   日

## 附件3

### 分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供）

（投标人名称）若成为实验室集成项目（新能源固废处理排风系统）项目[项目编号：QSZB-Z(H)-H25033(GK)]的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称）具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式：

三、质量：

四、价款或者报酬：

五、违约责任：

六、争议解决的办法：

七、其他：

（某分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额   %以上。

投标人名称（电子签名/公章）：

分包供应商名称：（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日