余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目

招标文件

（电子招投标）

编号:（HZHZCG2025-008）

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)

杭州恒正造价工程师事务所

二〇二五年一月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月3日10点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：（HZHZCG2025-008）

项目名称：余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目

预算金额（元）：28701206元

最高限价（元）：27281594元；

工期（天）：90日历天

采购需求：余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目主要内容： 项目的采购、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收和相关维护等，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求；

- 合同履约期限： 详见第三部分采购需求。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 40% ，其中小微企业合同金额应当达到28% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

þ无。

☐有特定资格要求：        ，该特定条件的法律法规依据：        。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年3月3日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年3月3日10点 00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间： 2025年3月3日10点 00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市余杭区疾病预防控制中心（杭州市余杭区卫生监督所）

传    真： /

项目联系人（询问）：吴凌志

项目联系方式（询问）：0571-86208202

质疑联系人：魏建军

质疑联系方式：0571-86243911

2.采购代理机构信息

名    称：杭州恒正造价工程师事务所

地    址：杭州市余杭区仓前1390号数字健康小镇10幢A座502/杭州市临平区九洲大厦703

传    真： 0571-89260595

项目联系人（询问）：张一丹

项目联系方式（询问）：0571-89265552

质疑联系人：陈卉

质疑联系方式：0571-89265553

3. 同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处 /浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）     传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218政策咨询电话：X先生，0571-8958XXXX 政府采购监管部门工作人员

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：实验室系统。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：（标的名称需根据采购清单逐一填写,清单详见招标公告/更正公告网页附件）， 属于工业行业； ## 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第四条第（二）项规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。¨ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 ☐不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： （2）样品制作的标准和要求：参照“第三部分采购需求” ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间：____。拒绝接收逾期送达的样品，请投标人在上述时间内提供样品，超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 # （8））投标人不提供样品或样品提供不全则视其投标无效； |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ☐强制采购。产品： □优先采购节能产品。产品： □优先采购环保产品。产品： □无 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市临平区九洲大厦703 ；备份投标文件签收人员联系电话： 张一丹 18405815916 。 备份文件请密封后标注项目名称以及投标单位名称并加盖公章； 采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 收费标准 | 本项目的招标代理费用由各标项中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知余财政〔2018〕24号文件直接支付给分散采购招标代理单位，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。开标过程中产生评标费用需中标单位另行支付。 |
| 14 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
|  |  | 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构、评审小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 第三部分   采购需求

本项目采购内容为余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目的采购、运输、安装、调试、整理和维护等。本采购项目为交钥匙工程，包括设备费、材料费、保管费、施工、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

项目主要包含实验室基础设施装饰装修、设备安装及智慧实验室等内容（具体采购需求清单详见附件），旨在为采购人采购先进的设备及配套辅助系统，以提升实验室的检测能力、工作效率及安全性，满足疾病预防控制、公共卫生监测等工作需求。

# 一、各专业技术要求

1、实验室基础设施装饰装修及安装要求

1.1总体说明

1）本项目位于余杭区良渚街道，西至杜文路、北至玉鸟路的新建区公共卫生中心地块。新建余杭区疾病预防控制中心实验楼，应满足疾病预防控制中心建筑技术规范要求，基础设施风格要求采用简约主义风格：充分体现于设计元素、色彩、照明等各个细节。装修材料要求各种档次合理搭配，以经济实用为选材前提，充分体现人性化特点。

2）室内装修安装应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防毒、容易清洁和符合防火要求的总原则。

3）实验室用房的面积、墙裙、墙面、顶棚，应便于清扫、冲洗， 其阴阳角应做成圆角。

4）洁净度要求高的用房，其室内维修改造应满足易清洁、耐腐蚀的要求。

5）实验室实验台面，均应采用耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层；相关的洗涤池和排水管亦应采用耐腐蚀材料。部分特殊实验室及机房均应采取防潮、防鼠等措施。

1.2材料及做法

1）本工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017及其它有关规范规定。

2）材料选择的原则是符合国家相关规范要求，达到防火要求及具备绿色环保证书要求。所有维修改造材料应符合国家颁布的有毒有害物质释放标准。使用材料尽量选择施工寿命长、容易维护、可重复使用的环保型材料。

3）地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、不易起尘与不开裂的材料制作。

4）墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料：墙面必须平整、防潮防霉。

2、装饰装修专业

2.1墙面材料要求

2.1.1 墙面围护结构

采用厚度≥50mm厚手工岩棉洁净板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。

洁净板保温层厚度≥50mm，洁净板基板厚度δ≥0.5 mm，传热系数≤0.85W/(㎡.k)，粘接强度≥0.06MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.5KN/㎡；两面钢板≥0.5mm，岩棉容重≥80Kg/m³，耐火性能满足GB/T9978-2008.1,10.2.2要求的≥60min要求。

顶板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用圆弧铝型材修饰，铝合金型材采用电泳或喷塑铝材。

2.1.2洁净板隔断墙体

采用厚度≥50mm厚手工岩棉洁净板/手工玻镁岩棉洁净板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。

洁净板保温层厚度≥50mm，洁净板基板厚度δ≥0.5 mm，传热系数≤0.85W/(㎡.k)，粘接强度≥0.06MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.5KN/㎡；两面钢板≥0.5mm，岩棉容重≥80Kg/m³，耐火性能满足GB/T9978-2008.1,10.2.2要求的≥60min要求。

顶板与隔断立板连接处、隔断立板间转角及与地面连接处全部采用圆弧铝型材修饰，铝合金型材采用电泳或喷塑铝材。

所有阳角均采用圆弧铝合金件联接，所需的配套铝合金型材表面均进行电泳处理。

2.1.3轻钢龙骨石膏板隔墙

石膏板要求外观质量、面密度、断裂荷载、硬度、抗冲击性、吸水率等性能指标均满足GB/T9775-2008《纸面石膏板》中的技术要求。

断裂强度:支座间距40 D(板厚)垂直纸纤维≥400N 平行纸纤维>100N舍水率<1%,吸水率<9 %。防火，隔声性能需达到国家相关规范及设计要求。

2.1.4吸音墙体

穿孔硅酸钙板要求厚度8 mm,孔径>6mm出厂含水率<13%,防火等级满足A级。

2.2地面材料要求

2.2.1 PVC地面

要求同质透心无方向碎花纹，厚度≥2.0mm。抗紫外老化：24小时地板无明显变化。抗化学性能： 侵泡5%乙酸，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象。抗化学性能： 侵泡100%乙醚，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象。抗化学性能： 侵泡1%氢氧化钠，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象。抗化学性能： 侵泡10%氯化钠，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象。抗化学性能： 侵泡10%硝酸，3小时地板无开裂、剥离、起泡或明显变色现象。

2.2.2饰面砖（防滑地砖/玻化砖）

材料要求:表面质量平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损,吸水率<6 %，尺寸偏差、表面质量、物理性能、化学性能等均符合GB/T4100-2015《陶瓷砖》等相关国家标准。其品种、规格、形状、几何尺寸、颜色、图案、铺贴方式需符合设计要求。

2.2.3不发火地坪

材料要求:摩擦、撞击不产生火花,符合GB50209-2019《建筑业面工程施工质量验收规范》防静电性能符合GB50515-2010《导(防)静电地面设计规范》要求,燃烧性能满足A1级。

2.2.4踢脚线：50R铝合金内圆弧，上翻PVC地板卷材至墙面可调龙骨。成品50高金属踢脚。

2.3顶面材料要求

2.3.1 手工玻镁岩棉洁净板

采用厚度≥50mm厚手工玻镁岩棉洁净板，吸声、隔音、保温、防震、防虫、防水防潮、不受凝结水珠和潮湿空气影响，无毒无味无污染。

洁净板保温层厚度≥50mm，洁净板基板厚度δ≥0.5 mm，传热系数≤0.85W/(㎡.k)，粘接强度≥0.06MPa，剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.5KN/㎡；两面钢板≥0.5mm，岩棉容重≥100Kg/m³，耐火性能满GB/T9978-2008.1,10.2.2要求的≥60min要求。

2.3.2铝扣板吊顶

采用300*1200*1.0/600*1200*1.2铝扣板，燃烧性能需满足A级。顶面铝合金方板及龙骨的材质、品种、式样、规格应符合设计要求。

2.4实验室门窗要求

2.4.1实验室及缓冲间门为定制洁净门，门上带视窗400*600mm，双层钢化玻璃（5mm+40mm+5mm），带闭门器、门锁、门边加密封条，加强密闭性。

门板：50mm厚，采用≥0.6mm优质电镀锌钢板，静电粉末喷涂，表面平整、整洁无划痕、无麻点、凹坑，表面涂料颜色均匀一致，涂膜光洁美观。

五金配件：优质暗插式两级锁体，优质黄铜锁芯，不锈钢弧状把手，联体盖板，双开门固定扇配整体暗插销。每樘彩钢密闭门必须装三个优质铰链。

2.4.2实验室窗：（5+40+5）mm成品中空玻璃观察窗,具体尺寸详见图纸。门框：配套铝型材。窗框：配套铝型材。

2.4.5机房采用成品钢制防火门。防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，防火门加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料。

2.4.6设备门采用订制门，门上带视窗，双层钢化玻璃（5mm+40mm+5mm），带闭门器、下压式门锁、门边加密封条，加强密闭性。门扇厚度50mm。

2.4.7传递窗要求，箱体材质冷轧钢板烤漆或不锈钢材质，表面平整光洁耐磨，内胆材质：304不锈钢材质,材质厚度≥1mm，电子互锁。

3、电气专业

3.1供配电及照明系统

本次招标电气施工范围为各楼层照明插座、动力总配电柜及以下部分。

中标人负责将各总配电柜进线电缆施工至配电柜处，实验室内的照明、空调末端及仪器插座的电缆施工及取电均由中标人负责。

3.2照明系统设计

本次工程实验室照度按300lx，折合功率密度不大于6.5W/㎡,精密仪器室照度按500lx，折合功率密度不大于9.5W/㎡，走廊及空调机房照度按100lx，折合功率密度不大于2.5W/㎡。

照明系统为单相三线制。

灯具选用LED灯具，吸顶或嵌顶安装。

实验室电源干线采用WDZA-YJY-0.6/1kV电力电缆，电线的敷设方式是沿墙、顶/地板内敷设，电线的护套管采用JDG套接紧定式薄壁钢导管。

3.3低压配电

1）电压级数：配电系统电源就近引自配电柜，电压等级~220/380V；

2）接地形式：本设计低压配电系统接地形式采用TN-S系统。

3）配电回路：本设计的插座回路由实验室配电箱提供回路。

4）配电方式：照明及一般用电设备采用放射式与树干式相结合的供电方式。

5）剩余电流动作断路器：单相剩余电流动作断路器均采用2P型，三相剩余电流动作断路器均采用4P型，额定动作电流30mA，动作时间不大0.1s，选用一般型（无延时）剩余电流动作保护器。

3.4线路敷设

1）本工程实验室内插座回路敷设方式为采用JDG套接紧定式薄壁钢导管沿墙、地板内暗敷设。照明部分采用采用JDG套接紧定式薄壁钢导管沿吊顶、墙内敷设。

2）凡未注明导线根数的线路均为三根。

3）一般设备的配电线路明敷时，应穿JDG套接紧定式薄壁钢导管保护或在电缆桥架内敷设；JDG套接紧定式薄壁钢导管保护暗敷在顶板、地坪、墙内时应有不小于15mm厚的保护层。

4）所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中的有关做法施工。

5）PE保护线均采用黄/绿双色导线或标识。

3.5设备安装

除注明外，各设备安装作如下规定：

1）落地式配电箱安装时应下设200mm基础，[10槽钢落地安装。

2）各照明配电箱除竖井、机房、防火分区隔墙及剪力墙明装外，其他均为嵌墙暗装，底边距地1.5m安装。

3）各动力箱除竖井、机房、防火分区隔墙及剪力墙明装外，其他均为暗装，箱体高度600mm以下,底边距地1.5m；箱体高度600mm~800mm,底边距地1.2m；箱体高度800mm~1000mm,底边距地1.0m；箱体高度1000mm~1200mm,底边距地0.8m；箱体高度1200mm以上,落地安装。

4）墙壁开关底边距地1.3m，距门框0.2m嵌墙安装。

5）天棚上的灯具嵌顶或吸顶安装，详见图例表中说明。

设备及灯具安装参见国标图集《常用低压配电设备安装》04D702-1、国标图集《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3及国标图集《特殊灯具安装》03D702-3。

3.6接地与安全

为防止人身触电的危险，本工程设置专用接地保护线（PE线），凡正常情况下不带电，绝缘破坏时可能带电的电气设备的金属外壳、等电位联结母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等互相连通，并与基础接地网可靠连接。做法详见《等电位联结安装》15D502第10~17页。

3.7保护接地

1）穿线金属管、金属线槽和桥架、电缆外皮、支架等均应可靠地与接地系统连接。

2）本工程采用TN-S接地型式，保护接地线（即PE线）的截面规定为：

当相线截面小于16mm2，PE线截面与相线相同；

当相线截面为16~35 mm2，PE线截面为16mm2；

当相线截面为35~400 mm2，PE线截面为相线截面的一半；

3）不应使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线。

3.8电气系统材质说明

1）电线电缆：电线采用WDZC-BYJ-450/750V电线，电缆采用WDZA-YJY-0.6/1kV电力电缆。

2）穿线管：采用电线的护套管采用JDG套接紧定式薄壁钢导管及GC镀锌焊接钢管，国家质优产品。

3）灯具：实验区采用LED面板灯，嵌顶或吸顶安装。要求：安装方便、维护容易，满足不同环境的要求。

4）开关插座：开关、插座为知名品牌，产品符合国家标准。开关、插座的电性能、机械性能等符合国家标准要求。

5）断路器：所有微型断路器、剩余电流动作断路器、塑壳断路器等为知名品牌，产品符合国家标准。

4、给排水专业

4.1给水系统要求：

水质要求：需满足《生活饮用水卫生标准》及《生活饮用水水质卫生规范》标准。

给水管材：实验室给水管采用PPR给水管，热熔连接；

4.2排水系统要求：

4.2.1实验室废水排至新增废水排水管，废水经过处理达到排放标准后排至污水管网，废水立管每一层设置检查口。

4.2.2排水管材：

通气管：采用PVC-U管，粘接连接；

实验室排水管采用HTPP（聚丙烯）排水管，热熔承插连接；

污水管采用PVC-U排水管，粘接连接。

4.3阀门及附件要求

管道配件应采用与管材相应的材料，管道及附件的工作压力应与管道系统的供水压力相一致。

给水管道应采取设置倒流防止器或其他有效的防止回流污染的装置。

地漏水封深度及存水弯深度不得小于50mm，且不得大于100mm，严禁采用钟式结构地漏，严禁采用活动机械活瓣代替水封。

给排水管道的强度试验、气密性试验、排水管道的灌水试验及系统的通水试验应按国家有关规范进行。

4.4管道冲洗

管道在压力试验合格后应进行冲洗，冲洗前应将管道上安装的滤网、温度计、调节阀等拆除，待冲洗合格后再装上。

生产、生活给水管道用清水冲洗和消毒，按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中相关规定进行。并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。

排水管道以管道畅通为合格。

4.5管道设备保温及防腐

热水管、室外明露给水管道及在外走道顶部安装的所有给水管道均需做保温，保温材料采用B1级橡塑管壳，橡塑海棉保温材料，氧指数大于等于32，室内厚度40mm，室外厚度50mm。

保温做法参见图集16S401，保温应在完成试压合格及除锈防腐处理后进行。

在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道。但铜管、不锈钢管应在管道与支架之间加橡胶垫隔绝。

所有架空管应做防结露处理。

4.6废水处理系统

4.6.1废水处理系统技术要求

污水处理量：≥8T/D

出水水质：实验中所产生的综合性污染废水，经处理后水质必须符合《污水综合排放标准》【GB8978-1996】中的三级标准。

工作环境：5～45℃，避免阳光直射。

运行方式：可24小时连续运行，无人值守。

控制方式：要求通过在线集中全自动控制，可实现pH、液位、时间、定时等功能的设定与实时监控，全自动运行。

核心工艺要求：高级氧化+膜生物反应器（MBR）工艺

4.6.2功能要求

结构材质：主机外壳采用高强度钣金防腐处理，耐高温且不易变形，内部容器采用10-20mmPP 防腐板，机械化精准裁板和焊接，可根据实地量身定制，最大限度提升设备的广泛适应性，强大升级性，如水质、水量及控制系统的升级。

采用耐污染能力强，机械强度高的MBR 膜生物反应装置，可处理高黏度、高固含量、含硬性颗粒的复杂流体物料，出水浊度近于零。全自动电动阀门控制，一键式完成所有清洗反洗工作。

采用高级电化学氧化技术对含有大量重金属、无机盐、酸碱等物质的无机废水，进行氧化还原反应达到废水净化的目的。

采用多相催化高级氧化技术对有机废水进行处理，通过链反应催化生成羟基自由基，破坏废水的分子结构。

系统采用专利技术处理生物类废水，快速彻底去除废水中各类细菌及微生物。

系统结构合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维护；应用多项先进的专利技术对综合废水进行处理净化，出厂前进行严格调试和验证。

4.6.3智能化要求

设备采用全自动 PLC 可编程控制系统和7英寸彩色人机触摸操作屏，液晶中文显示所有监控参数。具备停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能。具备设定时间内有废水开机、无废水停机自动控制与监控及人机对话功能。

全自动处理废水。针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例自动合理投放药品。

污泥自动定期浓缩，达到一定泥量后设备自动报警。

系统需具备水处理集中控制功能，可实现自动与手动多种应急操作，符合 GLP（实验室优良标准）设计。

4.6.4安全性能要求

开机自检，遇非正常状况自动识别、保护、报警并处理。

设备定时进行内部自动清洗，延长核心部件使用寿命。

4.6.5环保要求

噪声：设备房四周外侧1m处，1次/天，厂界环境噪音（昼间）检测结果≤60dB(A)。

要求从废水进入至排放全程采用封闭式处理，无二次污染，设备自带异味处理装置，内部选用静音电机与防腐核心部件。

出水符合《污水综合排放标准》【GB8978-1996】三级排放。

污废水处理设备为环境保护治理设备。

5、暖通专业

5.1实验室空调系统要求

生物安全实验室采用全新风空调机组，全新风空调机组冷热源采用配套直膨机组室外机冷热源，机组再热采用电再热，各个实验室区域采用独立排风系统。

净化实验室采用净化空调机组，机组冷热源采用配套直膨机组室外机。

其他实验用房及办公采用新风+四面出风嵌入式多联机空调系统。其中新风不承担室内负荷，多联机空调处理室内负荷。

5.2气流组织形式

生物安全实验室气流组织采用上送下排的形式，送风采用高效送风口送风，排风采用普通格栅风口排风（排风机内置高效过滤器，过滤等级不低于H13），其中样本制备区采用高效排风口排风，排风机无需内置高效过滤器。

除上述房间外其他排风采用普通格栅风口/集成吊顶定制风口排风，新风补风采用普通格栅风口/集成吊顶定制风口补风。

5.3空调机组主要技术要求

5.3.1基本要求

投标人提供的设备必须是未使用过的最新版本成熟机型的，运行安全、技术先进、可靠性高、节省空间、便于安装和维护、高效节能、自身自动控制性能高、耐用，品牌可靠度和信誉度好、故障率低、社会口碑好的产品。

机组及附属设备的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合国家和有关行业技术标准，需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件，交货时应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准。

直膨空调机组具有功能段：新风段、初中效过滤段（G4+F8）、直膨段、电再热段、加湿段（电极加湿）、送风段（风机变频）。采用自动控制系统，能自动开关机；各部件布局合理、整齐，导线布放平整，接插件牢固。

1)机组内配置的风机、盘管、电机、过滤器、减振器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

2)所有风机、轴承、电机应说明品牌、性能。所有零部件应符合国家有关标准的规定。

3)机组构件表面应作防锈和防腐处理。

4)机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，色调一致，无汽泡和剥落，机组清洁干净，箱体内无杂物。

5)面板机组各功能段应有足够的强度，在运输、启动、运行及停止后不出现凹凸变形。

6)机组的检修门严密、灵活，开启及锁紧功能良好,有专利技术优先考虑。

5.3.2机组结构及部分功能段要求

1）箱体

箱体具有良好的阻燃性能，阻燃性能能达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1（难燃）级，提供相关检测报告。

机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以厚度为25mm的无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≮50kg/m³。外板采用优质彩钢板，厚度≮0.5mm，内板采用防腐蚀的热镀锌板，厚度≮0.5mm，采用防冷桥设计，无凝露，不易生锈。面板绝热材料的导热系数不得高于0.0206 w·k-1·m-1。

★整机漏风率：在额定工况下，机组的最大漏风率≤0.03%，同时达到AHRI标准的CL1级和Eurovent标准的L1级。（须提供检测报告并加盖制造商公章。）

★机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。箱体冷桥因子应同时达到AHRI标准的CB1级和Eurovent标准TB1级，箱板导热系数同时达到AHRI标准的CT1级和Eurovent标准T2级，箱体漏风率，箱体变形率同时达到AHRI标准的CD1级和Eurovent标准的D1级，过滤网框架旁通达到Eurovent标准F9（须提供检验报告并加盖制造商公章）。

箱体保温材料的生产、使用应遵循环保原则，所用发泡剂不能为CFC类和HCFC类具有臭氧破坏潜能的发泡剂材料。

2）表冷段

采用圆形紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀管的结构形式，保持其良好的传热效果。盘管迎面风速应控制在≤2.75m/s，且风速均匀度应大于80%。

冷凝水盘由不小于0.7mm不锈钢板焊接折弯成型，采用5°微角度设计，使产生的冷凝水通过排水盘角度的导流迅速向排水口集结，达到迅速排水的效果采用倾角设计，保证凝结水顺利排出，保证水盘始终处于“干式”状态。水盘外贴PE保温材料，保温厚度不小于8mm。

钣金、铜管、铝箔均有RoHS认证。

机组应设凝结水排水口，排放应畅通、无溢出和渗漏，增加防堵塞泄露装置，同时方便清洁维护。

3）风机段

风机配置要求提供风机“AMCA”认证，采用国内外知名品牌。按设计选用前/后倾式离心风机。轴承配置PEER、FYH、NSK、SKF或同等进口品牌。风机电机选用锥套皮带轮，传动皮带采用进口无尘三角带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接。

风机电机选用锥套皮带轮，传动皮带采用进口无尘三角带，皮带轮和传动轴通过自锁衬套连接。

电动机应为三相异步标准电机，防护等级IP55、绝缘要求F级，电源电压为380V/50Hz，电机应便于安装、调整。电机品牌采用进口品牌贝得、万高、西门子或ABB。

电动机应能满足在温度≤45℃，相对湿度≤95%的环境中存储和连续运行。

风机和电动机装配应该是固定于一个公用底座，配有制造工厂提供的减振架。

★4）过滤段

采用无纺布过滤器，过滤器品牌采用美埃或康菲尔。

过滤器与框架安装严密，拆卸方便，有先进的过滤器结构技术（须提供国家权威机构颁发的专利证书）。

5）外观要求

机组外表面应无明显划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。颜色采用象牙白色。

6）室外机

机组采用直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行。机组运行的环境温度范围制冷：-10~48℃，制热：-15~25℃；冬季运行时，机组可以在-15℃环境温度时正常启动制热，并维持送风温度稳定。

5.4高效风口技术要求

5.4.1高效风口技术要求

本项目采用无隔板的高效空气过滤器，过滤介质为玻纤。

所有过滤器在厂里应对过滤效率、泄漏和压损进行测试并满足技术规范要求。

5.5排风机技术要求

排风机组：每台排风机可独立操作及运行，机组配置相应的减振措施。

实验室通风系统设计考虑安全与节能统一并符合国家相关标准要求，气流组织合理，排风顺畅，无污浊气体溢出，气体排放符合国内排放标准。

实验室排风系统独立设置，并和送风系统装置连锁，满足室内压差要求。

排风系统根据实验室废气类型配置处理设施，废气经处理达到排放标准后进行高空排放。

每台排风机可独立操作及运行。风机性能曲线优良，满足风量、风压的要求。

5.6废气处理装置技术要求

★5.6.1活性炭处理装置

活性炭处理装置工作原理：尾气由风机提供动力，正压或负压进入活性炭吸附塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入活性炭吸附，净化气体高空达标排放。该装置需提供检测中心出具的检测报告。

5.6.2 SDG干式化学过滤器

SDG废气处理技术用于废气治理，主要治理对象是酸性废气。酸性废气主要是指各类酸挥发出来的气态物质，例如盐酸（氯化氢气体HCl），硫酸（硫酸雾），氢氟酸（氟化氢气体HF），硝酸（氮氧化物NOx）等等。

5.7通风控制系统技术要求

5.7.1通风柜面风速控制系统

每台通风柜配置一套高品质VAV面风速控制系统。该控制系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速能迅速稳定到设定值。VAV面风速控制系统一般包括如下产品：一个≥4.3寸高清LCD液晶触摸显示面板、一个通风柜控制器、一个面风速传感器、一个调节窗位移传感器，一个变风量带文丘里效应测量的流量阀。

VAV面风速控制系统具有以下功能特性：

自动调节以恒定不同状态下的安全面风速设定要求；

不安全的条件下，声光及显示报警，面风速目标值参数可设定，报警阈值参数可设定。

支持实测面风速并数字显示面风速值；

支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态；

支持一键最大风量紧急排放功能；

支持有线485或以太网通信功能 。

5.7.2产品技术要求：

1）通风柜面风速显示面板及控制器

4.3寸高清LCD彩色液晶触摸显示面板，杜绝低端欠灵敏电阻屏，可实时显示当前通风柜面风速值，并能进行相关参数设置。

显示面板可实时显示当前通风柜面风速值，并能进行相关参数设置。

支持位移与面风速双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据实测面风速值进行精确调节，维持面风速恒定。

所有参数均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入界面应设置密码保护避免误操作。

可依据室内气流环境，调整面风速传感器敏感度，减少系统波动。

具备紧急排风按键，紧急情况下，通过此按键实现最大排风操作。

通过液晶屏显示当前安全/危险运行状态，具有声光报警功能，可设定面风速报警上下限及调节窗位移报警限值。

支持扩展电动门功能，并触摸控制自动门高度。

2）面风速传感器

安装于通风柜一侧，实际测量通风柜面风速，测量范围：0-1m/s；测量精度±1.0%，传感器测量应采用热敏或热风式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自动校核。

3）位移传感器

高精度电位器带一条钢丝，钢丝直连到调节门或者其配重上

调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号

行程范围为0-1000mm，适用于通用通风柜调节窗

轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝

测量精度：0.25mm

可重复性：0.12mm

变风量控制系统应采用成套产品，包括传感器、显示面板、控制器、阀门等均应采用同一厂家同一品牌产品，以保持控制完整性以及维护可靠性。

4.3吋彩色液晶显示面板（VAV）1个，排风柜调节门位移传感器1个，面风速传感器1个，区域有人无人传感器1个。

6、实验室家具技术要求

6.1实验台柜体

提供全钢实验台桌检验报告复印件，须由国家权威机构出具的检验报告，检验报告中的检验依据：为GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》，1.1外形尺寸偏差及形状位置公差：外形尺寸偏差检测结果±5；形状位置公差对角线长度≤1.0；底脚平稳性≤0.4；抽屉下垂度和摆动度≤3。

外观要求：金属件焊接波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位；无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象。

安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头。

金属喷涂层耐腐蚀性能：硬度≥2H,冲击强度检验下无剥落、裂纹、皱纹现象，耐腐蚀要求≥9级。

★提供实验桌（全钢结构）由市场监督管理局依据《实验室家具通用技术条件》GB 24820-2009标准，内容需包括 结构安全、耐冷热循环、耐划痕、耐污染、表面耐磨性、甲醛释放量、等6项抽样检查报告，检测结果为合格。

6.1.1工艺要求

各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

柜体接缝处要求≤5mm；门板与门板间缝≤3mm；整体尺寸误差≤10mm，要求水平、稳固。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

6.1.2钢制柜体

钢制柜体符合SEFA8M-2016标准，测试内容包括：柜加载试验；柜集中加载试验；柜扭曲试验；门铰链试验；门冲击试验；门循环试验；抽屉静载试验；抽屉冲击试验；抽屉内部滚动冲击试验；抽屉循环试验；搁板静载试验等项目。

钢制柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、试剂架、水电管道功能立柱、装饰封板等钢材基本厚度≥1.0mm冷轧碳素钢板；表面使用品牌环氧树脂粉末喷涂防腐处理。

环氧树脂粉末需符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令（EU)2015/863的限值。

★钢制件喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，提供包括钡、铬、镉、铅、汞、硒、锑、砷等重金属物均未检出的检测报告。

提供喷塑后的钢板经24h盐雾试验后，其检验结果≧10级检测报告。

柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫。

抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。

活动背板：采用≥1.0mm厚冷连轧碳素钢板，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；配暗扣拉手，不用辅助工具可手工拆卸。

★6.1.3柜体五金及配件：

合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。耐腐蚀性能通过48h中性盐雾测试（QB/T 4595.1-2013）（并提供检测报告）；

抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；提供满足依据GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验、盐雾试验，技术满足≥72小时中性盐雾试验检测结果，至少达到10级。按照 GB/T 6461-2002标准的金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级，提供第三方机构出具的防腐三节静音导轨检测报告。

把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手。

层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质。

★6.2陶瓷台面

台面厚度要求≥20mm实验室专业陶瓷台面，一体实芯黑坯，耐强酸碱、耐刻划。带水的水槽台，要求一体成型碟形沥水槽台面。提供第三方检测报告复印件加注本项目名称水印，同时提供台面生产厂家针对本项目的15年售后质保函。

1）耐酸碱腐蚀：提供由SGS机构出具的2024年度的耐化学和污染的检测报告，对49项化学试剂进行检测，台面至少抗“48”种化学品，检测结果为0级（表面结果无变化）。

2）光色牢度：提供通过CMA、CNAS认证机构出具的检测报告，依据GB/T 17657一2022中4.31的要求进行测试后，实测变色等级不低于4~5级。

3）一体实芯烧制检测：提供通过CMA、CNAS认证机构出具的检测报告，依据T/CIQA 10-2020的技术要求，检测釉面和坯体的一体实芯烧成工艺，检测结论为符合。

4）碟形沥水槽检测：提供2024年度的实芯黑坯防滑沥水的碟形台面检测报告，依据检测标准T/CIQA 10·2020的附录标准，检测结论：台面为四周一体边工艺的碟形台面，有倾斜角度的沥水槽工艺有沥水导流功能，沥水槽表面釉面为末被破坏的一体釉面。

5）陶瓷水盆：外形尺寸580*475*310mm，水槽深度不小于280mm。依据GB/T 17657-2013之标准，陶瓷水槽化学性能检测报告至少包含有：氢氧化钠（40%）、高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、硫酸（98%）等化学试剂，检测报告结果为无明显变化。

6）提供该生产陶瓷台面的3C国家强制性产品认证证书,复印件以供查验。

7）提供所投台面厂家出具的15年内使用过程中出现任何破损免费更换的售后服务承诺书。

6.3万向集气罩

主体：PP材质；关节：进口PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；关节盖：进口PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音；关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；关节连接杆：304不锈钢；关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；  伸缩导管φ75PP管；铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1200mm；拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；固定底座：采用铝合金材质，表面经氧化处理，方形底座壁厚≥2.5mm。固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定。

1）PP原材料，定性检测报告。

2)中性盐雾试验：检测结果在溶液浓度：50g/L环境下，持续时间168h，外观无明显变化。

3)提供第三方检测机构出具的ROHS环保测试报告。

4）垂直燃烧试验：实测值V-0。

★5）弯曲弹性模量≥1580MPa；简支梁缺口冲击强度≥20KJ/m2；维卡软化温度≥145.0℃。（需提供CMA或CNAS国家认可的第三方权威机构出具的检测报告）；

- 抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌）。

- 7）压降及噪音测试：提供压降测试的曲线图以及噪音音测试的曲线图。

6.4实验用三联龙头

龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

附着力：检测结果值要求达到0级。

耐冲击性：检测结果值要求50cm，应无裂纹、皱纹及剥落现象。

加速耐候性：进行加速耐候性检测≥800h，光泽保持率≥93%，色差值≤0.66，符合Ⅱ级要求。

耐湿热性能检测：样品置于试验箱内，开启加热至（25±2）°C，1h后开始加湿，湿度达到（95±2）%，保持120h，经上述实验后样品外观无变化。

耐水性试验：92℃ 至100℃ 的热水流到漆面5分钟，漆面无热水导致的明显影响。

抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌等）。

连接软管耐压性：连接软管加压≥3.5MPa时，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。

连接软管密封性：初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。

声学性能：压力0.3MPa时，顶部、左侧、右侧三个部位的出水口均≤20分贝，满足1级要求。

★提供第三方检测机构出具的水龙头ROHS环保测试的检测报告并加盖CMA或CNAS章；

6.5拷克

密封性：公称压力≥1.50MPa，水压试验压力1.72MPa，无可见渗漏。

气体强度：在0.05MPa±0.5MPa下，保持300s±10s,各连接部位无泄漏。（2019.06）。

6.6紧急冲淋

主体材料：食品级 304不锈钢，厚度：不低于3mm，Ni含量大于8%。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场；需提供食品级不锈钢的检测报告及Ni含量大于8%的检测报告并加盖CMA或CNAS章。

配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于15分钟。

根据GB/T 38144.1-2019标准之规定，紧急冲淋的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助。

紧急冲淋正常水压要求：0.3—0.6 MPa，管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏。

工作压力：0.3—0.6Mpa

密封压力：0.8Mpa

喷淋流量：>75.7L/min

洗眼流量：>11.4L/min

洗眼器进水口尺寸：DN25

洗眼系统排水口尺寸：DN25

排水盘排水口尺寸：DN40

喷淋系统要求：在距离使用者站立平面1520mm的地方，喷淋范围直径最小应为510mm，冲洗液分散形式应始终保持一致并充分散开。喷淋范围的中心距离任何障碍物的最小距离应为410mm。

洗眼系统要求：喷头应位于距离使用者站立的水平面至少838mm的高度上，但不得超过1143mm，且距离墙壁或最近的障碍物至少153mm。

冲淋喷头高度：冲淋喷头距离安装平面高度在2080-2440mm.该距离从使用者站立的平面计算。

阀门驱动装置高度：到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。

冲淋喷头流量：在水流压力最低0.2MPa下，应以至少76L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15min。

洗眼器喷头流量：测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：22.6L/min，能保持洗眼时间15min。

开启时间：冲淋手拉阀开启时间≤1s，洗眼器阀门开启时间≤1s.

不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌。

主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。

提供紧急冲淋洗眼器-塑料配件抗老化测试：120h循环老化的过程，测试结果≤0.20，外观无明显变化。

★提供紧急冲淋-极限耐压测试报告：测试结果为，冲淋部位最大耐压值≥20MPa，洗眼部位最大耐压值≥24MPa。（要求测试报告加盖CMA或CNAS章）；

6.7台式洗眼器

主体:加厚铜质H59-1。

洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。

莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。

防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。

水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。

控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。

前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。

供水软管:长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

出水量：单口洗眼器＞6升/分钟，双口洗眼器＞11.4升/分钟。

在测试压力0.20MPa下，测试时间3min/次，提供冲洗液流量：6.9L/min，能保持洗眼时间：15min。

阀门在1s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态。

喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。

提供国家认可的第三方检测机构出具的包含①管螺纹精度，②螺纹表面，③抗压强度，④外观，⑤启动开关灵活，⑥水柱喷射高度，⑦水流量，⑧耐压性，⑨密封性等9项检测项目的检测报告。

★抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，宋氏志贺氏菌）。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告）。

6.8实验用水槽

水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

弯曲模量：检验结果≥1450MPa。

球压痕硬度试验：两块试样叠合测试，试样总厚度约为7.2mm，检验结果为358N。

垂直燃烧试验：该样品厚度约为2.8mm，实测值V-0。

洛氏硬度：检验结果≥90HRR。

总挥发性有机物（TVOC)释放率：检测结果≤0.04，符合I类材料。

腐蚀性试验：77%硫酸与70%硝酸的混合物(等体积比例)、36%盐酸、42%氢氟酸、98%硫酸、饱和氢氧化钠溶液等16种试剂，分别浸泡24小时后，无明显变化。

抗菌性能：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌）。

6.9实验用滴水架

材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹。

款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。

接水底部：中间设有排水孔。

可拆卸式滴水棒，滴水棒27/52根。

安装方式：壁挂式/台式。

架杆检测，无上下松动现象，有效长度≥(15±1)mm。提供国家建筑材料及装饰材料质量监督中心认可的第三方检测机构出具的的检测报告。

耐候性试验：将样品在荧光紫外灯暴露48小时后，表面无变化。

弯曲强度试验：检测结果值≥30MPa。

垂直燃烧试验：实测值V-0。

耐老化：氙灯光源暴露：氙灯测试120小时，结果为外观无变化。

抗菌性：要求≥12种细菌的检测，检测值≥99.99%；（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，肺炎克雷伯氏菌，表皮葡萄球菌）。

6.10 生物安全柜

II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环。

工作区宽度≥1800mm，适合2人操作。

双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求，同时满足流入气流：0.53±0.025 m/s ，下降气流：0.35±0.025 m/s，接近最佳气流匹配。

★送风过滤器和排风过滤器均采用进口品牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。（需提供过滤器符合技术要求的合格报告）

LCD液晶显示屏，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况。

温湿度传感器、压力传感器及双风速传感器：可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测下降风速、流入风速及操作区安全状态；压力传感器可检测设备压力状态，过滤器阻力变化等。

具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警。

前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度。

安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统。

智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警。

防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。

智能恒风速技术，根据工作区风速气流变化和前窗口流入气流变化，自动调整送、排风机转速，保持工作区和前窗口流入恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。

气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点。

人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。

组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹。

搭配高清摄像头，可完全覆盖工作区，实时传输视频图像；通关专用网关将图像上传的到后台方便用户查看。

6.11 通风柜

6.11.1尺寸规格：宽1500×深900×高2400mm；内部操作空间宽度≥1.42m。

6.11.2上柜前框组件：

左右立柱：采用3mm厚6063铝合金一体挤压成型,结构稳固，内含静音导轨，保证移门移动时更加静音，为避免移门卡槽形成进风湍流与通风柜移门交接处内凹或缝隙不得超过5mm。立柱设计宽度≦38mm，以保证内部操作空间宽度≧1420mm，需有带弧度的小斜坡设计，使通风柜进气顺畅，无过大湍流，外形美观，表面光洁。经专用CNC设备进行切、铣、钻孔、攻丝等加工，精度高。表面经过除油、氧化、打磨等前处理后，使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经180°高温固化，涂层厚度 0.07～0.09mm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。

上部门楣：可拆卸结构，方便安装及顶部电气等部件的检修和维护。

固定视窗：采用全透明钢化玻璃无框设计，操作视线好，气流流经顺畅。

移动视窗：移门玻璃采用厚度≥5mm的钢化安全玻璃，强度大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片，在实验过程中可保护实验人员的人身安全；移门的最大开启高度为760mm,移门的外框及把手采用铝合金材质一体挤压成型，移门把手双层圆弧中空设计，气体导流效果佳，与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性；移门采用同步带结构，传动比准确，对轴作用力小于20N，结构紧凑，耐用，耐磨性好，抗老化性能好，为最大程度保证通风柜气流顺畅移门左右边框与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≦5MM。滑动顺畅无卡顿无噪音无摩擦声且有超高警示标志。当同步带意外断裂时，防止视窗掉落伤害工作人员或砸碎有害试剂，通风柜视窗必须具有防坠落功能。将视窗拉至固定位置记为零点，把保险装置打开，记录视窗下落距离零点的距离≤6mm，并提供权威第三方检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

底部风翼：双层双向圆弧结构设计，气流组织效果好，环氧树脂粉末烤漆或喷涂特氟龙涂层。

6.11.3上柜后框组件：

左右侧板：采用双层结构，外层钢板，内层抗倍特板，钢板采用国标1.0mm厚度的优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。

内胆框架：内胆左右侧板、背板、顶板及导流板均采用5mm厚荷花白色抗倍特板。独特的导流板及集气罩设计，配合外部导流结构的辅助，能够在较低的面风速下实现较好的气流捕捉、稀释、排出功能。板材耐沸水性能、耐干热性能、抗冲击性能、表面耐磨性能、耐污染性能、耐香烟灼烧性能均达到GB/T 7911-1999标准中Hw S型的要求。

连接加强筋：采用板厚不小于1.5mm的优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，以确保结构的稳定性。然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。

6.11.4下柜组件：

下柜主体：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，以确保结构的稳定性。然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。

下柜上部功能区：模块化设计，安装水气阀门后高度不超过边柱平面，设有通风柜总开断路器及指示灯和急停开关，保护人员安全。水电气可以根据需求随意搭配，模块化设计外部可更换方便使用。

下柜立柱：采用3mm厚6063铝合金一体挤压成型，经专用CNC设备进行切、铣、钻孔、攻丝等加工，精度高。表面环氧树脂静电喷塑，与上柜立柱齐平，外形美观。

6.11.5外观结构：

金属件外观要求符合GB/T 24820-2009中“金属件外观要求”的规定：操作台无裂缝、渗透现象，操作台面无污物，无杂质，操作台金属件部分无毛刺，无裂缝，叠缝，管材端口封闭，焊接处无脱焊，无虚焊，无焊穿和错住。无脱层，无裂缝，涂层无漏喷无锈蚀，涂层光滑均匀，包泽一致，无流挂、疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。

金属涂层：参照GB/T 6739-2006标准，硬度≥H。

★耐腐蚀性：参照GB/T 10125-2021标准，24h中性盐雾连续喷雾试验条件下，表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。

照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥700LUX。灯罩下面有安全玻璃面板并且和柜体密封，隐藏于导流板上面，易维修，具有泄爆功能。

电器设施：220V电源插座均配置IP-55或以上防护等级的合盖式保护盒。排风柜配置电源总开关，实验室人员在操作时如遇紧急情况可以强制性停止排风柜电路系统，以保障人身安全。配备带有漏电保护的空气断路器及急停开关。

★6.11.6主要性能要求：ASHRAE 110-2016 实验室排风柜性能测试方法 出厂检测（AM）；EN 14175-3：2019 排风柜 第3部分 型式检测；JB/T 6412-1999 排风柜型式检测。并能提供第三方权威机构出具的高于或等于下列参数的合格检测报告证明：

平均面风速：通风柜平均面风速：0.28m/s±5%。

烟雾可视化：小烟雾：无可见的外溢或逃逸；大烟雾：无可见的外溢或逃逸。

示踪气体浓度测试：泄漏率≦0.000ppm。

拉门移动影响测试：泄漏率≦0.002ppm。

周边扫描：泄漏率≦0.005ppm。

静压/阻力：小于30Pa

# 智慧实验室：

| 系统 | 项目名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 样本全周期管理平台（系统整体流程图） | 送样平台 |  |
|  | 账号管理 | 辖区医院、社区医院，下发唯一的登录账号；通过账号登录系统；条码设置格式按固定模板；每个账号具备独立生成权限内条码功能； |
|  | 样本贴码 | 社区/医院登录系统后，对样本进行分类：复核样本、疫情样本等多种样本分类；多个样本具备打包功能；在系统录入样本基本信息，包含：样本编号、名称、类型、来源、采集时间、检测项目等信息；将录入的信息，生成唯一样本编码，可打印粘贴在对应的样本上；支持EXCEL等文档形式导入； |
|  | 样本运输与确认 | 系统支持样本送到疾控单位后，疾控收样室，对样本进行确认；样本确认收样后，医院/社区可查看样本的当前状态； |
|  | 实验室样本核查 | 系统支持样本送到实验室后，需对样本数量信息进行核查确认；线上可点击【退回】按钮，将数据退回至对应医院/社区，要求重新填写并提交；在填写实验结果前，样本完成核查且无误； |
|  | 扫码查看样本信息 | 系统支持查看样本基本信息：样本编号、名称、类型、来源、采集时间等信息； |
|  | 菌毒种管理系统 |  |
|  | 入库样本信息 | 系统支持搜索样本信息，选择要入库的样本；或选择样本的批次号，系统自动回显该批次下的样本； |
|  | 重赋分装码 | 系统支持选择需要入库的样本，根据疾控提供的赋码规则，系统自动将选中的样本，重新赋码；需要保证，分装码与样本的唯一标识码，需要保证对应关系； |
|  | 打印分装码 | 系统支持打印分装码； |
|  | 冻存盒管理 | 系统支持对冻存盒进行分类管理；为每个冻存盒生成唯一的编码； |
|  | ★选择存放位置（提供自动存放、手动存放设计效果图） | 根据系统里维护好的信息选择存储位置进行存放：试管存放的具体格子，选择自动存放，则系统按照横向正序进行对应存放；并显示每个小格寸放的样本具体信息；选择手动存放：对于某些特殊试管，或者需要更改存放位置的，可手动选择存放的格子；显示每个小格子存放的样本具体信息； |
|  | 入库扫码 | 系统支持入库前扫码每个样本试管的分装码，整版冻存盒入库；在智能终端确认入库，系统自动同步更新样本状态，从待入库变为已入库； |
|  | 样本入库记录 | 系统支持记录样本入库的记录；根据疾控提供的模版，导出数据； |
|  | 选择出库样本 | 系统支持可筛选要出库的样本； |
|  | 核实出库样本信息 | 系统支持扫码枪扫描样本分装码后，获取该样本的数据信息，并回显在智能终端； |
|  | 确认出库 | 系统支持信息核实无误，在相应智能终端上点击【确认出库】后，系统自动更新样本状态，变为已出库； |
|  | 样本出库记录 | 系统支持根据出库操作，记录样本出库的信息；根据疾控提供的模版，导出数据； |
|  | 归还样本 | 系统支持实验结束后，扫码样本的分装码，智能终端获取回显样本信息；在终端上点击【确认归还】，系统自动更改该样本的状态； 归还位置：原路归还；即确认归还后，系统会根据之前样本存入的位置，自动将其设为归还的位置； 更改归还位置：如果老师归还的位置，与系统自动记录的位置不一致，则需要在系统上手动更改； |
|  | 未还提醒 | 系统支持样本取出2个工作日后，仍未归还的，系统进行提醒； |
|  | 归还记录 | 系统支持根据归还操作，自动生成归还记录；根据疾控提供的模版，导出数据；实时进行数据统计。 |
|  | 数据总览 | 系统支持查看各冰箱、各层、各冻存盒的样本存储情况； |
|  | 数据信息导出 | 系统支持标准模版导出与数据导出； 标准模版导出：根据疾控提供的模版格式，按照要求导出； 数据导出：选择需要导出的类型，导出Excel格式的数据； |
|  | 菌毒种管理 | 查看双人双锁控制权限及使用记录，系统支持样本登记、出入库模块； |
|  | 选择待销毁样本 | 系统支持根据筛选条件选择需要销毁的样本： |
|  | 确认销毁信息 | 系统支持对选择的待销毁样本进行信息核实，确保无误后点击【确认销毁】；确认后生成销毁申请单。 |
|  | 样本溯源 |  |
|  | 样本溯源 | 系统支持扫码后，根据反显的样本信息，录入对应样本的实验结果；疾控录入检测结果后医院/社区可实时同步查看自己送检的样本实验结果；如果样本类型是疫情样本，在系统上录入完实验结果数据后，还需要将该样本的实验结果数据推送至应急智控平台；支持送样单位查看本院或社区的送样样本信息及实验结果；支持收样单位查看本疾控所有的样本信息及实验结果；（含医院送样样本+社区送样样本）；具备分类样本数量、结果批量导出及统计功能； |
|  | 样本数据集管理 | 具备样本统一编码规则管理功能，适用于生物样本与菌(毒)种管理体系的建立，使用及数据的管理。根据编码规则能为样本建立唯一性编码身份标识，便于样本的全生命周期追溯管理，样本标识需符合相关编码规范，并包含样本类型、来源地等信息。 ★样本编码规则管理功能需与 “浙江省病原微生物网络实验室智能化管理系统样本与菌（毒）种送检平台”进行对接，保证编码互认，编码规则互相兼容。 |
|  |  | 具备样本数据集管理功能，能够支持微生物样本、菌毒种样本、环境样本等多样性样本管理。样本数据集应包含共有数据集、生物样本/菌毒种数据集、样本检测项目数据集、样本源数据集。可分别维护各个数据集所包含的数据字段内容、数据类型、数据关系、是否必要等参数，各类数据集表单自由定制。 ★样本数据集管理功能需与 “浙江省病原微生物网络实验室智能化管理系统样本与菌（毒）种送检平台”进行对接，保证各类型项目数据集同步兼容，样本数据流传无缝衔接。 |
|  |  | 具备样本分库管理功能，支持以课题、科室、病种、样本类型等为分组对样本进行统一管理，包括查询、添加、删除、修改等操作，支持样本组设置组内样本的类型、检测项目、样本源等样本数据集，支持样本组使用管理权限划分及设定功能。 |
|  |  | 支持样本设置实验数据,包括样本参与的某个试验项目的起止时间，描述样本用于何种类型的研究，如基础科研、临床试验、诊断验证等。关联样本所参与的具体研究项目及其相关元数据。 |
|  | 样本库物联拓展 | 支持对接整版扫描仪对样本信息的整盒扫描：一次性扫描载玻片上的整个样本区域，无需人工逐个定位或逐片扫描，极大地提高工作效率。整版扫码仪的使用包括预置码绑定、样本扫码入库、样本扫码出库以及扫码仪功能配置四个步骤。（要求系统演示时展示该项物联功能） |
|  |  | 支持对接生物样本物联智能存储系统，将待入库信息自动推送至对应冰箱智能交互屏内，图形化指引存放操作，方便快捷。（要求系统演示时展示该项物联功能） |
|  |  | 可对接市面主流品牌的全自动生物样本库设备，如原能细胞、基点生物、SPTLabtech-arktic等，支持自动同步全自动生物样本库实时库存、出入库记录等，可根据预设规则自动存储和取出样本，极大提高存储效率和准确性，同时减少人为干预导致的错误和交叉污染风险。（投标时提供上述品牌设备的对接项目案例证明） |
| 物联设备系统-实验流系统（系统整体流程图） | 设备档案 | 系统支持图文形式展示设备的相关信息：包括采购、维修、保养、检定、报废、附件上传、文件下载与预览；需具备数量，维护鉴定记录报废统计功能，根据疾控固定表单格式。 |
|  | 设备赋码 | 系统支持每个设备生成唯一的设备码；可打印、粘贴在对应设备上；设备码可自动导入档案； |
|  | 身份确认 | 系统支持读取腕戴式身份识别器NFC卡信息，根据卡信息明确身份信息； |
|  | 选择实验项目 | 系统支持实验之前，在相应智能操作终端上，勾选系统配置好的实验项目； |
|  | 仪器使用时长 | 系统支持使用仪器前，用相应智能操作终端扫描设备对应的设备码，获取仪器开始使用时间、仪器使用结束时间；并自动计算出仪器当前使用时长； |
|  | 仪器使用记录 | 系统支持自动记录实验仪器的使用信息；包含：使用人员、使用仪器名称、开始使用时间、使用结束时间、使用时长、实验项目名称；支持对接实验室检验管理系统； |
|  | 数据信息导出 | 系统支持标准模版导出与数据导出； 标准模版导出：根据疾控提供的模版格式，按照要求导出； 数据导出：选择需要导出的类型，导出Excel格式的数据（物联设备系统模块各单项内容）； |
|  | 设备状态监控 | 实时监控仪器状态（空闲、使用中、 故障、维修中、报废等），并通过图形化界面展示 各状态，便于查看仪器的当前情况。 |
|  | 仪器维修管理 | 1.维修申请与审批：用户可发起维修申请，系统支持分级审批流程。管理员可指派维修任务并跟进执行情况。 2.维修记录管理：详细记录每次维修的时间、维修内容、故障类型、使用零件和维修人员等信息，形成系统化维修台账，支持检索和导出。 3.维修统计与分析：提供多维度维修统计和报表，支持按时间、故障类型、仪器型号等条件进行数据分析，为维修决策和设备管理提供依据。 |
|  | 仪器维护管理 | - 维护计划与执行：支持设定定期维护计划，包括维护周期、项目内容和执行人员，系统自动生成维护任务和提醒，保障仪器的持续性维护。 - 维护登记：每次维护完成后，登记维护项目、执行人、时间及维护结果，形成标准化维护记录。 - 维护预警：通过自动生成维护提醒，确保定期维护的及时性，保障仪器始终处于良好状态。 |
|  | 仪器检定管理 | - 检定计划制定：支持按仪器类型设定检定周期、项目和标准，系统在检定到期前发送提醒，确保仪器的合规使用。 - 检定记录与登记：记录每次检定的执行情况，包括结果、证书编号、有效期及检定单位信息，保证数据完整。 - 检定历史追溯：提供检定记录的查询与导出功能，方便用户查找和统计分析 |
|  | 预约管理 | - 预约申请与审批流程：用户可在线查看仪器空闲情况并提交预约申请，系统自动安排时间段，支持冲突检测和分级审批。 - 使用记录：详细记录每次预约的使用人、使用时间、用途及实际使用情况，形成使用台账。 - 使用反馈：使用人可在预约结束后提交使用反馈，帮助维护人员及时获知仪器状态和潜在问题。 |
|  | 自定义审批流程 | 可自行定义仪器使用的管控流程，支持多级审批，多人审批，适用于维修，检定，预约等各种使用场景。 |
|  | 移动端功能 | 仪器档案查询与使用登记 - 快速查询与筛选：用户可通过编号、名称、状态等多种条件查询仪器档案信息。 - 二维码扫描：支持通过扫描仪器二维码查看详细档案信息，方便现场快速查找。 使用登记：用户在使用前扫描仪器二维码完成登记，系统自动记录操作人、时间、用途等，形成使用记录 |
|  |  | 仪器维修与维护 - 维修申请：用户可在移动端提交维修申请，拍照上传问题描述，确保维护人员准确了解问题。 - 维修执行与记录：维修人员在完成维修后，可通过移动端记录具体操作、耗材情况及维修结果，并可拍照上传维修完成情况。 维护任务执行与反馈：可通过移动端查看和执行维护任务，并完成维护记录的填写，确保维护信息及时录入。 |
|  |  | 仪器预约使用 - 在线预约与状态查看：用户可查看仪器空闲状态并提交预约，实时更新预约情况。 2.预约提醒与取消：系统提供预约提醒和取消预约功能，方便用户灵活安排使用时间。 |
|  |  | 检定信息查询 检定记录查询：支持查看仪器检定状态、检定日期、有效期及证书信息，确保仪器符合使用标准。 |
|  | 仪器手持盘点端 | RFID快速识别与盘点 1.快速盘点：利用 RFID 识别技术实现仪器的批量扫描，自动生成盘点记录，提升盘点效率。 2.盘点结果记录：每次盘点结果自动生成报告，包含盘点时间、仪器位置、状态等 |
|  |  | 仪器绑定与定位 1.RFID标签绑定：支持仪器与 RFID 标签的绑定，便于快速识别和定位。 2.仪器定位：通过 RFID 设备精确定位仪器，方便查找和管理。 |
|  |  | 实时库存更新与历史记录 1.实时库存更新：盘点后自动更新库存状态，确保库存信息实时同步。 2.历史记录查询：支持盘点记录的查询和历史数据分析，便于管理。 |
|  |  | 盘点任务管理 1.任务创建：管理员可盘点任务，明确盘点范围、时间， 2.任务执行：盘点端实时显示当前任务的盘点进度，包括已完成和未完成部分，支持标记完成的设备，便于跟踪，盘点人员使用 RFID 设备对指定区域内的仪器进行扫描，系统自动记录盘点结果，识别异常设备并生成标记。 3.历史记录：盘点人员可查看已完成任务的历史记录，了解历史盘点情况，便于数据核对与异常追溯。 |
| 设备控制与预警 | 冰箱的温度监控 | 系统支持和冰箱外接探头系统对接，可查看冰箱温度；系统上设置冰箱温度预警阀值；监测到冰箱温度异常后，系统自动预警； |
|  | 环境温湿度监控 | 系统支持和环境温湿度传感器系统进行对接，随时查看环境温湿度；系统上设置环境温湿度的预警阀值；监测到环境温湿度异常后，系统自动预警； |
|  | 空调远程操控 | 系统支持对接空调厂家获取空调运行数据，随时查看空调温度；系统上设置空调温度预警阀值；监测到空调温度异常后，系统自动预警；可实现远程开关空调； |
|  | 历史数据展示 | 系统支持展示冰箱、环境温湿度以及空调的历史数据，并允许查看指定设备的历史预警记录，便于数据分析和问题排查 |
|  | 照明灯 | 系统支持对接照明灯设备厂家，根据照明灯设备厂家远程控制接口实现双向开关照明灯； |
|  | 智能插座 | 系统支持对接需要控制的插座，根据智能插座厂家提供的远程能力实现智能插座的开启、关闭； |
|  | 门禁 | 系统支持对接实验室门禁设备厂家，获取设备状态；远程开启关闭门禁设备；对接获取门禁开启、记录；对接获取门禁人员信息； |
|  | 污水处理系统 | 系统支持对接污水处理系统，对接数据包括余氯等常见污水监测指标； |
|  | 消息提醒 | 系统支持对智能设备产生的预警消息进行实时提醒功能； 如有需要可开通短信消息提醒功能，此功能不包含短信通道费用； |
|  | 后台管理 | 系统支持为不同门禁设备配置不同的可通行人员名单，实现精细化的人员管理 |
|  |  | 系统支持将人脸信息添加到数据库中，并与门禁系统无缝对接，实现高效、安全的人员身份验证 |
|  |  | 对于已添加至系统内的员工，允许管理员进行细致的分组操作，以便根据不同的身份或权限，关联到相应的门禁设备上 |
|  |  | 系统允许对指定设备进行详细的预警规则配置。一旦设备状态符合预设的预警规则，系统将自动触发预警通知，确保及时响应可能的问题或异常情况。 |
|  |  | 消息详情展示预警详细数据，包含消息类型，设备名称，设备码，预警触发值，通知人员信息 |
|  |  | 消息详情展示预警详细数据，包含预警触发值，预警规则配置值，便于对比实际数据与预期阈值 |
|  |  | 环境监测查询模块 支持展示不同实验室和库房的环境状态及其检测类型； 支持切换查看多个实验室环境数据； 支持根据设备类型和设备名称进行筛选； 支持图像化展示不同维度的检测数据，可查询 今日、本周、本月的环境数据，支持数据的导出； 支持数据持久化保存， 支持多种颜色区分设备在线状态，离线为灰色， 正常为绿色，异常为红色，当数据异常时滚动展示报警内容； 支持使用时序数据库，能够高效地存储大量的时间序列数据，节省存储空间，可以轻松的适应不断增长的时间序列数据量和查询需求，具有高效、实时、可靠、可扩展等优势。 |
|  |  | 视频监控查询模块 支持通过浏览器即可轻松查看视频状态，无需安装视频插件； 支持切换查看多个实验室监控数据； 支持显示实验室当前的视频数据实时取流； 支持查看多个监控，支持全屏、1格、4格、9格网格化展示监控； 支持根据设备名称进行筛选； |
|  |  | 联动管理 支持自定义添加联动策略，当设备数据出现异常时，可自动联动其他设备进行操作，并且可以自定义生效时间，设定阈值等。 |
| 物联网开放平台（提供系统标准的接口清单） | API文档 | 系统所有的API文档，在此进行维护查看； |
|  | 接口加密 | 通过加密技术，数据在传输过程中不被窃取或篡改； |
|  | 接口验签 | 通过验签机制，验证数据的完整性和发送方的身份； |
|  | 设备数据上传 | 系统支持上传设备的基本数据、使用数据、维修数据； |
|  | 获取门禁数据 | 系统支持对接门禁设备，获取门禁设备的数据； |
|  | 获取温湿度数据 | 系统支持对接温湿度设备，获取温湿度设备的数据；需电子化存储同时具备生成固定格式模板及打印功能； |
|  | 厂家管理 | 所有接入物联网平台的厂家，在此模块进行统一维护管理：厂家的名称、厂家的统一社会信用代码、厂家的联系人、联系方式； |
|  | 密钥管理 | 系统支持密钥管理，包括编辑密钥、新增密钥、删除密钥； |
|  | 接口权限配置 | 系统支持权限配置，只有授权的角色或用户能够访问特定的接口； |
|  | 接口列表 | 系统支持查看接口列表； |
|  | 接口调用日志 | 系统支持查看接口调用日志； |
| 基础模块 | 系统管理 | 机构管理 |
|  |  | 用户管理 |
|  |  | 系统登陆 |
|  |  | 角色管理 |
|  |  | 菜单管理 |
|  |  | 权限分配 |
|  | 用户中心 | 用户登陆 |
|  |  | 用户获取授权code |
|  |  | 根据code获取用户基本信息 |
|  |  | 用户oauth登陆 |
|  | 消息模块 | 预警消息列表、全部预警消息展示列表，可查看当前单位机构产生所有预警消息问题，可筛选问题进行查看不同的预警场景问题；可在问题列表中，点击查看并处置问题 |
|  |  | 展示预警问题详情信息；展示、预警时间、预警设备、预警类型、预警等级、当前状态（是否处理）是否误报、处理人、处理人联系方式、点击查看视频详情、图片详情 |
|  |  | 消息处置、查看消息详情后，判断消息是否误报、如果非误报，需上传处置结果，点击处置完成进行确认 |
|  |  | 消息模版管理、消息模板列表；查看全部已有消息模板；支持新增消息模板、编辑消息模板、删除消息模板 |
|  |  | 模版关键词、根据预警场景设置模板关键词，点击关键词可直接显示在消息模板的编辑框中 |
|  |  | 预警人员管理列表，直接查看机构预警处置人员姓名、联系方式、处置人等级、处置人员分组；支持预警人员的新增、编辑修改、删除等操作；支持模板下载，批量上传 |
|  |  | 预警规则列表，直接对预警规则信息展示：规则名称、规则应用设备、应用场景等信息 |
|  |  | 预警规则详情，预警规则主要用于预警消息推送、设备应用、场景应用；命名规则名称后，预警场景关联（不同场景包含不同算法包），消息多级处置人（关联人员列表），消息模板选择（关联消息模板列表），预警等级（红黄绿三色预警）、规则使用时间（默认全天）； 当选择重点人员预警场景时，另可配置预警时间段、人员聚集次数、聚集人数等参数 支持查看、编辑修改、删除等操作 |
| 系统对接 | 实验室检验管理系统 | 系统支持和实验室检验管理系统进行对接；对接数据包括人员信息数据、样本数据、设备数据、实验结果数据； 实验室信息管理系统升级：按照《检验检测机构资质认定评审准则》(2023年)要求升级中心实验室信息管理系统，实现中心实验室检验检测的无纸化运行，按照评审准则要求实现中心人员、设备、消耗品、样品、方法、环境、文件等质量管理要素的信息化管理。 |
|  | ★浙江省公共卫生微生物网络实验室数据对接（提供与系统对接方案） | 系统支持将浙江省疾控中心需要的数据对接到浙江省公共卫生微生物网络实验室系统，按照该系统标准进行数据对接，此项工作包含该系统对接工作和对接厂家可能需要的接口费用； |
|  | 应急智控平台 | 系统支持对接应急智控平台；（样本数据同步给应急智控平台） |
|  | 标准品对接 | 系统支持对接标准品已有系统，获取标准品出库入记录； |
| 物资试剂耗材管理 | 物资信息展示 | 系统记录并展示所有物资的详细信息，包括名称、规格、型号、单位、存放位置等 |
|  | 实时库存查询 | 提供实时库存查询功能，物资出入库、盘库等操作后，库存信息实时更新 |
|  | 物资入库 | 系统支持录入物资的基本信息：物资名称、物资分类、物资数量、物资规格型号、物资单位、物资的有效期、存入的位置、物资编码（为每种物资分配唯一的编码）；录入信息后，生成对应物资码，可打印、粘贴；扫码后入库；将物资放入系统上录入的位置； |
|  | 物资出库 | 系统支持根据申请领用的物资，系统上查看所在位置；拿到物资后，扫码拿走；系统自动更新库存数量； |
|  | 物资归还 | 系统支持对出库的物资进行归还操作；根据扫码所得的信息，实现物资的归还；归还成功后，系统自动更新库存数量 |
|  | 物资盘库 | 系统支持根据需求选择盘库范围，并生成盘库计划；管理人员根据盘库计划进行盘库 |
|  | 导入采购申请单 | 系统支持导入采购申请单 |
|  | 物资过期预警 | 对于有有效期的物资，系统支持设置提前提醒时间；当到达设定的时间时，系统会提示物资即将过期并提示相关人员进行处理；提醒形式为系统提醒； |
|  | 物资缺货预警 | 系统支持设置低库存提醒值；物资数量到达低库存时，系统自动提醒；提醒形式为系统提醒；根据疾控提供的模版，导出数据； |
|  | 出入库单记录 | 系统支持出库单记录；系统根据出库操作生成出库单，详细记录出库相关信息：出库日期、出库操作人员、出库物资详情；入库单记录；系统根据入库操作生成入库单，详细记录入库相关信息：入库日期、入库操作人员、入库物资详情； |
|  | 信息管理 | 系统支持对物资分类、存入位置等信息进行维护管理 |
|  | 实验室库房管理 | 可自定义建立实验室各个库房信息，图形化模拟各库房内柜体结构，自定义柜体名称、层数、层号等信息，自定义存储各单元内结构，建立直观的库房模拟架构，精确显示位置，绑定实体智能柜子ID，实现物联管控； |
|  | 流程管理 | 可自定义设置各种工作流流程，可以按管理对象的类型分别设置相应的管理流程；可对申领、申购、转库等流程进行个性化配置管理；可设置多级多人多方式的审批流程，支持会签和或签管理 |
|  | 转库及出库管理 | 针对需要转库或者专人出库的试剂进行出库操作，自动匹配符合申请需求的试剂进行出库，支持一键出库，查询出库，扫码出库，部分出库等多种出库模式。提供转库/出库单据打印功能，可查看待转库/出库的申领单据。 |
|  | 库存及领用信息修改和留痕 | 支持对库存信息和领用信息进行修正，防止误操作，每次修正后都会留痕，用于后续溯源追责。支持自定义修改权限，只有拥有权限的用户才能进行修改操作 |
|  | 统计功能 | 具备多样化统计功能，记录各种物资的入库台账、使用台账、申购采购台账，可分类筛选并导出所需数据，可根据规程文件生成自定义表单，可生成可视化数据模型。 主要统计包括： 1.库存统计：耗材的全量库存统计，支持查询各个状态下的耗材，支持全字段搜索，自定义表头字段，不拥护可根据权限查询自己范围内的库存情况，支持按条件导出各种报表 2.领用统计：每次领用时实时产生，精准记录领用时间，领用人，归还时间等数据，支持全字段搜索，支持自定义表头字段，支持按条件导出各种报表 3.转库统计：耗材转库的统计，支持按单据和商品两种统计方式，精准记录，申请人，申请时间，单据明细等信息，支持全字段搜索，支持表头自定义，支持按条件导出各种报表 4.申领统计：耗材申领统计，持按单据和商品两种统计方式，精准记录，申请人，申请时间，单据明细等信息，支持全字段搜索，支持表头自定义，支持按条件导出各种报表 5.申购统计：耗材申购统计，持按单据和商品两种统计方式，精准记录，申请人，申请时间，单据明细等信息，支持全字段搜索，支持表头自定义，支持按条件导出各种报表可根据每个月的出入库情况生成使用月报，精确记录所有出库，入库，结存的标签，数量和金额等信息 |
|  | 移动端功能 | 具备移动端入库功能，支持手动编辑试剂耗材信息入库，扫描预制码批量填写数量等多场景入库方式，支持链接手持蓝牙打印机，进行即时入库标签打印 |
|  |  | 具备移动端领用功能，支持申请领用、扫码领用、分配领用等多种领用模式，同时具备移动端提交申购申请功能 |
|  |  | 具备管理员审批功能，具备出库及转库管理功能，支持总库分库耗材流转模式。 |
|  |  | 可实现耗材总库转库至分库的流程，用户可在总库的柜子选择需要转库的耗材，添加至待转库单据，提交审批，审批通过后由库管进行转库出库 |
|  |  | 移动端所有业务流程功能与后台PC端数据实时互通，支持双端互通协作使用，满足各种不同使用场景 |
|  | 物联拓展功能 | 系统支持拓展物联操控终端、物联试剂柜，可实现试剂耗材物联管控拓展，出入库自动识别，存储位置精准定位等功能。 |
| 实验流智能操作终端系统 | 身份验证 | 在开始实验前，实验人员需刷腕戴式身份识别器确认身份 |
|  | 开始实验 | 开始实验，实验人员编辑实验项目名称后，系统自动生成实验编号 |
|  | 扫描设备信息 | 实验人员需扫描仪器设备码以启动实验，系统将自动记录实验的开始时间和相关设备信息 |
|  | 扫码试剂或样本信息 | 实验人员扫描实验试剂或实验样品的分装码后，系统将自动记录相关信息 |
|  | 结束实验 | 实验结束后，实验人员需再次扫描仪器设备码以标记实验结束，系统将自动记录实验的结束时间并更新实验状态 |
|  | 历史实验记录展示 | 系统支持展示历史实验信息，包含实验使用人员、使用仪器名称、开始使用时间、使用结束时间、使用时长、实验项目名称 |
| 设备远程操控 | 设备列表 | 用户界面展示支持远程操控且登录用户有操作权限的设备列表 |
|  | ★远程操控（提供流程图、效果图） | 系统支持对于具有带windows操作系统的实验室设备，可在疾控内网远程查看、操作仪器屏幕；为实现远程操控功能系统需要支持主控端、被控端和服务端三端 |
|  | 被控端 | 为支持设备能够被远程操控的能力，需要在实验设备的操作带windows操作系统电脑里面安装被控软件，将创建的回话信息同步给服务端，方便主控端进行控制 |
|  | 服务端 | 传递被控端的连接信息与会话信息，实现主被控端间必要的通信服务，保障数据传输。支持本地部署，自主运维管理，确保数据安全。 |
|  | 主控端 | 主控端支持查看可远程连接的设备，通过在线的方式远程被控端设备。支持用websocket连接进来控制或获取被控端的状态 |
|  | 后台管理 | 系统允许为不同设备设置不同的权限，确保只有经过授权的人员才能进行操作 |
|  |  | 根据实际需求，可以灵活配置设备的远程操控功能。仅当设备被设置为支持远程操控时，它才会在设备列表中显示，以供选择和操作。 |
|  |  | 提供全面的设备远程操控记录查询功能，包括操控人员的身份信息、使用的仪器详情以及每次操控的具体时间 |
| 实验设备对接 | 设备对接 | 系统支持和实验设备进行数据对接，获取实验设备的工作状态、使用信息、实验结果支持获取并查看实验设备可远程输出的数据，需对接到实验室检验管理系统。 （要求按照同类别的设备数量进行对接） |
|  | 低温冰箱 | 支持低温冰箱温度数据对接 |
|  | 培养箱 | 支持培养箱温度、湿度等数据对接 |
|  | pcr仪 | 支持对接pcr仪设备，按照接口标准获取结果信息 |
|  | 测序仪 | 支持对接测序仪设备，按照接口标准获取结果信息 |

- 四、其他说明

- 履约保证金：

- 1.1履约保证金的比例为合同金额的1%

- 1.2履约保证金支付方式:乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交(接受保函)。

- 质保期：至少三年，国家及其他主管部门（包含甲方的主管部门）另有规定的，从其规定，但不能少于三年。

3.资金支付方式、时间、条件：

①签订合同后7日内承包人应向发包人缴纳合同价1%的履约保证金。

②收到履约保证金后7日内，支付合同价25%的预支付款。

③项目工程进度完成50%，经建设各方书面确认后，支付合同价20%的费用。

④项目经验收合格后，支付至合同价的80%（含预付款25%，扣除甩项，不含新增项），同时退还承包人的履约保证金（不计利息）。

⑤承包人提交完整的结算报告和结算资料报财政审计后，且竣工资料按要求归档并经发包人确认合格，结算审计完成后支付至审定价的100%（且经发包人确认资料归档完毕），智慧实验室部分完全验收合格后，方可支付全款）。

- ⑥在承包人领取工程款时,应先提供与工程款同等数额的工程款发票,否则,发包人有权拒绝支付工程款。

- 货物交付地点及交付方式：甲方指定地点，一次性交付。

- 工期：90日历天

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 技术响应 及方案 | 产品性能及技术指标要求（27分） （1）根据招标文件中技术性能指标进行评审，全部满足的得17分，其中★标注为重要技术指标，有一条不满足的扣1分，其他技术指标有一条不满足扣0.5扣完为止。 （2）提供与本项目平面图相一致的效果图进行综合打分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分； （3）视频展示5分钟，主要介绍实验室各系统如操作通风柜、通风系统、自控系统等，以及拟计划采用品牌、同类业绩介绍等，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分。投标单位应将以上视频以U盘形式编录，以U盘形式提供，若U盘无法读取，视作未提供该资料。 注：U盘可与备份文件需单独密封，可在开标前可一同寄于代理公司（杭州市临平区九洲大厦703，张一丹收，18405815916，备份文件不强行要求提供）。 |
| --- | --- |
|  | 安装施工组织方案（20分） 针对本次招标的服务内容，投标人可就下列几个方面展开详细阐述，但不局限于以下内容： （1）理解工程的技术要点及参数，施工方案科学、合理、可行，说明详细，细节完善，由评委根据设计方案的优劣进行评分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分； （2）材料设备投入科学、可行、针对性强，由评委根据设计方案的优劣进行评分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分； （3）施工进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律，根据拟订的项目进度计划合理的、充分的安排工程所需劳动力，人员配备合理；充分投入所需施工机械及仪器仪表，由评委根据设计方案的优劣进行评分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分； （4）质量安全文明施工保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行，由评委根据设计方案的优劣进行评分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分，不提供不得分； |
|  | 售后服务方案（5分） （1）投标人应设有完善的售后服务机构或网点，具有不少于3人售后服务保障队伍，完全满足上述要求的得3分，额外增加1人，加1分，最多加1分。（提供投标人与售后保障队伍人员签订的劳动合同及人员清单，提供售后服务机构或网点的证明材料，材料须能反映相关内容，否则视为未提供。） （2）投标人承诺中标后设备出现紧急情况时，1小时内响应并采取相应措施，提供承诺书并加盖公章否则不得分（1分）。 |
| 企业具备相关实力 | 投标人具有售后服务认证证书，五星得2分，四星得1分，三星不得分。 （须提供相关证书复印件加盖公章，未提供不得分） |
|  | 质量体系认证（3分） 投标人具有有效的质量管理体系认证（1分）、环境管理体系认证（1分）、职业健康安全管理体系认证（1分），最高得3分。 （须提供相关证书复印件加盖公章，未提供不得分） |
|  | 投标人拥有实验室智能化管理系统、实验室控制系统、实验室通风柜控制等实验室控制相关知识产权证书或软件著作专利的，每项得1分，最多得3分。 提供相关证书及专利证书； |
| 产品符合节能产品、环境标志产品 | （1）投标产品（空调类）列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得2分。 （2）投标产品（空调类）列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |
| 投标人具有类似业绩 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间（以验收时间为准），具有类似业绩的，每提供一个业绩证明材料得1分，最高得3分。须在投标文件中提供合同、验收证明复印件并加盖公章； |
| 项目管理团队配置 | 1.拟派技术负责人具备建筑相关专业或机电相关专业高级及以上工程师职称，得2分； 2.具备建筑相关专业或机电相关专业中级工程师职称，得1分；最高得2分； 注：提供投标人为上述人员投标截止时间前近1个月内连续缴纳的社保证明，证书复印件加盖投标人签章否则不得分。 |
| 投标报价（30分） | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11.1参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）人的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 þ固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

1、关于付款周期的约定：

（1）签订合同后7日内承包人应向发包人缴纳合同价1%的履约保证金。

（2）收到履约保证金后7日内，支付合同价25%的预支付款。                          （3）项目工程进度完成50%，经建设各方书面确认后，支付合同价20%的费用。

（4）项目经验收合格后，支付至合同价的80%（含预付款25%，扣除甩项，不含新增项），同时退还承包人的履约保证金（不计利息）。

（5）承包人提交完整的结算报告和结算资料报财政审计后，且竣工资料按要求归档并经发包人确认合格，结算审计完成后支付至审定价的100%（且经发包人确认资料归档完毕），智慧实验室部分完全验收合格后，方可支付全款）。

（6）在承包人领取工程款时,应先提供与工程款同等数额的工程款发票,否则,发包人有权拒绝支付工程款。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    ¨否

收取履约保证金形式：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交(接受保函)

收取履约保证金金额：中标价格的1%

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

（6）质保期：3年

（7）货物交付地点及交付方式：甲方指定地点，一次性交付

# （8）工程变更情况：

1. 当发生工程设计变更或出现工程量清单错误时需经发包单位（监理单位）、承包单位、跟审单位、设计单位共同签证同意，工程量按实调整，工程结算中单价按以下方法确定：

发包人提供的工程量清单项目错误或设计变更引起工程量变化，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方法为：

（1）经审核的工程预算价（预算审核价）中有相同项目的，按照相同项目单价确定，按照经审核的工程预算价（预算审核价）与成交价的优惠比例，实行同比例优惠。

（2）经审核的工程预算价（预算审核价）中有类似工程项目单价的，参考经审核的工程预算价（预算审核价）中类似项目的单价计算确定，按照经审核的工程预算价

（预算审核价）与成交价的优惠比例，实行同比例优惠。

（3）经审核的工程预算价（预算审核价）中没有相同或类似工程项目单价的，可套用（包括套用换算）2018 版浙江省现行预算定额并按照经审核的工程预算价（预算审核价）与成交价的优惠比例，实行同比例优惠，材料、人工价格有信息价的参照经审核的工程预算价（预算审核价）编制期信息价，没有信息价的由承包人进行上报，发包人组织市场询价并进行签证主材价；对不能套用（包括套用换算）的，则由发包人组织市场询价并进行签证综合单价，仅计取税金，签证综合单价不下浮。

如果施工期间主要材料、人工价格有异常波动情况，本工程采用政策性文件进行价格调整，按杭建市发〔2018〕579 号文《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》执行。

（9）结算方式：工程结算应在所有竣工资料递交招标人后，符合要求的予以竣工结算，具体以签订合同为准，若产生新增设备或材料，则按照中标时提供的报价文件相同类目价格进行结算。

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 若是联合体中标，联合体中各单位责任共担。 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 以甲方实际需求是否满足，且经甲方主管部门同意为准。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 乙方的服务和产品须在规定时间内完全符合甲方的要求。且与本实验室其他管理系统完美对接。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 以本标书和后续合同为准。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 | 以甲方及甲方主管部门要求的为准 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 以本标书和后续合同及相应法律、法规要求为准。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 至少三年，国家及其他主管部门（包含甲方的主管部门）另有规定的，从其规定，但不能少于三年。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 24小时内，国家及其他主管部门（包含甲方的主管部门）另有规定的，从其规定。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 以本标书和后续合同及相应法律、法规要求为准。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | （1）签订合同后7日内承包人应向发包人缴纳合同价1%的履约保证金。 （2）收到履约保证金后7日内，支付合同价25%的预支付款。 （3）项目工程进度完成50%，经建设各方书面确认后，支付合同价20%的费用。 （4）项目经验收合格后，支付至合同价的80%（含预付款25%，扣除甩项，不含新增项），同时退还承包人的履约保证金（不计利息）。 （5）承包人提交完整的结算报告和结算资料报财政审计后，且竣工资料按要求归档并经发包人确认合格，结算审计完成后支付至审定价的100%（且经发包人确认资料归档完毕，智慧实验室部分完全验收合格后，方可支付全款）。 （6）在承包人领取工程款时,应先提供与工程款同等数额的工程款发票,否则,发包人有权拒绝支付工程款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 不能完全符合甲方的要求。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 以本标书和后续合同及相应法律、法规要求为准。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 以本标书和后续合同及相应法律、法规要求为准。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 以本标书和后续合同及相应法律、法规要求为准。 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 以本标书和后续合同及相应法律、法规要求为准。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 # 具体以本标书和后续合同及相应法律、法规及甲方主管部门要求为准。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)、杭州恒正造价工程师事务所：

我方参与余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)、杭州恒正造价工程师事务所：

我方参加你方组织的余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)、杭州恒正造价工程师事务所：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)、杭州恒正造价工程师事务所：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： |  | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： |  | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

2、招标文件中实质性要求必须明确响应。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供，本表需根据采购清单逐一填写（清单详见招标公告/更正公告网页附件）。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)、杭州恒正造价工程师事务所：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)、杭州恒正造价工程师事务所：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币：元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表需根据采购清单逐一填写，否则视为投标无效（清单详见招标公告/更正公告网页附件）。

2、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中（删除）部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)_单位的_余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所)、杭州恒正造价工程师事务所：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目【招标编号：（HZHZCG2025-008）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市余杭区疾病预防控制中心(杭州市余杭区卫生监督所) 的 余杭区疾控中心实验室设备及辅助系统采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。

标的名称需根据采购清单逐一填写，否则视为投标无效（清单详见招标公告/更正公告网页附件）。

③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

④如投标单位本身是中小微企业，则需提供承诺函，承诺本单位中标后中小企业合同金额应当达到达到 40% ，其中小微企业合同金额应当达到28%，否则视为投标无效。