| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 用于消化道下的检查与治疗 |
| 2 | 图像处理装置与冷光源分体或者一体化设计 |
| ▲3 | 主机系统具有窄带成像NBI功能或者OE光学染色成像功能或者BLI/LCI蓝光成像功能 |
| 二 | 配置及参数要求 |
| 1 | 图像处理装置： |
| 1.1 | 模拟HDTV信号输出：可以选择RGB或YPbPr 输出 |
| 1.2 | 数字HDTV信号输出：可选择DVI（1080P）、HD-SDI及DV(IEEE1394)输出 |
| 1.3 | 扫描线≥1080P，逐行扫描，可选择16:9或16:10输出 |
| 1.4 | 特殊光NBI或者OE或者BLI/LCI蓝光成像功能可以区分炎症及癌症 |
| 1.5 | 主机可兼容电子十二指肠镜和超声电子支气管镜 |
| 1.6 | 窄带成像（NBI）功能或者OE光学染色功能或者BLI/LCI蓝光功能：使用特殊光观察的一种特殊观察用于观察腺管开口形态，毛细血管袢走形，判断早期癌症 |
| 1.7 | 白平衡调节：通过主机前面板上的WHITE BALANCE按键可以进行白平衡调节 |
| 1.8 | 色调调节：“R”红色调节：±4档 ，“B”蓝色调节：±4档，“C”色度调节：±4档 |
| 1.9 | 具有自动增益控制功能 |
| 1.10 | 具有对比度调节功能 |
| 1.11 | 降噪功能：在图像处理过程中校正噪点 |
| 1.12 | 测光模式：至少同时具备以下3种模式，自动测光模式（中央最亮处和外围部分平均亮度）、峰值测光模式及平均测光模式 |
| 1.13 | 构造强调及轮廓强调功能：电子强调内镜图象的细微形态及轮廓 |
| 1.14 | 基于早期病变存在血运或结构的改变、通过特殊光把普通镜下难以发现的早期病变凸显出来 |
| 1.15 | 具有2倍电子放大功能：分1.0、1.2、1.5、2.0四档 |
| 1.16 | 具有图像大小选择功能 |
| 1.17 | 主机前后机身都具有1个或者多个USB接口，方便储存内镜图像 |
| 1.18 | 主机具有画中画输入端口 |
| 1.19 | 冻结功能：可以冻结内镜图像 |
| 1.20 | 预冻结功能：可以从按下冻结键之前的图像中挑选最清晰的图像显示出来 |
| 1.21 | 具有内镜信息记忆功能：可在显示器上显示内镜相关数据信息 |
| 1.22 | 具有双屏模式：两个图像并排显示，有1:1、3:2、2:3三种比率 |
| △1.23 | 具有待机热插拔功能，可以在不关闭图像处理器电源的情况下安装和脱卸内镜，保护主机电源、延长主机寿命、提高操作效率 |
| 2 | 内窥镜冷光源 |
| 2.1 | 灯泡：氙气灯或者LED灯 |
| 2.2 | 灯泡平均寿命：≥500小时 |
| 2.3 | 亮度调节：光路光圈控制 |
| 2.4 | 具有NBI窄波光或者OE光学染色光或者BLI/LCI蓝光特殊光功能 |
| 2.5 | 自动曝光功能 |
| 2.6 | 具有光导定位功能：通过主机液晶面板上的XLUM按键、利用强光闪烁及穿透照射判断内镜先端在体内的位置、提高内镜操作的安全性 |
| 3 | 高清电子胃镜 |
| 3.1 | 视野角：≥140° |
| 3.2 | 景深：2～100mm |
| 3.3 | 先端部外径：≤9.2mm |
| 3.4 | 插入管外径：≤9.8mm |
| 3.5 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |
| 3.6 | 有效长度：≥1030mm |
| 3.7 | 全长：≥1350mm |
| 3.8 | 最小可视距离：距先端2.0mm |
| 3.9 | 钳道内径：≥2.8mm |
| 3.10 | 具有副送水通道 |
| 3.11 | 兼容窄带成像NBI功能或者OE光学染色成像功能或者BLI/LCI蓝光成像功能 |
| △3.12 | 感光元件类型：CMOS、像素≥100万 |
| 4 | 高清电子结肠镜 |
| 4.1 | 视野角：≥140° |
| 4.2 | 景深：2～100mm |
| 4.3 | 先端部外径：≤13.2mm |
| 4.4 | 插入管外径：≤13.2mm |
| 4.5 | 弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160° |
| 4.6 | 有效长度：≥1300mm |
| 4.7 | 全长：≥1616mm |
| 4.8 | 最小可视距离：距先端≤4.0mm |
| 4.9 | 钳子管道内径：≥3.8mm |
| 4.10 | 具有副送水通道 |
| 4.11 | 兼容窄带成像NBI功能或者OE光学染色成像功能或者BLI/LCI蓝光成像功能 |
| △4.12 | 感光元件类型：CMOS、像素≥100万 |
| 5 | 医用高清液晶显视器 |
| 5.1 | 分辨率≥1080P |
| 5.2 | 屏幕大小≥27寸 |
| 6 | 配置要求 |
| ▲6.1 | 图像处理装置与冷光源分体或一体化设计设备：1套 |
| ▲6.2 | 高清电子胃镜：2条 |
| ▲6.3 | 高清电子结肠镜：1条 |
| ▲6.4 | 医用高清液晶显视器1台 |