浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞人民医院电子胃镜采购项目（第二次）的征求意见

一.   征求意见范围：

- 是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

- 影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   投标供应商资格要求：

- 符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目特定资格要求：所投医疗设备需具有医疗器械生产或经营许可证或经营备案凭证，及在有效期内的医疗器械注册证或制造认可表。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本项目采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2024年3月22日17时00分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至372183203@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞人民医院

4、联系人：蒲志刚/杜先生

5、联系电话：18368083941/0575-82185561

绍兴市上虞人民医院

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2024年3月19日

## 附件 ：       
总则

- 本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

- 投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

- 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

- 投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

## 采购内容及要求

- 招标范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 基本概况介绍 | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞人民医院电子胃镜采购项目（第二次） | 14 | 根 | 560 | 电子高清胃镜14根 | 560 |

- 参数性能要求（投标人对以下招标要求须有明确的应答和相关说明）

| 序号 | 电子胃肠镜技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| ★1 | 感光元件：镜身使用黑白CCD，顺次式扫描方式。须提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明材料并加盖投标人公章。 |  |
| ▲2 | 电子内窥镜系统兼容性要求：投标人所投镜子应与采购人内镜中心原有电子内窥镜系统相互兼容，需提供承诺函并加盖投标人公章。允许招标前现场踏看 |  |
| 二 | 电子高清胃镜14根 |  |
| 1 | 视野角度：常规焦距模式≥140°，近焦模式≥140° |  |
| 2 | 视野方向：直视 |  |
| 3 | 景深：常规焦距模式7-100mm，近焦模式3-7mm |  |
| 4 | 先端部外径：≤10.5mm |  |
| 5 | 插入部外径：≤10mm |  |
| 6 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |  |
| 7 | 有效长度：≥1030mm |  |
| 8 | 全长：≥1350mm |  |
| 9 | 内径：≥2.5mm |  |
| 10 | 最小可视距离：距先端部≤3mm |  |
| ▲11 | 具备NBI窄带成像或类似功能 须提供官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等证明材料并加盖投标人公章。 |  |
| 12 | 具备激光兼容性 |  |
| 13 | 具备高频兼容性 |  |
| 14 | 具备内镜信息记忆功能 |  |
| 15 | 具备副送水功能 |  |
| 16 | 电子胃镜一根 |  |
| 17 | 视野角度：≥140° |  |
| 18 | 视野方向：直视 |  |
| 19 | 景深：3-100mm |  |
| 20 | 先端部外径：≤9mm |  |
| 21 | 插入部外径：≤9mm |  |
| 22 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |  |
| 23 | 有效长度：≥1000mm |  |
| 24 | 全长：≥1300mm |  |
| 25 | 内径：≥2.5mm |  |
| 26 | 最小可视距离：距先端部≤3mm |  |
| 27 | 具备NBI窄带成像功能 |  |
| 28 | 具备激光兼容性 |  |
| 29 | 具备高频兼容性 |  |
| 30 | 具备内镜信息记忆功能 |  |
| 31 | 超声探头一根 |  |
| 32 | 超声频率：≥12 MHz |  |
| 33 | 有效长度：≥2000mm |  |
| 34 | 全长：≥2200mm |  |
| 35 | 插入部外经：≤2.5mm |  |
| 36 | 水泵一套 |  |
| 37 | 最大送水量:≥600ml/min |  |
| 38 | 重量:≥4KG |  |
| 39 | 功率≥50Hz |  |
| 40 | 气泵一套 |  |
| 41 | 可用气体：医用二氧化碳气体（可与二氧化碳气瓶或医用送气管连接） |  |
| 42 | 送气压力 ≥45kpa |  |
| 43 | 功率≥50Hz |  |
| 三 | 付款方式： 在合同生效以及具备实施条件（乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）后7个工作日内支付合同金额40%作为预付款，交货安装调试完成并验收合格后三个月支付合同金额的55%；余款在验收合格满一年后付清。 |  |

- 售后服务

- 售后

- 整机全保：（包括整机及所有附属设备）≥3年，提供原厂全保证明。全保期后维修，厂家承诺先维修后付款，只收取配件费，不收取人工及维修费，保证零配件供应8年以上；全保起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部计入设备的全保期；且投标人未在投标文件中提供原厂全保证明的，须在验收合格之日前提供原厂全保证明。

- 整机全保期内每年开机率应达到95%（按365天计算），如开机率达不到要求，每超过一天全保期相应延长10天。如全保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，并在投标文件中说明在全保期内提供的服务计划。

- 机器在保质期内如遇频繁的质量问题，供货公司应当予以全新更换或全面检修，并相应延长整机全保期。专职维修，叫修服务1小时内响应。

- 中标方提供24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，到达现场时间要求24小时以内，48小时解决问题；72小时内不能解决问题的，必须提供备品、备件或备机等措施，以保证采购单位的正常使用。维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

- 投标时标明常用备品、备件及耗材的报价，并保证在该设备出保后按此报价供应和停产后仍按此报价供应八年。

- 对产品的软、硬件提供终身免费软件应用支持服务和硬件升级服务。软件应用支持及升级服务包括主要版本的故障排除、版本维护、故障修复、补丁和主要版本升级、规则库、引擎、控制台的技术支持等。

- 提供系统软件系统的全套安装盘，系统的维修密码，中/英文操作及维修手册(配电子版)。

- 每年定期对机器保养≥2次，并记录备案。

- 对维修工程师的要求：维修前应将用户存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。

- 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）。

- 技术支持

中标人应提供免费软件升级，并及时提供设备新功能和临床应用的资料。

- 培训

- 投标人应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训计划和记录。

- 投标人应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训；提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作；要求提供详细的培训计划和记录。

- 在设备使用后，供方根据用户的要求，派应用专家对用户的使用人员进行应用水平的培训，不少于2次，每次不少于4个工作日。

- 上述培训的培训方式、地点、人数、时间投标人应在投标文件中详细说明。

- 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中。

- 附加必备条件

- 提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单及单价，必需的耗材清单，承诺长期供应的优惠价格。

- 所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)。

- 所有设备必须是全新的，未曾使用过的，生产日期在一年内的原装产品；如为进口产品，验收前需提供报关证明文件。

- 第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证。

- 提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）备查。

- 安装及验收要求

- 到货、安装完成时间：合同签订之日起45天内。

- 本项目为交钥匙工程，投标报价应包含设备及附件的运输、保险、安装、验收以及其它的服务，如安装、调试及培训，医院负责按设备的要求强电的到位及基本的基建需求，其他安装过程中所要求的所有设备及器材均由投标人提供。

- 安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场。

- 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准。

- 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准、

供应商应承诺承担验收中所产生的全部费用。