绍兴成言工程咨询管理有限公司关于17个小微水站运维采购项目的征求意见

一、征求意见范围：

1．是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2．影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、合格投标人：

- 1．符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

- 本次招标 不接受 联合体投标。

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三、征求意见回复：

1．意见递交时间：2024年4月30日16时30分前（节假日除外）递交

- 2. 意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至绍兴成言工程咨询管理有限公司（绍兴市上虞区梁祝大道2385号万金大厦24楼），外地可扫描件发送邮箱至2179395451@qq.com扫描件必须签字（盖章）。

- 3．意见接收机构：绍兴成言工程咨询管理有限公司/绍兴市生态环境局上虞分局

4. 联系人：章先生/ 张先生

5. 联系电话：18069580713/13567543113

绍兴成言工程咨询管理有限公司

绍兴市生态环境局上虞分局

2024年4月25日

## 采购内容及要求

- （一）项目概况

1.项目简介

根据《浙江省生态环境厅关于印发<浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则> <浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则>》(浙环办函〔2020〕127 号)等文件要求，为规范上虞区小微水质自动监测站正常运行，拟委托第三方运维机构对上虞区内自建的17个小微水站（济生桥、一号桥、汇联闸、丰章公路桥、河浮村、长山头引水口、小越湖堰头闸、法华桥、春晖村、新戴家红联桥、保驾山路桥、泰山桥、陈夏谢村、安家渡大桥、五夫长坝、人民西路桥、广德庵桥）开展运行维护。站点运行维护内容为水质五参数（pH、溶解氧、电导率、浊度和水温）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷监测设备（总氮监测设备已另行招标）。

为保障水质自动监测站正常运行，现采取公开招投标的方式确定一家第三方全托管运维方式对上述17个水站进行管理，为乡镇（街道）水质考核、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据。

2.项目实施条件

（1）水质自动监测站已实现水环境实时动态监测，形成完善的水质监测体系，为各类考核提供技术支撑。

（2）水质自动监测站原保养维护情况正常，设备运行正常。

▲（3）水质自动监测系统运维周期：2024年5月3日至2027年5月2日共计36个月。

（4）所涉及到水质自动监测站维护仪表清单：

| 序号 | 站点 | 仪器 | 厂商 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济生桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮 | WTW | Trescon UNO A111 |  |
|  |  | 总磷 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 2 | 一号桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 万泽 | WQMS2000-NHN |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 万泽 | WQMS2000-TP |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 3 | 汇联闸 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | WTW | Trescon UNO A111 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 万泽 | WQMS2000-TP |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 4 | 丰章公路桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203 |  |
| 5 | 河浮村 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203 |  |
| 6 | 长山头引水口 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203 |  |
| 7 | 小越湖堰头闸 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | PHOSPHAX SIGMA |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 8 | 法华桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 万泽 | WQMS2000-TP |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203 |  |
| 9 | 春晖村 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 10 | 新戴家红联桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | PHOSPHAX SIGMA |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 11 | 保驾山路桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | PHOSPHAX SIGMA |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 12 | 泰山桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203 |  |
| 13 | 陈夏谢村 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203 |  |
| 14 | 安家渡大桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | 西格玛 |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203 |  |
| 15 | 五夫长坝 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | PHOSPHAX SIGMA |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 16 | 人民西路桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | PHOSPHAX SIGMA |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |
| 17 | 广德庵桥 | 五参数分析仪 | WTW | WTWIQSensorNET |  |
|  |  | 氨氮分析仪 | 岛津 | NHN-4210 |  |
|  |  | 总磷分析仪 | 哈希 | PHOSPHAX SIGMA |  |
|  |  | 高锰酸盐指数分析仪 | 哈希 | COD203A |  |

- （二）项目实施技术规范和标准

1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

2.《国家地表水自动监测站运行管理办法》

3.《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》

4.《浙江省地表水环境自动监测技术规范》

5.《地表水水质自动监测站运行维护技术要求(暂行》

6.《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

7.《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

8.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12.《高猛酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

14.《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T 11893-1989）

招标文件中未明确的质控管理要求，按照浙江省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

- （三）交接方式

1.在合同生效前中标人应与采购人共同对水质自动监测站的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2.合同终止前，中标人须按照上述要求与采购人或其指定的其他运维服务商进行逆向交接。

- （四）运行维护工作范围

上述水质自动监测站维护清单内的所有与水质自动监测相关的仪器、设备、设施发生故障需要维修、备品配件更换、仪器备机更换、水费、电费、宽带费、防雷检测费均由中标人负责，费用全部由中标人承担。包括但不限于：

1.提供、配制并定期更换监测站点仪器所需试剂；

2.定期更换监测站点系统和仪器所需备品备件；

3.对监测站点系统和仪器进行定期检修、保养；

4.及时排除监测站点系统和仪器出现的故障（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）；

5.对监测站点仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试；

6.配合浙江省生态环境监测中心、绍兴市生态环境监测中心、绍兴市上虞区环境监测站进行站点质量保证和质量质控工作；

7.随时接受浙江省生态环境监测中心、绍兴市生态环境监测中心、绍兴市上虞区环境监测站不定期的工作考核及质量考核；

8.保证水质自动监测站房及周边区域的清洁，整齐；

9.认真、及时做好以下各类记录：

（1）监测站点校准结果记录表

（2）监测站点周巡检结果记录表

（3）监测站点仪器设备维护记录表

（4）监测站点试剂更换记录表

（5）监测站点备品备件更换记录表

（6）故障处理记录表

（7）监测站点质控样核查结果记录表

（8）月度地表水水质自动监测数据统计表

（9）月度地表水水质自动监测数据月均值表（上报）

（10）月度地表水水质自动监测数据剔除原因审核表（上报）

（11）质控及比对结果（上报）

- （五）基本服务要求

1.运维管理

投标人应当在合同履行期间，严格按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》和《浙江省地表水水质自动监测站运行维护与质量控制技术规定（试行）》要求对水质自动监测站进行运维管理。

遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为招标单位负责的精神，依照规范，科学管理，使各水质自动监测站监控系统运行达到国家标准及行业技术标准及环保考核指标要求，确保水质自动监测系统运行效能。

2.机构及人员配置标准

（1）投标人应至少为本项目配置3名专业技术人员（都应持有浙江省环境监测协会颁发的《环境自动监测技术考核合格证》或中国环境监测总站颁发的《全国环境监测人员培训合格证书》或中国环境保护产业协会颁发的培训合格证书且至少有一人有2年相关工作经验）和3辆运维车辆。本项目履约期间，技术人员及车辆必须驻扎在上虞区。

（2）投标人应提供信息化运维系统，需具备数据管理、运维管理、任务管理、资料管理等功能，同时提供WEB端和手机端方便采购人随时核查运维信息

（3）配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（4）投标人须自行拥有水质自动监测系统的分析仪器备用机或者便捷式五参分析仪，在仪器发生故障48小时不能修复时可直接使用备用机替代工作，备用机型需提供品牌环保认证证书，五参便携分析仪需提供有资质的机构出具的有效期内的校准证书。

（5）每日对水站监测数据进行审核。无特殊情况时，工作日次日11点前形

成上一日的数据审核并向甲方交付监测数据日报表，次月3个工作日内交付上月的监测数据月报表。

3.日巡查工作要求

每天指派专人远程查看监测站点数据（分析水质监测数据和系统状态数据），查看系统软件、站点联网状况等，对站点运行情况进行远程诊断和完成日常运维的调度。

4.周巡查工作要求

每周完场各水质监测站点的覆盖巡检一次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看监测站点设备是否齐备，有无丢失和损坏；监测站点运行环境是否正常；空调运转是否正常；站房屋顶有无渗漏；

（2）检查系统各单元的运行状况，保证系统运行正常，仪器能顺利完成整个测试过程，无故障点；

（3）检查水路、气路系统，保证水路/气路无漏水/漏气现象、无堵塞现象，对蓄水部件（含五参数蓄水罐）进行清洗；

（4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定，通讯畅通；

（5）检查监测站点的通讯系统，保证监测站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（6）检查监测仪器设备的试剂，进行必要的更换并及时标注更换日期及有效期，并对仪器进行校准；

（7）检查电极的使用情况，进行必要的保养。更换电解液时必须对仪器进行重新校准；

（8）对整个系统进行预防性保养和维护，定期更换仪器备件，更换后必须对仪器进行校准，校准规范并填写校准记录；

（9）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；检查取水口周边情况，防止堵塞、结冰；

（10）每次维护后做好系统运行维护记录并及时上报；

（11）每次维护后需对站房内部环境进行清洁工作，各仪器设备清洁干净，设备与试剂摆放整齐、清楚标识。

5.月度巡查工作要求

（1）中标人应当按要求，每月更换试剂；

（2）中标人应当按相关规范对水站仪器进行校准，并将结果上报。

（3）中标人每月对水站仪器至少进行二次质控样核查，并将结果上报。

（4）每月按要求进行送样比对，并将结果上报。

6.应急措施要求

（1）突发污染事故要求，当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告业主并进行手工采样送当地监测站进行测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

（2）系统仪器故障，当系统仪器出现故障时，保证在4小时内到达现场检修，如48小时内无法排除故障，须直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告招标单位，并确认故障处理意见。

7.总结汇报

（1）月度总结报告：每月10日前提供一份上个月运行维护报告（含各自动监测站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

（2）全年运行总结报告：每年的1月10日前，提供一份上年度运行维护总结报告（含各自动监测站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

（3）环境水质质量分析报告：如遇环境应急突发事件，需对自动监测的数据进行整理、分析，提供环境应急突发事件的环境水质质量分析报告。

- （六）系统运维作业标准

| 序号 | 运维项目 | 时间要求 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | ①将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 ②恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | ①手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 ②检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | ①对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 ②保证采水系统在任何情况下均正常采水。 ③清理采水点杂物、垃圾，保障采水正常。 |
| 4 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | ①将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 ②开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 ③必要的情况替换电动球阀。 |
| 5 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | ①拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 ②必要情况更换单向阀。 |
| 6 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | ①按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 ②若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 7 | 液位传感器检查 | 1次/周，检查液位传感器 | ①检查液位传感器的灵敏度。 |
| 8 | 空压机压力表测试 | 1次/月，确保清洗后压力表读数正常 | ①拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 ②压缩空气吹脱表头内残留脏污。 ③调节空压机输出压力为0.4Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。原样装回压力表，注意气密性，必要情况更换压力表。 |
| 9 | 取水系统综合测试 | 1次/月，确保系统取水正常 | ①完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 ②检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 ③检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 10 | 工控机检查 | 1次/月 | ①检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 ②强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windows系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 ③插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 ④断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 ⑤检查硬盘SATA连接线是否松动。定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 ⑥装回工控机重复①、②步骤。 |
| 11 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | ①确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 ②通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 ③网络设备检查，保证通讯畅通。 ④视频监控设备检查，监控视角位置。 |
| 12 | PLC检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | ①检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警。 ②确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 ③确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 13 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 14 | 配电板清扫 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 15 | 配电板状态 检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 16 | 接地检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 17 | 温湿度仪检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 18 | 稳压电源清扫 | 1次/周，确保各开关功能正常 | ①断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 ②检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 19 | UPS检查清扫 | 1次/周，确保各开关功能正常 | ①断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 ②检查确保UPS充放电正常。 |
| 20 | UPS电池箱 清扫 | 1次/周，确保各开关功能正常 | ①做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 ②确保箱内各个电池连线接触良好牢固。 ③确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 21 | 机柜台面清扫及检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | ①检查机柜台面及玻璃是否清洁。 ②检查机柜各门是否关于完好。 |
| 22 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | ①保持实验区台面清洁。 ②保持仪器设备摆放整洁。 ③按要求存储试剂。 ④按要求处置废液。 |
| 23 | 空调维护 | 1次/季，确保站房内温湿度符合规范要求 | ①定期清洗空调滤网，保持空调清洁。 ②断电重启测试是否可以来电自启。 |
| 24 | 消防设施 | 1次/年，确保站房消防安全 | ①定期检查消防器材。 ②必要情况下更换消防器材。 |
| 25 | 防雷检测 | 1次/年，确保站房防雷安全 | ①每年由专业机构对站点进行防雷检测，并出具防雷检测报告 |

- （七）监测仪器运维作业标准

| 序号 | 运维项目 | 时间要求 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，运行稳定，质控比对数据合格 | 1.检查高锰酸盐指数分析仪加热模块是否正常。 2.检查数据传输和报警模块是否正常。 3.检查试剂。 4.检查蠕动泵。 5.检查液位传感器。 6.检查上下高压阀。 7.检查多位阀。 8.清洗管路和比色皿。 9.确保各个阀门正常。 10.定期更换试剂管。 11.更换蠕动泵管（半年/次）。 # 12.每月不少于2次质控样测试。 |
| 2 | 氨氮分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，运行稳定，质控比对数据合格 | 1.检查氨氮分析仪控温模块是否正常。 2.检查数据传输和报警模块是否正常。 3.检查试剂。 4.检查蠕动泵。 5.检查液位传感器。 6.检查上下高压阀。 7.检查多位阀。 8.清洗管路和比色皿。 9.确保各个阀门正常。 10.定期更换试剂管。 11.更换蠕动泵管（半年/次）。 # 12.每月不少于2次质控样测试。 |
| 3 | 总磷分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，运行稳定，质控比对数据合格 | 1.检查高锰酸盐指数分析仪加热模块是否正常。 2.检查数据传输和报警模块是否正常。 3.检查试剂。 4.检查蠕动泵。 5.检查液位传感器。 6.检查上下高压阀。 7.检查多位阀。 8.清洗管路和比色皿。 9.确保各个阀门正常。 10.定期更换试剂管。 11.更换蠕动泵管（半年/次）。 # 12.每月不少于2次质控样测试。 |
| 4 | 五参数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1.检查数据传输和报警模块是否正常。 2.检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 3.清洗电极更换电极液。 4.确保清洗水供应正常。 5.检查PH探头的电极。 6.检查溶氧的探头帽。 7.检查浊度刷。 # 8.每月不少于2次质控样测试。 |
| 注 | 要求定期更换部分需做好相关记录工作，现场运维情况需以书面方式做记录备查。 |  |  |

- （八）应急预案

在每日进行数据查询时，如发现异常数据，运维人员及时赶到现场检查，如检查后属于系统和仪器故障，在24小时内进行故障处理并上报绍兴市上虞区环境监测站。如果经过检查，系统和仪器运行正常，判断为水体突发事件的，应立即上报至相关部门。

- （九）特殊要求

1.知识产权：本次项目成果所有权和使用权均属于绍兴市生态环境局上虞分局。中标人不得以任何理由留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经招标单位书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

2.保密要求：与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。投标人应承担监测数据的保密责任，在项目实施过程中形成的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递、泄露、披露。

3.本项目所涉及委托运行维护、管理的资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）归招标单位所有。投标人不得以任何形式对本项目所涉及的资产进行出售、抵押、转移或处置。投标人在委托运行及管理期间有责任确保上述资产的完整、安全并始终处于良好的运行状态。

- （十）商务要求及服务要求

1.服务时间要求：合同期间提供7×24小时的全天候服务。

2.验收要求：履约期满前一个月对每个站点设备进行性能测试，测试结果应符合相关文件规范要求。投标人需准备好相关台账资料，由采购人或委托第三方组织现场验收，验收通过后支付本项目尾款。

3.数据质量要求：

各项监测因子质控与比对措施测试结果应符合《浙江省地表水水质自动监测站运行维护与质量控制技术规定（试行）》要求。

4.数据数量要求：

在合同有效期内中标人应确保年度有效数据获取率不小于95%。

5.考核标准：为确保水质自动监测系统的正常运行，确保环境监测工作的有序进行。招标单位对中标人每月进行考核，每季度覆盖所有站点。

水质自动站运行考核指标：

（1） 有效数据获取率≥95％（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障），以每站每季统计。

（2）质控样核查相对误差要求：符合《浙江省地表水水质自动监测站运行维护与质量控制技术规定（试行）》要求

- 实验室比对相对误差要求按《浙江省地表水水质自动监测站运行维护与质量控制技术规定（试行）》执行。

- 考核表

水质自动站运维考核表

站点名称：                                 考核日期：    年    月

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水站维护（30分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、视频等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；认真做好每周巡检记录。 |  |
|  | 持证上岗（5分） | 水站运行人员是否持证上岗。 |  |
|  | 仪器维护（10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好设备维护记录 |  |
|  | 系统维护（10分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、发电机、稳压机、纯水器（机）、UPS、视频、动环等正常运行； 认真做好试剂更换记录、备品备件更换记录等。 |  |
| 二、质控管理（70分） | 运行期质控样检查（15分） | 按照每月不少于一次进行质控样测试工作，认真做好记录，单次质控不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 实验室比对 （15分） | 按照每月不少于一次进行比对工作，认真做好记录，单次比对不合格扣3分，扣完为止 |  |
|  | 有效数据获取率（30分） | 单站低于85%此项考评分为0分，单台仪器低于90%扣5分，扣完为止 |  |
|  | 档案、记录管理（10分） | 运行维护记录是否齐全，有无定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；及时维修 |  |
| 不符合项扣分 | 报告上报不及时 | 每月3日前，将数据审核表、月均值表、质控比对表上报业主。不按时达到要求的，每次扣2分 |  |
|  | 故障未及时修复 | 按照招标文件中站点运营管理的要求，未及时恢复的，每次扣3分 |  |
|  | 异常数据未及时上报 | 出现异常数据，确认不是因仪器故障原因导致未上报的每次扣5分 |  |
|  | 总分 |  |  |

服务商公司名称：                         考核方单位名称（盖章）：

经办人：                                   经办人：

分管副站长审核：

站长审核：

6.中标人不得将项目转包给他人完成。

7.中标人到招标单位进行室内、室外作业服务时所产生的劳务支出、安全保险、住宿、运输等一切费用都已包含在投标报价中，由中标人自行负责。

8.中标人生产安全责任自负。

9.临近合同期满前，中标人必须对每个水质自动监测站的仪器设备及系统进行全面的性能测试，确保系统运行良好并与招标单位授予其合同前的性能状态保持一致。

- （十一）考核标准

1.考核标准

绍兴市上虞区环境监测站每月对中标人进行运行维护工作考核，每季度所有站点全覆盖进行考核。依据合同约定内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分。

2.奖惩条件

季度考核结果90分及以上，支付运维费的100%；季度考核结果80分以上，90分以下，为初级警告，扣除当月运维费的20%，并责令整改；70分以上，80分以下，为中级警告，扣除当月运维费的50%，并责令整改；70分以下，为严重警告，扣除当月运维费的100%。运维期间发现有人为干扰干预、篡改、伪造监测数据行为的，纳入黑名单。

- (十二)付款方式

1、付款方式为:采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内(凭正规发票)支付第一个合同年金额的 23%，2025 年3月份支付第一个合同年金额的 50%，2025 年5月支付第一个合同年金额27%剩余未付金额以及支付第二个合同年金额的 25%,往后按每季度支付单年合同金额的 25%，直至三年合同期满(当合同期满，供应商提供的服务技术到位，可选择合同延期)。注意：合同分三次签订年度合同，2024年5月3日至本次合同履约前的费用由该项目中标供应商按本次中标运维合同价支付给上一轮运维公司。

第二章 付款方式

一、付款方式：

1.付款方式为:采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内(凭正规发票)支付第一个合同年金额的 23%，2025 年3月份支付第一个合同年金额的 50%，2025 年5月支付第一个合同年金额27%剩余未付金额以及支付第二个合同年金额的 25%,往后按每季度支付单年合同金额的 25%，直至三年合同期满(当合同期满，供应商提供的服务技术到位，可选择合同延期)。注意：合同分三次签订年度合同，2024年5月3日至本次合同履约前的费用由该项目中标供应商按本次中标运维合同价支付给上一轮运维公司。

2.履约保证金（1%）在服务期结束后30个工作日内一次性无息退还。