浙江省财政厅

行政处理决定书

浙财执法〔2024〕10号

投诉人：浙江民发机电科技有限公司

地址：杭州市余杭区良渚街道杭州华东建设机械市场配件区3-301室

被投诉人：浙江省肿瘤医院

地址：杭州市半山东路1号

被投诉人：浙江国际招投标有限公司

地址：杭州市西湖区文三路90号1号楼3楼

相关供应商：浙江物产中大医药有限公司

地址：杭州市拱墅区中大广场1号9层

投诉人浙江民发机电科技有限公司对浙江省肿瘤医院直线加速器项目（编号：ZJ-2333010二次，以下简称本项目）采购文件质疑答复不满，于2024年2月6日向本机关提起投诉，本机关于2024年2月6日受理。经依法对本次政府采购活动的相关材料进行审查，现本案已审查终结。

- 投诉人浙江民发机电科技有限公司诉称：投诉事项1：本项目招标文件中技术参数设置具有排他性和歧视性，新华、医科达、瓦里安、江苏海明、中科超精等品牌产品无法参与本项目竞争。答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据1：一、招标文件P11-17三、招标技术要求中：1.7. 带液晶触摸显示屏遥控器≥一个，能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能，带液晶触摸显示屏（提供投标型号的照片或其它证据），可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，具备激光扫描患者条形码功能。△1.8.	呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT 或4D-CBCT	要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。2.1.光子能量数 具备双光子能量，分别用于治疗和成像（提供成像能量和治疗能量的证明）2.2.6MV的X线最大剂量建成深度Dmax1.6±0.15cm (FF, 10x10cm, SSD=100cm)2.4.高剂量率模式FFF	具备FFF高剂量率▲2.5.6MV X线高剂量率模式最大剂量率≥1400MU/min△2.7.剂量线性度±1%（提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）2.8所有能量的X线对称性101.50% 4.2.机架结构 机架结构为中心孔洞开放式（提供投标型号设备图片证明）4.4.	机架和准直器等中心精度≤0.9mm；等中心高度	≤124cm；4.7.全局建模，智能防碰撞	根据加速器、治疗床、患者、EPID的模型数据，对治疗计划的执行过程预测碰撞风险，提前对用户发出警告。在治疗实施的过程中，实际运动可能导致机械碰撞时，会提前停止运动和束流，保护患者安全。6.2等中心平面叶片运行最大速度≥5cm/s  7	MV图像引导系统7.1硬件系统要求提供7.1.1 有效图像感应面积≥41×41cm；空间分辨率≥1024×1024像素；像素灰度分辨率≥16bit/pixel；EPID图像采集最高速度≥15帧/秒；7.2	EPID软件系统 提供 8 CBCT图像引导功能 8.1.CBCT图像FOV≥40cm  8.2.CBCT最小成像扫描角度范围200° 8.3.基于CBCT的IGRT  △9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC到位精度检测；2、束流输出稳定性和平坦度检测；3、束流中心偏移量检测；4、机架机械性能验证；5、治疗床精度验证系统精度	≤1mm；9.2.基于EPID的治疗计划验证	具备：配合原厂治疗计划软件；对治疗计划的实施结果和计划结果进行伽马分析。9.3.EPID的二维体内实时验证	可实现二维实时在体剂量监测。△10.1	要求提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）10.2空间分辨率≥9 LP/CM@0MTF；KV级图像系统软件 具备拍片模式，自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能；图像匹配复核工具	包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加；具有定位图象和实际摆位图象的比对功能	通过同品牌网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能；IGRT精度≤1mm；▲11.3动态容积旋转调强放疗 可实现动态容积旋转调强功能。11.4 3D-CRT三维适形放疗	具备3D-CRT三维适形放疗功能。12.3数据库系统 数据库是关系型数据库管理系统，如Oracle, Sybase,  Informix。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上；一个数据库 系统应基于一个综合数据库；12.5. 应用要求	TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据。12.6. 器官自动勾画功能	能自动勾画≥80个器官（提供证明文件）△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统	提供。▲13.1	放疗云方案部署 提供具体架构（B/S或C/S），提供详细配置方案。△13.3. 加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统	提供投标型号证明。13.5一体化数据库和患者管理	患者数据和治疗数据存储在一个数据库中。13.7. 患者定位模具管理可以对放疗定位、摆位附件进行编号和打印标签，并在治疗室内通过系统进行扫描确认（提供照片证据）。上述参数设置具有排他性和歧视性，目前市场上新华、医科达、瓦里安、江苏海明、中科超精等品牌产品均扣分严重甚至废标。本项目参数的设置疑似倾向联影的产品，根据本次采购需求和评分标准，本项目联影的产品几近满分，得分优势远大于其他同档次产品，其他品牌产品根本无法参与竞争，影响公平竞争。二、质疑答复不合理：仅仅是对上述参数的进行了说明，并表示有三个及以上品牌符合要求。答复中并没有具体说明哪些品牌符合，也未明确回复我司质疑的“上述技术参数设置具有排他性和歧视性，新华、医科达、瓦里安、江苏海明、中科超精等品牌产品无法参与本项目竞争。”三、本项目的结果显示，中标产品正是我司质疑的联影产品（网址略，图略）。法律依据1：⑴《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。⑵《中华人民共和国政府采购法》第五条 任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。第二十二条第二款 采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。⑶《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第五条 采购人对采购需求管理负有主体责任，按照本办法的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。投诉事项2：招标文件重要参数设置缺乏依据，且有倾向性。疑似为联影量身定制，且分值过大，影响公平竞争!答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据2：一、招标文件P11-17三、招标技术要求中：△1.8.	呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT 或4D-CBCT要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。△2.7. 剂量线性度±1% （提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）△9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC到位精度检测2、束流输出稳定性和平坦度检测3、束流中心偏移量检测4、机架机械性能验证5、治疗床精度验证△10.1 要求	提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统提供△13.3. 加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统提供投标型号证明 上述重要参数中，能满足本次实质性要求的山东新华、瓦里安、医科达等产品均有不同程度扣分。能全部满足重要参数的只有联影的产品，有明显的技术得分有优势，其他产品在技术分严重扣分的情况下无法通过质量、价格、服务等进行有效竞争，本次采购需求实际上是为联影产品“量身定制”。有明显的倾向性、排他性。综合上述参数，在同级别同档次的产品中，疑似参数设置倾向联影的产品，联影的产品得分优势远大于其他品牌产品，其他品牌产品无法参与竞争。二、质疑答复不合理：仅仅是对上述参数的进行了说明，并表示有三个及以上品牌符合要求，不存在倾向性。答复中并没有具体说明哪些品牌符合，也未明确回复我司质疑的“能满足本次实质性要求的山东新华、瓦里安、医科达等产品均有不同程度扣分……联影的产品得分优势远大于其他品牌产品，其他品牌产品无法参与竞争”。三、本项目的结果显示，中标产品正是我司质疑的联影产品（网址略，图略）。法律依据2：⑴《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（二）、（三）、（六）、（八）。⑵《中华人民共和国政府采购法》第五条、第二十二条第二款。⑶《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第五条。投诉事项3：本项目招标文件多个评审因素的评分标准未量化和细化，没有明确评判标准，评审的主观判断范围过大，影响公平竞争。答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据3：招标文件P34-35：第四章评标办法，五、评标细则，5.评分因素及分值范围，1）商务技术分：（表略）。招标文件对上述评分项仅仅对分值量化到区间，而没有明确的评判标准，评审因素没有量化细化。对上述评分项中的“场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案、培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排、售后服务体系，服务措施、故障解决方案、应急措施”等不能量化、没有明确评判标准。招标文件中评审因素的指标应当是可以量化的，不能量化的指标不能作为评审因素。评审中不能通过对评分指标进行细化量化后由评分专家进行打分，比如具体何种情况得4分、何种情况得3分、何种情况得1、0.5分？而是通过评分专家主观判断来进行打分，属于评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标不对应。招标文件评分细则的设置这违反了《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的相关规定，也不符合财政部政府采购信息公告及财政部国库司对相关提问的解释和答复。相关案例：财政部政府采购信息公告（第五百二十号）（网址略）。从以上财政部国库司回复可知：1.评审标准应有具体的描述和量化指标。2.评审因素的指标应当是可以量化的，不能量化的指标不能作为评审因素。评审因素中细化量化时，一般不宜使用没有明确判断标准，容易引起歧义的表述。评审标准的分值也应当量化。3.评分标准的分值设置必须与评审因素的量化指标相对应，不能量化的指标不能作为评审因素，应明确评审标准中表述的具体标准并进行量化。4.每个具体的评审因素只能对应唯一分值。综上，本次招标文件中评审因素没有细化量化，评审的主观判断范围过大，可能影响公平竞争，属于不合理条款。二、代理机构在质疑回复中引用财政部国库司留言编号9934--3637729表明，评分内容设置未违反相关法律法规规定。我司认为不合理：1.财政部国库司留言编号9934--3637729回复的是“什么项目设置主观分或者什么项目不能设置主观分”的问题，并非回复“评分标准未量化和细化，没有明确评判标准，评审的主观判断范围过大”的质疑事项；2.财政部国库司留言编号9934--3637729与我司列出的国库司留言编号8913-3254443、7833-3511677、9787-3517752，两者并不矛盾，但是两者回复的并不是同一个问题。代理机构以留言编号9934--3637729作为质疑回复依据不合理。3.我司的质疑并非能不能设置主观分，而是“评分标准未量化和细化，评审因素没有量化相应区间，评审的主观判断范围过大”。质疑回复缺乏事实依据和法律依据。4.根据代理机构引用的国库司留言编号9934--3637729：（图略）。从该条留言咨询举例的财政部发布1123号政府采购处理意见可见：中国科学院金属研究所2020-2021年度职工体检服务采购员工体检服务项目中修改前的评审细则如下： “应对客流量增加的服务保障与秩序维护方案，是否具体切实可行， 方案科学、合理、针对性强，得4分； 方案比较科学、基本合理、有一定针对性得3分； 方案不够科学、不够合理、针对性差得1分； 未提供得0分。”涉及“评审标准中的分值设置未与评审因素的量化指标相对应”的问题。1123号政府采购处理意见中的项目该修改前的评审细则与本项目的上述评审项相比。本项目的评审项表述更为笼统、模糊，应予以更正，然代理机构在质疑回复时视而不见。法律依据3：（1）《政府采购法实施条例》第三十四条第四款 采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。（2）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十五条第三款 评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。（3）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第二十一条 采用综合性评审方法的……采购需求中客观但不可量化的指标应当作为实质性要求，不得作为评分项；参与评分的指标应当是采购需求中的量化指标，评分项应当按照量化指标的等次，设置对应的不同分值。投诉事项4：采购人涉嫌未按规定对采购需求开展一般性审查和重点审查。采购需求调查不规范，调查不具有代表性，有明显倾向性，影响公平竞争。答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据4：本次招标文件采购需求疑似指向联影品牌，国内外多家品牌产品均无法公平竞争，疑似未按规定对采购需求进行调查审查或未尽职调查，采购需求调查不具有代表性，有明显倾向性。本项目按规定应当开展一般性审查主要审查和重点审查。重点审查包括（一）非歧视性审查。（二）竞争性审查。（三）采购政策审查。（四）履约风险审查。（五）采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容。从上述招标文件采购需求分析，疑似采购人未做到尽职调查审查。根据本次采购需求分析，采购需求调查不具备代表性，且指向性明显，影响公平竞争！  二、代理机构的质疑回复我司认为不合理：采购需求是采购文件的事先事项，正是由于采购需求调查不规范，调查不具有代表性，有明显倾向性，才会导致采购文件有明显倾向性，影响公平竞争。法律依据4：《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第五条、第十条 、第十一条 、第二十七条、第三十条、第三十一条。投诉事项5：招标文件采购需求评分设置不科学，与事实不符，影响公平竞争。答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据5：根据市场调查：进口品牌医科达，瓦里安的市场价格高于联影品牌，但本项目技术得分只有联影几乎得到满分或高分，医科达和瓦里安品牌均有重要参数和一般参数不满足，扣分远大于联影品牌。可见本项目采购需求设置不科学，影响公平竞争。代理机构的回复“采购人按照《政府采购需求管理办法》开展前期调研，根据项目特点和实际需求，合理确定采购需求，实质性条款和主要条款均有三家及以上品牌符合要求。不存在采购需求不合理，影响公平竞争的情形。”并未正面回复我司质疑的市场价格、技术水平、市场占有率均高于联影的医科达，瓦里安产品的得分远低于联影品牌？法律依据5：《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第五条 、第十条。投诉事项6：招标文件未执行政府采购支持中小企业相关政策。答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据6：经查询国家药监局官网等相关信息：获得国家药监局有直线加速器注册证的中小企业有：江苏海明医疗器械有限公司；中科超精（南京）科技有限公司等制造商均属于中小企业，但本项目应设置技术要求不合理无法有效竞争。因为上述单位已经获得国家药监局注册证，证明其产品已经获得国家权威部门认可，本项目的不合理设置剥夺了中小企业的合法权益！法律依据6:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第三条　任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。《政府采购法》第九条　政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。投诉事项7: 招标文件交货时间设置不合理，容易影响公平竞争。答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据7: 招标文件▲8.1交货期：合同签订后三个月内货到医院并完成安装调试。此项要求明显不合理，中标合同签订后需要公示，可能有质疑投诉，支付预付款等程序，且有些程序在签订合同前是无法确定具体时间的，故本次招标要求交货期：不合理，易影响公平竞争。法律依据7：1.《中华人民共和国招标投标法》第五条：招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。2：《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第九条：采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。技术要求和商务要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。投诉事项8：招标文件中实质性参数设置不合理，具有歧视性，直接将部份有国家注册证品牌排斥在外，影响公平竞争。答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据8：招标文件中部份实质性参数设置不合理，缺乏科学依据且具有歧视性，直接将中科超精；海明等国产品牌排斥在外，影响公平竞争！法律依据8：（1）《中华人民共和国政府采购法》第三条：政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第五条：任何单位和个人不得采用任何方式，阻挠和限制供应商自由进入本地区和本行业的政府采购市场。（2）《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条（三）、（六）、（八）。（3）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第五条。投诉事项9：招标文件中重要参数设置不科学合理，具有歧视性，且分值过大，影响公平竞争。 答复中未见明确的事实依据和法律依据。我方对质疑答复不满意，遂提起投诉。事实依据9： 招标文件中重要参数设置不合理，具有倾向性，具体如下：△1.8.呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT 或4D-CBCT要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗△2.7.剂量线性度±1% （提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）△9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC到位精度检测2、束流输出稳定性和平坦度检测3、束流中心偏移量检测4、机架机械性能验证5、治疗床精度验证△10.1	要求	提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）△11.5呼吸门控治疗	具备门控治疗功能；△12.7.加速器同品牌原厂治疗计划系统	提供△13.3.加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统	提供投标型号证明；经检索相关政策法规，未查到上述参数为本项目重要指标的相关依据，也未查到上述重要参数与履行合同有重要关系的相关依据和规定，相反上述参数全部满足的只有联影品牌，疑似为联影品牌量身定制。 法律依据9：1.《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条（三）、（六）、（八）。2.中央八项规定规定招投标不得指向特定商品和品牌。与投诉事项相关的投诉请求:1.取消或修改存在排他性、倾向性、歧视性的技术参数。2.评审因素细化量化相应区间，有明确评判标准。3.取消或修改存在指向性、不具备代表性的部分参数。4.修改设置不明确的参数要求。5.对技术需求进行合规性审查。6.将中小企业产品纳入需求调查，支持中小企业。7.调整不合理的供货时间。8.对实质性参数进行审查和调整。9.对重要参数进行审查和调整。投诉人浙江民发机电科技有限公司提供了质疑函、质疑答复函等证据。

- 被投诉人浙江国际招投标有限公司辩称：针对投诉事项1：对上述条款逐条答辩如下：问题（1）1.7.带液晶触摸显示屏遥控器≥一个，能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能，带液晶触摸显示屏（提供投标型号的照片或其它证据），可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，具备激光扫描患者条形码功能。答辩：医用直线加速器设备遥控器是手动控制设备的一种装置，带触摸显示屏的遥控器可以让治疗师在治疗过程中实时的了解患者的摆位信息，智能化控制设备，如速度设置、射野加载等，避免发生摆位错误，导致医疗事故。本条款是根据临床具体使用效果出发，前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题（2）△1.8.呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT或4D-CBCT要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。答辩：呼吸门控技术是一种用来减轻呼吸运动影响治疗效果的技术。4D-CT或4DCBCT图像采集和放疗是在患者自由呼吸状态下进行，它能够监测到患者的呼吸周期，在后期的定位图像中，医生可以追踪到肺内肿瘤的运动，在靶区勾画时准确地补偿呼吸运动的影响，控制放射线的发射，从而进一步精准治疗。呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官。肺癌、肝癌是我省高发肿瘤疾病，呼吸门控技术我院承担区域放疗任务重要的支持工具。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题（3）2.1.光子能量数 具备双光子能量，分别用于治疗和成像（提供成像能量和治疗能量的证明）。答辩：设备双光子能量中，光子能量可以用来治疗多种恶性肿瘤，例如头颈部、胸部、腹部、盆腔等部位的肿瘤。其工作原理是通过产生高能电子或X射线，从而破坏肿瘤细胞内的DNA链，达到杀死癌细胞的目的，6MV及以上能量用于肿瘤治疗，达到临床治愈或者延缓肿瘤进程的预后效果；6MV以下能量用于图像引导中的成像过程，可以使患者接收更少的额外剂量，更好地保护患者安全。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（4）2.2.6MV的X线最大剂量建成深度 Dmax1.6±0.15cm（FF,10x10cm,SSD=100cm)。答辩：6MV是目前临床最常用的能量档次，建成深度体现了能量纯度和束流系统品质，Dmax深度大，则浅表剂量低，使得正确的剂量照射到正确的靶区范围上，更好地保护患者。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（5）2.4.高剂量率模式FFF	具备FFF高剂量率。 答辩：高剂量率模式FFF是一种肿瘤放射治疗方式，其特点是使用高剂量率、大单次剂量和快速分数化治疗的方法。此方法能够摆脱传统放射治疗疗效较低、疗程时间长的缺陷，能够有效地提高治疗的效果，高剂量率是开展立体定向放疗的必要条件之一。以往立体定向放疗的大剂量分割方式，导致患者治疗时间过长，常规6MV 600MU/min的治疗，一位患者需要较长的治疗时间，有时甚至需要20～30分钟。在治疗过程中，患者是通过体膜固定在治疗床上，由于不能动会非常难受，而患者一旦移动就会导致照射脱靶的风险，因此在可能的条件下尽量缩短治疗时间就变得至关重要，设备具备FFF高剂量率模式可以大大缩短治疗时间，提升患者的治疗体验。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（6）▲2.5.6MV X线高剂量率模式最大剂量率≥1400MU/min。答辩：高剂量率模式FFF技术下最大剂量率最高，放疗的治疗效率越高，极大缩短了患者治疗时间，提高患者舒适度，增强了放疗的精准度和剂量聚焦效果，在早期肿瘤和复杂肿瘤的治疗中展现出显著的优势。高剂量率是开展立体定向放疗的必要条件之一。以往立体定向放疗的大剂量分割方式，导致患者治疗时间过长，常规6MV 600MU/min的治疗，一位患者需要较长的治疗时间，有时甚至需要20～30分钟。在治疗过程中，患者是通过体膜固定在治疗床上，由于不能动会非常难受，而患者一旦移动就会导致照射脱靶的风险，因此在可能的条件下尽量缩短治疗时间就变得至关重要，1400MU/min的剂量率可以大大缩短治疗时间，提升患者的治疗体验。另外一方面，我院是全国癌症治疗区域中心，来我院进行放疗治疗的患者数量巨大，每位患者治疗又需要数个周期，患者需要预约等候治疗时间。该技术的运用，极大缩短了单个患者的治疗时间，医院每天可治疗的患者数量大大增加，缓解了患者的就医困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（7）△2.7.剂量线性度	±1% （提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）。答辩：放疗对剂量学的要求基本原则包括：照射肿瘤的剂量要求准确;对肿瘤区域内照射剂量分布要求均匀;对肿瘤区域内尽力提高照射剂量,尽量减少正常组织照射剂量;对肿瘤区域外的重要组织器官不受或少受照射;剂量线性度是对X射线的每档标称能量,在正常治疗距离处的吸收剂量和吸收剂量率范围内,对所有的治疗模式(包括吸收剂量的高值和低值)剂量监测计数和吸收剂量的关系描述，是直线加速器最重要的基础参数。剂量线性度越小，设备执行治疗计划越好，保证治疗输出的精准。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（8）2.8所有能量的X线对称性101.50%。 答辩：X线对称性是指偏离中心轴对称两点的剂量率差值与中心轴上剂量率的比值，是直线加速器剂量稳定性的重要指标。X线对称性越低，直线加速器射野均匀性越好，治疗效果越好。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（9）4.2.机架结构：机架结构为中心孔洞开放式（提供投标型号设备图片证明）答辩：相比较C型臂或者滚筒机架设计，中心孔洞开放式设计在临床使用上有其适用性，可以使物理师在治疗计划设计中有更高的自由度，也让治疗师在图像采集和治疗过程中操作更便捷，提高治疗速度，特别是在对于全脑全脊髓等长靶区病种的治疗中优势较大，对病变部位长靶区的患者，可以保证治疗完整照射，设备的中心孔洞设计，可以方便治疗师对患者的摆位治疗，符合医院临床治疗需求。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（10）4.4.机架和准直器等中心精度≤0.9mm ；等中心高度≤124cm。答辩：放射治疗是治愈癌症的一种有效手段，放射治疗设备多采用等中心治疗，按照国际电工委员会对等中心的定义，在放射学设备中，各种运动的基准轴线(例如治疗头的束流轴和机架的回转轴)围绕一个公共中心点运动，放疗设备在使用过程中，治疗头的束流轴从以此点为中心的最小球体内通过，此点即为等中心。等中心精度是大型放疗设备的一项关键技术指标，早期医用直线加速器的等中心精度范围在1∽2mm，现在主流设备的等中心精度已经达到0.5mm，并且还在不断提升。等中心精度等放疗设备的系统精度是临床科室开展精准放疗的基础，机架和准直器等中心精度越小，说明设备的精度越准，患者在设备上治疗接受的剂量也越准确，瘤体病变部位受照射的位置更准确，同时患者正常组织部位保护的更好，设备等中心精度越小，患者治疗的疗效越好。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。等中心是直线加速器中一个重要的概念，等中心是设备三个轴的交点，这三个轴分别为机架的旋转轴、小机头的旋转轴以及治疗床的旋转轴，三轴相交的中心点为等中心点。模拟定位环节确定的参考中心，计划设计环节确定的治疗中心，治疗实施环节的摆位及计划验证、质控环节都会涉及到等中心，等中心高度即设备的等中心位置离水平地的高度，医院肿瘤患者中老年人居多，直线加速器等中心高度越低，越方便患者行动至治疗床接受治疗。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（11）4.7.全局建模，智能防碰撞 根据加速器、治疗床、患者、EPID的模型数据，对治疗计划的执行过程预测碰撞风险，提前对用户发出警告。在治疗实施的过程中，实际运动可能导致机械碰撞时，会提前停止运动和束流，保护患者安全。答辩：智能防碰撞装置用于保护设备安全和患者治疗安全和医务工作人员安全的一种保护装置，直线加速器具备“全局建模，智能防碰撞”功能可以预测碰撞风险，提前预警，更好地保护患者、医护人员和设备安全。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（12）6.2等中心平面叶片运行最大速度	≥5cm/s。答辩：多叶光栅(MLC)是实行精确放疗的重要设备,它与加速器配套使用,用来遮挡放射线以便适时形成各种不规则的照射野(BEV)。除满足射野挡块的功能外,还满足旋转照射、调强等新技术的要求。在治疗过程中，由计算机控制MLC各个叶片的运动，形成临床所需的不规则形状射野进行照射。MLC叶片的运动速度决定了治疗效率，运动速度越快、治疗效率越高，更快的治疗不仅可以提升患者的治疗体验，同时，患者治疗时间的缩短可以在很大程度上缓解我院患者排队等待治疗的困难。另一方面，在静态调强治疗中，叶片运动速度是固定的，但是在动态调强和容积旋转调强治疗中，叶片运动速度会根据剂量率的变化和治疗计划的设计而变化。叶片运动速度越大，剂量计算的自由度更高，治疗计划设计更方便，可以实现更好的剂量分布并更好地保护正常组织器官。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（13）7.MV图像引导系统；7.1硬件系统要求提供；7.1.1有效图像感应面积≥41×41cm；空间分辨率≥1024×1024像素；像素灰度分辨率≥16bit/pixel；EPID图像采集最高速度≥15帧/秒。答辩：肿瘤的精准治疗最大优势体现在精确打击肿瘤，正常组织损伤轻微，而实现这一目标需具备准确发现肿瘤、精准定位肿瘤和精细控制肿瘤动度等条件，这些前提条件都需要通过影像引导技术来实现。因此，影像引导技术是精确放疗必要条件和质量保证，它的成像质量、速度和模式很大程度上影响了放疗的结果，MV图像引导的优点在于不会产生条形伪影，特别对于前列腺、胰腺、肝脏等对比度低的器官，需更高的成像剂量“MV图像引导系统”应用于快速验证，用较少的剂量获取较好成像质量，具有体积小、分辨率高、灵敏度高等优点，临床操作简单，成本低、易实现，并且可以离线验证射野的大小、形状、位置和患者摆位。有效感应面积越大，获得的图像信息越多，有利于治疗师在患者摆位过程中的操作；空间分辨率、像素灰度分辨率越高，图像质量越好；图像采集速度越高，动态电影回放运动影像更贴近真实肿瘤运动情况，确保精准摆位。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（14）7.2 EPID软件系统提供。答辩：电子射野影像装置EPID系统是放疗设备配套装置之一，与医用直线加速器配合使用，可实现患者摆位误差验证，治疗前射线剂量验证，治疗中患者射线剂量实时监测，EPID由射线探测和射线信号的计算机处理两部分组成，利用平板探测器测量放疗时剂量分布，来监视适形放疗的结果，EPID软件系统是实现MV图像引导的必要条件之一，没有软件系统将无法进行此项工作。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（15）8CBCT图像引导功能；8.1.CBCT图像FOV	≥40cm；8.2.CBCT最小成像扫描角度范围200°；8.3.基于CBCT的IGRT。答辩：图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。对于大体积患者CBCT图像FOV决定了是否能获得完整的横断面影像，对于临床摆位和治疗至关重要。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。成像扫描角度范围越小，图像采集和重建速度越快，患者摆位更快，可以提高治疗速度，不仅可以提升患者的治疗体验，而且可以缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。IGRT系统其利用加速器本身带有的CT扫描装置、X线影像系统及网络系统在放疗前做CT扫描或X线摄片来验证肿瘤及周围正常组织与实际放疗位置的精度比对，使治疗精度误差降到最低。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（16）：△9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC到位精度检测；2、束流输出稳定性和平坦度检测；3、束流中心偏移量检测；4、机架机械性能验证；5、治疗床精度验证系统精度≤1mm。答辩：直线加速器作为高能射线治疗设备，机械精度和剂量稳定性是精准放疗的基础，要确保患者得到精准的照射治疗，对设备的质控工作是必不可少的，医院每天在治疗前都需要对设备进行质控检测。传统的晨检方式需要借助第三方设备，耗时耗力，并且依赖物理师的工作经验评估质控结果，而EPID设备质控功能可以将耗时半个小时到一个小时的晨检工作缩短到几分钟，同时输出质控报告。此项功能可以减轻物理师的质控工作压力，提高设备质控速度，进而提高每天可用于治疗患者的时间，缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（17）9.2.基于EPID的治疗计划验证 具备：配合原厂治疗计划软件；对治疗计划的实施结果和计划结果进行伽马分析。答辩：为了实现精准放疗，同时保护患者安全，治疗计划需要在患者正式治疗前进行验证，EPID的治疗计划验证功能可以提高工作效率，计划验证也称剂量验证，其将设计的计划导入模体上进行计算，得到模体中的剂量和剂量分布，用模体代替患者，将患者计划在加速器上执行，再把测量的剂量与计算机的剂量进行比较，测试计划剂量与加速器出束实际剂量是否在容差范围内在治疗前对患者的治疗计划进行验证，保证患者的治疗安全。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（18）9.3.EPID的二维体内实时验证	可实现二维实时在体剂量监测。答辩：传统计划验证是在治疗前开展的，而对于实际治疗中真实照射到患者体内的剂量缺乏监测，又由于加速器系统复杂、影响因素众多，避免因患者的活动，设备的误差导致的剂量偏失，患者治疗前验证是确保患者接受正确的剂量投射的重要环节，在此基础上引入二维在体剂量验证作为治疗计划验证的一种完善与补充手段能够避免错误照射，实时剂量监测可以确保通常多达几十个治疗分次的精准照射。二维体内实时验证可以保障患者在整个放疗流程中的每次治疗得到精确剂量照射，提高患者治疗的疗效。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题19：△10.1要求	提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）答辩：CBCT影像功能引导放射治疗是一种四维的放射治疗技术，在患者进行治疗前、治疗中利用各种先进的影像设备对肿瘤及正常器官进行实时的监控图像，图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。CT图像对软组织分辨率更高，在腹、盆腔等部位肿瘤治疗有更好的适用性。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（20）10.2空间分辨率≥9 LP/CM@0MTF；KV级图像系统软件	具备拍片模式，自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能；图像匹配复核工具 包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加；具有定位图象和实际摆位图象的比对功能 通过同品牌网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能；IGRT 精度≤1mm。答辩：EPID做为图像引导的必要装置，空间分辨率越高，图像质量越好；图像系统软件是实现KV级图像引导的必要条件之一；图像匹配复核工具、图象的比对功能等丰富了KV级图像引导系统在临床中的应用；IGRT系统精度越高，图像配置和患者摆位更精准，符合临床精准放疗的发展需求。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（21）▲11.3 动态容积旋转调强放疗	可实现动态容积旋转调强功能。答辩：动态容积旋转调强放疗是在常规调强放射治疗技术基础上发展而来的放疗技术，可在360°单弧或多弧设定的任何角度范围内对肿瘤进行旋转照射，动态容积旋转调强放疗技术是目前开展放射治疗的主流技术之一，能够更好地塑造剂量分布，使得剂量分布更加均匀，从而提高治疗效果，如前列腺癌等复杂解剖结构的治疗。其次，动态容积旋转调强放疗技术在计划过程中考虑了多个组织和器官的剂量限制，从而更好地保护正常组织，减少并发症的风险。此外，动态容积旋转调强放疗技术可以大幅度减少患者的治疗时间,提高治疗效率，减轻患者的不适感。故该技术即能满足我院复杂病情患者的治疗，又能缓解患者等候的时间，该功能是根据医院临床需求出发。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（22）11.4 3D-CRT三维适形放疗	具备3D-CRT三维适形放疗功能。答辩:三维适形放射治疗是一种高精度的放射治疗。它利用CT图像重建三维的肿瘤结构，通过在不同方向设置一系列不同的照射野，并采用与病灶形状一致的适形挡铅，使得高剂量区的分布形状在三维方向（前后、左右、上下方向）上与靶区形状一致，同时使得病灶周围正常组织的受量降低，3D-CRT三维适形放疗是目前临床使用的最基础治疗技术，经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（23）12.3 数据库系统	数据库是关系型数据库管理系统，如Oracle,Sybase,Informix。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上；一个数据库 系统应基于一个综合数据库。答辩：放疗设备信息数据库是保存所有相关放疗数据的信息中心，Oracle,Sybase,Informix等关系型数据库管理系统是目前最常用的数据库类型，一个综合数据库的应用方便医院管理患者病历、病史、诊断报告、影像材料、治疗计划和随访信息等数据。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（24）12.5.应用要求 TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据。答辩：TPS系统是指放射治疗计划系统，用于模拟和计划放射治疗。它通过对放射源和患者建模，计算患者体内吸收剂量分布，供放射治疗计划制定者使用，TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计的重要工具，其流程和功能的完整性是基础，放疗设备与放疗软件的统一完整性方便医务工作人员使用，无需再通过其他应用软件平台导入和导出数据，能保证数据的传输安全性。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（25）：12.6.器官自动勾画功能	能自动勾画≥80个器官（提供证明文件）。答辩：器官自动勾画功能的原理是基于手动勾画的多种影像训练出模型，得到一套标准的全自动勾画工具。医师用TPS治疗计划系统给患者做计划时，其中涉及到靶区和危机器官的勾画，传统需要手动执行，耗时耗力，通过现在的器官自动勾画功能，可以大幅度提高医生勾画危及器官的速度，可以为临床医师和物理师提高工作效率，进而使患者减少等待治疗的时间，及早的接受治疗。人体组织器官数量多，能自动勾画的器官越多，工作效率越高。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（26）△12.7.加速器同品牌原厂治疗计划系统	提供。答辩：TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计的重要工具。原厂治疗计划系统能实现与直线加速器控制系统同步升级，最大限度保证系统版本的兼容性，确保患者治疗计划设计和治疗计划实施的一致性。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题（27）▲13.1 放疗云方案部署	提供具体架构（B/S或C/S），提供详细配置方案。答辩：放疗云平台可为医院全新构建“互联网+远程放疗”服务方式，推动大数据的融合共享，开放应用，消除信息孤岛，放疗远程技术互助协作系统，以国家质控标准为依托，为放疗相关各级医院共享医疗资源，完成放疗精准靶区勾画和计划设计，客观准确地指导放疗工作。B/S或C/S架构的放疗云方案部署，能够更好得防止医院数据泄密和失窃、防止数据丢失与损坏，同时打破了办公地点和设备的限制，工作场景限制得到了解放，医生、物理师不再被局限在设备和诊疗室旁，而是可以随时随地接入治疗工作。一台笔记本电脑，甚至一部平板电脑都能够成为诊疗的终端设备。放疗的全流程都能够在云上高效进行。通过云平台医生与物理师实现了云上紧密协作，将靶区勾画、放疗计划、放疗质控、标准化放疗临床路径等工作从传统的按部就班，升级为协同共进、互为助力，让放疗工作效率有了显著提高，包括同样时间内治疗患者数量。有效缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题（28）△13.3. 加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统提供投标型号证明。答辩：肿瘤信息管理系统是管理治疗计划系统和加速器治疗的核心软件，用于患者数据传输、存储和管理。采用原厂肿瘤信息管理系统能保证与直线加速器、治疗计划系统的兼容、稳定和安全。避免了各系统升级原因所导致的系统不兼容，二次开发问题。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（29）13.5一体化数据库和患者管理	患者数据和治疗数据存储在一个数据库中。答辩：“患者数据和治疗数据存储在一个数据库中”可以更好地进行数据管理，降低数据丢失、泄露的风险，保护医院数据和患者信息安全。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题（30）13.7.患者定位模具管理	可以对放疗定位、摆位附件进行编号和打印标签，并在治疗室内通过系统进行扫描确认（提供照片证据）。答辩：“患者定位模具管理”功能可以对患者定位模具进行系统管理，避免患者错拿、误拿定位模具，出现治疗风险；“条码扫描确认”可以让治疗师更加快速地确认患者定位模具是否匹配，避免治疗风险。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。综上，上述条款均根据医院临床实际需求提出，且实质性条款和主要技术条款均有三个及以上品牌符合要求。符合《政府采购需求管理办法》第九条规定的“采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求”。不存在《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条规定的“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的情形。本项目对采购文件的质疑答复时，项目尚未开标，不宜透露潜在供应商对投标文件的响应情况。投诉人参加了本项目的投标，根据其投标响应情况，不存在投诉人所述“本项目联影的产品几近满分，得分优势远大于其他同档次产品，其他品牌产品根本无法参与竞争，影响公平竞争”的情形。根据第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。第十一条 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。第十七条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。投诉人参与了本项目的投标，根据其投标响应情况，其他产品对上述条款的响应情况亦未损害投诉人的权益。综上，投诉事项1应不予支持。针对投诉事项2：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条的规定，“评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等”。根据技术功能对实现采购需求和项目目标的重要性，赋予不同的权重分值（如△条款、非△条款）符合上述文件的规定。对上述投诉条款设置情况逐条答辩如下：（1）△1.8.呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT或4D-CBCT要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。答辩：呼吸门控技术是一种用来减轻呼吸运动影响治疗效果的技术。4D-CT或4DCBCT图像采集和放疗是在患者自由呼吸状态下进行，它能够监测到患者的呼吸周期，在后期的定位图像中，医生可以追踪到肺内肿瘤的运动，在靶区勾画时准确地补偿呼吸运动的影响，控制放射线的发射，从而进一步精准治疗。呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官。肺癌、肝癌是我省高发肿瘤疾病，呼吸门控技术我院承担区域放疗任务重要的支持工具。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。（2）△2.7.剂量线性度±1% （提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）答辩：放疗对剂量学的要求基本原则包括：照射肿瘤的剂量要求准确;对肿瘤区域内照射剂量分布要求均匀;对肿瘤区域内尽力提高照射剂量,尽量减少正常组织照射剂量;对肿瘤区域外的重要组织器官不受或少受照射;剂量线性度是对X射线的每档标称能量,在正常治疗距离处的吸收剂量和吸收剂量率范围内,对所有的治疗模式(包括吸收剂量的高值和低值)剂量监测计数和吸收剂量的关系描述，是直线加速器最重要的基础参数。剂量线性度越小，设备执行治疗计划越好，保证治疗输出的精准。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（3）△9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC到位精度检测2、束流输出稳定性和平坦度检测3、束流中心偏移量检测4、机架机械性能验证5、治疗床精度验证 答辩：直线加速器作为高能射线治疗设备，机械精度和剂量稳定性是精准放疗的基础，要确保患者得到精准的照射治疗，对设备的质控工作是必不可少的，医院每天在治疗前都需要对设备进行质控检测。传统的晨检方式需要借助第三方设备，耗时耗力，并且依赖物理师的工作经验评估质控结果，而EPID设备质控功能可以将耗时半个小时到一个小时的晨检工作缩短到几分钟，同时输出质控报告。此项功能可以减轻物理师的质控工作压力，提高设备质控速度，进而提高每天可用于治疗患者的时间，缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（4）△10.1 要求 提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）答辩：CBCT影像功能引导放射治疗是一种四维的放射治疗技术，在患者进行治疗前、治疗中利用各种先进的影像设备对肿瘤及正常器官进行实时的监控图像，图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。CT图像对软组织分辨率更高，在腹、盆腔等部位肿瘤治疗有更好的适用性。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（5）△12.7.加速器同品牌原厂治疗计划系统：提供 答辩：TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计的重要工具。原厂治疗计划系统能实现与直线加速器控制系统同步升级，最大限度保证系统版本的兼容性，确保患者治疗计划设计和治疗计划实施的一致性。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。（6）△13.3.加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统：提供投标型号证明 答辩：肿瘤信息管理系统是管理治疗计划系统和加速器治疗的核心软件，用于患者数据传输、存储和管理。采用原厂肿瘤信息管理系统能保证与直线加速器、治疗计划系统的兼容、稳定和安全。避免了各系统升级原因所导致的系统不兼容，二次开发问题。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。综上，上述条款均根据具体临床需求提出，且每个条款均有三家及以上品牌符合要求，能形成有效竞争，不存在倾向性，影响公平竞争的情形。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条、第九条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。另，根据第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。第十一条 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。第十七条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。投诉人参与了本项目的投标，其投标产品对上述条款均响应符合，上述条款的设置亦未损害投诉人的权益。综上所述，投诉事项2应不予支持。针对投诉事项3：根据财政部国库司留言回复(留言编号：9934-3637729,回复时间：[2021-01-21])“答：主观分的设置应当结合项目的具体情况进行判断，无法划定明确的区分标准。”本项目技术商务分共70分，其中60分为客观分，10分为主观分。政府采购评审因素应当细化和量化，与采购人根据项目实际情况合理设置主观分并不冲突。上述评审条款属于专家主观评分项。我公司在上述主观评分项的表述中明确了具体的评审要素及细化的评分分值，如4，3，2，1，0分，且评审因素细化和量化程度以及分值的设置，能够限制评标委员会各评委的自由裁量权。综上所述，投诉事项3应不予支持。针对投诉事项4：根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购需求调查和采购需求审查为采购文件形成的事先事项，不属于可质疑投诉范围。如供应商认为采购文件中具体技术、商务条款使其权益受到损害，可以对采购文件的具体内容条款提出质疑和投诉。综上所述，投诉事项4应不予支持。针对投诉事项5：本项目采购人按照《政府采购需求管理办法》开展前期调研，根据项目特点和实际需要，合理确定采购需求，实质性条款和主要条款均有三家及以上品牌符合要求。包括医科达，瓦里安均能参加本项目投标，并形成有效竞争。另，根据第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。第十一条 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。第十七条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。投诉人参与了本项目的投标，根据其投标情况，医科达、瓦里安的产品响应情况未损害投诉人的权益。综上所述，投诉事项5应不予支持。针对投诉事项6：采购文件中已严格执行《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号))、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号)等文件的规定，落实中小企业政策，如允许联合体投标（或分包）、预付款制度、中小企业价格评审优惠等。根据《政府采购质疑和投诉办法》第十二条 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：…….具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据……..，第十八条 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料,投诉书应当包括下列内容：……..具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；事实依据等……..。投诉人在质疑和投诉阶段一直未提供本项目采购文件损害江苏海明医疗器械有限公司、中科超精（南京）科技有限公司权益的具体内容，质疑投诉事项缺乏必要的事实依据。根据《医疗器械注册与备案管理办法》，医疗器械注册是指医疗器械注册申请人（以下简称申请人）依照法定程序和要求提出医疗器械注册申请，药品监督管理部门依据法律法规，基于科学认知，进行安全性、有效性和质量可控性等审查，决定是否同意其申请的活动。上述江苏海明医疗器械有限公司、中科超精（南京）科技有限公司的直线加速器取得医疗器械注册证，只能说明其产品的安全、有效和质量可控，并不能说明其产品符合所有采购人的采购需求。根据第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。第十一条 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。投诉人参与了本项目的投标，根据其投标情况，江苏海明医疗器械有限公司、中科超精（南京）科技有限公司的产品响应情况未损害投诉人的权益。综上所述，投诉事项6应不予支持。针对投诉事项7：根据《政府采购需求管理办法》第六条规定。本办法所称采购需求，是指采购人为实现项目目标，拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。本招标文件要求交货时间为:合同签订后三个月内货到医院并完成安装调试。交货时间约定明确，对所有供应商均一视同仁不存在影响公平竞争的情形。即使在合同具体执行过程中碰到的问题，采购人和供应商也完全可以依据《民法典》处理，以保障当事人的合法权利。投诉事项缺少事实和法律依据。综上所述，投诉事项7应不予支持。针对投诉事项8：对本项目实质性参数的设置逐条答辩如下：（1）▲2.5.6MV X线高剂量率模式最大剂量率≥1400MU/min；答辩：高剂量率模式FFF技术下最大剂量率最高，放疗的治疗效率越高，极大缩短了患者治疗时间，提高患者舒适度，增强了放疗的精准度和剂量聚焦效果，在早期肿瘤和复杂肿瘤的治疗中展现出显著的优势。高剂量率是开展立体定向放疗的必要条件之一。以往立体定向放疗的大剂量分割方式，导致患者治疗时间过长，常规6MV 600MU/min的治疗，一位患者需要较长的治疗时间，有时甚至需要20～30分钟。在治疗过程中，患者是通过体膜固定在治疗床上，由于不能动会非常难受，而患者一旦移动就会导致照射脱靶的风险，因此在可能的条件下尽量缩短治疗时间就变得至关重要，1400MU/min的剂量率可以大大缩短治疗时间，提升患者的治疗体验。另外一方面，我院是全国癌症治疗区域中心，来我院进行放疗治疗的患者数量巨大，每位患者治疗又需要数个周期，患者需要预约等候治疗时间。该技术的运用，极大缩短了单个患者的治疗时间，医院每天可治疗的患者数量大大增加，缓解了患者的就医困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（2）▲6.1.叶片数量；≥100叶 答辩：多叶准直器系统是用来产生适形辐射野的机械运动部件，用于调节和控制放射束的形状和强度。多叶准直器系统可以根据肿瘤的形状和大小，调整放射束的形状。通过改变光栅的形状，可以使放射束更好地适应肿瘤的轮廓，减少对周围正常组织的伤害。根据肿瘤的形状不同，叶片可以沿着肿瘤边缘达到更好的适形效果，从而将射线有效地投照到患者肿瘤位置，叶片周围能最大程度保护正常组织，叶片数量越多，形状越能接近肿瘤形状。故该条款设置是根据医院临床治疗需求提出，经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（3）▲11.3动态容积旋转调强放疗	可实现动态容积旋转调强功能；答辩：动态容积旋转调强放疗是在常规调强放射治疗技术基础上发展而来的放疗技术，可在360°单弧或多弧设定的任何角度范围内对肿瘤进行旋转照射，动态容积旋转调强放疗技术是目前开展放射治疗的主流技术之一，能够更好地塑造剂量分布，使得剂量分布更加均匀，从而提高治疗效果，如前列腺癌等复杂解剖结构的治疗。其次，动态容积旋转调强放疗技术在计划过程中考虑了多个组织和器官的剂量限制，从而更好地保护正常组织，减少并发症的风险。此外，动态容积旋转调强放疗技术可以大幅度减少患者的治疗时间,提高治疗效率，减轻患者的不适感。故该技术即能满足我院复杂病情患者的治疗，又能缓解患者等候的时间，该功能是根据医院临床需求出发。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（4）▲12.4放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求物理师工作站：≥3台；医生工作站：≥10台；答辩：我院放疗患者众多，工作站数量是根据医院目前治疗需要，配置物理师和医生工作站，满足物理师和医生工作的需要，最大限度提高患者治疗数量。该功能是根据医院临床需求出发。经前期市场调查，各品牌产品均能根据医院要求配置不同数量的工作站。（5）▲13.1 放疗云方案部署	提供具体架构（B/S或C/S），提供详细配置方案。答辩：放疗云平台可为医院全新构建“互联网+远程放疗”服务方式，推动大数据的融合共享，开放应用，消除信息孤岛，放疗远程技术互助协作系统，以国家质控标准为依托，为放疗相关各级医院共享医疗资源，完成放疗精准靶区勾画和计划设计，客观准确地指导放疗工作。B/S或C/S架构的放疗云方案部署，能够更好得防止医院数据泄密和失窃、防止数据丢失与损坏，同时打破了办公地点和设备的限制，工作场景限制得到了解放，医生、物理师不再被局限在设备和诊疗室旁，而是可以随时随地接入治疗工作。一台笔记本电脑，甚至一部平板电脑都能够成为诊疗的终端设备。放疗的全流程都能够在云上高效进行。通过云平台医生与物理师实现了云上紧密协作，将靶区勾画、放疗计划、放疗质控、标准化放疗临床路径等工作从传统的按部就班，升级为协同共进、互为助力，让放疗工作效率有了显著提高，包括同样时间内治疗患者数量。有效缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。综上，上述实质性条款均根据具体临床需求提出，且每个条款均有三家及以上品牌符合要求，能形成有效竞争，不存在倾向性，影响公平竞争的情形。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条、第九条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。另，根据第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。第十一条 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。第十七条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。投诉人参与了本项目的投标，其投标产品对上述条款均响应符合，上述条款的设置亦未损害投诉人的权益。综上所述，投诉事项8应不予支持。针对投诉事项9：对上述重要条款的设置逐条答辩如下：（1）△1.8.呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT或4D-CBCT 要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。答辩：呼吸门控技术是一种用来减轻呼吸运动影响治疗效果的技术。4D-CT或4DCBCT图像采集和放疗是在患者自由呼吸状态下进行，它能够监测到患者的呼吸周期，在后期的定位图像中，医生可以追踪到肺内肿瘤的运动，在靶区勾画时准确地补偿呼吸运动的影响，控制放射线的发射，从而进一步精准治疗。呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官。肺癌、肝癌是我省高发肿瘤疾病，呼吸门控技术我院承担区域放疗任务重要的支持工具。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。（2）△2.7.剂量线性度 ±1% （提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）。答辩：放疗对剂量学的要求基本原则包括：照射肿瘤的剂量要求准确;对肿瘤区域内照射剂量分布要求均匀;对肿瘤区域内尽力提高照射剂量,尽量减少正常组织照射剂量;对肿瘤区域外的重要组织器官不受或少受照射;剂量线性度是对X射线的每档标称能量,在正常治疗距离处的吸收剂量和吸收剂量率范围内,对所有的治疗模式(包括吸收剂量的高值和低值)剂量监测计数和吸收剂量的关系描述，是直线加速器最重要的基础参数。剂量线性度越小，设备执行治疗计划越好，保证治疗输出的精准。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（3）△9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC到位精度检测2、束流输出稳定性和平坦度检测3、束流中心偏移量检测4、机架机械性能验证5、治疗床精度验证。答辩：直线加速器作为高能射线治疗设备，机械精度和剂量稳定性是精准放疗的基础，要确保患者得到精准的照射治疗，对设备的质控工作是必不可少的，医院每天在治疗前都需要对设备进行质控检测。传统的晨检方式需要借助第三方设备，耗时耗力，并且依赖物理师的工作经验评估质控结果，而EPID设备质控功能可以将耗时半个小时到一个小时的晨检工作缩短到几分钟，同时输出质控报告。此项功能可以减轻物理师的质控工作压力，提高设备质控速度，进而提高每天可用于治疗患者的时间，缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（4）△10.1要求	提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）。答辩：CBCT影像功能引导放射治疗是一种四维的放射治疗技术，在患者进行治疗前、治疗中利用各种先进的影像设备对肿瘤及正常器官进行实时的监控图像，图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。CT图像对软组织分辨率更高，在腹、盆腔等部位肿瘤治疗有更好的适用性。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。（5）△11.5呼吸门控治疗：具备门控治疗功能。答辩：呼吸门控技术是一种用来减轻呼吸运动影响治疗效果的技术。呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官，而肺癌、肝癌又是我省高发肿瘤疾病，是我院承担区域放疗任务重要的支持工具。呼吸门控技术我院承担区域放疗任务重要的支持工具。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。（6）△12.7.加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供。答辩：TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计的重要工具。原厂治疗计划系统能实现与直线加速器控制系统同步升级，最大限度保证系统版本的兼容性，确保患者治疗计划设计和治疗计划实施的一致性。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。（7）△13.3.加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统 提供投标型号证明。答辩：肿瘤信息管理系统是管理治疗计划系统和加速器治疗的核心软件，用于患者数据传输、存储和管理。采用原厂肿瘤信息管理系统能保证与直线加速器、治疗计划系统的兼容、稳定和安全。避免了各系统升级原因所导致的系统不兼容，二次开发问题。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。综上，上述重要条款均根据具体临床需求提出，且每个条款均有三家及以上品牌符合要求，形成有效竞争，不存在倾向性，影响公平竞争的情形。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条、第九条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。另，根据第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。第十一条 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。第十七条 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。投诉人参与了本项目的投标，其投标产品对上述条款均响应符合，即上述条款亦未损害投诉人的权益。也不存在投诉人所述“上述参数全部满足的只有联影品牌，疑似为联影品牌量身定制”的情形。综上所述，投诉事项9应不予支持。综上，直线加速器是目前肿瘤治疗的重要工具和手段，其性能的高低直接影响到患者的治疗效果。同时浙江省肿瘤医院为国家癌症区域医疗中心，服务省内、华东地区，甚至来自全国的患者，患者数量众多，病情复杂，精准治疗和治疗效率是本次采购的目标。医院根据前期采购需求调查情况，围绕采购目标，合理制定采购需求，实质性条款和主要条款均有三家及以上产品符合要求。不存在投标人所述的不合理、倾向性情形。恳请贵厅驳回投诉，允许采购人继续开展采购活动。被投诉人浙江国际招投标有限公司提供了采购文件、投标文件、评标报告等证据。

被投诉人浙江省肿瘤医院辩称：我院委托浙江国际招投标有限公司对投诉内容进行答辩。对其答辩内容我院均予以认可。同时补充说明如下：我院作为国家癌症区域医疗中心，承担着国家肿瘤防治重任，在中国肿瘤防治事业中发挥着龙头作用。本次采购项目是我院承担区域放疗任务重要的支持工具，将服务省内、省外长三角等区域肿瘤患者治疗。本项目考虑到患者治疗效率、治疗质量等重要指标，在采购需求设置前，充分调研了市场上同类产品的技术性能。针对临床治疗难点，如系统精度、靶区移动、患者放射剂量监测与防护、质控检测耗时等，合理确定了采购需求。项目前期进行了市场调查和产品了解，详见《采购需求调查表》。招标文件中采购需求均根据医院临床实际需求提出，且实质性条款和主要技术条款均有三个及以上品牌符合要求。符合《政府采购需求管理办法》第九条规定的“采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求”。不存在《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条规定的“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的情形。综上所述，我院根据前期市场调查情况，结合本项目的实际情况，充分考虑市场的有效竞争，科学合理制定采购需求。投诉人在质疑和投诉过程中一直未能提供明确的事实依据和证明线索，恳请财政厅驳回投诉，允许我院继续开展采购活动。被投诉人浙江省肿瘤医院提供了采购需求调查表、技术条款三家符合情况等证据。

相关供应商浙江物产中大医药有限公司未出具书面意见。

- 经本机关调查查明：

- 一、本项目采购方式为公开招标（项目编号：ZJ-2333010二次），2023年12月27日发布采购公告，开标时间为1月18日09：30，浙江国际招投标有限公司于2024年1月16日发布更正公告，浙江民发机电科技有限公司、浙江物产中大医药有限公司、宁波天义医疗器械有限公司、荣易达（杭州）医疗有限公司共四家供应商参与投标，投诉人浙江民发机电科技有限公司未通过符合性审查。1月24日发布采购结果公告,中标供应商为浙江物产中大医药有限公司，2月26日发布合同公告。

- 二、采购文件 第四章 评标办法 五、评标细则 1.本项目采用综合评分法（总分100分），评标委员会根据本评审办法进行评审，对各供应商的价格、商务、技术等评分因素在分值范围内进行各自打分。每个供应商最终得分=价格分+商务技术分。5.评分因素及分值范围 1）商务技术分

| 序号 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术 |  |
| 1 | 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣0.6分，扣完为止。 | 54 |
| 三 | 安装、培训 |  |
| 1 | 安装调试方案： 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等打分（4、3、2、1、0.5、0分） | 4 |
| 2 | 培训方案： 包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等等打分（2、1、0.5、0分） | 2 |
| 四 | 售后 |  |
| 2 | 售后服务方案： 包括对售后服务体系，服务措施、故障解决方案、应急措施等打分（4、3、2、1、0.5、0分） | 4 |

- 三、采购文件 第二章 采购内容及需求 三、招标技术要求（更正公告附件）上述扣分条款针对的序号对应的条款，为避免歧义，进一步明确分值权重如下：

| 序号 | 技术要求 |  | 分值权重 | 投标响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速器核心结构 |  | / | / |
| 1.7. | 带液晶触摸显示屏遥控器 | ≥一个，能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能，带液晶触摸显示屏（提供投标型号的照片或其它证据），可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，具备激光扫描患者条形码功能。 | 0.6 |  |
| △1.8. | 呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT 或4D-CBCT | 要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗 | 3 |  |
| 2 | X线射线束特性 |  | / | / |
| 2.1. | 光子能量数 | 具备双光子能量，分别用于治疗和成像（提供成像能量和治疗能量的证明） | 0.6 |  |
|  | X线能量 | 具备6MV和10MV光子治疗能量 |  |  |
| 2.2. | 6MV常规X线的最大剂量率(等中心) | ≥ 600MU/min（提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置） | 0.6 |  |
|  | 6MV的X线最大剂量建成深度 | Dmax 1.6±0.15cm (FF, 10x10cm, SSD=100cm) |  |  |
| 2.4. | 高剂量率模式FFF | 具备FFF高剂量率 | 0.6 |  |
| ▲2.5. | 6MV X线高剂量率模式最大剂量率 | ≥ 1400MU/min | / |  |
| △2.7. | 剂量线性度 | ±1% （提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置） | 3 |  |
| 2.8. | 所有能量的X线对称性 | 101.50% | 0.6 |  |
|  | X线能量平坦度 | 106%（≤30cmX30cm） |  |  |
| 4 | 机械运动系统 |  | / | / |
| 4.2. | 机架结构 | 机架结构为中心孔洞开放式（提供投标型号设备图片证明） | 0.6 |  |
| 4.4. | 机架和准直器等中心精度 | ≤0.9mm | 0.6 |  |
|  | 等中心高度 | ≤124cm |  |  |
| 4.7. | 全局建模，智能防碰撞 | 根据加速器、治疗床、患者、EPID的模型数据，对治疗计划的执行过程预测碰撞风险，提前对用户发出警告。 | 0.6 |  |
|  |  | 在治疗实施的过程中，实际运动可能导致机械碰撞时，会提前停止运动和束流，保护患者安全。 |  |  |
| 6 | 多叶准直器系统 |  | / | / |
| ▲6.1. | 叶片数量 | ≥100叶 | / | / |
| 6.2. | 叶片等中心平面最小投影宽度 | 5mm | 0.6 |  |
|  | 叶片等中心处到位精度 | ≤1mm |  |  |
|  | 叶片等中心处移动重复精度 | ≤0.5mm |  |  |
|  | 叶片等中心处最小半影 | ≤7mm（10cm×10cm） |  |  |
|  | 等中心平面叶片运行最大速度 | ≥5cm/s |  |  |
|  | 最大IMRT射野 | ≥28cm×28cm |  |  |
|  | 钨门射野追随功能 | 钨门在治疗中自动追随射野，降低野外漏射剂量 |  |  |
| 7 | MV图像引导系统 |  | / | / |
| 7.1 | 硬件系统要求 | 提供 | / | / |
| 7.1.1 | 有效图像感应面积 | ≥41×41cm | 0.6 |  |
|  | 空间分辨率 | ≥1024×1024像素 |  |  |
|  | 像素灰度分辨率 | ≥16bit/pixel |  |  |
|  | EPID图像采集最高速度 | ≥15帧/秒 |  |  |
| 7.2 | EPID软件系统 | 提供 | / | / |
| 8 | CBCT图像引导功能 |  | / | / |
| 8.1. | CBCT图像FOV | ≥40cm | 0.6 |  |
| 8.2. | CBCT最小成像扫描角度范围 | 200° | 0.6 |  |
| 8.3. | 基于CBCT的IGRT系统精度 | ≤1mm | 0.6 |  |
| 9 | EPID设备质控功能 |  | / | / |
| △9.1. | EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能） | 自动执行： | 3 |  |
|  |  | 1、MLC到位精度检测 |  |  |
|  |  | 2、束流输出稳定性和平坦度检测 |  |  |
|  |  | 3、束流中心偏移量检测 |  |  |
|  |  | 4、机架机械性能验证 |  |  |
|  |  | 5、治疗床精度验证 |  |  |
| 9.2. | 基于EPID的治疗计划验证 | 具备 | 0.6 |  |
|  | 配合原厂治疗计划软件 | 对治疗计划的实施结果和计划结果进行伽马分析 |  |  |
| 9.3. | EPID的二维体内实时验证 | 可实现二维实时在体剂量监测 | 0.6 |  |
| 10 | KV级图像引导系统 |  | / | / |
| △10.1 | 要求 | 提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出） | 3 |  |
| 10.2 | 空间分辨率 | ≥9 LP/CM@0MTF | 0.6 |  |
|  | KV级图像系统软件 | 具备拍片模式，自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能 |  |  |
|  | 图像匹配复核工具 | 包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加 |  |  |
|  | 具有定位图象和实际摆位图象的比对功能 | 通过同品牌网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能 |  |  |
|  | IGRT 精度 | ≤1mm |  |  |
| 11 | 治疗模式 |  | / | / |
| ▲11.3 | 动态容积旋转调强放疗 | 可实现动态容积旋转调强功能 | / |  |
| 11.4 | 3D-CRT三维适形放疗 | 具备3D-CRT三维适形放疗功能 | 0.6 |  |
| △11.5 | 呼吸门控治疗 | 具备门控治疗功能 | 3 |  |
| 12 | 治疗计划系统 |  | / | / |
| 12.3 | 数据库系统 | 数据库是关系型数据库管理系统，如Oracle, Sybase, Informix。应建立在符合ANSII规定标准的SQL语言上 | 0.6 |  |
|  | 一个数据库 | 系统应基于一个综合数据库 |  |  |
| ▲12.4 | 放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求 | 物理师工作站：≥3台；医生工作站：≥10 台 | / |  |
| 12.5. | 应用要求 | TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据 | 0.6 |  |
| 12.6. | 器官自动勾画功能 | 能自动勾画≥80个器官（提供证明文件） | 0.6 |  |
| △12.7. | 加速器同品牌原厂治疗计划系统 | 提供 | 3 |  |
| 13 | 放疗专用网络系统 |  | / | / |
| ▲13.1 | 放疗云方案部署 | 提供具体架构（B/S或C/S），提供详细配置方案 | / |  |
| △13.3. | 加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统 | 提供投标型号证明 | 3 |  |
| 13.5. | 放疗数据库应用软件 | 该应用软件是建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序。 | 0.6 |  |
|  |  | 所有的病人数据，包括文本资料、图像信息和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文本数据信息，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 |  |  |
|  | 用户级别限制 | 服务器软件能设置各工作站用户的使用权限 |  |  |
|  | 一体化数据库和患者管理 | 患者数据和治疗数据存储在一个数据库中 |  |  |
| 13.7. | 患者定位模具管理 | 可以对放疗定位、摆位附件进行编号和打印标签，并在治疗室内通过系统进行扫描确认（提供照片证据） | 0.6 |  |

- 第二章 四 商务条款 2.付款方式： 中标人签订合同时，中标人向采购人提交银行预付款保函；采购人在收到预付款保函、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，向中标人支付合同金额的40%作为预付款，预付款在后续货款中作相应抵扣。其余合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不提供预付款保函，合同款项在安装验收合格后支付，采购人自收到发票后7个工作日内将货款支付给中标人。8、交货：▲8.1交货期：合同签订后三个月内货到医院并完成安装调试。

- 四、采购文件 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 支持中小企业 | 1.说明 （1）中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。 （2）残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； （3）监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 2.价格扣除： 本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予10%的扣除。 - 本项目采购标的：直线加速器 ； - 所属行业为：工业； |
| 22 | 联合体和分包 | （1）对于联合协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （2）对于分包意向协议约定小微企业（货物由小微企业制造）的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |

- 五、资格审查记录表和符合性评审汇总表显示：本项目4家投标供应商，均通过了资格审查。浙江物产中大医药有限公司、荣易达（杭州）医疗有限公司、宁波天义医疗器械有限公司3家单位通过符合性审查。浙江民发机电科技有限公司单位因“1.1、招标文件中要求△12.7.加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供：贵公司投标响应为提供原厂标配治疗计划系统1套。根据其询标回复函答复‘TPS的品牌及版本为原厂标配：经与厂家核实，TPS的品牌及版本：品牌RayStation，版本9A’。经评标委员会评定，贵公司回复与投标响应不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。同时，其投标文件中未提供RayStation相应的医疗器械注册证明，根据第三章 供应商须知 5.7 无效标 第9条，做无效标处理。2、招标文件中▲13.1。根据其询标回复函内容，经评标委员会评定，认定贵公司未提供配置方案，未实质性响应▲13.1：做无效标处理。3、招标文件中第二章 采购内容及需求 三、招标技术要求 第8条 要求；第10条中△10.1提供，贵公司‘提供放射治疗X射线图像引导系统，在投标文件技术白皮书中无CBCT相关信息’。经评标委员会评定，其投标响应与事实情况不符，根据招标文件第三章 供应商须知 5.7 无效标 第11条做无效标处理。”

浙江民发机电科技有限公司投标产品的品牌并非联影，且其在投标文件技术规格偏离表中对本项目采购需求中技术参数（4.4“等中心高度 ≤124cm”除外）表示符合（或者正偏离）；商务条款偏离表中对采购需求中商务要求均表示符合（或者正偏离），其中对“▲8.1交货期：合同签订后三个月内货到医院并完成安装调试”表示符合。

- 3家合格投标供应商的投标资料显示，3家合格投标供应商提供的直线加速器均为不同品牌。

- 技术商务评分明细显示：评标委员会对3家供应商，就评分项“安装调试方案”的评审打分分别为（3、3、3）、（3、3、3）、（3、3、3）、（3、3、3）、（3、3、3）、（4、3、4）、（4、3、4）；就评分项“培训方案”的评审打分分别为（2、2、2）、（2、2、2）、（1、1、1）（2、2、2）、（2、2、2）、（2、2、1）、（2、2、2）；就评分项“售后服务方案”的评审打分分别为（3、3、3）、（3、3、3）、（3、3、3）、（3、3、3）、（3、3、3）、（4、4、4）、（4、4、4）；就评分项“技术功能符合度”的评审打分分别为52.8分、48分、47.4分。

- 六、评审报告显示：浙江物产中大医药有限公司商务技术得分66.23分，价格得分30.0分，最终得分为96.23分，排序第一；宁波天义医疗器械有限公司商务技术得分57.69分，价格得分27.75分，最终得分为85.44分，排序第二；荣易达（杭州）医疗有限公司商务技术得分57.14分，价格得分27.61分，最终得分为84.75分，排序第三。浙江物产中大医药有限公司为唯一中标候选人。

- 七、质疑阶段，投诉人称：质疑事项1：本项目招标文件中技术参数设置具有排他性和歧视性，新华、医科达、瓦里安、江苏海明、中科超精等品牌产品无法参与本项目竞争。……质疑事项2：招标文件重要参数设置缺乏依据，且有倾向性。疑似为联影量身定制，且分值过大，影响公平竞争。……质疑事项3：本项目招标文件多个评审因素的评分标准未量化和细化，没有明确评判标准，评审的主观判断范围过大，影响公平竞争。……质疑事项4：采购人涉嫌未按规定对采购需求开展一般性审查和重点审查。采购需求调查不规范，调查不具有代表性，有明显倾向性，影响公平竞争。……质疑事项7：招标文件采购需求评分设置不科学，与事实不符，影响公平竞争。……质疑事项8：招标文件未执行政府采购支持中小企业相关政策。……质疑事项9:招标文件交货时间设置不合理，容易影响公平竞争。……质疑事项10：招标文件中实质性参数设置不合理，具有歧视性，直接将部份有国家注册证品牌排斥在外，影响公平竞争。……质疑事项11：招标文件中重要参数设置不科学合理，具有歧视性，且分值过大，影响公平竞争。……

- 被投诉人浙江国际招投标有限公司针对浙江民发机电科技有限公司质疑答复称：针对质疑事项1答复：问题1：1.7.带液晶触摸显示屏遥控器≥一个，能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能，带液晶触摸显示屏（提供投标型号的照片或其它证据），可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野，具备激光扫描患者条形码功能。答复：带触摸显示屏的遥控器可以让治疗师在治疗过程中更加便捷地调整机器参数，如速度设置、射野加载等，可快治疗速度。本条款是根据临床具体使用效果出发，前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题2：△1.8.呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT或4D-CBCT。要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT 模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。答复：呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官，而肺癌、肝癌又是我省高发肿瘤疾病，是我院承担区域放疗任务重要的支持工具。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题3：2.1.光子能量数 具备双光子能量，分别用于治疗和成像（提供成像能量和治疗能量的证明）。答复：设备双光子能量中，6MV及以上能量用于肿瘤治疗，达到临床治愈或者延缓肿瘤进程的预后效果，6MV以下能量用于图像引导中的成像过程，可以使患者接收更少的额外剂量，更好地保护患者安全。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题4：2.2.6MV的X线最大剂量建成深度Dmax1.6±0.15cm（FF,10x10cm,SSD=100cm）。答复：6MV是目前临床最常用的能量档次，建成深度体现了能量纯度和束流系统品质，Dmax深度大，则浅表剂量低，更好地保护患者。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题5：2.4.高剂量率模式FFF。具备FFF高剂量率。答复：高剂量率是开展立体定向放疗的必要条件之一。立体定向放疗的大剂量分割方式，导致患者治疗时间过长，常规6MV 600MU/min的治疗，一位患者需要较长的治疗时间，有时甚至需要20～30分钟。在治疗过程中，患者是通过体膜固定在治疗床上，由于不能动会非常难受，而患者一旦移动就会导致照射脱靶的风险，因此在可能的条件下尽量缩短治疗时间就变得至关重要，设备具备FFF高剂量率模式可以大大缩短治疗时间，提升患者的治疗体验。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题6：▲2.5. 6MV X线高剂量率模式最大剂量率≥1400MU/min。答复：高剂量率是开展立体定向放疗的必要条件之一。立体定向放疗的大剂量分割方式，导致患者治疗时间过长，常规6MV 600MU/min的治疗，一位患者需要较长的治疗时间，有时甚至需要20～30分钟。在治疗过程中，患者是通过体膜固定在治疗床上，由于不能动会非常难受，而患者一旦移动就会导致照射脱靶的风险，因此在可能的条件下尽量缩短治疗时间就变得至关重要，1400MU/min的剂量率可以大大缩短治疗时间，提升患者的治疗体验。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题7：△2.7.剂量线性度±1%（提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）。答复：剂量线性度是对X射线的每档标称能量,在正常治疗距离处的吸收剂量和吸收剂量率范围内,对所有的治疗模式(包括吸收剂量的高值和低值),剂量监测计数和吸收剂量的关系的描述，是直线加速器最重要的基础参数。剂量线性度越小，设备执行治疗计划越好，更符合医院临床科室精准放疗的治疗理念。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题8：2.8 所有能量的X线对称性101.50%。答复：X线对称性是指偏离中心轴对称两点的剂量率差值与中心轴上剂量率的比值，是直线加速器剂量稳定性的重要指标，在GB15213-2016《医用电子加速器性能和试验方法》等各大相关指南中都有明确描述。X线对称性越低，直线加速器射野均匀性越好。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题9：4.2.机架结构 机架结构为中心孔洞开放式（提供投标型号设备图片证明）。答复：直线加速器中心孔洞开放式设计相比较于传统C型臂或者滚筒机架设计，可以使得物理师在治疗计划设计中有更高的自由度，也让治疗师在图像采集和治疗过程中操作更便捷，提高治疗速度，特别是在对于全脑全脊髓等长靶区病种的治疗中，符合医院临床治疗需求。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题10：4.4.机架和准直器等中心精度≤0.9mm；等中心高度≤124cm。答复：放疗设备的系统精度是临床科室开展精准放疗的基础；肿瘤患者中老年人居多，直线加速器等中心高度越低，越方便患者行动至治疗床接受治疗。本条款是根据临床具体使用效果出发，且为一般条款，各供应商可以根据投标产品实际情况响应。问题11：4.7.全局建模，智能防碰撞根据加速器、治疗床、患者、EPID 的模型数据，对治疗计划的执行过程预测碰撞风险，提前对用户发出警告。在治疗实施的过程中，实际运动可能导致机械碰撞时，会提前停止运动和束流，保护患者安全。答复：直线加速器具备“全局建模，智能防碰撞”功能可以预测碰撞风险，提前预警，更好地保护患者、医护人员和设备安全。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题12：6.2 等中心平面叶片运行最大速度 ≥5cm/s。答复：MLC叶片的运动速度决定了治疗效率，运动速度越快、治疗效率越高，更快的治疗不仅可以提升患者的治疗体验，同时，患者治疗时间的缩短可以在很大程度上缓解我院患者排队等待治疗的困难。另一方面，在静态调强治疗中，叶片运动速度是固定的，但是在动态调强和容积旋转调强治疗中，叶片运动速度会根据剂量率的变化和治疗计划的设计而变化。叶片运动速度越大，剂量计算的自由度更高，治疗计划设计更方便，可以实现更好的剂量分布并更好地保护正常组织器官。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题13：7 MV图像引导系统。7.1硬件系统要求 提供。7.1.1有效图像感应面积≥41×41cm；空间分辨率≥1024×1024 像素；像素灰度分辨率≥16bit/pixel；EPID 图像采集最高速度≥15帧/秒。”答复：“MV图像引导系统”应用于快速验证，用较少的剂量获取较好成像质量，具有体积小、分辨率高、灵敏度高等优点，临床操作简单，成本低、易实现，并且可以离线验证射野的大小、形状、位置和患者摆位。有效感应面积越大，获得的图像信息越多，有利于治疗师在患者摆位过程中的操作；空间分辨率、像素灰度分辨率越高，图像质量越好；图像采集速度越高，动态电影回放运动影像更贴近真实肿瘤运动情况，确保精准摆位。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求 问题14：7.2 EPID 软件系统  提供。答复：EPID软件系统是实现MV图像引导的必要条件之一，没有软件系统将无法进行此项工作。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题15：8 CBCT 图像引导功能。8.1.CBCT 图像FOV≥40cm。8.2.CBCT 最小成像扫描角度范围 200°。8.3.基于CBCT的IGRT系统精度≤1mm。答复：图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。对于大体积患者CBCT图像FOV决定了是否能获得完整的横断面影像，对于临床摆位和治疗至关重要。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。成像扫描角度范围越小，图像采集和重建速度越快，患者摆位更快，可以提高治疗速度，不仅可以提升患者的治疗体验，而且可以缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。IGRT系统其利用加速器本身带有的CT扫描装置、X线影像系统及网络系统在放疗前做CT扫描或X线摄片来验证肿瘤及周围正常组织与实际放疗位置的精度比对，使治疗精度误差降到最低。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题16：△9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC 到位精度检测；2、束流输出稳定性和平坦度检测；3、束流中心偏移量检测；4、机架机械性能验证；5、治疗床精度验证。答复：直线加速器作为高能射线治疗设备，机械精度和剂量稳定性是精准放疗的基础，医院每天在治疗前都需要对设备进行质控检测。传统的晨检方式需要借助第三方设备，耗时耗力，并且依赖物理师的工作经验评估质控结果，而EPID设备质控功能可以将耗时半个小时到一个小时的晨检工作缩短到5分钟左右，同时输出质控报告。此项功能可以减轻物理师的质控工作压力，提高设备质控速度，进而提高治疗速度，缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题17：9.2.基于EPID 的治疗计划验证 具备。配合原厂治疗计划软件；对治疗计划的实施结果和计划结果进行伽马分析。答复：为了实现精准放疗，同时保护患者安全，治疗计划需要在患者正式治疗前进行验证，EPID的治疗计划验证功能可以提高工作效率。放疗计划系统是加速器治疗计划设计的重要组成部分，不同厂商的治疗计划存在兼容性问题，考虑到发挥加速器的性能和将来的软硬件升级兼容性，需要使用原厂治疗计划系统。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题18：9.3.EPID 的二维体内实时验证可实现二维实时在体剂量监测。答复：传统计划验证是在治疗前开展的，而对于实际治疗中真实照射到患者体内的剂量缺乏监测，又由于加速器系统复杂、影响因素众多，实时剂量监测可以确保通常多达30个治疗分次的精准照射。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题19：△10.1 要求 提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）。答复：图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。CT图像相比于CBCT在软组织分辨率更高，在腹、盆腔等部位肿瘤治疗适用性更强。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题20：“10.2 空间分辨率≥9 LP/CM@0MTF；KV级图像系统软件：具备拍片模式，自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能；图像匹配复核工具：包括叠加图像、窗口分割、运动窗口、彩色叠加；具有定位图象和实际摆位图象的比对功能 通过同品牌网络系统进行实际的校准和更正治疗床位置的功能；IGRT 精度≤1mm。”答复：空间分辨率越高，图像质量越好；图像系统软件是实现KV级图像引导的必要条件之一；图像匹配复核工具、图象的比对功能等丰富了KV级图像引导系统在临床中的应用；IGRT系统精度越高，图像配置和患者摆位更精准，符合临床精准放疗的发展需求。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题21：“▲11.3 动态容积旋转调强放疗可实现动态容积旋转调强功能。”答复：动态容积旋转调强放疗技术能够更好地塑造剂量分布，使得剂量分布更加均匀，从而提高治疗效果，如前列腺癌等复杂解剖结构的治疗。其次，动态容积旋转调强放疗技术在计划过程中考虑了多个组织和器官的剂量限制，从而更好地保护正常组织，减少并发症的风险。此外，动态容积旋转调强放疗技术可以大幅度减少患者的治疗时间,提高治疗效率，减轻患者的不适感。故动态容积旋转调强放疗技术即能满足我院复杂病情患者的治疗，又能缓解患者等候的时间，该功能是根据医院临床需求出发。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题22：11.4 3D-CRT三维适形放疗具备3D-CRT三维适形放疗功能。答复：3D-CRT三维适形放疗是目前临床使用的最基础治疗技术，经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求，不存在设置排他性和歧视性，影响公平竞争的情形。问题23：12.3 数据库系统 数据库是关系型数据库管理系统，如Oracle,Sybase,Informix。应建立在符合ANSII 规定标准的SQL语言上；一个数据库系统应基于一个综合数据库。”答复：Oracle,Sybase,Informix等关系型数据库管理系统是目前最常用的数据库类型，一个综合数据库的应用方便医院管理患者病历、病史、诊断报告、影像材料、治疗计划和随访信息等数据。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题24：12.5.应用要求TPS系统应在通用用户界面中提供如下功能和应用，用户不必再向其它应用软件或平台导入/导出数据。答复：TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计的重要工具，其流程和功能的完整性是基础。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题25：“12.6. 器官自动勾画功能能自动勾画≥80个器官（提供证明文件）。”答复：TPS治疗计划系统中的器官自动勾画功能，可以大幅度提高医生勾画危及器官的速度，进而提高患者治疗速度，解决目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题26：△12.7.加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供。答复：TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计的重要工具。原厂治疗计划系统能实现与直线加速器控制系统同步升级，最大限度保证系统版本的兼容性，确保患者治疗计划设计和治疗计划实施的一致性。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题27：▲13.1 放疗云方案部署 提供具体架构（B/S或C/S），提供详细配置方案。答复：B/S或C/S架构的放疗云方案部署，能够更好得防止医院数据泄密和失窃、防止数据丢失与损坏，同时打破了办公地点和设备的限制，提高工作效率，缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题28：△13.3.加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统 提供投标型号证明。答复：肿瘤信息管理系统是管理治疗计划系统和加速器治疗的核心软件，用于患者数据传输、存储和管理。采用原厂肿瘤信息管理系统能保证与直线加速器、治疗计划系统的兼容、稳定和安全。避免了各系统升级原因所导致的系统不兼容，二次开发问题。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题29：13.5 一体化数据库和患者管理患者数据和治疗数据存储在一个数据库中。答复：“患者数据和治疗数据存储在一个数据库中”可以更好地进行数据管理，降低数据丢失、泄露的风险，保护医院数据和患者信息安全。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题30：13.7.患者定位模具管理  可以对放疗定位、摆位附件进行编号和打印标签，并在治疗室内通过系统进行扫描确认（提供照片证据）。答复：“患者定位模具管理”功能可以对患者定位模具进行系统管理，避免患者错拿、误拿定位模具，出现治疗风险；“条码扫描确认”可以让治疗师更加快速地确认患者定位模具是否匹配，避免治疗风险。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。综上，上述条款均根据医院临床实际需求提出，且实质性条款和主要技术条款均有三个及以上品牌符合要求。符合《政府采购需求管理办法》第九条规定的“采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求”。不存在《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》第二十条规定的“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的情形。贵公司对本事项质疑不成立。针对质疑事项2答复：问题1：△1.8.呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT或4D-CBCT要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。答复：呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官，而肺癌、肝癌又是我省高发肿瘤疾病，是我院承担区域放疗任务重要的支持工具。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题2：△2.7.剂量线性度±1%（提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）。答复：剂量线性度是对X射线的每档标称能量,在正常治疗距离处的吸收剂量和吸收剂量率范围内,对所有的治疗模式(包括吸收剂量的高值和低值),剂量监测计数和吸收剂量的关系的描述，是直线加速器最重要的基础参数。剂量线性度越小，设备执行治疗计划越好，更符合医院临床科室精准放疗的治疗理念。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题3：△9.1.EPID 设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5 项功能）自动执行：1、MLC 到位精度检测2、束流输出稳定性和平坦度检测3、束流中心偏移量检测4、机架机械性能验证5、治疗床精度验证。答复：直线加速器作为高能射线治疗设备，机械精度和剂量稳定性是精准放疗的基础，医院每天在治疗前都需要对设备进行质控检测。传统的晨检方式需要借助第三方设备，耗时耗力，并且依赖物理师的工作经验评估质控结果，而EPID设备质控功能可以将耗时半个小时到一个小时的晨检工作缩短到5分钟左右，同时输出质控报告。此项功能可以减轻物理师的质控工作压力，提高设备质控速度，进而提高治疗速度，缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题4：△10.1要求提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）。答复：图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。CT图像相比于CBCT在软组织分辨率更高，在腹、盆腔等部位肿瘤治疗适用性更强。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题5：△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供。答复：TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计和治疗师实施放射治疗的重要工具。原厂治疗计划系统能实现与直线加速器控制系统同步升级，最大限度保证系统版本的兼容性，确保患者治疗计划设计和治疗计划实施的一致性。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题6：△13.3.加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统  提供投标型号证明。答复：肿瘤信息管理系统是管理治疗计划系统和加速器治疗的核心软件，用于患者数据传输、存储和管理。采用原厂肿瘤信息管理系统能保证与直线加速器、治疗计划系统的兼容、稳定和安全。避免了各系统升级原因所导致的系统不兼容，二次开发问题。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。综上所述，上述条款均根据具体临床需求提出，且每个条款均有三家及以上品牌符合要求，形成有效竞争，不存在倾向性，影响公平竞争的情形。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条、第九条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求，贵司质疑“招标文件中重要参数有倾向性，疑似为联影量身定制”未提供具体有效的证据材料，该项质疑不成立。《政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》等政府采购相关法规文件，对技术评分具体每个分值的设定，重要指标、一般指标的权重并无具体规定。本项目招标文件根据技术指标的重要程度，将技术要求合理地设置为“▲实质性要求”、“△重要参数”和“一般技术要求”,并在评分标准中赋予不同的分值和处理方法，符合政府采购相关规定。综上所述，贵公司对本事项的质疑不成立。针对质疑事项3答复：根据财政部国库司留言回复(留言编号：9934-3637729,回复时间：[2021-01-21])“答：主观分的设置应当结合项目的具体情况进行判断，无法划定明确的区分标准。”本项目技术商务分共70分，其中60分为客观分，10分为主观分。政府采购评审因素应当细化和量化，与采购人根据项目实际情况合理设置主观分并不冲突。上述评审条款属于专家主观评分项。我公司在上述主观评分项的表述中明确了具体的评审要素及细化的评分分值，如4、3、2、1、0.5、0分，且评审因素细化和量化程度以及分值的设置，能够限制评标委员会各评委的自由裁量权。综上所述，贵公司对本事项的质疑不成立。针对质疑事项4答复：本项目采购人根据项目特点和实际需求，通过市场调研，合理确定采购需求，实质性条款和主要条款均有三家及以上品牌符合要求。根据《政府采购质疑和投诉办法》第十条 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购需求为采购文件形成的事先事项，不属于可质疑投诉范围。综上所述，故贵公司对本事项质疑不成立。针对质疑事项7答复：本项目采购人按照《政府采购需求管理办法》开展前期调研，根据项目特点和实际需求，合理确定采购需求，实质性条款和主要条款均有三家及以上品牌符合要求。不存在采购需求不合理，影响公平竞争的情形。综上所述，故贵公司对本事项质疑不成立。针对质疑事项8答复：本项目采购需求均根据临床需求设定，同时充分考虑技术性能和价格的有效竞争，实质性条款和主要条款均有三家以上的产品符合要求。采购文件中已严格执行《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号))、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号)等文件的规定，落实中小企业政策，如允许联合体投标（或分包）、预付款制度、中小企业价格评审优惠等。综上，贵公司对本事项的质疑不成立。针对质疑事项9答复：本招标文件要求“▲8.1 交货期：合同签订后三个月内货到医院并完成安装调试。”，交货期在招标文件中已经约定明确，不存在影响公平竞争的情形。综上，故贵公司对本事项质疑不成立。针对质疑事项10答复：本项目采购人根据项目特点和实际需求，通过市场调研，合理确定采购需求，实质性条款均有三家及以上品牌符合要求。招标文件不存在歧视性。贵公司质疑中所述“招标文件中部份实质性参数设置不合理，缺乏科学依据且具有歧视性，直接将中科超精；海明等国产品牌排斥在外，影响公平竞争”，未提供具体事实依据。综上所述，贵公司对本事项质疑不成立。针对质疑事项11答复：问题1：“△1.8.呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统，具备4D-CT或4D-CBCT要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗。”答复：呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官，而肺癌、肝癌又是我省高发肿瘤疾病，是我院承担区域放疗任务重要的支持工具。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题2：“△2.7. 剂量线性度±1% （提供投标型号的注册证附件-产品技术要求，含该型号的制造商盖章和医疗器械检验所盖章，并标明位置；或提供投标型号药监局检测报告扫描件，含医疗器械检验所盖章，并标明位置）。”答复：剂量线性度是对X射线的每档标称能量,在正常治疗距离处的吸收剂量和吸收剂量率范围内,对所有的治疗模式(包括吸收剂量的高值和低值),剂量监测计数和吸收剂量的关系的描述，是直线加速器最重要的基础参数。剂量线性度越小，设备执行治疗计划越好，更符合临床科室精准放疗的治疗理念。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题3：“△9.1.EPID设备质控功能（提供投标型号质控软件工作照片，内容需要包括列出的5项功能）自动执行：1、MLC到位精度检测2、束流输出稳定性和平坦度检测3、束流中心偏移量检测4、机架机械性能验证5、治疗床精度验证。”答复：直线加速器作为高能射线治疗设备，机械精度和剂量稳定性是精准放疗的基础，因此每天都需要在治疗前对设备进行质控检测。传统的晨检方式需要借助第三方设备，耗时耗力，并且依赖物理师的工作经验评估质控结果，而EPID设备质控功能可以将耗时半个小时到一个小时的晨检工作缩短到5分钟左右，同时输出质控报告。此项功能可以减轻物理师的质控工作压力，提高设备质控速度，进而提高治疗速度，缓解目前我院患者排队等待治疗的困难。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题4：“△10.1 要求   提供CT或KV级CBCT影像功能（在注册证中标出）。”答复：图像引导是精准放疗的基础，CBCT图像引导是目前临床应用最广的图像引导技术，使用X射线探测板，机架旋转一周获取和重建一定体积范围内的锥形束CT图像，影像重建后的三维影像模型，可以与治疗计划的患者模型匹配比较,并自动计算出治疗床需要调节的参数。CBCT的图像质量空间分辨率高，操作简单快捷，可以快速完成在线校正治疗位置。CT图像相比于CBCT图像质量更好，尤其是软组织分辨率更高，因此在腹、盆腔等部位肿瘤治疗中，患者临床获益更大。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题5：“△11.5 呼吸门控治疗   具备门控治疗功能。”答复：呼吸门控治疗对于提高肺癌、肝癌和腹、盆部肿瘤治疗效果至关重要，由于呼吸运动会造成器官移动、靶区移动，因此呼吸门控治疗可以在限制的区域范围内保护周围的危机器官，而肺癌、肝癌又是我省高发肿瘤疾病，是我院承担区域放疗任务重要的支持工具。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。问题6：“△12.7. 加速器同品牌原厂治疗计划系统 提供。”答复：TPS治疗计划系统是医生勾画患者靶区和危机器官、物理师做治疗计划设计和治疗师实施放射治疗的重要工具。原厂治疗计划系统能实现与直线加速器控制系统同步升级，最大限度保证系统版本的兼容性，确保患者治疗计划设计和治疗计划实施的一致性。前期经市场调查，至少有三个及以上品牌符合本条款要求。问题7：“△13.3. 加速器同品牌原厂肿瘤信息管理系统   提供投标型号证明。”答复：肿瘤信息管理系统是管理治疗计划系统和加速器治疗的核心软件，用于患者数据传输、存储和管理。采用原厂肿瘤信息管理系统能保证与直线加速器、治疗计划系统的兼容、稳定和安全。避免了各系统升级原因所导致的系统不兼容，二次开发问题。经前期市场调查，至少有三个及以上品牌符合要求。上述条款均根据具体临床需求提出，且每个条款均有三家及以上品牌符合要求，形成有效竞争，不存在倾向性，影响公平竞争的情形。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条、第九条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要，可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。《政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》等政府采购相关法规文件，对技术评分具体每个分值的设定，重要指标、一般指标的权重并无具体规定。本项目招标文件根据技术指标的重要程度，将技术要求合理地设置为“▲实质性要求”、“△重要参数”和“一般技术要求”,并在评分标准中赋予不同的分值和处理方法，符合政府采购相关规定。同时，本项目△重要参数的设置情况也不属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条规定的“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的情形。综上所述，贵公司对本事项质疑不成立。

- 八、投诉调查处理阶段，被投诉人浙江省肿瘤医院提供了2023年12月23日《政府采购项目采购需求》及附件《调研机型技术对比情况》《技术条款三家符合情况》。其中，《政府采购项目采购需求》显示：“直线加速器主要用于患者肿瘤或其他病灶放射治疗，为乙类管理的医疗器械”、“直线加速器市场产品技术性能高低不一，产品差异性大”、“本次采购的直线加速器主要考虑提升治疗精度，提高治疗效率，增加日可治疗患者数量，缓解患者等候时间等问题。在技术要求设置上要考虑上述要求；功能选择上，要把解决上述问题的功能列入采购需求，如动态容积旋转调强、高剂量率、呼吸门控治疗、CT或KV级CBCT影像功能、等等（调研和市场了解的机型情况后附）”。

- 本机关认为：

- 一、关于投诉事项1。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。政府采购招标活动中，确保供应商（产品或服务）有效竞争，但并不意味着采购需求中的商务技术条件，必须为所有或者绝大多数市场主体均能满足。采购需求“1、加速器核心结构：1.7、△1.8”“2、X线射线束特性：2.1、2.2、2.4、▲2.5、△2.7、2.8”“4、机械运动系统：4.2、4.4、4.7”“6、多叶准直器系统：6.2”“7、MV图像引导系统：7.1、7.1.1、7.2”“8、CBCT图像引导功能：8.1、8.2、8.3”“9、EPID设备质控功能：△9.1、9.2、9.3”“10、KV级图像引导系统：△10.1、10.2”“11、治疗模式：▲11.3、11.4”“12、治疗计划系统：12.3、12.5、12.6、△12.7”“13、放疗专用网络系统：▲13.1、△13.3、13.5、13.7”，投诉人主张“技术参数设置具有排他性和歧视性”“参数的设置疑似倾向联影的产品”，但在质疑环节和投诉环节均未提供具体有效的证据材料。新华、江苏海明、中科超精等品牌产品满足本项目采购需求中技术参数的程度，以及本项目采购结果，均非认定本项目采购需求中技术参数是否存在倾向性的充分有效证据。被投诉人浙江国际招投标有限公司在质疑答复和投诉答复材料中均对前述技术参数设置合理性作了解释说明，并表示“至少有三个及以上品牌符合要求”。被投诉人浙江省肿瘤医院在投诉答复材料中表示“采购需求均根据医院临床实际需求提出，且实质性条款和主要技术条款均有三个及以上品牌符合要求”，提供了《政府采购项目采购需求》及附件《调研机型技术对比情况》《技术条款三家符合情况》等证据材料。投诉人在质疑和投诉阶段，均未提供证据证明前述技术参数设置损害其合法权益。本机关在投诉调查处理过程中亦未发现前述技术参数的设定存在影响政府采购有效竞争的不当情形。故，根据现有证据材料，结合本项目供应商投标响应、专家评审等情况，对投诉人前述主张不予支持。据此，投诉事项1，不成立。

- 二、关于投诉事项2。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。政府采购招标活动中，确保供应商（产品或服务）有效竞争，但并不意味着采购需求中的商务技术条件，必须为所有或者绝大多数市场主体均能满足。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际将采购需求中非实质性要求技术参数设定为一般技术参数和重要技术参数，并在评审条款中设置对应评审指标及分值。采购需求“1、加速器核心结构：△1.8”“2、X线射线束特性：△2.7”“9、EPID设备质控功能：△9.1”“10、KV级图像引导系统：△10.1”“12、治疗计划系统：△12.7”“13、放疗专用网络系统：△13.3”，评审条款“技术功能符合度”对应设置“每一条带‘△’标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非‘△’标记的条款不满足采购文件要求扣0.6分”。投诉人主张前述标△的技术参数“设置缺乏依据，且有倾向性”“疑似为联影量身定制，且分值过大，影响公平竞争”，但在质疑环节和投诉环节均未提供具体有效的证据材料。新华等品牌产品满足本项目采购需求中标△技术参数的程度，以及本项目采购结果，均非认定本项目采购需求中标△技术参数是否存在倾向性的充分有效证据。被投诉人浙江国际招投标有限公司在质疑答复和投诉答复材料中均对前述标△技术参数设置合理性作了解释说明，并表示“至少有三个及以上品牌符合要求”。被投诉人浙江省肿瘤医院在投诉答复材料中表示“采购需求均根据医院临床实际需求提出，且实质性条款和主要技术条款均有三个及以上品牌符合要求”，提供了《政府采购项目采购需求》及附件《调研机型技术对比情况》《技术条款三家符合情况》等证据材料。投诉人在质疑和投诉阶段，不仅均未提供证据证明前述标△技术参数设置损害其合法权益，且其事实上提交了投标文件，并在技术规格偏离表中对前述标△技术参数均表示符合。本机关在投诉调查处理过程中亦未发现前述技术参数的设定存在影响政府采购有效竞争的不当情形。故，根据现有证据材料，结合本项目其他供应商投标响应、专家评审等情况，对投诉人前述主张不予支持。据此，投诉事项2，不成立。

- 三、关于投诉事项3。政府采购相关法律法规规章等规定，评审因素应当细化和量化，与采购人根据项目实际情况合理设置主观评分项，并不冲突，投诉人主张“评审的主观判断范围过大，影响公平竞争”缺乏法律依据，本机关不予支持。评标委员会根据包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等对评审条款“安装调试方案（4、3、2、1、0.5、0分）”进行打分；根据包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排等对评审条款“培训方案（2、1、0.5、0分）”进行打分；根据包括对售后服务体系，服务措施、故障解决方案、应急措施等对评审条款“售后服务方案（4、3、2、1、0.5、0分）”进行打分，前述评审条款中评审因素细化和量化程度以及分值的设置，能够限制评标委员会的自由裁量权。投诉人主张“评分标准未量化和细化，没有明确评判标准”，未提供相关具体有效证据。故根据现有证据材料，结合前述评审条款每项分值、占商务技术分比重、专家评审打分等情况，以及本机关在投诉调查处理过程中向评审专家核实情况，对投诉人前述主张不予支持。据此，投诉事项3，不成立。

- 四、关于投诉事项4。投诉人主张“采购人涉嫌未按规定对采购需求开展一般性审查和重点审查”“采购需求调查不规范，调查不具有代表性，有明显倾向性，影响公平竞争”，指向采购需求调查。根据《政府采购需求管理办法》第十条等规定，采购需求调查为采购人确定采购需求前的行为。采购需求调查时，采购文件尚未确定及发出。故采购需求调查情况，不属于采购文件、采购过程和采购结果，不属于供应商可提出质疑及投诉事项范畴。

- 五、关于投诉事项5。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。政府采购招标活动中，确保供应商（产品或服务）有效竞争，但并不意味着采购需求中的商务技术条件，必须为所有或者绝大多数市场主体均能满足。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际将采购需求中非实质性要求技术参数设定为一般技术参数和重要技术参数，并在评审条款中设置对应评审指标及分值。本项目采购需求中非实质性要求技术参数以是否标△设置了不同分值权重（3、0.6），评审条款“技术功能符合度”对应设置“每一条带‘△’标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非‘△’标记的条款不满足采购文件要求扣0.6分”。投诉人主张“采购需求评分设置不科学，与事实不符，影响公平竞争”，但在质疑环节和投诉环节均未提供具体有效的证据材料。部分特定品牌产品的市场价格、占有率、技术先进性等情况，满足本项目采购需求中重要技术参数和一般技术参数的程度，以及按照本项目评审条款预估得分情况，均非认定本项目采购需求中技术参数及其分值权重设置是否合理的充分有效证据。本机关在投诉调查处理过程中亦未发现采购需求中重要技术参数和一般技术参数及其分值权重的设定存在影响政府采购有效竞争的不当情形。故，根据现有证据材料，结合本项目供应商投标响应、专家评审等情况，对投诉人前述主张不予支持。据此，投诉事项5，不成立。

- 六、关于投诉事项6。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条规定，采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合采购项目特点和实际需要。《政府采购促进中小企业发展管理办法》第三条规定，采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。政府采购招标活动中，确保供应商（产品或服务）有效竞争，但并不意味着采购需求中的商务技术条件，必须为所有或者绝大多数市场主体均能满足。投诉人主张“招标文件未执行政府采购支持中小企业相关政策”，但在质疑环节和投诉环节均未提供具体有效的证据材料。江苏海明医疗器械有限公司、中科超精（南京）科技有限公司的产品在本项目中能否与其他市场主体形成有效竞争，并非认定本项目采购中有无落实中小企业扶持政策的充分有效证据。被投诉人浙江国际招投标有限公司在质疑答复和投诉答复材料中均对本项目落实中小企业扶持政策情况作了解释说明“采购文件中已严格执行……等文件的规定，落实中小企业政策，如允许联合体投标（或分包）、预付款制度、中小企业价格评审优惠等”。本机关在投诉调查处理过程中亦未发现本项目中资格条件、商务技术条件、评审条款等设置存在违反中小企业扶持政策的情形。据此，投诉事项6，不成立。

- 七、关于投诉事项7。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。采购需求“▲8.1交货期：合同签订后三个月内货到医院并完成安装调试”，投诉人主张“交货时间设置不合理，容易影响公平竞争”，但质疑环节和投诉环节均未提供具体有效证据和法律依据。投诉人提供材料拟说明合同公告、质疑及投诉处理、预付款支付等所需时间需要计入供应商交货时间，实属理解有误，且不能仅以此为由认定前述采购需求商务要求的设定不合理。被投诉人在投诉答复材料中对设置的合理性作了解释说明。投诉人在质疑和投诉阶段，不仅均未提供证据证明前述商务要求设置损害其合法权益，且其事实上提交了投标文件，并在商务条款偏离表中对前述商务要求表示符合。本机关在投诉调查处理过程中亦未发现前述商务要求的设定存在影响政府采购有效竞争的不当情形。据此，根据现有证据材料，对投诉人前述主张不予支持。据此，投诉事项7，不成立。

- 八、关于投诉事项8。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。政府采购招标活动中，确保供应商（产品或服务）有效竞争，但并不意味着采购需求中的商务技术条件，必须为所有或者绝大多数市场主体均能满足。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中实质性要求和非实质性要求。采购需求“2、X线射线束特性：▲2.5”“6、多叶准直器系统：▲6.1”“11、治疗模式：▲11.3”“12、治疗计划系统：▲12.4”“13、放疗专用网络系统：▲13.1”，投诉人主张“实质性参数设置不合理，具有歧视性”“影响公平竞争”，但质疑环节和投诉环节均未提供具体有效证据。海明、中科超精等品牌产品是否满足技术参数中实质性要求，并非认定本项目技术参数中实质性要求是否合理以及是否存在倾向性的充分有效证据。被投诉人浙江国际招投标有限公司在质疑答复和投诉答复材料中均对前述技术参数中实质性要求设置合理性作了解释说明，并表示“至少有三个及以上品牌符合要求”。被投诉人浙江省肿瘤医院在投诉答复材料中表示“采购需求均根据医院临床实际需求提出，且实质性条款和主要技术条款均有三个及以上品牌符合要求”，提供了《政府采购项目采购需求》及附件《调研机型技术对比情况》《技术条款三家符合情况》等证据材料。投诉人在质疑和投诉阶段，不仅均未提供证据证明前述技术参数中实质性要求设置损害其合法权益，且其事实上提交了投标文件，并在技术规格偏离表中对技术参数中实质性要求均表示符合。本项目事实上也有三个不同品牌产品通过了符合性审查。本机关在投诉调查处理过程中亦未发现前述技术参数中实质性要求的设定存在影响政府采购有效竞争的不当情形。故，根据现有证据材料，结合本项目供应商投标响应、专家符合性审查等情况，对投诉人前述主张不予支持。据此，投诉事项8，不成立。

- 九、关于投诉事项9。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条等规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责。根据《政府采购需求管理办法》第七条等规定，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。政府采购招标活动中，确保供应商（产品或服务）有效竞争，但并不意味着采购需求中的商务技术条件，必须为所有或者绝大多数市场主体均能满足。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际将采购需求中非实质性要求技术参数设定为一般技术参数和重要技术参数，并在评审条款中设置对应评审指标及分值。采购需求“1、加速器核心结构：△1.8”“2、X线射线束特性：△2.7”“9、EPID设备质控功能：△9.1”“10、KV级图像引导系统：△10.1”“11、治疗模式：△11.5”“12、治疗计划系统：△12.7”“13、放疗专用网络系统：△13.3”，评审条款“技术功能符合度”对应设置“每一条带‘△’标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非‘△’标记的条款不满足采购文件要求扣0.6分”。投诉人主张“设置不科学合理，具有歧视性，且分值过大，影响公平竞争”“疑似为联影品牌量身定制”，但质疑环节和投诉环节均未提供具体有效证据。被投诉人浙江国际招投标有限公司在质疑答复和投诉答复材料中均对前述标△技术参数设置合理性作了解释说明，并表示“至少有三个及以上品牌符合要求”。被投诉人浙江省肿瘤医院在投诉答复材料中表示“采购需求均根据医院临床实际需求提出，且实质性条款和主要技术条款均有三个及以上品牌符合要求”，提供了《政府采购项目采购需求》及附件《调研机型技术对比情况》《技术条款三家符合情况》等证据材料。投诉人在质疑和投诉阶段，不仅均未提供证据证明前述标△技术参数设置损害其合法权益，且其事实上提交了投标文件，并在技术规格偏离表中对前述标△技术参数均表示符合。本机关在投诉调查处理过程中亦未发现前述技术参数的设定存在影响政府采购有效竞争的不当情形。故，根据现有证据材料，结合本项目其他供应商投标响应、专家评审等情况，对投诉人前述主张不予支持。

综上，投诉人关于浙江省肿瘤医院直线加速器项目（编号：ZJ-2333010二次）采购文件违法的投诉，投诉事项缺乏事实依据和法律依据，投诉事项不成立。根据《中华人民共和国政府采购法》第五十六条、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条第（二）项规定，本机关决定：驳回投诉。

如对本决定不服，可在本决定书送达之日起60日内向浙江省人民政府申请行政复议，也可以在本决定书送达之日起6个月内向杭州市西湖区人民法院提起诉讼。

浙江省财政厅

2024年3月25日

（此件公开发布）

浙江省财政厅办公室 2024年3月25日印发