杭州市余杭区第五人民医院（筹）多导睡眠监测仪等四个标项医疗设备项目

公开招标采购文件

项目编号：0625-24105B37

采购内容：多导睡眠监测仪等四个标项医疗设备

委托单位：杭州市余杭区第五人民医院（筹）

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2024年10月

目    录

- 招标公告

- 投标人须知

- 评标办法

- 招标内容及需求

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

浙江省国际技术设备招标有限公司受 杭州市余杭区第五人民医院（筹） 委托，就多导睡眠监测仪等四个标项医疗设备 项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、项目编号：0625-24105B37

二、采购方式：公开招标

三、招标项目概况（内容、用途、数量等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 最高限价(万元) | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 多导睡眠监测仪 | 1套 | 30 | 用于神经内科、儿科、呼吸科、耳鼻喉科、老年科、精神病科睡眠监测及脑电图的采集、实时监测和分析 |  |
| 标项2 | 脑电图仪 | 1套 | 30 | 共模抑制比：≥125dB |  |
| 标项3 | 生物反馈仪（单体） | 2套 | 36 | 适用于焦虑症，儿童多动症神经精神疾病的生物反馈治疗；产品无任何禁忌症。 |  |
| 标项4 | 精神压力分析仪 | 1套 | 30 | 采用HRV分析的原理，分析交感与副交感神经调控心脏的相互作用，反映其交感和副交感神经的平衡能力 |  |

注：供应商可选择一个或多个标项进行投标。

四、供应商资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

五.获取招标文件的时间、地点、售价:

1. 获取时间：即日起至2024年 11月8日止(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2. 获取地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室。也可以以邮件方式获取，请将报名所需资料发送至a85860244@126.com（邮件主题请注明“XXX公司报名0625-24105B37项目”）

3. 售价：0元

六、投标截止时间：2024年11月18日14:00时

七.投标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室

八.开标时间：2024年11月18日14:00时

九.开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室

十.投标保证金：不收取

十一.其他事项：

1、获取采购文件时须提交的文件资料：

1）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

2）投标报名登记表（格式见附件）

3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，供应商只有在办理获取招标文件手续后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

2、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

4、其他：（1）供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。（3）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（4）本项目不收取投标保证金。（5）本项目为限额以下的非政府采购。

5、联系方式：

1.采购人信息

名  称：杭州市余杭区第五人民医院（筹）

地  址：杭州市余杭区瓶窑街道

项目联系人（询问）： 汪工

项目联系方式（询问）：18058743012

质疑联系人：王工

质疑联系方式：18969097995

2.采购代理机构信息

名  称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地  址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

项目联系人（询问）：孙翔、马菊美

项目联系方式（询问）：0571-85860244、0571-85860232

E-Mail：a85860244@126.com

质疑联系人：喻胜良、孙荣

质疑联系方式：0571-85860241、0571-85860270

第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市余杭区第五人民医院（筹）多导睡眠监测仪等四个标项医疗设备项目 |
| 2 | 采购内容及数量 | 见招标公告 |
| 3 | ▲最高限价 | 见招标公告 ▲超过采购最高限价金额的投标将被否决。 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 6 | 样品 | 不提供 |
| 7 | 演示 | 不要求 |
| 8 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在2024年11月8日17:00前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 投标文 件组成 | 1、资格证明和商务技术文件正本 1 份；副本 4 份。 2、报价文件正本 1 份；副本 4 份。 （副本建议双面复印）。 （投多个标项的供应商应按标项分别制作投标文件）。 |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件由现场工作人员退还投标人代表。 |
| 11 | 投标文件 密封要求 | 供应商应按“资格证明文件和商务技术文件”；“报价文件”二部分分别包装和密封。 |
| 12 | 投标截止 时间和地点 | 投标截止时间：2024年11月18日14:00时（北京时间） 投标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室 |
| 13 | 开标时 间和地点 | 开标时间：2024年11月18日14:00时（北京时间） 开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦13楼1301室 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（非政府采购公告） |
| 16 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 17 | 参照政府采购支持中小企业发展 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3、对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 5、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 6、可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。 7、中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 18 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本次采购标的为医疗设备（货物类），对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 19 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文规定的80%向中标供应商收取。 2、代理服务费支付：由中标人在领取中标通知书同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清。 ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：9558851202064655202 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 20 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 21 | 其他 | 注意事项： （1）投标人如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按前附表第8条规定以书面形式同时向采购人、采购代理机构反映。 （2）如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时，以本投标人须知前附表为准。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指向招标方提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同；

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包

- （八）特别说明：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标项的投标。

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本次采购活动。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。

5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日。收到招标文件之日起至投标截止时间止不足七个工作日的，应当在投标截止时间前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以按前附表的规定以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。资格证明文件和商务技术文件装订成一册，报价文件装订成一册。供应商应按“资格证明文件和商务技术文件”；“报价文件”二部分分别包装和密封。

1. 资格证明文件

（1）投标人资格承诺函；

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2. 商务技术文件：

前附表：评分索引表

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）投标产品一览表（格式见第六章）；

（3）投标人情况介绍；

（4）技术商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（6）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；投标设备的制造商授权函（仅适用于进口设备）等销售许可文件；

（7）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（14）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章)；

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）。

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

编制在投标文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖投标人单位公章，原件不要求递交，但在评标、定标期间，如评标委员会认为必要时，须按要求提供原件核对，届时如无法按要求提供的，则所提供的复印件被将被认定为无效。提供虚假文件的按相关条例提请主管部门进行处罚。

- （二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起  90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：不收取

- （六）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.正本各1份，副本见前附表要求。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的投标文件将被拒绝，并由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 四、开标

（一）开标准备

1、投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将不予接收。

2、采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3、投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单。

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。

4.供应商或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开资格证明文件、商务技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。采用活页装订的投标文件将被当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。

6.商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7.按各供应商提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。采用活页装订的报价文件将被当场退还供应商，并由供应商代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9．采购代理机构做开标记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10、开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件

进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

6、评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》和《招标结果通知书》，并同时在相关网站上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金：无

第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于多导睡眠监测仪等四个标项医疗设备项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评标委员会推荐得分排列前 3 名的投标人为中标候选人。

报价部分：由评标委员会统一计算统一评分。

技术分和商务资信部分：评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分。

- 二、投标无效的情形

评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合招标文件中规定的资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（6）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件不符合法律、法规规定的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

- 三、评审内容及标准 （适于各个标项）

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（40分），供应商对“第三部分 采购需求”各项技术和商务要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得40分。标注“■”为重要技术商务参数（如有），不满足招标文件要求的，每一项扣减5分；其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减3分。扣至0分止。（如有以下专项评分的条款偏离，不在本项中重复扣分）。 | - 40 | - 客观 |  |
| - 2 | 安装调试方案，人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| - 3 | 配合验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，配合验收的方案及应急措施等内容。（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| - 4 | 操作应用培训：卖方负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| - 5 | 维修保养培训：卖方负责在提供维修人员的培训，提供培训方案的评价（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 6 | 运行、维护成本：提供全保、人工保等各种保修方案及费用；设备配件价格，维修服务费，消耗品或易耗品的使用周期、费用等进行综合评审。（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 7 | 售后服务方案：提供详细的售后服务方案，包括对售后服务体系，技术支持、服务措施、故障解决方案、应急措施等，综合评审。（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 8 | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，根据售后服务机构技术服务人员技术保障能力评价（评分范围：3分，2分，1分，0分） | 3 | 主观 |  |
| 9 | 交货期评价（2分），交货期满足招标文件要求的，得2分。交货期不满足招标文件要求的，该项不得分。 | 2 | 客观 |  |
| 10 | 质保期（3分），质保期满足招标文件要求的，得2分；质保期超过招标文件规定的，每增加半年增加0.5分，最多得3分；质保期不满足招标文件要求的，该项不得分。 | 3 | 客观 |  |
| 11 | 成功案例及业绩（3分），提供符合要求的本次招标产品同型号产品合同复印件一份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，能清楚的辨析型号和价格，并附配置清单）。 (对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明) | 3 | 客观 |  |
| 12 | 政策分（1分）， 1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件） 2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件） | 1 | 客观 |  |
| 13 | 报价得分：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其它供应商按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | - 30 | - 客观 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

第四章  招标内容及需求

标项1：多导睡眠监测仪技术参数与需求

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算:30万 |
| 二 | 用途：用于神经内科、儿科、呼吸科、耳鼻喉科、老年科、精神病科睡眠监测及脑电图的采集、实时监测和分析，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究并支持相关学术科研工作。 |
| 三 | 技术要求 |
| 3.1、 | 系统通道数：≥48导联，具备13个单级参考通道(可以做8个脑电，2个眼电，3个下颌肌电)，具备6个双极通道，包括心电，腿动，肢体运动和热敏气流，呼吸通道具备1个心率通道，4个血氧通道；2个压力通道， 2个感应式胸部运动、腹部运动；1个鼾声，1个体位，1个PTT（脉搏传导时间），内置灯光通道1个，可外加16通道扩展功能。 |
| ▲3.2 | 高清放大器 ：整机一体化设计，放大功能、接线供电功能和通信功能全部集成化在同一个放大器里； |
| ▲3.3 | 采样率：≥16000Hz，采样存储率：≥2000Hz；采样精度：≥24bit；频宽：DC-550Hz。 |
| ■3.4 | 具备抗干扰供电技术，主机具备网线供电接口（不含交流电供电接口），采用一根网线供电并高速传输生理信号，并通过网线接口与计算机连接进行供电及数据传输，功耗＜10瓦，有效避免外界交流电（50HZ/60HZ）的干扰。 |
| 3.5 | 噪声水平：＜2μVpp。 |
| 3.6 | 共模抑制比：>105db; |
| 3.7 | 各通道具备双向电极阻抗显示：即远程电脑显示和放大器指示灯实时显示； |
| 3.8 | 可扩展模块：16通道外接扩展盒功能，包括呼吸压力滴定、经皮CO2、呼末CO2、食道测压、PH、血压、温度、男性性功能、模拟驾驶系统等； |
| 四 | 睡眠监测软件功能 |
| ■4.1 | 全中文操作界面，全中文报告生成系统，具备AASM2.6版或更新版本睡眠判读分析软件（可与R&K睡眠规则互相转换）；同时还可兼容分析多个睡眠监测仪品牌的睡眠采集数据。 |
| 4.2 | 具备婴幼儿、儿童、成人三种独立分析系统，具备婴儿睡眠分期的最新规则要求：不确定期变更为过度型 、安静期变更为N期（非快速眼球运动）、活跃期变更为R期（快速眼球运动）。 |
| 4.3 | 气流监测技术：同时具备FVL呼吸流速-容量环技术和波形气流技术；可在不同体位下对不同睡眠期进行低通气自动分类，具备统计各低通气类型的次数和指数，并出具报告。 |
| 4.5 | 呼吸事件分析功能：呼吸努力相关性微觉醒（RERA）、陈-施氏呼吸、矛盾呼吸等； |
| 4.6 | 同时具备呼吸暂停低通气指数（AHI）和呼吸障碍指数（RDI）（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标，可自动计算并生成报告； |
| 4.7 | 脉搏传输时间（PTT）功能：反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，并辅助呼吸事件判断； |
| 4.8 | 快眼动密度分析：具备REM Density快速眼动密度分析功能，可监测睡眠状态下的脑电活动状况。 |
| 4.9 | 腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：具有睡眠期、清醒期、REM、NREM的分析功能，并分别具备LM次数/LM指数/PLM次数/PLM指数/PLM发作次数/PLM发作指数等监测数据，所有数据自动计算并生成报告。 |
| 4.10 | 快动眼（REM）期行为障碍（RBD）分析模块：可以分析磨牙、持续肌肉活动、短暂肌肉活动、节律性运动障碍、持续脚震颤、过度肌阵挛和快速眼球运动睡眠事件的自动分析，同时满足最新AASM规则中要求对肌电失弛缓（RWA）的监测并自动出具报告。 |
| 4.11 | 回放分析功能：可用色标自动标记纺锤波、K综合波、Delta波，包括快动眼（REM）期的反相和正相眼球运动、各种呼吸事件、氧减事件等，可通过快捷键注释（包括事件类型，起止时间，峰值，谷值等），并具备自动统计功能； |
| 4.12 | 趋势图功能：包含定标输入、神经生理事件、呼吸事件、心电事件、扩展通道事件等五大类，共61个趋势图，覆盖国际实验室几乎所有需要涉及到的睡眠事件和数据； |
| 4.13 | 同步双视频功能：一个摄像头支持双视频浮动窗口显示，可同时监测患者局部和全身状况，并可采用高清网络日/夜远红外数字摄像头，高清视频信号与电脑信号完全同步； |
| 4.14 | 科研分析摸板功能：具备对各种不同的分析数据进行自动和手动分析或自定义设置，建立分析模板用于科研比对及教学； |
| 4.15 | 定向分析功能：可任意对一帧（30秒）或两帧（60秒）进行自动分析并出具报告，对临床及科研即时采集数据和分析提供精准、及时、可对比的依据。 |
| 4.16 | 记录软件具有在线分析和报警功能； |
| 4.17 | 收录回放功能：具备高清软件收录回放功能，可多窗口工作，并对多个病例进行回放和分析； |
| 4.18 | 数据格式开放：可转换EDF、ASCII格式，支持第三方数据和软件进行分析，支持输入EDF文件，数据编辑，视频编辑，CD刻录，病人资料输出等，支持远程会诊。 |
| ■4.19 | 具备数据库系统管理系统，通过数据库研究并管理数据信息，数据存储、查询、批量维护、输出设置等功能。 |
| 4.20 | 具备心血管软分析软件（含HRV）：可分析和统计在各个时期伴有呼吸事件时的停搏、心动过缓、心动过速、复杂性心动过速和房颤的次数；统计在呼吸事件发生时的室性早搏和室上性早搏事件,并包括时域分析（SDNN、SDANN、ASDNN、rMSSD）、频域分析（低频LF、高频HF）、光谱范围分析等 |
| 4.21 | 满足呼吸机压力滴定功能要求，并至少兼容连接≥三家呼吸机品牌 |
| 五 | 配置要求 |
| 5.1 | ≥48多导睡眠测量仪1套； |
| 5.2 | 软件系统：软件需具备独立AASM2.6版或以上版本睡眠分析软件1套； |
| 5.3 | 移动工作操作台1套 |
| 5.4 | 快速眼动期异态睡眠障碍分析（1套） |
| 5.5 | 心血管软件（包含完整HRV）1套 |
| 5.6 | 同步视频软件：提供原厂同步视频采集软件1套；高清摄像头1个； |
| 5.7 | 传感器及附件（1套）：盘状电极10条、钮扣电极10条、热敏传感器1个、鼾声传感器1个、左右腿动各1个、体位1个、全相位胸/腹运动各1个、压力鼻导管30个及血氧探头1个。 |
| 5.8 | 计算机系统1套：中央处理器≥i5处理器；内存≥8G；硬盘：≥1T；显示器≥21”； 彩色喷墨打印机1台； |
| 六 | 售后服务保障 |
| 6.1 | 系统维护：每年不低于三次上门提供设备维护，终身提供技术支持。 |
| 6.2 | 售后服务机构：国内具备售后服务机构，售后工程师具备由原厂颁发的技术服务证书。 |
| 6.3 | 保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，维修人员接到故障通知后12 小时内接受响应处理；如需跟更换小部件，在接到故障通知24小时内及时处理 |
| 七 | 其他 |
| 7.1 | 整机保修≥2年，提供原厂售后服务承诺书。 |
| 7.2 | 安装调试验收并收到发票后3个月内付全款（遇医院财务关账日顺延）。 |
| 7.3 | 交货时间：合同签订后1个月内。 |

## 标项2：脑电图仪技术技术参数与需求

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 计算机系统：中央处理器：酷睿处理器；内存：≥8G；硬盘：≥1000G；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡：1000MB；显示器：≥21寸液晶，1920*1080。 |
| 二 | 脑电采集放大器: |
| 2.1 | 通道数：32通道。具备9对或以上的双极通道，2个参考通道，2个地线通道； |
| 2.2 | 放大器与主机传输方式：网线传输； |
| 2.3 | 输入阻抗：≥125M； |
| ■2.4 | 共模抑制比：≥125dB； |
| ■2.5 | 噪音：< 1.0V pk-pk； |
| 2.6 | 数模转换：16bits； |
| 2.7 | 带宽：0.001～500Hz |
| 2.8 | 采样精度：＜0.153V |
| 2.9 | 软件存储采样率：每通道≥2000Hz，硬件采样率：64000Hz/通道； |
| 2.10 | 灵敏度：10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1k, 2k, 5k,10kV/cm 1,2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500,1500V/mm； |
| 2.11 | 高频滤波：15～1500Hz（可自定义设置任意数值）； |
| 2.12 | 低频滤波：0.001～180Hz（可自定义设置任意数值）； |
| 2.13 | 陷波滤波器：开关，50/60Hz； |
| 2.14 | 走纸速度：2秒/屏、5秒/屏、10秒/屏、20秒/屏、30秒/屏、60秒/屏、120秒/屏、240秒/屏、300秒/屏、600秒/屏、1200秒/屏；或6 mm/秒、8 mm/秒、10 mm/秒、15 mm/秒、30 mm/秒、60mm/秒、120mm/秒和240mm/秒； |
| 三 | 软件功能： |
| 3.1 | Windows 操作系统，中文Office办公软件； |
| 3.2 | 中文脑电采集回放软件，中英文操作语言可自由切换要求提供软件图片证明）； |
| 3.3 | 具有阻抗实时监测功能：可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警； |
| ■3.4 | 断电自动恢复功能：系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的病人记录状态，同时可自动报警通知护士站，要求自动恢复记录在3分钟内完成（要求提供软件图片证明）； |
| 3.5 | 放大器断开时，可继续采集视频，放大器恢复连接后，脑电采集和视频自动恢复同步采集； |
| 3.6 | 事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置； |
| 3.7 | 脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量；电子尺实时测量脑电波幅和频率； |
| 3.8 | 波形测量：软件可通过十字光标或方框光标测量波形上两点间的时间差和波幅差并保存测量值 |
| ■3.9 | 频谱测量分析：通过频率标线可测量一段时间长度的脑电频率组成，并可对频率标记进行注释和保存，可一次测量1200秒的脑电波形； |
| 3.10 | 特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动标记或手动标记； |
| 3.11 | 屏幕拷贝功能：将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内； |
| 3.12 | 同步视频软件； |
| 3.13 | 地形图分析软件； |
| ■3.14 | 先进的导联参考方式：多种专用参考电极可随时切换，参考方式包括：原始Re参考，平均参考（AV，AVE），拉普拉斯区域参考法（Hjorth）（要求提供软件图片证明），源参考法（Source）、耳电极参考法（A1→A2、A2→A1、A1&A2等）； |
| 四 | 闪光刺激器 |
| 4.1 | LED闪光刺激器 |
| 4.2 | 可预置12种以上的刺激模版。 |
| 4.3 | 刺激最高频率可达60Hz |
| 五 | 视频系统： |
| 5.1 | 像素1920x1080 |
| 5.2 | 旋转范围：360°连续旋转 |
| 5.3 | 变焦距比率：25倍光学变焦及16倍数字变焦 |
| 六 | 配置要求： |
| 6.1 | 计算机系统：1套； |
| 6.2 | 32通道放大器：1台； |
| 6.3 | LED闪光刺激器（含支架）：1套； |
| 6.4 | 超高清摄像头：1套； |
| 6.5 | 隔离稳压电源：1台 |
| 6.6 | 彩色激光打印机：1台 |
| 6.7 | 移动台车：1台 |
| 6.8 | 盘状电极：32根； |
| 6.9 | 鳄鱼夹电极导线，32根； |
| 6.10 | 桥式电极：32个； |
| 6.11 | 皮筋帽子（大, 中，小)各一顶； |
| 七 | 其他： |
| 7.1 | 整机保修≥2年，提供原厂售后服务承诺书。 |
| 7.2 | 安装调试验收合格后并收到发票后3个月内付全款（遇医院财务关账日顺延）。 |
| 7.3 | 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 7.4 | 保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，维修人员接到故障通知后12 小时内接受响应处理；如需跟更换小部件，在接到故障通知24小时内及时处理 |

标项3：生物反馈仪（单体）2套技术参数与需求

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：2套 预算:36万 |
| ■二 | 设备用途:适用于焦虑症，儿童多动症神经精神疾病的生物反馈治疗；产品无任何禁忌症。 |
| 三 | 技术要求 |
| 1 | 核心部件包括信号处理器、传感器、专用电极、光纤等，需列出供货具体产地和品牌型号。 |
| 2 | 多参数信号处理器，可监测和记录脑电（EEG）、肌电（EMG）生理信号。 |
| 3 | 可监测记录心电（EKG）、皮温（TEMP）、皮阻（SC）、呼吸（RESP）、血容量搏动（BVP）。 |
| ■4 | 信号处理器具有八个独立的物理通道：每个生理信号（脑电、肌电、心电、皮温、皮阻、呼吸、血容量搏动）都有独立的物理通道采集，取代传统的集成通道，任意通道可采集任意参数，八个独立通道各自生理信号设定后只专业采集一种生理参数，保证了精确有效。 |
| 5 | 支持虚拟通道运算，每个物理通道最多支持255个虚拟通道； |
| ■6 | 信号处理器采用直流供电，可脱离计算机作为动态Holter使用； |
| 7 | 外置独立传感器，取代内置的集成传感器，且具有前置放大功能。内置IC芯片，有效消除伪差；内置定标及全程在线阻抗测试功能；每个独立传感器都采集各自对应的生理信号（脑电、肌电、心电、皮温、皮阻、呼吸、血容量搏动），更准确可靠。 |
| 8 | 脑电电极必须是专业盘状电极，可用于头部任何位点；肌电电极可用于全身任何部位肌肉； |
| ■9 | 数据采用外置光纤传输，光纤的长度可调节；取代传统的单纯USB2.0及蓝牙等传输方式。速度快，不丢失。光电隔离，更安全。 |
| 10 | 品牌主机及双屏设计：系统运行稳定，屏幕角度可调节。（提供产品彩页） |
| 11 | 操作平台软件为中文版，支持AVI、Flash、MIDI、Wave、MP3、DVD等通用媒体格式； |
| 12 | 开发工具软件Developer Tools 5.0，内含通道编辑软件（Channel Editor）、界面编辑软件（Screen Editor）、方案编辑软件（Script Editor）； |
| 13 | 可同时采用多界面训练，可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等； |
| 14 | 支持视频实时采集、反馈功能。对癫痫患者，孕妇，发烧儿童及肝脏功能严重损害的人群都没有禁忌症 |
| ■15 | 配备试听整合连续测试软件IVA |
| 16 | 配备双耳差拍功能 |
| 17 | 脑电，肌电，皮阻，皮温，呼吸，血容量搏动，心电各参数都可实时采集监测，并都有反馈训练功能 |
| 18 | AD采样率： |
| 18.1 | 肌电(EMG)通道≥2048Hz |
| 18.2 | 脑电(EEG)≥256 Hz |
| 19 | AD采样位数：14位 |
| 20 | 共模抑制比： |
| 20.1 | 脑电(EEG)通道≥110dB |
| 20.2 | 肌电(EMG)、心电(EKG)通道≥100dB |
| 21 | 输入噪声（噪声电平）： |
| 21.1 | 脑电(EEG)通道≦2µVp-p (r.m.s)。 |
| 21.2 | 肌电(EMG)通道≦1µVp-p (r.m.s) |
| 四 | 售后服务与其它要求 |
| 1 | 整机保修≥2年，提供原厂售后服务承诺书。 |
| 2 | 安装调试验收合格并临床确认投入使用后3个月付全款（如遇医院财务关帐日顺延） |
| 3 | 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 4 | 保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，维修人员接到故障通知后12 小时内接受响应处理；如需跟更换小部件，在接到故障通知24小时内及时处理 |

## 标项4：精神压力分析仪技术参数与需求

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 |
| 二 | 设备用途:用途：采用HRV分析的原理，分析交感与副交感神经调控心脏的相互作用，反映其交感和副交感神经的平衡能力； |
| 三 | 技术要求 |
| 1 | （一）硬件参数 1、硬件组成：多通道信号处理器、专业ECG传感器、手指脉搏波传感器、USB数据传输线、电脑工作站 |
| ▲2 | 多通道的信号处理器：可同时采集ECG信号和双PPG信号；植物神经功能检测：包含4分钟休息、1分钟深呼吸、1.5分钟valsava(瓦尔萨)、2分钟站立、时间可以对每个动作进行设置；（提供注册证）； |
| 3 | 手指脉搏波传感器须通过双极性生物相容性检测,提供证明材料； |
| 4 | 多通道的信号处理器：可同时采集ECG信号和双PPG信号； 测量范围：a）ECG测量范围为42BPM--150BPM b）PPG测量范围为42BPM--150BPM |
| 5 | QRS波检测：持续的模拟ECG脉冲，QRS波幅度的最小范围（ar+as）从0.5mV到5mV。 |
| 6 | 输入信号范围：峰值＋/－3mv； |
| 7 | 最小检测信号：0.5mv |
| 8 | 信号采集频率：200HZ 400HZ 600HZ |
| 9 | 陷波滤波器：50HZ，60HZ（主要噪音消除）； |
| 10 | 心率变异性指标包括：SDNN、rMSSD、PNN50、HF、LF、VLF、ULF |
| 11 | 工作环境：工作温度：0～50℃；湿度：5%～85%；气压860hpa--1060hpa： 工作电压5v dc |
| 12 | 防电击的程度分类：CF型； |
| 13 | 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能； |
| 14 | 故障提示功能：当输入心率低于设备量程时，设备会发出故障提示音 |
| 15 | 电脑配置要求：CPU双核处理器； 8GB的内存； 240G固态硬盘； 19寸液晶显示器 |
| 16 | （二）软件参数 测试时间控制功能：当测试开始时程序上会出现时间与测试同步 a）压力测试≥5min b）体能测试≥5min c）自主神经功能测试≥12.5min |
| 17 | 具备多模块分析功能：自主神经功能评估、压力评估及减压训练、体能健康评估、PPG测试等。实时分析模块、开放性测试模块。每种模块都是独立的，测试者可根据不同需求选择不同的测试类型； |
| 18 | 通过四种不同的体位变换进行自主神经功能评估：能够量化自主神经系统的评估模块，采用国际公认的金标准，评估静息时的自主神经平衡；评估自主神经系统在瓦尔萨尔式手法和深呼吸时的反应；评估自主神经系统对体位性干预的反应；能够提供交感—副交感神经系统的量化指标：包括准确的数值、具体分布区域、评估结论等，提供证明材料； |
| 19 | 压力评估模块：定量评估身心压力，直接给出生理压力指数值和心理压力指数值等；生物反馈减压训练模块通过生物反馈呼吸技术来调节压力，能使受试者放松和调节应激情绪，改善健康和减少压力对身体的影响； |
| ■20 | 生物反馈减压训练：采用特殊的生物反馈呼吸技术来调节压力，能使受试者放松和调节应激情绪，改善健康和减少压力对身体的影响，继而提高受试者的抗压能力。 |
| 21 | 体能健康评估主要针对高压力和亚健康人群，评估心脏和血管指数检测心脏收缩能力和血管弹性，得出评估受试者身体素质的体能健康指数值 |
| 22 | PPG测试通过采集光电容积脉搏波信号，自动分析血管弹性和硬化程度，评估末梢血液循环情况，含有ABI指标，给出动脉年龄，早期预测动脉硬化等心脑血管疾病； |
| 23 | 专业的ECG分析，不仅能进行P-QRS-T波的分析，还具备预测室性和室上性期前收缩，直接给出整个测试过程中室性和室上性期前收缩的数值,可出完整的心电图报告，波形报告，心电图汇总报告； |
| 24 | 实时分析模块，支持视频实时采集、反馈功能。软件不限定测试的时间，可以随时中断测试进行分析；用户可以实时监控时域指标、频域指标、以及其它HRV参数 |
| 25 | 开放性测试模块：用户可以定义测试时间；定义测试过程中特殊的测量指令；用指令定义一个或者更多的测试步骤；同以前的测试分析报告进行每一步的比较； |
| 26 | 开放式的调查问卷，软件自带有调查问卷，用户可以选择性的让受试者在评估前完成调查问卷，方便对受试者的身心健康进行全面的了解。 |
| 27 | 评估软件可同时显示ECG通道和PPG通道的信号，并可以进行ECG信号和PPG信号的相关性分析； |
| 28 | 存储数据功能：程序可将采集的数据资料可以存储到本地电脑上； |
| 29 | 数据预处理功能：可对文件进行剪切、恢复、清除、打印等操作； |
| 30 | 设备通过ISO13485、ISO9001等质量和技术体系认证; |
| 31 | 软件具备扩展功能，通过升级硬件可采集脑电，具备脑电ERP功能； |
| ■32 | 设备具备多样本数据库，适用于全球大部分人种，如：亚洲人、白人/高加索人、黑人/非裔美国人、美洲印第安人/土著人、拉美裔美国人/拉丁裔美国人、阿拉伯人等。且设备为多语言全球化仪器，可选择语言不少于15种，有助于高端科学研究，提供软件截图证明； |
| ▲34 | 测试前可备注受试者多种情况，使测试结果更加客观，如以往症状，是否药物治疗、不同的运动水平：如久坐、轻度活动、适中活动、高级、较高、卓越等，以达到更加精准的分析目的，匹配更加精准的数据库，提供软件截图证明； |
| 35 | 设备具备外部设备拓展功能，可外接血压计、健身车等，提供软件截图证明； |
| 四 | 售后服务与其它要求 |
| 1 | 设备主机免费保修期为:≥4年； |
| 2 | 设备易耗品免费保修期为:≥1年(主要易耗品为心电采集线、指脉采集线)； |
| 3 | 交货时间：合同签订后1个月内。 |
| 4 | 保修期内的承诺：保修期内，设备如发生故障，维修人员接到故障通知后12 小时内接受响应处理；如需跟更换小部件，在接到故障通知24小时内及时处理 |
| 5 | 工程师将设备进行调试安装后对用户进行现场操作培新 |
| 6 | 安装调试验收合格并临床确认投入使用后3个月付全款（如遇医院财务关帐日顺延） |

第五章   拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同书

设备名称：

甲    方：杭州市余杭区第五人民医院（筹）

乙    方：

签 订 地：浙江杭州

签订日期： 年  月  日

第一部分 合同书

年 月 日，杭州市余杭区第五人民医院（筹）以 公开招标方式 对                     项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经杭州市余杭区第五人民医院（筹） (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：         ；

1.2.2 货物数量：         ；

1.2.3 货物质量：         。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 规格型号 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：杭州市余杭区第五人民医院（筹）			乙方：

统一社会信用代码：						统一社会信用代码或身份证号码：

住所：										住所：

法定代表人									法定代表人

或授权代表（签字）：						或授权代表（签字）：

联系人：									联系人：

约定送达地址：							约定送达地址：

邮政编码：									邮政编码：

电话：										电话：

传真：										传真：

电子邮箱：									电子邮箱：

开户银行：									开户银行：

开户名称：									开户名称：

开户账号：									开户账号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人：

或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起合同专用条款个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 | 资金支付的方式、时间和条件： |
| 1.5.1 | 交货期： 质保期： |
| 1.5.2 | 用户所在指定地点（所有运输费、保险费由卖方承担） |
| 1.5.3 | DDP用户 |
| 1.6.7 | （不适用） |
| 1.7 | 2 |
| 1.7.1 | / |
| 1.7.2 | 买方所在地的区或县级人民法院 |
| 2.3.2 | 所有知识产权纠纷责任人归于卖方 |
| 2.4.1 | 无 |
| 2.4.3 | 无 |
| 2.8 | 由卖方承担全责 |
| 2.12.3 | 双方当事人应在30个工作日内以书面形式变更合同。 |
| 2.12.4 | 应在60个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在60个工作日内将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付后，甲方在30个工作日内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，按投标文件/招标文件的技术规格参数要求和辅助配置要求，并符合国家的各项法定强制要求。 |
| 2.20.1 | 不适用 |
| 2.20.2 | 不适用 |
| 2.22 | 本合同一式五份，甲乙双方各执二份，另一份交鉴证方备案，每份均具有同等法律效力。 |

## 附件：设备清单。

- 第六章　投标文件格式

- 1.外包装封面格式

资格证明和商务技术文件/报价

投标文件

项目编号：0625-24105B37标项

设备名称：

采购单位：杭州市余杭区第五人民医院（筹）

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

- 2.封面格式

正本/副本

资格证明和商务技术文件/报价

投标文件

项目编号：0625-24105B37标项

设备名称：

采购单位：杭州市余杭区第五人民医院（筹）

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

（1）投标人资格承诺函

（2）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖章）

年    月    日

- 5. 商务、技术文件目录

- 前附：评分索引表

（1）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（2）投标产品一览表（格式见第六章）；

（3）投标人情况介绍；

（4）技术商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（6）医疗器械经营许可证（和/或二类医疗器械经营备案证）（如适用）；完整的投标产品医疗器械注册证（如适用）；投标设备的制造商授权函（仅适用于进口设备）等销售许可文件；

（7）设备配置清单（均不含报价, 格式见第六章）；

（8）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（9）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（10）项目实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式见第六章）；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（投标产品的彩页、原厂datasheet、检测报告等）；

（14）投标人认为需要提供的其他文件和资料（包括评标细则涉及的相关资料）

- 6、评分索引表

评分索引表

招标编号：                     投标人名称：

| 评分项目 | 投标响应情况 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表仅为评标方便，具体得分以评委审核为准。

法定代表人或授权委托人签名：

- 投标人盖章：                          日 期：

- 7.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                ：

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                             法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人公章：

年    月    日

- 8.投标货物一览表

投标货物一览表

招标编号：                          项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 制造商\产地 | 规格型号 | 保修期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表内容应与报价文件中的《开标一览表》中相关内容一致；

2、必须填写详细型号，对应到唯一机型。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 9.技术商务响应表格式

技术商务响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：

- 1、投标人必须按“第四章  招标内容及需求”中各项参数（包含技术需求及商务、其他要求）一一对应,如实填写《技术商务响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件技术需求中打“ ▲”的关键技术指标需提供技术支持资料（如投标产品的彩页，原厂datasheet，检测报告等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

- 若供应商在本次采购响应文件中提供产品的技术参数与产品官网上公开的技术参数不一致，则须供应商在采购响应文件中明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到采购响应文件中承诺的产品参数。

- 本表作为项目的验收的主要依据，请慎重填写。若与事实不符，投标人若中标将承担项目无法通过验收退货，并按合同罚款、赔偿招标人损失和列入政府采购黑名单的后果。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

- 10.设备配置清单格式

设备配置清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

- 11. 消耗品或易耗品价格

消耗品或易耗品价格

项目编号：

| 序号 | 消耗品或易耗品内容 | 规格型号 | 适用机型 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日 期：

- 12.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                         日  期：

13.选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

项目编号：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 优惠后单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  | % |  |
| 4 |  |  |  | % |  |
| 5 |  |  |  | % |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

14、报价文件目录

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）残疾人福利性单位声明函(如有，格式见第六章)；

（5）中小企业声明函（如有，格式见第六章）。

（6）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

（7）代理服务费支付承诺书（格式见第六章）；

（8）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

15.投标函格式

投 标 函

致：                   ：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本  4  份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。因本项目在招标结束后，招标人须经政采云平台走采购流程，故投标人必须注册成为“政采云供应商”，请在开标前办理完成，否则无法执行合同的后果由中标人承担。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字:___________

日期:_____年___月___日

16.开标一览表

开标一览表

项目编号：                                                       单位：元

投标人名称：

| 标项 | 投标内容 | 制造商 | 投标产品型号 | 投标总价 | 交货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人名称（盖章）：                                               日期：    年   月  日

17.投标报价明细表格式

投标分项报价表

项目名称：

招标编号：                              单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：

投标人盖章：                          日  期：

18 附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

19 附件2：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人）的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

20.代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了招标文件（项目编号：0625-24105B37标项  ）并在此承诺：

如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（投标人）法定名称:__________（盖章）_________

承诺方（投标人）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日