06包：甘德县人民医院2024年医疗服务与保障能力提升项目（肾病内科）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析机 | 一、技术参数 1.设备使用年限：≥10年 2.供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。 3.透析液流速：300~750 mL/min 4.透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测，有超温保护装置。 5.超滤速度：0.50~4.00L/h;精度：±30ml/h 6.漏血检测器：光学检测。 7.动脉血泵：40~550mL/min。 8.肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。可设定停止时间，单次注入量 9.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.0005mL。 10.动脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。 11.静脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。 12.TMP：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。 13.透析液浓度：12.0 ~16.0mS/cm。 14.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析。 15.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转。 16.可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。 17.报警提示功能：可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 18.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。 19.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于25分钟，断电数据保存功能 20.设备内部可同时存储不同的原液配方，可修改 21.超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。 22.浓度曲线：可进行透析液浓度和碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 23.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。 24.B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。 25.透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 26.自检：全功能数字化自检。 27.采用水电路分离设计，增加机器安全性。 | 台 | 2 |
| 2 | 血液透析治疗用水处理设备（10床位） | （1）工作条件与电气参数（提供检验报告） 适用于环境温度+5℃——+40℃之间，相对湿度30-80%； 工作电压：三相380V±10%，50Hz连续工作； （2）产水量：≥ 600L/h（25℃），水质符合YY0572-2015标准； （3）设备具体配置要求： 1. 全自动源水加压系统一套 2. 全自动多介质过滤器一套 3. 全自动活性炭罐一套 4. 全自动软化器一套 5. 双级反渗透主机一套 6. 管道热消毒系统一套 （配U型小循环数量按需） （4）设备性能要求： 1)自动化控制阀门；罐体采用避光蓝色玻璃钢材质罐体，耐压150PSI，罐体之间具备旁通结构连接具备故障模式，可直接短接使用。（控制阀需提供进口报关单） 2)独立的热消毒系统，控制系统不和反渗透主机共用，独立的PLC和10英寸人机对话界面。要求采用过流非接触式加热方法，不锈钢现场焊接管路316材质，配无死腔小循环，进口品牌高温循环泵。 3)热消毒采用进、出口水温控制，消毒温度85°~121°可设。（提供检测报告） 4)热消毒具备强制终止功能，可立即终止当前进程，进入清洗过程，热消毒升温、消毒、清洗、待机的过程显示，及系统温度、压力值、泵、阀、加热棒等的状态显示。热消毒装置设有病房管路末端纯水取样口。（提供实拍照片） 5)多介质过滤器采用优质石英砂和锰砂混合填料；活性炭罐采用椰壳活性炭填料，碘吸附值≥1000mg/g;软化罐采用进口树脂填料。 6)反渗透膜要求采用进口品牌，一级8040规格反渗透膜不少于1支，二级反渗透膜4040规格不少于2串联结构。 7)预处理泵采用220V独立电源，具有水源保安过滤器，两芯结构，全自动变频控制。整机所有高压泵选用进口品牌。 8)采用数字仪表进行在线监测，具备仪表校正功能，微电脑传感器将电导率、压力；温度和流量，实时传输。 9)标配系统温度控制系统，对主机进水进行连续温度监测和保护功能，超温保护，夜间自动间隔循环模式； 10)具有渗漏检测功能，病房待机防渗漏在线检测功能，可有效防止无人值守时，设备漏水对公共财物的损坏。（提供检测报告） 11)中英文界面显示，10英寸平板人机交互界面提供稳定快速的控制响应，真彩触摸，工艺流程动态显示，各元件的运行情况更直观。（提供检测报告） 12)用户使用权限设定功能，通过密码登录，确保不同的操作人员有不同的操作权限。工程师权限具备设置出厂参数和启动激活测试。（提供检测报告） 13)循环水箱，压力传感数字控制，时时动态液位状态显示，并具有数字标示； 14)营运数据分析系统，对系统总产水量、系统总用水量、活性炭累积处理水量、砂罐累积处理水量、树脂累积处理水量、一二级渗透膜累积处理水量等；对电磁阀和主机泵等主要部件运行次数及时间，监测记录。（提供检测报告） 15)浓水排放控制：可对系统排水进行灵活设置，根据反渗透系统进水电导进行自动开启或关闭，或者按时间间隔开启或关闭。根据需要个性化设定，实现系统对产水率、回收率的调节与设定。 16)设备具有双级全自动化学消毒功能，具有全自动一级消毒和全自动二级消毒模式，流程式操作，可单独为系统一级脱钙； 17)设备具有全自动故障运行模式，故障一级和故障二级模式，可全自动运行时间表，并自动切换到待机清洗模式，系统的自清洁功能正常运行。 18)设备具有激活测试模式，可手动自动切换，模拟点动主机泵、电磁阀等关键元件；可进行应急状态供水。设备一级泵和二级泵有低液位、低压保护功能，泵的进水液位、压力低时，泵停机保护。（提供检测报告） 19)全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，同时具有一键式强制关机功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 血液透析过滤机 | 一．主要技术参数 1.透析液流速：300~700mL/min，透析液温度：35.0~40.0°C 2.漏血检测器：红绿双色光检测，具有污染补偿功能； 3.动脉血泵：15~600mL/min；肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h；脱水速度：0.00; 0.50~4.00L/h 4.空气监测器：超声波监测法；检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求。空气探测器检测精度：≤ 0.0003mL 5.动脉压力测量范围：-300~+300mmHg；静脉压力测量范围：-300~+300mmHg；TMP测量范围：-100~+400mmHg；透析器血液入口压测量范围：-300~+700mmHg；透析液压：测量范围：-500~+500mmHg； 6.透析液浓度：13.0 ~18.0mS/cm；碳酸氢盐浓度：1.00~7.00mS/cm 7.外形尺寸（mm）：机身尺寸≤450（宽），设备占用空间小，保证医护操作空间充足。 二．系统功能概述 1.显示屏幕：15英寸彩色液晶显示器，可旋转，触摸屏操作。 2.具有自动预充功能，自动引血上机、自动回血下机功能，智能化操作，更好地辅助医护进行治疗。 3.信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态 4.报警提示功能：可视外四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警或提示内容 5.热水柠檬酸消毒温度最高>90℃，消毒脱钙一体化完成时间<40min。 6.超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统，泵体耐磨损、耐腐蚀。 7.可进行可调透析液曲线治疗，并可预存8条曲线。 8.可进行可调碳酸氢盐曲线治疗，并可预存8条曲线。 9.可进行可调超滤曲线治疗，并可预存8条曲线。 10.配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗 11.B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 12.液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便 13.透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，可使用置换液进行在线预冲，减少盐水用量，降低科室运营成本 14.自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，为保证治疗安全自检不可跳过 15.可通用多厂家原液配方，可预设多种原液配方，并可任意更改。 16.支持患者卡功能，患者卡可记录患者治疗处方及治疗数据。 | 台 | 2 |
| 4 | 输液泵 | 1、多种工作模式：速度模式（需含滴速功能，可测定滴数）、时间模式、序列模式、药物库模式、剂量模式。 2、输液速度：0.1~1500ml/h或者1-400滴/min 3、准确度 ： ±4.5% 4、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.01ml 5、输液时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min 6、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001 药物量：0.1~999.9，增量0.1 药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml 体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg 多剂量单位选择 7、报警功能：阻塞报警、门开报警、速度异常报警、电池耗尽报警、空瓶报警、无电池报警、按键卡住报警、自流报警、气泡报警、无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警 8、蠕动片保护：装有蠕动片保护膜，防止意外漏液进入蠕动片，减缓对输液器蠕动挤压的损伤。 9、BOLUS速度：0.1~1500ml/h可调，自动/手动可选 10、BOLUS量：1.0mL～50.0mL；最小增量0.01mL 11、快推速度：≥600ml/h 12、KVO速度：0.1~20.0ml/h可调 13、DPS动态阻塞压力报警,14档压力可调 14、显示屏亮度：1-10档可调 15、历史记录：5000条历史记录可供查看和导出 16、电源：AC：220V，50Hz 内置电池：聚合物锂电池≥11.1Vdc,2600mAh 中速运行，续航时间约为5小时 17、安全等级：I类CF型，外壳防护等级IP44，可连续运行 18、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。 19、设备净重：约1.5kg | 台 | 2 |
| 5 | 静推泵 | 1、适用注射器: 适用于符合国家标准的注射器，内置13个常用品牌；可另外标定6种自定义品牌，可修改自定义品牌名称。 2、适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml注射器。 3、注射速度：注射器规格50/60mL，流速设置范围：（0.1～2000.0）mL/h 注射器规格30mL，流速设置范围：（0.1～1200.0）mL/h 注射器规格20mL，流速设置范围：（0.1～800.0）mL/h 注射器规格10mL，流速设置范围：（0.1～400.0）mL/h； 注射器规格5mL，流速设置范围：（0.1～200.0）mL/h；最小增量：0.01mL/h 4、准确度 ： ±2%，机械精度±1% 5、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.1ml 6、注射时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min； 7，输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量 8、五种注射模式可供选择：速度模式、时间模式、剂量模式、序列模式、药物库模式 9、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001 药物量：0.1~999.9，增量0.1 药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml 体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg 多剂量单位选择 10、25种速度单位（剂量单位）可供选择：ug/kg/min、ng/kg/min、ml/h、IU/kg/h、IU/kg/min、U/kg/h、U/kg/min、IU/h、IU/min、U/h、U/min、g/h、mg/h、ug/h、ng/h、g/min、mg/min、ug/min、ug/min、g/kg/h、mg/kg/h、ug/kg/h、ng/kg/h、g/kg/min、mg/kg/min | 台 | 2 |
| 6 | 除颤仪 | 一、技术参数 1.主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480 2.主机重量（含电池）:≤6kg 3.具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起） 4.采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量150J，高对比色彩区分，快速选择能量；最大除颤能量360J，提高除颤成功率和有效性 5.除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/ 100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J 6.旋钮式能量选择，可1S内快速选择能量，节约时间，提高抢救效率 7.除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S 8.病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧 9.AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤 10.AED功能具备一键切换成人、儿童、婴幼儿模式 11.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 12.成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能 13.手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值 14.体外起搏模式：按需起搏、固定起搏、降速起搏 起搏频率 40ppm～170ppm， 起搏电流0mA～200mA， 起搏波形：单相方波 15.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件 16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 17.ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4） 18.心率测量 新生儿：15bpm～350bpm 小儿：15bpm～350bpm 成人：15bmp～300bpm 19.呼吸测量 测量范围：0rpm～120rpm 20.除颤后心电基线恢复时间≤2s 21.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形 22.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选 23.智能报警：通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警，并提供双色报警指示 24.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电等；技术报警：所有参数 25.可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护 26.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h 27.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示 28.防尘防水等级:IP54 29.符合欧盟救护车标准EN1789:2020，并提供国际认证证书 30.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018 ） 31.通过RTCA/DO-160G航空测试认证，提供第三方符合性证明书 32.具备USB接口、WIFI功能,可远程监测并导出病人数据 33.具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备 | 台 | 2 |
| 7 | 心电监护仪 | 一、监护参数 标配：心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、单通道体温(TEMP)、 二、显示 1..≥8英寸彩色显示屏，分辨率：.≥800×600 2.支持同屏显示13道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“经典界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 三、数据存储 1G存储空间的数据存储量如下： 1.90小时连续参数数据 2.至少68000组NIBP数据 3.至少4500组生理报警事件 4.至少4500组心律失常事件 5.≥90小时全息波形 6.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 7.标配内置.≥7G的SD永久存储卡：内置卡数据存储更稳定，支持掉电存储，防止监测数据丢失 四、性能特点 1.具备锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 3.共模抑制比：弱滤波.≥95dB，监护、强滤波.≥105dB 4.ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式 | 台 | 2 |
| 8 | 抢救车 | 1.尺寸规格：L1930×W640×H（540/900）mm。 2.背部为进口汽簧,使用背部升降限位开关拉杆，背部床板抬起，倾斜角度从 0°到 75°，可以任意选择至舒适位置，太高或需要复原，用限位开关拉杆,背部床板逐渐降低直至放平。 3.用整体升降限位摇杆顺时针摇动，整体床架逐渐上升，床面离地高度在540到 840mm有效范围内，您可以任意调节至便于行动、护理的理想高度，需要降低或放置低位，请用整体升降限位摇杆逆时针摇动,整体床架逐渐下降直至床面离地最近。 4.推车面PE材料模具一次性成型，车身为高强度合金喷塑制作，具有色调柔和、轻盈牢固的特点。 5.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。 6.中控刹车系统，4个 6寸豪华中控.有第5自动导向静音轮，具有导向档位红色踏板锁死，绿色踏板解锁。 7.床垫：内置高密度海绵，防水透气，耐磨。 8.床头底部可选配氧气瓶搁架，可装放氧气瓶，便于抢救病人用，底座上可选配杂物篮筐。 9.配有四钩螺钉锁紧可升降输液架。 10.产品适用于医院，福利疗养机构等部门运送转移患者用。 | 台 | 1 |
| 9 | 简易呼吸器 | 1.材质：PVC硅胶组合材料 2.净重：807g 3.规格：组合套装 4.适用范围：成人通用 | 个 | 2 |