# 关于昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）呼吸道廓清系统进口医疗设备单一来源采购项目参数征求意见的公告

各生产及经营企业：

为加强对医疗设备采购管理，确保医疗设备采购公开、公平、公正竞争，提高采购效率和质量，防范商业贿赂等腐败问题的发生，我单位在新疆政府采购网发布拟采购医疗设备技术参数征求意见的公告。对昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）呼吸道廓清系统进口医疗设备单一来源采购项目的技术参数进行公示，广泛征求意见，诚邀各相关生产和经营企业对产品参数提出宝贵书面意见。若有意见，请于2024年7月3日24点前（递交截止时间），将相关意见（填写到附表2）通过邮箱报送。有疑问可与公告中联系人联系。

附件：1、拟采购医疗设备明细表；

2、昌吉州人民医院医疗设备技术参数征求意见表。

合格的意见递交要求：提交意见时需附联系人、联系电话、意见的佐证材料，所有材料加盖单位公章，不按要求递交的意见无效。

意见递交截止时间：2024-07-03 23:59:59

联系人及方式：

联系人：李静文

联系电话：15160945152

QQ邮箱：1285618013@qq.com

2024年06月28日

呼吸道廓清系统

设备选型：呼吸道廓清系统 产地：进口

- 设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：

*呼吸道廓清系统1套（包含呼吸道廓清1台+呼吸湿化治疗仪1台）

1.  主要性能

主要用途：增强分泌物清除能力并有助于预防和治疗肺不张，与压缩氧气配合使用时还能够提供补充供氧；适用于儿童、成人、有创及无创患者，可与呼吸机联合使用。

技术原理：CHFO、CPEP、雾化治疗模式相结合及定时间切换，通过粘膜纤毛活动梯、咳嗽、自动头向流动三种机制，CHFO物理疗法增强粘液清除和治疗肺不张，CPEP疗法利用文丘里原理，固定节流孔阻力器及吸气和呼气气流，提供高于大气压的持续性的、临床医生设定的气道压力。

2.主要治疗模式

CHFO：一种气动物理疗法，在使用连续高压脉冲振荡气道期间提供医用雾化。

CPEP：持续正压结合提供医用雾化、有助于保持气道开放和扩张。

喷雾：仅用于气雾剂输送，在此模式下，CHFO和CPEP均无法使用。

高流量氧疗：持续正压湿化通气，有助于保持气道开放。

3.参数：

3.1呼吸道廓清参数：

3.1.1.主机、单病人使用管路组、压缩氧气连接管、台车

单病人使用管路组：适用于有创和无创患者；包含接口管、回路三路连接器、生物过滤器、导管、喷雾器、孔指示器、封闭环、喷雾器导管、手柄、选择器环

3.1.2.雾化输出速率和雾化残液量

雾化输出速率≥0.13 mL/min；雾化残液量≤1.40 mL

3.1.3.连续高频振荡（CHFO）模式

高频设置下，产品输出的振动频率在180 - 300 bpm （3-5Hz）；

低频设置下，产品输出的振动频率在100 - 180 bpm （1-3Hz）；

高频设置下，输出的峰值压力在 44 - 68.5 cmH2O；

低频设置下，输出的峰值压力在 26 - 55 cmH2O。

压力表范围：0-80cmH2O

3.2呼吸湿化治疗仪技术参数：

3.2.1.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。

3.2.2.主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99%，病毒过滤效率99.99%)，并提供证明文件。

3.2.3.主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟

3.2.4.主机有实时消毒状态监测和显示。

3.2.5.主机有消毒次数指示。

3.2.6.流量设置范围：2 — 60升/分。

3.2.7.流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分。

25-60升/分，每次调节5升/分。

3.2.8.主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。

3.2.9.氧浓度调节与监测范围：

氧浓度调节范围21-100%。

氧浓度监测21%-100%。

氧浓度显示范围：21%，25-95%，100%

氧浓度测量精度±2.5%（体积百分比）。

3.2.10.内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

3.2.11.气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。

在34℃目标温度时>10mg/L。

在37℃目标温度时>33mg/L。

3.2.12.主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。

3.2.13.提供原厂的有专利技术的自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件。

3.2.14.管路预置具有专利技术的管壁双螺旋加热丝，及外壁Bubble螺旋保温技术，能够减少96%冷凝水的形成，同时具有加热和监测功能。

3.2.15. 显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。

3.2.16.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

3.2.17.主机具有报警功能：

呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。

3.2.18.报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

二、配置：每台标配各30套管路耗材

三、其它：

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

四、售后服务要求：

验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身软件免费升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

附件2

昌吉回族自治州人民医院医疗设备技术参数征求意见表

| 设备 序号 |  | 设备 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求 意见 范围 | 1、该设备技术参数是否存在明显的指向性和排他性； 2、限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； 3、是否有影响“公平公正、公开透明”原则的其他情况。 |
| 对技术参数的意见及依据 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |
| 备注：1、对所征集的合理化建议将组织论证。2、对征求的合理化意见在参数复核时予以充分考虑。3、最终设备参数以招标公告为准。 |