**昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目**

**公开招标文件**

**项目编号：XJJC2024-YL07**

**采购单位：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）**

**代理机构：新疆玖昌项目咨询管理有限责任公司**

 **编制日期：2024年8月**

**目 录**

**第一章 投标邀请.............................................1**

**第二章 投标人须知资料表.....................................8**

**第三章 投标人须知...........................................18**

一 总 则..............................................................18二 招标文件............................................................20

三 投标文件的编制......................................................22四 投标文件的递交......................................................27

五 开标及评标..........................................................28

六 确定中标............................................................35

**第四章 货物采购需求........................................47第五章 评标方法和标准......................................66第六章 政府采购合同模版....................................71第七章 投标文件格式...................................****.....81**

**第一章 投标邀请**

**昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目公开招标公告**

**项目概况：**

**昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目的潜在投标人应在登录新疆政府采购网政采云线上获取招标文件，并于2024年09月04日10点30分（北京时间）前递交投标文件。**

**一、项目基本情况：**

**1、项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目**

**2、项目编号：**XJJC2024-YL07

**3、采购方式：**公开招标

**4、采购单位名称:** 昌吉回族自治州人民医院

**5、采购代理机构名称：**新疆玖昌项目咨询管理有限责任公司

**6、采购预算**：461万元

**7、最高限价**：标项一：210万元；标项二：170万元；标项三：50万元；标项四：31万元。

1. **简要规格描述或项目基本概况介绍、用途**：

 **标项一：**

标项名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目一包

数量：一批

预算金额（万元）：210万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：便携式彩色多普勒超声诊断系统一批，（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

**标项二：**

标项名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目二包

数量：一批

预算金额（万元）：170万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购多导睡眠记录仪、多导睡眠记录仪（便携式）一批，（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

**标项三：**

标项名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目三包

数量：一批

预算金额（万元）：50万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购活度计一批，（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

**标项四：**

标项名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目四包

数量：一批

预算金额（万元）：31万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购活度计一批，具体参数要求详见招标文件。（具体数量及参数详见招标文件技术要求）

**简要规格描述：**具体采购要求详见招标文件。

**合同履约期限：**乙方应在合同签订之日起30个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

**二、投标人资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1、标项2、标项3、标项4为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

**3、本项目的特定资格要求：**

1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；

2）法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；

3）提供上一年度经第三方审计的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）

4）提供近三个月连续缴纳社保证明材料及税收证明材料；

5）凡拟参加本次招标项目的供应商，参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实）；

6）在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

7）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；

8）拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》。

9）本项目不接受联合体投标，不允许转包分包；

10）①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）。

11）具备履行合同所必需的设备/货物和专业技术能力的承诺书；

**三、报名及领取招标文件**

**1、时间：2024年08月14日起至2024年08月21日每天0:00- 23：59（北京时间)节假日除外**

2、方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

3、地点：政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅开标

**4、开标时间：2024年09月18日上午10：30时（北京时间）**

**四、联系方式**

1、采购单位：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）

地 址：昌吉市延安北路303号

联系电话：0994-2215851

2、招标代理机构：新疆玖昌项目咨询管理有限责任公司

地 址：新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路街道滨河社区建国西路199号和谐国际广场K座10层1021（125区2丘52栋）

联系人：董兴国 电话：15199999152

**五、其他事宜**

1、采购文件获取须知：

（1）政采云平台已注册供应商可申请获取采购文件；

网址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

（2）登陆网址：https://login.zcygov.cn

（3）操作方法：登录政采云平台→【项目采购】→【获取采购文件】→通过项目区划或项目编号搜索项目→申请获取采购文件→进入获取采购文件信息填写页面，按要求规范填写信息并提交；

（4）如有操作性问题，请咨询政采云在线客服，咨询电话：95763；

2、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户货物热线400-881-7190进行咨询。

6.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

7.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

8.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商货物二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

**第二章 投标人须知资料表**

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | **内** **容** |
| 1.1 | 采购人：昌吉回族自治州人民医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）联系电话：0994-2215851 |
| 1.2 | 采购代理：新疆玖昌项目咨询管理有限责任公司联系人：董兴国联系方式：15199999152  |
| 1.3 | 投标人资格要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：(1) 具有独立承担民事责任的能力；(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6) 法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、标项2、标项3、标项4为不专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。3、本项目的特定资格要求：1）企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；2）法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；3）提供上一年度经第三方审计的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）4）提供近三个月连续缴纳社保证明材料及税收证明材料；5）凡拟参加本次招标项目的供应商，参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实）；6）在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；7）针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；8）拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》。9）本项目不接受联合体投标，不允许转包分包；10）①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）。11）具备履行合同所必需的设备/货物和专业技术能力的承诺书。 |
| 1.4 | 注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法，财库2020 40号规定：1、超过200万元的货物和货物采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。 |
| 1.5 | 是否允许联合体投标： 否*（是、否）* |
| 1.6 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 1.7 | **项目预算总金额：461万元；最高限价：461万元，****标项一：210万元；标项二：170万元；标项三：50万元；****标项四：31万元；各投标人预算单价、总价均不能超过规定的预算单价、总价，否则按废标处理。** |
| 1.8 | **资金来源：事业单位收入** |
| 1.9 | **本项目共4个标项** |
| 2.0 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑企业账户网银汇款☑支票☑本票（本项目允许的其他形式）**保证金数额：**标项一：30000元（叁万元整）标项二：25000元（贰万伍仟元整）标项三：10000元（壹万元整）标项四：5000元（伍仟元整）账户名称：新疆玖昌项目咨询管理有限责任公司昌吉分公司帐 号：8060 0101 2010 1488 30210开户行名称：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号以及标项号。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。2.打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。3. 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。5.投标单位提供投标保函的，需提供保函原件扫描件放入投标文件中。 |
| 2.1 | **投标有效期： 90 日历日** |
| 2.2 | 1. 本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通 ” 申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通 过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。 因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成 无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7及以上 操 作 系 统 。 客 户 端 请 至 新 疆 政 府 采 购 网 （ <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打 政采云客户服务热线 95763 进行咨询。5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电 脑须提前配置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器） ， 以便开标时解锁。6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。7. 供 应 商 对 不 见 面 开 评 标 系 统 的 技 术 操 作 咨 询 ， 可 通 过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采 云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询 ， 网址为： <https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购 ”—“操作流程-电子招 投标 ”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”版面获取操作指 南， 同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商货物二十群：35547618 （如已加入 1-19 群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播 培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过 CA 证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件 ”上传至政采云平台。投标文 件包括“开标一览表及资格证明文件 ”与“ 商务及技术文件 ”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式制作、签字或盖章10.解密时长为 30 分钟。11.投标人须提供备份的投标文件，后缀为.bfbs。 |
| 2.3 | **投标截止时间：2024年09月18日 10:00（北京时间）** |
| 2.4 | **开标时间：2024年09月18日 10:30（北京时间）**开标地点：政采云平台--不见面开标大厅（<https://login.zcygov.cn/user-login/#/login>） |
| **供货期** | **乙方应在合同签订之日起30个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。** |
| **付款方式** | **甲方与乙方签订合同后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方需付第一笔设备款，合同总金额30%；机器到现场安装，进行临床使用人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第二笔设备款，合同款总额的30%；机器安装到位后进行维修人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第三笔设备款，合同款总额的30%；所有人员培训合格后，达到临床使用标准及要求，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方支付第四笔设备款，合同款总额的10%。** |
| 2.5 | 评标方法：综合评分法 |
| 2.6 | 推荐中标候选供应商的数量： 3  |
| 2.7 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是（是、否） |
| 2.8 | 履约保证金金额：**无** |
| 2.9 | **参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002] 1980号文）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号文）的收费标准计算招标代理服务费，并按收费标准额度下浮50%后收取费用，由中标供应商支付。****收款单位账户名称：新疆玖昌项目咨询管理有限责任公司昌吉分公司****账    号：8060 0101 2010 1488 30210****开 户 行：新疆昌吉农村商业银行股份有限公司****电  话：15199999152** |
| 3.0 | 3.0.1投标文件组成：详见本文件第7章投标文件格式。3.0.2投标文件份数加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子投标文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版投标文件。供应商未按上述要求提供加密的电子投标文件的，将导致投标无效。3.0.3未加密的纸质版投标文件须在本项目中标通知书发出后2个工作日内提供。中标单位须提供纸质版投标文件正本 1份，副本3份，电子U盘三份。**说明：未加密的纸质版投标文件应与加密的电子投标文件内容一致;纸质版投标文件递交或邮寄至：新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路街道滨河社区建国西路199号和谐国际广场K座10层1021（125区2丘52栋）****（接受邮寄，不接受到付）** |
| 其他说明 | 低于成本价不正当竞争预防措施：根据“ 财政部 87号令《政府采购货物货物招标投标管理办法》” 第 六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财 务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和货物的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的， 由其法定代表人或者代理人签 字确认；供应商为其他组织的， 由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、 专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。①促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管 理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。②监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报 价给予 10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱 企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明 文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 |
| 所属行业 | **本项目标的所属行业为工业。** |

**第三章** **投标人须知**

**一** **总** **则**

**1.采购人、采购代理机构及投标人**

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。 本项目的采购人见**投标人须知资料表**。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 投标人：是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5 如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知资料表**。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.7**为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加本项目上述货物以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。**

1.8投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或货物。一经发现，其投标将被认定为**投标无效**。

**2. 资金来源**

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2项目预算金额和分项**见投标人须知资料表**。

2.3投标人报价超过招标文件规定的分项预算金额，其投标将被认定为**投标无效**。

**3.投标费用和知识产权**

3.1供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

**4.适用法律**

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条 例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

**二** **招标文件**

**5.招标文件构成**

5.1招标文件共 7章，内容如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 第1章 | 投标邀请 |
| 第2章 | 投标人须知资料表 |
| 第3章 | 投标人须知 |
| 第4章 | 货物采购需求 |
| 第5章  | 评标方法和标准 |
| 第6章 | 政府采购合同模版 |
| 第7章 | 投标文件格式 |

5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为**投标无效**。

**6.招标文件的澄清与修改**

6.1澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内发布公告，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

6.2为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

6.3招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

**7.投标截止时间的顺延**

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

**三** **投标文件的编制**

**8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用**

8.1投标人可对招标文件其中一个或几个标项进行投标，除非在**投标人须知资料表**中另有规定。

8.2无论招标文件第4章货物货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.3除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.投标文件构成**

9.1 **投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“ 开标一览表及资格证明文件” 和“ 商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。**

9.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，**为无效投标。**

**10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件。**

10.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1 设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

**11.投标报价**

11.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为**投标无效**。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

**12.投标保证金**

12.1 投标人应提交**投标人须知资料表**中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第 30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第 31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第 32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4 投标人未按本须知第 12. 1和 12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2 采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，票从递交至实际入账一般需要 4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符 合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 **投标保证金的退还**

12.6.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3 政府采购投标担保函不予退回。

12.7 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

**13.投标有效期**

13.1 投标应在**投标人须知资料表**中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该 要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保 证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有 效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

**14.投标文件的签署及规定**

14.1 投标人应按**投标人须知资料表**中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。

14.2 **投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。**

委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书 ”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3 投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

**四** **投标文件的递交**

**15.投标文件的递交**

投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件,在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件(加密和解密须用同一把数字证书)。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

**16.投标截止**

16.1 投标人应在**投标人须知资料表**中规定的截止时间前，将投标文件上传至政采云。投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

16.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标(检查网上招标系统正常与否，检查加密的电子投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况)，确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密电子投标文件在政采云开标大厅进行解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

16.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

16.4 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

**17. 投标文件的接收、修改与撤回**

17.1 在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前对投标文件的修改或撤回，采购人或采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3 在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4 采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

**五** **开标及评标**

**18.开标**

18.1 采购人和采购代理机构将按**投标须知资料表**中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 投标人须按**投标须知资料表**中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3 **采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为 30 分钟。若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。**

18.4 开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。

18.5 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

**19. 资格审查及组建评标委员会**

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在投标截时查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：凡拟参加本次招标项目的供应商，参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实）

19.2.2 查询方式：投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。**本项目评标委员会成员5名。**

**20.投标文件的符合性审查与澄清**

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以 及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**21.投标无效**

21.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为**投标无效**。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1） 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价（包含总价及分项报价）超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**22. 比较与评价**

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标人须知资料表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第五章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。**

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。

**23.废标**

出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算单价、总价，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

**24.保密原则**

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

**六** **确定中标**

**25. 中标候选人的确定原则及标准**

除第 27条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第5章及评分标准的要求。

**26.确定中标候选人和中标人**

评标委员会将根据评标标准，按**投标人须知资料表**中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

**27.采购任务取消**

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

**28. 中标通知书**

在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

**29.签订合同**

29.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30日内，与采购人签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.4 当出现法规规定的**中标无效或中标结果无效**情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

**30.履约保证金： 无。**

**31. 中标服务费**

**参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002] 1980号文）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号文）的收费标准计算招标代理服务费，并按收费标准额度下浮50%后收取费用，由中标供应商支付。**

**32.政府采购信用担保**

32.1 本项目是否属于信用担保试点范围见**投标人须知资料表**。

32.2 如属于政府采购信用担保试点范围内， 中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

32.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

32.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

32.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见**投标人须知资料表**。

**33.廉洁自律规定**

33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

**34.人员回避**

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

**35.质疑与接收**

35.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人委托的采购代理机构提出质疑。

**接收单位：新疆玖昌项目咨询管理有限责任公司**

**接收地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路街道滨河社区建国西路199号和谐国际广场K座10层1021（125区2丘52栋）**

**联系人：董兴国**

**QQ邮箱：939329594@qq.com**

**联系电话：15199999152**

35.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知资料表。

35.4 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

35.5 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式（纸质版）向采购人委托的采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

35.6 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

**36. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。**

36.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

（**注：投标人按要求领取招标文件的，为依法获取招标文件的投标人，可以对该文件提出质疑。根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，投标人针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。）**

36.2 供应商提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.4 质疑的审查和受理

（一）采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者未在法定期限内重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

（二）供应商未在法定质疑期内发出的质疑函，采购代理机构有权不予受理。

36.6 质疑的处理和答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

36.7 供应商对评审过程、成交结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审小组协助答复质疑。

37 **质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。**

37.1 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

37.2 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑供应商的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：标项号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分标项号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件1：履约保证金保函（格式）**

**（中标后开具）**

致: (*买方名称*)

 号合同履约保函

本保函作为贵方与(*卖方名称*)(以下简称卖方)于 年 月 日就项目(以下简称项目)项下提供(*货物名称*)(以下简称货物)签订的(*合同号*)号合同的履约保函。

( *出具保函的银行名称*)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、 其继承人和受让人无追索地向贵方以(*货币名称*)支付总额不超过(*货币数量*), 即相当于合同价格的 %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动, 包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简 称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知, 立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方 式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、 收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

**附件2：履约担保函格式**

**（采用政府采购信用担保形式时使用）**

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

 （采购人）：

鉴于你方与 （以下简称供应商）于 年 月 日签定编号为 的《 政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在 年

 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1 ．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2 ．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供货物/完成工程的；

（2） 。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的 %数额为 元（大写 ），币种为 。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为： 自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/ 完工期限届满后 日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供货物/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1 ．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供 部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2 ． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在 工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1 ．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\货物全部验收合格的， 自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2 ．我方按照本保函向你方履行了保证责任后， 自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3 ．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4 ．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1 ．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2 ．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3 ．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

**第四章 货物采购需求**

**一、项目概况：**

**项目名称：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）中高端全身彩色多普勒超声诊断仪等12台（套）国产医疗设备项目**

**设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算总价(万元)** | **分包情况** | **分项情况** |
| 1 | 中高端全身彩色多普勒诊断仪 | 1 | 台 | 210 | 1 | 第二项461万元 |
| 2 | 中端全身彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台 | 170 | 2 |
| 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台 | 50 | 3 |
| 4 | 可视喉镜 | 9 | 台 | 31 | 4 |

**第一标包：中高端全身彩色多普勒诊断仪**

**设备选型：中高端全身彩色多普勒超声诊断仪 产地：国产 数量1套 预算金额：210万**

1. **设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：**
2. **用途说明：**
	1. 心脏、腹部临床应用成像，妇科、肌骨、产科、儿科常规、浅表、泌尿；要求为2022年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
3. **系统技术规格及概述：**
	1. 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
	2. ≥23寸高分辨率彩色液晶显示器
	3. 12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调
	4. 控制面板可旋转、升降及平移
	5. 三种状态的控制面板光效
	6. 环境光效控制，可在明暗环境获得出色的影像观看效果
	7. 高清/平移放大控制
	8. 图像冻结控制
	9. 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致,主机具备GPU图文处理器及多核CPU处理器，包含3个硬盘，1 TB加240 GB SSD 固态硬盘，能够更加快速及稳定系统开机程序运行自检，完成高性能条件预设；
	10. 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
	11. 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示
	12. 多级信号处理系统
	13. 高倍波束并行处理系统
	14. 探头接口≥4个
	15. 二维灰阶模式
	16. 谐波成像模式
	17. M型模式
	18. 彩色M型模式
	19. 解剖M型模式
	20. 2D虚拟顶点扇形扫描成像，宽视野
	21. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
	22. 组织谐波成像（THI），带反向脉冲技术
	23. 组织多普勒成像
	24. 2D、M型、多普勒回放
	25. 同屏双幅2D成像
	26. 空间复合成像，具备复合偏转技术
	27. 斑点噪声抑制成像
	28. 频率复合成像
	29. 独立角度偏转
	30. 扩展成像
	31. 实时双幅对比成像
	32. 高分辨率血流成像
	33. 智能多普勒技术
	34. 负荷超声心动图、超声、腹部、小器官、妇产科和血管应用一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
	35. 检查过程中的步骤式屏显指南（白皮书证明）
	36. 自动调节PW取样容积放置和角度
	37. 在每秒2800帧的基础上运行2D和2D/CFI/多普勒/TDI混合 模式
	38. 左室心腔造影技术
	39. 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、心脏单晶体探头、浅表探头

支持低机械指数造影

支持向后存储

支持向前存储

支持高帧频造影技术

支持实时双幅造影技术

支持爆破成像

★微视血流成像及高清微视血流成像技术，具备8种map图形显示。（附图及白皮书证明）

双功与同步2D/PW多普勒

双功连续波（CW）多普勒

双功彩色血流与CW多普勒 （白皮书证明）

双功2D、彩色血流、PW多普勒 （白皮书证明）

双功2D、CPA、PW多普勒（白皮书证明）

* 1. 能量多普勒技术
	2. 后处理，包括隐藏CPA、录入优先级、反转、DCPA图、混合与放大等

增益、滤波、灵敏度、超声录入优先级和颜色反转的单独控制

根据取样框位置自动调整发射和接收宽频处理，带来出色 的灵敏度和颜色分辨率

* 1. 自动调节取样框位置和角度 – 自动调节PW样本容积放置和角度 – 包括自动流量追踪功能，可通过样本容积移动进行自动 角度校正 – 自动调节PW比例和基线
	2. 实时比较成像；并排对比2D影像，其中将当前实时影像和同一研究中已保存影像或者检索多模态影像进行比较（白皮书证明）
	3. ★提供第二谐波处理以减少伪影并提高影像质量。多变量脉冲，包括反向脉冲相位抵消技术以提高。谐波成像期间的细节分辨率 所有成像探头上均可用。（白皮书证明
	4. 支持多语言操作界面（包含中文）
1. **测量/分析和报告**
	1. 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

* 1. 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

* 1. 支持剪切波弹性成像

压力（kPa）和速度（m/s）选项可用，单独刚性取样的8种选择，IQR（四分位距）计算可用（白皮书证明）

★支持剪切波质控图模式

* 1. 应变弹性成像

★基于应变的乳腺和妇科弹性成像，8种可选的弹性成形显示图，能够隐藏或显示弹性成像，通过弹性图显示提高二维可视性的混合性能，4种平滑处理选择，5种余辉选择，两种动态分辨率系统（DRS）选择用于在弹性成像分辨和探 测之间交替切换，弹性成像显示的4种动态范围选择（白皮书证明）

* 1. 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
	2. 支持凸阵及线阵剪切波成像技术
	3. 支持活检穿刺功能
	4. 应变弹性支持线阵及腔内凸阵应用
	5. 一键触控进入弹性成像模式，单独取样具备8种选择
	6. 用于增强无超声信号区域的无回声成像（AI），如囊性和复 杂囊性结构
	7. 一键优化功能
	8. 专业的体表标记选择
	9. 具备穿刺针增强功能

测量项目包括：距离、深度、面积、周长等

**6.2.联合影像**

6.2.1. 系统可以直接导入多种格式的图像，包括CT，NM， MR，乳腺X线，超声图像（无需任何外部软件，可以直接从设备上调取以前的多种格 式图像和超声进行对比研究，无论是实时扫描，还是存储的 超声图像，均可轻松调取多种格式图像进行对比）

1. **电影回放和原始数据处理**
	1. 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，电影回放

支持图像对比（动态、静态）

* 1. 原始数据处理，支持动、静态图像冻结
1. **检查存储和管理（内置超声工作站）**
2. **电气安全性标准**

CAN/CSA 22.2编号60601-1医用电气设备：基本安全性和基本性能的要求

IEC 60601-1，医用电气设备：基本安全性和基本性能的要求

* 1. 检查存储

1 TB加240 GB SSD 固态硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像导出

1. **连通性要求**
	1. ≥５个USB接口
	2. DVD R/W 刻录光驱
2. **系统技术参数及要求**
	1. ★≥23寸高分辨率彩色液晶显示器，能够实现全屏高清放大技术，显示比例（16：9），全屏基础上不降低像素质量
	2. ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调
	3. 探头接口≥4个
	4. 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

**探头规格：**

单晶体凸阵探头：一把 1.5-5.0MHz（白皮书证明）

单晶体相控阵探头：一把 1.5-5.0MHz（白皮书证明）

单晶体线阵探头：一把 2.0-22.0MHz（白皮书证明）

单晶体腔内探头：一把 3.3-9.5MHz（白皮书证明）

高频血管探头：一把 3.3-12.0 MHz（白皮书证明）

最大显示深度:≥38cm

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥300

★超宽频带线阵探头为单晶体材质探头，并支持剪切波功能（提供白皮书证明）

* 1. 彩色多普勒成像
	2. 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

10.7．彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

10.8.具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

10.9.彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

10.10.显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

10.11.显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

10.12.频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

取样容积: 0.5-20mm

零位移动：≥9 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

* 1. 组织多普勒成像

**二、配置：**

1、超声工作站：与医院目前所运行的PACS系统进行系统连接，并承担由此产生的软、硬件费用（包括接口费、数字高清采集卡、电脑、彩色激光打印机等）。具体型号根据医院要求配备。

2、超声检查床一张，超声检查转椅一个；电脑桌、椅一套。

3、≥3000VA精密净化稳压电源一套；

4、超声探头穿刺架1套。具体型号根据医院要求配置。

**三、其它**

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

7、根据设备技术要求，提供2名使用医生到厂家培训中心进行短期学习，免费在厂家培训2名工程师

**四、售后服务要求：**

验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身软件免费升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

**第二标包：中端全身彩色多普勒超声诊断仪**

**设备选型：中端全身彩色多普勒超声诊断仪 产地：国产 数量1套 预算金额：170万**

1. **设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：**

1、中端彩色多普勒超声诊断系统，主要用于妇产、腹部、心脏、妇科、胎儿、新生儿、小儿、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中等临床诊断和科研、教学工作，同时具备弹性、造影等中端临床应用技术；可满足临床开展新技术应用的需求。

2、投标设备要求为2022年以后上市的产品型号（以首次注册证为准），具备世界先进的成像技术和持续升级能力。

3、主要技术规格及系统概述：

3.1主机系统性能

3.1.1 数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

3.1.2多波束并行处理器

3.1.3数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）

3.1.4全方位、多角度解剖M型测量，可选择任意位置和任意角度测量，或解剖M型大于3条线（附临床图证明）

3.1.5数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）

3.1.6血流优化技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率， 强血流边

界显示，减少伪像。

3.1.7 彩色血流多普勒速度定量识别技术，可自动实时识别血流边界、湍流、射流血流标示技术；或精细血流自动识别技术（提供临床图证明）。

3.1.8高级空间复合成像技术，与彩色多普勒、智能优化和其他高级成像模式兼容使用。

3.1.9组织声束校正技术，根据扫查的组织不同，特别是乳腺组织和肝脏组织，分级可调，达到更精准的成像，支持凸阵和线阵探头。

3.1.10 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频。

3.1.11具备实时智能图像优化技术，触摸屏上实时显示≥4幅不同成像风格的图像，主机显示器同步显示已选择的风格超声图像（附动态操作图证明）

3.1.12 主机具备耦合剂加热装置，360度环绕加热方式，加热温度分级可调。

3.1.13内置一体化工作站

3.1.14 ≥21英寸高分辨率医疗级显示器，无闪烁，分辨率为1920 × 1080；多角度可调节关节臂。

3.1.15 ≥13英寸液晶触摸屏，智能跟踪式菜单，多点触控，触屏可倾斜调节，操作面板角度可调。

3.2 成像技术

3.2.1 灰阶超宽视野成像扫描技，扩展成像视野，支持360°自由旋转，可实现≥200cm长度的超宽视野成像，支持所有线阵和凸阵探头；实时扫查时支持反转、支持放大、缩放及平移功能，具有速度指示器，测量功能，获取过程可暂停和退回（附临床图证明）。

★3.2.2彩色超宽视野成像扫描技术，以灰阶超宽视野成像技术为基础，采集过程优化多普勒能量图、速度图，具有屏幕速度指示器，获取过程可有暂停和退回操作，图像支持360°旋转、缩放及平移功能，也可逐帧回放显示（附临床图证明）。

3.2.3 声速校正技术，支持腹部凸阵探头和高频线阵探头

3.2.4具备穿刺引导功能，主机显示器可选择显示5个不同角度的进针路径，实时显示进针的深度，触摸屏显示可调进针路径的模拟图（显示器和触摸屏均附图证明）

3.2.5实时应变弹性成像技术

 1）能够以灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度，无需人工加压；

 2）提供实时动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；

 3）具备Shadow“映射”模式测量，并可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量，对弹性质体的硬度性质全面定量。

 4）具有QF质量因子，提高弹性成像的准确性。可自动判断组织的整体位移程度，与本底图像进行自动比较，得到高质量的弹性成像。（提供QF质量因子临床图）

3.2.6造影成像技术：采用非线性基本和非线性谐波成像原理，同时收集相位和振幅的信息，进一步提高对比分辨率

1）具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式

 2）具备爆破后再灌注显像技术

★3）支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器

4）大于8分钟

 5）具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布

★3.2.10 血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调（附临床图证明）；或具备二维立体血流技术，呈现血管的位置关系（附临床图）。

4.测量和分析

4.1一般测量：距离、面积、周长等

4.2妇科测量和计算

4.3产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指

 数、新生儿髋关节角度等；

4.4 新生儿髋关节发育评估测量：髋关节超声检查所有测量结果在报告中以图表的方式直观在主机上显示出来，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断（提供主机显示自动图表图证明）。

4.4外周血管测量和计算

4.5心脏功能测量和计算，同时具备二维和M型全角度、任意位置取样线的心功能测量

4.6泌尿科测量和计算

4.7多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)

5.图像存储与（电影）回放单元

6.输入/输出：

6.1输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

6.2输出：HDMI高清输出、DICOM、S-Video

7.连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

8.图像管理与记录装置

8.1图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

8.2超声图像存档与病案管理系统，可按不同条件检索病历资料，病历与对应的超声图像

 同时显现，并可翻阅所检索的病历。

8.3硬盘容量≥500GB

★8.4主机具备USB接口≥6 个（非扩展），其中触摸屏上至少两个接口，可用于图像传输。

8.5 图像储存格式支持DICOM或PC文件，无需特殊软件转换。

9.系统技术参数与要求

9.1 高分辨率彩色液晶显示器≥21英寸，具有调节拉手及万向关节臂设计，可上下左右

 前后任意调节显示器位置，可前后折叠。

★9.2 ≥13英寸液晶触摸屏，智能跟踪式菜单，多点触控，可倾斜调节30度，操作面板180度可调。

9.3 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用。

9.4标配探头数量:4把，其中至少2把配备单晶体技术或纯净波技术或高密度透镜技术。

9.5针对不同检查部位，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

9.2探头规格

9.2.1频率：无针式宽频、多频可变频成像探头，从1MHz 到 18MHz。

9.2.2 变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率。

9.2.3 探头类型：电子凸阵、高频线阵、相控阵心脏、腔内探头。

9.2.4 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥40cm

9.2.6 探头频率：

 腹部凸阵探头：2.0-4.0 MHz

 高频线阵探头：4-9MHz

 相控阵探头：2-4MHz

 腔内探头：4-7.3 MHz

9.2.7 B/D兼用：

 电子凸阵：B/PW

 电子线阵：B/PW

 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

 9.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

 9.3 二维灰阶显像主要参数

 9.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥510

 9.3.2 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，

 A/D≥12bit

9.3.3 成像速率：

 凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

 相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥60帧/秒

9.3.4 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

9.3.5 接收超声信号系统动态范围≥300 dB

9.3.6数字处理通道数≥600万

9.3.7 回放重现：灰阶图像回放最高可达2000帧，回放时间60秒，可进行测量和计算

9.3.8 高清放大功能：增加感兴趣区细节显示及图像帧频，不降低帧频

9.4 频谱多普勒

9.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD、连续多普勒 CWD、高脉冲重复频率 HPRF

9.4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个

9.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW

9.4.4 频谱多普勒取样容积：0.5mm- 20mm，多级可调

9.4.5 最大测量速度：

 PWD正或反向血流速度≥9 m/s

 CWD血流速度≥19 m/s

9.4.6 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

9.4.7 电影回放：≥60秒

9.4.8 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

9.4.9 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

9.5 彩色多普勒

9.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示

9.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

9.5.3 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

9.5.4 彩色显示速度：最低平均血流速度≤1mm/s（非噪声信号）

9.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

9.5.6 显示位置调：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°

10.超声功率输出调节

10.1 B/M、PWD、Color Doppler

10.2输出功率选择分级可调

**二、配置：**

1、超声工作站：与医院目前所运行的PACS系统进行系统连接，并承担由此产生的软、硬件费用（包括接口费、数字高清采集卡、电脑、彩色激光打印机等）。具体型号根据医院要求配备。

2、超声检查床一张，超声检查转椅一个；电脑桌、椅一套。

3、≥3000VA精密净化稳压电源一套；

4、超声探头穿刺架1套。具体型号根据医院要求配置。

**三、其它**

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

**四、售后服务要求：**

验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身软件免费升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员

**第三标包：便携式彩色多普勒超声诊断系统**

**设备选型：便携式彩色多普勒超声诊断系统 产地：国产 数量1套 预算金额：50万**

1. **设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：**

产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官、血管、肺部等检查需要。

（一）系统通用功能

★1.1 ≥15英寸高分辨率LED显示器，可独立主机调节，角度≥180°，提供证明文件。

1.2 操作面板具备物理按键与触摸按键（提供证明图片）

1.3 探头接口1个，可扩展到3个

★1.4 整机重量≤4kg，提供证明文件。

1.5 支持英语，中文，法语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）

1.6 获得SFDA和CE认证

1.7 组织特征成像,自动调整声波发射速度,匹配不同组织检查

★1.8 血管内中膜实时自动测量功能：可实时测量内中膜厚度，并自动显示≥5个心动周期测量值，并在屏幕上实时显示结果。

1.9 跟踪对比技术，可将既往图像进行同屏对比显示

2. 二维灰阶模式

2.1 组织谐波成像

2.2 组织特异性成像

2.3 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒

2.4 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

2.5 频率复合成像

2.6 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

★2.7 增益调节：B/M可独立调节，TGC≥8段调节 LGC≥6段调节

2.8 斑点噪声抑制成像

2.9 回波增强技术

★2.10 局部图像增强技术：针对采样框内的感兴趣区域进行图像增强，明显提高对比度，提供证明文件。

3. M型成像模式

3.1 彩色M型

3.2 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转

4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.1 高分辨率血流成像

4.2 双实时同屏对比显示

4.3 自动调节取样框的角度及位置

4.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）

4.5 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒

5. 频谱多普勒成像

5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

5.2 连续多普勒

6. 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

7. 图像放大技术

7.1 一键实现全屏放大

7.2 10倍局部放大（支持前端、后端放大）

（二）测量分析和报告

1. 常规测量软件包

2. 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

3. 妇科/产科专用测量软件包

4. 心脏功能专用测量软件包

5. 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

6. 射血分数自动测量功能

（三）探头规格

1. 探头个数3个：凸阵、线阵、相控阵

2. 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥3种，多普勒可选不同频率

3. 工作范围：频率范围可在1—18 MHz之间选择，可在屏幕上显示

4. 振子：凸阵探头有效振子数≥128振子

（四）电影回放及原始数据处理

1. 所有模式下支持手动、自动回放

2. 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

3. 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

4. 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

（五）信息管理与存储

1. ≥128G固态硬盘，提供证明文件。

2. 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

3. 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

4. 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

★5. 支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流，提供证明文件。

（六）连通性

1. HDMI、USB3.0接口、网络接口，type-c接口功能

2. 支持数据无线传输

3. DICOM3.0系统

4. 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

5. 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

（七）配置

1. 主机1台

2. 台车1个

3. 凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz

4. 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192

5. 心脏探头1把，频率范围：1.5-4.5MHz

6. 探头扩展器1个

**二、其它：**

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

**三、售后服务要求：**

验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。终身软件免费升级。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

**第四标包：可视喉镜**

**设备选型：可视喉镜 产地：国产 数量9套 预算金额：31万**

1. **设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）：**

**可视喉镜（成人）**

1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

 2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

★ 3、喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离35mm，正负10%偏离

★ 4、一次性喉镜片可插入镜片长度：成人镜片长度108-123mm,

★ 5、渐缩型镜片前端厚度：成人镜片前段厚度12.5-13.5mm,

★ 6、镜片角度：42度

7、配套PCTG材料一次性使用喉镜片。较PC材质，不含双酚A，透明度高。

★ 8、视场角60º±15%

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

10、液晶屏像素（PIX ）：720\*480

11、分辨率≥7.87LP/mm

12、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式

13、纺锤型短手柄设计，握持舒适

14、具有特殊防雾功能

15、手柄防水等级：IPX7

16、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时

19、充电时间：＜3小时

20、持续放电时间：＞3小时

21、充电次数：＞300次

22、内置可充电式锂电子聚合物电池

23、由厂家负责售后服务

**可视喉镜技术参数（儿童）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **技 术 名 称** | **技 术 指 标** |
| 整机参数 | 摄像头处厚度（含镜片） | 7.0-10.5mm |
| 弯曲角度（压舌片角度） | 33º |
| 摄像头到镜尖垂直距离(mm) | ≤30mm |
| 镜片可插入镜片长度 | 88mm |
| 分辨率 | ≥7.87lp/mm |
| 显示屏 | 3″TFT |
| 观察视角 | 60º±15% |
| 景深 | 5-100mm |
| 光照度 | ≥150Lux |
| 显示器前后转动角度 | 110°（±10%） |
| 显示器左右转动角度 | 270°(±10%) |
| 存储空间 | 32G |
| 工作情况 | 充电器输入 | 100~240VAC 50~60Hz |
| 充电器输出 | 5V，1.2A |
| 充电时间 | <3小时 |
| 输入功率 | 0.3A |
| 待机时间 | ＞3.5h |
| 多媒体 | 照片格式 | JPG |
| 录像文件格式 | AVI |
| 工作环境 | 温 度 | 5℃～40℃ |
| 湿 度 | 10%～90% |
| 大气压力 | 860hPa～1060hPa |
| 运输环境 | 温 度 | -40℃～+55℃ |
| 湿 度 | ≤93% |
| 大气压力 | 500hPa～1060hPa |

**三、配置：标配一套**

1.一次性镜片300个。

2.电子纤维软镜器械消毒盒2个(树脂材料）。

**四、其它：**

1、提供原厂产品彩页、技术性能及参数表

2、提供设备配置的详细清单

★3、提供零配件和耗材价格表，耗材价格为全疆最低价，提供相应合同等证明材料，并提供同等级医院最低价承诺书。

★4、凡属于国家规定计量器具范畴的医疗设备均需提供计量检定合格报告。

★5、出现故障不能解决则提供备用机

6、所有接口费由中标公司承担。

**五、售后服务要求：**

验收合格后整机免费保修3年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知2小时内，到达现场进行维修，24小时解决问题，不能解决则提供备用机。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费培训操作及维修人员。

**第五章 评标方法和标准**

**本项目评标方法为综合评分法。**

1、综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的潜在投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定与潜在投标人所提供货物服务的质量相关，包括 投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

2、评标时，评标委员会各成员应当独立对每个潜在投标人的投标文件进行评价，并汇总每个潜在投标人的得分。

3、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

4、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的潜在投标人为排名第一的中标候选人。

**资格审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评审意见** |
| **是否合格** |
| 1 | 企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料）； |  |
| 2 | 法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明； |  |
| 3 | 提供上一年度经第三方审计的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明） |  |
| 4 | 提供近三个月连续缴纳社保证明材料及税收证明材料； |  |
| 5 | 凡拟参加本次招标项目的供应商，参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实）； |  |
| 6 | 在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； |  |
| 7 | 针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明； |  |
| 8 | 拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》。 |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包； |  |
| 10 | ①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）。 |  |
| 11 | 具备履行合同所必需的设备/货物和专业技术能力的承诺书； |  |

**符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **评审内容** | **评审意见** |
| **序号** |  | **是否合格** |
| 1 | 各投标单位投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 响应文件符合招标文件实质性要求。 |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定格式编制、标记及签署盖章的,法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的； |  |
| 4 | 服务期、质保期满足招标文件规定的； |  |
| 5 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |
| 6 | 未出现围标串标行为。 |  |
| **结论：是否通过审查，进入下一阶段。** |  |

**说明：**

**（1） “是否通过并进入下一阶段评审 ”一栏应写“通过 ”或“不通过 ”。**

**（2） 出现一个“ × ”的结论为“不通过 ”。表中全部为“ √ ”, 同意进入下一阶段评审。**

**（3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则， 由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。**

**综合评分标准**

| **项目** | **分值** | **评审内容及规则** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **经****济****部****分** | **价格** | **30****（国产）** | **采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。** |  |
| **商务部分** | **相关业绩** | **2** | **提供投标方（2021年至今）新成立公司提供成立以来同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得1分，最高得2分，不提供不得分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖投标单位公章）。** |  |
| **服务能力** | **16** | **1、售后服务体系完备，设备出现故障1小时内到达现场处理解决故障得5分，设备出现故障2小时内到达现场处理解决故障得2分，2小时以上到达现场处理解决故障不得分，评审时以提供服务承诺和相关证明材料为准（提供具有维修招标设备的人员资质证明）。****2、提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得1分，不提供不得分。****3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的优秀得5分、一般得2分、不合理或不提供不得分。质保服务期三年的得3分，四年的得4分，五年及以上的得5分。质保期低于招标要求的，不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）** |  |
| **技术部分** | **核心参数** | **15** | **关键（核心）技术参数完全满足得15分，不完全满足不得分。****（评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准〔包括：检验报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、食药局备案过的或生产厂家产品说明书、生产厂家技术白皮书〕，证明材料需加盖生产厂家公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。** |  |
| **其他技术指标** | **32** | **1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得20分；由专家逐条确认是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣2分，扣完为止。****2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（影响产品质量实质性参数）（包括核心参数）高于招标文件中技术参数和性能，优于一般参数得1分/项，优于核心参数得2分/项，最多得12分。****（评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应的第三方技术支持资料为准〔包括：检验报告、医疗器械注册证附件——产品技术要求、食药局备案过的或生产厂家产品说明书、生产厂家技术白皮书〕，证明材料需加盖生产厂家公章，未提供或参数偏离表页码指向不准确无法验证相关参数的，视为负偏离，按上述标准赋分。）** |  |
| **安装技术水平** | **5** | **1.有专门项目负责人，配备2名及以上安装技术人员得2分。****2.设备安装技术负责人员有相应安装经验、有培训方案，同时提供3项及以上安装调试业绩得3分，提供2项安装调试业绩得1分，提供1项安装调试业绩得0.5分，不提供不得分。评审时以相关证明材料为准。（相关证明材料：提供使用单位的验收单和培训证明，并加盖投标单位公章。）** |  |
| **其它** | **加减分项** | **1、不专门面向中小企业采购的项目，提供“中小企业声明函”对小微企业给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。****2、不专门面向中小企业采购的项目，提供监狱企业、残疾人福利企业、节约能源保护环境企业，持政府相关部门认定文件给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。不重复享受价格扣除政策。****3、按其他规定、不良行为需要加分、减分的。** |  |
| **总得分100分** | **技术参数中标注“\*”或“★”号的为关键（核心）参数** |  |
| **备注：当多家投标人所投品牌型号相同时，按照下列情形处理：** **【采用综合评分法】提供同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照下述第（2）条方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌同型号投标人不作为中标候选人。** **(1)评标委员会采取随机抽取的方式确定。** **(2)投标报价低的一方为中标候选人；投标报价相同时技术部分得分高的一方为中标候选人；投标报价和技术部分得分均相同时，采取随机抽取的方式确定。**  |

昌吉回族自治州人民医院设备采购合同

 合同编号：

采购方（以下简称甲方）：昌吉回族自治州人民医院

地址：昌吉市延安北路303号

电话：0994-2350409 邮编：831100

供货方（以下简称乙方）：

地址：

电话： 邮编：

甲方通过公开招标方式购买一批医疗设备（昌吉州州直卫生健康医疗系统医疗 XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目）（招标文件编号：XXXX，招标项目名称:昌吉州卫生健康系统XXXX年第XX批XX国产医疗设备采购项目（第XX包））。乙方作为厂家授权的供货商已成为该项目的中标方，现经甲乙双方充分协商，就设备的买卖、运输、安装、质保及人员培训等达成下列条款,共同信守。

**一、经甲方同意，乙方向甲方供应完全符合以下要求的设备(设备配置明细等附后)。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号、品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额：¥XXXX 元 ，大写：人民币XXXX元整（含税）。 |

设备的易耗配件必须在合同附件（附件1：设备配置清单、附件2：设备备品备件耗材清单、附件3：设备零配件消耗品购买价格清单）中注明，如无明确配件价格的由甲方市场询价后确认乙方的配件供给价格。

**二、售后服务及质量保证**：

1、设备（货物）验收合格后，由乙方免费保修 年，如乙方不具备自行维修的资质，可指定厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方履行质保义务。保修期后仍由乙方负责终身维修，乙方可委托厂家指定的售后维保商（或厂家）向甲方提供维保服务。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，人为损坏不在保修范围内；免费保修期后仍由乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）负责终身维修，免费保修期满以后乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）履行保修义务只收取甲方材料费，其他费用予以免除。乙方指定的售后维保商（或厂家）未按照本合同约定履行质保义务的，视为乙方违约，乙方应根据本合同的约定承担违约责任。

2.乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）自收到甲方维修要求（电话、微信、QQ、电子邮件、传真等不限）后应当在30分钟内响应，2小时内提出解决方案并开始进行维修。乙方在甲方提出维修要求24小时内不能维修到位的，则自24小时届满，乙方即有义务提供备用机供甲方使用。备用机使用期限超过7日的，该备用机须为全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的机器设备。乙方逾期维修，甲方可自行组织维修，但相关费用由乙方承担，甲方可直接从乙方最后一笔款项中扣除。

3.质保期内计算机系统乙方负责免费升级。其中系统中使用的厂家自主知识产权的系统软件，由乙方负责联系厂家进行终身免费升级和保修。除正常维修外，乙方应定期派工程师进行设备检查和维护。

4.乙方在中国国内设有维护部门和零备件库，保证对合同设备所需的零备件长期（本设备使用年限）供应。

**三、安装、验收及培训**：

1.乙方将设备送达至甲方指定地点后，甲、乙双方对设备进行现场验收，并出具验收证明。若在验收时发现设备数量、规格、品种、参数、外观等不符合规定，甲方有权拒收货物，因此产生的相关费用均由乙方负担。

验收标准：如招投标文件中有约定按照招投标文件中的约定，未予具体约定的，以国家或行业标准进行验收。安装调试完成符合验收条件时，由乙方向甲方提出书面验收要求，甲乙双方对设备、已完成培训的人员进行验收、考核，达到验收标准的，甲乙双方在验收报告上签字盖章，验收完成。必要时甲方可引入第三方或者委托专业机构进行验收，甲乙双方对该验收结果予以认可，验收费用由乙方负担。

2. 乙方派工程师至甲方的使用科室对相关人员进行操作培训，直到参加培训人员具备独立操作能力并能排除使用中的一般性障碍，且培训结果至甲方满意为止。

3.如有必要，甲方派人至乙方指定地点进行免费培训，甲方派出培训人员所产生的培训费用（交通、住宿、差旅等）均由乙方承担，培训的结果必须至甲方满意为止。

**四、设备质量技术标准及包装：**

1.乙方保证所供设备的相关资质证照齐备、有效，并符合《国家医疗器械管理条例》的管理规定；乙方及所供设备的相关资证复印件作为本合同附件。

2.设备的质量技术标准应符合设备生产厂制定的出厂质量技术标准，并符合国家相关质量标准要求。乙方已知悉上述标准，并确认采用该标准的设备能满足甲方的要求。

3.设备包装应为设备生产厂原包装。

**五、付款方式：**

甲方与乙方签订合同后，乙方应向甲方开具全额正规发票，甲方预付第一笔设备款，合同总金额30%，计XXX元；机器到现场安装，进行临床使用人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第二笔设备款，合同款总额的30%，计XXX元；机器安装到位后进行维修人员培训合格后，甲方收到乙方的齐全付款资料后30个工作日内向乙方付第三笔设备款，合同款总额的30%，计XXX元；所有人员培训合格后，达到临床使用标准及要求，甲方收到乙方的项目付款审批单、收据、乙方开票信息等齐全的付款资料后30个工作日内向乙方支付第四笔设备款，合同款总额的10%，计XXX元。

甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

乙方应对其指定的账号信息的真实性、安全性、正确性负责，因乙方收款信息问题造成的全部后果均由乙方自行承担。

**六、设备交付**：

1.乙方应在合同签订之日起30个日历日内将设备（包括：相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等）送达甲方指定地点并组织安装、验收和培训，并在 7个日历日内完成设备验收及人员培训，设备运费及保险等费用由乙方承担。

2.设备的配置详见附件设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单。设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单表是本合同的附件部分。乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

**七、合同有效期**：为本合同的履行期。

**八、公证**：如需公证的，公证费用由提出公证需求的一方承担。

**九、违约责任** ：

1.乙方逾期供货或者逾期完成验收、人员培训的，每逾期一日，按合同总金额的1%向甲方支付违约金。

2.乙方逾期超过30日，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

3.如乙方交付的设备在验收时发现设备数量、规格、品种等不符合规定的，视为乙方根本违约，乙方应承担本合同总金额30%的违约金，并由甲方选择解除本合同或者要求乙方承担违约金后在指定期限内继续履行本合同约定的交付义务。

4. 如乙方或乙方指定的售后维保商（或厂家）未能按照本合同第二条的约定履行质保义务，或不能及时响应按时提供质保服务的，除按照本合同二.2约定从乙方最后一笔款项中扣除维保费用后，每发生一次违约，乙方还应向甲方支付2000元的违约金。

5.如乙方未按本合同二.4的约定，不能保证本合同项下机器设备备件长期供应的，乙方应按照合同二.2的约定提供备用机，该备用机必须是全新的，且功能、能耗及使用便利性不得低于本合同项下的设备；如乙方不能提供符合要求的备用机的，本合同项下设备无法正常使用的，乙方应当按照当时的折旧后的价格予以回购，并赔偿甲方的全部直接和间接经济损失（包括甲方主张权利的诉讼费、律师费、差旅费、调查取证等相关费用）。

6. 乙方在为甲方提供安装、调试、系统对接等服务时，应当确保不会影响甲方其他系统、设备的正常运行，如因此造成甲方其他系统、软件、设备无法运营或发生断电、断网等情形的，乙方应当全额赔偿甲方的损失，该损失包括但不限于：修理、重做、更换、重新调试的相关费用，财产和权益的直接减少，财产权益应当增加而未能增加的部分，数据丢失重新补录的时间和人力损失，为维权而产生的诉讼、仲裁、调查取证费用、差旅费、律师费等。

7.如因设备质量问题或乙方维护不及时，给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货或换货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

8.甲方如迟延付款的，每迟延一日应向乙方支付应付款总金额万分之一的违约金，该违约金累计达到合同总金额1%封顶。

9.乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金和损失赔偿，甲方均有权从应支付乙方的款项中扣除。

10.若到货设备参数与招标文件参数响应不一致，视为虚假应标，合同立即终止。给甲方造成损失或导致甲方因此向第三方承担责任的，由甲方自行选择要求乙方对该设备予以免费退货，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失包括甲方向第三方承担赔偿的全部金额、甲方处理纠纷的费用等，还应向甲方承担本合同总金额30%的违约金。

**十、争议解决方法**： 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

**十一、其他**：

1.合同变更须经双方书面同意。

2.招标文件、乙方投标文件、设备配置清单、设备备品备件耗材清单、设备零配件消耗品购买价格清单等均作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。若合同与标书有冲突之处，以标书为准。

3.本合同所列地址、联系方式是双方确定的作为本合同项下合同履行、争议解决方式条款中所涉诉讼法律文书的送达地址和联系方式。本合同履行过程中送达的文书包括但不限于商业函件、开庭传票、开庭通知书、证据、判决书、裁定书、裁决书、调解书、执行裁定书等。

双方确认：上述送达地址和电子邮箱适用于合同履行完毕或争议经或仲裁、一审、二审、再审、执行阶段，至案件执行程序终结时止。

任何一方发生地址、接收人变动的，应书面向对方送达并获得对方书面确认，否则不发生送达地址、接收人变动的效力；向本合同约定地址送达导致诉讼仲裁文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

4.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

甲 方（盖章）：昌吉回族自治州人民医院 乙方（盖章）：

开户行：中国建设银行昌吉分行文化东路支行 开户行：

账 号：65001620300050001465 账 号：

法人代表： 法人代表：

签约代表： 签约代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 **附件1**：

**设备配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 制造商（产地） | 数量 | 单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

**附件2**：

**设备零配件、消耗品、耗材（试剂）购买价格清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价(元) | 对应的投标设备名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

**附件3：设备零配件、消耗品、耗材（试剂）最低价承诺书**

**最低价承诺书**

我司参加“昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备项目”的招标项目，项目编号:XXXX,我公司中标设备XXXX,对该设备使用的耗材价格做出如下承诺：提供零配件和耗材，价格为同等级医院的全疆最低价。

承诺单位法定代表人（签字）：

 承诺单位（盖章）：

 日期：\_\_年\_\_\_月\_\_日

**附件4：**招投标参数正负偏离表盖公章

**附件5：**法人授权书盖公章

**法人代表授权书**

本授权书声明：注册于（XXXX）的（XXX有限公司），在下面签字的法人代表（XX、总经理），代表本公司授权在下面签字的（XXX、销售经理）为本公司的合法代理人，就（昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）XXX项目）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于XXX年XX月XX日签字生效，特此声明。

注：被授权人与法人身份证（正反面）扫描件

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公 章：

授权日期：XXX年XX月XX日

**附件6：**服务承诺书盖公章（需提供厂家售后服务承诺书）

**服务承诺书**

1、提供整机免费全保三年（从验收合格之日起开始计算）终身免费维护。

2、 系统软件免费升级，需要时与医院各系统无条件免费连接。

3、维修响应时间：维修响应时间2小时，接到故障报告后在4小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过2个工作日，否则乙方需提供备用机供临床使用。

4、提供保修期后无偿技术支持。

5、提供维修、检测和报错系统软件。

6、保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

7、 国内有800免费电话、维修系统，并提供7\*24小时服务，提供详细电话号码。

　 8、配件服务：保修期以外维修配件的价格，我公司承诺按产品的成本价供货。

　　9、对所提供的产品中在质保期内如有质量问题，可免费更换新品。

承诺单位法定代表人（签字）：

承诺单位（盖章）：

 日期： 年 月 日**附件7：**反商业贿赂承诺书盖公章

**反商业贿赂承诺书**

我单位办理了编号为：昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州人民医院）国产医疗设备XXX采购项目的招标文件（项目编号：XXXXX）。为确保质量，促进政府采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止政府采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制政府采购中的行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

杜绝任何形式的商业贿赂行为。在设备招采、合同签订及设备验收环节不给医院有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。严格按投标承诺履行合同， 如有违反，用户有权依照相关法律追究相应责任。

我们将认真履行以上承诺，并接受监察部门的监督检查，若有违反，将承担相应的行政责任和刑事责任。

承诺单位法定代表人（签字）：

 承诺单位（盖章）：XXXX

 日期：\_\_年\_\_X\_月\_\_X日

**附件8：**中标通知书复印件加盖公章

**注：最终合同签订内容，以甲乙双方协商为准。**

**第七章 投标文件格式**

**投标文件格式范本**

|  |
| --- |
| **（正本/副本）****\*\*\*\*\*** **\*\*\*** **\*\*\*** **\*\*\*** **\*\*\*** **项目****编号** **＊＊＊**  **标项号＊＊****投** **标** **文** **件**投标单位： （公章）项目名称： 项目编号： 联 系 人： （签字）电 话： 地 址 ： **注：** **在** **2024** **年** **\*\*月** **\*\*日** **\*\*午\*\*之前不得启封** |

**第一部分** **开标一览表及资格证明文件**

**1、开标一览表；**

**2、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；**

**3、法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；**

**4、投标保证金缴纳凭证；**

**5、提供上一年度经第三方审计的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）**

**6、在税务局依法缴纳近半年任意连续三个月税收证明材料；**

**7、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；**

**8、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；**

**9、1）拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》。**

**2）凡拟参加本次招标项目的供应商，参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，将拒绝其参加本次招标活动，提供网上截图并加盖单位公章；**

**3）①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）。**

**10、具备履行合同所必需的设备/货物和专业技术能力的承诺书；**

**11、根据评标办法供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料（格式自拟）**

**1、开标一览表**

项目名称： 项目编号：

报价单位：人民币/**元** 标项号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 |  |
| 1 | 报价（币种：人民币） | 小写： 元 |
| 大写：  |
| 2 | 供货日期 | 合同签订后 个日历日到货 |
| 备注： |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字):

注:

（1）投标报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用；

（2）如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。

**2、企业三证合一的法人营业执照或含二维码的营业执照；**

**3、法定代表人授权书及被授权人身份证，法人本人参与投标提供法人身份证及法人资格证明；**

**法定代表人身份证明**

单位名称：

企业类型：

地 址：

营业期限：

成立时间：

姓名： 性别： 身份证号码：

年龄： 职务： 电 话：

系 的法定代表人。

特此证明。

法人身份证正面复印件

法人身份证反面复印件

**投标人名称（公章）：**

**法定代表人签字或（签/章）：**

**日期：**

**法定代表人授权委托书**

**本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法** **人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的** **姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。**

**代理人： 性别： 年龄：**

**单 位： 部门： 职务：**

**电 话： 身份证号码：**

**代理人无转委权。特此委托。**

**本授权书于** **年** **月** **日签字生效,特此声明。**

|  |
| --- |
| 授权委托人身份证反面复印件 |

授权委托人身份证正面复印件

**投标人名称（公章）：**

**法定代表人签字或（签/章）：**

**日期：**

**4、投标保证金缴纳凭证；**

**5、提供上一年度经第三方审计的财务审计报告（新成立公司不足一年的提供近三个月内有效的银行资信证明）**

**6、在税务局依法缴纳近半年任意连续三个月税收证明材料；**

**7、在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；**

**致： 招标人**

本公司参加 项目（项目编号： ）的招标活动，并声明：

本公司参加本招标项目政府采购前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**8、针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明；**

我公司承诺在 （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家 工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、 有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、 报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照 《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字盖章）：

日期：

年 月 日

**9、1）拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证；所投产品属于第三类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》。**

**2）凡拟参加本次招标项目的供应商，参加采购活动前三年内，被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，将拒绝其参加本次招标活动。提供网上截图并加盖单位公章；**

**3）①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。（提供承诺书并加盖公章）。**

**10、具备履行合同所必需的设备/货物和专业技术能力的承诺书**

致： 采购人

我 公 司 ( 公 司 ) 参 加 贵 方 组 织 的项 目 (项目编号： ) 的投标活动，如我方获得中标资格，

我方保证具备履行合同所必须的设备和专业技术能力 ，并承诺如下：

( 一) 具有独立承担民事责任的能力；

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四) 参加政府采购活动前三年内 ，在经营活动中没有重大违法记录；

(五) 法律 、 行政法规规定的其他条件；

(六) 我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时 ，我公司具有很好的厂家原厂产品支持 、技术货物 、产品调试 、系统培训及原厂售后货物承诺保持书。

如违反以上承诺 ，本公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或其委托代理人：

供应商： (盖单位章)

日期： 年 月 日

## **11、根据评标办法供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料（格式自拟）**

**第二部分 商务及技术文件**

**1、投标函**

**2、投标分项报价表**

**3、货物说明一览表**

**4、技术规格偏离表**

**5、商务条款偏离表**

**6、《中小企业声明函》（货物）**

**7、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）**

**8、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）**

**9、投标人可提供有利于投标的其他证明材料（格式自拟）**

**1 投标函**

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正 式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本 份、副本 份及电子文档 份，并以 形式出具的金额为人民币 元的投标保证金。

据此 ，签字代表宣布同意如下：

（1）本投标有效期为自投标截止之日起 个日历日。

（2）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（3）在规定的开标时间后 ，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的投标人 ，我方不是采购代理机构的附属机构。

（5）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标货物费。

（6）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

传真

电话

电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人（公章）

日期

**2 投标报价明细表**

项目名称： 项目编号：

报价单位：人民币/元 标项号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |
| 合计金额（大写）： |  |
| 质保年限 |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）:

 投标人(单位公章):

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报

项目名称:

**备品备件分项报价表**

项目编号:

标项号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 |  品牌 | 规格型号 | 供货厂商名称 |  产地 |  数量 | 单价 |  合计 | 备注 |
| 质保期内 免费设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： （此价格仅供参考） |
| 质保期外 设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （**质保期外报价）** |

投标人名称（公章）：

投标人法人或授权代表（签/章）：

日 期 ：

注： 1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料， 但不可减少。

2、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

3、备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

项目名称:

**4** **技术规格偏离表**

项目编号:

标项号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标货物内容 | 投标货物内容 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）: 投标人(公章):

日 期 ：

注： 1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料 ，但不可减少。

2.投标人必须明确写明是否“偏离”字样 ，不得空白 ，否则视为无效投标。

3.投标人正偏离必须是关键指标且加黑加粗标明提示，并进行详细阐述，否则不作为正偏离。

**5** **商务条款偏离表**

项目名称:

项目编号:

标项号:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签/章）: 投标人(公章):

**6 《中小企业声明函》货物**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

                       日期：

**7、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）**

**8、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）**

**9、投标人可提供有利于投标的其他证明材料（格式自拟）**