高端能谱CT技术要求

一. 货物需求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端能谱CT | 1套 | X线与数据采集系统2套（含两套球管和两套探测器），探测器排数≥2x96排，或X线与数据采集系统1套（含一套球管和一套探测器），探测器排数≥256排 |
| 2 | 随机附件 | 1套 | 提供 |
| 3 | 技术资料 | 1套 | 提供 |

二.设备技术规格及要求

| 条款号 | 招标参数 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≥78 cm |  |
| 1.2 | 驱动方式 | 线性马达（电磁直接驱动） |  |
| 1.3 | 数据传输方式 | 射频信号传递 |  |
| 1.4 | 机架内部冷却方式 | 水冷或风冷 |  |
| 2 | X线球管及高压发生器系统 |  |  |
| 2.1 | 高压发生器总功率（物理非等效） | ≥100kW |  |
| 2.2 | 球管阳极热容量 | ≥ 30MHU(或0MHU) |  |
| 2.3 | 球管阳极最大散热率 | ≥2000 KHU/min |  |
| 2.4 | 球管小焦点 | ≤0.6 mm |  |
| 2.5 | 球管大焦点 | ≤1.2 mm |  |
| 2.6 | 最大球管电流 | ≥1250mA |  |
| 2.7 | 最小球管电压 | ≤70kV |  |
| 2.8 | 球管电压可调档数 | ≥ 6档 |  |
| 2.9 | 球管保用 | 全保1年包更换，无扫描次数限制 |  |
| 2.10 | 为保证CT设备整机的稳定性及兼容性，要求影像链核心部件——球管和高压发生器系统，与CT为同品牌厂家自主研发生产。 | 提供 |  |
| 3 | 探测器 |  |  |
| 3.1 | 探测器类型 | 提供最新型探测器技术，例如：西门子Stellar infinity光子探测器；GE提供最新Gemstone宝石探测器；Canon提供Pure VISION探测器，其他厂家提供其最新型探测器系统。 |  |
| 3.2 | 探测器Z轴覆盖范围 | 单套探测器系统，探测器Z轴覆盖范围≥16cm；或双套探测器系统，探测器Z轴覆盖范围≥2×5.76cm |  |
| 3.3 | 每排探测器物理宽度 | ≤0.6 mm |  |
| 3.4 | 数据最大采样率 | ≥4200次/360° |  |
| 3.5 | 每360°数据重建层数 | ≥512层 |  |
| 3.6 | 探测器单元总数 | ≥149000 |  |
| 3.7 | 为保证CT设备整机的稳定性及兼容性，要求影像链核心部件——探测器系统，与CT为同品牌厂家自主研发生产。 | 具备 |  |
| 4 | 扫描床 |  |  |
| 4.1 | 最大无金属可扫描范围 | ≥200 cm |  |
| 4.2 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥600mm/s |  |
| 4.3 | 最大垂直移床速度 | ≥50 mm/s |  |
| 4.4 | 床面垂直升降最高点 | ≥90 cm |  |
| 4.5 | 床面垂直升降可低至 | ≤50 cm |  |
| 4.6 | 床面最大承重 | ≥220 kg |  |
| 4.7 | 触屏控制床位移动功能 | 具备 |  |
| 5 | 主控台 |  |  |
| 5.1 | 主计算机 | 提供计算机型号 |  |
| 5.2 | 计算机内存 | ≥16 GB |  |
| 5.3 | 计算机主频 | ≥四核CPU，≥4x3.6 GHz（或等效） |  |
| 5.4 | 硬盘数据容量 | ≥3.0 TB |  |
| 5.5 | 专用图形数据处理器 | 提供型号 |  |
| 5.6 | 图像存储量 | ≥520,000幅（512X512不压缩） |  |
| 5.7 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等） | 具备 |  |
| 5.8 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19寸 |  |
| 5.9 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率 | ≥1280X1024 |  |
| 5.10 | DICOM 3.0接口 | 传输：Dicom send/receive 查询：Dicom query/retrieve 打印：Dicom Basic Print 存档：Dicom Storage Commitment |  |
| 5.11 | 患者列表软件 | 具备 |  |
| 5.12 | USB 3.0外设接口 | 具备 |  |
| 5.13 | 可编辑储存的扫描方案 | ≥10000条 |  |
| 5.14 | 同步并行处理功能 | 具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |  |
| 5.15 | 并行重建功能 | 具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务，任务数≥8个 |  |
| 6 | 扫描与重建参数 |  |  |
| 6.1 | 最快机架旋转速度 | ≤0.25 s/360° |  |
| 6.2 | 机架旋转速度选项 | ≥4种 |  |
| 6.3 | 定位像最大扫描长度 | ≥190 cm |  |
| 6.4 | 单次连续螺旋扫描范围 | ≥190 cm |  |
| 6.5 | 单次连续螺旋扫描时间 | ≥80 s |  |
| 6.6 | 序列扫描最大覆盖范围 | ≥200 cm |  |
| 6.7 | 最薄图像扫描层厚 | ≤0.6 mm |  |
| 6.8 | 图像重建速度 | ≥60幅/秒 |  |
| 6.9 | 最大图像重建视野FOV | ≥50 cm |  |
| 6.10 | 图像重建矩阵 | ≥512X512 |  |
| 7 | 图像质量 |  |  |
| 7.1 | 密度分辨率：使用2mm直径圆形物体测量 | ≤2mm@0.3%，≤14.0 mGy |  |
| 7.2 | X/Y轴空间分辨率0%MTF | ≥22.0 lp/cm |  |
| 7.3 | Z轴空间分辨率0%MTF | ≥21.0 lp/cm |  |
| 7.4 | 最小CT值（非扩展CT值） | ≤-1024 HU |  |
| 7.5 | 最大CT值（非扩展CT值） | ≥+3071 HU |  |
| 7.6 | 最小扩展CT值 | ≤-10240 HU |  |
| 7.7 | 最大扩展CT值 | ≥+30710 HU |  |
| 7.8 | 各向同性分辨率 | ≤0.33 mm |  |
| 8 | 智能影像工作流技术 |  |  |
| 8.1 | 机架内置扫描参数和病人信息触控屏显示系统 | 具备，包括床位、曝光时间、患者姓名、ECG信号等 |  |
| 8.2 | 机架内置触控屏显示系统数量 | ≥2 |  |
| 8.3 | 快速定位相技术 | 具备，快速定位相扫描功能 |  |
| 8.4 | 快速扫描框确定技术 | 具备在定位像后，依据检查部位的不同（如头、胸、腹部等）主机自动确定扫描范围的功能 |  |
| 8.5 | 快速自动校准技术 | 具备自动校正患者未对准的解剖结构和器官，通过自动配准选定重建平面实现高度自动化的重建工作流 |  |
| 8.6 | 快速结果技术 | 具备，自动后处理并上传PACS系统，无需人工干预 |  |
| 8.7 | 机架激光定位系统 | 具备 |  |
| 8.8 | 一键式摆位按钮 | 机架控制面板具备快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能 |  |
| 8.9 | 双向交流系统 | 具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令 |  |
| 8.10 | 信号自适应增强技术 | 具备信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像 |  |
| 8.11 | 智能参数调整技术 | 具备在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像 |  |
| 8.12 | 智能扫描辅助技术 | 具备扫描参数设定的辅助指导功能 |  |
| 8.13 | 造影剂自动触发功能 | 具备 |  |
| 8.14 | 动态组织增强评估 | 具备 |  |
| 8.15 | 颅脑最佳对比度算法 | 具备提高颅脑灰白质对比度的专用重建算法 |  |
| 8.16 | 线束硬化伪影校正算法 | 具备校正线束硬化伪影的专用重建算法 |  |
| 8.17 | 三维容积渲染成像技术 | 具备 |  |
| 8.18 | 自动三维重建功能 | 具备独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能 |  |
| 8.19 | 脊柱自动重建功能 | 具备一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘 |  |
| 9 | 高端临床应用技术 |  |  |
| 9.1 | 心脏扫描单扇区时间分辨率 | ≤70 ms |  |
| 9.2 | 机架内置心电门控装置 | 具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪 |  |
| 9.3 | ECG实时监测 | 具备 |  |
| 9.4 | ECG坏信号提醒技术 | 具备，电极片未贴好时自动提醒功能 |  |
| 9.5 | ECG信号复制技术 | 具备，电极片脱落时复制之前的心电信号功能 |  |
| 9.6 | 模拟心电图技术 | 具备，提供模拟心电图 |  |
| 9.7 | 钙化积分扫描kV档数 | ≥6档 |  |
| 9.8 | 不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术 | 具备 |  |
| 9.9 | 不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术 | 具备 |  |
| 9.10 | 单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术 | 具备 |  |
| 9.11 | 不受心率和心律限制的心功能成像 | 具备 |  |
| 9.12 | 不受心率和心律限制的小儿先心前瞻性心电触发序列扫描技术 | 具备 |  |
| 9.13 | 自由呼吸无需镇静的小儿先心前瞻性心电触发大螺距扫描技术 | 具备 |  |
| 9.14 | 20 cm搭桥心脏扫描时间 | ≤0.5 s，要求说明实现方式 |  |
| 9.15 | 一站式胸痛三联检查扫描时间 | ≤1 s，40 cm，要求说明实现方式 |  |
| 9.16 | 一站式心脑血管联合扫描时间 | ≤2 s，要求说明实现方式 |  |
| 9.17 | 一站式TAVI检查扫描时间 | ≤2 s，80 cm，要求说明实现方式 |  |
| 9.18 | 肥胖患者专用心脏扫描技术 | 具备 |  |
| 9.19 | 心率自适应螺距调节技术 | 具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能 |  |
| 9.20 | 不规则心率避过技术 | 具备 |  |
| 9.21 | 相对时相采集技术 | 具备根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能 |  |
| 9.22 | 绝对时相采集技术 | 具备根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能 |  |
| 9.23 | 自动全剂量曝光范围技术 | 具备，前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能 |  |
| 9.24 | 心脏最佳时相自动重建技术 | 具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相 |  |
| 9.25 | 相对时相重建技术 | 具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能 |  |
| 9.26 | 绝对时相重建技术 | 具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能 |  |
| 9.27 | 图像预览功能 | 具备依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据 |  |
| 9.28 | 真实层面重建技术 | 具备 |  |
| 9.29 | 心肌线束硬化伪影校正技术 | 具备心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法 |  |
| 9.30 | 房颤和心律不齐患者心电编辑功能 | 具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能 |  |
| 9.31 | 动态成像技术 | 具备动态成像技术 |  |
| 9.32 | 动态成像范围 | ≥16 cm |  |
| 10 | 低剂量扫描技术 |  |  |
| 10.1 | 管电流自动实时调节技术 | 具备在扫描过程中，毫安根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，并实时反馈调节，并且不需额外的定位相 |  |
| 10.2 | 智能管电压技术 | 具备根据定位像自动选择kV |  |
| 10.3 | 球管电压可调档数 | ≥ 6档 |  |
| 10.4 | 儿童剂量保护技术 | 具备儿童剂量保护的专用技术 |  |
| 10.5 | 70kV超低剂量扫描技术 | 具备 |  |
| 10.6 | 高级重建算法 | 具备，提供经FDA认证的迭代重建技术的证书证明：Siemens提供ADMIRE，GE提供TrueFidelity，Canon提供AiCE，联影提供AIIR，其他厂家提供其最新型迭代重建技术。 |  |
| 10.7 | 高级重建算法重建速度 | ≥70幅/秒 |  |
| 10.8 | 迭代重建技术最多降低辐射剂量百分比（与WFBP相同图像质量情况下） | ≥80% |  |
| 10.9 | 无效射线屏蔽系统 | 具有非对称采集屏蔽无效射线装置及功能 |  |
| 10.10 | 智能滤过技术 | 在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置 |  |
| 10.11 | 智能定位相技术 | 具备实时定位相功能，且随时可手动停止定位相扫描 |  |
| 10.12 | 智能剂量分布技术 | 具备定位相上观察后续扫描协议中病人的剂量分布情况 |  |
| 10.13 | 智能剂量分析技术 | 具备观察当前扫描协议中使用的低剂量技术的功能 |  |
| 10.14 | 智能剂量管理技术 | 具备剂量报告、剂量分析和剂量保护等剂量管理功能 |  |
| 11 | 高级图像后处理工作站 |  |  |
| 11.1 | 提供原厂高级图像后处理工作站系统一套 | 1套 |  |
| 11.2 | 内存 | ≥96 GB |  |
| 11.3 | 主频 | ≥10X2.4 GHz |  |
| 11.4 | 硬盘容量 | ≥3 TB |  |
| 11.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥21寸 |  |
| 11.6 | 医学专用液晶屏显示器分辨率 | ≥1280×1024 |  |
| 11.7 | 一体化图像光盘存储 | 具备 |  |
| 12 | 高级临床后处理应用软件 |  |  |
| 12.1 | 图像显示功能 | 具备 |  |
| 12.2 | 照相功能 | 具备 |  |
| 12.3 | 打印功能 | 具备 |  |
| 12.4 | 视频捕捉和编辑工具 | 具备 |  |
| 12.5 | 图像存档和网络系统 | 具备 |  |
| 12.6 | 实时多平面重建MPR | 具备 |  |
| 12.7 | 三维重建软件包 | 具备 |  |
| 12.8 | 容积渲染成像软件 | 具备 |  |
| 12.9 | 最大及最小密度投影软件 | 具备 |  |
| 12.10 | 透明显示软件 | 具备 |  |
| 12.11 | 电影功能软件 | 具备 |  |
| 12.12 | 三维容积测量评估软件 | 具备 |  |
| 12.13 | 血管分析软件 | 具备 |  |
| 12.14 | 心脏分析软件 | 具备 |  |
| 12.15 | 心血管引擎后处理软件包 | 具备 |  |
| 12.16 | 冠状动脉钙化分析 | 具备 |  |
| 12.17 | Agatston当量评分软件 | 具备 |  |
| 12.18 | 质量评分软件 | 具备 |  |
| 12.19 | 容积评分软件 | 具备 |  |
| 12.20 | 冠状动脉钙化程度自动评估 | 具备 |  |
| 12.21 | 冠脉年龄自动评估 | 具备 |  |
| 12.22 | 单支血管标准评分软件 | 具备 |  |
| 12.23 | 冠脉血管基本评分软件 | 具备 |  |
| 12.24 | 冠状动脉血管分析软件 | 具备 |  |
| 12.25 | 心脏分离功能 | 具备 |  |
| 12.26 | 心脏血池自动去除功能 | 具备 |  |
| 12.24 | 冠脉束一键自动提取功能 | 具备 |  |
| 12.27 | 智能识别心脏长轴位功能 | 具备 |  |
| 12.28 | 智能识别心脏短轴位功能 | 具备 |  |
| 12.29 | 心脏平面智能用户自定义功能 | 具备 |  |
| 12.30 | 实时心脏投照角度显示 | 具备 |  |
| 12.31 | 冠脉最佳平面自动显示功能 | 具备 |  |
| 12.32 | 血管导航功能 | 具备 |  |
| 12.33 | 解剖结构显示器功能 | 具备 |  |
| 12.35 | 各枝冠状动脉自动探查命名功能 | 具备 |  |
| 12.36 | 自动显示各枝冠状动脉CPR图像 | 具备 |  |
| 12.37 | 冠状动脉横断面自动显示功能 | 具备 |  |
| 12.38 | 冠脉中心线编辑功能 | 具备，实现冠脉分枝的延长、剪切 |  |
| 12.39 | 智能血管狭窄分析和测量 | 具备 |  |
| 12.40 | 冠脉狭窄程度自动评估 | 具备 |  |
| 12.41 | 冠脉轮廓线显示及编辑功能 | 具备 |  |
| 12.42 | 冠脉直径轮廓曲线自动显示 | 具备 |  |
| 12.43 | 冠脉斑块定性显示功能 | 具备，按照密度标记不同色彩 |  |
| 12.44 | 冠脉斑块分析软件 | 具备 |  |
| 12.45 | 斑块透镜显示功能 | 具备 |  |
| 12.46 | 血管支架放置助手 | 具备，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离 |  |
| 12.47 | 心功能分析软件 | 具备，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估 |  |
| 12.48 | 自动探查各期相心肌 | 具备 |  |
| 12.49 | 血池模式心肌精确定量评估 | 具备 |  |
| 12.50 | 心脏收缩期和舒张期自动探查 | 具备 |  |
| 12.51 | 自动计算生成心脏时间容积曲线 | 具备 |  |
| 12.52 | 自动播放多时相心脏运动图像 | 具备 |  |
| 12.53 | 心脏瓣膜运动模式观察 | 具备，评估二尖瓣、主动脉瓣等运功功能显示 |  |
| 12.54 | 心肌质量评估软件 | 具备 |  |
| 12.55 | 舒张末期和收缩末期容积评估软件 | 具备 |  |
| 12.56 | 每博输出量评估软件 | 具备 |  |
| 12.57 | 射血分数评估软件 | 具备 |  |
| 12.58 | 个性化心功能参数评估软件 | 具备，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值 |  |
| 12.59 | 心肌组织17分段牛眼图分析软件 | 具备，自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的17分段牛眼图 |  |
| 12.60 | 冠脉分布彩色地形图 | 具备，提供基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图 |  |
| 12.61 | 去除检查床软件 | 具备 |  |
| 12.62 | 去除骨软件 | 具备 |  |
| 12.63 | 编辑骨去除蒙片软件 | 具备 |  |
| 12.64 | 突出骨显示软件 | 具备 |  |
| 12.65 | 高密度结构分离软件 | 具备 |  |
| 12.66 | 半自动跟踪血管软件 | 具备 |  |
| 12.67 | 手动跟踪血管软件 | 具备 |  |
| 12.68 | 血管中心线编辑软件 | 具备 |  |
| 12.69 | 钙化去除软件 | 具备 |  |
| 12.70 | 血管导航软件 | 具备 |  |
| 12.71 | CPR病变定位软件 | 具备 |  |
| 12.72 | 狭窄定量测量软件 | 具备 |  |
| 12.73 | 血管长度定量分析软件 | 具备 |  |
| 12.74 | 血管直径定量分析软件 | 具备 |  |
| 12.75 | 管腔轮廓编辑软件 | 具备 |  |
| 12.76 | 像素透镜灰阶值测量软件 | 具备 |  |
| 12.77 | 神经灌注软件 | 具备 |  |
| 12.78 | 神经血管减影软件 | 具备 |  |
| 12.79 | 自动减影骨去除软件 | 具备利用CT平扫与血管造影两次扫描图像，自动减影去除头颈等复杂部位的骨性结构，获得去骨后的血管图像 |  |
| 12.80 | 头颈最佳平面显示功能 | 具备在所有二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能 |  |
| 12.81 | 手动剪辑功能 | 具备手动去除图像中的部分（如骨碎片等），以便在查看相关结构时不被遮挡 |  |
| 12.82 | 剪辑容积功能 | 具备剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像功能 |  |
| 12.83 | 动脉瘤自动分割功能 | 具备从VRT或MIP神经减影图像中自动分割动脉瘤的功能 |  |
| 12.84 | 高级肿瘤评估软件 | 具备 |  |
| 12.85 | 肿瘤自动分割软件 | 具备肿瘤自动分离功能，一键式即可分离与提取肿瘤病灶 |  |
| 12.86 | 淋巴结自动提取软件 | 具备淋巴结自动分离功能，一键式即可分离与提取淋巴结 |  |
| 12.87 | 肿瘤定量测量软件 | 具备自动测量功能，包括病灶体积、依据WHO和RECIST等标准的定量参数 |  |
| 12.88 | 结肠分析软件 | 具备 |  |
| 12.89 | 结肠全景显示软件 | 具备结肠全景浏览功能 |  |
| 12.90 | 仿真飞行软件 | 具备结肠自动导航功能 |  |
| 12.91 | 结肠透明化显示功能 | 具备隐匿小肠或结肠显示功能 |  |
| 12.92 | 结肠内窥镜软件 | 具备仿真内窥镜探查结肠病灶功能 |  |
| 12.93 | 结肠病灶三维测量功能 | 具备结肠病灶三维测量评价功能 |  |
| 12.94 | 能量成像最佳对比度成像软件 | 具备 |  |
| 12.95 | 单能谱图软件 | 具备 |  |
| 12.96 | 单能谱能谱级数 | ≥151级 |  |
| 12.97 | 能谱曲线软件 | 具备 |  |
| 12.98 | 能量成像结石成分分析软件 | 具备 |  |
| 12.99 | 能量成像痛风分析软件 | 具备 |  |
| 12.100 | 能量成像增强血管去骨软件 | 具备 |  |
| 12.101 | 能量成像肺血管分析软件 | 具备 |  |
| 12.102 | 能量成像肺灌注分析软件 | 具备 |  |
| 12.103 | 能量成像钙化分析软件 | 具备 |  |
| 12.104 | 能量心肌灌注分析软件 | 具备 |  |
| 12.105 | 碘图软件 | 具备 |  |
| 12.106 | 虚拟平扫软件 | 具备 |  |
| 12.107 | 能量成像脑出血分析软件 | 具备 |  |
| 12.108 | 能量成像骨髓分析软件 | 具备 |  |
| 12.109 | 电子云密度软件 | 具备 |  |
| 12.110 | 原子序数软件 | 具备 |  |
| 12.111 | CT肺结节自动探查分析 | 具备 |  |
| 12.112 | CT肺3D分析软件 | 具备 |  |
| 12.113 | CT Bone Reading CT骨阅读软件 | 具备 |  |
| 12.114 | 肝脏手术计划分析软件 | 具备 |  |
| 12.115 | CT ASPECT评分 | 具备 |  |
| 12.116 | 全息仿生成像 | 具备 |  |
| 12.117 | 动态心肌灌注成像 | 具备 |  |
| 13 | 售后服务 |  |  |
| 13.1 | 远程维修诊断系统 | 设备故障预警，提前更换预警配件，包括球管、探测器等核心备件 |  |
| 13.2 | 整机保修期 | ≥3年 |  |
| 13.3 | 项目实施地有备件仓库 | 常备球管等易损备件 |  |
| 13.4 | 项目实施地配有固定维修工程师 | 具备 |  |
| 13.5 | 球管保证 | 提供球管爆光标准，保修期内超过标准后，达到更换指标，须提前更换 |  |
| 13.6 | 现场技术培训 | 具备，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能 |  |
| 13.7 | 机房装修 | 根据投标人最终用户要求进行 |  |
| 14 | 外围设备 |  |  |
| 14.1 | 全新一代信息化高压注射器 Medrad® Stellant D-CE |  |  |
| 14.2 | 配备6兆医用显示器的PACS系统6套 |  |  |
| 14.3 | 数坤软件 |  |  |
| 14.4 | 铅衣、铅毯、铅颈、铅皮、铅衣架各两套 |  |  |
| 14.5 | 独立空调2台（3P） |  |  |
| 14.6 | 不间断电源UPS |  |  |