## IGS Ultra_4 招标参数
通用型数字化血管造影系统招标要求
1 | 总体要求
1.1 | 采购设备名称：医用血管造影X射线机
1.2 | 数量：1套
1.3 | 设备用途: 可以完整覆盖全脑、全肝、双肾等部位，以开展介入放射学检查与治疗
2 | 技术要求和参数
2.1 | 机架系统（C型臂）
2.1.1 | 落地式全自动单向C型臂
2.1.2 | 机架系统所有轴全部为电动而非手动
2.1.3 | C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心。
2.1.4 | C型臂有效弧深≥100cm
2.1.5 | L臂旋转范围≥180°
2.1.6 | 落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100°
2.1.7 | 落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥50° CAU≥45°
2.1.8 | C型臂最大旋转速度：≥40°/秒
2.1.9 | 平板及球管具有碰撞保护功能
2.1.10 | 实时数码显示所有C型臂旋转角度信息
2.1.12 | 可由用户设置并存储机架位置：≥70种，能实施自动复位功能
2.1.13 | SID 范围≥95cm, 且≤120cm
2.2 | 导管床系统
2.2.1 | 落地式导管床，床面为碳纤维合成
2.2.2 | 承重：≥300KG
2.2.3 | 床长（不含延长板）≥330cm
2.2.4 | 床宽≥45cm
2.2.5 | 纵向移动≥135cm
2.2.6 | 横向移动≥28cm
2.2.7 | 水平旋转≥±180度
2.2.8 | 垂直移动范围≥30cm
2.2.9 | 床面最低高度≤80cm
2.2.10 | 床面最高高度≥105cm
2.2.11 | 导管床面移动有电动模式和手动模式
2.3 | X线发生器系统
2.3.1 | 高频逆变高压发生器，功率≥100KW
2.3.2 | 管电压范围50-125kV
2.3.3 | 全自动智能曝光控制
2.3.4 | 最大毫安≥1000mA
2.4 | 球管系统
2.4.1 | 高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,800转/分
2.4.2 | 球管阳极热容量≥3.5MHU
2.4.3 | 球管阳极散热功率≥6700W
2.4.4 | 管套热容量≥6.5MHu
2.4.5 | 球管焦点≥2个, 带有焦点自动切换功能
2.4.8 | 最大焦点功率≥110kW
2.4.9 | 最小焦点功率≥20kW
2.4.10 | 无限时连续透视功率≥3200W
2.5 | 数字化平板探测器：
2.5.1 | 采用非晶硅数字化平板探测技术
2.5.2 | 为了满足外周介入的需要，平板有效探测探测面积≥35x35 cm;
2.5.3 | 平板探测器为正方形，无需术中调整平板方向
2.5.4 | 平板像素矩阵≥2048x2048，≥14bit
2.5.5 | 平板采集模式DQE≥77%
2.6 | 透视与采集：
2.6.1 | 数字脉冲透视
2.6.2 | 最大脉冲透视频率≥30帧/秒
2.6.3 | 可进行减影透视和非减影透视
2.6.4 | 透视路图功能
2.6.5 | 提供无需透视，用DSA图像即可形成路图的功能
2.6.6 | 透视末帧图像保持
2.6.7 | 在无X－Ray射线条件下，可进行视野大小的调整
2.6.8 | 透视图像存储图像数量≥900幅
2.6.9 | 透视图像存储时间≥60秒
2.6.10 | 透视图像存储，在透视结束前和结束后都可以进行
2.6.11 | 具有实时DA采集和实时DSA采集功能
2.6.12 | 采集矩阵：≥1024x1024，14bit
2.6.13 | 心脏采集模式，最大脉冲≥30帧/秒
2.6.14 | 具有实时旋转数字减影采集功能
2.6.15 | 提供心脏冠脉采集多维旋转路径，并可存储路径
2.6.16 | 具有透视存储序列和采集序列回放功能
2.6.17 | 具有基于神经的专用像素位移处理技术
2.7 | 主机系统工作站
2.7.1 | 主机长度测量及分析功能
2.7.2 | 主机血管狭窄分析功能
2.7.3 | 主机具备中心线法室壁运动分析功能
2.7.4 | 主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，容量≥60000幅
2.7.5 | 主系统工作站可并行处理患者信息管理与实时图像浏览
2.7.6 | 主系统工作站配备显示器数量≥2
2.7.7 | 手术室4台≥19英寸高亮度医用专用图像显示器分别显示实时图像、参考图像
2.7.8 | 19英寸高亮度医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280
2.7.9 | 19英寸高亮度医用专用图像显示器可视角度≥170°
2.7.10 | 操作室配备独立显示器可同步显示三维后处理图像
2.7.11 | 操作室配备独立显示器可同步显示减影/非减影图像
2.7.12 | 监视器吊架可配置显示器数量≥6
2.7.13 | 监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥280°
2.8 | 后处理工作站
2.8.1 | 工作站为原厂进口（以投标厂商的官方网站为准）
2.8.2 | 工作站具有DVD/CD图像刻录存储功能：配备全兼容性的DVD/CD刻录系统，图像输出格式提供多种选择（DICOM、MPEG、AVI等动态视频格式和DICOM、JPEG、PNG等静态图片格式），多种格式影像可以同时刻录在同一张光盘/移动硬盘上，所刻录光盘可在普通PC机上查看回放
2.8.3 | USB图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI，MPG）
2.8.4 | 工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连
2.8.5 | 具有针对Fluoro/DSA/Dynamic/Bolus/3D/3DCT等原始采集的二维图像进行后处理操作功能：图像全幅和局部放大查看；多幅图像显示；图像边缘增强/平缓调节；正负图像切换；文字或图形标注；再蒙片功能；DSA图像减影比例调节等
2.8.6 | 提供工作站血管狭窄分析功能
2.8.7 | 提供工作站心室功能分析功能
2.8.8 | 提供工作站中心线法室壁运动分析功能
2.8.9 | 工作站内存≥32GB
2.8.10 | 工作站硬盘≥1T
2.8.11 | 工作站CPU为Intel Xeon CPU
2.8.12 | 工作站CPU核心≥六核
2.8.13 | 工作站CPU主频≥3.0GHz
2.8.14 | 后处理工作站显示器尺寸≥19英寸
2.8.15 | 后处理工作站显示器数量≥2
2.8.16 | 提供标准DICOM3.0接口
2.8.17 | 工作站可浏览和处理不同厂家的DSA、CT、MR、PET等多种影像
2.9 | 支架精确显示技术
2.9.1 | 提供冠脉支架的增强精细显示功能
2.9.2 | 床旁一键控制支架的增强精细显示功能
2.9.3 | 提供双向配准技术（球囊、和导丝配准），重建更精准，提供技术说明
2.1O | 支架血管精确显示技术
2.10.1 | 提供冠脉支架的增强精细显示功能，并可以附加显示血管情况
2.10.2 | 在血管内，动态观察支架放置情况
2.10.3 | 支架血管精显图像包括了一副支架精显的图片，以及一张支架所在血管的造影剂注射图
2.10.4 | 两幅图交互消隐切换，提高术前、术后的支架与所在血管的可视性
2.10.5 | 同时观察支架精细结构和血管壁的相互关系及造影剂通过状态
2.11 | 全景下肢血管跟踪造影
2.11.1 | 提供下肢血管连续跟踪造影功能（非步进或步进式血管造影功能）
2.11.2 | 全下肢的蒙片采集与造影采集可全自动一次完成，无需手动操作
2.11.3 | 下肢血管跟踪造影可实时减影
2.11.4 | 下肢血管造影采集完成后，不需要人工手动拼接全下肢图像，工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像
2.12 | 高清类CT成像（HDCT)
2.12.1 | 提供数字平板血管三维重建协议，旋转范围≥200°
2.12.2 | 针对不同应用，FOV可选数量≥3种
2.12.3 | 为保证三维图像数据量，最大采集帧率≥50帧/秒
2.12.4 | 为保证三维图像数据量，总帧数≥600帧
2.12.5 | 能提供软组织成像功能
2.12.6 | 具有去除金属伪影的功能
2.12.7 | 具有非自主呼吸控制功能
2.12.8 | 三维采集后，图像自动传输至工作站，无需人工干预
2.12.9 | 提供VR重建，MIP重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能
2.12.10 | 提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能
2.12.11 | 提供3D图像与断面图像同屏显示功能
2.12.12 | 提供3D图像与断面图像同屏联动功能
2.12.13 | 提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏联动显示功能，并且可以随时切换窗口
2.12.14 | 提供3D图像角度一键式回传至主机的功能和3D图像角度自动跟踪机架运动的功能
2.13 | 减影三维（Sub 3D）
2.13.1 | 提供减影3D功能
2.13.2 | 减影3D的蒙片采集与造影采集可全自动一次完成，无需手动操作
2.13.4 | 具有多容积三维快速重建、同步追踪和影像融合三种技术
2.13.5 | 一次3D采集快速三维重建，同时获得血管、骨骼、弹簧圈/支架植入物、软组织断面、仿真内窥镜等多种三维容积图像
2.13.6 | 多容积三维同步追踪技术锁定病灶部位，多屏联动同步显示血管外部、腔内和断面的病灶大小、位置、形态及供血路径
2.13.7 | 多容积三维影像融合技术，容积数量≥3
2.14 | 高级解决方案
2.14.1 | 提供多源影像融合功能
2.14.2 | 血管机可以融合CT、MR、PET的图像
2.14.3 | 可以融合GE、Siemens、Philips的图像
2.14.4 | 通过融合技术，实现CT、MR等影像的介入术中，实时肿瘤介入的三维影像导航
2.14.5 | 自动提取肿瘤的供血滋养动脉，并且进行自动高亮色彩的标识
2.14.6 | 提取的肿瘤供血血管可一键与透视图像融合，用于3D实时手术引导
2.14.7 | 肝脏肿瘤供血血管提取功能，具备FDA认证
2.14.8 | 非肝脏肿瘤栓塞血管提取功能，具备FDA认证
2.14.9 | 提供三维穿刺导航功能包
2.14.10 | 提供穿刺路径计划，穿刺路径可以与透视图像融合显示
2.14.11 | 将穿刺轨迹与实时透视影像自动、动态融合
2.14.12 | 在穿刺过程中，3D/CT影像会根据C-臂角度、SID、视野范围、床高度等的变化而自动调节，做到2D、3D/CT影像动态、自动融合，实时观察、定位穿刺针并在最佳角度观察、控制穿刺针走行。
2.15 | 低剂量技术
2.15.1 | 各家需提供最新的低剂量平台如GE医疗: AutoRight, Phlips医疗: ClarityIQ,；Siemens医疗: OPTIQ
2.15.2 | 提供X射线球管内栅控技术以降低剂量
2.15.3 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预
2.15.4 | 提供防散射线栅格技术
2.15.5 | 可以提供低剂量的透视协议，床旁一键可实现剂量减半
2.15.6 | 提供双向透视存储功能
2.15.7 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
3 | 其它
3.1 | 相机数字化接口
3.2 | 高压注射器接口
3.3 | 对讲系统
3.4 | 提供悬吊式手术灯
3.5 | 提供红外遥控器两个
3.6 | 提供臂托一个
3.7 | 提供床旁输液架一个
3.8 | 床旁射线防护帘 1套
3.9 | 悬吊式射线防护屏 1套
3.1 | 单通道高压注射器 1台
3.11 | 进口无铅防辐射套装（防护衣、防护帽、围领、眼镜） 3套
3.12 | 防护服架子 1台
4 | 技术服务及质量保证
4.1 | 供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证买方正常使用。:
4.2 | 供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训≥2次
4.3 | 提供中文操作手册
4.4 | 保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修
4.5 | 国内有800免费电话维修系统，提供800免费电话号码
4.6 | 远程维修诊断系统：设备故障预警，提前更换预警配件，包括球管、探测器等核心备件
4.7 | 整机保修期≥3年
4.8 | 项目实施地有备件仓库常备球管等易损备件
4.9 | 项目实施地配有固定维修工程师
4.1 | 球管保证：提供球管爆光标准，保修期内超过标准后，达到更换指标，须提前更换
4.11 | 机房装修：根据投标人最终用户要求进行