# 关于昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州中心血站）2024年一批国产医疗设备项目参数征求意见的公告

各生产及经营企业：

为加强对医疗设备采购管理，确保医疗设备采购公开、公平、公正竞争，提高采购效率和质量，防范商业贿赂等腐败问题的发生，我单位在新疆政府采购网发布拟采购医疗设备技术参数征求意见的公告。对昌吉州州直卫生健康医疗系统（昌吉回族自治州中心血站）2024年一批国产医疗设备项目的技术参数进行公示，广泛征求意见，诚邀各相关生产和经营企业对产品参数提出宝贵书面意见。若有意见，请于2024年7月7日24点前（递交截止时间），将相关意见（填写到附表2）通过邮箱报送。有疑问可与公告中联系人联系。

附件：1、拟采购医疗设备明细表；

2、昌吉回族自治州中心血站医疗设备技术参数征求意见表。

合格的意见递交要求：提交意见时需附联系人、联系电话、意见的佐证材料，所有材料加盖单位公章，不按要求递交的意见无效。

意见递交截止时间：2024-07-07 23:59:59

联系人及方式：

联系人：徐笑

联系电话：15299986110

QQ邮箱：1723738355@qq.com

2024年07月03日

2024年第一批国产医疗设备分包清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能低温温度记录仪 | 4 | 台 | 一包 |
| 2 | 全自动封膜仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 洗板机 | 1 | 台 |  |
| 4 | 试管摇摆混合仪 | 2 | 台 |  |
| 5 | 紫外线空气消毒机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 智能热合机 | 3 | 台 |  |
| 7 | 血液质量生化分析系统 | 1 | 套 | 二包 |
| 8 | 初筛联检全自动生化分析仪 | 4 | 套 |  |
| 9 | 智慧（能）采血系统 | 2 | 套 | 三包 |
| 10 | 献血自助核查系统 | 3 | 台 |  |
| 11 | 移动实时采血终端 | 5 | 台 |  |
| 12 | 献血者身份证自动识别系统 | 2 | 台 |  |

# 第一包

1、智能低温温度记录仪技术参数

1、传感器类型：温度

★2、温度范围：-90～ ＋70 ℃

★3、温度精度：±0.5℃～ 1℃

4、显示分辨率：0.1℃

5、存储分辨率：0.1℃

6、记录容量：60000组

7、记录采样间隔：最短间隔为1秒，可选择以秒、分钟、小时，自由设定

★8、启动方式：手动启动、定时启动

9、停止方式：手动停止、存满为止

10、报警方式：内部电源供电：机内蜂鸣器报警。

11、外部电源供电：外接声光报警、闪光提示、机内蜂鸣器报警。

12、主机电池:3.6v锂电池、2年使用时间（默认设置）

13、外接电源:5v/1A    DC适配器（选配）

14、通讯接口:Type-c

15、外形尺寸:≤120×120×40mm

16、重量:约200克

2、全自动封膜仪技术参数

1、适用于检测样本试管封口；

★2、台式液晶触屏操作，余料自动回收、余量提醒，自封自切及自动进出样

3、自动预热，绿色待机，过热保护，保证人员和标本安全。

4、配套50孔试管架可直接用于存档，封完无需再次转移样本管

★5、适用13mm*75mm、13mm*100mm、16mm*100mm等采血管规格，支持单管、单排、半架、整架、短管、长管模式自由切换

★6、内置空气净化功能，专用铝膜灭菌处理，封口牢固，符合生物安全实验室冷藏、冷冻及高压灭菌生物安全要求

7、适用试管口径：13mm、16mm，适合试管高度：75mm、100mm，适合试管材质：塑料管

8、故障报警，余料提醒，负压过滤系统等，唤醒预热，低能耗自动待机

9、封膜模式：单管、单排、半架、整架

10、封膜数量：1-50管/次

11、预热时间：≤5分钟。

12、封膜效率：2-5秒/次

13、进出样方式：自动

14、余料回收：自动

15、语言：中英文

二、工作条件

1.试管架适用范围：实验室样本；

2.电源电压/频率：220VAC/50Hz ；

3.工作环境要求：温度15℃～40℃

4.温度：120-150℃，电源功率：1400W

三、服务承诺

1、免费保修至少12个月，终身维护

2、48小时内维修服务响应

3、洗板机技术参数

★1、洗板头：8、16通道洗板头可选，注液针和排液针分开；

★2、洗液通道：1、2或4位洗液通道；

★3、适用酶标板类型：无需更换洗板头，即可清洗U、V型或平底96孔微孔板。

4、注液体积：50-3000ul洗涤, 50ul增量可调；50-400ul 注液，50ul增量可调；

★5、清洗功能：有清洗模式，可实现ELISA板强洗；可令微孔板自动居中；

6、残留量：交叉吸液模式，每孔洗液残留量：≤0.5µl；

7、注液准确度：≤1%（300ul注液量，96孔板）；

8、注液均一性: 整板CV≤1% （96孔板）；

9、排液速率：软件可调；

10、注液速率：软件可调；

11、排液方式：具有孔内单点排液及双点排液两种模式；

12、清洗程序：可定义并储存多个清洗程序；

13、震荡功能：有震荡功能，并可调；

4、试管摇摆混合仪技术参数

适用于少量样本的混合，仪器平稳、柔和的工作速度可保证均匀并彻底地混合样本，同时能保持易碎血液细胞、生物样本、试剂等在混匀式培养过程中不受损伤。本产品一次可放置多种试管，配有便于清洗的试管防滑垫。

★1、外型小巧、操作简便 、性能稳定、噪音极低

★2、防滑、柔和摇摆，可用于冷库和培养箱、可放置多种规格试验管

3、摆幅：25°摆动频率：≥16次/分

4、环境温度：+4~65℃

5、最大功耗：20W  最大负载：1KG

6、外型尺寸：≥370*140*140mm

7、电源220V/50HZ

5、紫外线空气消毒机技术参数

1、适用房间体积：应≤100m3

2、电源：交流220V±22V，频率50HZ±1HZ

3、输入功率：≤250W

★4、循环消毒风量：应≥800m3/h

★5、消毒器工作噪声应≤50db(A)

★6、紫外线强度应≥13800uw/cm2。

★7、消毒时空气中的臭氧量应≤0.1mg/m³。

★8、灯管寿命应≥5000小时。

9、在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h。

10、类型：壁挂式。

11、适用环境：动态环境及静态环境。

★12、操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。

13、电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。

14、遥控器对开/关机、时间调节、风速调节控制的遥控距离不小于5米。

15、遥控器定时键可设置1-24小时步进量。

16、有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。

17、有手动开机功能。

18、当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能。

19、有可调风速风速档位功能。

20、应采用活性炭布和无纺布过滤网，可除臭、除异味，对净化环境具有良好的效果。

6、智能热合机技术参数

1、电    源：  100-120/220～240VAC

2、功    耗:   操作时≤300W，待机≤10W

3、射频频率：  40.68 MHz

★4、外型尺寸:  ≥348mm×190mm×66mm

5、工作环境条件：温度0-40℃，相对湿度≤80%;

★6、应适合约2-6mm的PVC管路热合，智能适应不同管径，热合面宽；

7、热合时间0.5-2秒时间，便于团采节省时间；

★8、封口部位带有易撕线，方便分离两边管路；

9、美观耐用轻巧易携带和手提；台式。

10、指示灯状态指示，不同颜色指示灯提示设备工作状态，确保使用者准确安全操作设备；

11、有透明防溅热合保护罩，易清洁保养；

12、光感或机械触发开关可选择。

第二包

7、血液质量生化分析系统技术参数

1.可用于游离血红蛋白（FHb）、上清液蛋白(m-TP）、血浆总蛋白(TP）、甘油（Gly）、亚甲蓝残留量等项目的检测；

★2.至少包括检测模块、萃取模块、工作站系统等。

3.检测模块

★3.1样本处理 ：自动加样，自动清洗，自动出报告；

3.2实验参数可根据实验项目自行设置；

3.3光学系统：全封闭，免维护；

3.4反应系统：无需进行手工孵育，在仪器内自动对样本进行封闭孵育；可自动进行样本结果分析，绘制结果分布图；

3.5测试结果为浓度值，无需人员手工计算，能够直接打印和出具检测报告，报告格式可编辑；

3.6异常报警：具备实时监测，异常报警提示功能；

3.7检测完成后，自动语音和弹窗双提示；

3.8支持应急样本随机插入；

4.萃取模块

★4.1萃取通道 ≥16 个，非扩展通道，可一次性同时进行16个样品的萃取；

★4.2具有正冲和反冲功能；

4.3具有正负压洗脱，连续进样功能；

4.4萃取过程数码显示、流速可调；

4.5配置废液瓶及试管架；

5.试剂要求：试剂开放。

6.操作软件：配血液质量生化分析系统软件，具有软件著作权证书，支持系统免费升级。

7.完善的安全保护，具有断电保护功能，断电后可恢复至断电前的设置和工作状态。

8.配备工作站系统

8.1 标配品牌计算机CPU：≥i3，内存：≥4G，硬盘≥1T,显示器：≥23寸；

8.2 配备品牌打印机满足工作要求：打印速度≥20页/分钟，打印尺寸：A4。月打印负荷：≥10000页。

8、初筛联检全自动生化分析仪技术参数

★1．操作系统：全中文图形化界面，触摸屏，方便操作；

★2．分析项目：ALT，HGB，乳糜血识别，样品溶血识别；

★3．样本盘：多个样本位，可同时检测多个样本；

4．检测速度：循环检测，可任意添加样本；

5．样本量：全血30ul；全血≤30ul；

6．波长：340nm—540nm；

7．分析方法：连续检测法、终点法、比浊法；

★8. 检测样本类型：末梢血、静脉血、血清、血浆；

9．加样系统:高精度吸样探针，自动感应，遇阻力自动复位；

10．液位感应：精准数字液位探测，随时跟踪报警功能；

11．恒温系统:反应区温控精度37℃ ± 0.1℃，实时温度显示；

12 恒温系统从常温升高至37°C需要的时间应≤3-5分钟；

13．数据存储:机器应保存至少2周内的检测结果、便于随时查询；

14．重量：应≦7kg. 方便携带；

15. 类型：台式，约占桌面700平方厘米。节省空间、方便采血车台面放置；

16. 工作环境温度：0-45℃

17. 抗颠簸设计、仪器能很好的适应在流动采血车上正常使用；

18. 防滑提手，方便携带移动；

19. 电源：AC 220v/50Hz

第三包

9、智慧（能）采血系统技术参数

★1.系统应支持双采血位一体化模式，也可支持单采血位拼装模式，独立运行，互不干扰。

★2.系统集血袋条码核对、导管热合、针头处理、信息登记等功能于一体，具有置物架台面。

★3.系统对献血登记码、主血袋码、物料码、各标本管码的标签进行自动核对，确保献血标签一致性。

4.系统具备可视化辅助判别试管留样是否足量功能。

5.系统具备主采血针头自动标本留样功能（应提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的功能检测报告）；

6.系统具备机械臂自动夹取丢弃采血针功能,并自行拉断分离针头，无需手动回盖针头帽。（应提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的功能检测报告）

7.系统具备可视化自动摇匀标本管功能；

8.系统留样过程中，具备自动控制血液留样速度的硬件模块。（应提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的功能检测报告）

9.系统具有采血登记信息数据存储管理功能，储存容量支持应不少于100万条采血登记信息。

10.系统支持与血站管理信息系统无缝对接，自动提取相关信息。

11.采血针头自动热合扯断过程中，具备主针头连续自动热合两道的硬件模块，两个自动热合口的间距不超过4cm。

具有收纳抽屉和置物架，可用于采血过程中的常用物品收纳。

13.整机占地0.5平方米左右。

14.操作系统：Linux操作系统，触摸屏。

15.系统应具有穿刺处皮肤消毒倒计时提醒功能。

16.系统应具备锐器盒自动打开和关闭功能。

17.提供设备的盐雾试验检测报告，确保试验后外壳材料无明显腐蚀和破损现象。（应提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的盐雾试验检测报告）

18.提供设备具备防辐射保护，辐射强度符合国标要求，确保使用人员安全的检测报告。（应提供具备CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的辐射发射检测报告）

10、献血自助核查系统

1、业务要求：1）可进行献血者自助式登记，通过身份证阅读器或扫描血站公众号自动读取献血者信息，填写征询表；签订知情同意书，并打印《无偿献血登记表》。 2）通过局域网连接与与血站现有采供血管理信息系统中的数据库互联互通，可实现数据的实时共享。3）建立与献血者共享的信息化平台，核查献血信息，确保数据的准确性。4）可通过微信预约填写《无偿献血登记表》，生成二维码，可现场打印。

2、功能要求 ：1）外观形式 约15寸屏触控互动设计；2）设备存储 应≥64GB；3）数据库：应安全、可靠、高性能数据库，支持 Memcached 高速缓存。

4）媒体宣传：设备启动界面，无网络状态时自动切换到欢迎界面，内置献血宣传模版/献血英雄榜模版，可根据用户实际需要更改模版。 5）自助登记：无预约记录，直接可在设备上扫码打开自助登记页面，也可以挂接到微信、APP 等应用中登记。有预约可通过身份证查询登记记录。6) 身份识别: 多种途径进行身份识别，应可接入国家公安部认可非接触身份证识别模块。爱献血 App 电子献血码识别、微信公众号识别等。 7) 生物识别:人脸识别，支持接入专业的人脸聚焦摄像头；指纹识别，支持接入指纹识别仪。支持身份证芯片指纹识别算法。 8）信息查询：通过业务接口数据交互服务可查询献血者基础档案信息。

9）献血核查；通过业务接口数据交互服务进行献血核查，通过后打印体检表。黑名单核查，直接核查已经接入献血公众服务平台所有黑名单信息拒绝献血。

10）体检表打印：根据设备提示流程进行预约献血记录提取、核查并打印体检表。根据设备提示流程进行自助登记记录提取、核查并打印体检表。整个取表过程支持通过语音提示，指引献血者。11）预约登记：支持通过微信、APP 直接填报献血预约信息。打开自助登记，首先以最先进的网页漫画形式展示献血前注意事项。可根据用户实际要求，是否必须填写每个征询项目，必须满足献血征询要求后进入下一个环节。根据实际需要，展示知情同意书内容，并且献血者确认后继续。所有项目通过后，献血者填写关键信息，核查通过后完善基础信息，也可以根据关键信息自动默认基础信息项。所有信息完成后生成体检表打印二维码。12）后台管理：管理者可查询、统计所有预约、履约情况。根据血站实际工作、采血量制定、设置预约基础信息

★3、兼容性要求 ：1）与血站业务管理系统实时链接数据交换 2）提供与血站血液管理信息系统兼容性承诺函

4、数据交换接口：含本系统与所有已运行及正在实施系统的接口相关费用暨第三方接口费。本软件终身免费提供与所有软件、设备接入的接口，不再收取任何其他费用。

免费维护1年，提供驻场服务，包含但不限于培训、安装、维护。

保密性：具备保密性，包括但不限于技术报告、设计文档、代码、数据库、测试数据、用户手册、网站/应用程序的功能、献血者信息等。

11、移动实时采血终端技术参数

一、具体功能

支持扫描二维码进wifi、服务地址等信息自动连接。

支持在线、离线模式自动切换登录。

首项：

1、支持选择采血部门、工作表、采血地点、采血车等公共信息，确定后进行后续流程操作。

关联：

支持扫描微信预约码，自动关联主业务系统预登记信息。

支持自动关联献血者预约信息。

初筛登记：

支持扫码，核对献血者基本信息（照片、性别、血型、证件号等信息）。

支持便捷登记初筛项目结果信息。

支持变更献血形式、核对血型一致性、标签血型核对等功能。

支持对已登记的初筛信息进行修改删除操作。

全程登记无按钮操作，扫码无需定位，直接扫描自动识别。

支持扫码直接查询已登记信息操作。

相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。

采血计时：

支持单采位、多采位同时计时。

支持扫码即计时。

支持展示近2天内未采血的计时信息。

支持采血计时具体信息展示。

采血登记：

支持扫码，核对献血者基本信息（照片、性别、血型、证件号等信息）。

支持变更献血形式等功能。

支持自动提取采血计时信息。

支持扫描血袋、标本条码自动识别，全程无定位，扫描完毕自动存储，无需用户手动操作。

支持对已登记的采血信息进行修改删除操作。

支持扫码直接查询已登记信息操作。

相关人员选项支持依据参与者默认配置显示。

支持标注显示采血护士以及采血方案信息。

9、支持查看操作帮助相关信息。

10、支持查看版本信息。

支持用户直接退出登录。

扫码查询：

支持扫码直接查询条码对应的具体流程信息。

二、业务要求

★1、具备实时采血与登记功能，通过外采环节实时核查献血者状态并进行快速登记，实现完整的血液和标本信息前控制管理。

★2、具备实时条码核对功能，对整个采血各环节条码进行一致性核对与管理，并提供差错报警。确保血袋、留样、标本试管、体检表、献血证上的条码一致，从源头上避免交叉贴签或者错误贴签，实现采血全过程控制管理。

3、通过wifi网络与站内数据中心连接，实时快速登记采血信息，有效确认采血时间，进一步精确血液保存期限，保障血液质量。

4、有效登记操作人员，明确职责和分工，进一步规范采血流程、提供绩效考核依据、提高服务水平。

★5、设备小巧便携，支持远距离无线传输，辐射范围能到车下、点外进行征询、初筛、采血登记、回访、满意度调查等工作。

6、系统应支持异地采血和集中化检验，不同地区产生的条码和标签核对记录可通过网络实时传输至数据中心和检测中心，确保所有标本贴签无误。

7、实时采血登记如下信息：血袋类型、采血开始时间、采血结束时间、采血量、采血情况、耗材批号、其他信息、血袋问题、采血反应、是否足量等。

8、本次采购数据采集交换系统属系统集成产品，应含硬件、应用软件和接口程序，本次招标费用含本系统与所有已运行及正在实施系统的接口相关费用暨第三方接口费。

★9、投标人提供的系统与采购人目前使用的《血站标准化管理信息系统》必须实现无缝链接，且必须与血站现用的设备系统完全兼容，统一化管理，提供兼容性承诺函。（复印件加盖投标人公章）。

★10、本次招标费用包含移动实时采血终端数据移植服务，并需具备保密性，包括但不限于技术报告、设计文档、代码、数据库、测试数据、用户手册、网站/应用程序的功能、献血者信息等。

硬件技术指标

指标要求：

CPU ：Cortex-A53八核1.8 GHz；

操作系统：Android 7.1；存储：4GB+32GB/4GB+64GB

接口：

Micro SIM卡*2（双卡双待，主板支持4G）；Micro SD Card，最大兼容128GB；防水Type C USB接口；支持USB2.0，HighSpeed ；支持OTG。本次采购数据采集交换系统属系统集成产品，含硬件、应用软件和接口程序，本次招标费用含本系统与所有已运行及正在实施系统的接口相关费用暨第三方接口费。

显示屏幕：大屏，电容式触摸

电源：半可拆卸锂离子充电电池，底部TypeC USB接口，支持快速充电，智能识别PC及充电器；背部POGO PIN接口，支持快速充电，USB数据通讯及VBAT供电、扫描触发键；

传感器：加速度传感器、陀螺仪、电子罗盘、光线&距离传感器

温度：工作温度：-20℃至+50℃，储存温度：-40℃至+50℃（含电池）-40℃至+70℃（不含电池）；湿度：5% to 95% RH 无凝露状态

工业等级防水防尘；手持跌落不受损坏。抗冲击耐用，不易损坏；

静电放电(ESD)：±15kV空气放电，±8kV直接放电

摄像头：前置：拍照功能：定焦，像素清晰、分辨率高；后置：拍照功能：自动，对焦像素清晰、分辨率高；闪光灯+补光：支持.

12、献血者身份证自动识别系统技术参数

1、适用范围：适用于站内采血、机采，站外采血车以及固定采血点。

2、识别速度：识别速度快，1秒内即可准确识别、录入、保存身份证全部信息。

★3、识别真伪：能够自动识别献血者身份真伪，献血者身份证信息识别，在采供血管理信息系统中显示身份证信息。

★4、通讯方式：在线与离线两种通讯方式，能够自动识别数据端口，无需另配电源的产品

5、质量要求

所有的献血者身份识别应通过公安部检验，符合国家的相关标准。加入电源保护开关设置的二代证阅读（验证）产品。数据传输安全性高。

★6、兼容性

应与血站现有采供血系统兼容，并提供兼容性承诺函；

应与血站原有献血者身份识别兼容，并提供兼容性承诺函。

7、安全模块

检测安全模块状态，获取安全模块ID号、获取身份证芯片SN号。

8、授权转移

能从原有献血者身份证阅读器中获取授权，并安全转移到新设备。

9、信息化管理

有设备统一化配置，后台统一管理，能够与目前我站使用的管理系统联网，数据传输无障碍。

10、售后服务

须提供现场操作培训，有完整的售后及技术支持服务体系，整机质保≥1年。

设备的技术性能要求及配置（主要技术参数）

附件2

昌吉回族自治州中心血站医疗设备技术参数征求意见表

| 设备 序号 |  | 设备 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求 意见 范围 | 1、该设备技术参数是否存在明显的指向性和排他性； 2、限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； 3、是否有影响“公平公正、公开透明”原则的其他情况。 |
| 对技术参数的意见及 依据 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |
| 备注：1、对所征集的合理化建议将组织论证。2、对征求的合理化意见在参数复核时予以充分考虑。3、最终设备参数以招标公告为准。 |