高质量发展-学科建设-长春中医药大学人参生物活性分析与仪器支持平台

招标文件

项目招标编号：YXGC-202503-897-CLL-3

采   购   人：长春中医药大学（盖章）

采购代理机构：吉林省亿鑫工程建设项目管理有限公司（盖章）

二〇二五年七月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	4

第三章  合同条款	19

第四章  采购需求	22

第五章  投标文件构成、要求及格式	80

第六章  资格审查文件	90

第七章  评标办法（综合打分法）	52

# 招标公告（资格后审）

招标编号：YXGC-202503-897-CLL-3

项目概况

高质量发展-学科建设-长春中医药大学人参生物活性分析与仪器支持平台的潜在投标人应自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册并下载获取招标文件，并于2025年7月24日13时30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况

1.1 采购计划编号：采购计划-[2025]-03068号；

1.2 项目名称：高质量发展-学科建设-长春中医药大学人参生物活性分析与仪器支持平台；

1.3 预算金额（最高限价）：867万元；

1.4 采购需求：拟购置专业科研设备，以支撑人参生物活性分析方面的技术相对不足，建立统一的检测标准和规范的检测方法，具体参数详见招标文件；

1.5 合同履行期限（供货期）：自签订合同之日起，国产设备30天，进口设备90天内完成项目；

1.6 售后质保期：2年；

1.7 本次招标不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

（1）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库[2022]19号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.3 投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；

2.4 投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化投标人资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066 号））；

2.5 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

2.6 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。拒绝被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单的企业参与投标；

2.7 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

三、获取招标文件

3.1 时间：2025年7月4日上午9：00时起至2025年7月10日下午16：00时 (北京时间，下同)；

3.2 地点：网上免费获取；

3.3 方式：潜在投标人自行登录“政采云”平台（网址：http:// www.zcygov.cn，咨询电话：95763）网上注册并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效响应处理；

3.4 售价：0元。

四、投标文件提交

4.1 截止时间：2025年7月24日13时30分；

4.2 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室2楼开标室。

五、开启

5.1 时间：2025年7月24日13时30分；

5.2 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室2楼开标室；

本项目执行电子化招投标，须通过“政采云”（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版投标文件；

投标操作流程：投标人在“政采云”平台上注册入库成为正式投标人后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》进行投标操作；

数字证书办理及投标技术咨询：投标人须办理数字证书方可参加投标；

数字证书办理联系方式：85177688。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

本次招标公告同时在吉林省政府采购网、吉林省公共资源交易公共服务平台、中国政府采购网上发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

8.1采购人信息

名    称：长春中医药大学

地    址：吉林省长春市净月开发区博硕路1035号

联系方式：曲婧0431-89989192

8.2采购代理机构信息

名    称：吉林省亿鑫工程建设项目管理有限公司

地    址：长春经济开发区东方广场万豪东方写字楼1502室

联系电话：鞠德芳0431-80549177

8.3项目联系方式

项目联系人：鞠德芳

电　话：0431-80549177

第二章  投标人须知前附表

投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春中医药大学 地 址：吉林省长春市净月开发区博硕路1035号 联 系 人：曲婧 联系电话：0431-89989192 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：吉林省亿鑫工程建设项目管理有限公司 地 址：长春经济开发区东方广场万豪东方写字楼1502室 联 系 人：鞠德芳 联系电话：0431-80549177 |
| 3 | 项目名称 | 高质量发展-学科建设-长春中医药大学人参生物活性分析与仪器支持平台 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购需求 | 拟购置专业科研设备，以支撑人参生物活性分析方面的技术相对不足，建立统一的检测标准和规范的检测方法，具体参数详见招标文件。 |
| 8 | 合同履行期限（交货期限） | 自签订合同之日起，国产设备30天，进口设备90天内完成项目。 |
| 9 | 服务要求 | 优质服务 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业； （1）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》 （财库[2022]19号）； （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）； （3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)； （4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)； （5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 3、投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力； 4、投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函（《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化投标人资格条件有关事项的通知》（长财采购〔2022〕2066 号））； 5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； 6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与投标。拒绝被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中列入严重违法失信企业名单的企业参与投标； 7、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：投标截止时间10日前。 形式：“政采云”平台线上。 |
| 15 | 招标人书面澄清的时间 | 时间：投标截止时间15日前 形式：“政采云”平台线上，澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 16 | 分包 | 不允许 |
| 17 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 19 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间10日前 形式:“政采云”平台线上，澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2025年7月24日13时30分（北京时间） |
| 21 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件24小时内在“政采云”平台线上给予确认(确认内容须加盖投标单位公章)，并同时拨打代理机构电话与代理机构取得联系进行确认。 |
| 22 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 收到澄清文件24小时内在“政采云”平台线上给予确认(确认内容须加盖投标单位公章)，并同时拨打代理机构电话与代理机构取得联系进行确认。 |
| 23 | 构成投标文件的其他材料 | - 企业营业执照副本； （2）企业法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证正反面复印件； （3）投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函； （4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书； （5）在信用中国、中国政府采购网、全国企业信用信息公示系统中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或黑名单查询记录（提供网页截图并加盖公章）； （6）第四章采购需求及第七章评标办法中规定的相关材料。 说明：提供以上内容的所有网页截图并加盖公章，且必须复印清楚、清晰后再装订进投标文件中。 |
| 24 | 投标有效期 | 投标截止之日后60天。 |
| 25 | 投标保证金 | 按照长春市财政局文件长财采购【2021】695号文件要求，对诚信记录良好的投标人免收取投标保证金，投标文件中需提供加盖鲜章的“信用中国”网站网页截图，但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的投标人，需按以下规定缴纳投标保证金： 投标保证金缴纳形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 投标保证金的金额：人民币捌万陆仟元 投标人应在银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实。 收取投标保证金账号：8113601013500227552 转入单位名称：吉林省亿鑫工程建设项目管理有限公司 开户行：中信银行长春高新支行 联 系 人：刘女士 联系电话：0431-80549177；到账为准。 ※注：若在规定投标截止时间前，投标保证金未能到帐，该申请人将被视为放弃本次投标。 投标人将汇款凭证或截图加盖公章的复印件在开标截止时间前发到采购代理公司邮箱内，联系电话：0431-80549177。 成交单位在合同签订后2日内，将合同原件扫描件发送到采购代理公司邮箱内，待采购代理公司确认后将投标保证金原路返还。 未中标单位在中标公示期满后，凭保证金收据原件、银行汇款凭证原件或复印件加盖公章、经办人身份证原件到采购代理机构办理退还手续。 |
| 26 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年，指2021年1月1日起至2023年12月31日止 |
| 27 | 近年完成的类似项目的年份 要求 | 近三年（2022年至今） |
| 28 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的 年份要求 | 近三年（2022年至今） |
| 29 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 30 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签，否则其投标将被否决。 （2）投标人须在投标文件（正本及副本）加盖骑缝章（具有防伪编码的公章），否则其投标将被否决。 （3）所有要求盖章的地方都应按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称一致的标准公章（具有防伪编码的公章），不得使用彩喷或者彩印的印章、不得使用专用章（如经济专用章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （4）所有要求法定代表人盖章的地方，都应按照招标文件的规定加盖经相关部门备案的法定代表人章（鲜章），不得使用彩喷或者彩印的印章。 （5）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由被委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 31 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子版3套。提交U盘（电子版投标文件须与纸质版文件相一致的全部内容。投标文件电子版全部以WORD及PDF扫描格式各一份存储，且须单独密封并提交，且包封上须注明项目名称和公司名称）。 |
| 32 | 装订要求 | 1、投标文件的正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，分别装订成册；要编制目录及页码且，投标文件的装订要整齐、牢固、不易拆散和换页，便于保管和利用，采用胶装装订方式。 2、投标文件书脊上应明确标注投标人名称、所投项目名称及标段号及文件册数（即共几册第几册）。 |
| 33 | 封套上写明 | 项目名称： (项目名称) 投标文件 采购人： 地址： 投标单位名称： 地址： 在 （开标时间）前不得开启 |
| 34 | 递交投标文件地点 | - 本项目开标方式为线上远程开标，投标人无须到开标现场。开 - 标时，需持制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，如无故离开远程开标会议室，后果自负。解密方式：投标文件递交截止时间后30分钟内完成解密工作。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其响应无效。 - 投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采 - 云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子开评标，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加开标活动经办人及联系方式。 3.纸质版投标文件递交地点：吉林省亿鑫工程建设项目管理有限公司（长春经济开发区东方广场万豪东方写字楼D座1502室，对递交纸质文件的人员无要求。） |
| 35 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 36 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年7月24日13:30（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101室2楼开标室 |
| 37 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人,业主代表1人；社会专家4人；评标社会专家确定方式：在政采云平台专家库中随机抽取。 |
| 38 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐三名中标候选人，得分第一的候选人为中标人候选人。 |
| 39 | 履约保证金 | 合同签订前，中标人应向采购人提交合同总价款5%的履约保证金（人民币，取整到百元），验收合格后，履约保证金在采购人支付合同款的同时返还给中标人，不计利息。 |
| 40 | 付款方式 | 项目完成，验收合格，票据齐全后，采购人30日内支付合同款，不计利息。 |
| 41 | 质保期 | 详见参数具体要求 |
| 42 | 采购预算 | 867万元，投标报价禁止超过此预算金额，超过预算金额按废标处理。 |
| 43 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 44 | 招标代理服务费 | 参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件《招标代理服务费管理暂行办法》执行发改办价格[2015]299号文件收费标准收取，不足成本的，收取成本费用。在成交公示期结束后、成交通知书发出前由成交投标人将本项目采购代理服务费支付给采购代理机构。 |
| 45 | 其他补充要求 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》，投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： （一）捏造事实； （二）提供虚假材料； （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料（标书内提供法定代表人签字、加盖法人章的承诺书原件）。 |
| 招标公告内容不一致之处，以最新发布的招标公告内容为准，招标公告与招标文件内容不一致之处，以招标文件内容为准。 |  |  |

总则

1．适用法律：本次招标适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购人”系指长春中医药大学。

2.2“采购代理机构”系指吉林省亿鑫工程建设项目管理有限公司。

2.3“招标内容”详见第四章《采购需求》。

2.4“潜在投标人”指确认参加投标的投标人。

2.5“投标人”指响应本招标文件参加投标的投标人。

3．合格投标人资格条件要求：

3.1详见招标公告及投标人须知前附表；

以上各款关于合格投标人资格条件的要求均须提供中文文本，如有非中文资料应同时翻译成中文，否则无效，投标人应按第五章《投标文件构成、要求及格式》的相关规定提交。

4．项目答疑会和踏勘现场：不组织，由投标人自行踏勘现场。

5．投标费用：投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担费用。

6. 招标文件：

6.1 招标文件的构成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件构成、要求及格式

第六章 资格审查

第七章 评标办法

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部文件资料、签署或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将按未实质性响应采购文件要求处理由投标人自行承担风险。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期10天前在政采云平台上提出，招标方对收到的澄清要求将视所提问题具体情况在政采云平台上予以答复澄清。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。招标人对收到的投标人书面质疑，将按照政府采购法律规章的规定处理。

7.2 招标人可在投标截止时间15日前对招标文件进行修改、补充。招标文件的修改、补充文件在政采云平台上发出。

7.3 招标文件的澄清、修改、补充文件均构成招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

7.4 为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充部分进行研究，招标人可在投标截止时间15日前（含）自行决定酌情延长投标截止时间，延长投标截止时间的公告将在发布招标公告的媒体上发布，并在政采云平台上向所有潜在投标人发出。在这种情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的投标截止时间。

8. 投标文件构成：

8.1投标人应提交本招标文件第五章《投标文件构成、要求及格式》规定的文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求，将导致其投标被拒绝。

8.2 投标人应按第二章《投标人须知》要求提交的投标保证金。

9. 投标文件的编制

9.1 投标语言：投标文件以及投标人与招标人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.2 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.3 投标文件规格应采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编制目录及页码装订。为便于评标，技术文件中的各项表格应按照招标文件第五章规定的格式制作。

9.4 投标人在投标文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照招标文件的规定加盖与投标人名称全称相一致的标准公章。

9.5 招标人不接受采用传真方式或邮寄方式等非现场提交的投标文件。

10. 投标报价

10.1投标投标人的投标报价应在最高限价范围内，超出此范围的投标报价将按废标处理。投标货币：所有投标报价均以人民币元为计算单位。

10.2投标人应一次性报出投标货物的单价和总价，每种货物只允许有一个有效报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人所报价格应包含为在本招标文件指定地点供货、由投标人负责运输、验收合格并交付等的全部价格。

10.3投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标报价将作为非响应性投标文件予以拒绝。

11. 投标保证金

11.1投标人须按照招标文件中《投标人须知前附表》标明的招标人帐户名称、开户银行和帐号提交，在投标截止时间24小时之前将投标保证金足额汇入（存入）招标人帐户，并必须携带汇款银行出具的汇款（存款）凭证（进帐单复印件加盖投标人公章或财务章）或招标人开出的收据参加开标会。

11.2投标保证金是为了弥补招标人因投标人的违规行为而蒙受的损失。招标人在因投标人的违规行为而受到损害时，将不予退还投标人的投标保证金，并作为所受损害的补偿。

11.3投标保证金是投标文件的一个组成部分。在开标时，凡没有按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

11.4未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，不计利息。

11.5中标人的投标保证金，在中标人按本须知第21条规定签署合同，并按第22条规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还，不计利息。

11.6下列情况之一发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（2）中标人在规定期限内未能做到：a.按照本须知第21条规定签订合同；b.按照本须知第22条规定提交履约保证金。

（3）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

12. 投标有效期：

12.1投标有效期为自开标之时起60天。投标文件在这个规定期限内应保持有效，响应文件中需附法定代表人签字、加盖法人章的响应投标有效期相关证明资料原件（格式自拟），否则视为供应商未实质性响应采购文件。

12.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应在政采云平台上进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12.3中标人的投标文件有效期等同于合同履行期。

13. 投标文件的式样和签署

13.1 投标文件应按招标文件要求及第五章格式完整编写投标文件，并在文件中填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，承诺函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
   13.2 投标文件应当对招标文件要求的有关承诺函类相关资料、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应，并附由投标人、法定代表人签字盖章的保证书。
   13.3 投标文件应用不褪色的材料书写并打印，加盖骑缝公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或被授权代理人签字确认。开标一览表由法定代表人及被授权人签字并盖章（无被授权代理人的除外），否则为非实质性响应。
    13.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件电子版（U）盘应单独放入一个密封袋中，并在封套口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。
   13.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册（A4纸幅），并编制详细目录及页码，且逐页标注连续页码、由被授权委托人或法定代表人逐页签字，否则按废标处理。

14. 投标文件的修改和撤回

14.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

14.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3 在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标书做任何修改（包括开标一览表的内容）。

14.4从开标时间起，至投标有效期期满，投标人不得撤回其投标，否则，其投标保证金将不予退还。

15. 投标

15.1投标人应将投标文件装订成册、胶装密封，在信封上标明招标项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系方式和邮编，并在封口处加盖投标人公章，按投标人须知前附表规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标人并将电子投标文件上传至政采云平台。

15.2投标人应按第五章《投标文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《开标一览表》，按照对投标文件同样的要求单独密封和标记，与投标文件同时递交。

15.3 首次招标投标截止时间结束后投标人不足三家的，将重新招标；重新招标仍出现本款前述情形的，可按本须知第19条规定办理。

16. 开标

16.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前上传投标文件的投标人名称；

（3）投标人解密；

（4）按照电子系统打印一览表的顺序进行唱标；

（5）开标结束。

16.2 开标时有下列情形之一的为无效投标：

（1）投标文件在规定的投标截止时间前未上传至政采云平台的；

（2）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（3）招标文件规定开标时属于无效投标的其他情形。

16.3 开标时有下列情形之一的，招标人有权宣布本项目废标：

（1）供货期/服务期符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

首次招标废标后将重新招标，重新招标仍出现本款情形的，可按本须知第19条规定处理。

17. 评标过程的保密性：公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

18. 评标

18.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。评标委员会的专家成员在政采云平台专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要设立评标委员会主任的，评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人候选人。

18.2 审查投标人的报价是否超过采购预算：投标人的报价超过采购预算，应予废标。

18.3 审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现投标人有下列情形之一的，将认定属于串通投标行为，相关投标人的投标应作废标处理。评标结束后，招标机构将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：

（1）不同投标人的投标文件中错、漏之处相同的；

（2）不同投标人的投标文件相互混装的，或者相互加盖了对方公章的，或者相互出现了对方法定代表人或者授权代理人签名的，或者相互书写了对方名称的；

（3）一家投标人的投标文件中加盖了另一家投标人公章的；

（4）不同投标人的投标文件中，项目成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件的制作非正常一致的；

（6）不同投标人的投标文件中相关内容的段落、字句、售后服务电话、联系人姓名等非正常一致的；

（7）一家投标人的投标文件中装订了标有另一家投标人名称的文件材料，或者出现了另一家法定代表人或者授予代理人签名的，其投标作废标处理；

（8）不同投标人的投标文件由同一投标人或者同一个人编制的；

（9）《关于禁止串通招标投标行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第82号）第三条规定的串通投标行为；

（10）投标人串通投标的其他情形。

18.4 对投标人资格进行审查：评标委员会将审查每个投标人提交的文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。投标人资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。

18.5 对投标文件报价部分进行审查：

18.5.1 实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

18.6 重大偏离和保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。投标文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作废标处理：

（1）投标人未按招标文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合招标文件的规定；

（2）投标文件未按招标文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）投标文件载明的货物包装方式、检验方法和标准等不符合招标文件要求；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

18.7 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

18.8 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

18.9 投标报价的审查：评标委员会将对初审合格投标文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：投标报价以《开标一览表》的报价为准，《投标报价明细表》的报价与《开标一览表》的报价不一致的，投标人应按《开标一览表》的报价相应修改《投标报价明细表》的报价，并相应修改分项报价。按上述原则调整后的价格为评标价，经投标人法定代表人或授权代理人签字确认后对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，则其投标将被拒绝。

18.10 澄清：评标委员会对于投标文件实质性响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由评标委员会依据招标文件集体决定并由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时限内（在评标结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与投标文件签字人一致），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会将拒绝其投标。

接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。

19.首次招标因评标过程中出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家情形而废标，重新招标仍然出现前述情形的，以及竞争性谈判、询价项目出现前述情形的，如果采购人需求紧急需要直接变更方式采购，经采购人代表现场提出，评标委员会专家成员和评标监督人员同意，可以在评标专家、采购人代表、评标监督人员、投标投标人授权代表以及采购中心或者采购代理机构工作人员同时在场的情况下直接变更采购方式继续采购，并按下述规定办理：

（1）采用招标方式采购项目，重新招标出现前述情形的，如果有两家投标人投标或者经评审有两家合格投标投标人，可以直接变更为两家投标人竞争性谈判或者向两家投标人询价采购。

（2）采用竞争性谈判、询价方式采购的项目，出现前述情形的，如果有两家投标人投标或者经评审由两家合格投标投标人，原采购方式为竞争性谈判的，应当直接变更为两家投标人竞争性谈判；原采购方式为询价的，应当直接变更为两家投标人询价采购。

（3）只有1家投标人投标，或者经评审只有1家合格投标人的，不得直接变更为单一来源方式采购。采购人需要变更为单一来源方式采购的，应当在废标后向采购办申请批准。

（4）招标失败后直接变更采购方式的项目，应当当场由评标专家、采购人代表、评标监督人员和相关投标投标人授权代表共同签署《招标失败后直接变更采购方式备忘录》。评标结束后，由采购中心或者采购代理机构将《招标失败后直接变更采购方式备忘录》和评标纪要（评标报告）送采购办备案。

（5）招标失败后直接变更采购方式的条件应在招标文件中事先申明。

20. 评标方法和标准

20.1评标委员会将只对初审符合招标文件要求的投标进行排序。

20.2 评标委员会将按下述标准评定预中标人：按评审后投标人得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分及投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。本项目不接受任何额外捐赠。

21. 签订合同

21.1招标人将在投标有效期期满之前向中标人发出《中标通知书》。中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律约束力。

21.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

21.3中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。如果中标人不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃中标资格，其提交的投标保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以公告。投标人在被评标委员会评定为预中标人（中标人）之后、中标通知书发出之前放弃中标的，按本条规定处理。

21.4中标结果将在发布招标公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未中标人。

- 履约保证金: 详见投标须知前附表

履约保证金指定账户信息：

名称：长春中医药大学

纳税人识别号：12220000412758213J

地址、电话：长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号，0431-86172101

开户行及账号：吉林九台农村商业银行新嘉支行 0710431011015300000123。

23.验收

（1）本项目采购人应严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。验收结束后，将验收报告在省级以上人民政府财政部门指定的网站上公告（如需要），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（2）验收结果不合格的，履约保证金（如有）将不予退还，也将不予支付采购资金，采购人呈报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予处罚。

24.保密和披露

24.1招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

24.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

# 第三章 合同条款

（具体以实际签订为准）

政府采购合同书格式（仅供参考）

合同编号：

签订地点：

签订日期：     年  月  日

采购任务通知书编号：

（需方）需求的           （项目名称）经吉林省政府采购中心以编号为     的招标文件公开开标，专家小组评定                 （供方）为成交投标人。供需双方和吉林省政府采购中心按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1.合同标的：

| 项目名称 | 品牌型号/服务内容 | 详细配置及主要技术参数（服务具体要求） | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同价格：人民币（大写）             元，（小写）￥:            元。

3. 交货/服务时间、地点、方式

3.1交货/服务时间：

3.2交货/服务地点：

3.3交货/服务方式：

4. 付款方式

4.1供方交货/提供服务时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称（吉林省政府采购中心）]，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2财政付款：需方在合同标的验收合格后5个工作日内，向省财政厅政府采购办提交《政府采购资金支付申请书》、《吉林省省级政府采购验收报告单》等合同约定的付款文件；省财政厅采购办在收到《政府采购资金支付申请书》和合同约定的付款文件后15个工作日内，采用银行转帐方式将合同价款中财政付款金额共计        元一次性支付给供方。

4.3需方自行付款：本合同总价款中由需方自行支付     元。需方承诺在    年  月前支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与采购中心无关。

5．履约保证金

5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价5%的履约保证金（人民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转帐或者现金的方式提交。

5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。

5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后10个工作日内返还。

6.质量保证金

6.1质量保证金为合同总价款的   %。

6.2质量保证金从需方应向供方支付的合同价款中预留。

6.2（备选条款）供方提交的履约保证金到期后转作质量保证金。

6.3质量保证金的有效期到合同规定的质量保证期期满之日止，扣除供方承担质量保证责任的费用后，剩余部分在质量保证期期满后20个工作日内返还，不计利息。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向长春市仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

9.1本合同书；

9.2中标通知书；

9.3招标文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6吉林省省级政府采购验收报告单；

9.7合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式四份，供需双方和采购中心各执一份，另一份作为需方向吉林省财政厅提请付款的凭证。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

吉林省政府采购中心        需方：                   供方：

（加盖合同专用章）        （加盖公章或合同专用章）  （加盖公章或合同专用章）

地址：长春市            地址：                   地址：

法定代表人               法定代表人

或授权代理人签字：       或授权代理人签字：

签字日期：               签字日期：

邮政编码：               邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐户名称：

帐号：

- 采购需求

| 序号 | 品类名称 | 技术指标及规格（参数需求） | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱系统（进口设备） | 1.运行环境 1.1. 环境温度：5℃～40℃ 1.2. 相对湿度：40摄氏度的时候相对湿度＜95%， 1.3. 工作电压：AC220V±10%，50Hz 2.技术参数（整机要求原装进口，国内组装或自贸区之产品不被接受。） 2.1. 超高效四元梯度泵 2.1.1. 双活塞串联泵，传动装置采用滚珠螺杆； *2.1.2.流速精密度：≤0.07% RSD 2.1.3. 流速准确度：±1% 2.1.4. 压力脉动：< 1% *2.1.5. pH范围：1.0-12.5 *2.1.6.流速范围：0.001-5.0mL/min, 300 pL步进；覆盖分析至半制备全流速分析能力 *2.1.7.操作压力：流速0-2mL/min时可耐压不小于1300bar或18850psi；流速2-5mL/min时可耐压不小于800bar 2.1.8. 混合范围：可设置的范围：0.0-100.0 % *2.1.9.梯度组成精密度：<0.15% RSD *2.1.10.梯度混合准确度：绝对值±0.4 % *2.1.11.延迟体积：< 350μL 2.1.12. 标配主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫。 2.1.13. 集成的多功能阀实现了拓展的自动功能，方便了自动化的过滤器反冲、排空和额外混合体积切换 2.2. 集成式真空在线脱气机 2.2.1. 通道：4通道，自动进样器洗针液无需脱气 2.2.2. 内体积：每个通路不小于1.5mL 2.2.3. 连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统 2.2.4. PH范围：1～14 2.2.5. 内部材料：PTFE 2.3. 自动进样器 *2.3.1.样品容量： 不小于132位2 mL样品瓶 2.3.2. 进样范围：0.1-20 微升，改变进样体积无需更换定量环 *2.3.3.进样精度：< 0.15 % RSD 2.3.4. 交叉污染度：< 0.003% 2.4. 高性能柱温箱 2.4.1. 静态制冷，非风扇制冷，控温范围：4℃ - 85℃，具备升温/降温功能 2.4.2. 温度稳定性：±0.05℃ 2.4.3. 控温准确度：±0.5℃ 2.4.4. 加热/制冷到设定温度的时间：从室温到40℃，需要5 分钟；从40℃ 到20℃ 需要10 分钟 2.4.5. 柱容量：可同时安装最多4根30cm长色谱柱；8根10cm的短色谱柱 2.4.6. 内体积：1.0uL或1.6uL或3.0uL 2.4.7. 低扩散热交换器，并具有柱后降温功能，保证快速检测时基线平稳 2.5. 超高效二极管阵列检测器 *2.5.1.检测器类型：1024 个二极管元件 2.5.2. 信号数量：≥8 2.5.3. 短期噪声：在230/4 nm 处，狭缝宽度4 nm，一般< ± 0.6 x 10-6 AU；TC 2 秒，ASTM（带60 mm 最大光强卡套式流通池） 2.5.4. 漂移：在230 nm 处，< 0.5×0-3 AU/hr 2.5.5. 线性：在265 nm 处，> 2.0 AU (5 %)，一般2.5 AU (5 %) 2.5.6.波长范围≤600 nm 2.5.7.波长准确度± 1 nm, 采用氘灯进行自动校准 2.5.8. 狭缝宽度可编程：1, 2, 4, 8 nm 2.5.9.光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括光谱库和峰纯度分析功能 2.5.10. 具有数据恢复卡，防止数据丢失。RFID 用于电子记录流通池和UV 灯的状况（光程、容积、产品型号、序列号、测试通过、使用状况） 2.5.11. 早期维护反馈(EMF) 连续记录仪器的使用情况，如灯的使用时间和用户设定期限，并提供反馈信息。对维护和错误进行电子记录。验证氘灯的波长准确度 3. 化学工作站 3.1.1.可以处理如GC、LC、LC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。 3.1.2.可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能具有在线帮助的自学操作教程；具有自我诊断程序。 4. 色谱柱（含预柱）：5根 5. 售后服务 5.1. 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 5.2.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。 5.3.仪器在安装、调试通过后2年的免费保修期 | 1台 |
| 2 | 超高速离心机（进口设备） | 一． 技术规格 1.1. 电源电压：220V，50Hz 1.2. 温度：10~35℃ 1.3. 相对湿度：45~85% 1.4.最高转速：≥29000rpm 1.5. 最大离心力：≥109000g *1.6. 最大容量：6升（1.5L×4瓶），使用4个离心瓶，减少配平次数，每个离心瓶容量可耐受从0到1.5L； 1.7. 驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动，主机具有智能抽真空。 1.8. 减速控制：11加，10减及2个减速速率。 1.9. 温控范围：-20~+40℃ 1.10.转头温度控制精度：±2℃。 1.11. 转速设定：自300rpm到30000转速连续可设定。 1.12.具备转头温度自动补偿功能、转头自动锁定及转头自动识别功能，无需使用任何工具或按钮即可自动锁定 1.13.可选配50ml×8的组织培养管的角转头供选择，且使用50ml组织培养管时转速可达19000rpm及离心力50000g 1.14.可选配50ml×10和15ml×10组织培养管的角转头供选择(且无需适配器)，且使用50ml组织培养管时转速可达16000rpm及离心力36100×g以上 1.15. 有可达到10000rpm的离心酶标板的水平型转头可选 1.16.有可进行土壤脱水研究的土壤脱水转头可选 *1.17.安全功能：双重门锁装置，超速检测，非接触式不平衡检测，温度异常检测 1.18. 具有开门密码，操作后用户可以设置密码进行开门 1.19.噪音：≤56dB 1.20.程序管理：可存储1000个程序。 1.21. 标配1个USB接口和1个LAN接口 1.22.符合标准：CE marking 1.23.电源：单相：AC200/208/220/230/240V +/-10%, 50/60Hz，30A， 三相：AC220/230/240V +/-10%, 50/60Hz，16A 二．基本配置 1.落地式高速冷冻离心机主机1台 *2.角转子，最高转速: ≥29,000 rpm; 最大相对离心力RCF: ≥10,9000×g; 最大容量: ≥50 mL×8；50PP离心瓶100个 *3.角转子，最高转速: ≥ 8,500 rpm, 最大RCF: ≥15,000×g, 最大容量: ≥1500 mL×4； 1500PP离心瓶8个 三．培训及售后服务： 现场免费培训，各项性能指标达到技术要求，由供需双方共同签字认可，现场验收，仪器验收合格后，供方须提供整机2年免费保修，并提供终身维修服务。 | 1台 |
| 3 | 冷冻干燥机（进口设备） | 一、主机技术参数： 1.不小于5.7寸彩色触摸屏，多语言界面，图形化显示整机和各组件的运行状态；同时显示设置参数和运行参数，如: 冷阱温度, 运行总时间, 实际阶段时间, 实际真空度等参数； 2.可实现自动化的电磁真空控制，控制精度≤0.001mbar，有利于更好的控制产品温度及提高冻干效率； 3.主机能直接自动控制冷阱预冷和泵的预热，更加自动化； 4.主机内置蒸气压曲线，同时数字显示真空度和样品温度，方便参考数据编辑程序和保护样品低温安全； *5.真空度显示范围0.001-1000mbar，显示精度为0.001mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器 *6.冷阱最大凝冰容量：≥4 Kg，容积≥6.5L 7.凝冰效率：≥4.4 L/24h 8.冷阱工作温度：≤-85℃ （50Hz下） *9.压缩机制冷功率： ≥2×0.69 HP，冷阱降温速度快 10.制冷剂采用国际公认的环保制冷剂； 11.冷阱大开口设计，直径≥300mm，便于水蒸汽的快速输送； *12.316L不锈钢材质冷阱腔且冷凝盘管直接暴露于冷阱内，所以更耐腐蚀、降温速度快，冷阱同时具有冷阱预冻功能，可做少量产品的直接预冻和冻干；系统标配电热除霜功能，除霜温度范围：10℃~60℃，控制精度：±1℃； 13.系统最低真空值：≤5×10-3mbar，同时标配真空度泄露测试； 14.含中文操作界面，同时含有开机自检、权限管理、报警信息、换油提示、蒸气压曲线换算等信息，方便冻干数据和仪器维护的信息设置、采集和查看 整体系统运行噪音低，dB(A)≤54； 二.真空系统： 1. 配备杂交真空泵，具备优秀的耐腐蚀能力； 2.真空泵抽气速率：≥98 L/min； 3.真空泵极限真空：≤2 x 10-3 mbar； 4.真空泵需配备油雾过滤器，减少对实验室环境的污染 三.冷冻样品干燥腔: 1.干燥腔为透明有机玻璃材质，外挂接口≥12个； 2.配备防老化抗变形的橡胶接头数量≥12个； 3.不锈钢搁板，总面积≥0.15 m2； 配置： 1.冻干机主机（-85℃） 1台 2.化学防腐蚀真空泵及配件（配油雾过滤器） 1台 3.真空电磁阀，用于电动控制真空度，提高冻干效率 1个 4.真空传感器 1个 5.通用底板 1个 6.干燥室, 不少于12个外接口 1个 7.防老化橡胶阀 12个 8.三层不锈钢的防腐蚀隔板，直径≥265mm，冻干面积不低于0.15㎡ 1套 9.250 mL圆底冻干瓶 6个 10.500 mL圆底冻干瓶 6个 11.真空泵管 1根 以上配件均为原装进口 | 1台 |
| 4 | 多功能酶标仪（进口设备） | 1. 工作条件 1.1.工作环境温度：10℃ -35℃ 1.2.工作环境湿度：20-80% 1.3.电源：220V±10%, 50Hz±1 2.基本要求 2.1.硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合工作；光吸收，荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。 2.2.分光系统：四光栅光路及滤光片光路，激发和发射分别为双光栅 2.3.板型：适用板型：1-384孔板，预设常用品牌型号，自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板，比色杯。 2.4.检测光源：光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯； *2.5.检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT） 2.6.温控 ：室温以上5℃到42℃； 2.7.振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调； 2.8.内置双气体控制，CO2：保持CO2气体浓度在0.04 - 10% vol；O2模式：用氮气控制O2浓度在0.1 - 21% vol； 并具有海拔高度校准功能，能实时记录气体浓度变化； 3.光吸收模式 3.1.波长范围：200-1000nm *3.2.扫描速度：≤ 7秒（200-1000 nm，1nm步进） *3.3.波长准确性：≤±0.5nm 4.荧光模式 4.1.波长选择：波长范围：230-900nm， 1nm可调； *4.2.荧光检测限（顶部）：≤ 0.5 pM (≤ 50 amol/well; 100 μl) 荧光素； 4.3.荧光检测限（底部）：≤4 pM (≤ 0.8 fmol/well; 200 μl) 荧光素； 4.4.测量范围：不少于7个数量级 5.时间分辨荧光检测模式 *5.1. 波长选择范围：230 – 900 nm，1nm可调 5.2.检测灵敏度 ：≤ 100 fM (≤ 10 amol/well; 100 μl) 6.发光模式 6.1.波长范围：370-700nm 6.2.检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl) 6.3.线性范围：> 9个数量级 *6.4.多色发光：配置不少于30个光谱滤光片，可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描。 6.5.BRET检测：支持BRET1和BRET2 7.数据处理及软件 7.1.安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式，可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 7.2.具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能； 7.3.可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能 8.配置清单 8.1.主机（含温控及振荡功能）1台 8.2.四位卧式比色杯模块 1个 8.3.高速光吸收模块 1个 8.4.连续波长荧光模块（顶读/底读/时间分辨） 1个 8.5.高灵敏发光及发光扫描模块 1个 8.6.气体控制模块 1套 | 1台 |
| 5 | 旋转蒸发仪（进口设备 | 一.旋转蒸发仪 1.回转速度：5-160rpm 2.蒸发能力：Max.不小于33mL/min(水的蒸发量) 3.到达真空度：≤399.9Pa 4.蒸气温度设定范围·精度：室温+5~90℃·±1℃ 5.升降功能：电动升降方式 6.温度控制：P.I.D控制 7.温度设定·表示：数字表示·最小刻度1℃ 8.回转设定：旋钮式 9.安全功能：独立过升防止器、断热保护、感热式空烧防止器、保险 10.其他功能：试料瓶带旋转锁定功能 11.马达：驱动部：步进马达、自动升降用：双向马达 12.加热器功率：≥2.2kW水专用 13.冷却器：立式三重蛇形管 冷却面积≥0.25m2 14.试料瓶：圆型瓶≥5L标准磨口 15.回收瓶：圆型瓶≥ 3L球磨口 16.旋转轴：内径≤25mm 、四通与冷凝器一体式冷凝器 17.真空密封垫：特氟隆密封垫 18.水浴锅材料·容量：SUS304·≥8.5L 19.基座：T型基座 20.接线口径：吸气嘴：外径≥10mm、冷却水嘴：外径≥16mm 21.升降行程：≥160mm 二.冷却水循环装置（与主机同品牌） 1.循环方式：密闭式循环 2.温度调节范围：-20~30℃（无加热器） 3.温度调节精度：±2℃ 4.冷却能力：液温为-10℃时650W 7.外部循环能力：最大流量12L/min、最大扬程9.5m 8.温度设定·显示：触摸式按键输入·数字显示，最小显示温度1℃ 9.安全功能：漏电·过电流保护、压缩机高压保护开关、压缩机保护定时器、温度调节器自诊断、循环泵热自保护装置 10.冷却盘管：铜镀镍 11.水槽容量：≥16L 三.隔膜真空泵（与主机同品牌） 1.排气方式：隔膜排气式 2.减压模式：2段×2式减压 3.排气速度（High·Low）：≥44L/min·≥30L/min 4.到达真空度：≤10hPa（约7.5Torr） 5.马达：输出≥90W 6.接触气体部材料：PPS、特氟隆、Kalrez 7.安全功能：马达异常检知 8.控制方式：变频控制 四.真空度控制器（与主机同品牌） 1.真空度设定范围：0-760mmHg、0-1013hPa（mbar） 2.真空度测定范围：0-800mmHg、0-1066hPa（mbar） 3.蒸汽温度测定范围：0~150℃（需与蒸汽温度传感器连接） 4.设定控制方式：旋钮设定、按键输入、电磁阀开关、输出可变电压 5.内置溶剂数：内置溶剂不小于55种，用户可另外定义不小于10种，共可储存不小于65种溶剂 6.压力单位设定：mmHg、Torr、hPa、kPa、mbar 7.控制程序：定值浓缩、溶媒内置程序、自动浓缩、真空度分段程序控制控制项目：压力控制、温度控制、自动升降、旋转ON-OFF、电压输出、电源ON-OFF 8.显示器：不小于4英寸显示屏 9.显示项目：操作模式、运转状况、测定压力、设定压力、蒸汽温度（与蒸汽温度传感器连接时）、运转时间、浴槽温度·冷却水温度·旋转蒸发仪转速（通信线连接时） 10.锁定功能：可选择锁定程序控制中的任意真空度 五.配置：旋转蒸发仪主机一套、转接口一个、冷却水循环装置一套、隔膜真空泵一套、真空度控制器一套 | 2台 |
| 6 | 气相色谱质谱联用仪（进口设备） | 一.总体性能要求 仪器类型为三重四极杆气质联用仪，可以与气相色谱仪联用，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量，适用于农药、兽药、违禁添加物，化学污染物等残留物的准确定量分析。 二.工作条件 1.电源电压：单相220V ±10% 2.环境温度：20±5℃ 3.相对湿度：40-80% 三.仪器性能参数 （一）.气相色谱部分： 1.系统性能指标 1.1.保留时间重现性：<0.0008min 1.2. 峰面积重现性：<0.5% RSD 2. 柱温箱 2.2. 操作温度范围：室温以上5℃到450℃ 2.4. 温度控制精度：0.1℃ 2.5. 程序升温：19阶／20平台 2.6. 最高升温速率：115℃／min 2.7.柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C） 2.8. 温度稳定性：0.01℃/1℃ 3. 电子压力控制器 3.1. 压力范围：0～1000kPa，全程压力控制精度： 0.001psi 3.2. 最大分流比：7000:1 4. 分流不分流进样口 4.1. 最高使用温度：400℃ 4.2.适用于所有 0.05 mm-0.53 mm 内径毛细管柱 5.自动进样器 5.1. 带有100位以上（2mL）自动进样器 5.2. 进样精度：RSD<0.3% 5.3. 交叉污染：<0.001% 5.4. 进样针体积范围：0.5μL-100μL 5.5. 最大进样体积：80μL，最小进样体积：0.005μL （二）质谱部分： 1.离子源:离子源可加热到350℃。 2. 四极杆质量分析器 2.1.四极杆材质：全金属钼主四极杆或陶瓷镀金四极杆。 2.2.质量范围：2 –1000 u 2.3.分辨率：0.5amu 2.4.扫描速度：20000 u/s 2.5.碰撞池：800MRM/sec速度下，仍可以保证高灵敏度，且结果没有记忆效应和交叉污染 2.6.碰撞能量：0-60ev 3.气质接口：可调的气质接口温度最高350℃ ，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪 4.检测器系统：6个数量级电子动态范围. 5.真空系统： 高真空分子涡轮泵和机械泵。 6.灵敏度（使用He气做载气）： 6.1.信噪比： EI SRM: 1μL 100fg/μL 八氟萘进样, S/N≥15000:1(m/z272→ 222) . 6.2.仪器检出限（IDL）≤4 fg. 7.数据处理软件及谱库 7.1.原装进口软件。 7.2.单一软件实现数据采集，数据处理，质谱控制及调谐。 （三）.顶空进样 1.样品瓶位数：＞10位 2.孵化箱位数：≥8位 3.样品流路：阀-定量环技术 4.无传输线，样品出口直接与毛细管色谱柱连接 5.定量环可选规格：25 μL、50 μL、100 μL、500 μL、1mL 和3 mL 四.配置清单 1.三重四级杆质谱主机 一台 2.气相色谱主机 一台 3.液体自动进样器 一套 4.定量定性软件 一套 5.色谱柱 一根 6.分流不分流进样口 一个 7.螺口样品瓶，透明，套装（含瓶子和瓶盖瓶垫） 100个 8.顶空进样器 一套 五.售后服务 1.供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。 2.供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。 | 1台 |
| 7 | 全自动氮吹浓缩仪系统（进口设备） | 一.工作环境： 1.操作温度：环境温度18-32℃ 2.电源供给：220-240 V,50/60 Hz 3.相对湿度：20%-90%，无凝结 二.仪器性能指标： 1.采用涡旋剪切气流技术，斜向吹扫样品快速有效浓缩。 2.通过电磁流量阀控制气体流速，流量可调范围≥3.0 L/min/孔，步进0.1 L/min。 3.氮吹针≥6排，每排可通过按键独立开关，每个氮吹针可单独控制开关。 4.适用的样品管体积范围1.5-30mL。 5.最大可同时处理样品数量≥45个。 6.设备采用多功能支架，多种不同规格的样品管可同时使用同一个支架而不必更换支架，支持使用塑料离心管。 7.支持自动定量浓缩和自动终点感知的拓展：支持选配定量浓缩支架，可经过更换支架实现48位常规浓缩和6位自动定量浓缩之间的功能切换，采用自动定量浓缩模式时，支持使用50mL和200 mL定量浓缩管。 8.彩色触摸屏控制，可进行参数设置，方法编辑和存储、以及显示运行参数等。 9.含恒定模式、梯度模式、斜率模式等控制模式，可设置不少于3种梯度的气流自动变化，提高氮吹效率。 10.多面透明设计，可从多个角度直观观察浓缩进程，上盖透明，可随时观察气流设置的准确性和安全性。 11.具有照明系统，实现浓缩过程的可视化。 12.水浴温控范围：室温至90℃。 13.支持休眠模式，具有自动唤醒功能，可设定在指定的时间启动加热，以缩短等待时间。 14.自带排气装置，可无需在通风橱中使用。 15.即插即拔式排水口设计，换水方便。 16.全自动浓缩仪1套，含启动包及附属配件1套。48位多功能样品支架1个，适用于外径10-20mm浓缩管。 17.配备氮气发生器一台 | 1套 |
| 8 | 生物样本离心机（进口设备） | 1.工作条件 1.1工作温度：＋10℃～＋32℃ ，230V，50/60Hz 2.主要技术指标 *2.1.转速范围：100至18,000 rpm，精度达±1 rpm; *2.2.最大容量(ml)：角转子6 x 85 /水平转子4×400ml *2.3. 最大离心力(x g)：30,070 2.4. 时间控制范围：0-99h59 min / 连续运转 / 短时加速 2.5. 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时） 2.6.可预设20个线性加/减速曲线及20个二次方加/减速曲线，及10个用户自定义曲线（用户自行设计离心曲线）。 2.7.具有60个存储程序，并支持用户自定义命名程序。 2.8.温控范围：-20 ～ 40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃。 2.9. 磁性转头自动识别，无需人工设定，防止转头过速； 2.10. 具有中文操作语言。 2.11. 具有快速制冷功能和静止预冻功能。 2.12.免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度 2.13. 具有定速计时功能，实现精确离心。 3.基本配置 3.1.主机 1台 3.2. 6x94mL圆底角转子(配15ml 50ml适配器各一套) 1个 最大转速11400rpm 最离心力：14239g 3.3. 30x1.5/2mL 角转子 1 个 最大转速16400rpm 最离心力：30070g | 1台 |
| 9 | 超低温冰箱 | 1.内部容积：不小于 549升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 400 个。 2.外部尺寸不大于（H×D×W）：1981×978×826 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。 3.工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。 4.制冷系统: 2台工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 15分钟。 5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 *6.整机内置不低于7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。 7.创新的超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。 8.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。 9.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于271分钟。 10.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。 11.标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达73.4KG 12.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启； 13.用户界面：不小于5英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。 14.通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。 15.标配2个1”(25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器； *16.标配4-20 毫安输出端口及远程报警接口。 17.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行分贝不超过51dBA。 *18.可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。 | 2台 |
| 10 | 超微量分光光度计（进口设备） | 1.技术参数： 1.1.光源：脉冲氙灯，即开即用，无需预热 *1.2.波长范围：190-1100nm *1.3.全程光谱扫描时间：2s 1.4. 波长准确度：<±1nm（氧化钬） 1.5.波长分辨率(正己烷中的甲苯)：>1.7 1.6.光度准确度：<±0.01A（重铬酸钾） 1.7.最低样品量：1ul *1.8.提供比色皿测量模式，可进行标准1cm光程检测 1.9.检测浓度(dsDNA)：6ng/ul ~ 15000ng/ul （超微量模式） 1.10.检测器：阵列式检测器，瞬时扫描全程光谱 1.11.控制器：7英寸彩色液晶触摸屏实现程序控制，数据可通过U盘导出。可选项提供电脑软件操作仪器，为日后拓展仪器性能提供可能。 1.12.四种直接测量方法：固定波长、扫描、含量和生物应用 1.13.轻触式退吸头系统移液器 1.14.移液器1ul取样量精确性为不大于1.2%，准确性不大于2.5%。 1.15.优化吸头，确保吸头不含DNA、DNA酶、RNA、RNA酶，减少二次污染 1.16.独立操作终端实现波长扫描、固定波长期、定量分析和生命科学应用分析 1.17.可进行透光率、吸光度、浓度分析 1.18.可以对所有固定波长测量数值实时进行统计分析，计算平均值、绝对偏差和相对偏差，并可以对可疑结果进行排除筛选 1.19.可对结果进行复杂四则运算分析，并直接显示结果 1.20.可以对全谱结果进行一阶求导、二阶求导以及对数显示 2.工作条件 2.1.电源：220V±10% 50HZ 2.2.温度：5～40°C 2.3.相对湿度：Max 80% 3.配置： 3.1.原装进口仪器主机一台，含超微量台与比色皿台 3.2.原装进口七英寸彩色液晶触摸屏控制器一台，内含向导软件一套，支持中英法德意俄葡等八种语言 3.3.原装进口标准石英比色皿1cm，2只 3.4.原装进口10ul低吸附吸头移液器一支 3.5.原装进口10ul低吸附吸头96只（一盒） 3.6.中英文用户手册与快速指南一套 3.7.移液器操作指南一份 4.售后服务与技术支持 | 1台 |
| 11 | 三气培养箱（进口设备） | 1.工作体积：≥184升 2.具有玻璃内门和不锈钢内壁 3.标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/17块 4.温度控制范围：高于室温5℃～55℃ 5.温度控制精度：±0.1℃ 6.温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) 7.温度跟踪报警：有 *8.加热方式：水套加热 9.二氧化碳控制范围：0～20% 10.二氧化碳控制精度：±0.1% 11.二氧化碳跟踪报警：有 12.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器 13.氧气浓度范围：1-20% *14.氧气传感器：燃烧池 *15.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次 16.显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度和氧气浓度 17.加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染 | 1台 |
| 12 | 大型仪器设备共享管理系统 | 1. 大型仪器设备共享平台（1套）：系统需包含人员管理、权限分配、课题组管理、仪器开放参数设置、仪器预约、财务管理、成果管理、技术服务、消息通知以及前台信息门户。用户可以通过系统查询和预约仪器，支持自主操作预约和送样检测预约。系统可提供多种预约审核方式。支持收费核定、缴费、账户管理等。用户可以通过系统查看消费记录和缴费状态。 2. 智能视频管理终端软件（1套）：需实现与实验室现有视频监控管理系统联动，可实时查看仪器设备所在实验室内的视频监控信息。 3. 智慧电子门牌管理软件（1套）：管理员可以远程查看实验室的门禁状态，可对用户进入实验室进行权限分配，管理员可以远程控制实验室的门禁，可对所有的门禁刷卡进门记录的保存，方便管理人员的查询和统计。 4. 智能电源控制终端软件（1套）：通过网络远程管理有源仪器设备的授权供电使用，实时管控设备使用资格。 5. 大型仪器共享管理移动应用软件（1套）：系统支持手机APP访问，实现在线查询、预约、缴费等功能，提高使用效率。 6. 信息发布管理系统（1套）：对仪器共享表格、饼状图、柱状图、折线图、监控画面等多种素材编辑，实现通过网络在大屏幕显示终端进行相关信息发布与远程控制管理。 7. 校园资源可视化管理软件（1套）：支持根据楼宇，楼层，实验室进行3D立体展示，实现30间实验室VR漫游实景图展示。 8. 数据交互与接口（1套）：实现与一卡通、统一身份认证、办公OA系统、财务系统等相关业务系统的数据接口对接。 9. 智能电源控制终端（200台）：终端具备液晶显示屏幕，反馈数卡信息。读卡模块支持13.56 MHz的Mifare卡读取，卡片读写时间< 0.3秒，读卡距离≥50mm；脱机存储卡片数量最多可达到≥5000张，最多可存储≥15000条刷卡记录；配备RJ45网络接口及 RS232串口；每台终端支持2台或2台以上仪器设备电源控制。 10. 智慧电子门牌（20台）：主芯片：≥1.8G Hz，4核；内存：≥ 2G，FLASH≥ 8GB；≥15.6寸全视角高清液晶触控屏，分辨率≥1280*800；采用隔离电源模块，具备抗击雷击浪涌的功能，DC 12V／2A供电。 11. 可视化显示屏 （9台）：屏幕尺寸≥55寸；分辨率≥1920x1080；视角178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间≤8ms(G to G)；对比度≥2000:1；亮度≥500cd/㎡；物理拼缝≤3.5mm。 12. 服务器（2台）：机架服务器；电源：冗余；支持CPU个数≥2颗；内存≥32G；硬盘总容量≥4T。 13. 网络施工（1次）：网络施工设计的所有网线需采用超五类以上规格，最高传输速率不低于1000Mbps。施工布线需包含本次项目实施涉及的人工、线材、辅材、网络交换机、机柜等。施工过程涉及的所有材料，须满足国家有关生产要求并符合国标标准。 | 1套 |
| 13 | 生物安全柜 | 1.安全级别Ⅱ级，30%外排，70%循环，保护工作者、样品及环境 2.工作区全部采用优质304不锈钢，圆弧角R10内胆一次成形增强自洁功能 3.工作区洁净等级：10-100级 4.内部有效尺寸(宽×深×高)：不大于1304mm×630mm×630mm； 5.四面双层结构，使工作区在负压通道包围之下始终处于负压状态，确保无污染泄漏，玻璃门上沿有气幕保护，隔离操作面10度倾斜设计，更符合人体工程力学，使操作者更舒服 6.前窗玻璃：钢化玻璃前窗手拉式开启，采用日本原装升降系统,性能稳定,以保证断电时能及时关门防护；高度随意定位，超过安全高度自动报警，在风机运行时，如前窗玻璃关闭，有声、光、电报警和提示 7.超高效空气过滤器，过滤效率99.999%（0.12-0.3微米）过滤膜材质为硼硅酸盐纤维,供气系统对滤膜整体形成均匀的气压力 8.气流系统：微电脑控制系统，彩色液晶数字实时显示下降气流、流入气流风速，静压箱内正压，负压区内负压，过滤器使用寿命有百分比图案提示，预约开关机时间 9.使用单独的进口品牌高效直流电机风机送风，自动对滤膜堵塞进行压力补偿，ECO节能模式运行 10.气流在静压箱内静压分布，对滤膜整体形成均匀的气流压力和风速， 11.紫外灯在前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用,以防止操作人员受紫外光辐射.同时可以预约预定时间进行开机、关机包括紫外灯。 12.开启紫外灯后，半小时后自动关闭，打开前窗玻璃门时，紫外灯自动关闭， 高亮度LED照明灯安装在非污染区，照度≥900Lx 下降气流流速：≥0.35m/s；流入气流流速：≥0.55m/s 13.开门过高、过滤器阻塞、下降气流和流入气流超标均有自动声光报警，显示屏有图案提醒显示 14.工作区配置防溅安全电源插座和各种管道连接预留孔 15.严格的柜体防泄漏，确保柜体在500Pa 条件下无任何泄漏，扫描过滤器泄漏率≤0.01%，不可扫描过器泄漏率≤0.005% 16.配置：主机一台 | 3台 |
| 14 | 真空冷冻干燥机 | 一.冷冻干燥机主机： 1.可自动模式运行的数显型 2.冷阱温度：≤－80℃ 3.除湿量：≥3L/次（1回/24h） 4.显示：不小于3.4英寸LCD显示 5.设定功能：薄膜按键设定，数字显示 6.安全功能：漏电、过电流断路器、冷冻机保护回路、真空解除时自动放气、伺服插座用保险丝、控制面板自我诊断功能 7.其他功能：真空泵自动运转功能，真空度监视功能，冷阱温度监视功能、计时功能、冷阱解冻功能 8.主机可内置真空泵，通过主机可控制真空泵的运转 9.冷冻机功率：500W×2·R404A·R23 10.真空计：皮拉尼真空计（数字显示） 0.0~533.3Pa 11.冷阱尺寸(mm)：不小于Φ200×300H 12.冷阱材质：不锈钢 *13.冷阱的排水口和吸气口分开，可以避免断电后再开机时水分或溶剂吸入泵内，减少泵油的更换频率，降低真空泵出现故障的概率 14.冷阱盖：玻璃+透明PVC，不小于238×238mm 15.冷阱的冷凝器部分无冷却线圈，清洗方便 16.进气口带有不高于0.2um的过滤装置，防止杂物进入污染样品 17.带有计时机能、可以显示真空泵的累计运转时间、冷冻干燥机的时间，便于确认真空泵油的更换时间，升华时间的计测也非常方便 二.防腐蚀真空油泵： 1.排气量：≥135L/min 2.到达真空度：≤6.7×10-1 Pa 3.安全功能：备有防止逆流的装置、废气阀门、强制给油方式、电流保护、强制制冷方式等 4.每个部件均经过防腐蚀处理 5.油雾过滤器：消噪音、除油雾 三.冻干仓： 1.1个3层，直径220mm； 2.温度控制：30℃固定 四．配置：冷冻干燥机主机一台；防腐蚀真空油泵一台；油雾过滤器一个；4L真空泵油一桶；冻干仓一个 | 1套 |
| 15 | 二氧化碳培养箱 | 1.有效容积：≥170L 2.加热方式：直接加热气套式 3.温控系统：PID控制方式 4.温控范围：室温+5℃~50℃ 5.温度控制精度：±0.1℃ 6.温度分布：±0.25℃ 7.CO2传感器：红外IR传感器 8.CO2范围：0-20% 9.CO2控制精度：±0.15% 10.湿度控制：底盘加热器，加热增湿盘自然蒸发（带水位传感器） 11.箱内湿度：95±5%RH 12.搁板数量：不低于4个（标配）抗菌铜合金 13.报警系统：高/低温报警，CO2浓度，门和紫外灯工作状态，独立的过温保护装置 14.内胆材料：抗菌铜合金， 15.CO2浓度恢复速度3分钟；六面加热 16.灭菌方式：UV紫外灭菌（无臭氧型） 配置：主机一台；隔板四个；UV灯一个。 | 2台 |
| 16 | 摇床培养箱 | 1.三层组合式小容量振荡培养箱，下面两层一体双层不可拆分，二层单独控制温度、转速 *2.摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；内置导流式防水系统，机器内部腔体可以实现无死角防水冲洗，无须专用工具清理方便 *3.PLC控制系统，控温更精准，能随时添加任何程序，更人性化的满足用户需求 *4.精密三风道设计，确保整个箱体内无温度死角，保证整个箱体均匀度 5.采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 6.人性化设计的开盖缓停和开盖即停功能，使用更加安全便捷，减小了对细胞的剪切力，稳定性更强 7.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 8.采有优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行 9.LCD触摸屏，设置温度、转速、时间，实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；可自由设定摇板正转或反转；自由设定强制对流的风扇常开、自动或关闭 10.触摸屏可以查看实验过程中温度和转速曲线图，便于观察实验过程中温度和转速对实验的影响，还可以实现时间累计功能和定时功能。数据可以储存一年 *11. 振荡频率 10-350rpm 12.温控范围 4-60℃ 13.温度调节精度 ±0.1℃ *14.温度均匀度 ±0.5℃ *15.最大容量≥ 250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×6或3000ml×5（共三层） 16.摇板尺寸（长×宽）：单层≤524mm×412mm 17.箱体内部具有紫外线灭菌功能 18.定时范围：0-999.9小时 19.服务要求：免费上门安装调试，仪器终身维护，质保二年 | 2台 |
| 17 | ECL化学发光显影仪 | 技术参数： 1.相机物理像素≥900万，分辨率≥3000×3000。 2.相机制冷温度，相对环境-40℃。 3.像素尺寸≤3.76×3.76μm；靶面尺寸≥1“(11.28×11.28 mm)。 *4.灵敏度≥850mv@1/30s。 5.比特深度≥16bit（65536灰阶）。 6.读出噪声≤1.24e-（HCG），≤3.22e-(LCG)。 7.暗电流≤0.0003e-/s/pixel@-15℃。 8.光圈：≥(F0.95-F16；焦距：≤17mm。 9.曝光时间≥（0.1ms～1h）。 *10.Binning模式具备1×1、2×2、3×3三种模式。 11.暗箱：门控传感器可控制明场光源开关，拍摄视野：有效视野≥130×130mm(可扩展到200×200mm)；落射LED白光光源，两侧对称分布。 12.内置10.4英寸工业计算机触屏操作，无需外接电脑，节省实验室空间 ，尺寸≥10.4英寸；分辨率≥1024×768。 13.标配原厂专业的图像采集和分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权。 14.软件功能： 14.1.具备高质量曝光模式、标准曝光模式和高灵敏曝光模式。 14.2.具备智能曝光技术，搭配时间成像、时间累加功能。 14.3.具备实时成像功能，实时呈现曝光过程中样本信号的变化情况，对于样本过曝区域会添加过曝显示。 14.4.具备时间成像功能，曝光完成后可选择该曝光时间内的任意一帧图像作为最后的输出结果。 14.5.具备时间累加功能对于曝光不足的样本在曝光结束后，可让样本在已曝光时间的基础上获得额外的曝光效果。 14.6.支持图片编辑等功能。 15.具备CE认证或NMPA认证。 16.尺寸(W*D*H)≥ 400mm *371mm*700mm。 | 1台 |
| 18 | 超纯水机 | 1.以城市自来水为水源，集成物联网(IOT)和云平台功能，内嵌专业的二级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，可同时生产DI高纯水，UP超纯水，水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。 2.产水量：50升/小时 *3.出水口（正面）：2个：DI去离子水、UP超纯水；侧面可出二级RO纯水 4.出水水质参数： 去离子水水质： 4.1.电阻率(25℃)：>17.5 MΩ.cm 4.2.微粒：<1 /ml (>0.2μm) 4.3.细菌：<0.01 CFU/ml 超纯水水质： 4.4.电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm *4.5.TOC：10 ppb 4.6.微粒：<1 /ml (>0.2μm) 4.7.细菌：<0.01 CFU/ml 二级RO纯水水质 4.8.电阻率(25℃)：>0.2 MΩ.cm 4.9.可溶性有机物截留>99%(MW>300 Dalton) 4.10.微粒及细菌去除率>99% 5.操作系统： 5.1.智能化人机交互操作系统，5寸LCD彩色触摸电阻屏，分辨率:480×272，可全面了解滤芯，存储，水质状态、运行状态等信息。 5.2.路水质监测及超标报警（进水、RO水、DI水或UP水）。电极常数0.01cm-1，温度灵敏度0.1℃，可同时显示温度补偿后的电导率/电阻率和水温。 6.纯化柱结构要求： 6.1.20英寸预处理柱，包含5μm深层折叠PP纯化柱、5μm带催化剂的高性能活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），双柱一体式更大幅度的延长更换周期。 6.2.RO水不合格自动排放功能，确保进入后端纯化组件的纯水质量。 *6.3.纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，纯化柱树脂填量达5.2L/根，总2组，总量达10.4L，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。 7.其他要求： 7.1.制造商需通过ISO9001、ISO14001、CE等认证。 7.2.质保期：24个月（过滤耗材除外） 7.3.标配配置：主机-1套，纯化柱-1套，7.5升压力纯水桶1个。 | 1台 |
| 19 | 低温组织研磨仪 | 1. 运动方式：垂直大行程3D往复运动 2. 样品装载平台数：最多可达60 3. 振动频率：800-2100次/分钟 4. 温控范围：-20℃~40℃（制冷盘管可达-50℃），压缩机制冷，无需液氮辅助冷却 5. 样品处理量：可选2×50ml研磨罐，60×2.0ml离心管，48×2.0ml离心管，24×5.0ml离心管，16×4.0/5.0ml硬质管，4×15ml不锈钢研磨管 6. 操作与显示：不小于7英寸高分辨率触摸屏，中文显示，程序设置一目了然，操作简单 7. 研磨时间设定：10-999s 8. 间歇时间设定：0-999s（设置为0时不间歇，连续运行） 9. 存储程序数：100 10. 循环数设定：1-99 11. 最终出料粒度：≤5μm 12. 安全锁：开盖自动停机 13. 防松脱锁紧装置：适配器盖子特有防松脱锁紧设计，具有螺纹防退功能，保障适配器运行中不松脱 14. 噪音等级：≤55db 15. 适配器材质：铝合金适配器，耐腐蚀性好，不易变形，坚固耐用 *16. 升降速时间短：2秒内达到最大速度2100 次/分钟，运行结束后2秒内即可停止 - 电机驱动：无碳刷变频电机，防潮防腐蚀，寿命长 | 1台 |
| 20 | 灭菌锅 | 1.容量: ≥80L，腔体直径≥40CM,可放入直径38CM,高度58CM的灭菌架 2.灭菌腔材料:SUS304不锈钢，设计使用年限≥10年 3.功率：4600W 4.灭菌温度范围:灭菌温度:105-135℃, 5.时间范围:灭菌时间:1-300分钟 6.设计压力≥0.30MPA，安全阀起跳压力≥0.28Mpa 7.压力表显示范围:-0.1-0.5MPa, 二．产品特点 *1.三重干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判 2.可针对固体、液体模式灭菌工作 3.灭菌温度、灭菌时间、分别专屏显示，使操作面板简捷易懂；温度、时间分别由 专用键设置，使操作更加简便 *4.具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护 5.闭盖检查系统：系统自动检测腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作 6.保温隔热门罩：既美观又防止操作者烫伤 7.灭菌过程状态LED动态显示，进程一目了然 8. 故障检测程序，实时监测仪器的正常运行,可存储20条故障信息记录，方便仪器管理 9.安全装置：压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫安全保护、自动故障检测系统 10.配置：主机1台，不锈钢提篮3个，水位板1个，排水管2条，说明书一本，证件1套 | 2台 |
| 21 | 十万分之一天平 | 1.称量值：52g 2.可读性：0.01mg 3.重复性：0.015mg 4.线性误差: 0.03mg 5.灵敏度偏移（标称加载下）: 0.25mg 6.秤盘外形尺寸：Ø80 7.LCD 混合触摸屏，按键清晰，操作简单 8.标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作，方便简单。 9.标配USB-A 与 RS232 两个接口，即插即用 自动识别外围设备，便于轻松传输数据 10金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性的PBT外壳材料 11.内置 9 种应用程序，方便快捷调用 12.密码保护可防止未经授权更改，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致。 13.LCD 混合触摸屏超大的数字清晰的符号和图标，任何光照条件下均可毫不费力的读取数据 14.坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器避免环境的影响和干扰 15.内部校正功能，一键触发的内置砝码校正功能 16.配置：主机（电源线、秤盘） 1台 | 1台 |
| 22 | 单道移液器 | 1.量程：0.1-2.5ul 量程/不准确度/不精确度 0.25ul/±12.0%/±6.0% 1.25ul/±2.5% ±1.5% 2. 量程：0.5-10ul 量程/不准确度/不精确度 1ul/±2.5%/±1.8% 5ul/±1.5%/±0.8% 10ul/±1.0%/±0.4% 2.5ul/±1.4%/±0.7% 3.量程：10-100ul 量程/不准确度/不精确度 10ul/±3.0%/±1.0% 50ul/±1.0%/±0.3% 100ul/±0.8%/±0.2% 4. 量程：20-200ul 量程/不准确度/不精确度 20ul/±2.5%/±0.7% 100ul/±1.0%/±0.3% 200ul/±0.6%/±0.2% 5.量程：100-1000ul 量程/不准确度/不精确度 100ul/±3.0%/±0.6% 500ul/±1.0%/±0.2% 1000ul/±0.6%/±0.2% | 4套 |
| 23 | 多功能生物实验层析柜 | 一.用途 1.给需要在低温下进行的实验提供低温环境，相关实验设备可放入箱体内，箱内提供电源； *2.涵盖层析柜和药品保存箱两种设备功能，既可以用于层析实验，还可用于储存生物制品。 二、功能特点 *1.内置IP66防水电源插座，可给小型生物实验设备提供电源； 2.温度控制 2.1.微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃ ； 2.2.温控范围：0-10℃； 3.风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定； 4.安全系统： 4.1.具有灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警。 4.2.配置压缩机过热保护技术，确保设备运行安全。 5.制冷系统 5.1.采用进口名牌压缩机，性能优越 5.2.采用风冷式结构，加自动除霜设计，配置合理设计风道及风量，使箱内温度稳定均匀； 5.3.合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 6.人性化设计 6.1.多层搁架设计，可根据存放药品或设备尺寸规格合理地调整间隙； 6.2.安全门锁设计，防止随意开启； 6.3.大屏幕数字温度显示，便于观察； 6.4.宽电压带，适合电压不稳定地区； 6.5.发泡箱体，更加环保节能； 6.6.透明双层中空钢化玻璃门，镀膜电热除雾，便于观察； 6.7.加热中柱设计，确保中柱无冷凝水，操作更舒适； 6.8.内设LED照明灯； 6.9.配置紫外灯灭菌，确保柜体不被污染； 6.10.安装万向和止动脚轮，方便使用； *7.无外排水设计，自动去除冷凝水，无需外排水对安装环境和卫生影响低； 8.配备搁物层架，可用于存放药品试剂等。 三.规格尺寸 1.体积：不小于650L 2.单门 3.配备不少于5层共4个搁物架； 5.配备不锈钢活动隔板一块； 6.立式支柱1个和2个层析柱固定夹子 | 2套 |
| 24 | 液氮罐 | 1.几何容积：50.0 L 2.口径：≥125 mm 3.外径：≥500 mm 4.高度：≥785 mm 5.静态液氮日蒸发量：≥0.45L/d 6.静态液氮保存期：115（天） 7.方提筒尺寸 ：84±1×84±1 mm 8.冻存盒尺寸 ：76±1×76±1 mm 9.存放冻存管数量：900个 10.配件：含6个五层（每层放5*5冻存盒）方形提桶，锁盖1个 | 4套 |
| 25 | 免疫蛋白印迹系统 | 电源技术规格： 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2.输出范围：10～600V、1～500mA、1～300W 3.分 辨 率：电压（1±0.1V）、电流（1±0.1mA）、功率（1±0.1W） 4.定时范围：1分钟～99小时 59分钟 5.伏时范围：1~99999V-hr/增量1V-hr 6.显示：带背光的LCD液晶屏 7.输出插孔：4组 8.外形尺寸（L×W×H）：不小于280×237×118（mm） 垂直电泳槽技术规格： 1.长玻璃板面积（W×L）：不小于101×82（mm） 2.短玻璃板面积（W×L）：不小于101×73（mm） 3.凝胶面积（W×L）：不小于83×73（mm） 4.凝胶厚度： 1.0mm（标配）；0.75mm；1.5mm（选配） 5.凝胶数量：不少于4（块） 6.样品通量：10、15齿； 7.外形尺寸（L×W×H）：170×130×150（mm） 转移电泳槽技术规格： 8.转移面积（W×L）：不小于100×75（mm） 9.外形尺寸（L×W×H）：不小于170×130×150（mm） | 2台 |
| 26 | 多通道动物麻醉机 | 1.带快速充氧功能； 2.可同时对1-4只实验动物进行维持麻醉，并且每只动物的麻醉气体流速可单独控制； 3.产品配备四路麻醉气体流量控制器，一路流量可调范围是0-3L/Min，三路流量可调范围是0-1L/Min。 | 1台 |
| 27 | 电热鼓风干燥箱 | 1.风循环方式：强制对流 2.性能：使用温度范围：RT+10-300℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±1℃ 5.温度分布精度：±2.5% 6.构成：内装：不锈钢板 镜面不锈钢工作室 7.外装：冷轧钢板，表面静电喷涂 8.保温层：优质岩棉板（带CE认证） 9.加热器：不锈钢电热管 10.额定功率：2kw 11.排气口：内径35mm (顶部)（具有测试孔功能） 12.控制器：温度控制方式：双温段智能 13.温度设定方式：轻触型按键设定 14.温度表示方式：测定温度液晶屏上部显示；设定温度液晶屏下部显示 15.定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 16.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 17.传感器：Pt100 18.安全装置：高精度数显式独立限温器，超温声光报警 19.规格：内尺寸（宽*深*高）：不小于450*420*450mm 20.外尺寸（宽*深*高）：不大于590*610*830mm 21.内容积：不小于85L 22.隔板承重：不大于15kg 23.隔板层数：不小于8层 24.隔板间距：40mm 25.电源（50/60Hz）额定电流：AC220/7.2A 26.附属品：隔板：2件 27.隔板架：4件 | 4台 |
| 28 | pH计 | 1.PH显示范围： -2.00-16.00PH ; 2.mv测试范围：-2000-2000 mv ; 3.温度测试范围-5 °C...105 °C 4.分辨率：0.01/0.1 pH ；电位1 mV；温度0.1°C 5.精度精度：± 0.01 pH；电位±1 mV；温度± 0.3 °C *6.校准：最多可以5点，线性/分段，4组预定义缓冲液组 7.仪器完全符合GLP要求 8.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况。 9.终点模式：自动，手动选择。 10.具有检测终点提示音，可以提示使用者 11.可以显示终点提示图标，方便使用者确认 12.含有RS232、USB、参比接口，可储存200组数据。 *13.电极接口可以选择BNC、Cinch、NTC30KΩ，有微量电极、低离子浓度多种电极可以供使用者选择， 14.显示屏幕4.3英寸 15.主机，含三合一复合PH电极*1，电极支架，缓冲液、操作说明书。 | 3套 |
| 29 | 移液器 | 1.全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一； 2.新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀； 3.一停点≤4N，二停点≤10N，带来舒适的单手移液体验； 4.一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差； 5.单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀；拆卸简单，方便维护； 6.量程：0.5-10ul，10-100ul，100-1000ul，0.1-2.5ul，2-20ul，20-200ul | 3套 |
| 30 | 八道移液器 | 1.各种量程的8道适用于标准96孔板； 2.管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 3.移液器下半部可360度旋转，方便移液； 4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 5.管嘴连件采用复合材料制成，密封性能优异； 6.轻松旋转计数器旋钮调节量程； 7.可拆卸式组件便于维护； 8.管嘴连件具有高化学稳定性； 9.量程：50-300μl | 3套 |
| 31 | 磁力搅拌器 | 1.工作盘尺寸：不小于135mm（5英寸） 2.电机类型：直流无刷电机 3.电机输入功率：5W 4.电机输出功率：3W 5.功率：515±1W 7.搅拌点位数量：1 8.最大搅拌量(H2O)：3L 9.搅拌子最大尺寸：50±1 mm 10.转速范围：200-1500rpm 11.转速显示分辨率：±1rpm 12.热输出功率：≥500W 13.加热温度范围：室温-280℃ 14.工作盘控制精度：±1(<100°C)±1%(>100°C) 15.过热保护：320±1℃ 16.温度显示分辨率：±1℃ 17.外置温度传感器：（精度±0.5°C） 18.余热警告功能：50±1°C | 4台 |
| 32 | 大容量电动移液器 | 1.吸液速度：25ml<5s（≥6档） 2.排液速度：电动（≥6档）/重力 3.移液管种类：塑料管或玻璃管（0.1-100ml）;巴斯德消毒管 4.过滤器：0.45μm，疏水性滤膜 | 4台 |
| 33 | 涡旋混合器 | 1.振荡方式：圆周 2.周转直径：4±0.1mm 3.电机类型：罩极电机 4.速度范围：0-3000rpm 5.运行方式：连续运转/点动 | 4台 |
| 34 | 迷你离心机 | 1.转速：≥6000rpm(显速，定时） 2.容量：1.5/2.0ml 离心管 | 4台 |
| 35 | 金属浴 | 1.温度范围：室温-15℃～100℃ 2.温度稳定性：±0.5℃ 3.显示精度：≤0.1℃ 4.升温时间：≤12min(25-100℃) 5.制冷时间：20-25min(15-0℃) 6.定时范围：1s-23h59min 7.功率：96W 8.电源：AC100-240V/1.5A转DC24V/4A 9.模块尺寸：不小于110×75×32 mm 10.标配：不小于2ml×35孔模块1个 | 4台 |
| 36 | 脱色摇床 | 1.电源：220V 2.频率：0～80转/分 3.托盘：不小于280×260mm 4.摆幅：上下20±2mm | 4台 |
| 37 | 雪花制冰机 | 1.制冰量(kg/24h)：不小于80 2.储冰量(kg)：不小于25 3.冷凝方式：风冷 4.耗水量(L/H)：不高于3.5 5.压缩机/制冷剂：无氟 6.冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 | 1台 |
| 38 | 转棒式疲劳仪 | 1.转棒直径：不小于30mm 2.转棒长度：不小于60mm 3.转速范围：5转/分-40转/分 4.调整度：1转/分 *5.大提速时间：40转/分 不超过90s 6.设定时间范围：1-600分钟 7.五通道自主设定 8.内电式时钟可运行时间不低于10年 9.每小时误差≤0.0828秒 *10.大存储：不低于32组数据 11.使用环境温度：5℃—40℃ 12.跌落光电自动记录 | 1台 |
| 39 | 大小鼠爬杆实验装置 | 1.杆长约：500mm 直径约：12mm 2.底板约：540*120mm 3.体积约：600*120*80mm 4.垂直使用首先将紧固旋钮松开，将杆垂直立起，旋紧旋钮固定； 5.倾斜使用，将爬杆调整一定角度后紧固； 6.水平使用，将爬杆调整成水平角度后使用 | 1台 |
| 40 | 超声波清洗器 | 1.仪器外尺寸：265x165x230(mm) 2.清洗槽尺寸：240x140x100(mm) 3.清洗槽容量：3 L 4.超声功率：120 W ，超声功率0-100%无极可调 5.超声频率：40 KHz 6.加热功率：100W,温度可调：常温-80 ℃ 7.时间可调 1-999 min 或常开 8.面板采用有机玻璃，美观大方，五色可选。 9.采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管 10.有不锈钢网架/托架， 11.有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫 12.仪器内外壳均为优质不锈钢 13.电源：220V/50Hz | 4台 |
| 41 | 加热套 | 加热套1 1.容量：≥250ML； 2.加热功率：≥200W； 3.温控范围：室温~300℃ 加热套2 1.容量：≥500ML； 2.加热功率：≥400W； 3.温控范围：室温~300℃ 加热套3 1.容量：≥1000ML； 2.加热功率：≥600W； 3.温控范围：室温~300℃ 配置：3个加热套，3套铁架台和铁夹 | 4套 |
| 42 | 冰箱 | 1.总容积：≥190L 2.冷藏室容积：≥120L 3.冷冻室容积：≥70L 3.制冷方式：风冷 4.冷冻能力：≥2kg/12h | 4台 |
| 43 | 冰柜 | 1.额定冷冻耗电量(kW.h/24h)：≤0.54 2.产品尺寸(宽*深*高)mm：不小于815±10*565±10*865±10 3.总容积：不小于200 L | 3台 |
| 44 | 干燥器 | 1.材质：产品采用高硼硅材质 2.产品颜色：透明 3.规格：不小于300±2mm 4.外径：不小于363±2mm 5.内径：不小于300±2mm 6.高度：不小于230±2mm | 4个 |
| 45 | 棕色干燥器 | 1.材质：产品采用高硼硅材质 2.产品颜色：棕色 3.规格：不小于400±2mm 4.外径：不小于465±2mm 5.内径：不小于405±2mm 6.高度：不小于290±2mm | 3个 |
| 46 | 恒温培养箱 | 1.内箱材质：SUS304或SUS316不锈钢板 2.内容量：不小于225L 3.温度范围：0-150℃（可任意设定），偏差±2℃ 4.湿度范围：20-98%RH （可任意设定），偏差±3% 5.升温时间：20℃-150℃≤45 min 6.降温时间：20℃-0℃≤20 min 7.超温保护：超过设定温度点，自动停机 8.控制仪表：触摸屏不小于7寸 9.内箱尺寸（W宽*H高*D深）:不大于W560*H630*D570mm 10.外箱尺寸（W宽*H高*D深）:不大于W800*H1750*D1050mm | 1台 |
| 47 | 细胞工厂 | 1.生物反应器系统能够完成贴壁细胞生产的外泌体、外囊泡和病毒载体等的制备。 2.系统适合多种贴壁细胞的培养以及无血清工艺，包含但不限于：hUC-MSCs、ipsc-MSCs、HEK293、293T、293GP、Vero、MDCK、PG13、MRC-5、VPC2.0等。 ✳️3.有≥2个不同培养规模的培养介质耗材可供选择，不同规模培养耗材间进行工艺放大满足线性放大，各培养介质耗材可在同一生物反应器主机上进行使用，无需更换主机，且更换操作简便。 4. 必须包括但不限于以下培养模式：批次模式，循环模式，灌流模式等。 5.系统的温度电极可检测范围：-50-﹢180℃，控制范围：30-39℃，控制精度±0.5℃。 6.系统pH控制范围：6.0-7.5，控制精度±0.1。 7.系统溶氧控制范围：30-80%，控制精度：常温条件下，100%饱和度条件下±0.1%。 8.取样方式：贯穿式;取样条的数目≥8个，涵盖细胞培养工艺阶段所需取样次数。 9．膜材：PET+PP双层膜利于细胞贴附及新鲜培养基循环 ✳️10. 结构：规整式结构保证细胞均匀分布 ✳️11. 满足1-2平米基础研究需求，也可规模化放大至大于20平米以上。 12. 符合GMP规范：配备有可Wi-Fi控制的人机交互平板电脑，内含专有的操作系统，软件符合FDA 21 CFR Part11法规，审计追踪，电子签名电子记录等三级权限管理，符合GMP规范。 | 1套 |
| 48 | 生物样本浓缩仪 | 1.主机：尺寸不大于710mm x505mm x694mm。 2.蠕动泵：配备两个蠕动泵，转速范围：≤600rpm，支持两种不同管径以提供不同流速。 3.电源：AC220V，50Hz，450w。 4.称重传感器：量程：0-20kg，灵敏度1.0-2.0±1.0mv/V。 5.TMP：工作压力范围，0-0.4 Bar。 6.三个压力传感器：实时监测回流压力，进料压力，透出压力，TMP，量程0-1bar，灵敏度5.0mv/v/mmHg±3%。 7.管路自动夹管系统：对整个处理流程进行自动化程序控制。 8.报警警示灯：对压力，转速，设备电量及运行过程的参数异常进行报警提示 9.全自动模块：从浓缩，收获，清洗全流程自动化无需任何手动切换 10.三级用户权限管理：置审计追踪功能，所有数据不可删除，不可更改。 | 1套 |
| 49 | 全自动细胞计数仪 | 1.检测细胞浓度范围：1×104—3×107个/ml 2.直径范围：5-200µm 3.需要样品体积：不高于25µl（200微米计数板）；不高于14µl（100微米计数板） *4.单样品测量时间（五视野）：≤10秒 *5.单样品测量时间（单视野）：≤2秒 *6.六个样品同时测量时间：≤60秒 7.活率测试范围：0-100％ 8.数据存储：≥120G 9.数据导出：通过 U 盘 10.可对不同尺寸的细胞亚型进行计数 11.具有细胞图像色彩阈值调节功能，可满足多种特殊细胞计数的独特需求。 12.测量细胞种类：贴壁细胞，悬浮细胞，原代细胞，干细胞，酵母，昆虫细胞，免疫细胞等 13.分析参数：总细胞浓度，活细胞浓度，死细胞浓度，细胞活率，平均细胞直径等。 14.采用500万像素彩色光学成像系统。 *15.多视野成像，同一样品5个不同位置进行采样分析计数，采样量更大，结果更准确。 16.测量结果全自动保存，测量数据可输出为png、pdf及excel格式，适应用户对不同数据格式的要求。 17.一体化设计，内置分析软件。消除配置电脑，安装软件的烦恼。 *18.六位细胞计数板，单次可测量1-6个样品，更满足重复性和梯度浓度等检测需求。 | 1套 |
| 50 | 倒置显微镜 | 一.工作条件 1.1.适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行 1.2.配置符合国产有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座 二.主要技术指标： 2.1.研究级倒置显微镜 2.1.1.研究级倒置显微镜，可作明场、荧光、相差（IPH）观察 *2.1.2.光学系统：无限远校正光学系统 齐焦距离≤45mm，方便同类型物镜互换。整体光路25mm视野矫正 2.1.3.调焦：带同轴粗,精调焦, （最小微调刻度不大于1μm）。内置防下滑结构。调焦总行程≥12mm *2.1.4.主机：手动控制端口转换，成像视野19mm 100%顶端口 2.1.5.总放大倍数：50-400X *2.1.6.物镜： 5x物镜：NA≥0.12 10x物镜：NA≥0.25 20x物镜：NA≥0.35 40x物镜：NA≥0.55 2.1.7.载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，支持培养皿， 多孔板等器皿观察以及切片观察 2.1.8.观察目镜：10X目镜 视野数≥22mm， 2.1.9.物镜转换器：内置原位防震系统六位物镜转换器 2.1.10.高分辨率高数值孔径聚光镜，N A≥0.50工作距离≥40mm 2.1.11.透射光照明：LED光源，功率≥10W, 寿命 ≥ 40000小时 2.2.成像系统 2.2.1.传感器类型：CMOS芯片 2.2.2.传感器尺寸≥1/2.3英寸 *2.2.3.物理分辨率≥1200万 2.2.4.像素尺寸≥1.55μm x1.55μm 2.2.5.实时图像速度≥60fps@4k 2.2.6.曝光时间: 1μs 至120ms 2.2.7.电子接口：USB3.1、HDMI、以太网接口、USB2.0 2.3.软件 2.3.1.设置显微镜硬件及用户界面 2.3.2.控制摄像头进行采图 2.3.3.调节摄像头曝光、增益、gamma、感兴趣区域等 2.3.4.图像显示 2.3.4.1.添加注释、图像叠加、画廊、图像比较 2.3.5.图像测量 2.3.5.1.荧光强度、长度、面积测量 2.3.5.2.采图时可实时测量 2.4.相机、软件与显微镜同品牌便于后续整体维护 | 1台 |
| 51 | 冻干机 | 用途：用于实验室生物样品，生物制剂的冷冻干燥保存 1.工作条件 1.1.工作温度：＋10 ℃～＋25 ℃ 1.2.电源要求：230 V，50 Hz 2.技术要求 2.1.主机： 2.1.1.简洁的操作界面清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、分段时间和腔体真空度，可将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段； 2.1.2.真空度显示范围0.001-1000mbar，显示精度为0.001mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器； 2.1.3.内置冰水饱和蒸汽压曲线，实现真空度和温度偶联显示； 2.1.4.冷阱最大凝冰量≥2.5 kg，冷阱容积≥3.5 L； 2.1.5.冷阱凝冰效率：≥2 kg/24 h； 2.1.6.冷阱温度：≤-55 ℃； 2.1.7.制冷功率：≥0.43 kW； 2.1.8.冷阱大开口设计，直径≥240 mm，便于水蒸汽的快速输送； 2.1.9.冷阱和冷凝盘管均由316 L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝盘管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能； 2.1.10.冷阱应具备自动热气除霜功能，可设置除霜时间，缩短冻干批次时间间隔； 2.1.11.配备真空电磁阀，实现真空度的自动控制； 2.1.12.采用碳氢类环保制冷剂，GWP（全球变暖潜能值）≤10； 2.2.真空系统： 2.2.1.真空泵抽气速率：≥133 L/min； 2.2.2.真空泵极限真空：≤5 x 10-3 mbar； 2.2.3.真空泵需配备油雾过滤器，减少对环境的污染； 2.3.冷冻样品干燥腔: 2.3.1.干燥腔为透明有机玻璃材质，外挂接口≥6个； 2.3.2.配备防老化抗变形的橡胶接头数量≥6个； 2.3.3.不锈钢搁板，总面积≥0.09 m2； 2.4.运行噪音≤49 dB(A)； 2.5.产品需具有CE、中国RoHS 2.0、ISO9001等证书； 3.配置 3.1.冻干机主机，1台 3.2.真空泵（配油雾过滤器），1台 3.3.真空传感器，1个 3.4.通用底板，1个 3.5.干燥腔，1个 3.6.防老化橡胶阀，6个 3.7.三层不锈钢搁板，1套 3.8.真空电磁阀，1个 3.9. 250 mL圆底冻干瓶，6个 4.技术支持及服务 4.1.由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护； 4.2.对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上； 4.3.售后服务应在3个工作日内到达现场； | 1台 |
| 52 | 超低温保存箱 | 1.箱内温度 -40℃ ~-86℃可调；冰箱内有效容积≥560L，整机装箱量（2ml冻存管容量）40000份样本（选配) 2.微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 3.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色； 4.具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5.多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护； 6.采用HC环保制冷剂，制冷效率高 7. 采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； - 8. 2个进口品牌压缩机，整机稳定运行功率≤900W; 9. 25℃环温时，耗电量应≤7 Kw.h/24h； 10.箱内温度均匀性要求，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，温度均匀性≤±5℃； 11.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；4个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 12.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥25mm； 13.具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。 14.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。 15.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； 16.标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 17.选配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。 18.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 19.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 20.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 21.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 22.标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； | 1台 |
| 53 | 制备型色谱系统 | *1.四辊轴泵头的蠕动泵，脉冲低；所生成的准确流速能够进行可重复的等梯度或梯度洗脱； 2.最低流速：≤0.5 ml/min，最高流速：≥10 ml/min。 *3.压力范围：0-0.5 MPa (5 bar, 72 psi)，压力准确度：±0.05 MPa。 *4.紫外冷光源：280nm，即开即用，无需预热，使用寿命长。 5.吸光值范围 -0.1至+2 AU。 6.电导率范围 0-300 mS/cm，分辨率 1 mS/cm； 7.紫外监测器和电导监测器分开设计，可单独更换部件。 8.温度监测范围：4-35℃。 *9.缓冲液阀：三通道，用于形成梯度的比例阀； 10.样品阀：三通道，能够使用系统泵直接上大体积样品到层析柱上： 11.出口阀：三通道，用于引导液体到收集器或到废液； 12.清洗阀：三通道，用于在需要时改变流路到废液。 13.组分数量： ≥28个。 14.体积或峰自动收集，收集组分体积 0.5-15 ml； 15.流路：PEEK惰性材料，保持蛋白活性。 *16.仪器内置触摸屏，即可使用触屏操作，也可使用电脑在软件中操作。 17.控制软件至少包含：系统管理、系统控制、方法编辑和结果分析4个模块。 18.通过控制软件，可创建和打印报告、进行管理数据。方法编辑模块内置模板，还可以通过拖拽层析步骤创建自定义方法。 19.快速纯度分析模块：≤8分钟。 | 1台 |
| 54 | pH计 | 1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度 2.测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃ 3.分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1 / 1mV，0.1 °C 4.精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，0.1 °C（0-100℃） 5.自动/手动温度补偿， 6.任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等10种操作语言的操作界面，同时任意选择一种操作 7.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到5点校准 8.内置11组缓冲液组，可自定义缓冲液10组 9.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择，可连续测量 10.手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作 11.仪器完全符合GLP要求，可以实时存储2000组数据，数据导出可使用U盘或软件 12.7英寸彩色触摸屏 13.全屏键盘，数据输入更轻松 14.状态指示灯显示仪表读数状态 15.测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示 16.IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒 17.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架 18.配置：主机一台、三合一微量样品电极与电缆、电极支架、袋装缓冲液。 | 1台 |

售后质保期： 两年。

第五章  投标文件构成、要求及格式

特别声明:

1、投标人必须按照招标文件的规定上传投标文件，若有缺失、无效或者不符合招标文件要求的，将导致其投标被拒绝。

2、投标人提交的全部文件均须统一装订在投标文件中，并将电子投标文件上传至政采云平台上。

3、投标人提交的全部文件均须按招标文件的规定有效签署和/或加盖章。

4、投标人应编制评标办法中相对应每一项的详细目录及页码。

5、评标委员会将根据投标人提交的文件资料和自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

格式一、投标函

（采购人名称）：

根据你方          （项目名称）的招标编号为          （项目编号），采购计划

编号：             的招标文件，我方正式授权的下述签字人  （姓名和职务）  代表我方  （投标人的名称）  ，按照你方招标文件的规定，提交《投标人须知》要求的全部文件正本1份、副本4份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）     元人民币。

2.如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体合同履行期限（交货期限）：承诺如下：      。

3.我方已经按照招标文件要求提交了人民币（大写）万元的投标保证金。

4.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定提交履约保证金（大写）万元，承担履约责任。

5.我们已详细阅读了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件、参考资料及有关的附件，我们接受招标文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

6.我们对招标文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照招标文件规定的时限和程序参加投标活动。

7.我们同意在投标人须知规定的开标时间起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

8.我们保证按照采购文件要求的供货期（日）履行供货时间要求。

9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字及盖章）：

日期：  年   月  日

格式二、开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                     年  月  日

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 （人民币：元） | 投标 保证金（有/无） | 合同履行期限（供货期） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标要求：

- 投标报价为总价，保留小数点后4位小数。

- “开标一览表”应按投标人须知要求，单独密封和标记，与投标文件同时递交。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字及盖章）：

日期：  年   月   日

格式三、技术规范偏离表

| - 序号 | - 货物名称 | - 招标文件规定的货物需求、 - 技术规格、商务条款 | - 投标文件对应的货物情况、 - 技术规格、商务条款 | - 偏离 - 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

格式四、投标保证金

致                （采购代理机构名称）：

[投标人名称]（以下称“投标人”）于  年  月  日递交了         [项目名称]的投标文件。并附有人民币      万元做为投标保证金。

我方同意招标文件中有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：1.投标人的保证金转账凭证或投标保函或网页截图等复印件； 2.投标人的开户许可证复印件。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字、盖章）：

日期：  年   月  日

格式五、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：                                                          单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地及生产厂商 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |

- 此表报价应包含运费、税、等为本次供货而产生的一切费用。

- 投标人可在此表基础上增加投标人认为有必要加入的正规内容。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

格式六、法定代表人授权书

本授权书声明：   （投标人名称）   公司的  （投标人法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权      (被授权人姓名、职务)   为本公司的合法代理人，就 （采购项目名称）___项目（招标编号：   ）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人在投标、开标、评标、合同谈判和履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

本授权书于         年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代理人姓名（签字并盖章）：

日期：  年   月  日

附：被授权人身份证正确正反面复印件

格式七、法定代表人资格证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月       日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：         职务：           。

系                      (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人正确身份证正反面

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（签字、盖章）：

日期：  年   月  日

格式八、优惠条件、服务承诺

（格式自拟）

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

格式九、售后服务承诺书

采购单位名称 ：

我公司自愿参加          项目（招标编号    ）的投标。现就有关事项做出郑重承诺如下：

如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

具体内容可以根据实际情况自拟。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字并盖章）：

日期：  年   月  日

第六章 资格审查文件

(一)投标人基本情况

（加盖投标人法人章及有效签署）

文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、技术力量、销售业绩、产品获奖情况等。

注：后附企业营业执照、信用证明截图且截图的显示时间为投标截止前一个工作日（中国裁判文书网、国家企业信用信息网、信用中国、中国政府采购网）及其他相关证书复印件须加盖企业公章后装订在投标文件中。所有复印件必须要清晰、字迹清楚。

（二）近年财务状况表

1、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

2、近年财务状况表

| 财务状况 (单位：元) | 近 三 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |
| 7.固定资产 |  |  |  |
| 8.净资产总值 |  |  |  |

后附资格条件承诺函。

资格条件承诺函

致：  (采购人、采购代理机构)  :

我单位(公司)参与   (采购项目名称项目编号)   采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性、准确性、合法性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

（三）1.近年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

2.近年完成的类似项目明细表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 产品质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、附合同或协议书等复印件，复印件须加盖企业公章后装订在投标文件中。

2、所有复印件必须要清晰、字迹清楚，否则评标不予以计分。

(四) 拟委任的技术人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

- 技术服务方案

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

(六)近年发生的诉讼及仲裁情况

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字且盖章）：

日期：  年   月   日

（七）投标人自觉抵制商业贿赂行为承诺书

### ：（投标单位名称）在参与                  （项目名称）招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向纪检监察机关举报。

三、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护公平竞争的市场秩序。

四、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和招标人的合法权益。

五、严格履行项目合同约定义务，不在项目合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害招标人的利益，并自觉承担违约责任。

六、自觉接受并积极配合纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人及授权代理人姓名（签字、盖章）：

日期：  年   月  日

（八）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入 为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（九）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（十）监狱企业声明函

（格式自拟）

（十一）环境标志产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效 截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（十二）节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型 号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评审时不予认可。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

### （十三）政府强制采购节能产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型 号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |

说明：

1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委公布的节能产品政府采购清单确定。

2、 本表中所报产品型号、节字标志认证证书号、认证证书有效截止日期必须与《节能产品政府

采购清单》一致，否则按无效投标处理。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或被授权代理人姓名（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

# 第七章   评标办法（综合打分法）

一、组成评标委员会

按照国家相关规定，从政采云平台专家库中随机抽取技术、经济等方面的专家,与招标人代表共同组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，在评委会成员中推举1名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。

二、评标工作

评标工作分为初步评审和详细评审两个步骤。

- 初步评审。评委会全体成员对各投标人的投标文件进行初步评审，其初步评审不合格，投标按废标处理，通过初步评审的投标单位进行下一步详细评审：

- 详细评审。详细评审采用综合打分法，评委对投标人的投标文件进行综合打分。并向招标人推荐综合得分排名第一的投标人为预中标人，综合得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

三、评标报告

评标工作结束时，评委会将本项目评审结果向招标人提交书面“评标报告”，各评委对评标报告内容讨论通过后，在“评标报告”上签字，对评标结果予以确认。

初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件格式及签署 | 符合招标文件要求。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 有效的营业执照。（投标文件中附复印件加盖公章） |
|  |  | 信誉要求 | 1参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函； 2在信用中国、中国政府采购网、全国企业信用信息公示系统中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或黑名单查询记录（提供网页截图并加盖公章）。 |
|  |  | 财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况 | 投标人参加采购活动应当提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函。（标书内附加盖公章的《资格条件承诺函》） |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件中的招标内容。 |
|  |  | 合同履行期限 （供货期） | 符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 投标截止之日后60天（日历天）。 |
|  |  | 投标保证金 | 已按规定提交投标保证金。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合招标文件“采购需求”规定。 |
|  |  | 投标报价 | 预算金额（最高限价）：867万元；投标报价禁止超过此预算金额，超过预算金额按废标处理。 |
|  |  | 其他要求 | 满足招标文件全部要求。 |

注：1、合格打“√”，不合格打“×”，最终结论写“合格/不合格”。

2、投标人有一项不满足评审条件的，视为未通过资格审查，将不再进入后续评标。

本表由全体评委在共同商议的基础上给出结论，评委意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

日期：      年    月    日

评分标准

| 序号 | 评分项目 | 基准 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 因素分 (30分) | 30分 |  | 有效报价：指按招标文件规定的所有项目的报价为完整、合理且不高于采购预算的投标报价。 价格分统一采用低价优先法计算：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格为满分。其余投标人的价格分按下式计算：价格分=(评分基准价/投标报价)×30。 |
| 2 | 商务 因素分 ( 10分) | 4分 | 类似业绩 | 投标人近三年（2022年1月1日至今）具有同类产品业绩每有一项得2分，最高得4分，没有不得分。（标书内附合同或协议书复印件加盖公章） |
|  |  | 6分 | 优惠条件 | 对本项目提出有实质性的优惠条件，且采购人可接受的，有一条加2分，满分6分。 |
|  | 技术 因素分 ( 50分) | 10分 | 供货实施方案 （10分） | - 提供合理的供货期限方案，方案措施全面、有针对性的得5分，方案措施一般、针对性较弱的得3分，方案措施不全面、无针对性的得1分； - 对供货期有保证，供货进度，方案可行、详细的得5分，方案可行、不详细的得3分，方案有缺失、不详细的得1分； 3.未提供方案的得0分。 |
|  |  | 10分 | 质量保障方案 （10分） | - 具体完整的质量保证措施，内容详细、可行的得5分，内容一般、可行的得3分，内容较少、不可行的得1分； - 有明确的风险识别及应对方案、质量管理与控制方案，条理清晰合理、切合实际得5分，条理一般清晰的得3分，条理不够清晰、不符合实际的得1分； - 未提供方案的得0分。 |
|  |  | 10分 | 技术培训 （10分） | - 投标人提供的培训方案中培训时间计划、培训内容设计安排、培训人员安排，计划合理、专业性质强的得5分，计划较为合理、专业性质一般的得3分，计划不合理、专业性质差的得1分； - 投标人提供的培训内容重点难点、培训结果保障措施，可行性非常强的得5分，可行性一般的得3分，可行性差的得1分； - 未提供方案的得0分。 |
|  |  | 10分 | 运输方案 （10分） | - 提供的运输方案，要求运输过程阐述详细并有计划性，供货过程可控，内容详细、可控的得5分，内容一般、不可控的得3分，内容有明显缺陷、不可控的得1分； - 提供的方案安全性和周全性，方案合理，并能解决各项运输突发问题的得5分，方案较为合理，不能全面解决各项运输突发问题的得3分，方案有缺陷，不能解决各项运输突发问题的得1分； - 未提供方案的得0分。 |
|  |  | 10分 | 应急防控方案 （10分） | - 货物运输过程中应急防控方案全面、精准，应急防控措施细致有效，保证按时供货的得5分，措施方案较全面、较科学合理，较有针对性得3分，方案较差，不具有针对性得1分；无此部分描述不得分； 2. 平台系统出现故障的应急防控方案全面、精准，应急防控措施细致有效得5分，措施方案较全面、较科学合理，较有针对性得3分，方案较差，不具有针对性得1分； 3. 未提供方案的得0分。 |
| 3 | 售后服务因素分 （10分） | 10分 | 售后服务体系 | - 有完善的售后服务体系，服务队伍健全，有专业技术人员跟随售后服务，能四小时电话响应，48小时到现场维修,方案可行合理满足以上所有要求得10分； - 有售后服务体系，服务队伍健全，有专业技术人员跟随售后服务,能八小时电话响应，48小时到现场维修，方案可行得6分； - 没有完善的售后服务体系，服务队伍不健全，没有专业技术人员跟随售后服务,能八小时电话响应，72小时到现场维修，但方案可执行得3分； - 方案与本项目关联程度较低或出现与本项目无关内容的得1分； - 未提供方案的得0分。 |
| 共计100分 |  |  |  |  |

注：

1、评分细则只针对有效标书予以评分，分数保留两位小数。

2、本项目所属行业为工业。

3、落实政府采购政策需进行的价格扣除：（1）对于非专门面向中小微企业采购的项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的文件规定，对小型企业、微企业的产品给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。需提供中小企业声明函（货物）。

2）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 附件

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，招标文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。 财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子招标文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府采购代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制招标文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购招标文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供招标文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子招标文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质招标文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

- 财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日