高质量发展-国家平台任务-临床兽医检测实验室建设

招标文件

项目编号：GMZB-2025-083

采   购   人：吉林农业大学

采购代理机构：国迈招标有限责任公司

日        期：2025年5月

目　　录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	3

第三部分  评标办法	12

第四部分  采购需求	19

第五部分  合同格式	46

第六部分  投标文件格式	61

# 第一部分  招标公告

项目概况 高质量发展-国家平台任务-临床兽医检测实验室建设的潜在供应商应在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年07月03日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

1.项目基本情况

1.1项目编号：GMZB-2025-083；

1.2采购计划编号：采购计划-[2025]-06200号；

1.3项目名称：高质量发展-国家平台任务-临床兽医检测实验室建设；

1.4预算金额：263万元；

1.5最高限价：263万元；

1.6采购需求：临床兽医检测实验室建设，具体内容详见招标文件采购需求；

1.7质量标准: 符合国家及相关行业合格标准;

1.8合同履行期限：合同签订后60天内交货；

1.9本项目不接受联合体投标。

2.申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

2.3.2投标人所投货物为进口产品需提供授权书，制造商直接授权需提供制造商出具的有效授权书，非制造商直接授权的需提供制造商国内逐级代理商的有效授权书；

2.3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

2.3.4不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；

2.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.3.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.获取招标文件

3.1时间：2025年06月11日至2025年06月17日；

3.2地点：政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）；

3.3方式：网上免费获取（潜在供应商登录吉林省政府采购云平台注册并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）；未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次采购活动；

4.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1时间：2025年07月03日09时00分（北京时间）；

4.2地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招平台第一开标室；

4.3方式：本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台递交电子版投标文件（开标时间后30分钟内，由供应商持制作该电子投标文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行解密）；

投标操作流程：供应商在政府采购云平台注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作；供应商须办理数字证书方可参加投标。

5.公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6.其他补充事宜

1.公告发布媒体：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）并同步推送至中国政府采购网、吉林省政府采购网上发布。；

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

7.对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1名称：吉林农业大学

地址：长春市新城大街2888号

联系方式：安凌锐，0431-84533256

7.2采购代理机构信息

名    称：国迈招标有限责任公司

地    址：长春市人民大街8683号财富领域5A-16室

联系方式：0431-80609773

7.3项目联系方式

项目联系人：陈兵

电      话：0431-80609773

7.4监督机构：吉林省财政厅政府采购管理处

# 第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：吉林农业大学 地 址：长春市新城大街2888号 联 系 人：安凌锐 联系方式：0431-84533256 |
|  | 采购代理机构 | 名称：国迈招标有限责任公司 地址：长春市人民大街8683号财富领域5A-16室 联系人：陈兵 联系方式：0431-80609773 |
| 2 | 项目编号 | GMZB-2025-083 |
| 3 | 项目名称 | 高质量发展-国家平台任务-临床兽医检测实验室建设 |
| 4 | 预算金额 （最高限价） | 总计:263万元 注：供应商所报价格不得超过预算金额（最高限价），否则按废标处理。 |
| 5 | 供货地点 | 吉林农业大学动物科学技术学院 |
| 6 | 质量标准 | 符合国家及相关行业合格标准 |
| 7 | 质保期 | 不少于18个月 |
| 8 | 采购需求 | 临床兽医检测实验室建设，具体内容详见招标文件采购需求； |
| 9 | 合同履行期限 | 合同签订后60天内交货 |
| 10 | 资金来源 | 财政资金 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购。 3本项目的特定资格要求： 3.1供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； 3.2投标人所投货物为进口产品需提供授权书，制造商直接授权需提供制造商出具的有效授权书，非制造商直接授权的需提供制造商国内逐级代理商的有效授权书； 3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 3.4不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； 3.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 12 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。以支票形式提交的投标保证金应当从供应商的基本账户转出。 投标保证金截止时间：投标保证金须在投标文件递交截止时间前到账；投标保证金的确认以最终到账日期为准。 保证金数额：2.63万元 收款人全称：国迈招标有限责任公司 开户银行：上海浦东发展银行长春一汽支行 账 号：61030078801100001162 注：以“担保”形式递交投标保证金的，应在投标截止时间前，将担保公司或银行开具的担保保函原件递到采购代理机构项目负责人处，并自留一份复印件附在投标文件。未按规定时间办理，投标将被拒绝。 |
| 14 | 供应商的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 电子投标文件上传至吉林省政府采购云平台开标后将纸质文件递交至采购代理机构，份数:1正2副。 |
| 16 | 投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2025年07月03日09时00分（北京时间） 地点：政府采购云平台 |
| 17 | 开标时间及地点 | 时间：2025年07月03日09时00分（北京时间） 地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招平台第一开标室 |
| 18 | 评标方法及标准 | 综合评分法 |
| 19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：技术、经济相关专业专家4人，采购人代表1人； 评标专家确定方式：从吉林省政府采购云平台专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。 |
| 20 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 21 | 签订合同 | 中标供应商应在中标结果确定后 30 天内签订采购合同。 |
| 22 | 付款方式 | 验收合格后30天内一次性支付 |
| 23 | 履约担保 | 1.履约担保的金额：合同金额的5%； 2.履约担保缴纳（提交）时间：下发中标通知书之日起7日内提交。 3.履约保证金交纳后持中标通知书与采购人签订供货合同。 4.履约保证金退还：由采购人根据采购合同约定，待供应商履行完合同约定权利义务事项后退还,不计利息。 |
| 24 | 合同存档 | 中标人与采购人签订合同后 2 个工作日内将采购合同复印件送至采购代理机构存档。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 项目招标代理服务费由招标代理机构向中标单位收取。招标代理服务费执行国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），不高于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）规定的标准。 |
| 26 | 交货方式 | 中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。 |
| 27 | 电子标说明 | 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台通过数字证书制作投标文件（此投标文件需上传至、政府采购云平台，并在开标时持编制投标文件的供应商数字证书进行远程解密）。 备注： 投标文件电子版(U盘)按招标文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行投标操作。 投标文件解密：远程自行解密。 |
| 本项目招标公告与招标文件中内容有不符之处，以本招标文件中内容为准。 |  |  |

二、供应商须知

## A 说明

### 1.适用范围

本文件是受采购人委托，对采购人委托采购项目的规范性招标文件，适用于本项目招标公告所述的标的采购及服务，是供应商编制投标文件的依据。

### 2.法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购其它相关法规。

### 3.定义

3.1“招标机构”系指组织本次招标的代理机构。

3.2“供应商”系指向招标机构提交投标文件的投标商。

3.3“买方”系指采购人，合同一方当事人。

3.4“服务”系指招标文件规定须完成的服务和其他的类似义务。

3.5“日”、“天”系指日历日。

3.6“合同”是买方与中标人共同以招标文件、投标文件为依据，经过协商签订的具备法律效力的文件。招标文件、投标文件及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具备同等的法律效力。

### 4.合格的供应商

4.1合格供应商必须符合供应商须知前附表第11项下各项要求。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应，否则其投标将被拒绝。招标机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

5．投标费用

供应商应承担其在投标准备、编制、递交投标文件和签订合同协议书的整个过程中发生的一切费用而不论其投标结果如何。

## B.招标文件说明

### 6.招标文件

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和投标文件格式。招标文件由以下部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   供应商须知

第三部分   评标办法

第四部分   采购需求

第五部分   合同格式

第六部分   投标文件格式

### 7.招标文件的澄清

供应商对本次招标文件的内容有疑问时，可要求澄清。招标机构将视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有获取招标文件的每一供应商。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清，澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

### 8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，招标机构可根据需要和（或）依据供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商，供应商在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的修改，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对供应商具有同样的约束力。

## C投标文件的编写

### 9.投标语言及计量单位

9.1投标文件及供应商和招标机构就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）。

9.2除在招标文件的“技术要求”中另有规定外， 计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

### 10．投标文件的组成

详见第六部分：投标文件格式。

### 11.投标文件内容填写说明

11.1供应商应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由供应商自拟。

11.2开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。投标文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其投标被拒绝。

11.3 供应商应保证其所提供文件的真实性，并应对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则其投标可能被拒绝。

11.4供应商视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

### 12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2供应商应在填写分项报价表时注明各项单价、总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。招标机构不接受有任何选择的报价；报价须有法定代表人或委托代理人签署。

12.3供应商应按上述12.1-12.3条款要求填写投标报价，以供评标委员会比较评价。

12.4供应商因承包本项目需支付的一切费用如：制作、拼装、检验、税金、运费、安装费、保险费、调试验收等费用均由供应商承担，并包含在所报的单价或总额价内。

13.投标保证金

13.1投标保证金的形式：见供应商须知前附表第13项。

13.2投标保证金的金额：见供应商须知前附表第13项。

13.3递交方式：见供应商须知前附表第13项。

13.4投标保证金用于保护本次招标免受因供应商不履行投标承诺及合同等行为而引起的风险。

13.5未按13.1和13.2条款要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

13.6未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续。因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

13.7中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。

13.8 发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）开标后在投标有效期间，供应商撤回其投标文件。

（2）中标人不按本须知第26条规定签约。

（3）中标人不按本须知第28条规定缴付中标服务费。

### 14.投标有效期

14.1从开标之日起，投标有效期为90天。不能满足投标有效期的投标，将被拒绝。

14.2特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求供应商延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

### 15.投标文件的签署及规定

15.1 组成投标文件的各项资料均应遵守本须知第10条中所规定的内容。

15.2 供应商应填写单位全称，同时加盖印章。

15.3 投标文件必须由法定代表人或委托代理人签署。

15.4 投标文件份数详见供应商须知前附表第15项，如果正本与副本不符，以正本为准。

15.5 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

15.6 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.7招标机构概不接受以电话、传真形式的投标。

## D投标文件的递交

### 16.投标文件的密封和标记

### 电子标不适用

### 17.递交投标文件的截止时间

17.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

17.2 招标机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商。在这种情况下，招标机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.投标文件修改和撤消

18.1 投标以后，如果供应商提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标机构者，招标机构可以予以接受。但不退还投标文件。

18.2 供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达招标机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

18.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

18.4开标后供应商不得撤回投标。

## E开标及评标

### 19.开标

19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及有关工作人员参加。

19.2 供应商派代表参加开标仪式（视频会议）。

19.3 投标文件的解密，按照供应商须知前附表规定的开标顺序当众开标。

19.4 采购代理机构在开标仪式上，将公开唱出所有供应商的“开标一览表”内容及投标声明，以及采购机构认为合适的其它内容并记录。

19.5开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有质料,有关授予合同的信息,都不应该向投标无关的其他人泄露。

20.对投标文件的初审

20.1 采购人根据招标项目特点组建评标委员会。采购人或者采购代理机构将审查每个供应商提交的资格审查文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离和保留，是否符合招标文件要求。供应商资格审查不符合招标文件要求的投标文件将被拒绝。对于资格审查合格的供应商，评标委员会将审查其投标文件商务和技术部分是否对招标文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。实质性响应的投标是指与招标文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

20.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1) 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

(2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

(3) 供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

20.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被视为具有非实质响应性的投标文件而被拒绝。重大偏离系指投标项目的服务范围、质量、数量及合同履行期限明显不能满足招标文件的要求，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。这些偏离不允许在开标后修正。但招标机构将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。评委会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

20.4 投标有下列情况之一者，将被视为非实质性响应的投标而被拒绝：

- 资格条件及证明文件不符合招标文件要求的。

- 投标文件无公章或无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的，或未按要求签字、盖公章的。

- 不能满足投标有效期的。

- 投标明显不符合技术规格、技术标准的要求。

- 投标文件附有买方不能接受的条件。

- 投标报价超过预算金额的。

- 未响应招标文件规定的其它实质性条款。

### 21.投标的澄清

21.1 招标机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求，或要求其补充某些材料。供应商必须按照招标机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21.2 必要时招标机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

21.3 供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 22.评标

22.1 原则：对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准。

22.2 标准：评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

### 23.评标过程保密

23.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况均不得透露给任一供应商或与上述评标工作无关的人员。

23.2在评标期间，供应商企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

F  确定中标

### 24.最终审查

24.1评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，并提出书面评标报告，确定中标人。最终审查的对象是招标项目的合格的供应商。

24.2 最终审查的内容是对合格的供应商的产品进行产品性能、技术状况、生产条件、产品质量、财务状况、资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

24.3 接受最终审查的合格的供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

24.4评标委员会从合格的供应商中评出中标人，并写出完整的评标报告。

### 25.中标通知

25.1在投标有效期内，招标机构以书面形式通知所选定的中标人。

25.2当中标人按第26条规定与买方签定合同后，采购人将向其他供应商发出招标结果通知，并在5个工作日内退还投标保证金。采购人对未中标的供应商不作落标原因的解释。

26.签定合同

26.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

26.2供货合同采用工商管理部门制定的标准格式合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同组成部分。

27.数量变更

采购人有权根据项目实际需要部分变更数量和服务的内容。

## G中标服务费

### 28.中标服务费

28.1中标人须按招标文件中标服务费收取规定的标准向招标机构缴纳中标服务费。

28.2中标人在收到《中标通知书》后向招标机构一次性缴纳中标服务费。可采用以下方式之一交付中标服务费：现金、汇票及电汇。

28.3 其他费用遵照国家、地方有关规定执行。

- 第三部分  评标办法

按照国家相关部门的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，结合本招标项目的实际情况，制定本招标项目评标办法。

一、评标程序

（一）组成评标委员会

按照国家有关部委及省、市的相关规定，评标委员会从吉林省政府采购云平台专家库中随机抽取产生技术、经济相关专业专家4人，采购人委派采购人代表1人，共5人组成评标委员会（以下简称“评委会”）。为保证评标工作的顺利进行，推荐一名评委担任评委会主任，负责评标全面工作。评标委员会主任由专家担任，由评标委员会成员选举产生，负责主持具体评标工作。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定中标人。

（二）评审方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（三）评标工作

评标本着客观公正、公平竞争、择优推荐、规范合法的原则进行。评标工作分为资格审查、符合性审查和详细评审三个步骤。

1.资格审查。采购人或代理机构对各供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商方可进入符合性审查。不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。合格供应商不足3家的，不得评标。

2.符合性审查。评委会对供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查合格的供应商方可进入详细评审。有一项不符合的，投标无效。

2.1按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，供应商必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称，否则按进口产品对待。

2.2按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，供应商必须提供认证证书，否则投标无效。

2.3核心产品提供相同品牌、相同型号且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，参照5.1规定确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌同型号投标供应商不作为中标候选人。符合性审查后，因提供相同品牌、相同型号产品的不同投标供应商按一家计算而导致有效投标供应商不足3家的，应重新招标。

3.详细评审。详细评审采用综合评分法。评委依据评标办法分别对各供应商的投标文件进行评审、赋分。如果通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家，则采购人重新招标。

（四）询标（必要时）

评标委员会对投标文件需要澄清的问题，采用集体询标方式进行。

（五）推荐中标候选人

5.1汇总各评委得分,投标供应商最终得分按各位评委打分平均值计取,保留小数点后两位。按评审后供应商得分由高到低的顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。）。评标委员会根据综合评审结果，按照综合得分由高到低的顺序，推荐三名中标候选人，由采购人确定排名第一的供应商为中标人。

5.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

二、评标办法和标准

（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 投标文件附营业执照复印件加盖公章。 |
| 2 | 授权书 | 投标人所投货物为进口产品需提供授权书，制造商直接授权需提供制造商出具的有效授权书，非制造商直接授权的需提供制造商国内逐级代理商的有效授权书； |
| 3 | 财务状况 | 投标文件内附经第三方会计师事务所审计的2024年完整有效的企业财务审计报告或提供其基本开户银行在投标截止日前，六个月内出具的资信证明（标书内附复印件加盖公章）。 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 投标文件内附近一年内其中任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金缴纳证明复印件加盖公章。依法免税的，应提供其依法免税证明。 |
| 5 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 投标文件内附由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 6 | 信誉要求 | - 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； - 不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动； - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 投标文件内附上述4项由法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 审查人签字 |  |  |

（二）符合性审查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称与企业法人营业执照名称一致 |  |
| 2 | 投标文件的签署及填写符合招标文件的要求 |  |
| 3 | 按照招标文件的规定提供投标保证金 |  |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |
| 5 | 合同履行期限满足招标文件要求 |  |
| 6 | 投标报价不超过最高限价 |  |
| 7 | 投标文件符合招标文件第四部分采购需求 |  |
| 8 | 响应招标文件规定的全部实质性条款 |  |
| 9 | 投标文件关键内容无不全、字迹模糊、无法辨认 |  |
| 10 | 供应商报一个有效报价 |  |
| 11 | 招标文件规定的其他内容 |  |
| 评委签字 |  |  |

（三）详细评审

| 序号 | 评分 项目 | 基准分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素 （30分） | 30分 | 评标基准价为所有有效投标人投标报价的最低值。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×价格权值30%×100 |  |
| 2 | 商务因素（14分） | 4分 | 企业 业绩 | 投标人需提供近年（2021年至今）同类项目的业绩证明材料，每提供一个业绩得2分，最多得4分；投标文件内附中标通知书或合同复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 4分 | 质保期 | 在招标文件要求质保期（18个月）的基础上，每延长6个月得2分，最多得4分；投标文件内附承诺书加盖投标人公章。 |
|  |  | 4分 | 优惠 条件 | 投标人每提出一条实质性优惠条件得1分，最高得4分。 |
|  |  | 2分 | 服务 承诺 | 投标人每提出一条实质性服务承诺得1分，最高得2分。 |
| 3 | 技术因素 （56分）） | 26分 | 技术参数响应情况 | 招标文件各种设备所要求的主要功能配置及技术指标要求“*”号项技术指标必须全部满足（须按照要求提供佐证材料），不允许有缺项或者负偏离，如果不满足将被否决。 标注“▲”号项技术指标（须按照要求提供佐证材料）每有一项负偏离或不满足扣1分，非“*”、“▲”技术指标每有一项负偏离或不满足扣0.5分，扣至0分为止。正偏离不加分。 |
|  |  | 18分 | 供货 方案 | 投标人根据本项目特点，制定针对本项目的实施方案，包括： 1.备货方案 （1）货物保障 （2）货物检验方法 （3）发货及配送作业 2.质量保障 （1）质量承诺 （2）质量检验制度 （3）到货验收质量保障措施 3.人员配置 （1）人员配置种类 （2）人员职责 （3）各个环节配备人员数量及分工 4.进度计划 （1）进度实施计划 （2）进度计划的动态控制措施 （3）项目实施进度计划保障措施 5.安全保障； （1）安全承诺 （2）安全管理体系 （3）安全保障措施 6.应急预案 （1）可能发生的应急事故情况分析及应急响应时间 （2）紧急安全保障措施 （3）临时处理措施、故障或事故解决处理措施。 以上方案内容每项1分，满分18分；每有一项内容遗漏，以及内容存在错误或不足，则该项不得分。【内容存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容前后表述矛盾、项目信息错误（包括时间、地点、名称）。】 |
|  |  | 12分 | 售后服务方案 | 投标人根据本项目特点，制定针对本项目的售后服务方案，包括： 1.售后服务系统 （1）售后服务体系 （2）售后服务网点分布 （3）售后服务方式 （4）售后服务响应时间 2.售后服务计划 （1）服务期限 （2）服务内容 （3）定期巡检 （4）人员培训 3.售后服务措施 （1）技术服务措施 （2）维护服务措施 （3）售后服务执行措施 （4）维修或维护服务收费标准。 以上方案内容每项1分，满分12分；每有一项内容遗漏，以及内容存在错误或不足，则该项不得分。【内容存在错误或不足是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容前后表述矛盾、项目信息错误（包括时间、地点、名称）。】 |
| 合计（100分） |  |  |  |  |

三、政府采购政策

1.按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.价格分加分：

（1）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分 3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分；

（2）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。

（3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格分加分比例叠加后计算价格分加分。

（4）根据财库【2020】46 号文件规定，对小型企业、微型企业的产品给予 10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。

（5）价格分加分或价格扣除的依据：第（1）至（3）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。第（4）条提供中小企业声明函（货物）。

4.本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

# 采购需求

| 序号 | 货物名称(进口产品需标明) | 功能配置及技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温型研磨仪 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-90%； 1.2电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：345×393×615mm，重量：45KG； 3.功能配置及技术参数 3.1 用途：粉碎、匀浆、均质、裂解、含纤维材料研磨、以及细胞破碎，低温研磨 3.2 应用领域： 农业、生物、材料科学、化学、塑料、建筑材料、电子、环境、食物、玻璃、陶瓷、医药、矿物冶金等 3.3 适用样品： 植物（根茎叶种子等）、动物（肌肉内脏骨骼牙齿等）、细菌、真菌、藻类等微生物、食品、含纤维材料、土壤、矿物等 3.4 适用样品质地：硬性、中度硬性、韧性、软性、脆性、弹性、纤维性等 3.5 粉碎原理：撞击力，摩擦力，剪切力 3.6 运动方式：垂直大行程3D往复运动 3.7 研磨种类：干磨、湿磨、低温研磨 ▲3.8 样品装载平台数：最多68 3.9 振动频率：800-2100次/分钟 3.10 温控范围：-20℃~40℃（制冷盘管-40℃），压缩机制冷，无需液氮辅助冷却 3.11 样品处理量：48×2.0ml离心管 3.12 操作与显示：7英寸高分辨率触摸屏，中文显示，程序设置一目了然，操作简单 3.13 研磨时间设定：10-999s 3.14 间歇时间设定：0-999s（设置为0时不间歇，连续运行） 3.15 存储程序数：100 3.16 循环数设定：1-99 3.17 最终出料粒度：≤5μm 3.18 安全锁：开盖自动停机 3.19 防松脱锁紧装置：适配器盖子特有防松脱锁紧设计，具有螺纹防退功能，保障适配器运行中不松脱 3.20 噪音等级：≤55db 3.21 适配器材质：铝合金适配器，耐腐蚀性好，不易变形，坚固耐用 | 1 | 台 |
|  |  | ▲3.22 升降速时间短：2秒内达到最大速度2100 次/分钟，运行结束后2秒内即可停止 3.23 研磨珠材质：不锈钢，硬质钢，氧化锆，碳化钨，石英砂 3.24 其他可选配件：全钢研磨珠（φ2/3/5/8mm）、碳化钨研磨珠（φ3/5mm）、氧化锆研磨珠（φ5mm）、玻璃珠（φ0.1-2mm）、硬质研磨试管（24个/包）、不锈钢研磨管、DHS 4ml研磨管 3.25 机身材质：全金属机身，不锈钢内腔设计易清洁、防污染 3.26 电机驱动：无碳刷变频电机，防潮防腐蚀，寿命长 4.配置清单: 4.1 低温型研磨仪 1台 4.2 48×2.0ml离心管适配器1个 4.3 电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后3年质保，终身免费维护保养，本地常驻工程师2名，提供7*24小时服务。 |  |  |
| 2 | 台式离心机 | 1.工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-90%； 1.2电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥417×333×530mm，≥重量：40KG； 3.功能配置及技术参数 3.1 最大容量：4×250ml 3.2最高转速：18500rpm 3.3最大离心力：26000×g 3.4 6×50ml尖底管角转子（最高转速：12000rpm，最大离心力：17000×g） 3.5适用样品管：兼容尖底、圆底离心管，离心过滤柱，8连排PCR条板以及DHS 4ml研磨管 3.6转速范围：300-18500rpm，步进100rpm 3.7时间设置：1s-59s-1min-99min，步进1s或1min，连续，点动 3.8噪音水平：≤65dB 3.9程序存储：最多存储10个 3.10转子识别：自动识别 3.11控制系统：微电脑控制 3.12显示系统：高亮LED数字显示 | 3 | 台 |
|  |  | 3.13驱动系统：变频无碳刷免维护电机 4.配置清单: 4.1离心机主机 1台 4.2 6×50ml尖底管角转子1个 4.3电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后3年质保，终身免费维护保养，本地常驻工程师2名，提供7*24小时服务。 |  |  |
| 3 | 光学显微镜 | - 工作条件 1.1工作环境温度：10-40℃；湿度：30%-80%； 1.2电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥378×288×200mm，重量：≥10KG； 3.功能配置及技术参数 3.1光学系统：采用无限远光学系统；多层宽带绿色镀膜；整机防霉；所采用光学元件均为环保 3.2物理按键：显微镜底部右侧设计两个物理按键，一个支持曝光及白平衡设置，一个支持一键拍照，另外还有LED显微当前显微镜状态。需提供照片证明。 3.3目镜：10×/20，超大视场，视场直径为20mm。 3.4观察筒：铰链式双目筒，数码系统内置于显微镜观察筒内；30º倾斜；内定位可360度旋转。 3.5转换器：内定位编码式4孔转换器。内倾式设计，更换切片无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。系统中的显微镜、数码摄像系统、互动系统控制软件、图像处理软件为知名品牌，可保证整个系统的稳定性； 3.6物镜：宽带镀膜无限远平场消色差物镜：4×/NA0.1/WD=15.9mm10×/NA0.25/WD=17.4mm40×/NA0.65（弹簧）/WD=0.6mm100X/NA1.25/WD=0.14(弹簧油) 3.7载物台：X、Y向移动均采用V型（三角）钢导轨的双层复合式机械移动载物台，180×130（mm）。移动范围74×30（mm），最小读数值0.1mm。切片夹带有缓冲装置。 3.8调焦机构：粗微调同轴，左、右两侧均有粗微调手轮；具有过载保护装置,调焦范围25mm，微调最小格值:2μm；采用V型（三角）钢导轨及滑块膨胀结构；齿轮齿条和行星齿轮采用金属材料。具有上下双限位装置，上限位避免划伤物镜前端镜片和损坏切片，下限位防止聚光镜碰撞集光镜造成损坏。粗调焦松紧度可调。 3.9聚光镜：插入式阿贝式聚光镜，N.A.1.25。聚光镜上升到最高位置时顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.2（mm）之间。 | 2 | 台 |
|  |  | 3.10照明系统：3W高亮LED（原装）冷光源照明，集光镜座不能随意取下，避免使用者烫伤或丢失；LED照明：寿命高达2万小时，色温可调3000K-7000K；亮度连续可调；具备亮度记忆功能。 3.11编码液晶显示屏，支持光强显示、色温显示、物倍率显示。 3.12显微镜背部收纳空间，用于适配器收纳。 4.配置清单: 4.1显微镜主机 1台 4.2目镜2个、物镜4个 4.3电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后3年质保，终身免费维护保养，本地常驻工程师2名，提供7*24小时服务。 |  |  |
| 4 | 可见分光光度计 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；湿度：40%-80%； 电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：420×285×280mm，重量：20KG； 3.功能配置及技术参数 3.1测光方式：单光束 3.2单色器：自准直 3.3焦距：160mm 3.4光栅：1200线/mm 3.5检测器：光电池 3.6光谱带宽：2nm 3.7波长设定：触控屏输入 3.8波长范围：325 ~ 1100nm 3.9波长准确度：±1nm 3.10波长重复性：≤0.5nm 3.11波长扫描速度：快、中、慢 3.12杂散光：≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定) 3.13光度范围：0.0 ~ 200.0% T， -0.301 ~ 4.000A，0.000 ~ 9999C 3.14光度准确度：±0.5%T，±0.004Abs（0 ~ 0.5A），±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 3.15光度重复性：≤0.2%T，0.002Abs（0 ~ 0.5A），0.004Abs（0.5 ~ 1 A） 3.16噪声：100% (T) ≤0.2%(T) 4.配置清单: 4.1主机 1台 4.2电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 1 | 台 |
| 5 | 无菌超净台 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-80%； 1.2电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：1010×750×1600mm，重量：130KG； 3.功能配置及技术参数 3.1洁净等级：ISO5级，100级 Class 100 3.2平均风速：≥0.3m/s（可调） 3.3噪声：≤62Db(A) 3.4照度：≥300Lx 3.5电源：AC单相220V/50Hz | 6 | 台 |
|  |  | 3.6输入功率：250VA 3.7工作区尺寸：870×690×520 3.8高效过滤器规格及数量：820×600×50×1 3.9荧光灯/紫外灯规格及数量：14w×1/8w×1 3.10菌落数：≤0.5个/皿（直径90）.时 3.11适用人数：单人单面 4.配置清单: 4.1单人单面超净台 1台 4.2电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 |  |  |
| 6 | 酶标仪 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：10-40℃；湿度：40%-80%； 1.2电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥330×280×560mm，重量：≥14KG； 3.功能配置及技术参数 3.1光学系统：单通道检测，两个参比通道 3.2光源灯类型：石英卤素灯 3.3用户界面：大屏幕彩色显示屏；中英文操作界面 3.4软件功能：临界值、曲线定量、曲线拟合；内置软件 3.5比色板：国际标准96孔板； 3.6波长范围：340mm-850mm 3.7探测器：硅光电探测器 3.8读数范围：0-6ABs 3.9分辨率：0.001ABs 3.10精确性：CV﹤0.2%(0-3ABs)，CV﹤1.0%(3-4ABs)步进模式 3.11准确性：±1%或0.003ABs,0-2ABs时准确性高；±2%(2-3ABs) 3.12测量速度：6秒 3.13数据存储：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果（96孔板） 3.14滤光片标准配置：405、450、620nm 3.15振荡：线性振荡、三种速度 3.16通讯接口：三个USB接口，分别用于计算机连接、外接U盘用于结果的输出和保存、外接打印机接口 4.配置清单: 4.1酶标仪主机 1台 4.2滤光片3个，电源线1根，工具1个，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 1 | 台 |
| 7 | 8道移液器 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；湿度：40%-80%； 2.规格尺寸：≥76×200×30mm，重量：约0.15KG； 3.功能配置及技术参数 量程30-300微升 4.配置清单: 4.1 30-300微升八道移液器 1支 4.2说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 4 | 个 |
| 8 | 二氧化碳细胞培养箱 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：18-33℃；湿度：40%-80%； 1.2电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥637×867×766mm，重量：约70KG； 3.功能配置及技术参数 3.1培养箱加热模式： 直热式； 3.2工作体积：约150升; 3.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块; ▲3.4温度控制范围：高于室温3℃～55℃ 3.5温度控制精度：±0.1℃ 3.6温度均一性: ±0.5℃(在37℃下) 3.7开门30秒后温度恢复时间：小于10分钟 3.8二氧化碳控制范围：0～20% 3.9二氧化碳控制精度：±0.1% 3.10二氧化碳跟踪报警：有 3.11开门30秒后二氧化碳浓度恢复：12分钟内达到5±0.2% 3.12二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器 3.13箱体内相对湿度：95% 3.14湿度回复方式：底部水库式回复 3.15开门30秒后湿度回复时间：小于30分钟 3.16工作噪音水平：<50分贝 ▲3.17 90度湿热灭菌，具有白皮书验证灭菌效果 ▲3.18具有方便的Auto Start技术，简单的非手动方式提供CO2 检测系统的自动校准，确保系统处于最佳状态 3.19具有风扇主力循环系统，可以确保空间环境的均一性 4.配置清单: 4.1主机 1台 4.2不锈钢托盘3个 4.3气路1根，电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 1 | 台 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：0-30℃；湿度：40%-80%； 1.2电源:32A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥620x726x1090mm，重量：约130KG； 3.功能配置及技术参数 3.1灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质。 3.2容量:≥80L,立式结构,底部带脚轮；直径≥40cm.可放入直径38CM, 高度58CM的灭菌架 3.3灭菌腔材料: SUS304不锈钢设计，使用受命≥10年 3.4时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-9999分钟， 3.5温度和压力: 最高灭菌温度≥135℃设计压力≥0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.29Mpa 3.6记忆存储系统:客户可根据自己的灭菌要求，编程存储≥20条的灭菌程序 3.7六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。 3.8防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫 3.9饱和蒸汽监测：系统自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证最佳灭菌效果 3.10三重干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 3.11包含灭菌模式、琼脂模式、自定义模式等灭菌 | 2 | 台 |
|  |  | 3.12人性化的权限管理：对仪器的操作权限设为用户、用户管理员、工程师三级，便于灭剧器的良好使用与管理 3.13琼脂处理功能：可以对琼脂进行加热、融化、保温，以及对腔体进行预热处理 3.14安全装置： 自感应安全联锁装置，干烧保护系统，过压双重保护；过温与升温保护；过流,短路保护,漏电保护，闭盖检查系统，后台安全测试程序，防烫伤保护 4.配置清单: 4.1压力灭菌锅 1台 4.2不锈钢提篮 2个 4.3排气管2条，电源线1根，特种设备许可证等文件1套，说明书1本 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 |  |  |
| 10 | 电子天平 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：10-40℃；湿度：40%-80%； 1.2电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥637×867×766mm，重量：约70KG； 3.功能配置及技术参数 3.1称量范围(g)：0-300 3.2可读性（mg）：1 3.3外部校准 4.配置清单: 4.1电子天平1台 4.2校准砝码1套、电源线一根、说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 2 | 台 |
| 11 | 液氮储存罐 | 1.工作条件 工作环境温度：0-30℃；湿度：＜80%； 2.规格尺寸：≥500×805mm，重量：约21.5KG； 3.功能配置及技术参数 3.1容积：50升 3.2颈口直径：125mm 3.3外径：500mm 3.4高度：805mm 3.5液氮保存天数：110天 4.配置清单: 4.1液氮罐1台 4.2提桶6个、说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 2 | 个 |
| 12 | 台式高速冷冻离心机 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-80%； 1.2电源:220V/50Hz。 2.规格尺寸：≥360×330×630mm，重量：约46KG； 3.功能配置及技术参数 3.1最大容量：6×50ml 3.2最高转速：18500rpm | 2 | 台 |
|  |  | 3.3最大相对离心力：26000×g 3.4 30×1.5ml/2.0ml角转头（最高转速：15000rpm，最大离心力：25500×g） 3.5适用样品管：兼容尖底、圆底离心管，离心过滤柱，8连排PCR条板以及DHS 4ml研磨管 3.6转速范围：300-18500rpm，步进100rpm 3.7温度控制：-20℃～40℃，超过45℃停机保护 3.8时间设置：1s-59s-1min-99min，连续，点动 3.9噪音水平：≤60dB 3.10转子识别：自动识别 3.11控制系统：微电脑控制 3.12显示系统：高亮LED数字显示 3.13驱动系统：变频无碳刷免维护电机 3.14机体和离心腔：全金属加厚外壳，光滑烤漆表面易清洁，整机可紫外消毒，防水防腐离心腔保护 3.15安全防护：电子门锁、加厚金属外壳、加厚离心腔、转子自动识别、高温停机五重防护 4.配置清单: 4.1冷冻离心机主机 1台 4.2 30×1.5ml/2.0ml角转头 1个 4.3电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后3年质保，终身免费维护保养，本地常驻工程师2名，提供7*24小时服务。 |  |  |
| 13 | 恒温干燥箱 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-80%； 1.2电源:220V/50Hz。 2.规格尺寸：≥630×625×925mm，重量：约50KG； 3.功能配置及技术参数 3.1立式风格流线造型节约实验室横向空间。 3.2优质镜面不锈钢工作室圆弧过渡设计，便于箱内的清洁工作。 3.3隔板采用优质不锈钢棒加工制作,承重大且可自由拆卸。 3.4双层玻璃观察窗, 环保型保温材料。 3.5工作室循环风速三档调节。 3.6背部水平送风。 3.7不锈钢加热管省时提效。 3.8轻触式松紧调节隐形门锁。 3.9彩色液晶屏显示，多组数据一屏显示,具有温度修正功能、定时功能,使用方便,更具人性化设计。 3.10 PID微电脑控制系统,采用微电脑智能液晶控制仪，精度高,预约自动开关机。 3.11具有定时运行、参数记忆、超温声光报警等多功能。 3.12配备独立限温控制器，在主控制器失灵的同时转报警提示，并恒定实验室当时的所需温度，从而双重保护实验安全。 3.13控温范围(℃ ): RT+5-300 3.14温度分辨率(℃ ): 0.1 3.15恒温波动度(℃ ): ±1 3.16定时范围: 0-9999 分钟（小时） 3.17加热功率（KW）: 2 3.18工作室尺寸 (mm): 500×400×630 3.19托架 / 负荷: 两块、30kg/ 块 4.配置清单: 4.1恒温干燥箱 1台 4.2隔板 2个 4.3电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 1 | 台 |
| 14 | 荧光定量基因扩增仪（本产品已做进口产品论证，允许采购进口产品） | 1.工作条件 1.1工作环境温度：15-35℃；湿度：≤70%； 1.2电源:220V±5%；50Hz±1%。 2.规格尺寸：≥80cm*60cm*90cm，重量：约30KG； 3.功能配置及技术参数 *3.1检测通道：最高实现六通道的配置，可根据实际需求灵活配置成1-6通道中的任意一种通道数，使用过程中可以随时进行通道数升级，以满足未来更多的检测需求 3.2有多种不同的检测通道可选，包括常规检测通道、专用于蛋白熔解曲线分析的蛋白检测通道，还可升级配置专用于近紫外区域的UV-A检测通道 3.3标配 SybrGreen,Eva Green，FAM,等检测滤光片1组 3.4波长范围Ex 360-670 nm ，Em 460–730 nm ▲3.5光源：采用7个高强度长寿命LED固态光源，确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强，提高检测灵敏度，使用寿命长，终身免维护 3.6检测器：高灵敏度的光电倍增管PMT，有效降低背景噪音信号，检测灵敏度高 3.7检测方式：8道光纤逐列扫描系统，8个样品孔同时检测，检测快速，而且收集信号准确，无需通道校正，但用户也可选择使用通道校正功能 3.8检测速度：完成六通道96孔整板扫描只需6s 3.9检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1.5倍浓度差异的模板DNA 3.10检测线性范围：10个数量级 3.11检测样品量：96个样品通量，耗材开放，可使用标准的96孔PCR板、8联管或单管，既可使用0.2ml高位管，也可使用0.1ml低位管，可使用全裙边、半群边或者无裙边的96孔板 3.12具有光路自检功能，可选择在程序运行前或者程序结束后进行仪器光路自检 3.13样品反应体系：5-100µl ▲3.14 升降温速率可调，最大升温速率 8 ℃/s 3.15温度均一性：±0.15 ℃ *3.16 温度准确性：±0.1 ℃ *3.17线性温度梯度：独特的12列线性温度梯度功能，形成等温温差，还有随机温度梯度功能可选，温度梯度跨度可达40℃ ▲3.18温控模块：镀金纯银样品槽，热传导性好，耐腐蚀抗氧化 3.19有两种温控方式，模块控温和样品管控温 3.20热盖温度范围为30-110℃，自动调节热盖高度和接触压力，热盖压力最大可达30kg/板 3.21仪器是专为定量PCR仪的一体化设计，不是从普通PCR仪上升级而来 3.22通过电脑软件控制仪器，可实现一台电脑同时控制1-4台仪器的运行 3.23软件功能：具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、ΔΔ Ct法相对定量（结合扩增效率分析）、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析、扩增效率计算等分析方法 3.24模块化设计，快速实现实验操作。提供中文、英语、德语、法语等操控及分析软件 3.25软件免费提供，可以无限制安装在多台电脑上，无需付费购买使用权限，终身可免费升级 ▲3.26软件有MIQE指南功能模块，可以提供符合MIQE标准的实验报告，实现实验报告信息化管理和溯源 3.27静音技术：运行时最大的工作噪音不超过60 dB 4.配置清单: 4.1荧光定量基因扩增仪主机1台（LED固态光源7个； 扫描光纤1组；光源光纤1组）； 4.2核酸检测滤光镜1组； 4.3操作分析软件1套； 4.4操作说明书1份； 4.5电源线和数据线各1根； 4.6分析系统一台（处理器I5-13400、8G内存、1T硬盘、24寸显示器、正版WIN10系统）。 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保，软件终身免费升级。 | 2 | 台 |
| 15 | 超低温冰箱-80℃ | 1.工作条件 1.1工作环境温度：10-40℃；湿度：30%-80%； 1.2电压要求/频率:220V/50HZ； 2.规格尺寸：外部尺寸（mm）：≥1035(宽)*900(深)*1980mm(高)，内部尺寸（mm）：≥760(宽)*630(深)*1310(高)。 3.功能配置及技术参数 3.1总有效容积：626L 3.2温度范围：-40～ -86 ℃ 3.3输入功率：1200W 3.4电池：全封闭可充电电池12V 4AH 3.5多重故障报警：高低温报警、传感器故障、冷凝器脏、高低电压报警、环温过高等报警、断电报警 3.6两种报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁 3.7远程报警功能：有 3.8网络功能：RS232、RS485接口、可有线和无线连接计算机网络 3.9保护功能：自动增减压电压补偿功能、密码保护、压机延时保护 3.10制冷系统：均匀性，≤6℃ 3.11认证：认证证书，医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证，CE认证证书 4.配置清单: 1.超低温冰箱 1台 2.电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保，终身免费维护保养，本地常驻工程师1名，提供7*24小时服务。 | 3 | 台 |
| 16 | 电热恒温水浴锅 | 1.工作条件 工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-80%；电源:220V/50Hz。 2.规格尺寸：≥345*345*245mm，重量：约4KG； 3.功能配置及技术参数 3.1控温方式：双排数显 3.2控温精度：±0.5°C 3.3加热功率：800W 3.4控温范围：RT-100°C 3.5工作尺寸：≥305*305*135mm 4.配置清单: 4.1水浴锅 1台 4.2盖子 4个 4.3电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 2 | 台 |
| 17 | 电子计算机 | 1.工作条件 工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-80%；电源:220V/50Hz。 2.规格尺寸：≥长290mm*宽92.6mm*高292.8mm，重量：约4.02KG； 3.功能配置及技术参数 3.1处理器：i5-1235U 3.2主板：B610 3.3内存：8GB 3.4硬盘：512GB SSD 3.5显卡：集成 3.6显示器：23.8英寸 3.7系统：正版Windows11 3.8软件：正版Office系列软件 4.配置清单: 4.1电脑主机 1台 4.2显示器 1台 4.3键盘鼠标 1套 4.4电源线2根，说明书等技术资料1份 4.5正版Windows11系统 5.质保服务：安装测试验收合格后3年质保。 | 2 | 台 |
| 18 | 高清数码成像系统 | 1.工作条件 工作环境温度：0-30℃；湿度：30%-70%；电源:220V/50Hz。 2.规格尺寸：45*45*30mm，重量：0.1KG； 3.功能配置及技术参数 3.1传感器型号与尺寸(mm)：1080P/5M/Sony IMX178(C) 3.2 1/1.8"(6.22x4.67) 3.3像素(μm)2.4x2.4 3.4 FPS/分辨率：30@1920*1080(HDMI) 3.5 25/1920*1080(WiFi) 3.6曝光时间0.03ms~918ms 4.配置清单: 4.1数码摄像头 1个 4.2电源线1根，数据线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：安装测试验收合格后3年质保。 | 1 | 套 |
| 19 | 蛋白电泳仪 | 1.工作条件 工作环境温度：0-40°C；环境湿度：0-70%；电源:100-240V。 2.规格尺寸：≥20x24x8cm，重量：约2kg。 3.功能配置及技术参数 3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大) 3.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 3.3 具有暂停功能，暂停期间调整不影响电泳仪的控制精度和稳定性 3.4 有断电后自动恢复功能 3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 3.6 安全标准：通过EN-61010, CE标准 3.7具有误操作、故障等智能提示功能 4.配置清单: 4.1电泳仪电源 1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 20 | 凝胶电泳仪 | 1.工作条件 工作环境温度：0-40°C；环境湿度：0-70%；电源:100-240V。 2.规格尺寸：≥20x24x8cm，重量：约2kg。 3.功能配置及技术参数 3.1输出类型:恒压、恒流、恒功率输出(连续可调) 3.2输出指标:5- 600V、1- 500mA、1-300W 3.3分辨率: 电压1V, 电流1mA, 电功率1W 3.4定时范围:1 分钟~99 小时 59 分钟 3.5显示: 带背光的 LCD 液晶屏( 128×64 像素) 3.6控制功能:微处理器智能控制 3.7具有过载、空载等保护功能 3.8可存储 10 个常用电泳方法 3.9具有自动记忆功能 3.10具备自动关断功能 3.11恒压、恒流、恒功率等智能提示 3.12一次成型机壳，触摸按键 4.配置清单: 4.1电泳仪电源1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月。 | 2 | 台 |
| 21 | PCR仪（本产品已做进口产品论证，允许采购进口产品） | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；湿度：30%-80%；电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥26*21*43cm，重量：约11KG； 3.功能配置及技术参数 3.1精准的温度控制：采用先进智能的RAC电子温控技术，实现优异的温度准确性和均一性，模块实际温度与设定温度相比，没有温度过冲或下冲的现象，PCR反应稳定性好 3.2高效的热模块：表面具有高品质合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，利于高效的热传递 3.3最大升温速率4 ℃/s，平均升温速率3.8 ℃/s 3.4温度均一性：±0.2 ℃ *3.5温度准确性：±0.1℃ *3.6温度梯度功能：可设12列不同温度，要求支持线性温度梯度功能，能够设置等温差的线性温度梯度 3.7可提供表格式和图形式两种不同的程序编辑界面，满足不同用户的使用习惯 3.8具有断电自动重启功能 3.9具有用户特异性的程序快速启动功能，自动显示该用户最近使用过的程序 3.10仪器自检功能：系统可进行自动的检测诊断，自动记录仪器使用过程中的状态，提供各种运行和故障信息 3.11深凹设计的高性能智能热盖（HPSL），采用先进的压力离合装置，具有过紧保护功能，提供持续稳定的压力，防蒸发效果好 3.12热盖温度范围：30-110 ℃ 3.13开放的系统：96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管 3.14超静音，仪器运行时几乎无噪音，最大噪音不超过45dB，给用户提供安静舒适的实验环境 3.15合理的散热设计，底部进风、后部排风，仪器两侧可以近距离摆放其他设备，节省实验室空间 3.16舒适：超大的7英寸彩色触摸屏，反应灵敏，可戴手套操作 3.17具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级等 3.18安装调试经用户验收合格起，免费质保2年，终身维修；具有常驻用户所在地售后服务工程师。 4.配置清单: 4.1主机 1台 4.2电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 3 | 台 |
| 22 | 恒温摇床 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；湿度：30%-80%；电源: AC220±10% 50~60Hz。 2.规格尺寸：≥740×730×1235mm，重量：约170KG； 3.功能配置及技术参数 3.1双层摇板设计;配备调节支撑脚,同时配备万向滚轮。 3.2工作室采用优质不锈钢镜面板加工,便于清洁。 3.3中空钢化玻璃门,方便观察内部情况;侧面配有φ30mm测试孔,方便测试及满足样品对氧气的需求。 3.4采用宽幅横流风道结构设计,使工作室内温度更加均匀。 3.5具有门控功能,开门自动停止转动。 3.6三维一体偏心三轮驱动,运行平稳,使用寿命长。 3.7独家采用高品质伺服电机驱动,转速测定精确，寿命长、免维护。 3.8独有的转速控制可编程式运行,可进行正转、反转、停止交替程序运行,各段运行时间可自由设定转换。 3.9独有的电机过流保护功能,使运行更安全,可大大提高电机和控制系统的使用寿命。 3.10 LCD大屏幕液晶屏显示和真彩触摸屏程序控温两种控制系统形式可选,充分满足您的需求。 3.11具有定时功能,时间设定范围0~9999(小时)。 3.12具有断电记忆功能，避免因断电、死机造成数据丢失。 3.13控制系统集成照明灯和紫外灭菌功能,便于观察和灭菌。 3.14具有超温声光报警、自动断电功能。具有故障自诊断功能。 3.15标配控制系统: LCD（液晶显示屏） 3.16振荡频率: 10-300rpm 3.17振荡频率精度: ±1rpm 3.18摇板振幅: Ф26mm 3.19温控范围: 4~65℃ 3.20温度分辨率: 0.1℃ 3.21温度均匀度: ±0.5（37℃时） 3.22控制方式: P．I．D 微电脑智能控制 3.23摇板尺寸 (mm): ≥439×528mm/2块 3.24最大容量: 100m×42或250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×6 3.25标配容量: 100m×25或250ml×20或500ml×12或1000ml×6或2000ml×4 3.26出厂标配规格 :2层（下层固定夹具500ml×12，上层万用弹簧夹具） 3.27定时范围：0-9999小时 3.28功率（kw）: 1.3 4.配置清单: 4.1恒温摇床1台 4.2夹具1套 4.3电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 1 | 台 |
| 23 | 恒温培养箱 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：10-40°C；环境湿度：30%-80%； 1.2电源:220V50HZ；功率：0.8kw。 2.规格尺寸：≥640×755×1470（mm），重量：约80kg； 3.功能配置及技术参数 3.1绿色环保无氟制冷系统。 3.2优质镜面不锈钢工作室圆弧过渡设计，便于箱内的清洁工作。 3.3独有离心风机循环风道，温度更加均匀;便捷的风道结构设计,方便维护。 3.4外置电源插座可任意连接内置用电设备。 3.5优质磁性胶条密封箱门。 3.6标配照明灯，便于观察。 3.7彩色大屏幕液晶显示，轻触导航按键设计;多组数据一-屏显示。 3.8具有温度修正功能、定时功能，使用方便，更具人性化设计。 3.9模糊PID控制，具有精确控温，超温报警、参数记忆等功能。 3.10箱体左侧配有30毫米的测试孔。 3.11紫外线杀菌灯。 3.12工作室内循环风量三档可调。 3.13制冷系统配有防尘过滤网，方便清洁除尘。 3.14独立限温报警系统，可声光报警提示操作者保证安全运行不发生意外。 3.15温度异常(偏高或偏低)报警. 3.16设备自带漏电保护器开关。 3.17电源电压: 220V50HZ 3.18控温范围（℃） ：0-65 3.19温度分辨率（℃）： 0.1 3.20温度均匀性（℃）：±1（at37℃时） 3.21温度波动度（℃）： ±0.3 3.22制冷剂： 134a 3.23加热功率（kw）： 0.8 24.工作室尺寸 (mm)： 500×500×1000 25.隔板 / 负荷（kg）： 三块 /15 | 1 | 台 |
|  |  | 4.配置清单: 4.1生化培养箱1台 4.2隔板3块 4.3电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 |  |  |
| 24 | 全自动生化分析仪 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40°C；环境湿度：30%-80%；电源:220V 50HZ。 2.规格尺寸：≥200×400×620（mm），重量：约4.3kg； 3.功能配置及技术参数 3.1支持动物类型：≥13种，包括猫、狗、兔子、老鼠、猴子、牛、绵羊、山羊、奶牛、马、猪、大象、骆驼等常见动物 3.2支持样本类型：全血、血浆、血清 3.3检测原理：比色法、比浊法 3.4检测时间：≤10分钟/每个样本 3.5套餐数量：≥9种 3.6测试项目：≥18项 3.7重量：≤4.3Kg 3.8内置热敏打印机，打印报告更便捷 3.9支持电脑端编辑报告模板 3.10盘片即开即用无需复温。 3.11样本量：≤100ul 4.配置清单: 4.1生化分析仪1台 4.2电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 25 | 动物手术操作台 | 1.工作条件 工作环境温度：0-35°C；环境湿度：30%-80%；电源:220V 50HZ。 2.规格尺寸：:≥132*67*95cm，重量：约42kg； 3.功能配置及技术参数 3.1尺寸:≥132*67*65-95cm（液压升降） 3.2承重:约150斤 3.3台面:医用级304不锈钢 4.配置清单: 4.1电动操作台1台 4.2电源线1根 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 2 | 台 |
| 26 | 生物安全柜 | 1.工作条件 工作环境温度：0-35°C；环境湿度：30%-80%；电源:220V 50HZ。 2.规格尺寸：:≥1800×800×2100mm，重量：约270kg； 3.功能配置及技术参数 3.1洁净度 HEPA：ISO 5级（100级Class100） 3.2菌落数 ≤0.5个/皿•时（Φ90㎜培养平皿） 3.3气流模式 达到30%外排，70%内循环要求 3.4风速 前口风速（工作窗口吸入风速）≥0.55±0.025m/s。 3.5过滤级别/过滤效率 HEPA：≥99.995%，@0.3μm 3.6噪音 ≤65dB(A) 3.7照度 ≥800Lux 3.8振动半峰值 ≤5μm 3.9电源 AC单相220V/50Hz 3.10最大功耗 1200W 3.11重量 约270KG 3.12工作区尺寸 W1×D1×H1 1640×650×620 3.13外型尺寸 W×D×H 1800×800×2100 3.14高效过滤器规格及数量 1580×490×50×①/1120×380×70×① 3.15荧光灯/紫外灯规格及数量 20W×②/40W×① 4.配置清单: 4.1生物安全柜1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 27 | 厌氧工作站 | 1.工作条件 工作环境温度：10-35°C；环境湿度：30%-80%；电源:220V 50HZ，600W。 2.规格尺寸：≥126×73×138cm，重量：约240kg； 3.功能配置及技术参数 3.1取样室形成厌氧状态时间 ＜5分钟 3.2操作室形成厌氧时间 ＜1小时 3.3厌氧环境维持时间 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，＞12小时 3.4培养室使用温控范围(℃) 室温+3~60 3.5培养室温度波动(℃) ＜±0.3 3.6培养室温度均匀性 (℃) ＜±1 3.7温度分辨率 0.1℃ 3.8定时功能 1~9999min 3.9培养室内尺寸（cm）W×D×H 30×19×29 3.10操作室尺寸（cm） W×D×H 82×66×67 4.配置清单: 4.1厌氧工作站1台 4.2电源线1根，连接管路1套，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 28 | 全自动核酸提取仪 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40°C；环境湿度：<80%；电源:AC 220V±22V; 50Hz±1Hz。 2.规格尺寸：≥长 400*宽 450*高 500(mm)，重量：约35kg； 3.功能配置及技术参数 3.1样本通量 96 或大体系； 3.2处理体积 20-1000ul； 3.3处理时间 10-60min(取决于所选试剂)； 3.4磁珠回收率 ≥98%； 3.5 CV 值 ≤2%； 3.6温控范围 4-99°C； 3.7适用耗材 2.2ml 96 深孔板； 3.8污染控制 循环风路、紫外消毒防止气溶胶污染； 3.9操作界面 10.1 寸大彩屏； 4.配置清单: 4.1全自动核酸提取仪1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 29 | 便携兽用彩超机 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40°C；环境湿度：<80%；电源:AC220V、 50Hz。 2.规格尺寸：≥400*340*100(mm)，重量：约15kg； 3.功能配置及技术参数 3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 3.2数字波束增强器 3.3多倍波束合成 3.4二维灰阶模式 3.5谐波成像技术 3.6 B+C双实时模式 3.7 M型模式 3.8解剖M型模式，取样线≥3条 3.9多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.10频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 3.11组织多普勒成像（包括组织速度图、M型、频谱成像等模式） 3.12四维成像 | 1 | 台 |
|  |  | 3.13空间复合成像技术(可用于腹部，产科，血管，浅表小器官，可以同屏双幅对比显示) 3.14频率复合成像 3.15扩展成像 3.16实时双幅对比成像 3.17实时三同步成像（二维、彩色、频谱实时同步成像） 3.18斑点噪声抑制技术 3.19操作界面：主机包含10种操作语言界面。 3.20标配≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器 ▲3.21主机内置探头接口≥2个，全激活，大小一致，互通互用 3.22二维灰阶模式 数字化声束形成器 (1)数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥15 bit (2)接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 (3)扫描线：每帧线密度≥512超声线 (4)发射声束聚焦：发射≥10段，焦点位置具有专门的菜单调节 (5)TGC≥8段 (6)增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100dB ▲(7)动态范围调节：≥180dB ▲(8)最大显示深度≥360mm (9)灰阶: ≥67级，可视可调 (10)声功率：1%-100% (11)线阵探头二维独立偏转 (12)局部放大（1.5/2.0/2.5/3.0/3.5、4.0/4.5/5.0/10倍） 3.23彩色多普勒成像 (1)成像方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 (2)显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW (3)线密度≥3级 (4)彩色隐藏技术：不用回到二维模式就可以隐藏彩色，仅显示彩色速度标尺 (5)血流分布图功能，彩色血流剖面图测量血管内流速 3.24频谱多普勒模式 (1)显示格式：全屏, 双工/三工(仅限 PW) (2)增益：≥100dB (3)多谱速度：≥4级可调 (4)最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥6m/s；CWD：血流速度≥16.0m/s，最小速度：≤5 mm /s（非噪声信号）； (5)零位移动：≥8级 (6)显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 (7)频谱自动测量、手动测量 (8)显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 (9)智能多普勒技术，可在实时B+CFM模式和 实时PW 模式自由切换。 |  |  |
|  |  | 3.25四维模式： (1)四维成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、透视模式、等 (2)显示方式：单幅、双幅、四幅。 (3)裁剪功能： (4)透明度130-490：19级可调 (5)阈值0-130 (6)平滑≥4 (7)四维格式存储图片、电影、体数据 3.26凸阵探头： (1)基波频率：2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.5MHz/5.0MHz/5.5MHz，九段变频（深度50-360mm） (2)谐波频率：4.0MHz/4.5MHz/5.0MHz，三段变频 3.27测量/分析和报告： 3.27.1常规测量：距离、面积、椭圆、十字线、角度、距离比率、体积、体积（椭圆）、面积比率、直径、关节角。 3.27.2专科特殊测量 (1)心脏测量：左心室、MPAD、RVEDd、RVEDs、左室心肌、LAVol、RV/LV、LVSimps、LA/AO、MV、LVMassA/L、QP/QS。 (2)产科测量：犬科：头臀径，胎囊，颅横径，体腔横径；猫科：体腔横径，颅横径；猪科：猪心，猪胃；牛科：头臀径，躯干横径，颅横径；羊科：头臀径，双顶径；马科：胎囊（H），胎囊（V) 3.28配置超声图文工作站一套，该工作站软件需具备注册证，支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机、支持脚踏开关。 3.29支持网络连接 3.30支持DICOM 3.0 DICOM产科、心脏、血管报告 3.31视频/音频输入、输出 3.32主机自带USB接口 3.33支持超声系统通过网络直接向电脑发送临床图片和报告 3.34电影回放≥3000帧，支持手动、自动回放 3.35数字化硬盘容量≥256G，可永久存储动、静态图像，可随时调阅、传输、删除图像 3.36多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 3.37具备专业探头放置架≥2个（不包括耦合剂放置架）每个探头放置架左右可换 4.配置清单: 4.1彩照主机1台 4.2探头1个 4.3电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 |  |  |
| 30 | 高性能集群 | 总体要求： 集群系统包含管理/登录节点2台（采用CPU为Intel Xeon 4510），计算节点5台（采用CPU为Intel Xeon 6530），储存节点1台（采用CPU为Intel Xeon 4314），存储/业务交换机1台，管理交换机1台，集群管理软件1套。 环境要求：设备工作温度5~40℃，工作湿度5%~90%R.H.，工作电压交流110V~230V 1.1 管理/登录节点(2台） 1.1.1 机型：2U机架式 ； 1.1.2 CPU：2 * Intel Xeon 4510，12核24线程，2.4GHz 1.1.3 内存：4* 32 RDIMM DDR5,4800 MHz ； 1.1.4 固态：2*960GB SATA SSD 1.1.5 RAID卡：1*RAID_9361-8i_2G_12Gbps ； 1.1.6 网卡：2口千兆网口+2个万兆光口（含模块） 1.1.7 其它：1 * 标准导轨，2*500W冗余电源（支持1+1冗余） 1.1.8 集成系统管理：支持多厂商多品牌不同类型设备的统一纳管监控，虚拟化设备的统一监控管理；资产属性的自定义扩展，满足用户资产纳管的个性化需求；支持定制化开发；支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率 1.1.9 服务：三年硬件维保及技术支持服务，预装服务器原厂正版操作系统 1.2 计算节点（5台） 1.2.1 机型：2U机架式； 1.2.2 CPU：2 * Intel Xeon 6530，32核64线程，2.1GHz 1.2.3 内存：24* 32 RDIMM DDR5,4800 MHz； 1.2.4 固态：2*960GB SATA SSD 1.2.5 RAID卡：1*RAID_9361-8i_2G_12Gbps； 1.2.6 网卡：2口千兆网口+2个万兆光口（含模块） 1.2.7 其它：1 * 标准导轨，2*1300W冗余电源（支持1+1冗余） 1.2.8 集成系统管理：支持多厂商多品牌不同类型设备的统一纳管监控，虚拟化设备的统一监控管理；资产属性的自定义扩展，满足用户资产纳管的个性化需求；支持定制化开发；支持服务器全方位性能监控 ，包括CPU 利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率 1.2.9 服务：三年硬件维保及技术支持服务，预装服务器原厂正版操作系统 | 1 | 套 |
|  |  | 1.3 存储节点（1台） 1.3.1 机型：4U机架式 ； 1.3.2 CPU：2 * Intel Xeon 4314，16核32线程，2.4GHz 1.3.3 内存：8* 32 RDIMM DDR4,3200 MHz； 1.3.4 存储盘：20*24T SATA HDD，2*960GB SATA SSD 1.3.5 RAID卡：1*RAID_9361-8i_2G_12Gbps； 1.3.6 网卡：2口千兆网口+2个万兆光口（含模块） 1.3.7 电源：1300W冗余电源，支持1+1冗余； 1.3.8 服务：三年硬件维保及技术支持服务，预装服务器原厂正版操作系统 1.4 存储/业务交换机（1台） 1.4.1 24个1G/10Gbps SFP+光纤接口和2 个40/100G QSFP28 端口 1.4.2 光纤接口，支持两个扩展插槽，双电源，配置 8个 SFP+多模光模块，提供三年原厂质保 |  |  |
|  |  | 1.5 管理交换机（1台） 1.5.1 24个10/100/1000M以太网电口，4个1GSFP接口，单电源，交流220V供电，含4个千兆多模光模块，提供三年原厂质保 1.6 集群管理软件（1套） 1.6.1作业管理模块：支持脚本提交、命令提交、模板提交；支持查看作业状态及结果；支持停止、删除、启动、查看图形化作业；支持回填、资源预留、公平共享等多种策略，并支持自定义策略。 1.6.2集群管理模块：提供IP管理，Hosts管理，进程管理，服务管理，远程开机/关机管理。 1.6.3集群系统部署模块：可以同时针对不同的节点分发不同的系统镜像与定制软件包，系统镜像及定制软件包安装过程中无需手动干预，可指定系统最终IP、主机名，自动适应各节点间的软硬件配置。 1.6.4监控模块：可监控集群实时信息、历史信息、节点性能对比数据；可生成作业信息面板、资源使用情况面板、报警信息监控面板等。 1.6.5. 报警模块：提供详细报警信息列表、报警参数设置、报警阈值设置；支持邮件、短信、web界面报警。 1.6.6文件管理模块：支持文件上传、下载操作，支持在线复制、粘贴、删除、打包、重命名、新建、打开等操作 1.6.7. 记账统计模块：支持记账配置，支持按照CPU、内存、存储使用情况计费或者自定义计费策略；支持统计报表导出；支持在线用户缴费和余额管理。 1.6.8物理视图模块：可通过物理视图展示整体视图，监控机柜中各节点状态；可通过物理视图直接对节点进行远程桌面、远程shell、报警信息、显示节点运行情况、开关机等操作。 1.6.9商业版集群管理与调度软件，License覆盖系统所有节点，与服务器同一品牌，调度性能和安全性强。本次根据实际情况配置若干个计算节点license授权即可 1.6.10协助客户安装集群运行所需的环境和应用软件，包括gcc、inte1编译器和 mpi、wrf、cfs、matlab、grib2、libpng、netcdf、zlib、Gaussian、Gromacs、BLAST、pathon、bcftools、bedtools、blat、boost、bowtie、CNVnator、GATK、GzFile、jdk、lastz-distrib、assembler、MUMmer、psmc-master、samtools、seqtk-master、svtoolkit、svtoolkit、treemix等 |  |  |
| 31 | 冻干机 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40°C；环境湿度：<80%；电源:AC 220V±22V; 50Hz±1Hz。 2.规格尺寸：≥W350*D600*H345(mm)，重量：约30kg； 3.功能配置及技术参数 3.1样品盘（mm） ф200*4 3.2控制方式 PLC+触摸屏 3.3样品温度传感器 2支 3.4冷阱尺寸（mm） ф220*130 3.5冻干面积 0.12㎡ 3.6冷阱温度（空载） -55℃ 3.7真空度（空载） <6Pa 3.8捕水能力 3L 3.9功率（220V/50Hz） 850W 4.配置清单: 4.1主机*1台 4.2真空泵(2L)*1台 4.3普通干燥装置（样品盘4个） 4.4样品温度传感器*2支 4.5电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 32 | 超纯水机 | 1.工作条件 工作环境温度：5℃-45℃；环境湿度：20%-80%；电源:220V±10% 50Hz。 2.规格尺寸：≥H 1260×W 610×D 600mm/ 重量：约70Kg。 3.功能配置及技术参数 3.1纯水（三级水）指标： 电导率 ≤进水电导率x2% 有机物去除率 >99%，当分子量>200道尔顿时 颗粒和微生物去除率 >99% 产水量（25℃）*** 150升/小时 3.2超水指标： 电阻率 18.25MΩ.cm@25℃ 总有机碳(TOC)**** <10ppb 重金属离子(ppb) <0.01ppb 3.3出水口 2个：RO反渗透水、DI超水 3.4取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量，让您掌握每次的取水信息；定量取水功能，从10ml-999999ml任意设定；定质取水功能，从1-18.25 MΩ.cm任意设定。 3.5在线三路水质监控，实时监测进水电导率、纯水电导率、超水电阻率以及温度；高精度电导和电阻率监测仪，电导电极常数达到1.0cm-1，电阻电极常数达到0.01cm-1，带温度自动补偿功能，温度灵敏度达到0.1℃，确保水质监测的准确性。 3.6PP、AC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱的使用寿命均可自行判断(寿命可设定)，并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期。 4.配置清单: 4.1主机1台 4.2整套耗材1套 4.3内置压力水箱1个 4.4附件包1份（说明书、电源线等） 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 33 | 蛋白纯化系统 | 1.工作条件 工作环境温度：5℃-35℃；环境湿度：20%-80%；电源:220V±10% 50Hz。 2.规格尺寸：≥290x330x470，重量：约9Kg。 3.功能配置及技术参数 3.1检测波长：波长260nm、280nm、295nm、310nm 3.2波长选择:步进电机程序控制。 3.3检测范围：-6AU到+6AU 3.4光源:LED 冷光源，寿命>50000 小时。 3.5调零:双光束一键调零。 3.6灵敏度:2、1、0.5、0.2、0.1、0.05 ABS 3.7噪声:<0.0001A漂移:0.002A/S 3.8光程:2mm 3.9样品池容积：10ul~120ul 3.10吸光度显示:≥122*44mm蓝膜液晶显示屏 3.11层析图片显示：≥12寸高清触摸屏液显示 3.12数据导出：数据实时记录，并可根据文件出excel数据，以及jpg图谱 3.13最小检测量：20ug/ml 3.14功率消耗:≤25W 4.配置清单: 4.1主机一套 4.2内含12寸高清触摸屏平板电脑一台（win10/11系统、内存≥6GB、存储≥128GB、英特尔ApolloN3350处理器）。 4.3电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 套 |
| 34 | 蠕动泵 | 1.工作条件 工作环境：温度0-40℃，湿度<80%。 2.规格尺寸：≥296.14×145.9×228.7(mm)，重量：约3.5Kg。 3.功能配置及技术参数 3.1转速调节范围 0.1-600rpm 3.2转速显示分辨率 0.1rpm( ＜ 100rpm), 1rpm( ≥ 100rpm) 3.3显示方式 128x64 图形点阵液晶显示 3.4外控输入接口 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz 3.5通讯接口 RS485（MOdbus 规约） 3.6适用电源 宽泛电压AC100-240V,50Hz/60Hz 3.7功率消耗 ＜ 60W 3.8泵头最大流量ml/min 2280 4.配置清单: 4.1蠕动泵1台 4.2泵头4个 4.3电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 套 |
| 35 | 切向流系统 | 1.工作条件 工作环境温度：5℃-30℃；环境湿度：20%-80%。 2.规格尺寸：≥138*38mm，重量：约1Kg。 3.功能配置及技术参数 3.1总长度5英寸，总高度138 mm，总宽度38 mm，通道宽度10 mm，通道高度0.4 mm3.2有效膜面积为200 cm²，残留体积5.3 ml，最小循环量<20 ml，不可恢复的截留<2 ml。 3.3最大操作温度为60°C，泵流范围200-400 ml/min，最大操作压力为60 psi。 3.4主要材质为丙烯酸，膜支架为聚丙烯(PP)，密封圈和O型圈为硅胶，压力显示部分为聚丙烯和SS弹簧，具备流速限制器。 4.配置清单: 4.1 100kD膜包1个 4.2 10kD膜包2个 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 套 |
| 36 | 循环水真空泵 | 1.工作条件 工作环境温度：5℃-30℃；环境湿度：20%-80%；电源:100-240V、50/60H。 2.规格尺寸：≥50×36×44cm，重量：约15Kg。 3.功能配置及技术参数 3.1循环用水 ，节约宝贵的水资源 3.2特制的气体消声器，减少水中气体，使真空度更高更稳；减少气液摩擦，降低噪声 3.3双表显、双抽头，可单独或并联使用 3.4专用电机，氟橡胶密封，带年纪内部伍腐蚀性气体侵入 53.5许定期更换水槽内的水，以保证水质纯净，保证真空度，避免垢渍 3.6可用于抽取腐蚀性气体，需缩短换水周期 4.配置清单: 4.1循环水真空泵1台 4.2电源线1根，管路2根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 套 |
| 37 | 金属浴 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:DC12V,100-240V, 50/60Hz。 2.规格尺寸：≥110x162x140mm，重量：约1Kg。 3.功能配置及技术参数 3.1温度控制范围 室温 -23-100℃ 3.2温度设定范围 0-100℃ 3.3温度控制精度 ±0.5℃ 3.4温度显示精度 0.1℃ 3.5时间设定范围 0-999min/0-999sec 3.6 25至100℃最快升温时间 ≤20min 3.7最大升温速率 8℃/min 3.8最大降温速率 3℃/min 3.9自定义温控程序容量 9个（每个2段） 3.10用户校准模式 支持 3.11显示 LCD 3.12加热模块 1.5mL x 15 4.配置清单: 4.1金属浴1台 4.2 1.5mL x 15加热模块1个 4.3电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 38 | 手术台 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源：100-240V, 50/60Hz。 2.规格尺寸：≥1400*650*760m，重量：约50Kg。 3.功能配置及技术参数 3.1温度控制范围 室温 -23-100℃ 3.2工作台面升降采用电动系统，中间配有下水槽； 3.3工作台面左、右分别可倾斜0-15°，采用机械手动操作； 3.4工作台面前、后分别可倾斜0-45°，采用手动操作； 3.5底座采用A3钢板电脑烤漆，配制滑轮； 3.6台面采用不锈钢，耐高温、防腐、防锈； 3.7工作台面温度调节范围：0℃-50℃，工作前接通电源，设定所需温度，预热20分钟后即可工作； 3.8台面长度和宽度：1400*650mm 3.9台面离地高度：760-960mm 4.配置清单: 4.1手术台1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 2 | 台 |
| 39 | 冰箱 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:100-240V, 50/60Hz。 2.规格尺寸：≥宽575mm;深645mm;高1765mm，重量：约56kg。 3.功能配置及技术参数 3.1冷冻能力 6(kg/12h) 3.2变温室类型 宽幅变温 3.3散热方式 两侧散热 3.4总容积 260L 3.5变温室容积 44L 3.6制冷循环 单循环 3.7冷藏室容积 132L 3.8冷冻室容积 84L 3.9运转音 37dB(A) 3.10制冷剂 R600a 4.配置清单: 4.1冰箱1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 7 | 台 |
| 40 | 立式冷藏柜 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:100-240V, 50/60Hz。 2.规格尺寸：≥宽565mm;深645mm;高1865mm，重量：约58kg。 3.功能配置及技术参数 3.1制冷方式：风冷 3.2功率：101-200W 3.3功能：制冷 3.4容量：278L 3.5能效等级：一级能效 3.6类型：保鲜展示柜 3.7门数：单门 4.配置清单: 4.1冷藏柜1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 4 | 台 |
| 41 | LED立式手术无影灯 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:220V±10% ，50Hz-60Hz 。 2.规格尺寸：≥宽215mm;深215mm;高1965mm，重量：约12kg。 3.功能配置及技术参数 3.1利用几处不同位置光源聚焦，消除手术时使用人员头、肩、手等部位造成的阴影。适用于医疗单位及实验室的各类手术照明； 3.2多灯泡设计，LED冷光源照明，亮度高，色温低； 3.3照度：≥130,000（Lux） 3.4色温：4800±300K 3.5显示指数（Ra）：96 3.6照明深度：≥1050（mm） 3.7总辐照度：480（W/m2） 3.8光斑直径：120-240（mm） 3.9灯头直径：610（mm） 3.10灯泡额定功率：3.2V/1W 3.11 LED灯泡寿命：≥50,000h 3.12灯泡：LED 4.配置清单: 4.1无影灯1台 4.2电源线1根，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 2 | 台 |
| 42 | 酸度计 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:DC12V。 2.规格尺寸：≥248*240*80mm，重量：约1kg。 3.功能配置及技术参数 3.1高清分辨率液晶屏，美观、清晰、易操作 3.2温度单位可选：℃/℉ 3.3智能化操作系统，参数设定等功能 3.4测量值稳定提醒、校准完成提醒 3.5校准点：1~3点自动校准 3.6 CH、USA、NIST 校准溶液可选 3.7自动识别校准溶液，自动校准 3.8温度补偿：支持自动/手动 3.9支持纯水补偿和加氨补偿模式 3.10具有断电保护和恢复出厂设置功能 3.11数据存储：450组（编号、数值、单位、温度、时间） 3.12数据输出：U 盘 3.13防尘防水等级：IP54 3.14配套电极架、标准溶液、pH模块 3.15测量范围：（-2.00~20.00）pH 3.16分辨率：0.1/0.01 pH | 1 | 台 |
|  |  | 3.17精确度：±0.01 pH 3.18校准点：1~3点自动校准 3.19温度自动补偿：0~100℃/32~122℉ 3.20 ORP（电极选配） 3.21范围： -1999.9mV ~ +1999.9mV 3.22分辨率：± 0.1/1mV 3.23精确度：±0.1% F.S ±1个字 3.24温度：范围： 0.0~100.0°C/32.0~212.0℉，精确度/分辨率： ±0.2℃±1个字; 0.1℃ 3.25其他： 数据输出：U 盘 /打印机（打印机可选配） 数据存储（存储内容）：450组 (编号、数值、单位、温度、时间) 4.配置清单: 4.1酸度计1台 4.2 PH电极1个，校准液1套，电源1个，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 |  |  |
| 43 | 电子天平 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:DC12V。 2.规格尺寸：≥248*240*320mm，重量：约1.5kg。 3.功能配置及技术参数 3.1称量迅速 稳定性高，称量速度九级可调; 3.2多种单位转换，全量程范围内去皮; 3.3交直流两用，充电状态显示; 3.4背光液晶显示，自动零位跟踪可调; 3.5标配RS232串行接口; 3.6精度：0.01g 3.7最大称量范围：600g 3.8可重复性标准偏差：±0.01g 3.9线性：≤ ±0.02g 3.10秤盘尺寸：Ф130(mm) 4.配置清单: 4.1天平1台 4.2校准砝码1套，电源1个，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 | 1 | 台 |
| 44 | 万分之一天平 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:12V DC/2A。 2.规格尺寸：≥230*310*330mm，重量：约2kg。 3.功能配置及技术参数 3.1精密电子天平采用单体电磁力传感器技术 3.2彩色触摸显示器，方便读取称重信息，直观的操作界面及快捷的图标菜单导航，操作灵敏便捷。 3.3气流防风罩，对天平进行多方位保护，透明式玻璃防风罩，可减少称重过程中风等细微因素对称重过程的干扰； 3.4多种称量设置可供选择，包括对称量环境、称量稳定、显示位数、稳定去皮、自动零位、开机置零等系统功能进行调整，制定符合您称量习惯的模式进行操作； 3.5 RS232 接口通讯端口，RS232 数据传输接口通讯功能可实现在线实时数据保存与处理； 3.6多种称量功能，基本称量功能、百分比称量功能、计件称量功能、换算功能； 3.7自动校准，确保称量准确。 3.8最大称量:220g 3.9读数精度/可读性:0.1mg 3.10重复性误差（≤）:±0.2mg 3.11线性误差:(≤)±0.2mg 3.12操作温度范围:13~25℃ 3.13操作湿度范围:20%~80% RH | 1 | 台 |
|  |  | 3.14响应时间(平均值):2.5 秒 3.15精准等级:Ⅱ级 3.16秤盘尺寸:φ90mm 3.17开机预热:30-60 分钟 4.配置清单: 4.1万分一直天平1台 4.2防风玻璃1套，电源1个，说明书1份 5.质保服务：安装调试经用户验收合格起，免费质保18个月，终身维修。 |  |  |
| 45 | 化学发光成像系统 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:220V/50HZ。 2.规格尺寸：≥420*365*710mmmm，重量：约32kg。 3.功能配置及技术参数 3.1 高分辨率高灵敏度制冷CCD相机 3.2 传感器大小：12.49x9.99mm 3.3 感光芯片: CCD芯片：Sony ICX695 3.4 像素大小：4.54X4.54μm 3.5 读出噪声: ≤4 e- RMS 3.6 暗电流: <0.0002 e-/pixel/sec. @ -20º C； <0.00015e-/pixel/sec@ -30 º C 3.7 动态范围: ﹥4.6个数量级 3.8 物理分辨率：605万像素，2750*2200 3.9 像素密度： 16bit(真实65536灰阶) 3.10 量子效率： >78% 3.11 制冷：三级半导体热电式(TEC)制冷, 常温以下-65℃ 3.12镜头： (1)大靶面25mm F0.95快速镜头 (2)软件控制实现聚焦与光圈控制 ▲ (3)可通过选择样品台快速聚焦，还可直接采用自动聚焦的方式，精准便捷 3.13暗箱 密闭无光泄露控制暗箱，尺寸43x36x70cm 3.14全开式门，抽拉式样品台，无需拿出样品托盘就可摆放样品 3.15预留四层样品台，可升级为多功能成像系统 3.16光源： (1)LED反射灯*2 (2)可选365nm、630nm、660nm、770nm、470nm、530nm、620nm光源 | 1 | 台 |
|  |  | ▲3.17样品台：化学发光样品台：四层化学发光载样台，可直接进行加样，无需拆卸下来，满足客户不同要求 3.18图像采集软件： ▲(1)无需软件加密装置即可运行，避免因加密装置遗失、损坏造成实验无法进行； (2)区域自动曝光：可勾选曝光识别区域，实现精准自动曝光； (3)序列自动曝光：系统自动识别样品强度，自动设置最佳单张曝光时间，获得单张图像，无需手动设置。 (4)多语言界面，具有实时图像采集功能，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集,GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息 (5)采用先进的像素合并技术1X1，2X2，3X3，4X4等选项，同等时间内提高数倍灵敏度，使弱条带也显而易见 (6)灰阶自动调整，无须手动调整显示参数，可自动将图片有效信号完美呈现 (7)实时显示制冷CCD相机温度，确保在相机最佳性能条件下完成样品图片拍摄 (8)自动多帧拍摄功能，一次设置可自动完成多帧(2~999)样品图片的采集，三种累积模式(时间累积、灰度累积、时间序列)总能拍摄出您需要的样品图片 (9)拍摄完成后自动完成Marker图与暗场图的叠加，省去手动叠加的麻烦 (10)多种伪彩色叠加，将明亮条带以不同颜色显示，方便查看样品的强弱表现 (11)数据库管理样品图片，可查看过往任意时刻拍摄的样品图片信息，还原拍摄时的各种参数设置，方便追溯 (12)自动曝光功能，以大量样品图片为样本设计的自动曝光算法，可涵盖大多数样品，计算出准确的曝光时间，无需担心弱条带无法识别或强条带过爆。在拍摄中可显示图像曝光过度，数字提示样品曝光时间够不够，保证精确定量 (13)具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号 (14)通过一个高速USB3.0接口完成对相机、光源、紫外台等所有硬件的控制、数字图像采集 |  |  |
|  |  | 3.19图像分析软件 ▲(1)无需软件加密装置即可运行软件，避免因加密装置遗失、损坏造成实验无法进行，实现了同一个实验室多人同时使用，大大增加了实验室的工作效率 ▲(2)适用于微软 Windows 及 苹果Mac 系统，宽广的操作系统适用范围，让用户不因为操作系统而更换电脑，为用户带来便捷的同时，为实验室节省经费 ▲(3)“魔术棒”功能，一键自动识别所选区域内的泳道和条带，并直接获得数据，如：灰度值、分子量、条带浓度及相对含量百分比等 (4)可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分，绝对浓度、密度计算 (5)支持16bit图像的旋转，裁切，等处理功能，调整最好的图像视野进行分析 (6)方便实用的图像导航浏览功能，通过调整窗宽，窗位，获取最佳图像显示效果 (7)自动手动两种方式识别泳道条带，可以根据样品选择最适合的方式分析结果，添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动手动两种方式计算泳道中各条带的密度、积分和峰值，更精准计算条带光密度分子量大小及条带的迁移率 (8)可以对化学发光条带、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析 (9)对指定区域进行光密度计算，适用于蛋白定量分析 (10)去除背景模式，以获取优化的高清晰图像 |  |  |
|  |  | (11)彩色图像合成：应能显示不同调色板图像；应能根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩色图像；应能进行序列图像的合成 (12)分析结果可根据选择范围输出至Excel文件4.配置清单: 4.1化学发光成像系统1台； 4.2化学发光样品台1个，电源线1根 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 |  |  |
| 46 | 台式冷冻离心机（本产品已做进口产品论证，允许采购进口产品） | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:10A,220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥670*460*310mm，重量：约71kg。 3.功能配置及技术参数 ▲3.1主机最高转速：≥ 17850转/分； ▲3.2主机最大离心力：≥ 30,279×g； 3.3主机最大离心容量：≥4×145ml； 3.4驱动系统：无碳刷电机直接驱动； 3.5控制系统：微处理器控制系统，大屏幕数字显示, 可显示离心程序、运行状态、报警及维修信息 3.6运行时间控制：10秒-99小时59分钟，瞬时离心及连续离心方式； 3.7加/减速选择：2； 3.8程序：3直接程序按钮，再加上96的附加程序通过文件夹访问，全部用字母命名方案 ▲3.9具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头安全锁定&转头更换； 3.10智能离心控制系统，可对转头最高转速、不平衡监测及加减速阶段马达功率进行自动校准，提高运行安全性和运行效果 3.11噪音（dBA），最高转速时：≤ 56 dBA 3.12其他性能：转头自动识别、电动式门锁、多种语种选择，经第三方认证的防生物污染密封盖 3.13温度：-10摄氏度---40摄氏度 4.配置清单: 4.1冷冻离心机主机1台； 4.2水平转头1个，最大容量4×145ml，最高转速（rpm）4,500，最大RCF（xg）3,260； 4.3圆形吊篮4个,防生物污染密封盖，用于圆形吊篮4个； 4.450 mL 尖底或带裙边离心管适配器4个，最大容量4×50ml； 4.515 mL 尖底管适配器4个，最大容量8×15 ml； 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 1 | 台 |
| 47 | 制冰机 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:220V/50HZ/460W。 2.规格尺寸：≥600×570×850mm，重量：约75kg。 3.功能配置及技术参数 3.1日产冰量：100KG/24H 3.2储冰量：35KG 3.3耗水量：4.3L/H 3.4冷却方式：风冷 3.5压缩机功率：1/4HP 4.配置清单: 4.1制冰机1台； 4.2连接管路1套，电源线1根 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 | 1 | 台 |
| 48 | 小型台式高速冷冻离心机 | 1.工作条件 工作环境温度：10-40℃；环境湿度：<80% RH；电源:220±22 V。 2.规格尺寸：≥500×560×400mm，重量：约50kg。 3.功能配置及技术参数 3.1采用变频电机驱动，最高转速22,500rpm，最大离心力34,020 xg 3.2单次离心最大容量6×100ml 3.3操作面板为 LCD显示触摸屏，尺寸7英寸 ▲3.4具有得升速档位12档，具有得减速档位12档 3.5温度控制范围：-20-40℃，温度控制精度±2°C，采用非氟利昂的环保制冷剂 3.6具有快速预冷功能，将离心腔室的温度降低到4℃的时间≤15分钟（环境温度15-25℃） 3.7所有转子在最高转速时（环境温度15-25℃），温度稳定值可以达到4 ℃， 3.8转速精控制精度：±10rpm ▲3.9具有转子自动识别功能（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能），具有转子平衡监测功能 ▲3.10具有节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动开盖并停止制冷 3.11离心舱门为自动吸门锁，方便开关 3.12仪器噪音量：≤60db(A) 3.13仪器采用宽电压设计，可以在电压范围220±22 V内正常使用， 3.14可灵活设置离心时间范围：1s至99H59 min59s，并可具有瞬时离心功能 3.15提供两种计时方式选择：1.立即开始计时2.到达95%最高速时开始计时；提供三种计时方式模式：正计时（显示已消耗的运行时间）、倒计时（显示剩余运行时间）、保持模式（持续运行，直到达到系统最大运行时间，正计时显示） 3.16多程序离心功能≥5条，系统首先按第一条离心参数运行，待第一条参数运行时间达到以后，自动按下一条参数调整转速和温度继续运行，中途不会停机，也无需人员操作，直到完成所有分段离心后，系统才会自动停机。 3.17主机能够预存程序数量1000个 3.18具有三级用户管理权限（管理员、超级用户、操作员），并可以配置独立用户名及密码≥100个 | 2 | 台 |
|  |  | 3.19运行记录可以实时曲线显示，并可自动记录完整历史运行数据（记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等）1000条 3.20运行记录的结果可通过USB导出保存为PDF或CSV (UTF-8形式)格式，具有电子签名功能，并在导出PDF文件时一同输出。 3.21具有时间戳的事件记录功能（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），记录数量≥10万条 3.22具有数据导出USB接口≥1个，用于运行记录的导出 3.23操作界面支持中、英两种语言 4.配置清单: 4.1主机 1台 4.2 24×1.5ml定角转子 1个 4.3 6×50ml尖底定角转子 1个 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保。 |  |  |
| 49 | 单道手动可调移液器 | 1.工作条件： 1.1工作环境温度：5-40℃ 1.2相对湿度：30%-80%； 2.规格尺寸：≥250（mm） 3.功能配置及技术参数： 3.1整支可耐受高温高压消毒； 3.2采用人体工程学设计，完美操作体验； 3.3量程范围广，100-1000μL； 3.4轻松校准，维护简单方便； 3.5采用新型材料和耐受高温高压结构； 3.6轻松旋转计数器旋钮调节量程； 3.7快捷简便的管嘴推出器； 3.8人机工效学设计的指撑，便于单手操作； 3.9数字视窗，令所设定量程一目了然； 3.10可拆卸式组件便于维护； 3.11管嘴连件具有高化学稳定性； 3.12方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 4.配置清单：100-1000μl量程单道移液器1支、说明书1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保，终身免费维护保养 | 15 | 个 |
| 50 | 单道手动可调移液器 | 1.工作条件： 1.1工作环境温度： 5-40℃ 1.2相对湿度：30%-80%； 2.规格尺寸：≥250（mm） 3.功能配置及技术参数： 3.1整支可耐受高温高压消毒； 3.2采用人体工程学设计，完美操作体验； 3.3量程范围广，20-200μL； 3.4轻松校准，维护简单方便； 3.5采用新型材料和耐受高温高压结构； 3.6轻松旋转计数器旋钮调节量程； 3.7快捷简便的管嘴推出器； 3.8人机工效学设计的指撑，便于单手操作； 3.9数字视窗，令所设定量程一目了然； 3.10可拆卸式组件便于维护； 3.11管嘴连件具有高化学稳定性； 3.12方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 4.配置清单：20-200μL量程单道移液器1支、说明书1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保，终身免费维护保养 | 11 | 个 |
| 51 | 单道手动可调移液器 | 1.工作条件： 1.1工作环境温度： 5-40℃ 1.2相对湿度：30%-80%； 2.规格尺寸：250（mm） 3.功能配置及技术参数： 3.1整支可耐受高温高压消毒； 3.2采用人体工程学设计，完美操作体验； 3.3量程范围广，5-50μL； 3.4轻松校准，维护简单方便； 3.5采用新型材料和耐受高温高压结构； 3.6轻松旋转计数器旋钮调节量程； 3.7快捷简便的管嘴推出器； 3.8人机工效学设计的指撑，便于单手操作； 3.9数字视窗，令所设定量程一目了然； 3.10可拆卸式组件便于维护； 3.11管嘴连件具有高化学稳定性； 3.12方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 4.配置清单：5-50μL量程单道移液器1支、说明书1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保，终身免费维护保养 | 12 | 个 |
| 52 | 单道手动可调移液器 | 1.工作条件： 1.1工作环境温度： 5-40℃ 1.2相对湿度：30%-80%； 2.规格尺寸：≥250（mm） 3.功能配置及技术参数： 3.1整支可耐受高温高压消毒； 3.2采用人体工程学设计，完美操作体验； 3.3量程范围广，0.1-2.5μL； 3.4轻松校准，维护简单方便； 3.5采用新型材料和耐受高温高压结构； 3.6轻松旋转计数器旋钮调节量程； 3.7快捷简便的管嘴推出器； 3.8人机工效学设计的指撑，便于单手操作； 3.9数字视窗，令所设定量程一目了然； 3.10可拆卸式组件便于维护； 3.11管嘴连件具有高化学稳定性； 3.12方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 4.配置清单： 0.1-2.5μL量程单道移液器1支、说明书1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保，终身免费维护保养 | 4 | 个 |
| 53 | 单道手动可调移液器 | 1.工作条件： 1.1工作环境温度：5-40℃ 1.2相对湿度：30%-80%； 2.规格尺寸：≥250（mm） 3.功能配置及技术参数： 3.1整支可耐受高温高压消毒； 3.2采用人体工程学设计，完美操作体验； 3.3量程范围广，0.5-10μL； 3.4轻松校准，维护简单方便； 3.5采用新型材料和耐受高温高压结构； 3.6轻松旋转计数器旋钮调节量程； 3.7快捷简便的管嘴推出器； 3.8人机工效学设计的指撑，便于单手操作； 3.9数字视窗，令所设定量程一目了然； 3.10可拆卸式组件便于维护； 3.11管嘴连件具有高化学稳定性； 3.12方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 4.配置清单：0.5-10 μL量程单道移液器1支、说明书1份 5.质保服务：提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，安装测试验收合格后18个月质保，终身免费维护保养 | 5 | 个 |
| 54 | 台式全温振荡器 | 1.工作条件 1.1工作环境温度：0-40℃；湿度：30%-90%； 1.2电源:220V±10%，50 Hz/60Hz。 2.规格尺寸：≥565*712*657mm 3.功能配置及技术参数 3.1振荡频率（转/分）30～280 3.2振幅φ 28 mm 3.3控温范围5～50 ℃ 3.4温度波动度±0.5℃ 3.5最大容量：50ml×12或 250ml×12或 500ml×9或1000ml×5 3.6摆板尺寸(mm) 375×320 3.7定时范围0~99小时 4.配置清单: 4.1 台式全温振荡器 1台 4.2 夹具 1套 4.3 电源线1根，说明书等技术资料1份 5.质保服务：安装测试验收合格后18个月质保 | 1 | 台 |

核心产品(适用于非单一产品采购）为：荧光定量基因扩增仪（本产品已做进口产品论证，允许采购进口产品）。

质量保证期：不少于18个月。

交货时间：合同签订后60天内交货。

交货地点：吉林农业大学动物科学技术学院。

交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

# 第五部分  合同格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

注：此合同为参考模板，具体以双方实际签订为准。

# 第六部分  投标文件格式

正/副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

目  录

- 开标一览表

- 投标明细报价表

- 投标函

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 供应商基本情况说明

- 承诺书

- 商务偏离表

- 企业业绩表

- 资格声明

- 技术参数偏离表

- 技术参数承诺书

- 项目实施方案（供应商自行编写）

- 投标保证金汇入情况说明

- 供应商认为有必要提供的其他材料

评标办法目录索引表

按招标文件中评标方法、步骤、标准相对应条款填写（此表格必须放置在目录处）

一、开 标 一 览 表

项目编号：                                                开标时间：

| 供应商名称 | 投标报价 （万元） | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、投标报价不超过预算金额，超过为无效报价。本表中填写的投标报价应与投标函中填写的投标报价相一致，如果不一致以本表为准；

2、投标报价保留至小数点后四位。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

二、投标明细报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物明细表：（单位：元） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 分项总价 |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 其他费用明细表： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容和标准 |  | 报价 | 备注 |
| … |  |  |  |  |  |
| 明细报价汇总表： |  |  |  |  |  |
| 报价总计（货物报价合计+其他费用合计） |  |  |  | 大写：人民币 元 小写：￥ 元 |  |

注明：

- 此表为报价总表的明细表。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 供应商应列明按“采购需求”所要求提供的所有报价项的价格明细。

- 货物名称与产品注册证登记名称保持一致。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

三、投标函

致：(采购人名称)

依据贵方项目名称    （项目编号：        ) 招标货物及服务的投标，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价，投标报价为                元人民币。

2、投标有效期为递交投标文件截止日后90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3、如果我方中标，我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。具体合同履行期限承诺如下：                              。

4、我方人民币         元的投标保证金与本投标文件同时提交。

5、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

6、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

9、我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

| 供应商地址： | 邮编： |
| --- | --- |
| 联系电话： | 传真： |
| 项目联系人： | 手机： |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

四、法定代表人身份证明书

致：(采购人名称)

| 同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |
| 单位地址： |  |  |
| 代表人姓名： |  | 代表人联系电话： |
| 代表人性别： |  | 代表人年龄： |
| 代表人身份证号码： |  | 营业执照或事业单位法人证书号码： |
| 单位性质： |  | 经营期限： |
| 主营（产）： |  |  |
| 兼营（产）： |  |  |
| 特此证明！ |  |  |
|  | 供应商名称（加盖公章）： |  |
|  | 法定代表人（签字或盖章）： |  |
|  | 日期： 年 月 日 |  |

须附：法定代表人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

五、法定代表人授权委托书

致：(采购人名称)

本人（姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （标段名称）      （标段编号：　　　）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　年　月　日签字生效，特此证明。

被授权人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

身份证号码：

日期： 年 月 日

须附：委托代理人有效期内身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

六、供应商基本情况说明

- 公司基本情况

| 公司名称： |  |  | 公司固话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址： |  |  | 公司传真： |  |
| 注册资金： |  |  | 单位性质： |  |
| 公司开户银行名称： |  |  | 开户账号： |  |
| 营业注册执照或事业单位法人证书号： |  |  |  |  |
| 公司财务状况：（如需） 【价格单位：（人民币）元】 |  |  |  |  |
| 年 度 | 总资产（元） | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

七、承诺书

我方已完整阅读了（项目名称）     （项目编号：        ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

八、商务偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 供应商应按照招标文件要求，对响应有偏离的，则说明偏离的内容，若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

九、企业业绩表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 完成情况 | 备注 |

备注：需提供证明资料内容详见（评标方法）。

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

十、资格声明

（采购代理机构）：

我方愿响应贵方关于    （项目名称）    （项目编号：        ）的投标，参与投标，提供用户需求书中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

本公司（企业）具备招标文件中资格要求。

1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，注册地点为        ，公司全称为        ，法定代表人为        ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的暂停参加政府采购活动的处罚。

我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律责任，并承担因此给本项目采购代理机构以及采购人所造成的损失。

特此声明！

备注：1.本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

2.本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

十一、技术参数偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |

注明：

- 偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

- 供应商应按照招标文件要求作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。若有要求提供相关证明资料的，须按要求提供，否则视为负偏离。

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 |  |

十二、技术参数承诺书

致：（采购人名称）

## 我公司承诺：如我公司在参与   （项目名称）    中标后，所投货物经采购人验收后若与技术参数偏离表上偏离情况不符合，出现的所有后果由我公司自行承担。

供应商名称（加盖公章）：

## 日     期：     年   月   日

十三、项目实施方案

供应商根据“评标办法”自行编写

十四、投标保证金汇入情况说明

致：采购代理机构名称

本单位已按     （项目名称）（项目编号：）的招标文件要求，于  年  月  日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号：，开户银行：）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金汇款凭证）

汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币元（小写：￥元），

汇款帐户名称：         （必须是投标时使用的帐户名

帐号：        （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

供应商名称（加盖公章）：

日期：年     月       日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附件一：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖供应商公章）

注：本情况说明手写无效。

十五、供应商认为有必要提供的其他材料

供应商按招标文件要求自行填写，不作统一格式要求。

以下资料请勿放在投标文件中

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法

财库〔2020〕46号

第一条  为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条  采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条  在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条  采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条  主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条  采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条  超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条  对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条  采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条  中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条  中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条  对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条  鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条  政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条  各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条  主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条  采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条  供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条  财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条  对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条  关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条  省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条  本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。 财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

（财库〔2022〕19号）

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

关于印发《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》的通知

吉财采购〔2022〕478号

各省级主管预算单位，各市（州）、县（市、区）财政局，长白山管委会、长春新区、中韩（长春）国际合作示范区管委会财政局，各政府采购代理机构：

现将《吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措》印发给你们，请遵照执行。

附件：吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

吉林省财政厅

2022年6月6日

附件：

吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和省政府《稳定全省经济若干措施》要求，积极应对突发疫情对我省经济社会影响，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力全省经济平稳健康发展，按照财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，提出如下落实措施：

一、强化政策落实支持中小企业发展

各级预算单位要认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）的规定，加强采购需求管理，规范资格条件设置，降低中小企业参加政府采购活动门槛 。科学编制政府采购预算，提高中小企业预留份额。结合采购项目的实际情况，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体或向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。适用招标投标法的政府采购工程项目应严格落实政府采购支持中小企业政策。

二、提高政府采购项目价格评审优惠幅度

自2022年7月1日起发布采购公告或者发出采购邀请，未预留份额专门面向中小企业采购的货物、服务项目，给予小微企业的价格扣除优惠由《办法》规定的6%-10%提高至10%-20%；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照《办法》的规定执行。

三、提高政府采购工程项目预留份额比例

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。达到或超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开、公正、公平竞争和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上提高至40%以上。省财政厅将协调发改、工信、住建、交通、水利、商务等部门，按照国家相关工程招投标行政监督部门对工程招投标领域落实政府采购支持中小企业的政策要求，及时调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等，支持督促各预算单位严格落实政府采购政策。

四、降低经营成本提高履约能力

鼓励采购人、采购代理机构在政府采购活动中免收中小企业保证金或降低收取比例。对确需依法收取保证金的，应明确收取标准、缴纳方式和退还时限等要求，允许中小企业自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，降低经营成本。采购人、采购代理机构应对2022年5月前实施完成的政府采购项目投标（响应）或履约保证金进行核查清理，对符合法定或合同约定退还条件的应及时退还，切实减轻中小企业资金压力。采购人在编制采购文件时可结合项目实际，明确中小企业获得合同后可采取分期付款的方式，最大限度的确定首期预付款比例，并尽量缩短资金支付期限。

五、优化政府采购程序推进全流程电子化

中小企业参加政府采购活动，对于出具《中小企业声明函》的，任何单位和个人不得另行要求提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。对于法人代表已经出具委托书的，不得要求法人代表亲自领购采购文件或者到场参加开标、谈判等。加快推进全省政府采购全流程电子化建设，实现在线发布采购公告、提供采购文件、提交投标（响应）文件，实行电子开标、电子评审，提升中小企业参与政府采购活动的便利度。

六、加强项目执行管理提升政府采购透明度

采购人、采购代理机构对投标（响应）文件的格式、形式要求应当简化明确，不得因非实质性的格式、形式问题限制和影响中小企业投标（响应）。实现电子化采购的，采购人、采购代理机构应当免费提供电子采购文件；暂未实现电子化采购的，鼓励采购人、采购代理机构向中小企业免费提供纸质采购文件。各级预算单位在公开政府采购意向时，必须标明是否专门面向中小企业采购，便于中小企业提前做好参与政府采购活动的各项准备工作。未按照规定进行政府采购意向公开的采购项目，原则上不得开展采购活动。

各级主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购项目的统筹把握，明确工作责任，周密安排部署，严格落实预留采购份额和价格评审优惠措施支持中小企业发展。同时，按照六条措施要求，要制定具体工作方案，确保政策执行不走样、显成效。各级财政部门应加强组织领导，结合本地区实际情况明确政策执行要求，加强对采购单位政策执行情况的监督检查，在政策执行中好的经验办法和遇到的问题及时向省财政厅报告。

财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

## 财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

一、修订背景

目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011），制定并颁布的。

2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

二、修订主要内容

本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。