## 初中化学吊装实验室
新建学校（长春市第一0九中学）新建化学实验室化学仪器及化学实验设施设备采购项目 智能化学吊装实验室配置方案（座位数：50）
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位
教师端
1 | 教师演示台 | 1、尺寸：2400*700*850mm，全钢结构. ★2、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。 门铰：采用广东“DTC”175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 5、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 6、组合结构：水槽组合单元*1组，大型置物单元*2组，组合单元均采用整体焊接工艺，以增加其整体置物的最大强度，大型置物单元，其内部置物纵深≥60cm。 | 1 | 张
2 | 洗眼器 | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 | 1 | 个
学生端
1 | 学生实验桌(2人) | 一、尺寸：1200*600*780mm ★2、台面： 采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 三、新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚组成。1、主承重立柱：主承重立柱采用国标工业铝型材：外径110*50mm，壁厚≥1.5mm，“工”字设计，横截面前R5圆角，带内槽，四角圆边处理，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，配自锁式铝合金专用ABS连接件，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。2、桌身横向连接梁：采用95*14mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，四角90度直角造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3、支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、后横梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，一边R25圆弧造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。6、后挡板：采用90*14mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切R13的弧形，顶端高出台面45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。7、中部支撑梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。8、书包斗：规格（430*240*160mm）±2mm，采用ABS环保材料，模具一次成型，配置挂凳扣。9、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，翻斗式电源盒开关。 | 25 | 张
2 | 学生凳 | A：凳面 1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 2、尺寸：30cm×3cm 3、表面花朵细纹，防滑不发光 B：脚钢架 1、材质及形状：椭圆形无缝钢管 2、尺寸:17×34×1.7mm 3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 C：脚垫 1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 D：凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 50 | 张
3 | 智能移动水槽柜（滴水架） | 1、整体规格：500×600×1100mm（±10mm）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构。水槽面部下沉式构造，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚，整体造型美观。 3、水槽和滴水架模块式链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐酸碱，水槽内规格410×300×225mm，滴水架规格480×150×270mm；壁厚为4mm，滴水架正面设有12个试管位。 4、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4mm，柜体前后设有两扇检修门，挂锁设计，方便检修使用。 5、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 | 14 | 套
4 | 三联高低位龙头 | 1.金属材质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴 4.可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 5.开关按钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷 6.可拆卸铜质水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 14 | 套
智能主控制系统
1 | 智能主控制柜 | 1、结构参数：系统总控柜（挂壁式）整体规格：415X900X240mm(±5mm)；箱体厚度为1mm的SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。 2、控制箱内配置要求：具备漏电保护功能，并具备过载和短路保护功能。 3、墙装控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统；讲台安装采用抽屉式屏操作系统；落地柜安装下端为电气设备安装层，上端为翻盖式控制操作屏系统。 4、10寸高分辨率工业彩色屏。 5、单片机控制器及相关电气控制模块。 6、箱内配置风机变频器控制器1个，功率5.5KVA，输入额定电压三相380V；±15%。教师端可根据教学所需，控制风量大小。 | 1 | 台
2 | 智能软件控制平台 | 采用专业分级界面设计，10寸高分辨率工业屏，可设置开机密码，实现智能集中控制。其核心控制功能主要如下： 1、摇臂控制系统：教师通过平台界面对全教室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降，上升或下降到底后摇臂会自动停止），同时反馈显示当前摇臂状态，教师可以实时了解当前摇臂状态。 2、电源控制系统：学生端电源上电后，摇臂背面长条形指示灯亮起，同时教师通过平台界面对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制，同时反馈显示当前电源控制状态，教师可以实时了解查看当前学生电压、电流实际值及220V输出状态。 3、照明控制系统：教师通过平台界面对全教室照明进行单独或分组控制；同时反馈显示当前照明状态，教师可以实时了解当前照明状态。 4、通风控制系统：教师通过平台界面对风机进行控制，可采用无档或分档风量调控或触摸数字无极变频控制，精细把控实验室通风使用最佳效果。 5、供水控制：教师通过平台界面对全教室给排水进行控制。 6、学生低压交直流输出设置和学生AC 220V五孔插座可由老师控制，低压电压锁定后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。插座电源默认不开启。 7、预留电子举手查询功能：可及时查询当前学生请求。 8、预留智慧实验室控制系统：可对实验室辅助设备如窗帘，灯光等智能设备进行控制管理。 9、预留语音播报系统：可播报系统当前状态、运行参数及报警信息。 | 1 | 套
3 | APP吊装控制系统 | 1、APP吊装控制系统支持APP登录操作，能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等的监控，控制系统当前运行参数，并显示查询系统当前状态、运行参数及报警信息，功能同智能软件控制平台。 2、互联模式采用4G/5G移动互联网。 3、可实现多用户登录管理，用户与设备可进行绑定。 4、可控制220V的学生插座的开与关和学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源被锁定，学生电源端无法私自修改。 | 1 | 套
4 | 温湿度探测系统 | 控制柜内置精密温湿度传感器，智能软件控制平台实时监测显示实验室内的温度和湿度，为室内环境控制提供实时数据参考。 | 1 | 项
智能吊装系统
1 | 吊装顶装主体架 | 1、主框架尺寸：520*181*1200mm，承重骨架采用优质工业级高强度优质1-3mm钢板经激光切割、数控折弯、焊接精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定、表面光滑、环保无毒、生产工艺采取模块化组合、模块化安装，安装简单、维修更换便捷。 2、特点：具有优良的外形稳定性、耐腐蚀性、机械性能，优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性，使用寿命长，永不变色之特性，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全 3、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格大小为152*252*678MM矩形柱，厚度1.0MM优质钢板数控加工成型，摇臂连接座采用优质钢板数控焊接加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 | 14 | 套
2 | 吊装安装支架 | 由优质高强度钢板数控加工焊接成型，可调节上下安装高度，便于安装，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 28 | 块
3 | 摇臂升降系统 | 1、顶装摇臂升降装置系统接收智能软件控制平台信号或APP远程监控信号，动力选用了性能优良的超静音安全低压直流24V低压伸缩电机。 2、动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 3、升降摇臂矩形柱采用1-3mm钢板材料,经数控加工、折弯、焊接而成，仓内水电隔离设计，表面和仓内工艺采用环氧树脂喷塑、高温固化处理\耐腐蚀。 4、多功能电源模块外壳形状为长方形，集成于摇臂矩形柱与摇臂矩形柱一体成型，随摇臂一起升降。 5、摇臂在运动的过程中多功能电源模块处于断电状态，确保系统使用安全。 | 14 | 个
4 | 多功能电源 | 1、多功能电源模块外壳形状为长方形，集成于摇臂矩形柱与摇臂矩形柱一体成型，规格：210mm×175mm（±5mm），水电隔离设计，保证设备安全可靠。 2、电源面板采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，55×40mm的LCD液晶屏显示供电参数及各种运行状态，采用触摸按键，实现AC输出、DC输出、AC/DC切换、调节+、调节-、举手等操作功能。 3、一个电源面板提供双路显示、操作和电源供给，可同时满足两组学生同时实验，提高了系统使用效率，降低了配置数量和成本。 | 14 | 组
|  | 接收智能软件控制平台信号或APP远程监控信号，可分组或独立控制220V电源，供电AC220V±22V，50Hz±2.5Hz，含两个新国标5孔插座，具有漏电、过载自动保护功能。 | 28 | 组
|  | 1、学生低压交流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为1V；学生低压直流电源电压为0V-30V/2A，分辩率为0.1V；当输出过载或短路时电源能自动延时关断。 2、学生电源可分组或独立控制，同时既能独立操作控制，也能被教师设定或锁定控制。学生电源被教师控制锁定后，LCD屏显示锁定图案，学生自己不能再操作。 3、学生低压电源可通过接收智能软件控制平台信号或APP远程监控，接收老师设定或锁定的电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。 4、在非锁定状态时，可通过面板触摸按键的上下按键设置学生低压电源输出值。 5、工作环境条件：温度-5～45℃，湿度≤90%（45℃）。 6、输出电流在额定电流范围内，允许8小时连续使用。不允许连续过载使用。 | 28 | 组
5 | RJ45以太网络模块 | 提供两个6类RJ45以太网络模块接口，可实现1000M以太网络通信。 | 14 | 组
6 | USB Type-A模块 | 提供两个5V/2.1A的USB-A供电接口。 | 28 | 组
7 | 急停按钮 | 提供在水电系统出现故障时紧急切断电源，确保实验操作时的安全。 | 14 | 组
8 | 供电线路 | DN25国标阻燃PVC线管 采用国标优质铜芯2.5mm²电缆线进行系统布线，模块化标准化设计，活接式连接，安装、检修方便。 | 1 | 套
9 | 信号控制线 | RV 聚氯乙烯纯无氧铜2芯或多芯线，模块化标准化设计，活接式连接，安装、检修方便。 | 1 | 套
10 | 智能照明装置 | 1、智能照明灯光模块；规格：1175×45×30mm，每组内置2条功率24W标准LED灯带，外罩为型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用1.5mm厚光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 | 28 | 套
11 | 自动给排水系统 | 1、自动给排水系统包括：自动排水模块1组、进排水量检测控制器1组、电源控制器1套，自动保护系统1组。 2、排水由智能化排水系统集中控制，三联高低位龙头处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质PVC软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜水量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。 | 14 | 套
12 | 废水储存桶 | 1、废水储存桶，规格：360×240×240mm，采用PC聚碳酸酯材料，吹塑模具一次成型，无臭无毒、耐酸碱、抗老化，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位时会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量3.8LMP，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 14 | 套
13 | 给水管路 | 给水主管选用4层PVC加涤纶聚酯增强线的φ12.5mm*17mm给水管，模块化标准化设计，活接式连接，安装、检修方便、防爆、耐磨、耐晒、耐老化。 | 1 | 套
14 | 排水管路 | 排水管选用加厚φ12mm*16mmPVC加涤纶纤维线结构的国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项
通风系统
1 | 万向吸风罩 | 1、风管材质：铝合金，管径63mm，表面喷塑处理。 2、关节连接杆：高强度不锈钢。 3、松紧旋钮：高强度ABS工程材质，注塑模具一次成型，内嵌螺母，与关节连接杆锁合，内嵌轴承。 4、固定底座：高强度ABS工程材质，注塑模具一次成型。 5、拱形集气罩：形状如喇叭口，PS材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 6、关节：高密度ABS材质，注塑模具一次成型，可360°旋转调节方向。 7、旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 | 26 | 个
2 | 室内通风系统 | 1、采用PVC风管，具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径200mm，支风管直径110mm。管卡采用ABS或碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 3、弯头、三通、直接、变径、螺丝等辅件一批。 | 1 | 项
3 | 室外通风系统 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。 2、规格：主风管直径400mm。管卡采用碳钢制作，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 3、弯头、三通、直接、变径、螺丝等辅件一批。 | 1 | 项
4 | 离心式风机 | 离心风机 5.5KW，转速 1450r/min，流量 10602-21204M3/h，全压 1150-748Pa，噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型。配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。 1、材料：PP板材料。 2、电机功率：三相5.5KW。 3、技术要求：风量: 12700 m 3 /h; 全压: 800 Pa; 功率：5.5 kW; 转速：1440 r/min ，噪声符合国家标准。 | 1 | 套
5 | 风机配件 | A、风机减震器： 1、功能：离心风机弹簧减震器，弹簧材料为60Si2Mn弹簧钢线，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点。可直接将ZD型减振器置放于设备的机座下。 2、工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 B、风机消音器： 1、规格：外径Ф600mm，内径Ф400mm、高度1000mm, 圆形， 2、材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置， 3、技术要求：消声频率30-60（Hz），耐温特性60（℃），防腐蚀、耐酸碱 C、风机进出口软连接： 1、进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响， 1、出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口， 2、技术要求：抗撞强度500（MPa） D、风机出风口接头： 1、出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口， 2、技术要求：抗撞强度500（MPa） E、风机出风口防雨帽：Ф600伞型结构。 | 1 | 套
6 | 风机控制线 | 国标：采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。电缆的额定电压300/500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度不低于0℃，WDZCN-DJYJP3YP3VR-33电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g。 1、规 格：3x4+2x2.5mm² 2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯 3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘 4、标称截面：4 5、电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下） | 1 | 项
安装及辅件
1 | 系统安装辅件 | 采用U型和L型横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 项
2 | 全套设备安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试。 7、通风安装调试 | 1 | 项

## 化学准备室
新建学校（长春市第一0九中学）新建化学实验室化学仪器及化学实验设施设备采购项目 化学准备室
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位
1 | 学生实验桌(2人) | 一、尺寸：1200*600*780mm ★2、台面： 采用16mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、水杨酸、丁酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.12%、纵向≤0.07%；板面握螺钉力≥3760N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；投标人需提供台面制造厂商出具2021年及以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测告复印件，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖台面制造厂商公章。 三、新型“工”桌腿由主承重立柱、横向连接梁、顶底支撑脚组成。1、主承重立柱：主承重立柱采用国标工业铝型材：外径110*50mm，壁厚≥1.5mm，“工”字设计，横截面前R5圆角，带内槽，四角圆边处理，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，配自锁式铝合金专用ABS连接件，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。2、桌身横向连接梁：采用95*14mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，四角90度直角造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。3、支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。5、后横梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，一边R25圆弧造型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。6、后挡板：采用90*14mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切R13的弧形，顶端高出台面45mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。7、中部支撑梁：采用30*30mm壁厚1.5mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。8、书包斗：规格（430*240*160mm）±2mm，采用ABS环保材料，模具一次成型，配置挂凳扣。9、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，翻斗式电源盒开关。 | 张 | 1
2 | 智能移动水槽柜（滴水架） | 1、整体规格：500×600×1100mm（±10mm）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构。水槽面部下沉式构造，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部有滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚，整体造型美观。 3、水槽和滴水架模块式链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐酸碱，水槽内规格410×300×225mm，滴水架规格480×150×270mm；壁厚为4mm，滴水架正面设有12个试管位。 4、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚为4mm，柜体前后设有两扇检修门，挂锁设计，方便检修使用。 5、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 | 套 | 1
3 | 下水管和溢流管 | 排水管规格:直径35mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 溢流管:直径30mm*长度500mm水槽专配型排水管，不锈钢卡扣连接，安装方便不渗漏 | 套 | 1
4 | 三联水嘴 | 1.金属材质 2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3.陶瓷阀芯：使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴 4.可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器 5.开关按钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷 6.可拆卸铜质水嘴 7.开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 | 套 | 1
5 | 轴流风机 | 小型轴流风机及配套通风管道 | 项 | 1
6 | 仪器柜 | 1、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃们，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定地脚，本产品也可分体式存放。 | 台 | 6
7 | 药品柜 | 1、PP试剂柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。上配阶梯式层板下层板可选也可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃们，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定地脚，本产品也可分体式存放。 | 台 | 2
8 | 系统集成 | 整间教室的安装调试 | 项 | 1
9 | 仪器柜 | 1、PP仪器柜整体规格：1000×500×2000mm；整体为可拆装活动式设计耐腐蚀性好经久耐用。柜体：侧板.顶板、底板、层板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙光和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板.底板预留模具成型排风孔。底板、层板、顶板底部都镶嵌15mm*30*1.0mm钢制横梁承重管。层板上两层下一层可随意组合高低。层板称重量能达到80公斤以上，上柜柜门：内框采用改性PP材质模具分内外两层中间镶嵌4mm厚钢化玻璃。上下拉手对称五点固定，伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边。配有专用加长机械锁。下柜柜门：内外框采用改性PP材质模具注塑成型，整体颜色可选湛蓝或浅豆绿也可以选带钢化玻璃们，上下拉手及三角对称五点固定。伸缩弹簧式PP旋转门轴，四角R型倒角，内侧弧形圆边，配有加长机械锁。不锈钢材质固定地脚，本产品也可分体式存放。 | 台 | 12
10 | 通风柜 | 规格：1200*850*2350；1、外壳说明： 外壳采用 1.0mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 2、内壳说明：采用5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。 3、日光灯说明：防爆灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用防爆灯1支，并设有5mm钢化玻璃。 4、把手说明：暗式一字拉手 5、导流板说明：采5mm灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 6、电源说明：采用实验室专用防爆电源插座。 7、窗口说明：铝型材配合塑料型材边框，视窗口采用单块5mm安全玻璃，窗口也可采用配3块5mm安全玻璃，可左右移动，单块并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。 8、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 9、集气罩说明：采用PP材质 10、配电箱说明：符合220V及380V供电要求，有漏电及电机保护装置。 11、控制开关说明：防爆开关，集中控制整个电路系统 12、工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。 13、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1800m³/h左右，且噪声小。 14、下部柜体（一般型底柜），门板：采用1.0mm优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 | 台 | 1

## 初中化学仪器
新建学校（长春市第一0九中学）新建化学实验室化学仪器及化学实验设施设备采购项目 初中化学仪器
序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量
1 | 打孔器 | 1． 产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管 外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2.8mm碳素钢丝 制成； 2． 空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利； 3． 空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 2
2 | 打孔夹板 | 1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2．产品长不小于175 mm，宽不小于40 mm； 3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4．上夹板应备有直径为6 mm，8 mm，10 mm，12 mm直穿孔4个； 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度不小于80 mm，上夹板上下高 度可调，由蝴蝶螺母定位； 6．上夹板、下夹板厚度不小于11 mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不 断裂。 | 个 | 1
3 | 打孔器刮刀 | 1．产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成，刀体长度不小于80 mm； 2．刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀 片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口； 3．刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象， 刀体与刀柄连接牢固； 4．手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适； 5．刀片与刀架配合灵活，便于装拆。 | 个 | 1
4 | 手摇钻孔器 | 1．可以完成对橡胶塞，软木塞的钻孔，钻孔直径分别为7 mm、9 mm、11 mm、13 mm，最大 钻孔深度35 mm； 2．产品主要由架体、手轮、钻杆及钻管组成； 3．钻杆材料为45﹟钢，表面镀锌或发蓝处理，钻杆与架体底座垂直度误差2mm。 | 台 | 1
5 | 电动钻孔器 | 1．转速0～ 550/分钟，钻轧头可装夹1～10 mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔 器，可对不同规格橡胶塞打孔 | 台 | 1
6 | 仪器车 | 1． 规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm； 2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3． 采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料。层间距不小于300mm。上下托盘都应 有护栏，护栏高度不低于30mm； 4． 车架用直径不小于Φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转。在仪器 车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。车 轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶。四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm。应运行平稳， 不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 1
7 | 电动离心机 | 1．电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全、性能稳定，速度可调并能自动 调节平衡，以及适用性广等特点； 2．调速范围（rpm）：0～4000； 3．离心力（xg）：1430。 | 台 | 1
8 | 离心沉淀器 | 手摇式 | 台 | 1
9 | 磁力加热搅拌器 | 1．产品由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与1000 mL、500 mL烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源： AC 220 V±22 V50 Hz 。消耗功率： 300W±25 W； 2．电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min ； 3．加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300 ℃ ； 4．磁钢的磁感应强度 ：不小于100 mT； 5．搅拌时噪声不大于55 dB（A）。 | 台 | 1
10 | 酒精喷灯 | 1．座式，用黄铜制成，密闭无渗漏，温度可达800～1000 ℃以上，用于弯曲玻管（棒）和 熔接玻璃管用，重量不低于250 g； 2．由壸体、预燃盘、壸嘴、喷管、火苗调节杆、通针等部分组成； 3．壸体装酒精容积不小于300 mL； 4．空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置； 5．火苗调节杆柄在调节火苗时不应变形，调节手轮不得因工作时焦熔。 | 个 | 2
11 | 电加热器 | 1．工作电源： AC 220 V 50 Hz； 2．额定功率： 1000 W； 3．有恒温控制，炉面温度自动控制在330 ℃～ 400 ℃； 4．外型尺寸： 190 mm×190 mm×60 mm。 | 个 | 1
12 | 蒸馏水器 | 不锈钢。出水量：3 升/小时。工作电压：AC：220 V/380 V 50 Hz功耗：4.5 kW。 | 台 | 1
13 | 列管式烘干器 | 1．工作电压：220 V±10%； 2．仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制 造； 3．发热功率：不小于200 W； 4．干燥气流温度：50～60 ℃； 5．整机噪声：≤50 dB； 6．热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍； 7．通风管不少于12支。 | 台 | 1
14 | 烘干箱 | 1．要求具有高效热风循环与水平垂直相结合，精度高，温差低，烘干效果可调节。加热系 统采用远红外加热技术； 2．尺寸不小于 300mm×300mm×340mm，额定功率不小于500W，控温范围：室温～200℃ 二次温差：≤8．0℃，温度波动允差：±0．5℃，对地漏电流：≤0．5mA，温度均匀允 差：±1．0℃，工作电源：220V/50Hz。 3.30L | 台 | 1
15 | 注射器 | 一次性无菌注射器，10mL。 | 只 | 50
16 | 塑料洗瓶 | 250mL，密封性好，不漏气。 | 个 | 4
17 | 试剂瓶托盘 | 1．ABS工程塑料制品，外形尺寸不小于330×270×70 mm； 2．托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等； 3．托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。 | 个 | 12
18 | 实验用品提篮 | ABS工程塑料制品，外形尺寸不小于450mm×270mm×180mm，四周及底面有加强筋。 | 个 | 2
19 | 塑料水槽 | 1．水槽里口尺寸：250×180×100 mm，壁厚≥2 mm，上下梯度≤3 mm，四周圆角R≤5 mm 。附集气架，上面可排列两个125 mL的集气瓶，集气瓶与槽底的距离为25～30 mm； 2．槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤ 2mm； 3．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40 ℃）； 4．水槽及集气架应能在高度1m处自由下落于水泥地面时不碎裂； 5．符合JY53～80《塑料水槽技术条件》的有关规定。 | 个 | 50
20 | 碘升华凝华管 | 用硬质玻璃管经过部分抽真空。内盛有固态碘，两端密封不漏气。 | 个 | 25
支架
21 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成； 2． 方座支架的底座尺寸为210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座 和立杆表面应作防锈处理；质量大于1．5kg； 3．大铁环内径Φ90mm，柄长125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与 环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ 10mm； 4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂 直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 25
22 | 万能夹 | 1．产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，每一夹叉上均粘接软木底 垫； 2．夹杆直径为φ8 mm，长150 mm，表面镀铬； 3．夹持范围为φ5～70 mm； 4．夹持质量不小于2 kg。 | 个 | 5
23 | 三脚架 | 1．采用碳钢制造，表面经酸洗，磷化后喷塑； 2．三脚均布，高度不小于156 mm，三脚内接圆直径不小于120 mm，上支承环平整，直径不 小于100 mm，三脚及支承环钢材直径不小于6 mm； 3．三只脚与铁环焊接紧固，焊点光滑、平整，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行， 所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 25
24 | 泥三角 | 1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成； 2．金属丝用Φ2 mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20 mm； 3．石棉筒内径为Φ4 mm，外径为Φ12 mm； 4．石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑； 5．金属丝应作防锈处理； 6．整体应平整、美观。 | 个 | 1
25 | 试管架 | 1、试管架为组装式，由底板和盖板组成。 2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。 3、底座正面应有不少于10个的凹孔，背面有10根固定立杆两侧有支柱和挡板底座尺寸不小于290×60×75mm，背面立杆尺寸不小于直径8×60mm，两侧挡板尺寸不小于60×55×12mm（含支柱） 4、盖板有不小于10个圆孔，外形尺寸不小于290×60×70mm。 5、组装后的试管架应能放置10支试管和可晾干10支试管。 为保证产品质量，需提供生产厂家2021年以来国家级文教用品质量检验检测中心出具的检测报告，检测报告须有CMA、CNAS、ILAC-MRA标志，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。复印件加盖生产商公章（原件备查），厂家授权书及售后服务原件。 | 个 | 25
26 | 漏斗架 | 1．漏斗架由漏斗板、电镀杆及底座三部分组成； 2．漏斗板用冷板冲压成型，表面上有４个梯形孔，梯形孔表面有胶圈。电镀杆为不小于Φ 10×350 mm金属杆，表面镀铬，一头有不小于Φ8×14 mm螺纹。底座为不小于Φ125 mm圆 盘铸件，中间有一不小于Φ8mm内螺纹，底座烤漆； 3．整体喷涂均匀，无漏喷和脱涂现象，表面光洁，无划痕、毛刺。电镀杆光亮，无脱镀现 象，底座放置平稳。立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。 | 个 | 1
27 | 滴定台 | 1．矩形底座：尺寸不小于300 mm×150 mm×18 mm，底面四角嵌装橡胶脚垫，放 置平稳； 2．立杆直径不小于12mm，长度不小于600 mm，表面镀铬； 3．立杆与底座垂直度误差不大于3 mm。 | 个 | 1
28 | 滴定夹 | 1、滴定夹产品为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。 2、滴定夹用铝合金材料制作，表面作磨砂处理。 3、固定块外形尺寸不小于90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。 4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸不小于28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，应结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。 5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格不小于55*115*8mm，左右夹点高度不小于15mm。 6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各二个，雌性尺寸不小于95*22*12mm，夹点高度不小于15mm，雄性尺寸不小于95*20*8mm，夹点高度不小于15mm。 7、弹簧采用优质钢丝制作，规格不小于直径14*6mm，钢丝直径不小于1mm。 为保证产品质量，需提供生产厂家2021年以来国家级文教用品质量检验检测中心出具的检测报告，检测报告须有CMA、CNAS、ILAC-MRA标志，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。复印件加盖生产商公章（原件备查），厂家授权书及售后服务原件。 | 个 | 1
29 | 多用滴管架 | 塑料制品，分两排，每排10个孔，共有20个孔，孔径φ15 mm。 | 个 | 25
电源
30 | 学生电源 | 1． 输出电压：1．5V～9V直流稳压输出，每1．5V一档共六档；额定电流：1．5A。 电压 偏调：±（2％U标＋0．1V）； 2． 直流输出端子采用Ф4mm铜芯插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3． 有过载显示、过载保护和复位按钮： a． 直流稳压输出有过载保护。 b． 电源的直 流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流 值的1．05～1．5倍时，电源应能过载保护。电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额 定输出电流的白炽灯。 c． 各档输出电路短路时应能自动关断。 4． 连续工作时间不少于8h。 | 台 | 25
31 | 教学电源 | 1． 初中教学电源。 输出电压：交流输出，2～12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流： 5A； 直流稳压输出，1．5V～12V，分1．5V、3V、4．5V、6V、9V、12V六档；额定输出电 流：2A； 直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断； 2．输出端子采用Φ4mm铜芯插座或行程不小于4mm的铜接线柱； 3．交流输出： a． 各档空载电压应不大于1．05 U标＋0．3V； b． 各档满载电压应不小 于0．95 U标～0．3V； 4．直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0．1V） ； 5．直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 6．过载保护： a． 电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源 应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1．05～1．5倍时，电源应能过载保护。 b． 各档输出电路短路时应能自动关断； 7．连续工作时间不少于8h。 | 台 | 1
测量 质量
32 | 托盘天平 | 1． 最大称量100 g，分度值0．1 g； 2． 称量允许误差为±0．5 d（分度值）； 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量 标记； 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 7． 游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀； 8． 游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残； 9． 架盘天平的两个托盘应干净、完整； 10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷； 11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象； 12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用； 13．架盘天平支架左右摆动灵活； 14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）。校验方法：调整架盘 天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于 不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值； 若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移 所指示的量值为偏载误差值。 | 个 | 50
33 | 托盘天平 | 1． 最大称量500g，分度值0．5 g，标尺称量0～5g； 2． 称量允许误差为±0．5分度值； 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量 标记； 4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 7． 游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀； 8． 游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残； 9． 架盘天平的两个托盘应干净、完整； 10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷； 11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象； 12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用； 13．架盘天平支架左右摆动灵活； 14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）。校验方法：调整架盘 天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于 不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值； 若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移 所指示的量值为偏载误差值。 | 个 | 1
34 | 电子天平 | 1．量程100g，感量0．001g，数字显示6位； 2．以电子元件:称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电 路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成； 3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过 载保护等。 | 台 | 1
35 | 电子天平 | 1．量程400g，感量0．1g； 2．高亮度显示，读数清晰。具有计数，称重、去皮等多种功能模式。 | 台 | 1
测量 温度
36 | 温度计 | 1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用； 2．全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm； 3．测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 4．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标 度间距的1/5； 5．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应 牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象； 6．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管 壁上留有液滴或挂色； 7．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强 度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象； 8．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130～2004《工作用玻璃液体温度计》标准的 有关要求。 | 支 | 50
37 | 温度计 | 1．感温物质：水银； 2．测量范围：0～200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃； 3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标 度间距的1/5； 4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应 牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象； 5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管 壁上留有液滴或挂色； 6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强 度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象； 7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130～2004《工作用玻璃液体温度计》标准的 有关要求。 | 支 | 1
测量 电
38 | 多用电表 | 1． 本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2． 准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0 ～2500V为5．0级； 3． 电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V； 4． 量程范围： 直流电流：0～50µA～1mA～10mA～100mA～500mA～5A； 直流电压：0～1V ～2．5V～10V～50V～250V～500V～2500V； 交流电流：0～1mA～10mA～100mA～500mA～ 5A； 交流电压：0～1V～2．5V～10V～50V～250V～500V～2500V； 电阻：R×1、R×10、 R×100、R×1k、R×10k； 5． 阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 6． 转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好； 7． 电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8． 产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 个 | 1
测量 其它
39 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围0～70℃； 2． 密度范围：1．000～2．000g/cm3； 3． 在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 1
40 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃； 2． 密度范围：0．700～1．000g/cm3； 3． 在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 1
41 | 酸度计（pH计） | 1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH； 2．分辨率：0．1pH； 3．精度：±0．1pH（20℃）； 4．工作环境：0～50℃RH〈95%； 5．校正：一点校正。 | 台 | 1
专用仪器 化学
42 | 水电解演示器 | 1．30mL，铂电极； 2．电解管由透明玻璃制成，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕 等缺陷； 3．使用电源：直流6～12V； 4．电解过程中，氢气与氧气的体积（刻度）比为2:1，无明显差异； 5．支架和底座稳定牢固。 | 台 | 1
43 | 水电解实验器 | 电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 |  | 25
44 | 原电池实验器 | 1、产品为组合式，主要由塑料容器1个、电极板3块、容器盖1个、接线柱2个组成。2、塑料容器为透明材料制作，规格尺寸Ф74*75±2mm，表面清洁、光亮、透明，无杂质。3、电极板有效尺寸不小于60*25*1mm、材质分别为铜、锌、铁。4、容器盖为塑料制作，外径为80±1mm，内径与容器配合无脱落现象。顶面有三角形3个小孔。5、接线柱安装在容器盖顶面小孔里，上面正负极用红、黑螺母表示,红色为正，黑色为负。下面用调节螺钉，可对电极棒大小的固定。 | 个 | 25
45 | 贮气装置 | 1．利用排水集气和液体压力排气的原理可收集、贮存、排放氧气、氢气、一氧化碳、甲烷 、乙烯、乙炔、二氧化碳、氯气等气体； 2．制作材料应不与贮存气体发生任何反应； 3．应用透明材料制作； 4．进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气； 5．规格外径165mm，高度200mm，贮气容积3000mL。 | 台 | 2
46 | 初中微型化学实验箱 | 1．产品由微型化学实验器材定位装箱，主要器材有：30mL试液瓶、毛玻璃块、药匙、玻璃 管、玻璃棒、Φ14mm×100mm试管、60mL酒精灯、25mL烧杯、60mL集气瓶、蒸发皿、漏斗， 镊子、橡皮塞、乳胶管、试管夹、注射器和多种pH试纸等19种品种组成，各种产品质量都 应符合JY0001标准要求； 2．主要功能是：粗盐的提纯；氧气的制取和性质；氢气的制取和性质；二氧化碳的制取和 性质；百分比浓度溶液的配制；酸的性质；碱和盐的性质；测定硫酸铜晶体中结晶水的含 量；土壤、水质、饮料等酸碱性的测定；物质的鉴别。 | 个 | 25
47 | 分子间隔实验器 | 1．塑料，量筒式，外径50 mm，体积标度200 mL，最小分度值5 mL； 2．仪器表面光滑无瑕疵，透明度强，仪器外表标有明显刻度。 | 件 | 25
48 | 溶液导电演示器 | 1、溶液导电演示器主要由以下配件组成： 1.2示教板 1套 1.3支撑脚 2个 1.4溶液槽 5个 2、演示器为电表式，工作电压DC6V。 3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1示教左上方应安装调校开关，中间安装电表显示屏，右上方安装档位开关。 3.3.2调校开关应有高、低标注；电表应有电压和电流显示；档位开关应有1~7档标注。 3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯，右中间安装电流插孔，插线装置应1~5标注，电流插孔应有正、负极标注。 3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。 4、支撑脚采用ABS工程塑料制作，有效尺寸不小于115X13X120mm。 4.1抱住示教板往上推到位后，应摆放平稳，无摇摆现象。 5、溶液槽采用透明塑料制作，规格不小于57X36X61mm，容量不小于60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度不小于250mm。 6、电源连接线一端配有鱼叉，一端配有香蕉插，长度不小于400mm。 7、组装后的溶液导电演示器应摆放平稳，通电后按教学要求演示，性能稳定、效果好、正确。 为保证产品质量，需提供生产厂家2021年以来国家级文教用品质量检验检测中心出具的检测报告，检测报告须有CMA、CNAS、ILAC-MRA标志，且需注明本次招标采购项目名称及编号并加盖制造厂商公章。复印件加盖生产商公章（原件备查），厂家授权书及售后服务原件。 | 台 | 1
49 | 溶液导电实验器 | 1．由线路板盒体，电池盒，电解槽组成； 2．线路板盒体板面上部有六个发光二级管作为指示灯，下部有开关按钮； 3．盒体规格：125 mm×60 mm×35 mm；电解槽由透明圆柱形塑料制成，规格：Φ65 mm×75 mm；电极用碳棒制成，槽盖能紧密合在电解槽上。 | 套 | 25
50 | 化学实验装置磁性教具 | 1．该套教具由磁性塑料板组成，个数不少于38块，每块磁性塑料板的厚度不小于6mm。每 块磁性塑料板上印有不同图案的化学实验装置平面意图。 | 套 | 1
51 | 化学实验废水处理装置 | 1．本装置有多种实验功能：酸碱废液中和、pH值测试、重金属达标处理、天然水的净化、 处理前后水质检测，模拟酸雨危害、模拟酸碱性水环境、对植物生存的影响、对动物生存 的影响等； 2．包括试剂瓶、反应槽、搅拌机、水阀、过滤槽、活性炭槽处理量，每次12L，普通水要 半小时，重金属水稍长时间； 3．仪器尺寸：375×375×560mm。 | 套 | 2
52 | 元素学习卡 | 1． 用途：元素学习卡用于中学化学教学，学生了解，掌握元素符号、元素名称时使用。 2． 结构：元素学习卡由白板纸印刷制作，共109张。 | 套 | 25
模型
53 | 炼铁高炉模型 | 1．产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，模型高度的最小尺寸：650mm； 2．模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹 、炉缸等各部分结构； 3．模型应能正确显示小料钟、小料斗、大料钟、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演 示在加料过程中各有关部件间的相互关系； 4．热风围管环绕炉腹并有多个进风管，其中有1～2个进风管示其纵剖结构； 5．炉缸剖面示出铁口、出渣口等； 6．炉壁剖面示炉壳、冷却水管及耐火砖内衬等； 7．应正确显示高炉内混合原料、铁水、炉渣等的形态和颜色，以及炉内各部分的温度的差 异，其中应以炉腹下部进风口附近的温度为最高，其它依次为炉缸、炉腰、炉身、炉喉； 8．产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固； 9．各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。 | 个 | 1
54 | 分子结构模型 | 1．演示用，氢原子球直径不小于23 mm，其他原子球直径不小于30 mm； 2．可搭出化学教材中无机物和有机物各种分子的结构式。如中学教材中的石墨、金刚石、 氯化钠、烷烃、烯烃、炔烃、卤化物、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等及大学教材中的 立体异构、光学异构以及它们之间的转化。 | 套 | 3
55 | 分子结构模型 | 分组用 | 套 | 3
56 | 金刚石结构模型 | 1．仪器可组装金刚石晶体结构，由彩色橡胶球、金属杆、底座组成，演示用； 2．碳原子 34个， 4孔黑色球，直径不小于23mm，中短键 44根； 3．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变 化； 4．教学演示效果明显。 | 套 | 1
57 | 石墨结构模型 | 1．仪器可组装石墨晶体结构，由彩色橡胶球、金属杆、底座组成，演示用； 2．橡胶球直径不小于23 mm； 3．球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变 化； 4．教学演示效果明显。 | 套 | 1
58 | 碳－60结构模型 | 1．模型由Φ23 mm的黑色塑料球60个和管状塑料Ø5 mm×25 mm单键（黄色）60根和管状塑 料Φ5 mm×35 mm双键（绿色）60根及透明有机底座组成，演示用； 2．球与键的表面应光滑无划痕； 3．键与球的结合应松紧恰当； 4．透明有机底座板的厚度不小于3mm。 | 套 | 1
59 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用，由3 mm厚的塑料底座及Φ23 mm绿色塑料球与Φ23×60 mm的金属镀镍键组成。 | 套 | 1
60 | 碳的同素异行体结构模型 | 球管型 | 套 | 3
标本
61 | 金属矿物、金属及合金标本 | 1．产品由磁铁矿石、赤铁矿石、锌矿石、铝土矿石、铜矿石、钼矿石、生铁、铁合金、镀 锌板、铝合金、铜合金、钼合金等组成。各类不少于5种； 2．注塑透明塑料盒包装，每种标本样品外形尺寸不小于25mm×15mm，标本盒内固定牢靠。 每种样品均有相应标志性质、特征、用途的文字简介。 | 盒 | 1
62 | 原油常见馏分标本 | 1．不小于8种，本标本由原油、常压分馏塔、减压分馏塔组成； 2．常压分馏塔由石油气、汽油、煤油、轻柴油、重油组成。减压分馏塔由重柴油、轻滑润 油、重滑润油、油渣组成； 3．规格：长21．9cm，宽15．8cm，高2．2cm ，不少于8种标本油应粘固在专用装饰纸上 | 盒 | 1
63 | 合成高分子材料标本 | 1．不少于10种，本标本由塑料、橡胶、合成纤维组成； 2．塑料由：聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、酚醛塑料。橡胶由：天然橡胶 、合成橡胶、丁苯、顺丁、氯丁、丁腈。合成纤维由：棉纶、涤纶、晴纶、维纶、丙纶、 氯纶组成； 3．产品定位装入透明盒内，已固定，不易脱落，有相对应标识，便于观察。尺寸不小于 200×120×30mm。 | 盒 | 1
64 | 新型无机非金属材料标本 | 1．氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等； 2．规格：长205．cm，宽12．7cm，高3．6cm。 | 盒 | 1
65 | 挂图、软件及资料
66 | 元素周期表 | 1000×700mm，布质、带轴 1幅 | 件 | 1
教学投影片、幻灯片、图书、手册
67 | 初中化学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 套 | 1
68 | 初中化学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 套 | 1
容量仪器
69 | 量筒 | 1．标称容量：10mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL； 2．最小分度：0．2mL； 3．最高标线到内底最小距离：70mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：25mm； 5．全高：135mm±10mm； 6．壁厚：不小于1mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应作熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六 角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10% 起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度 的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地 超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表 的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者 时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在；可 有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在。 14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 50
70 | 量筒 | 1．标称容量：50mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．25mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．最高标线到内底最小距离：110mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm； 5．全高：195mm±10mm； 6．壁厚：不小于1mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六 角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10% 起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度 的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地 超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表 的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者 时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在；可 有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在。 14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 50
71 | 量筒 | 1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL； 2．最小分度：1．0mL； 3．最高标线到内底最小距离：150mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：30mm； 5．全高：250mm±10mm； 6．壁厚：不小于1mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六 角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10% 起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度 的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地 超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表 的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者 时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可 有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在； 14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 2
72 | 量筒 | 1．标称容量：500 mL，量入式允差±2．5 mL，量出式允差±5．0 mL； 2．最小分度：5 mL； 3．最高标线到内底最小距离：220 mm； 4．最高标线到筒顶最小距离：50 mm； 5．全高：350 mm±15 mm； 6．壁厚：不小于1．2 mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直； 9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六 角形也可以是其他形状； 11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10% 起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度 的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地 超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表 的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者 时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可 有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在； 14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 2
73 | 量杯 | 1．标称容量：250mL； 2．最小分度：25mL； 3．最高标线到内底最小距离：110mm； 4．量入式允差±3．0mL，量出式允差±3．0mL； 5．全高：200mm±10mm； 6．壁厚：不小于1．2mm； 7．透明钠钙玻璃材质； 8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量杯的轴线垂直； 9．量杯放在平台上，不应摇晃，空量杯放在15°的斜面上不应跌倒； 10．底座可以采用玻璃制作； 11．当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流； 12．所有分度线应位于与盘杯轴线相垂直的平面内；量杯的最低分度线应从标称容量的10% 起向上分度；分度线的短线的长度应为量杯身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长 度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称 地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度 表的一侧；分度线在量杯上应形成一竖直的分度表，在具嘴量杯上，当分度表面向观察者 时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 13．外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影 响计量读数和强度的轻微缺陷存在； 14．应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 1
74 | 容量瓶 | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：250 mL。尺寸：全高220 mm，瓶颈内径15．5±1．5 mm，瓶身外径80 mm，瓶底 外径55 mm，壁厚＞0．8 mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4 mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1
75 | 容量瓶 | 1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成； 2．规格：500 mL。尺寸：全高260 mm，瓶颈内径19±2 mm，瓶身外径100 mm，瓶底外径70 mm，壁厚＞0．8 mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4 mm，平行于瓶底平面； 4．瓶口与瓶塞密合性好。 | 个 | 1
76 | 滴定管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．酸式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1．3±0． 3mm； 3．刻度标示清晰、均匀； 4．管与活塞密合性好。 | 支 | 1
77 | 滴定管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．碱式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1．3±0． 3mm； 3．刻度标示清晰、均匀。 | 支 | 1
78 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ12 mm，试管高70 mm，壁厚0．8 mm，急冷温差＞200 ℃； 3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均 壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 250
79 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ15 mm，试管高150 mm，壁厚1 mm，急冷温差＞200 ℃； 3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均 壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 250
80 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ18 mm，试管高180 mm，壁厚1．2 mm，急冷温差＞200 ℃； 3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均 壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 100
81 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ32 mm，试管高200 mm，壁厚1．5 mm，急冷温差＞200 ℃； 3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均 壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 50
82 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质，硬质。厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ32mm；试管高200 mm；壁厚1．2 mm，急冷温差＞200 ℃； 3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm； 4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形； 5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在； 6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均 壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 10
83 | 具支试管 | 1．高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象； 2．规格：试管外径Φ20 mm，试管高200 mm，壁厚1．2 mm，支管距口高30 mm，支管长35 mm，支管外径7 mm，急冷温差＞200 ℃； 3．支管与试管连接处牢固、平滑； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 10
84 | 硬质玻璃管 | 1．高硼硅玻璃材质，硬质； 2．规格：外径Φ15 mm，长150 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 10
85 | 硬质玻璃管 | 1．高硼硅玻璃材质，硬质； 2．规格：外径Φ20 mm，长250 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 10
86 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：25 mL。尺寸：外径34．0±0．5 mm，全高50．0±1．0 mm，壁厚≥0．7 mm，急 冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用 铅笔作标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100
87 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：50 mL。尺寸：外径42．0±1．0 mm，全高60．0±2．0 mm，壁厚≥0．8 mm，急 冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用 铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100
88 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：100 mL。尺寸：外径50．0±1．0 mm，全高70．0±2．0 mm，壁厚≥0．9 mm， 急冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用 铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7． 放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100
89 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：250 mL。尺寸：外径70．0±2．0 mm，全高95．0±2．0 mm，壁厚≥1．1 mm， 急冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用 铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 100
90 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：500 mL。尺寸：外径85．0±2．0 mm，全高120．0±3．0 mm，壁厚≥1．2 mm， 急冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用 铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 3
91 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：1000 mL。尺寸：外径105．0±2．0 mm，全高145．0±3．0 mm，壁厚≥1．3 mm，急冷温差不小于200 ℃； 3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm； 4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用 铅笔做标记的记号面积； 5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在； 6．应力消除：在偏光仪下呈紫色； 7．放在平台上不应旋转或摇晃； 8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。 | 个 | 3
92 | 烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：圆底，250 mL。 尺寸：瓶身外径：88±2 mm；瓶颈外径：25±1 mm；瓶颈长 88±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；全高1454±3 mm； 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在 结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、 破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口 可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5 mm； 7．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 50
93 | 烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：平底，250 mL；尺寸：瓶身直径：88±2 mm；瓶底直径：44±1 mm；瓶颈外径： 25±1 mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：不小于1．2 mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部 最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%； 3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在 结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、 破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个； 4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色； 5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm； 6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃； 7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口 可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5 mm； 8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 3
94 | 锥形瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，100 mL。尺寸：瓶底直径：60±1 mm；瓶全高：103±3 mm；瓶身高79±2 mm；小底径：42±1 mm；瓶颈内径：22±1 mm；颈高：24±2 mm；壁厚：不小于1 mm； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10
95 | 锥形瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：锥形，250mL。尺寸：瓶底直径：82±1 mm；瓶全高：144±3 mm；瓶身高110±2 mm；小底径：57±1 mm；瓶颈内径：30±2 mm；颈高：34±2 mm；壁厚：不小于1．2 mm； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10
96 | 蒸馏烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．是一个具支管的圆底球体形烧瓶，支管与瓶颈的角度为75°，便于与冷凝管和牛角管等 组成蒸馏装置； 3．规格：250 mL。尺寸：全高：165 mm，瓶体外径：85mm±2 mm，瓶颈外径： 33mm±1mm，支管外径：8 mm；壁厚：不小于0．9 mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
97 | 酒精灯 | 150mL,单头 | 个 | 50
98 | 抽滤瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：500 mL； 3．底部不允许有结石、节瘤存在； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1
99 | 抽气管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2．5 mm； 3．喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点； 4．磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动； 5．当水压在1 kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600 mm； 6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1
100 | 干燥器 | 1．透明钠钙玻璃制； 2．规格：160 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
101 | 气体发生器 | 1．透明钠钙玻璃制； 2．规格：250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
102 | 冷凝器 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直径，300 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 2
103 | 牛角管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：Φ18 mm×150 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 2
104 | 漏斗 | 60ml | 个 | 50
105 | 漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：90 mm。尺寸：漏斗口径：90 mm±2 mm；厚度：约2 mm。 漏斗：72 mm±1 mm； 斗柄外径：Φ10 mm～11 mm；斗柄长90 mm±5 mm；漏斗角度：60º； 3．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形， 斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口； 4．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5 mm； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 3
106 | 安全漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。漏斗口径：40 mm±2 mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
107 | 安全漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：双球，漏斗口径：40 mm±2 mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
108 | 分液漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质 ； 2．规格：锥形，100 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
109 | 分液漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质 ； 2．规格：球形，50 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
110 | 布氏漏斗 | 1．瓷，80 mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1
111 | T形管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直径Φ7～8 mm，直通管长度100 mm，垂直管长度50 mm； 3．灯工焊接牢固，口部平整烘光； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
112 | Y形管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：弯管长：50 mm±5 mm；支管长：50 mm±5 mm；管厚：1±0．2 mm；管径：Φ7 mm～8 mm；全高：100 mm±5 mm； 3．弯管角度：60º±3º； 4．灯工焊接牢固，口部平整烘光； 5． 产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
113 | 滴管 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150 mm；管身Φ7 mm～8 mm；管全长：150 mm±10 mm；喇叭口Φ10 mm±1 mm； 3．球距上管口长：50 mm±5 mm； 4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 100
114 | 离心管 | 10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 | 支 | 10
115 | 干燥管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：单球，150 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》； 4．符合JY0001～2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 支 | 4
116 | 干燥管 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：U形，Φ15 mm×150 mm； 3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差不大于5mm； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 2
117 | 活塞 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：直形。尺寸：活塞芯孔径2 mm，活塞芯中心径12 mm，活塞壳长30 mm，活塞接管 长120 mm，活塞接管外径Φ7～8 mm，活塞接管厚1．2 mm； 3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径； 4．管口烘光不得有缺损块口； 5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准； 6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口； 7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为 准； 8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 支 | 2
118 | 圆水槽 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ200 mm×100 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 3
119 | 圆水槽 | 1．透明钠钙玻璃制，圆形， Φ270 mm×140 mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
120 | 玻璃钟罩 | 1．透明钠钙玻璃制，Φ150 mm×280 mm，具上口； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
容器
121 | 集气瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成； 2．规格：125 mL； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 150
122 | 集气瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成； 2．规格：250mL； 3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉； 4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20
123 | 液封除毒气集气瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5
124 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 200
125 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50
126 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 40
127 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：500 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 3
128 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50
129 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20
130 | 广口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5
131 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 70
132 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 200
133 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 15
134 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：规格：500 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
135 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：1000 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
136 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：3000 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
137 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：茶色，60 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10
138 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，125 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50
139 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：茶色，250 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 10
140 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质 ； 2．规格：茶色，500 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
141 | 细口瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，1000 mL； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
142 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：30 mL。滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径：35±1．5 mm， 滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm，滴管全长：80±5 mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径： 8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 20
143 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：规格：60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm；滴瓶身高：63±5 mm；滴瓶外径： 42±1．5 mm；滴瓶瓶口高：15±2 mm；滴瓶瓶口径：18±2 mm；滴瓶身厚：2 mm；滴管全 长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管 翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 150
144 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，30 mL。尺寸：滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径： 35±1．5 mm，滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm；滴 管全长：80±5 mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm， 滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 5
145 | 滴瓶 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：茶色，60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm，滴瓶身高：63±5 mm，滴瓶外径： 42±1．5 mm，滴瓶瓶口高：15±2 mm，滴瓶瓶口径：18±2 mm，滴瓶身厚：2 mm；滴管全 长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管 翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm； 3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直； 4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50
材料和配套用品
146 | 坩埚 | 瓷，30 mL。 | 个 | 3
147 | 坩埚钳 | 1．产品用不锈钢制造。总长度为200 ㎜； 2．钳子制作应光滑、平整、无缺陷； 3．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 30
148 | 烧杯夹 | 1．产品用厚度为2 ㎜的不锈钢板制造，总长度为300 ㎜，宽度为20 ㎜； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。 | 个 | 4
149 | 镊子 | 1．镊子用不锈钢板材制成，镊子的宽度不小于9 ㎜，镊子的长度为160±5 ㎜； 2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷； 3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。 | 个 | 30
150 | 试管夹 | 1．产品为木制件； 2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3．长度不小于200 mm，宽度20 mm，厚度20 mm； 4．试管夹闭口缝不大于1 mm，开口距不小于25 mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐； 5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 | 个 | 30
151 | 止水皮管夹 | 1．产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 个 | 30
152 | 螺旋皮管夹 | 1．产品用钢材制成，应作防锈处理； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持范围最大应不小于20 mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 个 | 30
153 | 陶土网 | 陶土材质，尺寸不小于125mm ×125mm，0.8mm钢丝制成 。 | 个 | 30
154 | 燃烧匙 | 1．产品由半圆面和金属丝结合制成； 2．半圆面为铜材制造，直径Φ为25 mm左右。要求光滑无毛剌、圆润； 3．金属丝用Φ3 ㎜的钢丝制造，长度为260 mm左右； 4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 个 | 30
155 | 药匙 | 1．产品为塑料制成。两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。具有一定的韧性，不易折 断； 2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 个 | 30
156 | 玻璃管 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．外径：Φ5 mm～Φ6 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能： 耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 千克 | 4
157 | 玻璃管 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．外径：Φ7 mm～Φ8 mm；玻管壁厚>0．8 mm； 3．理化性能： 耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级； 4．应力：紫红色或扩散状淡蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 千克 | 3
158 | 玻璃棒 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ3 mm～Φ4 mm； 3．玻璃棒长：300 mm±30 mm；玻璃棒外径：3 mm～4 mm±0．5 mm。 4．理化性能： 耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 5．应力：在偏光仪中呈蓝色； 6．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 7．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 千克 | 2
159 | 玻璃棒 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：Φ5 mm～Φ6 mm。尺寸：玻璃棒长：300 mm±30 mm；玻璃棒外径：5 mm～6 mm±0．5 mm； 3．理化性能： 耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级； 4．应力：在偏光仪中呈蓝色； 5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色； 6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。 | 千克 | 2
160 | 软胶塞 | 1．产品用天然橡胶制造，白色； 2．每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理； 3．产品每包重量应不少于1㎏。 | 千克 | 5
161 | 橡胶管 | 1．产品用优质天然橡胶制造； 2．产品内径为7～8 mm，壁厚1 mm； 3．产品每整根之重量应不少于1 ㎏； 4．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | 千克 | 3
162 | 乳胶管 | 1．产品用优质乳胶制造； 2．产品内径为5～6 mm，壁厚1 mm； 3．产品每根之长度应不少于10米； 4．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。 | 米 | 60
163 | 试管刷 | 1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个； 2．金属丝用Φ 3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度不小于250 mm； 3．制成的试管刷要求不散、不脱毛； 4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。 | 个 | 50
164 | 烧瓶刷 | 1．由金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成； 2．金属丝用φ2 mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度250 mm，铁丝顶端鬃毛束呈现彭形， 长度65 mm，铁丝中上部鬃毛束长度30 mm，鬃毛长度不小于15 mm，要求不散，不脱毛； 3．铁丝尾端带有挂孔。 | 个 | 30
165 | 结晶皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：80 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
166 | 表面皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：60 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50
167 | 表面皿 | 1．透明钠钙玻璃材质； 2．规格：100 mm； 3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 2
168 | 研钵 | 1．瓷，60 mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 30
169 | 研钵 | 1．瓷，90 mm； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 1
170 | 蒸发皿 | 1．实验用加热仪器外径 61mm，陶瓷制造； 蒸发皿高：27mm；壁厚：2～2．5mm； 蒸发皿 容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±L；基本尺寸 大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸大干或等于100mm 时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不 扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3 %； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无 釉蒸发皿使用温度不高于1250℃ 。 | 个 | 30
171 | 蒸发皿 | 1．实验用加热仪器外径 100mm，陶瓷制造，附中铁圈； 蒸发皿高：35mm；蒸发皿容积 100mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±L；基本尺寸大 于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸大干或等于 100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算； 2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不 扁瘪； 3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷； 4．吸水率：不大于0．3 %； 5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2； 6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象； 7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑； 8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无 釉蒸发皿使用温度不高于1250℃ 。 | 个 | 3
172 | 反应板 | 1．规格：6穴； 2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 个 | 50
173 | 井穴板 | 9孔，0．7 mL×9，井穴的孔穴容积为0．7mL，采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。 | 个 | 50
174 | 井穴板 | 6孔，5 mL×6。 | 个 | 50
175 | 塑料多用滴管 | 4 mL。 | 支 | 600
药品 一般无机
176 | 铝片 | 试剂 | 克 | 100
177 | 铝箔 | 试剂 | 克 | 50
178 | 铝丝 | 试剂 | 克 | 100
179 | 锌粒 | 工业 | 克 | 1000
180 | 还原铁粉 | 试剂 | 克 | 50
181 | 铁丝 | 试剂 | 克 | 250
182 | 锡粒 | 试剂 | 克 | 250
183 | 铅粒 | 试剂 | 克 | 250
184 | 紫铜片 | 试剂 | 克 | 250
185 | 铜丝 | 试剂 | 克 | 100
186 | 碘 | 试剂 | 克 | 100
187 | 活性炭 | 试剂 | 克 | 500
188 | 二氧化锰 | 试剂 | 克 | 250
189 | 三氧化二铁 | 试剂 | 克 | 250
190 | 氧化铜 | 工业 | 克 | 500
191 | 氯化钾 | 试剂 | 克 | 250
192 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 500
193 | 氯化钠 | 试剂 | 克 | 1000
194 | 氯化钙 | 试剂 | 克 | 250
195 | 无水氯化钙 | 工业 | 克 | 100
196 | 氯化镁 | 试剂 | 克 | 250
197 | 三氯化铁 | 试剂 | 克 | 250
198 | 氯化铵 | 工业 | 克 | 500
199 | 碘化钾 | 试剂 | 克 | 500
200 | 硫酸钾 | 试剂 | 克 | 250
201 | 硫酸铝 | 试剂 | 克 | 250
202 | 硫酸铜 | 试剂 | 克 | 1000
203 | 硫酸铵 | 试剂 | 克 | 250
204 | 硫酸铝钾（明矾） | 试剂 | 克 | 1000
205 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 克 | 100
206 | 碳酸钾 | 试剂 | 克 | 100
207 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 1000
208 | 碳酸氢钠 | 工业 | 克 | 500
209 | 大理石 | 试剂 | 克 | 2000
210 | 碳酸氢铵 | 工业 | 克 | 500
211 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 克 | 500
212 | 硝酸银 | 试剂 | 克 | 25
213 | 乙酸铅 | 试剂 | 克 | 50
214 | 氢氧化钡 | 试剂 | 克 | 50
215 | 氨水 | 试剂 | 毫升 | 500
216 | 氧化钙（生石灰） | 试剂 | 克 | 500
217 | 氢氧化钙（熟石灰） | 试剂 | 克 | 1000
218 | 碱石灰 | 试剂 | 克 | 250
219 | 无水乙酸钠 | 试剂 | 克 | 100
220 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 克 | 50
221 | 葡萄糖 | 试剂 | 克 | 250
222 | 蔗糖 | 试剂 | 克 | 250
223 | 酒精 | 工业 | 千克 | 30
224 | 煤油 | 试剂 | 毫升 | 500
225 | 石蕊 | 指示剂 | 克 | 10
226 | 酚酞 | 指示剂 | 克 | 5
227 | 品红 | 染料 | 克 | 5
228 | pH广范围试纸 | 1~14 | 本 | 10
229 | 蓝石蕊试纸 | 酸性溶液使蓝色试纸变红，80张/本 | 本 | 5
230 | 红石蕊试纸 | 碱性溶液使红色试纸变蓝，80张/本 | 本 | 5
231 | 定性滤纸 | 7cm | 盒 | 5
232 | 汽油 | 工业 | 毫升 | 250
233 | 红（赤）磷 | 试剂 | 克 | 50
234 | 硫粉 | 工业 | 克 | 25
235 | 镁条 | 试剂 | 克 | 10
236 | 过氧化氢 | 试剂 | 毫升 | 1500
237 | 硝酸钾 | 试剂 | 克 | 1500
238 | 硝酸钠 | 试剂 | 克 | 250
239 | 硝酸钡 | 试剂 | 克 | 50
240 | 草酸 | 试剂 | 克 | 100
241 | 氯化钡 | 试剂 | 克 | 100
242 | 甲酸 | 试剂 | 毫升 | 250
243 | 乙酸 | 试剂 | 毫升 | 100
244 | 氢氧化钾 | 试剂 | 克 | 100
245 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 100
246 | 氢氧化钠 | 试剂 | 克 | 2000
247 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊 锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25
248 | 一字螺丝刀 | 1．规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm。工作长度：150 mm； 2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设 计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及 标准编号。 | 个 | 1
249 | 十字螺丝刀 | 1．规格#2×150 mm，头部尺寸：#2。工作长度：150 mm； 2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。手柄采用绝缘材质，外形根据人体 工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标 准编号； 5．其它技术要求按 GB10635的规定执行。 | 个 | 1
250 | 钢丝钳 | 1．型号规格：180 mm； 2．采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC 全新料环保手柄； 3．其它技术要求应符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。 | 个 | 1
251 | 手锤 | 1．供学生敲击物体的手动工具； 2．规格：锤体重0．44 kg； 3．材质：45～55优质碳素结构钢； 4．硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40； 5．锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷； 6．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆； 7．榔头装柄后不得松动摇头。 | 个 | 1
252 | 锉刀 | 中齿锉刀（三角锉），采用T12特殊钢材制造，淬火处理。软胶手柄。齿高和齿距合理，确 保工件表面锉削后干净整齐。 | 个 | 1
253 | 剪刀 | 1．全长不小于200 mm； 2．产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差 不大于HRC4； 3．剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。 | 把 | 1
254 | 玻璃瓶盖开启器 | 可开启实验室所有瓶塞瓶盖。 | 套 | 1
255 | 玻璃管切割器 | 适应于细小玻璃管（可切6．5cm以内的玻璃试管）的切割，环形刀片。 | 个 | 1
256 | 工作服 | 1．材质：涤卡；身长120cm，颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和 舒适感。 | 件 | 52
257 | 护目镜 | 1．目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔， 能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度，侧面完全遮挡； 2．镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷； 3．镜架具有一定的强度，且佩戴舒适； 4．其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定； 5．配眼镜专用盒，并附擦镜布一块。 | 个 | 50
258 | 防护面罩 | 1．产品由透明有机玻璃和帽架组成； 2．面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹； 3．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形； 4．面罩与帽架的连接应牢固可靠，帽架系带应宜于调整松紧。 | 个 | 1
259 | 防毒口罩 | 1．直接式防毒口罩； 2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成； 3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气； 4．系带可调节松紧； 5．防毒时间不小于1小时； 6．有关口罩的数据：a． 口罩重量：<250 g；b． 呼气阻力：<49 Pt，c． 吸气阻力： <78 Pt，d． 漏气系数：<5%，e． 有害空间：<170 cm2，f． 下方视野：>35º； 7．口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作，应符合《过滤式防毒面具》的有 关规定。 | 个 | 1
260 | 耐酸手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm； 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 1
261 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100 g；硼酸100 g； 创可贴10条；灭菌结晶磺胺50 g；紫药水50 mL；红药水50 mL；碘酒50 mL；3％双氧水100 mL；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支。 | 件 | 1
262 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造； 2．外形尺寸不小于650 mm×360 mm，厚度不小于5 mm； 3．防护屏支撑牢靠，底座平稳； 4．板面不得有划痕、裂纹等缺陷； 5．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1
263 | 易燃品储存柜 | 1、规格：900×500×1840mm； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 1
264 | 毒害品储存柜 | 1、规格：900×500×1840mm； 2、柜整体为两层构造，壳体全部采用1.2mm优质冷轧钢板，柜底采用2.0mm冷轧钢板，柜体内胆采用pp板，柜底配有可调风阀； 3、柜体的底板中部有直径为10mm的漏液孔，柜体底部设有高度为160mm的黄沙挡板，最下层留有120mm厚的黄沙填埋腔，柜底装有4个移动钢轮，前轮后有2个手动调节螺杆，柜中有3个三层阶梯式活动隔板并附有pp板； 4、下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压220V，控制开关位于柜体右上角，柜门上安装有电子密码锁和机械锁（双锁结构）； 5、防火，防盗，防腐蚀。 | 个 | 1