浙江省政府采购

招标文件

|  | 项目编号： | ZYTC-202010160603 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 智慧放疗信息系统开发项目 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 公开招标 |
|  | 采购单位： | 浙江省肿瘤医院 |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2020年6月15日 |

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

前 附 表	5

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件	8

四、电子开标	10

五、电子评标	11

六、合同授予	12

第三章  招标范围及需求	13

一、项目概述	13

二、需求一览表	13

三、资格要求表	13

四、商务要求表	13

五、技术服务要求	16

第四章  评标办法及标准	36

一、总则	36

二、资格审查	36

三、符合性审查	36

四、评分标准	37

第五章  合同主要条款	41

第六章  投标文件格式	44

格式1：资格审查文件	45

格式2：投标书	49

格式3：货物及服务清单	50

格式4：商务响应表	51

格式5：商务能力及证明材料	52

格式6：技术响应表	55

格式7：技术服务方案及支持资料	56

格式8：投标人认为有必要提供的其他文件	56

格式9：开标(报价)一览表	57

格式10：投标分项报价明细表	58

格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件	59

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，杭州中易招标代理有限公司受浙江省肿瘤医院委托，就智慧放疗信息系统开发项目进行公开招标，欢迎国内合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZYTC-202010160603

二、组织类型：分散采购—委托中介

三、采购方式：公开招标—电子交易

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

|  | 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 智慧放疗信息系统开发 | 1 | 项 | 980 | 详见第三章 |

五、投标人资格要求:

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

- 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的公布信息为准；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动；

- 本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

- 获取时间：2020年6月15日起至2020年6月23日；

- 获取地址：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn);

- 获取方式：按照获取地址在线查询本公告，通过“潜在供应商”处“获取采购文件”；

- 招标文件售价：免费

七、投标截止时间：2020年7月7日，13：30（北京时间）。

八、投标地点：浙江省杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼。

九、开标时间：2020年7月7日，13：30（北京时间）。

十、开标地点：浙江省杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼开标室（1）。

十一、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十二、其他事项：

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 落实政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

- 电子交易规程说明：本项目根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)进行电子交易(投标)。投标人应当通过“浙江政府采购网-下载专区”下载安装客户端软件、办理CA驱动和申领，按照采购文件和电子交易平台的要求完成投标文件的编制、加密和传输递交。采购代理机构将按照采购文件规定时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，投标人应当准时在线参加。电子交易(投标)操作过程中，如遇技术问题可以致电400-881-7190进行咨询。

十三、联系方式：

- 同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监督处

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市环城西路37号

- 采购人：浙江省肿瘤医院

业务联系人：吴亮

联系电话：0571-88122591

质疑受理人：王慈勇

联系电话：0571-88122591

地址：杭州市半山桥广济路38号

- 采购代理机构：杭州中易招标代理有限公司

业务联系人：黄晓燕、覃宝慧、欧秋怡、黄校英

联系电话：0571-87851567，13390227991

电子邮箱：zyzb1088@163.com

质疑受理人：王祥

联系电话：0571-63809750，13372531088

地址：杭州市莫干山路188号之江饭店5号楼3楼

- 第二章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省肿瘤医院智慧放疗信息系统开发项目 |
| 2 | 采购需求 | 智慧放疗信息系统开发项目，1项 |
| 3 | 采购预算 | 人民币980万元 |
| 4 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 - 不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 开标前答疑 | □ 组织：（详细内容） 不组织。 |
| 6 | 样品 | □提供：（详细内容） 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：（详细内容） 不要求。 |
| 8 | 招标文件的 澄清与修改 | 投标人如果认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请在投标截止时间5日前以书面形式或者通过招标公告公开的电子邮箱递交给招标采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将以更正公告形式在招标公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 9 | 投标文件形式 | 投标文件分为三种形式： - 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；电子备份投标文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。 |
| 10 | 投标文件编制与传输递交 | - 投标文件由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。 - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。 - 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。 - 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。 |
| 11 | 投标文件有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 14 | 结果公告及 中标通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发中标通知书。 |
| 15 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 16 | 进口产品 | □本项目允许采购进口产品。 本项目不允许采购进口产品。 |
| 17 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 18 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 19 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见招标文件的第四章、第六章。 |
| 20 | 企业信用融资 | 根据浙财采监[2012]13号《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》的规定，投标人可登陆浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)的“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 21 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 22 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 23 | 代理服务费 | - 收费标准：计价格[2002]1980号文件。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684 |

投标人须知

- 一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

4.招标采购单位，是采购人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

10.“▲”系指实质性要求条款；“△”指重要条款，相应评价值高。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的采购方式。

（四）投标委托

投标人代表应提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，招标人不会给予任何性质的补偿，由投标人自行承担所有与投标有关的费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

（八）特别说明

1.投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

3.本招标文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、招标文件

（一）招标文件构成

1.招标公告

2.投标人须知

3.招标范围及需求

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以招标人的解释为准。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或者以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有投标人。

2.招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；招标人以书面形式通知所有招标文件收受人的，投标人在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使投标人准备投标时有合理时间考虑招标文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有报名的投标人。

4.招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

- 三、投标文件

（一）投标文件的组成：由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

1.资格审查文件（格式1）

2.商务技术文件：

（1）投标书 （格式2）

（2）货物及服务清单 （格式3）

（3）商务响应表 （格式4）

（4）商务能力及证明材料 （格式5）

（5）技术服务响应表 （格式6）

（6）技术服务方案及支持资料 （格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件 （格式8）

3.报价文件：

（1）开标(报价)一览表 （格式9）

（2）投标分项报价明细表 （格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，投标文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标总价是履行合同的最终价格，报价中应包括本项目开发费、材料、人工费、硬件费、安装调试费、培训、验收费用、保险、交通、利润、税金、其他需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.投标文件应在投标人须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.本项目实行电子交易（网上电子投标、开标、评标）。

2.投标文件分为三种形式：电子加密投标文件、电子备份投标文件、纸质备份投标文件。

（1）电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。

（2）电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

（3）纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。

（六）投标文件的传输递交

1.投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。

3.投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。

4.投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

6.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标；被拒绝的投标文件为无效投标。

- 四、电子开标

（一）开标准备

采购代理机构按照招标文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人若没有参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购工作人员、开标过程和开标结果提出异议。因投标人未在线参加开标而导致其电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二）开标流程（两阶段）

1.开标第一阶段：

（1）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按招标文件规定方式按时在线解密，解密时间为开标后30分钟内；

（2）投标人在规定时间内无法完成已递交电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，由采购代理机构将电子备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或者电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及电子备份投标文件自动失效。

2.开标第二阶段：

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 五、电子评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法抽取并组建，评标委员会成员总数为5人或以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）在评审专家中推选评审小组组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。实质上没有响应招标要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段。

（4）评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

（5）评审人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。

（6）各投标人的评审得分为所有评审人员有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）评审人员确认各投标人评审得分情况，现场监督员签署监督意见；评审小组根据评审汇总情况和招标文件评标原则推荐中标(成交)候选人，同时起草评审报告。

（8）实质上响应招标要求的有效投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（六）评标原则和评标办法

1.评标原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评标办法及标准》。

3.评标依据：招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据；评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标纪律和全程监控

1.评审小组成员将严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

2.采购代理机构工作人员需自觉遵守采购活动开标、评审各项工作纪律制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、采购人代表、供应商代表等采购相关人员应予积极配合并自觉接受监督。投标人任何试图影响评标结果的不公正活动，可能会导致其投标被拒绝。

3.采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

（一）确定中标人（或者采购人事先授权评标委员会确定中标人）

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交给采购人。采购人自收到评标报告后5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）签订合同

1.采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.招标文件及补充文件、中标人投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任：中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 第三章  招标范围及需求

项目编号：ZYTC-202010160603

采购单位：浙江省肿瘤医院

- 一、项目概述

浙江省肿瘤医院始建于1963年10月，是新中国成立最早的四所肿瘤医院之一，集肿瘤预防、医疗、科研、教学、康复于一体，承担着国家肿瘤防治重任，在全国的肿瘤防治工作中发挥着龙头作用，连续8年名列中国最佳肿瘤专科排行前十。2019年5月，浙江省人民政府与中国科学院正式签署医学合作协议，浙江省肿瘤医院正式挂牌“中国科学院肿瘤与基础医学研究所、中国科学院大学附属肿瘤医院、中国科学院大学杭州临床医学院”。

本项目建设主要包括搭建放疗科肿瘤信息化网络，实现和放疗科所用的主要医疗设备如：TPS、CT模拟定位机、直线加速器、TOMO等设备进行深度整合和无缝连接，实现全面的放疗流程管理及质量控制，实现放疗管理电子化改造和流程优化；搭建肿瘤人工智能平台，实现危及器官全自动AI勾画，显著提高临床工作效率；搭建肿瘤放疗远程协作平台及放疗移动应用。

- 二、需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧放疗信息系统开发项目 | 1 | 项 | 980 | 包括设备安装调试验收等 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6 | 投标人无不良信用记录的书面声明 |
| 7 | 法定代表人授权书 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 可供证明投标人具备履约能力的文件： - 投标人拟提供的货物及服务必须符合国家强制性技术标准及规范； - 经营(销售)许可类文件： a)资质合格类证明文件：提供医疗器械生产或者经营许可证。 b)货物合法性证明文件：提供医疗器械注册证或者备案证明。 |
| 2 | 可证明投标人资质信誉的认证证书： 提供质量管理/环境体系认证、信用等级、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。 |
| 3 | 质保期： - 质保期为：软件验收合格正常使用后≥1年，硬件详见招标内容及要求。如果质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。 - 投标文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。 |
| 4 | 付款方式： - 在合同签订及实施计划确认后，经内部审核完成后，15个工作日内向中标供应商支付总合同金额（除去硬件部分）的10%作为项目预付款。 - 项目硬件部分全部到货并安装调试完成，经采购人验收，内部审核完成后，15个工作日内向中标方支付硬件部分全额货款。 - 采购人应在项目验收后，内部审核完成后，15个工作日内向中标供应商支付合同金额（除去硬件部分）的30%。采购人应在项目终验后，内部审核完成后，15个工作日内向中标供应商支付至合同金额（除去硬件部分）的97%，以上付款途径均根据采购人财务规定的方式支付。 - 剩余合同金额（除去硬件部分）的3%将作为质保金，质保（维保）期满，中标供应商向采购人开具质保金返还申请，且无任何质量服务问题后，采购人内部审核完成后，无息退还。 |
| 5 | 交货条件： - 交货期限：采购合同签订后60个日历日内完成硬件交货并完成安装调试，硬件验收后90日历日内完成软件安装调试。 - 交货地点：浙江省肿瘤医院 指定地点。 |
| 6 | 同类业绩证明： - 业绩清单：提供自2018年1月1日以来同类成功案例清单。 - 证明材料：提供同类典型成功案例的合同复印件 (原件备查)。 |
| 7 | 商务能力证明： - 管理实施人员：提供满足项目管理实施所需专业技术人员名单及相关资质证书。 - 维修响应期限：接到用户维修服务要求后，2小时内响应，24小时内到达现场。 - 备品备件保障：提供必要的备品备件清单，确保业务正常开展和安全质量检测。 - 本地服务网点：具备本地化服务能力的维修网点，提供详细的服务内容及计划。 - 服务质量承诺：提供原厂保修承诺书或授权证明，维修工程师具有原厂培训证明。 |
| ▲8 | 投标报价： - 投标报价方式：固定总价（人民币）。 - 投标总价是履行合同的最终价格，报价中应包括本项目开发费、材料、人工费、硬件费、安装调试费、培训、验收费用、保险、交通、利润、税金、其他需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。 - 投标人应当对其所提供的货物及服务按规定填写投标总价和投标分项报价明细表，包括须提供软件建设和硬件建设的分项报价明细、质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，评标时将不予核减；投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人必须核实投标报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以投标总价为准，缺漏项的费用由中标商自行承担，招标人将不作任何补偿。 |
| 9 | 其他条款： - 招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，投标文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 投标人须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人可以提供便利于招标人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 |

- 五、技术服务要求

| 序号 | 招标内容及要求 |
| --- | --- |
| 一 | 软件部分要求 |
| 1 | 项目总体要求 |
| 1.1 | 安全性和可靠性： 鉴于系统涉及肿瘤放疗流程及治疗方案管理，系统安全可靠性应作为系统建设的首要出发点。系统应具备高可靠性和安全性，数据访问应有严密的安全控制机制及数据核对机制，对系统可能出现的宕机情况，应有充分的技术保障和应对预案；应充分考虑放疗业务的实际情况和系统可能出现的意外情况，提高整个系统的应变能力和容错能力，确保系统整体运行安全、可靠。 |
| 1.2 | 全面性和严谨性： 实现全面的放疗流程管理，系统应涵盖从放疗信息登记、模拟定位、靶区勾画、计划设计、计划验证、治疗实施、疗后随访等所有环节，所有治疗环节都应进行严格监控，堵塞医院内部管理漏洞，提高管理效率，减少医疗风险，同时应提供严格的财务监控，实现放疗收费精确管理。本系统须从设备管理、计划管理、流程管理和治疗管理四个层面实现对科室整个放疗流程的质量控制，从而提高医院放射治疗的质控水平。 |
| 1.3 | 通用性和扩展性： 能够通过设备厂家和软件系统厂商的标准对外接口，实现对医院现有的各类放疗设备及信息系统进行整合，并具有很好的通用性和扩展性，满足不断发展的肿瘤放疗技术进步需求,根据医院业务需要提供必要的定制内容。 |
| 1.4 | 系统整合与设备连接： 本次拟建设的肿瘤信息管理系统应遵循DICOM 3.0、DICOM RT、HL7等相关国际标准，同时要求系统支持非HL7协议；在医院开放端口的前提下，能够通过统一的数据接口和医院已有的其他信息系统如：HIS、EMR、PACS等进行系统集成；能够实现和放疗科所用的主要医疗设备如：TPS、CT模拟定位机、直线加速器、TOMO等设备进行深度整合和无缝连接，能够通过信息网络进行准确、及时、无损和安全的数据传输。 |
| 1.5 | 流程管理与工作设置： 系统必须参考国家规范以及医院的实际业务流程进行设计，需要支持工作流管理和定义，需要根据医院现有的工作流程、工作模式进行设计。同时，要有灵活的方式方法可以让用户根据不同科室、不同设备、不同岗位的工作要求进行方便的调整和设置，方便实现放疗管理电子化改造和流程优化，提高放疗工作效率和管理能力。 |
| △1.6 | 全中文支持： 要求厂家所投标的系统为全中文操作界面，并提供中文使用说明书。 |
| △1.7 | 平台运行环境： 肿瘤信息管理系统应采用“客户/服务器（C/S）”架构及关系型数据库。所有的病人治疗数据，包括文字资料、图像数据和治疗计划等，以及治疗过程中产生的图像和文字数据，均应集中存储在专门的服务器数据库中，方便管理和备份，并在所有联网的工作站中进行信息资源共享。 |
| 1.8 | 信息自动提醒： 系统应能自动生成各类工作流提醒信息，支持用户自定义提醒信息的内容和格式，支持通过PC端系统工作站，手机移动APP或者手机短信等方式自动推送到系统客户端，方便用户及时了解和查看。 |
| 1.9 | 人工智能自动勾画： 所投标的系统应提供基于深度学习人工智能算法的放疗结构自动勾画模块，支持基于医院放疗病案进行深度神经元网络模型训练，支持集成用户自主训练的AI网络模型。 |
| △1.10 | 肿瘤手机端APP应用： 为方便放疗医生进行日常患者管理和提高患者依从性，需提供一款满足放疗专科日常管理应用的手机移动APP；APP应包括医生端和患者端，医生端功能包括但不限于患者基础信息、疗程状态、医嘱信息等；患者端功能包括但不限于患者基础信息、疗程状态、就诊指导、预约信息、疗程注意事项等。 |
| 2 | 放疗信息管理系统参数要求 |
| 2.1 | 基础功能 |
| 2.1.1 | 数据库： 提供关系型放疗病案信息数据库，支持将放疗过程中产生的各类放疗病案数据集中存储，实现所有放疗数据基于同一平台共享访问； 支持对患者病案数据进行授权访问控制，建立完善的保障机制，确保数据访问的安全性和可靠性。 |
| 2.1.2 | 服务端： 为客户端提供数据管理服务，向客户端提供资源，保存和管理客户端提交的数据； 为系统正常运行提供支撑服务，包含启动服务配置、数据库连接配置、登录服务、文件传输服务。 |
| 2.1.3 | 系统基础数据设置： 支持对支撑医院业务流程运转的相关参数及常用基础数据，如人员、疾病、部位、病区等进行配置和维护。 |
| 2.1.4 | 用户权限管理 系统应提供用户授权管理功能，由我院系统管理员自主分配用户权限；所有用户应基于授权模式访问系统，禁止所有非授权用户访问系统，确保所有系统数据的访问安全可控；应提供用户角色管理功能，可以根据我院不同科室或岗位实际工作需要，设定不同角色对于系统软件各功能模块的访问权限。 |
| 2.1.5 | 患者列表： 提供患者列表，方便用户基于列表快速开展患者管理工作，查看患者基本信息，流程状态信息、诊断信息和病案信息等； 提供多种分类显示视图，支持按疗程状态、治疗方式、疾病种类、病区等对列表内容进行分类显示，满足用户对患者分类管理的不同应用需求； 支持利用关键字按列快速检索表中的患者信息，支持模糊查询，支持多字段组合查询； 支持按工作流程提供多种类型的患者信息列表，方便快速查看指定工作环节对应的所有患者信息； 提供类似手机未读短信的提醒功能，支持未处理任务自动提醒，方便用户及时关注未处理任务。 |
| 2.1.6 | DICOM网关服务： 为放疗设备与肿瘤信息管理系统之间进行DICOM文件传输提供支持； 支持DICOM 3.0通讯协议，支持DICOM、DICOM RT数据发送与接收； 支持CT、MRI、PET、RTSTRUCT、RTPLAN、RTDOSE多种模态数据接收和解析； 支持将CT和RTSTRUCTURE、或RTPLAN发送到TPS及加速器配套放疗网络； 兼容主流TPS，包括Pinnacle、Eclipse、Monaco、CMS、RayStation、TOMO等； |
| 2.1.7 | 文件存储与传输服务： 为DICOM和非DICOM格式的病案数据提供文件存储与传输服务； 支持以病人为中心构建病案数据库和文件数据库； 支持不同客户端之间共享和传输患者的病案信息，以及放疗影像、靶区、计划和剂量等数据。 |
| 2.1.8 | 病案分类标记与快速检索： 支持病案分类归档管理，支持对病案进行分类标记，支持自定义标记名称和图标； 支持ICD10疾病编码规范，支持按照ICD10对患者病案进行分类标记管理； 支持TNM肿瘤分期分类标记，支持按照TNM分期对病案进行分类管理； 支持科研病案收集整理，支持病案科研入组标记 ，支持科研病案规范管理； 需提供高级检索功能，可通过姓名、放疗号、病历号、病种、治疗方式、自定义标记等信息来检索患者病案。 |
| 2.2 | 流程管理 |
| △2.2.1 | 患者流程： 支持根据患者的治疗进度以及数据流变化，自动标记患者放疗流程状态； 支持以图形化方式显示放疗患者的完整治疗流程，以及当前疗程进度状态，方便科室医生、物理师、技师等相关人员及时了解患者当前所处的治疗阶段。 |
| 2.2.2 | 流程质控： 需提供放疗工作审核机制，支持对关键工作内容进行强制审核和电子签名确认； 需提供审核配置功能，支持由系统管理员自定义审核机制，决定是否对具体工作设置强制审核； 需提供权限管理机制，支持由系统管理员合理设置系统用户的操作权限，以明细各环节的医护人员对应的具体分工和用户界面。 |
| 2.2.3 | 日志记录： 对各环节的关键操作应进行详细日志记录，实现精细化流程管理，确保所有关键操作有迹可循，以便进行工作回溯； 需提供日志记录列表，以病人为中心显示对病人的每个关键操作的日志记录信息。 |
| 2.2.4 | 消息推送： 支持根据放疗流程自动生成各类提醒消息； 支持设备故障、故障修复等消息自动批量推送； 支持将系统生成的通知消息通过PC端、手机短信或手机移动APP等方式推送给指定对象； 支持自定义消息推送方式，包括：即时推送、提前推送、延迟推送； 支持自定义消息推送对象配置，包括：医师、物理师、技师、患者等。 |
| 2.3 | 任务管理 |
| 2.3.1 | 任务分配： 支持以图形化方式显示人员工作量、设备负荷量，以便主管人员根据当前工作量情况合理分配工作任务，避免设备、人员忙闲不均情况； 需提供工作任务预约分配管理功能，支持由主管人员将计划设计等任务分配给指定相应工作人员； 需提供TPS、治疗机设备预约任务分配功能，支持将计划设计任务分配给指定TPS，支持提前分配治疗任务到指定治疗设备； 需提供工作任务领取功能，支持工作人员领取自己的工作任务，并有明确的状态标记，以便主管人员实时了解工作进度。 |
| 2.3.2 | 任务流转： 支持任务状态手工标记和工作任务自动流转，实现流水线作业管理； 一个任务在上一环节完成后下一环节的相应工作人员应能自动获知； 需提供计划设计任务完成确认功能，支持物理师主管和医师双重确认。 |
| 2.3.3 | 任务提醒： 需提供任务分配超时、任务执行超时等任务异常提醒功能； 支持根据任务分配情况，及时、准确的将任务信息推送给下一步的执行人员； 支持将任务消息通过PC端、手机短信或手机APP等方式多通道推送。 |
| 2.4 | 病案管理 |
| 2.4.1 | 患者基本信息登记： 需提供患者信息录入登记功能，包括患者姓名、性别、年龄、电话、病历号、门诊、住院等信息； 需提供患者头像拍照功能，并将头像存储到病案数据库； 需提供身份证信息自动读取功能，实现患者信息自动快捷登记； 在医院开放接口的情况下，支持从HIS中自动获取患者基本信息快速导入系统。 |
| 2.4.2 | 患者身份标记： 支持利用身份证号码作为患者身份证信息识别标记； 支持利用条形码、二维码作为患者身份识别标记； 支持放疗医保卡、就诊卡作为患者身份识别标记； 支持利用人脸识别技术自动关联患者身份识别标记。 |
| △2.4.3 | 复诊病人登记： 支持通过放疗号或患者姓名，调出已出院病人信息进行复诊快捷登记。 |
| 2.4.4 | 诊断信息登记： 需提供诊断信息录入登记功能，内容包括临床诊断、疾病（采用ICD-10疾病分类标准）、病理诊断、TNM分期等信息； 在医院开放接口的情况下，支持从HIS/EMR系统自动获取临床诊断和电子病历报告等信息。 |
| 2.4.5 | 附件管理： 支持将患者提供的各类纸质病历通过扫描或拍照方式存档，实现过往纸质单据电子化管理； 支持将患者提供的各类电子文档以附件的形式进行统一归档管理，各类附件应能归档到对应患者名下，可以为附件添加标记和描述，以方便进行检索和查阅。 |
| 2.4.6 | 胶片电子化： 支持将胶片通过扫描方式实现电子化管理，扫描的胶片应能归档到对应患者名下，并可以对扫描获取的胶片图像进行增加标记和描述，方便检索与查阅。 |
| 2.4.7 | 病案导入： 支持从硬盘或网关导入患者图像、靶区、计划等病案资料； 支持批量病案导入，并可根据病案信息自动归档到对应的患者名下； 支持病案导入自动解析，建立病案从属关系。 |
| 2.4.8 | 病案导出（发送）： 支持将患者完整放疗病案（包括影像、靶区、计划、附件等文件）导出到磁盘文件； 支持将患者影像、靶区、计划等DICOM文件发送到支持DICOM数据读取的第三方设备。 |
| 2.4.9 | 病案标记： 提供病案标记操作，允许对特殊患者信息添加标记，病案标记应包括：加急、危重、暂停治疗、终止治疗、典型病例等； 需提供病案标记名称和图标自定义操作； 支持通过病案标记快速过滤查找患者。 |
| 2.4.10 | 定摆位信息采集： 支持定位时拍摄患者现场定位照片； 支持通过治疗工作站查看定位照片，方便治疗技师及时了解定位情况； 支持通过截图方式获取IGRT摆位内容，方便医师及时了解摆位情况。 |
| 2.5 | 单据管理 |
| 2.5.1 | 放疗单据电子化： 需提供覆盖全放疗流程的整套电子化单据； 支持将放疗涉及的各类单据实现电子化、结构化管理，同时支持基于模板的快速完成单据内容填写； 各类电子单据应提供新增、修改、删除、复制、审核、作废、打印等便捷操作； 所有申请单据应提供审核功能，支持下级医生填写，上级医师审核模式。 |
| 2.5.2 | 单据类型： 单据类型和内容可根据医院实际情况进行增加或修改； 提供的单据应至少包括：肿瘤多学科会诊（MDT）意见书、放疗知情同意书、计划设计申请单、放射治疗处方单、CT定位申请单、CT定位记录单、增强CT扫描同意书、体位固定记录单、复位验证申请单、放疗病程记录、剂量验证记录单、放射治疗记录单、放疗小结等。 |
| △2.5.3 | 单据模板： 各类申请单应提供工作模板，方便基于模板快速填写单据内容； 单据模板应支持个人模板和公共模板维护； 各类单据模板应能按照部位、病种进行分类，方便使用和维护； 各单据模板的具体内容可由医院填写和维护。 |
| 2.5.4 | 单据打印： 需提供单据打印预览； 支持单个类型单据打印，支持患者所有单据整本打印。 |
| 2.5.5 | 单据归档： 支持与医院EMR系统进行信息集成； 支持将单据以PDF文档或其他指定格式形式导出到EMR系统。 提供公共访问Web接口，支持其他系统调用放疗信息系统。 |
| 2.6 | 费用管理 |
| △2.6.1 | 费用套餐： 支持按病种或治疗方式制定费用套餐； 支持按套餐收取治疗费用。 |
| 2.6.2 | 费用单据： 支持组合勾选收费项目或者费用套餐开具收费单据； 需提供费用单据的收费、退费确认操作； 在医院开放接口的情况下，支持从HIS系统获取患者的收缴费信息，自动同步费用状态； 需提供费用单据打印功能，可将收费明细打印成纸质单据。 |
| △2.6.3 | 漏费监控： 需提供放疗计划与收费项目自动关联功能，应能根据射野数量、照射次数自动计算计划设计费和治疗费； 需提供治疗记录与收费项目自动关联功能，支持治疗费用按次自动划扣； 支持治疗费用不足提前提醒，支持按治疗次数设定提醒时机； 应提供收费确费功能，支持制模、定位、制定计划、治疗实施等关键环节进行收费确费，在治疗结束或填写治疗小结时，应对未缴清费用的患者进行自动提示。 |
| 2.7 | 预约管理 |
| 2.7.1 | 预约设置： 支持节假日设置； 支持工作时间的设置； 支持设备最大负荷量设置； 支持根据治疗方式设置单次治疗时长。 |
| 2.7.2 | 定位预约： 支持患者模拟定位时间预约，需提供模拟定位预约视图，方便统一安排患者的定位预约时间； 支持医生在填写定位申请单时直接快速安排模拟定位预约时间； 支持单日可预约定位人数上限设置； 需提供模拟定位设备当前空位实时展示视图，以方便快速安排预约时间。 |
| 2.7.3 | 摆位预约： 支持患者摆位验证时间预约，需提供摆位验证预约视图，方便统一安排患者的摆位预约时间。 需提供摆位验证设备当前空位实时展示视图，以方便快速安排预约时间。 |
| △2.7.4 | 治疗预约： 支持患者分次治疗时间预约，需提供治疗预约视图，方便统一安排患者的治疗预约时间； 需提供摆位治疗机设备当前空位实时展示视图，以方便快速安排治疗预约时间； 需提供日、周、月等多种日程查看视图，方便管理各治疗设备的患者预约情况； 需提供治疗日程与治疗记录自动关联功能，支持通过治疗日程查看患者的每次治疗预约相对应的治疗状态，状态包括首次治疗、末次治疗、暂停治疗、已执行、未执行等。 |
| 2.7.5 | 治疗日程安排： 支持根据首次照射日期、照射次数和轮照方案，以及预先设置的治疗时间和节假日等信息，自动安排治疗日程； 支持根据不同的治疗方式及设定的治疗时长，自动计算治疗机单日最大治疗人数上限，以及加速器当天剩余可安排治疗人数； 需提供超越功能，对特殊情况允许有超越权限的工作人员，不受默认设置限定，以便对特殊情况进行特殊安排。 |
| △2.7.6 | 医生日程视图： 需提供医生日程视图，方便医生对其进行定位日程、摆位日程和治疗日程的预约； 需提供日程提醒功能，医生可以在预约日历表中，添加日程相关的个人提醒事项。 |
| 2.7.7 | 日程变更： 支持对已安排但未执行的日程进行顺延或者提前操作； 应提供多种变更操作支持，支持包括对单个病人、单个班次、或单台设备的所有病人进行日程变更，以满足实际放疗日程管理需求。 |
| 2.7.8 | 预约通知： 需提供预约通知功能，支持将日程相关的通知消息通过PC终端、手机短信或者手机APP自动推送到给相关的医务人员或患者。 |
| 2.8 | 自助报到 |
| 2.8.1 | 自助报到终端： 支持患者使用条形码、二维码、就诊卡、医保卡、身份证、或人脸识别等多种方式，进行预约自助报到； 支持触屏输入，患者可通过触摸屏输入放疗号、身份证号、或病历号进行预约报到； 支持基于报到顺序自动生成排队序号。 |
| △2.8.2 | 报到时间限制： 支持设定允许报到的时间范围，不在预定时间范围内报到的，应有明确的提示。 |
| △2.8.3 | 排队顺序规则配置： 支持按照先到先排队规则分配排队顺序号； 支持按照头部优先还是体部优先的规则分配排队顺序号； 支持绿色通道功能。 |
| 2.9 | 排队叫号 |
| 2.9.1 | 叫号服务端： 为叫号客户端提供语音叫号服务支持； 支持语音库设置，支持使用双语音叫号，支持设置语音播报次数； 支持在一个叫号屏幕显示多台治疗机对应的排队叫号信息； 支持播放多媒体视频，可设置播放内容，播放顺序等； 支持自定义排队叫号信息的显示格式； |
| 2.9.2 | 隐私保护： 支持叫号屏幕上部分隐藏患者姓名，以保护患者隐私。 |
| 2.9.3 | 公告信息显示： 支持在叫号屏幕上显示公告信息，公告信息区内容滚动播放。 |
| 2.9.4 | 排队叫号： 支持在叫号屏幕上显示排队病人息、准备治疗病人、当前治疗病人等信息。 |
| 2.10 | 查询统计 |
| △2.10.1 | 统计报表自定义； 支持自定义统计报表，需提供统计报表自定义界面； 支持自定义统计内容，包括数据模型，检索条件、统计维度、统计指标等自定义； 支持自定义统计报表的视图格式，包括数据列表，柱状图、折线图、饼图等，支持自定义统计视图各图表的排列布局方式。 |
| 2.10.2 | 权限控制： 支持访问权限控制，对敏感统计结果，被授权的用户才能查看。 |
| △2.10.3 | 主统计面板： 需提供主统计面板功能，支持将主管将感兴趣的多个关键统计图表显示在一个统计面板上，方便主管快速查看关注的统计报表和相关信息； 支持根据不同部门主管的关注点设定多个主统计面板。 |
| 2.10.4 | 人员工作量统计： 支持统计不同岗位的人员工作量情况，包括医生接诊量、物理师计划设计量、治疗技师照射量等。 |
| 2.10.5 | 设备工作量统计： 支持统计不同设备的工作量情况，包括CT的拍片量、TPS的计划设计量、模拟机的复位数、加速机照射量等。 |
| 2.10.6 | 照射量统计： 支持统计不同加速机每日、每月、每年的照射病人量、射野数、照射时间、照射跳数等。 |
| 2.10.7 | 病人量统计： 支持统计不量同地域、不同病种、不病分期、不同年龄段的病人分布。 |
| 2.10.8 | 效益统计： 支持查询和统计选定时间段内科室产生的收入费用情况； 支持按病种，治疗方式、照射技术分类统计相关收入情况。 |
| 2.10.9 | 报表导出： 支持将报表统计数据导出到Excel。 |
| 2.11 | 科研随访管理 |
| △2.11.1 | 科研入组： 需提供科研入组标记功能； 支持自定义入组标记的标签名称和图标； 支持按入组标记查询检索患者信息和科研病案材料。 |
| 2.11.2 | 在院病历记录： 支持登记入组患者在院治疗的一般情况、症状体征、检查记录、手术记录、化疗记录、放疗记录、药物治疗记录、不良事件、疗效评估等相关信息。 |
| 2.11.3 | 随访模板： 提供不同科研组或者不同病种的随访模板。 |
| △2.11.4 | 随访计划： 需提供根据不同科研组或者不同病种制定与之相应的随访计划，并自动生成随访日程时间表； 支持随访计划与治疗小结单据自动关联，以便医生在填写治疗小结单据时，可选择随访计划模板，快速制定随访计划。 |
| 2.11.5 | 随访提醒： 提供随访工作管理台，支持当日随访任务、当月随访任务、超时未随访自动提醒。 支持通过患者端手机APP提醒患者复诊及发送随访调查问卷。 |
| 2.11.6 | 随访录入： 支持通过随访模板快速录入随访数据，包括随访信息、症状体征、检查记录、不良事件疗效评估、量表评分等内容。 |
| 2.11.7 | 随访工作统计： 需提供随访工作量、失访率、成功率等统计分析页面。 |
| 2.11.8 | 病案检索导出： 支持通过病种、分期、病程指征等条件查询病人明细，支持模糊条件查询，以快速筛选出符合条件的病人。 支持将检索结果导出到Excel等统计软件，以建立数学模型和开展科研统计分析。 |
| 2.12 | 设备管理 |
| 2.12.1 | 设备资料管理： 需提供设备资料登记和维护管理页面。 支持模拟机、加速器、TOMO、QA检测装置等设备的统一管理。 |
| 2.12.2 | 设备报修： 需提供设备报修登记功能，记录的内容包括设备名称、故障时间、故障描述、报修人、报修时间等信息。 |
| 2.12.3 | 设备维修： 需提供设备维修登记功能，记录包括设备故障原因、维修人员、维修时间、更换部件、维修费用等。 需提供设备维修知识库，将历次维修情况形成知识库，并提供基于故障情况的维修知识库检索功能，可快速查找历史处理方法。 |
| 2.12.4 | 设备故障统计： 支持统计各部件的故障率、故障次数、维修时间、维修费用等。 提供设备故障率统计分析，可按时间对各设备的维修情况进行统计分析，并形成统计图表； 提供维修费用统计，可对不同设备进行维修成本跟踪统计。 |
| 2.12.5 | 故障信息发布 需提供故障消息的发布功能，支持将定位、摆位、治疗设备故障及故障修复相关的消息自动推送给指定人员，消息内容可根据预设模板自动生成，也可以临时手工设定； 对设备故障导致需要顺延日程的情况，应支持通过设置故障修复状态，自动顺延故障机器对应的预约日程，并自动发布故障修复消息。 |
| 2.13 | 耗材管理 |
| 2.13.1 | 耗材出入库登记： 需提供耗材统一管理平台，可实现耗材出库、入库登记。 |
| 2.13.2 | 库存预警： 需提供耗材库存不足时自动预警。 |
| 2.13.3 | 定位模具管理: 支持登记模具存位置。 |
| 2.14 | 计划管理 |
| △2.14.1 | 计划浏览： 需提供RTPan放疗计划射野信息查看功能，兼容主流品牌TPS的DICOMRT格式的计划； 支持以结构化的方式展示治疗射野参数信息，包括机架角、准直器、MLC、跳数、子野形状等射野信息。 |
| △2.14.2 | 计划质控： 提供治疗射野参数验证功能，自动验证计划参数有效性，对超出范围的参数应自动给出提醒标记； 提供治疗计划会诊签名功能，支持医生物理师双重会签，只有经过双重会签的计划才允许发送到加速器治疗。 |
| 2.14.3 | 照射方案： 支持快速制定患者治疗照射方案，可以快速设定照射周期、单日照射次数，轮照方式等。 |
| 2.14.4 | 二维计划创建： 需提供二维计划创建、编辑功能，用户可以在系统中新建2D计划或修改TPS输出的2D计划； 计划修改应有权限设置，只有授予了相应权限的用户才能创建或修改2D计划。 |
| 2.14.5 | 计划打印： 支持打印电子治疗处方单，支持根据RTPlan自动生成计划射野参数对应的治疗处方单。 |
| 2.15 | 影像管理 |
| 2.15.1 | 影像存储 支持各类医学影像统一分类存储； 支持按影像模态类型快速检索； 支持典型病案影像快速检索与回顾。 |
| 2.15.2 | 影像浏览： 支持CT、PET-CT、CBCT、EPID、MR等图像的浏览； 支持DIOCM断层影像MPI重建，支持横断位、冠状位、矢状位重建； 需提供缩放、拖动、测量、放大镜等图像查看工具； 支持调整图像显示的窗宽，窗位； 需提供断层图像定位图及定位线显示功能； 支持截屏打印功能。 |
| △2.15.3 | 图像配准融合： 支持CT/CT、CT/MR、CT/PET等多模态图像对比查看； 支持CT/CT、CT/MR、CT/PET多模态图像自动配准与融合； 支持设置棋盘格、透明度等方式查看图像配准融合效果。 |
| 2.16 | 高级计划评估 |
| 2.16.1 | 物理剂量评估： 支持按绝对剂量或相对剂量来进行计划评估； 支持对计划后新勾画结构进行剂量分布评估； 支持查看指定体素点的CT值和对应的剂量值； 支持在CT图像上显示或隐藏指定剂量值对应的物理剂量分布曲线； 支持查看任意指定剂量值对应的等剂量曲线，支持实时改变等剂量曲线的颜色和线宽； 支持显示或隐藏任意指定结构的DVH曲线，支持设置DVH图的背景颜色和线宽； 支持查看单次剂量或总剂量对应的DVH曲线，支持查看指定结构受到大于某剂量值照射的体积百分比和对应体积； 支持显示所有结构的体积、最大剂量、最小剂量、平均剂量等统计信息； 支持通过体积百分比计算对应结构的参考剂量，或通过参考剂量计算对应结构的体积百分比。 |
| △2.16.2 | 生物剂量评估： 支持基于等效于2Gy/F 的生物等效剂量(EQD2)进行放疗计划评估； 支持在一幅CT图像上对比分析同一个解剖结构的对应的物理剂量和等效生物等效剂量的分布情况； 支持在同一个窗口中对比分析同一个解剖结构对应的物理剂量与等效生物剂量的DVH曲线分布； |
| 2.16.3 | 多计划对比： 需提供多计划对比评估功能，支持对同一套CT对应的两个不同计划进行剂量分布对比评估； 支持多个不同计划的物理剂量对比分析； 支持多个不同计划的生物剂量对比分析。 |
| △2.16.4 | 剂量叠加： 需提供剂量叠加分析功能，支持同一套CT的两个不同阶段的计划进行剂量叠加分析。 需提供多段计划的物理剂量叠加分析； 需提供多段计划的生物剂量叠加分析。 |
| 2.16.5 | 配准后评估： 需提供CT/MR、CT/PET图像的配准融合功能，支持基于配准图像进行物理计划评估、生物计划评估、多计划评估和剂量叠加评估。 |
| 2.17 | 治疗计划剂量Gamma验证 |
| 2.17.1 | 治疗Logfile文件读取： 支持自动读取治疗设备在照射治疗过程中生成的治疗Logfile文件； 支持自动解析治疗Logfile文件内容。 |
| 2.17.2 | 治疗计划转换： 支持将治疗Logfile文件转换为治疗计划RTPlan文件； 支持将转换后的RTPlan文件发送到TPS，进行照射剂量计算。 |
| △2.17.3 | Gamma计算： 支持TPS计划的剂量与治疗Logfile 计划的剂量进行 Gamma通过率计算； 需提供冷、热点计算功能，支持分析冷、热点在影像或结构内部的分布情况； 支持TPS计划与Logfile计划的DVH对比分析； 支持查看指定切面的剂量分布和profile曲线； 支持基于等效生物剂量进行Gamma通过率验证。 |
| 2.18 | 治疗管理 |
| 2.18.1 | 加速器连接： 支持不同品牌加速器设备连接，包括医科达、瓦里安等主流品牌加速器； |
| 2.18.2 | 当日照射病人列表： 提供治疗患者管理列表，支持根据治疗日程安排，显示当天或当前班次需治疗的病人，方便技师高效开展患者治疗工作； 支持将病人按照未报到、已报到、准备治疗、已治疗分类显示在不同工作区域，方便技师查看和管理； 支持病人报到自动提醒，病人通过报到机报到后，自动将病人状态从未报到转为已报到，并显示在相应工作区域； 支持语音呼叫已报到病人，呼叫后病人状态自动从已报到状态转为准备治疗状态，并显示在相应工作区域； 需提供通过条形码或RFID卡，自动调入准备治疗状态的病人治疗计划； |
| 2.18.3 | 治疗质控： 支持通过患者条码、二维码、就诊卡、社保卡等任意一种方式验证患者身份，确保当前治疗数据与实际的治疗患者一致； 支持通过人脸识别技术，自动识验证患者身份； 支持自动检测处方参数与实际参数的偏差，确保治疗准确无误； 支持六小时内重复照射提醒。 |
| △2.18.4 | 漏费监控： 支持在首次治疗或者每次治疗前自动检测患者缴费情况，对未缴费情况进行自动提醒，实现治疗漏费控制。 |
| △2.18.5 | 验证并记录： 支持治疗射野参数数据直接传输到加速器控制台； 支持实时监控照射过程中照射跳数变化显示； 系统应能实时记录各种类型放疗设备治疗过程的反馈信息并能够提供验证和纠错； 支持动态调强、静态调强、4D IGRT、VMAT等治疗技术。 |
| 2.18.6 | 剂量验证： 需提供剂量验证功能，记录剂量验证过程所产生的验证剂量。 |
| 2.18.7 | 治疗记录： 支持自动获取加速器治疗后的照射记录，并与其他环节产生的放疗数据如RTStructure、RTPlan、RTDose等形成完整放疗病案。 |
| 2.18.8 | 未治疗/暂停治疗提醒： 对当日未治疗日程或者连续多日未治疗患者，支持通过PC端、手机短信或者手机APP等方式及时提醒主管医师； 支持主管医生对需暂停治疗的患者进行标记或填写医嘱，并自动通知治疗室。 |
| 3 | 人工智能自动勾画系统参数要求 |
| 3.1 | 要求人工智能自动勾画系统与放疗信息管理系统为同一个产品的体系结构，数据、流程、工作界面可进行无缝对接。 |
| 3.2 | 智能勾画工作站 |
| 3.2.1 | 勾画系统管理： 支持多工作站分布式部署，支持多用户并行勾画申请管理； 支持以患者为中心快速检索查询患者的放疗影像、结构、计划和剂量等病案； 支持将CT/PET/MRI等多模态影像与放疗靶区、剂量融合显示； 支持基于预定义的智能勾画模板，快速创建ROI结构列表并自动勾画结构轮廓； 支持对结构勾画结果进行人工审核，支持对审核结果进行自动标识管理。 |
| 3.2.2 | 影像与结构浏览： 支持CT、MR、PET等断层扫描数字影像加载显示； 支持DIOCM断层影像MPI重建，支持横断位、冠状位、矢状位重建； 支持DICOM影像窗宽窗位调节显示，支持影像缩放、平移、定位操作； 支持DICOM RTSTRUCT结构集轮廓线与DICOM影像融合显示； 支持三维视图方式显示结构，支持面绘制和线绘制，支持三维重建进度实时显示； 支持查看任意指定结构的三维重建结果，支持三维重建场景选中、缩放和透明度调节。 |
| △3.2.3 | 手动勾画工具： 支持基于画笔、画刷工具快速连续勾画结构轮廓； 支持画刷勾画自动规避其他结构轮廓线； 支持画刷勾画过程中根据组织密度自动推荐轮廓线； 支持对结构轮廓线进行增加、删除、修改、复制、粘贴等操作； 支持对结构轮廓进行移动、缩放等编辑操作； 支持对结构轮廓线的编辑操作进行撤销和恢复； 支持快速复制结构轮廓，支持结构轮廓交、并等逻辑运算操作； 支持分叉结构的定义，在同一平面上可勾画同一结构的多个闭合轮廓线。 |
| △3.2.4 | 单器官自动勾画： 支持基于灰度密度信息自动探测单个器官的结构轮廓； 支持基于灰度密度信息自动勾画体表、肺部、脊髓、眼球结构轮廓； 支持设置三维勾画范围，自动勾画设定范围内的指定器官。 |
| △3.2.5 | 多模态图像配准勾画： 支持CT-PET、CT-MR多模态图像自动配准与融合； 支持基于配准后的融合图像进行结构靶区勾画； 支持通过平移、旋转等操作，手工动调节配准精度； 支持设置棋盘格、透明度等方式查看图像配准融合效果。 |
| △3.2.6 | 智能勾画申请： 支持智能勾画申请任务管理，支持对每次智能勾画过程和进度状态进行记录管理； 支持多个勾画任务并行处理，支持通过勾画任务列表实时查看所有勾画任务状态； 支持智能勾画申请单，以方便仅选择而不加载显示CT图像即可快速申请智能勾画； 支持智能勾画申请工具，以方便在靶区勾画图像窗口快速申请智能勾画； 支持基于预设智能勾画模板，自动快速勾画指定的结构轮廓； 支持勾画过程进度状态可视化显示，对上传、勾画、下载等耗时的操作给出明确进度提示； 支持勾画结果自动回传机制，并自动加载勾画轮廓到图像窗口与CT图像融合显示； 支持对智能勾画结果进行人工修改和审核。 |
| △3.2.7 | 智能勾画结果验证： 支持智能勾画结果与人工勾画结果进行对比验证操作界面； 支持将智能勾画结果与人工勾画结果在同一个应用界面进行对比分析； 支持自动统计全局dice、平均dice、及单器官dice值，支持分析结果导出。 |
| 3.3 | 智能勾画服务后台 |
| 3.3.1 | 智能勾画模板配置： 支持结构勾画名称标准化管理，支持构建统一的结构命名规范； 支持利用标准结构名称和AI训练模型预定义智能勾画模板； 支持按部位、病种，预定义符合科室临床要求的智能勾画模板。 |
| 3.3.2 | 智能勾画引擎： 提供经过充分训练的适用于放疗结构自动勾画的人工智能核心算法模型； 支持基于预定义的智能勾画模板自动精确勾画CT定位图像上指定组织的结构轮廓； 支持将勾画进度状态实时向智能勾画工作站前端反馈，方便用户随时了解勾画进度。 |
| △3.3.3 | 智能训练管理： 提供基于B/S架构的训练管理后台，训练管理后台与智能勾画工作站应为一体化设计； 支持通过智能勾画工作站快速收集符合条件的训练病案，并自动上传到训练管理后台； 支持对收集的病案进行分类管理，支持按病种、专家、分期建立训练病案库； 支持对符合条件的训练病案批量自动生成用于深度学习的训练样本数据； 支持可视化方式优选训练样本数据，评估训练样本质量； 支持按指定样本比例，自动创建随机生成的训练集、测试集； 支持基于集成管理界面完成AI训练脚本可视化编辑，实现AI网络模型设计； 支持基于集成管理界面完成网络模型训练过程，支持训练过程可视化； 支持基于集成管理界面选择最优的训练模型进行发布，并自动应用到智能勾画引擎。 |
| 4 | 放疗移动APP参数要求 |
| 4.1 | 需提供肿瘤信息系统的移动端APP，放疗移动App应包括医生端和患者端； 支持通过标准放疗信息数据接口将移动APP与放疗信息系统集成。 |
| 4.2 | 医生端，要求具有以下功能： |
| △4.2.1 | 管理我的患者： 支持医生通过APP对自己名下的门诊、住院患者进行分类管理； 在医院开放接口的情况下，支持与放疗信息管理系统进行接口对接； 支持在手机端同步查看系统中的患者信息、临床诊断、疗程进度、照射次数等； 支持在手机端对患者出现的放化疗副反应情况做简单标记，包括损伤级别、出现时间； 需提供拍照功能，可以将患者的过往病历进行拍照上传管理。 |
| 4.2.2 | 沟通咨询： 需提供与患者之间的在线交流功能，支持在线解答患者提问； 支持通过患者名录一键拨打患者电话，支持隐藏呼叫端的真实电话号码。 |
| 4.2.3 | 消息管理： 支持自动接收肿瘤信息管理系统推送的通知消息； 医务人员可通过APP及时了解工作任务提醒，了解患者治疗进度。 |
| △4.2.4 | 统计信息查看： 支持通过手机端查看对日常工作统计，包括工作量、接诊量、设备负荷量等。 |
| 4.2.5 | 医生圈： 提供群组功能，组内协作可以建立医生专属圈子，方便组内成员沟通。 |
| 4.3 | 患者端，要求具有以下功能： |
| △4.3.1 | 疗程进度： 支持自动接收肿瘤信息管理系统推送的通知消息； 患者可通过APP及时了解医院推送的各类提醒信息，及时了解自己治疗进度； 支持通过APP查看放疗疗程状态、治疗预约排程、各治疗环节相关的注意事项； |
| 4.3.2 | 在线咨询： 在医生同意的情况下，可以建立与医生的私聊关系，可以向医生及时在线反馈病情。 支持公共留言板，患者可通过留言板向医生公开咨询问题，留言板的问题或医生的回答对所有患者可见。 |
| 4.3.4 | 就医指南： 提供本院相关的就医指南，患者可查看本院的就医指南，专家介绍、设备介绍等，了解本院就医流程和就医信息。 |
| 4.3.5 | 知情同意书： 可以了解与治疗相关的知情同意书，提前对自身情况做好准备。 |
| 4.3.6 | 我的病案： 患者可将自己的过往的或出院后的就诊记录拍照上传到服务端，方便医生了解患者过往的治疗史或疗后随诊信息。 |
| 4.3.7 | 微信公众号 支持将患者端接入微信公众号，方便患者通过公众号了解疗程进度状态，获取放疗相关宣教信息。 |
| 4.3.8 | 自助查询终端 支持将患者端接入自助查询终端，方便患者通过自助查询终端了解疗程进度状态，获取放疗相关宣教信息。 |
| 5 | 远程放疗协作平台参数要求 |
| 5.1 | 远程质控 |
| △5.1.1 | 质控项目数据库： 需提供基于AAPM TG142报告制定的质控项目配置数据库； 支持对在数据库内添新、修改新的质控项目； 支持对质控检测项目的容差范围进行设置和维护。 |
| △5.1.2 | 质控模板配置： 支持利用已配置的质控项目，制定统一的日检、周检、月检、年检质控检测模板； 支持基于质控模板，快速完成质控检测和编写质控检测报告。 |
| 5.1.3 | 质控计划配置： 支持基于统一的质控检测模板，设定设备质控检测计划； 支持统一设置质控计划执行时间，支持检测计划到期自动提醒。 |
| 5.1.4 | 质控数据录入： 需提供质控数据的录入功能，支持将质控项目检测结果数据录入平台；支持基于容差范围自动计算结果偏差，并对异常情况进行自动预警； 需提供质控数据打印功能，支持将检测结果自动打印为规范化报告。 |
| △5.1.5 | 剂量检测设备连接： 支持读取和解析剂量检测设备输出的Profiler检测结果导； 支持读取和解析三维水箱输出的PDD检测结果； 支持根据Profiler曲线或PDD曲线计算射野平坦度和对称性。 |
| 5.1.6 | 不合格项目预警： 对不合格的检测结果提供自动预警提示，支持通过查看所有不合格的质控项目和记录，对质控项目进行分析处理。 |
| 5.1.7 | 质控项目趋势分析： 支持对质控项目的多次检测结果按时间变化进行趋势分析； |
| 5.1.8 | 设备质控情况统计： 支持对质控项目进行合格率、完成率统计统计。 |
| 5.2 | 远程协作 |
| 5.2.1 | 工作概括： 需提供工作概括功能页面，方便快速预览协作任务概要信息，包括待勾画、待计划、待确认、已完成等各类任务数量和任务分配情况。 |
| △5.2.2 | 协作申请： 支持基层医院通过肿瘤信息管理系统发起远程协作申请； 支持远程勾靶、远程计划、远程勾靶+计划三种远程协作模式； 中心医院可通过协作平台查看所有的协作申请任务。 |
| △5.2.3 | 任务分配： 需提供协作任务分配功能，支持将协作申请分配给指定专家； 支持通过手机短信通知远程专家尽快处理已分配的协作任务。 |
| △5.2.4 | 任务跟踪： 需提供协作任务进度管理功能，方便协作双方随时了解协作任务进展情况； 需提供协作任务处理的日志记录功能，应详细记录协作任务在各环节的处理细节，包括进度状态、操作人员、操作时间等信息； 需提供协作任务列表，支持通过待分配、处理中、已完成等不同流程状态，分类检索和查看协作任务。 |
| 5.2.5 | 病案传输： 支持将协作平台与肿瘤信息系统进行数据集成，支持基层医院通过肿瘤信息管理系统收集患者的病案数据、影像数据、治疗结果等； 支持将患者基本信息、诊断信息、检验检查记录、诊断图像，及CT定位图像等加密打包后传输到中心医院协作端； 支持将中心医院远程勾画的靶区和设计的治疗计划等数据加密打包后自动传输到基层医院。 |
| 5.3 | 远程会诊 |
| 5.3.1 | 会诊申请： 支持发起方创建会议室，发起远程会诊，可设定会诊主题名称、时间、会议密码。 |
| 5.3.2 | 视频会诊： 支持参与方通过会议室ID和密码加入会诊会议室； 支持多方高清语音、视频在线交流会诊； 支持移动端加入会议室； 需提供电子白板； 需提供在线病历共享及病历标记。 |
| 5.4 | 远程教学 |
| 5.4.1 | 远程视频教学 支持通过远程视频，对基层单位开展远程教学； 支持桌面共享和电子白板，支持PPT远程投影播放； 支持教学双方高清语音、视频交流与互动。 |
| 二 | 硬件部分需求 |
| 1 | 超融合应用服务器主机4台，要求满足： 2U 机架式服务器 CPU：≥2颗英特尔至强或以上处理器（12内核，19.25M 高速缓存，2.70 GHz）； 内存：≥24个DIMM插槽，至少支持1.5TB DDR4内存，其中支持≥12个NVDIMM内存槽位，配置≥256G DDR4 2666MHZ内存； 系统盘：2块M.2 Sticks 240G； 缓存盘：2块960GB SSD SATA 混合使用； 数据盘：10块4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n； 硬盘直通卡：需要在VSAN兼容性列表内且队列深度≥600,0000； 网卡：≥2块Intel双端口万兆光纤网卡含SFP+模块； 免费硬件固件、软件升级服务；硬盘不返还服务；签订合同时提供原厂售后服务承诺函； 提供原厂5年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务。 |
| 2 | 虚拟化软件，要求满足： 多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池，基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展； 要求与医院现有VMWARE虚拟化平台无缝对接，与现有VMWARE虚拟化资源无缝融合为一个整体资源池，实现数据和业务的平滑迁移，实现业务无中断的软硬件维护、升级扩容需要； 与医院现有虚拟化在同一个管理平台界面内对主机、存储资源池进行统一的监控、管理、配置等（提供软件界面截图）； 配置8颗CPU企业增强版软件授权； 1年保修服务，签订合同时提供原厂售后服务承诺函； |
| 3 | 万兆交换机2台，要求满足： ≥12个10G SFP Plus端口，配置12个万兆多模SFP模块，整机交换容量≥2.56Tbps，整机包转发能力≥360Mpps以官网最小值为准，提供官网相关链接与截图；支持智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠；支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议，支持 ICMP v6、Telnet v6、SFTP v6、SNMP v6、BFD v6、VRRP v3；提供产品入网许可证书和进网检测报告； 提供原厂5年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务。 |
| 4 | 外置备份存储，要求满足： CPU：英特尔至强铜牌或以上 3204 1.9G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M 缓存, 无 Turbo, 无 HT (85W) DDR4-2133； 内存：2*8GB RDIMM, 2666MT/s, 单列； 系统盘：600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸 Flex Bay 硬盘, 3.5英寸HYB托架； 数据硬盘：9*12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5英寸； 提供原厂5年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务。 |
| 5 | AI高性能计算服务器主机1台，要求满足： CPU：≥2颗英特尔至强银牌或以上 4214R 2.4G, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M 缓存, Turbo, HT (100W) DDR4-2400； 内存：≥4*32GB RDIMM, 2933MT/s, 双列； 系统盘: BOSS 控制器卡 + 含 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1)，FH； 数据盘：≥4块2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘； GPU: ≥3块NVIDIA? Tesla? T4 16GB 被动式，单插槽, 全高 GPU； 提供原厂5年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件上门服务。 |
| 6 | 服务器显示器1台，要求满足： 类型：LED； 尺寸：≥17英寸； 面板类型：TN/IPS； 最佳分辨率：≥1024x768； 提供原厂3年更换服务。 |
| 7 | 放疗网络工作站主机 50 台，要求满足： 类型：台式电脑； 处理器：i5-9500，频率≥3.0GHz，核心数≥2； 内存：≥8GB； 硬盘：256固态加1TB机械盘； 网卡：最大传输速率≥1Gb； 鼠标键盘：一套； 提供原厂3年硬件维保。 |
| 8 | 放疗网络工作站显示器 50台，要求满足： 类型：LED； 尺寸：≥23英寸； 面板类型：TN/IPS； 屏幕比例：16：9； 最佳分辨率：≥1920x1080； 提供原厂3年更换服务。 |
| 9 | AI勾画工作站主机 12台，要求满足： 类型：台式电脑； 处理器：i7-9700，频率≥3.0GHz，核心数≥6； 内存：≥16GB； 硬盘：固态硬盘≥200GB，1TB机械； 显卡：2G独显； 网卡：最大传输速率≥1Gb； 提供原厂3年硬件维保。 |
| 10 | AI勾画工作站显示器12台，要求满足： 类型：LED； 尺寸：≥30英寸； 面板类型： IPS； 屏幕比例：16 : 10； 2K高分辨率显示屏； 提供原厂3年更换服务。 |
| 11 | 管理员工作站主机1台，要求满足： 类型：台式电脑； 处理器：i7-9700，频率≥3.0GHz，核心数≥6； 内存：≥16GB； 硬盘：固态硬盘≥200GB； 显卡：2G独显； 网卡：最大传输速率≥1Gb； 提供原厂3年硬件维保。 |
| 12 | 管理员工作站显示器1台，要求满足： 类型：LED； 尺寸：≥23英寸； 面板类型：TN/IPS； 屏幕比例：16：9； 最佳分辨率：≥1920x1080； 提供原厂3年更换服务。 |
| 13 | 显示器支架 16 个，要求满足：一拖六。 |
| 14 | 物理室计划任务显示大屏 1台，要求满足： 55寸以上，最佳分辨率≥1920*1080； 2个及以上HDMI接口； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 15 | 桌面打印机6台，要求满足： 网络打印：有线网络打印； 供纸方式：自动； 双面打印：支持双面打印； 打印幅面:最起码包含A4和A5； 接口类型：USB，以太网； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 16 | 胶片扫描仪2台，要求满足： 光密度可达4.0D； 扫描面积可达14"×17"，满足大幅面医用胶片扫描需求； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 17 | 登记用条码打印机15台，要求满足： 支持串口/USB口/并口； 打印宽度最大支持：104MM； 打印精度：分辨率≥200DPI； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 18 | 登记用身份识别终端机15台，要求满足： 类型：支持医保卡、就诊卡、身份证、二维码读取； 平台：WinXP/Win7/Win8.0 NT； 开发工具：API支持C#/C++/DELPHI/VB/VC/JAVA等； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 19 | 登记用图文扫描高拍仪15台，要求满足： 像素：≥500万； 画幅：A4纸张； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 20 | 登记用人脸识别采集设备15台，要求满足： 人证核验一体机 ，实名认证，人脸动态识别效验终端，人证合一比对验证系统及人脸采集； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 21 | 自助报到终端机16台，要求满足： 类型：工程级主板；支持医保卡、就诊卡、身份证、二维码、人脸识别； 内存：处理内存≥4GB；支持内存扩展； 最大分辨率：≥1280*1024； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 22 | 叫号大屏工作站主机 16 台，要求满足： 类型：迷你PC； 处理器：频率≥2.2GHz； 内存：≥4GB； 硬盘：≥100GB； 提供3年有限硬件保修。 |
| 23 | 叫号大屏LED电视16台，要求满足： 55寸以上，最佳分辨率≥1920*1080； 2个及以上HDMI接口； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 24 | 定位/治疗用身份识别终端机16台，要求满足： 同时支持医保卡、就诊卡、身份证、二维码、条形码读取； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 25 | 定位/治疗用人脸识别终端16台，要求满足： 支持人脸活体检测，自动识别患者身份； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 26 | 远程会诊大屏2台，要求满足： 55寸以上，最佳分辨率≥1920*1080； 2个及以上HDMI接口，带HDMI线和支架； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 27 | 会诊高清摄像头1台，要求满足： 有效像素≥220W，分辨率≥1080P，3倍以上变焦，带遥控； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 28 | 会诊麦克风1个，要求满足： 麦克风和喇叭二合一，6米收音； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 29 | 会诊音箱 1套，要求满足： 额定频率响应范围：45Hz-30KHz； 声压总谐波失真：≤7%； 噪声声级：≤25dB(A)； 信噪比dB(A)：≥90dB(A)； 提供原厂1年硬件维保。 |
| 30 | 移动工作站 5 台，要求满足： 处理器：四核 Intel Core i5-1035G4或以上； 内存：8GB； 存储：128G； 分辨率：2736*1824； 尺寸：≥10英寸； 提供2 年硬件保修。 |
| 31 | 自助查询终端机 3 台，要求满足： 屏幕：触摸屏； 处理器：Intel i3及以上； 内存：≥4GB； 硬盘：≥100GB； 提供1年硬件维保。 |
| 三 | 售后服务 |
| 1 | 售后 - 投标人应具有完善的质保期内及质保期外的售后服务方案。质保期内提供免费的售后服务。投标人须说明质保期外服务内容及收费标准。 - 所提供的技术服务至少为7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。 - 投标人必须负责在全系统生命周期内提供应用系统软件等各方面的维护，满足项目所需的与应用软件相关的各类技术服务。 - 合同签订后，维保期内，投标人须派驻≥2名驻场工程师驻点开发。 |
| 2 | 培训 全面的操作培训是系统获得广泛应用的前提和基础。为了保证系统顺利上线运行，供应商保证需要准备并提供完整的培训计划，对医院各类人员进行相关的培训，同时需要负责培训的实施，包括培训文档的准备；对与医院信息系统的相关技术，供应商保证需要提供必要的培训与技术转移手段，保证能够将其传授与医院IT 技术人员。 |
| 3 | 验收 验收小组审查投标商提交的项目文档，包括但不限于： ①需求说明书 ②系统设计文档（开发项目）/系统建设方案（实施项目） ③系统部署方案 ④系统测试方案/测试报告 ⑤系统运行报告 ⑥用户反馈报告 ⑦用户手册/系统管理员手册 ⑧系统应急方案 ⑨系统运维方案 |

- 第四章  评标办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、资信商务及技术分80分。

合格投标人的评审得分为各项目汇总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位；分项评分不得超出评分标准范围。

资信商务及技术分 = 评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员人数

投标人的评审得分 = 资信商务及技术分+价格分

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查，投标做无效标处理。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定其是否对招标文件作出实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并且应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或者未实质性响应招标文件资信商务要求的；

  - 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)、投标书或填写项目不齐全的；

  - 投标有效期不满足招标文件要求的；

  - 以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

  - 投标截止之日前三年内，投标人及负责人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假投标的；

  - 不符合招标文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 不同投标人的投标文件相互混装的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

  - 投标报价具有选择性的；

  - 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评标委员会认定属于异常报价情况的，应当要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价的合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

- 四、评分标准

（一）商务部分（8分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准与细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资信（8分） | 投标人为国家高新技术企业得2分，为省（市）高新技术企业得1分，提供证书复印件，否则不得分 | 0～2 |
| 2 |  | 投标人具有肿瘤信息系统方面的计算机软件著作权登记证书，每提供1个证书复印件得0.5分，最高得2分 | 0～2 |
| 3 |  | 投标人具有肿瘤治疗技术方面的发明专利，每提供1个方面专利证书复印件得0.5分，最高得2分 | 0～2 |
| 4 |  | 2019年1月1日至今（以合同签定时间为准），投标人具有肿瘤人工智能平台建设案例的得2分，提供合同复印件，否则不得分。 | 0～2 |

（二）技术部分（72分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准与细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 （40分） | 对第三章“五、技术服务要求”部分的响应情况：每一条“△”条款不符合采购文件要求扣3分，其余一般条款不符合采购文件要求扣2分，扣完为止。 “△”条款须提供系统操作界面截图证明，否则视为不符合采购文件要求，不得分。 | 0～25 |
| 2 |  | 系统的安全性可靠性方案，根据投标方案对数据访问安全控制机制及数据核对机制；对系统宕机情况的技术保障和应对预案给0-5分。 | 0～5 |
| 3 |  | 与医院现有的各类信息系统集成方案，投标人提供与医院现有信息系统（包括但不限于HIS、EMR、PACS系统等）集成方案，根据方案的完整性、可行性、兼容性给0-5分。 | 0～5 |
| 4 |  | 1、与医院放疗科现有主要医疗设备（包括TPS、CT模拟定位机、直线加速器、TOMO的连接方案，根据投标方案的整合程度和无缝连接方式，数据传输的准确、及时、无损和安全性给0-3分。 2、投标系统与医院放疗科现有主要医疗设备TPS（品牌：RayStation 、Pinnacle、Monaco、Tomo）、CT模拟定位机（品牌：GE、PHILIPS）、直线加速器（品牌：VARIAN、ELEKTA、SIEMENS）、TOMO（品牌：ACCURAY）连接的成功案例，每提供1种设备连接成功的案例得0.5分，最多得2分 | 0～5 |
| 5 | 实施方案和人员安排 （18分） | 投标人项目实施方案的组织，包括但不限于组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括软件开发、安装调试、系统集成、试运行、测试、调优等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等，根据方案内容的完整性，可行性、科学性给0-5分。 | 0～5 |
| 6 |  | 投标人提供详细的培训方案，包括但不限于培训内容、时间、地点、人次、师资力量安排等给0-3分。 | 0～3 |
| 7 |  | 项目实施小组： 1、提供项目负责人姓名、学历、同类工作经验、资质情况给0-3分； 2、提供项目实施小组其他成员的姓名、学历、同类工作经验、资质情况给0-3分； 3、项目实施小组人员配备数量、分工合理性给0-2分； 4、提供项目实施过程中自行配备的装备情况，包括名称、数量、作用，根据装备配备的合理性、充足性、适用性给0-2分。 | 0～10 |
| 8 | 售后服务方案 （12分） | 软件部分免费质保期满足招标文件要求不给分，每增加一年得1分，最多加2分。 | 0～2 |
| 9 |  | 投标人提供对本项目的售后服务方案 1、根据服务机制内容、响应时间、故障解决方案的合理性可行性给0-4分。 2、提供售后服务人员情况，包括姓名、学历、同类工作经验、资质情况、服务分工内容给0-3分。 3、售后服务所需装备的配置情况，包括名称、数量、作用，根据装备配备的合理性、充足性、适用性给0-3分。 | 0～10 |
| 10 | 技术支持 （2分） | 质保期后投标人能提供的技术支持和服务，根据技术支持和服务对医院放疗系统发展的有效性、对临床发展有实质性技术支持给0-2分 | 0～2 |

（二）价格分（0～20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分 =（评标基准价/投标报价）× 20％ ×100

说明：

中小企业（含中型、小型、微型）：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。如投标内容有多项产品，且可分割并具有独立功能，仅针对小微企业所生产的产品进行价格扣除。投标人须将小微企业所生产的投标产品进行明确的分项报价，否则不予扣除。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

1.同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

① 投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（xwqy.gsxt.gov.cn）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③ 供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

2.残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府套准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.监狱企业视同小微企业，其产品参加本次投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购方）：浙江省肿瘤医院

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据浙江省肿瘤医院关于智慧放疗信息系统开发项目（项目编号：ZYTC-202010160603）的招标结果，签署本合同。

一、服务事项

1.1 委托事项：建设运行智慧放疗信息系统开发项目。

1.2 服务项目和规格要求：详见《中标通知书》、《投标文件》、《招标文件》。

二、服务期限

2.1自2020年    月   日 至    年    月   日止，服务周期：  年。

2.2服务期满后

三、服务范围

3.1服务区域：

3.2服务内容：

四、服务内容和质量保证

4.1服务内容：详见《招标文件》。

4.2质量保证：乙方必须符合国家强制性技术标准及行业管理规范要求，接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方监督，符合服务质量承诺，包括验收标准、绩效考核、履约评价等；

五、甲方权利义务

5.1甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

5.2甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

5.3负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5.4根据本合同规定，按时向乙方支付服务费用。

5.5国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

六、乙方权利义务

6.1对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

6.2根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

6.3及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

6.4接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

6.5国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

七、履约保证金

8.1履约保证金为人民币           （￥    ），由乙方在合同签定前存入甲方指定帐户，合同期满后无息退还。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

九、保密义务

9.1本合同内容及双方相关资料（包括但不限于各类数据、检测报告、价格、商业信息）均为保密资料，除非保密资料已通过正当途径为公众所知，或除非由拥有资料一方事先书面授权透露，双方均应各自对保密资料保密，不得向除对方以外的任何其他方透露，也不得将保密资料用于与本合同条款和条件不相符合的任何目的。

9.2双方只能向因职责所需而需要了解上述保密资料的工作人员透露保密资料，且该工作人员经双方协商授权确定，并应采取所有合理的防范措施防止不经授权的披露。

9.3双方保证对受检者所有信息保密，除非该信息已经由受检者主动公开。

9.4合同期间的检测信息除征得甲方同意外，乙方不得用于科研、宣传。

9.5本合同规定的保密义务在相关资料依法成为公开信息前一直持续有效。

十、知识产权

10.1乙方应保证所提供服务内容或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

10.2本合同所产生技术成果的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方及乙方技术服务人员不得实施、使用该项技术成果，也不得将该项技术成果以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员）。

十一、合同的变更和解除

11.1甲乙双方书面协商同意，可以变更和解除本合同。任何一方欲变更或解除本合同，必须提前30日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充协议。

11.2乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

（1）因乙方技术服务工作的延误、失职、失误导致甲方蒙受重大损失的。

（2）严重违反本合同规定的其他义务的。

11.3在合同履行期间，乙方发生重组、分离、合并等主体变更事项，存续或新设机构并不当然承继本合同主体资格，甲方有权对其进行重新核定。

十二、违约责任

12.1任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.2乙方未按约定时间完成服务内容，或提交的服务成果不符合甲方规定要求，甲方有权扣除相应部分服务费用；由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿费用及责任。

十三、不可抗力

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

14.1因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，可以提请       市仲裁中心，按照其仲裁规则进行仲裁；或者向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十五、合同效力及其他

15.1本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2《中标通知书》、《招标文件》、《投标文件》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

15.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

15.4本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，鉴证方存档一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方： 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  投标文件格式

【填写须知】

(1) 投标文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 投标人须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 投标人须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评标委员会有权依据投标文件本身进行独立的评判。

(5) 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者

查找不到相关内容的，是投标人的责任。

(7) 投标文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；投标文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【投标文件目录汇总】

一、资格审查文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）投标书（格式2）

（2）货物及服务清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及支持资料（格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）投标分项报价明细表（格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格审查文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（格式1-1）； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | (2) 财务状况报告或报表（含最近一年，格式1-2）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | (3) 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺（格式1-3）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (4) 缴纳税收和社会保障金的相关材料（含最近一个季度）。 投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明。 （格式1-4） |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (5) 前三年内无重大违法记录的书面声明（格式1-5）。 |
| 6 | 投标人无不良信用记录的书面声明 | (6) 提供“无不良信用记录的书面声明”（格式1-6）。 |
| 7 | 法定代表人授权书 | (7) 法定代表人的授权委托书（格式1-7）； (8) 自然人的身份证明（投标人法定代表人及其授权代表）。 |

备注：

1.第6项主要依据：《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)；

2.投标人应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其投标文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-1：企业法人营业执照

- 1.1投标人企业法人营业执照（扫描件加盖公章）

- 格式1-2：财务状况报告或报表

1.2 财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、负债总额 | 万元 |  |  |  |
| 四、净资产额 | 万元 |  |  |  |
| 五、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 六、固定资金 | 万元 |  |  |  |
| 七、流动资金 | 万元 |  |  |  |

备注：随本表附上包含最近一年经审计的财务报告（资产负债表、损益表）、银行资信证明（如有）等复印件并加盖单位公章。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-3：履行合同所必需的设备及专业技术能力

1.3 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺

致：（招标代理机构）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，本公司郑重承诺如下：

1.本单位具备有效的企业资质为：                             （资质类别/资质等级）。

2.本单位能够提供的同类设备有：                    （产品类别/产品名称/规格型号）。

3.本单位具备的专业技术人员有：          （人员类别/中高级职称人员/专业技术资格）。

本公司参加本次采购活动，具备履行合同所必需的设备及专业技术能力条件。

如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.4纳税证明、社保缴纳证明（扫描件加盖公章）

- 格式1-5：前三年内无重大违法记录的书面声明

1.5 前三年内无重大违法记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-6：投标人无不良信用记录的书面声明

1.6投标人无不良信用记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次招标活动前，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司均未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-7：法定代表人授权委托书

1.7 法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(谈判)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                     法定代表人（盖章或签字）：               .

职        务：                               投标人（盖章）：                         .

被授权人身份证号码：                         签署时间：                               .

.

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

- 格式2：投标书

2.投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为          （项目名称）采购货物及服务的采购邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格审查文件

（2）投标书

（3）货物及服务清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术服务响应表

（7）技术服务方案及支持资料

（8）投标人认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的。

2. 投标人已经详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为自开标日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                  。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7. 我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

9. 如若中标，投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式3：货物及服务清单

3.货物及服务清单

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                      标项：             .

| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.投标人的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5：商务能力及证明材料

- 格式5-1：证书格式

5.1 证书

（包括评标办法涉及的其他商务证明材料）

一、投标人声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、投标人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、投标人提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章)：质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、信用等级、节能产品证明、环境标志产品证明、荣誉证书等(原件备查)。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

（近3年同类成功案例或业绩清单）

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                      标项：             .

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.2 本地服务网点

| 服务网点名称 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |
| 服务热线电话 |  | 服务响应承诺 |  |  |
| 业务负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.3常用配件供应及保修服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零(部)件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机全保(出保后) |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工保(出保后) |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：1.配件，是指装配和修理设备等所需的零件或部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.根据招标文件要求，投标人可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式6：技术响应表

6.技术响应表

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“五、技术服务要求”，据实响应；

2.投标人的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式7：技术服务方案及支持资料

7.技术服务方案及支持资料

（供参考，格式可以自拟）

一、投标人对于本项目总体规划布局、质量目标的理解，包括工程量清单、设计说明； 二、投标人对于项目实施重点、难点的分析，提出总体架构及技术解决方案，包括设计方案； 三、投标人保证项目质量的技术装备和技术措施，包括设备选型、原材料选择及工艺比较等； 四、投标人保证项目进度的组织措施和验收方案，包括人员管理、技术培训及试运行计划等； 五、投标人提供的技术服务方案及其支持资料内容，保证覆盖或响应全部招标技术规格要求； 六、投标人认为必要的改进措施等（若存在不利于招标人的内容，则将被视为无效）

备注：投标人未按照招标文件要求提供有效的技术支持资料，是投标人的风险，将导致其技术评议时作负偏离情况处理；甚至可能构成投标文件未实质性响应招标要求，而导致其投标被拒绝。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式8：投标人认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 选配件、耗材、服务等优惠表

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                      标项：             .

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选配件 |  |  |
| 2 | 耗材 |  |  |
| 3 | 服务 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：

1.选配件，是指在标准配置之外，不影响产品正常使用，但可以增强产品功能或提升产品性能的部件。

2.本表供参考，投标人可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式9：开标(报价)一览表

9.开标(报价)一览表

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                      标项：             .

| 序号 | 类别 | 品目名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/品牌产地 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 承诺期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标货币为：人民币；价格条件填写：固定总价。

3. 投标总价是履行合同的最终价格，报价中应包括本项目开发费、材料、人工费、硬件费、安装调试费、培训、验收费用、保险、交通、利润、税金、其他需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用；此表“投标总价”应当与“投标分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式10：投标分项报价明细表

10.投标分项报价明细表

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                      标项：             .

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程量及项目费用清单（若适用） |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | (小写)： |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |

备注：1.标准附件，是指除主机之外，系统组成的其他构件或随机配备的辅助部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

4.技术服务，是指为解决设备应用问题，所提供的技术措施和专业服务。

5.“投标分项报价明细表”的“其他”分项内容，包括项目实施所需的人工费、措施费、运费、保险、税金、利润及招标代理服务费等一切费用。

6.如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（出保后该价格应保持三年以上）

项目名称：智慧放疗信息系统开发项目

项目编号：ZYTC-202010160603                                    标项：             .

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.投标人可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.2招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的浙江省肿瘤医院关于智慧放疗信息系统开发项目（招标编号：ZYTC-202010160603），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件的规定。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684

法定代表人或授权代表（签字）：               .

投标人（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]500号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.4 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .