浙江省政府采购

招标文件

|  | 项目编号： | ZYTC-202010150507 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 公开招标 |
|  | 采购单位： | 杭州市生态环境局临安分局 |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2020年5月27日 |

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

前 附 表	5

一、总则	7

二、招标文件	8

三、投标文件	8

四、电子开标	10

五、电子评标	11

六、合同授予	12

第三章  招标范围及需求	13

一、项目概述	13

二、需求一览表	13

三、资格要求表	13

四、商务要求表	14

五、技术服务要求	16

第四章  评标办法及标准	29

一、总则	29

二、资格审查	29

三、符合性审查	29

四、评分标准	30

第五章  合同主要条款	34

第六章  投标文件格式	37

格式1：资格审查文件	38

格式2：投标书	42

格式3：货物及服务清单	43

格式4：商务响应表	44

格式5：商务能力及证明材料	45

格式6：技术响应表	48

格式7：技术服务方案及支持资料	49

格式8：投标人认为有必要提供的其他文件	49

格式9：开标(报价)一览表	50

格式10：投标分项报价明细表	51

格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件	52

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，杭州中易招标代理有限公司受杭州市生态环境局临安分局委托，就浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站进行公开招标，欢迎国内合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZYTC-202010150507

二、组织类型：分散采购—委托中介

三、采购方式：公开招标—电子交易

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

|  | 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 环境空气质量自动监测站 | 3 | 年 | 110万元/年 | 包括站房建设、仪器设备系统集成和连续数据监测等 |

五、投标人资格要求:

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

- 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的公布信息为准；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动；

- 本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

- 获取时间：2020年5月27日起至2020年6月5日；

- 获取地址：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn);

- 获取方式：按照获取地址在线查询本公告，通过“潜在供应商”处“获取采购文件”；

- 招标文件售价：免费

七、投标截止时间：2020年6月16日，14：00（北京时间）。

八、投标地点：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼417室。

九、开标时间：2020年6月16日，14：00（北京时间）。

十、开标地点：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼417室。

十一、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十二、其他事项：

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 落实政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

- 电子交易规程说明：本项目根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)进行电子交易(投标)。投标人应当通过“浙江政府采购网-下载专区”下载安装客户端软件、办理CA驱动和申领，按照采购文件和电子交易平台的要求完成投标文件的编制、加密和传输递交。采购代理机构将按照采购文件规定时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，投标人应当准时在线参加。电子交易(投标)操作过程中，如遇技术问题可以致电400-881-7190进行咨询。

十三、联系方式：

- 同级政府采购监督管理部门：杭州市临安区财政局

联系人：喻伟建

联系电话：0571-61073953

- 采购人：杭州市生态环境局临安分局

业务联系人：许先生

联系电话：18368038358

质疑受理人：马女士

联系电话：0571-63721509

地址：杭州市临安区锦城街道江桥路396号

- 采购代理机构：杭州中易招标代理有限公司

业务联系人：覃宝慧、朱琴、戴丽平、余宏基

联系电话：0571-63809750，18776123147，13958157600

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑受理人：王祥

联系电话：0571-63809750，13372531088

地址：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼419室

- 第二章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站项目。 |
| 2 | 采购需求 | 浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站：VOCs、PM2.5、O3、CO、NO₂、SO2、气象五参数，数据监测服务3年。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币110万元/年，资金来源已落实。 |
| 4 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 - 不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 开标前答疑 | □ 组织：（详细内容） 不组织。 |
| 6 | 样品 | □提供：（详细内容） 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：（详细内容） 不要求。 |
| 8 | 招标文件的 澄清与修改 | 投标人如果认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请在投标截止时间5日前以书面形式或者通过招标公告公开的电子邮箱递交给招标采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将以更正公告形式在招标公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 9 | 投标文件形式 | 投标文件分为三种形式： - 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；电子备份投标文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。 |
| 10 | 投标文件编制与传输递交 | - 投标文件由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。 - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。 - 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。 - 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。 |
| 11 | 投标文件有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） |
| 14 | 结果公告及 中标通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发中标通知书。 |
| 15 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 16 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品。 □本项目不允许采购进口产品。 |
| 17 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 18 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 19 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见招标文件的第四章、第六章。 |
| 20 | 企业信用融资 | 根据浙财采监[2012]13号《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》的规定，投标人可登陆浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)的“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 21 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 22 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 23 | 代理服务费 | - 收费标准：计价格[2002]1980号文件。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684 |

投标人须知

- 一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

4.招标采购单位，是采购人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

10.“▲”系指实质性要求条款；“△”指重要条款，相应评价值高。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的采购方式。

（四）投标委托

投标人代表应提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，招标人不会给予任何性质的补偿，由投标人自行承担所有与投标有关的费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

（八）特别说明

1.投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

3.本招标文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、招标文件

（一）招标文件构成

1.招标公告

2.投标人须知

3.招标范围及需求

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以招标人的解释为准。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或者以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有投标人。

2.招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；招标人以书面形式通知所有招标文件收受人的，投标人在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使投标人准备投标时有合理时间考虑招标文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有报名的投标人。

4.招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

- 三、投标文件

（一）投标文件的组成：由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

1.资格审查文件（格式1）

2.商务技术文件：

（1）投标书 （格式2）

（2）货物及服务清单 （格式3）

（3）商务响应表 （格式4）

（4）商务能力及证明材料 （格式5）

（5）技术服务响应表 （格式6）

（6）技术服务方案及支持资料 （格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件 （格式8）

3.报价文件：

（1）开标(报价)一览表 （格式9）

（2）投标分项报价明细表 （格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，投标文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标总价是履行合同的最终价格，包括投标人完成本项目招标范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.投标文件应在投标人须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.本项目实行电子交易（网上电子投标、开标、评标）。

2.投标文件分为三种形式：电子加密投标文件、电子备份投标文件、纸质备份投标文件。

（1）电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。

（2）电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

（3）纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。

（六）投标文件的传输递交

1.投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。

3.投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。

4.投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

6.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标；被拒绝的投标文件为无效投标。

- 四、电子开标

（一）开标准备

采购代理机构按照招标文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人若没有参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购工作人员、开标过程和开标结果提出异议。因投标人未在线参加开标而导致其电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二）开标流程（两阶段）

1.开标第一阶段：

（1）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按招标文件规定方式按时在线解密，解密时间为开标后30分钟内；

（2）投标人在规定时间内无法完成已递交电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，由采购代理机构将电子备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或者电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及电子备份投标文件自动失效。

2.开标第二阶段：

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 五、电子评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法抽取并组建，评标委员会成员总数为5人或以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）在评审专家中推选评审小组组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。实质上没有响应招标要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段。

（4）评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

（5）评审人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。

（6）各投标人的评审得分为所有评审人员有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）评审人员确认各投标人评审得分情况，现场监督员签署监督意见；评审小组根据评审汇总情况和招标文件评标原则推荐中标(成交)候选人，同时起草评审报告。

（8）实质上响应招标要求的有效投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（六）评标原则和评标办法

1.评标原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评标办法及标准》。

3.评标依据：招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据；评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标纪律和全程监控

1.评审小组成员将严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

2.采购代理机构工作人员需自觉遵守采购活动开标、评审各项工作纪律制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、采购人代表、供应商代表等采购相关人员应予积极配合并自觉接受监督。投标人任何试图影响评标结果的不公正活动，可能会导致其投标被拒绝。

3.采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

（一）确定中标人（或者采购人事先授权评标委员会确定中标人）

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交给采购人。采购人自收到评标报告后5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）签订合同

1.采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.招标文件及补充文件、中标人投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任：中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 第三章  招标范围及需求

项目编号：ZYTC-202010150507

采购单位：杭州市生态环境局临安分局

- 一、项目概述

目前影响浙江省大气环境质量的主要污染物为PM2.5和O3，然而工业园区SO2、NO2、可挥发性有机物的排放是直接或间接导致PM2.5和O3升高的主要原因之一，因此迫切需要在省级以上工业园区建设空气质量自动监测站连续24小时对园区内空气质量进行监控。

依据《浙江省生态环境厅关于要求报送2019年重点工业园区等及良好湖（库）自动监测站建设计划的函》，浙江临安经济开发区（青山湖科技城）拟新建环境空气质量自动监测站（包括中心站和子站）。子站负责监测浙江临安经济开发区（青山湖科技城）区域环境质量，传输监测数据；中心站负责接收数据、发送指令、监控子站运行情况等。本项目采用向第三方购买服务的形式实施建设运行，招标范围具体包括：中心站和各监测子站的仪器设备投入、运维保养、质量控制、量值溯源、故障维修，监测系统的建设与验收，全天候数据监测和异常情况报告，数据审核分析报送，计算机网络管理维护，记录档案文件管理，自动监测站资产管理，人员培训学习和体系文件完善等。监测站的建设场地由采购单位提供且服务期间站点电费由采购单位承担；中标单位应提供详细的技术服务方案和质量验收标准，接受采购单位的考核验收和履约评价，因验收和评价所产生的费用均由中标单位承担。

- 二、需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 技术要求 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器设备 | 监测仪器、质控设备、配套设施等，包括安装调试、系统集成 | 合同签订后60日内 |
| 2 | 自动监测站房建设 | 包括中心站和各子站的设计与建设 | 合同签订后60日内 |
| 3 | 连续数据监测 | VOCs、PM2.5、O3、CO、NO₂、PM10、SO2、气象五参数等监测，包括运维服务 | 设备验收合格，正式运行后3年 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6 | 投标人无不良信用记录的书面声明 |
| 7 | 法定代表人授权书 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 可供证明投标人具备履约能力的文件： 投标人拟提供的货物及服务必须符合国家强制性技术标准及规范； |
| 2 | 可证明投标人资质信誉的认证证书： 提供质量管理/环境体系认证、信用等级、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。 |
| 3 | 付款方式：每年费用按半年平均数分二次支付，即每 6个月支付一次。 |
| 4 | 期限及地点： - 建设期限：签订合同日起60日内完成设备的安装及调试进入试运行。 - 服务期限：设备验收合格，正式运行后3年，合同期满后经考核通过续签1年，最多续签2次。 - 实施地点：杭州市生态环境局临安分局 指定地点。 |
| 5 | 同类业绩证明： - 业绩清单：提供自2018年1月1日以来同类成功案例清单。 - 证明材料：提供同类典型成功案例的合同复印件 (原件备查)。 |
| 6 | 商务能力证明： 1.管理实施人员：提供满足项目管理实施所需专业技术人员名单及相关资质证书。 1.1 拟派运维人员必须执行空气子站运行的规章制度，并接受采购单位的管理； 1.2 至少配有2个专业技术人员负责日常维护，配备1辆专用巡检车辆； 1.3 运维人员持有中国环境监测总站、浙江省环境监测中心、其他省份环境监测系统颁发的环境空气自动监测系统运维上岗的能力证明； 2.备品备件保障：提供必要的备品备件清单，确保业务正常开展和安全质量检测。 2.1 提供专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。 2.2 配备必要的质量控制设备包括配套的流量计、臭氧校准仪； 2.3 在杭州市设立备件库，包括本项目运维所涉及设备的耗材和备件。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。 3.本地服务网点：具备本地化服务能力的维护网点，提供详细的服务内容及计划。 3.1 仪器发生故障后需在4小时内解决故障，如超过24小时不能解决故障需直接用同品牌型号备机替代，并按要求做好备机的质控工作； 3.2 在杭州市设立分公司，负责本项目的整体运行； 3.3 在杭州市设立备件库，包括本项目运维所涉及设备的耗材和备件。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。 4.质量保证承诺：提供质量保证承诺书，包括验收标准、绩效考核、履约评价等。 4.1 站点验收后的日常运营管理由中标人负责，并且要符合《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则（试行）》、《浙江省环境空气质量自动监测技术规范》； 4.2 建立站点日常运维管理的方案及保证数据有效性的措施； 4.3 保证如有突发事件需立即响应并采取有效措施。 |
| ▲7 | 投标报价： - 投标报价方式：固定总价（人民币）。 - 投标总价是履行合同的最终价格，包括投标人完成本项目招标范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。 - 投标人应当对其所提供的货物及服务按规定填写投标总价和投标分项报价明细表，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，评标时将不予核减；投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人必须核实投标报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以投标总价为准，缺漏项的费用由中标商自行承担，招标人将不作任何补偿。 |
| 8 | 其他条款： - 招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，投标文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 投标人须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人可以提供便利于招标人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 |

- 五、技术服务要求

1.仪器设备配置要求

| 序号 | 内容要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | PM2.5颗粒物监测仪 |  |  |
| 1 | 用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度 |  |  |
| ▲2 | 测量方法：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术或者震荡天平法 |  |  |
| 3 | 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）或美国EPA PM2.5联邦等认证。 |  |  |
| 4 | 采样头：采用符合相关标准的PM10采样头和 PM-2.5切割器 |  |  |
| 5 | 动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性 |  |  |
| 6 | 测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程 |  |  |
| 7 | 最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据） |  |  |
| 8 | 测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3 |  |  |
| 9 | 准确度：±5%（与美国联邦参考方法FRM比较） |  |  |
| 10 | 跨漂：0.02%/天 |  |  |
| 11 | 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm |  |  |
| 12 | 采样流量： 16.67升/分钟。 |  |  |
| 13 | 仪器的时间分辨率：1分钟 |  |  |
| 14 | 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据 |  |  |
| 二、 | PM10自动监测仪 |  |  |
| 1 | 用途：测量环境空气中的PM10质量浓度 |  |  |
| ▲2 | 测量方法：实时地在环境温度下同时进行颗粒物的采集和质量测量，采用β射线吸收和光散射双检测技术或震荡天平法 |  |  |
| 3 | 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）或美国EPA PM2.5联邦等认证。 |  |  |
| 4 | 采样头：采用符合相关标准的PM10采样头和 PM-2.5切割器 |  |  |
| 5 | 动态加热系统：能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性 |  |  |
| 6 | 测量量程：在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程 |  |  |
| 7 | 最低检测限：小于0.5µg/m3 (2 σ)（1小时数据） |  |  |
| 8 | 测量小时精度：±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3 |  |  |
| 9 | 准确度：±5%（与美国联邦参考方法FRM比较） |  |  |
| 10 | 跨漂：0.02%/天 |  |  |
| 11 | 检测器源：β射线源采用小于100µCi的碳-14；光源采用IRLED,6mW,880nm |  |  |
| 12 | 采样流量： 16.67升/分钟。 |  |  |
| 13 | 仪器的时间分辨率：1分钟 |  |  |
| 14 | 压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据 |  |  |
| 三、 | SO2自动监测仪 |  |  |
| 1 | 用途：测量环境空气中的二氧化硫浓度 |  |  |
| 2 | 测量方法：脉冲紫外荧光法 |  |  |
| 3 | 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）或美国EPA PM2.5联邦等认证。 |  |  |
| 4 | 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档； |  |  |
| 5 | 零点噪声：<0.25ppb(RMS)； |  |  |
| 6 | 最低检测限：0.5ppb； |  |  |
| 7 | 测量精度：读数值的 1%； |  |  |
| 8 | 线性：±1%满度值； |  |  |
| 9 | 零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d； |  |  |
| 10 | 跨度飘移：±1%满度值/24h； |  |  |
| 11 | 响应时间：<120s/(0-95%)； |  |  |
| 12 | 运行温度范围：10-35℃； |  |  |
| 13 | 零跨阀：外置，可满足自动校准； |  |  |
| 四、 | NO₂自动监测仪 |  |  |
| 1 | 用途：测量环境空气中的NO₂浓度 |  |  |
| 2 | 测量方法：化学发光法 |  |  |
| 3 | 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）或美国EPA PM2.5等认证。 |  |  |
| 4 | 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档； |  |  |
| 5 | 零点噪声：<0.25ppb(RMS)； |  |  |
| 6 | 最低检测限：0.5ppb； |  |  |
| 7 | 测量精度：读数值的 1%； |  |  |
| 8 | 线性：±1%满度值； |  |  |
| 9 | 零点飘移：<1ppb/24h， <1.0ppb/7d； |  |  |
| 10 | 跨度飘移：±1%满度值/24h； |  |  |
| 11 | 响应时间：<120s/(0-95%)； |  |  |
| 12 | 运行温度范围：10-35℃； |  |  |
| 13 | 零跨阀：外置，可满足自动校准； |  |  |
| 五、 | CO自动监测仪 |  |  |
| 1 | 用途：测量环境空气中的 一氧化碳浓度 |  |  |
| 2 | 测量方法：气体滤波相关红外法 |  |  |
| 3 | 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）或美国EPA PM2.5联邦等认证。 |  |  |
| 4 | 测量范围：0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换； |  |  |
| 5 | 零点噪声：<0.02ppm(RMS)； |  |  |
| 6 | 最低检测限：0.04ppm； |  |  |
| 7 | 测量精度：±0.1 ppm； |  |  |
| 8 | 线性：±1%满度值； |  |  |
| 9 | 零点飘移：<0.1ppm/24h， <0.2ppm/7d； |  |  |
| 10 | 跨度飘移：±1%满度值/24h； |  |  |
| 11 | 响应时间：<60s/(0-95%)； |  |  |
| 12 | 运行温度范围：10-35℃； |  |  |
| 13 | 零跨阀：外置，可满足自动校准； |  |  |
| 六、 | 动态校准仪 |  |  |
| 1 | 具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能； |  |  |
| 2 | 能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准； |  |  |
| 3 | 具有自编程能力，编制/存储校准程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准； |  |  |
| 4 | 流量测量准确度：±1%满量程； |  |  |
| 5 | 流量测量重复性：±0.2%满量程； |  |  |
| 6 | 流量测量线性度：±0.5%满量程； |  |  |
| 7 | 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个； |  |  |
| 8 | 臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)； |  |  |
| 9 | 具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能； |  |  |
| 10 | 电源电压：220VAC±10%/50Hz。 |  |  |
| 七、 | 零气发生器 |  |  |
| 1 | 输出流量：≥10L/min； |  |  |
| 2 | 输出压力：10-30PSI； |  |  |
| 3 | 含去除 HC 和 CO 装置； |  |  |
| 4 | 零气纯度：NO、NO₂、SO2、O3 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm； |  |  |
| 5 | 电源电压：220 VAC±10%/50Hz。 |  |  |
| 八、 | O3自动监测仪 |  |  |
| 1 | 用途：测量环境空气中的臭氧浓度 |  |  |
| 2 | 测量方法：紫外吸收光度法； |  |  |
| 3 | 通过中国环境生态部（原中国环境保护部）或美国EPA PM2.5联邦等认证。 |  |  |
| 4 | 测量范围：0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10ppm可选，自动或手动选择分档； |  |  |
| 5 | 零点噪声：<0.3ppb(RMS)； |  |  |
| 6 | 最低检测限：0.6ppb； |  |  |
| 7 | 测量精度：±1.0ppb； |  |  |
| 8 | 线性：±1%满度值； |  |  |
| 9 | 零点飘移：<1.0ppb/24h/7d； |  |  |
| 10 | 跨度飘移：±1%满度值/24h； |  |  |
| 11 | 响应时间：<20s/(0-95%)； |  |  |
| 12 | 运行温度范围：10-35℃； |  |  |
| 13 | 零跨阀：外置，可满足自动校准； |  |  |
| 九、 | VOCs在线监测仪 |  |  |
| 1 | 用途：连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物。监测项目应满足国际上通用的臭氧前驱体标准（PAMs）监测项目；同时有能力监测环境空气中含氧/氮挥发性有机物（OVOCs）、监测环境空气中卤代烃等； |  |  |
| 2 | 监测组分表： |  |  |
|  | 编号 | 化合物 | Compounds |
|  | 1 | 乙烷 | Ethane |
|  | 2 | 乙烯 | Ethylene |
|  | 3 | 丙烷 | Propane |
|  | 4 | 丙烯 | Propene |
|  | 5 | 异丁烷 | Isobutane |
|  | 6 | 正丁烷 | n-Butane |
|  | 7 | 乙炔 | Acetylene |
|  | 8 | 反-2-丁烯 | Trans-2-butane |
|  | 9 | 1-丁烯 | 1-Butene |
|  | 10 | 顺-2-丁烯 | cis-2-Butene |
|  | 11 | 环戊烷 | Cyclopentane |
|  | 12 | 异戊烷 | Isopentane |
|  | 13 | 正戊烷 | n-Pentane |
|  | 14 | 1-戊烯 | 1-Pentene |
|  | 15 | 反-2-戊烯 | tans-2-Pentene |
|  | 16 | 异戊二烯 | Isoprene |
|  | 17 | 顺-2-戊烯 | cis-2-Pentene |
|  | 18 | 2，2-二甲基丁烷 | 2,2-Dimethylbutane |
|  | 19 | 2，3-二甲基丁烷 | 2,3-Dimethylbutane |
|  | 20 | 2-甲基戊烷 | 2-Methylpentane |
|  | 21 | 3-甲基戊烷 | 3-Methylpentane |
|  | 22 | 1-己烯 | 1-Hexene |
|  | 23 | 正己烷 | Hexane |
|  | 24 | 2，4-二甲基戊烷 | 2,4-Dimethylpentane |
|  | 25 | 甲基环戊烷 | Methylcyclopentane |
|  | 26 | 2-甲基己烷 | 2-Methylhexane |
|  | 27 | 环己烷 | Cyclohexane |
|  | 28 | 2，3-二甲基戊烷 | 2,3-Dimethylpentane |
|  | 29 | 3-甲基己烷 | 3-Methylhexane |
|  | 30 | 苯 | Benzene |
|  | 31 | 2，2，4-三甲基戊烷 | 2,2,4-Trimethylpentane |
|  | 32 | 正庚烷 | n-Heptane |
|  | 33 | 甲基环己烷 | Methylcyclohexane |
|  | 34 | 2，3，4-三甲基戊烷 | 2,3,4-Trimethylpentane |
|  | 35 | 2-甲基庚烷 | 2-Methylheptane |
|  | 36 | 3-甲基庚烷 | 3-Methylheptane |
|  | 37 | 甲苯 | Toluene |
|  | 38 | 正辛烷 | n-Octane |
|  | 39 | 乙苯 | Ethylbenzene |
|  | 40 | 正壬烷 | n-Nonane |
|  | 41/42 | 间/对二甲苯 | m/p-Xylene |
|  | 43 | 邻二甲苯 | o-Xylene |
|  | 44 | 苯乙烯 | Styrene |
|  | 45 | 异丙苯 | Isopropylbenzene |
|  | 46 | 正丙基苯 | n-Propylbenzene |
|  | 47 | 3-乙基甲苯 | 3-Ethyltoluene |
|  | 48 | 4-乙基甲苯 | 4-Ethyltoluene |
|  | 49 | 正癸烷 | n-Decane |
|  | 50 | 1，3，5-三甲基苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene |
|  | 51 | 2-乙基甲苯 | 2-Ethyltoluene |
|  | 52 | 1，2，4-三甲基苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene |
|  | 53 | 1，2，3-三甲基苯 | 1,2,3-Trimethylbenzene |
|  | 54 | 1，3-二乙基苯 | 1,3-Diethylbenzene |
|  | 55 | 1，4-二乙基苯 | 1,4-Diethylbenzene |
|  | 56 | 十一烷 | n-Udecane |
|  | 57 | 十二烷 | n-Dodecane |
| 3 | 含氧有机物 |  |  |
|  | 编号 | 化合物 | Compounds |
|  | 1 | 乙醛 | Acetaldehyde |
|  | 2 | 丙烯醛 | acrolein |
|  | 3 | 丙醛 | Propanal |
|  | 4 | 丙酮 | Acetone |
|  | 5 | 乙腈 | Acetonitrile |
|  | 6 | 甲基叔丁基醚 | MTBE |
|  | 7 | 2-甲基丙烯醛 | Methacrolein |
|  | 8 | 正戊醛 | n-pentanal |
|  | 9 | 正丁醛 | n-Butanal |
|  | 10 | 甲基乙烯基酮 | Methylvinylketone |
|  | 11 | 甲基乙基酮 | Methylethyl ketone |
|  | 12 | 3-戊酮 | 3-Pentanone |
|  | 13 | 2-戊酮 | 2-pentanone |
|  | 14 | 2—己酮 | 2-hexanone |
|  | 15 | 正己醛 | n-Hexanal |
| 4 | 卤代烃 |  |  |
|  | 编号 | 化合物 | Compounds |
|  | 1 | 氟利昂114 | Freon114(C2F4Cl2) |
|  | 2 | 溴甲烷 | Bromomethane |
|  | 3 | 氯乙烷 | Chloroethane |
|  | 4 | 氟利昂11 | Freon11(CFCl3) |
|  | 5 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethylene |
|  | 6 | 氟利昂113 | Freon113(C2F3Cl3) |
|  | 7 | 反1，2-二氯乙烯 | Trans-1,2-Dichloroethene |
|  | 8 | 二氯甲烷 | Dichloromethane |
|  | 9 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane |
|  | 10 | 顺-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethylene |
|  | 11 | 氯仿 | Chloroform |
|  | 12 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane |
|  | 13 | 四氯化碳 | Carbontetrachloroide |
|  | 14 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane |
|  | 15 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene |
|  | 16 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane |
|  | 17 | 反-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene |
|  | 18 | 顺-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene |
|  | 19 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane |
|  | 20 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene |
|  | 21 | 二溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane |
|  | 22 | 氯苯 | Chlorobenzene |
|  | 23 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene |
|  | 24 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene |
|  | 25 | 苄基氯﹙氯甲苯） | Benzylchloride |
|  | 26 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene |
| 5 | 仪器监测原理：采用超低温富集浓缩技术，结合气相色谱/质谱法检测大气挥发性有机化合物VOCs。采用双通道采样，双色谱柱分离后分别进入氢离子化火焰检测器（FID）和质谱（MS）进行检测。 |  |  |
| 6 | 工作条件 |  |  |
| 6.1 | 环境温度：（20～30）℃； |  |  |
| 6.2 | 相对湿度：≤85%； |  |  |
| 6.3 | 大气压：（800～1060）hPa； |  |  |
| 6.4 | 供电电压：AC（220±22）V ，（50±1）Hz |  |  |
| 7 | 采样时间 |  |  |
| 7.1 | 每小时累积采样时间≥30min。 |  |  |
| 8 | 性能指标 |  |  |
| 8.1 | 分析组分：分析大气中挥发性有机物，包括PAMS（57种），OVOCs（醛、酮类物质），其他挥发性有机物等，57中PAMS浓度最高量程≥50 nmol/mol。 |  |  |
| ▲8.2 | 标准曲线：监测组分表中目标化合物90%以上的标准曲线相关系数≥0.98。校准曲线浓度点范围为0.5~10ppb，不低于5个浓度点。（本条技术要求需提供证明文件） |  |  |
| 8.3 | 零点噪声：57种PAMS各组分仪器零点噪声≤0.05 nmol/mol。 |  |  |
| ▲8.4 | 方法检出限：监测组分表中目标化合物 90%组分的方法检出限≤0.1 nmol/mol。通入浓度气体不高于0.2ppb。（本条技术要求需提供证明文件）。 |  |  |
| ▲8.5 | 准确性和重复性：连续 6 次以上测定同一浓度目标化合物的标准气体，浓度不高于6ppb，监测组分表中组分95%以上的目标化合物 RSD≤8%；95%以上的目标化合物 RE≤10%。（本条技术要求需提供证明文件）。 |  |  |
| 9 | 技术参数 |  |  |
| 9.1 | 预浓缩仪 |  |  |
| 9.1.1 | 管路要求：硅烷化管路，减少了管壁对物种的吸附； |  |  |
| 9.1.2 | 富集技术要求：采用空管超低温压缩机冷冻捕集技术，样品采集不使用吸附剂，纯物理富集； |  |  |
| 9.1.3 | 制冷要求：富集管核心温度可达-150℃以下,富集管加热采用直金属管加热，不弯曲，保证加热均匀。 |  |  |
| 9.1.4 | 控制要求：可自动完成采样、冷冻捕集和热解析、分析、加热反吹、系统标定的全程控制 |  |  |
| 9.1.5 | 温度：实时在线监控样品采样流量和系统温度； |  |  |
| 9.1.6 | 采样数量：可在线自动采样，采样数不少于24个/24小时； |  |  |
| 9.1.7 | 流量控制：带流量传感器的质量流量计精密测量采样体积 |  |  |
| 9.1.8 | 具有自动控制和记录设备运行参数，并对样品进行自动分析、出数的功能 |  |  |
| 9.1.9 | 具备数据采集与传输功能，可以通过无线或有线方式传输到中心平台。提供传输方式和通讯协议； |  |  |
| 9.1.10 | 温度范围：-150℃～120℃； |  |  |
| 9.1.11 | 脱附时间：可自由设定，并以1分钟为单位进行增减； |  |  |
| 9.1.12 | 高温维持时间：可自由设定，并以1分钟进行增减 |  |  |
| 9.1.13 | 采样流量：MFC，5～100sccm，可调节 |  |  |
| 9.2 | 气相色谱部分 |  |  |
| 9.2.1 | 保留时间重现性：<0.0008min ，峰面积重现性：<0.7% RSD |  |  |
| 9.2.1.1 | 柱温箱 |  |  |
| 9.2.1.2 | 操作温度范围：室温以上3℃到450℃ |  |  |
| 9.2.1.3 | 温度控制精度：0.1℃ |  |  |
| 9.2.1.4 | 程序升温：26阶／27平台 |  |  |
| 9.2.1.5 | 最高升温速率：125℃／min |  |  |
| 9.2.1.6 | 柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22℃） |  |  |
| 9.2.1.7 | 温度稳定性：0.01℃/1℃ |  |  |
| 9.2.1.8 | 除柱温箱外，可安装6个以上EPC模块，可加热控温的区域大于6个，其最高温度可达400˚C。 |  |  |
| 9.2.2 | 电子压力控制器 |  |  |
| 9.2.2.1 | 压力范围：0～140psi |  |  |
| 9.2.2.2 | 全程压力控制精度： 0.001psi |  |  |
| 9.2.2.3 | 最大分流比：11000:1 |  |  |
| 9.2.2.4 | 分流不分流进样口:带EPC的分流/不分流毛细柱进样口,进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃ |  |  |
| 9.3 | 质谱部分 |  |  |
| 9.3.1 | 离子源 |  |  |
| 9.3.1.1 | 一体化的离子源部件设计，包括推斥极、离子盒和透镜组。 |  |  |
| 9.3.1.2 | 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。 |  |  |
| 9.3.1.3 | 提供独立于源加热板的单独透镜加热板，对透镜与离子光学通道进行额外的温度控制，防止复杂基质对离子光学部件的污染。 |  |  |
| 9.3.1.4 | 电子束校准磁场，有利于提高离子化效率。 |  |  |
| 9.3.1.5 | 精确调节的灯丝发射电流最大可到325 µA |  |  |
| 9.3.1.6 | 可调的气质接口温度最高380℃ ，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。 |  |  |
| 9.3.1.7 | 离子化电压 (Electron Energy)：＞230eV |  |  |
| 9.3.2 | 四极杆质量分析器 |  |  |
| ▲9.3.2.1 | 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗。具有预四极杆并带加热功能。（需提供加盖质谱仪生产厂家公章的技术证明文件）。 |  |  |
| 9.3.2.2 | 质量范围：1.2 –1100 u |  |  |
| 9.3.2.3 | 分辨率：全质量范围内单位质量分辨 |  |  |
| 9.3.2.4 | 扫描速度：20000 u/s |  |  |
| 9.3.2.5 | 质量轴稳定性：优于0.10amu/48hrs |  |  |
| 9.3.3 | 灵敏度（使用He气做载气） |  |  |
| 9.3.3.1 | EI 全扫描，1 pg/µL八氟萘进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 1800:1 (mass 272，RMS) |  |  |
| 9.3.4 | 采集速率 |  |  |
| 9.3.4.1 | SIM模式，采集速率≥200 scans/sec |  |  |
| 9.3.4.2 | 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥60 scans/sec |  |  |
| 9.3.5 | 检测器系统 |  |  |
| 9.3.5.1 | 新一代离散型电子倍增器和静电计，最大线性输出电流68 µA，提供宽达8个数量级的线性动态范围。 |  |  |
| 9.3.6 | 真空系统 |  |  |
| 9.3.6.1 | 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不小于280L/s(He) |  |  |
| 9.3.6.2 | 前级机械泵抽速不小于3.0 m3/h |  |  |
| 9.4 | 色谱工作站 |  |  |
| 9.4.1 | 具有棒状图和轮廓图数据采集能力 |  |  |
| 9.4.2 | 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描 (>100组)。 |  |  |
| 9.4.3 | 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速，指定调谐文件进行控制。 |  |  |
| 9.4.4 | 具有AutoSIM和t-SIM功能（即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法，并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法） |  |  |
| 9.4.5 | 数据处理系统: 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 |  |  |
| 9.4.6 | 谱库：最新版谱库。 |  |  |
| 9.4.7 | 保留时间锁定功能 |  |  |
| 9.5 | 氢空一体机 |  |  |
| 9.5.1 | 内部结构紧凑，操作简单，安全可靠。 |  |  |
| 9.5.2 | 产气纯度高，压力稳定。 |  |  |
| 9.5.3 | 低噪音，自动放水，三支不锈钢过滤器。 |  |  |
| 9.5.4 | 空气纯度：无油三级；氢气纯度：99.999%； |  |  |
| 9.5.5 | 空气流量：0~2L/min；空气压力：0~0.4MPa |  |  |
| 9.5.6 | 氢气流量：0~300ml/min；氢气压力：0~0.4MPa |  |  |
| 9.5.7 | 操作温度：5℃-40℃； |  |  |
| 9.5.8 | 电源供应：交流220V±10％ 50Hz； |  |  |
| 9.6 | 高纯氮气清洁器 |  |  |
| 9.6.1 | 可纯化气体：N2 |  |  |
| 9.6.2 | 最高操作压强：1000psig |  |  |
| 9.6.3 | 去除杂质：去除N2中的H₂O, H2, O₂, N₂, NO, NH3, CO, CO₂, 和碳氢化合物等。 |  |  |
| 9.7 | 高纯氦气清洁器 |  |  |
| 9.7.1 | 可纯化气体：He、Ne、Ar、Kr、Xe、Rn |  |  |
| 9.7.2 | 最高操作压强：1000 psig |  |  |
| 9.7.3 | 可去除杂质：去除N2中的H₂O, H2, O₂, N₂, NO, NH3, CO, CO₂, 和碳氢化合物等。 |  |  |
| 9.8 | 苏码罐15L |  |  |
| 9.8.1 | 耐压30psi以上 |  |  |
| 9.8.2 | 材质：硅烷化 |  |  |
| 9.8.3 | 阀门：工业标准1/4”TOV阀不锈钢材质 |  |  |
| ▲10 | 质控标准 |  |  |
| 10.1 | 具备自动校准的功能，火焰离子化检测器采用外标法校准，质谱检测器采用内标法校准。 |  |  |
| 10.2 | 校准标气采用苏码罐进样的方式，仪器自动进标样，每个样品进一次内标，24小时进一次PAMS标气，标气浓度2-6PPb。 |  |  |
| 10.3 | 气象五要素 |  |  |
| 10.3.1 | 气温： 测量范围：-52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) 精度 ：在温度为20°C下±0.3 °C (±0.5 °F) |  |  |
| 10.3.2 | 相对湿度： 测量范围： 0~100% RH 精度：±3 %RH （在0 ...90 %RH之间时） ±5 %RH （在 90 ...100 %RH之间时） |  |  |
| 10.3.3 | 气压： 测量范围：600~1100 hPa 单位 hPa 精度：±0.5 hPa （在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之间时） ±1 hPa （在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之间时） |  |  |
| 10.3.4 | 风向： 测量范围：0~360° 精度：±3° |  |  |
| 10.3.5 | 风速： 测量范围： 0~60 m/s 精度：0 ... 35 m/s ：±0.3 m/s或 ±3%, 较高者为准； 35 m/s ... 60 m/s： ±5% |  |  |

2.项目建设要求

| 序号 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 项目实施技术规范，包括但不仅限于： |
| 1 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 2 | 国家标准方法和《气和废气监测分析方法》 |
| 3 | 《环境空气质量监测规范（试行）》 |
| 4 | 《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号） |
| 5 | 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013) |
| 6 | 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013) |
| 7 | 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013） |
| 8 | 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013） |
| 9 | 《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》 |
| 10 | 《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）。 |
| 二、 | 数据监测要求 |
| 1 | 常规六参数(SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO)的单个子参数月有效监测天数必须≥27天（2月份≥25天）。 |
| 2 | 有效数据捕获率：常规六参数（SO2、NO2 、PM10、PM2.5、CO、O3）的单台有效数据捕获率应达到90%以上。VOCs仪器有效数据获取率应达到80%以上。 |
| 3 | 保证监测数据以报表形式及时呈送给采购人，包含：原始数据、时均值、日均值、月均值等。未经采购人允许，不得将数据提供给任何单位和个人。 |
| 4 | 实现数据的自动传输并能接入数据管理平台,保证每月5日之前以电子版、纸字版形式提交上月数据报告给采购人。 |
| 5 | 整套系统基于网络控制和管理，开放所有观测数据底层格式，参数配置或者任务管理都可以通过网络进行控制，可实时监控设备工作状态；项目实施整体方案设计和施工；确保系统观测精度高、运行稳定性好，设备可靠性高、易于维护和标校。 |
| 三、 | 监控系统要求 |
| 1 | 自动监测站应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别监控站房仪表间，站房周边及采样区。 |
| 2 | 技术要求： |
| 2.1 | 采样区采用智能筒型摄像机； |
| 2.2 | 站房仪表间采用智能半球型摄像机； |
| 2.3 | 站房周边环境宜优先采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控。 |
| 2.4 | 视频信息应实现现场存储功能，存储周期应不低于30日，现场网络条件具备时，应采用宽带实现视频信息的实时传输； |
| 2.5 | 视频监控系统具备断电自启功能。 |
| 四、 | 监测站房要求 |
| 1 | 总体要求： |
| 1.1 | 新站房（中心站）建筑面积按标准建造(占地面积不小于30㎡，带有缓冲间)。 |
| 1.2 | 站房要求安全、可靠、稳定，应便于安装，站房的结构标准化，站房的组件、部件、零件、附属设备及其安装接口标准通用。 |
| 1.3 | 站房主体结构设计上应能够承受风、雨、雪、冰雹、地震、沙尘、太阳辐射的能力，包括空气污染和化学工艺使用。应具有隔热、密闭、耐久、防火、抗震等性能。 |
| 1.4 | 在正常的外界条件地域（该地域气象年极值的平均值为低温－10℃至高温43℃、相对湿度不大于95％，没有特殊气体影响）和正常维护条件下，站房的使用年限≥20年。 |
| 1.5 | 材料要求： |
| 1.5.1 | 板材及厚度：面层采用不锈钢钢板。 |
| 1.5.2 | 芯材的性能：芯材选用隔热性、强度及稳定性好的EPS或PU材料芯材性能应符合附件规定。要求防火性能良好。 |
| 1.5.3 | 框架要求：框架使用方管或圆钢管，顶部主龙骨呈井字形分布，框架龙骨间距≦300mm。 |
| 1.5.4 | 地板：应防滑并具有防静电效果。 |
| 1.5.5 | 房顶：顶部结构要求为平顶，能承受两人同时在房顶做维护工作。 |
| 1.5.6 | 安装底座要求： |
| 1.5.6.1 | 站房底座应与地基牢固连接，其强度应能满足防风、防地震的要求。 |
| 1.5.6.2 | 房体与底座应可靠连接，其强度应能满足防风、防地震的要求。 |
| 1.5.7 | 照明 |
| 1.5.7.1 | 正常照明系统包括日光灯组、布线、开关、插座。 |
| 1.5.7.2 | 灯具应配套齐全、安装牢固可靠、固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的 绝缘材料，应耐燃烧和防明火。 |
| 1.5.7.8 | 接地：站房外部应设有接地点（保护地）。 |
| 1.5.7.9 | 防雷：避雷针、引下线、接地装置、等电位接地网、等电位接地网间隔重复接地、接闪器与SPD的选择与安装、间隔管线、导线的防雷电感应跨接必须符合有关规范和省市防雷法规要求，采购单位需每年提供站房的防雷检测报告。 |
| 1.5.7.10 | 空调：2台3P具有除湿和来电自启功能。 |
| 1.5.8 | 负荷要求： |
| 1.5.8.1 | 站房顶板和侧板：常规要求应以50年设计基准期并且结合当地的50年一遇的雪压和风压值（设计风速大于等于45km/小时）进行结构设计。特定地点可能超过50年一遇以上风压时，由土建设计单位提出进一步加强抗风能力的方案。 |
| 1.5.8.2 | 站房底板：机架安装部位的站房底板荷载能力不小于6kN/m2，蓄电池安装部位的站房底板荷载能力不小于10kN/m2。 |
| 1.5.8.3 | 底板高负载区域，如电池摆放位置应加强，以适应预期负载。 |
| 2 | 其他要求：监测点（子站）采购人可以提供站房供使用的无需新建站房，中标人需对站房进行改造装修以满足使用要求，性能不低于监测站房“总体要求”的相关条款。 |

3.运维服务要求

| 序号 | 内容要求 |
| --- | --- |
| 一、 | 常规参数（PM2.5、O3、CO、NO2 、PM10、SO2）运维技术要求 |
| 1 | 常规巡查内容 |
| 1.1 | 保持户外机柜内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚； |
| 1.2 | 检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行; |
| 1.3 | 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下； |
| 1.4 | 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内； |
| 1.5 | 定期检查消防和安全设施； |
| 1.6 | 每次维护后做好系统运行维护记录； |
| 1.7 | 进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。 |
| 2 | 每日工作 |
| 2.1 | 至少每天上午和下午两次远程查看子站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括： |
| 2.2 | 判断系统数据采集与传输情况； |
| 2.3 | 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况； |
| 2.4 | 发现运行数据有持续异常值时，在每日6时～23时出现的故障，能在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但需及时与相关部门联系积极解决）； |
| 2.5 | 根据仪器分析数据判断仪器运行情况； |
| 2.6 | 根据故障报警信号判断现场状况； |
| 2.7 | 每日检查数据是否及时上传至平台。 |
| 3 | 每周工作 |
| 3.1 | 每周至少巡视子站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括： |
| 3.2 | 查看子站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常； |
| 3.3 | 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅； |
| 3.4 | 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源； |
| 3.5 | 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定； |
| 3.6 | 检查子站的通讯系统，保证子站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常； |
| 3.7 | 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。 |
| 3.8 | 在冬、夏季节应注意户外柜内外温差，若温差较大，及时改变机柜温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。 |
| 3.9 | 及时清除户外柜周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。 |
| 3.10 | 经常检查避雷设施是否可靠，户外柜内是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。 |
| 3.11 | 检查户外柜的安全设施，做好防火防盗工作。 |
| 3.12 | 每周更换臭氧分析仪采样滤膜；每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。 |
| 4 | 每月工作 |
| 4.1 | 清洗PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件； |
| 4.2 | 检查PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏； |
| 4.3 | 每半年开展至少5天PM2.5手工采样。 |
| 4.4 | 对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查； |
| 4.5 | 每月度对数据进行备份。 |
| 5 | 每两个月工作 |
| 5.1 | 视情况更换PM2.5分析仪滤纸带，进行系统自检； |
| 5.2 | 校准和检查PM2.5分析仪的温度、气压和时钟； |
| 5.3 | 用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。 |
| 6 | 每季度工作 |
| 6.1 | 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次； |
| 6.2 | 对PM2.5进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。 |
| 7 | 每半年工作 |
| 7.1 | 检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作； |
| 7.2 | 对臭氧分析仪进行多点线性检查。 |
| 7.3 | 至少每半年进行一次采样系统清洗 |
| 8 | 每年工作 |
| 8.1 | 对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。 |
| 8.2 | 更换所有泵组件。 |
| 9 | 日常运行维护记录 |
| 9.1 | 建立子站维护档案，将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括： |
| 9.2 | 子站运行维护记录表； |
| 9.3 | 颗粒监测仪校准检查记录； |
| 9.4 | 臭氧分析仪校准检查记录； |
| 9.5 | 空气自动监测系统仪器设备维修记录表； |
| 9.6 | 空气自动监测系统备品备件管理记录表； |
| 9.7 | 子站主要消耗材料使用登记表； |
| 9.8 | 多点线性校准表格； |
| 9.9 | 子站室内外环境记录； |
| 9.10 | 空气自动监测系统仪器资料保管清单。 |
| 二、 | VOCs监测运维 |
| 1 | 主要内容：包括查看数据是否异常、仪器是否报警、更换耗材、常规保养、填写并及时上交运维记录表格、仪器校准、检查标气余量、故障排除等。 |
| 2 | 周期性工作内容： |
| 2.1 | 每日： a. 查看仪器运行是否正常，是否存在报警； b. 查看外标气测定数据，与实际浓度相对误差小于30% |
| 2.2 | 每周： a. 氮氢空一体机更换硅胶； b. 添加氢空（氮）一体机的超纯水； c. 观察内标响应值和外标数据，调整峰窗； d．更换采样过滤膜。 |
| 2.3 | 两周： a. 氢空（氮）一体机更换活性炭； b. 每十天左右更换二氧化碳去除管； c. 每十天左右更换内标； d．每十天左右更换外标。 |
| 2.4 | 季度： a.更换MS灯丝；b.清洗冷凝器 |
| 2.5 | 半年： a. 5个月左右更换高纯氦气； b. 5个点以上的多点校准（每年校准3次） |
| 2.6 | 每年： a. 更换机械泵泵油； b. 更换扩散泵泵油； c．按需更换易耗件（色谱柱，捕集柱，除水石英管，电子倍增器等）。 |
| 三、 | 质控要求 |
| 1 | 气体分析仪（点式仪器）： |
| 1.1 | 每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。 |
| 1.2 | 每月一次精密度检查并做好记录。 |
| 1.3 | 每半年一次流量检查，使用可追溯标准流量计。 |
| 1.4 | 氮氧化物分析仪的钼炉转化率每年至少检查一次。 |
| 1.5 | 在每年4月份之前完成所有子站O3的溯源与标准传递工作。 |
| 1.6 | 每半年一次多点线性校准并做好记录。 |
| 1.7 | 仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。 |
| 2 | 颗粒物分析仪（PM10/ PM2.5）： |
| 2.1 | 光浊度计/β射线法每半年一次流量校准，每季度一次浊度计零点校准，每年一次标准膜质量校准，每年一次环境温度/压力校准并做好记录。 |
| 3 | 校准设备： |
| 3.1 | 多元气体校准仪：每年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。 |
| 3.2 | 使用有效期内的国家二级标准气体或其它权威部门确定的标准气体并提供标物证书。 |
| 3.3 | 校准使用的气压、温度计必须经过权威部门鉴定并提供鉴定证书。 |
| 4 | 标准物质和器具的管理： |
| 4.1 | 提供在有效期内的国家二级标准气体，保证使用的标准气体是在有效期内，每次更换气体后将标准物质证书归档。 |
| 4.2 | 各流量测量装置应按规定进行量值传递并附记录。 |
| 4.3 | 标准滤膜应存放在干燥缸内。 |
| 四、 | 运维记录管理： |
| 1 | 按照用户要求填写仪器运维表格，做好空气站运行管理记录和存档。每次到站房运维后填写运维表格，包括仪器报警、维修、更换、保养、仪器校准、标气使用、采样管清洁等运行维护内容。 |
| 2 | 每半年提交一次运维报告，年度运维完成后提交总报告。 |
| 五、 | 数据处理： |
| 1 | 每日远程观察仪器状态并记录； |
| 2 | 每日对前一天数据进行重积分处理，并上传至指定平台； |
| 3 | 除校准、停电、维护保养等工作外，以及不可抗拒力因素造成数据缺失不计入外，年有效数据达到80%以上；。 |
| 六、 | 应急管理 |
| 1 | 委托运维期间，要求运维公司提供7×24小时全天候服务。出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在2小时内、节假日应在4小时内到达站点处理故障并将信息反馈采购人。如不能在4小时内（节假日6小时内）排除故障，应更换备机，并及时以电话及书面形式报告采购人，协商处理方案。运维单位负责维修仪器，故障设备应在一周内完成维修，维修完毕及时替换备机，并做好相应维修记录。如因自身技术能力不足无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，应协调供应商在半个月内完成维修。运维单位须负责相关维修费用。故障处理结束后，以书面形式报采购人并确认故障处理意见。 |
| 七、 | 其他要求 |
| 1 | 投标人负责所有监测仪器安装、调试、采样及辅助系统安装调试； |
| 2 | 每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜为聚四氟乙烯材质； |
| 3 | 及时制定下周工作计划，工作计划为第三方监理核查的重要依据。严格按计划执行，若有变更及时通知第三方监理。 |
| 4 | 每月5日前，将上月各类记录交给第三方监理，用于审核数据。 |
| 5 | 保证满足环保部门对子站故障的响应时间要求，当子站每日6时～23时出现故障，在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，中标方在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。 |
| 6 | 项目实施人员必须按招标文件要求确定，如对实施人员进行变更，应经过采购人书面同意；如果投标人认为有必要，可以增加项目实施人员。 |
| 7 | 中标单位须按招标要求及国家有关规范标准施工，确保施工现场的安全生产和文明施工；项目施工过程中如果造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标单位承担。 |
| 8 | 项目建设完成后需经过采购人组织的技术验收，服务期为从验收之日起计。 |
| 9 | 服务期满后，由采购人根据实际需求和中标人协商后续服务。 |
| 10 | 考核办法：每半年由采购单位组织专家对项目数据服务进行评审，根据评审结果确定付款比例。评审结果80分以上，支付当期采购费用的100%；评审结果结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除当期采购费用的20%，并责令整改；评审结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当期采购费用的50%，并责令整改；考核结果在60分以下，扣除当期采购费用的100% |

- 第四章  评标办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、资信商务及技术分90分。

合格投标人的评审得分为各项目汇总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位；分项评分不得超出评分标准范围。

资信商务及技术分 = 评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员人数

投标人的评审得分 = 资信商务及技术分+价格分

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定其是否对招标文件作出实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并且应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或者未实质性响应招标文件资信商务要求的；

  - 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)、投标书或填写项目不齐全的；

  - 投标有效期不满足招标文件要求的；

  - 以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

  - 投标截止之日前三年内，投标人及负责人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假投标的；

  - 不符合招标文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 不同投标人的投标文件相互混装的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

  - 投标报价具有选择性的；

  - 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评标委员会认定属于异常报价情况的，应当要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价的合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

- 四、评分标准

（一）商务部分（21分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准与细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式满足招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 0～1 |
| 2 | 同类业绩 | 提供自2017年1月1日以来投标人已实施的空气质量自动监测数据业务的同类业绩合同，提供1个完整合同得2分，最高8分。合同复印件应当加盖公章，原件备查。 | 0～8 |
| 3 | 认证证书 | （1）投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个得1分，本项共2分。 （2）投标人获得中国环境保护产业协会或其授权认证中心赋予的“自动监控系统（气）运营服务”服务等级评价为“一级”的得2分，评价为“二级”的得1分，本项共2分。 （3）投标人获得软件能力成熟度模型集成资质证书CMMI3级及以上的，得1分。 | 0～5 |
| 4 | 商务能力 | 根据投标人提供的管理实施人员、备品备件保障、本地服务网点、服务质量承诺等商务能力证明文件（包括分支机构、人员资质证书、社保缴纳证明等），对其资质水平、技术设施、服务能力等内容进行评议并按优劣排序，第一名得最高5分，每下降一个名次减1分。 | 0～5 |
| 5 | 政府采购政策 | - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得1分。 - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得1分。 | 0～2 |

（二）技术部分（69分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准与细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术指标 | 产品技术指标全部满足招标文件要求的得24分。标注▲关键技术指标低于招标要求(负偏离)的，投标无效；标注△重要技术指标低于招标要求(负偏离)的，每处扣3分；其他一般技术指标不满足招标要求的，根据技术重要性和实际使用价值，每处扣减1-2分。 | 0～24 |
| 2 | 技术服务方案 | （1）根据投标人提供的技术服务方案（包括总体理解、项目架构、系统集成及其各个功能模块配置）进行评议并按优劣排序，第一名得最高10分，每下降一个名次减2分。 （2）根据投标人提供的站房设计方案（包括材料、面积、视频监控等功能模块配置）进行评议并按优劣排序，第一名得4分，每下降一个名次减2分。 | 0～14 |
| 3 | 建设运行计划 | （1）建设工期：承诺满足本项目建设工期要求的得2分，不承诺的不得分。 (2)人员配备：项目经理具有高级项目经理职称以及PMP证书的得2分，不满足的不得分。 (3)实施计划：对投标响应的进度安排、质量保证等实施计划内容酌情打分，本项最高4分。 | 0～8 |
| 4 | 运维服务能力 | (1)对于投标响应运维方案的运维目标、运维内容（包括远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、记录表格填写等内容的合理性、可操作性等进行评审。方案明确、表述完整、可操作性强的得7-10分；方案较明确、表述略模糊、可操作性一般的得3-7分；方案不够明确、表述模糊、可操作性差的得0-3分，本项共10分。 (2)针对投标响应的服务期间数据质量保证方案进行评审。方案明确、表述完整、可操作性强的得3-4分；方案较明确、表述略模糊、可操作性一般的得2-3分；方案不够明确、表述模糊、可操作性差的得0-2分，本项共4分。 | 0～14 |
| 5 | 质量保证承诺 | 投标人提供生产厂商或国内总代理出具的质量保证承诺且包括全部分析仪器（VOCs、PM2.5、O3、CO、NO₂、PM10、SO2、气象五参数）的得6分；每缺少1份质量保证承诺，扣减2分。 | 0～6 |
| 6 | 建议和优惠 | 根据响应文件提供的合理化建议以及承诺的各种优惠条件等酌情打分，最高3分。 | 0～3 |

（二）价格分（0～10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分 =（评标基准价/投标报价）× 10％ ×100

说明：

中小企业（含中型、小型、微型）：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。如投标内容有多项产品，且可分割并具有独立功能，仅针对小微企业所生产的产品进行价格扣除。投标人须将小微企业所生产的投标产品进行明确的分项报价，否则不予扣除。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

1.同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

① 投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（xwqy.gsxt.gov.cn）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③ 供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

2.残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府套准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.监狱企业视同小微企业，其产品参加本次投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购方）：杭州市生态环境局临安分局

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据杭州市生态环境局临安分局关于浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站项目（项目编号：ZYTC-202010150507）的招标结果，签署本合同。

一、服务事项

1.1 委托事项：建设运行浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站。

1.2 服务项目和规格要求：详见《中标通知书》、《投标文件》、《招标文件》。

二、服务期限

2.1自2020年    月   日 至2023年    月   日止，服务周期： 3 年。

2.2服务期满后，乙方通过甲方考核可以续签1年，最多续签2次。

三、服务范围

3.1服务区域：临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站(包括中心站、子站)。

3.2服务内容：包括但不仅限于仪器设备投入、运维保养、质量控制、量值溯源、故障维修，监测系统的建设与验收，全天候数据监测和异常情况报告，数据审核分析报送，计算机网络管理维护，记录档案文件管理，自动监测站资产管理，人员培训学习和体系文件完善等。

四、服务内容和质量保证

4.1服务内容：详见《招标文件》。

4.2质量保证：乙方必须符合国家强制性技术标准及行业管理规范要求，接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方监督，符合服务质量承诺，包括验收标准、绩效考核、履约评价等；

五、甲方权利义务

5.1甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

5.2甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

5.3负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5.4根据本合同规定，按时向乙方支付服务费用。

5.5国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

六、乙方权利义务

6.1对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

6.2根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

6.3及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

6.4接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

6.5国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

七、履约保证金

8.1履约保证金为人民币           （￥    ），由乙方在合同签定前存入甲方指定帐户，合同期满后无息退还。如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

九、保密义务

9.1本合同内容及双方相关资料（包括但不限于各类数据、检测报告、价格、商业信息）均为保密资料，除非保密资料已通过正当途径为公众所知，或除非由拥有资料一方事先书面授权透露，双方均应各自对保密资料保密，不得向除对方以外的任何其他方透露，也不得将保密资料用于与本合同条款和条件不相符合的任何目的。

9.2双方只能向因职责所需而需要了解上述保密资料的工作人员透露保密资料，且该工作人员经双方协商授权确定，并应采取所有合理的防范措施防止不经授权的披露。

9.3双方保证对受检者所有信息保密，除非该信息已经由受检者主动公开。

9.4合同期间的检测信息除征得甲方同意外，乙方不得用于科研、宣传。

9.5本合同规定的保密义务在相关资料依法成为公开信息前一直持续有效。

十、知识产权

10.1乙方应保证所提供服务内容或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

10.2本合同所产生技术成果的全部知识产权，包括但不限于著作权、专利权、专利申请权、技术秘密、商标权等，全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方及乙方技术服务人员不得实施、使用该项技术成果，也不得将该项技术成果以任何方式提供给任何第三方（包括甲方单位中与本项目无关的人员）。

十一、合同的变更和解除

11.1甲乙双方书面协商同意，可以变更和解除本合同。任何一方欲变更或解除本合同，必须提前30日以书面形式提出，双方协商一致后签署补充协议。

11.2乙方有下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

（1）因乙方技术服务工作的延误、失职、失误导致甲方蒙受重大损失的。

（2）严重违反本合同规定的其他义务的。

11.3在合同履行期间，乙方发生重组、分离、合并等主体变更事项，存续或新设机构并不当然承继本合同主体资格，甲方有权对其进行重新核定。

十二、违约责任

12.1任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.2乙方未按约定时间完成服务内容，或提交的服务成果不符合甲方规定要求，甲方有权扣除相应部分服务费用；由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿费用及责任。

十三、不可抗力

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

14.1因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，双方应当协商解决。经双方协商不能解决的，可以提请       市仲裁中心，按照其仲裁规则进行仲裁；或者向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十五、合同效力及其他

15.1本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2《中标通知书》、《招标文件》、《投标文件》作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

15.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

15.4本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，鉴证方存档一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方： 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  投标文件格式

【填写须知】

(1) 投标文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 投标人须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 投标人须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评标委员会有权依据投标文件本身进行独立的评判。

(5) 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者

查找不到相关内容的，是投标人的责任。

(7) 投标文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；投标文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【投标文件目录汇总】

一、资格审查文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）投标书（格式2）

（2）货物及服务清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及支持资料（格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）投标分项报价明细表（格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格审查文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（格式1-1）； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | (2) 财务状况报告或报表（含最近一年，格式1-2）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | (3) 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺（格式1-3）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (4) 缴纳税收和社会保障金的相关材料（含最近一个季度）。 投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明。 （格式1-4） |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (5) 前三年内无重大违法记录的书面声明（格式1-5）。 |
| 6 | 投标人无不良信用记录的书面声明 | (6) 提供“无不良信用记录的书面声明”（格式1-6）。 |
| 7 | 法定代表人授权书 | (7) 法定代表人的授权委托书（格式1-7）； (8) 自然人的身份证明（投标人法定代表人及其授权代表）。 |

备注：

1.第6项主要依据：《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)；

2.投标人应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其投标文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-1：企业法人营业执照

- 1.1投标人企业法人营业执照（扫描件加盖公章）

- 格式1-2：财务状况报告或报表

1.2 财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、负债总额 | 万元 |  |  |  |
| 四、净资产额 | 万元 |  |  |  |
| 五、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 六、固定资金 | 万元 |  |  |  |
| 七、流动资金 | 万元 |  |  |  |

备注：随本表附上包含最近一年经审计的财务报告（资产负债表、损益表）、银行资信证明（如有）等复印件并加盖单位公章。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-3：履行合同所必需的设备及专业技术能力

1.3 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺

致：（招标代理机构）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，本公司郑重承诺如下：

1.本单位具备有效的企业资质为：                             （资质类别/资质等级）。

2.本单位能够提供的同类设备有：                    （产品类别/产品名称/规格型号）。

3.本单位具备的专业技术人员有：          （人员类别/中高级职称人员/专业技术资格）。

本公司参加本次采购活动，具备履行合同所必需的设备及专业技术能力条件。

如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.4纳税证明、社保缴纳证明（扫描件加盖公章）

- 格式1-5：前三年内无重大违法记录的书面声明

1.5 前三年内无重大违法记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-6：投标人无不良信用记录的书面声明

1.6投标人无不良信用记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次招标活动前，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司均未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-7：法定代表人授权委托书

1.7 法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(谈判)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                     法定代表人（盖章或签字）：               .

职        务：                               投标人（盖章）：                         .

被授权人身份证号码：                         签署时间：                               .

.

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

- 格式2：投标书

2.投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为          （项目名称）采购货物及服务的采购邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格审查文件

（2）投标书

（3）货物及服务清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术服务响应表

（7）技术服务方案及支持资料

（8）投标人认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的。

2. 投标人已经详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为自开标日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                  。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7. 我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

9. 如若中标，投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式3：货物及服务清单

3.货物及服务清单

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                      标项：             .

| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.投标人的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5：商务能力及证明材料

- 格式5-1：证书格式

5.1 证书

（包括评标办法涉及的其他商务证明材料）

一、投标人声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、投标人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、投标人提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章)：质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、信用等级、节能产品证明、环境标志产品证明、荣誉证书等(原件备查)。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

（近3年同类成功案例或业绩清单）

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                      标项：             .

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.2 本地服务网点

| 服务网点名称 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |
| 服务热线电话 |  | 服务响应承诺 |  |  |
| 业务负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.3常用配件供应及保修服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零(部)件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机全保(出保后) |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工保(出保后) |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：1.配件，是指装配和修理设备等所需的零件或部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.根据招标文件要求，投标人可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式6：技术响应表

6.技术响应表

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“五、技术服务要求”，据实响应；

2.投标人的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式7：技术服务方案及支持资料

7.技术服务方案及支持资料

（供参考，格式可以自拟）

一、投标人对于本项目总体规划布局、质量目标的理解，包括工程量清单、设计说明； 二、投标人对于项目实施重点、难点的分析，提出总体架构及技术解决方案，包括设计方案； 三、投标人保证项目质量的技术装备和技术措施，包括设备选型、原材料选择及工艺比较等； 四、投标人保证项目进度的组织措施和验收方案，包括人员管理、技术培训及试运行计划等； 五、投标人提供的技术服务方案及其支持资料内容，保证覆盖或响应全部招标技术规格要求； 六、投标人认为必要的改进措施等（若存在不利于招标人的内容，则将被视为无效）

备注：投标人未按照招标文件要求提供有效的技术支持资料，是投标人的风险，将导致其技术评议时作负偏离情况处理；甚至可能构成投标文件未实质性响应招标要求，而导致其投标被拒绝。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式8：投标人认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 选配件、耗材、服务等优惠表

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                      标项：             .

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选配件 |  |  |
| 2 | 耗材 |  |  |
| 3 | 服务 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：

1.选配件，是指在标准配置之外，不影响产品正常使用，但可以增强产品功能或提升产品性能的部件。

2.本表供参考，投标人可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式9：开标(报价)一览表

9.开标(报价)一览表

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                      标项：             .

| 序号 | 类别 | 品目名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/品牌产地 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 承诺期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标货币为：人民币；价格条件填写：固定总价。

3.投标总价是履行合同的最终价格，包括投标人完成本项目招标范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及招标代理服务费等一切费用；此表“投标总价”应当与“投标分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式10：投标分项报价明细表

10.投标分项报价明细表

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                      标项：             .

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程量及项目费用清单（若适用） |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | (小写)： |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |

备注：1.标准附件，是指除主机之外，系统组成的其他构件或随机配备的辅助部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

4.技术服务，是指为解决设备应用问题，所提供的技术措施和专业服务。

5.“投标分项报价明细表”的“其他”分项内容，包括项目实施所需的人工费、措施费、运费、保险、税金、利润及招标代理服务费等一切费用。

6.如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（出保后该价格应保持三年以上）

项目名称：浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站

项目编号：ZYTC-202010150507                                    标项：             .

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.投标人可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.2招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市生态环境局临安分局关于浙江临安经济开发区（青山湖科技城）环境空气质量自动监测站（招标编号：ZYTC-202010150507），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件的规定。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684

法定代表人或授权代表（签字）：               .

投标人（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]500号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.4 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .