**浙江省政府采购**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目编号： | ZYTC-202010180529 |
|  | 项目内容： | 电子输尿管镜 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 单一来源采购 |
|  | 采购单位： | 杭州市临安区中医院 |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2020年6月12日 |

**目录**

[第一章邀请函 3](#_Toc42000837)

[第二章供应商须知 5](#_Toc42000838)

[**前附表** 5](#_Toc42000839)

[**一、总则** 7](#_Toc42000840)

[**二、采购文件** 8](#_Toc42000841)

[**三、响应文件** 8](#_Toc42000842)

[**四、电子协商** 10](#_Toc42000843)

[**五、电子评审** 11](#_Toc42000844)

[**六、合同授予** 12](#_Toc42000845)

[第三章采购需求 13](#_Toc42000846)

[**一、项目概述** 13](#_Toc42000847)

[**二、需求一览表** 13](#_Toc42000848)

[**三、资格要求表** 13](#_Toc42000849)

[**四、商务要求表** 13](#_Toc42000850)

[**五、技术服务要求** 15](#_Toc42000851)

[**序号** 15](#_Toc42000852)

[**内容及要求** 15](#_Toc42000853)

[第四章评审办法及标准 16](#_Toc42000854)

[**一、总则** 16](#_Toc42000855)

[**二、资格审查** 16](#_Toc42000856)

[**三、符合性审查** 16](#_Toc42000857)

[**四、成交的权力** 17](#_Toc42000858)

[第五章合同主要条款 18](#_Toc42000859)

[第六章响应文件格式 21](#_Toc42000860)

[**格式1：资格审查文件** 22](#_Toc42000861)

[**格式2：响应函** 26](#_Toc42000862)

[**格式3：货物及服务清单** 27](#_Toc42000863)

[**格式4：商务响应表** 28](#_Toc42000864)

[**格式5：商务能力及证明材料** 29](#_Toc42000865)

[**格式6：技术响应表** 32](#_Toc42000866)

[**格式7：技术服务方案及支持资料** 33](#_Toc42000867)

[**格式8：供应商认为有必要提供的其他文件** 33](#_Toc42000868)

[**格式9：报价一览表** 34](#_Toc42000869)

[**格式10：投标分项报价明细表** 35](#_Toc42000870)

[**格式11：供应商针对报价需要说明的其他文件** 36](#_Toc42000871)

**第一章邀请函**

 **杭州康泰普医疗器械有限公司：**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，杭州中易招标代理有限公司受杭州市临安区中医院委托，就电子输尿管镜项目进行单一来源采购，欢迎贵公司前来参与。

**一、项目编号：**ZYTC-202010180529

**二、组织类型：**分散采购—委托中介

**三、采购方式：**单一来源—电子交易

**四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **序号** | **标项内容** | **数量** | **单位** | **预算金额****（万元）** | **简要技术要求** | **备注** |
|  | 1 | 电子输尿管镜 | 1 | 根 | 60万 | 详见第三章 | 允许进口产品 |

**五、供应商资格要求:**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；
3. 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录以“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/))的公布信息为准；

**六、获取采购文件方式：**

1. 获取时间：2020年6月12日起至2020年6月19日；
2. 获取地址：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn);
3. 获取方式：根据本项目单一来源论证公示，向拟定供应商发出邀请。
4. 采购文件售价：免费

**七、提交响应文件截止时间：2020年7月2日，10：00（北京时间）。**

**八、提交响应文件地点：**杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼417室。

**九、协商时间：2020年7月2日，10：00（北京时间）。**

**十、协商地点：**杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼417室。

**十一、投标保证金：**本项目不收取投标保证金。

**十二、其他事项：**

1. **公告期限：**自本公告发布之日起5个工作日。
2. **质疑与投诉：**供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
3. **落实政府采购政策：**本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。
4. **电子交易规程说明：**本项目根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)进行电子交易(投标)。供应商应当通过“浙江政府采购网-下载专区”下载安装客户端软件、办理CA驱动和申领，按照采购文件和电子交易平台的要求完成响应文件的编制、加密和传输递交。采购代理机构将按照采购文件规定时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，供应商应当准时在线参加。电子交易(投标)操作过程中，如遇技术问题可以致电400-881-7190进行咨询。

**十三、联系方式：**

1. 同级政府采购监督管理部门：杭州市临安区财政局

联系人：喻伟建

联系电话：0571-61073953

1. 采购人：杭州市临安区中医院

业务联系人：朱先生

联系电话：0571-63732550

质疑受理人：吴先生

联系电话：0571-63732552

地址：杭州市临安区锦城街道城中街8号

1. 采购代理机构：杭州中易招标代理有限公司

业务联系人：覃宝慧、朱琴、余宏基

联系电话：0571-63809750，18776123147，13958157600

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑受理人：王祥

联系电话：0571-63809750，13372531088

地址：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼419室

**第二章供应商须知**

**前 附 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目。 |
| 2 | 采购需求 | 电子输尿管镜，1根。 |
| 3 | 采购预算 | 人民币60万元。 |
| 4 | 协商报价 | 1. 本项目投标应以**人民币**报价**。**
2. 不论投标结果如何，供应商应自行承担所有与投标有关的全部费用。
 |
| 5 | 现场踏勘或开标前答疑 | **□** 组织：*（详细内容）* 不组织。 |
| 6 | 样品 | **□**提供：*（详细内容）*不提供。 |
| 7 | 演示 | **□** 要求：*（详细内容）* 不要求。 |
| 8 | 采购文件的澄清与修改 | 供应商如果认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请在投标截止时间5日前以书面形式或者通过采购公告公开的电子邮箱递交给招标采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行澄清或者修改的，将以更正公告形式在采购公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。 |
| 9 | 采购文件形式 | 响应文件分为三种形式：1. **电子加密响应文件：**是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。
2. **电子备份响应文件：**是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密响应文件解密异常时应急使用；电子备份响应文件以介质存储（U盘）形式提供。
3. **纸质备份响应文件：**是指纸质版响应文件，与电子响应文件内容一致。
 |
| 10 | 响应文件编制与传输递交 | 1. 响应文件由**<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>**三部分组成。
2. 供应商应当按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。
3. 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，将被电子交易平台拒收。
4. 供应商在电子交易平台传输递交电子加密响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份响应文件。
5. 供应商提供电子备份响应文件的，应当将电子备份响应文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、响应单位名称并加盖公章。
6. 供应商提供纸质备份响应文件的，应将纸质备份响应文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、响应单位名称并加盖公章。
7. 供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密响应文件的协商无效；供应商仅提交备份响应文件的，协商无效。未密封包装或者逾期送达的响应文件将不予接收。电子加密响应文件未按时解密，供应商提供备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。电子响应文件未能按时成功解密且未提供纸质备份响应文件的风险由供应商自行负担。
 |
| 11 | 响应文件有效期 | 自协商截止日起**90天** |
| 12 | 评审办法 | **性价比法** |
| 13 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） |
| 14 | 结果公告及成交通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发中标通知书。 |
| 15 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同；招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 16 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品：**□**本项目不允许采购进口产品。 |
| 17 | 节能产品 | **□** 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 18 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。**□** 不适用。 |
| 19 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见采购文件的第四章、第六章。 |
| 20 | 企业信用融资 | 根据浙财采监[2012]13号《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》的规定，供应商可登陆浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)的“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 21 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下：1. 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
3. 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
 |
| 22 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 23 | 代理服务费 | 1. **收费标准：计价格[2002]1980号文件**。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中标金额（万元）** | **货物招标** | **服务招标** | **工程招标** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

**注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。**1. **缴付方式：**
	1. 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取
	2. 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清
	3. 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金
	4. **收款单位：**杭州中易招标代理有限公司

**开户银行：**兴业银行杭州临安支行**银行账号：**35853 01001 00277 684 |

**供应商须知**

**一、总则**

**（一）适用范围**

本采购文件仅适用于本项目的公告、响应、协商、评审、成交、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

4.招标采购单位，是采购人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

**10.“▲”系指实质性要求条款；“△”指重要条款，相应评价值高。**

**（三）采购方式**

本项目采用单一来源的采购方式。

**（四）授权委托**

供应商代表应提供有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

**（五）协商费用**

不论协商结果如何，采购人不会给予任何性质的补偿，由供应商自行承担所有与协商有关的费用。

**（六）联合体投标**

本项目不接受联合体协商。

**（七）转包与分包**

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

**（八）特别说明**

1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其协商无效。

3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

**二、采购文件**

**（一）采购文件构成**

1.邀请函

2.供应商须知

3.采购需求

4.评审办法

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

**（二）供应商的风险**

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其协商被拒绝。

**（三）采购文件的澄清与修改**

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以采购人的解释为准。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或者以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有供应商。

2.招标代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使供应商准备协商时有合理时间考虑采购文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟响应文件截止时间和协商时间，并以书面形式通知所有报名的供应商。

4.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商均有约束力。

**三、响应文件**

**（一）响应文件的组成：由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。**

**1.资格审查文件**（格式1）

**2.商务技术文件：**

（1）响应函 （格式2）

（2）货物及服务清单 （格式3）

（3）商务响应表 （格式4）

（4）商务能力及证明材料 （格式5）

（5）技术服务响应表 （格式6）

（6）技术服务方案及支持资料 （格式7）

（7）供应商认为有必要提供的其他文件 （格式8）

**3.报价文件：**

（1）开标(报价)一览表 （格式9）

（2）分项报价明细表 （格式10）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

**（二）响应文件的语言及计量**

1.响应文件以及供应商与采购方就有关协商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的响应文件视同未提供。供应商提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，响应文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.响应文件计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

**（三）响应报价**

1.响应报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2.响应总价是履行合同的最终价格，具体包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受，其协商无效。

**（四）响应文件的有效期**

1.响应文件应在供应商须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自协商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）响应文件的编制**

1.本项目实行电子交易（网上电子投标、开标、评标）。

2.响应文件分为三种形式：电子加密响应文件、电子备份响应文件、纸质备份响应文件。

（1）电子加密响应文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。

（2）电子备份响应文件：是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密响应文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

（3）纸质备份响应文件：是指纸质版响应文件，与电子响应文件内容一致。

**（六）响应文件的传输递交**

1.供应商应当按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。

2.供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间后递交的响应文件，将被电子交易平台拒收。

3.供应商在电子交易平台传输递交电子加密响应文件后，还可以在提交响应文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份响应文件。

4.供应商提供电子备份响应文件的，应当将电子备份响应文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、响应单位名称并加盖公章。

5.供应商提供纸质备份响应文件的，应将纸质备份响应文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、响应单位名称并加盖公章。

6.供应商未能在提交响应文件截止时间前成功上传电子加密响应文件的协商无效；供应商仅提交备份响应文件的，协商无效。未密封包装或者逾期送达的响应文件将不予接收。电子加密响应文件未按时解密，供应商提供备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。电子响应文件未能按时成功解密且未提供纸质备份响应文件的风险由供应商自行负担。

**（七）协商无效的情形**

**实质上没有响应采购文件要求的协商视为无效****协商，被拒绝的响应文件为无效协商。**

**四、电子协商**

**（一）协商准备**

采购代理机构按照采购文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子单一来源协商，供应商应当准时在线参加协商，若没有参加开标会的，视同认可协商结果，事后不得对采购工作人员、协商过程和协商结果提出异议。因供应商未在线参加协商而导致其电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

**（二）协商流程**（两阶段）

**1.协商第一阶段：**

（1）协商时，电子交易平台自动提取所有响应文件，提示供应商和采购人按采购文件规定方式按时在线解密，解密时间为开标后30分钟内；

（2）供应商在规定时间内无法完成已递交电子加密响应文件解密的，如已按规定递交了电子备份响应文件的，由采购代理机构将电子备份响应文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密响应文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或者电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份响应文件，以完成协商，电子加密响应文件及电子备份响应文件自动失效。

**2.协商第二阶段：**

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，若资格审查不符合采购要求，即终止其参与资格。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。经过协商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由供应商在规定时间内提交最后报价，协商结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

**五、电子评审**

**（一）组建评审委员会**

本项目评标委员会依法抽取并组建，评审委员会成员总数为3人或以上单数。

**（二）评审的方式**

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为采购文件和响应文件。

**（三）评审程序**

（1）在评审专家中推选评审小组组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。实质上没有响应采购要求的响应文件将被视为无效协商，不再进入下一阶段。

（4）评审人员对各响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。

**（四）澄清问题的形式**

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出采购文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**（五）错误修正**

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的协商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的协商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将作为无效协商处理。**

**（六）评审原则和评审办法**

**1.评审原则：**公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响协商的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

**2.评审办法：**本项目采用**性价比法**，详见**《第四章评标办法及标准》**。

**3.评审依据：**采购文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据；评标委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件的内容，而不寻求外部的证据。

**（七）评审纪律和全程监控**

1.评审小组成员将严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

2.采购代理机构工作人员需自觉遵守采购活动开标、评审各项工作纪律制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、采购人代表、供应商代表等采购相关人员应予积极配合并自觉接受监督。供应商任何试图影响评标结果的不公正活动，可能会导致其协商被拒绝。

3.采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

**六、合同授予**

**（一）确定成交供应商**（或者采购人事先授权评标委员会确定成交供应商）

1.招标代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交给采购人。采购人自收到评审报告后5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

**（二）签订合同**

1.采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照采购文件和供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商响应文件作实质性修改。

2.采购文件及补充文件、供应商响应文件及响应修改文件、评标过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任：成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以协商违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

**第三章采购需求**

**项目编号：**ZYTC-202010180529

**采购单位：**杭州市临安区中医院

**一、项目概述**

本次招标采购内容为电子输尿管镜项目，供应商应当根据本采购文件提出的采购技术规格及其服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物及服务前来协商。希望协商方以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分展示贵方的竞争实力。

**二、需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **单位** | **预算金额****（万元）** | **简要技术要求** |
| **1** | 电子输尿管镜 | 1 | 根 | 60 | 包括设备安装调试验收等 |

**三、资格要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容及要求** |
| **1** | 具有独立承担民事责任的能力 |
| **2** | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |
| **3** | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| **4** | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| **5** | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| **6** | 供应商无不良信用记录的书面声明 |
| **7** | 法定代表人授权书 |

**四、商务要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容及要求** |
| **▲1** | **可供证明供应商具备履约能力的文件：**1. 供应商拟提供的货物及服务必须符合国家强制性技术标准及规范；
2. 经营(销售)许可类文件：

a)资质合格类证明文件：提供医疗器械生产或者经营许可证。b)货物合法性证明文件：提供医疗器械注册证或者备案证明。 |
| **2** | **可证明供应商资质信誉的认证证书：**提供质量管理/环境体系认证、信用等级、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等*(若适用)*。 |
| **3** | **质保期：**1. 质保期为货物验收合格正常使用后≥1年。如果质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。
2. 响应文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。
 |
| **4** | **付款方式：**货到验收合格后3个月内支付合同总价的90%，余款在设备正常运行1年后付清。 |
| **5** | **交货条件：**1. 交货期限：合同签订后2个月内。
2. 交货地点：杭州市临安区中医院指定地点。
 |
| **6** | **同类业绩证明：**1. 业绩清单：提供自2017年1月1日以来同类成功案例清单。
2. 证明材料：提供同类典型成功案例的合同复印件 (原件备查)。
 |
| **7** | **其他商务能力证明：**1. 管理实施人员：提供满足项目管理实施所需专业技术人员名单及相关资质证书。
2. 维修响应期限：接到用户维修服务要求后，2小时内响应，24小时内到达现场。
3. 备品备件保障：提供必要的备品备件清单，确保业务正常开展和安全质量检测。
4. 本地服务网点：具备本地化服务能力的维修网点，提供详细的服务内容及计划。
5. 服务质量承诺：提供原厂保修承诺书或授权证明，维修工程师具有原厂培训证明。
 |
| **▲8** | **投标报价：**1. 投标报价方式：**到用户价（国内供货）**或者**DDP用户价（国外供货）**。
2. 投标总价是履行合同的最终价格，具体包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3. 供应商应当对其所提供的货物及服务按规定填写**投标总价**和**投标分项报价明细表**，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。
4. 投标总价不得包含采购文件要求以外的内容，否则，评标时将不予核减；投标总价不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。
5. 供应商必须核实投标报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以投标总价为准，缺漏项的费用由中标商自行承担，采购人将不作任何补偿。
 |
| **9** | **其他条款：**1. 采购文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。
2. 采购文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，响应文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。
3. 供应商须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。
4. 供应商可以提供便利于采购人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。
 |

**五、技术服务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容及要求** |
| **一、** | 适用范围：适用于泌尿外科电子内窥镜下探查、诊断及手术。 |
| **二、** | **技术参数** |
|  | **电子输尿管软镜 1根** |
| 1 | 先端CCD成像 |
| 2 | 镜体外径≤8.5Fr |
| 3 | 器械通道≥3.6Fr |
| 4 | 视野范围：≥90° |
| 5 | 有效长度≥670mm |
| 6 | 成角范围： ±270°双向弯曲 |
| 7 | 光源照明：自带LED光源 |
| 8 | 自动对焦，自动曝光亮度，自动亮度调节 |
| 9 | LASERITE防激光陶瓷技术，有效防止术中激光对镜体的灼伤 |
| 10 | 可兼容手术室现有主机TC200使用 |
| **三、** | **配置要求** |
| 1 | 电子输尿管镜 一根 |
| 2 | 清洁刷一根 |
| 3 | 测漏仪一个 |
| 4 | 原装等离子灭菌消毒盒 一个 |

**第四章评审办法及标准**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等规定，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

**一、总则**

本项目采用单一来源的采购方式，供应商根据采购文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评审小组根据性价比决定最终是否成交。

**二、资格审查**

采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，供应商资格条件不符合采购文件要求的，不再进入符合性审查，响应文件作无效响应文件处理。

**三、符合性审查**

评审小组对资格审查合格的响应文件进行符合性审查，确定其是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查不合格的响应文件无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。采购人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为有效响应，但经评审小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并且应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其响应无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响评审小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1. **在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**
	1. 经营(销售)许可文件不齐全或者不符合有关要求的；
	2. 响应文件未按采购文件要求签字和盖章的；
	3. 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)或填写项目不齐全的；
	4. 响应文件有效期不满足采购文件要求的；
	5. 提交响应文件截止之日前三年内，供应商及其负责人在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))有失信行为或被列入受惩黑名单的；
	6. 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
2. **在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**
	1. 未提供或者未如实提供响应货物的商务技术参数，或者响应文件标明的商务技术响应与事实不符或虚假材料的；
	2. 响应货物的功能技术和性能指标，经评审认定存在重大偏离或者负偏离达8项（含）以上的；
	3. 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
	4. 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
3. **在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：**
	1. 报价超过采购文件中规定的预算金额的；
	2. 最后报价具有选择性的；
	3. 不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的。

**四、成交的权力**

通过符合性审查的响应文件，由评审小组根据性价比决定最终是否成交。

**第五章合同主要条款**

**浙江省政府采购合同指引**

**甲方（采购方）：杭州市临安区中医院**

**乙方（供应商）：**

**鉴证方：杭州中易招标代理有限公司**

甲、乙双方根据杭州市临安区中医院关于电子输尿管镜项目（项目编号：ZYTC-202010180529）的招标结果，签署本合同。

**一、货物内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

2.2 本合同金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、保险、税金等一切费用。

**三、技术资料**

3.1 乙方应按《采购文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。*（不超过合同金额的5%或者不收取）*

**七、转包或分包**

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、质保期和质保金**

8.1 质保期△年。*（自交货验收合格之日起计）*

8.2 质保金△元。*（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）*

**九、交货期及交货地点**

9.1 交货期限：。

9.2 交货地点：。

**十、货款支付**

10.1 付款方式：。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

**十一、税**

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1 乙方应按《采购文件》规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为△年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十三、调试和验收**

13.1甲方对乙方提交的货物依据《采购文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《采购文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

**十四、货物包装、发运及运输**

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十五、违约责任**

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十六、不可抗力事件处理**

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为市。

**十八、合同生效及其它**

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2中标通知书、采购文件、响应文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本份，(用途)。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：地址：法定代表人或授权代表：签订日期： | 乙方：地址：法定代表人或授权代表：签订日期： |
| 鉴 证 方：地 址：法定代表人或项目负责人：鉴证日期： |  |

**第六章响应文件格式**

**【填写须知】**

(1) 响应文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 供应商须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 供应商须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评审委员会有权依据响应文件本身进行独立的评判。

(5) 供应商提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者

查找不到相关内容的，是供应商的责任。

(7) 响应文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；响应文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

**【响应文件目录汇总】**

**一、资格审查文件**（格式1）

**二、商务技术文件：**

（1）响应函（格式2）

（2）货物及服务清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及支持资料（格式7）

（7）供应商认为有必要提供的其他文件（格式8）

**三、报价文件：**

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）分项报价明细表（格式10）

（3）供应商针对报价需要说明的其他文件（格式11）

**格式1：资格审查文件**

1.资格审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格要求** | **证明文件** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件*（格式1-1）*；  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | (2) 财务状况报告或报表*（含最近一年，格式1-2）*。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | (3) 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺*（格式1-3）*； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (4) 缴纳税收和社会保障金的相关材料*（含最近一个季度）*。*供应商依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明*。*（格式1-4）* |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (5) 前三年内无重大违法记录的书面声明*（格式1-5）*。 |
| 6 | 供应商无不良信用记录的书面声明 | (6) 提供“无不良信用记录的书面声明”*（格式1-6）*。 |
| 7 | 法定代表人授权书 | (7) 法定代表人的授权委托书*（格式1-7）*；(8) 自然人的身份证明*（供应商法定代表人及其授权代表）*。 |

**备注：**

1.第6项主要依据：《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)；

2.供应商应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其响应文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

格式1-1：企业法人营业执照

1.1供应商企业法人营业执照（扫描件加盖公章）

格式1-2：财务状况报告或报表

1.2 财务状况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目或指标** | **单位** | **年** | **年** | **年** |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、负债总额 | 万元 |  |  |  |
| 四、净资产额 | 万元 |  |  |  |
| 五、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 六、固定资金 | 万元 |  |  |  |
| 七、流动资金 | 万元 |  |  |  |

**备注：**随本表附上包含最近一年经审计的财务报告（资产负债表、损益表）、银行资信证明（如有）等复印件并加盖单位公章。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

格式1-3：履行合同所必需的设备及专业技术能力

1.3 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺

致：*（招标代理机构）*

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，本公司郑重承诺如下：

1.本单位具备有效的企业资质为： （资质类别/资质等级）。

2.本单位能够提供的同类设备有： （产品类别/产品名称/规格型号）。

3.本单位具备的专业技术人员有： （人员类别/中高级职称人员/专业技术资格）。

本公司参加本次采购活动，具备履行合同所必需的设备及专业技术能力条件。

如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

格式1-4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.4纳税证明、社保缴纳证明（扫描件加盖公章）

格式1-5：前三年内无重大违法记录的书面声明

1.5 前三年内无重大违法记录的书面声明

致：*（招标代理机构）*

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

格式1-6：供应商无不良信用记录的书面声明

1.6供应商无不良信用记录的书面声明

致：*（招标代理机构）*

参加本次招标活动前，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司均未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

格式1-7：法定代表人授权委托书

 1.7 法定代表人授权委托书

致：（*招标代理机构*）

我*（姓名）*系*（供应商名称）*的法定代表人，现授权委托本单位在职职工*（姓名）*以我方的名义参加*（项目名称）*项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(协商)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：法定代表人（盖章或签字）：.

职务：供应商（盖章）：.

被授权人身份证号码：签署时间：.

.

附件（自然人的身份证明）：

|  |  |
| --- | --- |
| *被授权人身份证正面* | *法定代表人身份证正面* |
| *被授权人身份证背面* | *法定代表人身份证背面* |

**格式2：响应函**

2.响应函

致：（*招标代理机构*）

根据贵方为（*项目名称*）采购货物及服务的协商邀请（*项目编号*），签字代表（*姓名、职务*）经正式授权并代表供应商*（供应商名称、地址）*提交下述文件正本壹份及副本份：

（1）资格审查文件

（2）响应函

（3）货物及服务清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术服务响应表

（7）技术服务方案及支持资料

（8）供应商认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的、真实的。

2.我方已经详细审查全部采购文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本响应文件有效期为自协商之日起天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的协商。

7. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：。

8. 我方同意按照贵方要求提供与本项目有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的所有响应投标。

9. 如若成交，我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本次采购活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：传真：.

电话：电子函件：.

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

签署日期：.

**格式3：货物及服务清单**

3.货物及服务清单

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

**格式4：商务响应表**

4.商务响应表

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标要求** | **投标响应** | **偏离说明** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**备注**：1.按照《第三章招标范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.供应商的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

**格式5：商务能力及证明材料**

格式5-1：证书格式

5.1证书

（包括评标办法涉及的其他商务证明材料）

一、采购人声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。二、采购人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、采购人提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章)：质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、信用等级、节能产品证明、环境标志产品证明、荣誉证书等*(原件备查)*。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

（近3年同类成功案例或业绩清单）

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目负责人** | **采购单位** | **证明人** | **联系电话** | **证明资料**(页码) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**1.根据《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

格式5-3：商务能力证明

5.3.1项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：**1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

5.3.2 本地服务网点

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务网点名称 |  | 备注 |
| 地址 |  |
| 经营范围 |  |  |
| 服务内容 |  |  |
| 服务热线电话 |  | 服务响应承诺 |  |  |
| 业务负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

5.3.3常用配件供应及保修服务计划表

（供参考）

**表A：常用配件供应**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商/原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| 1 | 零(部)件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

**表B：保修服务计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| 1 | 整机全保(出保后) |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工保(出保后) |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

**备注：**1.配件，是指装配和修理设备等所需的零件或部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.根据采购文件要求，供应商可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

**格式6：技术响应表**

6.技术响应表

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标要求** | **协商响应** | **偏离说明** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**备注**：1.按照《第三章招标范围及需求》中“五、技术服务要求”，据实响应；

2.供应商的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

**格式7：技术服务方案及支持资料**

7.技术服务方案及支持资料

（供参考，格式可以自拟）

|  |
| --- |
| 一、供应商对于本项目总体规划布局、质量目标的理解，包括工程量清单、设计说明；二、供应商对于项目实施重点、难点的分析，提出总体架构及技术解决方案，包括设计方案；三、供应商保证项目质量的技术装备和技术措施，包括设备选型、原材料选择及工艺比较等；四、供应商保证项目进度的组织措施和验收方案，包括人员管理、技术培训及试运行计划等；五、供应商提供的技术服务方案及其支持资料内容，保证覆盖或响应全部招标技术规格要求；六、供应商认为必要的改进措施等（若存在不利于采购人的内容，则将被视为无效） |

**备注**：供应商未按照采购文件要求提供有效的技术支持资料，是供应商的风险，将导致其技术评议时作负偏离情况处理；甚至可能构成响应文件未实质性响应采购要求，而导致其响应文件被拒绝。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

**格式8：供应商认为有必要提供的其他文件**

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 选配件、耗材、服务等优惠表

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| 1 | 选配件 |  |  |
| 2 | 耗材 |  |  |
| 3 | 服务 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| … | …… |  |  |

**备注：**

1.选配件，是指在标准配置之外，不影响产品正常使用，但可以增强产品功能或提升产品性能的部件。

2.本表供参考，供应商可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

**格式9：报价一览表**

9.报价一览表

（初次报价）

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **品目名称** | **规格型号** | **数量** | **制造商/品牌产地** | **价格条件** | **货币形式** | **响应报价** | **交货期** | **项目负责人** |
|  | 货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标总价** | (小写)： |
| (大写)： |

**备注：**1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

2.协商货币为：**人民币**；价格条件填写：**到用户价**（国内供货）**或DDP用户价**（国外供货）。

3.协商总价是履行合同的最终价格，包括供应商完成本项目招标范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及招标代理服务费等一切费用；此表“投标总价”应当与“投标分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

签署日期：.

**格式10：投标分项报价明细表**

10.投标分项报价明细表

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **具体内容** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| **工程量及项目费用清单**（若适用） |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| **总计** | (小写)： |
| (大写)： |

**备注：**1.标准附件，是指除主机之外，系统组成的其他构件或随机配备的辅助部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

4.技术服务，是指为解决设备应用问题，所提供的技术措施和专业服务。

5.“投标分项报价明细表”的“其他”分项内容，包括项目实施所需的人工费、措施费、运费、保险、税金、利润及招标代理服务费等一切费用。

6.如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

**格式11：供应商针对报价需要说明的其他文件**

11.1备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（出保后该价格应保持三年以上）

项目名称：杭州市临安区中医院电子输尿管镜项目

项目编号：ZYTC-202010180529 标项：.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商/原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

**备注：**1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.供应商可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

11.2招标代理服务费支付承诺书

**杭州中易招标代理有限公司：**

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区中医院关于电子输尿管镜项目（招标编号：ZYTC-202010180529），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照采购文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件的规定。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **中标金额（万元）** | **货物** | **服务** | **工程** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定**差额定率累进法**计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

|  |
| --- |
| 收款单位：杭州中易招标代理有限公司开户银行：兴业银行杭州临安支行银行账号：35853 01001 00277 684 |

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

11.3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]500号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.

11.4 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：.

供应商（盖章）：.

日期：.