浙江省政府采购

招标文件

|  | 项目编号： | ZYTC-202110150224 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 医疗设备 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 公开招标 |
|  | 采购单位： | 杭州市临安区中医院 |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2021年03月23日 |

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	9

前 附 表	9

一、总则	12

二、招标文件	13

三、投标文件	13

四、电子开标	15

五、电子评标	16

六、合同授予	17

第三章  招标范围及需求	18

一、项目概述	18

二、需求一览表	18

三、资格要求表	18

四、商务要求表	19

五、技术服务要求	21

第四章  评标办法及标准	46

一、总则	46

二、资格审查	46

三、符合性审查	46

四、评分标准	47

第五章  合同主要条款	49

第六章  投标文件格式	52

格式1：资格文件	53

格式2：投标书	58

格式3：货物(服务)清单	59

格式4：商务响应表	60

格式5：商务能力及证明材料	61

格式6：技术响应表	63

格式7：技术服务方案及支持资料	64

格式8：投标人认为有必要提供的其他文件	64

格式9：开标(报价)一览表	65

格式10：投标分项报价明细表	66

格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件	67

格式12：政府采购活动现场确认声明书	71

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

杭州市临安区中医院医疗设备招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)获取（下载）招标文件，并于2021年04月13日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYTC-202110150224

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

预算金额（元）：15125000

最高限价（元）：530000，360000，285000，850000，1450000，2550000，900000，2700000，3500000，2000000

采购需求：

标项一

标项名称：环氧乙烷灭菌器

数量：1

单位：套

预算金额（元）：530000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：允许进口

标项二

标项名称：脉动真空灭菌器

数量：2

单位：台

预算金额（元）：360000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：

标项三

标项名称：减压沸腾机

数量：1

单位：台

预算金额（元）：285000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：

标项四

标项名称：无影灯

数量：1

单位：批

预算金额（元）：850000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：允许进口

标项五

标项名称：吊塔

数量：18

单位：座

预算金额（元）：1450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：

标项六

标项名称：血透机组

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2550000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：允许进口

标项七

标项名称：血液透析机

数量：1

单位：批

预算金额（元）：900000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：允许进口

标项八

标项名称：包药机及核对机

数量：1

单位：批

预算金额（元）：2700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：允许进口

标项九

标项名称：自动发药机

数量：1

单位：套

预算金额（元）：3500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：

标项十

标项名称：静脉配置中心自动化

数量：1

单位：套

预算金额（元）：2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：

合同履行期限：合同签订后2个月内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国发[2015]51号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)、《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）、《浙江省财政厅关于简化供应商信息登记和试行供应商诚信管理的通知》（浙财函[2020]298号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：2021年03月23日起至2021年04月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（从本公告下方“潜在供应商”完成获取采购文件申请并下载采购文件后视作依法获取采购文件；通过“游客浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览）。本项目不提供纸质版采购文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2021年04月13日09:30 （北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

开标时间：  2021年04月13日 09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：①本项目落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。②信用查询：投标截止时间当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。③企业融资：凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。详见《政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表》。

- 对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市杭州市临安区中医院

地址：杭州市临安区锦城街道城中街8号

项目联系人（询问）：项先生

项目联系方式（询问）：0571-63732550

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：0571-63732550

2.采购代理信息

名称：杭州中易招标代理有限公司

地址：杭州市临安区青山湖星港路618号主楼403室

项目联系人（询问）：覃宝慧、朱琴、余宏基、王烨

项目联系方式（询问）：0571-63810967，18776123147，19941464731

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑联系人：王祥

质疑联系方式：0571-63810967，13372531088

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市临安区财政局

地    址：杭州市临安区临天路1950号

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

- 第二章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区中医院医疗设备项目。 |
| 2 | 采购需求 | 标项一：环氧乙烷灭菌器，1套 标项二：脉动真空灭菌器，2台 标项三：减压沸腾机，1台 标项四：无影灯，1批 标项五：吊塔，18座 标项六：血透机组，1批 标项七：血液透析机，1批 标项八：包药机及核对机，1批 标项九：自动发药机，1套 标项十：静脉配置中心自动化，1套 |
| 3 | 采购预算 | 标项一：人民币53万元 标项二：人民币36万元 标项三：人民币28.5万元 标项四：人民币85万元 标项五：人民币145万元 标项六：人民币255万元 标项七：人民币90万元 标项八：人民币270万元 标项九：人民币350万元 标项十：人民币200万元 |
| 4 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 - 不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 开标前答疑 | □ 组织：/ 不组织。 |
| 6 | 样品 | □ 提供：/ 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：/ 不要求。 |
| 8 | 招标文件的 澄清与修改 | 投标人如果认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或倾向性或其他违法内容的，请在投标截止时间5日前以书面形式或者通过招标公告公开的电子邮箱一次性递交给招标采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或修改的，将以更正公告形式在招标公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 9 | 投标文件形式 | 投标文件分为三种形式： - 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；电子备份投标文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。 |
| 10 | 投标文件编制与传输递交 | - 投标文件由<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。 - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。 - 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件及纸质备份文件。 - 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。 |
| 11 | 投标文件有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） 临安区政府采购网（www.linan.gov.cn/col/col1366369/） |
| 14 | 结果公告及 中标通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发中标通知书。 |
| 15 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 16 | 履约验收 | 本项目按规定开展采购合同履约验收，验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，且按实增减资金总额不超过原合同采购金额的百分之十。 |
| 17 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品：标项一、标项四、标项六、标项七、标项八。 □ 本项目不允许采购进口产品。 |
| 18 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 19 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 20 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见招标文件的第四章、第六章。 |
| 21 | 企业信用融资 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。详见本采购文件附表《政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表》。 |
| 22 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 23 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 24 | 代理服务费 | - 收费标准：按照计价格[2002]1980号文件规定标准，不足肆仟元按肆仟元计取。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684 |

投标人须知

- 一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

4.招标采购单位，是采购人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

10.“▲”系指实质性要求条款；“△”指重要条款，相应评价值高。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的采购方式。

（四）投标委托

投标人代表应提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，招标人不会给予任何性质的补偿，由投标人自行承担所有与投标有关的费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

（八）特别说明

1.投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

3.本招标文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、招标文件

（一）招标文件构成

1.招标公告

2.投标人须知

3.招标范围及需求

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以招标人的解释为准。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或者以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有投标人。

2.招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；招标人以书面形式通知所有招标文件收受人的，投标人在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使投标人准备投标时有合理时间考虑招标文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有报名的投标人。

4.招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

- 三、投标文件

（一）投标文件的组成：由<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

1.资格文件（格式1）

2.商务技术文件：

（1）投标书 （格式2）

（2）货物(服务)清单 （格式3）

（3）商务响应表 （格式4）

（4）商务能力及证明材料 （格式5）

（5）技术服务响应表 （格式6）

（6）技术服务方案及支持资料 （格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件 （格式8）

3.报价文件：

（1）开标(报价)一览表 （格式9）

（2）投标分项报价明细表 （格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，投标文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标总价是履行合同的最终价格，包括投标人完成本项目招标范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.投标文件应在投标人须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.本项目实行电子交易（网上电子投标、开标、评标）。

2.投标文件分为三种形式：电子加密投标文件、电子备份投标文件、纸质备份投标文件。

（1）电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。

（2）电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

（3）纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。

（六）投标文件的传输递交

1.投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。

3.投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。

4.投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

6.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标；被拒绝的投标文件为无效投标。

- 四、电子开标

（一）开标准备

采购代理机构按照招标文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人若没有参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购工作人员、开标过程和开标结果提出异议。因投标人未在线参加开标而导致其电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二）开标流程（两阶段）

1.开标第一阶段：

（1）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按招标文件规定方式按时在线解密，解密时间为开标后30分钟内；

（2）投标人在规定时间内无法完成已递交电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，由采购代理机构将电子备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或者电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及电子备份投标文件自动失效。

2.开标第二阶段：

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效投标人名称及理由，同时公布有效投标人的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标人的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 五、电子评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法抽取并组建，评标委员会成员总数为7人或以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）在评审专家中推选评审小组组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）评审人员对各投标人的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。实质上没有响应招标要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段。

（4）评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

（5）评审人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经评审小组商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

（6）各投标人的评审得分为所有评审人员有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）评审人员确认各投标人评审得分情况，现场监督员签署监督意见；评审小组根据评审汇总情况和招标文件评标原则推荐中标(成交)候选人，同时起草评审报告。

（8）实质上响应招标要求的有效投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（六）评标原则和评标办法

1.评标原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评标办法及标准》。

3.评标依据：招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据；评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标纪律和全程监控

1.评审小组成员将严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

2.采购代理机构工作人员需自觉遵守采购活动开标、评审各项工作纪律制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、采购人代表、投标人代表等采购相关人员应予积极配合并自觉接受监督。投标人任何试图影响评标结果的不公正活动，可能会导致其投标被拒绝。

3.采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

（一）确定中标人（或者采购人事先授权评标委员会确定中标人）

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交给采购人。采购人自收到评标报告后5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标代理机构通过电子交易平台发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）签订合同

1.采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.招标文件及补充文件、中标人投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任：中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

（三）履约验收

1.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.本项目按规定开展采购合同履约验收，验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，且按实增减资金总额不超过原合同采购金额的百分之十。

- 第三章  招标范围及需求

项目编号：ZYTC-202110150224

采购单位：杭州市临安区中医院

- 一、项目概述

本次招标采购内容为医疗设备，投标人应当根据本招标文件所提出的招标技术规格及服务要求，综合考虑投标货物（服务）的适应性，选择具有最佳性能价格比的响应方案前来投标。希望投标方以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分展示贵方的竞争实力。

- 二、需求一览表

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 套 | 53 | 包括安装、调试等 |
| 2 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 台 | 36 | 包括安装、调试等 |
| 3 | 减压沸腾机 | 1 | 台 | 28.5 | 包括安装、调试等 |
| 4 | 无影灯 | 1 | 批 | 85 | 包括安装、调试等 |
| 5 | 吊塔 | 18 | 座 | 145 | 包括安装、调试等 |
| 6 | 血透机组（6+1） | 1 | 批 | 255 | 包括安装、调试等 |
| 7 | 品目一：血液透析机（单泵） | 6 | 套 | 90 | 包括安装、调试等 |
|  | 品目二：血液透析机（双泵） | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 品目一：包药机 | 1 | 套 | 270 | 包括安装、调试等 |
|  | 品目二：核对机 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 自动发药机 | 1 | 套 | 350 | 包括安装、调试等 |
| 10 | 静脉配置中心自动化 | 1 | 套 | 200 | 包括安装、调试等 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人无不良信用记录的书面声明 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 符合本项目实施的资质证明文件： - 投标人拟提供的货物（服务）必须符合国家强制性技术标准及规范； - 经营(销售)许可类文件： a)资质合格类证明文件：提供医疗器械生产或者经营许可证。 b)货物合法性证明文件：提供医疗器械注册证或者备案证明。 - 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定投标人或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在采购响应文件中提供相关认证或许可证明。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标人。 |
| 2 | 可供证明投标人资信能力的文件： 提供质量管理/环境体系认证、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。 |
| 3 | 质保期： （1）质保期为： 标项一：货物验收合格正常使用后≥1年; 标项二：货物验收合格正常使用后≥1年; 标项三：货物验收合格正常使用后≥1年; 标项四：货物验收合格正常使用后≥1年; 标项五：货物验收合格正常使用后≥1年; 标项六：货物验收合格正常使用后≥3年； 标项七：货物验收合格正常使用后≥2年； 标项八：品目一货物验收合格正常使用后≥2年，品目二货物验收合格正常使用后≥1年; 标项九：货物验收合格正常使用后≥3年； 标项十货物验收合格正常使用后≥3年。 如果质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。 （2）投标文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。 |
| 4 | 付款方式：设备安装调试合格后一个月内支付90%，余款在设备正常使用一年后付清。 |
| 5 | 交货地点： - 交货期限：合同签订后2个月内。 - 交货地点：杭州市临安区中医院 指定地点。 |
| 6 | 同类业绩证明： - 业绩清单：提供自2018年1月1日以来同类投标产品的销售(成交)业绩清单。 - 证明材料：提供同类投标产品的销售(成交)合同(复印件加盖公章，原件备查)。 |
| 7 | 商务能力证明： - 管理实施人员：提供满足项目管理实施所需的专业技术人员名单及其合格证书。 - 维修响应期限：接到维修要求后，2小时内响应，8小时内到现场，24小时内修复。 - 备品备件保障：提供必要的备品备件清单，确保业务正常开展和质量安全检测。 - 售后服务承诺：提供原厂售后服务承诺书，包括原厂授权证书及其保修证明等。 |
| ▲8 | 投标报价： - 投标报价方式：到用户价（国内供货）或者DDP用户价（国外供货）。 - 投标总价是履行合同的最终价格，包括投标人完成本项目招标范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用。 - 投标人应当对其所提供的货物（服务）按规定填写投标总价和投标分项报价明细表，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，评标时不予核减；投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人必须核实投标报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以投标总价为准，缺漏项的费用由中标商自行承担，招标人将不作任何补偿。 |
| 9 | 其他条款： - 招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，投标文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 投标人须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人可以提供便利于招标人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 |

- 五、技术服务要求

标项一：环氧乙烷灭菌器

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 环氧乙烷灭菌器，一套，用途：用于对湿热敏感的医疗物品进行灭菌 |
| 2 | 原装进口 |
| 3 | 技术规格 |
| 3.1 | 灭菌标准 |
| 3.1.1 | 灭菌剂：100%环氧乙烷气体 |
| 3.1.2 | 相对湿度：电脑控制，舱内自动加湿，内置湿度传感器，自动监测湿度 |
| 3.1.3 | 温度：具备37℃和55℃两档温度选择。 |
| 3.2 | 安全要求 |
| 3.2.1 | 最新双循环设计，灭菌通气合二为一，整个灭菌过程完全负压过程，EO气体不会外泄。 |
| △3.2.2 | 采用流体力学原理的“文氏泵”气动抽真空，外接压缩空气气源，非内置电机真空泵和压缩气泵，避免产生电火花致燃致爆。 |
| 3.3 | 故障和误差处理：遇有故障和误差,立即停止操作,并显示故障和误差代码。 |
| △3.4 | 容积要求：内腔容积大于或等于136升。 |
| 3.5 | 装载效率：大于或等于95%。 |
| △3.6 | 门：门锁保险装置，设备开始启动后，自动锁门。整个程序结束后，手动旋转把手，通过气动压力方可打开门。 |
| 3.7 | 程序控制 |
| 3.7.1 | 控制方式：电脑控制 |
| 3.7.2 | 画面显示方式：液晶显示，人机对话，可对操作步骤、运转状况自动显示 |
| 3.7.3 | 画面显示内容：以英文或中文、数字实时显示主要参数:温度、湿度、真空度、时间 |
| 3.7.4 | 泄露检测：电脑自动检测，如有泄漏，自动转为排气过程，并报警。 |
| 3.8 | 气体使用 |
| 3.8.1 | 含量：100%纯环氧乙烷气体 |
| 3.8.2 | 方式：医用小计量罐装100g，锅门锁定后自动刺破气罐，舱内注入气体，无需人工操作。 |
| 3.9 | 气体来源：气体及相关耗材有六个月以上的国内库存且供应体系完备，可及时供应，保证正常使用。 |
| 3.10 | 通风功能 |
| 3.10.1 | 排气方式：大气排放，非地漏排放 |
| 3.10.2 | 通风时间：可在3-99小时的范围内设定。 |
| 3.11 | 记录/打印 |
| 3.11.1 | 置放方式：内置式 |
| 3.11.2 | 记录/打印内容：能记录和打印整个循环过程的“运行曲线” |
| 3.11.3 | 记录/打印内容：能记录和打印运转中的温度、压力、湿度、文字说明。 |
| 3.12 | 记忆功能：具备记忆延续功能（停电后可以记忆灭菌信息，待恢复供电后自动继续工作，无需重新启动）。 |
| 4 | 提供国家第三方权威机构环氧乙烷残留量检验报告。 |

标项二：脉动真空灭菌器

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器，2台 |
| 2 | 主体 |
| ▲2.1 | 容积：≥1200L |
| △2.2 | 结构设计：环形加强筋结构，多点进汽，多段加热。 |
| 2.3 | 焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 |
| 2.4 | 材质：304不锈钢 |
| 2.5 | 设计压力：-0.1～0.3Mpa |
| 2.6 | 设计温度：144℃ |
| 2.7 | 使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环 |
| 2.8 | 夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。 |
| 2.9 | 主体保温：玻璃棉，厚度≥60mm |
| 3 | 密封门 |
| 3.1 | 门数量：双 |
| 3.2 | 材质：门板材质同内壳一致 |
| 3.3 | 结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个 |
| 3.4 | 动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 |
| 3.5 | 安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 |
| 3.6 | 双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。仅适用于双扉灭菌器 |
| 3.7 | 门胶圈：圆形门胶圈，门胶圈安装在柜体上非门上。 |
| 4 | 管路系统 |
| 4.1 | 蒸汽源：外接蒸汽源 |
| △4.2 | 降噪系统：带有节水降噪装置 |
| △4.3 | 水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统 |
| 4.4 | 换热装置：板式换热器 |
| 5 | 控制系统 |
| 5.1 | 控制屏采用触摸高清电容屏，尺寸：≥10.4寸 |
| 5.2 | 数据保存 热敏纸：内置热敏打印机，使用长效热敏纸，在适宜的环境下可保存5年； |
| 5.3 | 安全保护 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 |
| 6 | 程序系统 |
| 6.1 | 程序种类及数量 灭菌类程序：26套(含14套自定义程序)；测试类程序：4套；辅助类程序：2套； |
| 6.2 | 程序运行时间 标准循环:≦55分钟。 |
| △6.3 | 脉动次数 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 |
| 6.4 | 灭菌温度 标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 |
| 6.5 | 灭菌时间 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 |
| 6.6 | 干燥时间：干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 |
| 7 | 整体参数 |
| 7.1 | 腔体尺寸：≥680X1150X1500mm |
| 7.2 | 外形尺寸：≤1500X2000X1800mm |
| △7.3 | 检验报告：提供电磁兼容检验报告 |
| 8 | 单台配置 |
| 8.1 | 主体 1个 |
| 8.2 | 消毒车 1辆 |
| 8.3 | 搬运车 2辆 |

标项三：减压沸腾机

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 减压沸腾机，1台 |
| 2 | 容积：≤150L |
| 3 | 有效容积：≥100L |
| 4 | 装载量:≥10个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）或8个微创器械托盘（580mm×250mm×60mm） |
| △5 | 装载方式:置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接 |
| 6 | 外形尺寸（长宽高）:≤1200×1900×900 |
| 7 | 内室尺寸（长宽深）:≥550×435×640 |
| 8 | 材质要求 外罩：拉丝板。 清洗舱：采用进口克虏伯316Ti不锈钢（需提供报关单），≥5mm，镜面。 管路：卫生级304不锈钢管路 |
| 9 | 舱体保温:≥30mm玻璃丝保温层 |
| 10 | 密封门密封方式:压缩气主动密封 |
| 11 | 门数量:双门 |
| 12 | 玻璃视窗:玻璃视窗面积应≥200cm2（180mmx150mm） |
| △13 | 开门形式:升降门带门障碍开关，遇障碍自动返回 |
| 14 | 加热方式:外接蒸汽源，运行效率更高 |
| 15 | 舱体工作压力:-0.1～0 Mpa |
| 16 | 内室工作温度:0℃～98℃ |
| 17 | 工作原理: 脉动真空清洗 煮沸消毒 真空干燥 热风干燥 |
| 18 | 使用寿命:≥10年或15000次循环 |
| 19 | 消毒程序:A0值大于3000水平 |
| 20 | 运行周期（高位手术器械）:≤65分钟 |
| △21 | 液位可调:根据负载量多少，三级液位可调，达到节能运行的目的；同时可自动调整耗材进给量 |
| △22 | 清洗方式:脉动真空清洗 |
| 23 | 传感器:压力变送器，温度探头，液位传感器等各类传感器≥10个 |
| △24 | 真空泵:采用水环式真空泵 |
| 25 | 程序名称:≥10套预置程序，20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 |
| 26 | 流程控制:清洗、漂洗、消毒、干燥全过程自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 |
| 27 | 记录方式:可自动打印过程曲线、并记录A0值 |
| 28 | 显示屏:≥8寸触摸屏 |
| 29 | 安全保护 电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 真空泵空转保护：真空泵水箱没水时，真空泵无法启动工作。 真空泵超时保护：防止真空泵一直工作，造成泵的损害。 真空泵过载保护：防止由于异物堵塞或者抽水等可能对泵造成的损坏； |
| △30 | 验证资质:生产厂家需具备CNAS验证资质，并提供佐证材料 |
| 31 | 单台配置 |
| 31.1 | 主体 1个 |
| 31.2 | 清洗架 1个 |
| 31.3 | 外搬运车 2辆 |
| 31.4 | 清洗托盘 8个 |

标项四：无影灯

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 手术室无影灯，7套 |
| 1.1 | 手术灯类型: 原装进口;采用LED照明技术; |
| 1.2 | 灯体结构: 采用透镜反射原理 |
| 1.3 | 灯盘外形: 圆形灯盘，灯盘采用一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉.符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀。灯盘外周配有防撞橡胶装置. |
| △1.4 | 灯盘直径:子母灯均≤ 620mm |
| 1.5 | 灯盘高度:子母灯≤ 80mm |
| 1.6 | 灯盘重量:子母灯相等≤ 13kg |
| 1.7 | 灯臂关节:≥ 6组 |
| 1.8 | 灯泡类型:白色高功率LED灯泡，非多种颜色二极管光源混合而，避免彩虹效应 |
| 1.9 | 灯泡使用寿命:≥50000小时 |
| △1.10 | LED灯泡数量:子灯≤48个，母灯≤66个 |
| 1.11 | 灯泡可升级性:可以升级更换 |
| 1.12 | 聚焦范围(光斑直径调节范围)：200mm |
| 1.13 | 控制面板:在弹簧臂连接处或配墙式,可调节照明亮度,开关灯源. |
| 1.14 | 中置手柄:可消毒, 可徒手拆卸. |
| 1.15 | 灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置 |
| △1.16 | 照明亮度:子灯≥120000 Lux，母灯≥160000 Lux |
| 1.17 | 色彩还原指数Ra:≥95, R9: ≥93 |
| 1.18 | 照明深度(L1+L2)20%:≥1300mm |
| 1.19 | 光柱聚焦深度(L1+L2)60%:≥750mm |
| 1.20 | 总辐射(W/m²) :子灯≤430，母灯≤580 |
| 1.21 | 辐射照度比(mW/m²lx) :≤3.5 |
| △1.22 | 色温可选:4400K ,5000K, 5600K |
| 1.23 | 双板+单管(%)无影率:≥48%，单管(%)无影率:100% |

标项五：吊塔

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.2 | 主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。 |
| △1.3 | 吊塔轴承为滚针式设计，两轴之间采用面受力，而不是点受力的球状滚珠安装方式，以保证吊塔的承重安全性及固定性。 |
| 1.4 | 吊塔臂长有多种长度可供选择，并可自由组合。每层平台都带有导轨。 |
| 1.5 | 气体终端功能结构:采用2个插销式结构固定插头，1、减少插拔次数，延长气体终端使用寿命；2、弹出，减少医护人员的意外伤害。非采用滚珠式结构。提供气体终端实物图片。 |
| 1.6 | 麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警，并配有专门的废气排放接头。 |
| 1.7 | 吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，每一插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用 |
| 1.8 | 可根据需要安装通讯接口（HIS、LIS、PAKS、麻醉信息系统、监护信息系统）、视频接口、网络接口和护士呼叫等设备 |
| 2 | 具体要求 |
| △2.1 | 干湿分离桥梁式吊柱式吊塔，18套 |
| 2.2 | 高强度铝合金材质，抗金属疲劳强度高，长时间负重不变形。吊塔主体与横梁圆弧形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉，吊塔定位准确，吊柱旋转角度≥330°，不易漂移。 |
| 2.3 | 横梁长度≥2800mm，有多种长度可供医院挑选，最终可根据医院实际场地情况确定。 |
| 2.4 | 所有电路、气体管道、数据线等内置于横梁内，通过横梁体内走线连接吊柱箱体。无需另外通过其它裸露在横梁与吊柱之间的管道相连接。 |
| 2.5 | 所有气源、电源等终端、仪器隔板、抽屉、输液装置均须安装在吊柱式箱体上，便于医护工作者插拔和操作，并可随时扩展各类终端。 |
| 2.6 | 干湿分离设计，干区:吊柱净承载≥180Kg；湿区:吊柱净承载≥180Kg。 |
| 2.7 | 吊桥下的吊柱在病床两侧横向运行距离+/-600mm。 |
| 2.8 | 气体终端要求:（要求和医疗综合楼气体工程的气体终端相同，要求德标） |
| ▲2.8.1 | 各种气体插座统一配置欧美品牌，德标，原装进口，提供报关证明。均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，气体终端内部：采用2个插销式结构固定插头，非采用滚珠式结构。 |
| 2.8.2 | 插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，维修费用低廉。 |
| 2.8.3 | 气口工作压力:O2≥5kgf/cm2 CO2，Air≥10kgf/cm2 |
| 2.9 | 干区:设备吊塔 |
| 2.9.1 | 带双边侧导轨仪器平台:2层，尺寸≥ 500×500mm、平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥80 kg，其中一层带操作把手；抽屉深度≥150mm*1 |
| 2.9.2 | 垂直吊柱式箱体设计:箱体长度≥800mm，为多边型或蝶型设计，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用； |
| 2.9.3 | 万能插座电源插座:≥9个； |
| 2.9.4 | 气体终端（包括接口、插头）:氧气O2×2；压缩空气Air×1；真空吸引VAC×2； |
| 2.9.5 | 网络接口RJ 45:2个、接地端子:2个 |
| 2.10 | 湿区:输液塔 |
| 2.10.1 | 垂直吊柱式箱体设计:吊柱长度≥800mm，为多边型或蝶型设计，保证气、电分离的同时，要求强电和弱电分离。确保使用安全并不影响接口的同时使用。 |
| 2.10.2 | 双点固定双悬臂输液泵架:2套（配可升降输液支架）。 |
| 2.10.3 | 万能电源插座:≥9个 |
| 2.10.4 | 网络接口RJ 45:2个、接地端子:2个 |
| 2.10.5 | 气体终端（包括接口、插头）:氧气O2×1；真空吸引VAC×1；压缩空气Air×1 |
| 2.10.6 | 带双边侧导轨仪器平台:1层，尺寸≥ 500×500mm、平台固定于垂直箱体上，侧面带导轨，承重≥80 kg，其中一层带操作把手，抽屉深度≥150mm*2 |

标项六：血透机组

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 血透机（单泵），6套 |
| 1.1 | 适用范围：适用于血液透析中心急、慢性肾功能衰竭的替代治疗，具备常规透析和碳酸盐透析功能。 |
| △1.2 | 触控中文≥12寸彩屏，一键式引导界面。 |
| △1.3 | 双通道电磁容量超滤系统。 |
| 1.4 | 360°分级声光报警系统。 |
| 1.5 | 具有治疗结束透析液自动排空程序 |
| 1.6 | 血泵流量：0,20 — 500 ml/min |
| 1.7 | 空气探测器：双通道结构超声波探测器，精度≥2μL气泡不能通过 |
| 1.8 | 静脉压监测：—600 mmHg — +600 mmHg |
| 1.9 | 动脉压监测：—600 mmHg — +600 mmHg |
| 1.10 | 肝素泵注射流速：0 — 10 ml/小时，调节梯度为0.1ml |
| 1.11 | 漏血探测器：红外线探测器 |
| 1.12 | 透析液流速300-700ml可调，梯度为20ml/min可调。 |
| 1.13 | 透析液温度33 — 39℃可调 |
| 1.14 | 电导调节与监测：钠130 — 150 mmol/L。具备可调钠离子曲线设置。 |
| 1.15 | 超滤精度：≤±1% |
| 1.16 | 超滤率：0 — 4.0L/小时 |
| 1.17 | 支持全自动化学消毒、热消毒、与热消毒水机整合热消毒等方案，热消毒温度≥90℃，具备短时热消毒，时间≤25分钟 |
| 1.18 | 支持清洗棒消毒，消毒脱钙可一次完成 |
| 1.19 | 消毒排空率：≥99% |
| 1.20 | 三个电导测量模块精确电导度监控，确保透析液离子浓度准确，改善患者舒适度与安全性。 |
| 1.21 | 主机标准配置后备电池，断电后可维持15分钟以上的血泵运转时间。 |
| 1.22 | 机内预设三种透析液配方，供操作人员随时可调，随选随用。 |
| 1.23 | 具有透析液细菌过滤装置，标明省标细菌过滤器价格 |
| △1.24 | 干粉耗材可以通用 |
| 1.25 | 管路可以通用 |
| 1.26 | 配备在线透析充分性监测模块（Kt/V），利用电导模块实时测得，非计算式及光学监测，详细说明原理 |
| 1.27 | 开放数据接口，包含联接医院血透管理软件的联机费用及数据采集盒 |
| 1.28 | 配置要求 |
| 1.28.1 | 标准配置主机6 套 |
| 1.28.2 | 干粉筒支架 6套 |
| 1.28.3 | BPM内置血压模块 6套 |
| 1.28.4 | KT/V在线监测模块 6套 |
| 1.28.5 | 数据联机盒6套 |
| 1.28.1 | 标准配置主机6 套 |
| 1.28.2 | 干粉筒支架 6套 |
| 2 | 配套水处理系统，1套 |
| △2.1 | 注册证上结构与组成中明确标识有消毒装置 |
| 2.2 | 提供欧盟EMC电气认证证书 |
| 2.3 | 主要技术规格 |
| 2.3.1 | 主机具有全自动化学消毒功能，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留；第二级主机具有管路全自动化学消毒功能 |
| △2.3.2 | 系统为血液透析中心专用水处理系统， 一二级由单独的水处理主机串联组成，任意一级出现故障时可切换成单级供水，提供详细的系统流程图。 |
| 2.3.3 | 水处理系统设计成熟 |
| 2.3.4 | 反渗主机在电脑（CPU）控制下全自动运行 |
| 2.3.5 | 反渗主机程控自动冲洗反渗膜，应用技术为全自动高速双面冲洗，避免微生物在反渗膜上附着 |
| 2.3.6 | 反渗主机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警 |
| 2.3.7 | 反渗主机不工作时自动定时冲洗管路 |
| 2.3.8 | 反渗机至少能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力 |
| 2.3.9 | 反渗主机可通过电脑远程监测使用状态，厂家提供相应连接及软件的安装，系统可连接电脑，远程监测、控制运行状态，数据端口免费对医院安装并开放 |
| 2.3.10 | 反渗主机高压泵类型为多级水冷泵 |
| 2.3.11 | 系统运行噪音量，≤50DB |
| 2.3.12 | 反渗水管路采用高品质原厂原装进口PEX管路，无需纯水缓冲储水罐 |
| 2.3.13 | 反渗膜材料为改良聚酰胺复合薄膜，4040规格的膜单元 |
| 2.3.14 | 具有全自动节水功能，反渗水产量跟随实际消耗量自动调节，提高水利用率（回收率） |
| △2.3.15 | 一级主机5℃时出水量≥3.18吨/小时；二级为热消毒中心水处理系统， 5℃时出水量≥1.8吨/小时，满足50床血透机及中心供液系统用水需求。 |
| 2.3.16 | 一级反渗主机水利用率≥55%，二级反渗主机水利用率≥85% |
| 2.3.17 | 第二级反渗机整合程控病房管路自动热消毒功能，具有每天热消毒能力并提供用户报告10份以上 |
| 2.3.18 | 热消毒系统支持与血透机联机热消毒功能，支持每天进行热消毒同时联机热消血透机数量≥15台 |
| 2.3.19 | 热消毒系统带储水保温加热装置，有效容量330升。 |
| 2.3.20 | 热消毒装置位于主机内，非外挂式热消或独立控制的分离式装置，热消毒系统由主机中央控制，可实现全自动热消毒以及与血透机联机热消毒 |
| 2.3.21 | 热消毒单元额定功率≤10KW。 |
| 2.3.22 | 热消毒系统可在持续热消毒过程中，设定温度在90℃-60℃之间范围内反复波动 |
| 2.3.23 | 系统具有出水、回水温度传感器，双温控控制管路中循环热水温度，使回水端温度≥85℃，出水端温度≤95℃。 |
| △2.3.24 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜100CFU/ml，内毒素＜0.25IU/ml |
| 2.3.25 | 整个反渗水环路在使用或冲洗、消毒等状态下保持完全密闭 |
| 2.3.26 | 反渗水输水管路内径≤1英寸，在满足临床用水量上限的前提下，较细的管路内径可提供更大的管壁冲刷力度，减少微生物在管壁的附着率 |
| 2.3.27 | 管道外包隔热层，300m管长温降≤6℃，原厂原装不锈钢纯水出水口 |
| 2.3.28 | 足量配套透析机接口及连接管路及相应数量的接头（数量以临床治疗及设备维护实际需求为准），按医院要求安装 |
| 2.3.29 | 预处理部分管路：采用UPVC硬管连接 |
| 2.3.30 | 需设置取样口（注明位置与数量） |
| 2.3.31 | 原水泵配置原装进口高压泵，反渗主机能够长时间连续运行。 |
| 2.3.32 | 主机结构采用全封闭箱式设计，防尘防水防碰撞，增加安全系数 |
| 2.4 | 其他工程配置及要求 |
| 2.4.1 | 一级主机2台 |
| 2.4.2 | 二级全自动热消毒中心水处理系统主机1台 |
| 2.4.3 | 加压泵2套 |
| 2.4.4 | 全自动沙、铁过滤器1套 |
| 2.4.5 | 全自动活性炭过滤器2套 |
| 2.4.6 | 全自动软水器1套 |
| 2.4.7 | 病房管路1套 |
| 2.4.8 | 联机热消毒PEX螺旋管及接头50套 |
| 3 | 血透透析信息管理系统（网络联机版）1套 |
| 3.1 | 提供血透透析信息管理系统：1套 包括病人管理、电子病历、排班管理、透析管理、科室管理、库房管理、设备管理、统计查询、系统维护等功能。 |
| 3.2 | 提供血透病人自助接诊系统：1套 |
| 3.3 | 提供血透病人自助查询系统：1套 |
| 3.4 | 提供大屏显示呼叫系统：1套 |
| 3.5 | 提供移动护理系统：1套 |
| 3.6 | 提供医生查房系统：1套 |
| 3.7 | 提供血透医嘱费用管理系统：1套 |
| 3.8 | 提供血透机数据采集系统：1套 (血透机厂家需免费开放数据接口及配套连机的专属设备)。 |
| 3.9 | 提供HIS系统接口（本端）、LIS系统接口（本端）、RIS系统接口（本端）1套。 |
| 3.10 | 提供浙江省质控上报接口（本端）1套。 |
| 3.11 | 提供APP应用（支持医护端、肾友端）1套。 |
| 3.12 | 提供后续增加血透机数据采集收费及维护费用 |
| 3.13 | 硬件配置要求 |
| 3.13.1 | 配置55寸电视机1台 |
| 3.13.2 | 配置网络电视盒1个 |
| 3.13.3 | 配置自助接诊机1台 |
| 3.13.4 | 配置血透卡500张 |
| 3.13.5 | 配置读卡器1个 |
| 3.13.6 | 配置移动查房电脑1台（含推车） |
| 3.13.7 | 配置平板电脑3台 |
| 3.13.8 | 配置透析用体重秤1台 |

标项七：血液透析机

| 序号 | 采购内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 品目一 | 血液透析机（单泵）,6套 |  |
| 1.1 | 技术参数 |  |
| △1.1.1 | 原装进口血液透析机，彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放。 |  |
| 1.1.1.1 | 全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能 |  |
| △1.1.1.2 | 数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量 |  |
| 1.1.1.3 | 主机有3个CPU控制系统；包含反馈系统，保障治疗安全性。 |  |
| 1.1.2 | 透析液 |  |
| △1.1.2.1 | 透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调 |  |
| 1.1.2.2 | 透析液温度控制范围: 33℃～40℃ |  |
| 1.1.2.3 | 透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm |  |
| 1.1.2.4 | 反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度 |  |
| 1.1.2.5 | 待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 |  |
| 1.1.3 | 压力监测 |  |
| 1.1.3.1 | 动脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg，动脉压监测精度: ±10 mmHg |  |
| 1.1.3.2 | 静脉压监测和显示范围: -400～＋400mmHg，静脉压监测精度: ±10 mmHg |  |
| 1.1.4 | 跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg；跨膜压监测精度：±10。 |  |
| 1.1.5 | 血泵流量 |  |
| 1.1.5.1 | 双针模式: 0～600ml/min可调 |  |
| 1.1.5.2 | 血流量调节梯度（步长）10ml/min |  |
| 1.1.6 | 肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能 |  |
| △1.1.7 | 漏血检测与报警: 超声或光学原理检测，具备血路密闭自检功能 |  |
| 1.1.8 | 超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）超滤率: 0～4L/h，超滤精度: 1%内 |  |
| 1.1.9 | 超滤曲线可设定，并可存储设定曲线 |  |
| 1.1.10 | 具备钠离子曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 1.1.11 | 具备碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 1.1.12 | 具备肝素曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 1.1.13 | 具备透析液流量曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 1.1.14 | 具备透析液温度曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 1.1.15 | 具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。 |  |
| 1.1.16 | 配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时 |  |
| 1.1.17 | 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成 |  |
| 1.1.18 | 标配充分性监测装置: 通过实时监测尿素清除效果，为临床医生提供治疗有益数据及参考 |  |
| 1.1.19 | 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 |  |
| 1.1.20 | 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 |  |
| 1.1.21 | 水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度 |  |
| 1.1.22 | 具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断 |  |
| 1.1.23 | 电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz |  |
| 1.1.24 | 后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 |  |
| 1.1.25 | 具有自动开关机功能，水路、电路分离, 抽屉式独立结构，维修方便于维修。 |  |
| 1.2 | 每套设备配置清单 |  |
| 1.2.1 | 15寸TFT彩色液晶触摸显示屏 1 |  |
| 1.2.2 | 血泵 1 |  |
| 1.2.3 | 肝素泵 1 |  |
| 1.2.4 | 中文、英文、德文操作系统 1 |  |
| 1.2.5 | 空气检测器 1 |  |
| 1.2.6 | 漏血检测器 1 |  |
| 1.2.7 | 动/静脉/泵后压力监测器 1 |  |
| 1.2.8 | 任意可调/可修改钠离子曲线图表、超滤曲线图表、温度曲线图表、碳酸氢盐曲线图表、肝素泵曲线图表 | 1 |
| 1.2.9 | 透析效率评估工具KT/V 1 |  |
| 1.2.10 | 全自动消毒菜单（热消毒、脱钙、化学） 1 |  |
| 1.2.11 | 中文操作手册、英文光盘 1 |  |
| 1.2.12 | 血泵摇柄 1 |  |
| 1.2.13 | 透析器夹子 1 |  |
| 1.2.14 | 输液支架 1 |  |
| 1.2.15 | 反渗水进出管道各1条 2 |  |
| 1.2.16 | 透析液细菌过滤装置 1 |  |
| 1.2.17 | 后备电池 1 |  |
| 品目二 | 血液透析机（双泵），1套 |  |
| 2.1 | 技术参数 |  |
| △2.1.1 | 原装进口血液透析机，彩色液晶触摸显示屏≥15英寸，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。耗材（含血路管）、原液配方全开放。 |  |
| 2.1.1.1 | 全中文操作系统，具有报警、治疗等功能自我解释功能 |  |
| △2.1.1.2 | 数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量 |  |
| 2.1.1.3 | 主机有3个CPU控制系统；包含反馈系统，保障治疗安全性。 |  |
| 2.1.2 | 透析液 |  |
| △2.1.2.1 | 透析液流量: 300～800ml/min, 1ml可调 |  |
| 2.1.2.2 | 透析液温度控制范围: 33℃～40℃ |  |
| 2.1.2.3 | 透析液导电率监测范围: 12.5～16ms/cm |  |
| 2.1.2.4 | 反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度 |  |
| 2.1.2.5 | 待机模式时，透析液流量可自动降至0ml/min, 节省透析液 |  |
| 2.1.3 | 压力监测 |  |
| 2.1.3.1 | 动脉压监测和显示范围: -400～＋400 mmHg，动脉压监测精度: ±10 mmHg |  |
| 2.1.3.2 | 静脉压监测和显示范围: -400～＋400mmHg，静脉压监测精度: ±10 mmHg |  |
| 2.1.4 | 跨膜压监测范围: ﹣100mmHg～﹢700 mmHg；跨膜压监测精度：±10。 |  |
| 2.1.5 | 血泵流量 |  |
| 2.1.5.1 | 双针模式: 0～600ml/min可调 |  |
| 2.1.5.2 | 血流量调节梯度（步长）10ml/min |  |
| 2.1.6 | 肝素注射: 0～10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能 |  |
| △2.1.7 | 漏血检测与报警: 超声或光学原理检测，具备血路密闭自检功能 |  |
| 2.1.8 | 超滤方式: 容量式平衡腔控制（可探测膜位移）超滤率: 0～4L/h，超滤精度: 1%内 |  |
| 2.1.9 | 超滤曲线可设定，并可存储设定曲线 |  |
| 2.1.10 | 具备钠离子曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 2.1.11 | 具备碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 2.1.12 | 具备肝素曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 2.1.13 | 具备透析液流量曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 2.1.14 | 具备透析液温度曲线功能提供个性化透析方案 |  |
| 2.1.15 | 具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量，便于干体重计算。 |  |
| 2.1.16 | 配有透析液过滤器及支架，提供超纯透析液。每支透析液过滤器可使用150人次或900小时 |  |
| 2.1.17 | 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成 |  |
| 2.1.18 | 标配充分性监测装置: 通过实时监测尿素清除效果，为临床医生提供治疗有益数据及参考 |  |
| 2.1.19 | 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 |  |
| 2.1.20 | 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），能与透析数据管理软件相连 |  |
| 2.1.21 | 水供应，水压：0.5-6.0bar，入水温度：10-30度 |  |
| 2.1.22 | 具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断 |  |
| 2.1.23 | 电源: 交流230V±10%(或220V),频率50～60Hz |  |
| 2.1.24 | 后备电池: 标配内置电池,保证机器停电后最少使用≥15分钟,并且不丢失数据;同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 |  |
| 2.1.25 | 具有自动开关机功能，水路、电路分离, 抽屉式独立结构，维修方便于维修。 |  |
| 2.2 | 每套设备配置清单 |  |
| 2.2.1 | 15寸TFT彩色液晶触摸显示屏 1 |  |
| 2.2.2 | 血泵 1 |  |
| 2.2.3 | 肝素泵 1 |  |
| 2.2.4 | 中文、英文、德文操作系统 1 |  |
| 2.2.5 | 空气检测器 1 |  |
| 2.2.6 | 漏血检测器 1 |  |
| 2.2.7 | 动/静脉/泵后压力监测器 1 |  |
| 2.2.8 | 任意可调/可修改钠离子曲线图表、超滤曲线图表、温度曲线图表、碳酸氢盐曲线图表、肝素泵曲线图表 | 1 |
| 2.2.9 | 透析效率评估工具KT/V 1 |  |
| 2.2.10 | 全自动消毒菜单（热消毒、脱钙、化学） 1 |  |
| 2.2.11 | 中文操作手册、英文光盘 1 |  |
| 2.2.12 | 血泵摇柄 1 |  |
| 2.2.13 | 干粉筒支架 1 |  |
| 2.2.14 | 透析器夹子 1 |  |
| 2.2.15 | 输液支架 1 |  |
| 2.2.16 | 反渗水进出管道各1条 1 |  |
| 2.2.17 | 透析液细菌过滤装置 1 |  |
| 2.2.18 | 后备电池 1 |  |

标项八：包药机和核对机

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 品目一 | 包药机，1套 |
| 1.1 | 用途及作用：用于病房药房口服药品以及部分门诊药房协定处方的自动分包摆药，做到调剂质量的可追溯和管理，以提高医院医疗质量，保证病人的用药安全。 |
| 1.2 | 配置列表： 1、全自动单剂量片剂包药机，数量1台 2、配套软件系统及辅助设备，数量1套 |
| 1.3 | 全自动单剂量片剂包药机 |
| 1.3.1 | 基本要求 |
| △1.3.1.1 | 投标机型单机可装储的口服药品种数（不含非机储药）≥300种，配备所提供机型可储存最大数量的药盒。 |
| 1.3.1.2 | 投标机型需能不拆门通过门宽90厘米，门高200厘米的办公门 需提交证明材料说明投标设备尺寸符合上述要求或模块化可分离入场。 |
| △1.3.1.3 | 必须具有外摆药槽用来处理非机储的药品如半片药或异行药物等手工外摆药。每一个外摆药槽单层的格子数量≥64格。 |
| 1.3.1.4 | 平均分包速度（含打印信息）≥40包/分。 |
| 1.3.1.5 | 全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别系统。 |
| 1.3.1.6 | 无偿为医院量身定制与HIS系统的无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱信息，提供随机免费的接口升级服务。 |
| 1.3.1.7 | 电源：AC220V±10%，50~60HZ。 |
| 1.3.1.8 | 安全性能符合国家相关设备安全标准 |
| 1.3.1.9 | 能提供TUV证书。 |
| 1.3.1.10 | 配备的触摸屏需内嵌在设备机身内，无需悬臂外挂。 |
| 1.3.2 | 结构要求和技术参数 |
| 1.3.2.1 | 机储药品的储存部 |
| 1.3.2.1.1 | 投标机型的结构设计为整体抽拉柜式结构或整体抽屉式结构。 |
| 1.3.2.1.2 | 储药部用于放置药盒的立式抽拉柜（或抽屉）数量≥3个。 |
| 1.3.2.1.3 | 每个抽拉柜（或抽屉）具有各自独立的柜门系统 |
| 1.3.2.1.4 | 每个抽拉柜（或抽屉）柜门顶部均装有报警指示灯，当出现药盒缺药时候，自动以指示灯提示药盒所在柜门的位置。 |
| 1.3.2.1.5 | 投标机型内的所有药盒必须全部容纳在抽拉柜或抽屉中，并可按照药性对药品在设备中进行分类集中摆放，利于药师对药品定位、查找，方便药师在集中的时段进行药品的集中添加操作。 |
| 1.3.2.2 | 药盒 |
| 1.3.2.2.1 | 药盒规格≤3种，每一种规格的药盒均能够各自独立调节容积大小。 |
| 1.3.2.2.2 | 单台包药机中能够放置最大规格型号药盒的位置数量≥90个。该功能应在提供的技术资料里有具体说明，并提供设备实际图片加以说明，标出可以放置最大药盒的所有位置。 |
| 1.3.2.2.3 | 单台包药机中能够放置中等规格药盒的位置数量≥210个。该功能应在提供的技术资料里有具体说明，并提供设备实际图片加以说明，标出可以放置中等药盒的所有位置。 |
| △1.3.2.2.4 | 全机配备智能药盒≥300个。 |
| 1.3.2.2.5 | 药盒基座有LED灯可以提示药盒不同的状态，提供实际应用中的图片加以说明 |
| 1.3.2.2.6 | 药盒（含药盒底部）为全透明设计，药盒具有防潮、防尘、防紫外线功能；提供实际应用中的图片加以说明。 |
| △1.3.2.2.7 | 药盒盖子上具有专门存储药品药样的空间，且存储空间所在的盖子外侧有透明窗口。在不打开药盒盖子的前提下，药师可透过药盒盖子上的透明窗观察到药品药样的具体性状。提供实际应用中的图片加以说明。 |
| 1.3.2.2.8 | 对药盒补药时，药师可通过药盒盖子上的透明窗观察比对药品的药样，快速确认药品信息的一致性。 |
| 1.3.2.2.9 | 投标机型的药盒具有级联功能(子母药盒)功能，用量大的药品可同时装在多个药盒中，且在分包过程中支持多个药盒同时落药，单品种可参与级联药盒的数量≥10个。 |
| 1.3.2.3 | 包药机携带的操作界面 |
| 1.3.2.3.1 | 设备具有内嵌的彩色液晶触摸屏，且屏幕仰角可调，操作直观方便。请提供实际屏幕不同仰角图片加以说明。 |
| 1.3.2.3.2 | 设备自带的各种预警信息均以图形、动画方式显示在设备的触摸屏上，一目了然，并附带相应的中文语音报警。 |
| 1.3.2.4 | 备用药槽（外摆药盘）的添加 |
| 1.3.2.4.1 | 当处方信息中有非机储药需要添加时，外摆药盘能够自动弹出。 |
| 1.3.2.4.2 | 必须能通过备用药槽功能进行非机储的药品如半片药或异行药物等的人工添加。 |
| 1.3.2.4.3 | 非机储药品添加信息须能在包药机内嵌的液晶触摸屏中显示，方便药师按照触摸屏的提示添加非机储药品。 |
| 1.3.2.4.4 | 用外摆药盘进行非机储药品添加时，无需打印出加药提示单，以满足医院无纸化办公的需要。 |
| 1.3.2.4.5 | 包药机可自动弹出的外摆药盘必须能够从设备中单独取出，并支持多个外摆药盘交替进行摆药工作。请提供工作状态下外摆药盘从设备上取出时的照片。 |
| 1.3.2.4.6 | 对外摆药盘的可取出部分单次且单层摆药的餐数≥64餐，可满足对多个病人多餐进行集中添加外摆药品的操作，提高分包工作效率。 |
| 1.3.2.5 | 包装部 |
| 1.3.2.5.1 | 包装部前门的中间位置有可视的视窗，且可视窗为透明材质，药师可透过可视窗能够非常直观地观察各种包药动作，并可在分包过程中实时观察到分包纸的使用情况。 |
| 1.3.2.6 | 配套耗材 |
| 1.3.2.6.1 | 包装纸在出厂时即采用双折式缠绕方式、环保可降解的材质，并采用易撕处理。需提供药品包材检测证书。 |
| 1.3.2.6.2 | 配套墨带采用速干成分设计，打印字迹速干牢固，擦洗不掉色。 |
| 1.3.3 | 功能要求和技术要求 |
| 1.3.3.1 | 药品分包安全功能 |
| 1.3.3.1.1 | 在药品装袋时，药袋沿水平方向移动。 |
| 1.3.3.1.2 | 装袋时，药品落药方向与药袋前进方向形成90度夹角。提供相关图片并加以标示说明。 |
| 1.3.3.1.3 | 设备采用“先两侧塑封药袋，形成U型上部开口的袋子”的装药方式，使药袋容积利用率最大化。药品从药袋正上方袋口落入后，再塑封药袋顶部。以图文的形式描述药袋容积利用情况。 |
| 1.3.3.1.4 | 设备在药品包装过程中不会有串袋现象。以图文解释原理。 |
| 1.3.3.1.5 | 分包过程中有实时自动查错功能。当包药机监测到分包错误后，必须能在分包错误当前袋或之后的药袋上的整个药袋可打印面积上打印醒目的“分包错误”字样和“X”标识（宽度≥3厘米、高度≥3厘米）进行提示，工作人员可以迅速找到错误的药包。提供实际应用中的图片加以说明。 |
| △1.3.3.1.6 | 分包过程中有实时自动纠错功能。包药机能够在已打印“分包错误”标识药袋的下一袋，立即自动对错误的分包袋进行重新包装，无需人工介入，可做到不改变原来的包药顺序。提供实际应用中的图片加以说明。 |
| △1.3.3.1.7 | 包装部底板上具有药品装袋溢出监测装置，当发生药品异常溢出时，自动停止分包并报警。且该装置可方便地由操作人员取出清洁。提供实际应用中的图片加以说明。 |
| 1.3.3.1.8 | 机器自带中文语音报警功能，可对缺药、耗材更换等进行提醒。缺药时能明确读出药盒编号、药品名称、生产厂家等信息。 |
| 1.3.3.1.9 | 设备在连续分包过程中，具有按病区自动裁切药袋和不裁切药袋的功能设置。 |
| 1.3.3.1.10 | 在自动裁切药袋的功能下，病区与病区之间不得出现空袋。 |
| 1.3.3.1.11 | 设备具有智能节约耗材功能，当分包至最后两包时，系统自动暂停工作，等待新医嘱信息载入。 |
| 1.3.3.2 | 打印系统功能 |
| 1.3.3.2.1 | 能实现图文混排，打印任意的文字，支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、一维条形码、二维条形码、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、医师的嘱托、药品种数、总数量、医院徽标等信息。 |
| 1.4 | 软件系统及相关配套设备 |
| 1.4.1 | 口服药品自动化单剂量包药机服务软件（1套） |
| 1.4.1.1 | 备药种类、数量预测； |
| 1.4.1.2 | 机储药盒中药品库存实时查询； |
| 1.4.1.3 | 消耗统计； |
| 1.4.1.4 | 预缺机储药品实时警告； |
| 1.4.1.5 | 门诊拆零功能；具有单品种片剂或胶囊分包的功能，分包药品信息进行自动登记、记忆功能，打印信息可编辑，并具有拆零分包统计功能。 |
| 1.4.1.6 | 多个分包单号合并为一个单号分包的功能 |
| 1.4.1.7 | 支持病区取药通知功能。能够将分包进度及取药信息发布至指定终端。 |
| 1.4.1.8 | 提供国家版权局计算机软件著作权证书 |
| 1.4.2 | 配套设备 |
| 1.4.2.1 | 配套1台电动剥药机： 能将PTP板中的成行药品整板剥出，同时适用于锭剂和胶囊，对药粒无损伤 |
| 1.4.2.2 | 配套1台控制电脑： 配置需为时下主流配置，并不低于以下标准：CPU：酷睿双核、内存2G以上、显示器19英寸以上、硬盘200G以上。 |
| 1.4.2.2 | 配套2套切片器 |
| 品目二 | 核对机，1套 |
| 2.1 | 设备用途：用于病房药房以及部分门诊药房的单剂量分包成品的自动核对 |
| 2.2 | 基本要求 |
| 2.2.1 | 能与任何品牌的包药机以及HIS进行对接，能自动核对任何品牌的包药机自动分包袋中的药品。 |
| 2.2.2 | 可以自动核对口服药品分包药袋中任何成型的药品。 |
| 2.2.3 | 采用中文操作系统，与HIS系统无缝连接，实时接收HIS或包药机系统传过来的医嘱信息，支持条码识别。 |
| 2.2.4 | 核对速度≥80包/分钟，重量≤50kg。电源要求：220V+6%，50Hz+2%。 |
| 2.2.5 | 整机原装进口,安全性能符合国家相关设备安全标准。 |
| △2.2.6 | 随机附带基于安卓操作系统的PDA及相关的APP程序，通过无线移动方式实现对药袋照片的浏览及审核。 |
| 2.2.7 | 随机附带电动卷带器，通过踏板或按钮转动圆盘，可以将核对完毕的药袋快速打卷。 |
| 2.3 | 结构要求和技术参数 |
| 2.3.1 | 硬件技术需求 |
| 2.3.1.1 | 设备内嵌液晶触摸屏，方便操作，支持简体中文操作。 |
| 2.3.1.2 | 设备工作区具有透明门，能够实时观察到设备核对的整个过程 |
| 2.3.1.3 | 随机自带供袋器，放置在设备的药袋入口处。 |
| 2.3.1.4 | 药袋装载过程简洁，装载过程中，不需要多余的空药袋进行引导，只需将第一包药袋送入机器，机器就可以自动工作，且没有工作盲区 |
| 2.3.1.5 | 设备具有药品振动抖平装置，且震动频率可以通过自带的操作系统进行调整 |
| 2.3.1.6 | 具有仿生智能机器手展平装置≥5套，在检测前将药袋中药品均匀抚平，机械手装置末端的抚平机构需能根据药品的高低及硬度自动伸缩，保证不损伤药品，以便检测装置可以清晰和准确的识别药品 |
| 2.3.1.7 | 药袋通过设备的检测过程无需在药袋上打印标记，直接在触摸屏中显示检测结果，保证分包袋中药品的安全 |
| 2.3.1.8 | 具有检测药袋堵塞自动报警装置，当分包袋在设备中发生堵塞现象时，设备能自动报警，并停暂工作 |
| 2.3.1.9 | 设备顶部安装状态指示灯，用不同的颜色来表示“停止警报”，“运行中”和“暂停”状态。 |
| 2.3.1.10 | 设备必须装有急停保护装置 |
| 2.3.2 | 核对技术能力需求 |
| 2.3.2.1 | 能够自动核对任何自动包药机所分包的药袋中的药品 |
| 2.3.2.2 | 逐袋检查每包药品的分包准确性，并拍照记录、能过自动滤掉特殊的标记的功能，比如医院的标志或大的标点等。 |
| 2.3.2.3 | 具有连续检查的药袋最短长度≤3包的能力，药袋总长度无上限。 |
| 2.3.2.4 | 能支持检测药品的大小范围≥4平方毫米。 |
| 2.3.2.5 | 能支持检测整片、半片、3/4片、1/3片、1/4片等不规则药品。 |
| 2.3.2.6 | 能支持检测片剂、胶囊和透明胶丸等类药品。 |
| 2.3.2.7 | 识别技术包括但不限于：光谱技术的数据库识别、模糊数据的形状识别、色容差数据的颜色识别，以保证有效地识别药品。 |
| △2.3.2.8 | 系统可通过扫描任意药袋的条码，自动调阅、浏览当前药袋卷中所有药袋图片，也可以选择仅查看疑似分包错误的药袋照片。 |
| 2.3.2.9 | 药品信息核对系统能够对药袋检查结果进行分类标注，便于药师查询和统计。 |
| 2.3.2.10 | 当核对机对药袋拍照结束后，有疑似分包错误的药袋时，PDA系统可通过实时中文语音方式自动提醒药师对药袋进行人工核查。 |
| 2.3.2.11 | 在PDA或台式机中均支持查看药袋照片及各个药品的原始照片 |
| 2.3.2.12 | 需额外再提供一套运行在药房电脑上并实现药袋人工审核的软件系统，通过扫描枪自动调取错误药袋并供药师审核。 |
| △2.3.2.13 | 进行药袋核对操作时，需支持通过手势操作，实现放大药袋照片的功能；在电脑上运行相关的药袋核对操作时，需支持鼠标滚轮放大和缩小药袋照片。 |
| 2.3.3 | 数据软件需求 |
| 2.3.3.1 | 核对系统数据库可保存≥3000种药品模型 |
| 2.3.3.2 | 所有的用于自动分包的药品的信息都可以采集并存储到核对系统的药品数据库中，作为系统识别的依据。 |
| 2.3.3.3 | 当发现有药品没有在数据库注册时，设备的内部系统能自动将该药品标识为需“手工”检查状态，供操作人员进行核查。 |
| 2.3.3.4 | 设备的状态及药袋的检查结果均可通过设备触摸屏幕查看，同时也支持通过药品信息核对系统在多台计算机或安卓中查看。 |
| 2.3.3.5 | 核对系统数据库可作为中心数据库，供多台核对设备同时运行。 |
| 2.4 | 其他需求 |
| 2.4.1 | 需提供机架式服务器一台，用于存储核对机设备工作中所产生的照片、自动核对结果、人工核对结果等数据。服务器配置要求：CPU为至强处理器且主频不低于1.6Ghz，Raid5，硬盘不低于3块，内存不低于8G。 |
| 2.4.2 | 数据安全需求：核对机核对数据包括但不限于照片、报表等必须存储在远端的服务器中，设备本机不存储任何核对数据。 |
| △2.4.3 | 药品信息核对系统软件一组，提供中国国家版权局计算机软件著作权证书。 |
| 2.4.4 | 随设备提供自动卷袋器1台，通过踏板或按钮转动圆盘，可以将核对完毕的药袋快速打卷。 |
| 2.4.5 | 药品信息核对系统需提供终身软件免费升级服务。 |

标项九：自动发药机

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 总体要求 |
| 1.1 | 设计和勘探要求 投标人需对现场进行踏勘，并有详细的设计方案（提供平面尺寸布置图、设备布局尺寸图和效果图），设计方案上须有院方使用科室的签字。在满足工作流程和总体功能要求的前提下，对药房空间及人流、物流进行最优化设计。全部施工安装期间不得影响现药房的正常工作，施工方案须有院方使用科室认可签字。 |
| 1.2 | 基本要求 （1）门诊发药系统须与医院HIS实现无缝隙链接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，整套设备系统的控制软件操作界面为简体中文。 （2）门诊发药系统能够根据HIS指令智能调配处方，可满足各种规格药品的智能调剂发放。整盒的中、西药品处方，可通过传输装置自动传至发药前台。非盒装药品或特殊药品通过规划的集中补药区进行人工半自动调配，通过智能分拣传输手段传输至系统自动分配的窗口。单套整体智能门诊发药系统能够满足医院 2500张/日、高峰350 张/小时处方量的工作需求，同时上药能满足医院药房实际药品补充速度的要求 。系统同时具备窗口视觉核对装置。 （3）所有核心产品已经关键技术必须保证产品知识产权和软件著作的合规性和独立性。 |
| 1.3 | 系统的完整组成配置（必须同一品牌） 快速发药机 1套 相嵌高速发药机 1套 直发传送系统 2套 智能调配系统 1套 自动发筐机 1台 智能发药系统 1套 整处方传送系统 1套 麻精药品智能管理系统 1套 前台核对系统 2套 排队叫号系统 2套 |
| 1.4 | 药品品种自动化覆盖率：90%以上 |
| 1.5 | 药品管理功能：记录药品名称、数量、批号、效期等信息，方便查询 |
| 2 | 快速发药机 |
| 2.1 | 组成部分：全自动化门诊整盒发药机主体分为出药、储存、上药三个部分，必须为模组化结构。 |
| △2.2 | 出药方式 全方位储药槽响应药品批量输出方式，必须为全方位同时落药方式，出药方式采取一次性全屏落药，每个储药槽具有独立的执行机构和计数传感器，且为提高药品落药安全性，避免药品在落药过程中损坏，采用安全缓冲结构进行落药接药，将药品传输到指定落药口。双处方同时运行。 |
| 2.3 | 出药口设置 单台设备可设置多个出药，缓存口,每个缓存后可以设置对应的发药窗口号，并可侧面出药。 |
| 2.4 | 处方跟踪 每侧出药口有显示屏，可对处方进行实时跟踪，随时了解处方的调配进程（提供界面证明） |
| 2.5 | 发药速度 平均小于10秒/处方（自系统发出指令到药品到达出药口，提供国家相关机构报告） |
| 2.6 | 储药方式 药品应按照品种储存在相对独立的药槽中，为了确保药品放置的稳定性，每种药品必须基于药槽水平放置，放置高度必须为药品的最短边。 |
| 2.7 | 不间断处理速度：350～500张处方/小时 |
| 2.8 | 计数功能:为了保证出药的准确性每个槽位具有光电计数和电磁铁动作计数双重计数功能。 |
| 2.9 | 上药安全保护 采用安全光幕传感方式测控上药过程，当上药工作人员非正常操作误操作进入机械手运行区域时，保护光幕制动机械手停止运动起到保护作用。在设备上药运行时，上药工作人员非规范操作打开上药侧门时，机械手自动停止运行，予以保护状态 |
| 2.10 | 占地面积:主机占地面积小于11平方米 |
| △2.11 | 储药轨道:单台储药轨道≥1100个，轨道长度≥156cm |
| 2.12 | 储药槽结构:为了提高药盒整体的出药顺滑度和储药槽防尘，防灰功能，储药槽内部与药盒接触面采用线性接触结构方式 |
| 2.13 | 存储能力:密集型存储，储存量≥20000盒，提供计算公式和计算结果(以常规药盒尺寸10cm*6cm*2cm计算） |
| 2.14 | 储药斜槽：储药斜槽有多种规格的，不少于6种规格。满足不同包装大小的盒装药品 |
| 2.15 | 上药机械手:上药机械手独立工作，上药过程中不影响发药。 |
| △2.16 | 批量上药:采用全自动V字型机械手，批量垂直叠加式自动上药，为保证上药过程准确稳定，上药过程为机械手自动上推式加药。单批次上药可达60-120盒。两品规可同时上药，实现加药过程中药品数量的时时更新。 |
| 2.17 | 智能上药数量补差:在上药操作界面上无需修改上药数量，机械手自动识别上药数量。 |
| 2.18 | 药品核对方式:上药核对方式为条码核对，同时机械手可以对上药数量进行自动判定修改 |
| 2.19 | 传送方式:独立的药品传送系统，可自由设定出药口。可选用天顶传送和地轨传送两种方式， |
| 2.20 | 模块化设计:整体结构为模块化设计，相嵌高速发药机模组可配套同机使用。 |
| 2.21 | 功率、电源:功率为3000W，电源为AC380V±10%、50/60Hz |
| 2.22 | 同步功能:盒装药品自动发送系统的发药与上药为两个独立的系统，可同时进行。 |
| 2.23 | 上药信息提示和软件功能：自动提示单次上药数量、药品储存位置、药品上药数量、药品图文等信息。能够智能分析库存信息及报警提示，可以实现药品的库存、效期和批号等信息管理。配备库存补药信息打印功能。 |
| 2.24 | 上药识别功能:具备条形码识别 |
| △2.25 | 自动盘库功能:无人值守快速准确盘点，整机盘库时间小于35分钟。双通道盘点功能。 |
| 2.26 | 自动补偿功能:所需药品在出药时，由于槽位库存数量或其它因素不能满足所需数量时，同品规的其它槽位自动补偿发药，以满足处方调剂要求。 |
| 2.27 | 储存通道智能锁定:系统针对出现出药数量与需求数量不匹配时，系统具有记忆功能，并针对大于2次以上的通道自动锁定，提高药品自动调剂的准确度，不影响其他通道继续出药，并在软件界面提示检修，再次启用功能，提供资料证明。 |
| 3 | 嵌入式高速发药系统 |
| 3.1 | 基本要求:镶嵌在快速发药系统中，可以两机合机同时使用方式。用于高频次用量大的盒装药品，系统接收处方信息自动分发。 |
| 3.2 | 基本功能:可嵌入快速发药系统一同出药。 |
| 3.3 | 储存量:单个储位实际放置常规药品数量50盒以上，储药通道不低于46，常规储存药品数量不少于3500盒 |
| 3.4 | 药品储存形式:药品采用垂直叠加式储存 |
| 3.5 | 存储层数:2层 |
| 3.6 | 出药速度:单通道≥3盒/秒 |
| 3.7 | 出药方式:多通道同时出药，执行机构独立，同时具有独立的检查计数传感装置。 |
| 3.8 | 单处方速度:3秒/张 |
| 3.9 | 上药方式:根据使用量和库存信息单通道批量上药。 |
| 3.10 | 上药速度:100-150盒/分钟/人 |
| 3.11 | 操作方式:触摸屏操控、配备扫描枪 |
| 3.12 | 安全装置:急停按扭/缺药报警/电机过热、过流、过载、自动故障显示、定位 |
| 3.13 | 同步功能:与HIS系统或快速发药系统对接，按处方要求，单独批量出药，也与快速发药系统同步出药。 |
| 3.14 | 信息提示:库存信息不足时可报警提示，可实现药品数量、效期和批号等信息管理 |
| 4 | 直发传送系统 |
| 4.1 | 基本功能:通过地面轨道模式，与发药机连接，通过传输带把设备内药品传送到药房发药前台。 |
| 4.2 | 出药口：根据医院处方量和药品使用情况配置1个或多个直发窗口通道 |
| 4.3 | 传送方式:快速发药系统的辅助设备，将处方药品直接传输至发药窗口，无需人工取药。 |
| 5 | 整处方传输系统 |
| 5.1 | 基本功能:系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息，将装有调配完药品的智能药筐传送到指定窗口。整套系统采用地轨传送方式。 |
| 5.2 | 传送速度:系统每小时可传送900～1200张处方 |
| △5.3 | 缓存要求:窗口缓存区分为多层摆放智能药筐，存放智能药筐≥15个。具备满筐智能闪灯提示功能。 |
| 5.4 | 自动匹配功能：药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息，分配到指定窗口。 |
| 5.5 | 智能分拣:可将智能药筐自动传输并分拣至各个窗口 |
| 5.6 | 转接方式及表面处理：在药筐转弯处，采用90°平板承载升降式进行药筐转弯工作，确保药品的安全性。传输系统表面采用玻璃台面防尘防灰。 |
| 6 | 自动发筐机 |
| 6.1 | 基本功能:接到处方后，可自动发送配药智能药筐，同时智能药筐自动绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |
| 6.2 | 设备构成:双通道储存药筐装置，智能控制操作一体机和双通道出筐机构。 |
| 6.3 | 出筐绑筐功能:可自动将药筐和处方进行一对一绑定，自动出筐过程中医嘱单据自动打印，医嘱调剂单打印后自动裁剪落筐。 |
| 6.4 | 软件及操作功能:可以双人同时操作，可实现权限登录，工作量绩效考核。药师及时判断处方的处理过程，提高配药效率。 |
| 7 | 前台发药智能核对系统 |
| 7.1 | 组成部分:双目高清RGB工业相机、高清镜头、光源、人工智能学习、算法、分析软件 |
| 7.2 | 核对速度:发药核对速度要在3秒以内（10盒） |
| 7.3 | 识别面积:药品可摆放识别的面积不小于1800cm2 |
| 7.4 | 状态提醒: 设备需要采用三种颜色表示核对结果，绿色-核对正确；黄色-缺少药品；红色-有错误药品 |
| 7.5 | 语音播报: 设备需自带语音播报核对的结果，提醒缺少的药品名称以及数量 |
| 7.6 | 核对触发方式: 需具备扫描条码、按钮、脚踏开关等多种方式 |
| 7.7 | 药品错误提示: 可通过语音、LED灯光、图片对错误药品进行提示，并且图片中勾画出非法药品位置并提示 |
| 7.8 | 图片存档: 具有图片自动存档功能，可以针对药品溯源管理； |
| 7.9 | 自我学习: 具备不断的自我学习同种药品的差异性，提高通过的准确度 |
| 7.10 | 功率、电源: 功率为100W，电源为AC220V±10%、50/60Hz |
| 7.11 | 组成部分: 双目高清RGB工业相机、高清镜头、光源、人工智能学习、算法、分析软件 |
| 8 | 智能发药系统 |
| 8.1 | 基本要求: 智能药筐与系统无线连接，自动接收系统信息，显示药筐所在位置，并且提示药师取药。 |
| △8.2 | 自动匹配功能:智能药筐与发药机可实现信息同步，在处方药品放入智能药筐后，智能药筐自动录入处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。 |
| 8.3 | 自动提示功能: 发药口收方后，系统自动提示该处方药品所在的位置，提示药师取药。 |
| 8.4 | 摆放要求: 智能药筐可以随意摆放，不受固定位置的限制，无需使用药架。 |
| 8.5 | 处方和药筐自动绑定: 药筐和处方进行一对一绑定，同时辅助发药系统提示，药师及时判断处方的处理过程，提高配药效率。 |
| 8.6 | 传递方式多样化: 可配合传送系统自动传送；也可配合无动力滑道, 方便药师传递药筐。 |
| 8.7 | 电池使用周期和充电模式: 智能药筐电池可持续使用15天以上，支持无线充电模式充电 |
| 8.8 | 组成部分: 每套配置智能药筐100个，控制器4个，充电站2个 |
| 9 | 智能调配系统 |
| 9.1 | 基本要求: 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并智能提示所在位置 |
| △9.2 | 设备结构形式: 采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，每单元模块具备颜色区分，为节省使用场地面积，节省空间，设备本身厚度≤0.8M。 |
| 9.3 | 储药位: 不少于108个，可扩展至数量不少于216个 |
| 9.4 | 储存形式: 可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等） |
| 9.5 | 连接方式: 要求与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置 |
| 9.6 | 储存量: ≥6000盒常规药品 |
| 9.7 | 控制方式: 具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息 |
| 9.8 | 出药方式: 垂直旋转自动寻址，提示药师取药 手动出药 智能指定位置出药 |
| 9.9 | 进药方式: 自动定位并提示入库位置 |
| 9.10 | 占地面积、高度: 高度≤2.75米，占地面积≤2.3平方米 |
| 9.11 | 取药方式: 按最优路径取药 |
| 9.12 | 标准化药盒: 注明药品名称，并可贴附条形码，药盒分隔区间。 |
| 9.13 | 可盘点药盒: 可选配具备自动盘点库存功能的药盒（可配合盘点机使用）。 |
| 9.14 | 储存方式: 封闭式存储，窗口均有滑门 |
| 9.15 | 射灯定位: 直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量 |
| 9.16 | 红外线光幕保护装置: 具备，发生误操作时，设备立刻自动停止，报警系统将自动提示错误原因 |
| 9.17 | 安全防护: 开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |
| 9.18 | 设备运行监测系统: 设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示 |
| 10 | 麻精药品智能管理系统 |
| 10.1 | 基本要求: 设备具有IC卡、用户密码、指纹等多级安全登陆方式，适用于麻精药品的管理。系统接收处方信息后，设备需要确认取药人身份并审核通过后，根据处方信息自动将药品推出，并通过LED灯提示药品所在位置，通过人工按钮打开对应的药品存储单元，完成取药过程，未在处方内的药品无法打开，确保安全性,取药全过程拍照、摄像头视频记录，同时根据处方信息可快速查询。柜体为立式柜体。 |
| 10.2 | 安全防护: 多方位摄像头监控操作环境以及药品出入库，可追溯查询。 |
| 10.3 | 发药要求: 接受处方信息后，对药品进行单品种独立处理，确保药品发放和保管安全 |
| 10.4 | 安装方式:落地式 |
| 10.5 | 储药规格: 抽屉式，可定制储药格，单台设备不低于54个独立控制单元格 |
| 10.6 | 单抽屉最大容积: ≥15.00L |
| 10.7 | 操作方式: 特有物品查询与LED定位指示系统，可以帮助使用者准确快速取得所需要的麻精药品。全触屏的操作界面直观高效。 |
| 10.8 | 五专管理: 用实际使用照片说明设备的“五专管理”功能 |
| 10.9 | 报表功能: 可根据处方信息，自动完成麻精药品登记报表，并可导出打印，替代纸质人工登记，提高登记信息的准确度以及及时性 |
| 10.10 | 应急方案: 在停电、设备故障等应急状态下，通过授权后，可通过物理锁，打开每个单元格，取出药品，满足紧急状况下用药的需求 |
| 11 | 排队叫号系统 |
| 11.1 | 与HIS系统相连，自助取号，排号取药，解决药房调配完的处方药品堆积的现象 |
| 11.2 | 可以通过一维码、二维码、身份证识别、医保卡识别患者身份，按照一定规则完成处方窗口分配，同时将信息反馈给HIS |
| 11.3 | 可根据医院要求打印取药凭证，其中包含医院信息、患者基本信息、窗口号，等待人数，一维码/二维码，窗口同时可以识别该码，以便快速识别患者身份 |

标项十：静脉配置中心自动化

| 序号 | 采购内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 智能PIVAS系统及设备总体要求 |
| 1.1 | 设计要求：投标人需对PIVAS现场布局充分了解，并有详细的系统和设备使用流程的设计方案 |
| △1.2 | 基本要求： （1）PIVAS管理软件与医院his信息无缝对接，从审方、排药、贴签、进出仓核对、分拣和分发的每个环节进行流程上的高效合理准确的管控工作流程和工作内容，确保静脉输液配置合理安全，提高各环节的工作效率和准确率。 （2）各智能化设备在相应环节中无缝链接PIVAS管理软件信息，提高工作效率和准确性。 （3）所有核心产品已经关键技术必须保证产品知识产权和软件著作的合规性和独立性。 |
| 1.3 | 系统的完整组成配置： 统排系统 1套 自动分拣系统 1套 全自动贴签机 1套 |
| 2 | 统排机 |
| △2.1 | 基本要求：系统接收医嘱信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，配置智能药盒和万能读写器。该系统可实现多种自动排药模式，包括统排、单排、打包等，并通过智能药盒和万能读写器实现对针剂药品的自动化排药，还可提示针剂药品所对应溶媒所在位置和数量。（提供软件界面说明） |
| 2.2 | 设备结构形式：采用单回转体结构，保证设备运行稳定的同时确保常规医嘱搭配药品品种位置始终在可见范围，有效提高调配效率。智能单回转体和高频次药品储存位的联合体。 |
| 2.3 | 储药位：200个，并可分隔扩展至400个 |
| 2.4 | 高频次药品储存位：设备具备高频次药品储存位1组，可存储30个药盒数。并可根据排药信息，实时通过LED灯指示存储位置，实现药品的快速定位。 |
| 2.5 | 储存形式：可储存各种包装形式的药品（安瓿瓶、西林瓶）。 |
| 2.6 | 连接方式：与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收医嘱信息后，自动将药品转至药师面前，并通过LED灯提示药品所在位置 |
| 2.7 | 储存量：≥20000支常规针剂类药品（安瓿瓶、西林瓶） |
| 2.8 | 控制方式：具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息 |
| 2.9 | 出药方式: 根据处方信息，垂直旋转自动寻址，编码器定位，提示药师取药 手动查询旋转出药 指定位置旋转出药 |
| 2.10 | 进药方式: 自动定位并提示入库位置 |
| 2.11 | 占地面积、高度: 高度≤2.3米，占地面积≤5平方米 |
| 2.12 | 技术规格及功能要求 |
| 2.13 | 箱斗运转速度: 8～10米/分钟，不间断取药次数：不低于240次/小时 |
| 2.14 | 取药方式: 按最短路径取药，取药顺序病区打印的统领单保持一致，方便排药 |
| 2.15 | 标准化药盒: 注明药品名称，并可贴附条形码，药盒可分隔 |
| △2.16 | 智能盘点药盒: 可选配具备自动盘点库存功能的药盒（需配合盘点机） |
| 2.17 | 储存方式: 封闭式存储，窗口均有滑门 |
| 2.18 | 射灯定位: 直接指示药盒，触摸屏上也将显示药品位置与取药数量 |
| 2.19 | 安全光幕保护装置: 具备发生误操作时，设备立刻自动停止，防护工作人员，系统自动警示信息 |
| 2.20 | 安全防护: 开机自检功能/急停保护/取药口光幕保护/电机过热、过流、过载保护 |
| △2.21 | 万能读写器功能: 应用于智能药盒的智能读写功能，可以将医嘱信息写入药盒，便于排药数量和信息的匹配。 |
| 2.22 | 设备运行监测系统: 设备运行监测系统能记录全天设备运行的状态，可直接在系统软件界面上显示 |
| 3 | 全自动输液分拣机 |
| 3.1 | 基本要求: 将成品输液自动分拣至各个病区（至少满足30个病区的需求，提供相关证明图片） |
| 3.2 | 设备配置 整套设备装置至少集成包含如下单元： 操作控制台、控制系统、自、智能分拣传输带、智能分拣箱，内置扫描识别系统 |
| 3.3 | 连接方式：控制软件可与医院PIVAS管理软件实现无缝连接，按照处方信息发放药品。 |
| 3.4 | 设备结构：设备具有双模块，单模块直径1.6米，占地面积不超过1.5㎡。整机设备为环形双层结构。提供实物照片 |
| 3.5 | 自动计数监控：输液成品分拣时，系统自动监控，并在屏幕上显示分拣成品的数量。 |
| △3.6 | 满筐提示功能：软件具有定量定容功能，分拣数量达到设定值后，设备自动停止运行，并通过语音、触摸显示屏提醒工作人员，避免输液袋堆积、落地等现象发生 |
| 3.7 | 设备架构：圆周桶型结构，需要上下两层收集结构 |
| 3.8 | 分拣速度：1500-2000袋/小时 |
| 3.9 | 存储箱分布方式：圆柱体环绕式存储模式（提供实物照片） |
| 3.10 | 分拣方式：采用光电检测，旋转式机械手分拣方式。 |
| 3.11 | 开机自检：开机自检功能，发现不能工作的部件及时提示警报 |
| 3.12 | 操作系统: 主机带触摸屏，图表化界面，具备统计功能 |
| 3.13 | 故障报警：当某个部件工作异常时会及时报警并提示故障位置 |
| 3.14 | 界面提示: 满筐提示、卡药提示 |
| 4 | 全自动输液贴签机 |
| 4.1 | 基本要求:自动接收医嘱信息，打印医嘱标签，并自动将标签贴附在溶媒上。系统可选择按主药、溶媒两种贴签规则工作模式。提供图片和实物照片 |
| 4.2 | 全自动感应:只需将溶媒放置在相应位置，触发贴签过程，设备可自动进行全流程打印贴签操作。 |
| 4.3 | 溶媒汇总归类：根据医嘱进行溶媒的自动汇总分类，可以适应当前溶媒包装规格大小，并能统计该次溶媒贴签数量，操作界面实时显示已贴、未贴数量 |
| 4.4 | 人机界面：双显示屏设计，放入溶媒跟收纳溶媒的人员都能看到贴签信息，更人性化 |
| △4.5 | 视觉核对:视觉核对系统分为下核对（针对可立瓶）和上核对，可自动核对溶媒的分类、规格、贴签的位置（可设置关键信息部分不贴签露出，方便人工二次核对），若跟选择的溶媒不一致，则提示且该溶媒不进行贴签。 |
| 4.6 | 标签核对:自动扫描贴签成品输液，核对二维码信息，实时更新医嘱状态，针对漏打、漏贴的信息系统自动提示，一键重贴功能 |
| 4.7 | 贴印方式:打印机出标同步贴标。提供图片和实物照片 |
| 4.8 | 传输方式:采用不间断传输线传输溶媒进仓贴签方式 |
| 4.9 | 安全防护:整机必须有整体外包装，打印机构内置，做到整机防护。设备内部不得外漏。 |
| 4.10 | 贴标精度:±0.5CM |
| △4.11 | 贴签速度:大于25袋/分钟，1500-2000袋/小时 |
| 4.12 | 移动应用:整机可以移动，方便灵活应用 |
| 4.13 | 自动收纳:可以设置左右分拣装置，采用传送收纳形式，流水线作业，贴签完毕后自动收纳至溶媒箱 |
| 4.14 | 尺寸规格:整机高度不高于1.6m。操作高度不高于0.75m。宽度不超过0.62m |

- 第四章  评标办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，采用百分制（满分100分）。

合格投标人的评审得分为各项目汇总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位；分项评分不得超出评分标准范围。

资信商务及技术分 = 评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员人数

投标人的评审得分 = 资信商务及技术分+价格分

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

投标人资格条件应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定其是否对招标文件作出实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并且应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或者未实质性响应招标文件资信商务要求的；

  - 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)、投标书或填写项目不齐全的；

  - 投标有效期不满足招标文件要求的；

  - 以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

  - 投标截止之日前三年内，投标人及负责人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假投标的；

  - 不符合招标文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 不同投标人的投标文件相互混装的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

  - 投标报价具有选择性的；

  - 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评标委员会认定属于异常报价情况的，应当要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价的合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

- 四、评分标准

（一）商务部分（0～20分）

- 资信证书（0～4分）：

提供有效的质量管理体系、环境体系、国际FDA、欧盟CE的认证证书，每项1分，共4分。

- 质保期（0～3分）：

质保期满足采购文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。本项最高得3分。

- 交货期（0～1分）：

交货期满足招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的不得分。

- 同类业绩（0～6分）：

提供自2018年1月1日以来的投标产品销售(成交)合同，每个合同得1分，共6分。提供合同复印件加盖公章，原件备查。

- 商务能力（0～4分）：

根据投标响应的商务能力证明材料，对其人员配置、维修响应、配件供应、售后服务承诺等内容进行综合评议并按优劣排序，第1名得4分，每下降1个名次扣减1分直至0分。

- 政府采购政策（0～2分）：

  - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得1分。

  - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得1分。

（二）技术部分（0～50分）

- 产品功能配置（0～10分）：

产品功能配置全部满足招标文件要求的得10分。产品功能配置不能满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性及其实用价值，每少一项扣减1-2分。

- 产品技术指标（0～30分）：

产品技术指标全部满足招标文件要求的得30分。标注▲关键技术指标低于招标要求(负偏离)的，投标无效；标注△重要技术指标低于招标要求(负偏离)的，根据技术重要性及其实用价值，每处扣2-3分；其他一般技术指标不满足招标要求的，根据技术重要性及其实用价值，每处扣减0-1分。（投标文件未对具体招标技术指标作出明确投标响应或者未提供相应证明材料的，将被视为负偏离）。

- 技术服务措施（0～4分）：

根据投标文件响应的培训、安装、调试、验收等技术服务措施进行综合评议并按优劣排序，第1名得4分，每下降1个名次扣减1分直至0分。

- 建议和优惠（0～6分）：

根据投标响应的合理化建议和投标产品标准配置外的各种优惠承诺等酌情打分，最高6分。

（三）价格分（0～30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分 =（评标基准价/投标报价）× 30％ ×100

说明：

中小企业（含中型、小型、微型）：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人提供的投标产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审。如投标内容有多项产品，且可分割并具有独立功能，仅针对小微企业所生产的产品进行价格扣除。投标人须将小微企业所生产的投标产品进行明确的分项报价，否则不予扣除。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

根据政府采购政策有关规定，参照招标文件第六章投标文件格式要求（格式11.2），投标人提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》的将被视同小微企业，其产品参加本次投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购方）：杭州市临安区中医院

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据杭州市临安区中医院关于医疗设备项目（项目编号：ZYTC-202110150224）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

2.2 本合同金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、保险、税金等一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。（不超过合同金额的5%或者不收取）

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期△年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金△元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期及交货地点

9.1 交货期限：                             。

9.2 交货地点：                             。

十、货款支付

10.1 付款方式：设备安装调试合格后一个月内支付90%，余款在设备正常使用一年后付清。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按《招标文件》规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为△年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2中标通知书、招标文件、投标文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，鉴证方存档一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方：杭州中易招标代理有限公司 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  投标文件格式

【填写须知】

(1) 投标文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 投标人须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 投标人须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评标委员会有权依据投标文件本身进行独立的评判。

(5) 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者

查找不到相关内容的，是投标人的责任。

(7) 投标文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；纸质备份投标文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【投标文件目录汇总】

一、资格文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）投标书（格式2）

（2）货物(服务)清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及支持资料（格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）投标分项报价明细表（格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人无不良信用记录的书面声明 | (1) 投标人资格承诺函（格式1-1）。 |
| 2 | 法定代表人授权书 | (2) 法定代表人的授权委托书（格式1-2）； (3) 自然人的身份证明（投标人法定代表人及其授权代表）。 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 | (4) 如符合，提供节能环保产品等证明材料（格式1-3）。 |

备注：

1.投标人应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其投标文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-1：投标人资格承诺函

1.1投标人资格承诺函

致：（招标代理机构）

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-2：法定代表人授权委托书

1.2 法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(谈判)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                     法定代表人（盖章或签字）：               .

职        务：                               投标人（盖章）：                         .

被授权人身份证号码：                         签署时间：                               .

.

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

- 格式1-3：政府采购政策功能——节能环保产品

1.3 节能环保产品的证明材料

- 投标产品主体入围财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”或者入围财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，投标人需按照采购要求提供相关认证证书或者证明材料并且显著标记。

- 本项目拟采购产品属于政府强制采购产品目录清单的，投标人未按招标要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能环保产品认证证书，投标无效。

- 根据政府采购政策功能要求，采购人及其委托的采购代理机构将对获得节能环保有关证明的产品，落实政府优先采购或强制采购等评审工作。

- 格式2：投标书

2.投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为          （项目名称）采购货物（服务）的采购邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格文件

（2）投标书

（3）货物(服务)清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术服务响应表

（7）技术服务方案及支持资料

（8）投标人认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的。

2. 投标人已经详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为自开标日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                  。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7. 我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

9. 如若中标，投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式3：货物(服务)清单

3.货物(服务)清单

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                      标项：             .

| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注： 1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.投标人的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5：商务能力及证明材料

- 格式5-1：证书格式

5.1 证书

（包括评标办法涉及的其他商务证明材料）

一、投标人声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、投标人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、投标人提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章，原件备查)，如：医疗器械生产或者经营许可证、医疗器械注册证或者备案证明、质量体系认证证书、环境体系认证证书、节能产品证明、环境标志产品证明、荣誉证书等。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                      标项：             .

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.2售后服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：根据招标文件要求，投标人可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式6：技术响应表

6.技术响应表

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“五、技术服务要求”，据实响应；

2.投标人的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式7：技术服务方案及支持资料

7.技术服务方案及支持资料

（供参考，格式可以自拟）

一、投标人对于本项目总体规划布局、质量目标的理解； 二、投标人对于项目实施重点、难点的分析，提供的技术解决方案或服务措施； 三、投标人认为必要的其他技术文件或支持资料（若存在不利于招标人的内容，则将被视为无效）。

备注：本表供参考，投标人可以根据自身特点或优势进行补充或者调整。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式8：投标人认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 针对本项目的优惠措施

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                      标项：             .

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：本表供参考，投标人可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式9：开标(报价)一览表

9.开标(报价)一览表

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                      标项：             .

| 序号 | 货物(服务)名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/服务商 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 交货期限/服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |

备注：1.投标货币为：人民币；价格条件填写：到用户价（国内供货）或者DDP用户价（国外供货）。

2.投标总价是履行合同的最终价格，包括投标人完成本项目招标范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险等一切费用；此表“投标总价”应当与“投标分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式10：投标分项报价明细表

10.投标分项报价明细表

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                      标项：             .

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程量及项目费用清单（若适用） |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | (小写)： |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |

备注：如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（供参考）

项目名称：杭州市临安区中医院医疗设备

项目编号：ZYTC-202110150224                                    标项：             .

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.投标人可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.2 政府采购政策功能——支持中小企业发展

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，供应商所投产品为小型或微型企业生产的，本项目针对小型和微型企业给予价格扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》将被视同为小型、微型企业。

11.2.1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业声明函将随中标结果公告公布。

11.2.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.3招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区中医院医疗设备（招标编号：ZYTC-202110150224），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件规定标准，不足肆仟元按肆仟元计取。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         .

投标人（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.4政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 0571-61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 0571-61109033 13787100002 | 石镜街777号 |

- 格式12：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

杭州中易招标代理有限公司：

本人            （授权代表姓名），经由                          （单位）       （法定代表人姓名）合法授权参与                        （编号：                 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间  □不存在利害关系  □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第   项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

（注：请将该表填写并加盖公章后，单独邮寄交给采购代理机构。）