机电产品国际招标

标准招标文件

（第二册）

| 招标编号： | 1438-214010180608 |
| --- | --- |
| 项目名称： | (非容积)直线加速器和大孔径CT |
| 采购单位： | 新昌县人民医院 |

杭州中易招标代理有限公司

2021年08月

目 录

第一册（另行装订）

第一章   投标人须知

第二章   合同通用条款

第三章   合同格式

第四章   投标文件格式

注：《第一册》系指商务部机电和科技产业司编制的标准文件（2014年3月版）。

第二册

第五章   投标邀请

第六章   投标资料表

第七章   合同专用条款

第八章   货物需求一览表及技术规格

第九章   投标文件补充格式

第五章  投 标 邀 请

日    期：2021年08月16日

招标编号：1438-214010180608

杭州中易招标代理有限公司（以下简称“招标机构”）受招标人的委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件：

1.1项目概况：国际采购(非容积)直线加速器和大孔径CT。

1.2资金到位或资金来源落实情况：资金已经落实。

1.3项目已具备招标条件的说明：项目已经备案核准，具备招标条件。

2、招标内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (非容积)直线加速器和大孔径CT | 1批 | 全数字化直线加速器，具备千伏级四维锥形束X射线成像功能；大孔径CT扫描架孔径≥80cm。 | 采购预算人民币3000万元 |

3、投标人资格要求：

3.1投标人应具备的资格或业绩：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2是否接受联合体投标：不接受

3.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4、招标文件的获取：

4.1招标文件领购开始时间：2021-08-16（北京时间）

4.2招标文件领购结束时间：2021-08-25（北京时间）

4.3招标文件领购地点：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1号楼705

4.4招标文件售价：￥500/$80，售后不退；邮购须另加￥60/$50

5、投标文件的递交：

5.1投标截止时间（开标时间）：2021-09-07  14：00（北京时间）

5.2投标文件送达地点：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1号楼705会议室1

5.3开标地点：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1号楼705会议室1

6、投标人在投标前需在中国国际招标网上完成注册。评标结果将在中国国际招标网公示。

7、联系方式：

（1）招标人：新昌县人民医院

地址：绍兴市新昌县南明街道鼓山中路117号

联系人：陈女士

联系方式：0575-86025758

（2）招标代理机构：杭州中易招标代理有限公司

地址：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1号楼705

联系人：余宏基、王红雁、王祥

联系方式：0571-85335970，18457120662，13372531088

电子邮箱：18958139919@163.com

8、汇款方式：

收款单位（户名）：杭州中易招标代理有限公司

开户银行：中国银行杭州建中支行

账    号：3714 6816 5579

第六章  投标资料表

本表具体资料要求是对招标文件第一册有关投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条目号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 项目名称：新昌县人民医院(非容积)直线加速器和大孔径CT项目。 合同名称：新昌县人民医院(非容积)直线加速器和大孔径CT采购合同。 |
| 1.2 | 招 标 人：新昌县人民医院 地 址：绍兴市新昌县南明街道鼓山中路117号 联 系 人：陈女士 电 话：0575-86025758 传 真：0575-86025758 |
|  | 招标机构：杭州中易招标代理有限公司 地 址：杭州市拱墅区杭行路688号星运大厦1号楼705 联 系 人：余宏基、王红雁、王祥 电 话：0571-85335970 传 真：0571-87851567 电子邮箱：18958139919@163.com |
| 1.3 | 项目概况：新昌县人民医院(非容积)直线加速器和大孔径CT项目 资金性质：财政性资金/自筹 |
| 2.8 | 投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（以下简称“招标网”，网址：http://www.chinabidding.com）成功注册（免费）。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 招 标 文 件 |  |
| 6.1 | 投标人要求招标文件澄清的截止时间：2021-08-27 17:00（北京时间） (投标截止时间10日前) |
| 投 标 文 件 的 编 制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或中、英文两种文字编写。英文的投标文件须翻译为中文。中文本与英文本如有差异，以中文本为准。 |
| 10.3 | 备选方案：不允许提供；否则其投标将被否决。 |
| *11.1.1 | - 投标报价：投标人必须按招标文件的要求填报投标总价和投标分项报价。 - 报价范围：投标总价是履行合同的最终价格，包括货款、材料费、机械费、人工费、管理费、利润、税金以及保险等完成本项目所需的一切费用。 |
| *11.2 | - 本次招标允许的缺漏项范围：不超过5项，否则其投标将被否决。 - 本次招标允许的缺漏项比重：不超过投标总价10%，否则其投标将被否决。 - 缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，评标时将其他有效投标中该项的最高价或招标人和评标委员会凭经验估算的分项价格计入其评标总价。 |
| *11.3 | - 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，评标时不予核减。 - 投标人未单独列明的分项价格将被视作该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不予另行支付。 |
| *11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| *11.5 | 本次招标设定的投标最高限价：人民币3000万元. 投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决。 |
| - 11.6.1 | - 中华人民共和国关境内提供的货物和服务： - 投标报价：货到用户价 - 相关费用：包括设备安装调试、检测验收、技术支持、运行维护等全部费用 |
| 11.6.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务： - 投标报价：CIP(用户)价或DDP(用户)人民币价 - 相关费用：包括设备安装调试、检测验收、技术支持、运行维护等全部费用 |
| 11.9 | - 投标人的投标报价在合同执行过程中应固定不变，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被视为非实质性响应投标而予以否决。 - 投标人在其投标文件中附有报价变更声明（包括以百分比形式声明的折扣或涨价）的，则应同时声明具体的报价变更方式和变更环节，否则，在评标时将一律按所有分项报价作同等比例变更的方式来加以考虑。 |
| 12.1 | 中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：人民币 或 美元 （如采用美元报价，需注明对人民币的比价） |
| *13.1 | 联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、业绩要求：不适用。 2、其他资格证明文件： - 投标人前三年内无重大违法记录的证明材料。 - 投标人无不良信用记录的证明材料。 - 投标人具备医疗器械生产或者经营企业许可证。 - 投标产品具备有效的医疗器械注册证。 3、投标人必须在投标文件中填写“资格审查表（格式IV-9-6）”并按要求提交全部有效资格证明文件(加盖公章，原件备查)；否则，其投标将被否决。 |
| 14.3.2 | 投标人应提供质保期内货物正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。 |
| 14.3.4 | - 项目验收后保修期内所需的备件及专用工具等由卖方负责。 - 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数被允许在投标文件中提供的其他形式的技术支持资料：原厂技术白皮书、产品注册证和操作手册。 |
| *15.1 | - 投标保证金金额：人民币100000元 收款单位（户名）：杭州中易招标代理有限公司 开户银行： 中国银行杭州建中支行 账 号： 3714 6816 5579 - 投标保证金有效期：90天 |
| *15.3 | 投标保证金形式：转账支票、电汇、汇票、银行保函 |
| *16.1 | 投标有效期：自开标日起90天 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：副本5份，电子版1份（光盘或U盘）； |
| *17.2 | 投标文件的下述部分必须逐页签字： - 证明投标人满足本次招标对投标人资格要求的部分（投标资料表13.3条）。 - 招标文件要求提供“投标文件格式”部分的内容。 - 技术响应部分（技术文本）及其提供的技术支持资料。 - 商务响应部分（商务文本）。 |
| 17.3 | 任何行间的插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |  |
| 18.1 | 投标文件的密封要求：投标文件必须密封包装，投标人自行决定投标文件的封装形式。招标人将拒收未密封的投标文件。投标文件应包括开标一览表。为方便唱标，投标人还应单独制作一份开标一览表和投标文件一起提交。 |
| 18.2 | 投标文件封套应标明： - 招标编号：1438-214010180608 - 项目名称：新昌县人民医院(非容积)直线加速器和大孔径CT项目 - 投标邀请的标题：(非容积)直线加速器和大孔径CT项目 - 投标文件递交至：杭州中易招标代理有限公司开标室（1） - “开标时间 前不得启封”的字样 |
| 18.3 | 不适用。 |
| 18.4 | 如果封套未按本须知第18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误投或者提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2021年09月07日14:00（北京时间） |
| 开 标 与 评 标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2021年09月07日14:00（北京时间） 开标地点：杭州中易招标代理有限公司开标室（1） |
| 23.1 | 评标方法：综合评价法 |
| 23.3 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。 |
| 24.4 | 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。 |
| 24.5.1 | 在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： - 投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； - 投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； - 不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； - 投标文件未按招标文件的要求签署的； - 投标联合体没有提交共同投标协议的； - 投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； - 同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外； - 投标人未按招标文件要求提交投标保证金或者保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的； - 投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； - 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； - 投标有效期不足的； - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； - 存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。 |
| 24.5.2 | 技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： - 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“*”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的； - 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的； - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； - 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； - 存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。 |
| 27.1 | 本次招标项目的评价程序、评价内容、评价标准： - 评标程序：按照商务部令2014年第1号《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》、商产发[2007]395号《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》和《机电产品国际招标综合评价法实施规范(试行)》要求进行。 - 国家法律法规有明确规定和招标文件第一册载明可能导致投标文件被拒绝的条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。 - 招标文件所有加注星号（“*”）的重要条款（参数），投标人有任何不满足都将被视为实质性偏离，并导致废标。招标文件第八章有具体参数要求的技术条款，投标人未如实应答具体内容或未提供证明材料，评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求，并将导致其投标被否决。 - 本次招标允许的缺漏项范围和比重见投标资料表11.2条。 - 除加注星号（“*”）的关键条款外，如有某一项功能或配置或技术或服务不能满足招标文件的要求，则将其它有效投标商的相应最高分项价格或招标人和评标委员会凭经验估算的分项价格计入其评标价中。如若中标，该缺漏项费用将由中标商自行承担，并且不得增加其投标总价。 - 评价内容：包括投标文件的商务、技术、价格、服务及其他方面。 - 评价标准：投标人综合得分等于其商务、技术、价格、服务的分项得分之和，采用百分制方式；具体分项评价标准见投标资料表27.3～27.6条规定。 - 评标委员会成员应根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并且分别计算各投标人的商务、技术、服务及其他评价内容的分项得分。 投标人评价值等于评标委员会成员的有效独立评价值之和除以有效评委数。 - 评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法： （1）评标委员会成员对同一投标人的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则：评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。 （2）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法：按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。 （3）当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人： ①该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的； ②该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。 - 评标委员会将根据综合得分对各投标人进行排名。综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。评标委员会将推荐综合排名第一的投标人为推荐中标人。 - 本办法所称均值是指算术平均值。 |
| 27.2.3 | 评价值的精确位数为：小数点后两位（四舍五入制）。 |
| 27.3.1 | 投标报价的审核、修正或调整： - 如果有算术错误，投标价按招标文件投标人须知第24.2条规定修正。 - 如果有价格变更声明，投标价作相应调整。 - 如有不同货币，统一转换为招标文件规定的评标货币。 - 如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整： ①关境外产品：CIF价+进口环节税+消费税(如适用)+关境内运输、保险费+其它相关费用；（采用CIP、DDP等其他报价方式的，参照此方法计算。） ②关境内制造的产品：出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+运输、保险费+其它相关费用； ③已进口的产品：销售价(含税)＋运输、保险费+其它相关费用。 |
| 27.3.2 | 投标价格评价值的确定： - 投标价格评分应在投标报价统一成满足招标文件规定报价范围的评标价基础上，以到用户价为统一口径，统一折算成人民币进行计算；若有缺漏，则按招标文件规定统一调整投标报价的内容和口径，计算出投标人的评标价。 - 评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。 - 评标基准价：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 - 价格分计算公式：价格分=（评标基准价/投标报价）× 30％ ×100 |
| 27.4 | - 商务评价（0～10分）： 序号; 评价因素; 评分细则; 分值. 1; 资质; 提供质量、环境体系认证证书或者欧盟CE认证证书的，每个1分，共3分；提供其他国际、国内权威机构认证证书的，每个0.5分，共1分；本项最高4分。; 4. 2; 业绩; 投标同型号产品近三年销售业绩，每1例业绩得0.5分；提供完整、清晰的合同复印件。本项最高得3分; 3. 3; 质保; 投标产品质保期1年，得1分；质保期超过1年的，每增加1年得1分。本项最高得3分。; 3. 小计; 10. |
| 27.5 | - 技术评价（0～50分）： 序号; 评价因素; 评分细则; 分值. 1; 功能配置; 投标产品功能配置全部满足招标文件要求的，得10分。产品功能配置不满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实用价值，每少1项扣减2分。; 10. 2; 技术指标; 投标产品技术指标全部满足招标文件要求的，得28分。标注"*"的关键技术指标不满足招标要求，投标无效；标注"△"的技术指标不满足招标要求，每个扣减3分；其他一般指标不满足招标要求的，每个扣减1-2分； 投标产品技术支持资料不齐全的，扣减5分。; 28. 3; 性能优势; 投标产品的功能、性能等技术指标优于或高于本次招标要求的，则根据该项技术的实际作用，每项得1-2分；本项最高得6分。; 6. 4; 安装调试; 根据投标响应的安装调试等内容进行评议，如有缺漏或瑕疵，每处扣减0.5分，直至0分。; 3. 5; 验收方案; 根据投标响应的验收标准及方式等内容进行评议，如有缺漏或瑕疵，每处扣减0.5分，直至0分。; 3. 小计; 50. |
| 27.6 | - 服务及其他评价（0～10分）： 序号; 评价因素; 评分细则; 分值. 1; 培训计划; 根据投标响应的培训计划(操作、维修)内容进行评议，如有缺漏或瑕疵，每处扣减0.5分，直至0分。; 3. 2; 维修能力; 根据投标响应内容，评价投标人零配件供应、技术队伍及其维修服务方案的优劣情况，酌情打分。; 3. 3; 售后服务; 根据投标人承诺给予招标人的技术支持等增值服务或优惠措施，酌情打分。; 4. 小计; 10. |
| 授 予 合 同 |  |
| 36 | 招标服务费：中标方应按计价[2002]1980号文规定向招标机构交纳服务费。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标人必须在投标截止时间前在“机电产品招标投标电子交易平台”上完成注册并进入该网的供应商库中，已注册的投标人须完成网站规定的年检手续。否则，投标人将不能有效地进入招标程序，由此产生的后果将由投标人自己负责。“机电产品招标投标电子交易平台”网址：www.chinabidding.com 。投标人注册和办理年检方法，可登录该网站查询或拨打网站服务咨询电话：010-58851111－685（客户服务部）/ 传真：010-58851112。项目投诉网址“中国国际招标网”：chinabidding.mofcom.gov.cn。 - 投标人应根据招标文件第一册、第二册要求编制投标文件。资格证明文件应按招标文件第一册规定格式（招标文件第二册另有规定的除外）及投标资料表规定的语言和份数提交。 - 投标人按第一分册要求提供的银行资信证明必须由出具单位加盖公章。如果境外出具单位无印章的，应当由出具单位负责人签字确认。不满足本项要求的资信证明文件无效。 |  |

第七章  合同条款资料表

| 条目号 | 商务条款内容 |
| --- | --- |
| 1.1.7 | 买方名称：新昌县人民医院 买方地址：新昌县南明街道鼓山中路117号 |
| 1.1.8 | 卖方名称、地址：待定 |
| 1.1.10 | 项目现场名称：新昌县人民医院 指定地点 |
| 7.1 | 履约保证金金额：具体在合同内规定 货币：与合同货币相同 |
| 16.3 | 应提供的其他服务有： 1. 质保期 1）验收合格后设备整机系统免费原厂保修大于等于1年。如果保修期内因设备本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修。 2）投标文件中应详细说明质保期内的服务计划，如巡检、保养、维修等。 2. 售后服务 1）投标商应具有完善的售后服务体系，国内设有零配件仓库，并且保证在该设备使用期间停产后八年的配件供应。投标文件中应当提供详细的售后服务内容，包括收费计划和收费标准。 2）在设备整个使用期内，卖方应确保设备正常使用，并列明易损(耗)件的价格清单。卖方在接到用户维修要求后应立即作出回应，常用零配件在接到通知最长不超过24小时、进口零部件最长不超过72小时送达买方。 3）国内设有800/400免费电话维修系统；提供800/400免费电话号码。 3. 技术支持 1）卖方必须如实说明设备软硬件(含数据接口)的使用限制条件或技术支持内容。 2）卖方应提供设备使用手册、维修手册，提供纸质操作规程维护保养流程，并且根据买方需要提供设备新技术新功能方面的资料。 3）卖方应提供投标产品的软件免费升级服务，设备端口可连接用户现有医疗信息网络系统（设备若有信息系统接口，则全部免费开放）。 4. 培训计划 1）卖方应对用户的维修人员免费进行培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向用户提供维修手册、维修密码及软件备份。 2）卖方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作，并向用户提供操作手册、电路图（中，英文各一）及调试参数等技术资料。 3）上述二种培训的方式、地点、人数、时间以及费用（包含在投标总价中），卖方必须在投标文件中予以详细说明。 5. 交货条件 1）交货期：合同签定后90天内。 2）交货地点：新昌县人民医院 指定地点。 6. 安装调试 1）安装地点：新昌县人民医院 指定地点 2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。 3）安装完成时间：设备到达用户现场且安装条件合格后，在接到用户通知后安排工程技术人员在4周内完成安装和调试，如果超出上述期限，投标方应承担由此给用户造成的损失。 4）安装过程中发生的费用由卖方负责。投标商应在投标文件中提供安装调试计划和对安装场地和环境的要求，包括机房及电源的要求。机房设计变动及其费用均由卖方负责。 5）产品保护：设备交付使用前，卖方需对货物采取必要的保护措施。 7. 检测验收 1）验收方式：供货方应当提供设备的有效检验文件（包括检测内容和检测方法），经买方认可后，与合同的性能指标、功能要求一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中若发现设备达不到验收标准或合同的规定，卖方必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 2）验收标准：与产品原始技术数据表及投标书技术规格一致，并且符合国家有关技术规范和技术标准。 3）验收过程中发生的费用（商检、质检等）由卖方负责。 |
| 17.2 | 提供所需的备件： - 投标人应当提供质保期内设备正常使用和维护所需要的备品备件以及专用工具（费用包括在投标总价中），提供备品备件报价明细，并且说明备品备件用途；招标人有权对所列备品备件数量进行调整，并相应调整其合计价格和合同总价。 - 投标人还应当如实填报 “质保期外所需原厂备品备件报价表”，提供备品备件的价格清单（无需计入投标总价），并且承诺在设备使用期限内不超过该价格。至少在三年内保持不变。 - 投标人不得将从第三方采购设备的随机备品备件列为另行收费事项，否则，在授予合同时将从授标对象的投标价格中扣除这部分费用，但是在计算评标价时这部分费用将不予扣除。 |
| 18.4 | 免费维修的期限为卖方收到买方通知后：1天 |
| 20.1 | 付款方法和条件为： 合同签订后支付合同总价的30%，货到医院验收合格后支付合同总价的60%，设备使用正常1年后付清余款（不计息）。 |
| 21.1 | 需提交的报价及费用： - 投标人必须对其所提供的产品及服务填报投标总价（货到用户价或CIP用户价或DDP用户价）及投标分项报价（包括主机和标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务以及其他内容的价格）；除招标要求外，其他可提供的维保服务、选购件等单独报价（不包括在投标总价中）。 - 投标报价不得缺漏招标要求的内容，否则，将被视作已包含在投标总价中；投标人必须填报分项设备(如有)的报价明细，且不得超过各分项采购预算。 - 本项目预算：人民币3000万元。 |
| 适用于本合同的额外变动：无 |  |
| 特别提醒： - 投标技术支持资料以制造商原始出厂DATASHEET或者权威检测机构出具的检测报告为准。 - 本章内容要求和第八章如有冲突，以第八章的内容要求为准。 |  |

第八章  货物需求一览表及技术规格

- 项目概述

本次招标采购内容为(非容积)直线加速器和大孔径CT，投标人应当根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑产品的适用性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标人以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示贵方的竞争实力。

- 招标货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (非容积)直线加速器及其配套设备 | 1套 | 全数字化直线加速器，具备千伏级四维锥形束X射线成像功能 | 合同签定后90天内 | 新昌县人民医院 指定地点 |
| 2 | 大孔径CT | 1套 | 扫描架孔径≥80cm |  |  |
| 3 | 中文技术资料 | 全套 | 提供 |  |  |
| 4 | 投标方认为必须提供的其他货物 |  | 提供 |  |  |

- 招标技术规格要求表

| 条目号 | 招标规格和要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 品目1 | (非容积)直线加速器及其配套设备 |  |
| 一 | 医用直线加速器 |  |
| 1 | 核心结构：所投设备必须为全数字化直线加速器，具备千伏级四维锥形束X射线（CBCT）成像功能及调强功能 |  |
| 1.1 | 加速管类型：行波/驻波 |  |
| *1.2 | 加速管保用年限≥10年（提供原厂售后服务承诺书并加盖公章） |  |
| 1.3 | 微波功率源：磁控管或速调管 |  |
| 1.4 | 微波功率源的最大输出功率≥5MW |  |
| 1.5 | 电子枪：支持单独拆卸，便于维修。 |  |
| 1.6 | 束流磁偏转系统：滑雪式偏转方式/270°偏转方式 |  |
| 1.7 | 剂量系统结构：开放式/密闭式电离室结构 |  |
| 1.8 | 楔形过滤板：自动楔形板0度-60度连续可调楔形角 |  |
| 1.9 | 楔形照射野尺寸：在所有X射能量时，楔形方向≥30cm，非楔形方向≥40cm |  |
| 1.10 | 计算机控制系统全数字化，并可实时提供所有机器运行参数 |  |
| 1.11 | 所投设备必须为智能全数字化医用直线加速器 |  |
| 1.12 | 应具有临床应用模式、维修模式和自定义特殊模式。投标厂商应提供进入维修模式的密码 |  |
| 1.13 | 自动摆位功能：当按下治疗室或控制室内自动摆位相应的按钮后，机架角、照射头角、照射野尺寸会自动被设置成与治疗单的一致，系统精度可达 0.5°和 0.5mm |  |
| 1.14 | 联网功能：具有DICOM RT接口,可与网络系统，治疗计划系统和其它第三方放射治疗产品相联接 |  |
| 1.15 | 在治疗室内应安装有2个数据显示器，治疗时可显示治疗参数包括机械参数 |  |
| 1.16 | 治疗模式：具有源皮距治疗、等中心治疗、适形治疗、非容积调强模式、旋转治疗 |  |
| 1.17 | 安全连锁：具有独有的防碰撞连锁系统 |  |
| 1.18 | 远程维护模块：保修期间可以为用户提供远程登陆、诊断和维修服务 |  |
| 2 | 射线束特性 |  |
| 2.1 | X射线 |  |
| 2.1.1 | X线能量：配备常规均整的6MV、10MV两档 X射线 |  |
| 2.1.2 | 束流击靶点尺寸：不超过2mm直径的圆点（典型值） |  |
| 2.1.3 | X线射野尺寸，0.5x0.5cm至40x40cm (SSD=100cm)连续可调 |  |
| 2.1.4 | X线平坦度≤1.06 |  |
| 2.1.5 | X线对称性≤1.03 |  |
| 2.1.6 | 光野与射野的一致性，对于射野面积小于20cm x 20cm，≤1mm |  |
| 2.2 | 电子线 |  |
| △2.2.1 | 电子线能量：提供5档，详述能量档次。 |  |
| 2.2.2 | 电子线平坦度≤10mm（参考IEC标准） |  |
| 2.2.3 | 电子线对称性≤1.03 |  |
| 2.2.4 | 电子线的X线污染≤5% |  |
| 2.2.5 | 要求提供五个限光筒，请说明尺寸 |  |
| 2.2.6 | 有安全机械连锁防碰装置 |  |
| 2.2.7 | 使用限光筒时光野始终可见 |  |
| 2.2.8 | 当加速器安装有多叶准直器时，能自动移动准直器到适当的位置，最大程度限制额外辐射 |  |
| 3 | 剂量率 |  |
| 3.1 | 常规均整X线最大剂量率≥600MU/min |  |
| 3.2 | 剂量率变化档：≥255档可调或连续可调 |  |
| 4 | 机械运动系统 |  |
| 4.1 | 机架旋转角度：≥360°，顺时针和逆时针方向，显示误差不大于0.5度。 |  |
| 4.2 | 机架旋转速度应连续可调 |  |
| 4.3 | TAD距离：100 +/- 0.2cm |  |
| 4.4 | 束流及影像综合等中心精度≤0.75mm半径球体 |  |
| 4.5 | 等中心高度≤124cm |  |
| 4.6 | 等中心到机头的净空间净空间孔半径≥45cm |  |
| 4.7 | 准直器系统旋转可旋转范围≥360度 |  |
| 5 | 未均整X线FFF高剂量率能量模式 |  |
| 5.1 | 未均整的X线FFF高剂量率能量模式 |  |
| 5.2 | 配备1档X射线FFF高剂量率能量模式：6MV FFF |  |
| 5.3 | 射野尺寸： 0.5×0.5cm至40×40cm连续可调（SSD=100cm） |  |
| 5.4 | 高剂量率模式X射线最小剂量率≤200MU/min |  |
| 5.5 | 高剂量率模式X射线最大剂量率：6MV FFF≥1400MU/min |  |
| 5.6 | X射线最大剂量建成深度（水下10cm,10*10射野）6MM FFF,1.5±0.2cm |  |
| 5.7 | X射线百分深度剂量（水下10cm,SSD=100cm，10×10cm射野）：6MV FFF：67.5%±1.0%（与设备所配常规剂量率X射线能量一致，保证能量准确性） |  |
| 5.8 | X射线对称性≤1.03 |  |
| 5.9 | 高剂量率能量与常规剂量能量应可以进行匹配，并用于临床治疗 |  |
| 二 | 多叶光栅系统 |  |
| 1 | 叶片移动距离≥35cm |  |
| 2 | 叶片过中线距离≥15cm |  |
| 3 | 相邻叶片的最大端面距离≥20cm |  |
| △4 | 所有叶片在等中心平面的最大投影宽度不得超过5mm |  |
| 5 | 叶片数量≥120片 |  |
| 6 | 叶片高度≥8cm |  |
| 7 | 叶片透射率≤0.5％ （不含独立准直器） |  |
| 8 | 等中心处叶片最大移动速度≥6.5cm/s |  |
| 9 | 独立准直器运动速度≥9cm/s |  |
| 10 | 独立准直器过中心距离≥12cm |  |
| 11 | MLC最大射野≥40×40cm |  |
| 12 | 射野半影：≤5.5mm |  |
| 13 | 叶片具有“插指”功能 |  |
| 三 | 电子射野影像系统（EPID） |  |
| 1 | 电子射野影像系统（EPID）的硬件要求 |  |
| 1.1 | 探测器类型：采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器 |  |
| 1.2 | 探测器面积≥40cm×40cm2 |  |
| 1.3 | 空间分辨率不小于1024X1024像素 |  |
| 1.4 | 像素空间分辨率不大于0.25mmX0.25mm |  |
| 1.5 | 像素灰度分辨率≥16bit/pixel |  |
| 1.6 | 图像采集自动进行双次曝光,可进行透视成像（电影拍摄和回放方式） |  |
| 1.7 | 具有防碰撞连锁功能 |  |
| 2 | 电子射野影像系统（EPID）软件的系统要求 |  |
| 2.1 | 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 |  |
| 2.2 | 可在图像上覆盖显示多叶准直器的照射野形状 |  |
| 2.3 | 图像采集后自动进行图像增强处理 |  |
| 2.4 | 具有图像增强显示算法，有效分离靶区和周围正常组织和器官 |  |
| 2.5 | 图像采集后自动关闭加速器的射线输出 |  |
| 2.6 | 自动/手动调节窗宽/窗位 |  |
| 2.7 | 图像放大/缩小显示 |  |
| 2.8 | 包括大小、翻转、旋转 |  |
| 2.9 | 距离，面积，角度 |  |
| 2.10 | 栅格覆盖显示 |  |
| 2.11 | 自动照射野边界搜索和显示 |  |
| 2.12 | 统计直方图的计算和显示 |  |
| 2.13 | 可回放运动图像 |  |
| 2.14 | 可进行文字标注 |  |
| 2.15 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差 |  |
| 2.16 | 具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能 |  |
| 四 | KV-CBCT三维影像引导系统 |  |
| 1 | 配置要求 |  |
| 1.1 | KV级X线球管和发生器，及滤线板：1 套。 |  |
| 1.2 | 非晶硅影像探测板：1 台。 |  |
| 1.3 | X线容积影像软件系统：1套。 |  |
| 1.4 | 高性能影像重建与处理工作站：1台。 |  |
| 2 | 技术规格及量化指标 |  |
| 2.1 | 系统基本结构：整套系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架。 |  |
| 2.2 | 高压发生器：≥40kW，射线能量70～150kVp。 |  |
| 2.3 | 双焦点尺寸：小焦点≤0.4mm，大焦点≤0.8mm |  |
| 2.3 | 滤线器：提供至少4种型号，并可编码。 |  |
| 2.4 | 机械臂：可以伸缩，不用时可以收回。 |  |
| 2.5 | KV级影像扫描孔径：≥90cm。 |  |
| 3 | 非晶硅影像数字化板 |  |
| 3.1 | KV级影像探测器面积：≥40×40cm2。 |  |
| 3.2 | 成像方式：支持X光拍片，透视，和容积影像（锥形束CT）模式，四维容积影像模式。 |  |
| 3.3 | 影像重建Field of View：≥50cm。 |  |
| 4 | 图像软件系统 |  |
| 4.1 | 系统接口 |  |
| 4.1.1 | 与加速器的接口：当加速器上选定病人时，影像系统上也同时指向同一病人。 |  |
| 4.1.2 | Dicom RT接口：可以接收从TPS传来的计划影像和射野、轮廓数据，并可以将修正后的数据回传给TPS。 |  |
| 4.1.3 | 与治疗床接口：可将治疗床摆位修正矢量传送到治疗床，并可以在控制台自动控制床位置。 |  |
| 4.2 | 二维X线图像：支持拍摄/处理静态kV级X线图像。 |  |
| 4.3 | 支持kV线X线透视功能。 |  |
| 4.4 | 三维X线容积图像 |  |
| 4.4.1 | 图像采集：机架旋转360°,采集图像并同步完成图像重建，并可以用不到360°的旋转快速完成X线容积图像(CBCT)。 |  |
| 4.4.2 | 机架一次旋转z轴（头脚方向）可采集图像最大长度：≥25cm。 |  |
| 4.4.3 | 图像处理功能：有图像显示工具，窗宽/窗位调节，缩放显示等。 |  |
| 4.4.4 | 床移动矢量：图像配准后,可自动生成治疗床的移动矢量；包括三维平移矢量和三维转动量。 |  |
| 4.4.5 | 床相对零位：可以在加速器控制室内设定床相对零位,记录、显示并行床相对移动矢量。 |  |
| 4.5 | CBCT图像质量要求。 |  |
| 4.5.1 | 图像空间分辨率：≥10LP/cm。 |  |
| 4.5.2 | CBCT重建图像分辨率：≥1024×1024 |  |
| 4.5.3 | CBCT重建图像灰度值≥16bits |  |
| 五 | 四维肿瘤运动管理功能 |  |
| 1 | 四维CBCT影像引导系统 |  |
| 1.1 | 功能要求 |  |
| 1.1.1 | 实现患者自由呼吸情况下，用CBCT影像追踪体内肿瘤靶区的临床目的 |  |
| 1.1.2 | 在操作工作台上直接显示治疗前的四维靶区运动影像 |  |
| 1.1.3 | 本系统支持运动4D CBCT影像采集，并可进行on-line在线的匹配、校准。 |  |
| 1.1.4 | 在操作工作台上可以显示横断面、冠状面和矢状面的四维CT影像 |  |
| 1.1.5 | 四维影像引导系统可依序将每个投影按照时相归类；通过每个投影图像中观察解剖结构的运动来确定排序归类的时相，并从体内解剖结构的运动中直接计算出呼吸曲线。 |  |
| △2 | 分次内2D实时影像引导系统（提供分次内2D实时影像引导功能或触发影像功能） |  |
| 2.1 | 结构组成 |  |
| 2.1.1 | 分次内千伏级X射线成像系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架 |  |
| 2.1.2 | 探测器物理尺寸≥40X40cm |  |
| 2.1.3 | 探测器分辨率≥1024X1024 |  |
| 2.2 | 功能要求： |  |
| 2.2.1 | 支持分次内2D影像功能，可在治疗中实时采集患者2D影像，用于监测治疗过程中的治疗误差 |  |
| 2.2.2 | MV级治疗束流与KV级影像射束可同步，且互不干扰 |  |
| 3 | 分次内3D-CBCT实时影像引导系统,提供分次内3D实时影像引导功能或光学体表定位系统 |  |
| 3.1 | 结构组成 |  |
| 3.1.1 | 分次内千伏级X射线成像系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架或光学体表定位系统与加速器集成 |  |
| 3.2 | 功能要求： |  |
| 3.2.1 | 支持分次内3D影像或光学体表追踪成像功能，可在治疗中实时采集患者3D影像，用于监测治疗过程中的治疗误差 |  |
| △4 | 分次内4D-CBCT实时影像引导系统（提供分次内4D实时影像引导功能或磁导航追踪系统） |  |
| 4.1 | 结构组成 |  |
| 4.1.1 | 分次内千伏级X射线成像系统集成于加速器上，与加速器共用同一旋转机架 或 采用信号标记物使用方式：直接植入患者肿瘤部位或固定于皮肤表面。 |  |
| 4.2 | 功能要求： |  |
| 4.2.1 | 支持分次内4D影像功能，可在治疗中实时采集患者4D影像，用于监测治疗过程中的治疗误差 或 信号标记物可以发出三维位置信号，由定位系统识别，用以实时监测解剖结构的运动情况。 |  |
| 4.2.2 | 实现患者自由呼吸治疗情况下，用CBCT影像追踪体内肿瘤靶区的临床目的 或 电磁信标位置定位方法。 |  |
| 4.2.3 | 在操作工作台上直线显示治疗过程中的四维靶区运动影像，同时可以显示靶区轮廓线，用于监控治疗过程中的运动靶区 或 信号读出系统要与加速器连接，利用标记物位置信息可以自动控制加速器的束流和治疗床的运动。在靶区偏离量达到设定值时自动切断束流，并让治疗床进行肿瘤位置误差纠正，然后自动恢复照射。 |  |
| 4.2.4 | 所有时相4D图像配准均能得到三方位线性及三方位旋转偏差结果 或 标记物可以在CT、MRI等影像设备上显影，并能在进行治疗计划时被识别和定位。 |  |
| 4.2.5 | MV级治疗束流治疗与KV级影像射束可同步采集，且互不干扰 或信号标记物可同时植入3个 |  |
| △5 | 呼吸协调控制系统（提供ABC主动呼吸协调控制功能或RPM呼吸门控系统+DIBH功能） |  |
| 5.1 | 4D呼吸门控系统硬件，可用于加速器端和定位CT端 一套完整系统，包括具有4D呼吸控制通用接口（与加速器、模拟定位CT的硬件接口），门控系统的控制与数据分析的计算机（主流的高档品牌机）及外设 |  |
| 5.2 | 4D呼吸门控软件 应用软件，包括4D呼吸数据采集的分析软件和评估软件 |  |
| 5.3 | 数据显示 有控制室和治疗室内显示屏，同步显示呼吸曲线，有病人同步观察自己呼吸曲线的装置 |  |
| 5.4 | 安全连锁 具备，通过计算机控制 |  |
| 六 | 高精度患者摆位系统 |  |
| 1 | 运动控制：应有调速电机控制，可调速运动 |  |
| 2 | 最大负载能力：≥200Kg |  |
| 3 | 垂直移动范围：≥110cm。 |  |
| 4 | 前后移动范围：≥100cm，误差≤±0.2cm。 |  |
| 5 | 左右移动范围：≥50cm，误差≤±0.2cm。 |  |
| 6 | 治疗床的等中心旋转+/-95度、旋转精度为：≤0.5° |  |
| 7 | 提供专用于IGRT,IMRT治疗的全碳纤维治疗床面板 |  |
| 七 | 在线快速质控系统 |  |
| 1 | 系统用途 |  |
| 1.1 | 本系统用机载影像对机器参数进行快速一体化检测和晨检流程（列明检测项目） |  |
| 1.2 | 提供专用质控模体（列明型号） |  |
| 八 | 三维调强放射治疗计划系统 |  |
| 1 | 系统用途 |  |
| 1.1 | 本系统用于设计制定三维适形以及调强放射治疗计划设计。 |  |
| 1.2 | 该三维放疗计划系统要求具备CT模拟功能，能融合多种影像以准确确定靶区及其它组织；计算模型要求为基于业界金标准的蒙特卡罗算法；并具有基于放射生物原理的计划优化。 |  |
| 1.3 | 提供1套计划系统物理师工作站，能够支持3D/IMRT技术。CPU主频≥ 2.6 GHz Xeon 14-Core 双路CPU或同等性能；内存≥ 128 GB； |  |
| 1.4 | 提供4套医生工作站，用于靶区勾画和计划评估。CPU主频≥ 2.8 GHz Xeon 4-Core CPU或同等性能；内存≥ 4 GB； |  |
| 2 | 系统运行环境要求 |  |
| 2.1 | 招标范围包含：全部计算机硬件，操作系统，应用软件和外设。 |  |
| 2.2 | 系统能进行CT模拟、全自动影像融合与配准、头颈部及体部肿瘤高精度放射治疗，能够进行逆向调强治疗计划设计。 |  |
| 2.3 | 系统应完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享。 |  |
| 3 | 计划系统软件要求 |  |
| 3.1 | 中标单位负责对本次新购置直线加速器特殊蒙卡算法的线束数据的采集、拟合和输入。 |  |
| 3.2 | 轮廓勾画须具备如下功能： |  |
| 3.2.1 | 具备边缘自动探测和重要器官自动规避的功能。 |  |
| 3.2.2 | 支持基于PET SUV值的轮廓自动勾画。 |  |
| 3.2.3 | 要求物理师工作站以及放疗医生工作站均可支持在4DCT上进行靶区勾画。 |  |
| 3.2.4 | 可将4DCT图像序列合并生成特殊影像（最大密度投影MIP， 最小密度投影MinIP， 平均密度投影 Average），可快速定义受呼吸运动影响的靶区体积。 |  |
| 3.3 | 适形计划要求： |  |
| 3.3.1 | 可以在BEV图像上，对MLC的位置或挡铅形状、大小进行编辑。 |  |
| 3.3.2 | 支持正向调强计划 |  |
| 3.4 | 该软件系统的调强计划功能要求如下： |  |
| 3.4.1 | 具有物理剂量学和生物剂量学两种目标函数 |  |
| 3.4.2 | 可无需勾画辅助器官，仅通过目标函数本身定义剂量过渡区。 |  |
| 3.4.3 | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来，当满足第一目标后自动寻找下一个更严格的目标，以更好地满足正常器官 |  |
| 3.4.4 | 高灵敏度分析工具：能优化出各个器官之间的剂量影响关系从而快速的完成计划制作 |  |
| 3.4.5 | 可直接进行子野（MLC形状）优化。 |  |
| 3.5 | 计算方式 |  |
| △3.5.1 | 提供光子线XVMC蒙卡算法或类蒙卡精度算法（须提供技术白皮书等证明材料） |  |
| 3.5.2 | 支持Dicom plan 再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算 |  |
| 3.6 | CT模拟与图像配准： |  |
| 3.6.1 | DRR可在任意方向平面生成 |  |
| 3.6.2 | 鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和射野窗随射野变化而更新 |  |
| 3.6.3 | 支持CT、MRI以及PET图像配准 |  |
| 3.6.4 | 支持点配准、手动配准以及自动配准 |  |
| 3.6.5 | 能在融合配准后的影像上同步勾画器官轮廓 |  |
| 3.7 | 计划评估功能要求： |  |
| 3.7.1 | DVH统计分辨率为：最小统计剂量≤1cGy；最小统计范围≤0.1cm |  |
| 3.7.2 | 提供治疗室方向视图REV(Room's-Eye-View )，可虚拟显示患者在机房治疗时的位置，与机架、治疗床、和光野的关系，用以治疗时验证患者 |  |
| 3.7.3 | 具有对多个计划进行比较、相加、相减多模态评估功能。 |  |
| 4 | 售后服务及技术支持 |  |
| 4.1 | 供应商负责进行数据采集和拟合。 |  |
| 4.2 | 供应商应安排系统制造商原厂常驻中国的售后物理师及系统工程师对院方物理师、系统操作人员及医生进行应用培训并协助完成临床前测试。 |  |
| 4.3 | 设备自验收合格，提供≥1年期软、硬件免费保修。 |  |
| 九 | 肿瘤放射治疗管理系统 |  |
| 1 | 网络技术规格及要求 |  |
| 1.1 | 放射治疗支持：对本次所购置放射治疗设备的实时记录、验证 |  |
| 1.2 | 放射质控工作流程规范： 依据国际OIS标准定制质控工作流程，采集数据。 |  |
| 1.3 | 软件环境，技术规格及要求 |  |
| 1.3.1 | 系统平台： 运行肿瘤放疗信息系统的工作平台 |  |
| 1.3.2 | 放疗数据库应用软件： 建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序。病人治疗数据，包括文字资料和治疗计划数据，集中存储在服务器数据库中，联网工作站之间信息资源共享。 |  |
| 1.3.3 | 用户权限管理： 用户权限集中管理 |  |
| 1.3.4 | 电子病历软件功能： 配备应用软件系统，对病人数据、治疗计划的浏览功能 |  |
| 1.3.5 | 病人基础资料管理： 实现病人基础ADT数据的录入 |  |
| 1.3.6 | 登记： 患者原始数据录入，快速检索患者资料、医嘱、治疗安排等相关信息；具备叫号功能 |  |
| 1.3.7 | 排程： 治疗日历模块能自动安排患者治疗时间和治疗模式 |  |
| 1.3.8 | 统计： 具有统计图表绘制功能，自动分析设备、病人和资源的利用情况 |  |
| 1.3.9 | 治疗： 高级放疗技术应用支持 |  |
| 1.3.10 | 记录验证： 支持分割放疗管理，完整记录验证 |  |
| 1.3.11 | IMRT： 等中心旋转放疗、非共平面放疗、多叶准直器、不规则照射野、适形放疗、调强放疗等所有外照射放疗的应用 |  |
| 1.3.12 | 治疗方案定义模块： 可基于模板自动生成治疗方案，包括剂量、射野名称和数量、分次模式等。模板可用户自定义 |  |
| 1.3.13 | 患者诊断功能模块： 记录患者的诊断信息，支持ICD-10编码，肿瘤分期 |  |
| 1.3.14 | 射野设计工具： 生成和编辑多叶准直器设置参数 |  |
| 1.3.15 | 软件支持加速器连接： 多厂家支持 |  |
| 1.3.16 | 加速器连接： 可以连接主流加速器厂家包括医科达，瓦里安，西门子加速器的参数验证，指示超出误差范围，用户自定义误差范围限制 |  |
| 1.3.17 | R&V： 加速器参数配置，可设置多台加速器的机械和治疗参数警报功能，照射参数或剂量超出容许误差时，显示警告信息 |  |
| 1.3.18 | 自动序列照射： 支持“自动序列照射”功能，在对一个病人进行多个照射野的连续治疗中，自动按照设定的次序设置加速器和多叶准直器的照射参数，并进行定位验证，中途不需技术员进出治疗室 |  |
| 1.3.19 | 模拟定位机支持： Nucletron、Varian、Siemens、Elekta等 |  |
| 1.3.20 | 治疗计划系统接入： Elekta PrecisePlan、Ergo++、CMS XIO、Monaco、Philips ADAC Pinnacle、NOMOS Corvus、Nucletron等主流治疗计划的导入、验证和批准，具有治疗参数的“自动记录和验证”功能，可调节设定误差允许范围 |  |
| 1.3.21 | 记录和验证系统： 记录和验证系统可自动记录实际治疗数据 |  |
| 1.3.22 | 剂量跟踪：自动剂量跟踪功能，自动累计照射剂量，允许定义多个剂量跟踪点 |  |
| 1.3.23 | QA：可对治疗方案进行QA验证，自动记录结果 |  |
| 1.3.24 | QA：QA模式下，可按照既定治疗方案用体模进行QA验证，记录分次剂量，但不计入累计剂量 |  |
| 1.3.25 | QA：可对治疗总剂量和治疗次数进行限制 |  |
| 1.3.26 | 放疗网络应用软件系统对病人图像的浏览编辑功能的支持：网络上的所有工作站均能共享CT-sim、模拟定位、实时影像系统等图像资源，可实现查询、浏览、图像处理、编辑等功能。 |  |
| 1.3.27 | 科室管理模块：科室主任管理科室日常工作的工具 |  |
| 1.3.28 | 科室人员工作安排：动态日程安排，智能化冲突解决方案，快速检索 |  |
| 1.3.29 | 优化：治疗资源的自动分配和优化 |  |
| 1.3.30 | 报表：自定义报表功能，允许用户管理报表格式和样式，自定义报表内容 |  |
| 1.3.31 | 统计分析工具，帮助分析科室工作效率，包括设备工作量统计、人员工作量统计、病人量统计等供科研用的统计报告 |  |
| 1.4 | 肿瘤信息管理系统：1套。支持对本次所购置放射治疗设备的实时记录、验证。 |  |
| 1.5 | 网络工作站：≥3台 |  |
| 1.6 | 用户授权：≥3个用户终端授权。 |  |
| 2 | 联网要求 |  |
| 2.1 | 连接本次购置加速器,能执行自动放疗程序和记录加速器实际运行情况。放疗病人治疗数据共享。 |  |
| 2.2 | 加速器接入：支持主流医科达、瓦里安、西门子直线加速器接入 |  |
| 2.3 | 治疗计划系统接入：要求放疗网络能接受TPS的治疗计划处方、射野参数和计划参数 |  |
| 2.4 | 多叶准直器系统（MLC）：支持本次新加速器所附带的MLC，要求放疗网络实现MLC参数设置、记录、验证 |  |
| 十 | 其它应该配套的附属件 |  |
| 1 | 放疗剂量验证及测量系统 |  |
| 1.1 | 电子密度测量模体1个(进口） |  |
| 1.2 | 参考级绝对电离式剂量仪1个（进口，符合IEC60731标准，达到参考级水平；可使用探测器：电离室、半导体） |  |
| 1.3 | Farmer型电离室2个（进口） |  |
| 1.4 | 0.13型电离室1个（进口） |  |
| 1.5 | 电缆线（20米）2卷（进口，带电缆卷盘） |  |
| 1.6 | 一维自动扫描水箱1个（进口，50L，自动扫描） |  |
| 1.7 | 固体等效水模体1套（进口，RW3材料） |  |
| 1.8 | 腔室适配板2个（进口） |  |
| 1.9 | 晨检仪1个（进口） |  |
| 1.10 | 调强验证模体1套（进口） |  |
| 1.11 | 等中心校准仪1套（进口，校准激光定位系统、机器等中心校准、光距尺校准） |  |
| 1.12 | 二维调强验证矩阵1个（进口，具有二维调强验证功能，调强相对剂量验证、配套软件包含胶片分析功能，可以实现静态调强、动态调强及旋转容积调强验证，可以与计划系统（TPS）连接，输入计划的剂量分布数据，并与实际测量的数据进行比较和验证；支持 DICOM RT/RTOG 格式；具备医疗器械注册证。） |  |
| 2 | 放疗防护设备 |  |
| 2.1 | 固定报警仪 2套 |  |
| 2.2 | 个人剂量报警仪 5个 |  |
| 2.3 | 铅衣、铅帽、铅眼镜、眼屏蔽器各2套,铅围脖、铅方巾各5套，当量符合防护要求 |  |
| 3 | 碳纤维定位产品及面膜 |  |
| 3.1 | 欧式全身碳纤维集成定位一体架 2套（进口，包括多功能底板、手臂支撑架、腿部支撑装置、头枕适配器、压腹固定装置等,满足SBRT功能）。 |  |
| 3.2 | 固定架适配条4条 |  |
| 3.3 | U型头部固定模 40个 |  |
| 3.4 | 头颈肩固定模40个 |  |
| 3.5 | 胸腹部体膜40个 |  |
| 3.6 | 头颈部水固化定位垫 15个 |  |
| 3.7 | 胸体部水固化定位垫 15个 |  |
| 3.8 | 透明头枕 3个 |  |
| 3.9 | 全身定位用负压垫(带泵）1个 |  |
| 3.10 | 环保挡铅系统（含环保铅块）1套 |  |
| 4 | 模室设备 |  |
| 4.1 | 软体铅条10块 |  |
| 5 | 其他辅助设备 |  |
| 5.1 | 标记铅粒1盒 |  |
| 5.2 | 标记显影丝1盒 |  |
| 5.3 | 防水保护贴1盒 |  |
| 5.4 | 数字恒温水浴箱 1个 |  |
| 5.5 | 电子防潮箱 1个（可放置剂量仪、电离室、二维矩阵，800L以上） |  |
| 5.6 | 空气压力计 2个 |  |
| 5.7 | 数字温湿度计 2个 |  |
| 5.8 | 水温计1个 |  |
| 5.9 | 标记笔（细线，黑色） 10支 |  |
| 5.10 | 人体卡尺1个 |  |
| 5.11 | 组织补偿膜（1cm、0.5cm厚度，30*30cm） 10个 |  |
| 5.12 | 免冲洗胶片 1盒（进口） |  |
| 5.13 | 除湿机2个 |  |
| 5.14 | 病人呼叫器2台 |  |
| 5.15 | 水平仪1个 |  |
| 5.16 | 放疗图章1个 |  |
| 5.17 | 消毒机1台 |  |
| 5.18 | 放疗机房专用空调1台 |  |
| 5.19 | 膀胱容量测定仪1台 |  |
| 5.20 | 胶片扫描仪（A4，含透扫板）1台 |  |
| 5.21 | 制模一体化床（报单价，不计入投标总价） |  |
| 6 | 其它要求 |  |
| 6.1 | 提供投标产品的详细配置清单，注明分项设备或附件的型号规格、制造商、数量单位。 |  |
| 6.2 | 选购件单独报价，不含在投标总价中；未列出的内容均视为已包含在投标总价中。 |  |
| 6.3 | 提供耗材（如有）和主要维修配件的报价单。 |  |
| 6.4 | 提供设备出保后一年期和三年期保修价，保外单次故障最高维修人工费报价。 |  |
| 6.5 | 如产品有系统及应用软件，则需提供整机系统及功能软件的安装备份文件。 |  |
| 6.6 | 提供制造商国内售后服务部门出具的售后服务承诺书。 |  |
| 6.7 | 提供所有接口费用；机房所需特殊改动由供应商负责。 |  |
| 品目2 | 大孔径CT |  |
| 一 | 设备概况 |  |
| *1 | 设备用途 | 此设备主要用于放疗病人定位CT图像的采集，具有CT模拟定位功能，且必须是大孔径（孔径≥80cm）。为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产。 |
| 二 | CT模拟定位机技术要求 |  |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 1.2 | 驱动方式 | 钢带驱动或磁悬浮线性马达 |
| 1.3 | 冷却方式 | 水冷或风冷 |
| 1.4 | 扫描方式 | 一次采集层数16层／360度 |
| *1.5 | 扫描架孔径 | ≥80cm |
| 1.6 | 扫描架倾角 | ≥±30° |
| 1.7 | 探测器物理排数 | ≥24排 |
| 1.8 | 探测器材料 | 稀土陶瓷 |
| 1.9 | 探测器物理探测宽度 | ≥20mm |
| △1.10 | 每排探测器物理个数 | ≥900个 |
| 1.11 | 探测器物理总单元数 | ≥21000个 |
| △1.12 | 探测器最小物理单元 | ≤0.625mm |
| 1.13 | 定位像方向 | 前后/后前/侧位 |
| 1.14 | 螺旋模式 | 多螺旋/双向/倾斜 |
| 1.15 | 最大单次连续螺旋时间 | ≥120秒 |
| 1.16 | 扫描时间 | ≤0.5秒/360度（512×512矩阵） |
| 1.17 | 扫描最小层厚（16排模式下） | ≤0.625mm×16 |
| 1.18 | 最大显示野 | ≥80cm |
| 1.19 | 机架定位装置 | 激光定位灯，机架中心精度±0.5mm |
| 1.20 | 最大扫描野 | ≥50cm |
| 1.21 | 三维体积重建，要求包括：支持非等层厚扫描方式、支持非等层间距扫描方式、支持分次检查合并，并能显示病人模型内的三维剂量图 | 具备 |
| 1.22 | 具有低剂量扫描模式 | 具备 |
| 2 | 球管高压发生器 |  |
| 2.1 | 球管阳极热容量 | ≥8.0MHu或≤0.6MHu |
| 2.2 | 最大阳极冷却率 | ≥2000kHU/min |
| 2.3 | 最大管电流 | ≥800mA |
| 2.4 | 最小管电流 | ≤10mA |
| 2.5 | 最大管电压 | ≥140KV |
| 2.6 | 最小管电压 | ≤80KV |
| 2.7 | 管电压可调档位 | 至少4档可调 |
| △2.8 | 高压发生器物理功率（非等效） | ≥100KW |
| 2.9 | 小焦点大小 | ≤0.6×0.7mm |
| 2.10 | 大焦点大小 | ≤0.9×0.9mm |
| 3 | 扫描床系统 |  |
| 3.1 | 水平最大移动及可扫描范围 | ≥160cm |
| 3.2 | 床面定位精度 | ≤±0.25mm |
| 3.3 | 床面水平最低位置： | ≤530mm |
| 3.4 | 床垂直可移动范围 | ≥40cm |
| 3.5 | 载重量 | ≥290 Kg |
| 3.6 | 床面 | 提供放疗定位专用全碳纤维平床板（注明品牌型号） |
| 3.7 | 与加速器治疗床索引系统匹配 | 具有 |
| 3.8 | 符合AAPM TG66标准 | 符合 |
| 4 | 图像质量 |  |
| 4.1 | 空间分辨率（条件：0%MTF） | ≥15.41p/cm |
| 4.2 | 低密度分辨率 | ≤3mm@0.3% |
| 4.3 | CT值范围 | ≥-31743 至 + 31743 |
| 5 | 主计算机系统 |  |
| 5.1 | 时钟频率 | ≥2×2.0 GHz |
| 5.2 | 硬盘 | ≥250GB |
| 5.3 | 内存 | ≥4G |
| 5.4 | 硬盘存储量 | ≥250000幅512×512不压缩图像 |
| 5.5 | 重建距阵 | ≥512×512 |
| 5.6 | 重建时间 (512x512) | ≥16幅/秒 |
| 5.7 | 显示距阵 | ≥1024×1024 |
| 5.8 | 高分辨率彩色显示器2台 | ≥19’LCD, 分辨率≥1280×1024,具有双屏显示功能 |
| 5.9 | 多任务并行处理功能 | 扫描、重建、显示、图像传输打印可同时进行 |
| 5.10 | 同步摄片 | 提供 |
| 5.11 | 在主操作台上独立完成3D、MPR、CTA、动态内窥镜等所有应用功能 | 提供 |
| 5.12 | 提供最新版本的低剂量迭代：提供ASIR或ADMIRE或iMR | 提供 |
| 5.13 | 提供4D呼吸门控扫描成像全套技术和功能，具备放疗定位呼吸门控扫描成像，需提供并实现精确定位运动病灶的运动轨迹和范围功能。 | 提供 |
| 5.14 | 显示和勾画出运动物体运动的实际运动范围并能直接提供给直线加速器用于运动物体精准确定放疗范围 | 提供 |
| 6 | 独立图像后处理工作站 |  |
| 6.1 | 用途及数量 | 提供原厂独立工作站1套，适用且具备高级图像后处理及Sim 功能。必须完整提供标书要求工作站应用功能。 |
| 6.2 | 计算机主频 | ≥4×2.66 GHz |
| 6.3 | 硬盘 | ≥400GB |
| 6.4 | 内存 | ≥4GB |
| 6.5 | 高分辨率彩色双屏8视野显示 | ≥19英寸,分辨率≥1280×1024液晶显示器，2台 |
| 6.6 | 永久存储系统 | DVD |
| 7 | CT Sim三维肿瘤模拟定位软件包，安装在CT独立工作站 |  |
| 7．1 | 靶区定义和轮廓勾画功能 | 具备 |
| 7.1.1 | 自动轮廓勾画 | 具备 |
| 7.1.2 | 多种手动轮廓勾画和修改工具 | 具备 |
| 7.1.3 | 点对点的自动密度梯度跟踪方法轮廓勾画 | 具备 |
| 7.1.4 | 层与层之间拷贝轮廓 | 具备 |
| 7.1.5 | 可以在轴位、冠状、矢状位上勾画轮廓 | 具备 |
| 7.1.6 | 多个脏器自动单器官勾画 | 具备 |
| 7.1.7 | 多期相图像靶区勾画 | 具备 |
| 7．2 | 设置照射野 | 具备 |
| 7.2.1 | 自动、手动设计照射野 | 具备 |
| 7.2.2 | 可任意调整设置准直器、床和机架的旋转角度 | 具备 |
| 7.2.3 | 可根据靶区形状产生适形照射野 | 具备 |
| 7.2.4 | 拷贝对穿野 | 具备 |
| 7.2.5 | 自动在照射野角部设置标记 | 具备 |
| 7.2.6 | 自动识别器官几何等中心 | 具备 |
| 7.2.7 | 手动设置等中心 | 具备 |
| 7.2.8 | 自动设计挡铅和MLC | 具备 |
| 7.2.9 | 手动设计挡铅和MLC | 具备 |
| 7.2.10 | 最多支持200叶不等宽叶片多叶光栅 | 具备 |
| 7．3 | 数字重建图像（DRR） | 具备数字重建图像（DRR）和数字重组图像（DCR）) |
| 7.3.1 | BEV模式显示 | 具备 |
| 7.3.2 | 可在任意角度产生DRR图像 | 具备 |
| 7.3.3 | DRR重建速度：≤0.6秒 | 具备，≤0.6秒 |
| 7.3.4 | 等中心移动时自动重新计算DRR | 具备 |
| 7.3.5 | 可产生不同组织的DRR图像 | 具备，Mixing功能 |
| 7.3.6 | 可产生任意深度的DRR图像 | 具备，Depth Control功能 |
| 7.3.7 | 可将两幅DRR图像融合叠加 | 具备，Blending 功能 |
| 7.3.8 | DRR参数预设 | 具备 |
| 7.4 | 独立工作站的网络连接与传输 |  |
| 7.4.1 | 提供DICOM RT协议 | 提供 |
| 7.4.2 | 可与LAP激光灯连接,自动传输等中心坐标到激光灯工作站 | 具备 |
| 7.4.3 | 可与满足DICOM RT协议的TPS相连 | 具备 |
| 7.4.4 | 可与激光相机相连 | 具备 |
| 7.4.5 | 可与A3及A4打印机相连 | 具备 |
| 7.4.6 | 可生成等中心处断层及矢状，冠状，水平面DRR图像进行复位对比功能 | 具备 |
| 7.4.7 | 符合DICOM协议，能与医院的TPS系统匹配，实现双向数据共享：包括三维靶区及重要器官结构、照射野形状、照射技术、挡块、楔形板、多叶准直器射野等，支持RT Plan、RT Image(DRR‘s)、RT Structure Sets。支持DICOM Print网络打印 | 具备 |
| 8 | 其他应用软件 |  |
| 8.1 | 多平面容积MPR | 具备 |
| 8.2 | CT血管CTA重建 | 具备 |
| 8.3 | 动态内窥镜CTE(包括内外) | 具备 |
| 8.4 | 容积三维VR重建 | 具备 |
| 8.5 | 容积漫游 | 具备 |
| 8.6 | 薄层图像再重建技术 | 具备 |
| 8.7 | CT电影 | 具备 |
| 8.8 | 仿真内窥镜 | 具备 |
| 8.9 | 3D软件包 | 具备 |
| 8.10 | 最大密度投影MaxIP | 具备 |
| 8.11 | 最小密度投影MinIP | 具备 |
| 8.12 | 表面三维显示SSD | 具备 |
| 8.13 | 表面3D透明技术 | 具备 |
| 8.14 | 智能毫安 | 具备 |
| 8.15 | 模拟手术刀 | 具备 |
| 8.16 | 多平面体积投影MPVR | 具备 |
| 8.17 | 造影剂跟踪软件 | 具备 |
| 8.18 | 条状伪影消除软件 | 具备 |
| 8.19 | 后脑窝伪影校正软件 | 具备 |
| 8.20 | 螺旋扫描降噪软件 | 具备 |
| 8.21 | 肺纹理增加软件 | 具备 |
| 8.22 | 去金属伪影技术 | 具备 |
| 8.23 | CT值范围 | -31743 至 + 31743 |
| 8.24 | 自动语音系统及双向语音传输 | 具备 |
| 8.25 | 网络接口功能DICOM3.0 和DICOMRT（包括硬件和软件） | 提供所有DICOM，DICOMRT 服务 |
| 8.26 | 远程维修诊断功能 | 具备 |
| 8.27 | 激光相机DICOM接口功能 | 具备 |
| 9 | 保修 |  |
| 9.1 | 整机（含球管、高压发生器、探测器）保修期：壹年，提供原厂售后服务证明。 | 提供 |
| 三 | 其他配置 |  |
| 1 | 进口移动激光定位灯：壹套 | 提供 |
| 2 | 进口单筒高压注射器：壹套 | 提供 |
| 3 | 等离子空气消毒机：壹套 | 提供 |
| 4 | 移动除湿机：壹套 | 提供 |
| 5 | 国产0.5mmpb防护用品（铅帽、铅衣、铅眼镜）：叁套，0.5mmpb铅围脖8个，0.5mmpb铅大方巾6个 | 提供 |
| 6 | 铁磁探测系统：贰套 | 提供 |
| 7 | 台式电脑：贰套 | 提供 |
| 8 | 负责CT设备及后处理工作站与医院PACS网路连接 | 提供 |

第九章  投标文件补充格式

格式IV-1. 投标书格式

投 标 书

致：（招标人/招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份：

1.开标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

7.资格证明文件

8.由（银行名称）出具的投标保证金（保函），金额为（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括 （补遗文件）（如果有的话） 。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。

5.投标人同意投标人须知中第15.7条关于没收投标保证金的规定。

6.根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7.投标人同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或者资料。投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式信函请寄：

地址 ：                             传    真：

电话 ：                             电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：

格式IV-2. 开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                   国别/地区：                   招标编号：                           包号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第18条规定密封标记并与投标保证金一同单独提交。

格式IV-3. 投标分项报价表格式

格式IV-3-1  投标分项报价表

（关境内供货的投标）

投标人名称：                   招标编号：                   包号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数 量 | 原产地和 制造商名称 | 单 价 （注明装运地点） | 总 价 | 至最终目的地的运费 和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

格式IV-3-2  投标分项报价表

（关境外供货的投标）

投标人名称：                   招标编号：                   包号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | FOB/FCA单价 (注明装运港或装运地点) | CIF/CIP单价 (注明目的港或目的地) | CIF/CIP总价 | 至最终目的地的 内陆运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

格式IV-4. 货物说明一览表格式

货物说明一览表

投标人名称：                   招标编号：                   包号：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

格式IV-5. 技术规格响应/偏离表格式

技术规格响应/偏离表

投标人名称：              招标编号：              包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

格式IV-6. 商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

投标人名称：              招标编号：              包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照招标文件合同专用条款，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的商务要求做出了实质性的响应。

格式IV-7. 投标保证金银行保函格式

投标保证金银行保函

开具日期：

致：(招标人/招标机构)

本保函作为（投标人名称）(以下简称“投标人”)对 (招标机构)（招标编号）的投标邀请提供（货物名称）的投标保函。

(出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为 (金额数和币种) 保证金：

1.在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2.在收到中标通知后30日内，投标人未能与买方签订合同；

3.在收到中标通知后30日内，投标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

4.在收到中标通知后，投标人未按招标文件规定在合同生效后15日内缴纳招标服务费。

本保函自开标之日起（保函有效期日数）日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

格式IV-8. 单位负责人授权书格式

单位负责人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（单位负责人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

单位负责人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

格式IV-9. 资格证明文件格式

填写须知

1)制造商作为投标人应填写和提交下述规定的格式IV-9-1、格式IV-9-2和格式IV-9-5以及格式IV-9-6和格式IV-9-7等其他有关资料。作为代理的投标人应填写和提交下述规定的格式IV-9全部内容以及其他有关资料。

2)所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3)本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4)评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5)投标人提交的资料将被保密，但不退还。

6)全部资格证明文件应按投标资料表规定的语言和份数提交。

格式IV-9-1 资格声明格式

资格声明

致：(招标人/招标机构)

为响应你方       年    月    日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

(1) 由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书1份正本，      份副本，我方代表该制造商并受其约束。（投标人（作为代理）填写）

(2)我方和制造商的资格声明，各有1份正本，       份副本。

(3)下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或作为代理的）的         授权签署本资格文件的

名称：                               签字人姓名、职务(印刷字体)：

地址：

传真：                               签字：

邮编：                               电话：

格式IV-9-2制造商资格声明格式

制造商资格声明

1．名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电传/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(到       年    月    日止)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)制造商在中国的代表的姓名和地址(如有的话)：

2． (1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址      生产的项目      年生产能力     职工人数

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                 主要零部件名称

3． 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4． 近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)                           (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                          (销售项目)

5． 近3年的年营业额：

年份             国内            出口            总额

6． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                             供应商

7． 最近3年直接或间接向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8． 有关开户银行的名称和地址：

9． 制造商所属的集团公司（如有的话）：

10．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称：

签字人姓名和职务：

签字人签字：

签字日期：

传真 ：

电话 ：

电子邮件：

格式IV-9-3 投标人(作为代理)的资格声明格式

投标人(作为代理)的资格声明

1．名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)总部地址：

电传/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(截止      年    月    日)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)投标人在中国的代表姓名和地址（如有的话）：

2． 近3年的年营业额：

年份              国内             出口               总额

3． 近3年投标货物销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                         (销售项目)

(名称和地址)                         (销售项目)

4． 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)：

5． 由其他制造商提供和制造的货物部件（如有的话）：

制造商名称和地址                   制造的部件名称

6． 近3年向中国公司提供的投标货物（如有的话）：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

7． 有关开户银行的名称和地址：

8． 所属的集团公司（如有的话）：

9． 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：

签 字 人  签  字：

签  字   日   期： _______________________________

传            真：

电            话：

电   子   邮  件：

格式IV-9-4 制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

致：(招标人/招标机构)

我们（制造商名称） 是按（国家/地区名称） 法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址） 。兹指派按（国家/地区名称) 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （投标邀请编号） 号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（投标人(作为代理)名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人(作为代理)名称:                  制造商名称:

签字人职务:                           签字人职务:

签字人姓名:                           签字人姓名:

签字人签名:                           签字人签名:

（适用于本次招标项目内所有进口产品）

格式IV-9-5  证书格式

证 书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标人提供任何所要求的资料，以验证本声明及本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称） 出具的资信证明。

下述签字人知道，招标人可能要求提供进一步的资格证明材料并同意按招标人要求提交。

制造商或投标人(作为代理)的             授权签署本资格文件的

名称：                                签字人姓名、职务(印刷字体)：

地址：

传真：                                签字：

邮编：                                电话：

格式IV-9-6  资格审查表格式

资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件； (2) 单位负责人授权书（格式IV-8）； (3) 自然人的身份证明（投标人法定代表人及其授权代表）。 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | (4) 银行资信证明（投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件）。 |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | (5) 资格声明（格式IV-9-1，格式IV-9-2，格式IV-9-3）； (6) 制造商出具的授权函（格式IV-9-4）。 |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (7) 缴纳税收和社会保障金的相关材料（最近一个季度内）。 投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明。 |  |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (8) 前三年内无重大违法记录的书面声明（格式IV-9-7）。 |  |
| 6 | 投标人无不良信用记录的证明 | (10)提供“无不良信用记录的书面声明”（格式IV-9-8）。 |  |
| 7 | 证明投标人资格和合格的文件 | (11)涉及国家专项管理或许可经营项目的，提供许可证书：投标人的医疗器械生产(经营)许可证或备案证明。 |  |
| 8 | 证明投标货物的合法性的文件 | (12)涉及国家注册认证管理的，提供注册证书和认证证书：投标产品的医疗器械注册或备案证明。 |  |
| 9 | 符合招标要求的投标保证金 | (13)投标保证金缴款凭证(复印件加盖公章或在开标时单独提交原件)或者投标保证金银行保函（格式IV-7） |  |

备注：

1.第6项主要依据：《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)；

2.第7项主要依据：《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)；

3.第8项主要依据：《医疗器械注册管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第4号)；

4.投标人应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖投标人公章），否则，其投标将被否决；同时，招标方保留对上述证明材料作进一步调查取证的权利。

投标人代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：

- 格式IV-9-7  前三年内无重大违法记录的书面声明格式

前三年内无重大违法记录的书面声明

致：(招标人/招标机构)

参加本次招标采购活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：

- 格式IV-9-8  无不良信用记录的书面声明格式

无不良信用记录的书面声明

致：(招标人/招标机构)

参加本次招标采购活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司均未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人名称：

公章：

日期：

附件：

招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的  新昌县人民医院采购直线加速器  项目（招标编号：1438-214010180608），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日之内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件的规定。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务收费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579

法定代表人或授权代表（签字）：               .

供应商（盖章）：                             .

日         期：                             .