浙江省政府采购

招标文件

|  | 项目编号： | ZYTC-202010150609 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 医疗设备 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 公开招标 |
|  | 采购单位： | 杭州市临安区第三人民医院（原杭州市临安区於潜人民医院） |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2020年6月22日 |

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

前 附 表	6

一、总则	9

二、招标文件	10

三、投标文件	10

四、电子开标	12

五、电子评标	13

六、合同授予	14

第三章  招标范围及需求	15

一、项目概述	15

二、需求一览表	15

三、资格要求表	15

四、商务要求表	16

五、技术服务要求	17

第四章  评标办法及标准	35

一、总则	35

二、资格审查	35

三、符合性审查	35

四、评分标准	36

第五章  合同主要条款	39

第六章  投标文件格式	42

格式1：资格审查文件	43

格式2：投标书	47

格式3：货物及服务清单	48

格式4：商务响应表	49

格式5：商务能力及证明材料	50

格式6：技术响应表	53

格式7：技术服务方案及支持资料	54

格式8：投标人认为有必要提供的其他文件	54

格式9：开标(报价)一览表	55

格式10：投标分项报价明细表	56

格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件	57

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，杭州中易招标代理有限公司受杭州市临安区第三人民医院委托，就医疗设备项目进行公开招标，欢迎国内合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZYTC-202010150609

二、组织类型：分散采购—委托中介

三、采购方式：公开招标—电子交易

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

|  | 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 钼靶 | 1 | 台 | 100 | 详见第三章 |  |
|  | 2 | 彩超 | 1 | 台 | 130 | 详见第三章 |  |
|  | 3 | 腹腔镜 | 1 | 套 | 120 | 详见第三章 | 允许进口产品 |
|  | 4 | 中央监护 | 1 | 台 | 80 | 详见第三章 |  |
|  | 5 | 麻醉工作站 | 1 | 台 | 60 | 详见第三章 | 允许进口产品 |
|  | 6 | 内窥镜 | 1 | 批 | 215 | 详见第三章 | 允许进口产品 |
|  | 7 | 呼吸机 | 1 | 批 | 90 | 详见第三章 |  |
|  | 8 | 脉动真空清洗消毒器 | 1 | 批 | 57 | 详见第三章 |  |
|  | 9 | 血透机组 | 5 | 台 | 75 | 详见第三章 |  |

五、投标人资格要求:

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力；

- 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的公布信息为准；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动；

- 本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

- 获取时间：2020年6月22日起至2020年7月2日；

- 获取地址：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn);

- 获取方式：按照获取地址在线查询本公告，通过“潜在供应商”处“获取采购文件”；

- 招标文件售价：免费

七、投标截止时间：2020年7月14日，10：00（北京时间）。

八、投标地点：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼417室。

九、开标时间：2020年7月14日，10：00（北京时间）。

十、开标地点：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼417室。

十一、l投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十二、其他事项：

- 公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

- 质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 落实政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

- 电子交易规程说明：本项目根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)进行电子交易(投标)。投标人应当通过“浙江政府采购网-下载专区”下载安装客户端软件、办理CA驱动和申领，按照采购文件和电子交易平台的要求完成投标文件的编制、加密和传输递交。采购代理机构将按照采购文件规定时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，投标人应当准时在线参加。电子交易(投标)操作过程中，如遇技术问题可以致电400-881-7190进行咨询。

十三、联系方式：

- 同级政府采购监督管理部门：杭州市临安区财政局

联系人：喻伟建

联系电话：0571-61073953

- 采购人：杭州市临安区第三人民医院

业务联系人：黄先生

联系电话：0571-58608899

质疑受理人：杨先生

联系电话：0571-23668023

地址：杭州市临安区於潜镇潜阳路280号

- 采购代理机构：杭州中易招标代理有限公司

业务联系人：覃宝慧、朱琴、余宏基

联系电话：0571-63809750，18776123147，13958157600

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑受理人：王祥

联系电话：0571-63809750，13372531088

地址：杭州市临安区青山湖街道星港路618号主楼419室

- 第二章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目。 |
| 2 | 采购需求 | 医疗设备，1批。 |
| 3 | 采购预算 | 标项1：钼靶，1台，人民币100万元 标项2：彩超，1台，人民币130万元 标项3：腹腔镜，1套，人民币120万元 标项4：中央监护，1台，人民币80万元 标项5：麻醉工作站，1台，人民币60万元 标项6：内窥镜，1批，人民币215万元 标项7：呼吸机，1批，人民币90万元 标项8：脉动真空清洗消毒器，1批，人民币57万元 标项9：血透机组，5台，人民币75万元 |
| 4 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 - 不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 开标前答疑 | □ 组织：（详细内容） 不组织。 |
| 6 | 样品 | □ 提供：（详细内容） 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：（详细内容） 不要求。 |
| 8 | 招标文件的 澄清与修改 | 投标人如果认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者倾向性或者其他违法内容的，请在投标截止时间5日前以书面形式或者通过招标公告公开的电子邮箱递交给招标采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将以更正公告形式在招标公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 9 | 投标文件形式 | 投标文件分为三种形式： - 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；电子备份投标文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。 |
| 10 | 投标文件编制与传输递交 | - 投标文件由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。 - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。 - 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。 - 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。 |
| 11 | 投标文件有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） |
| 14 | 结果公告及 中标通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发中标通知书。 |
| 15 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 16 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品：标项3、标项5、标项6 □本项目不允许采购进口产品。 |
| 17 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 18 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 19 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见招标文件的第四章、第六章。 |
| 20 | 企业信用融资 | 根据浙财采监[2012]13号《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》的规定，投标人可登陆浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)的“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 21 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 22 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 23 | 代理服务费 | - 收费标准：计价格[2002]1980号文件。 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684 |

投标人须知

- 一、总则

（一）适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

2.招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。3.投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

4.招标采购单位，是采购人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

5.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

6.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

7.服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

8.项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

9.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

10.“▲”系指实质性要求条款；“△”指重要条款，相应评价值高。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的采购方式。

（四）投标委托

投标人代表应提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

（五）投标费用

不论投标结果如何，招标人不会给予任何性质的补偿，由投标人自行承担所有与投标有关的费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

（八）特别说明

1.投标人应仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

3.本招标文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、招标文件

（一）招标文件构成

1.招标公告

2.投标人须知

3.招标范围及需求

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以招标人的解释为准。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或者以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有投标人。

2.招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；招标人以书面形式通知所有招标文件收受人的，投标人在收到该通知后应立即予以确认。

3.为使投标人准备投标时有合理时间考虑招标文件的修改部分，招标代理机构可以酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有报名的投标人。

4.招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

- 三、投标文件

（一）投标文件的组成：由<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

1.资格审查文件（格式1）

2.商务技术文件：

（1）投标书 （格式2）

（2）货物及服务清单 （格式3）

（3）商务响应表 （格式4）

（4）商务能力及证明材料 （格式5）

（5）技术服务响应表 （格式6）

（6）技术服务方案及支持资料 （格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件 （格式8）

3.报价文件：

（1）开标(报价)一览表 （格式9）

（2）投标分项报价明细表 （格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，投标文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标总价是履行合同的最终价格，具体包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.投标文件应在投标人须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的编制

1.本项目实行电子交易（网上电子投标、开标、评标）。

2.投标文件分为三种形式：电子加密投标文件、电子备份投标文件、纸质备份投标文件。

（1）电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。

（2）电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

（3）纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。

（六）投标文件的传输递交

1.投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。

3.投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。

4.投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格审查文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。

6.投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标；被拒绝的投标文件为无效投标。

- 四、电子开标

（一）开标准备

采购代理机构按照招标文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人若没有参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购工作人员、开标过程和开标结果提出异议。因投标人未在线参加开标而导致其电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（二）开标流程（两阶段）

1.开标第一阶段：

（1）开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按招标文件规定方式按时在线解密，解密时间为开标后30分钟内；

（2）投标人在规定时间内无法完成已递交电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，由采购代理机构将电子备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。若因浙江政府采购网原因无法读取或者电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子加密投标文件及电子备份投标文件自动失效。

2.开标第二阶段：

（1）资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

（2）开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 五、电子评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法抽取并组建，评标委员会成员总数为5人或以上单数。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）在评审专家中推选评审小组组长。

（2）评审小组组长召集成员认真阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

（3）评审人员对各供应商的资格条件、投标文件的符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。实质上没有响应招标要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段。

（4）评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

（5）评审人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。

（6）各投标人的评审得分为所有评审人员有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（7）评审人员确认各投标人评审得分情况，现场监督员签署监督意见；评审小组根据评审汇总情况和招标文件评标原则推荐中标(成交)候选人，同时起草评审报告。

（8）实质上响应招标要求的有效投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。（六）评标原则和评标办法

1.评标原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评标办法及标准》。

3.评标依据：招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据；评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

（七）评标纪律和全程监控

1.评审小组成员将严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

2.采购代理机构工作人员需自觉遵守采购活动开标、评审各项工作纪律制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、采购人代表、供应商代表等采购相关人员应予积极配合并自觉接受监督。投标人任何试图影响评标结果的不公正活动，可能会导致其投标被拒绝。

3.采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

（一）确定中标人（或者采购人事先授权评标委员会确定中标人）

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交给采购人。采购人自收到评标报告后5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）签订合同

1.采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.招标文件及补充文件、中标人投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

3.拒签合同的责任：中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以投标违约处理，应赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

- 第三章  招标范围及需求

项目编号：ZYTC-202010150609

采购单位：杭州市临安区第三人民医院

- 一、项目概述

本次招标采购内容为医疗设备项目，投标人应当根据本招标文件提出的招标技术规格及其服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物及服务前来投标。希望投标方以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分展示贵方的竞争实力。

- 二、需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钼靶 | 1 | 台 | 100 | 包括设备安装调试验收等 |
| 2 | 彩超 | 1 | 台 | 130 | 包括设备安装调试验收等 |
| 3 | 腹腔镜 | 1 | 套 | 120 | 包括设备安装调试验收等 |
| 4 | 中央监护 | 1 | 台 | 80 | 包括设备安装调试验收等 |
| 5 | 麻醉工作站 | 1 | 台 | 60 | 包括设备安装调试验收等 |
| 6 | 内窥镜 | 1 | 批 | 215 | 包括设备安装调试验收等 |
| 7 | 呼吸机 | 1 | 批 | 90 | 包括设备安装调试验收等 |
| 8 | 脉动真空清洗消毒器 | 1 | 批 | 57 | 包括设备安装调试验收等 |
| 9 | 血透机组 | 5 | 台 | 75 | 包括设备安装调试验收等 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 6 | 投标人无不良信用记录的书面声明 |
| 7 | 法定代表人授权书 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 可供证明投标人具备履约能力的文件： - 投标人拟提供的货物及服务必须符合国家强制性技术标准及规范； - 经营(销售)许可类文件： a)资质合格类证明文件：提供医疗器械生产或者经营许可证。 b)货物合法性证明文件：提供医疗器械注册证或者备案证明。 |
| 2 | 可证明投标人资质信誉的认证证书： 提供质量管理/环境体系认证、信用等级、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。 |
| 3 | 质保期： - 质保期为货物验收合格正常使用后≥1年。如果质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。 - 投标文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。 |
| 4 | 付款方式：货物验收合格后支付80%货款，正常运行3个月后支付10%货款，质保期满一年后支付剩余10%货款。 |
| 5 | 交货条件： - 交货期限：合同签订后2个月内。 - 交货地点：杭州市临安区第三人民医院 指定地点。 |
| 6 | 同类业绩证明： - 业绩清单：提供自2017年1月1日以来同类成功案例清单。 - 证明材料：提供同类典型成功案例的合同复印件 (原件备查)。 |
| 7 | 其他商务能力证明： - 管理实施人员：提供满足项目管理实施所需专业技术人员名单及相关资质证书。 - 维修响应期限：接到用户维修服务要求后，2小时内响应，24小时内到达现场。 - 备品备件保障：提供必要的备品备件清单，确保业务正常开展和安全质量检测。 - 本地服务网点：具备本地化服务能力的维修网点，提供详细的服务内容及计划。 - 服务质量承诺：提供原厂保修承诺书或授权证明，维修工程师具有原厂培训证明。 |
| ▲8 | 投标报价： - 投标报价方式：到用户价（国内供货）或者DDP用户价（国外供货）。 - 投标总价是履行合同的最终价格，具体包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 - 投标人应当对其所提供的货物及服务按规定填写投标总价和投标分项报价明细表，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，评标时将不予核减；投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人必须核实投标报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以投标总价为准，缺漏项的费用由中标商自行承担，招标人将不作任何补偿。 |
| 9 | 其他条款： - 招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，投标文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 投标人须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人可以提供便利于招标人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 |

- 五、技术服务要求

标项1：钼靶，1台

| 序号 | 参数及需求 |
| --- | --- |
| 1 | 功能需求：用于人体乳腺数字平板X射线摄影诊断系统，C形臂可实现电动摆位。 |
| 2 | 主要技术规格和要求 |
| 2.1 | 高压发生器 |
| △2.1.1 | 高压发生器标称功率≥4.8KW |
| 2.1.2 | 管电压可调范围20～40KV |
| 2.1.3 | 最大mA≥200mA |
| 2.1.4 | 最大mAs≥600mAs |
| 2.1.5 | 多种曝光控制方式：全自动曝光AEC模式或手动曝光模式 |
| 2.1.6 | 全自动曝光AEC模式可通过三种方式实现：（1）标准模式；（2）对比度优先模式；（3）剂量优先模式 |
| 2.1.7 | 发生器与机架一体化设计 |
| 2.1.8 | 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 |
| 2.2 | X线球管 |
| △2.2.1 | 阳极靶靶面材料为钨铼合金 |
| 2.2.2 | 球管小/大焦点尺寸≤0.1/0.3mm |
| 2.2.3 | 靶面角度具备双角度曝光功能，大、小焦点可自动对应不同的靶面角度进行曝光 ≤10°/16° |
| 2.2.4 | 阳极旋转转速≥9000RPM |
| △2.2.5 | 阳极热容量≥300KHU |
| 2.2.6 | 管套热容量≥500KHU |
| 2.2.7 | 限束器类型：电动，自动调节 |
| 2.2.8 | 固有滤过：0.02mmAl |
| 2.2.9 | 附加滤过材料：银、铑 |
| 2.3 | 平板探测器 |
| 2.3.1 | 探测器材料：非晶硅 |
| △2.3.2 | 探测器尺寸≥24×30cm |
| 2.3.3 | 高分辨率采集矩阵＞2800×3500 |
| △2.3.4 | 像素尺寸≤85um |
| 2.3.5 | 采集灰阶度≥14bits |
| 2.3.6 | 空间分辨率≥5.8lp/mm |
| 2.3.7 | 滤线栅栅密度≥ 3.6 lp/mm |
| 2.3.8 | 滤线栅有效栅比≥5:1 |
| 2.4 | 立式摄影机架 |
| 2.4.1 | 源像距≥70cm |
| 2.4.2 | 摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂 |
| 2.4.3 | 能上下移动、旋转灵活，等中心旋转、角度记忆，具备一键到位、一键镜像功能，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便 |
| 2.4.4 | 一键到下一摆位、一键到对称体位功能 |
| 2.4.5 | 防护面罩 |
| 2.4.6 | C形臂垂直运动高度范围65cm-150cm |
| 2.4.7 | C形臂旋转角度≥+190°/-150° |
| 2.4.8 | 最短扫描时间≤5ms |
| 2.4.9 | 平板探测器日常校准 |
| 2.4.10 | 压迫类型 |
| 2.4.11 | 手动压迫系统、智能压迫系统 |
| 2.4.12 | 最大压迫力（电动）≥200N |
| 2.4.13 | 压迫板类型：常规 |
| 2.4.14 | 压迫板可单独拆卸、更换 |
| 2.4.15 | 压迫板两个及尺寸规格18×24cm/24×30cm |
| 2.4.16 | 压迫板运动方式：智能压迫、手动调节 |
| 2.4.17 | 压迫板解压方式：自动解压、手动解压 |
| 2.4.18 | 压迫板支持紧急释放、自动释放 |
| 2.4.19 | 压迫板圆形微调电动旋钮 |
| 2.4.20 | 机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面 |
| 2.4.21 | 载入一个受检者时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到受检者姓名界面，保持显示，直到有任何运动发生 |
| 2.4.22 | 按下相对旋转按键时，机架底部LCD液晶显示屏可自动切换到角度界面，松开相对旋转按键时，则切回主界面；相对旋转角度不为0度时，主界面增加相对旋转角度显示以及相关图标和提示信息 |
| 2.4.23 | 脚闸2副，并支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制 |
| 2.4.24 | 机架与工作台均设有一键急停键 |
| 2.4.25 | 机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，并且指示灯至少有三种颜色可选 |
| 2.5 | 图像采集工作站 |
| 2.5.1 | CPU主频≥3.6GHz |
| 2.5.2 | 主机工作站操作台内存≥8GB |
| 2.5.3 | 主机工作站操作台硬盘≥1TB |
| 2.5.4 | 图像文件存储容量≥20000幅 |
| 2.5.5 | 显示器尺寸≥24英寸 |
| 2.5.6 | 显示器分辨率≥1900×1200 |
| 2.5.7 | 操作系统：Windows 系统 |
| 2.5.8 | 操作软件基本功能：基于DICOM标准的患者登记、患者管理、参数设置、患者检查、图像导入、图像显示、图像调整、数字化归档、胶片打印管理等 |
| 2.5.9 | 彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位 |
| 2.5.10 | 图像基本后处理功能：图像整体缩放、图像移动、窗宽/窗位调整、图像局部放大、感兴趣区域缩放、图像反色、图像翻转/旋转、输入文本；图像显示支持多种布局 |
| 2.5.11 | 可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/(曝光)扫描时间等 |
| 2.5.12 | 植入物支持可选：（1）无；（2）盐水；（3）不明；（4）硅胶 |
| 2.5.13 | 控制方式：快捷功能操控盒、鼠标 |
| 2.5.14 | 支持与PACS/RIS/HIS系统的集成 |
| 2.5.15 | 支持动态实时患者信息检索与显示 |
| 2.5.16 | 支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理 |
| 2.5.17 | 支持检查不同状态显示与排序 |
| 2.5.18 | 预定义拍摄参数与后期调整 |
| 2.5.19 | 支持灰度处理与调整 |
| 2.5.20 | 可显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线的相应关系 |
| 2.5.21 | 可进行组织均衡和噪声抑制等频率处理 |
| 2.5.22 | 按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣区 |
| 2.5.23 | 支持DICOM 3.0，包括： DICOM Send， DICOM Print， DICOM Storage commitment， DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS |
| 2.5.24 | 投标产品所属整机制造商必须取得《计算机软件著作权登记证书》,并提供相关证书证明材料 |
| 2.6 | 图像后处理工作站 |
| 2.6.1 | 配备原厂乳腺专用后处理工作站（需提供CFDA证书） |
| 2.6.2 | 配置5M竖屏2个 |
| 2.6.3 | 支持中文图文诊断报告输出 |

标项2：彩超，1台

| 序号 | 参数及需求 |
| --- | --- |
| 一、 | 适用范围：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 |
| ▲二、 | 总体要求：所投机型为2017年及以后推出最新机型（以CFDA证书为准）并具备持续升级能力，整机必须全部是原厂生产，与注册证相符合 |
| 三、 | 主要技术规格及系统概述： |
| 3.1 | 主机成像系统： |
| 3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转 |
| 3.1.2 | 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸 |
| 3.1.3 | 数字波束形成器 |
| 3.1.4 | 多倍信号并行处理技术 |
| 3.1.5 | 数字化全程动态聚焦 |
| 3.1.6 | 数字化可变孔径及动态变迹技术 |
| 3.1.7 | 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 |
| 3.1.8 | 解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 |
| 3.1.9 | 脉冲反向谐波成像单元 |
| 3.1.10 | 彩色多普勒成像技术 |
| 3.1.11 | 彩色多普勒能量图技术 |
| 3.1.12 | 方向性能量图技术 |
| 3.1.13 | 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF) |
| 3.2 | 先进成像技术： |
| 3.2.1 | 造影成像技术 |
| 3.2.1.1 | 可与斑点噪声抑制技术结合使用 |
| 3.2.1.2 | 具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节 |
| 3.2.1.3 | 造影连续采集时间最长9分钟 |
| 3.2.1.4 | 造影图像和组织图像的位置可以进行互换 |
| 3.2.1.5 | 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 |
| ▲3.2.1.6 | 彩虹灌注成像技术，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息 |
| 3.2.2 | 超宽视野成像扫描技术 |
| 3.2.2.1 | 扫查长度≥80cm |
| 3.2.2.2 | 支持测量 |
| 3.2.2.3 | 支持一键全屏放大功能 |
| 3.2.2.4 | 线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像 |
| 3.2.3 | 弹性成像技术 |
| 3.2.3.1 | 支持一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。 |
| 3.2.3.2 | 弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化。 |
| 3.3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式) |
| 3.3.1 | 常规测量软件包 |
| 3.3.2 | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 |
| 3.3.3 | 剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调 |
| 3.3.4 | 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 |
| 3.3.5 | 频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数 |
| 3.3.6 | 专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。 |
| 3.3.7 | 产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分。 |
| 3.3.8 | 心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹 |
| 3.3.9 | 腹部测量软件包：支持膀胱自动测量 |
| 四、 | 系统技术参数及要求： |
| 4.1 | 系统通用功能： |
| 4.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。 |
| 4.1.2 | 主机探头接口≥5个，大小一致，另具备笔式探头接口。 |
| ▲4.1.3 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示，并非单独的中文或英文显示。 |
| 4.2 | 探头规格 |
| 4.2.1 | 频率：超宽频带探头，1MHz到17MHz |
| 4.2.2 | 二维、彩色、多普勒均可独立变频 |
| 4.2.3 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 |
| 4.2.4 | 单晶体探头≥2种 |
| 4.2.5 | 电子线阵探头阵元数≥256 |
| ▲4.2.6 | 单晶腹部凸阵探头（1.0-7.5MHz） 小器官线阵探头（3.0-16.0MHz） 单晶体相控阵探头（1.0-6.5MHz) 腔内探头（3-13MHz），不使用扩展成像技术情况下角度≥190° |
| 4.2.7 | 可支持双平面探头 |
| 4.3 | 二维显像主要参数： |
| 4.3.1 | 成像速度：相控阵探头，88°角，18CM深度时，帧速度≥55帧/秒 |
| 4.3.2 | 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调节。 |
| 4.3.3 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。 |
| 4.3.4 | A/D≥14bit |
| 4.3.5 | 焦点个数：≥10个 |
| 4.3.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理 |
| 4.3.7 | 显示深度≥39cm |
| 4.3.8 | 二维灰阶成像≥256灰阶 |
| 4.4 | 彩色多普勒： |
| 4.4.1 | 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI） |
| 4.4.2 | 扫描速率：相控阵探头，88°角，18cm深度时，彩色扫描帧率≥19帧/秒 |
| 4.4.3 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI) |
| 4.4.4 | 具有彩色双实时功能 |
| 4.4.5 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18° |
| 4.5 | 配置要求 |
| 4.5.1 | 线阵探头1把 |
| 4.5.2 | 单晶凸阵探头 1把 |
| 4.5.3 | 单晶相控阵探头1把 |
| 4.5.4 | 腔内探头1把（选配） |

标项3：腹腔镜，1套

| 序号 | 参数及需求 |
| --- | --- |
| 一 | 项目描述 |
| 1 | 设备名称、数量：超高清腹腔镜系统、1套 |
| 2 | 适应范围和要求：适用于开展内窥镜下微创手术，包括妇科、普外科、泌尿外科、神经外科、骨科、耳鼻喉科等各外科的腔镜下手术均可适用。 |
| 二 | 主要技术规格及概述 |
| 1 | 超高清摄像主机及摄像头：1套 |
| △1.1 | 3CCD晶片，每晶片1/3英寸，每晶片采集分辨率：1920×1080像素（＞200万像素），逐行扫描 |
| 1.2 | 扫描频率≥50Hz |
| △1.3 | 一体化光学变焦（≥2倍）：变焦范围f = 15－31mm |
| 1.4 | 主机需兼容数字三晶片全高清摄像头、数字三晶片摄像头、数字单晶摄像头等 |
| 1.5 | 图像输出分辨格式：≥2种，图像输出分辨率可达1080P |
| 1.6 | 全数字高清图像输出格式为16：9，HDTV国际公认标准 |
| 1.7 | 输出端子：全数字HD-DVI输出 |
| 1.8 | 纤维镜过滤功能：有 |
| 1.9 | 主机具有自动调光功能 |
| 1.10 | 主机需具备设备集总控制功能；可对设备进行远程控制 |
| 1.11 | 视频输出模块：HD-DVI，HD-SDI |
| 1.12 | 电气安全认证：CF一类认证 |
| 1.13 | 主机需具备以下功能： |
| 1.13.1 | 主机集成图文工作站功能，可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数，预存患者信息。 |
| ▲1.13.2 | 主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号，可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示 |
| △1.13.3 | 可升级连接各种同品牌电子镜 |
| 1.13.4 | 画面输出尺寸至少有16:9和4:3两种模式 |
| 1.13.5 | 智能化图形菜单，避免术野遮挡，通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式 |
| 1.13.6 | 术野画面≥5级亮度可调，≥5级电子放大功能，≥2种纤维镜图像优化功能，可实现上下、左右及180°翻转功能 |
| 1.13.7 | 主机具有设备集成控制功能，通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接 |
| △1.13.8 | 主机内置4个USB接口，可连接U盘或者移动硬盘，术中刻录1920x1080P全高清实时录像及抓拍1920x1080高清图片。 |
| 2 | 氙灯光源：1台 |
| 2.1 | 输出功率≥300W |
| 2.2 | 色温≥6000K |
| 2.3 | 亮度连续可调 |
| 2.4 | 灯泡使用寿命≥500小时 |
| 2.5 | 高性能导光束，≥4.8mm |
| 3 | 气腹机：1台 |
| 3.1 | 流量≥40/min |
| 3.2 | 全自动，可预定压力和流量，设有安全警报装置 |
| 3.3 | 液晶显示，预设参数自动保存 |
| 3.4 | 有腹内压力监测装置，腹内压过高时能自动减压 |
| 3.5 | 具有堵塞、腹压过高、气瓶气不足等声光报警 |
| 3.6 | 具有高低压模式可调功能 |
| 4 | 腹腔镜镜头：1根 |
| 4.1 | 30°腹腔镜，超广角，直径10mm，长度≥30cm，可高温高压消毒 |
| 4.2 | 内镜超广角不失真、高透亮度、高效率光传导、无球面变形 |
| 4.3 | 产地：标有原产地标志 |
| 4.4 | 镜面：蓝宝石镜面 |
| 4.5 | 消毒：高温高压、低温等离子、浸泡、气熏 |
| 5 | 26寸原装医用监视器：1台 |
| 6 | 腔镜专用台车：1台 |
| 7 | 配置要求 |
| 7.1 | 超高清摄像系统主机 1台 |
| 7.2 | 腹腔镜模块1台 |
| 7.3 | 超高清摄像头 1根 |
| 7.4 | 300W氙灯冷光源 1台 |
| 7.5 | 40L气腹机 1台 |
| 7.6 | 30°腹腔镜 1根 |
| 7.7 | 高性能导光束 1根 |
| 7.8 | 26寸原装医用监视器 1台 |
| 7.9 | 腔镜台车 1台 |

标项4：中央监护，1台

| 序号 | 参数及需求 |
| --- | --- |
| 1 | 中央监护系统（1拖10） |
| 2 | 适用范围及用途：适合于ICU；要拥有全面的监护网络满足ICU床旁监护及信息联通需求。 |
| 3 | 技术要求 |
| 3.1 | 中心监护系统支持Window 7系统，中、英文操作系统 |
| 3.2 | 中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。 |
| 3.3 | 可同时集中监护多达64 个病人，单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持多达4个显示屏显示 |
| 3.4 | 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |
| 3.5 | 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形 |
| 3.6 | 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能 |
| 3.7 | 支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240 小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少240 小时的ST片段回顾 |
| 3.8 | 支持至少2万个历史病人数据存储与回顾 |
| 3.9 | 支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告等 |
| 4 | 病人监护仪要求 |
| 4.1 | ICU：≥15英寸以上显示屏分辨率不低于1920 x 1080像素。 |
| 4.2 | 显示屏视角上下、左右视角均达到178度。 |
| 4.3 | 采用具有光学胶技术的电容触摸屏。提供多点触摸和手势操作功能。 |
| 4.4 | 用户能够根据自己的使用需要定义快捷键。界面至少能够提供20个快捷键的同时显示。 |
| 4.5 | 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道IBP监测功能 |
| ▲4.6 | ≥15英寸以上屏幕监护仪需集成6槽插件箱，能够满足大部分临床需求。 |
| 4.7 | 可选配IBP，EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，CCO/SvO2，ICG，BIS/BISx4，EEG，NMT，参数模块，以及记录仪、设备集成模块。模块不需要额外供电，均支持即插即用。 |
| 4.8 | 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联。 |
| 4.9 | 心电波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。 |
| 4.10 | 提供25种心律失常事件的分析，包括：停搏(Asystole)、室颤/室速(VFib/Vtac)、室速(Vtac)、室性心动过缓(Vent. Brady)、极度心动过速(Extreme Tachy)、极度心动过缓(Extreme Brady)、PVCs/min过高、Pauses/min过高、R on T、多连发室早(Run PVCs)、成对室早(Couplet)、多形室早(Multif. PVC)、单个室早(PVC)、室早二联律(Bigeminy)、室早三联律(Trigeminy)、心动过速(Tachy)、心动过缓(Brady)、起搏器未起搏(Pacer Not Pacing)、起搏器未俘获(Pacer Not Capture)、漏搏(Missed Beat)、短阵室速(Nonsus. Vtac)、室性节律(Vent. Rhythm)、心跳暂停(Pause)、不规则节律(Irr.Rhythm)、房颤(Afib)。 |
| 4.11 | 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置。 |
| 4.12 | 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测。 |
| 4.13 | 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |
| 4.14 | 血氧可显示弱灌注指数（PI）。 |
| 4.15 | 具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 |
| 4.16 | 可提供双血氧监测功能 |
| 4.17 | NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺。 |
| 4.18 | 最大支持10道IBP波形显示。支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量。 |
| 4.19 | 报警系统满足IEC 60601-1-8：2012标准要求。 |
| 4.20 | 具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）。具有三种报警音风格，可根据客户的喜好选择。 |
| 4.21 | 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。 |
| 4.22 | 具备40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 |
| 4.23 | 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 |
| △4.24 | 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。 |
| 4.25 | 提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。 |
| 4.26 | 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 |
| 4.27 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |
| 4.28 | 可选配专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 |
| 4.29 | 可选配脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。 |
| 4.30 | 具有早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。 |
| 5 | 配置要求 |
| 5.1 | 中央监护系统：1套，病人监护仪10台 |
| 5.2 | 中央站一套，双屏显示，含交换机、记录仪等附件 |
| 5.3 | 病人监护仪配置要求： |
| 5.4 | 病人监护仪10台 |
| 5.5 | 每台含心电、血压、血氧附件、双通道有创压功能。 |
| 5.6 |  |
| 6 | 售后服务要求 |
| 6.1 | 保修期≥1年，维修响应时间不超过8小时。 |
| 6.2 | 以上产品为同一品牌优先考虑，以便于售后的维修和保养。 |
| 6.3 | 供应厂家除能提供工程师免费热线服务以外，还应在本地设有常驻分公司及人员，确保服务及时到位，提供相关证明； |
| 6.4 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 6.5 | 随机提供操作手册及维修手册，提供纸质塑封操作规程。 |
| 6.6 | 根据医院需求提供操作培训。 |
| 6.7 | 保证零配件供应时间不少于8年。 |

标项5：麻醉工作站，1台

| 序号 | 参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 麻醉工作站麻醉机主机部分 |
| △1.1 | 适用范围: 成人、小儿、新生儿；国际知名品牌，原装进口 |
| 1.2 | 三气源：氧气、笑气、空气 |
| 1.3 | 电子流量计显示； |
| 1.4 | 顺磁性氧浓度测量技术； |
| 1.5 | 吸呼比：2:1－1:2 |
| 1.6 | 五管流量计，氧-笑联动装置，保证氧浓度不小于25％； |
| 1.7 | 呼吸频率:3-75次/分钟； |
| 1.8 | 麻醉趋势图：72小时趋势图分析,可自动记录：呼吸频率、呼吸模式、吸入呼出氧浓度； |
| 1.9 | 最大吸气流速：≥150 L/min； |
| 1.10 | 双蒸发罐位，标配一个七氟醚挥发罐； |
| 1.11 | 呼吸机:电动电控或气动电控； |
| △1.12 | 通气模式: 手动/自主、IMV（间歇强制通气）、VC（容量控制）、PCV（压力控制）；SIMV（同步间歇指令），Autoflow自动流量（压力调节容量保证），以上通气模式为标准配置； |
| 1.13 | 通气参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压力、氧浓度； |
| 1.14 | 潮气量：容控模式下最低潮气量≤20，适合于小儿、新生儿 |
| 1.15 | 潮气量、氧浓度、气道压力、分钟通气量上下限报警功能； |
| △1.16 | 具备新鲜气体隔离阀； |
| 1.17 | 呼吸机自诊断及故障代码显示功能； |
| 1.18 | 具有回路气体泄漏补偿与顺应性补偿、潮气量自动补偿功能； |
| 1.19 | 呼吸机显示屏：内置彩色TFT医用显示屏≥12″，同屏显示4道及以上波形，需要监测的波形有：压力、流量、潮气量等波形； |
| △1.20 | 气体监测：自动识别和检测氧气、笑气、二氧化碳、氟烷、安氟烷、异氟烷、七氟烷、地氟烷的浓度,并自动计算麻醉气体的MAC值；二氧化碳和麻醉气体可在麻醉机主机屏幕上显示 |
| 1.21 | 监测数据：潮气量、MV，呼吸频率，吸呼比，吸气呼气时间，气道压力（峰压、平均压、平台压）、PEEP；新鲜气体流量及总流量，吸入/呼出氧浓度、O2、顺应性（动态顺应性和静态顺应性）、气道阻力R、 |
| 1.22 | 呼气末正压（PEEP）：电子设定 0-20 cmH2O |
| 1.23 | 投标商陈述各自流量传感器类型，若为消耗品每台配备15个，若为固定配件提供5个 |
| △1.24 | 外回路采用金属加工而成，可以经受高温高压消毒，带有加热系统； |
| 1.25 | 数据接口：RS232或以太网RJ45； |
| 1.26 | 所投机型为用户认可机型 |
| 2 | 麻醉监护部分 |
| 2.1 | 国际知名品牌，麻醉监护与麻醉机同品牌 |
| 2.2 | 监测范围：成人、儿童、新生儿 |
| 2.3 | 显示器：15寸彩色高分辨率TFT触摸显示屏，最大支持11道呼吸波形 |
| 2.4 | 双有创、双体温，可使用重复性使用探头和一次性探头 |
| 2.5 | 可存储最大120小时趋势数据，所有参数均可以以表格和图形格式存储 |
| 2.6 | 标配ECG5导联，最多达7道心电波形同屏显示 |
| 2.7 | ### 内置可充电锂离子电池，供电可达240分钟（25℃，连续SpO2测量模式和NIBP自动测量模式） |
| 2.8 | 具备手术室抗电刀干扰模式 |

标项6：内窥镜，1批

| 序号 | 参数及要求 |
| --- | --- |
| 品目一 | 设备名称：高清电子胃肠镜系统 |
| 1 | 设备：高清电子胃肠镜系统一套 |
| 1.1 | 设备用途：用于早期消化道肿瘤的早癌诊断和检查诊断。 |
| 2. | 主要技术规格： |
| 2.1 | 图像处理装置：一台 |
| 2.1.1 | 图像输出：新HDTV成像技术,达到更高解析度的图像输出,同时具备真实如实物的高保真色，彩显示。 信号输出：具备16：9和16：10的输出模式可兼容HDTV监视器；可以支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出；扫描方式1080P主要信号输出采用DVI、HD-SDI信号。 |
| 2.1.2 | 测光模式：图像处理中心具有自动白平衡、自动增益控制功能和多种测光模式。 |
| △2.1.3 | 特殊光功能：具有自体荧光（AFI）功能，自体荧光（AFI）色彩平衡调节功能，具有NBI窄带成像信号处理功能,适应型IHb色彩强调, 具有彩虹现象修正功能。 |
| 2.1.4 | 图像后处理功能：图像处理中心具有多种图像后处理功能。 |
| 2.1.5 | 参数预置功能：具有病人资料预置及多种工作参数预置功能。 |
| △2.1.6 | 色调调节：“R”红色调节：±8档 “B”蓝色调节：±8档 “C”色度调节：±8档。 |
| 2.1.7 | 图像对比度：•N(正常)：正常图像。•H：与正常图像相比，暗的区域更暗，亮区域更亮。•L：与正常图像相比，暗的区域更亮，亮的区域更暗。 |
| 2.1.8 | 强调功能：构造强调设定, 轮廓强调设定。 |
| 2.1.9 | 降噪：在图像处理过程中校正噪点。 |
| 2.1.10 | 图像大小选择：键盘上的IMAGE SIZE键可以改变图像的大小。 |
| 2.1.11 | 快速实时冻结：可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来。 |
| 2.1.12 | 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。 |
| 2.2 | 高清晰度液晶监视器： 一台 |
| 2.2.1 | 尺寸：≥26寸, 分辨率：1920×1080点(全HD) |
| 2.3 | 氙气冷光源：一台 |
| 2.3.1 | 自动亮度控制模式：伺服光圈模式 |
| 2.3.2 | 自动曝光：≥17档 |
| 2.3.3 | 气泵：横膈膜式气泵；压力开关：≥4级（关、低、中、高） |
| 2.3.4 | 灯泡：≥300W氙气短弧灯,平均寿命：≥500小时 |
| 2.3.5 | 应急灯：≥35W卤素灯, 平均寿命：≥500小时 |
| △2.3.6 | 专用滤光系统：具备NBI和AFI专用滤光系统。 |
| 2.4 | 治疗电子胃镜：一条 |
| 2.4.1 | 视野角度：140°；视野方向：直视 |
| 2.4.2 | 景深：3-100mm；先端部外径：≤9.9mm；插入部外径：≤9.9mm |
| 2.4.3 | 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左/右≥100° |
| 2.4.4 | 有效长度：≥1030mm；全长：≥1350mm；内径：≥3.2mm；最小可视距离：距先端部3mm。 |
| 2.4.5 | 具备NBI窄带成像功能、激光兼容性、高频兼容性、内镜信息记忆功能、附送水功能 |
| 2.5 | 高清电子肠镜一条 |
| 2.5.1 | 视野角度170°；视野方向直视 |
| 2.5.2 | 景深5-100mm；先端部外径≤12.2mm；插入部外径≤12mm |
| 2.5.3 | 弯曲部弯曲角度上/下180°,左/右各160° |
| 2.5.4 | 有效长度≥1330mm；全长≤1680mm；钳子管道内径≥3.2mm；最小可视距离：距离先端部≤3mm |
| 2.5.5 | 具有内镜信息记忆、NBI窄带成像、硬度可调、智能弯曲、副送水等功能 |
| 3 | 配置要求： |
| 3.1 | 图像处理装置1台 |
| 3.2 | 内窥镜冷光源1台 |
| 3.3 | 高清监视器1台 |
| 3.4 | 治疗电子胃镜1条 |
| 3.5 | 高清电子肠镜1条 |
| 品目二 | 设备名称：医用吊塔 |
| 1 | 医用吊塔：数量2套 |
| 2 | 技术参数要求及配置要求： |
| 2.1 | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统； |
| △2.2 | 吊塔产品符合欧盟认证，并提供产品符合认证及声明（提供证明文件） |
| △2.3 | 吊塔采用气电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告； |
| 2.4 | 所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移； |
| 2.5 | 吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全； |
| 2.6 | 吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A； |
| 2.7 | 气体终端要求：品牌太平洋，德标，各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头可保证不低于2万次以上的插拔，可带气维修； |
| △2.8 | 吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准 |
| △2.9 | 气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，便于临床观察及线缆管理 |
|  | 吊塔配置要求 |
| 2.10 | 内镜塔（吊箱型） |
| 2.11 | 吊箱式，横式气电箱长度≥680mm |
| 2.12 | 气电箱旋转角度≥340° |
| 2.13 | 吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度根据医院现场实际定制） |
| △2.14 | 净负载能力≥120Kg |
| 2.15 | 附件配置： 德式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引2个，2二氧化碳），并包含所有插头、电源插座10个、USB接口1个、等电位住2个，BNC接口2个。 |
| 2.16 | 3层设备托盘，其中一个带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，带标准附件导轨，尺寸≥530X480mm |
| 2.17 | 内镜挂架1套 |
| 2.18 | 显示器支臂1套、监护仪支臂1套 |
| 2.19 | 选配网篮、输液架、集线器等其他附件，选配附件均可独立安装 |
| 品目三 | 设备名称：内镜清洗工作站（1套） |
| 1 | 适用范围：适用于内镜清洗消毒 |
| 2 | 技术参数要求及配置要求： |
| 2.1 | 方槽≥4个，尺寸要求：内尺寸≥50X45X20cm，便于内镜取放，双槽外尺寸≤118X75cm（符合空间要求） |
| 2.2 | 干燥台规格≥100X75cm，数量≥1套 |
| 2.3 | 带背板，背板高度≥1.6米 |
| 2.4 | 材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥6MM，台面厚度≥7MM。 |
| 2.5 | 浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力并配有手柄，板材厚度≥4mm。 |
| 2.6 | 柜体：柜体形状要求：采用分段式柜体，柜体底部离地高度≥150mm。 |
| 2.7 | 支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm，高≥800mm |
| 2.8 | 水/气“一次性”全自动灌注器 |
| 2.9 | 全自动灌注主机要求：脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险。 |
| 2.10 | 酶液/消毒液全自动循环灌注器 |
| 2.11 | 全自动循环灌注主机要求：脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险； |
| 2.12 | 酶液/消毒液倒计时装置要求：独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 |
| 2.13 | 医用无油空气压缩机≥1台:要求采用医用低噪音无油空压机，供气压力：max≥0.9MPa 供气量：≥120L/min 储气量：≥36L 噪音≤ 40dB 电压：220V 输出功率：750W |
| 2.14 | 中心气体处理器要求:分离空气中的油污，水分，并设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa，带过滤装置 |
| 2.15 | 高压喷枪≥8把，材质及功能要求为枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴，耐受压力0-0.7MPa。 |
| 2.16 | 水质过滤器要求：过滤型水处理器为≤0.2μm |
| 2.17 | 排污型水质处理器要求：过滤水源中的杂质、水锈等异物 |
| 2.18 | 自动/手动双控水源控制要求：可以实现总水源的自动关闭，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用； |
| 2.19 | 管道自身消毒功能：使用一次性消毒剂对终末漂洗槽包括0.2μm过滤滤芯在内的内部管道定期消毒，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求。 |
| 品目四 | 设备名称：全自动软式内镜清洗消毒器（1台） |
| 1 | 主要功能：适用于医疗机构软式内镜的清洗消毒 |
| 2 | 主要技术参数： |
| 2.1 | 有消毒剂储存箱、适酶储存箱、酒精储存箱 |
| 2.2 | 外形尺寸≤65X74X94cm |
| 2.3 | 具有测漏压力传感器、电磁阀和消毒剂加热温控器 |
| 2.4 | 排水装置：采用泵强制排水的方式。 |
| 2.5 | 水过滤器：设置3级水过滤器，分别是1.0um，0.45um，0.2um， |
| 2.6 | 清洗液、酒精计量装置：采用蠕动计量泵，计量精度≤1% |
| 2.7 | 每次处理镜子数量：1条 |
| 2.8 | 全程清洗消毒时间：邻苯二甲醛:15-17分钟、过氧乙酸:15-17分钟（消毒水平） |
| 2.9 | 消耗水量：每清洗消毒循环水耗量≤35L |
| 2.10 | 自身消毒功能：可对设备全管道、槽体进行自身消毒； |
| 2.11 | 加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，用于消毒传染病人检查后的内镜 |
| 2.12 | 软镜内通道循环泵：设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气/注水和活检、吸引管腔，杜绝细菌生物膜的形成； |
| 2.13 | 具有空气干燥功能和酒精干燥功能 |
| 2.14 | 内镜内腔清洗接头：可提供奥林巴斯、宾得、富士能三大品牌内镜内腔清洗接头 |
| 2.15 | 双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； |
| 2.16 | 消毒剂加热且具有自动取样功能 |
| 2.17 | 消毒剂添加排放：设备自动对消毒液进行添加和排放 |
| 2.18 | 无菌水漂洗：内置≤0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用过滤器过滤的无菌水漂洗。 |
| 2.19 | 具有消毒剂不足报警，清洗液不足报警，酒精不足报警，水压不足报警 |
| 2.20 | 消毒次数记录：自动记录洗消次数； |
| 2.21 | 过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； |
| 2.22 | 消毒效果检测报告：分别提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用消毒剂的消毒效果检测报告； |
| 2.23 | 采用PLC控制；采用≥5.7寸彩色触摸屏显示； |
| 2.24 | 设有门脚踏开关，自动开关门，避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染 |
| 2.25 | 采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |
| 2.26 | 提供中国疾病预防控制中心(或其它权威第三方机构)出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告 |
| 3 | 配置清单列表 |
| 1 | 内镜清洗水槽1套（≥4个清洗槽），流程包含清洗槽、漂洗槽、消毒槽、末漂洗槽、干燥台； |
| 2 | 排污型水质处理器≥1套，过滤型水质处理器≥1套， |
| 3 | 静音无油空压机≥1台，中心气体调节器≥1套，气体处理器≥1套 |
| 4 | 全自动一次性灌流器≥1套，全自动循环灌流器≥3套，彩色控制屏≥4块 |
| 5 | 304不锈钢高压喷枪≥4把 |
| 6 | 全自动内镜清洗消毒器1台 |
| 7 | 1.0um滤芯≥2个，0.45um滤芯≥2个，0.2um滤芯≥1个 |

标项7：呼吸机，1批

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 品目一 | 有创呼吸机3台 |
| 1 | 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 |
| 1.1 | 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。 |
| 1.2 | 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 |
| 1.3 | 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 |
| 1.4 | ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 |
| 1.5 | 气动电控呼吸机，可选配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 |
| 1.6 | 具有有创通气模式、可选配无创通气模式。 |
| 1.7 | 具备实时气源压力电子显示 |
| 1.8 | 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 |
| 1.9 | 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 |
| 1.10 | 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| 1.11 | 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |
| 1.12 | 具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势 |
| 2 | 呼吸模式及功能 |
| 2.1 | 模式配置：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，双水平气道正压通气模式， |
| △2.2 | 高级模式配置：具备心肺复苏通气模式，具备自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等），具备自适应分钟通气量通气AMV |
| 2.3 | 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 |
| 2.4 | 可具有自动插管阻力补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 |
| 2.5 | 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 |
| △2.6 | 配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳。 |
| 2.7 | 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能。 |
| 3 | 设置参数 |
| 3.1 | 潮气量：20ml—2000ml、呼吸频率：1-100次/min、SIMV频率：1-60次/min、吸/呼比：4:1—1:10、最大峰值流速：≥180L/min、吸气压力：1--100 cmH2O、压力支持：0—100cmH2O、PEEP：0-50 cmH2O、压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或OFF、流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF、氧浓度：21—100% |
| 3.2 | 叹息功能：有 |
| 4 | 监测参数 |
| 4.1 | 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 |
| 4.2 | 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 |
| 4.3 | 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 |
| 4.4 | 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 |
| 4.5 | 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 |
| 4.6 | 吸入的氧浓度的监测。 |
| 4.7 | 趋势图和趋势表显示。 |
| 4.8 | 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 |
| 4.9 | 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 |
| 4.10 | 可支持实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 |
| 4.11 | 可支持实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 |
| 5 | 其他功能 |
| 5.1 | 便利的锁屏功能。 |
| 5.2 | 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示 |
| 5.3 | 漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 |
| ▲5.4 | 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。 |
| 二 | 无创呼吸机1台（适合儿童（≥20Kg）和成人使用） |
| 1 | 具有以下通气模式：持续气道正压 (CPAP)；自主/备用 (S/T)；压力控制通气 (PCV)； 平均容量保证压力支持 (AVAPS) |
| 2 | 具有内置空氧混合模块氧浓度21-100%可调，不受流量流速影响。 |
| 3 | 全中文彩色触摸屏(≥12英寸),同屏显示病人流速波形，容量波形，压力波形。 |
| 4 | 压力上升时间可调，最大限度满足病人在治疗过程中的舒适度； |
| 5 | 实时监测PIP、 病人/全部漏气量、 病人触发率、 呼吸频率、 Ti / Tto和分钟通气量 |
| △6 | 全自动吸气触发和呼气切换,智能保证完美人机同步，减少医护人员的劳动强度 |
| ▲7 | 具有气管插管及不同漏气面罩类型和不同漏气接口设置功能，保证精准漏气量监测的同时保证精准漏气补偿 |
| 8 | 最大的漏气补偿量可以达到60L/min，最大流速240L/min;最大限度降低病人呼吸做功 |
| △9 | 具有机器性能和管路自我检测功能选项，保证治疗前设备运行是否正常及管路连接是否正常。 |
| 10 | 完善的报警功能。包括高/低压力、高/低潮气量、高/低呼吸频率、低分钟通气量、低吸气压力延迟时间报警 |
| 11 | CPAP:4 - 25 cmH2O、EPAP：4 - 25 cmH2O、IPAP：4 - 40 cmH2O 吸气时间：0.30 - 3.00 s、Max P： 6 - 40 cmH2O、Min P：5 - 30 cmH2O、FiO2：21 - 100%、Ramp time关闭：5 - 45 min、呼吸频率： 4 - 60 BPM、上升时间：1 - 5、AVAPS 目标潮气量：200 - 2000 ml |

标项8：脉动真空清洗消毒器，1批

| 序号 | 参数及要求 |
| --- | --- |
| 品目一 | 脉动真空清洗消毒器，1台 |
| 一 | 用途：用于医院消毒供应中心，主要用于对腔镜器械和管腔类器械清洗消毒。 |
| 二 | 技术参数 |
| 1 | 容积≤150L |
| 2 | 有效容积≥100L |
| △3 | 装载量：≥10个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）或≥8个微创器械托盘（580mm×250mm×60mm） |
| 4 | 装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接 |
| 5 | 材质要求：外罩：拉丝板。 清洗舱：为保证舱体防腐性能及寿命，采用316Ti不锈钢，5mm，镜面。 管路：卫生级304不锈钢管路 |
| 6 | 舱体保温：≥30mm玻璃丝保温层 |
| 7 | 密封门密封方式：压缩气主动密封 |
| 8 | 门数量：双门 |
| 9 | 玻璃视窗：带玻璃视窗 |
| 10 | 开门形式：升降门带门障碍开关，遇障碍自动返回 |
| 11 | 加热方式：蒸汽加热，运行效率更高 |
| 12 | 舱体工作压力：-0.1~0Mpa |
| 13 | 内室工作温度：0℃~98℃ |
| 14 | 工作原理：脉动真空清洗 煮沸消毒 真空干燥 热风干燥 |
| 15 | 使用寿命：10年或15000次循环 |
| 16 | 功能范围：腔镜器械、基础手术器械、管腔类器械、骨科器械、麻醉器械、牙科手机、眼科器械等器械以及外来器械的清洗、消毒和干燥 |
| 17 | 记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值 |
| 18 | 液位可调：三级液位可调，适应不同清洗规模 |
| 19 | 主要元器件：真空泵：进口降噪型真空泵 ；气动阀：进口德国盖米气动阀；电磁阀：进口SMC电磁阀 |
| 20 | 计量泵：2个（加清洗液泵1个；加上油液泵1个） |
| 21 | 程序名称：10套预置程序，20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑 |
| 22 | 流程控制：清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行 |
| 23 | 安全保护：电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作，真空泵空转保护：真空泵水箱没水时，真空泵无法启动工作； 真空泵超时保护：防止真空泵一直工作，造成泵的损害 |
| 24 | 上油液、清洗剂：依据厂家提供的配比添加，可根据内室液位自动调整 |
| 25 | 运行周期（高位手术器械）：≤45分钟 |
| 26 | 蒸汽流量：峰值流量不小于100kg/h |
| △27 | 清洗效果检测报告：应提供省级以上疾控部门出具的依据清洗消毒器行业标准YY/T0734提供的清洗效果检测报告 |
| △28 | 文件：设备应具备机电检测报告、卫生安全评价报告、电磁兼容报告、二类医疗器械注册证 |
| △29 | 验证资质：生产厂家需具备CNAS验证资质，并提供佐证材料 |
| 三 | 配置清单 |
| 1 | 主体：1个 |
| 2 | 清洗架：1个 |
| 3 | 托盘：8个 |
| 4 | 搬运车：2辆 |
| 品目二 | 清洗消毒注油一体机，1台 |
| 一 | 用途：对牙科手机内部进行清洗，注油。 |
| 二 | 数量：1台 |
| 三 | 技术参数 |
| 1 | 材质：304拉丝不锈钢 |
| 2 | 使用寿命：10年/15000次循环 |
| 3 | 对接口：高/低速专用牙科手机对接口,可实现牙科手机内部清洗，注油等功能 |
| 4 | 清洗温度≥40℃ |
| 5 | 消毒温度：80℃～93℃可调 |
| 6 | 热风温度：80～120℃ |
| 7 | 加热方式：电加热，总功率≥5KW |
| 8 | 耗水量≤5L/步，共≤25L |
| 9 | 装载量（标配清洗架）≥32把牙科手机 |
| 10 | 干燥系统：独立热风干燥系统 |
| 11 | 空气过滤器：过滤精度≤0.3 um；过滤效率99.99% |
| 12 | 开门方式：自动旋转门，顶开门 |
| 13 | 门结构：单门密封，自动顶开门，防夹手保护。 |
| 14 | 安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行。 |
| 15 | 门压紧方式：主动压紧密封，密封可靠。 |
| 16 | 门胶条：医用硅橡胶而成 |
| 17 | 流程控制：预洗、清洗（注油）、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥。 |
| 18 | 记录方式：内置微型热敏打印机，打印过程曲线，并记录A0值。 |
| 19 | 程序名称：内置4种程序 |
| 20 | 报告：提供卫生安全评价报告，消毒效果检测报告 |
| 21 | 优质核心配件：HANNING循环泵、SMC电动执行器、burkert阀组； |
| 22 | 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 |
| 品目三 | 水处理系统 |
| 一 | 用途：对医院消毒供应中心内的自来水进行过滤，为清洗机、灭菌器等设备提供纯水。 |
| 二 | 技术参数 |
| △1 | 产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标。 |
| 2 | 主要工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水”工艺 |
| 3 | 控制系统：系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能 |
| △4 | 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能 |
| △5 | 预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生 |
| △6 | 主要功能：具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质 |
| 7 | 制水量：1000L/小时 |
| 三 | 配置清单 |
| 1 | 主体：1个 |
| 2 | 不锈钢储水桶：1个 |
| 3 | 资料：1套 |

标项9：血透机组，5台

| 序号 | 参数及需求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：适用于血液透析中心急、慢性肾功能衰竭的替代治疗，具备常规透析和碳酸盐透析功能。 |
| △2 | 触控中文≥12寸彩屏，图形化，一键式引导界面，操作简单，遵循临床操作规范 |
| △3 | 双通道电磁容量超滤系统，确保超滤准确，流量连续无死腔，安全无卫生隐患 |
| 4 | 360º 分级声光报警系统，确保患者安全 |
| 5 | 具有治疗结束透析液自动排空程序 |
| 6 | 血泵流量：0,20 — 500 ml/min |
| 7 | 空气探测器：双通道结构超声波探测器，精度≥2μL气泡不能通过 |
| 8 | 静脉压监测：—600 mmHg — +600 mmHg |
| 9 | 动脉压监测：—600 mmHg — +600 mmHg |
| 10 | 肝素泵注射流速：0 — 10 ml/小时，调节梯度为0.1ml |
| 11 | 漏血探测器：红外线探测器 |
| 12 | 透析液流速300-700ml可调，梯度为20ml/min可调。 |
| 13 | 透析液温度33 — 39℃可调 |
| 14 | 电导调节与监测：钠130 — 150 mmol/L。具备可调钠离子曲线设置。 |
| 15 | 超滤精度：≤±1% |
| 16 | 超滤率：0 — 4.0L/小时 |
| 17 | 支持全自动化学消毒、热消毒、与热消毒水机整合热消毒等方案，热消毒温度≥90℃，具备短时热消毒，时间≤25分钟 |
| 18 | 支持清洗棒消毒，消毒脱钙可一次完成 |
| 19 | 消毒排空率：≥99% |
| 20 | 三个电导测量模块精确电导度监控，确保透析液离子浓度准确，改善患者舒适度与安全性。 |
| 21 | 主机标准配置后备电池，断电后可维持15分钟以上的血泵运转时间。 |
| 22 | 机内预设三种透析液配方，供操作人员随时可调，随选随用。 |
| 23 | 具有透析液细菌过滤装置，标明省标细菌过滤器价格 |
| △24 | 干粉耗材可以通用 |
| 25 | 管路可以通用 |
| 26 | 配备在线透析充分性监测模块（Kt/V），利用电导模块实时测得，非计算式及光学监测，详细说明原理 |
| 27 | 开放数据接口，包含联接医院血透管理软件的联机费用及数据采集盒 |
| 28 | 配置要求 |
| 28.1 | 标准配置主机5套 |
| 28.2 | 干粉筒支架5套 |
| 28.3 | BPM内置血压模块5套 |
| 28.4 | KT/V在线监测模块5套 |
| 28.5 | 数据联机盒5套 |
| 25.6 | 列出详细的配置清单（包括必备的附件） |

- 第四章  评标办法及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。

合格投标人的评审得分为各项目汇总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位；分项评分不得超出评分标准范围。

资信商务及技术分 = 评审小组所有成员评分合计数/评审小组成员人数

投标人的评审得分 = 资信商务及技术分+价格分

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查，投标作无效标处理。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定其是否对招标文件作出实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并且应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或者未实质性响应招标文件资信商务要求的；

  - 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)、投标书或填写项目不齐全的；

  - 投标有效期不满足招标文件要求的；

  - 以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

  - 投标截止之日前三年内，投标人及负责人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假投标的；

  - 不符合招标文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 不同投标人的投标文件相互混装的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

  - 投标报价具有选择性的；

  - 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评标委员会认定属于异常报价情况的，应当要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价的合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

- 四、评分标准

（一）商务部分（22分）

- 质保期（0～3分）：

质保期满足采购文件要求的，得1分；不满足招标文件要求的不得分。质保期优于招标文件规定的，质保期每增加半年得0.5分。本项最高得3分。

- 交货期（0～1分）：

交货期满足招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的不得分。

- 付款方式（0～1分）：

付款方式满足招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的不得分。

- 同类业绩（0～5分）：

提供自2017年1月1日以来同型号投标产品的业绩清单，提供完整合同复印件（原件备查），每一个合同得0.5分。

- 商务能力（0～10分）：

  - 投标人及其所供产品通过ISO9001质量管理体系或ISO14000环境认证体系认证并获得相关证书的，根据投标文件提供的相关证书复印件，每项得1分，共2分。

  - 投标人提供的商务能力证明材料，完全满足采购要求的得4分。如管理实施人员、维修响应、服务网点及维护计划等内容存在缺陷或不足的，每处扣减0.5-1分，本项4分。

  - 投标人提供的售后服务承诺及其证明材料，完全满足招标文件要求的得4分。如升级支持、培训、安装、调试、验收等服务措施存在缺陷或不足的，每处扣减0.5-1分，本项4分。

- 政府采购政策（0～2分）：

  - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得1分。

  - 所供产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家认证机构出具、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得1分。

（二）技术部分（48分）

- 产品功能配置（0～10分）：

产品功能配置全部满足招标文件要求的得10分。产品功能配置不能满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每少一项扣减2-3分。

- 产品技术指标（0～24分）：

产品技术指标全部满足招标文件要求的得24分。标注▲关键技术指标低于招标要求(负偏离)的，投标无效；标注△重要技术指标低于招标要求(负偏离)的，每处扣3分；其他一般技术指标不满足招标要求的，根据技术重要性和实际使用价值，每处扣减1-2分。

- 产品性能优势（0～9分）：

根据投标响应性能技术指标优于招标技术规格要求的情况，对投标产品性能优势进行评议并按优劣排序，第1名得9分，每下降1个名次扣减3分直至0分；本项共9分。

- 建议和优惠（0～5分）：

根据投标文件提供的合理化建议以及承诺的各种优惠条件等酌情打分，最高5分。

（二）价格分（0～30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的要求，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分 =（评标基准价/投标报价）× 30％ ×100

说明：

中小企业（含中型、小型、微型）：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除6%后参与评审。如投标内容有多项产品，且可分割并具有独立功能，仅针对小微企业所生产的产品进行价格扣除。投标人须将小微企业所生产的投标产品进行明确的分项报价，否则不予扣除。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

1.同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为小型、微型企业：

① 投标人及投标产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

②在投标文件中提供投标人和投标产品生产企业在国家企业信用公示系统（xwqy.gsxt.gov.cn）的小微企业网页打印页并加盖公章。；

③ 供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的相关证明材料，且显示供应商为小型或微型企业。

2.残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府套准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.监狱企业视同小微企业，其产品参加本次投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第五章  合同主要条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购方）：杭州市临安区第三人民医院（原杭州市临安区於潜人民医院）

乙方（供应商）：

鉴证方：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据杭州市临安区第三人民医院关于医疗设备项目（项目编号：ZYTC-202010150609）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥____________元）人民币。

2.2 本合同金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、保险、税金等一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币△元作为本合同的履约保证金。（不超过合同金额的5%或者不收取）

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期△年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金△元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期及交货地点

9.1 交货期限：                             。

9.2 交货地点：                             。

十、货款支付

10.1 付款方式：                                             。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按《招标文件》规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为△年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为      市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2中标通知书、招标文件、投标文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本    份，(用途)。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方： 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  投标文件格式

【填写须知】

(1) 投标文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 投标人须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 投标人须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评标委员会有权依据投标文件本身进行独立的评判。

(5) 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者

查找不到相关内容的，是投标人的责任。

(7) 投标文件封面格式自拟，应当注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格审查文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；投标文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【投标文件目录汇总】

一、资格审查文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）投标书（格式2）

（2）货物及服务清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术服务响应表（格式6）

（6）技术服务方案及支持资料（格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）投标分项报价明细表（格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格审查文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（格式1-1）； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | (2) 财务状况报告或报表（含最近一年，格式1-2）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | (3) 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺（格式1-3）； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | (4) 缴纳税收和社会保障金的相关材料（含最近一个季度）。 投标人依法免税或不需要缴纳社保资金的应提供证明。 （格式1-4） |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | (5) 前三年内无重大违法记录的书面声明（格式1-5）。 |
| 6 | 投标人无不良信用记录的书面声明 | (6) 提供“无不良信用记录的书面声明”（格式1-6）。 |
| 7 | 法定代表人授权书 | (7) 法定代表人的授权委托书（格式1-7）； (8) 自然人的身份证明（投标人法定代表人及其授权代表）。 |

备注：

1.第6项主要依据：《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)；

2.投标人应当完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其投标文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-1：企业法人营业执照

- 1.1投标人企业法人营业执照（扫描件加盖公章）

- 格式1-2：财务状况报告或报表

1.2 财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资本 | 万元 |  |  |  |
| 二、资产总额 | 万元 |  |  |  |
| 三、负债总额 | 万元 |  |  |  |
| 四、净资产额 | 万元 |  |  |  |
| 五、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 六、固定资金 | 万元 |  |  |  |
| 七、流动资金 | 万元 |  |  |  |

备注：随本表附上包含最近一年经审计的财务报告（资产负债表、损益表）、银行资信证明（如有）等复印件并加盖单位公章。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-3：履行合同所必需的设备及专业技术能力

1.3 履行合同所必需的设备及专业技术能力的承诺

致：（招标代理机构）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，本公司郑重承诺如下：

1.本单位具备有效的企业资质为：                             （资质类别/资质等级）。

2.本单位能够提供的同类设备有：                    （产品类别/产品名称/规格型号）。

3.本单位具备的专业技术人员有：          （人员类别/中高级职称人员/专业技术资格）。

本公司参加本次采购活动，具备履行合同所必需的设备及专业技术能力条件。

如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.4纳税证明、社保缴纳证明（扫描件加盖公章）

- 格式1-5：前三年内无重大违法记录的书面声明

1.5 前三年内无重大违法记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-6：投标人无不良信用记录的书面声明

1.6投标人无不良信用记录的书面声明

致：（招标代理机构）

参加本次招标活动前，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司均未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式1-7：法定代表人授权委托书

1.7 法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(谈判)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                     法定代表人（盖章或签字）：               .

职        务：                               投标人（盖章）：                         .

被授权人身份证号码：                         签署时间：                               .

.

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

- 格式2：投标书

2.投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为          （项目名称）采购货物及服务的采购邀请     （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格审查文件

（2）投标书

（3）货物及服务清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术服务响应表

（7）技术服务方案及支持资料

（8）投标人认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的。

2. 投标人已经详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为自开标日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                  。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7. 我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

9. 如若中标，投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式3：货物及服务清单

3.货物及服务清单

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                      标项：             .

| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.投标人的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5：商务能力及证明材料

- 格式5-1：证书格式

5.1 证书

（包括评标办法涉及的其他商务证明材料）

一、投标人声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、投标人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、投标人提交的商务信誉证明文件和认证证书(复印件加盖公章)：质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、信用等级、节能产品证明、环境标志产品证明、荣誉证书等(原件备查)。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

（近3年同类成功案例或业绩清单）

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                      标项：             .

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 招标范围及需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.2 本地服务网点

| 服务网点名称 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 服务内容 |  |  |  |  |
| 服务热线电话 |  | 服务响应承诺 |  |  |
| 业务负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.3常用配件供应及保修服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零(部)件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机全保(出保后) |  |  |  |  |  |
| 2 | 人工保(出保后) |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：1.配件，是指装配和修理设备等所需的零件或部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.根据招标文件要求，投标人可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式6：技术响应表

6.技术响应表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                      标项：             .

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 招标范围及需求》中“五、技术服务要求”，据实响应；

2.投标人的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式7：技术服务方案及支持资料

7.技术服务方案及支持资料

（供参考，格式可以自拟）

一、投标人对于本项目总体规划布局、质量目标的理解，包括工程量清单、设计说明； 二、投标人对于项目实施重点、难点的分析，提出总体架构及技术解决方案，包括设计方案； 三、投标人保证项目质量的技术装备和技术措施，包括设备选型、原材料选择及工艺比较等； 四、投标人保证项目进度的组织措施和验收方案，包括人员管理、技术培训及试运行计划等； 五、投标人提供的技术服务方案及其支持资料内容，保证覆盖或响应全部招标技术规格要求； 六、投标人认为必要的改进措施等（若存在不利于招标人的内容，则将被视为无效）

备注：投标人未按照招标文件要求提供有效的技术支持资料，是投标人的风险，将导致其技术评议时作负偏离情况处理；甚至可能构成投标文件未实质性响应招标要求，而导致其投标被拒绝。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式8：投标人认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 选配件、耗材、服务等优惠表

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                      标项：             .

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选配件 |  |  |
| 2 | 耗材 |  |  |
| 3 | 服务 |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：

1.选配件，是指在标准配置之外，不影响产品正常使用，但可以增强产品功能或提升产品性能的部件。

2.本表供参考，投标人可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式9：开标(报价)一览表

9.开标(报价)一览表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                      标项：             .

| 序号 | 类别 | 品目名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/品牌产地 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 承诺期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |  |

备注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标货币为：人民币；价格条件填写：到用户价（国内供货）或DDP用户价（国外供货）。

3.投标总价是履行合同的最终价格，包括投标人完成本项目招标范围全部工作的所有费用，具体包括货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及招标代理服务费等一切费用；此表“投标总价”应当与“投标分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

签署日期：                                        .

- 格式10：投标分项报价明细表

10.投标分项报价明细表

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                      标项：             .

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程量及项目费用清单（若适用） |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | (小写)： |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |

备注：1.标准附件，是指除主机之外，系统组成的其他构件或随机配备的辅助部件。

2.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

3.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

4.技术服务，是指为解决设备应用问题，所提供的技术措施和专业服务。

5.“投标分项报价明细表”的“其他”分项内容，包括项目实施所需的人工费、措施费、运费、保险、税金、利润及招标代理服务费等一切费用。

6.如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

- 格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（出保后该价格应保持三年以上）

项目名称：杭州市临安区第三人民医院医疗设备项目

项目编号：ZYTC-202010150609                                    标项：             .

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.投标人可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.2招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区第三人民医院关于医疗设备项目（招标编号：ZYTC-202010150609），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照计价格[2002]1980号文件的规定。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：兴业银行杭州临安支行 银行账号：35853 01001 00277 684

法定代表人或授权代表（签字）：               .

投标人（盖章）：                             .

日          期：                             .

11.3 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]500号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

11.4 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：                    .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .