浙江省政府采购

招标文件

|  | 项目编号： | ZYTC-202110031101 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目内容： | 核磁共振仪 |
|  | 组织类型： | 分散采购-委托中介 |
|  | 采购方式： | 公开招标 |
|  | 采购单位： | 杭州市临安区第四人民医院 |
|  | 代理机构： | 杭州中易招标代理有限公司 |
|  | 编制日期： | 2021年11月01日 |

目  录

电子交易须知	3

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	7

前 附 表	7

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标文件	10

四、电子开标	12

五、电子评标	12

六、合同授予	13

第三章  采购需求	14

一、项目概述	14

二、需求一览表	14

三、资格要求表	14

四、商务要求表	14

五、技术(服务)要求	15

第四章  评标办法	33

一、总则	33

二、资格审查	33

三、符合性审查	33

四、评审因素和评分标准	34

第五章  合同条款	36

第六章  投标文件格式	39

格式1：资格文件	40

格式2：投标书	45

格式3：货物(服务)清单	46

格式4：商务响应表	47

格式5：商务能力及证明材料	48

格式6：技术(服务)响应表	52

格式7：技术(服务)方案及证明材料	53

格式8：投标人认为有必要提供的其他文件	53

格式9：开标(报价)一览表	54

格式10：投标分项报价明细表	55

格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件	56

- 电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章。

5、开标时，通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密的，如供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效; 在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台400-881-7190获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况

杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目招标的潜在投标人应在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)获取（下载）招标文件，并于2021年11月29日10:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYTC-202110031101

项目名称：核磁共振仪

预算金额（元）：7000000

最高限价（元）：6300000

采购需求：

标项名称：核磁共振仪

数量：1

预算金额（元）：7000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见第三章

备注：

合同履行期限：标项1, 自合同签订生效之日起6个月内完成交货、安装调试与验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/起至2021年11月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（从本公告下方“潜在供应商”完成获取采购文件申请并下载采购文件后视作依法获取采购文件；通过“游客浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览）。本项目不提供纸质版采购文件。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月29日10:00（北京时间）

投标地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

开标时间：2021年11月29日10:00（北京时间）

开标地点（网址）：浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事项

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：①本项目落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。②信用查询：投标截止时间当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询本项目投标供应商信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。③企业融资：凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。详见《政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表》。

- 对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：杭州市临安区第四人民医院

地址：杭州市临安区昌化镇滨江南路

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0571-23668023

质疑联系人：裘先生

质疑联系方式：0571-23661002

2.采购代理信息

名称：杭州中易招标代理有限公司

地址：杭州市临安区青山湖星港路618号主楼403室

项目联系人（询问）：余宏基、王红雁

项目联系方式（询问）：0571-87851567，18457120662

电子邮箱：18958139919@163.com

质疑联系人：王祥

质疑联系方式：0571-85121567，13372531088

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市临安区财政局

地址：杭州市临安区临天路1950号

联系人：喻伟建

监督投诉电话：0571-61073953

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取帮助。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目。 |
| 2 | 采购需求 | 核磁共振仪，1套。 |
| 3 | 采购预算 | 700万元（最高限价630万）。 |
| 4 | 投标报价 | - 本项目投标应以人民币报价。 - 不论投标结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 现场踏勘或 开标前答疑 | □ 组织：/ 不组织。 |
| 6 | 样品 | □ 提供：/ 不提供。 |
| 7 | 演示 | □ 要求：/ 不要求。 |
| 8 | 采购项目属性 及其品目分类 | 项目属性：货物类；品目分类：A032010医用磁共振设备。 |
| 9 | 中小企业划分 标准所属行业 | 采购标的：核磁共振仪；所属行业：工业。 |
| 10 | 是否适宜 中小企业情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号文件的规定，本项目不适宜面向中小企业采购。 |
| 11 | 招标文件的 澄清与修改 | 投标人如果认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或倾向性或其他违法内容的，请在投标截止时间5日前以书面形式或者通过招标公告公开的电子邮箱一次性递交给招标采购单位。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或修改的，将以更正公告形式在招标公告同一媒体上发布。更正公告和澄清修改文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。 |
| 12 | 投标文件形式 | 投标文件分为三种形式： - 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。 - 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；电子备份投标文件以介质存储（U盘）形式提供。 - 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。 |
| 13 | 投标文件编制与传输递交 | - 投标文件由<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。 - 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。 - 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。 - 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件及纸质备份文件。 - 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并在密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人提供纸质备份投标文件的，应将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标单位名称并加盖公章。 - 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 自投标截止日起90天 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 杭州市公共资源交易网（www.hzctc.cn） 临安区政府采购网（www.linan.gov.cn/col/col1366369/） |
| 17 | 结果公告及 中标通知书 | 评审结束，采购结果经采购人确认后2个工作日内，招标代理机构对外发布中标(成交)结果公告和签发中标通知书。 |
| 18 | 合同签订 | 中标通知书发出后30日内，中标供应商持中标通知书与采购人签订合同； 招标代理机构作为合同鉴证方负责协助审查合同条款，参与合同鉴定。 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。 |
| 20 | 履约验收 | 本项目按规定开展合同履约验收，验收结果与合同约定的资金支付挂钩。 合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，且按实增减资金总额不超过原合同采购金额的百分之十。 |
| 21 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品。 本项目不允许采购进口产品。 |
| 22 | 节能产品 | □ 本项目强制采购节能产品。 本项目优先采购节能产品。 |
| 23 | 环境标志产品 | 本项目优先采购环境标志产品。 □ 不适用。 |
| 24 | 支持中小企业 | 本项目执行促进中小企业发展政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，详见招标文件的第四章、第六章。 |
| 25 | 企业信用融资 | 根据《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》(浙财采监[2012]13号)规定，供应商可登录浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)“中小企业信用融资”栏目了解相关扶持政策信息。 |
| 26 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日具体如下： - 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； - 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； - 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 |
| 27 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。 |
| 28 | 代理服务费 | - 收费标准：按照浙价服[2003]77号规定。 - 缴付方式： - 收费对象：本项目代理服务费向中标供应商收取 - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579 |

投标须知

- 一、总则

1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2 定义

- 招标人，是依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织(“采购人”)。

- 招标代理机构，是依法设立、从事招标代理业务及相关服务的社会中介组织(“采购代理机构”)。

- 投标人，是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织(“供应商”)。

- 招标采购单位，是招标人(“招标人”)及采购代理机构(“招标代理机构”)的统称。

- 工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

- 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

- 项目，是指招标文件要求投标人按规定向招标人具体提供的货物、工程和服务。

- 书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

- 进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- “▲”系指实质性要求条款；“★”系指货物服务采购项目中单一产品或核心产品。

1.3 采购方式

本项目采用公开招标的采购方式。

1.4 投标委托

投标人代表应提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须提供法定代表人授权委托书。

1.5 投标费用

不论投标结果如何，招标人不会给予任何性质的补偿，由投标人自行承担所有与投标有关的费用。

1.6 联合体形式

本项目不接受联合体参与采购活动。

1.7 转包与分包

本项目不允许转包；主体、关键性工作不允许分包。

1.8 特别说明

- 投标人应当仔细阅读本招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 投标人在采购活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

- 本招标文件由招标采购单位依据国家现行招标投标相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。

- 二、招标文件

2.1 招标文件构成

- 招标公告

- 投标须知

- 采购需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

- 招标文件有关澄清、答复、修改、补充的内容

2.2 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料或者没有对于招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

2.3 招标文件的澄清与修改

- 投标人应当认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清，否则以招标人的解释为准。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不包含问题来源的答复书面通知所有投标人。

- 采购代理机构对已发布招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在政府指定媒体上发布更正公告；以书面形式通知所有招标文件收受人的，投标人应在收到该通知后予以书面确认。

- 为使投标人有合理时间考虑招标文件的修改部分，采购代理机构可以酌情推迟提交投标文件截止时间和投标时间，并以书面形式通知所有报名的投标人。

- 招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均有约束力。

- 三、投标文件

3.1 投标文件的组成：由<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>三部分组成。

3.1.1 资格文件                       （格式1）

3.1.2 商务技术文件：

- 投标书                           （格式2）

- 货物(服务)清单                   （格式3）

- 商务响应表                       （格式4）

- 商务能力及证明材料               （格式5）

- 技术(服务)响应表                 （格式6）

- 技术(服务)方案及证明材料         （格式7）

- 投标人认为有必要提供的其他文件   （格式8）

3.1.3 报价文件：

- 报价一览表                       （格式9）

- 分项报价明细表                   （格式10）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件 （格式11）

3.2 投标文件的语言及计量

- 投标文件以及投标人与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语之外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持资料和印刷文献若使用其他语言的，投标文件中必须附有相应内容的中文翻译文本。

- 响应计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

3.3 投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 投标报价是履行合同的最终价格，包括完成本项目采购范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险、履约验收等一切费用。

- 投标报价应当是唯一的，有选择的或有条件的报价将不予接受，其投标文件无效。

3.4 投标文件的有效期

- 投标文件应在投标须知前附表规定的期限内保持有效，有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 中标人的投标文件自投标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 本项目按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》(浙财采监[2019]10号)文件规定，执行电子交易（网上电子投标、开标、评标）。

3.5.2 投标文件分为三种形式：电子加密投标文件、电子备份投标文件、纸质备份投标文件。

- 电子加密投标文件：是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs）。

- 电子备份投标文件：是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.bfbs），在电子加密投标文件解密异常时应急使用；可以介质存储（U盘）形式提供。

- 纸质备份投标文件：是指纸质版投标文件，与电子投标文件内容一致。

3.6 投标文件的传输递交

- 投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。

- 投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的传输递交，并且可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间后递交的投标文件，将被电子交易平台拒收。

- 投标人在电子交易平台传输递交电子加密投标文件后，还可以在提交投标文件截止时间前提交以介质存储（U盘）数据电文形式的电子备份投标文件。

- 投标人提供电子备份投标文件的，应当将电子备份投标文件（U盘1份）单独密封包装，并且在密封袋上注明项目名称、投标人单位名称并加盖公章。

- 投标人提供纸质备份投标文件的，应当将纸质备份投标文件（正本各1份，副本各2份）的<资格文件>、<商务技术文件>、<报价文件>均单独装订并密封包装，密封袋上注明项目名称、投标人单位名称并加盖公章。

- 投标人未能在提交投标文件截止时间前成功上传电子加密投标文件的，投标无效；投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。未密封包装或者逾期送达的投标文件将不予接收。电子加密投标文件未按时解密，投标人提供备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。电子投标文件未能按时成功解密且未提供纸质备份投标文件的风险由投标人自行负担。

3.7 投标无效、废标的情形

3.7.1 投标文件符合下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

- 未按照招标文件规定要求密封（加密）、签署、盖章的；

- 未提交保证金或金额不足、保证金提交形式不符合招标文件要求的（不适用）；

- 资格审查不合格的；

- 未按招标文件规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 投标报价超出采购预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价且未声明哪一个有效的，但招标文件要求提交备选方案的除外；

- 投标人存在恶意串通情形的，即：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 未如实响应性能指标，或者响应内容存在虚构技术参数或资料的(虚假应标)。

- 联合体参与采购活动但未提交联合体协议的；

- 投标文件未对招标文件的商务技术等实质性要求和条件作出响应的；

- 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在活动现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.7.2 如果出现下列情形之一的，将被终止采购活动（废标）：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

3.7.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效标；被拒绝的投标文件为无效标。

- 四、电子开标

4.1 开标准备

采购代理机构按照招标文件确定的时间，在浙江政府采购网上公开进行电子开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。投标人若没有参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购工作人员、开标过程和开标结果提出异议。因投标人未在线参加开标而导致其电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

4.2 开标流程（两阶段）

4.2.1第一阶段：

- 开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人按规定方式进行在线解密，解密时间为投标后30分钟内；电子加密投标文件按时解密的，所有备份投标文件自动失效。

- 投标人在规定时间内无法完成电子加密投标文件在线解密，但是提供了电子备份投标文件或纸质备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。

- 电子交易平台无法正常进行，代理机构可以中止本次采购活动；但是投标人递交的纸质备份投标文件符合法定数量的，采购活动以纸质形式继续进行。未提交纸质备份投标文件的风险由投标人自行承担。

4.2.2第二阶段：

- 资格文件和商务技术文件评审结束后，公布无效投标人名称及理由。

- 开启有效投标人的报价文件，公布开标一览表有关内容。

- 五、电子评标

5.1 组建评审小组（同“评标委员会”）

本项目评审小组（评标委员会）依法抽取并组建，评审小组成员总数为5人或以上单数。

5.2 评标方式

本项目采用不公开方式评标（在线电子评审），评审的依据为招标文件和投标文件。

5.3 评标程序

- 在评审专家中推选评审小组组长。

- 评审小组组长召集成员认真阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

- 评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询查，投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到现场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出独立的评判。

- 评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

- 评审人员对各投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，经商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

- 各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

- 代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的价格分。

- 评审小组完成评审后，进行各部分得分汇总，计算出本项目各投标人最终得分和排名。评审小组按照评审原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

- 评审后实质上响应采购要求的有效投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应作废标处理。

5.4 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。

5.5 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5.6 评审原则和评标办法

- 评审原则：公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审活动；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 评标办法：本项目采用综合评分法，详见《第四章 评标办法》。

- 评审依据：招标文件中没有规定的评审标准及因素不得作为评审的依据；评审小组判定投标文件是否实质上满足采购要求，仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；评审小组对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。

5.7 评审纪律和全程监控

- 评审小组应当严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 采购代理机构及其工作人员应当自觉遵守采购活动各项纪律规章制度，依法开展组织管理工作。现场监督员负责对采购活动现场工作情况进行复核监督、记录，评审专家、招标人代表、投标人代表等相关人员应予积极配合并且自觉接受监督。投标人任何试图影响评审结果的不公正活动，可能会导致其投标被拒绝。

- 采购活动现场实行全过程录音录像监控，同时按照规定留档保存。

- 六、合同授予

6.1 确定中标人（或者招标人事先授权评审小组确定中标人）

- 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告提交给招标人；招标人自收到评审报告后5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

- 招标人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

6.2 签订合同

- 招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 招标文件及补充文件、中标人投标文件及其修改文件、评审过程有关澄清文件和中标通知书均作为合同附件。

- 合同签订之日起2个工作日内，按规定在电子交易平台上进行合同公示，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 中标人接到中标通知书后，否认招标文件规定或无故拒签合同的，按照放弃中标资格处理。

6.3 履约验收

- 合同签订后，中标人未履行合同约定事项，没收履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 本项目按规定开展合同履约验收，验收结果与合同约定的资金支付挂钩。

- 第三章  采购需求

项目编号：ZYTC-202110031101

采购单位：杭州市临安区第四人民医院

- 一、项目概述

本项目按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第十一条规定编制采购需求，“★”系指货物(服务)采购项目中单一产品或核心产品。本项目根据《政府采购需求管理办法》（财库[2021]22号）第二十一条规定，属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“△”系指重要性和优先级较高的量化指标，相应设置的评分值较高。

- 二、需求一览表

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（元） | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振仪 | 1 | 7000000 | 包括安装调试、验收、售后服务等 |

- 三、资格要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商无不良信用记录的书面声明 |
| 2 | 法定代表人授权书 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 |

- 四、商务要求表

| 序号 | 内容及要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 符合本项目实施条件的资质证明文件： - 供应商拟提供的货物（服务）必须符合国家强制性技术标准及规范； - 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，供应商须在采购响应文件中提供相关认证或许可证明。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的供应商，不能推荐、确认为成交供应商。 |
| 2 | 可供证明投标人资信能力的文件： 提供质量管理/环境体系认证、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。 |
| 3 | 质保期： - 整机保修≥1年。如果质保期内因货物本身缺陷造成的各种故障应由卖方免费技术服务和维修(包括零部件供应)。 - 投标文件中应详细说明质保期内的免费服务计划，包括维修、巡检、保养等。 |
| 4 | 付款方式：安装调试验收后支付合同总价的30%，余款按季度在验收后三年内付清。 |
| 5 | 交货期限及地点： - 交货期限：合同签订后60天内到货。 - 交货地点：杭州市临安区第四人民医院 指定地点。 |
| 6 | 同类业绩证明： - 业绩清单：提供自2019年1月1日以来同类投标产品的销售(成交)业绩清单。 - 证明材料：提供同类投标产品的销售(成交)合同(复印件加盖公章，原件备查)。 |
| 7 | 商务能力证明： - 人员配置：提供满足项目管理实施所需专业技术人员名单及其合格证书。 - 故障维修：维修响应3小时内到现场，保证业务正常开展和质量安全检定。 - 配件供应：提供零配件、易损件清单，包括本地服务机构和运行维护计划。 - 技术支持：提供原厂售后服务承诺书，包括原厂授权证书及其保修证明等；详细说明设备软硬件(含数据接口)使用限制条件并提供相应技术支持。 |
| ▲8 | 投标报价： - 投标报价方式：到用户价（国内供货）或者DDP用户价（国外供货）。 - 投标总价系指履行合同最终价格，是投标人完成本项目招标范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及履约验收等一切费用。 - 投标人应当对其所提供的货物（服务）按规定填写投标总价和投标分项报价明细表，包括须提供质保期内货物正常使用所需备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单。 - 投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，评标时不予核减；投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人必须核实投标报价的完整性，发现问题应当在<报价文件>中以书面形式提供说明；签订合同以投标总价为准，缺漏项的费用由中标商自行承担，招标人将不作任何补偿。 |
| 9 | 其他条款： - 招标文件要求提供的证明材料或者标准数据表等均需加盖单位公章。 - 招标文件以醒目符号标明的实质性条款及具体技术要求，投标文件应当作出明确响应并且提供技术支持资料（以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准）。 - 投标人须提供完整的货物(服务)清单，否则，缺漏项视为已包含在投标总价中。 - 投标人可以提供便利于招标人的合理化建议或优惠措施（包括选配件、耗材或服务）等。 - 本表具体资料要求适用于本项目所有标项(段)；如有矛盾，以技术服务要求表内容为准。 |

- 五、技术(服务)要求

- 标项名称：核磁共振仪（1套）

| 一 | 总体要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 投标机型须配置最新硬件、软件版本产品。 |
| 1.2 | 投标时须提供MRI设备原厂技术白皮书（datasheet）或注册检验报告作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数响应不符合招标要求。 |
| 二、 | 核磁共振仪 （数量：1套） |
| 2.1 | 磁体系统 |
| ▲2.1.1 | 磁场强度＜1.5T |
| 2.1.2 | 为了提升患者体验感，磁体长度（不含外壳）≤155cm |
| △2.1.3 | 磁场均匀度，典型值，V－RMS测量法（以产品datasheet为准）： 10cm DSV≤0.002ppm； 20cm DSV≤0.01ppm； 30cm DSV≤0.04ppm； 40cm DSV≤0.4ppm； |
| 2.1.4 | 具备高阶匀场 |
| 2.1.5 | 磁场稳定度≤0.1 ppm/h |
| 2.1.6 | 磁体重量（以datasheet为准）≥4000kg |
| 2.1.7 | 液氦容积（以datasheet为准）≤800L |
| 2.2 | 梯度系统 |
| 2.2.1 | 梯度线圈冷却方式：水冷或风冷 |
| 2.2.2 | 最大单轴梯度场强度（单轴非有效值）： ≥30mT/m |
| 2.2.3 | 最大切换率（单轴非有效值）≥120T/m/s |
| 3 | 射频系统 |
| 2.3.1 | 射频发射功率≤18KW |
| 2.3.2 | 独立射频接收通道数≥16 |
| 2.3.3.1 | 头颈联合线圈≥16单元（非组合） |
| 2.3.3.2 | 体部线圈：提供 |
| △2.3.3.3 | 原厂脊柱线圈≥20单元（非组合） |
| 2.3.3.4 | 柔性线圈，至少提供两套 |
| 2.3.3.5 | 专用肩关节线圈≥10单元 |
| 2.3.3.6 | 专用膝关节线圈≥10单元 |
| 2.3.3.7 | 线圈柜1个 |
| 2.3.3.8 | 具备一体化线圈技术，多线圈组合技术，满足≥4组线圈可同时组合使用，说明组合方式 |
| 2.3.3.9 | 线圈接口≥6个，必须可同时接驳使用，提供设备图片证明及操作界面证明 |
| 2.3.4 | 射频发射带宽≥600KHz |
| 2.4 | 计算机 |
| 2.4.1 | CPU主频≥3.5GHz |
| 2.4.2 | 处理器位数≥64位 |
| 2.4.3 | 主内存≥16GB |
| 2.4.4 | 硬盘容量≥500GB |
| 2.4.5 | 显示器图像分辨率≥1280x1024 |
| 2.4.6 | 显示器大小及规格≥19英寸，专业级彩色LCD显示器 |
| 2.4.7 | 控制重建计算机CPU主频:8核心至强处理器或更高性能处理器 |
| 2.4.8 | 控制重建计算机内存容量≥32GB |
| 2.4.9 | 图像重建速度(幅/秒)（以datasheet为准）≥15000幅/秒 |
| 2.4.10 | 同步扫描重建功能：扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |
| 2.4.11 | 提供集成式软件操作系统：主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能 |
| 2.5 | 后处理接口 |
| 2.5.1 | 提供软件控制照相技术 |
| 2.5.2 | 提供DICOM 3.0接口及与PACS网络连接功能（包括打印，传输，接收，查询，Worklist，MPPS等功能） |
| 2.5.3 | 提供标准激光相机数字接口 |
| 2.6 | 扫描参数 |
| 2.6.1 | X轴最大FOV≥500mm |
| 2.6.2 | Y轴最大FOV≥500mm |
| 2.6.3 | Z轴最大FOV≥500mm |
| 2.6.4 | 最小FOV≤5mm |
| △2.6.5 | 最薄2D层厚（以datasheet为准）≤0.1mm |
| 2.6.6 | 最薄3D层厚（以datasheet为准）≤0.05mm |
| 2.6.7 | Min. SE TR 128*128≤6.8ms |
| 2.6.8 | Min. SE TE 128*128≤2.8ms |
| 2.7 | 扫描技术与序列 |
| 2.7.1 | 提供自旋回波序列（FSE） |
| 2.7.1.1 | 提供2D/3D快速自旋回波 |
| 2.7.1.2 | 提供组织弛豫时间测量自选回波序列 |
| 2.7.1.3 | 提供可选择角度的自旋回波序列 |
| 2.7.1.4 | 提供单回波、双回波、多回波技术 |
| 2.7.1.5 | 提供单次激发快速自选回波序列 |
| 2.7.1.6 | 提供脂肪抑制技术 |
| 2.7.1.7 | 提供水抑制技术 |
| 2.7.2 | 提供梯度回波(2D/3D) |
| 2.7.2.1 | 提供多层面梯度回波 |
| 2.7.2.2 | 提供2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术 |
| 2.7.2.3 | 提供2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术 |
| 2.7.2.4 | 提供重T2加权高对比序列 |
| 2.7.2.5 | 提供3D梯度回波技术 |
| 2.7.3 | 提供平面回波成像技术（EPI） |
| 2.7.3.1 | 提供单次激发平面回波成像技术 |
| 2.7.3.2 | 提供自旋回波EPI |
| 2.7.3.3 | 提供梯度回波EPI |
| 2.7.4 | 提供神经系统成像技术 |
| 2.7.4.1 | 提供高分辨解剖成像 |
| 2.7.4.2 | 提供全脊髓成像 |
| 2.7.5 | 提供血管成像技术 |
| 2.7.5.1 | 提供时飞法技术(2D/3D) |
| 2.7.5.2 | 提供流入法采集技术（2D/3D） |
| 2.7.5.3 | 提供连续多层3D时飞法技术 |
| 2.7.6 | 提供伪影消除技术 |
| 2.7.6.1 | 提供流体补偿 |
| 2.7.6.2 | 提供呼吸补偿 |
| 2.7.6.3 | 提供流动校正梯度波形技术 |
| 2.7.6.4 | 提供区域饱和技术 |
| 2.7.6.5 | 提供卷积伪影去除技术 |
| 2.7.6.6 | 提供运动伪影消除技术 |
| 2.7.7 | 提供节时技术 |
| 2.7.7.1 | 提供半扫描技术 |
| 2.7.7.2 | 提供全方向部分编码采集技术 |
| 2.7.7.3 | 提供矩形视野采集技术 |
| 2.7.7.4 | 提供并行采集加速技术（SENSE等） |
| 2.7.7.5 | 提供部分回波采集 |
| 2.7.8 | 高级扫描应用软件及后处理 |
| 2.7.8.1 | 提供压缩感知或以该技术为核心的技术（提供datasheet证明），满足≤2s-3s/期相的高时间分辨率，需提供可满足诊断的腹部多期动态增强图像 |
| 2.7.8.2 | 提供腹部自由呼吸成像技术（非导航技术基于K空间径向填充，注明名称），说明技术名称并提供自由呼吸状态下完成可满足诊断的腹部扫描图像 |
| 2.7.8.3 | 提供等体素薄层高清采集技术，提供（CUBE、VISTA、SPACE等类似技术，提供序列名称及证明图像） |
| 2.7.8.4 | 提供磁敏感加权成像（包括头部和体部），须同时具备相位图和幅度图，需提供可满足诊断的腹部磁敏感加权成像案例 |
| 2.7.8.5 | 提供一键式智能扫描平台（含头、脊柱、关节智能扫描，自动出定位相），提供技术平台名称及操作界面截图 |
| 2.7.8.6 | 提供动态增强DCE精准定量扫描技术，能提供病变的组织灌注或微循环渗透性的血流动力学参数，包括Ktrans,Kep, Ve等定量参数，提供扫描案例和图像证明 |
| 2.7.8.7 | 提供腹部增强扫描多对比技术，单次扫描同时生成水相、脂相、同相、反相图像。提供扫描技术名称和图像证明 |
| 2.8 | 病人检查环境 |
| 2.8.1 | 提供双向病人通话系统 |
| 2.8.2 | 提供防磁耳机 |
| 2.8.3 | 提供可调试病人通风系统 |
| 2.8.4 | 提供可调试磁孔内病人照明系统 |
| 2.8.5 | 提供病人双向通话麦克风及扩音器系统 |
| 2.8.6 | 检查床最大承重≥250KG |
| 2.8.7 | 扫描床水平进床最大速度≥20cm/sec |
| 2.8.8 | 提供病人监视系统 |
| 2.8.9 | 提供磁体旁直接启动扫描功能 |
| 2.8.10 | 单次进床最大扫描范围≥150cm |
| 2.8.11 | 扫描床最低高度（以datasheet为准）≤52cm |
| 2.8.12 | 扫描床长度（以datasheet为准）≥260cm |
| 三、 | 第三方产品配置 |
| 3.1 | 机房的屏蔽、水冷机和精密空调各一套（含安装调试） |
| 3.2 | 高压注射器一套 |
| 3.3 | 无磁灭火器、无磁轮椅、无磁转运床和无磁梯子各一套 |
| 3.4 | 安检门一套 |
| 3.5 | 6兆专显诊断工位两套 |
| 四、其他 |  |
| 4.1 | 到货期：合同签订后60天内到货 |
| 4.2 | 保修：整机保修≥1年 |
| 4.3 | 付款方式：按照三个阶段（比例3:6:1）支付合同款，具体支付条款在合同签订时协商确定。 |
| 4.4 | 维修响应时间：接到维修通知，1小时内响应，12小时内工程师到场，24小时内备件到达现场 |
| 4.5 | 提供投标产品的详细配置清单，注明分项设备或附件的型号规格、制造商、数量单位。 |
| 4.6 | 提供设备出保后的报修价或报修方案，包括耗材（如有）和主要维修配件的报价单。 |
| 4.7 | 投标总价不得缺漏招标文件要求的内容，否则视为已包含在投标总价中。选购件单独报价，不含在投标总价中。 |
| 4.8 | 投标人应提供必要的培训计划，包括对用户工作人员进行操作培训和维修培训，并向用户提供操作手册、维修手册、维修密码、安装盘及软件备份等技术资料。培训的方式、地点、人数、时间以及费用（包含在投标总价中），均须在投标文件中予以详细说明。 |
| 4.9 | 投标人应当明确合同履约验收方案，包括提供有效的设备检验文件（包括检测内容和检测方法）作为验收标准。设备到货时随机提供产品合格证明材料（计量设备需提供计量检定证书）。设备安装调试，应当符合国家有关技术规范和技术标准，并且保证产品性能指标、功能配置与产品原始技术数据表及投标书技术规格一致。验收中若发现设备达不到验收标准或合同的规定，中标人必须更换有关部件，使设备最终达到规定的性能指标和功能要求，并且赔偿由此给用户造成的损失。 |

- 第四章  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，按照公平、公正、科学、择优的原则，制定本评标办法。

- 一、总则

本项目评标办法为综合评分法，采用百分制（满分100分）。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。分项评分不得超出评分标准范围。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分计算公式为：

商务技术分 =（评审小组所有成员评分合计数／评审小组成员人数）×100

价格分 =（评标基准价／投标报价）×100

投标人评审得分 = 商务技术分 + 价格分

- 二、资格审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

投标人资格条件应当符合《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第6条规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

- 三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定其是否对招标文件作出实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并且应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资信商务评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

  - 不具备招标文件中规定的资格要求或者未实质性响应招标文件资信商务要求的；

  - 未提供法定代表人授权委托书(授权代表不是法定代表人)、投标书或填写项目不齐全的；

  - 投标有效期不满足招标文件要求的；

  - 以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

  - 投标截止之日前三年内，投标人及负责人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)有失信行为或被列入受惩黑名单的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或者虚假投标的；

  - 不符合招标文件标注“▲”的实质性要求或者没有技术支持资料响应且证明的；

  - 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 不同投标人的投标文件相互混装的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额的；

  - 投标报价具有选择性的；

  - 不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

  - 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。（经过评标委员会认定属于异常报价情况的，应当要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价的合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

- 四、评审因素和评分标准

（一）商务分（18分）

| 序号 | 评审因素及评分标准 | 分值范围 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书：提供质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高3分。 | 0～3分 | 客观分 |
| 2 | 质保期：质保期达到招标要求得1分；超过招标要求每增加1年得0.5分；最高3分。 | 0～3分 | 客观分 |
| 3 | 交货期：满足招标文件要求的得1分，不满足招标文件要求的不得分。 | 0～1分 | 客观分 |
| 4 | 同类业绩：提供自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来的投标产品成交合同，每1个完整清晰的合同复印件(加盖公章)得1分，最高5分。 | 0～5分 | 客观分 |
| 5 | 商务能力： 根据投标文件有关故障维修、配件供应、技术支持等进行评议：(1)维修响应快速、检定措施严密的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)配件充足、本地服务便利的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(3)承诺提供原厂售后服务和全过程技术支持的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。 | 0～6分 | 主观分 |

（二）技术分（52分）

| 序号 | 评审因素及评分标准 | 分值范围 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标： 根据投标文件有关技术(服务)响应表及其证明材料等进行评议：投标响应的技术指标全部满足招标要求的得40分；其中△重要指标低于招标要求(负偏离)的每个扣5分，其他一般指标低于招标要求(负偏离)的每个扣2分；本项最高得40分，最低得0分。（对于△重要指标或者载明具体参数要求的技术需求，未作出明确响应或未提供技术资料佐证的，均视为负偏离） | 0～40分 | 客观分 |
| 2 | 功能特性： 根据投标产品有关功能配置与性能特点等进行评议：(1)功能配置齐全、可扩展性强，兼容性高的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)性能稳定可靠、运行成本低廉的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。 | 0～4分 | 主观分 |
| 3 | 服务措施： 根据投标文件有关安装、调试、培训、运维进行评议：(1)安装调试规范、培训计划周详的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)巡检维护计划周详，运行保障措施严密的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。 | 0～4分 | 主观分 |
| 4 | 质量保障： 根据投标文件有关检测验收、风险控制进行评议：(1)检测措施严密、验收方案明确的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)质控措施严密或者投入技术资源确保产品使用风险得到全面防范控制的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。 | 0～4分 | 主观分 |

（三）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求，对小型和微型企业的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分 =（评标基准价/投标报价）× 30％ ×100

说明：

中小企业（含中型、小型、微型）：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人提供的投标产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审。如投标内容有多项产品，且可分割并具有独立功能，仅针对小微企业所生产的产品进行价格扣除。投标人须将小微企业所生产的投标产品进行明确的分项报价，否则不予扣除。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

- 第五章  合同条款

浙江省政府采购合同指引

甲方（采购人）：杭州市临安区第四人民医院

乙方（中标人）：______________________________

鉴证方（代理机构）：杭州中易招标代理有限公司

甲、乙双方根据杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目（项目编号：ZYTC-202110031101）的招标结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________元（￥__________元）人民币。

2.2 本合同金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修、保险、税金等一切费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按《招标文件》规定的时间向甲方提供使用货物或服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（不超过合同金额的5%或者不收取）

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期_____年。（自交货验收合格之日起计）

8.2 质保金_____元。（履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期及交货地点

9.1 交货期限：                             。

9.2 交货地点：                             。

十、货款支付

10.1 付款方式：                              。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按《招标文件》规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费保修期为_____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的货物依据《招标文件》上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合《招标文件》技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及《招标文件》规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为_____市。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2中标通知书、招标文件、投标文件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

18.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.4本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，鉴证方一份；副本    份(用途)。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 签订日期： |
| --- | --- |
| 鉴 证 方： 杭州中易招标代理有限公司 地 址： 法定代表人或项目负责人： 鉴证日期： |  |

- 第六章  投标文件格式

【填写须知】

(1) 投标文件应按下述规定的目录、格式进行编制和装订。

(2) 投标人须完整提供下述格式中要求提交的证明材料。

(3) 投标人须保证投标内容及其资料是真实的和正确的。

(4) 评标委员会有权依据投标文件本身进行独立的评判。

(5) 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

(6) 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者

找不到相关内容的，是投标人的责任。

(7) 投标文件封面格式自拟，注明“项目名称、项目编号、文件名称（资格文件/商务技术文件/报价文件）、供应商名称”等，并加盖公章；纸质备份投标文件封面右上角注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。

【投标文件目录汇总】

一、资格文件（格式1）

二、商务技术文件：

（1）投标书（格式2）

（2）货物(服务)清单（格式3）

（3）商务响应表（格式4）

（4）商务能力及证明材料（格式5）

（5）技术(服务)响应表（格式6）

（6）技术(服务)方案及证明材料（格式7）

（7）投标人认为有必要提供的其他文件（格式8）

三、报价文件：

（1）开标(报价)一览表（格式9）

（2）投标分项报价明细表（格式10）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件（格式11）

- 格式1：资格文件

1.资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；投标人无不良信用记录的书面声明 | (1) 投标人资格承诺函（格式1-1）。 |
| 2 | 法定代表人授权书 | (2) 法定代表人的授权委托书（格式1-2）； (3) 自然人的身份证明（投标人法定代表人及其授权代表）。 |
| 3 | 符合政府采购政策的资格证明材料 | (4) 政府采购公平竞争确认声明书（格式1-3）； (5) 联合体协议（若适用，格式1-4）。 (6) 节能环保产品等证明材料（若适用，格式1-5）。 |

备注：投标人应完整提交上述资格要求的有效证明文件（加盖公章），否则，其投标文件将被拒绝；同时，采购方保留对证明文件进一步调查取证的权利。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式1-1：投标人资格承诺函

1.1 投标人资格承诺函

致：（招标代理机构）

（投标人名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司对上述承诺内容的真实性负责，如违反上述承诺，我公司愿承担一切法律责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式1-2：法定代表人授权委托书

1.2 法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构）

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加      （项目名称）项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标(谈判)、澄清、中标(成交)、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（盖章或签字）：                     法定代表人（盖章或签字）：________________

职        务：                               投标人（盖章）：__________________________

被授权人身份证号码：                         签署时间：________________________________

______________________________________

附件（自然人的身份证明）：

| 被授权人身份证正面 | 法定代表人身份证正面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证背面 | 法定代表人身份证背面 |

格式1-3：政府采购公平竞争确认声明书

1.3 政府采购公平竞争确认声明书

杭州中易招标代理有限公司：

本人          （授权代表姓名），经由                      （单位）      （法定代表人姓名）合法授权参与                            （编号：                 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间  □不存在利害关系  □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规。

四、我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第   项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式1-4：联合体协议（若适用）

1.4 联合体协议

与               在               （项目编号：           ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由             为本次投标联合体主体方，            为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、                为本项目工作的主体方，联合体以主体方的名义参加投标，中标后，联合体双方与采购人同时联合签订合同。

三、主体方（联合体牵头人）            负责其中                      工作，协办方          负责                                       工作。

四、本次项目中因                        引起的问题由             （主体方）负责；因                              引起的问题由             （协办方）负责，联合体双方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经双方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

五、联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标。

主体方：                                 协办方：

法定代表人姓名：					    	   法定代表人姓名：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

联系电话：     					          联系电话：

签署日期：   年   月   日		          签署日期：    年   月   日

（注：“联合体协议”仅适用于采购项目接受联合体且投标人以联合体形式参与采购活动的情形）

- 格式1-5：政府采购政策功能——节能环保产品（若适用）

1.5 节能环保产品的证明材料

- 投标产品主体入围财政部、环境保护部“环境标志产品政府采购清单”或者入围财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，投标人需按照采购要求提供相关认证证书或者证明材料并且显著标记。

- 如果本项目拟采购产品如果属于政府强制采购产品目录清单的，投标人未按规定提供国家授权认证机构出具的、处于有效期之内的节能环保产品认证证书，则投标无效。

- 根据政府采购政策功能要求，采购人及其委托的采购代理机构将对获得节能环保有关证明的产品，落实政府优先采购或强制采购等评审工作。

- 格式2：投标书

2.投标书

致：（招标代理机构）

根据贵方为                 （项目名称）的采购邀请            （项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本 壹 份及副本    份：

（1）资格文件

（2）投标书

（3）货物(服务)清单

（4）商务响应表

（5）商务能力及证明材料

（6）技术(服务)响应表

（7）技术(服务)方案及证明材料

（8）投标人认为有必要提供的其他文件

（9）报价文件（单独封装）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的、真实的。

2. 投标人已经详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期为自开标日起        天。

4. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

5. 我方单位负责人同时为下列单位的负责人：                                  。

6. 我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

7. 我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：            。

8. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标。

9. 如若中标，投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：_____________________

电话：                                      电子函件：_________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式3：货物(服务)清单

3.货物(服务)清单

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                      标项：_______________

| 序号 | 内容名称 | 规格型号(说明) | 数量 | 制造商(产地)/服务商 | 交货(工)期 | 保修期限/服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注： 1.上表内容应与报价文件中的《报价一览表》一致；

2.具体货物规格或服务事项内容，可以随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式4：商务响应表

4.商务响应表

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                      标项：_______________

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 采购需求》中“四、商务要求表”，据实响应；

2.投标人的商务响应内容包括资信证明或商业承诺的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式5：商务能力及证明材料

- 格式5-1：证书格式

5.1 证书

（包括评标办法涉及所有证明材料）

一、投标人声明提交的证书及信誉文件是真实的、正确的。

二、投标人同意按照招标方可能进一步的要求提供与证书及信誉文件有关的验证途径。

三、投标人提交的商务信誉证明文件和资质认证证书(复印件加盖公章，原件备查)，如：

质量管理/环境管理体系认证、节能/环境标志产品证明、荣誉证书等(若适用)。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式5-2：同类业绩表

5.2 同类业绩表

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                      标项：_______________

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 采购单位 | 证明人 | 联系电话 | 证明资料(页码) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.根据《第三章 采购需求》中“四、商务要求表”的规定，据实填写；

2.随本表附相关合同复印件等证明资料，原件备查。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式5-3：商务能力证明

5.3.1 项目管理实施人员

（供参考，格式可以自拟）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.随本表附上相关人员的专业技术资格证书复印件加盖公章（包括社保缴纳证明）。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：              .

投标人（盖章）：                                  .

日          期：                                  .

5.3.2售后服务计划表

（供参考）

表A：常用配件供应（包括耗材）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 送达用户时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

表B：保修服务计划

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 实施条件 | 责任单位 | 收费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

备注：根据招标文件要求，投标人可以对上表内容格式作进一步补充或调整，以便于评审。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

5.3.3最优服务网点

（供参考，格式可以自拟）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

5.3.4运维计划、售后服务、技术支持的内容和措施

（根据采购需求、评审因素和评分标准，自行编制。格式自拟。）

5.3.5售后服务承诺

（供参考，格式可以自拟）

致：杭州市临安区第四人民医院

我们    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按      （国家名称）    法律成立的一家公司，主要营业地址设在                 。兹指派按      （国家名称）法律成立的、主要营业地址在                  的               （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                    项目（招标编号：           ）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供全过程专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                                       ；规格型号：                         ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式6：技术(服务)响应表

6.技术(服务)响应表

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                      标项：_______________

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.按照《第三章 采购需求》中“五、技术(服务)要求”，据实响应；

2.投标人的技术响应内容包括技术资料或者证明文件的，应随本表附后。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式7：技术(服务)方案及证明材料

（根据采购需求、评审因素和评分标准，自行编制。格式自拟。）

- 本项目组织形式、质量目标

- 本项目设计思路、技术路线

- 本项目实施计划、服务措施

- 本项目验收方案、风险控制

- 其他技术资料以及证明材料

- 格式8：投标人认为有必要提供的其他文件

8.1 合理化建议（格式自拟）

8.2 针对本项目的优惠措施

（供参考，格式可以自拟）

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                      标项：_______________

| 序号 | 优惠内容 | 适用条件 | 优惠措施/幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

备注：本表供参考，投标人可根据自身优势或产品特点作适当调整和补充，以便于理解与评审。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式9：开标(报价)一览表

9.开标(报价)一览表

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                      标项：_______________

| 序号 | 货物(服务)名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商/服务商 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 交货期限/服务期限 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  | (小写)： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (大写)： |  |  |  |  |  |

备注：1.投标货币为：人民币；价格条件填写：到用户价（国内供货）或者DDP用户价（国外供货）。

2.投标总价系指履行合同最终价格，是投标人完成本项目招标范围及需求的所有费用，具体包括但不限于货款、材料、机械、人工、管理、利润、税金、保险及履约验收等一切费用。招标代理服务费计入投标总价。此表“投标总价”应当与“投标分项报价明细表”中的“总计”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式10：投标分项报价明细表

10.投标分项报价明细表

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                      标项：_______________

| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机/品名 |  |  |  |  |
|  | 标准附件 |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 工程量及项目费用清单（若适用） |  |  |  |  |  |
|  | 工程量 |  |  |  |  |
|  | 工时费 |  |  |  |  |
|  | 服务费 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | (小写)： |  |  |
|  |  |  | (大写)： |  |  |

备注：如果未提供详细分项报价，则视为分项费用均已包含在投标总价中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

- 格式11：投标人针对报价需要说明的其他文件

11.1 备品备件、专用工具、专用耗材等价格清单

（供参考）

项目名称：杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目

项目编号：ZYTC-202110031101                                    标项：_______________

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 /原产地 | 适用条件 | 数量 | 到用户价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |

备注：1.备品备件，是指确保设备正常运作的备用物品(易耗品)和备用零件(易损件)。

2.专用工具，是指适用于特定设备或指定机型的专业维修工具。

3.专用耗材，是指适用于特定设备或指定机型的消耗性物品(耗材)。

4.投标人可以根据本项目特点和自身实际情况作进一步补充和扩展。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

11.2 政府采购政策功能——支持中小企业发展

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，供应商所投产品为小型或微型企业生产的，本项目针对小型和微型企业给予价格扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》将被视同为小型、微型企业。

11.2.1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业声明函将随中标结果公告公布。

11.2.2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

11.3招标代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目（招标编号：ZYTC-202110031101），我单位若中标（成交），则在中标（成交）结果公告之日起5个工作日内，按照招标文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付招标代理服务费。

本单位确认：

1.招标代理服务费收取标准按照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003]77号）文件规定标准，不足伍仟元按伍仟元计取。

| 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

说明：招标代理服务费按照规定差额定率累进法计算。

2.招标代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

11.4履约验收委托代理服务费支付承诺书

杭州中易招标代理有限公司：

本单位在此承诺：由贵公司招标代理的杭州市临安区第四人民医院核磁共振仪项目（招标编号：ZYTC-202110031101），我单位若中标（成交），则在后续履约验收中，发布履约验收公告之日起5个工作日内，按照采购文件规定的收费标准及其收款账户向贵公司一次性支付履约验收代理服务费。

本单位确认：

1.履约验收代理服务费收取标准：按照项目合同金额的1%计取，低于伍仟元按伍仟元计取。

2.履约验收代理服务费缴款账户信息：

收款单位：杭州中易招标代理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司杭州建中支行 银行账号：3714 6816 5579

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_______________

投标人（盖章）：___________________________________

日          期：___________________________________

11.5政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。