桐庐县第二人民医院PCR分子生物学实验室建设项目

谈  判  文  件

（编号：HZZC-TL2020JZXTP-005）

采购单位：      桐庐县第二人民医院

法定代表人或其委托代理人:   尹群勤

代理机构 ：  杭州智诚工程管理有限公司

2020年05月

目     录

- 谈判说明

- 采购内容及需求

- 供应商须知

前附表

  - 总 则

  - 谈判文件

  - 谈判响应文件的编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评审办法

- 政府采购合同

- 谈判响应文件格式

# 第一章   谈判说明

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，现就桐庐县第二人民医院PCR分子生物学实验室建设项目进行采购，由采购人和专家推荐符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目编号：HZZC-TL2020JZXTP-005

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性谈判

四、公告期限：3个工作日

五、采购内容：

| 项目内容 | 数量 | 预算价 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCR分子生物学实验室建设 | 1项 | 65万元 | 61万元 | 详细内容见谈判需求 |

六、合格供应商的资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（2）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以谈判当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

注：本项目拒绝联合体谈判。

七、谈判文件的获取：

1、本项目谈判文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供谈判文件纸质版。供应商获取谈判文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目谈判文件不收取工本费；仅需浏览谈判文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、供应商获取谈判文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：谈判公告附件内的谈判文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

八、谈判响应截止时间和地点：2020年6月 1 日14时 00 分

九、谈判地点：政采云在线。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年6月1日14时 00 分政采云在线开标。

十一、谈判保证金：无

十二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十三、其他事项

1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号。

2、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标当日；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

十四、业务咨询：

采购人：桐庐县第二人民医院

联系人：尹群勤      联系电话：13616812719

书面质疑联系人：王建良         联系电话：13634171478

地 址： 桐庐县分水镇新淳路96号

采购代理机构名称：杭州智诚工程管理有限公司

联系人：陈泽安

联系电话：15068117073   电子信箱：1816108920@qq.com

书面质疑受理联系人：郑小庆   联系电话：0571-69916665

地 址：桐庐县迎春南路231号新青年广场A座1120室

同级政府采购监管部门：桐庐县财政局

联系人：陈毅

监督投诉电话：0571-64217655   传真：0571-64217662

地址：桐庐县迎春南路258号国资大厦6楼

第二章  采购内容及需求

一、采购项目：

1．本项目内容为桐庐县第二人民医院PCR分子生物学实验室建设项目

2．中标人应与采购方就此项目签订合同。

3．采购方有权在签订合同时对产品数量和工程量作适当增减，相应总费用随单价调整。

投标人必须响应并承诺下列要求：

1、投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

2、如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备/部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

3、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。

4、所建议的产品的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

5、投标人在投标文件中建议提供的货物必须给出具体的选型说明，所选货物必须是新制造的，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在投标书中列出。

6、投标人的投标产品必须具备相当于或高于招标文件中采购人所要求的相应的技术指标，并能提供更好的性能，具有更高的可靠性和耐用性。

二、技术参数详细要求

1、总体要求：

确保建成后的PCR实验室能达到《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》T/CECS 662-2020等相关技术标准要求，具备高致病性病原微生物检测的硬件条件。力求做到理念清晰、布局合理、设计规范、设置完善，即符合采购方实际使用需求，又符合上级疾控部门实验室验收及国家实验室认可验收的硬件标准。

2、参照标准：

《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》T/CECS 662-2020

《临床基因扩增检验实验室工作规范》卫医发[2002]8号文

《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》卫医发[2002]10号文

《临床基因扩增检验实验室设置标准》卫医发[2002]10号文附件

《基因检验实验室技术要求》国家质监检验总局SN/T 1193-2003

《洁净室及相关受控环境 - 生物污染控制》国际标准 ISO 14698

《洁净厂房设计规范》国家标准 GB 50073-2001

《洁净室施工及验收规范》建设部 JGJ 71-90

《室内空气质量标准》国家标准GB/T 1883-2002

《实验室生物安全通用要求》国家标准GB 19489-2008

《生物安全实验室建筑技术规范》国家标准GB 50346-2004

《病原微生物实验室生物安全通用准则》行业标准 WS233-2017

《病原微生物实验室生物安全管理条例》卫生部（2004-11-12）

《低压电气施工及检收规范》国家标准GB 50254-96

《通风与空调工程施工质量验收规范》 国家标准GB50043-2002

同时参考国外先进国家有关技术规程，以及国家现行的其它相关标准、规范（以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行）

3、参数：

洁 净 度——无（实验区全区域采用全新风系统）

换气次数——12h-1～15h-1（8级） 其他实验新风量≥60m3/人.h；

温    度——20℃～24℃（冬季）    18℃～22℃（夏季）

湿    度——30%～70%RH（冬季）   45%～65%RH（夏季）

照    度——≥300Lux（操作区）   ≥150Lux（辅助区）

噪    音——≤60dB（A）生物安全柜未启动情况下

压    差——≤-20~-5Pa（样本准备间），其它区域无压差要求

| 房间编号 | 房间名称 | 级别 | 夏季温度℃ | 夏季湿度%RH | 冬季温度℃ | 冬季湿度%RH | 面积㎡ | 高度m | 体积m³ | 换气次数/h | 送风量m³/h | 泄风量m³/h | 排风量m³/h | 新风量m³/h | 压差Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂准备区 | 无 | 22±2 | 55%±10% | 20±2 | 30%~70% | 9.2 | 2.6 | 23.9 | 15 | 359 | 0 | 359 | 359 | —— |
| 2 | 准备区缓冲 | 无 | 22±2 | 55%±10% | 20±2 | 30%~70% | 3.7 | 2.6 | 9.62 | 15 | 144 | 0 | 144 | 144 | —— |
| 3 | 样本准备间缓冲间 | 无 | 22±2 | 55%±10% | 20±2 | 30%~70% | 3.9 | 2.6 | 10.1 | 15 | 152 | 20 | 150 | 152 | -5~-10 |
| 4 | 样本准备间 | 无 | 22±2 | 55%±10% | 20±2 | 30%~70% | 16.1 | 2.6 | 41.9 | 15 | 629 | 20 | 600 | 630 | -15~-20 |
| 5 | 扩增区缓冲 | 无 | 22±2 | 55%±10% | 20±2 | 30%~70% | 3.1 | 2.6 | 8.1 | 15 | 121 | 0 | 121 | 121 | —— |
| 6 | 扩增区 | 无 | 22±2 | 55%±10% | 20±2 | 30%~70% | 9.8 | 2.6 | 25.6 | 15 | 384 | 0 | 384 | 384 | —— |
| 7 | 内走廊 | 无 | 22±2 | 55%±10% | 20±2 | 30%~70% | 20.4 | 2.6 | 53.0 | 15 | 759 | 0 | 759 | 759 | —— |
| 8 | 更衣 | 无 | 22±2 | —— | 20±2 | —— | 7.54 | 2.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |
| 9 | 防护服暂存 | 无 | 22±2 | —— | 20±2 | —— | 9.8 | 2.6 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— |

★各功能区块技术要求

- 参考布局图：（具体以医院的图纸为准）

5.实验区域各部装修材料技术要求：

总体要求

PCR实验区搭建室内环境污染控制二级屏障——密闭间，其围护全部采用50厚岩棉夹心手工净化彩钢板，吊顶全部采用厚度为50mm的玻镁岩棉夹芯净化彩钢复合板（双面钢板厚度0.426mm），平整、无漏缝、易清洁、不发尘；

所有墙与顶、地、窗：对接角均采用内圆弧（阴角）或外圆弧（阳角）和工艺，室内无死角、不集尘、易清洁；50槽、门框料、窗框料、圆弧角等结构件均选用净化专用铝型材料；项目现场除楼梯间外，其他隔墙拆除。

实验区域内地面：全部选用知名品牌的优质塑胶卷材地板铺设，无缝焊接，防渗漏、防腐蚀、易清洁、美观大方；项目现场的地砖视具体情况拆除。

室内围护屏障所设固定采光窗/观察窗均采用净化专用防冷桥钢化玻璃窗，不可开启；室内门可通过尺寸为宽850mm、高2050 mm，负压较大的室门向外侧开启，正压室门向内侧开启，走廊或主通道门向外侧开启，门上均设置有长方形观察窗。

各区缓冲间门均安装暗装式液压闭门器；加强型BSL-2实验室缓冲间设置紧急冲淋（或药淋）。

作为二级屏障以降低外环境空气或沙尘污染对室内的影响。

5.1地面

### 5.1.1基层处理：原药房地面修补；

### 5.1.2地面铺设：水泥基自流坪，专用胶水，铺贴2mm厚同质透芯塑胶地板；

### 5.1.3踢脚线：专用铝型材收口。

5.2墙面

5.2.1隔墙、墙面围护：采用岩棉复合手工彩钢板：板厚δ=50mm。表面钢板厚度≥0.426mm；夹芯岩棉容重≥120kg/m3；镀锌板内边框（厚度≥0.8mm），合理联接。双面覆塑料薄膜，壁板板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色。所有的连接件采用≥1.2 mm厚的铝型材。隔间内阴阳角需用圆弧过渡,圆弧半径≥60 mm。壁板内的线管需在工厂预制。壁板与顶板应对缝处理。隔墙壁板上门、窗、电器等的安装孔要求在工厂预制开孔为主，辅以现场开孔，开孔后应立即包边加固封闭。

5.2.2 彩钢板保温层厚度≥48mm，传热系数≤0.85w(㎡.k),粘接强度≥0.06MPa,剥离性能≥85%，抗弯承载力≥0.5KN/㎡；两面钢板≥0.5mm,耐火性能满足GB/T9978-2008.1,防火要求≥60min。

5.3顶面

### 5.3.1基础保温：50mm厚手工玻镁岩棉岩棉夹心彩钢板，保温彩钢板内保温材料为岩棉，岩棉容重≥120kg/m3,岩棉保温层厚度与彩钢板厚度一致，钢板基板厚度δ≥0.426 mm（不含漆面），出厂时贴塑料膜保护处理，要求接口缝隙小于2mm，室内采用专用铝合金阴圆弧过渡、密封。

### 5.4门窗

### 5.4.1观察窗：

### 如实验室彩钢板隔墙上，均设置5+9A+5mm中空LOW-E玻璃观察窗，四周黑色丝印弧角修饰，窗料为喷塑铝合金。玻璃窗应具有内充惰性气体加干燥剂，密封效果好，不起雾的特点。观察窗安装完成后，玻璃应与墙板齐平符合净化不积尘要求并方便清洁的要求。规格L*1100mm，L根据房间布局，具体尺寸详见图纸。中空玻璃观察窗底边距离缓冲走廊地面完成面高度为1000mm。

### 5.4.2.成品保温彩钢板密闭门：

### 每个实验室门采用不小于50mm成品净化保温彩钢板门，规格双开门为1500*2100mm,单开门为900*2100mm，每扇门上带两个300*500mm中空玻璃观察窗，不锈钢一字门锁，门框采用不小于1.2mm厚优质铝合金框架型材，每扇门安装3个优质不锈钢铰链。门框底部不带门槛。实验室门安装互锁装置及应急开关；所有实验室门安装暗藏式液压闭门器。

6.暖通系统：

通用要求

投标人提供的设备必须是未使用过的最新版本成熟机型的，运行安全、技术先进、可靠性高、节省空间、便于安装和维护、高效节能、自身自动控制性能高、耐用，品牌可靠度和信誉度好、故障率低、社会口碑好的产品。

机组及附属设备的各项性能指标、安全指标、施工安全应符合国家和有关行业技术标准，需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件，交货时应提供机组通过测试的相关证明和符合的规范标准。

全新风洁净组合式空气处理机组及配套设备

空调全新风组合式空调机组，机组功能段采用：新风段→初效过滤段→表冷段→电加热段→加湿段→送风机段；各部件布局合理、整齐，导线布放平整，接插件牢固。

总体要求：实验室及其缓冲分别采用单向流、三级过滤的独立送风、新风/排风的通风系统，室内全部选用经初、中、高三级过滤的新风系统，以保证室内压差稳定及实验室消毒时实验室气压维持；其他实验区采用独立空调、独立排风、集中新风(新风分别控制)的通风系统；本项目洁净空调采用直膨室恒温恒湿空调，来保证全新风系统的工作区域的舒适性；最大限度提高实验室运行的节能效果及灵活度。

实验室内的送风口设在实验室入口上方，排风口应设在室内被污染风险最高的区域（末端）,其前方不应有障碍.采用上送下排方式时,排风口下边沿高地面不宜低于0.1m,且不宜高于0.15m.排风口排风速度不宜大于1m/s.

实验室通风空调系统中需要消毒的通风管道应采用耐腐蚀、耐老化、不吸水、易消毒灭菌的材料制作,本方案采用保温一体成型风管；消声器或消声部件的材料应能耐腐蚀、不产尘和不易附着灰尘;

通风部件：普通调节阀采用碳钢喷塑涡轮阀；高效过滤器采样无隔板F13高效过滤器。

排风及新风口设置防鸟防虫网，排风管设置防倒流的止回阀；

6.1.箱体框架及面板

（1）空调箱体外形美观大方，采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。

（2）箱体应具有良好的气密性，按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，机组的漏风率不得大于0.03%。

（3）机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，机组冷桥因子应达到欧洲标准的TB1级且不得低于0.88，面板的传热系数应达到欧洲标准的T1级且不得高于0.44 w/(k·m2)。

（4）箱体面板采用内、外钢板中间充注不低于50mm厚度硬质非燃性或离火自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于50kg/m3，面板绝热材料的导热系数不得高于0.022 w·k-1·m-1。

（5）按照欧洲标准EN1886-2007规定方法测试，机组箱体强度等级应达到D1级。

（6）为了方便维护和保养并尽量降低漏风损耗，机组在必要的位置必须配置检修门。机组检修门应整体发泡成型，门框上配置双重刀口密封结构，外观平整不得凸出箱体表面，内部含安全泄压装置，需要转动两次门把手才可开启，内外均可开关。

（7）为了保证机组在现场安装时底板水平度，机组底部的型钢上应设计调节平衡模块，可以微调适应地基的不平整度。

6.2.表冷器段

冷热盘管采用优质紫铜管和铝翅片以机械胀管方式结合而成，高效牢固，性能符合AHRI410标准。所有盘管出厂前均按国标要求进行耐压测试，确保不泄露。盘管应安装在有导轨的支架上，便于安装、维护时移动。

6.3.电加热段

电加热采用不锈钢翅片式或PTC电加热器，应配有高温保护开关，并具有超温报警功能。

6.4.风机段

采用知名品牌双进风离心风机，风机需通过AMCA认证。风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动。

电机绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55。

6.5.初效过滤段

（1）初效过滤器采用板式过滤器。滤料材质为化纤混合无纺布滤料或其他新型材料，初效过滤器效率＞90%，初效过滤器采用铝合金框架。

（2）过滤器与机组的连接处应设计成带有紧固的滑动框，不使未过滤的空气通过。

（3）过滤段应有足够空间，供人员在机组内更换过滤器。

（4）过滤段须配压差变送器，为避免压差计连管发生漏风、断裂，禁止采用塑料连管，必须用不锈钢管。

6.6.加湿器

加湿器应采用电热式加湿器（等温加湿），加湿器采用电阻加热原理，对水质没有特殊要求。加湿器应配置独立的软水系统。

6.7.其他要求

（1）投标人提供的所有工厂安装的接线及轴线装置、电气导管、电动机、设备接地等电气设计须全部符合相关国家标准要求。

（2）机组内风机电机、电加热器须在机组面板处设接线盒。

（3）各功能段均应装有带蒸汽防护型罩的24V照明灯具，电源由投标人的配电箱提供。各功能段应有一个照明开关，并提供一个单相电源插座。开关及插座应装于箱体内部靠近检修门的地方。开关与箱体照明灯的电线及插座的电线均由投标人敷设，并设置端子。

6.8.自动智能控制系统

6.8.1.自动控制系统能对冷热源、空调系统进行自动、手动控制；能对空调系统中的参数（包括：压力、差压、温度、湿度等）监视并对系统中的设备（如空调系统中的各风机、电动风门、电动阀门等）的控制连锁及空调机组、制冷机组等控制系统的整合。

6.8.2. 温湿度传感器均匀置于相应实验室中间；温湿度变送器：具有良好的长期稳定性、滞后小、精度高。

6.8.3.温度传感器选择

| 实验室温度指标 | 传感器准确度 |
| --- | --- |
| t≥±2℃ | 0.5℃ |
| ±0.5≤t＜±2℃ | 0.2℃ |
| ±0.2≤t＜±0.5℃ | 0.05℃ |
| t≤±0.2℃ | 0.02℃ |

6.8.4 .湿度控制精度要求≤2%的实验室，湿度测量范围：10～95%RH，测量精度：±1.5%RH（在20℃时）；湿度控制精度要求≤5%的实验室，湿度测量范围：10～95%RH，测量精度：±2.5%RH（在20℃时）；

6.8.5.反应时间：≤8s。

6.9.实验室温湿度显示系统

6.9.1.显示系统具有显示恒温室的实际温度、湿度和北京时间的功能；

6.9.2.温湿度操作显示屏显示的每位数字分辨率为：温度0.1℃，湿度1%RH；且能显示北京时间：时分秒，且有时间调整功能。

6.9.3. 温湿度操作显示屏和实验室控制系统的温湿度传感器共用；显示控制系统主机安装控制室内。

7、电气照明：

总体要求

室内照明灯具采用了国内优质的防尘超薄LED净化灯，在应急照明方面，采用了优质的应急净化灯，当遭遇临时停电或紧急事故断电时，部分净化灯管可迅速转入蓄电池供电，以保证每间自动开启一盏应急照明灯管，方便人员在15分钟内撤离，而平时，此应急净化灯与其它净化灯同样使用，无任何区别，省去了购买安装应急灯组的麻烦，使整个试验区内浑然一体、专业实用；走廊、功能间及缓冲间设UV灯。

室内电路上，均应采用达到国家标准的电气线缆，采用并联方式，主线使用4～35MM2  线缆，插座及照明使用2.5 MM2 线缆，所有线路均为暗装，并使用KBG金属线管，接头在技术夹层中采用线盒安装，杜绝施工及维修中的安全隐患。配电柜及空气开关均使用国内著名厂家的元器件，寿命长、安全可靠，风机动力配电箱与空调、照明、插座等总配电箱将分别设置，各间净化风机箱与空调可依据使用需求即可集中操控，亦可单独使用。

## 7.1.照明系统设计

本次实验室照明系统的设计为室内照明、走廊照明；本次工程实验室、准备间、缓冲间等的照度均按照度300lx。

（1）室内照明、走道照明同一系统供电，照明为单相三线制。

（2）实验室内带备用电源平板灯为四线制，其中多出的一条为充电线。

（3）机房内照明采用30W支架灯；实验室照明采用洁净专用LED平板灯；光通量不小于2500Lm。

（4）LED平板灯厚度宜在70mm以内。

实验室电线选用优质BV-450/750V聚氯乙烯绝缘铜芯电力电线，电线的敷设方式是沿墙、顶/底板内敷设，电线的护套管采用JDG套接紧定式镀锌薄壁钢导管。

## 7.2.低压配电

7.2.1电压级数：配电系统电源就近引自配电房低压配电屏，电压等级~220/380V；

7.2.2负荷分级：

二级负荷：实验室事故照明用电；除二级负荷外其它所有负荷均按三级负荷供电。

7.2.3接地形式：本设计低压配电系统接地形式采用TN-S系统，整个系统的中性线（N）与保护线（PE）分离。

7.2.4配电回路：本设计的房间照明回路由楼层照明总箱提供，插座回路由房间配电箱提供回路

7.2.5 配电方式：照明及一般用电设备采用放射式配电方式。

7.2.6剩余电流动作断路器：单相剩余电流动作断路器均采用1P型，三相剩余电流动作断路器均采用3P型，额定动作电流30mA，动作时间不大0.1s，选用一般型（无延时）剩余电流动作保护器。

## 7.3.线路敷设

7.3.1本工程恒温恒湿实验室内插座回路敷设方式为线槽内敷设，四周墙壁离地板950mm高处安装明装式供电线槽。照明部分采用JDG薄壁镀锌钢导管沿吊顶、墙内敷设。

7.3.2一般设备的配电线路明敷时，应穿JDG薄壁镀锌钢导管保护或在电缆桥架内敷设；穿JDG薄壁镀锌钢导管保护暗敷在顶板、地坪、墙内时应有不小于15mm厚的保护层。

7.3.3所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中的有关做法施工。

7.3.4 PE保护线均采用黄/绿双色导线或标识。

## 7.4.设备安装

除注明外，各设备安装作如下规定：

7.4.1落地式配电箱安装时应下设200mm基础，[10槽钢落地安装。

7.4.2各照明配电箱除竖井、机房、防火分区隔墙及剪力墙明装外，其他均为嵌墙暗装，底边距地1.5m安装。

7.4.3各动力箱除竖井、机房、防火分区隔墙及剪力墙明装外，其他均为暗装，箱体高度600mm以下,底边距地1.5m；箱体高度600mm~800mm,底边距地1.2m；箱体高度800mm~1000mm,底边距地1.0m；箱体高度1000mm~1200mm,底边距地0.8m；箱体高度1200mm以上,落地安装。

7.4.4墙壁开关底边距地1.3m，距门框0.2m嵌墙安装。

7.4.5灯具嵌顶或吸顶安装，详见图例表中说明。

设备及灯具安装参见国标图集《常用低压配电设备安装》04D702-1、国标图集《常用低压配电设备及灯具安装》D702-1~3及国标图集《特殊灯具安装》03D702-3。

## 7.5.接地与安全

为防止人身触电的危险，本工程设置专用接地保护线（PE线），凡正常情况下不带电，绝缘破坏时可能带电的电气设备的金属外壳、等电位联结母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等互相连通，并与基础接地网可靠连接。做法详见《等电位联结安装》15D502第10~17页。

## 7.6.保护接地

7.6.1穿线金属管、金属线槽和桥架、电缆外皮、支架等均应可靠地与接地系统连接。

7.6.2本工程采用TN-S接地型式，保护接地线（即PE线）的截面规定为：

（1）当相线截面小于16mm2，PE线截面与相线相同；

（2）当相线截面为16~35 mm2，PE线截面为16mm2；

（3）当相线截面为35~400 mm2，PE线截面为相线截面的一半；

7.6.3不应使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线。

8、控制系统：

本项目安全柜为半排型，不需要联动控制排风方式，其他实验室均为室内排风，采用涡轮式调节阀控制；洁净送风系统采用调节阀调节，保证主操作实验室送风均衡；

送排风的启动顺序：实验开始前，先启动排风系统后启动送风系统，满足压差设定值后开始实验；实验结束后，先关闭送风系统，后关闭排风系统；

进入实验室采用人脸识别门禁系统；各实验室间配备不锈钢传递窗作为物流专用单向通道，其具备双门机械联动互锁，双控紫外灭菌灯开关，传送便捷，人 / 物分流，从最大程度上降低交叉污染。

加强型BSL-2实验室缓冲间设置双面互锁，并设置紧急手动解除互锁开关；

监控、综合布线：主要实验室内设置全景摄像机系统，可以随时观察操作人员的安全性；综合布线系统可以方便的为实验数据进行传输，给后期的数据处理带来便利，门禁系统的安装，提高实验室的安全性。

综合布线系统组成

包括计算机网络通讯布线和语音通信系统布线，是一个完整的集成化通讯传输（分布式）系统。

1）计算机网络通讯系统采用六类非屏蔽双绞线，以弱电机房为中心，呈星型向所属区域敷设六类非屏蔽双绞线至各工作区。连接实验室内的数据设备、电子通讯设备和网络交换设备等，并能使这些设备与外界各相关系统连接，为语音、数据及多媒体应用提供实用的、可靠地、灵活的、可拓展的介质通路，最终为信息基础链路的开通使用，提供可靠保障。

2）语音通信系统布线采用六类非屏蔽双绞线。工作区子系统的末端设备如电话插座和网络插座，可根据不同时期的使用要求随意替换，灵活方便。

3）缓冲间走廊两端和各个实验室内应设有监控，监控前端部署高清网络彩色黑白日夜自动切换半球形摄像机；视频分屏、视频录像、视频查询由网络硬盘录像机实现。

4)摄像机布置在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装高度，室内有吊顶区域吸顶安装。

5)镜头与摄像机的选择应相互对应。

6.实验室设置相应的温湿度传感器和触摸屏。

9、给排水系统：

本项目的给水系统管道均从吊顶内敷设后沿墙暗敷设到各个用水点，排水管道沿实验台柜后地面开槽或明装至室外，再汇总排至已有的废水处理池。各用水点均采用不锈钢三角阀及二次感应水龙头（或肘动长臂开关），防止二次触碰的污染；主要实验室安装抽取式紧急冲眼装置，加强型BSL-2实验室安装立式紧急洗眼装置，必要时设冲淋装置。

10、实验室设备（实验台）：

全钢结构16mm实芯理化板台面，台柜表面处理严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件 在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行。

所有标准件喷涂后光泽度>65%，冲 击强度能承受≥3.29J 的冲击，漆膜无开裂、脱落，附着力不 低于三级（划圈法）。

制造公差每标准件安装好后，外廓尺寸（长，宽，高） 的极限偏差为 2mm。柜体和门的对缝处的间隙不大于 2mm.门缝间间隙在 1-2mm 之间。

基材为1.0MM的宝钢、武钢、鞍钢优质冷轧钢板构造，表面用更环保的纳米陶化液清洗，表面转化膜既有一定的防绣、防腐能力，然后进行环氧树脂粉末静电喷塑处理，平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 麻点、裂痕、崩角和刃口等，颜色可根据标准色样由使用方统一选择,不允许出现露底、起泡等现象。

11、排风系统技术要求

排风管道材质

室内、室外通风管道变径等通风材料全部采用聚丙烯板，板材比重系数为1.5，利用塑料板材经过热熔机焊接成型。风机软接件采用PVC软塑连接，禁止使用纺布连接，纺布缺点：容易腐蚀，破烂、造成漏风现象。

厚度规定：

中低压系统聚丙烯矩形、圆形风管的板材厚度（mm）：

| 风管直径D | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| Ｄ≤320 | 5.0 |
| 320<D≤630 | 7.0 |
| 630<D≤1000 | 10.0 |
| 1000<D≤2000 | 12.0 |

检查数量：按材料与风管加工批数量抽查10%，不得少于5件。

检查方法：尺量、观察检查。

中低压系统聚丙烯矩形风管板材厚度（mm）

| 风管长边尺寸b | 板 材 厚 度 |
| --- | --- |
| b≤320 | 5.0 |
| 320<b≤500 | 5.0 |
| 500<b≤800 | 7.0 |
| 800<b≤1250 | 10.0 |
| 1250<b≤2000 | 12.0 |

检查数量：按材料与风管加工批数量抽查10%，不得少于5件。

检查方法：尺量、观察检查。

聚丙烯圆形风管的法兰规格（mm）

| 风管边长b | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 | 风管边长b | 材料规格 （宽×厚） | 连接螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b≤160 | 35×6 | M6 | 800＜b≤1250 | 45×12 | Ｍ10 |
| 160＜b≤400 | 35×8 | M8 | 1250＜b≤1600 | 50×15 |  |
| 400＜b≤500 | 35×10 |  | 1600＜b≤2000 | 60×18 |  |
| 500＜b≤800 | 40×10 | M10 | b＞2000 | 按设计 |

检查数量：按材料与风管加工批数量抽查10%，不得少于5件。

检查方法：尺量、观察检查。

离心排风机：

在本实验室通风系统中，采用离心风机，材质为聚丙烯板，板材比重系数为1.5，完全能够满足系统功能和克服现场大气环境的影响，选择的风机应具备下列优点：

风机整体防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长；

运行噪声低；风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠；

造型美观大方、安装、使用维护方便。

噪音要求：

风机全部运转时，室内通风柜排风噪音小于60分贝以下，达到实验室验收标准。主要措施是在风机的吸气口设置阻抗式消声器。消声器内消声棉厚度不小于100mm，消声器内、外管采用PP材质.

减振要求：

为使风机运行时其振动不影响周围环境，必须对风机采取减振措施：风机箱底座采用混凝土基础，在风机底座与混凝土之间采用弹簧减振器减振。软接头：在风机进风口安装软接头，可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。

12、防火阀配置要求:

防火阀必须符合有关消防产品标准的规定，应有相应的产品合格证明文件。

防火阀的配置：在排风管水平支风管与垂直风管交接处及送风管跨越防火分区两侧均设有70℃防火调节阀, 当每个防火分区域发生火灾时，此地区通风管防火阀自动关闭。材质为钢制（采用防腐喷塑）。

13  变风量排风蝶阀

针对生物安全实验室的特殊要求设置的快速变风量调节阀，具有高速反应，气密性高，高度防腐等众多特性。结合执行器控制模块（内置可编程控制作用区，可有效防止执行器持续调整并延长其使用寿命），以及HSIV3000系列通风柜监控器、传感器，共同完成通风柜变风量调节，始终维持其面风速恒定。

阀体采用透明UPVC阀体，PVFD阀片高度防氧化

高温挤压一次成型满足实验室防火要求

法兰连接可选

轴杆采用不锈钢以及UPVC涂层

丁基合成橡胶密封气密性高

高速电动执行器全行程2秒

可编程的无控制作用区可有效防止执行器持续调整延长其使用寿命

执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性

执行器位置报警

防火等级BS2782Part5Class1

断电保护设定阀门常开/常关

14、  管道静压传感器

两线制： 0-5VDC,0 ～ 10VDC 或4 ～ 20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC。

精度±0.5%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃。

量程：0 ～ 50Pa/0 ～ 5000Pa；0 ～ ±25Pa/0 ～ ±2500Pa。

介质：适用于空气或非导电气体。

15、 变频器

变频器是采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行，修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

16、 控制箱箱体要求

设备外壳箱体用冷轧钢板制作，表面平整度在1平方米面积内凹凸不能超过1mm。符合电器箱柜有关制造标准。

设备外壳箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不超过1.5mm，且四周缝隙均匀。门应开启灵活，不能有卡阻现象。

接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。

箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸,不应过大（挂墙式安装不超过1000x800）。

DDC箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。

防护等级IP54。采用屏蔽型线缆，符合项目规范要求。

17、实验室家具系统技术要求

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 实验台面 | 台面：实验操作台采用≥16mmEBC电子束固化专用膜生产的实芯理化板台面，表面具备抗强化学腐蚀、抑菌、耐冲击、耐刻划、美观实用等特点。 |
| 柜体 | 全钢结构 台柜表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，各零部件 在涂敷前必须进行清洗、除油、除锈、并按照规范要求进行 所有标准件喷涂后光泽度>65%，冲 击强度能承受≥3.29J 的冲击，漆膜无开裂、脱落，附着力不 低于三级（划圈法）。 制造公差：每标准件安装好后，外廓尺寸（长，宽，高） 的极限偏差为 2mm。柜体和门的对缝处的间隙不大于 2mm.门缝间间隙在 1-2mm 之间。 全钢柜体：拆装件组装结构，避免表面损伤。结构稳定，人为侧动小于等于±2mm。 基材为1.0MM的宝钢、武钢、鞍钢优质冷轧钢板构造，表面转化膜既有一定的防绣、防腐能力，然后进行环氧树脂粉末静电喷塑处理，平整光滑，没有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤 麻点、裂痕、崩角和刃口等，颜色可根据标准色样由使用方统一选择,不允许出现露底、起泡等现象。 门板：门板20mm厚，双层结构，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂，夹层内具消音材料。 抽屉：20mm厚，双层结构，抽屉底部和四面抽墙应为整体一体成型结构不允许出现焊接。 合页：每片门板至少配置两只合叶，门板合叶以2mm厚的SUS304不锈钢板成型合叶，采用SUS304不锈钢钉固定；旋转角度≥180°；合页需通过国际标准ANSI /BIFMA50,000次拉开测试； 滑轨：三节静音滑轨，双弹簧对称设计，运行稳定。防脱复位装置。轨道可以直接推入，自动复位，运动负重≥45kg。通过欧盟EN标准50000次抽拉试验。 拉手：柜门安装128mm304不锈钢拉手 ， 具 有 耐 酸 碱 、 防潮防锈功能。 调整脚：每个底柜单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平，柜体离地板距离应不少于10mm，以隔离地面潮气。 柜体结构：每个实验台的柜内可配活动层板。在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修。仪器台后背板为移动门或易拆卸设计，插座安装于线槽上，线槽隐藏于背板以内空间。 |
| 试剂柜/防护柜 | 规格：900*450*1900mm 全钢结构，优质冷轧钢板，1.0mm； 优质聚酯环氧型粉末高压静电喷塑，漆膜的厚度≥0.03mm，颜色暖白亚光。 主门采用双开玻璃门； 下门采用钢制柜门 拉手采用128mm304不锈钢拉手 ， 具有耐酸碱 、防潮防锈功能。 合页采用SUS304不锈钢合页； 层板高度可自由调节，层板数4块； 高强度调整脚，橡胶护套，调整高度0-30mm； |
| 更衣柜 | 柜体：主体采用1.0mm厚优质国标冷轧钢板； 门板：单层（门板配转舌锁）； 层板：每个空间配备1-2 块活动隔板、一个挂衣杆、一块镜子。 拉手：PVC内嵌式拉手； 铰链：304不锈钢合页，180°；更衣柜为普通合页； 调整脚：M8尼龙可调地脚，调整高低15mm； 结构：拆装式结构； 颜色：柜体暖白色亚光； 喷涂工艺：优质聚酯环氧型粉末高压静电喷塑 |
| 水龙头 | 立式三口鹅颈水龙头：加厚铜制材料，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热；出水口3只，中间出水口为鹅颈型，可360°旋转，静态耐压＞10bar；下方两口左右距离250mm以上；具可拆式尖嘴型出水口以方便衔接软管； 立式单口水龙头：加厚铜制材质，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热；出水口1支，具可拆式尖嘴型出水口以方便衔接软管； 立式单口纯水龙头：管体为内外双层式，阀芯全塑料材质，内管为聚丙烯塑料软管，外管为聚丙烯或304#不锈钢制，保证水流不会接触到金属；具尖嘴型出水口以方便衔接软管； 对于有要求的应提供三联冷热水龙头并配置热水器，保证可出热水。 |
| 水槽 | 高密度PP树脂材质，耐高温、耐酸碱、耐刻划； 水槽下水连接处待PP存水弯设计，含阻水盖、提笼等； 所有水槽及杯槽需为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式； |
| 圆形转椅 | 气缸支撑高度可调式、升降手柄操作方便。带万象滑轮地脚，挪动便捷，噪音小，方便实验操作。不锈钢材质坚固易清洗。 |

三、清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩钢结构部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机制硫氧镁净化板吊顶双面加膜 | 50系列，面层钢板0.426 | m2 | 99 | 、 |
| 2 | 机制硫氧镁净化板隔墙双面加膜 | 50系列，面层钢板0.426 | m2 | 226.8 |  |
| 3 | 拼缝处密封 | 瓷白密封胶 | m2 | 325.8 |  |
| 4 | 铝角铝槽 | 50系列 | m2 | 325.8 |  |
| 5 | 铝合金配件 | R=50mm | m2 | 325.8 |  |
| 6 | 成品净化洁净单门（带观察窗） | 900*2100 | 樘 | 8 |  |
| 7 | 成品净化洁净双门（带观察窗） | 1500*2100 | 樘 | 1 |  |
| 8 | 双层观察窗 | 1800*1100 | 扇 | 2 |  |
| 9 | 不锈钢传递窗 | 外径500*500*500 | 台 | 1 |  |
| 10 | 屋顶钢结构施工 |  | m2 | 111.2 |  |
| 11 | 吊顶配件 |  | m2 | 99 |  |
| 12 | 以上项目合计 |  | 元 |  |  |
| 13 | 次要材料费 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 安装人工费 |  | m2 | 325.8 |  |
| 15 | 工程直接费 |  | 元 |  |  |
| 二 | 实验台部分 |  |  |  |  |
| 1 | 扩增室 |
| 2 | 全钢实验边台 | 2050*750*800 | 米 | 2.05 |  |
| 3 | 全钢实验边台 | 2250*750*800 | 米 | 2.25 |  |
| 4 | 转角台 | 1000*1000*800 | 组 | 1 |  |
| 5 | 样品准备室 |
| 6 | 全钢实验边台 | 3250*750*800 | 米 | 3.25 |  |
| 7 | 水槽 | 550*450*310 | 套 | 1 |  |
| 8 | 三口水龙头 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 紧急洗眼器 | 台式单口 | 套 | 1 |  |
| 10 | 试剂准备室 |
| 11 | 全钢实验边台 | 3250*750*800 | 米 | 3.25 |  |
| 12 | 以上项目合计 |  | 元 |  |  |
| 13 | 次要材料费 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 工程直接费 |  | 元 |  |  |
| 三 | 水电部分 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板净化灯 | 48w | 盏 | 16 |  |
| 2 | LED平板净化灯（带应急） | 48w | 盏 | 3 |  |
| 3 | 紫外灯安装吸顶式 | 30W | 盏 | 9 |  |
| 4 | 接线盒（单） | 86型 | 只 | 35 |  |
| 5 | 照明电线 | BV2.5mm2 | m | 600 |  |
| 6 | 插座电线 | BV4mm2 | m | 600 |  |
| 7 | PVC线管 | 20mm | m | 330 |  |
| 8 | 86型暗装开关 | 220V-10A | 只 | 10 |  |
| 9 | 86型暗装五孔插座 | 220V-10A | 只 | 20 |  |
| 10 | 照明配电箱 | PZ30 | 只 | 1 |  |
| 11 | 不锈钢洗手池 | 脚踏式出水 | 套 | 3 |  |
| 12 | 排水 | 就近 | 项 | 1 |  |
| 13 | PPR给水管φ25 |  | m | 50 |  |
| 14 | PPR给水管φ32 |  | m | 50 |  |
| 15 | 三角阀 |  | 只 | 6 |  |
| 16 | PPR截止阀DN50 |  | 只 | 1 |  |
| 17 | 变径、三通、弯头、直接、软管 |  | 批 | 1 |  |
| 18 | 以上项目合计 |  | 元 |  |  |
| 19 | 次要材料费 |  | 项 |  |  |
| 20 | 安装费 |  | m2 | 99 |  |
| 21 | 工程直接费 |  | 元 |  |  |
| 四 | 暖通部分 |  |  |  |  |
| 1 | 直膨胀组合式净化空调机组 | 3000立方/小时，南京天加 | 台 | 1 |  |
| 2 | 1.5P风管机 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 铜管 |  | 米 | 20 |  |
| 4 | 配电柜箱内电缆线 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 镀锌配件及吊杆减震器辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 镀锌风管 | 按图 | m² | 140 |  |
| 7 | 风管保温 | B2级25mm | m² | 140 |  |
| 8 | 手动对开多叶调节阀 | 500*320 | 只 | 2 |  |
| 9 | 手动对开多叶调节阀 | 200*200 | 只 | 5 |  |
| 10 | 手动对开多叶调节阀 | 320*200 | 只 | 3 |  |
| 11 | 70℃常开防火阀 | 500*320 | 只 | 2 |  |
| 12 | 铝合金回风口 | 320型 | 只 | 5 |  |
| 13 | 铝合金回风口 | 484型 | 只 | 3 |  |
| 14 | 送风口 | 484型 | 套 | 5 |  |
| 15 | 送风口 | 320型 | 套 | 3 |  |
| 16 | 防雨百叶 | 800*500mm | 只 | 2 |  |
| 17 | 无极调速排风机 | 500风量 | 台 | 2 |  |
| 18 | 无极调速排风机 | 200风量 | 台 | 5 |  |
| 19 | 排风PVC管一批 |  | 批 | 1 |  |
| 20 | 排风机控制柜 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 以上项目合计 |  | 元 |  |  |
| 22 | 次要材料费 |  | 项 | 1 |  |
| 23 | 安装费 |  | m2 | 140 |  |
| 24 | 工程直接费 |  | 元 |  |  |
| 五 | 地坪部分 |  |  |  |  |
| 1 | 自流平地面 |  | m² | 99 |  |
| 2 | PVC地板 | 2mm | m² | 99 |  |
| 3 | 以上项目合计 |  | 元 |  |  |
| 4 | 次要材料费 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 安装费 |  | m2 | 1 |  |
| 6 | 工程直接费 |  | 元 |  |  |

注：1. 以上报价包含所有费用，本项目为交钥匙工程

- 请在备注栏中注明设备品牌，其档次型号应为目前市场一线品牌标准

3、欢迎同品质的产品参加项目投标

四、交货时间及地点

交货时间：合同签订确认图纸后30日历天内完成安装调试；

交货地点：用户指定地点。

投标方应负责将货物免费运输至采购人指定地点，免费上门安装、调试，保证正常使用。

五、质保期

项目通过验收后，整体质保期二年（有特别规定的除外）。出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，使用方应向制造商司出具详细的书面报告，说明问题的细节情况。制造商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

出现故障时, 必须及时作出响应，提出处理意见。如果需要现场服务，保证在24小时内到达现场，以排除故障，使设备完全恢复正常使用。设备在合同规定保修期内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，投标人必须及时维修或更换，费用由中标供应商须承担。

## 六、验收要求

### 1、到货检查

产品到货后，双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的技术标准及制造工艺标准清点设备的数量与双方合同所签订的数量是否一致进行检查。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

### 2、系统验收

### 系统安装调试完毕后，采购人对整个系统进行验收，检查是否达到合同规定的要求。中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

3、最终以通过省级PCR实验室验收为准。

七、货款支付

双方签订合同后7天内，甲方向乙方支付总价30%的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用前述规定），待乙方主要产品设备进场后甲方向乙方支付总价的30%，待乙方安装调试完成经甲方验收合格后甲方向乙方支付总价的20%、结算审计后，甲方向乙方支付到审计总价的90%项目款，自结算审计后满半年且无质量问题，7日内支付到审计后价格的95%，一年付清。

第三章 供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桐庐县第二人民医院PCR分子生物学实验室建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见采购需求 |
| 3 | 谈判报价及费用：1.本项目谈判应以人民币报价；2.不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 谈判保证金：无。 |
| 5 | 询疑截止时间：2020年 5 月30日16时前。 |
| 6 | 谈判响应文件组成：由“商务技术文件”和“报价文件”两个部分组成。 |
| 7 | 谈判响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本谈判文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密谈判响应文件。 |
| 8 | 谈判响应文件必须签章。 |
| 9 | 谈判响应文件的形式：☑电子谈判响应文件（包括“电子加密谈判响应文件”和“备份谈判响应文件”，在谈判响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密谈判响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的谈判响应文件。 （2）“备份谈判响应文件”是指与“电子加密谈判响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份谈判响应文件视为无效备份谈判响应文件。 |
| 10 | 谈判响应文件份数：（1）“电子加密谈判响应文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份谈判响应文件”：密封包装后（邮寄形式）谈判响应截止时间前递交、一份 （邮寄地址：桐庐县迎春南路231号新青年广场A座11楼1120室陈泽安收） |
| 11 | 谈判响应文件的上传和递交： （1）“电子加密谈判响应文件”的上传、递交： a.响应供应商应在谈判截止时间前将“电子加密谈判响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则谈判响应无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印谈判响应文件接收回执。 （2）“备份谈判响应文件”的密封包装、递交： a.响应供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密谈判响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在谈判响应截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份谈判响应文件”（一份）； b.“备份谈判响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、响应单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至响应地点的“备份谈判响应文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密谈判响应文件”已按时解密的，“备份谈判响应文件”自动失效。谈判响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份谈判响应文件”而未将“电子加密谈判响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，谈判响应无效。 |
| 12 | 电子加密谈判响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各响应供应商发出“电子加密谈判响应文件”的解密通知，各响应供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密谈判响应文件”无法按时解密，响应供应商如按规定递交了“备份谈判响应文件”的，以“备份谈判响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份谈判响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密谈判响应文件”自动失效），否则视为谈判响应文件撤回。 （3）响应截止时间前，响应供应商仅递交了“备份谈判响应文件”而未将电子加密谈判响应文件上传至“政府采购云平台”的，谈判响应无效。 |
| 13 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 14 | 谈判响应响应截止时间及地点：2020年6月 1 日14时 00 分 |
| 15 | 响应地点：政采云在线。 |
| 16 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年6月 1 日14时 00 分政采云在线开标。 |
| 17 | 评标办法及标准：按照采购文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 18 | 中标（成交）公告：采购人确定中标人后，在桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com.cn/）和浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行1个工作日的中标（成交）公告。 |
| 19 | 中标（成交）通知书：成交结果在中标（成交）公告时，代理机构以书面形式发出《成交通知书》。 |
| 20 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内。 |
| 21 | 响应文件有效期：60 天。 |
| 22 | 解释：本谈判文件的解释权属于采购单位。 |
| 23 | 本项目招投标活动适用《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规章及其他规范性文件。 |
| 24 | 本次招标设定最高限价：61万元。 |
| 25 | A.响应截止后，在响应有效期内，供应商不能撤销谈判响应文件。供应商强行撤销谈判响应文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失。 b.中标或者成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 c.存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 一、中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 二、投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 26 | 小微企业有关政策： 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，响应文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标截止时间前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） 2、根据财库财库[2014]68号、〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业（含新疆生产建设兵团）、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 |
| 27 | 环境标志产品、节能产品： 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件规定，本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复制件）。 |

一 、 总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于桐庐县第二人民医院PCR分子生物学实验室建设项目的招标、谈判、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“供应商”系指向采购机构提交谈判响应文件的单位。

2.“采购人”系指桐庐县第二人民医院。

3.“采购机构”系指杭州智诚工程管理有限公司。

4.“服务”系指招标文件要求提供的本项目服务所有工作内容以及其他类似的义务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

本次招标采用竞争性谈判方式进行。

## （四）费用

## 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

## （五）特别说明

1、直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

3、供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、本次招标项目不得转包分包。本项目不接受联合体投标。

（六）质疑和投诉

1、供应商认为谈判文件、招标过程和中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、谈判供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、谈判供应商认可采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

4、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以及投诉（质疑）人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话，便于有关单位调查、答复和处理，否则采购机构将不予受理。

二、谈判采购文件的构成

谈判采购文件包括下列文件及附件：

第一部分 谈判公告

第二部分 采购内容及需求

第三部分 谈判供应商须知

第四部分 评审办法

第五部分 合同格式

第六部分 谈判响应文件格式

（二）供应商的风险

响应供应商应认真审阅谈判采购文件，如果响应供应商编制的谈判响应文件没有从实质上谈判响应采购文件的要求，采购人有权拒绝其参与谈判。

（三）谈判文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，谈判

人必须在2020年5月30日16时前以书面形式要求采购人或采购机构澄清。

2.采购机构对已发出的谈判文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在谈判文件要求提交谈判文件截止时间1日前通知到所有参与的供应商，供应商因漏看带来的后果由供应商自行承担。

3.谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.谈判文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。

5.供应商一旦参与本次采购谈判活动，即被视为接受了本谈判文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

6、若有必要，代理机构将酌情延长递交谈判响应文件的截止日期。

## 三、谈判响应文件的编制

# （一）谈判响应文件的组成

# 投标文件由商务技术文件、报价文件两部分组成。

# 1.商务技术文件（均不含报价）：

# （1）供应商评分页码对照表；

# （2）营业执照副本复印件、信用查询、响应确认函；

# （3）政府采购活动现场确认声明书；

# （4）法定代表人授权委托书（格式见附件）；

# （5）供应商的投标产品品牌、型号等情况介绍；

# （6）对本项目需求的理解及合理化建议；

# （7）运营管理方案及组织架构；

# （8）应急预案；

# （9）服务质量保障及服务承诺；

# （10）拟投入本项目人员配备情况；

# （11）相关证书及业绩情况；

# （12）供应商需要说明的其他文件和说明。

# 2.报价文件

（1）谈判响应函（格式见附件）。

（2）开标一览表（格式见附件）。

（3）报价明细表（格式自拟）。

（4）《中小企业声明函》及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。

（二）谈判响应文件的语言及计量

1.谈判响应文件以及供应商与采购机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

2.谈判计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未谈判。

（三）谈判响应报价

1.谈判响应报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

2.谈判响应报价是履行合同的最终价格，包括谈判文件和合同中要求完成的所有因完成本项目服务所产生的一切费用；

3.谈判响应文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自谈判截止日起_60_天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的谈判响应将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购机构可与供应商协商延长谈判书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、《谈判响应文件》的签章：见《前附表》；

2、《谈判响应文件》应由响应供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖响应供应商公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（六）谈判响应文件的形式

1、谈判响应文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密谈判响应文件”：“电子加密谈判响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成谈判响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的谈判响应文件。

3、“备份谈判响应文件”：“备份谈判响应文件”是指与“电子加密谈判响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份谈判响应文件”。

（七）谈判无效的情形

谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效。

（1）谈判响应文件没有按规定签字、盖章的；

（2）未按谈判小组规定参加每个轮次的谈判的；

（3）与谈判文件有重大偏离，明显不符合谈判文件中主要技术要求、技术标准的；

（4）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）谈判小组认定不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

四、开标

（一）开标形式

采购组织机构将按照谈判文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启谈判响应文件，所有响应供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启谈判响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。响应供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时响应供应商因未在线参加开标而导致谈判响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

（1）响应截止时间后，采购组织机构向各响应供应商发出电子加密谈判响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行谈判响应文件解密。在线解密电子谈判响应文件时间为开标时间起半个小时内。响应供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密谈判响应文件”解密的，如已按规定递交了备份谈判响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份谈判响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密谈判响应文件”自动失效；

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）响应供应商资格审查

1、采购人或采购代理机构首先依法对各响应供应商的资格进行审查，审查各响应供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对响应供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现响应供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究响应供应商的法律责任。

2、响应供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“响应供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效响应），并不再将其响应投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关响应供应商均作资格无效处理。

五、谈判

（一）谈判组织

采购人依法组建由3人（含）以上奇数的人员组成的谈判小组，负责对谈。

（二）响应文件进行审查、质询、谈判、评审和比较等。

1、谈判原则

（1）竞争优选。

（2）坚持公开、公平、公正、科学合理的原则。

（3）价格合理，方案、产品先进可行。

（4）按谈判小组的要求，参加每个轮次的谈判。

（5）反对不正当竞争。

2、谈判办法和成交标准

本项目采用最低评标价法，按“符合采购需求、质量和服务相等且价格最低的原则确定成交供应商”。

谈判截止时间止，如谈判供应商少于三家，采购人将按规定继续进行采购或重新组织招标。

谈判小组与供应商进行不超过2轮的单独谈判，内容涉及投标报价、服务内容、服务承诺等。

### 3、谈判内容的保密

（1）谈判响应截止时间后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向谈判供应商或与谈判无关的其他人泄露。

（2）在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，谈判供应商对采购人或代理机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### 4、谈判响应文件的澄清

为了有助于谈判响应文件的审查、谈判、评价和比较，谈判小组会可以要求谈判供应商澄清其谈判响应文件。有关澄清的要求和答复、以及谈判记录应以书面形式进行。

### 5、废标

在竞争性谈判采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）与谈判文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的谈判响应文件；

## 废标后，采购人应当将废标理由通知所有谈判供应商。

## 六、确定中标候选人

1、本次采购由谈判小组推荐中标候选人，采购人根据谈判小组的推荐结果进行最终确认。

2、谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，以有效最后报价最低的供应商为第一中标候选人。若最后报价相同，则以抽签来确定其名次优先者。

3、未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

七、合同授予

（一）签订合同

中标人应自接到中标通知书后30日内与招标人签定合同。

（二）履约保证金（如需）

1、履约保证金：签订合同时，中标人应向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无质量问题无息退。

2、采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；

3、供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收；

4、采购代理机构不得收取履约保证金；

5、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。

（三）代理服务费

1、代理费用收取：本次采购的招标代理服务费按国家计委计价格［2002］1980号文件《招标代理服务收费管理暂行办法》服务招标费率标准的80%收取；

2、 开标过程中产生的其他费用按实际支出收取；

3、以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述两项费用应含在投标报价中（不得单独列项），供应商在投标报价中考虑上述费用。

第四章  评审办法

本评审办法遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

对落标人，谈判小组不作任何落标解释。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的谈判小组负责。谈判小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、谈判程序和内容

1．谈判的一般程序为：

（1）熟悉谈判文件和谈判办法；

（2）谈判响应文件及谈判供应商资格的符合性审查；

（3）谈判响应文件的资信技术、商务评审；

（4）与谈判供应商逐一谈判并要求对谈判响应文件中的问题进行承诺、确认；

（5）统一要求后，要求谈判供应商进行二次报价与最终报价；

（6）谈判小组按符合采购需求、质量和服务要求且评审价格最低的原则由低到高推荐1名成交候选人。

注：通过符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标时，提供的产品品牌相同视为提供的是同品牌的产品，按一个投标供应商计算，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

三、谈判要求

1、谈判小组将按竞争性谈判有关规定与供应商进行封闭式谈判，谈判的内容包括（但不限于）投标人的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。投标人有义务对谈判小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，投标人在谈判时可以对其响应文件进行补充或调整，在谈判结束前，投标人应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。谈判小组对投标人的谈判最多不超过2轮。在谈判过程中，采购人及谈判小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的投标人承担责任。谈判中如有实质性变动，谈判小组将用书面形式通知参加谈判的投标人。

2、谈判小组将要求所有参加谈判的投标人按谈判小组提出的要求并在规定时间内分别进行最终报价，各投标人在规定时间之后的报价将被视为无效。

四、评审细则

最低评标价法，即“符合采购需求、质量和服务相等且价格最低的原则确定成交供应商”。

五、成交办法

采购人将根据谈判小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。

第五章 政府采购合同（范本）

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，关于____________项目（于    年  月   日以      方式）招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

三、服务期限：

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

1、履约保证金：签订合同时，中标人应向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无质量问题无息退。

2、采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；

3、供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收；

4、采购代理机构不得收取履约保证金；

5、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

八、款项支付

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、甲方的责任与义务

甲方应当主要负责项目的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

十一、乙方的责任与义务

根据谈判响应文件的承诺向甲方委派项目组人员。

在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

负责处理好与相关项目实施单位的协调工作。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同一式肆份，具有同等法律效力。甲方、乙方各执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月   日               签字日期：      年  月   日

第六章　谈判响应文件格式

商务技术文件（报价文件）封面格式：

×××（供应商名称）

商务技术文件（报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

注：供应商应按商务技术文件、报价文件分别进行编制。

#### 2、法定代表人授权书

致：             （采购机构名称） ：

我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）        （联系方式）以我方的名义参加              项目的谈判响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商：                （盖公章）

法定代表人：           (签字或盖章)

日期：

附：法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

3、谈判响应函

致：杭州智诚工程管理有限公司

根据贵方采购文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表供应商 （供应商名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的采购文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)      元（小写       元）的响应投标总报价，服务期为      。

2.我方在响应投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在谈判响应有效期内（从开标之日起60天），其谈判响应文件中的所有内容对我方具有约束力。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的供应商，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7._______________________________（供应商认为需要的其他补充说明）。

供应商：                           （盖公章）

日期：

4、政府采购活动现场确认声明书

杭州智诚工程管理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加（项目名称：            ；编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）                之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商（盖章）：

年  月  日

5、开标一览表

项目名称：                                  编号：

单位均为（人民币）：元

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 项 |  |
| 总报价：（大写） |

注: 谈判响应费用包括项目实施所涉及的人工费、服务费、招标代理费、税费及其他一切费用。

供应商：               （盖公章）

日 期：

6、报价明细清单

1.谈判响应报价为所投项目的执行投标价，包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费。如果供应商在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

2.请供应商进行详细的报价分析（格式自定）。

7、响 应 确 认 函

桐庐县第二人民医院：

关于  （项目名称）   的邀请，我公司已收悉。经研究，我公司决定以

参加  （项目名称）  的竞争性谈判（政采云在线投标），按采购文件规定的开标时间和地点递交（上传）投标响应文件。

邀请供应商：（盖章）

年  月  日

8、服务承诺函

针对本项目，我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                （项目编号：               ）采购的活动。

1、本公司保证在本项目中所提供的资料全部真实和合法。

2、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他供应商。

3、本公司保证绝不向采购人、采购单位有关工作人员提供不正当利益，以影响采购结果的公正性。

4、同意此次谈判响应文件中的各项内容。

5、同意提供按照贵方要求有关的一切数据或资料等。

6、本单位如成交，保证按照招谈判响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

如有违反以上承诺，本公司愿意接受采购人对谈判响应文件作无效的处理，并承担相关的一切责任及后果。

供应商名称（盖章）：

年   月   日

8、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见供应商须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

9、监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：         。

本企业为参加（项目名称：     ）（项目编号：    ）采购活动提供本企业的服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵

团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

10、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：以上表格仅作参考，供应商可以根据实际需要，进行适当调整。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。