杭州市生态环境局桐庐分局自动站运维项目

招标文件

（电子招投标）

采购编号:（HZZC-TL2024GK-005）

采购人：杭州市生态环境局桐庐分局

采购代理机构：杭州智诚工程管理有限公司

2024年05月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

杭州市生态环境局桐庐分局自动站运维项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 5 月 20 日10点30 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC-TL2024GK-005

项目名称：杭州市生态环境局桐庐分局自动站运维项目

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

采购需求：为保障桐庐县已建环境质量自动监测系统的正常运行，为应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方全托管运维方式对已建环境质量自动监测系统进行管理。

合同履约期限：服务期限为2024、2025两年度。

本项目接受联合体投标：☐是，否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：/；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年 5 月 20 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年 5 月 20 日 10 点 30 分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年 5 月 20 日10 点 30 分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市生态环境局桐庐分局

地    址：桐庐县金堂山路28号

项目联系人（询问）：孙起亮

项目联系方式（询问）：18258051720

质疑联系人：姚建良

质疑联系方式：0571-58508595

2.采购代理机构信息

名    称：杭州智诚工程管理有限公司

地    址：桐庐县迎春南路39号建业大厦21楼

项目联系人（询问）：陈泽安

项目联系方式（询问）：13868082573

质疑联系人：王诗琦

质疑联系方式：0571-64219946

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐庐县财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  B不同意分包。 |
| 3 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 |
| 5 | 样品提供 | A不要求提供。 |
| 6 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为：/。 B服务类。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的1：杭州市生态环境局桐庐分局自动站运维项目，属于其他未列明行业； 中小企业划型标准详见：工信部联企业〔2011〕300号 |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：桐庐县迎春南路39号建业大厦21楼；备份投标文件签收人员：陈泽安，联系电话：13868082573。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 代理服务费 | 本次采购的招标代理服务费按中标金额的1.3%收取；由中标（成交）供应商在领取中标通知书前一次性支付给代理公司，费用应含在投标报价中（不得单独列项），供应商在投标报价中考虑上述费用。 收款单位名称：杭州智诚工程管理有限公司 帐号：201000216190648 开户行：浙江桐庐农村商业银行开源支行 （税号）统一社会信用代码：91330122MA27XKJB28 |
| 14 | 特别说明 | 无 |

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。
4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函)；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

# 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

要求中标供应商提交履约保证金，数额为政府采购合同金额的0.1%。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分   采购需求

# 一、采购内容

为保障桐庐县已建环境质量自动监测系统的正常运行，为应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方全托管运维方式对已建环境质量自动监测系统进行管理。

本次招标运维内容清单见如下表：

| 序号 | 采购内容 |  | 运维期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测 | 桐庐水厂站 | 2024年至2025年两年度 |
|  |  | 严陵坞浮船站 |  |
|  |  | 南堡湿地公园水质自动站 |  |
|  |  | 马术馆一体化水质自动站 |  |
| 2 | 空气自动监测 | 技师学院站 |  |
|  |  | 桐庐中学站 |  |
|  |  | 高山村边界站 |  |
|  |  | 马术馆8套小微空气站 |  |
| 3 | 噪声自动监测 | 7套噪声自动监测站 |  |
| 4 | 酸沉降自动监测站 | 巴比松降水监测站 |  |
|  |  | 环保局降水监测站 |  |

# 二、技术要求

1、水质自动监测运行维护技术要求

（一）站点概况

各站点参数配置情况清单见附表：

| 站点名称 | 仪器配置 |
| --- | --- |
| 桐庐水厂自动监测站 | 氟化物分析仪、总铁分析仪、总锰分析仪、叶绿素质控分析仪、菌法毒性分析仪、鱼法毒性分析仪、气象五参数 |
| 严陵坞浮船站 | 总磷分析仪、叶绿素分析仪 |
| 南堡湿地自动监测站 | 五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、高锰酸盐指数分析仪、叶绿素分析仪、石油类分析仪 |
| 马术馆自动监测站 | 五参数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪 |

（二）运维需求及内容

2.1水质自动监测系统的运维管理内容。

2.1.1 提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂

2.1.2定期更换水站系统和仪器所需备品备件并在项目地建立备品备件库，满足系统正常运行所需。

2.1.3 对水站系统，辅助系统（包括供电系统、视频系统等）和仪器进行定期检修、保养。

2.1.4 及时排除水站系统和仪器出现的故障，（由于地震、洪水和雷击等不可预防和不可抗拒因素造成的其他自动站系统及仪器损坏除外）。

2.1.5 对水站仪器进行定期校准、核查、比对、性能测试，提供并配置质控所需的标准物质。

2.1.6 配合杭州市生态环境局桐庐分局进行水站质量保证和质量质控工作。

2.1.7 随时接受杭州市生态环境局桐庐分局不定期的工作考核及质量考核。

2.1.8 保证站房清洁，整齐。

2.1.9 认真、及时做好各类记录，每月以书面形式报杭州市生态环境局桐庐分局，书面报告作为运行维护考核依据之一。

2.1.10水质自动站运行维护要求

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/每月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。对取水管路进行清洗。清洗完毕后运行一次采水流程。 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/每月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 保证采水系统在任何情况下均正常采水。 |
| 4 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2个月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 必要的情况替换电动球阀。 |
| 5 | 单向阀清洗 | 1次/2个月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 必要情况更换单向阀。 |
| 6 | 清洗液位计 | 1次/每月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，清除表面钙化物和污物。 原样装回液位计。 必要的情况更换新液位计。 |
| 7 | 清洗样水杯喷头 | 1次/每月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下进行清洗。 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 8 | 蠕动泵负载检查 | 1次/每月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 9 | 液位观察管清洗 | 1次/每月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 拆卸部件原样装回。 |
| 10 | 压力表测试 | 1次/2个月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 原样装回压力表，注意气密性。 必要情况更换压力表。 |
| 11 | 取水系统综合测试 | 1次/每月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 12 | 工控机检查 | 1次/2个月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 |
| 13 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固。 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 网络设备检查，保证通讯畅通。 视频监控设备检查，监控视角位置。 |
| 14 | 面板开关检查 | 1次/每周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常。 |
| 15 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等。 |
| 16 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 17 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 18 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 19 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 20 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 检查确保UPS充放电正常。 |
| 21 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定， | 检查数据传输和报警模块是否正常。 更换试剂。 确保各个阀门正常。 及时更换输送全套软管。 |
| 22 | 氨氮分析仪维护 |  | 检查数据传输和报警模块是否正常。 更换试剂。 更换管路系统。 |
| 23 | 总磷分析仪 |  | 1）检查数据传输是否正常。 2）及时更换试剂。 3）检查泵、阀运转情况。 4）更换全套管路（一年/次） |
| 24 | 总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输是否正常。 2）及时更换试剂。 3）检查泵、阀运转情况。 4）更换全套管路（一年/次） |
| 25 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 3）清洗电极更换电极液。 4）确保清洗水供应正常。 |
| 26 | 叶绿素自动分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污。 |
| 27 | 叶绿素质控分析仪、 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查泵、阀运转情况。 3）更换全套管路（一年/次） |

2.2 在运营维护及管理期间，服务单位必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为杭州市生态环境局桐庐分局负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和杭州市生态环境局桐庐分局要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

2.3服务单位应按照杭州市生态环境局桐庐分局的要求进行监测数据的报告和传输，同时承担监测数据的保密责任，不得在任何时间以任何方式向外界传递、泄露和披露任何监测数据。

2.4协助杭州市生态环境局桐庐分局做好水站固定资产的管理。

2.5 积极参加技术培训，加强业务学习，不断提高业务能力和水平；定期接受杭州市生态环境局桐庐分局的工作考核和质控考核。做好自动站废液管理。

2.6按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则》和《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》等相关要求对运营水站进行管理。

（三）总体要求

3.1技术要求

3.1.1 服务单位必须按照《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》要求聘用足够的运行维护（至少2名）水站运维专业技术人员。服务单位应了解掌握本项目所含水站的所有仪器的运行状况，专业技术人员必须熟悉掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法。

3.1.2服务单位应具备完善的仪器设备配件供应渠道。

3.1.3服务单位应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案，提出解决目前各水站存在问题的措施，编写全部监测仪器的仪器作业指导书。指导书应包含维护方法、周期、内容及技术保障。

3.2 对服务单位装备的要求：

3.2.1 服务单位应建立水质自动监测系统的分析仪器备品备件库，在仪器发生故障时可直接用于维修；

3.2.2服务单位必须自有实验室，能够进行试剂配制的要求。

3.2.3运维技术人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

3.2.4 服务单位为实施本项目的人员和交通工具配置要求：至少配置2名专业技术人员和1辆运维车辆。

3.3 对服务单位提供服务的要求

3.3.1 服务单位必须明确维护方法、周期、内容，提供相应的作业指导书，提供技术保障等。

3.3.2 按《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则》要求进行管理，如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。在水质自动监测系统运维及管理期间，服务单位应严格按照杭州市生态环境局桐庐分局制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到杭州市生态环境局桐庐分局提出的系统及仪器设备考核指标要求。服务单位必须接受杭州市生态环境局桐庐分局及上级主管单位的定期或不定期检查和考核。

3.3.3委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属杭州市生态环境局桐庐分局所有。未经杭州市生态环境局桐庐分局同意，服务单位不得以任何方式对杭州市生态环境局桐庐分局的任何财产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押、出售或转移；在水质自动监测系统运维及管理期间，不能以任何形式对合同规定的运行维护任务进行再外包。同时，在委托运营及管理期间，服务单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。服务单位应按照杭州市生态环境局桐庐分局的要求进行监测数据的报告和传输，同时承担监测数据的保密责任，不得在任何时间以任何方式向外界传递、泄露和披露任何监测数据。

3.3.4在维保期内服务单位保证运维站点区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况。

3.3.5项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如服务单位项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由服务单位负责。

3.4、技术指标和要求

按照浙江省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

3.4.1 水质自动站运行考核指标：

3.4.1.1 有效数据获取率：（有效数据/理论获取数据）×100%（有效数据获取率是基于客户端远程监控平台采集的数据进行统计，停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的数据确实在理论获取数据中除去）。

单站点的有效数据获取率≥90％，每台仪器的有效数据获取率≥85％，以每站每季度统计。

3.4.1.2 质控样检查合格率≥90％，质控样核查相对误差要求：pH值≤±0.2，其他仪器≤±10％，以每站每月统计。（溶解氧、浊度不作要求）。

3.4.1.3 实验室比对合格率≥85％，实验室比对相对误差要求见《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》，以每站每月统计。

3.4.2 数据质量要求：

3.4.2.1 服务单位应按要求对水站仪器质控样核查，准确度相对误差：pH值≤±0.2，其他仪器≤±10％（溶解氧、浊度不作要求）。并将结果报杭州市生态环境局桐庐分局。

3.4.2.2 要求服务单位对水站仪器进行定期校准。

3.4.2.3 要求服务单位按自动监测系统质控要求要求送样比对。

3.4.2.4 要求服务单位每季度一次接受杭州市生态环境局桐庐分局的标准样品考核，准确度相对误差：pH值≤±0.2，溶解氧≤±0.6mg/l，其他仪器≤±10％。

3.4.2.5 要求服务单位及时对校准、质控和异常等数据做出标识。

3.4.3 数据数量要求：

3.4.3.1 服务单位应保证在运营维护管理期内，确保年度有效数据获取率不小于90%。

3.4.3.2 采用间歇测定情况下（4小时/次），至少每周保证有5组日均值数据，不足6组以手工数据补充，但不能作为有效数据统计。

3.5、应急措施要求

3.5.1 突发污染事故要求

当水站监测数据出现异常或所在断面发生污染事故时，须立即报告杭州市生态环境局桐庐分局，并在2小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送监测站进行比对测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。如因维护不及时，数据失真，造成对重大污染事故无响应的，杭州市生态环境局桐庐分局有权终止合同，并保留追究相应责任的权利。

3.5.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，必须立即用电话与书面形式报告杭州市生态环境局桐庐分局，保证在4小时内到达现场检修。涉及常规仪器故障，须在24小时内排除故障。涉及重大仪器故障，必须在72小时内排除故障。如72小时内无法排除故障，可在满足要求时，直接使用备用机替代工作，并及时用电话与书面形式报告杭州市生态环境局桐庐分局，协商处理方案。故障处理结束后，以书面形式报告杭州市生态环境局桐庐分局，由杭州市生态环境局桐庐分局确认故障处理意见。

3.6.服务单位还应做到的其他工作

3.6.1 安全保障措施：项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如服务单位项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由服务单位负责。

3.6.2在运营维护及管理期间，服务单位必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为杭州市生态环境局桐庐分局负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和杭州市生态环境局桐庐分局要求的考核指标要求；

（四）考核与惩罚办法

4.1 考核办法

杭州市生态环境局桐庐分局每季对服务单位开展一次运营维护工作考核，以每个水站为单位进行。逐站依据上述维护内容就每季的维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每季度三个站点的平均分小于80分为不合格。由杭州市生态环境局桐庐分局进行评审，具体考核内容见附表。考核合格后按照合同要求支付该季度的运行费。

4.2惩罚办法

4.2.1 一旦发现虚假数据，杭州市生态环境局桐庐分局有权解除合同，并没收履约保证金。

4.2.2 按季度对每个站点单独考核，其中：

（1）单次考核结果在70分以上，80分以下，为初级警告，扣除当季度运营费20%，并责令整改；

（2）单次考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的50%，并责令整改；

（3）考核结果在60分以下，取消运营合同，并没收履约保证金；

（4）当年考核累计有3次初级警告或者2次二级警告的，取消运营合同，并没收履约保证金；

水质自动站运维考核表

站点名称：                                  考核日期：

| 考核内容及评分标准 |  | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．水站维护 （25分） | 站房（5分） | 清洁整齐，及时检查水、电、动环、视频等满足要求，保证系统仪器具有良好的运行环境；认真做好记录 |  |
|  | 仪器维护 （10分） | 定期清洗、更换试剂、易耗品；及时修复仪器故障并做好记录 |  |
|  | 系统维护 （10分） | 保证取水、配水、预处理系统正常，管理畅通；保证空压机、发电机、稳压机、纯水器（机）、UPS、视频、动环等正常运行；认真做好记录 |  |
| 三．质控管理 （75分） | 质控样检查 （5分） | 按照运维要求，认真做好记录（合格率低于90%此项考评分为0） |  |
|  | 实验室比对 （15分） | 按照运维要求，认真做好记录，单项项比对不合格扣5分，扣完为止 |  |
|  | 半年度盲样考核 （25分） | 单项质控考核不合格扣5分，扣完为止 |  |
|  | 有效数据获取率（30分） | 单站低于80%此项考评分为0，单台次仪器低于85%扣5分，扣完为止） |  |
|  | 总分 |  |  |

（五）交接方式

5.1杭州市生态环境局桐庐分局应在合同生效前向服务单位提供水质自动监测系统的以下技术资料：

(1)《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》；

(2)《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》；

(3)仪器试剂配方；

(4)各仪器商、集成商联系方式。

5.2在合同生效前服务单位应与杭州市生态环境局桐庐分局共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案，然后进行交接。

2、空气自动监测系统运行维护技术要求

（一）、站点概况

本次招标仪器设备清单见如下表1：

| 站点名称 | 仪器配置 |
| --- | --- |
| 技师学院站 | 多参数微型空气质量自动监测系统（监测指标为：PM2.5、CO、PM10、臭氧、二氧化氮、二氧化硫） |
| 桐庐中学站 | PM2.5分析仪、臭氧分析仪、负氧离子分析仪、系统集成、系统集成 |
| 高山村边界站 | PM2.5分析仪、PM10分析仪、臭氧分析仪、CO分析仪、SO2分析仪、NO2分析仪、系统集成 |
| 马术馆小微空气站 | 多参数微型空气质量自动监测系统（含噪声）（监测指标为：PM2.5、CO、PM10、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、噪声） |

运维主要内容：1．仪器及集成系统维护及维修； 2．提供所有仪器维护；3．提供校准所需的标气、质控样、数据比对和故障点位的手工监测；4.监测站点的日常维护、维修和废液管理；5.提供数据初审及报表和相关数据分析。

（二）、基本要求

2.1、总体要求

服务单位提供专业的维修、维护保养服务，执行中华人民共和国环境保护行业标准《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统验收技术规范 HJ193 2013》和《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范 HJ655 2013》的要求，同时也要执行浙江省省环保厅的相关技术规范要求。在委托运行管理及维修期间本着为委托方负责的精神，依照规范，科学管理，使各空气站系统及仪表运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；既要及时维修空气站系统和仪表的故障，更要防范和减少故障，使各空气站真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

2.2、工作内容要点

2.2.1 系统及仪器在维修：在委托方现场发生故障，受托方接到通知后应安排现场维修和处理，尽快恢复监测子站的数据，仪器出现故障，需要2小时内响应，4小时内解决故障，不能短期（3天）解决的提供务备机监测。

2.2.2系统及仪器的巡检服务：每周对站点进行1次常规维护，主要是预防性检查、试剂滤膜更换和校准仪器。

2.2.3按规范要求每天按时完成环境空气数据的查看，确定仪器是否运行正常；同时要执行国家环保部实行实时发布城市空气质量监测数据的要求。

2.2.4标准传递，包括仪器设备的传递、标定和标准物质的传递。

2	2.5环境空气质量自动监测仪器的性能审核，包括精密度审核和准确度审核。

2.2.6仪器维护档案的建立与管理。

2.3、数据保密

在委托服务期间，受托方应对系统状况和数据严格保密。未经委托方同意，受托方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

2.4、其他

（一）硬件要求：

1.服务单位应在桐庐县或杭州市设立办事地点，具备专门的备品备件库；

2.为保证空气自动站的连续运行，服务单位应建立专用的空气自动站备品备件管理库，负责发送和管理空气自动站的备品备件，并指定专人进行管理；

3.服务单位应配备空气自动站维护所需基本工具和检测仪器；为尽快响应现场故障的处理，服务单位应配备有维护专用车辆；

4.服务单位应设定维护专用的联系电话，并应配备传真、电脑等基础办公设备，方便文件的编写和发送。

（二）人员配置要求：

在桐庐县或桐庐周边成立专门的维护部门，不少于2名对本项目所含仪器具有经验丰富的空气自动监测站维护技术人员。技术人员能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理，具有按相应技术规范操作、使用、调试、维修和更换等技能。监测数据和运行维护记录实行三级审核，由2名运行技术人员分别进行初审，再有1名审核人员对监测结果进行审核，所有报表、报告和运行维护记录都进行三级审核。

（三）、运行维护管理目标

全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的质量管理体系，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高空气自动监测站的运行质量。

所有站点达到以下指标：

1.有效数据捕获率达到90%，当天异常数据超过4小时，当天数据无效，且每月不得少于27个有效日；

2.异常情况处理率100%。

（四）、服务要求

运维公司应严格按照《环境空气自动监测技术规范》以及仪器操作说明书的要求对仪器进行维护、维修和质量控制。

1.运维服务要求

1.1一般要求

1.1.1 保持站点周边环境清洁，仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

1.1.2 检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

1.1.3 指派专人维护，设备固定牢固，如站点固定钢缆出现松动情况需及时修复；

1.2每日系统检查

要求服务单位至少每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理。

1.3 每周定期巡检

服务单位每周至少巡视空气自动监测站1次，并做好巡查记录。

1.4 每季度维护工作

每季度对各个空气自动站站系统进行一次现场检查维护。

1.5 预防性检修工作

监测子站的监测设备每年做一次预防性检修，内容包括硬件检修、电路检修等。

1.6 故障检修工作

仪器设备运行发生故障，服务人员在接到故障信息后，将根据服务流程完成故障检修工作。

1.7 日常运行维护记录

服务单位应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。

2.质量控制要求

服务单位需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

2.1日常质量控制要求

服务单位按照仪表使用规范定期对各仪器进行零点检查、流量校准等工作，并通知桐庐监测站管理人员。

2.2异常数据的检验

服务单位应对检测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在4小时内上报桐庐县监测站管理人员；

2.5 质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。

3.系统设备维修要求

3.1 运行维修工作界定

服务单位需负责空气自动监测系统各组成部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采样、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、检修工作。并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由服务单位全权负责系统所有设备和仪器的维护、检修。

3.2设备维修质量控制要求

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应对仪器的一致性进行测试。

4.配件的更换：

4.1配件和易耗品更换，招标方提供厂家原装配件。

5.服务考核办法

5.1服务方维护工作结束后需向甲方提交《运行情况总结》（含气站仪器设备运行状况等内容）。

5.2考核标准为：

1）系统良好运行率在90%以上。

2）维修工作响应时间达到要求95%以上。

3）服务单位应严格按照相关技术要求及规范执行。

2.3、噪声自动监测运行维护技术要求

（1）在委托运行管理及维护期间，运维单位应遵守国家的有关法律、法规及环保行业规定，使环境噪声自动监测系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和考核指标要求；及时维修环境噪声自动监测系统的故障，防范和减少故障，使各环境噪声自动监测系统真正发挥其效能和作用，确保监测数据及时、科学和准确。

（2）在委托运行管理及维护期间，乙方对“环境噪声自动监测系统软件”存在的BUG进行免费补丁升级，确保系统正常运行，软件补丁服务主要为预防性和修复性补丁服务；按照最新颁布标准、规范要求及甲方需要，通过升级软件以满足不断发展的监测需要。

（3）运维单位针对本项目运行维护要有详细实施计划。

（4）噪声设备满足整年数据采集率在90%以上

2、噪声监测终端运维周期与内容:

（1）巡检周期：每月现场对噪声点位监测设备进行巡视检查

（2）设备齐全性：检查所有环境噪声自动监测系统主机、气象模块是否齐全；供电电缆和传输电缆是否连接正常。

（3）检查系统工作情况。查看采集模块是否工作正常，查看数据是否保存完整；查看UPS输出电压是否在15V（正负1V）以内；

（4）清理户外传声器。对户外传声器风罩灰尘进行清理；每年最少要求更换风球两次，每年最少要求更换传声器一次，对特殊情况要求及时更换传声器与风球。

（5）仪器现场校准。仪器校准包括声校准、电信号校准、仪器自校准，标准值分别为（94.0dB、90dB、90dB）。对达不到校准值的传声器进行更换。

3.运维档案管理

（1）在委托管理期间，运维方应严格按照采购单位制订的操作规范和和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修。

（2）不论何时，运维方都应承担监测数据的保密责任。按照采购单位的要求，进行报告和传输有关的监测数据，不得向外界传递任何监测数据。

（3）维修响应时间：出现故障，专职工程师30分钟内联系客户，2小时给出解决方案，要现场解决的48小时到达现场。

（4）硬件更换服务：无偿更换由于原材料缺陷及制造工艺问题而发生故障的部件

（5）备用机服务：如果在规定时限内不能恢复故障，提供备用设备替换故障设备。

2.4、酸沉降自动监测运行维护技术要求

1、运维目标

1.1 降水监测数据的有效率：90%以上（以有效的pH、EC、降水量、离子浓度数据量除以理论上应该有的数据总量）；

1.2 设备正常运转率：95%以上（以设备正常运转时间除以理论上应该正常运转的时间）。

2、运维管理制度

2.1 日监视要求

运维人员应每天通过远程平台查看系统的运行状态、实时数据及历史数据，远程判断系统是否出现故障；若出现故障，则应及时去现场处理。

2.2 月巡检要求

运维人员每月至少1次去现场例行巡检维护，包括室外采样器维护、室内分析仪维护、清洗装置维护，具体维护内容详见《运维点检表》，维护人员在维护完成后应准确填写《运行维护记录》，并由客户签字予以确认。

运维人员应保证站房整洁、干净。

2.3 数据质控要求

运维人员每月至少1次去现场进行质控样测试（含pH、电导率、阴离子以及阳离子），准确填写《系统质控数据记录》，并分析质控数据，若数据出现异常则应重新对系统进行校准，《系统质控数据记录》以电子档或复印件的形式提供给客户。

2.4 系统校准要求

系统pH采用手动校准方式，校准周期为1个月，月巡检时应记录pH电极的校准信息。

电导率采取手动校准方式，校准周期为1个月，校准完成后应对质控样进行测试并确保测试合格。

离子色谱仪采取手动校准方式，校准周期为1个月，校准完成后应填写《系统校准结果汇总表》，同时进行质控样测试并确保测试合格。

2.5 故障处理要求

运维人员应具备基本故障处理能力，简单故障应在2小时内响应，当天内处理完毕；若涉及到部件更换，则应在24小时内处理完毕；若需更换部件无库存，则应在8小时内提交采购申请。客户人员应保持7×24小时技术咨询服务。

2.6 资料管理要求

运维人员应妥善管理运维相关资料，其中《运行维护记录》需纸质归档，《系统质控数据记录》以及《系统校准结果汇总表》除需纸质归档外，还应进行电子版资料归档。

# 三、商务需求

1、服务期限：2024、2025两年度。

2、付款方式：合同签订后支付合同总额的20%，运维期每满半年支付合同总额的20%。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 商务技术文件部分（90分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标内容 | 评标标准 | 权重 |
| 1 | 运维方案 | 各投标人对所有站点的运行现状进行描述，根据对项目实际情况的掌握程度酌情打分，最高得5分。 | 5分 |
|  |  | 根据各投标人对所有站点的运维重点、难点问题的分析及解决办法进行综合评分，最高得8分。 | 8分 |
|  |  | 根据投标人制定的运维实施方案是否科学、合理，并具有可操作性。评委根据方案的科学性、合理性、针对性以及可行性等特点进行综合评议，最高得10分。 | 10分 |
|  |  | 投标人针对运维项目的实施制定相应的各项制度流程及质控措施，由评委进行评判，最高得8分。 | 8分 |
|  |  | 投标人提供的针对本项目突发事件的应急措施，由评委进行评判，最高得8分。 | 8分 |
|  |  | 内部管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取管理），由评委进行评判，最高得5分。 | 5分 |
|  |  | 档案管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取档案资料管理），由评委进行评判，最高得5分。 | 5分 |
| 2 | 技术及运维保障 | 项目负责人具有环境类高级职称及环境自动监测系统运维培训合格证的得5分。 需提供近6个月内投标人所缴纳的社保证明、提供的证书须在有效期内，否则不得分。 | 5分 |
|  |  | 1.项目运维人员具有相关环境监测部门或环境监测协会颁发的水质自动监测系统运维培训合格证且在有效期内的，每人得2分，最高得6分。 2.项目运维人员具有相关环境监测部门或环境监测协会颁发的空气自动监测系统运维培训合格证且在有效期内的，每人得2分，最高得6分。 | 12分 |
|  |  | 建有涉及到本项目仪器的备品备件库以及备机（配备足够满足运维需要的仪器及耗材），评委根据备件库和备机情况进行打分，最高得5分。 | 5分 |
|  |  | 服务及时性、便捷性：根据投标人提供的服务方案综合比较（便利程度）进行综合评议，最高得5分。（需提供相关资料证明） | 5分 |
| 3 | 业绩 | 2021年1月1日起，投标人具有类似水质自动监测站运维项目成功案例的得1分。（须提供中标通知书、合同复印件并加盖公章，未按要求提供的不得分。） | 1分 |
| 4 | 投标人情况 | 投标人提供近五年内在全国所有环境监测服务活动中未受到环保主管部门负面通报、行政处罚及未有相关职能部门认定的关于生态、环境的刑事犯罪的承诺书得2分，未提供不得分，如经证实提供不实承诺，将取消中标资格。 | 2分 |
|  |  | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、五星级售后服务体系认证证书，全部具备的得6分，少一种扣1分，扣完为止。 | 6分 |
|  |  | 投标人在国家环境监测网运维单位服务质量星级评价结果获得4星级及以上的，得5分，没有不得分。需提供相关证明材料。 | 5分 |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

| 报价文件部分（10分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标内容 | 评标标准 | 权重 |
| 1 | 报价 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10 ］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 10分 |

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

# 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

# （仅供参考，具体以合同签订为准）

政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （项目名称）   项目进行了采购。经评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条：服务内容

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 金额 | 中标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注：投标报价应包括投标总报价是指综合费用，包括人员工资、交通、住宿、税金、保险、验收、报审过程中以及在履行本合同时的现场踏勘、资料收集、调查等的全部费用。

第二条：服务期限：本合同有效期限为  年，具体时限自 	年  月  日至  年 月 日。

第三条：执行技术标准：提交成果必须符合国家相关规程和规范要求

第四条：付款方式：

乙方开户行名称：_____________________

开户行账号：_________________________

第五条：履约保证金

第六条：知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第七条：转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 第八条：税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条：验收

验收按国家有关的规定、规范进行。

第十条：售后服务

在服务质保期内，乙方应该确保服务范围内的质量标准符合本招标文件要求。当出现问题时，投标人应承诺在     小时内响应并提出解决方案，      小时之内到现场对存在问题进行处理，并提出相应措施。

第十一条：乙方承担完成本招标项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第十二条：其他约定：

- 第十三条：甲方的责任与义务

甲方应当主要负责项目的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

- 第十四条：乙方的责任与义务

根据投标文件的承诺向甲方委派项目组人员。

在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作。

在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

负责处理好与相关项目实施单位的协调工作。。

第十五条  违约责任

1. 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十六条：不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条：争议的解决

1．因质量问题发生争议的，由甲方委托有关技术部门进行质量鉴定，该鉴定的结论甲乙双方应当接受，各方均有权直接向对方索赔，并签订书面处理协议书，报相关部门备案。

2．双方无法通过协商解决合同争议的，任何一方有权向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条：合同生效

1.合同经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份。

4.相关招投标文件、询标承诺、产品配置清单等与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人或受委托人（签字或盖章）   法定代表人或受委托人（签字或盖章）

地址：                               地址：

电话：                               电话：

签约时间：    年  月  日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

# 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

六、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

一、适用对象

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

二、相关信息获取方式

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

三、政府采购信用融资操作流程：

（一）线上融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

4.审批通过后，在线办理放贷手续。

（二）线下融资模式：

1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

（三）杭州e融平台申请融资

供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

四、注意事项

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。