运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目

公开招标文件

（线上电子招投标）

招标编号：RTZFCG-2021-058

招标人：杭州市临平区人民政府运河街道办事处

招标代理机构：杭州瑞拓工程咨询有限公司

二O二一年八月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	7

第三部分  项目技术规范和服务要求	35

第四部分  合同主要条款	58

第五部分  应提交的有关格式范例	64

第一部分  招标公告

项目概况 运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年 09月17日09时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RTZFCG-2021-058；

项目名称：运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目；

预算金额（元）：5970000元；

最高限价（元）：5970000元；

采购需求：

标项一：

标项名称：运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目
数量：1批 
预算金额（元）：5970000元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目采购内容为运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备的采购、运输、安装、相关维护等，详见第三部分—项目技术规范和服务要求；

备注：本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》；2）满足转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持；3）节能产品、环境标志产品的强制采购政策；4）节能产品、环境标志产品的优先采购政策；

3、本项目的特定资格要求：标项一：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；2）供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；3）供应商须具有《医疗器械生产企业许可证》和《医疗器械经营企业许可证或经营备案证》；4）供应商具有《医疗器械产品注册证》（医用中心供氧系统）和《医疗器械产品注册证》（医用中心吸引系统）和《医疗器械产品注册证》（医用空气压缩机或医用压缩集中空气系统）；5）供应商具有建筑机电设备安装专业承包叁级及以上资质和建筑装修工程专业承包贰级及以上资质；6）供应商具有以下许可证，满足其中一条即可：①发证日期为2019年5月31日之前的国家质量监督部门颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2级；②发证日期为2019年6月1日之后的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（压力管道）GC2级；

三、获取招标文件

时间：    /    至2021年09月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

售价（元）：0；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年 09月17日09时00分（北京时间）；

投标地点：杭州瑞拓工程咨询有限公司会议室（1）（杭州市临平区新丰路199号余杭商会大厦4号楼25层）；

开标时间：2021年 09月17日09时00分；

开标地点：杭州瑞拓工程咨询有限公司会议室（1）（杭州市临平区新丰路199号余杭商会大厦4号楼25层）；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项： 无 ；

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市临平区人民政府运河街道办事处

地址：杭州市临平区兴旺大道1号

传真：/

项目联系人（询问）：殷新芳

项目联系方式（询问）：0571-86213811

质疑联系人：陈国良

质疑联系方式：13735851858

2.采购代理机构信息

名称：杭州瑞拓工程咨询有限公司

地址：杭州市临平区新丰路199号余杭商会大厦4号楼25楼

传真：0571-86243788

项目联系人（询问）：张诗佳

项目联系方式（询问）：0571-89282811

质疑联系人：石敏

质疑联系方式：0571-86243788

3.同级政府采购监督管理部门

名称：临平区政府采购办公室

地址：杭州市临平区东湖中路236号余杭财税大楼

传真：0571-89180113

联系人：江引妹

监督投诉电话：0571-89180113

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目； 二、采购内容：本项目采购内容为运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备的采购、运输、安装、相关维护等，详见第三部分—项目技术规范和服务要求； 三、项目实施地点：运河街道社区卫生服务中心内； 四、主要功能和性能要求：详见第三部分—项目技术规范和服务要求； 五、工期要求：合同签订之日起120日历天内完成所有设备的安装与调试； 六、采购预算：人民币597万元。 |  |
| 2 | 合同名称 | 《运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |
| 5 | 招标服务费：本次代理服务费由中标人支付，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号和《关于规范余杭区政府投资项目中介服务付费限额标准的通知》余财政〔2018〕24号规定，代理服务费：人民币72770元。各投标人应在投标报价中予以考虑。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户行名称：浦发银行余杭支行；帐号：95110154800000633，收款单位（账户名称）：杭州瑞拓工程咨询有限公司。 |  |
| 6 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |  |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |  |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |  |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |  |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS等邮寄形式）投标截止时间前递交、一份【邮寄地址：杭州市临平区新丰路199号余杭商会大厦4号楼25层招标代理部（石敏收）】。 |  |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS等邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后45分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |
| 13 | 投标截止时间：2021年 09月17日09时00分。 |  |
| 14 | 投标地点：杭州瑞拓工程咨询有限公司会议室（1）（杭州市临平区新丰路199号余杭商会大厦4号楼25层）。 |  |
| 15 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |  |
| 16 | 加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理 |  |
| 17 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |
| 18 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |
| 19 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |  |
| 20 | 1、中小企业划分标准所属行业：按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定，本项目采购标的为：净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备，所属行业：（十六）其他未列明行业。 2、中小企业预留份额情况：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 3、支持中小企业发展。 3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业； 3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。 3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |  |
| 21 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |
| 22 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |
| 23 | 中标单位在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本四份）。 |  |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位杭州市临平区人民政府运河街道办事处为本项目的招标人（合同中的甲方），杭州瑞拓工程咨询有限公司为招标代理机构，临平区政府采购办公室为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3、投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

本项目采购内容为运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备的采购、运输、安装、相关维护等，详见第三部分—项目技术规范和服务要求；

（四）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  合同主要条款

第五部分  应提交的有关格式范例

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

（8）投标供应商提供招标文件中特定资格条件的相关证明材料复印件；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性声明函。

3、投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

▲（3）所投产品具体配置表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）：

▲（4）技术偏离表：投标人必须针对招标文件要求的技术参数逐个做出响应（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）；

▲（5）采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分  应提交的有关格式范例）

（6）对应评分细则提供相关证明资料；

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

## （9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未

## 能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

（11）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“●”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

### （13）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

技术分（55分）

| 序号 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提供的技术响应参数与招标文件技术要求的适合性，由评委针对每一条技术响应情况进行评审，全部符合得35分，带★条款每出现一项负偏离或相关证明材料不符合扣0.5分，最多扣35分。“采购需求”中要求提供的相关证明材料，须提供，未提供或提供的材料不符合参数要求的，不得分； | 35 |
| 2 | 组织实施方案： 1）根据对项目的主要施工方法，由专家进行打分；（0—3分） 2）根据对项目施工方案及项目重点、难点的把握，由专家进行打分；（0—1分） 3）根据项目管理机构、项目经理及施工团队，由专家进行打分；（0—4分） 4）根据施工进度计划及工期，由专家进行打分；（0—1分） 5）根据工程质量保证措施，由专家进行打分；（0—1分） 6）根据主要施工设备、试验和检测仪器设备的配备，由专家进行打分；（0—1分） 7）根据安全生产、文明施工及环保措施，由专家进行打分；（0—1分） | 12 |
| 3 | 质量保证、售后服务： 1）根据供应商提供的投标文件中是否具有详细合理的培训计划及良好售后服务承诺，并能依据服务队伍、培训计划、售后服务 保证措施及相应的时间具体实施，由专家进行打分；（0—3分） 2）投标单位具有商品售后服务第三方认证证书得1分，没有不得分；投标文件中提供证书复印件并加盖公章； 3）投标单位具有医疗器械维修I级资质能力证书（包含医用气体系统设备）的得2分，没有不得分；投标文件中提供证书复印件并加盖公章； | 6 |
| 4 | 本地化服务能力：根据投标单位所在地或服务网点所在地距离采购人项目实施地点的距离远近打分；投标文件中提供营业执照（或其它可证明本地化的合同或提供中标后设立本地机构的承诺书）复印件加盖投标单位公章。 | 2 |

商务分（15分）：

| 序号 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质： 1）投标单位具有环境管理体系认证证书（体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩机或医用空气集中系统、机电工程安装等以上体系覆盖内容全部符合）的得2分； 2）投标单位具有职业健康安全管理体系认证证书（体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩机或医用空气集中系统、机电工程安装等以上体系覆盖内容全部符合）的得2分； 3）投标单位具有测量管理体系（AAA）认证证书（体系认证覆盖：医用中心供氧、医用中心吸引、医用空气压缩机或医用空气集中系统、机电工程安装等以上体系覆盖内容全部符合）的得2分； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章； | 6 |
| 2 | 企业荣誉： 1）投标单位具有市级及以上科学技术局等部门颁发的“医用系统工程（技术）中心”荣誉的得3分，没有不得分； 2）投标单位具有医疗器械维修资质I级能力（维修范围为医用气体系统设备）的得2分，没有不得分； 3）投标单位具有“信用管理示范企业”荣誉证书的得1分，没有不得分； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章； | 6 |
| 3 | 类似业绩：投标人自2017年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每个得1分；本项最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件并加盖公章、中标通知书复印件并加盖公章及验收报告复印件并加盖公章； | 3 |

3、技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5、投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

（十四）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

（三）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（四）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4、要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（五）解释权

招标文件的解释权均属于杭州市临平区人民政府运河街道办事处和杭州瑞拓工程咨询有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

采购需求中带“●”条款为实质性内容，投标人须在投标文件中提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见第五部分 投标文件），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效

一、项目概况：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备的采购、运输、安装、相关维护等；投标报价包括所有设备及其配套附件，以及设备安装、调试及试运行费用，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、税费、合理利润等各项全部费用；管理费中需包括意外伤害保险费。

二、采购清单：

《第一部分 医用净化系统》

（一）采购标需实现的功能及目标

本次招标内容为招标人清单中的所有内容，包括医用净化等医疗配套系统的设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、并最终通过验收。

1、采购说明：

本部分运河街道卫生院医用净化系统，内容包括采购人提供的施工图及工程量清单中的内容。

2、采购范围：

2.1  手术室：含3间IV级手术室，及相应的洁净辅助用房。包括装饰系统、空调系统、电气系统、医用气体系统、给水排水系统。

2.2  ICU：含2床ICU病房，及相应的功能用房。包括装饰系统、空调系统、电气系统、给水排水系统。

3、招标包含内容：

以下内容在本次招标范围内(具体以采购清单为准)：

3.1包括采购清单范围内的墙体结构的结构墙及其配套器械的安装。

3.2包括采购清单范围内的空调系统、自控系统。

3.3 包括采购清单范围内的强电系统。

3.4 包括采购清单范围内的弱电系统。

3.5 包括采购清单范围内的医用气体系统。

3.6 包括采购清单范围内的手术室吊塔、手术室无影灯、ICU吊桥。

4、招标不包含内容：

以下内容不在本次招标范围内：

4.1消防系统相关内容：包括不限于①消防栓、消防喷淋管道、消防火门、消防隔断；②消防报警；③消防排烟系统；④消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯）等不在本次招标范围内。

4.2净化空调机房风管楼板开孔、机房防水不在本次招标范围内。

4.3外墙、外窗、移动式家具、各种大型设备（如：洁净空调机组、冷热源机组、UPS等）的设备基础、屋面机房搭建及装饰装修、设备层或设备机房装饰装修不在本次招标范围内。

4.4净化空调机房、设备机房照明和插座配电不在本次招标范围内。

4.5弱电工程：弱电井内设备不在本次招标范围内。

4.6范围内地面找平、土建墙修建均不在本次招标范围内。

4.7阴影范围分界隔墙砌筑、抹灰由总业主另行委托其它相关单位完成；墙体外侧所有工作由业主另行委托其它相关单位完成；墙体内侧（抹灰后）所有工作由本次招标的中标单位完成；招标红线范围分界隔墙的门（非防火门）由本次招标的中标单位完成；招标范围分界隔墙的防火门由业主另行委托其它相关单位（或消防施工单位）完成。

5、执行的标准、规范

本招标项目的材料、设备、施工技术要求须按招标文件的规定；招标文件未作明确要求的，须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求:

采购人提供的相关文件资料

（1）《医院洁净手术部建筑技术规范》          GB 50333-2013

（2）《重症监护病房医院感染预防与控制规范》  WS/T 509-2016

（3）《综合医院建设标准》[2008]164号         2008年1月颁发

（4）《综合医院建筑设计规范》                GB 51039-2014

（5）《建筑设计防火规范》                    GB 50016-2014(2018)

（6）《建筑内部装修设计防火规范》            GB 50222-2017

（7）《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》  GB 50736-2012

（8）《通风与空调工程施工规范》              GB 50738-2011

（9）《通风与空调工程施工质量验收规范》      GB 50243-2016

（10）《洁净室施工及验收规范》               GB 50591-2010

（11）《公共建筑节能设计标准》               GB 50189-2015

（12）《民用建筑电气设计规范》               JGJ 16-2008

（13）《建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求－医疗场所》GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002

（14）《低压配电设计规范》                   GB 50054-2011

（15）《建筑照明设计标准》                   GB 50034-2013

（16）《空气过滤器》                         GB/T 14295-2008

（17）《高效空气过滤器》                     GB/T 13554-2008

（18）《组合式空调机组》                     GB/T 14294-2008

（19）《洁净手术室空调机组》                 GB/T 19569-2004

（20）《医疗建筑电气设计规范》               JGJ 312-2013

（21）《建筑给排水设计规范》                 GB 50015-2016

备注：若上述技术标准和规范若与最新规范不符，均参照最新规范执行；

（二）技术要求

3、建筑结构材料技术要求

3.1、总体要求

建筑装饰遵循不产尘、易清洁、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火、防静电要求的总原则。手术室内所有连接角均为圆角过渡,不得出现死角。

3.2、吊顶主要材料要求

3.2.1、手术室墙面采用1.2mm厚预制电解钢板结构模块并内衬12mm厚石膏板，面喷抗菌涂料，外围采用30x50镀锌方管龙骨，内壁做密封处理。

3.2.2、工程区域内无机预涂板墙面区域天花均采用吊顶轻钢龙骨轻钢龙骨+9.5mm厚石膏板+6mm厚无机预涂板。

3.2.3、工程区域内机房区域顶面采用原建筑底板刷白处理。

3.2.4、本次工程区域内除上述区域外天花均采用轻钢龙骨+600*600*1.0铝扣板（吊顶高度2800mm）。

3.2.5、所有有吊顶的房间，灯具规格，安装位置及风口，自动喷洒，烟感，报警安装位置应根据吊顶板材的规格和排列情况并结合各专业图纸予以确定。

3.3、地面主要材料要求

3.3.1、湿区垫料水泥砂浆抹平铺300*300或600*600防滑地砖。

3.3.2、除上述所有区域外地面均采用1:2水泥浆粉面抹光至设计标高（甲供）；铺设自流平；2mmPVC卷材地板，所有接缝采用同质材料焊接。

3.3.3、地面及上层楼板相应位置做35mm硫酸钡砂浆防护层，现浇混凝土楼板相当于1mmPb，地面及楼板总防护当量为3mmPb。

3.4、墙面主要材料要求

3.4.1、工程范围内的所有土建墙均为100或200mm厚土建墙，材质与大楼土建墙一致，高度至楼板底或梁底（甲供）。

3.4.2、普通隔墙或背靠土建墙处轻钢龙骨隔墙不填岩棉，高度至3米。

3.4.3、工程区域内具有疏散功能需求的通道、走廊等均轻钢龙骨隔墙外均采用U75型轻钢龙骨（内填50mm厚岩棉，容重100kg/m³）的墙体安装高度均至楼板底或梁底，燃烧性能：不难燃性，耐火极限1.2小时。

3.4.4、工程区域内所有湿区均贴300X600墙面砖。

3.4.5、所有墙体装饰面材完成面高度均为吊顶高度。

3.4.6、工程区域内有推车经过（具体详见图纸）的走廊和缓冲间的两侧墙面均设置1.0mm厚不锈钢防撞带，施工时与门的防撞带高度一致。

3.4.7、工程区域内除湿区的墙面阳角均做1.0mm厚不锈钢护角，至吊顶高度。

3.4.8、具有辐射防护要求的墙体外围做钢骨架，挂3mmPb铅板隔墙防护，高度至楼板底或梁底。

3.5★手术室电解钢板技术要求：电解钢板材质不能含有具有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标文件中提供第三方检测报告复印件加盖投标人公章。

3.6无机彩色预涂板：应满足以下技术要求：

3.6.1、基板主要技术要求：

3.6.2、防火性：不燃A级材料（GB8624-1997）。

3.6.3、耐酸性：合格 经 288 小时试验后，不起泡，不掉粉，无明显失光变色。

3.6.4、耐碱性：合格 点滴 5%碳酸钠溶液，用玻璃盘盖住放置 6 小时，水洗后放置 48 小时没有龟裂，膨胀，剥离，变色。

3.6.5、耐水性：水中浸泡 1 小时，50°烘箱干燥 2 小时为一个循环，2 次循环后表面没有龟裂，膨胀，剥离，变色。

3.6.6、耐污性：将试板涂层面朝下浸在污染源中 5 小时后，取出放置 2 小时后清水冲洗，然后

3.6.7、在标准条件下 24 小时，五个循环。

3.6.8、吸水率（%） ≤40 32 ≤28 20。

3.6.9、湿涨率（%） ≤0.25 0.12 ≤0.25 0.10。

3.7 PVC胶地板，应满足以下技术要求：

3.7.1、欧美品牌防静电PVC卷材，厚度为2mm，应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能。

3.7.2、单层均质透芯。

3.7.3、符合欧盟EN 649生产规范。

3.7.4、防火性能：通过国标GB8624，达到B1级。

3.7.5、耐磨等级：通过欧盟EN 649测试，耐磨等级达Group P。

3.7.6、残余凹陷：根据EN433，≤0.1 mm。

3.7.7、抗电阻性：通过欧盟EN 1815测试，静电负荷＜2KV。

3.7.8、安全防滑：根据欧盟EN 13893防滑测试（干），满足动态摩擦系数 ≥0.43；德国DIN 51130防滑测试（湿）， 达到R9等级。

3.8、手术部基本配置

3.8.1、每间手术室的基本装备必须满足下表1；

| 内嵌式器械柜 | 1套 | 每间各设1个，900×1700×350，分四门开启，上下两层内均有高强度不锈钢托架，可放置足量手术器械。柜体采用1mm镜面不锈钢板，边框采用1.2mm磨砂不锈钢板。 |
| --- | --- | --- |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套 | 每间各设1个，其他要求同上。 |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 每间各设1个，其他要求同上。 |
| 内嵌式LED观片灯 | 1套 | Ⅰ级手术室设六联，其余手术室设四联。 |
| 平行式输液导轨 | 1套 | 每间各设1套，每套含2个输液吊杆。 |
| 组合电源插座箱 | 3组 | 每组4个220V 10A插座，带底盒及面盖；2个接地端子。 |
| 组合电源插座箱 | 1组 | 每组1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座，带底盒及面盖；2个接地端子。 |
| 藏墙氧气终端（含插头） | 1套 | 每间设1个，国产优质，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作。 |
| 藏墙真空吸引终端（含插头） | 1套 | 同上 |
| 藏墙压缩空气终端（含插头） | 1套 | 同上 |
| 藏墙二氧化碳终端（含插头） | 1套 | 同上； |
| 藏墙笑气终端（含插头） | 1套 | 同上； |
| 藏墙氮气终端（含插头） | 1套 | 同上； |
| 麻醉废气排放系统 | 1套 | 在吊塔与气体面板上各设一套废气排放终端，采用射流式技术，要求可将麻醉机泄漏的麻醉废气及病人口中呼出的废气收集排出，减少对医护人员的损害。 |
| 功能控制面板 | 1套 | 每间各设1套。面板应有以下功能：时钟；计时钟；电话；净化空调系统温、湿显示与调节；照明系统开关；高效过滤器故障报警，消防警报；各种医用气体报警等。 |
| 手术室吊塔锚栓 | 1套 | 每间各1套。 |
| 手术室无影灯锚栓 | 1套 | 每间各1套。 |
| 保暖柜 | 1套 | 仅OR3手术室含。 |

3.8.2★器械柜材质必须提供不具有有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标文件中提供第三方检测报告复印件加盖投标人公章。

3.8.3★观片灯材质必须提供不具有有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标文件中提供第三方检测报告复印件加盖投标人公章。

3.8.4手术室自动门应符合以下要求：

1）产品符合国家建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。

2）气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2008）最高级别第8级，符合欧盟标准(EN-12007)，最高级别第4级。

3）隔音性能符合国家标准（GB/T 8485-2008）第3级。

4）工作电源电压AC220±10%，50~60Hz；

5）开放时间2~20s（可调），开门运行速度与闭门运行速度250~500mm/s（可调）；

6）手动推力<100N，紧闭力>70N，整机消耗功率<150W，工作环境温度-20℃~+50℃；

7)气密下沉——导轨采用双轨道形式，关闭时具有向内动作，向内为15mm，向下为10mm；

8)遇阻反弹——门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N；

9)安全防夹——采用红外安全光幕，无感应盲区，光感反应速度可达0.05s，安全防夹；

10)气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝；

11)采用有刷直流电机，高寿命，免维护；

12)控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ 电压，在1min内无击穿或闪络现象；

13)采用全新电源、驱动一体化高度集成设计，手自一体；

14)运行参数直接调节并数码显示，指令明确、直观、简单、方便。

3.8.5其它门技术参数要求：

1）门扇表面材质：1.0mm镀锌钢板静电喷塑；

2）门扇内部填充：铝蜂窝芯填充、岩棉填充、纸蜂窝芯填充；

3）门扇骨架：铝合金龙骨；

4）防撞带：1.0mm不锈钢（嵌入式）；

5）观察视窗：双层5.0mm圆角钢化玻璃（多种尺寸选择，可定制）；

6）门扇厚度：42mm；门体备选方案：门体无包边无防撞带，一体化门扇门，门体厚度40mm。

7）门扇把手：不锈钢杠杆拉手、铝注塑杠杆拉手、不锈钢圆管拉手、PVE暗拉手；

8）包边材质：铝合金包边、不锈钢包边；

9）立柱材质：铝合金、1.0mm镀锌钢板静电喷塑；

10）动力梁材质：铝合金轨道、铝合金盖板、不锈钢盖板。

4、空调系统要求

4.1、手术部净化空调系统配置要求：

4.1.1、手术部洁净区域调设置医用净化空调系统。

4.1.2、手术室OR1、OR2配置1台医用净化空调空调机组(一对二)，高效送风口送风，采用上送下回风；

4.1.3、手术室OR3配置1台医用净化空调空调机组(一对一)，高效送风口送风，采用上送下回风；

4.1.4、手术部洁净内走廊区及洁净辅助用房单独1台医用卫生型空调机组，采用上送下回风。

4.2、ICU空调系统配置要求：：

4.2.1、ICU采用VRV多联机+VRV新风机的空调系统形式。

4.2.2、ICU病房设置等离子空气消毒器以使该区域达到II类或III类环境的要求。

4.3、空调系统冷热源系统配置：

4.3.1、本项目净化空调系统全年所需冷水/热水由3台模块化风冷热泵机组提供。

4.3.2、本项目非净化空调系统采用VRV多联机空调系统室外机作为空调系统冷热源设备。

4.4、空调设备、材料的选用技术要求：

4.4.1、一体化医用精密空调机组要求及净化新风机组

一体化医用精密空调机组技术要求：

1）★恒温恒湿一体化机型，机组由新风初效过滤段、新回风混合段、送风机段、温湿度控制段、中效过滤段、出风段、加湿器段、自控箱段组成，各功能段与控制系统一体化集成；5000风量以下机组采用顶上送风、顶上回风的结构，5000风量以上机组采用侧面送风、侧面回风的结构。正面及侧面维护，背面不需预留维修空间。（投标文件中提供机组生产图纸复印件）；

2）★所有型号机组厚度不得大于750mm（投标文件中提供相关机组尺寸的彩页资料复印件并加盖制造商公章）。

3）箱体要求：铝合金框架+双面保温箱板结构。

4）★依据EN1886-2007标准检测，机组箱体机械强度不低于D1级，且同时冷桥因子不低于TB1级；（投标文件中提供对应标准的国家级质量监督检验中心检验报告复印件加盖制造商公章）；

5）（★面板要求：空调机组的面板采用双面拼板结构，外板采用彩色镀锌钢板，内板采用SUS304不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。依据EN1886-2007标准，机组传热系数不大于0.75w/(㎡×K)，热绝缘性能保证应不低于 T2 级。（投标文件中提供国家空调设备质量监督检验中心出具的检验报告复印件加盖制造商公章）；

6）空调机组外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。

7)★空调制造商须通过依据GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》国家标准检测，并投标文件中提供第三方检测报告复印件，要求箱板燃烧性能不低于B1级；

8)★提供依据GB/T19569-2004标准的医用精密一体化空调机组的检测报告，风量、机外静压、输入功率、供冷量、供热量、噪音及漏风率均符合要求的检测报告（投标文件中提供国家权威机构出具的证明文件复印件加盖制造商公章）；

9)★依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.05%。（投标文件中提供第三方检测报告复印件）；

10)空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。

11)★采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上。(投标文件中提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章)

12)★送风机要求：机组风机必须采用原装进口EBM无刷直流数字化风机，不得选用普通离心风机代替。(投标文件中提供进口部件的报关单复印件加盖机组制造商)

13)加热器要求：电加热采用PTC电加热器。表面温度低，无明火，无火灾隐患，含高温保护开关。

14)加湿器要求：加湿器采用电极式加湿器，不得选用国产品牌加湿器，加湿器为机电一体化设计，可接受机组控制器控制，实现加湿量连续控制；采用可更换或可拆洗式加湿桶；配不锈钢加湿喷管及连接软管；配水质调理器，可适应各种不同水质条件下的加湿需要；加湿器安装于机组设备仓，检修更为方便。

15)过滤器要求：采用“初效+中效”两级过滤方案。

16)★依据EN1886-2007检测标准，机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%（投标文件中提供国家级质量监督检验中心检验报告复印件）。

17)杀菌装置要求：采用紫外线杀菌灯；

18)调节阀要求：机组进风口及新风口配置铝合金多页设节阀，采用气密型铝合金对开多叶调节阀，叶片带有密封胶条，隐蔽式齿轮传动机构，开度可手动调节，也可配电动执行器，实现自动调节。

19)控制系统要求：西门子品牌PLC控制器，带图形及文字显示界面触摸屏、温湿度传感器、压差传感器、风阀执行器、低压电器等。可实现空调系统的全面监控；现场各类参数及报警信号点的信号采集；空调系统逻辑控制、联锁控制、PID调节控制；空调系统的各类参数设定；设备状态显示、故障信息查询等功能。除机组本地自动控制外，还需实现中央远程监控及手术室现场控制。

20)★产品通过组合式空调智能控制柜电气强度试验和接地连续性试验并试验合格，以确保使用过程中避免在工作温度下电流泄露和电气强度出现击穿，并具有良好的接地保护措施。（投标文件中提供第三方机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）

21)★医用精密一体化空调机组通过EMC电磁兼容测试，连续骚扰电压试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验等均符合国家标准。（投标文件中提供具有CNAS认证的检测机构依据YY 0505-2012出具的CAM检测报告复印件加盖制造商公章）。

净化新风机组技术要求：

1)空调机组采用优质知名品牌产品。

2)功能段要求：初效过滤+表冷加热段+风机+中效过滤+亚高效过滤器+出风段。

3)配置“G4初效+F8中效+H11亚高效”过滤器。

4)面板采用玻璃棉夹心保温或硬质聚氨酯直接发泡一次成型，发泡料密度不低于45kg/m3，密封性好，保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。

4.4.2、消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不结尘、不产尘，其填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。

4.4.3、空调中的各级过滤器应采用一次性抛弃型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。

4.4.4、风管采用镀锌板制作，外包25mm以上的橡塑保温。洁净风管的拼装采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，风管应插入法兰，禁止将普通空调的安装工艺运用于洁净空调。

4.4.5、 VRV多联机空调系统要求选用国产一线知名品牌，能效等级符合国家节能标准或节能政策的产品。

4.4.6、模块化风冷热泵机组技术要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 控制系统： （1）配置RS485接口和远程开关机干接点。 （2）配置水泵输出、辅助电加热输出及风机盘管连锁控制。 |
| 2 | ★运行环境温度范围：制冷：5~48℃，制热：-15~48℃，在此温度范围内能稳定运行（投标件中提供证明文件复印件加盖制造厂家公章）。 |
| 3 | 制冷标准机组出水5-20℃可调-现场可调， |
| 4 | 能量调节： （1）各系统具有分级启动功能； （2）压缩机均衡功能，先启动运行时间短的系统； |
| 5 | 智能融霜： 具备智能除霜技术，模块内单系统化霜不影响另一系统正常工作。 |
| 6 | 压缩机：采用知名品牌产品。 |
| 7 | 水侧换热器： （1）★壳管式换热器（投标件中提供证明文件复印件加盖制造厂家公章）； （2）换热器内部为螺旋型折流板。 |
| 8 | 风侧换热器： （1）采用V型换热器，内螺纹铜管和亲水铝箔； （2）使用独立风系统。 |
| 9 | 节流装置： （1）采用进口电子脉冲调节，可实现PID精确控制的电子膨胀阀； |
| 10 | 水流开关： 机组配置水流开关。 |

5、手术室净化空调自控系统技术要求：

5.1净化空调系统能否实现设定参数的关键，为确保净化空调系统的兼容性和稳定性，要求净化空调控制柜、手术室内多联控制面板为同一生产厂家（品牌）的产品，本项目净化空调自控系统必须符合以下要求，不允许负偏离：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制电路 | 强弱电一体化设计，强弱电分开走线，将强弱电分开进线防独特左右隔离，加独立接地技术，可降低90%干扰；稳定性高，便于检修查线。 |
|  |  | 系统集成通讯隔离模块，能有效避免因为接受不到信号而造成故障。 |
|  |  | 系统集成通讯光电隔离技术，有效抗浪涌电流干扰，防雷击。 |
|  |  | 采用符合人体工程学的斜角直插式接线法，安装过程方便快捷，防止插错。 |
|  |  | 故障应急控制回路，对电源、控制系统及外设硬件进行应急保护。 |
| 2 | 温湿度控制 | 采用常用控制元器件，产品控制精度可达温度±0.5,湿度±3%。 |
|  |  | 采用电动比例调节阀控制，动态显示阀门和加湿器开度，由控制器调节冷/热水量或控制加湿量。 |
|  |  | 各级过滤器压差报警功能，能提前进行预报警，并且报警信息通手机APP或短信发送给相关责任人。 |
|  |  | 安装效压差传感器，精确到±5pa。 |
|  |  | 具有本地、远程控制的运行和值班功能。 |
|  |  | 季节智能自动感应模式，通过大数据、云计算等多种智能手段准确有效感知季节温度，合理配置温湿度。 |
|  |  | 冬夏模式转换功能，根据不同季节，通过大数据、云计算等多种智能手段，适配温湿度。 |
| 3 | 变频器 | 控制柜变频器做盖板防护，避免灰尘铁屑等杂物通过变频器风扇进入变频器内部，降低因变频器故障导致的意外停机。 |
|  |  | 在变频器和散热风扇间设置散热装置，将变频器排出的热风集中，并通过散热风扇排出控制柜外，提高散热效果，延长变频器的使用寿命。 |
| 4 | 风机 | 散热风机在变频器正上方，开孔工整，并根据散热量的大小，选配不同型号的排风机，确保柜内热量及时散发，避免因湿度过高导致电器老化。 |
|  |  | 手术室排风机联动，随着手术室使用数量的增加而自动增加排风机。 |
|  |  | 系统设有应急开关，风机系统可以临时脱离控制系统独立运行，有效的避免突发故障对医院造成的不便与损失。 |
| 5 | 启停控制 | 设备联运与顺序启停控制，系统根据末端负荷与变化自动调节循环泵运行频率和主机运行参数从而达到节能的目的。 |

5.2手术室内多联控制面板必须符合以下要求，不允许负偏离：

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制面板 | 对手术部正常运行所需要的各种信息系统，如时钟、计时、空调、医用气体、电话、群呼、背景音乐、照明等实现高度信息集成和集中管理。 |
| 2 | 时钟、计时 | 计时系统与医院母钟系统同步对接。 |
| 3 | 气体监控 | 用一个智能气体采集模块接入手术室内部局域网，在局域网内每一间手术室都能监控医用气体的情况（压力值、高低限报警）。 |
|  |  | 护士站中控系统也能通过局域网对气体进行监控。 |
|  |  | 能连接触摸式气体显示终端，带报警蜂鸣器。 |
|  |  | 智能气体采集模块具有8路气体压力信号、1路气体流量RS485通讯接口，以太网联网接口*1，RS485联网接口1，4路报警继电器输出。 |
| 4 | 照明控制 | 采用集成的智能照明模块，通过护士站中央监控系统就能远程控制照明。 |
| 5 | 电话与群呼系统 | 采用SIP电话，电话语音传输与群呼语音传输统一采用手术部内部局域网传输，不需要布电话线和连接线。 |

6、等离子空气消毒器技术要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 适用于医院Ⅱ类和Ⅲ类环境的除菌消毒净化要求。 |
| 2 | 尺寸：不小于600*600*360。 |
| 3 | 外形：吸顶机，外形美观大方、节约空间、功能实用，便于清洁维护。 |
| 4 | 消毒方式： 动态消毒，可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用。 |
| 5 | 消毒原理：为高压静电场和紫外线两种消毒方式。 |
| 6 | 循环风量： 1000m3/h 白色葡萄球菌消亡率：≥99.92% 自然菌消亡率：≥90.91% ★以上参数投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家公章； |
| 7 | 配置初效过滤器、溶菌酶过滤网、光催化过滤网。 |
| 8 | 使用体积为≥100 m3、菌落数≤200cfu/m3、适用电压：220V/50Hz、运行噪声：≤42dB、臭氧：≤0.01 mg/m3、等离子电场强度(V)：4100-8200伏可调。 |
| 9 | ★生产企业具有消毒产品生产企业卫生许可证、产品具用消毒产品卫生安全评价报告、产品具有省级疾病预防控制中心检验报告（投标文件中提供检测报告复印件加盖厂家公章）。 |
| 10 | 具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC、除烟、除尘、除有害气体等功能。 |

7、配电系统工程技术要求：

7.1.整体设计要求:

招标方按图纸设计要求将电源线分别引至各层（包括设备层）双电源切换总配电柜处，其后的分配电箱、桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装（不包括疏散指示灯、应急照明灯、设备层的照明、插座配电等）。电线电缆均采用低烟无卤阻燃类线缆，满足相关规范要求。

7.2系统设计要求:

1）手术部、ICU区域必须采用双电源供电，洁净手术室内用电应与辅房用电分开，每间手术室内干线必须单独敷设。

2）每间手术室配电负荷应不小于10kVA，ICU每床位配电负荷不小于2kVA。

3）手术室照明应采用洁净气密封照明LED灯带组成，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

4）手术室设计平均照度应在350LX以上，手术部、ICU的办公区设计平均照度应在300LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设LED灯具，手术部洁净区照明采用洁净气密型LED灯。

5）每间手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的靠污物走廊侧的外侧墙内。

6）手术室内禁止设置无线通讯设备。

7）手术室内应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

8）每间手术室、每床ICU设置医用隔离电源系统。医用隔离电源系统包括医用隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元等主要设备。

9）按图纸设计要求配置UPS不间断电源，不间断电源后备供电时间均应不小于30分钟。

8、弱电系统工程技术要求：

8.1.电话网络系统

1）手术部、ICU应按使用要求设置电话网络系统。

2）每间手术室设置至少四个网络终端，其中两个设置于墙上，两个设置于吊塔上（插座由吊塔自带）；ICU区域每床应设置至少两个网络终端；相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置网络终端。

3）每间手术室综合控制箱应设置免提电话面板，相应功能房、护士站等应按使用要求设置电话插座。

4）网络系统、电话语音系统布线均采用六类非屏蔽线，所有布线预留至弱电间，由招标方接入该层数据配线架和语音配线架。

8.2.门禁系统

1）各区域应按使用要求设置门禁系统。

2）病人主入口和医护人员主入口处设置彩色可视对讲门禁门口机，在护士站或者办公室内设置可视对讲室内分机。

3）其他出入口按需求设置刷卡门禁，防止无关人员误闯。

4）非工作人员可以通过门口主机呼叫可视对讲室内分机，经过视频图像确认身份后由护士站内人员遥控开锁进入，工作人员则可通过设置在各入口处的读卡门禁，刷卡进入。

8.3.背景音乐系统

1）手术部、ICU设置背景音乐系统。

2）手术室及走廊、ICU等设置背景音乐天花喇叭。

3）在每间手术室、ICU重症病房、各主要工作区及办公区域等房间设置音量控制器。手术室及办公室、ICU应可单独控制背景音乐音量大小。

4）背景音乐系统主机设置在护士站或者其他长期有人值守的区域，该系统应包含功放机、前置放大器、天花喇叭、音控器、DVD机、话筒等主要设备。系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

5）手术部、ICU的背景音乐系统主机设置在手术部护士站，系统通过DVD机可实现连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

8.4.电视监控系统

1）手术部、ICU应按要求设置电视监控系统。其中每间手术室、ICU主入口、走廊处等区域均设置彩色半球摄像机。

2）系统由数字硬盘录像机、液晶显示器等主要设备组成。系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示。系统可实现记录图像的回放、检索等功能。同时，监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

3）通过数字硬盘录像机实现长时间图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。

8.5.呼叫系统

1）手术部、ICU设置呼叫系统。

2）每间手术室、预麻复苏室每个床位、ICU每个床位设置呼叫分机，呼叫主机设置于手术部护士站。

3）当手术室或病床进行呼叫请求时，医护人员可通过呼叫主机观察到呼叫位置，从而进行相应处理。

4）系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能。

9.给排水系统技术要求

9.1给水系统

手术部、ICU供水管接大楼原有系统；开口后各种管道布置和刷手池、卫生洁具等设备连接均在本次设计和工程施工范围内。给水热水管、冷水管材采用PPR管，采用橡塑管状保温材料进行防结露保温，热水干管采用橡塑管状保温材料进行保温。

9.2排水系统

洁净区内的排水设备在排水口的下部设置高水封装置，地漏的水封深度不应小于50mm.手术室内不设地漏。排水管采用柔性抗震铸铁管。

10. 医用气体系统配置要求

10.1手术部设置六种气体管道，包括氧气、吸引、压缩空气、氮气、二氧化碳、麻醉废气排放。ICU设置三种气体，包括氧气、吸引、压缩空气。

10.2手术室气体终端二套：一套设置在吊塔上，包括氧气、吸引、压缩空气、氮气、二氧化碳、废气排放终端各一个；另一套设置在墙面上，包括氧气、吸引、压缩空气、氮气、二氧化碳终端各一个。氧气、压缩空气、负压吸引均接自大楼医用气体预留的接气点。其它气体采用汇流排气瓶供气。其中氮气、二氧化碳均采用2瓶*2组汇流排。

10.3手术部预麻苏醒间设备带每床配置2个氧气、1个压缩空气、2个负压吸引气体终端。

10.4医气终端：与大楼医用气体系统统一标准及品牌。

10.5医用气体管线应按照现行国家有关规范采购、安装，管道应做好分段标识；

10.6所有气体管道均通过阀门控制箱后进入各相应用房，手术室内有报警装置；

10.7氧气、负压吸引、压缩空气由中心供气站供气至洁净手术部，接口位置由中标单位与设计单位共同商定预留楼层总阀门，其后的管道及终端由中标单位负责供货安装。汇流排由中标单位负责供货安装（不含气瓶）。具体详细界面以设计图纸及清单为准。

10.8凡进入洁净手术室的各种医用气体管道必须做接地，接地电阻不应大于4欧。

11.医用吊塔、医用吊桥技术要求

11.1单臂电动麻醉手术室吊塔技术要求

技术要求：

吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力，吊塔通过防撞检测。

吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力，吊塔通过抗震≥7级检测。

★吊塔箱体通过IPX6等级防水检测（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，进口粉末涂料表面处理。

吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置。

★吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（投标文件中提供中国权威机构证明材料复印件）。

通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，终端通过抗菌（大肠杆菌）检测（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章，原件备查），气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。

吊塔轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

吊塔最大承载重量≥680Kg（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

吊塔吊塔具有四倍承重系数安全负载装置。（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

吊臂（包括吊臂柱）旋转角度不小于340°，六点式阻尼刹车系统，阻力可调。（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；抽屉承载重量≥20kg。（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

每套配置气源：氧气2只、负压吸引1只、压缩空气1只、二氧化碳1只；选配负压吸引装置，和氧气吸入器（）和吊塔同品牌，投标文件中提供医疗器械备案证书复印件）

每套配置电源插座≥6个（兼容国、美、英标准）；

接地端子2个；网络接口1个；配置可以升级，可以按照用户要求灵活选配。

标准配置： 底座1套 护罩1个 横臂1套 吊管1套 箱体1套 托盘2个 抽屉1个 输液架1个 氧气2个 负压吸引1个 压缩空气1个 二氧化碳1个 插座6个 接地端子 2个 网线接口1个 厂家资质资料一套

11.3干湿分离高档型吊桥技术要求

技术要求：

吊桥箱体通过防护等级IPX6防水等级测试（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

★主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于6063号（投标文件中提供型材检测报告证明材料复印件），加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，进口粉末涂料表面处理（投标文件中提供抗菌报告复印件）。

吊桥水平横臂具有安全承载装置（投标文件中提供中国权威机构证明材料复印件），吊桥具有中轴旋转装置（投标文件中提供中国权威机构证明材料复印件）。

★吊桥箱体内部采用气电分离式设计，保障使用安全：箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（投标文件中提供中国权威机构证明材料复印件）。

气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，终端通过抗菌（大肠杆菌）检测（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章），气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修；

电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。

吊桥轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。

★吊桥具有四倍承重系数安全负载装置（投标文件中提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA；

桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；桥身主型材厚度≥18mm,为保证产品承重力度，桥体吊管连接处厚度≥34mm。

配置环境照明灯2个，可选配带独立悬挂臂系统的LED辅助照明灯，LED灯珠数量≥28只，灯头直径≤20cm，照度≥35000LUX。

湿段塔：1个，采用进口直线导轨，两轨道中心距190mm,滑轨整体长度为≥600mm，塔体可左右移动距离≥500mm。

气体终端标准配置：氧气1个、压缩空气1个、负压吸引1个；选配负压吸引装置，和氧气吸入器。

电源插座：6个、220V、10A（兼容国际各制式插头）。 接地端子：2个；网络接口：RJ45，1个；湿段塔净载重量：70～150kg。

干段塔：框架式结构设计，1个；采用进口直线导轨，两轨道距离190mm，滑轨整体长度为：600mm，左右移动距离500mm。

框架箱体横梁长为650mm、横梁宽165mm、横梁高110mm；内置式电源两侧椭圆型材支撑架长120mm、宽53mm、高860mm。托盘滑轨内径70mm，两框架距离440mm。

仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调）

抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计；

气体终端标准配置（安装在桥梁上）：氧气1个，负压吸引1个；

每套配置电源插座：框架两侧带各3个电源，共6只（兼容国、美、英标准）。

接地端子2个；

吸顶式安装，稳定牢固。

12手术室无影灯技术要求

产品技术要求： 1、要求采用LED无影灯。 ★2、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。（投标文件中提供省级及以上国家政府机构出具的证明文件复印件） ★3、采用椭圆大臂，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用进口环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒（投标文件中提供检测报告复印件）。 4、 灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。 5、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 6、传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。 7、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 8、采用独特的进口LED灯泡（投标文件中提供进出口报关单复印件），一主三副结构，非透镜结构，有效的利用反光碗多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率。 ★9、每个LED灯泡都配有独立的散热片（投标文件中提供实物图片证明文件复印件），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升（投标文件中提供省级及以上国家政府机构出具的证明文件复印件）。

其它技术要求： 1、照度（Lux）：母灯≤160,000 子灯≤130,000 2、色温可调（K）3500-4500 3、演色性指数（CRI）96 4、红色还原指数（Ra)96 5、调光范围10—100% 6、术者头部温升≤0.5℃ 7、术野温升≤2℃ 8、照明深度≥80cm 9、光斑直径100-300MM - 灯泡类型进口LED - 灯泡平均寿命≥60000h 12、LED灯杯直径≥60mm 13、灯泡数量母灯48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯），子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯） 14、高度调整≥118cm 15、LED灯杯散热片≥33mm 16、LED灯头散热盖母灯≥130mm子灯≥90mm 17、弧形拉手尺寸≥270mm 18、聚光板灯盘≤4等分 19、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm子灯≥200mm 20、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定） 21、照度和色温调节范围≥12档 22、电源输入100-240VAC,50/60Hz

附：主要设备、材料品牌表

| 序号 | 设备材料名称 | 参考品牌或厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电解钢板 | 宝钢、长钢、武钢 |
| 2 | 无机预涂装饰板 | 索洁、康程、卡利 |
| 3 | 铝扣板 | 豪顶、拓得利、欧陆 |
| 4 | PVC地板 | 福尔波、洁福、保丽 |
| 5 | 自动感应门(医院洁净门) | 欧尼克、奥美特、弗雷凯迪 |
| 6 | 墙地砖 | 诺贝尔、东鹏、冠珠 |
| 7 | 净化空调机组、净化新风机组 | 广州同方瑞风、佛山申菱、南京天加 |
| 8 | 多联机空调 | 格力、美的、海尔 |
| 9 | 模块化风冷热泵机组 | 天加、雅士、欧科 |
| 10 | 空调水泵 | 广一、凯泉、南方泵业 |
| 11 | 手动水阀门 | 宁波埃美柯、上海冠龙、光晋 |
| 12 | 手动风阀 | 宁波东海、上虞上风、苏豪 |
| 13 | 定风量阀 | 妥思、皇家、爱迪士 |
| 14 | 电级式加湿器 | 卡乐、思探得、CONDAIR |
| 15 | 排风机 | 松下、绿岛风、正野 |
| 16 | 高效送风口 | 华泰、宝源、苏净 |
| 17 | 等离子空气消毒器 | 欧芙丽、老肯、利安达 |
| 18 | 电线、电缆 | 浙江天洲，中策永通、浙江上上 |
| 19 | 灯具（含光源） | 西顿、索恩、辰洋 |
| 20 | 变频控制器 | 中国丹弗斯、中国西门子、三垦 |
| 21 | 隔离变压器 | 开度、欧根、集力 |
| 22 | 不间断电源UPS | 奥普森、科华、梅塞尔 |
| 23 | 开关、插座 | 松下、TCL、鸿雁 |
| 24 | 闭路电视监控系统 | 海康威视、大华、领域 |
| 25 | 门禁系统 | 海康威视、大华、安快 |
| 26 | 对讲系统 | 亚华、飞星、安克曼 |
| 27 | 背景音乐系统 | 中国DSPPA、中国LAX、中国BOSCH |
| 28 | 网线 | 东方、起帆、康普 |
| 29 | 无影灯、手术室吊塔、吊桥 | 铭泰、康尔健，欣雨辰 |
| 30 | 手术室保温柜 | 福意联、基玮、海尔 |

本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌见上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考，投标人可以直接选用参考品牌，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标无效。

《第二部分 医用气体系统》

（一）项目概述及技术规范

1、招标范围：

1）医用中心供氧系统

2）医用中心负压吸引系统

3）口腔科专用负压吸引系统

4）医用压缩空气系统

5）病房设备带及终端电器系统

6）医用呼叫对讲系统

2、技术规范

GB50751-2012《医用气体工程技术规范》

GB50030-2013《氧气站设计规范》

YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB50030-2013《氧气站设计规范》

GB50016-2018《建筑设计防火规范》

GB50316-2008《工业金属管道设计规范》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》

GB150-2011    《压力容器》

GB8982-2009   《医用及航空呼吸用氧》

GB50254-2014《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB12241-2005《安全阀一般要求》

GB12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》

GB3836.4-2010《爆炸性环境第4四部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》

国家及地方颁布的其它相关法律法规

如有最新版本的技术规范，以最新的技术规范为准。

（二）医用供氧系统详细说明

医用中心供氧系统由中心供氧站、减压装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等组成。

1.1医用供氧站说明：

为满足手术室、ICU、普通病房的供氧量，根据供氧规模要求采用液氧供氧站作为大楼的主供氧源、瓶氧站作为备用氧源。

1.2液氧站配置设备：

| 设备名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 液氧罐 | 有效容积3.0m3 | 二台 |
| 空温式汽化器 | 汽化能力100m3/h | 二台 |
| 大流量调压装置 | 调压阀一用一备、单个调压阀流量≥100m3/h、进口压力0.8Mpa,出口压力0.55Mpa、调压阀材质：铸铁、含阀门、安全阀、压力表、支架等组件 | 一套 |
| 不锈钢分气缸 | 一进四出，材质不锈钢 | 一套 |
| 管路及阀门 | 配套 | 一套 |

1.3液氧站主要技术参数:

液氧站最大出口流量             200m 3/h

液氧站最高工作压力             0.8MPa

液氧站输出压力                 0.65MPa( 可调)

瓶氧站采用双排气瓶，每排十瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用。具有自动控制及人工控制两种功能。

1.4瓶氧站内：

采用10+10瓶组，全自动切换、额定最大流量：100m3/h，压降小于10%；配套切换柜、高压金属软管、角阀、托架等，减压阀采用圆顶式减压阀，压力超限报警，断电时可供气。

(1)汇流排瓶氧站内配置:

| 设备名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 氧气汇流排 | 10+10瓶组，带自动切换控制箱 | 1套 |
| 氧气气源报警箱 | 超压或欠压时自动声光报警 | 1个 |
| 不锈钢分气缸 | 一进四出，含进出口阀门及安全阀组件等 | 1个 |
| 大流量调压装置 | 1.调压阀一用一备 2.单个调压阀流量≥100 m3/h | 1套 |
| 管路及阀门 | 配套 | 1套 |

★汇流排生产厂家提供的产品具有意外保险，单次事故赔偿1000万RMB，每次事故每人人身伤亡赔150万RMB；投标文件中提供保单复印件加盖生产厂家公章。

★报警箱材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标文件中提供第三方检测报告复印件。

★报警箱具有符合YY0505《医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的检测报告，投标文件中提供第三方检测报告复印件。

（2)汇流排瓶氧站系统技术参数：

氧站出口流量            100m3/h

输 出  压 力           0.4-0.6Mpa(可调)

出口报警压力           ＜0.4 Mpa  ＞0.6 Mpa

站内温度控制            10-38℃

站内浓度控制            ＜23%

汇流排切换压力          1Mpa(可调)

(3）功能说明

气体切换性能： 当一组气瓶压力将至小于允许最低使用压力时，应能自动切换到另一组气瓶继续供气，切换时供气不允许间断。

为了保证使用安全，气体减压装置前安装小于 25μm 滤孔的过滤器。

气体减压装置应同时具备稳压功能以保证供气系统压力稳定在 0.45Mpa±3%。

报警装置：

两个汇流排自动切换后，应有声、光提示操作者及时更换已用完的气瓶。

为保证系统正常供气应有欠压报警功能。当系统压力低于报警压力时，应有声、光同时报警，报警压力误差不大于 3%。

2、氧气管道

2.1管道材质

本工程氧气管道采用 O6Cr19Ni10 不锈钢管。 不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

★不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标文件中提供第三方检测报告进行复印件。

2.2管道管径

总管及备用主管：

φ25×2.0不锈钢管（大楼氧气主管）

Φ25×2.0不锈钢管（大楼生命支持区域氧气主管）

病区横管：

φ16×1.5不锈钢管；

病房支管：

普通病房φ8×1不锈钢管；

重病房φ10×1.0不锈钢管；

2.3管道连接方法技术要求

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。

3、区域阀门箱：

每个病区设计一套，位置设在护士站附近适当位置。

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二气区域阀门箱 | 氧气、吸引共用 |

3.1区域控制：箱内分别安装氧气、吸引系统的区域阀门，能对本区域内的气体系统进行通断控制。

3.2正常工作指示：箱内安装氧气、吸引系统的测压表。

★区域阀门箱材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标文件中提供第三方检测报告复印件。

4、区域压力报警器：

每个病区设计一套，位置设在护士站附近适当位置。

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区域压力报警器 | 氧气、吸引共用 |

4.1模块化产品结构，外形轻巧美观

4.2每一路输入信号都配有一路控制信号

4.3 LED数字显示压力，读数清晰高效

4.4具备高压、低压、正常压力信号灯指示

4.5具备压力信号远传功能

4.6安装方式：可选壁挂式或墙内嵌入式

5、系统压力试验、吹扫技术要求

5.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。

5.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。

5.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

6、中心供氧系统技术参数

6.1供氧最大使用流量:100m3/h。

6.2终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)。

6.3系统小时泄漏率:≤0.2%。

6.4最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa。

6.5氧气终端设计流量: 普通床≮10L/min  手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min。

6.6氧气管道气体流速: ≯8m/s。

6.7系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气。

6.8自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号。

6.9氧气管道需可靠接地，接地电阻为<10欧姆。

（三）负压吸引系统详细说明

吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

1、负压吸引站

1.1负压吸引站,配置如下:

| 设备名称 | 规格或型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 油润滑旋片真空泵 | 抽气量100m3/h/台、功率3.0kW | 二台(常规单机工作,用量大时双机同时启动) |
| 真空罐 | 1.5m3，材质:碳钢 | 一台 |
| 吸引电控柜 | 二泵联动，PLC控制 | 一台 |
| 细菌过滤器 | 处理量≥100m3/h | 二个 |
| 高温灭菌装置 | ≥200m3/h | 一套 |
| 管路及阀门 | 配套 | 一套 |

★吸引电控柜具有符合YY0505电磁兼容标准的检测报告，投标文件中提供第三方检测报告复印件。

高温灭菌器需满足以下技术参数：

★投标文件中提供符合以下技术参数的第三方检测报告（受检单位为投标人）复印件并加盖投标人公章；投标文件中提供高温消毒灭菌设备图片复印件。

★细菌灭菌温度≥240℃；

★枯草芽孢杆菌             细菌培养时间达到48 h,杀灭率达到99.999%；

★枯草芽孢杆菌黑色变种细菌培养时间达到48 h, 杀灭率达到99.999%；

★生孢梭菌                 细菌培养时间达到48 h,杀灭率达到99.999%；

1.2吸引站技术参数

最大抽气量（二台同时工作）：200m3/h

压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)

吸引压力可按医疗要求小范围减压

小时增压率：(负压达到-0.07 MPa)≤1.0%

吸引站噪声：小于65dB(A)

电机功率：3.0kW/台

泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）

吸引站排气口细菌不超过：500个/m3

当真空负压超上下限值时有声光报警信号，电控柜能保证二台真空泵交替启动、延时跟踪、延时设定、跟踪报警、手动与自动控制功能。当工作泵发生故障时电控柜能自动启动备用泵，保证吸引系统正常工作。

2、吸引管道系统

2.1管道材质

本工程吸引管道采用 O6Cr19Ni10 不锈钢管。 不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

2.2管道规格

计算依据：GB50751-2012《医用气体工程技术规范》，计算管道规格如下：

主管及备用主管：

Φ57×2.5不锈钢管（大楼吸引主管）

Φ57×2.5不锈钢管（大楼生命支持区域吸引主管）

病区横管

φ32×2.0不锈钢管

病房支管：

普通病房支管: φ10×1.0不锈钢管；

重病房支管φ14×1.5不锈钢管；

2.3管道连接方法技术要求

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

3、区域阀门箱：与氧气共用。

4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10-30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、管道接地：

吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

四、压缩空气系统详细说明：

压缩空气系统的动力源是中心压缩站的空压机组，通过空压机组供气使空气系统管路达到所需压力值和流量，在手术室、ICU室等重病室终端处产生压力，提供医疗设备使用。

1、压缩空气站

1.1医疗用压缩空气站（位置建议设在地下一层，）,配置如下:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微油螺杆压缩机 | 排气量≥1.03m3/min，功率7.5kW(功率供参考)，工作压力0.8MPa | 2台(常规单机工作,用量大时双机同时启动) |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 处理量≥1.03m3/min | 2台 |
| 3 | 储气缓冲罐 | 1.0m3 材质:碳钢 | 2台 |
| 4 | 一般防护过滤器 | 单机处理量≥1.03m3/min | 2台 |
| 5 | 高效过滤器 | 单机处理量≥1.03m3/min | 2台 |
| 6 | 活性炭过滤器 | 单机处理量≥1.03m3/min | 2台 |
| 7 | 配电柜 | 满足17kW功率 | 1台 |

1.2压缩空气站技术参数：

最大供气量：二台压缩机同时工作时≥2.06m3/min，压缩空气机功率7.5KW/台。

最大流速：压缩机输出压力为0.8 Mpa、按标准规定为10m/s。

压缩空气站出口工作压力：0.5Mpa (可调)。

压缩空气总体每小时泄漏率：保证小于≤0.2%。

压缩空气站内设置一用一备微油螺杆空气压缩机，当工作压缩机故障时，备用压缩机通过能自动启动，以保证系统正常工作。

2、医疗用压缩空气管道

2.1管道材质

本工程空气管道采用 O6Cr19Ni10 不锈钢管。 不锈钢管必须符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》标准。

2.2管道规格如下：

主管：Φ25×2.0不锈钢管（大楼空气主管）

手术室预留横管：φ16×1.5不锈钢管；

2.3管道连接方法技术要求

不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。

2.4管道布置

主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。

3、区域阀门箱：与氧气共用。

4、系统压力试验、吹扫技术要求

4.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10-30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。

4.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。

4.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。

5、管道接地：

吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。

（五）病房设备带及终端电器系统

1、病房设备带材质设计为铝合金,规格宽度≥190mm，高度≥65mm，壁厚≥1.8mm;设备带内部结构必须具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。

2、铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。

3、设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。

4、设备带上供氧支管设有维修阀。

5、设备带上气体终端采用德式终端，终端自带止回阀，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。

6、病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。

7、设备带上每床位配置要求：

| 序号 | 病床单元 | 设备名称 | 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抢救室 | 氧气终端 | 德式 | 个 | 2 |
|  |  | 负压终端 | 德式 | 个 | 2 |
|  |  | 呼叫对讲分机 | 对讲 | 个 | 1 |
|  |  | 床头LED灯 | ≥4W | 套 | 1 |
|  |  | 国标电源插座（2+3孔） | 10A 220V | 个 | 4 |
|  |  | 电源开关（豪华型） | 10A 220V | 个 | 1 |
| 2 | 普通病床 | 氧气终端 | 德式 | 个 | 1 |
|  |  | 负压终端 | 德式 | 个 | 1 |
|  |  | 呼叫对讲分机 | 对讲 | 个 | 1 |
|  |  | 床头LED灯 | ≥4W | 套 | 1 |
|  |  | 国标电源插座（2+3孔） | 10A 220V | 个 | 2 |
|  |  | 电源开关（豪华型） | 10A 220V | 个 | 1 |

★医用设备带材质必须提供不具有害物质（不含铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标文件中提供第三方检测报告进行证明。（投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖公章）

★医用设备带需提供建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明。（投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖公章）

★医用设备带需提供符合GB9706医疗器械检测机构提供的第三方检测报告进行证明。（投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖公章）

★医用设备带表面喷涂具备防锈、防腐的盐雾检测报告，投标人需提供第三方检测报告进行证明。（投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖公章）

★医用气体终端提供第三方检测机构出具的符合YY0801.1《医用气体管道系统终端第1部分：  用于压缩医用气体和真空终端》的检测报告；（投标文件中提供第三方检测报告复印件并加盖公章）

六、口腔科专用负压吸引系统详细说明

口腔科专用负压吸引系统的真空源来自侧流风机，通过侧流风机的工作使系统产生真空，经过管道输送至各口腔科牙床处。

1、口腔科负压吸引站选用下列设备：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔科抽吸机 | 单台抽气量3000L/min | 2台 | 一用一备 |
| 2 | 除菌过滤器 | 处理量≥3000L/min具备杀菌功能，排气量与所有主机最大排气量配套 | 2只 |  |

2、主要技术参数：

压力调节范围：-15KPa(可调)

系统小时增压率：≤1.0%（行业标准为1.8%）

吸引管道应可靠接地，接地电阻应小于10欧姆

电控柜的绝缘电阻不小于2MΩ

带自动与手动两种工作方式，真空负压超过上、下限后有声光报警

由排气口排出的空气每立方细菌数不超过500个。

3、口腔科负压吸引管道

3.1管道材质

口腔科负压吸引管道采用优质UPVC管。

3.2管道规格

根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定，计算管道规格如下：

主管：D75 UPVC管

病区横管：D75 UPVC管

接口腔椅支管：D32 UPVC管

3.3管道连接：

UPVC管连接接采用UPVC管件承插粘接，可保证气密性。

3.4管道布置：

口腔科负压抽吸管道由大楼三层穿楼板接四层口腔科。

七、医用对讲传呼系统说明：

1、简介：

医用传呼对讲系统是现代化医院必不可少的护理辅助设备，它不但能减轻医护人员的工作强度，而且也给广大患者带来方便。

2、配置说明：

医用传呼系统护士站设一只微电脑主机；病房内每床床头设一只呼叫终端，每个病房卫生间设一个紧急呼叫按钮；在护士站正对面走廊的正中设大屏幕显示屏，4位数码显示、平时显示时钟、呼叫时显示床位数。

3、主要功能详细介绍：

3.1传呼主机：

	主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，边框使用铝材质喷砂氧化，工艺高档确保不褪色；

	系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机可在线任意编号；

	主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话；

	主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码；

	主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先；

	分机呼叫存储，显示屏多功能显示；

	主机话筒广播、音频宣教广播、语音报号功能；

	副话机具有来电显示床号功能；

	主机、分机振铃音量、音乐自由调整设置；

	标准主机分机容量：60门；

	支持功能扩展添加。

3.2走廊显示屏：

双面、多功能显示（可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等）

3.3传呼分机：

	与主机实现双向通话；

	分机呼叫主机；

	呼叫清除；

	指示灯提示叫通；

	和弦音乐；

	插拔式开关线。

3.4卫生间分机：

紧急卫生间呼叫分机,防水等级IP65以上

安装于86底盒上,如厕位一侧离地0.6米。

4、医用传呼对讲系统技术参数汇总：

系统广播：主机可对分机进行广播，摘机可以转入话筒广播。

双向呼叫、双工通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机，送话受话无需转换。

主机多功能显示：主机显示窗口可显示呼叫的分机号、呼叫顺序。

特护设定：根据病员病情不同设置不同护理级别，不同灯光显示。

振铃音量调节：主机有16级音量，适应白天、夜晚等不同环境要求。

主机、分机有多首和弦音乐：不同分机可设定不同音乐。

分机在线编号：在线设定、修改分机号码。

系统可以设定时间。

关联设定：设定房间与分机的关联。

故障自检报警：当系统出现故障时，主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示。

可自动检测总线电流、电压并数码显示：便于故障判断。

自动检测：主机可自动检测分机故障。

八、主要设备材料品牌推荐表：

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、中心供氧系统 |  |
| 2 | 氧气汇流排 | 捷锐、捷工、捷仪 |
| 3 | 自动报警箱 | 国产优质或厂家自制 |
| 4 | 大流量调压装置 | 永盛、斯派尔、海沃 |
| 5 | 区域阀门箱 | 国产优质或厂家自制 |
| 6 | 压力报警器 | 利华、捷工、捷锐 |
| 7 | 二、中心吸引系统 |  |
| 8 | 油式旋片真空泵 | 里其乐、贝克、普旭 |
| 9 | 真空罐 | 富海华、申江、信泰 |
| 10 | 除菌过滤器 | 里其乐、SR沃克、普旭 |
| 11 | 三、口腔科专用负压吸引系统 |  |
| 12 | 牙科抽吸机 | 医诚、宏润、蓝野 |
| 13 | 除菌过滤器 | 里其乐、SR沃克、普旭 |
| 14 | 四、压缩空气系统 |  |
| 15 | 螺杆空气压缩机 | 英格索兰、阿特拉斯、伯格 |
| 16 | 冷冻式干燥机 | 英格索兰、阿特拉斯、伯格 |
| 17 | 过滤器 | 英格索兰、阿特拉斯、伯格 |
| 18 | 储气罐 | 富海华、申江、丹阳 |
| 19 | 大流量调压装置 | 永盛、斯派尔、海沃 |
| 20 | 五、病房设备带及终端电器系统 |  |
| 21 | 铝合金设备带 | 东方铝业、栋梁铝业、友升铝业 |
| 22 | 气体终端 | 华生、宇峰、润科 |
| 23 | 电源插座/电源开关 | TCL、雷士、飞利浦 |
| 24 | 床头LED灯 | TCL、西门子、松下 |
| 25 | 电源线 | 天洲，永通、上上 |
| 26 | 六、医用对讲系统 | 亚华、南格、狄耐克 |
| 27 | 七、管道及管材 |  |
| 28 | 不锈钢管 | 益宏、永生、永上 |
| 29 | 不锈钢截止阀（DN15及以上） | 乐汇、齐威、信特 |
| 30 | 不锈钢维修阀（DN15以下） | 华生、天泉、宇峰 |

本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌见上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考，投标人可以直接选用参考品牌，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标无效。

三、供货要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、供方所提供的设备必须是全新出厂原装合格产品（包括零部件），完全符合国家现行技术规格和质量标准，并须提供配套的标配附件、工具和使用说明书、合格证等技术资料文件；

4、送货地址：运河街道社区卫生服务中心内；

●四、供货期：

合同签订之日起120日历天内完成所有设备的安装与调试。

五、售后服务要求：

●1、质保期：设备产品验收合格使用之日起2年，在质保期内提供免费现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

3、技术支持要求：供方在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，若24小时内无法解决故障，应提供备品备件；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

六、履约保证金：

在签订合同后向采购人缴纳合同价5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。该履约保证金在中标单位按合同约定竣工验收合格后自行转为质保金。质保金在质保期满后无发现质量问题，采购人予以无息退还。

七、货款支付：

1、合同签订后，采购人支付中标单位合同总价的30%预付款。

2、大楼走廊气体管道安装完毕及手术室区域围护结构安装完毕支付合同价的30%；

3、工程全部安装完毕验收合格后支付至合同价的95%；

4、余款5%作为质保金待质保期满后付清；

第四部分  合同样本

合同编号：

甲方：（买方）杭州市临平区人民政府运河街道办事处

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：RTZFCG-2021-  ）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

二、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

在签订合同后向采购人缴纳合同价    %的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。该履约保证金在中标单位按合同约定竣工验收合格后自行转为质保金。质保金在质保期满后无发现质量问题，采购人予以无息退还。

五、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

1、质保期：设备产品验收合格使用之日起    年，在质保期内提供免费现场技术服务。在质保期内，投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。    2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

3、技术支持要求：供方在接到采购人维修及技术服务要求后应立即作出响应，在远程不能解决问题的情况下，应在6小时内赶到现场并及时排除故障，若24小时内无法解决故障，应提供备品备件；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

七、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

八、货款支付

1. 付款方式：

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在（）小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十二、调试和验收

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的()%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之（）向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值（）%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2.合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章经杭州瑞拓工程咨询有限公司鉴证后方可生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

5.本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、杭州瑞拓工程咨询有限公司、临平区财政局采购监管科，各执一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

鉴证方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）最近一年度财务报表……………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

（8）投标供应商提供招标文件中特定资格条件的相关证明材料复印件…………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

杭州市临平区人民政府运河街道办事处、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市临平区人民政府运河街道办事处、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市临平区人民政府运河街道办事处、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

杭州市临平区人民政府运河街道办事处、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 七、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市临平区人民政府运河街道办事处、杭州瑞拓工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

八、投标供应商提供招标文件中特定资格条件的相关证明材料复印件；

# 报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函…………………………………………………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

杭州市临平区人民政府运河街道办事处

杭州瑞拓工程咨询有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目(招标编号：RTZFCG-2021-   )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市临平区人民政府运河街道办事处

杭州瑞拓工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为

RTZFCG-2021-   的招标文件[项目名称： 运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）:

日期：

- 三、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |

注：可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

投标人名称(公章)：

授权代表人(签字)：

日期：    年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）及财库【2020】46号文件的规定，本项目属于“非专门面向中小企业的项目”，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）法定代表人授权委托书…………………………………………………………（页码）

（2）法定代表人及授权代表人的身份证……………………………………………（页码）

（3）所投产品具体配置表……………………………………………………………（页码）

（4）技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（5）采购需求实质性内容响应表……………………………………………………（页码）（6）对于评分细则提供相关证明材料………………………………………………（页码）注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

- 一、法定代表人授权委托书

杭州市临平区人民政府运河街道办事处

杭州瑞拓工程咨询有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目(编号：RTZFCG-2021-    )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

- 二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

- 三、所投产品具体配置表

项目编号：RTZFCG-2021-

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |

- 投标人（公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月   日

- 四、技术偏离表

项目编号：RTZFCG-2021-

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

- 五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：RTZFCG-2021-

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：20  年  月  日

- 六、对于评分细则提供相关证明材料

投标人名称（公章）：

授权代表人（签字）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

运河街道社区卫生服务中心项目净化系统（含手术室）、医用气体及呼叫系统、供氧设备采购项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：RTZFCG-2021-

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日