温州市政府采购（分散） 公开招标文件 项目名称：食品药品检验检测仪器设备项目 招标编号：HZHQ-WZSYJC-201902 采 购 人：温州市食品药品检验检测院 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 二○一九年七月

- 温州市食品药品检验检测院关于食品药品检验检测仪器设备项目的公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受温州市食品药品检验检测院的委托，就食品药品检验检测仪器设备项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一．招标项目编号：HZHQ-WZSYJC-201902

二．采购组织类型：分散采购委托代理

三．招标项目概况（具体见招标文件）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品药品检验检测仪器设备项目（进口） | 1批 | 500 |

四．投标供应商资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商主体的要求；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

五．报名方式、网址及时间

1.报名方式、网址：在浙江政府采购网“采购云”平台”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）上自主提供资格资料报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），也可书面报名资料提交至招标代理机构现场报名。

2.报名起止时间：2019年7月4日至投标截止时间止（工作时间上午8时30分整至11时整，下午14时30分至17时整，节假日除外）。

六．招标文件发布及开标

发布招标文件时间：2019年7月4日。

招标文件售价：人民币500元整（递交投标文件时缴纳标书费，投标截止时间之前报名均有效，未报名购买招标文件的潜在投标人拒绝参加投标。）

递交投标文件截止时间：2019年7月25日 上午09:30

递交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市中心A座3楼）。

开标时间：2019年7月25日 上午09:30

开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市中心A座3楼）。

七．联系人及联系电话

采 购 单位：温州市食品药品检验检测院

联 系 人：张先生     联系电话：0577-88536561

采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司

地    址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦9楼

联 系 人：黄先生     联系电话：13676441826

政府采购监管管理部门：温州市财政局政府采购监管处

联系人：陈先生、马女士

联系号码：0577-88506788、0577-88523909

八．投标保证金：无。

九．其他事项：

1、本项目采购文件公告期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日（含网上报名下载采购文件）或者采购文件公告期限届满之日（采购文件在招标文件公告期限后获得的，自采购文件公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及招标代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

5、潜在供应商可在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求；

温州市食品药品检验检测院

杭州华旗招标代理有限公司

2019年7月4日

- 政府采购供应商报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | HZHQ-WZSYJC-201902 |  |  |  |  |
| 标段 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 法定代表人授权书（原件） |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应商有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖公章，如为多证合一仅需提供营业执照复印件加盖公章） |  |  |  |  | 注册资金： 万元 |
| 3 | 企业简介、具体售后服务网点的详细介绍 |  |  |  |  |  |

后附报名资料，请装订成册。

招标文件目录

温州市食品药品检验检测院关于食品药品检验检测仪器设备项目项目的公开招标公告	1

政府采购供应商报名申请表	3

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）	5

第二部分   招标内容及要求	8

一、采购总说明	8

二、总体技术要求	8

三、采购内容及具体要求	8

四、商务条款	9

五、工作范围：	10

第三部分   供应商须知	11

一、说明	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标文件的密封与递交	17

五、开标和评标	18

六、授予合同	22

第四部分   政府采购政策功能相关说明	24

第五部分  合同格式（参考格式）	29

第六部分  附件—投标文件格式	34

一、商务报价标部分格式	34

附件一  开标一览表	34

附件二  投标货物数量、价格表	35

附件三  随机备品备件、专用工具清单	36

附件四  产品零件、易损件、备品备件报价表	37

二、资信标部分格式	38

附件五 投标函	38

附件六  法定人代表授权书	39

附件七  供应商参与政府采购活动投标资格声明函	40

附件八  法定代表人诚信投标承诺书	41

附件九  业绩清单	42

三、技术标部分格式	43

附件十  商务、技术偏离表	43

附件十一  投标产品配置清单	44

附件十二 节能环保产品声明函	45

附件十三  节能（环保）产品清单	47

附件十四  供应商项目服务人员	48

附件十五  制造商授权函	49

第七部分  评标办法	50

注：本招标文件中部分加“▲”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | - 食品药品检验检测仪器设备项目 |
|  | 项目编号 | HZHQ-WZSYJC-201902 |
|  | 资金来源 | 财政性资金, |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 500万元整 |
|  | 采购人 | 名称：温州市食品药品检验检测院 地址：温州市鹿城区十七中路69号 联系人：张先生 电话：0577-88536561 |
|  | 采购代理机构 | 名称：杭州华旗招标代理有限公司 地址：温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务大厦9楼 项目负责人：黄先生 手机：13676441826 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； - 特定资格条件： |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本壹份，副本五份 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | □不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后中标供应商应提供合同总金额10%的履约保证金至采购人指定账户。 |
|  | 招标文件发售时间及获取方式 | 本项目采购公告发布次日起5个工作日(双休日及法定节假日除外)。 □报名后从温州市公共资源交易网上直接下载； 报名后从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）直接下载。 |
|  | 投标截止时间 | 2019年7月25日上午09:30 截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 2019年7月25日上午08:30~09:30 ； 投标文件递交地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市中心A座3楼）。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2019年7月25日上午09:30 正 (北京时间) 开标地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（温州市会展路1268号温州市中心A座3楼） 注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由投标供应商或其推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。 （7）宣布开标结束。 （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交杭州华旗招标代理有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给杭州华旗招标代理有限公司：邮箱：13676441826@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

- 第二部分   招标内容及要求

- 一、采购总说明

经批准，温州市食品药品检验检测院对所需的食品药品检验检测仪器设备项目进行公开招标采购。本次招标的资金已经落实。我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

- 二、总体技术要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

- 三、采购内容及具体要求

检测设备清单及招标参数

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串联四极杆液质联用仪 | 1 | 进口 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 进口 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 进口 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 国产 |
| 5 | 自动脂肪测定仪 | 1 | 国产 |
| 6 | 全自动二氧化硫测定仪 | 1 | 国产 |
| 7 | 旋转蒸发仪 | 1 | 进口 |
| 8 | 均质器 | 4 | 进口 |
| 9 | 液液萃取仪 | 1 | 国产 |
| 10 | 固相微萃取仪 | 4 | 国产 |
| 11 | 瓶口移液器 | 30 | 进口 |
| 12 | 移液枪 | 30 | 进口 |
| 13 | 旋涡振荡器 | 2 | 进口 |
| 14 | 旋涡混合器 | 8 | 进口 |
| 15 | 离心机 | 4 | 国产 |
| 16 | 氮吹仪 | 4 | 国产 |
| 17 | 电热板 | 4 | 国产 |
| 18 | 赶酸器 | 5 | 国产 |
| 19 | 箱式电阻炉 | 2 | 国产 |
| 20 | 食品粉碎机 | 20 | 国产 |

- 串联四极杆液质联用仪

- 应用范围：

食品中痕量和超痕量农药及兽药残留的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析，法医毒理学中毒物的筛查和定量分析，以及蛋白质组学和代谢组学研究

- 工作条件：

  - 工作电压：220 ± 5% V

  - 操作温度：15 – 27 C

  - 湿度： < 85 %

- ▲ 配置要求：

  - uHPLC：超高压液相色谱系统，包括高压混合二元梯度泵，真空在线脱气机，自动进样器，柱温箱

  - QQQ：三重串联四极杆质谱系统，包括独立的ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，计算机，打印机

  - 辅助设备：不间断电源以及相关耗材

- 技术参数

  - 液相色谱部分

    - 高压混合二元梯度泵

      - 自动连续可变冲程

      - ▲流量范围：0.001 mL/min – 4.0 mL/min，递增率0.001 mL/min

      - ▲流量精度：≤0.075 %RSD

      - ▲ 压力范围：0 – 18800 psi

      - 梯度洗脱：0 – 98 %

      - 混合精度：< 0.2 %RSD

      - ▲延迟体积最小可达 75 µL

      - 含真空在线脱气装置

    - 自动进样器：

      - ▲样品容量：≥130位2 mL样品瓶,同时可以兼容96孔板

      - 进样范围：0.1 –20 L

      - 进样精度：< 0.26 % RSD

      - ▲交叉污染度：< 0.005 %

      - 控制：自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率

    - 柱温箱

      - ▲柱温范围：室温以上6℃ – 75 ℃

      - 温度稳定性： 0.15 ℃

      - 温度准确度： 0.5 ℃

      - ▲柱容量：可同时放置不少于两根25cm色谱柱

  - 三重串联四极杆质谱仪部分

    - ▲ 离子源： 独立ESI源

      - 喷雾针位置可适应不同的HPLC流速

      - 离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳

    - ▲四极杆质量过滤器：双曲面、必须控温至100度

    - ▲碰撞反应池：无Cross Talk记忆效应，并提供相应的英文样本支持

    - 气体要求:必须采用氮气作为雾化气，保证于雾化气为同种气体

    - ▲检测器：长寿命电子倍增器

    - 真空系统

      - ▲带有差动抽气真空系统，必须配由2个独立的分子涡轮泵及以上和大抽速的前级机械泵组成。

      - 具有自动断电保护功能

    - 扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、动态MRM（自动时间编程）、正/负极性切换

    - 检测性能：

      - ▲质量范围： 母离子单电荷 m/z  5 – 2,500

      - ▲最大扫描速率： ≥15,000 amu/s

      - 动态范围： > 6×106

      - ▲ ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 fg 利血平, IDL(仪器检出限)< 0.70fg

      - ▲ ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 fg 氯霉素, IDL(仪器检出限)< 0.70fg

      - 正负模式切换时间：≤ 30 ms

      - 质量轴稳定性：±0.1 amu/24 hours

      - 质量准确度：0.1 amu

      - 可同时做500个MRM离子对检测

      - ▲  MRM最小驻留时间：1 ms

  - 工作站软件

    - 全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵或蠕动泵，无需手动步骤

    - 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量

    - 离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度

    - ▲自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入

    - ▲同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索

    - 液相色谱和质谱使用同一个软件平台

  - 工作站硬件 ：HP服务器级工作站：Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 7 操作系统，HP 22” 液晶显示器，HP激光双面打印机

- 另配的超高压液相色谱仪技术参数

5.1梯度泵

▲5.1.1双活塞往复泵，相互独立、电子控制的双柱塞数控马达驱动装置，连续可变冲程设计

5.1.2四元梯度泵可设置的流速范围：0.01–5mL/min，0.001 mL/min步进

5.1.3流速精密度：≤ 0.072%RSD

5.1.4整个系统耐压：＞18000psi

5.1.5梯度精度：< 0.16 % RSD

5.1.6系统延迟体积：< 360μL

5.1.7流速准确度：±1.0%

5.1.8溶剂数量：可实现4种溶剂切换，最多24种溶剂可选

▲5.1.9含柱塞清洗附件和入口主动阀，可根据使用流动相种类自动调节，并确保使用高盐流动相时不会发生堵塞

▲5.1.10溶剂瓶配置单向进气阀并具有吸附饱和提示功能，保证操作人员健康

5.2脱气机

5.2.1在线集成脱气机，真空膜过滤技术，内置真空泵、压力传感器，实时监控真空腔压力变化

5.2.2  4个通道用于四元泵4个流路体系，无需额外脱气气路，最大流速每个通道：10 mL/min

5.3自动进样器

5.3.1进样精度：< 0.26% RSD

5.3.2交叉污染：< 0.004%

▲5.3.3进样瓶容量：＞130位（2 mL样品瓶），可实现无人值守自动扔瓶功能；可兼容2mL, 6mL样品瓶，以及96孔板、384孔板

5.3.4进样范围：0.1- 20 μL（最高可以扩展至1200 μL），增量为0.1 μL

5.3.5进样线性范围：>0.999

5.3.6具有样品柱前衍生、振荡稀释、复杂程序进样等功能

5.3.7标配进样针自动清洗流路系统，可软件编程不同的洗针程序与模式

▲5.3.8采用流通式设计，整个系统处于流路里面，无气泡产生

5.3.9操作压力：＞18000psi

5.4柱温箱

5.4.1温度设定范围：室温以上5℃-70℃

5.4.2柱容量：至少1根25cm色谱柱

5.5紫外检测器

5.5.1波长范围：190-590 nm

5.5.2光源：氘灯

▲5.5.3采样速率：不低于110 Hz（光谱和信号）

▲5.5.4噪声：在230 nm 处，<±3×10-6 AU

5.5.5漂移：在230 nm 处，< 0.2×10-3 AU/小时

5.5.6波长准确度：± 1 nm, 氘线灯自动校准

5.5.7波长精度：< ±0.1nm

▲5.5.8第二代电子温度控制：整个光学单元温控，在不稳定环境中提供更好基线稳定性

5.6工作站软件

5.6.1可以处理如GC、LC、LC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。可根据用户要求选择中文和英文色谱原版工作站，并提供中文/英文操作手册。

5.6.2可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。

▲5.6.3可实现“一拖二”的控制方式，后续购买液相色谱仪或气相色谱仪可节省软件成本

6、全自动顶空进样器

▲6.1 ≥110个样品瓶位和11个加热位可以依次进行样品瓶加热，具备重叠加热功能，

6.2 顶空进样器与气相色谱仪为同一厂家同一品牌

6.3 面积重复性：＜1.2%RSD

6.4 温度控制：所有控温区都能以1℃增量设置，控制精度为0.1℃

▲6.5 气路控制：具备电子气路控制（EPC），压力控制精度0.001psi，流量控制增量为0.01ml/min，控制精度为±0.01

6.6 标配的全电子气路技术，配备专门软件对进样器进行全面控制（顶空瓶压和GC柱头压可以独立控制）

▲6.7可采用10 mL、20 mL 和22 mL 尺寸的顶空样品瓶（无须适配器）

6.8在进样以前进行样品瓶的自动检漏，保证样品瓶正确的密封，无须校准或设定

7、售后服务

7.1 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品

7.2 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等

7.3 仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期

7.4 要求仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书

8、配置要求：超高压液相色谱仪主机（含脱气机及混合气组件）1套，132位自动进样器1套，标准样品盘1套，柱温箱1套，质谱仪1套，色谱柱2根，保护柱1套，2ml样品瓶套装500个，样品瓶及瓶垫500个，机械泵油10L，不锈钢喷针2根，1L容积瓶6个。另配超高压液相色谱仪主机（含脱气机及混合气组件）1套，132位自动进样器1套，标准样品盘1套，柱温箱1套，可变波长紫外检测器1套，标准流通次池1套，色谱工作站软件1套，色谱柱1根。111位全自动顶空进样器1套。品牌电脑及激光打印机1套。

2、气相色谱仪

一、气相色谱仪设备详细参数要求：

- 设备名称：气相色谱仪

- 工作条件

  - 电源：220V，50Hz

  - 温度：操作环境15˚C-35˚C

  - 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95%

- 技术指标：

3.1柱温箱

3.1.1  温度范围：室温以上5˚C~440˚C

3.1.2	温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C

▲3.1.3升温速度：0.1˚C/分钟~110˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1200℃/min

3.1.4	温度稳定性：当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

3.1.5	程序升温：不低于19阶20平台

3.1.6	最大运行时间：999.99分钟

3.1.7 降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒

3.1.8	保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min

▲3.1.9峰面积重现性: < 0.6% RSD

▲3.1.10 可升级配备质谱检测器（若中标须提供盖有公章的配置报价单等相应证明文件）

▲3.1.11 智能化控制：触摸屏可直接通过智能手机或平板电脑远程访问实验室GC主机（若中标须提供盖有公章的相应证明文件）

▲3.1.12 可通过USB接口实现色谱柱管理，实时记录色谱柱使用参数并反馈维护信息（若中标须提供盖有公章的相应证明文件）

▲3.1.13  主机界面：大尺寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。信号图确认分析按预期运行。附加选项卡可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面（提供官方参数证明）

3.2毛细柱分流/无分流进样口（带电子流量控制）

3.2.1最高使用温度：不低于395˚C

3.2.2电子参数设定压力，流速和分流比

▲3.2.3压力设定范围：0-98Psi, 精度0.001Psi

3.2.4流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1000mL/minH2 or He

3.2.5数字式电子气路控制保证气体流量精度

▲3.2.6扳转式顶部密封系统，更换衬管无需拆卸螺丝

3.3 氢火焰离子化检测器

▲3.3.1  最低检测限（对十三烷）：<1.25pg C/s

3.3.2  线性动态范围：>107（±15%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析

▲3.3.3  数据采集速率：900 Hz（半峰宽最小可至15msec）

3.3.4  具备灭火自动检测和自动再点火功能

▲3.3.5  最高使用温度： ≥445°C

3.4 电子捕获检测器

▲3.4.1  微池电子捕获检测器（Micro-ECD），对电负性化合物（如含卤素的有机化合物）非常灵敏

▲3.4.2  最低检测限：<4.0 fg/mL 林丹

3.4.3  独有的信号线性化，线性动态范围：对林丹> 4.5 ×104

3.4.4  数据采集速率：最大48 Hz

3.4.5  放射源： <15 mCi 的63Ni 的ß射线

▲3.4.6  独特的微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度

▲3.4.7  最高使用温度≥390°C

3.4.8  标准EPC 尾吹气类型：氩/5% 甲烷或氮气；0 到150 mL/min

3.6 全自动液体进样器

3.6.1  液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间

▲3.6.2  样品瓶位数：不少于45位

3.6.3  进样量线性：≥99%

▲3.6.4  面积重现性：小于0.35% RSD

3.7全自动顶空进样器

▲3.7.1 ≥110个样品瓶位和11个加热位可以依次进行样品瓶加热，具备重叠加热功能，

3.7.2 顶空进样器与气相色谱仪为同一厂家同一品牌

3.7.3 面积重复性：＜1.2%RSD

3.7.4 温度控制：所有控温区都能以1℃增量设置，控制精度为0.1℃

▲3.7.5 气路控制：具备电子气路控制（EPC），压力控制精度0.001psi，流量控制增量为0.01ml/min，控制精度为±0.01

3.7.6 标配的全电子气路技术，配备专门软件对进样器进行全面控制（顶空瓶压和GC柱头压可以独立控制）

▲3.7.7可采用10 mL、20 mL 和22 mL 尺寸的顶空样品瓶（无须适配器）

3.7.8在进样以前进行样品瓶的自动检漏，保证样品瓶正确的密封，无须校准或设定

4  硬件及软件系统

4.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含美国EPA方法、ISO方法等

▲4.2保留时间锁定软件（RTL）

4.3可实现“一拖二”的控制方式，后续购买液相色谱仪或气相色谱仪可节省软件成本

5、配置要求：气相色谱仪主机1套，分流/不分流进样口2个，FID检测器1个，ECD检测器1个，安装工具包1套，烃类/水分捕集进1个，50位自动液体进样器1套，111位全自动顶空进样器1套，色谱工作站软件1套，顶空启瓶器1个，20ml顶空样品瓶1包，20ml顶空样品瓶瓶盖及隔垫1包，HP-5色谱柱1根，品牌电脑及激光打印机1套。

3、原子吸收光谱仪

1. 工作条件

1.1 电源要求：	230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。

1.2 环境温度：	+15℃～+35℃。

1.3 相对湿度：	20～80%。

2. 系统描述

台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。投标商的投标型号应为厂家最高端、配置最高、性能最好的型号。

3. 光学系统和检测器技术指标

3.1 光学系统：实时双光束，1800线/mm，大面积平面光栅分光系统

3.2波长范围：185－900nm

3.3狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择

3.4检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列。样品光束和参比光束同时检测。

▲3.5灯选择：八灯座，内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

4. 火焰系统技术指标

4.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

4.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头

4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。

▲4.5火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.4。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1试验程序进行。

5. 石墨炉系统技术指标

5.1石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制以便于石墨管的更换。

5.2电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体。

5.3温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

5.4石墨管：标准配置为一体化平台（STPF）热解涂层石墨管。

▲5.5标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%，并提供实际应用报告。

5.6编程：可设置多达12步分析程序，每步均可按下列参数编程。

▲5.7石墨炉自动进样器：样品台安装于石墨炉的前面。有两种可换式样品盘，可放置88个和148个样品和参比液，并带一个取样嘴清洗池。最低样品需求量：0.1ml。最大注入量（样品+试剂）为99微升。自动进样器由主机供电并由软件控制。

5.8 FIFU功能：具有FIAS与石墨炉联用的功能，可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响，样品无需事先还原即可直接进行分析。As（V）、Sb（V）、Se（IV）和Hg（II）等直接分析的检出限为ppt量级。

▲5.9石墨炉采用纵向交流塞曼背景校正 。

5.10加热方式：横向加热

▲5.11 石墨炉必须配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。

5.12 石墨炉灵敏度，20ppb Cu 进样20微升，吸光度大于0.1。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。

5.13 石墨炉背景校正能力，大于120倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。

5.14 以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

6. 操作软件和计算机技术指标

▲6.1、分析软件：必须为全中文AAS操作软件，包括全中文帮助文件；而且测量报告也必须为全中文报告。控制软件可以在中文版Windows下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

6.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

6.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

6.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

6.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

6.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规；

6.7全面控制流动注射分析系统（FIAS）；

6.8具有联机氢化物发生AAS分析功能；

6.9在中文版Windows XP下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告；

6.10支持高效液相色谱（HPLC）与AAS联用进行形态分析；

6.11具有在主软件运行时同时运行离线数据处理（Offline）的功能；

6.12数据档案管理（Data Manager）功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的文本格式输出；

6.13计算机系统（推荐配制）：Intel 奔腾4，2.4GHz以上处理器，256M以上内存，80GB以上的硬盘空间，DVD驱动器，17英寸液晶显示屏

6.14打印机：HP1100以上激光打印机。

7. 其它重要技术指标

7.1绝缘保护：符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1）的规定；绝缘级别1级；绝缘（电压）类别Ⅱ类。

7.2认证：本仪器的研制和生产完全符合ISO 9001国际质量标准。其设计和检验还符合下列科学仪器的要求规范IEC 348、 VDE 0411、CSA 22.2第1引项和美国通讯委员会对射频干扰的规定。也符合德国对射频干扰的要求（好于级别A/0871）。软件提供GLP和仪器校准所要求的各项控制参数。

7.3安全和EMC标准：全面符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1，1990+A1、A2，修改版）

7.4电磁兼容：发射全面符合EN 50 081-1:92，发光全面符合EN 50 082-1:92。

8. 附件和备件

8.1	原子吸收光谱仪主机1套（含火焰原子化器和石墨炉原子化器），空气压缩机和废液分离：  1套。

8.2	标准附件箱：  1套（包括火焰、石墨炉、自动进样器）。

8.3	循环冷却系统：  1套。

8.4	随机中文操作手册和英文操作手册：  各1套。

8.5 原装进口空心阴极灯8个

8.6 原装进口硝酸钯基体改进剂1瓶（100毫升，10mg/mL） 。

8.7 原装一体化热解平台石墨管 30根

8.8 品牌电脑及激光打印机1套。

- 紫外可见分光光度计

技术参数：

1、▲光学系统：双光束；

2、光谱带宽：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0六档光谱带宽可调；

3、▲波长范围：187~900nm；

4、检测器：光电倍增管；

5、波长准确度：±0.1nm（开机自动校准）；

6、漂移：≤0.1％/h；

7、透射比示值误差： ±0.002 Abs（0～0.5Abs），±0.004 Abs（0.5Abs～1Abs），±0.3%；

8、透射比重复性：≤0.001 Abs（0～0.5Abs），≤0.002 Abs（0.5Abs～1Abs），≤0.1%；

9、基线平直度（吸光度）：±0.0008；

10、▲杂散光：≤0.0001%；

11、▲光学系统：混合C-T双单色器系统；

12、▲光源：内置氘灯、钨灯、汞灯，自动切换；

13、样品室：双检测室设计，方便二次开发。最大光程100mm,参比光束与样品光束中心距100mm，样品池光斑高度0-12mm连续可调；

- 控制系统：平板电脑或PC控制，Windows系统和操作软件；

- ▲软件系统：光谱数据可采用动态多谱仪分析建模软件进行数据挖掘；动态分析建模软件基于化学计量学基础，可对紫外光谱进行谱图处理，采用化学计量学分析，统计学分析和模式识别等数据挖掘手段，从而实现基于紫外光谱的复杂体系的高内涵分析和先进质量控制等多种任务。

- 可以配置PGLabSolution 软件方便审计追踪数据。

17、▲扩展功能：可扩展96位自动进样器、光学积分球、固体样品池架、恒温池架等附件。

18、配置：主机1台， 5~100mm长样品池架1套，10mm石英比色皿2只，中文操作软件1套，品牌电脑1台，激光打印机1台。

19、厂家在温州有售后服务网点，并免费提供现场培训与总公司的培训。

20、培训能力：生产厂家须具有NTC（全国分析检测人员能力培训委员会）培训机构资质认定证书，方便取得技能证书。

21、配置：主机1台，中文操作软件1套，双光束系统1套，样品池架1套，石英比色皿（光程10mm）2只，氘灯1只，钨灯1只，汞灯1只，中文操作说明书1套，专用工具1套，仪器罩1个，品牌电脑及激光打印机1套。

- 自动脂肪测定仪

1、综合要求：

脂肪测定仪及其附属配件需要在高温、有机溶剂等比较苛刻环境下开展工作，对仪器质量和制造商质控能力提出较高要求，为保证良好的产品质量，要求所投产品及其制造商需满足以下基本要求：

1.1 ISO9001质量体系认证（提供证书复印件）；

1.2 官方认可的高新技术企业（提供证书复印件）；

1.3 操作软件权属清晰，官方认可的软件企业资质，同时工作站软件在官方已登记（提供软件企业认定证书和软件产品登记证书）；

1.4 设备通过CE认证（提供复印件）。

2、设备要求：

2.1 可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质；

2.2 快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪；

2.3 可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等；

2.4 可萃取废水、污泥中油脂；

2.5可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等；

2.6 可为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。

3、工作条件：

3.1环境温度：（5～30）°C；

3.2相对湿度：不大于80%；

3.3自来水压力：≥0.2MPa；

3.4供电电源：AC（220±22）V；（50±1）Hz；

3.5除地磁场外，无其它电磁场的干扰。

4、功能参数要求：

4.1测定范围不低于0.1-100%；

▲4.2自动控温全密封金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃～280℃；
4.3加热杯体积不小于80mL；
4.4溶剂回收率不低于80%；
4.5测定样品重量：0.5g～15g(常量2g~5g)；
4.6处理能力不低于6个/批；
4.7测试时间比传统方法缩短至少20-80%；

4.8同步显示设定温度，实际温度，设定时间和加热计时；

▲4.9要求内置PID控温系统，控温精度不大于1℃；

▲4.10要求采用4.3寸及以上液晶显示屏，微电脑控制系统；

4.11要求操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度；

4.12整机采用表面氧化处理防腐蚀技术，避免环境对机器的影响；

4.13考虑到防护措施，空气层隔热，保持机体外壳常温，要具有隔热和保温双重作用；

▲4.14具有过温报警及定时提醒功能，声、光、屏幕显示文字提示三重报警系统；

4.15采用直线轴承传导技术的升降连接，方便升降操作；

4.16仪器结构具有水电分离设计，整机安全性高；

4.17实验中可以补充有机溶剂。

- 全自动二氧化硫测定仪

- 技术要求：

1.1控制单元、防倒吸保护单元、蒸汽冷凝单元。 智能一体化蒸馏仪应包括以下单元：加热控制单元、内置冷却水自循环单元、蒸馏终点智能

1.2 加热控制单元：

1.2.1 加热装置应采用适合圆底烧瓶的碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，单孔加热功率≤400W；（须提供相关证明文件）

1.2.2 加热区域须设有保温隔热设计，防止热量散失，样品受热均匀稳定；

1.2.3 加热系统应设计有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控；

1.3 内置冷却水自循环单元

▲1.3.1 主机须包含内置冷却水箱（约30L），冷却循环系统（压缩机制冷）需整体内置，不得采用外置式冷却水循环机或自来水冷却（验收指标，需提供生产厂家声明函）。

1.3.2 压缩机的输入功率应≤800W，制冷功率≥2000W

1.4 氮气流量控制单元（可选项）

1.4.1 主机应设有可单孔调节氮气流速的转子流量计，流速控制范围：60-600ml/min；

1.5 蒸馏终点智能控制单元：

▲1.5.1 蒸馏终点控制单元应采用压力传感器控制技术，可单独设定每孔馏出液体积或重量，实现智能化蒸馏作业，量程范围应在1-500ml间；

1.5.2 蒸馏接收区域应不受接收瓶形状限制，馏出液接收托盘应方便更换；

1.5.3 蒸馏结束后应能给出明确信号表示蒸馏结束，比如声光报警提示等。

1.6 防倒吸保护单元：

1.6.1 为保证馏出液成果不损失，蒸馏结束后系统应能自动锁定馏出液出口，防止馏出液倒吸回烧瓶造成实验失败。

1.7 蒸汽冷凝单元：

▲1.7.1 为提高蒸馏效果，蒸汽区域与冷却区域应分开设计，蒸汽腔位于冷却水腔的外侧，采用双层抽真空技术，冷凝管的上部应设有磨口塞，方便清洗冷凝管。

2、工作条件

电源：AC 220V，50Hz

环境温度：10-35℃

环境湿度：＜60%

- 产品规格要求：

加热单元：六位

主机尺寸（mm）：960×575×410

时间控制：0-200min

额定功率：3500W

蒸馏速度：2-12ml/min

4、系统配置：

主机一台、内置压缩机制冷系统一套、内置馏出液自锁装置六套、冷凝管固定支架一副、500ml双口玻璃烧瓶置放架一副、球形冷凝管6只、500ml双口玻璃烧瓶6只、250ml玻璃容量瓶6只及附属配件若干。

- 旋转蒸发仪

1.转速：10 – 280 rpm(无级变速调节)

▲2.冷凝面积: 1700 cm2;

3.蒸发瓶：50-5000ml，各种不同规格可选

▲4.升降高度:220 mm; 高度锁定:0-170 mm，

5.升降速度控制：迅速移动到距离设定高度的2cm 时,速度减慢,防止磕碰或误操作

▲6.水浴锅体积：5L

▲7.控温范围:室温–220°C

8.控温精度:±1°C

9.水浴锅位置监测功能:防止水浴锅未放到位,出现磕碎的风险

10.支持一键锁定,一键解锁

▲11.面板显示升降行程，行程范围：0-220mm

▲12.云平台:旋转蒸发仪可连接网路,通过云平台实时为旋转蒸发仪推送蒸发运行通知

真空隔膜泵技术参数

▲1．具有ECO2模式，在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作一小时后会将泵速度降低至70%,从而降低能源消耗，减少噪音，大大延长使用寿命。

2．在达到设定的真空度时，整个真空泵可以完全静止，将真空度维持在精确的一点。极大的降低能耗，避免爆沸、延长使用寿命。

3．抽速：1.5m³/h，最低真空度＜10mbar(±2mbar)

4. 电机速度：最大1280rpm/min

5. 级数（泵头数）：2（2）

▲5. 噪音等级：40-52dB(A)

真空控制器技术参数

1. 可方便地固定在真空泵或者旋转蒸发仪主机上

2. 大屏幕液晶数字显示和图形，极其简单耐用的按键操作

▲3. 有九种语言可选择，操作界面简洁，方便。

4. 自动控制真空泵的启动、停止及显示设定真空度和实际真空度、实时维持体系真空度

5. 测量范围：1400-0mbar(hpa)

6. 控制范围：1100~1mbar(hpa)

7. 测量精度:±2mbar

8. 温度补偿：0.07mbar/K

配置：

- 电动升降旋转蒸发仪主机一台

- V型玻璃冷凝器一个

- 1L蒸发瓶一个

- 1L接收瓶一个

- 5L浴锅一个

- 隔膜真空泵一台

- 消音器一个

- 缓冲瓶一个

- 真空控制器一台

- 管路接头一套

- 均质器

主要特点：

1、简单快捷的easy clean分散刀具，无需拆卸

2、无碳刷马达，规避碳粉污染风险，操作环节更加安静

3、USB接口，可通过软件进行远程控制或无纸化记录

4、定时/计时功能

技术参数：

1、电机输入功率：500 W

2、电机输出功率：400 W

3、容量(H2O)：0.001 - 2 L

4、最大粘度：5000 mPas

5、速度范围：3000 - 25000 rpm

6、转速偏差：2 %

7、转速控制：无级

8、转速显示：LED

9、延长臂直径：13 mm

10、延长臂长度：160 mm

9、液液萃取仪

技术要求

▲1、主机构成：

须包含六套自动萃取单元、六套自动清洗单元、六套碗状废液收集槽、内置废液收集箱、一套活性炭过滤装置、一套平板电脑操作程序。（评标时候须提供实物或证明其结构的图纸或图片）

1.1萃取单元：

由六套带聚四氟乙烯阀门的萃取瓶组成，容量约500ml。萃取时通过外置式平板电脑遥控操作，可一键启动自动萃取，萃取过程无需人工放气，自动完成萃取作业；

1.2 萃取试剂自动混匀功能：

萃取作业时，添加试剂后应设定有自动混匀功能，混匀时间可以手动设定，设定范围：0-99S；

▲1.3清洗单元：

位于萃取瓶上部，由软管连接纯水或自来水。萃取完成后可触摸屏点击操作一键清洗，无需拆卸萃取瓶；

▲1.4排废单元：

在萃取瓶出液口底部设有碗状废液收集槽，可连通仪器内部废液箱。萃取作业完成后只需打开萃取瓶阀门，废液自动流出并收集至废液箱；废液箱设有液位报警装置，到达高水位后自动启动废液排放程序，经由活性炭过滤部分有毒有害物质后统一收集。（验收指标，需提供证明其结构或说明的图片或设计图）

1.5萃取程序：

主机设有独立的六位萃取、清洗、排废程序，其中萃取程序设置：

萃取时间：0-999S

萃取频率：10-100%

2、工作条件

电源：AC 220V，50Hz

环境温度：10-35℃

环境湿度：＜60%

3、产品规格技术要求：

萃取单元：6位

主机尺寸（mm）：889×440×677

主机额定功率：460W

萃取时间：0-999S

萃取频率：10-100%

清洗时间：0-999S

4、系统配置：

主机一台，手持式平板电脑一部，500ml分液漏斗6只（可选配250ml），磨砂口清洗塞6只，吹气硅胶塞6只，吸气嘴6只，活性炭储罐2个，仪器操作说明书一份，产品保修单一份、装箱清单一份、合格证一份、保险管2只。

10、固相微萃取

产品特点：

1. 全部采用美国进口的独立的阀门控制，经久耐用，操作更加方便。
2. 防交叉污染，防雾化玻璃真空槽。

3. 采用新型材料制作的真空仓盖具有沉稳、不易变形、更耐腐蚀等优点。

4. 真空仓盖配有真空压力表及调压阀。

5. 试管架采用高耐腐材料制作，配有多种尺寸试管的适配隔板。

6. 每路均带有独立的液路开关，并有一体化的导流管。

7.可配大容量采集器，快速浓缩干燥装置，可批量处理样品。

8.可同时处理样品数:24路

9.有上端和下端两种抽气口的玻璃真空仓可选。

10.有多种型号的可调高度试管架配用。

12.配置：固相萃取真空装置4套，SPE小柱连接件1包，12ml玻璃管4包。

11、瓶口移液器

1.适用于实验室常用无机和有机试剂；

2.▲移液体积可调，带量程锁定功能和快速定位功能；

3.▲玻璃视窗，方便观察到移取液体中产生的气泡并及时排气；

4.▲独特三位阀，一个阀门可实现移液、回流和防滴落的功能；

5.无需拆卸任何部件即可清洗，操作方便；

6.含瓶口适配器，可适用于多种瓶口尺寸；

7. 可整支高温高压灭菌。标配校准工具，可自行校准；

8. 采用摩擦式活塞结构，气缸保持干燥，活塞不会膨胀，适用于高粘度或易结晶液体；

8.工作条件：蒸气压≤600mbar,液体粘度≤500m㎡/s,液体密度≤2.2g/cm³；

9.可提供 5种量程（由用户自行选定），包含0.25-2.5mL，0.5-5mL，1-10mL，2.5-25mL，5-50mL。

12、移液器

- 可整支移液器高压灭菌，灭菌条件：121℃，1个大气压下，20分钟。

- 坚固不锈钢操作杆，可控制吸排液速度。

- ▲专利的轮转式容量锁定系统，确保调节容量和移液时的安全，规避误操作。

- 量程4位可读数值，视窗清晰且位置低于手柄外壳，避免磨擦造成的视窗模糊。

- ▲弹射器按钮位置可调，左右手操作者均能方便使用。

- 吸排液按压力及退枪头最轻的移液器之一，有效缓解长时间工作导致的肌肉劳损。

- 弹射器连接采用环式弹夹，使日常维护更方便，同时避免了弹射器易脱落的风险。

- ▲可选不锈钢(坚固耐用)或塑料弹射器（适用于腐蚀性液体）。

- ▲不锈钢活塞双弹簧结构，强度高、不易变形，保证高的精度。

- 套筒下端独家设计，减少摩擦及装吸头的用力，吸嘴适配性强。

- ▲手柄刻有二维码和序列号，可随时追踪生产信息。

- 量程由用户自行选定。

13、旋涡振荡器

技术参数

1、振幅3mm

2、振动速度150-2000rpm，数字显示

3、数字程序时间控制器可自动报警，实现无人操作

4、时间最长可达999分钟

5、标配2个旋转试管固定器

-26根试管（Φ10-16mm）

-12根试管（Φ16-32mm）

6、操作模式：定时或持续

7、保护级别IP30

8、尺寸（W×H×D）：270×172×410 mm

9、工作环境温度：5-40℃，相对湿度85%

10、功率：50W

11、最大承载量：1.5Kg

12、重量：9.8Kg

配置清单

- Multi Reax主机一个

2个旋转试管固定器：26根试管（Φ10-16mm）、12根试管（Φ16-32mm）

14、漩涡混合器

1、运行方式 ：圆周
2、周转直径 ：4.5 mm
3、允许震荡承重量(含夹具) ：0.5 kg
4、允许连续运转时间 ：100 %
5、最小转速 (可调节) ：200 rpm
6、速度范围 ：0 - 3000 rpm
7、转速显示 ：刻度
8、计时器 ：不
9、运行方式： 连续运转

15、离心机

特点:

1、性能稳定、具有容量大，运行时噪音低且离心腔内温升较小，外形美观大方的特点，采用全电脑控制，数字显示，直观，操作简便，配有电子门锁，安全可靠。

2、可广泛用于生物、化学、医学、药学、食品及环保等实验科研单位，可用于对血浆及其他悬浮物液体进行分离制备工作。

3、无刷变频电机，力矩大、无粉尘、免维护。

4、数字显示转速和时间。

技术参数：

1、最高转速：4000rpm（转/分）

2、最大相对离心力：2770(×g)

3、水平角转容量：100ml×4 (4000rpm); 50ml×8 (4000rpm); 15ml×16 (4000rpm)两台。

4、水平角转容量：100ml×4 (6000rpm); 50ml×8 (8000rpm); 10ml×12 (10000rpm)两台。

4、定时范围 ：0min～99min

5、调速范围：100-4000rpm

6、电源：220v 50Hz 400W

16、氮吹仪

产品特点：

1、外部涂层 PTFE

2、样品位数 24 位

3、样品试管尺寸 Φ10-29mm

4、气体流量控制范围 0.1~1m3/h（2~16L/min）

5、气体输入压力范围 小于 0.2Mpa

6、消耗功率 1000W(24 位 )

7、电源电压 220V 50Hz

8、控温范围 RT+5~90℃

17、电热板

1、加热尺寸200*200mm；

▲2、材料采用高纯石墨喷涂陶瓷；

3、脚垫采用全特氟龙材料；

4、电源：AC220V±10%  50HZ；

▲5、控温精度：±5℃；

6、温控范围：0~500℃；

7、功率：1Kw；

▲8、控制器:5寸触屏控制器

9、控温方式：PID控温

10、超温保护、定时自动停止加热功能；

11、产品尺寸： 长*宽*高：200*200*132mm；

12、控制器尺寸：220*110*110mm；

18、赶酸器

▲1、消解池孔径：Ø28*深170mm

2、位数：20位

3、加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层；

▲4、面板采用全特氟龙材料；

▲5、机箱采用喷涂特氟龙防腐层

6、电源：AC220V±10%  50HZ，16A；

7、显示控制温度：+/-0.1℃

8、控温精度：±1.0℃（孔间温度）；

9、温控范围：0~240℃；

10、功率：1.5Kw；

▲11、控制器触屏：5寸电容屏；

▲12、阶梯控温，可控制升温速率；

▲13、自定义温度曲线，可保存自定义方法，避免重复输入工作；

▲14、超温保护、定时自动停止加热功能；

15、产品尺寸： 长*宽*高：200*230*250mm；

16、控制器尺寸：220*135*110mm；

19、箱式电阻炉

产品特点：

1、独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。

2、微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全。

3、耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。

4、极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。

安全功能：

1、操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。

2、设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。

3、选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。

技术参数：

1、最高温度（℃）：1200

2、容积(L）：16

3、炉膛尺寸W×D×H（mm）：250×400×160

4、电源：380V/50HZ

5、输入功率（KW）：10KW

20、食品粉碎机

技术参数：

1.产品容量：1200mL 10个，500mL左右20个，300mL左右20个。

2.材质：食品级

3.电压：220（V/HZ）

4.电机功率：250W左右

5.转速：18000-25000（r/min）

6、配主机15台，大杯10个，中杯20个，小杯20个，2L的大粉碎机5台

- 四、商务条款

1、保质期与售后服务：

1.1. ▲本项目所有货物质保期均为一年，质保期从验收合格交付使用之日起算。

1.2.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的货物包修包换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，5小时内派技术人员到现场维修，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达采购人。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备供采购人使用。

1.4.供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

2、培训：

2.1.中标供应商应对采购人的维修人员提供培训，使其能对货物进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修。

2.2.旨在提供更好的其他方式培训。

3、送货：

供应商必须在投标文件中列出详细的送货安装计划。要求投标文件中提供送货安装时间计划表。计划中必须包括人员配置、车辆安排等详尽的计划。供应商须写明如果达不到送货安装承诺后采购人对自己的惩罚措施。

4、安装调试：

4.1.送货安装地点：要求供应商送货到采购人处并安装调试。供应商报价应充分考虑送货与安装风险。

4.2.安装调试与安装标准：提供现场的安装调试直至合格。提供的货物与安装应符合招标文件与我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、合同验收

1、中标供应商须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，采购人有权拒收、退货、解除合同，或者中标供应商予以免费更换。

2、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业品生产许可证，3C认证，等等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

3、以上两条款因素导致工期延误的，采购人有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商依法索赔。

6、工期

▲中标供应商在合同签订后5个月内交货并通过采购人验收。

7、付款方式：

▲合同签订后，递交履约保证金，卖方在完成全部供货及安装、调试并通过买方验收且卖方对买方的培训完成后，买方入库报销后15个工作日内，买方向卖方支付合同价款的95 %（卖方必须先开具合同金额100%的正式税务发票），并退还履约保证金；剩余5%做为质量保证金待自验收合格之日起开始计算，一年后无质量问题，7个工作日内支付。

- 五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

- 第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部货物进行投标，否则按无效投标处理。分标段的项目可以选择全部或部分标段进行投标，但每个标段必须投标全部货物

3、采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围（即采购人有权在合理范围内修改10%的采购量）。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价阶段评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。供应商提供的产品主要指标参数不得低于采购要求。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目串联四极杆液质联用仪为核心产品。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

10、本项目采购预算（最高限价）公告予以公示，如果所有供应商的投标报价均超出采购预算（最高限价）金额的，则按流标处理。如果仅仅某个（些）供应商的投标报价超出采购预算金额的，则该供应商该标项按无效投标处理；某个（些）供应商的投标报价超出子标项采购预算金额的，则该供应商按无效投标处理。

11、本项目招标文件如有补充、更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12、▲本项目为政府采购项目，供应商报价统一采用人民币报价，同时与进口设备有关的一切清关等手续的费用由供应商办理完成，报价为设备到采购人处的全部费用。

- 二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。

- 三、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（附件一） |
|  | 投标货物数量价格表（附件二）； |
|  | 随机备品备件、专用工具清单(如有)（附件三）； |
|  | 产品零件、易损件、备品备件报价表（附件四）。 |

2.2技术资信部分组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |
|  | 投标函（附件五） |
|  | 供应商法定代表人授权书（见附件六） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件七） |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）； |
|  | 供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料 |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）； |
|  | 供应商特定资格条件证明（如供应商资格条件未要求特定资格条件的，不需要提供） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件九） |
|  | 供应商质量体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商环境体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商职业健康体系认证证书（如有则提供） |
|  | 供应商资信等级证明等（如有则提供）； |
|  | 供应商曾经获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供）； |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 供应商提供2016年以来同类项目业绩；（以提供的加盖有效公章的中标(成交)通知书或合同复印件为准）（附件八） |
|  | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须提供以下证明材料： （1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章） （2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1） （3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 技术部分（▲序号17-19项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
|  | 商务偏离表（附件十（一））、技术偏离表（附件十（二）） |
|  | 所投产品的主要部件配置清单（附件十一）； |
|  | 详细的技术方案；所投产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、设计、制造工艺、配置、性能、特点和结构质量水平的详细描述及彩色实物图片；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |
|  | 节能环保产品声明函（附件十二）； |
|  | 节能环保产品清单（附件十三） |
|  | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）； |
|  | 项目服务人员汇总表（附件十四） |
|  | 制造商出具的授权函（附件十五） |
|  | 实施方案（含具备履行合同所必需的设备投入说明） |
|  | 测试验收方案 |
|  | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 ； |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务投标部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订分别密封)。

3.2开标一览表为在商务标开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1供应商应按招标文件中《投标货物数量价格表》填写投标货物数量、价格。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4投标报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税、所得税、其它税与规费（包括产品报关、商检等）

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 招标代理服务费

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求，但同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7、投标文件的签署

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

- 四、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“标段（）”、“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应在投标截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分

4、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的投标地点。

4.4投标供应商法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按招标文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 五、开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3开启技术资信标时，供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件（密封在技术资信部分投标文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件。

未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.4 开标

1）首先当众开启供应商技术资信标。

▲按招标文件规定的开标时间，采购组织机构审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原件。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

通过资格性审查的供应商，进入其技术资信标评审。不通过的，退还未拆封的相关投标文件。。

2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行符合性审查。技术资信标符合性审查通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

4）商务报价标开标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标报价明细表计算错误的，由供应商自负责任。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）；

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除2.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

2.6 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.7 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.8 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.9评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、禁止供应商相互串通投标。
4.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的投标文件相互混装；

4.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

5、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

- 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
    2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同后递交。

6、招标代理服务费

中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，招标代理费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文件）规定收取，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行: 宁波银行股份有限公司温州分行营业部

账户名称: 杭州华旗招标代理有限公司温州分公司

账户号码: 76010122000593915

- 第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
      日期：

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 第五部分  合同格式（参考格式）

编号  ：

采购人：

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

▲中标供应商在合同签订后5个月内交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

第六条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》的通知》（温财采〔2016〕597号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

按照招标文件规定。

第九条：货款的支付

按照招标文件规定。

第十条：辅助服务

1、中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

1、中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于三年的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十二条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

3、中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价20%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

3、中标供应商未能按照投标文件承诺通过验收，造成采购人换货、退货的，可以视为中标供应商提供虚投标假资料谋求中标，采购人可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                                 中标供应商（盖章）

法定代表人：                                   法定代表人：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                     开户名称：

账号：                                         账号：

签约日期：                                     签约地点：

（合同签订后采购人或供应商须将合同副本

送达招标代理机构政采云备案）

- 第六部分  附件—投标文件格式

- 一、商务报价标部分格式

- 附件一  开标一览表

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 价格单位：   元

| 项目名称 | 投标价（元人民币） | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- |
| 食品药品检验检测仪器设备项目 | 大写： 小写： | 500万元人民币 |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的货物总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括货物技术服务费（含货物安装调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、调试费、人工费、运杂费、装卸费、运输保险费、技术培训费、验收费、招标代理服务费等。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）

供应商授权代表（签字）

日期：

- 附件二  投标货物数量、价格表

投标货物数量、价格表

（价格单位：元）

| 项目 | 货物名称 | 品牌、型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 税金 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  | 含 |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

附注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，货物名称按采购设备清单内容。

2.此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.表格可以延续。

供应商全称（盖章）

供应商授权代表（签字）

日期：

- 附件三  随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件四  产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 二、资信标部分格式

- 附件五 投标函

投  标  函

：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）标段     进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

文件正本一份，副本五份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件六  法定人代表授权书

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标段    投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

- 附件七  供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

- 附件八  法定代表人诚信投标承诺书

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

- 附件九  业绩清单

供应商2016年以来同类项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附加盖有效公章的合同复印件，业绩以评分细则要求为准。

供应商盖章：

- 三、技术标部分格式

- 附件十  商务、技术偏离表

（一）商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

- 附件十一  投标产品配置清单

投标产品配置清单

供应商名称：

招标编号：

投标项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 注：1、放置技术资信标中。本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

- 附件十二 节能环保产品声明函

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）的规定，本公司同时满足以下条件：

1. 此次采购项目中本公司所列节能或环保产品均已录入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的_____标段采购活动提供的环保或节能产品，产品金额占采购项目总金额    %（含）以上。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

- 附件十三  节能（环保）产品清单

节能（环保）产品清单

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

- 附件十四  供应商项目服务人员

供应商项目服务人员汇总表

招标项目名称：                                 招标编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 项目负责人、技术负责、施工、设备材料、以及各主要专业工种负责人均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后。

4. 以上人员社保缴纳证明在技术资信标中提供。

5、表格可以延续。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

- 附件十五  制造商授权函

制造商出具的授权函(参考格式)

致：         （采购人）

我们(制造商名称)是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方                 （采购项目名称、编号）采购项目的报价邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同和分别承担报价文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（供应商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，（供应商名称）于       年    月    日接受此件，以此为证。

制造商名称

法定代表人姓名和职务

签字人姓名

签字人签名

- 第七部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保货物质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，开标程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审，并退还商务标。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务报价评分 30分；

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位），给予评标价格折扣。

二、技术、服务、资信业绩综合评分  70分

| 序号 | 评分内容 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商在行业中的经营状况、资质、资信等级、市场商业信誉、质量管理体系等情况及行业认可度。 |  | 0-5 |
| 2 | 根据总体投标的品牌在国际国内市场知名度、信誉度、用户认可度综合打分。 |  | 0-8 |
| 3 | 根据设备的总体配置及功能、技术性能、质量的优劣及符合性综合评定打分。（26分） | 1）串联四极杆液质联用仪 | 0-10 |
|  |  | 2）气相色谱仪 | 0-3 |
|  |  | 3）原子吸收分光光度计 | 0-6 |
|  |  | 4）紫外可见分光光度计 | 0-2 |
|  |  | 5）其他设备 | 0-5 |
| 4 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准：科学、合理，符合国家相关标准及规定） |  | 0-4 |
| 5 | 投标供应商对质保期内和质保期后的维修和服务承诺，包括质保年限及保修部件范围、产品质保期内的维护方案、故障响应时间、响应方式、修复时间，零配件和维修备品备件的供应保障措施。 |  | 0-6 |
| 6 | 所投产品（厂家）在国内售后服务机构的设立远近与售后服务人员配置情况。（以工商营业执照为准） 售后服务机构距离近，人员配置最好，得5分； 售后服务机构距离一般，人员配置情况一般，得3分； 售后服务机构距离远，人员配置情况较差，得1分； |  | 0-5 |
| 7 | 免费质保期： 免费质保期1年，全部设备在免费的基础上增加1年得2分；超过一半的设备增加1年的得1分；无增加不得分。 |  | 0-3 |
| 8 | 2016年以来投标供应商在国内串联四极杆液质联用仪的销售业绩，提供合同复印件,原件备查。提供一份得1分，最多得6分 2016年以来投标供应商在国内同类仪器业绩的销售业绩，提供合同复印件,原件备查。提供一份得0.5分，最多得4分 |  | 0-10 |
| 9 | 标书制作质量：内容齐全、编排简洁、合理、格式符合招标文件要求，条理清晰、无缺页漏项。 |  | 0-2 |
| 10 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十二《节能环保产品声明函》、附件十三《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书复印件，否则不予给分。 |  | 0-1 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标价也相同，则抽签决定），并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

温州市食品药品检验检测院食品药品检验检测仪器设备项目商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

温州市食品药品检验检测院食品药品检验检测仪器设备项目资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章