浙江求是招标代理有限公司关于

浙江树人大学

交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

招 标 文 件

（线上电子招投标）

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

采 购 人：浙江树人大学

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

# 目    录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况

浙江树人大学交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2020年11月4日上午9:00:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

政府采购计划文号：[2020]40678号、[2020]40913号、[2020]40991号-001

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

预算金额：508.01万元

最高限价：508.01万元

采购需求：

| 标项 | 货物名称 | 是否允许采购进口产品 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等 | 是 | 1 | 批 | 具体详见第二章 采购需求 |

合同履行期限：合同签订后60日内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.截止投标截止时间未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2020年10月15日至2020年10月22日

地址：政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取（潜在投标人登陆政府采购云平台，进入“项目采购”，在“获取采购文件”菜单中选择项目后“申请获取采购文件”）

售价：免费

备注：获取招标文件截止时间之后潜在投标人依然可以获取招标文件，如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出；公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间及开标时间：2020年11月4日上午9:00:00（北京时间）

地点：通过政府采购云平台在线电子投标、开标

备注：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台；投标人应在开标时间在线解密电子加密投标文件。投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，解密须在开标时间后30分钟内完成。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 在线电子投标说明：

1）通过政府采购云平台在线电子投标，投标人应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照招标文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标人应当在投标截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密投标文件上传至政府采购云平台；

4）投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件无法按时解密但投标人已递交备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

2.质疑和投诉

投标人依法获取招标文件后认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（获取截止时间之后收到招标文件的，以获取截止时间为准）或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网政策法规专区（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/laws/2018-02-01/11921.html）下载。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

1）政府采购促进中小企业发展

2）政府采购支持监狱企业发展

3）政府采购促进残疾人就业

4) 政府强制采购节能产品

5）政府优先采购节能、环保产品

6）政府采购进口产品

4.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

5.投标保证金：本项目无投标保证金

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系。

1.采购人名称：浙江树人大学

地址：杭州市拱墅区树人街8号

联系人：李老师

联系方法：0571-88297206

采购项目联系人：李老师

联系方式：0571-88297206

采购人质疑联系人：孙老师

联系方法：0571-88297206

2.采购代理机构名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼

业务及备份投标文件递交联系人：陈应俭、俞炳

联系方法：0571-87670302

邮箱：zb02@qszb.net

获取文件联系人：徐倩

联系方法：0571-87666113

传真：0571-87666116

采购代理机构质疑联系人：余水星

联系方法：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

3.同级政府采购监督管理部门：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪文良、吴聪瑜

监督投诉电话：0571-87057615、87058489

地址：杭州市环城西路37号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府强制采购节能产品 | 不适用 |
| 5 | 政府优先采购节能、环保产品 | 提供材料详见招标文件第六章“商务文件” |
| 6 | 政府采购进口产品 | 允许采购进口产品 |

二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| 履约保证金 | 合同总价的5%作为履约保证金，合同签订时中标人交入采购人账户。验收合格满三年，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还（不计息）。 |
| --- | --- |
| 预付款（国产产品） | 1.支付条件：供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函； 2.支付时间、数额：合同生效并具备实施条件后15日内，采购人向中标人支付合同金额30%的预付款。 备注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |
| 付款方式 | 1.国产产品支付方式：货物送达指定地点安装完成，经采购人验收合格无质量问题后，采购人2个月内向成交供应商支付至合同总价的100%。 2.进口产品支付方式：（1）开具100%信用证，90%货款可以在合同商品发货后见单支付，10%在合同商品到货并验收合格无质量问题后支付。 （2）甲方委托的进口代理单位开具100%不可撤消信用证前，乙方向甲方打入货款总额的5%作为履约保证金。进口设备的履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题和维护问题，即验收合格设备正常运行满12个月后即退还（不计息）。 |

三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：

| 质保期 | 3年 |
| --- | --- |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，24小时内到达采购人现场，不超过48小时解决故障。 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后60日内交付并安装完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。 3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。 4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训： 1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2中标人应提供相应的培训计划。 1.3中标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。 2.技术支持： 中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。 3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

四、技术要求（含采购清单）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重串联四极杆气质联用仪 （允许进口） （核心产品） | 1 | 套 | 一、具体用途：环境污染物、农残及其它有毒有害物质的痕量筛查和定量 二、技术规格和性能要求 1.工作条件 1.1电源:220V，50Hz； 1.2温度:操作环境20˚C -35˚C 1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 2.性能指标 2.1 气相色谱仪 2.1.1柱箱 2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温 2.1.1.2升温速率：最大升温速度80˚C/min，以0.01 ˚C /min增加 2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒 2.1.1.4控温准确性：0.01℃ 2.1.1.5气相主机具有独立的全功能的操作界面，用户无论在实验室还是远程均可自由操作和监控仪器的状态。仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间。气质联用中，不仅可以从软件上监控质谱状态， GC操作界面上也可以显示质谱参数。例如分子涡轮泵转速，离子源温度和真空状态等关键参数，便于用户及时了解仪器运行状态(提供证明文件) 2.1.2流路控制系统 2.1.2.1最大压力设定范围：0-148 psi 2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi 2.1.2.3流量设定范围：0-1000mL/min ▲2.1.2.4色谱柱中心切割模块，具备独立流量/压力控制器，低死体积的流路，能将色谱柱流出物同时送往二根后续色谱柱或按设定时间在二根后续色谱柱间切换，并最后到达两个检测器 2.1.3 进样口 2.1.3.1 分流/不分流毛细管进样口（带电子流量控制），分流比>7500:1 2.1.3.2 温度范围: 400℃或更宽，以1℃步进调节 2.1.3.3 电子参数设定压力，流速和分流比 2.1.3.4 压力设定范围：0-100Psi, 精度±0.001Psi 2.1.3.5 流量设定范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He 2.1.3.6 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力可到100psi ▲2.1.3.7分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝(提供证明文件) 2.1.4 微池电子捕获检测器(Micro-ECD) 2.1.4.1 对电负性化合物（如含卤素的有机化合物）非常灵敏 2.1.4.2 最低检测限：< 3.8 fg/mL林丹，检测器温度400 ℃ 2.1.4.3 线性动态范围：> 5×104（林丹） 2.1.4.4 数据采集速率：最高50 Hz 2.1.4.5 电子源：使用β发射强度<15 mCi 的63Ni作为电子源 2.1.4.6 最高使用温度：400 ℃ 2.1.4.7 标准EPC尾吹气类型：氩/5% 甲烷或氮气；0~150 mL/min 2.2 多功能进样系统 2.2.1液体进样功能 2.2.1.1 162位液体进样位，2ml样品瓶 (可升级到 648位) 2.2.1.2进样体积：1.2 μL 到 to 10,000 μL（需要换针） 2.2.2顶空进样 2.2.2.1顶空样品处理量：45位10/20ml样品容量 2.2.2.2注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计 2.2.2.3配2.5ml注射器，注射体积 250－2500µl 2.2.2.4顶空注射器加热温度：40-150℃ 2.2.2.5 6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量 2.2.2.6可以采用2mL,10mL and 20mL 顶空瓶 2.3质谱部分 2.3.1 质量数范围：10-1000 m/z 2.3.2仪器检测限指标及灵敏度： IDL(MRM): ≤2fg ，10fg OFN 连续8次进样，峰面积RSD≤15% ▲2.3.3分辨率：0.4~4 amu分辨可调 ▲2.3.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调 2.3.5 扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 2.3.6无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA ▲2.3.7最大离子化能量：280eV （如不能达到，需配置两套离子源） 2.3.8离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C ▲2.3.9四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190˚C(非预四极杆加热) （提供证明文件，如不能达到，需配置1套GPC净化系统及两套以上四极杆备用） 2.3.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C 2.3.11扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM） 2.3.12 质谱工作站同时具有分段扫描功能和动态多反应扫描(MRM)功能（提供证明材料） 2.4数据处理系统 2.4.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 (提供证明材料) 2.4.2 通用谱库: NIST17谱库和化学结构式库 2.4.3二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件（须于标书中随附数据库所包含的超过1100个化合物的证明，及这些化合物总计超过5000对离子对的证明，8种不同基质中800对MRM离子对信息；如无法提供则视为负偏离） 2.4.4可以满足一针进样筛查植物性基质中超过1000种农残及环境污染物的应用需求（提供证明材料） 2.5 计算机: CPU 四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机 3售后服务 ▲3.1供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失 3.2仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商应能及时地为用户提供备品备件 3.3供应商在国内主要城市设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训 3.4供应商在国内应设有专业的维修站，具备完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发 三、配置要求 1)GCMSMS质谱主机(EI)一套 2)气相色谱主机一套 3)进样口两套 4)ECD检测器一套 5)色谱柱中心切割模块（包括硬件、独立的电子流量控制和阻尼柱等）一套 6)多功能进样系统包含液体进样、顶空一套 7)超过1000种农药和环境污染物的MRM数据库一套 8)安装工具包一套 9)HP_5MS类型（或等效类型）色谱柱一套 10)载气捕集阱两套 11)指示型载气过滤器一套 12)指示型载气过滤器替芯两套 13)自动进样针十套 14)分流衬管，5/pk五套 15)不分流衬管，5/pk五套 16)石墨垫，10/pk五套 17)镀金分流平板五套 18)隔垫，50/pk两套 19)O型圈，10/pk五套 20)色谱柱接头十套 21)EI灯丝五套 22)泵油五套 23)样品瓶，500/pk两套 |
| 2 | 全二维气相色谱质谱联用仪 （允许进口） | 1 | 套 | 一、具体用途：环境污染物、农残及其它有毒有害物质的定量和定性分析 二、技术规格和性能要求 1.工作条件 1.1 电源:220V，50Hz 1.2 温度:操作环境20˚C -35˚C 1.3 湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80% 2.性能指标 2.1 气相色谱仪 2.1.1 气相色谱的控制及交互 2.1.1.1 气相色谱仪用户界面：机身上设有直观的屏幕显示及控制系统 2.1.1.2 远程控制用户界面：具有远程控制用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能（提供证明材料） 2.1.1.3 仪器诊断功能：通过图形浏览器用户界面提供不少于 5 个诊断程序的演示和交互操作 2.1.1.4 气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度 2.1.1.5 早期维护反馈 (EMF)：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况 2.1.2 柱箱 2.1.2.1 柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，19梯度/20平台程序升温 2.1.2.2 升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.01 ˚C /min增加 2.1.2.3 降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒 2.1.2.4 控温准确性：0.01℃ 2.1.2.5 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化 2.1.3 流路控制系统 2.1.3.1 最大压力设定范围：0-148 psi 2.1.3.2 压力设定精度：0.001 psi 2.1.3.3 流量设定范围：0-1000mL/min 2.1.3.4 GC气路采用基于微通道的气路设计，以微通道用作气路控制的限流器而不是采用传统的气阻作为限流器 2.1.3.5 气相色谱仪必须具有针对所有进样口、辅助气路、检测器的环境温度和压力补偿 2.1.3.6 须允许用户从一种（任何）载气切换到另一种载气，且无需重新连接管路 ▲2.1.3.7 气相色谱仪主机能同时安装2个进样口，四个检测器 2.1.4 分流/不分流进样口 2.1.4.1 分流/不分流毛细管进样口（带电子流量控制），分流比>7500:1 2.1.4.2 温度范围: 400℃或更宽，以1℃步进调节 2.1.4.3 电子参数设定压力，流速和分流比 2.1.4.4 压力设定范围：0-100Psi, 精度±0.001Psi 2.1.4.5 流量设定范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He 2.1.4.6 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统进行数字化设定，最大压力可到100psi ▲2.1.4.7 分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（提供证明材料） 2.1 液体自动进样器 ▲2.1.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针，兼容气体进样针 ▲2.1.2 样品瓶位数：不少于165位 2.1.3 进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调 2.1.4 进样量线性：≥99% 2.1.5 面积重现性：小于0.3% RSD 2.1.6 可实现16位塔自动添加内标功能 2.1.7 进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和 500 µL ▲2.1.8 可升级样品加热、制冷器/混合器/样品条形码识别器，样品板加热制冷温度为：5–60°C ▲2.1.9 可升级配置样品加温/降温/涡旋/条形码等样品预处理功能 2.2 全二维气相色谱固态热调制器 2.2.1 调制器性能参数 2.2.1.1 调制范围：C2–C40＋ 2.2.1.2 调制周期：≥2秒，无上限，数字可调，支持非连续和用户编辑模式 2.2.1.3 进样半峰宽：50-100ms（n-C18 正构烷烃典型值） 2.2.1.4 同步误差：≤2ms 2.2.1.5 热区温度：40℃～320℃ 数字控制，支持程序升温 2.2.1.6 冷区温度：-50℃～10℃数字控制，支持程序升温 2.2.1.7 制冷方式：半导体制冷 2.2.2 调制器控制软件和全二维系统计算器 2.2.2.1 支持中英文 2.2.2.2 支持GC远程同步启动和手动启停、调用、编辑和存储调制器方法与序列 2.2.2.3 根据GC温度自动偏置设置热区温度 2.2.2.4 调制器工作状态实时显示、调制器维护自动提醒 2.2.2.5 全二维系统计算器包含全二维系统柱流量、柱长和压力计算，补气、反吹和双检测器分流计算等功能 2.2.3 全二维数据分析软件 2.2.3.1 支持中英文 2.2.3.2 自动计算调制周期并显示二维色谱图 2.2.3.3 自动积分、定量和生成报告 2.2.3.4 用户可调节显示和干预积分过程 2.2.3.5 支持多种方式创建和共享目标化合物、化合物族和无效积 分区域 2.2.3.6 可视化数据比较，并能保存结果 2.2.3.7 两维保留时间锁定、缩放和方法转换 2.2.3.8 支持高分辨数据分析与分子式推算 2.2.3.9 支持质谱TIC和SIM定量分析，NIST库检索定性，结果报告生成与数据输出，数据批处理等功能 2.2.3.10 支持解卷积功能 2.2.3.11 可以提供软件定制开发 2.2.3.12 五年内软件免费升级 2.3 质谱部分 2.3.1 质量数范围：1.8-1000 m/z 2.3.2 仪器检测限指标及灵敏度： IDL: ≤10 fg ，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下，30m色谱柱分析计算得到；S/N(Scan)：≥ 1500:1，1pg OFN，30m色谱柱进样分析计算得到 2.3.3 质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处（提供谱图证明） 2.3.4 谱图准确度：不低于99.0% （提供谱图证明） 2.3.5 扫描速率：最高 20000 u/s 2.3.6 质量稳定性：优于 0.10 u/48 小时 2.3.7 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-310u ▲2.3.8 最大离子化能量：241eV 2.3.9.离子源：配置EI/CI源，独立控温，最高温度可到350˚C 2.3.9.1 CI源信噪比要求： PCI MRM信噪比： 1μL 100 fg/μL 苯甲酮对 m/z 183 & 105(CH4) 离子对的信噪比大于 50:1 (RMS) 2.3.9.2 NCI SIM信噪比: 1μL 100 fg/μL 八氟萘对 m/z 272 (CH4)的信噪比大于 2000:1 (RMS) 2.3.10 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控(非预四极杆加热) ▲2.3.11 四极杆温控范围：最高可达 190˚C 2.3.12 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C 2.3.13 扫描功能:全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）（提供证明材料） 2.3.14 真空系统：≥250L/sec分子涡轮泵及2.5m3/hr无油泵。 2.4 数据处理系统 2.4.1 软件：气质联用软件应该包含中文软件 (证明材料) 2.4.2 通用谱库: NIST17谱库和化学结构式库 (不少于27万张) 2.4.3 需提供单独的脂肪酸甲酯库(37种)、挥发性有机化合物库(66种)、香精香料库(419种)、毒物库(277种) 2.4.4计算机: CPU 四核，单主频不低于3.0G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机 3. 售后服务 ▲3.1 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失 3.2 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商应能及时地为用户提供备品备件 3.3 供应商在全国主要城市设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训 3.4 供应商在国内应设有专业的维修站，具备完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发 三、配置要求 1)GCMS质谱主机(EI/CI源)一套 2)气相色谱主机一套 3)进样口 (含电子流量控制)一套 4)质谱接口一套 5)自动进样塔16位一套 6)样品制备平台150位一套 7)全二维气相色谱固态热调制器一套 8)软件工作站一套 9)脂肪酸甲酯库一套 10)挥发性有机化合物库一套 11)香精香料库一套 12)毒物库一套 13)HP-5MS色谱柱（或等效类型）一套 14)载气捕集阱一套 15)指示型载气过滤器一套 16)指示型载气过滤器替芯两套 17)衬管，5/pk两套 18)镀金分流平板五套 19)石墨垫，10/pk两套 20)色谱柱接头四套 21)O型圈，10/pk两套 22)自动进样针五套 23)样品瓶，100/pk两套 24)不卸真空接头套件四套 25)电脑 数量一台 26）打印机 数量一台 |
| 3 | 气相色谱仪(ECD) （允许进口） | 1 | 套 | 一、具体用途：用于有机化合物的定性、定量分析 二、技术规格和性能要求 1. 工作条件 1.1 电源：220V，50Hz 1.2 温度：操作环境15˚C-35˚C 1.3 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 仪器包括毛细管柱进样口、ECD检测器、化学工作站控制及色谱数据处理系统 2. 技术指标： 2.1 主机 2.1.1电子气路控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性 2.1.2 压力设定值和控制精度：0.001psi 2.1.3 气相色谱仪用户界面：机身上设有直观的屏幕显示及控制系统 2.1.4 远程控制用户界面：具有远程控制用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能（提供证明材料） 2.1.5 对毛细管柱的EPC支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力、恒定流速、梯度流速 2.1.6 仪器诊断功能：通过图形浏览器用户界面提供不少于 5 个诊断程序的演示和交互操作 2.1.7 气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度 2.1.8 早期维护反馈 (EMF)：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况 2.2 柱箱 2.2.1 温度范围：室温以上4˚C~450˚C 2.2.2 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C ▲2.2.3 升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1800℃/min以上 2.2.4 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 2.2.5 程序升温：20阶21平台 2.2.6 最大运行时间：＞900分钟 2.2.7 降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒(22℃室温下) 2.3 毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制） 2.3.1 最高使用温度：400˚C 2.3.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比 ▲2.3.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度0.001Psi 2.3.4 流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 或 He 2.3.5 数字式电子气路控制保证气体流量精度 ▲2.3.6 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单 2.4 氢火焰离子化检测器 ▲2.4.1 最低检测限（对十三烷）：<1.2 pg C/s 2.4.2 线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析 ▲2.4.3 数据采集速率：1000 Hz，适于半峰宽小到10 ms 的峰 2.4.4 标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气 2.4.5 灭火自动检测和自动再点火 2.4.6 最高使用温度：450°C 2.5 微池电子捕获检测器(Micro-ECD) 2.5.1 对电负性化合物（如含卤素的有机化合物）非常灵敏 ▲2.5.2 最低检测限：< 3.8 fg/mL林丹，检测器温度400 ℃ 2.5.3 专有的信号线性化技术，线性动态范围：> 5×104（林丹） 2.5.4 数据采集速率：最高50 Hz 2.5.5 电子源：使用β发射强度<15 mCi 的63Ni作为电子源 ▲2.5.6独特的微池设计，最大限度减少污染并优化灵敏度 2.5.7 最高使用温度：400 ℃ 2.5.8 标准EPC尾吹气类型：氩/5% 甲烷或氮气；0~150 mL/min 2.6 液体自动进样器 ▲2.6.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针，兼容气体进样针 ▲2.6.2 样品瓶位数：不少于165位2ml样品瓶 2.6.3 进样量线性：≥99% 2.6.4 面积重现性：小于0.3% RSD 2.6.5 进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和 500 µL 2.6.6 可升级样品加热、制冷器/混合器/样品条形码识别器，样品板加热制冷温度为：5–60°C 2.7 硬件及软件系统： 2.7.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含EPA方法、ISO方法等 2.7.2 具有保留时间锁定软件（RTL）功能 ▲2.7.3 可以升级搭载2个进样口和安装电子捕获检测器(ECD)、氢火焰测器（FID）、氮磷检测器（FPD）四个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP，实现一机多用 2.7.4 工作站配置要求（推荐品牌：HP/DELL/联想）：I7处理器,500G硬盘，4G以上内存,带CD-MOR、21″液晶，及正版中文Windows 7或Win 10及以上系统；激光打印机各一套 3.售后服务要求 3.1 安装：中标人按照制造商的要求免费安装和调试 3.2 保修：在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。供应商应能及时免费提供相关操作软件的升级服务 3.3 投标仪器必须在用户所在省内有稳定的售后服务体系。仪器设备出现故障时，供应商维修人员必须在12小时做出明确答复，2日内派维修人员到达用户现场维修 3.4 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少三天的系统免费培训，使掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等。原厂免费集中培训1人次（在供应方国内培训机构进行） 3.5 文件资料：由中标人提供中英文样本、使用及安装、调试、维修手册 三、配置要求 1)气相色谱仪主机一套 2)分流不分流进样口一套 3)ECD检测器带EPC控制一套 4)化学工作站控制及色谱数据处理系统一套 5)液体自动进样器一套 6)毛细管柱类似于HP-5一根 7)安装工具包 一套 8)样品瓶套装（2ml），500/包 两包 9)棕色样品瓶套装（2ml），500/包 两包 10)石墨密封垫,10/包 两包 11)自动进样针 六根 12)隔垫50/包 一包 13)O型圈10/包 两包 14)衬管，5/包 两包 15)色谱柱接头两个 16)相关技术资料附件一包 17)电脑打印机一套 |
| 4 | 气相色谱仪(FID) （允许进口） | 1 | 套 | 一、具体用途：用于有机化合物的定性、定量分析 二、技术规格和性能要求 1.工作条件 1.1 电源：220V，50Hz 1.2温度：操作环境15˚C-35˚C 1.3 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 仪器包括毛细管柱进样口、FID检测器、化学工作站控制及色谱数据处理系统 2.技术指标： 2.1 主机 2.1.1 电子气路控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性 2.1.2 压力设定值和控制精度：0.001psi 2.1.3 气相色谱仪用户界面：机身上设有直观的屏幕显示及控制系统 2.1.4 远程控制用户界面：具有远程控制用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能（提供证明材料） 2.1.5 对毛细管柱的EPC支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力、恒定流速、梯度流速 2.1.6 仪器诊断功能：通过图形浏览器用户界面提供不少于 5 个诊断程序的演示和交互操作 2.1.7 气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度 2.1.8 早期维护反馈 (EMF)：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况 2.2 柱箱 2.2.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C 2.2.2 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C ▲2.2.3 升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1800℃/min以上 2.2.4 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 2.2.5 程序升温：20阶21平台 2.2.6 最大运行时间：>900分钟 2.2.7 降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒(22℃室温下) 2.3 毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制） 2.3.1 最高使用温度：400˚C 2.3.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比 ▲2.3.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度0.001Psi 2.3.4 流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He 2.3.5 数字式电子气路控制保证气体流量精度 ▲2.3.6 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，使用简单 2.4 氢火焰离子化检测器 ▲2.4.1 最低检测限（对十三烷）：<1.2 pg C/s 2.4.2 线性动态范围：>107（±10%）。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析 ▲2.4.3 数据采集速率：1000 Hz，适于半峰宽小到10 ms 的峰 2.4.4 标准的EPC 用于三种气体：空气、氢气、尾吹气 2.4.5 灭火自动检测和自动再点火 2.4.6 最高使用温度：450°C 2.5 液体自动进样器 ▲2.5.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间，支持250ul进样针，兼容气体进样针 ▲2.5.2 样品瓶位数：不少于165位2ml样品瓶 2.5.3 进样量线性：≥99% 2.5.4 面积重现性：小于0.3% RSD 2.5.5 进样针规格：采用标准进样针支架，最大容量为 1 µL、2 µL、5 µL、10 µL、25 µL、50 µL和 100 µL采用可选件增强型样品操作进样针支架，最大容量为 250 µL和 500 µL 2.5.6 可升级样品加热、制冷器/混合器/样品条形码识别器，样品板加热制冷温度为：5–60°C 2.6 硬件及软件系统： 2.6.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含EPA方法、ISO方法等 2.6.2 具有保留时间锁定软件（RTL）功能 ▲2.6.3 可以升级搭载2个进样口和安装电子捕获检测器(ECD)、氢火焰测器（FID）、氮磷检测器（FPD）四个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP，实现一机多用 2.6.4 工作站配置要求（推荐品牌：HP/DELL/联想）：I7处理器,2.600G硬盘，4G以上内存,带CD-MOR、21″液晶，及正版中文Windows 7或Win 10及以上系统；激光打印机各一套 3.售后服务要求 3.1 安装：中标人按照制造商的要求免费安装和调试 3.2 保修：在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。供应商应能及时免费提供相关操作软件的升级服务 3.3 投标仪器必须在用户所在省内有稳定的售后服务体系。仪器设备出现故障时，供应商维修人员必须在12小时做出明确答复，2日内派维修人员到达用户现场维修 3.4 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少三天的系统免费培训，使掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等。原厂免费集中培训1人次（在供应方国内培训机构进行） 3.5 文件资料：由供应商提供中英文样本、使用及安装、调试、维修手册 三、配置要求 1)气相色谱仪主机一套 2)分流不分流进样口一套 3)FID检测器带EPC控制一套 4)化学工作站控制及色谱数据处理系统一套 5)液体自动进样器一套 6)毛细管柱类似于HP-5一根 7)安装工具包一套 8)样品瓶套装（2ml），500/包 两包 9)棕色样品瓶套装（2ml），500/包 两包 10)石墨密封垫,10/包 两包 11)自动进样针六根 12)隔垫50/包 一包 13)O型圈10/包 两包 14)衬管，5/包 两包 15)色谱柱接头两个 16)相关技术资料附件一包 电脑和打印机一套 |
| 5 | 液相色谱仪(阵列/荧光)（允许进口） | 1 | 套 | 1.设备名称：液相色谱仪（二极管阵列检测器&荧光检测器） 2.用途：用于有机化合物的定性、定量分析 3.工作条件 3.1 电源：220V，50Hz 3.2 温度：操作环境15˚C-35˚C 3.3 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 4.技术指标： ▲4.1 四元梯度泵：双活塞串联泵，具有伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计，传动装置采用滚珠螺杆，包含在线真空脱气机 4.1.1 四元梯度泵，在线真空脱气机 4.1.2 流速范围：0.001-5.0mL/min, 300 pL步进；覆盖分析至半制备全流速分析能力 4.1.3 流速精密度：<0.07%RSD或0.02minSD 4.1.4 流速准确度：±1%或10uL/min 4.1.5 压力脉动：<1% 4.1.6 操作压力：0~800bar 4.1.7 具有连续自动20-100ul可变冲程和自动溶剂压缩因子校正功能 4.1.8 标配主动柱塞清洗功能，可实时清洗柱塞杆密封垫 4.2 自动进样器 4.2.1 进样方式：进样量可变式 4.2.2 进样量范围：0.1~100ul，能任意体积精确进样，无需更换定量环 ▲4.2.3 样品瓶数目：≥130个 4.2.4 进样精度：<0.25%RSD ▲4.2.5 操作压力最高：800bar 4.2.6 样品残留：<0.004% 4.2.7 控制功能：柱前自动衍生程序，自动洗针程序，柱前样品自动稀释，自动混合，取样及进样速率 4.3 二极管阵列检测器 ▲4.3.1 二极管对数：≥1024对 4.3.2 波长范围不小于190~950nm 4.3.3 二极管宽度：<1nm 4.3.4 分辨率: ≤1.0 nm 4.3.5 短期噪音≤±0.7×10-5Au（湿池检测，1mL/min 甲醇溶剂，254nm） 4.3.6 内置氧化钬滤光片（符合ASTM标准） 4.3.7 狭缝宽度可编程：1, 2, 4, 8,16 nm 4.3.8 数据采集频率：120HZ 4.3.9 数据采集：8通道 4.4 荧光检测器 4.4.1 检测类型：可编程单波长（激发和发射） 4.4.2 灵敏度：Raman（水）S/N＞3000 4.4.3 光源：氙灯，寿命 4000 h 4.4.4 脉冲频率：296 Hz 4.4.5 最大数据采集速率：74 Hz 4.4.6 激发单色器范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级 ▲4.4.7 激发单色器闪耀波长：300nm 4.4.8 发射单色器范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级 4.4.9 流通池：8 µL 体积和 20 bar（2 MPa）最大压力，熔融石英体 4.4.10 具有早期维护反馈 （EMF） 4.5 柱温箱 4.5.1 温度控制范围：室温+5℃–80℃，0.1℃设置 4.5.2 温度稳定性：±0.1℃ 4.5.3 内部可容纳2根300mm的色谱柱 4.6 化学工作站 4.6.1 仪器控制原装色谱工作站软件 4.6.2 早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况 4.6.3 仪器状态分析软件功能，仪器故障时一键启动，方便对仪器的故障进行诊断 5.配置要求 5.1 四元泵主机带脱气机一个 5.2 软件工作站一个 5.3 二极管阵列检测器一套 5.4 荧光检测器一套 5.5 柱温箱一个 5.6 自动进样器一个 5.7 操作手册,维修技术资料各一套 5.8 色谱柱： C18 3.0*100*2.7um一根 5.9 计算机一套（I5处理器8G内存500G硬盘19寸以上LCD） 5.10 激光打印机一套 5.11 常用耗材一套（玻璃滤头8个、过滤白头10个、两通、色谱柱接头4个、样品瓶套装（含瓶子、瓶盖、瓶垫）100/包 5包） 6.售后服务 6.1 正规注册的办事处、维修站。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务，在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 6.2 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 |
| 6 | 液相色谱仪（紫外） （允许进口） | 1 | 套 | 1.设备名称：液相色谱仪（紫外检测器） 2.用途：用于有机化合物的定性、定量分析 3.工作条件 3.1 电源：220V，50Hz 3.2 温度：操作环境15˚C-35˚C 3.3 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 4.技术指标： ▲4.1 四元梯度泵：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动、浮动活塞设计，在线真空脱气机 4.1.1 四元梯度泵，在线真空脱气机 4.1.2 流速范围：0.001~10.0mL/min，0.001mL/min步进 4.1.3 流速精密度：<0.07%RSD或0.02minSD 4.1.4 流速准确度：±1%或10uL/min 4.1.5 压力脉动：<2% 4.1.6 操作压力：0~400bar ▲4.1.7 具有连续自动20-100ul可变冲程和自动溶剂压缩因子校正功能 4.2 自动进样器 4.2.1 进样方式：进样量可变式 4.2.2 进样量范围：0.1~100ul，能任意体积精确进样，无需更换定量环 ▲4.2.3 样品瓶数目：≥130个 4.2.4 进样精度：<0.25%RSD ▲4.2.5 操作压力最高：600bar 4.2.6 样品残留：<0.004% 4.3 可变波长紫外检测器 4.3.1 在同一针样品运行中，可以根据时间要求设置不同的波长，以达到最佳的分离效果 4.3.2 光源：氘灯 4.3.3 波长范围：190~600nm 4.3.4 信号数量：单波长检测和双波长检测 ▲4.3.5 最大采集速率：120HZ（提供证明材料） 4.3.6 基线噪音：在230nm处，< ±0.25x10-5AU 4.3.7 基线漂移：在230nm处，<1x10-4AU/小时 4.3.8 线性范围：>2.5AU 4.4 柱温箱 4.4.1 温度控制范围：室温+5~80℃，0.1℃设置 4.4.2 温度稳定性：±0.1℃ 4.4.3 内部可容纳2根300mm的色谱柱 4.5 化学工作站 4.5.1 仪器控制原装色谱工作站软件 4.5.2 早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况 4.5.3 仪器状态分析软件功能，仪器故障时一键启动，方便对仪器的故障进行诊断 5.配置要求 5.1 四元泵主机带脱气机一套 5.2 自动进样器一套 5.3 柱温箱一套 5.4 紫外检测器一套 5.5 软件工作站一个 5.6 操作手册,维修技术资料各一套 5.7 色谱柱： C18 4.6*150*4um一根 5.8 计算机一套（I5处理器8G内存500G硬盘19寸以上LCD） 5.9 激光打印机一套 5.10常用耗材一套（玻璃滤头8个、过滤白头10个、两通、色谱柱接头4个、样品瓶套装（含瓶子、瓶盖、瓶垫）100/包 5包） 6.售后服务 6.1 正规注册的办事处、维修站。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 6.2 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 |
| 7 | 教学气相色谱仪 （允许进口） | 9 | 套 | 1.用途：用于有机化合物的定量分析 2.工作条件 2.1 电源：220V，50Hz 2.2 温度：操作环境15˚C-35˚C 2.3 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 3.仪器包括毛细管柱进样口、TCD检测器、化学工作站控制及色谱数据处理系统 4.技术指标： 4.1 气相色谱的控制及交互 4.1.1 气相色谱仪用户界面：机身上设有直观的屏幕显示及控制系统 4.1.2 远程控制用户界面：具有远程控制用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能（远程用户界面截屏证明文件） 4.1.3 仪器诊断功能：通过图形浏览器用户界面提供不少于 5 个诊断程序的演示和交互操作 4.1.4 气相色谱性能监测：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估 GC 空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度 4.1.5 早期维护反馈 (EMF)：不少于 45 个计数器，以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况 4.2 柱箱 4.2.1 温度范围：室温以上4˚C~425˚C 4.2.2 温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C ▲4.2.3 升温速度：＞75˚C/min 4.2.4 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 4.2.5 程序升温：19阶/20 4.2.6 最大运行时间：＞900分钟 4.2.7 降温速率：从300℃到50℃＜5.7min (22℃室温下) ▲4.2.8 保留时间重现性: ＜0.06% ▲4.2.9 峰面积重现性: ＜2% 4.3 毛细柱分流/无分流进样口（带EPC电子流量控制） 4.3.1 最高使用温度：400˚C 4.3.2 可编程电子参数设定压力，流速和分流比，分流比>7500:1 ▲4.3.3 压力设定范围：0-100Psi, 精度0.01Psi 4.3.4 流量范围：0-500mL/分钟N2, 0-1250mL/min H2 or He 4.3.5 数字式电子气路控制保证气体流量精度 ▲4.3.6 快速扳转系统，更换衬需拆卸螺丝，使用简单（现场验收） 4.4 热导检测器（TCD） 4.4.1 热导检测器（TCD），是通用型检测器，除载气外，对所有的化合物都有响应 ▲4.4.2 最低检测限：800 pg丙烷/mL，以氦作载气 4.4.3 线性动态范围：> 105 ± 10% 4.4.4 提供开机后快速稳定、低漂移的性能 4.4.5 对于热导率高于载气的组分，可在运行时对信号极性重新编程 4.4.6 最高操作温度：400 ℃ 5.硬件及软件系统： 5.1 具有仪器控制、数据采集和数据定量分析及报告、自动故障诊断功能，并能免费升级更新。如有相应汉化软件，须免费提供。软件包含EPA方法、ISO方法等 5.2 具有保留时间锁定软件（RTL）功能 ▲5.3 可以升级搭载2个进样口和安装电子捕获检测器(ECD)、氢火焰测器（FID）、氮磷检测器（FPD）三个检测器，各单元都能独立控制，支持GLP/GMP，实现一机多用（作为验收指标） 6配置要求 6.1气相色谱仪主机九套 6.2分流不分流进样口九套 6.3 TCD检测器带EPC控制九套 6.4化学工作站控制及色谱数据处理系统九套 6.5毛细管柱类似于HP-5九根 6.6安装工具包九套 6.7衬管，5/pk五套 6.8 手动进样针十八根 6.9 石墨垫，10/pk五套 6.10 柱接头，2/pk十八套 6.11 相关技术资料附件九包 6.12 电脑九台 6.13 打印机九台 7售后服务要求 7.1 安装：中标人按照制造商的要求免费安装和调试 7.2 保修：在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，用户可用人民币结算相关费用。供应商或制造商应在中国设有保税库，及时免费提供相关操作软件的升级服务 7.3 投标仪器必须在用户所在省内有稳定的售后服务体系。仪器设备出现故障时，供应商维修人员必须在12小时做出明确答复，2日内派维修人员到达用户现场维修，提供相应的原厂证明文件 7.4 培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少三天的系统免费培训，使掌握仪器具体操作内容，包括仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论和上机操作等。原厂免费集中培训1人次，在供应方国内培训机构进行 7.5 文件资料：由供应商提供中英文样本、使用及安装、调试、维修手册 |
| 8 | 教学用液相色谱仪 （允许进口） | 9 | 套 | 1.设备名称：教学用液相色谱仪 2.用途：用于有机化合物的定性、定量分析 3.工作条件 3.1 电源：220V，50Hz 3.2 温度：操作环境15˚C-35˚C 3.3 湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 4.技术指标： 4.1 等度泵，在线真空脱气机 4.1.1 流速范围：0.001~10.0mL/min，0.001mL/min步进 4.1.2 流速精密度：<0.07%RSD或0.02minSD 4.1.3 流速准确度：±1%或10uL/min 4.1.4 压力脉动：<2% 4.1.5 操作压力：0~600bar ▲4.1.6 具有连续自动可变冲程和自动溶剂压缩因子校正功能 4.2 可变波长紫外检测器 4.2.1 在同一针样品运行中，可以根据时间要求设置不同的波长，以达到最佳的分离效果 4.2.2 光源：氘灯 4.2.3 波长范围：190~600nm 4.2.4 信号数量：单波长检测和双波长检测 4.2.5 基线噪音：在230nm处，< ±0.35x10-5AU 4.2.6 基线漂移：在254nm处，<3x10-4AU/小时 4.2.7 线性范围：>2AU 4.3 工作站 4.3.1 仪器控制原装色谱工作站软件 4.3.2 早期维护预报功能提供消耗元件累计使用情况 4.3.3 仪器状态分析软件功能，仪器故障时一键启动，方便对仪器的故障进行诊断 5.配置要求 5.1 等度泵主机带脱气机九套 5.2 紫外检测器九套 5.3 软件工作站九个 5.4 系统安装工具包一套 5.5 操作手册,维修技术资料各九套 5.6 色谱柱： C18 4.6*150*4um九根 5.7 计算机九套（I5处理器8G内存500G硬盘19寸以上LCD） 5.8 激光打印机九套 5.9 常用耗材九套（玻璃滤头1个、过滤白头5个、两通、样品瓶套装（含瓶子、瓶盖、瓶垫）100/包 ） 6.售后服务 6.1 正规注册的办事处、维修站。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品 6.2 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 |
| 9 | 数据系统 | 1 | 套 | 1.数据库系统服务器应该适合于Microsoft Windows Server 2019 2.系统应为Windows 10操作系统 ▲3.系统支持 Oracle 12c R2和 Windows SQL 2017/2019标准版或企业版和postgreSQL 4.官方支持虚拟化应用 5.系统通过TCP/IP 和 HTTP通讯 6.数据系统应该至少管理100台色谱、非色谱系统数据 7.配合色谱系统，数据系统应该从LC和GC上以固有的模式采用接口方式采集到色谱数据 8.数据库系统支持超过80个以上的用户使用 9.数据库系统备份非色谱类数据，可以设定备份周期 10.数据库系统可以对不同的仪器、项目设定不同的权限 ▲11.数据库系统可以对原始数据进行电子签名 12.系统直接通过LAN可以通过接口方式采集数据，数据采集是通过接口自动完成的，不需要人为干预 13.假如网络临时中断采集系统有足够的缓冲容量防止数据丢失 14.当原始数据没有发生变化时，系统不会重复备份同样信息 ▲15.系统提供审计追踪的电子审核 16.数据在数据库中不会被覆盖 17.数据库系统可以放置文件数据（如 Word , Excel) , 并管理版本，数据不会覆盖 18.数据库系统可以管理第三方仪器原始数据，包括所有品牌光谱、色谱等系统产生的原始数据备份 19.色谱谱图文件可以在浏览器中打开数据库系统显示，同一局域网或者通过VPN的形式就可以访问数据库系统中的数据，无需安装客户端软件，只需要电脑具备浏览器就可以 20.可以针对已知的色谱数据中的信息进行过滤，便于后面的查找 21.色谱工作站系统应该允许相应权限的人对数据进行签名签字需在报告中体现，并提供签名后锁定数据的功能 22.色谱系统可以提供审计追踪在线审核的功能 23.结合域帐号登录，允许用户根据公司关于密码编制方针（比如对密码组成类型、最小位数、有效期等的规定）灵活设置密码，能周期性核查用户密码并能提示到期修改，具有基于所定时限的自动锁定当前数据系统，避免非授权者登陆 24.操作人登陆或产生、修改、删除电子数据的记录及其时间，电子系统都能以计算机化作审计追踪。 ▲25.数据系统有合适的接口能适用于LIMS、ERP、网络打印机用于数据管理、存档 ▲26.系统应能提供后期和LIMS对接的接口，且该接口不通过共享文件夹的方式实现，通过数据库到数据库直接对接，接口具备审计追踪的功能 |

注：

1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：浙江树人大学 项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等 |
| 2 | 投标报价： 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.本次投标采用人民币报价。交货方式为CIP浙江树人大学，由中标方委托相关外贸公司办理免税事宜（外贸公司由采购人认定），采购人予以协助，所需费用由中标方承担。 |
| 3 | 投标费用： 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。 |
| 4 | 投标文件份数： 电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后可以EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室浙江求是招标代理有限公司）。 |
| 5 | 资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)： （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明（仅自然人投标时提供） （2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或开标前三个月内出具的银行资信证明 （3）2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税） （4）2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 6 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结果公示于浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体。 |
| 9 | 签订合同：中标通知书发出后30日内。 支付代理服务费：中标通知书发出之日起七个工作日内，中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 |

## 一、总  则

### （一） 适用范围

本招标文件适用于浙江树人大学交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二） 定义

1.“采购人”系指浙江树人大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括信函、传真、电子邮件等；

5.“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

6.“公章”除特殊说明外系指政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）中投标人的电子签章；

7.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

### （三） 招标方式

本次招标采用公开招标（线上电子招投标）方式进行。

### （四） 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书（格式详见投标文件第六章），投标人因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### （五） 投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费，收费标准（差额累进）：

| 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以内部分 | 1.2 |
| 100-500部分 | 0.88 |
| 500-1000部分 | 0.64 |

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

### （六） 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七） 转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### （八） 特别说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.投标人授权代表必须为投标人本单位在职职工，并提供2019年12月至今任意一月社保缴纳证明（授权代表为法定代表人可不提供）。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### （九） 质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的供应商应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 二、招标文件

### （一） 招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二） 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三） 招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件的编制

### （一） 投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成（格式详见招标文件第六章）。

▲1.资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)：

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明（仅自然人投标时提供）

2）2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或开标前三个月内出具的银行资信证明

3）2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

4）2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

2.报价文件

1）开标一览表

2）投标报价明细表

3）投标人企业类型声明函

4）小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料（若属于小微、监狱企业）

5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

3.商务技术文件：

A.商务文件：

1）投标函

2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书

3）2019年12月至今任意一月投标授权代表社保缴纳证明

4）投标声明书

5）投标人情况介绍

6）商务偏离表

7）投标人同类项目实施情况一览表

8）节能、环保产品证明材料

9）投标人需要说明的其他文件和材料

B.技术文件

1）技术偏离表

2）货物配置清单、原厂出厂配置表

3）技术支持资料

4）技术方案

5）售后服务方案

6）技术服务、技术培训的内容和措施

7）配件、专用耗材和售后服务优惠表

### （二） 投标文件的签署和份数

1.投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

2.投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.投标文件份数：

电子加密投标文件：政府采购云平台在线上传一份；备份投标文件：密封包装后EMS或顺丰邮寄形式递交一份（邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦11楼H室浙江求是招标代理有限公司）。

### （三） 投标文件的上传、递交、修改和撤回

1.投标文件的上传、递交：

（1）电子加密投标文件的上传：

▲a.投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台，否则投标无效；

b.电子加密投标文件成功上传后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件的密封包装、递交：

a.投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以EMS或顺丰邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件；

b.备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章（非电子签章），投标人逾期送达或者未密封包装的备份投标文件采购代理机构将予以拒收；

▲c.通过政府采购云平台成功上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交备份投标文件而未将电子加密投标文件成功上传至政府采购云平台的，投标无效。

2.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后上传、递交的投标文件，政府采购云平台及采购代理机构将予以拒收。

备注：

投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

### （四） 投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

### （五） 投标报价

1.本次投标采用人民币报价。

2.投标报价是指一次性报出不得更改的价格，投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

### （六） 投标有效期

▲1.从提交投标文件的截止之日起90天。

2.在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

### （七） 投标无效的情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格文件、商务技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供商务、技术偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的，或者技术负偏离11项及以上的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 四、开  标

### （一） 开标准备

1.制订开标、评标工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。

2.通知或邀请相关单位和人员出席开标、评标活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）及专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

4.其他应准备的事项。

### （二） 开标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标原则上应采取先开启资格文件、商务技术文件、后开启报价文件的顺序进行。具体按以下程序进行：

1.开启开标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席开标活动现场的各相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.政府采购云平台在线进行投标文件签收，并向投标人出具签收回执。

4.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人在规定时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定时间内无法完成已上传的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交备份投标文件的，将由采购代理机构按政府采购云平台操作规范将备份投标文件上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

6.开启投标文件后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。采购人或采购代理机构应按照招标文件要求，以确认承诺、现场查询等方式进行。

7.商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单，采用综合评分法的，公布其商务和技术得分情况。

8.开启投标人报价文件，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，投标人通过发送邮件形式签字确认，唱标人、记录人和现场监督员现场签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

9.评标结束后，通过发送邮件形式公布中标候选人名单，及采购人最终确定中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、评  标

### （一） 组建评标委员会

本项目评标委员会依据相关法律法规组建，成员人数为5人以上单数。

### （二） 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### （三） 评标程序

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评标。评标活动一般应按以下程序组织开展：

1.开启评标场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2.核验出席评标活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评标现场。

3.介绍评标现场的人员情况，宣布评标工作纪律，告知评标委员会应当回避情形，组织推选评标委员会组长。

4.通报依法获取招标文件的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评标工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表通过发送邮件（或通过政府采购云平台在线答复）形式进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

7.做好评标现场相关记录，协助评标委员会组长做好评标报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

8.评标结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### （四） 澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或通过政府采购云平台在线询标）形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过政府采购云平台在线答复）形式，采用书面形式的加盖公章（非电子签章）或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。采用书面形式的澄清、说明或者更正，投标人应在规定时间内（不得少于半小时）通过指定的电子邮箱（zb02@qszb.net）或传真号码（0571-87666116）提交。

### （五） 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（四）澄清问题的形式第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### （六） 评标原则和评标办法

1.评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

### （七） 定 标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）等相关网站或媒体上公告中标结果。

### （八） 合同授予

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 六、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标办法及评分标准

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

## 评标内容及标准

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 |
| 投标报价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务分 |
| 投标人信誉 | 1 | 投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证的得1分。 |
| 质保期 | 3 | 质保期满足招标文件要求的得1分,每延长一年加1分,最多加2分,共3分（延长时间不足一年的不计入加分）。 |
| 业绩 | 4 | 投标人自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得4分。 |
| 政策功能 | 1 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖公章）的得0.5分；投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）的得0.5分。 |
| 技术分 |
| 投标产品响应程度 | 40 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分：技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣4分，允许偏离的技术条款低于技术要求（负偏离）达到11条及以上的投标无效。 注：技术偏离表技术要求中响应规格与技术支持资料不一致的经评标委员会讨论后可被认定为负偏离。 |
| 投标产品功能及配置 | 3 | 投标产品功能及配置的先进性、完整性和适用性。 |
| 投标产品技术支持资料 | 5 | 投标产品技术支持资料（彩页、检测报告等）完整性及对投标产品技术偏离程度的证明。 |
| 项目实施方案 | 4 | 项目实施计划、生产排期详细完整程度，符合项目进度要求，投入人员数量和综合素质。 |
| 合同履约 | 2 | 投标人自2017年1月1日以来同类项目的用户评价（至少良好）或验收报告（合格），每提供一份有效证明材料得0.5分，最高得2分（投标文件中提供复印件，不提供不得分）。 |
| 售后服务 | 2 | 售后服务方案、售后服务承诺的可行性及服务承诺落实的保障措施。 |
|  | 2 | 质保期内外的后续技术支持和维护能力情况，配件、附件、备品备件的准备和保障措施。 |
| 技术服务、培训 | 3 | 服务力量和服务保障，培训计划内容、培训范围，实施及针对性。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料的，其所投产品中的小型或微型企业制造部分的投标报价扣除6%后参与评审；

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，投标人如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

4.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章  拟签订的合同文本

交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等政府采购合同

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定，合同实质性内容不得更改；签订合同时删除此行）

浙江树人大学设备采购合同（国产）

确认书编号：  [2020]40678号、[2020]40913号、[2020]40991号

合同编号

甲方（需方）：       浙江树人大学

乙方（供方）：

采购代理机构：

签约时间、地点：        年    月    日，杭州

（招标代理公司名称）受浙江树人大学委托，  (采购项目名称)  （采购编号         ）项目经 （招标方式） ，确定   （供应商名称）为供货单位。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写） |  | 小写： |

注：1、以上合同总价包括将货物运抵甲方指定地点的运费及安装调试、验收、培训等一切费用。

2、技术参数另附。

第二条：质量保证

1、乙方应按招标文件规定的要求，向甲方提供符合技术规格和质量标准的原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

2、乙方为合同产品提供自验收合格起       年的质保期。

3、乙方对质保期内合同产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

4、合同产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对经更换仍达不到技术要求者，可按以下办法处理（由甲方选择）：

⑴再次更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价（合议定价范围为原件的5%—50%）。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担合同产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等，其中银行利息按同期银行贷款利率的150%计算）。

第三条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的全部技术资料。

2、未经事先书面同意，双方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方保证所提供的合同产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵犯知识产权情况发生，乙方应承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于合同生效后      天内将所供产品按时、安全运至甲方指定地点，并于      天内安装调试完毕。

第六条：售后服务

1、合同产品自验收合格后起免费保修       年。保修期内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。超过保修期的合同产品，乙方提供终生维修，维修时只收部件（材料）成本费。

2、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方同意为甲方进行维修并收取适当的维修费用。

3、维修响应时间：      小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则      小时内到达现场并进行维修；36小时内无法修复完成的设备，乙方提供同类型的备用设备以保障学校工作的开展。

4、人员培训：乙方承诺提供      人次的免费培训（包括非杭州地区培训的交通费、住宿费等）工作。

第七条：调试与验收

1、甲方对乙方提交的合同产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收活动：外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对合同产品作出全面检查，对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

3、甲方对乙方提供的合同产品在进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，双方同意请法定的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场。

6、出现重大质量问题分歧时，甲、乙双方同意提请国家法定检测机构进行检测（对检测机构无法经协商达成一致时，由甲方单方委托、乙方给予配合<如提供必要的文件、资料等>；就检测机构的选任进行协商的期限为自出现重大质量问题分歧之日起的三个工作日），检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用并接收合同产品；检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，并同意甲方无条件退货，同时支付甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

- 合同总价的5%作为履约保证金，合同签订时乙方交入甲方账户。验收合格满三年，无质量问题和维护问题，于10个工作日内退还（不计息）。

- 成交供应商向采购人提交合同金额30%的保函，合同生效并具备实施条件后15日内，采购人向成交供应商支付合同金额30%的预付款。

3、货物送达指定地点安装完成，经采购人验收合格无质量问题后，采购人2个月内向成交供应商支付至合同总价的100%。

第九条：违约责任

1、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款万分之二点一的滞纳金。

2、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二点一的滞纳金；逾期     个月，乙方需支付合同总额20%作为违约金，同时甲方有权要求终止合同。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方所供合同产品不能达到质量功能要求无法通过验收，应在甲方规定的时间内进行整改，经整改后在学校二次验收中继续无法通过，合同产品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理合同产品，视为放弃该产品，甲方有权自行处置。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院解决。

第十二条：其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十三条：合同生效

1、合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式    份，甲方执 叁 份，乙方执    份，采购代理机构执    份，经三方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：浙江树人大学（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： 杭州市树人街8号 | 地址： |
| 邮编： 310015 | 邮编： |
| 电话： 0571-88297206 | 电话： |
| 传真： 0571-88297206 | 传真： |
| 开户银行：工行浙江省分行营业部上塘北路支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202004809900000177 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同鉴证方： 招标代理有限公司（公章） |
| 法定代表人或主要负责人： （签字） |
| 鉴证日期： 年 月 日 |

浙江树人大学进口设备采购合同

确认书编号：  [2020]40678号、[2020]40913号、[2020]40991号

合同编号：

甲方（需方）：       浙江树人大学

乙方（供方）：

丙方（外贸公司）：浙江纳德科学仪器有限公司

采购代理机构：

签约时间、地点：        年    月    日，杭州

（招标代理公司名称）受浙江树人大学委托， (采购项目名称) 项目（采购编号         ）经（招标方式），确定  （供应商名称）为供货单位。甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着相互合作、互利互惠的原则，经充分协商，订立本合同。

第一条：采购商品清单及合同价格

| 序号 | 商品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 (人民币) | 总价 (人民币) | 总价 （美元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 | 人民币（大写）： ￥： |
|  | 外 币（大写）： ﹩: |

注：1、合同总价包括有关本项目实施所需的方案设计费、设备购置费、报关费、运输费、安装调试费、培训费、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用。

2、技术参数另附。

第二条：质量保证

1、乙方应按招标文件规定的要求，向甲方提供符合中华人民共和国技术规范和质量标准并获得国家商检局颁布安全许可证的环保节能全新合格产品。设备到达学校时内外包装完好无损。

2、乙方为合同产品提供自验收合格起       年的质保期。

3、乙方对质保期内合同产品出现的质量及安全问题负责处理解决，并承担一切费用。

4、合同产品在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对经更换仍达不到技术要求者，可按以下办法处理（由甲方选择）：

⑴再次更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价（合议定价范围为原件的5%—50%）。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担合同产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等，其中银行利息按同期银行贷款利率的150%计算）。

第三条：技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的全部技术资料。

2、未经事先书面同意，双方不得将有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条：知识产权

乙方保证所提供的合同产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有侵犯知识产权情况发生，乙方应承担全部责任。

第五条：交货时间、地点

乙方应于合同生效后      天内将所供产品按时、安全运至甲方指定地点，并于      天内安装调试完毕。

第六条：售后服务

1、合同产品自验收合格后起免费保修       年。保修内出现无法排除的故障，乙方需无条件为甲方更换同型号产品。超过保修期的合同产品，乙方提供终生维修，维修时只收部件成本费。

2、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方同意为甲方进行维修并收取适当的维修费用。

3、维修响应时间：      小时以内，电话技术支持；若需上门维修，则      小时内到达现场并进行维修；36小时内无法修复完成的设备，乙方提供同类型的备用设备以保障学校工作的开展。

4、人员培训：乙方承诺提供      人次的免费培训（包括非杭州地区培训的交通费、住宿费等）工作。

第七条：调试与验收

1、甲方对乙方提交的合同产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收活动：外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对合同产品作出全面检查，对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

3、甲方对乙方提供的合同产品在进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，双方同意请法定的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场。

6、出现重大质量问题分歧时，甲、乙双方同意提请国家法定检测机构进行检测（对检测机构无法经协商达成一致时，由甲方单方委托、乙方给予配合<如提供必要的文件、资料等>；就检测机构的选任进行协商的期限为自出现重大质量问题分歧之日起的三个工作日），检测结果证明产品无质量问题，由甲方承担检测费用并接收合同产品；检测结果证明产品有质量问题，由乙方承担检测费用，并同意甲方无条件退货，同时支付甲方货款总价10％的赔偿金。

第八条：货款的支付

1、开具100%信用证，90%货款可以在合同商品发货后见单支付，10%在合同商品到货并验收合格无质量问题后后支付。

2、甲方委托的进口代理单位开具100%不可撤消信用证前，乙方向甲方打入货款总额的5%作为履约保证金。进口设备的履约保证金，在合同规定的质保期内无质量问题和维护问题，即验收合格设备正常运行满12个月后即退还（不计息）。

第九条：违约责任

1、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付未付价款万分之二点一的滞纳金。

2、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二点一的滞纳金；逾期     个月，乙方需支付合同总额20%作为违约金，同时甲方有权要求终止合同。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、乙方所供合同产品不能达到质量功能要求无法通过验收，应在甲方规定的时间内进行整改，经整改后在学校二次验收中继续无法通过，合同产品由乙方在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担。如乙方在一个月内不处理合同产品，视为放弃该产品，甲方有权自行处置。同时，乙方要支付给甲方总货款的20％作为违约赔偿金。

第十条：不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：争议解决

本合同未尽事宜由三方协商解决，如协商不成，三方同意将本合同引起的争议提交甲方所在地法院解决。

第十二条：其它

1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十三条：合同生效

1、合同经四方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式    份，甲方执 叁 份，乙方执    份，丙方执    份，采购代理机构执    份，经四方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 需方（甲方）：浙江树人大学（公章） | 供方（乙方）：（公章） |
| --- | --- |
| 需方代表： (签字） | 供方代表： （签字） |
| 地址： 杭州市树人街8号 | 地址： |
| 邮编： 310015 | 邮编： |
| 电话： 0571-88297206 | 电话： |
| 传真： 0571-88297206 | 传真： |
| 开户银行：工行浙江省分行营业部上塘北路支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202004809900000177 | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 丙方（外贸公司）：（公章） | 合同鉴证方：招标代理有限公司（公章） |
| 丙方代表： （签字） | 法定代表人或主要负责人： （签字） |
| 地址： | 鉴证日期： |
| 邮编： |
| 电话： |
| 传真： |
| 开户银行： |
| 帐号： |

# 第六章  投标文件格式

投标文件的编制应按照本项目：“第三章  投标人须知”三、投标文件的编制的要求编制。

外层包装（封签）

（投标人名称）

备 份 文 件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

标项：

投标文件名称：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

## 资格文件封面

（投标人名称）

资格文件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料(均需加盖公章)

### 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（扫描件），自然人的身份证明

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### 2019年12月至今任意一月的财务状况报告（扫描件）或开标前三个月内出具的银行资信证明（扫描件）

说明：

1.投标人是法人的，应提供财务状况报告，包括2019年12月至今任意一月的资产负债表及利润表或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；

2.部分其他组织和自然人没有财务状况报告的，可以提供银行出具的资信证明；

3.银行资信证明应能说明投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等，银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

资信证明

：

兹证明，          （单位名称）在我行辖属网点          支行开立基本账户，帐号：        。根据          （单位名称）委托，我行对          （单位名称）在我行的结算记录开立本证明书，供          单位名称）参加          项目招标采购时使用。经确认，具体情况如下：

自     年   月   日至     年   月   日（即该日我行营业终了结账时）止，          （单位名称）无违反我行结算制度规定的行为。

仅此证明，下无正文。

（银行）

年   月   日

说明：本“资信证明”内容与格式仅供参考，各银行可根据自身制度进行修改，但应满足本招标文件中对“资信证明”的要求。

### 2019年12月至今任意一月依法缴纳税收的证明材料

（依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税）

说明：

1.依法缴纳税收的证明材料指依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）；

2.依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

### 2019年12月至今任意一月依法缴纳社会保障资金的证明材料

（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

说明：

1.依法缴纳社会保障资金的证明材料指依法缴纳社会保险的凭据（社保缴费专用收据或银行电子缴税付款凭证或社会保险缴纳清单等）；

2.依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

3.投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。

### 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 报价文件封面

（投标人名称）

报价文件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 报价文件

### 开标一览表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

标项：

投标报价

金额大写：_________________________小写：_________________________ 单位：人民币元

说明：投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 投标报价明细表

标项：                                                                        金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江树人大学交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

### 小微企业资格证明材料

说明：

1.评标委员会将依据“投标人企业类型声明函”及小微企业资格证明材料评定投标人的企业类型；

2.小微企业资格证明材料（加盖公章）：投标人在“国家企业信用信息公示系统-小微企业名录”中的网页查询截图或当地中小企业行政主管部门的确认意见；

3.如投标人为代理商，提供其它小微企业制造的货物的，所代理品牌制造商的小微企业资格证明材料也需同时提供；

4.小微企业资格证明材料中认定情形为“中小企业”等无法界定投标人或其代理品牌制造商具体企业类型的均为无效证明材料。

### 监狱企业资格证明材料

【省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加浙江树人大学的交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

## 商务技术文件封面

（投标人名称）

商务技术文件

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

## 商务技术文件

### 商务文件

#### 投 标 函

致：浙江求是招标代理有限公司

根据贵方为浙江树人大学交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等的投标邀请【项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)  】，签字代表____________（全名）经正式授权并代表投标人__________________________（投标人名称）提交电子加密投标文件一份、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件___份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              邮编：

电话：                              传真：

投标人代表姓名：                    职务：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 法定代表人资格证明书

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我________________（姓名）系_________________________（投标人名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

#### 法定代表人授权委托书

致：浙江树人大学、浙江求是招标代理有限公司

我____________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工：_________（姓名），身份证号码：_________________________以我方的名义参加浙江树人大学交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

授权代表身份证： 复印件粘贴处

说明：

1.投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书；

2.投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供：法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书。

#### 2019年12月至今任意一月的投标授权代表社保缴纳证明

（授权代表为法定代表人可不提供）

#### 投标声明书

致：浙江求是招标代理有限公司

___________________________________（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址___________________________________。

我方愿意参加贵方组织的浙江树人大学交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方在参加政府采购活动前3年内：     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,且期限未满的情形。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为中标人经历年数 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 商务偏离表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同扫描件；

2.所有合同扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同扫描件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

节能环保产品证明材料

说明：

所投产品属于品目清单范围，且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）。

#### 投标人需要说明的其他文件和材料

说明：投标人可根据自身情况提供。

### 技术文件

#### 技术偏离表

采 购 人：浙江树人大学

项目名称：交叉科学研究院三重串联四极杆气质联用仪等

项目编号：QSZB-Z(H)-B20275(GK)

标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

#### 货物配置清单、原厂出厂配置表

货物配置清单（不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 厂家 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 配置（可另附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

原厂出厂配置表

#### 技术支持资料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（官网材料、彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的货物和服务。

#### 技术方案

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟，包括但不仅限于：

#### 售后服务方案

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟

#### 技术服务、技术培训的内容和措施

说明：根据评分细则提供和编写格式自拟

#### 配件、专用耗材和售后服务优惠表

（价格保持三年以上）

| 序号 | 配件、专用耗材和售后服务内容 | 适用货物 | 单价（元） | 比报价优惠率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日