2022年杭州市政府采购医疗设备公开招标项目

（第一百零八期）

招 标 文 件

招标编号：Hwcg2022-108

杭州市第一人民医院

杭州市卫生健康事业发展中心

2022年12月

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求表

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况

2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年1月6日13点30 分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：hwcg2022-108

项目名称：2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）

预算金额（元）：6570000

最高限价（元）：500000，770000，1450000，2900000，550000，400000

标项一

标项名称: 杭州市第一人民医院双泵血透机

数量: 2

预算金额（元）:500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于血液透析治疗。

备注：允许进口

标项二
     标项名称: 杭州市第一人民医院眼科多功能眼前节激光系统
     数量: 1
     预算金额（元）:770000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：玻璃体混浊激光移除治疗，囊膜切开术，虹膜切开术。

备注：允许进口

标项三
     标项名称: 杭州市第一人民医院高端智能综合模拟人
     数量: 1
     预算金额（元）:1450000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：模拟人体生理参数。

备注：允许进口

标项四
     标项名称: 杭州市第一人民医院综合介入模拟人
     数量: 1
     预算金额（元）:2900000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：综合介入手术模拟训练系统，专门用于进行冠脉介入、冠脉造影、射频消融、神经介入 、颈动脉介入、外周造影等模块的综合技能诊疗培训设备，可适用于内科、普外科、介入科、等学员及青年医师技能的提升。

备注：允许进口

标项五
     标项名称: 杭州市第一人民医院麻醉机
     数量: 2
     预算金额（元）:550000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：适用于新生儿、儿童及成人等麻醉手术。

备注：国产

标项六
     标项名称: 杭州市第一人民医院肌电诱发电位仪
     数量: 1
     预算金额（元）:400000
     简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：用于脑死亡和术中神经监测。

备注：允许进口

- 合同履约期限：详见《招标文件》。

本项目接受联合体投标：☐是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1、2、3、4、5、6:：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。 采购项目不属于医疗器械的无需提供。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

三、获取招标文件

时间：/至2022年   月   日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年1月6日13点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2022年1月6日13点30分

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 上城区开元路70号二楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：电子招投标的说明：（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份。（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市第一人民医院

地    址：杭州市上城区浣纱路261号

项目联系人（询问）：钮罗涌

项目联系方式（询问）：0571-56007337

质疑联系人：陈国雄

质疑联系方式：0571-56007307

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市卫生健康事业发展中心

地    址：上城区开元路70号

项目联系人（询问）：王一虎

项目联系方式（询问）：0571-87012671

质疑联系人：余侃

质疑联系方式：0571-87012671

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市财政局政府采购监管处

地    址：杭州市中河中路152号614办公室

传    真：0571-87715093

联系人 ：厉先生

监督投诉电话：0571-87715093

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

杭州市卫生健康事业发展中心

二○二二年十二月十六日

第二部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价，《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分10.2。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标办法提供。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ¨本项目不允许采购进口产品。 þ可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 4 | 项目属性与核心产品 | A货物类，单一产品或核心产品为： 标项001：双泵血透机 标项002：眼科多功能眼前节激光系统 标项003：高端智能综合模拟人 标项004：综合介入模拟人 标项005：麻醉机 标项006：肌电诱发电位仪 |
| 5 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 标项001：双泵血透机，属于工业行业； - 标项002：眼科多功能眼前节激光系统，属于工业行业； - 标项003：高端智能综合模拟人，属于工业行业； - 标项004：综合介入模拟人，属于工业行业； - 标项005：麻醉机，属于工业行业； - 标项006：肌电诱发电位仪，属于工业行业 |
| 6 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 7 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
|  |  | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 8 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：上城区开元路70号205室；备份投标文件签收人员联系电话：87012671。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 9 | 特别说明 | 无。 |

一、总  则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

- 2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- 2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

- 2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款,不响应的投标文件将作无效标处理；

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照中华人民共和国民法典订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1招标文件主要包括下列文件及附件：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  采购需求表

第四部分  评标办法

第五部分  拟签订的合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

5.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。

8.投标保证金

本项目不需要缴纳投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

10.1 投标人的投标文件应包括资格文件、报价文件和商务技术文件。

10.2资格文件（均需使用电子签名）

10.2.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

10.2.3本项目的特定资格要求。

10.3商务技术文件（均需使用电子签名）

10.3.1投标函

10.3.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.3.3符合性审查资料

10.3.4投标设备配置清单（明确品牌、型号）

10.3.5消耗品、易耗品购买价格清单（如果有）

10.3.6保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

10.3.7投标设备技术参数偏离表

10.3.8商务条款偏离表

10.3.9业绩（2019年1月1日起投标人做过的同类产品合同）

10.3.10安装、验收、培训方案

10.3.11售后服务方案

10.3.12进口产品代理证明或制造商出具的授权书

10.3.13食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（如果有）

10.3.14投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）

10.3.15政府采购供应商廉洁自律承诺书

10.3.16投标人认为需要的其他文件或说明（如优惠承诺）

10.4 报价文件（均需使用电子签名）

10.4.1投标设备报价明细表

10.4.2中小企业声明函（生产厂家，如果有）

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

11. 投标文件的编制

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14、备份投标文件

14.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

14.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

14.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

14.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

14.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18资格审查

18.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件（如果有）进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19 信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

五、评标

20、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分“评标办法”

六、定标

21. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

22.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

24.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

26 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市卫生健康事业发展中心

八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用中华人民共和国民法典。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分  采购需求表

标记“▲”为重要技术参数，请各投标人结合本招标文件“无效标”中相应条款要求综合考虑，以免造成不良后果。

标项001                            采购单位：杭州市第一人民医院

设备名称： 双泵血透机

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量： 2 预算单价： 25 万 |
| 二 | 功能技术要求 |
|  | 设备功能、用途：用于血液透析治疗。 |
| 1 | 治疗模式：血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-lineHDF和On-lineHF。 |
| 2 | 配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵。透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便。 |
| 3 | 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意修改。 |
| 4 | 具有360°可视声光报警提示功能，四种颜色报警指示灯，便于医护观察。 |
| 5 | 具有药液和热消毒程序，热水柠檬酸消毒时间≤40min，消毒温度最高≥90℃。 |
| 6 | 采用复式泵或容量式平衡腔与超滤控制系统。 |
| 7 | 液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。 |
| ▲8 | 透析液浓度可个性化调节，可预先存储曲线≥3条. |
| 9 | 碳酸氢盐浓度可个性化调节，可预先存储曲线≥8条，每条曲线均可修改并存储。 |
| 10 | 超滤速度可个性化调节，可预先存储曲线≥8条，每条曲线均可修改并存储。 |
| 11 | 支持置换液在线预充、生理盐水预充。 |
| 12 | 跨膜压置换液联动调节：TMP联动调节置换液速度。 |
| 13 | 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式，报警页具备快捷按键，快速引导至处理界面。 |
| 14 | 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。 |
| 15 | 标准配备2个透析液过滤器组件，透析液和置换液都经过双重过滤。 |
| 16 | 标准配置通讯接口。 |
| 17 | 后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数，所有报警都能正常工作。 |
| 三 | 技术要求 |
| ▲1 | 该设备 需要/不需要 提供《医疗器械注册证》 |
| 2 | 屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，屏幕可旋转，全中文界面。 |
| 3 | 供电电压：220V或230V±10%AC，50/60Hz。 |
| ▲4 | 机身尺寸：宽度≤480mm |
| 5 | 供水压力范围：1-6bar，供水温度范围：5°C~30°C。 |
| 6 | 透析液流速300-700ml/min，1ml/min可调。 |
| 7 | 透析液温度设置范围：33.0~40.0°C。 |
| 8 | 超滤速度：0.00；0.10~4.00L/h；超滤精度：±30mL/h。 |
| 9 | 具有漏血检测器：光学检测原理。灵敏度：≤0.5mL血液/1L透析液。 |
| 10 | 血液流速调节范围：40~600mL/min。 |
| 11 | 具有气泡检测器：超声波原理，气泡检测灵敏度为0.0003ml。 |
| 12 | 动脉压力测量范围：-300~+480mmHg，测量精度：±10mmHg。 |
| 13 | 静脉压力测量范围：-300~+480mmHg，测量精度：±10mmHg。 |
| ▲14 | TMP测量范围：-100~+400mmHg，测量精度：±10mmHg。 |
| 15 | 透析液浓度范围：12.7~16.0mS/cm。 |
| 16 | 碳酸氢盐浓度：2.00~7.00mS/cm。 |
| 四 | 配置要求 |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 标配血压计1台 |
| 3 | 免费开放数据接口 |
| 五 | 商务条款 |
| 1 | 整机免费保修≥3年（含耗材），维修响应时间不超过8小时。 |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |
| 5 | 软件终身免费升级。 |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时。保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 7 | 招标公示期结束后5个工作日内，持下述材料到医院进行合同签订，含医疗器械注册证（所有附件）（复印件盖红章）、营业执照（复印件盖红章）、医疗器械经营许可证（复印件盖红章）、代理授权证书（从厂家授权到投标公司）、代理授权证书（从公司到个人）、中标通知书（原件一份，复印件2份盖章）、需要履约保证金的提供收据复印件、采购合同一式四份（经销商签字盖章）、配置清单4份、售后服务承诺书、彩页资料等。 |
| 8 | 公司提供产品到医院后按照医院验收流程进行验收，验收合格后提供发票。到货前需提供机器出厂编号。验收按照医院制定的验收单进行验收，所有需签字的地方签字后方算验收完成。验收中需提供资料有设备原厂合格证明、设备铭牌照片一张（在医院背景中照片）、如有注册证的需提供国家药监局网站注册证在线查询截屏打印页（带超链接）、中文说明书（拷入U盘中）、随机操作规程（拷入U盘中）、维修手册（拷入U盘中）、培训资料（拷入U盘中）、所有进口设备均需提供报关单（复印件公司盖章）、进口法检设备还需提供检验检疫证明，必须有对应的机器出厂编号（复印件盖公司章）。 |

标项002                                 采购单位：杭州市第一人民医院

设备名称：眼科多功能眼前节激光系统

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量： 1台 预算单价： 77 万 |
| 二 | 设备功能、用途：玻璃体混浊激光移除治疗，囊膜切开术，虹膜切开术 |
| 三 | 技术要求 |
| ▲1 | 该设备需要提供《医疗器械注册证》 |
| 2 | 激光光源 Nd:YAG激光设备 |
| 3 | 波长 1064 nm |
| 4 | 发射模式 单脉冲，双脉冲，三脉冲，三种脉冲模式可调整 |
| ▲5 | 最低空气爆破能量 ≤1.8 mJ |
| 6 | 能量调整 单脉冲 0.3mJ 到 10mJ，连续可调 |
| 7 | 脉宽 4 ns |
| 8 | 光斑大小≤8µm |
| ▲9 | 偏移范围 前置与后置偏移，0 到 ±500 µm 且连续可调 |
| ▲10 | 光路设计 照明、观察、激光光路三条光路同轴 |
| 11 | 激光锥角 16度 |
| 12 | 激光重复发射频率 ≥3Hz |
| 13 | 瞄准光 红光 635nm，光强连续可调 |
| 14 | 聚焦方式 两点聚集瞄准 |
| 15 | 激光冷却方式 风冷 |
| 16 | 激光适配器 无适配器，激光与裂隙灯一体式设计 |
| 17 | 电源 100-240VAC, 50/60Hz, 800VA |
| 18 | 重量 ≤30kg （激光部分） |
| 19 | 裂隙灯参数 |
| 19.1 | 显微镜放大倍数 10x, 16x, 25x |
| 19.2 | 目镜倍数 12.5X |
| 19.3 | 目镜屈光补偿 -8D~+8D |
| 19.4 | 裂隙长度 12mm，连续可调 |
| 19.5 | 光源 卤素 |
| 19.6 | 夹角 双目立体视夹角16 度 |
| 四 | 配置要求 |
| 1 | 主机，工作台和升降立柱 |
| 2 | 备用配件（灯泡、保险丝、扳手、肘托、头带、防尘袋） |
| 3 | 双波长防护眼镜 |
| 4 | 激光镜：激光虹膜切开镜 激光囊膜切开镜 飞蚊症治疗专用激光镜 |
| 五 | 商务条款 |
| 1 | 整机免费保修≥3年（含耗材），维修响应时间不超过8小时。 |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |
| 5 | 软件终身免费升级。 |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时。保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 7 | 招标公示期结束后5个工作日内，持下述材料到医院进行合同签订，含医疗器械注册证（所有附件）（复印件盖红章）、营业执照（复印件盖红章）、医疗器械经营许可证（复印件盖红章）、代理授权证书（从厂家授权到投标公司）、代理授权证书（从公司到个人）、中标通知书（原件一份，复印件2份盖章）、需要履约保证金的提供收据复印件、采购合同一式四份（经销商签字盖章）、配置清单4份、售后服务承诺书、彩页资料等。 |
| 8 | 公司提供产品到医院后按照医院验收流程进行验收，验收合格后提供发票。到货前需提供机器出厂编号。验收按照医院制定的验收单进行验收，所有需签字的地方签字后方算验收完成。验收中需提供资料有设备原厂合格证明、设备铭牌照片一张（在医院背景中照片）、如有注册证的需提供国家药监局网站注册证在线查询截屏打印页（带超链接）、中文说明书（拷入U盘中）、随机操作规程（拷入U盘中）、维修手册（拷入U盘中）、培训资料（拷入U盘中）、所有进口设备均需提供报关单（复印件公司盖章）、进口法检设备还需提供检验检疫证明，必须有对应的机器出厂编号（复印件盖公司章）。 |

标项003                                采购单位：杭州市第一人民医院

设备名称：高端智能综合模拟人

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1 预算单价：145万 |
| 二 | 设备功能、用途：模拟人体生理参数 |
| 三 | 技术要求 |
| 1. | 总体要求： |
| 1.1 | 全无线控制：模拟人无需外接控制线、电源线和气泵。电池充电可使用时间超过5小时。模拟人可在搬运过程中持续使用。包含无线控制平板电脑和触控屏模拟监护仪一体机电脑。 |
| 1.2 | 模拟人采用 ”生理驱动“技术，具有纯生理状态下的反应，可自动感应学生操作。 |
| 1.3 | 模拟人支持气动无线、电力无线、连接无线。无线连接距离可达280米以上，无线射频模块发射出的信号，强力防干扰，稳定长距离连接模拟人和导师控制平板。 |
| 1.4 | 可使用临床真实的设备进行操作，包括：简易呼吸器，呼吸机，不同导联、心电监护仪，血压计，除颤仪，AED，体外起搏器，血氧饱和度仪，二氧化碳监测仪。 |
| ▲1.5 | 可协助申请美国国家灾难生命支持基金会（NDLSF）培训基地BDLS、ADLS美国国家灾难急救高级生命支持课程资质或协助申请美国心脏协会（AHA）培训基地、美国心脏协会培训课程的资质。 |
| 2、 | 基本特点：成年男性模拟人，解剖标志明显，胸部具有逼真的肋骨结构。用户可选择模拟人肤色。 |
| 3、 | 模拟人各系统功能： |
| 3.1 | 神经反应； |
| 3.1.1 | 调节“眼睛状态“，可自动模式或手动模式控制眨眼，包含6档可选择的眨眼速度，可设置自发性睁开，模拟各种不同的精神状态。 |
| 3.1.2 | 有自动对光反射功能，模拟真实瞳孔对光反应，可自动调节瞳孔大小，瞳孔设置大小范围0~9。 |
| 3.1.3 | 可打开或关闭”瞳孔反应”，用于设置两侧瞳孔对光反射是否存在。 |
| 3.1.4 | 软件可设置“瞳孔扩张时间“，可模拟正常瞳孔对光反射及不同级别瞳孔对光反射迟缓的情况。 |
| 3.1.5 | 可设置颅内压数值及波形，范围从0~70mmHg，精确到小数点后一位。 |
| 3.1.6 | 可模拟不同程度的癫痫。 |
| 3.1.7 | 模拟人可以发出多种声音。可从预录的资料库中选择对话或自行录制新的对话和声音。并且操作者通过耳麦，实时进行现场和学员对话，对话声音由模拟人发出。也可通过耳麦听到学员的对话。 |
| 3.2 | 气道： |
| 3.2.1 | 具有成人特征的气道（包括口咽、鼻咽和喉部），可见逼真的声门。可直接进行喉镜检查和经口腔、鼻腔插管。可以进行鼻腔通气道置入术、喉罩置入术等急救置管操作。 |
| 3.2.2 | 可设置困难气道，如喉痉挛等困难气道表现。 |
| 3.2.3 | 可模拟病人出现部分或完全性呼吸梗阻现象。 |
| 3.2.4 | 可模拟异常插管时的表现，如误插食道，可引起胃的隆起。插管过深，可引起单侧胸廓起伏，与临床实际相符合。 |
| 3.2.5 | 可练习压额抬颌法(head tilt-chin lift)和下颚推挤法(jaw-thrust)两种手法打开气道。 |
| 3.2.6 | 可练习各种吸痰操作，包括经口腔、鼻腔、气管插管内吸痰操作。 |
| 3.3 | 呼吸系统： |
| 3.3.1 | 可模拟自主呼吸，可控制呼吸速率与深度，可观察胸部起伏情形。 |
| 3.3.2 | 胸部起伏程度、肺部呼吸音与呼吸模式同步。 |
| 3.3.3 | 可模拟气胸或液胸体征，并可以进行气胸减压操作。 |
| 3.3.4 | 可模拟正常和异常呼吸音（与自主呼吸同步），用标准的听诊器在肺尖、肺叶、肺底、背部可闻及。不同的听诊位置，可独立选择不同的肺部听诊音，也可以选择同步模式，统一肺部听诊音。可以模拟多种肺部和心率异常疾病，音量可调，有正常和心音遥远、收缩期杂音、S3、S4等。异常呼吸音听诊，包括正常呼吸音、喘鸣音、湿罗音和吸气性吱嘎音等。 |
| 3.3.5 | 可进行机械通气，包括简易呼吸球囊，无创、有创呼吸机。可监测通气质量，包括潮气量、通气次数，并在监测界面内实时显示。含CPR练习模式，有按压和通气指示音。 |
| 3.3.6 | 可监测二氧化碳浓度，并可调节不同的程度。 |
| 3.3.7 | 可调整不同程度的肺顺应性。 |
| 3.3.8 | 可控制左右肺阻抗。 |
| 3.3.9 | 可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，可调节不同范围，模拟正常既异常呼吸状态。 |
| 3.3.10 | 反应式呼吸道及肺病理肺状况模式包括： 肺气肿 ，纤维化或哮喘 。 |
| ▲3.3.11 | 可设置患者触发率，调节范围0~30/min。 |
| ▲3.3.12 | 模拟人胸部起伏状态会配合不同的呼吸模式，包括：包括临床各种不同常见呼吸模式等。 |
| 3.4 | 心脏及循环系统： |
| 3.4.1 | 脉搏搏动与血压等生理病理一致，全身可触及颈动脉、挠动脉、股动脉、脉搏随血压变化，并与ECG 同步。 |
| 3.4.2 | 可设置颈动脉、股动脉、桡动脉、血氧饱和度的血压收缩期阈值， |
| 3.4.3 | 可实现多种逼真的心、肺音听诊；可模拟正常或异常心音。多种心音选择，与脉搏同步，强度和速度可调。 |
| 3.4.4 | 可以听诊Korotkoff音，使用真实的血压袖带和听诊器进行无创血压测量。 |
| 3.4.5 | 双侧手臂含静脉输液系统，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确。 |
| 3.4.6 | 内建庞大心律数据库，可设定各种预先编辑好的心律，或可选择有节律障碍心律选项。 |
| 3.4.7 | 可使用真实心电图仪器，可模拟监测显示三导联、四导联、五导联、十二导联心电图。 |
| 3.4.8 | 使用真正的除颤仪，进行除颤、复律与同步监测心律功能。 |
| 3.4.9 | 可调整各种心率，并与脉搏、心电图同步变化。使用除颤仪进行同步监测心律时，呈现实时反应。 |
| 3.4.10 | 同时可以选择现有心电图伴有PAC、PJC、PVC（单源性）（多源性）、成对早搏、交接性一波心律、室性逸博心律、PSVT等，伴随时间可调节。 |
| 3.4.11 | 自动显示十二导联心电图报告。 |
| 3.4.12 | 内置心电图图库与模拟人ECG和模拟人病情相符，并可通过系统扩充心电图图库。 |
| ▲3.4.12.1 | 可模拟心肌缺血、损伤或坏死各状态下的不同心电图变化。心肌缺血、损伤或坏死程度可自行修改和编辑。 |
| 3.4.12.2 | 12导联心电图描记软件，可通过软件后台描绘心电图，保存到模拟人心电图库中。 |
| 3.4.13 | 骨内注射可使用真实的骨内注射针，操作时可抽出液体，并可行骨内输液练习。骨内注射模块可更换。 |
| 3.5 | 心脏复律和除颤 |
| 3.5.1 | 皮肤内置感应器，可感应真实的电极片和AED，与真实的仪器使用。 |
| 3.5.2 | 可使用临床真实的除颤仪，模拟人的心电图可同步显示在除颤仪或AED的监护界面上。 |
| 3.5.3 | 可感应除颤仪的除颤功率及电复律功率，并可设置除颤成功功率阈值和电复律成功的功率阈值。 |
| 3.5.4 | 模拟人可区分识别心脏除颤和同步电复律，在心电图上可以反映心外按压图形。 |
| 3.5.5 | 体外起搏，可使用多种起搏域值。 |
| 3.5.6 | 含自动感应系统，对于学生进行除颤、起搏等操作模拟人会自动感应，产生反应并自动记录到日志中。 |
| 3.6 | 消化系统方面： |
| 3.6.1 | 腹部分为4个象限，可闻及多种肠鸣音，各个肠鸣音听诊区间可行单独设定听诊状态； |
| 3.6.2 | 进行真实的肠道疾病的诊断，模拟人腹部由程序控制的肠鸣音，可设置为肠鸣音听不到、正常、腹鸣、亢进等不同的肠鸣音； |
| 3.6.3 | 可模拟过度吸气或插管错误而造成的胃扩张； |
| 3.7 | 泌尿生殖系统方面：支持导尿。 |
| 3.8 | CPR监控系统： |
| 3.8.1 | 心肺复苏时，模拟人可感知CPR操作，自动记录和测量。脉搏强度可随模拟人血压和心电图同步改变。 |
| 3.8.2 | CPR按压，胸前重击，胸外按压可以直观的体现在监护仪的心电波形上；可行口对口、简易呼吸器具通气；有效通气后，可见到胸部起伏。软件有CPR质量监控功能，包括平均按压频率、按压回弹量、深度，通气量、通气频率、按压间断时间，按压通气循环周期，心肺复苏总时间等。 |
| 3.8.3 | 学员进行CPR操作时，控制端模拟人操作软件，实时以动态按压波形、通气波形和文字的形式反馈学员操作情况；导师能够轻松的设置CPR各项数据的正确范围，当学员进行操作时，导师可以通过控制端软件，来直观看到学员的每次操作是否达标。产品出厂时，自动设置为2020美国心脏学会的标准，之后5年一次标准调整时，也可以自行设定。CPR分为考核模式和练习模式，在练习模式下，会有按压、通气的提示音，方便教学。 |
| 3.9 | 四肢、关节活动：前臂、肩部与髋关节可以拟真转动，双腿、双膝可以弯曲，可以平躺、半坐卧或坐起。 |
| 4 | 模拟监护仪： |
| 4.1 | 触控屏-生命体征监护仪,可以同时显示12种生理数据，它会随着模型人内部潜在的生理特征的变化，进行实时更新，容易改变各种设置，包括如显示颜色, 位置和警报等。 增强模拟培训的逼真性。包含：如心率、心电图波形、动脉血压、动脉血压波形、无创血压、呼吸频率、呼吸波形、血氧饱和度 、呼末二氧化碳、体温、颅内压、病程时间等。 |
| 4.2 | 可自行增加参数，并可实时改变参数数值，不受限制。 |
| 4.3 | 可显示病人的基本情况，照片，主诉，病史，各类高清晰X光片等及各种生理参数。 |
| 4.4 | 通过导师平板电脑共享文件，可在模拟监护仪上实时显示，X光片、实验室报告、断层扫描、图片和视频等。 |
| 4.5 | 自带动态12导联心电图与导师设置心电图内容同步，支持冻结观察、保存波形及打印，可进行心电图的分析。 |
| 4.6 | 学员可以通过虚拟监护仪进行虚拟电除颤治疗。虚拟监护仪上自带同步与非同步的除颤及电复律治疗，可设置除颤焦耳数值，选择充电及放电，虚拟电治疗在心电图波形上同步出现除颤标记，并且系统可以自动识别除颤操作和记录焦耳数，并自动记录于导师控制平板的日志界面。 |
| 4.7 | 自带有虚拟心脏起搏功能，学员可以根据情境案例需要设置起搏电流和频率，在心电图波形上可同步呈现起搏标记，并自动记录在导师平板电脑日志中。 |
| 5 | 药物识别系统和药理分析系统： |
| 5.1 | 能自动识别所注射药物种类和剂量，并实时记录到日志中。 |
| 5.2 | 可扩充识别药物及药理分析的种类。 |
| 5.3 | 可根据不同病例和病情的不同病情下可更改成不同药物，系统增加可自动识别的药物。 |
| 5.4 | 两种方式产生药理反应：根据药物半衰期自动做出用药后生命体征反应，也可根据所编辑案例需要调整用药反应。正确的或错误的治疗方案会使模拟人产生相应的生命体征变化。 |
| 5.5 | 预设多种临床药物： 内容涵盖ACLS高级复苏药物，提供功能强大的药物治疗编辑器和多种给药途径。 |
| 5.6 | 自动药物辨识系统，模拟人可自动辨认药物种类、剂量。所给予的药物经辨识后，会自动产生药物作用，影响模拟人的生命体征，软件内建有药物库包含常用药物、急救及妇产科专科用药。系统包含自动识别药物库扩充界面，根据单位、途径、半衰期、峰值时间、药物反应等编辑内容及增加自动识别的药物。 |
| 5.7 | 系统需具有药物作用检测，用户在药物作用监测下可查看药物效应与药物血浆浓度或数据。用户在进行药物作用测试时，药物效应与药物血浓度可根据用户自定义测试对象的体重显示出测试的药物在标准使用剂量、超剂量时对应的药物血浓度、药物作用程度半衰期等详细的数据。并且可查看几种药物相互作用的情况。 |
| 6. | 软件操作系统： |
| 6.1 | 适用于Windows系统，操作界面友好。 |
| 6.2 | 诊疗日志：患者平台强大的事件记录功能，每一步操作软件系统都可将监视器中的生命体征指标记录一次，用药记录及事件操作记录等以供治疗回顾使用。 |
| 6.3 | 预设临床急危重症病例以及病例编辑和运行病例。 |
| 6.4 | 预设临床急危重症病例10个包括有：心衰病例，心律失常病例，肺气肿病例，急性中毒、毒品中毒等病例. |
| 6.5 | 教学指导套装： |
| 6.5.1 | 教学指导套装可提供一整套完整的训练套装，提供最有效的模拟学习体验，此套教学系统，包含有书面指导和配套模拟人内置互动软件，使用一键式启动方便导师和学员快速进入模拟教学情境。 |
| 6.5.2 | 包含不少于10套完整的情境病例（包含心肌梗死、房颤、慢阻肺、阿片类药物过量、中风、脑损伤和气胸、肺栓塞等） |
| 6.5.3 | 每一套情境病例教学内容包含：病例设计目的、病例主题的论证依据、学习目标、学习应具有的能力、参与情境练习的心理认知、患者的病史、场景所需物品、医嘱、预先提供个学员的信息报告、导师提示的病例时间表、病例流程图。 |
| 6.5.4 | 且以上内容与模拟人的联系和互动已经内置于该套模拟人系统中。 |
| 6.6 | 通过运行屏幕细节记录，可快速浏览模拟人实施状态，可在运行期间点击按钮，控制模拟人的生理参数，是模拟人的生理状态跟随医护人员的救治做出反馈。 |
| 6.7 | 仿真案例运行时可与绑定的“患者”、情景、教学内容及已选设置自动运行，可由导师控制模块，允许在任何时间对模拟人生命体征进行控制。 |
| 6.8 | 系统可通过设置病情按不同色块区分。 |
| 6.9 | 包含线性病例和分支病例编辑模块，适合各种难易程度的病例编辑。 |
| 6.10 | 界面扩充显示模拟人病情状态、日志、项目操作内容、案例运行框架及目前运行阶段。 |
| 6.11 | 病例运行期间，可直接点击节点（或称框架），改变病例发展方向，从而打破病例编辑的局限性以及消除病例编辑时繁复的逻辑思维要求。同时增加病例运行时的可操控性和增加病例的多变性。 |
| ▲6.12 | 3D模拟型软件功能：软件界面的虚拟病人，可显示完整皮肤的虚拟病人或透视虚拟病人的骨骼、心血管和内脏等状态。该3D模型可旋转、放大，可直接点击局部，在系统中显示和修改模拟人生命体征参数。显示呼吸道、呼吸系统、循环系统数据。 |
| 7 | 创伤模块 |
| 7.1 | 提供原厂创伤截肢下肢 |
| 7.2 | 提供原厂创伤截肢手臂 |
| 7.3 | 原厂急救装备1套 |
| 7.4 | 原厂烧伤装备1套 |
| 7.5 | 原厂创伤装备1套 |
| 7.6 | 原厂灾害装备1套 |
| 四 | 配置要求 |
| 1 | 高级无线智能模拟人（含药物识别）1台 |
| 2 | 高级无线智能模拟人电源线1套 |
| 3 | 模拟生命体征监护仪电脑1台 |
| 4 | 导师控制平板电脑1台 |
| 5 | 无线控制系统1套 |
| 6 | 药物识别系统：1套 |
| 7 | 外科环状软骨配件组1套 |
| 8 | 气胸更换模块1套 |
| 9 | 骨内注射更换模块1套 |
| 10 | 原厂智能模拟呼吸训练系统 1套 |
| 11 | 原厂创伤训练肢体（上肢、下肢）1套 |
| 12 | 原厂急救装备1套 |
| 13 | 原厂烧伤装备1套 |
| 14 | 原厂创伤装备1套 |
| 15 | 原厂灾害装备1套 |
| 16 | 说明书1本 |
| 五 | 商务条款 |
| 1 | 整机免费保修≥3年（含耗材），维修响应时间不超过8小时。 |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |
| 5 | 软件终身免费升级。 |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时。保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 7 | 招标公示期结束后5个工作日内，持下述材料到医院进行合同签订，含医疗器械注册证（所有附件）（复印件盖红章）、营业执照（复印件盖红章）、医疗器械经营许可证（复印件盖红章）、代理授权证书（从厂家授权到投标公司）、代理授权证书（从公司到个人）、中标通知书（原件一份，复印件2份盖章）、需要履约保证金的提供收据复印件、采购合同一式四份（经销商签字盖章）、配置清单4份、售后服务承诺书、彩页资料等。 |
| 8 | 公司提供产品到医院后按照医院验收流程进行验收，验收合格后提供发票。到货前需提供机器出厂编号。验收按照医院制定的验收单进行验收，所有需签字的地方签字后方算验收完成。验收中需提供资料有设备原厂合格证明、设备铭牌照片一张（在医院背景中照片）、如有注册证的需提供国家药监局网站注册证在线查询截屏打印页（带超链接）、中文说明书（拷入U盘中）、随机操作规程（拷入U盘中）、维修手册（拷入U盘中）、培训资料（拷入U盘中）、所有进口设备均需提供报关单（复印件公司盖章）、进口法检设备还需提供检验检疫证明，必须有对应的机器出厂编号（复印件盖公司章）。 |

标项004                            采购单位： 杭州市第一人民医院

设备名称：综合介入模拟人

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算：290万元 |
| 二 | 功能：综合介入手术模拟训练系统，专门用于进行冠脉介入、冠脉造影、射频消融、神经介入 、颈动脉介入、外周造影等模块的综合技能诊疗培训设备，可适用于内科、普外科、介入科、等学员及青年医师技能的提升。 |
| 三 | 技术要求 |
| 1 | 功能要求 |
| 1.1 | 综合介入手术模拟训练系统，专门用于进行冠脉介入、冠脉造影、射频消融、神经介入 、颈动脉介入、外周造影等模块的综合技能诊疗培训设备，可适用于内科、普外科、介入科、等学员及青年医师技能的提升。 |
| 1.2 | 产品所有病例为真实病例，要求带自主力反馈，操作不当会引发各种并发症 |
| ▲1.3 | 支持使用所有真实的临床介入器械，系统可以精确识别和区分0.3mm到8mm （24F）内所有真实介入手术器械，包含不同规格导丝，导管，微导管，球囊，保护伞，大直径支架，起搏器电极，支持使用包括、抽吸导管、房间隔穿刺针等在内的真实特殊器械。 |
| 1.4 | 可与真实的临床诊断设备相连使用，如进行心房3维标测设备、FFR、OCT等。 |
| 1.5 | 可以进行射线防护训练，具有实时放射剂量检测、病人和术者的实时摄取图、术者不同器官摄取图、图像质量和摄取值的实时变化、多种护具的选择和使用、术后患者摄取量的报告和术后术者摄取量的报告。 |
| 1.6 | 符合真实临床操作情景，心脏病介入病例支持桡动脉和股动脉2种入路方式。 |
| 1.7 | 可进行冠脉造影训练，提供不同造影导管的选择。 |
| 1.8 | 冠状介入训练可模拟临床常见急性心梗、CTO等多种复杂情景。 |
| 1.9 | 神经介入训练可真实模拟临床的弹簧圈填赛、球囊辅助、支架辅助等不同栓塞方式。 |
| 1.10 | 根据不同学员的身高和患者体位的要求，整机可升降式，便于适应并选择最佳的操作姿势，提升训练的效果。 |
| 1.11 | 教学具备操作记录回顾及操作视频即时和时移回放功能，可自动评估手术时间、器械路径长度、旋转角度和组织损伤等分项，各分项可支持excel表格导出，并且针对每一个评分项进行分析和提出改善建议。 |
| 1.12 | 产品技能操作过程中具备3D视图导航及实时互动功能，可自由切换立体显示虚拟病人不同部位的整体结构并进行触摸操作屏幕旋转，同时可追踪镜头在器官内的实时位置，更加逼真、直观的便于学员清晰掌握技能的难点、要点和技巧点，同时满足教学带教和自主训练。 |
| 1.15 | 可进行无创、反复练习，减少并避免不必要医疗纠纷的产生，加快医疗手术高素质、高能力人才培养的速度。 |
| 2 | 技术参数 |
| （一） | 系统功能要求 |
| 1 | 可模拟真实导管室环境。导管床可升降，床面长度大于220cm，不小于43吋4K显示系统，不小于22吋彩色液晶触摸教学系统。 |
| 2 | 全尺寸病人模型，提供左右股动脉，左右桡动脉及左侧锁骨下穿刺口。 |
| 3 | 独立操控手柄控制。手柄实体按键功能至少需包含：C臂控制、导管床调整、路图、影像回放控制，射线质量，X线遮罩调整。 |
| 4 | 可准确识别和跟踪0.3mm～8mm (24F)范围内的所有真实介入手术器械，包含各种不同规格导丝，导管，微导管，导丝，球囊，保护伞，大直径支架，起搏器电极等。 |
| ▲5 | 整机需满足医院不同教学场景及临床培训需求，含电动升降全尺寸模拟导管床一体化整机，整机含可拆卸便携介入训练系统； 该便捷介入训练系统具有力反馈系统可单独便携移动使用，所有病例训练内容及使用数据和整机完全同步。 |
| 6 | 所有手术提供病人动态生理指征显示，包括12导联心电图，主动脉压，呼吸频率等常用参数。 |
| 7 | 提供术前病人信息介绍，造影图像，病例引导及建议最佳工作体位。 |
| 8 | 提供高压注射泵功能,可设定造影剂流量和流速。 |
| 9 | 提供丰富的术中药物选择，可以控制剂量和给药方式。 |
| 10 | 具备录影、截图等图像控制和测量功能，并以常用视频格式导出到其他存储介质。 |
| 11 | 手术后提供详尽报告，手术中的错误操作信息会被记录其中。 |
| 12 | 术中可以显示术者和患者的实时吸收剂量(mGy)，可实时显示术者各主要腺体的实际射线吸收量。吸收剂量计算以真实物理模型为基础（须提供≥3张以上的实物图例或软件截图文件证明）。 |
| 13 | 可选择多种模拟防护：铅眼镜，铅围脖，铅围裙等。 |
| （二） | 软件训练功能 |
| 1 | 基础冠脉介入模块 |
| 1.1 | 提供不少于40个病例，所有病例都可在术中任意选择桡动脉或者股动脉入路。 |
| 1.2 | 可模拟夹层，房颤，无复流，痉挛，血栓等并发症。 |
| 1.3 | 支持使用CTO导丝，球囊反搏泵（IABP），抽吸导管等特殊器械。 |
| 2 | 冠脉介入造影训练 |
| 3 | 急性冠脉综合介入训练 |
| 3.1 | 提供不少于10个专属急诊训练病例 |
| 3.2 | 包含心梗和急性心脏综合征 |
| 3.3 | 强化急诊情况下的造影，血栓抽吸 |
| 3.4 | 辅助IABP以及除颤装置（虚拟界面）的使用 |
| 4 | 经桡冠脉介入训练 |
| 4.1 | 提供不少于10个专属训练病例 |
| 4.2 | 可进行桡动脉介入导管组合训练 |
| 4.3 | 系统自带不同的桡动脉解剖模型 |
| 4.4 | 支持分叉病变介入治疗，可实现在真实临床中同一实际导管内插入双导丝和双球囊进行训练操作。（需提供分叉病变通过实际双导丝、双球囊进行介入训练的操作演示视频佐证） |
| 5 | OCT,FFR,IVUS指引下冠脉介入训练 |
| 5.1 | 包含至少6个病例可进行OCT、FFR、IVUS指引下的冠脉介入训练。（需提供产品实际功能界面截图） |
| ▲5.2 | 可以在术中实时调用当前探查血管的OCT,IVUS影像，并在术种实时测量当前学员的FFR参数 |
| 5.4 | 可以在导师模式下，任意设置并发症发生的位置，种类以及治疗手段 |
| 5.5 | 可以利用IVUS影像探查出血管钙化的情况，并对血管钙化部分可以应用旋磨或者激光消逝治疗（须提供≥3张以上的实物图例或软件截图文件证明） |
| 6 | 腹主动脉修复训练 |
| 6.1 | 病例数不少于15个，包含多个迂曲的腹主动脉模型；至少包含2个腹主动脉破裂病例 |
| 6.2 | 支持双腿入路 |
| 6.3 | 支持使用真实的18F大支架系统 |
| 6.4 | 支持2片式和3片式不少于两种腹主动脉支架的使用 |
| 7 | 胸主动脉修复训练 |
| 7.1 | 不少于8个病例包含胸主动脉夹层和胸主动脉瘤病例 |
| 7.2 | 包含减速伤病例 |
| 7.3 | 支持双腿入路 |
| 7.4 | 支持使用真实的18F大支架系统 |
| 8 | 膝部以下血管介入训练 |
| 8.1 | 不少于10个包含不同狭窄程度的膝部以下血管病变的病例。 |
| 8.2 | 提供多种造影导管,超选导管进行病变处理 |
| 8.3 | 可以选择0.014和0.018系统的所有临床实用的真实的球囊及支架进行治疗操作。 |
| 9 | 肾动脉介入训练 |
| 9.1 | 不少于8个病例，覆盖不同难易，迂曲程度的肾动脉模型，包括开口病变。 |
| 9.2 | 提供丰富的球囊，支架选择性。 |
| 9.3 | 可使用并随机提供真实的0.035英寸球囊。 |
| 10 | 髂动脉介入训练 |
| 10.1 | 不少于15个覆盖多种病变及解剖选择的病例。 |
| 10.2 | 支持使用0.035英寸和0.018英寸两种实际球囊导丝系统。 |
| 10.3 | 支持自膨和球扩两种支架释放方式。 |
| 10.4 | 提供丰富的预扩张及后扩张球囊选择。 |
| 11 | 股浅动脉介入训练 |
| 11.1 | 提供不少于20个覆盖多种病变及解剖选择的病例。 |
| 11.2 | 支持使用0.035英寸和0.018英寸两种球囊导丝系统。 |
| 11.3 | 支持自膨和球扩两种支架释放方式。 |
| 11.4 | 提供丰富的预扩张及后扩张球囊选择。 |
| 12 | 肾交感神经消融训练 |
| 12.1 | 可训练利用交感神经消融的方法治理顽固性高血压，包含不同的肾动脉解剖形态的不少于5个病例。（需提供产品实际功能界面截图） |
| 12.2 | 可以模拟球囊消融导管的使用，可以3D形态显示出消融操作的轨迹。 |
| 12.3 | 可以模拟操作不当是出现的痉挛以及血管迷走神经性反应 |
| 13 | 颅内动脉瘤栓塞训练 |
| 13.1 | 可以使用真实手术器械，包括2.3F微导管,且随机提供该器械。 |
| 13.2 | 可以实现球囊辅助填弹簧圈以及支架辅助下的弹簧圈填塞。 |
| 13.3 | 设备中可以选择Pipeline装置进行血流导向治疗。 |
| 13.4 | 提供双C臂造影。 |
| 13.5 | 需提供不少于20个病例数，包含巨大瘤，宽瘤颈的多个病例，且可以利用给定的模板自行设计动脉瘤位置、类型、大小(需提供详细的病例信息佐证)。 |
| 13.6 | 可进行颅内支架的放置。 |
| 13.7 | 系统支持2D,3D多种不同弹簧圈的选择使用。 |
| 13.8 | 可模拟颈动脉狭窄，瘤壁破裂等多种并发症。 |
| 13.9 | 具备病例制作功能，可以自行设计动脉瘤位置、类型、大小。 |
| 13.10 | 支持将真实病人场景制作成可系统操作病例。 |
| 14 | 急性脑卒中训练 |
| 14.1 | 提供至少15个病例，可模拟急诊病人临床场景。 |
| 14.2 | 可以利用系统给定的模板任意设置血栓位置，添加病例。 |
| 14.3 | 支持抽吸导管、除栓支架的使用。 |
| 14.4 | 可提供丰富的药物选择。 |
| 14.5 | 用户可以任意设置血栓位置。 |
| 14.6 | 可以导入真实临床患者病例。 |
| 15 | 颈动脉介入训练 |
| 15.1 | 提供不少于20个病例，且用户可以利用给定的模板任意设置颈动脉狭窄位置,可以自定义编辑病变狭窄类型，狭窄程度，可以自定义并发症(如血管痉挛等)发生位置。 |
| 15.2 | 支持使用真实保护伞、自膨支架等真实临床器械。 |
| 15.3 | 可进行血管狭窄程度测量。 |
| 15.4 | 手术操作不当是可以出现血管痉挛、缺血等并发症。 |
| 15.5 | 提供丰富的球囊支架选择范围。 |
| 15.6 | 可进行术后脑部血管造影。 |
| 16 | 颅内动静脉畸形训练 |
| 16.1 | 提供多个的不同颅内血管畸形团变异的病例，针对每一个血管畸形团都可以选择2个～3个入路进行栓塞（需提供产品实际功能界面截图佐证） |
| 16.2 | 可以提供双C臂造影。 |
| 16.3 | 可以实现对临床注射DMSO二甲基亚砜溶解液过程的模拟。 |
| ▲16.4 | 可以使用真实不大于2.3F的微导管进行栓塞凝胶对颅内畸形血管团进行栓赛的操作。 |
| 16.5 | 可以模拟填充注射不当时出现的反流现象。 |
| 17 | 脑卒中取栓重建模块 |
| 17.1 | 可以自行设计栓塞位置，类型，长短，进行脑卒中取栓病例的重建（需提供产品实际功能界面截图或提供该病例通过上述指标进行重建的操作演示视频佐证） |
| ▲17.2 | 可以自定义重建真实患者的数据（STL格式），制作成可进行训练操作的脑卒中取栓病例。 |
| 18 | 腹主动脉修复重建训练 |
| 18.1 | 可以对现有病例的解剖数据进行加工，修剪，拼接，通过调整病变位置，大小，朝向等参数以创建新的操作病例 |
| 18.2 | 可以将真实患者数据（STL格式）制作成可操作腹主动脉修复重建病例 |
| 19 | 胸主动脉修复重建训练 |
| 19.1 | 可以对现有病例的解剖数据进行加工，修剪，拼接，通过调整病变位置，大小，朝向等参数以创建新的操作病例 |
| 19.2 | 可以将真实患者数据（STL格式）制作成胸主动脉修复重建训练的可操作病例 |
| 20 | 颈动脉狭窄重建训练 |
| 20.1 | 可以对现有病例的解剖数据进行加工，修剪，拼接，通过调整病变位置，大小，朝向等参数以创建新的操作病例 |
| 20.2 | 可以将真实患者数据（STL格式）制作成颈动脉狭窄的可操作病例 |
| 21 | 动脉瘤栓塞重建训练 |
| 21.1 | 可以对现有病例的解剖数据进行加工，修剪，拼接，通过调整病变位置，大小，朝向等参数以创建新的操作病例 |
| 21.2 | 可以将真实患者数据制作成可操作病例 |
| 22 | 外周一体化支架训练 |
| 22.1 | 提供不少于4个胸主动脉夹层病例用于外周一体化支架置入术训练 |
| 22.2 | 可以在术中选用一体化开窗支架完成胸主动脉和锁骨下分支动脉的保护，可以使用真实一体化支架的释放手柄完成操作。（需提供产品实际功能界面截图佐证） |
| 22.3 | 模拟病例应基于国内临床患者数据进行设计。（需提供相应模拟病例的原型病例信息，包含患者原始CT及造影图像进行佐证） |
| 23 | 下肢栓塞病变治疗训练 |
| 23.1 | 需提供不少于10个病变病例 |
| 23.2 | 可以模拟下肢栓塞病例的造影检查情况 |
| 23.3 | 可以利用血栓抽吸设备进行下肢栓塞的治疗 |
| 23.4 | 可以利用血管内旋磨设备进行下肢栓塞的治疗 |
| 23.5 | 可以利用激光消逝设备进行下肢栓塞的治疗 |
| 24 | 颅内血流导向装置放置训练 |
| 24.1 | 需提供不少于8个病例进行颅内血流导向装置的放置训练 |
| 24.2 | 可模拟至少三种临床最主流的颅内血流导向装置的放置，如Pipeline、Surpass、Tubeidge。（需提供产品实际功能界面截图佐证） |
| 25 | 颈动脉保护伞放置训练 |
| 25.1 | 需提供不少于20个病例，可覆盖I，II,III型主动脉弓等不同的解剖类型 |
| 25.2 | 可以至少训练使用临床主流的2种以上远端保护伞装置，如Spider 分体式保护伞、AngioGuard 一体化保护伞 |
| 26 | 冠脉造影训练 |
| 26.1 | 需提供不少于20个病例进行冠脉造影训练 |
| 26.2 | 可以进行冠脉血管各部位的造影操作 |
| 26.3 | 可以进行搭桥后血管的造影操作 |
| 26.4 | 可以进行乳内动脉的造影操作 |
| 26.5 | 软件内可以提供超过20种不同的造影导管选择 |
| 27 | 颅内造影训练 |
| 27.1 | 包含10个病例可进行颅内造影训练 |
| 27.2 | 可以训练I,II,III型主动脉弓的导管操作 |
| 27.3 | 可以提供双机头（C臂）影像下的颅内造影 |
| 27.4 | 可以模拟血栓或者动脉瘤，血管畸形等颅内主要疾病 |
| 28 | 外周造影训练 |
| 28.1 | 需提供不少于20个病例数，至少包含肾动脉、髂动脉、股浅动脉以及膝部以下动脉的造影训练病例(需提供详细的病例信息佐证)。 |
| 28.2 | 支持使用真实器械 |
| 28.3 | 可以进行DSA路图操作。 |
| 28.4 | 可以对病变进行测量。 |
| 29 | 课程管理 |
| 29.1 | 可根据不同学员、不同授课内容进行不同课程的设置和管理 |
| 29.2 | 课程可自由组合不同训练任务、不同训练难度、不同评估考核标准，满足进阶式临床诊疗能力的训练。 |
| 29.3 | 支持自定义设计并发症位置、触发极致，可按照不同的教学大纲设置课程。 |
| 30 | 介入手术视频管理 |
| 30.1 | 系统可自带经典介入操作标准视频 |
| 30.2 | 可对病例/手术操作进行自定义视频录制及管理 |
| 31 | 导师培训评估考核 |
| 31.1 | 系统自带操作管理评估报告 |
| 31.2 | 可包含患者信息、手术操作信息、造影计量、射线时间、DSA时间、具体器械使用情况、操作时长、术者等信息 |
| 31.3 | 可自定义设置评估标准，考核评估报告可自动匹配标准曲线图 |
| （三） | 系统兼容性、可拓展性、稳定性 |
| 1 | 可选择多种载体，模拟人、导管室、杂交手术室等。 |
| 2 | 可以直接连接真实临床设备，如3维导航设备，OCT, FFR （血流储备分数测定）等。 |
| 3 | 可以使用所有真实临床器械（包括各种球囊，微导管，起搏电极等特殊器械）（需提供上述临床真实微导管、球囊、起搏电极器械在系统运行病例过程中实际应用的操作演示视频佐证） |
| 4 | 系统具备先进性，可连接真实介入手术机器人,可进行不同的临床科研对比研究，进行课题、科研的成果转化。（需提供能力证明佐证） |
| 5 | 系统要求稳定，产品功能及市场使用成熟（需提供实际用户清单和实际培训活动照片，并提供不少于3份同型号产品业绩合同佐证） |
| 6 | 系统支持真实患者数据导入，进行三维重建STL， 拼接，预手术模拟。 |
| 四 | 配置要求 |
| 1 | 移动教学图形工作站：1台 |
| 2 | 原厂可电动升降全尺寸模拟导管床（整机含可拆卸式便携介入训练系统）：1张 |
| 3 | 全尺寸模拟病人模型： 1套 |
| 4 | 不小于43寸LCD显示屏：1台 |
| 5 | 大屏独立支架：1套 |
| 6 | 不小22寸触摸显示屏：1台 |
| 7 | 高清介入教学显示器：1台 |
| 8 | 模拟数字X射像（DSA）和导管床控制手柄：1台 |
| 9 | 力反馈器：1套 |
| 10 | 配套介入真实手术器械：1批 |
| 10.1 | 2.3F（法）微导管 : 1根 |
| 10.2 | 5F（法）导管：1根 |
| 10.3 | 6F（法）导管:1根 |
| 10.4 | 7F（法）导管5）8F（法）导管:1根 |
| 10.5 | 0.014in（英寸）导丝:1根 |
| 10.6 | 0.035in（英寸）导丝: 1根 |
| 10.7 | 18F（法）以上模拟大直径支架：1个 |
| 10.8 | 起搏器电极导线：1根 |
| 10.9 | 房间隔穿刺针：1根 |
| 10.10 | 房间隔穿刺扩张鞘：1 |
| 10.11 | 房间隔穿刺鞘：1根 |
| 11 | 两个符合航空托运标准的运输箱 |
|  | 软件功能 |
| 1 | 基础冠脉介入训练 |
| 2 | 冠脉介入造影训练 |
| 3 | 急性冠脉综合症介入训练 |
| 4 | 经桡冠脉介入训练 |
| 5 | OCT,FFR,IVUS指引下的冠脉介入训练 |
| 6 | 腹主动脉修复训练 |
| 7 | 胸主动脉修复训练 |
| 8 | 膝部以下血管介入训练 |
| 9 | 肾动脉介入训练 |
| 10 | 髂动脉介入训练 |
| 12 | 股浅动脉介入训练 |
| 13 | 肾交感神经消融训练 |
| 14 | 颅内动脉瘤栓塞训练 |
| 15 | 急性脑卒中训练 |
| 16 | 颈动脉介入训练 |
| 17 | 颅内动静脉畸形训练 |
| 18 | 腹主动脉修复重建训练 |
| 19 | 胸主动脉修复重建训练 |
| 20 | 颈动脉狭窄重建训练 |
| 21 | 动脉瘤栓塞重建训练 |
| 22 | 外周一体化支架训练 |
| 23 | 下肢栓塞病变治疗训练 |
| 24 | 颅内血流导向装置放置训练 |
| 25 | 颈动脉保护伞放置训练 |
| 26 | 冠脉造影训练 |
| 27 | 颅内造影训练 |
| 28 | 外周造影训练 |
| 29 | 课程认证管理 |
| 30 | 介入手术视频管理 |
| 31 | 导师评估考核管理 |
| 五 | 商务条款 |
| 1 | 整机免费保修≥1年（含耗材），维修响应时间不超过8小时。 |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |
| 5 | 软件终身免费升级。 |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时。保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 7 | 招标公示期结束后5个工作日内，持下述材料到医院进行合同签订，含医疗器械注册证（所有附件）（复印件盖红章）、营业执照（复印件盖红章）、医疗器械经营许可证（复印件盖红章）、代理授权证书（从厂家授权到投标公司）、代理授权证书（从公司到个人）、中标通知书（原件一份，复印件2份盖章）、需要履约保证金的提供收据复印件、采购合同一式四份（经销商签字盖章）、配置清单4份、售后服务承诺书、彩页资料等。。 |
| 8 | 公司提供产品到医院后按照医院验收流程进行验收，验收合格后提供发票。到货前需提供机器出厂编号。验收按照医院制定的验收单进行验收，所有需签字的地方签字后方算验收完成。验收中需提供资料有设备原厂合格证明、设备铭牌照片一张（在医院背景中照片）、如有注册证的需提供国家药监局网站注册证在线查询截屏打印页（带超链接）、中文说明书（拷入U盘中）、随机操作规程（拷入U盘中）、维修手册（拷入U盘中）、培训资料（拷入U盘中）、所有进口设备均需提供报关单（复印件公司盖章）、进口法检设备还需提供检验检疫证明，必须有对应的机器出厂编号（复印件盖公司章）。 |

标项005                            采购单位： 杭州市第一人民医院

设备名称：麻醉机

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地： 国产 数量： 2 台 预算单价：27.5万 |
| 二 | 适用于新生儿、儿童及成人等麻醉手术。 |
| 三 | 技术要求 |
| ▲1 | 该设备需要提供《医疗器械注册证》 |
| ▲2 | 外置可调≥270°视角，≥15英寸彩色可多角度旋转及调节倾斜度的高触感SAW玻璃触摸显示屏幕。 |
| 3 | 机架：带推车，三个大抽屉，前轮脚刹，后备电池使用时间≥90分钟。 |
| 4 | 工作台双层灯光亮度可调，标配气体模块侧插槽，标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。 |
| 5 | 氧气具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警，快速充氧范围25-75L/min，具有空气气源及接口。 |
| 6 | 配氧气、空气电子流量计，流量通过时屏幕电子显示，流量范围0.1-15L/min。 |
| 7 | 具备备用机械流量管，流量范围1-10L/min，保证在停电时也能正常工作。 |
| 8 | 两个挥发罐的槽位，具备挥发罐自动检测功能，提示低压漏气等状态。 |
| 9 | 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以手工拆卸、安装。 |
| 10 | 所有回路可耐受134℃高温高压消毒避免院内交叉感染。 |
| 11 | 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，具备智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。 |
| 12 | 标配ACGO新鲜气体出口和辅助吸氧装置（无需开机可直接吸氧方便急救）。 |
| 13 | 内置冷凝，除水汽功能，采用物理方式解决回路积水问题。 |
| 14 | 外置上升式风箱，便于观察呼吸回路是否泄露，机控时手捏皮囊不参与回路呼吸，减少回路容积。 |
| ▲ 15 | 吸入和呼出端均配置高精度流量传感器，流量补偿范围：100 ml/ min-15L/min；流量传感器使用寿命≥3年，可耐受134℃高温高压消毒且附有134℃可消毒标识。 |
| 16 | 用户可选择的全自检或部分自检功能，既保证安全的使用，又保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。 |
| 17 | 气动电控呼吸机，支持中英文界面。 |
| 18 | 提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、PCV-VG（压力控制容量保证）、SIMV PCV、SIMV VCV、PSVPro（具备窒息保护）、手动通气、电子PEEP。 |
| 19 | PCV潮气量监测范围：5-1500ml。最大吸气流速：≥120L/min。 |
| 20 | 呼吸频率：4-100 次/分钟，吸呼比：2:1到1:8。 |
| 21 | 压力范围（压力模式）： 5 到 60 cmH2O。压力限制范围：12到 100 cmH2O。 PEEP范围：关，4 到 30 cmH2O。 |
| 22 | PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式。 |
| 23 | 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。 |
| 24 | 标配三种工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术模式。 |
| ▲25 | 标配三种回路肺功能呼吸环监测功能，可显示描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环，回路顺应性，气体流速，可冻结6个呼吸参考环，用于观察病人肺顺应性变化。 |
| 26 | 监测参数：吸入氧、空气或笑气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。 |
| 27 | 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等。 |
| 四 | 配置要求 |
| 1 | 主机一台：双罐位 |
| 2 | 配置压力控制-容量保证模式（PCV-VG）、配置带窒息保护的压力支持模式（PSVpro） 一套 |
| 3 | 标配ACGO新鲜气体出口和辅助吸氧装置 1套 |
| 4 | 钠石灰罐（带CO2旁路功能） 1个 |
| 五 | 商务条款 |
| 1 | 整机免费保修≥4年，维修响应时间不超过8小时。 |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |
| 5 | 软件终身免费升级。 |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时。保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 7 | 招标公示期结束后5个工作日内，持下述材料到医院进行合同签订，含医疗器械注册证（所有附件）（复印件盖红章）、营业执照（复印件盖红章）、医疗器械经营许可证（复印件盖红章）、代理授权证书（从厂家授权到投标公司）、代理授权证书（从公司到个人）、中标通知书（原件一份，复印件2份盖章）、需要履约保证金的提供收据复印件、采购合同一式四份（经销商签字盖章）、配置清单4份、售后服务承诺书、彩页资料等。 |
| 8 | 公司提供产品到医院后按照医院验收流程进行验收，验收合格后提供发票。到货前需提供机器出厂编号。验收按照医院制定的验收单进行验收，所有需签字的地方签字后方算验收完成。验收中需提供资料有设备原厂合格证明、设备铭牌照片一张（在医院背景中照片）、如有注册证的需提供国家药监局网站注册证在线查询截屏打印页（带超链接）、中文说明书（拷入U盘中）、随机操作规程（拷入U盘中）、维修手册（拷入U盘中）、培训资料（拷入U盘中）、所有进口设备均需提供报关单（复印件公司盖章）、进口法检设备还需提供检验检疫证明，必须有对应的机器出厂编号（复印件盖公司章）。 |

标项006                            采购单位： 杭州市第一人民医院

设备名称：肌电诱发电位仪

| 序号 | 招 标 规 格 |
| --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算：40万元 |
| 二 | 功能：用于脑死亡和术中神经监测。 |
| 三 | 技术要求 |
| 1 | 同屏双视窗显示在SCS、MCV、F-WAVE、重复电刺激、H-Reflex等项目中，同屏双视窗其中大视窗显示测定波形和视窗叠印波形；在Blink Reflex测量时，大视窗显示测定波形和小视窗积分波形。 |
| 1.1 | 多重任务操作同时打开8-12个测量项目视窗；各项目测量时无需关闭其它打开的项目，完成全部项目测量时可将已打开的项目的测量数据及波形传送到EXCEL上生成标准报告。 |
| 1.2 | 快速自动报告生成三类的报告形式，只需在快捷键上一键生成： （1）数据直接传送到Microsoft Excel / Word上生成告 （2）可直接生成PDF报告； （3）屏幕硬打印报告； （4）波形、数据和注释内容集中打印的标准报告。 |
| 1.3 | 快速定标只要确定波形的起点，波形的波峰、波谷、交叉点自动标记。 |
| ▲1.4 | 多模式ERP测量检查项目标配可与多任务刺激呈现软件结合，完成：图片P300、中文N400、多种刺激混合等高级心理分析。 |
| ▲1.5 | 软件可在任意个台电脑上安装，读图出报告。(不需要购买密码狗) |
| 1.6 | 双灵敏度显示ABR and MLR、SEP和SSEP能同屏同时测量。 |
| 1.7 | 自动听觉鉴定专用自动ABR测量程序，自动完成听觉鉴定测量。 |
| ▲1.8 | 放大器通道数：≥4 。（提供的注册证中必须标明四通道的放大器以证明） |
| 1.9 | 输入阻抗：≥1000ΜΩ。 |
| 1.10 | 共模抑制比CMRR：＞127dB 。(必须提供检测报告证明） |
| 1.11 | 噪声：≤0.6µVrms（在1Hz-10KHz范畴内输入短路）。 |
| 1.12 | A/D转换：16bit 。 |
| 1.13 | 灵敏度：1-500μV/div,1-10mV/div，≥13级。 |
| 四 | 配置要求 |
| 1 | 主机（USB接口） 1套 |
| 2 | 专用笔记本电脑 1台 |
| 3 | 激光打印机（国内采购） 1台 |
| 4 | 4通道电极输入盒 1个 |
| 5 | 手柄电刺激器 1个 |
| 6 | 鞍状电刺激器 2个 |
| 7 | 脚踏开关（双功能，可自由设定功能） 1个 |
| 8 | 一拖二鳄鱼夹线 3根 |
| 9 | 肌电诱发仪软件 1套 |
| 10 | 诱发电位电极（包括5个盘状电极及一条跨接线） 1个 |
| 11 | 脑电膏 1盒 |
| 12 | 接地电极 1根 |
| 13 | 皮肤清洁膏 1盒 |
| 14 | 移动台车（国产） 1套 |
| 五 | 商务条款 |
| 1 | 整机免费保修≥3年（含耗材），维修响应时间不超过8小时。 |
| 2 | 提供原厂售后服务承诺。 |
| 3 | 随机提供操作手册及维修手册，提供操作规程和维护保养规程。 |
| 4 | 根据医院需求提供操作培训。 |
| 5 | 软件终身免费升级。 |
| 6 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时。保证零配件供应时间不少于8年。 |
| 7 | 招标公示期结束后5个工作日内，持下述材料到医院进行合同签订，含医疗器械注册证（所有附件）（复印件盖红章）、营业执照（复印件盖红章）、医疗器械经营许可证（复印件盖红章）、代理授权证书（从厂家授权到投标公司）、代理授权证书（从公司到个人）、中标通知书（原件一份，复印件2份盖章）、需要履约保证金的提供收据复印件、采购合同一式四份（经销商签字盖章）、配置清单4份、售后服务承诺书、彩页资料等。。 |
| 8 | 公司提供产品到医院后按照医院验收流程进行验收，验收合格后提供发票。到货前需提供机器出厂编号。验收按照医院制定的验收单进行验收，所有需签字的地方签字后方算验收完成。验收中需提供资料有设备原厂合格证明、设备铭牌照片一张（在医院背景中照片）、如有注册证的需提供国家药监局网站注册证在线查询截屏打印页（带超链接）、中文说明书（拷入U盘中）、随机操作规程（拷入U盘中）、维修手册（拷入U盘中）、培训资料（拷入U盘中）、所有进口设备均需提供报关单（复印件公司盖章）、进口法检设备还需提供检验检疫证明，必须有对应的机器出厂编号（复印件盖公司章）。 |

第四部分  评标办法

评标办法前附表

| 本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标人的投标报价、商务技术部分方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标人的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，并形成评标意见。 各投标人的综合得分为：投标价格得分+商务技术部分得分之和，总和为100分，其中：投标价格得分30分，商务技术得分70分。 各投标人的商务技术得分为：评标委员会各成员评分的算术平均值。各投标人的投标价格得分按投标价格评分公式由采购机构计算，评标委员会审核。 根据上述评标原则，分值安排如下： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评审权重 | 评审细则 |
| 1 | 对应于招标文件技术指标的符合度 | 36 | 一项指标不满足招标文件要求扣3分，本项最高得36分，最低得0分，超过12条不满足将导致投标无效。 |
| 2 | 产品技术先进性与稳定性 | 8 | 1、根据所投设备技术先进性给0-4分： 存在较大的缺陷、技术性能与招标要求差距较大的得0分。 技术性能基本满足招标文件要求的得1-2分； 技术性能满足招标要求且优化的，得3-4分； - 根据所投设备功能稳定性给0-4分 设备质量、性能有缺陷，与招标要求差距较大的得0分。 设备质量、性能较为成熟，与招标需求基本一致的得1-2分； 设备质量、性能可靠、稳定，故障率低，优于招标需求的得3-4分； |
| 3 | 后期成本 | 6 | 运行成本：根据投标产品消耗品或易耗品价格给0-3分； 维修成本：根据保修价格、配件价格、维修费用给0-3分 |
| 4 | 保修年限 | 6 | 符合《招标文件》要求之外每增加1年加1.5分，最高6分。 |
| 5 | 业绩 | 3 | 2019年1月1日（以签订合同时间为准）以来近三年投标人同类产品销售业绩，参考合同复印件实例证明，每份计1分） |
| 6 | 安装、验收、培训方案 | 5 | 1、安装、验收方案（3分） 未提供方案的，得0分； 安装、验收方案过于简单的，得1分 有较为详细的安装、验收方案的，得2分； 安装、验收方案有明确的计划和步骤，有具体合理的验收标准的，得3分； 2、培训方案（2分） 未提供方案的，得0分； 培训方案过于简单的，得1分； 培训方案具体、合理、可行的得2分。 |
| 7 | 售后服务能力、方案 | 6 | 由设备制造商提供质保期内售后服务给2分，反之不得分。 根据售后服务方案给0-4分 未提供售后服务方案的，得0分； 提供了售后服务方案、明确售后服务内容的得1-2分； 售后服务方案具体、合理，售后服务内容优于招标要求的得3-4分。 |
| 8 | 投标价格 | 30 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表

三．评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1《投标报价明细表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《投标报价明细表》为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，若投标产品型号相同，则按投标报价由低到高顺序排列，若投标产品型号不同，按技术指标优劣顺序排列。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的实质性要求的（标记“▲”的技术要求，所有配置要求、商务要求均为实质性要求）；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标

- 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

六、修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

七、重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式、时间和条件

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％。对供应商为大型企业的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

- 1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

- 1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.5.2 交付地点：合同专用条款；

1.5.3 交付方式：合同专用条款。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.9 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.10 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.11 合同转让和分包

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 2.12 不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.17 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额1%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

- 2.22合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| - 2.22 |  |

第五部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件。

2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目

（第一百零八期，招标编号：hwcg2022-108）

投 标 文 件

（         文件部分）

项目编号：hwcg2022-108-

标项名称：

投标设备名称：

投标人全称：

2022年   月

资格文件部分

目 录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）【招标编号：hwcg2022-108】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

三、本项目的特定资格要求

（投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证。采购项目不属于医疗器械的无需提供。）

商务技术文件部分

目录

（1）投标函………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

（4）投标设备配置清单…………………………………………………………（页码）

（5）消耗品、备品备件购买价格清单…………………………………………（页码）

（6）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格……………………………（页码）

（7）投标设备技术参数偏离表…………………………………………………（页码）

（8）商务条款偏离表 ———………………………………………………… （页码）

（9）业绩…………………………………………………………………………（页码）

（10）安装、验收、培训方案…………………………………………………（页码）

（11）售后服务能力………………………………………………………………（页码）

（12）进口产品代理证明或制造商出具的授权书………………………………（页码）

（13）产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）………………………（页码）

（14）投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）………………………………（页码）

（15）廉政承诺书…………………………………………………………………（页码）

（16）投标人认为需要的其他文件或说明………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4投标设备配置清单（明确品牌、型号）；

2.2.5消耗品、易耗品购买价格清单（如果有）；

2.2.6保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

2.2.7投标设备技术参数偏离表；

2.2.8商务条款偏离表；

2.2.9业绩（2019年1月1日（以签订合同时间为准）以来近三年投标人同类产品销售业绩）；

2.2.10安装、验收、培训方案；

2.2.11售后服务方案；

2.2.12进口产品代理证明或制造商出具的授权书（如果有）；

2.2.13食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明（如果有）；

2.2.14投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）；

2.2.15政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.16投标人认为需要的其他文件或说明；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 提供的符合性审查 资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 投标函、需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 《采购需求表》中标记“▲”的重要技术参数（多条另加行） |  | 见投标文件第 页 |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、投标设备配置清单

项目名称：2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）

招标项目编号：hwcg2022-108-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 投标设备名称 | 序号 | 招标要求配置清单 | 投标响应配置清单 | 其它配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  | （除招标要求以外的配置在此填写） |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

- 五、消耗品、备品备件购买价格清单

项目名称：2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）

招标项目编号：hwcg2022-108-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

- 此表内容不包含在投标总价中。

- 表格可扩展。

投投标人名称(电子签名)：

年  月   日

六、保修价格，维修配件价格，维修服务费价格

说明：

- 格式供应商自拟

- 保修价格指“保修期满后每年单台设备保修价格”

- 七、投标设备技术参数偏离表

项目名称：2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）

招标项目编号：hwcg2022-108-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 序 号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 是否重要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

- 八、商务条款偏离表

项目名称：2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）

招标项目编号：hwcg2022-108-          （投标项目编号）

价格单位：元人民币

| 序 号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

- 九、业绩

2019年1月1日起（以合同签订时间为准）投标人同类产品销售业绩（提供合同复印件）

- 十、安装、验收、培训方案

格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

- 十一、售后服务方案

格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

十二、代理证明（或制造商出具的授权书）

注：格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十三、产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十四、DATASHEET或彩页

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十五、廉政承诺书

采购单位名称、杭州市卫生健康事业发展中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、民法典等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并通

报市采监处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十六、投标人认为需要的其他文件或说明

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

报价文件部分

目录

（1）投标设备报价明细表…………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、投标设备报价明细表

项目名称：2022年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第一百零八期）

招标项目编号：hwcg2022-108-      （标项编号）

价格单位：元人民币

| 项目 编号 | 投标设备 名称 | 单位 | 数量 | 投标产地 | 规格型号 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

- 有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价

2）	表中不得有给予采购人的赠品、回扣或者与本项目采购无关的其他商品、服务。

3）	各分项报价应合理，且不得低于成本。

4）	表格可扩展。

投标人名称（电子签名）：

年   月   日

二、中小企业声明函（货物）

招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。