- 绍兴文理学院组织学实验设备一批、液相色谱质谱联用仪设备一批和气相色谱质谱联用仪设备一批项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: CGSHZJ-2019-N000106

| 采购单位： | - 绍兴文理学院 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 耀华建设管理有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市政务服务办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
| 二0一九年六月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市政府采购管理部门批准，耀华建设管理有限公司受绍兴文理学院委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2019-N000106       采购组织类型：分散委托代理

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 组织学实验设备一批 | ￥763400 | ￥0 |
| 02 | 液相色谱质谱联用仪设备一批 | ￥2400000 | ￥0 |
| 03 | 气相色谱质谱联用仪设备一批 | ￥600000 | ￥0 |

注：本项目分3个标段,供应商可以同时报名参加3个标段投标，允许同时中标。

三、采购人的采购需求：详见招标文件

四、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.本次招标不接受联合体投标。

五、资格审查方式：

1.资格后审。

2. 法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

六、报名：

1.报名： 2019年7月1日至 2019年7月8日上午8:30-11:30时整；下午14:00-17:00时整(双休日及法定节假日除外）在耀华建设管理有限公司绍兴迪荡分公司（绍兴市越城区阳明北路80号滨江大厦C楼3楼9/10号）受理。(不接受电话报名)。

2.同时网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3.招标文件售价：每份300元，售后不退。

4.报名联系电话：0575-88776697。

5.提示：

（1）采购代理机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件；

（2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2019年7月29日16:00时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向采购人或采购代理机构提出。

（3）招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网，在招标公告及更正公告页面中下载。

七、投标截止时间及地点：投标人应于 2019年7月30日14:30时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室，逾期送达作无效投标处理。

八、开标时间及地点：投标人应于 2019年7月30日14:30时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心418室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

九、投标保证金：无

十、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn 和http://ggb.sx.gov.cn/

十一、公告有效期：本公告发布之日起五个工作日

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：耀华建设管理有限公司绍兴迪荡分公司（绍兴市越城区阳明北路80号滨江大厦C楼3楼9/10号）；联系人：胡敏；联系电话：0575-88336881。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十三、联系方式：

耀华建设管理有限公司                   郭  虹   0575-88336881

- 绍兴文理学院                           顾老师   0575-88346355

- 十四、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库，接受采购代理机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

绍兴文理学院                                            耀华建设管理有限公司

2019年6月

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴文理学院组织学实验设备一批、液相色谱质谱联用仪设备一批和气相色谱质谱联用仪设备一批项目 项目的实施规模、范围：详见招标文件 |  |
| 2 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见格式范例）。 （2）符合性审查要求的资信证明文件（如果有）： （3）特许资格、资信证明文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |  |
| 4 | 投标保证金金额：无 |  |
| 5 | 投标文件份数：正本一份、副本五份，另提供商务文件光盘一张。 |  |
| 6 | 投标文件接收单位：耀华建设管理有限公司 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心 418 室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |  |
| 7 | 投标截止时间：2019年7月30日14:30 时整。 |  |
| 8 | 开标时间：2019年7月30日14:30时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心 418 室 |  |
| 9 | 进口产品 | 本项目允许采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 10 | 节能环保要 求 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，响应无效。 |
| 11 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业按照招标文件附件格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 12 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
|  | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |
| 其他：中标服务费 （1）代理机构收取3000元/项的中介代理服务费，由中标供应商承担。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：耀华建设管理有限公司绍兴迪荡分公司 账 号：336006190018819003083 开 户 行：交通银行股份有限公司绍兴迪荡支行 （3）中标服务费在领取中标通知书前交纳。 |  |  |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指向招标方提交投标文件的服务提供商或制造商或集成商(供应商)。

2.3“服务”是指采购文件中所述的投标人应提供的相关服务。

2.4“潜在投标人”是指知悉集中采购机构公布的采购项目的有关条件和要求，有可能愿意参加投标竞争的供应商。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品或服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.7　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(原件：本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(原件：本人身份证原件或户口本原件或本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。中标人须向招标代理机构交纳中标服务费，具体详见投标人须知前附表。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 和“光盘” 三部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3小微企业声明函及证明资料（如有，格式见第六部分附件）；

2.1.4残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六部分附件）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期”）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

(6)符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

2.2.6投标人应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任）。

2.2.7优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）（如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。（如有）

2.2.11投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.12备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如果有）

2.2.13培训计划；（如果有）

2.2.14非本地投标人售后服务机构证明材料。非本地投标人在绍兴的分公司（需提供本地工商注册登记资料）或办事处（需提供本地国内经济合作办注册资料）或符合本项目服务能力并签订合作协议的第三方机构或者在中标（成交）公示后在本地设立售后服务机构作为常驻服务和技术支持机构；

2.2.15未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.16投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.3 “光盘”按投标文件商务文件资料内容提供。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 二部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.6技术指标响应表（格式见第六部分附件）；

2.2.7投标实施方案；

2.2.8售后服务的内容和措施；

2.2.9其他合理化建议；

2.2.10提供相关业绩证明材料，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，原件备查）（格式自拟）；

2.2.11投标承诺书（格式见第六部分附件）

2.2.12未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为购买服务需缴纳的所有税费及其他包括知识产权在内的一切相关费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

- 4.投标文件的有效期

- 4.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的份数和规定

5.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

5.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

5.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份。

5.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

5.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.8投标文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。提倡双面打印。

6. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料”应分二部份分别密封封装。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。

7．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由采购代理机构主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4.2投标人代表检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审 (评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分（如有）及无效（废）投标情形，无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经技术评审符合采购需求的投标人名单及其技术得分。

4.6启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会对投标文件商务部分进行评审，核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，评标委员会对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

7.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

9.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

10．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

10.1未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章、装订的（除光盘外）；

10.2不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

10.3授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

10.4《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

10.5授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

10.6参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

10.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

10.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

10.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

10.10因未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

10.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

10.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

10.13投标文件有招标方不能接受的条件；

10.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

10.15投标报价超过预算金额或上限价的；

10.16投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

10.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

10.18其他违反法律、法规的情形。

11. 评标过程保密

11.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

11.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法。

- 1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人重新组织招标。

- 2.中标条件

- 2.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 2.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)

4.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的10％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起五个工作日内，将采购合同原件拿到耀华建设管理有限公司备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

7. 售后服务考核

政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

- 五、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

01标组织学实验设备一批

一、品牌、型号：根据下列设备要求自选

1.1 投标时注明设备名称、产地、品牌、型号等

二、适用范围：病理实验组织学

三、主要技术参数、功能：

3.1 生物安全柜2台（▲原装进口）： 3.1.1 气体循环：70％循环，30％外排；带外排气功能与装置 ▲3.1.2 过滤器：满足EN1822标准，对0.3微米的颗粒过滤效率不低于99.995%。 3.1.3 工作区域宽度：≥1.5 m。 3.1.4 安全柜前窗10度倾角提高了舒适度，防止紊流。 3.1.5 UV灯可编程定时，自动熄灭。定时以半小时为增量，总时间不小于24小时。 3.1.6 风速测定：根据风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速。 3.1.7 安全柜噪音低于70 dB。 3.1.8 安全柜具有可调高度支架，确保安全柜有足够的清理空间。 3.1.9 气流控制模式： SmartFlow 技术采用双直流无碳刷电机驱动风机，可实时地自动平衡安全柜的空气流入和下行气流速度。 3.1.10 数字化气流确认补偿（DAVe）系统充分保障产品和个人防护的有效性，独立设计的风压式传感系统能检测排出和下降气腔内的压力变化并自动校正补偿。 3.1.11 前窗清洗位置：前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜。 3.1.12 工作台面材料：304不锈钢，三面防炫目涂层。 3.1.13 前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速，方便当日再次使用同时节约能源。 3.1.14 报警功能：可对不正常气流报警及玻璃门位置报警，可实现远程报警。 3.1.15 前窗玻璃材料：采用双层贴膜高强度安全防紫外线防爆玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片将吸附在贴膜上不会发生飞溅，防止人身伤害。 3.1.16 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染。 3.1.17 前窗开口探头：采用双探头设计，即使一个探头发生故障，也确保安全柜前窗开口处于安全位置。 3.1.18 控制面板信息：显示时间，风速，定时器，UV灯工作时间，错误报告，性能参数等。 3.1.19 符合二级生物安全级别要求； 3.1.20 安全柜需获CE认证并列入NSF、UL等标准。

3.2 离心机1台（▲原装进口） 3.2.1 最大转子容量：不小于 24 × 1.5/2.0 mL 离心管； 3.2.2 最大相对离心力：不小于21,000 × g； ▲3.2.3 最大转速≥15000 rpm 3.2.4 温控范围：不小于-9℃至+40℃； 3.2.5 具有快速预冷功能，离心机内部从室温（~25℃）降温至4℃，降温时间不大于10分钟； 3.2.6 离心工作时，噪音不大于55 dB； 3.2.7 加速、减速时间可通过程序选择实现增减； 3.2.8 全数字显示屏，可同时显示时间、转速；具有离心时间、转速、温度设置；加速、减速快慢设置；转速和相对离心力可切换显示； 3.2.9 配置24孔气密型转子1个，密封圈2条。 3.2.10多用途旋转摇床 2台 3.2.10.1电源：220V 3.2.10.2功率：35W 3.2.10.3托盘承载：4kg 3.2.10.4转速控制：数字式 3.2.10.5定时：0-120分/连续 3.2.10.6托盘：250×160mm 3.2.10.7旋转速度：10-80转360度垂直旋转 3.2.10.8外形尺寸：420×170×190mm 3.2.10.9标准配置：1.5 mL×12；15 mL×6；50 mL×3夹具

3.3 低速离心机1台 ▲3.3.1最高转速≥6000rpm； 3.3.2最大相对离心力≥5120*g； 3.3.3最大容量≥15ml*16； 3.3.4定时范围≥1~99min； 3.3.5转速精度≤±30r/min； 3.3.6整机噪音≤<65dB(A)； 3.3.7数字屏或液晶屏显示，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储； 3.3.8实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷； 3.3.9配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能；

3.4 二氧化碳培养箱1台（▲原装进口） 3.4.1 内部体积＞180 L； ▲3.4.2 温度控制精度±0.1℃，温度控制范围高于室温5-50℃，温度均一性±0.2℃（在37℃时）； ▲3.4.3 CO2控制精度优于±0.1%，CO2范围0-20%，CO2传感器：T/C；，CO2读取能力：0.1%，CO2设定能力：0.1%，具有CO2自动报警系统。 3.4.4高效空气过滤器（HEPA），开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）； 3.4.5箱体关闭后5分钟内达空气洁净100级； 3.4.6 LED或液晶数字显示温度和CO2浓度； 3.4.7 标配隔板数≥4块； 3.4.8 具有断电自动启动功能； 3.4.9 具有程序自检功能； 3.4.10 具有温度跟踪报警功能；具有水位监控功能，并在控制面板实时显示并自动报警。 ▲3.4.11 可自动高温高压灭菌。

3.5 可调移液器4支（▲原装进口） 8通道移液器3支： 3.5.1 移液器通道数：8通道； 3.5.2 移液器规格分别为0.5 μL-10 μL、10 μL-100 μL、30 μL-300 μL各1支； 3.5.3 0.5 μL-10 μL规格移液器吸取0.5μL液体时随机误差不大于0.04 μL，系统误差不大于0.06 μL； 3.5.4 10 μL-100 μL规格移液器吸取10 μL液体时随机误差不大于0.2 μL，系统误差不大于0.3μL； 3.5.5 30 μL-300 μL规格移液器吸取30 μL液体时随机误差不大于0.3 μL，系统误差不大于0.9 μL； 3.5.6 可整支高温高压灭菌； 单通道移液器1支： 3.5.4 移液器通道数：1通道； 3.5.5 移液器规格：100 μL – 100 mL； ▲3.5.6 抽吸25 mL、50 mL和100 mL液体速度不小于7 mL/秒； ▲3.5.7 适配器高温高压灭菌； 3.5.8 可调速； ▲3.5.9 锂电池供电，充电时间不大于4小时，带电可连续使用时间不小于5小时

3.6 生化培养箱2台 3.6.1 容积：1台不小于160 L；1台不小于500 L； 3.6.2 控温范围：不小于5~50℃； 3.6.3 控温精度：不大于0.1℃； 3.6.4 控温波动：不大于±1℃； 3.6.5 箱体工作区温度均匀度：不大于±1℃； 3.6.6 显示方式：液晶显示，显示温度、湿度、时间、定时； 3.6.7 定时范围：不小于0~5000分钟；

3.7 全自动组织脱水机1台（▲原装进口） ▲3.7.1 石蜡缸数量≥3个，废蜡缸一个。容积≥5升，温度范围45-65度；双重温度探测功能，通过温度比对实时监测石蜡使用情况。 3.7.2少液自动补充功能及试剂借位功能，全方位确保样本安全。 3.7.3 具备外接电源断电工作，断电模式工作时长不小于4小时，短程序可直接运行完毕，长程序保证样本安全，并记录断电期间所有仪器及样品信息。 3.7.4 组织处理室标本容量：可处理多种类型和大小的组织，最大同时处理样品量：≥300个标本组织盒； 3.7.5具有酒精比重监测功能，内置质量保证（系统）功能；试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序，避免操作员直接接触有害气体。 3.7.6 反应缸倾斜透明顶盖设计使蒸汽尽可能凝结，低落回到反应缸，减少试剂损失；玻璃材质盖子允许脱水过程中随时观察反映情况。 ▲ 3.7.7试剂站点≥15个，容量≥5L。 3.7.8 反应缸具有向下抽气功能，可有效控制有害气体排放；采用高锰酸钾和活性炭双重过滤系统，保证操作者安全。 3.7.9 试剂预热功能：脱水剂和透明剂在预热后脱水更快，效果更均匀；试剂储存温度：室温-35℃。 3.7.10全中文彩色触摸屏。 3.7.11 可运行不含二甲苯程序，且无需升温，不会影响后续IHC研究，延长结束时间可编程设定。 3.7.12 包括不少于5个常用组织脱水程序，可快捷启动使用；用于可根据样品脱水要求自编写程序，可自定义编写程序数不少于15个，每个程序不少于13个步骤。 3.7.13 远程监控和实验室信息管理（LIMS）界面，联网后可实现在线帮助、远程报警。 3.7.14 具有试剂管理功能，自动判定试剂、石蜡的使用寿命，使用到期后操作界面具备自动提醒功能。 3.7.15 USB数据传输功能，具有文档处理功能，并配置打印接口。 3.7.16 具有5种及以上搅拌方式，搅拌加热均匀无死角；温度范围：室温到45度，全方位包裹式脱水缸加热，提升脱水效果。 3.7.17 石蜡的平均溶化时间：≤10小时 3.7.18 免费提供软件升级，基本配置、主机及全套附件 3.7.19 三孔电热恒温水浴锅2台：控温范围：室温-100℃，三孔独立控温；控温精度：≤0.5℃；面板温度为LED显示；加热功率≥800 W；工作尺寸：≥ (14×16.8×11.5) cm×3；三孔工作室均有独立出水口。 3.7.20 微波炉1台，容量不小于20 L，玻璃门，微波时可观察内部样品。 3.7.21 冰箱2台，不小于200 L，上、下两门冰箱，风冷无霜，冷藏温度范围不大于4-10℃，冷冻温度不高于-20℃。 普通冰箱1台：容积≥600 L；LED显示屏，触摸控制；具有多重冷气出风口，可分别设定冷气流量；冷冻室容积≥220 L；冷冻能力≥12 Kg/24 h；冷藏室容积≥380 L；制冷循环：双循环；具有速冷、速冻、按键锁定、开门报警、升温报警功能。 3.7.22 热成像仪1台：测温范围：≥-20℃~900℃；光谱响应范围：≥7.5 μm~13 μm；成像镜头：广角镜头，测量距离≥0.27 m；成像帧频：≥80 Hz；成像分辨率：≥382 x 288 Pixel；检测灵敏度：≥0.08 K；温度量程：在整个温度测量范围内，至少包括三个独立可选的测温区间，包括≤100℃的低温测量区、≤250℃范围内的中温测量区和≤900℃的高温测温区。测温精度：≤±2℃；PC接口：USB接口，与PC方便连接；适宜工作温度：≥0℃~50℃；适宜工作湿度：≥20~80%湿度范围内，镜头不结露，能正常成像；整机重量：≤500 g；供电方式：USB供电；配置要求：USB摄像头包括1个镜头、USB电缆（≮1 m）、带接线端子过程接口电缆（≮1 m）热成像仪配套系统软件及图像处理、分析软件、焦平面阵列探测器、三脚支架、整体原装包装箱、产品说明书、保修卡等。

3.8 控制型数显悬臂式搅拌机1台： 3.8.1 多语言TFT显示屏。 3.8.2 具有可编程功能。 3.8.3 内置温度测量功能；时间设置范围1-6000 min。 3.8.4 最大搅拌量：40 L。 3.8.5 电机原理：无碳刷直流马达。 3.8.6 速度范围：0/30～2000 rpm。 3.8.7 最大粘度：50000 mPas。 3.8.8 转速控制：无级变速。 ★ 3.8.9 转速设置精度：±1 rpm；300 rpm时转速偏差 <4 rpm。 3.8.10 搅拌轴最大转矩：60 Ncm。 3.8.11 穿透式搅拌桨。 3.8.12 显示温度，温度测量精度：0.1 K。 3.8.13 温度范围：-10～350℃。 3.8.14 RS 232接口；USB接口。最长遥控距离 150 m；外壳材质：铸铝涂层/热塑性聚合物。

3.9 高速组织研磨器套装2套： 3.9.1 电机驱动研磨头 3.9.2 直流电池供电 3.9.3 空载转速：≥10000rpm（小扭矩） 3.9.4 每节电池可连续工作10小时以上 3.9.5 配有两节2600 mAh可充电电池及充电器

3.10 低速台式离心机1台： ▲3.10.1 最高转速≥6000 rpm(转/分) 3.10.2 最大相对离心力≥5120*g 3.10.3 最大容量≥15 ml*16 3.10.4 定时范围≥1~99 min 3.10.5 转速精度≤±30 r/min 3.10.6 整机噪音≤<65 dB(A) 3.10.7 数字屏或液晶屏显示，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储 3.10.8 实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷 3.10.9 配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能

3.11 全钢通风柜4台： 3.11.1 尺寸：不小于1500×800×2350 mm； ▲3.11.2 台面采用25 mm环氧树脂板，边缘加厚并做圆弧光滑处理，耐酸碱、耐强腐蚀、耐高温、耐辐射、耐冲击，易清洗； 3.11.3 柜体采用1.2 mm优质镀锌钢板，中间填充耐火材料，表面经酸洗、磷化、阿克苏环氧树脂户外粉末喷涂，涂层厚度为85 um以上，最后经高温烘烤制作而成，组装采用机械内六角螺丝； 3.11.4 视窗拉门：采用无段式活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡装置，拉门可停于任意活动点，配重轮采用优质平面轴承滑轮； 3.11.5 导流板：采用实验室专用耐酸碱6 mm厚理化板，导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，三段式排风，以确保不同比重气体在导流板上、中、下均能有效排除； 3.11.6 集气PP风罩：具有良好的锥形集气角度及滑度，可以获得良好的集气平均性及低压损。配回流装置，防止冬天通风柜内部或管道遇冷形成水珠，倒流至通风柜，对人体及实验和设备造成不必要的损失与伤害； 3.11.7 风量阀：采用文丘里阀； 3.11.8 风机、管道：采用优质防腐超静音箱式离心风机，风机管道采用纯PP材质，壁厚不低于8 mm； 3.11.9 操作控制系统：采用微电脑液晶控制系统； ▲3.11.10 通风柜设计风量：1500～1800 m/3 h； 3.11.11 插座：采用工程鸿雁插座，采用10A220V或16A380V多功能插座，适合各种仪器插头，安装在柜体正照明装置，隐藏式日光灯，台面照度大于400 Lux； 3.11.12 化验水槽：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀PP水槽； 3.11.13 单口水嘴：配置出水口≥2个，且能控制水流量；铜质瓷阀芯，表面环氧树脂喷涂处理，耐酸碱防腐蚀； 3.11.14 移动门玻璃：6 mm厚钢化安全玻璃； 3.11.15 玻璃滑槽：PVC滑轨，合金铰链；内部具有化学实验用管道等的绑缚支架； 3.11.16 钢索采用尼龙包覆316不锈钢钢索，滑轮采用优质尼龙带平面轴承，确保移门上下移动时轻巧、稳定，确保长期使用安全； 3.11.17 通风系统：风机采用室内多翼底噪防腐通风柜专用风机，风量：≥1800 m3//h。管道：PVC或PP材质通风管道，单台直径大于250 mm。通风效果：0.5米/秒以上； 3.11.18 制造厂家为专业生产型企业，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，完全符合SEAF实验室标准（提供SEFA证明）； 3.11.19 提供通风柜专利、台面原厂家针对本项目授权证明、产品说明，台面SGS欧盟标准检测报告、化学性能检测报告、物理性能检测报告、通风柜成品检测报告； 3.11.20 提供安装所需管道、配件等，按客户要求安装。

3.12 升降温型金属浴1台： 3.12.1 即时温度显示、时间递减显示 3.12.2 自动故障检测及报警功能，蜂鸣器报警提示功能 3.12.3 便捷的模块更换，便于清洁与消毒 3.12.4 内置超温保护装置，具有中断暂停功能 3.12.5 透明机盖防止实验误差 ▲3.12.6 控温范围≥-10℃~100℃ 3.12.7 升温时间≤25min（20℃-100℃） 3.12.8 降温时间≤25min（20℃-0℃） 3.12.9 控温精度≤±0.5℃ 3.12.10 显示精度≤0.1℃ 3.12.11 模块温度均匀性≤±0.3℃ 3.12.12 时间设置：0~99 h59 min 3.12.13 适配离心管：15×0.5 mL+20×1.5 mL

3.13 数显控温水浴槽1台： 3.13.1 微电脑精密恒温控制系统 ▲3.13.2 温度范围：不小于-10～95℃ 3.13.3 容积：≥6 L 3.13.4 开口尺寸：150×150 mm 3.13.5 槽深：150 mm 3.13.6 温度波动度：±0.05℃ 3.13.7 显示分辨率：0.1℃

3.14 数显多点磁力加热搅拌器（十点）1台： 3.14.1 多点磁力加热搅拌器10点 ▲3.14.2 可多点同步搅拌，可单点独立调节搅拌速度，也可以单点单独搅拌 3.14.3 数显转速显示功能，调速范围：0～2500转/分 3.14.4 采用直流无刷调速电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生 3.14.5 独家采用陶瓷加热面加热，美观防腐，受热不变形 3.14.6 独特的加热方式，表面最高温度可达到350℃，控温精度：±0.1℃ 3.14.7 控温采用模糊PID控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240V电压电源，并有断偶保护功能 3.14.8 可对50-500 mL标准或非标准反应瓶、非含磁金属或其他非金属容器进行加热搅拌 3.14.9 外壳采用一次性形成阻燃加强PBT注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好 3.14.10 内设超温保护功能 3.14.11 面盘尺寸：450×190 mm 3.14.12 加热功率：750 W

3.15 智能多联加热板（六联）1台： 3.15.1 独家采用方形黑晶陶瓷加热面加热，美观防腐，受热不变形 ▲3.15.2 独特的加热方式，表面最高温度可达到350℃，控温精度±1.0℃ 3.15.3 控温采用模糊PID控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240V电压电源，并有断电保护功能。 3.15.4 可对50-10000 mL标准或非标准反应瓶、其他金属容器进行加热 3.15.5 外壳采用一次性成形阻燃加强PBT注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好 3.15.6 内设超温保护功能 3.15.7 加热功率：260 W×6 3.15.8 加热面积：140 mm×6

3.16 智能磁力搅拌电热套1台： 3.16.1 采用电热套加热，具有受热面积大、均匀、升温快的特点，温度范围室温-380℃ 3.16.2 控温采用模糊PID控制算法，双屏数字显示，自整定功能，具有测量精度高，冲温小，单键轻触操作，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，160-240V电压电源，并有断偶保护功能 3.16.3 可对100 mL圆底烧瓶进行加热 3.16.4 采用直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生 3.16.5 数显转速功能，调速范围：50～2500转/分 3.16.6 外壳采用一次性成形阻燃加强PBT注塑外壳，耐高温，防腐蚀，且绝缘性能好 3.16.7 内设超温保护功能 3.16.8 无极调速，低速平稳，高速强劲 3.16.9 加热功率：130 W

3.17 循环水式真空泵1台： ▲3.17.1 抽气头数：5个，可单独或并联使用，装有1个真空表；配10米软管 3.17.2 泵体采用不锈钢材质，电机采用中外合资产品，其轴为不锈钢材质，泵头设计符合流体力学，箱体为聚四氟乙烯，不锈钢材质两种。抽空速度快，每分钟达14 L 3.17.3 耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可以根据用户需要加装真空调节阀 3.17.4 功率：370 W，电压：220 V/50 Hz 3.17.5 流量：80 L/ min 3.17.6 扬程：10 m ▲3.17.7 最大真空度：0.095-0.098 Mpa 3.17.8 单头抽气量：14 L/min 3.17.9 储水箱容积：≥50 L

3.18 808 nm激光器1台： 3.18.1 激光器中心波长：808±3 nm ▲3.18.2 光纤输出功率：808 nm波段0-10 W连续可调 3.18.3 中心波长功率稳定性＜3% 3.18.4 输出光芯径≥600 um 3.18.5 SMA光纤接口，光纤长度不小于2 m 3.18.6 具有电源频率调制接口

3.19 1520 nm激光器1台： ▲3.19.1 中心波长：1530±10 nm 3.19.2 光纤输出功率：1530 nm波段0-2 W可调 3.19.3 中心波长功率稳定性＜3% 3.19.4 输出光芯径≥600 um 3.19.5 SMA光纤接口，光纤长度不小于2 m 3.19.6 具有电源频率调制接口

3.20 激光功率计1台： ▲3.20.1 激光功率计响应波长范围0.2-11 μm 3.20.2 最大检测功率不小于10 w 3.20.3 检测功率分辨率不大于10 μW 3.20.4 检测有效口径不小于18 mm

3.21 药代动力学软件1套： 3.21.1 软件基于Microsoft Windows系统运行 3.21.2 功能模块包括药代动力学 3.21.3小动物行为学软件1套：软件基于Microsoft Windows系统运行；多场景检测扩展：可通过一个摄像头同时观察多个实验环境并同时采集；自定义象限，操作灵活。

3.22 恒温鼓风干燥箱1台 3.22.1 具有定时功能，定时范围： 0~9999min ，控温精度 0.1 ℃ , 温度波动 ± 1 ℃ , “ RT” 表示室温 3.22.2 电源电压为 380V ，功率不大于2000 W； 3.22.3 不锈钢工作室带观察窗 3.22.4 工作尺寸不小于450*550*550 mm，带微电脑智能控温仪，控温范围：室温~200℃

四、配置要求：

4.1 生物安全柜2台、离心机1台、多用途旋转摇床2台、低速离心机1台、二氧化碳培养箱1台、不同规格8通道可调移液器3支、单通道电动移液器1支，不同规格生化培养箱2台。

4.2全自动组织脱水机标准主机1套及过滤器、组织篮、石蜡缸等标准配件和附件；HP品牌电脑一台（i7-9700F，内存8G，256G，SSD+1TB，2G独显，Win10+23.8英寸屏等相关配件）；三孔电热恒温水浴锅2台；热成像仪1台，微波炉1台，冰箱3台。

4.3 控制型数显悬臂式搅拌机1台（配4个不同规格的聚四氟乙烯搅拌桨）、高速组织研磨器套装2套、低速台式离心机1台（15 mL、50 mL水平转子、96孔板转子各1个）、全钢通风柜4台（按客户指定现场施工安装，并包括通风柜安装所需的所有配件及辅料）、升降温型金属浴1台、数显控温水浴槽1台、数显多点磁力加热搅拌器1台、智能多联加热板1台、智能磁力搅拌电热套1台、循环水式真空泵1台、808 nm激光器1台、1520 nm激光器1台（800-1700 nm观察卡2张）、激光功率计1台、药代动力学软件1套、恒温鼓风干燥箱1台，国产名牌3P吸顶空调2台（格力、奥克斯或美的）。

五、附加条件：

5.1 进口设备提供进口有效的报关单。

5.2 进口设备交货时提供仪器电子版SOP文件、中、英文操作手册和维修手册

5.3 投标设备内所有配置为同设备原装产品（除注明要求例外），提供投标设备彩页和安装手册、操作手册、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料设备相关材料

5.4 验收时提供上述设备的配置清单、生产厂家、出厂编号、生产日期、合格证等。

六、售后服务：

6.1 设备保修：免费保修3年；保修期过后免费维修（只收配件成本费），终生维修；保证零配件供应8年以上

6.2 维修响应时间＜ 24小时，5个工作日未能修复，则无偿提供备件或备机；否则每超过一天保修期相应延长10天

6.3 免费提供操作和维修培训不少于3次

七、安装及验收要求：

7.1 到货期：中标后＜60日

7.2 安装地点：由销售方免费将货送至指定安装现场

7.3 安装完成时间：到货后三个工作日内全部安装，调试完成

7.4 安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准

7.5 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准，有产品合格证和装箱单

八、付款方式：供货商先打入10%货款作为设备的质量保证金，验收合格后的30个工作日内付清货款100%，正常使用一年后归还10%质保金，质保金不计息。

02标液相色谱质谱联用仪设备一批

一、品牌、型号

★1.1 投标时注明设备名称，型号等自选，要求必须具备中华人民共和国医疗器械注册证。

二、适用范围

适用于学校检验、临床专业实验教学，也可用于司法鉴定、药物代谢等领域小分子化合物的快速定量和定性分析等。

三、主要技术参数、功能

1. 液相色谱部分

1.1 泵系统

1.1.1 二元超高压梯度泵，最高耐压大于1000bar

1.1 2 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%。

▲1.1.3 流速范围：0.001-3mL/min或更优，0.001mL/min步进；

1.1.4 流速准确性：±0.1%、

1.1,5 流速精度：≤0.06% RSD

1.1.6 梯度准确度：≤±0.1%

1.1.7 延长体积：≤100μL

1.1.8 真空脱气：具备六通道在线真空脱气系统；

1.1.9 标准配置在线柱塞杆清洗系统；

1.2 柱温箱：

1.2.1 温度范围：5°C to 110°C

1.2.2 温度准确性：±0.5°C

1.2.3 控温精度：±0.05°C

1.2.4 温度稳定性：±0.1°C

1.3 自动进样器：

1.3.1 进样体积：0.1－50μL；增量为0.1μL

▲1.3.2 样品盘数：能配置2ml进样瓶≥210个；

1.3.3 进样重现性：≤0.3% RSD ；

1.3.4 进样准确性：≤±1% ；

1.3.5 交叉污染：≤0.002% ；

▲1.3.6 带制冷功能，样品控温范围：4℃-40℃；

2. 三重四极杆质谱仪部分

2.1 离子源与离子传输组件

2.1.1 离子源：配有各自独立的电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)，离子源可不停真空切换及清洗维护。

2.1.2 离子源可加热，最高稳定可达550℃

2.1.3 离子源接口：采用可加热金属离子传输管或锥孔设计，且可不停真空取出清洗维护以保证仪器连续稳定工作。

2.1.4 离子聚焦组件：采用RF聚焦透镜，有效捕获离子并聚焦

2.2四极杆质量分析器

▲2.2.1 质量数范围：宽于20-3200amu，以应用于更多化合物检测（要求提供仪器操作界面质量数范围截图文件）

▲2.2.2 四极杆分辨率：Q1和Q3在全质量范围，分辨率可到0.4amu；（要求提供仪器操作界面分辨率可调至0.4amu的截图文件）

2.2.3 质量轴稳定性：≤0.1amu/24小时 (全质量数范围)；

2.2.4 MRM最小驻留时间：≤1ms；

2.2.5 四极杆扫描速度：≥12000amu/s；

★2.2.6 采用弯曲碰撞池设计（90°或180°弯曲）以实现零串扰。

2.2.7 SRM扫描速度：最大可达500 SRMs/秒，采用1ppb去甲基地西泮作为标准物质，要求1ppb去甲基地西泮在10、20、50、100、500 SRMs/s时对应的响应峰面积数据偏差≤10%，以保证在高通量监测时，仪器灵敏度不损失（需提供数据证明文件）；

2.2.8 正负离子切换速度：≤25ms；

2.2.9 扫描功能：能提供全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描、多反应监测扫描等多种扫描模式；

★3. 灵敏度

ESI+：1pg 利血平，m/z 609>195，信噪比≥50,000:1；连续6针，RSD%小于 5%

4. 工作站软件

4.1 一体化控制软件，可同时控制液相色谱及质谱，实现高效的仪器调谐和方法优化；

4.2 配备专业定量软件，具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库、谱库检索等功能。

5. 辅助设备

5.1氮气发生器

5.1.1 氮气流速、纯度：流速范围0-35L/min  纯度≥99.9%

5.1.2 氮气压力露点：≤ -40℃

5.1.3 输出压力≥110psi/7.58bar，能够完全满足多级质谱气源要求

5.2 超声波清洗器

5.2.1 容量：不小于10L

5.2.2 超声频率：40KHz

5.2.3 超声功率：250W

5.2.4 加热功率：600W

5.2.5 温度设定范围：室温-80℃

5.3 除湿机

5.3.1 除湿：20升/天

5.3.2 输入功率：500W

5.3.3 使用环境温度：5~8°C

5.4 96孔板氮吹仪

5.4.1 控温范围：室温+5℃ ~150℃

5.4.2 温度稳定性：40~100℃范围内≤±0.5℃

5.4.3 温度稳定性：100~150℃范围内≤±1℃

5.4.4 温度显示精度：0.1 ℃

5.4.5 升温速度：≤30min(40℃ to 150℃)

5.5 移液枪

5.5.1 规格0.5-10μL，20-200μL，100-1000μL，1-10mL

5.6 高速冷冻离心机

5.6.1 最高转速：16500r/min

5.6.2 最大相对离心力：21532×g

5.6.3 最大容量：1.5ml/2.2mlx36

5.6.4 转速精度：±30r/min

5.6.5 温度设置范围：-20～+40℃,温控精度：±1℃

5.7 涡旋混匀器

5.7.1 速度：600-3200rpm

5.7.2 标配：主机+单试管头垫片+3英寸圆橡胶平板垫片

5.8 微孔板恒温振荡器

5.8.1 要求满足儿茶酚胺及新筛项目检测

5.8.2 转速范围：300~1200rpm

5.8.3 振幅3mm (水平回转)2mm (水平回转)

5.8.4 控温范围：室温+5℃ ~70℃

5.8.5 模块温度均匀性：≤±0.5℃

5.9 台式电脑

5.9.1 显示器尺寸：大于22寸

5.9.2 处理器：i7-8700

5.9.3 内存：16G

5.9.4硬盘：大于512GB

5.10 不间断电源

5.10.1 功率：10KVA

5.10.2 供电时间：1小时

5.11 通风柜

5.11.1 带红光灯

5.11.2 电压220V±10%

5.12 冷藏冰箱

5.12.1 样式：立式，双玻璃门。

5.12.2 有效容积：1015L。

5.12.3 箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

5.13 超低温冰箱

5.13.1 电源220V±10% ，50 Hz±1HZ。

5.13.2 样式：立式

5.13.3 有效容积398L

5.14 真空离心浓缩仪

5.14.1 转数范围：300pm~800pm,标配转子：90*1.5ml

5.14.2 定时范围：0~9999min

5.14.3 温控范围：室温~65°C，

5.14.4 极限真空值：˂30pa

5.15 恒温混匀器

5.15.1 兼容96孔PCR板(带裙边、半高裙边、无裙边) 384孔PCR板96孔和384孔深孔板、MTP微孔板、酶标板

5.15.2 建荣光微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能)0.2ml PCR管支架PCR排管支架、0.5ml 离心管支架、1.5ml/2.0ml 离心管支架

四、配置清单

4.1 超高效液相色谱部分，包含二元高压梯度泵，可控温自动进样器，溶剂托盘，脱气机，柱温箱及必备管路；

4.2 三重四极杆质谱部分，包含三重四极杆质谱主机，大气压电喷雾离子源（ESI），大气压化学离子源（APCI），机械泵等；

4.3 软件部分，包含仪器控制软件及定量专业应用软件；

4.4 耗材部分，包含C18色谱柱2根，机械泵泵油3瓶，ESI离子源喷针1根，液相色谱样品瓶套装200个以上。

4.5软件配套工作站，要求不低于intel i7处理器，16GB内存，1TB硬盘，23寸显示器，并预装正版Windows操作系统。

4.6 配套设备：氮气发生器1台；超声波清洗器1台；除湿机1台；96孔板氮吹仪1台；移液枪4把；高速冷冻离心机1台；涡旋混匀器1台；微孔板恒温振荡器1台；台式电脑（带22寸显示器）1台；10KVA，1小时不间断电源1台；通风柜1个；冷藏冰箱1台；超低温冰箱1台；真空离心浓缩仪1台；恒温混匀器1台

五、售后服务

5.1 整机免费保修不少于1年，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在国内设有耗材库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.2 仪器到货后一周内，工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训，时间不少于3天。

5.3 定期在国内培训中心开设培训课程，提供不少于两人次免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周。

5.4 在江浙沪设有常驻维修工程师，可提供快捷的售后服务及技术支持，接到用户报修后24小时响应，如需上门可在72小时内到达现场。

六、报价及付款方式

6.1 上述设备报价均包含设备验收前一切费用（设备费、运输搬运费、手续费等）

6.2 签订合同后2个工作日内供货商先打入10%货款作为设备的质量保证金，验收合格后的15个工作日内付清货款100%,正常使用一年后归还10%质保金，质保金不计息。

03标标气相色谱质谱联用仪设备一批

一、品牌、型号

1.1 投标时注明设备名称，型号等自选。

二、适用范围

适用于学校检验、临床专业实验教学，也可用于食品添加剂分析、农药残留分析、兽药残留分析和食品污染物质分析、司法鉴定生物检材中吗啡、可待因、苯丙胺类兴奋剂、哌替啶及氯胺酮的测定等。

三、主要技术参数、功能（▲进口）

1.工作条件

电源：220V，50Hz

温度：操作环境15˚C-35˚C

湿度：操作状态10-95%

2.性能指标：

2.1柱箱

2.1.1操作温度：室温以上4℃-450℃。

2.1.2温度稳定性：<0.01℃每1℃环境变化。

2.1.3 升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟, 最大升温速度可拓展至：1200℃/min

2.2分流/无分流进样口（带电子气路控制）

2.2.1电子参数设定压力、流速和分流比。

2.2.2流量范围：流量设定范围：0～500ml/min（以N2为载气时）0～1250ml/min（以H2，He为载气时）0～200ml/min（以Ar/CH4为载气时）

2.2.3数字式电子气路控制保证气体流量精度。

▲2.2.4分流/不分流进样口：快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（需提供彩图说明）

2.3电子气路控制

2.3.1自动海拔高度压力及室温补偿。

2.3.2 全电子压力/流量控制，控制精度：0.001psi。

2.3.3具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。

2.4 液体自动进样器（进样塔1个，进样盘1个）

★2.4.1单个进样塔的样品盘位数不少于16位，进样盘位数不少于150位，样品瓶为2ml。

2.4.2 非内置式。

2.4.3 可升级配置样品加温/降温/涡旋/条形码等样品预处理功能。

▲2.4.4 交叉污染：小于十万分之一。

2.4.5具有内标加入功能，在吸取样品后继续吸取内标物，具体体积由软件控制

2.5气相色谱仪主机能同时安装2个进样口，四个检测器。

2.6	质谱检测器

2.6.1	具有网络通讯功能，可实现远程操作

2.6.2	侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

2.6.3	结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却

2.6.4	质量数范围：1.6-1030amu，以0.1amu递增

▲2.6.5	透镜取代预四极杆，可以消除边缘场效应带来的质量歧视

2.6.6	质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时

2.6.7	灵敏度：全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥750：1(扫描范围: 50-300amu)

2.6.8	动态范围：全动态范围为106

2.6.9	选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

2.6.10质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入

2.6.11具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

2.6.12备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

▲2.6.13	离子化能量：5-240eV

▲2.6.14离子源温度：通过软件独立设置，最高可设温度340˚C

★2.6.15分析器：整体石英镀金双曲面四极杆，四级杆独立温控, 110˚C - 190˚C

2.6.16	检测器：长效高能量电子倍增器

★2.6.17真空系统：分子涡轮泵抽率不少于250升/秒

2.6.18	气质接口温度: 独立控温，100-350℃

2.7数据处理系统

2.7.1气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现

2.7.2手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能

2.7.3气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。

2.7.4具有保留时间锁定库

2.7.5 质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻,并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。

四、配置清单

4.1气相色谱：气相色谱主机1台，分流/不分流进样口（带电子气路控制）1个，质谱接口 1个，至少16位液体自动进样塔及其附件1套，至少150位样品盘及其附件1套仪器维护工具包1套。

4.2 质谱部分：质谱主机，EI源2套（其中一套为惰性EI源），高性能分子涡轮泵1套；化学工作站1个。

4.3 附件和备件：毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25µm) 1根，进样口衬管5根、低流失进样口隔垫50个、耐高温毛细管柱石墨密封圈10个、柱螺母2个、真空泵油1L、长寿命EI灯丝1个、螺口样品瓶（含瓶盖、瓶垫，100个/套）1套。

4.4 电脑和打印机：电脑1台（I5以上处理器，8G以上内存，500G以上硬盘，显示器不小于22寸），激光打印机1台。

4.5 不间断电源（6KW,1hr）1台，氦气钢瓶带减压阀1套。

4.6 国产名牌3P空调2台。

五、售后服务

5.1 整机免费保修不少于1年，在保修期内，所有服务及备件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在国内设有耗材库，能更及时地为用户提供备品备件。

5.2 仪器到货后一周内，工程师上门安装、调试，并在现场为用户提供上机操作培训，时间不少于3天。

5.3 定期在国内培训中心开设培训课程，提供不少于两人次免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用，时间一周。

5.4 在江浙沪设有常驻维修工程师，可提供快捷的售后服务及技术支持，接到用户报修后2小时快速响应，收到保修要求后48小时内到场维护，如有特殊情况不能到场，需征求用户同意。

六、报价及付款方式

6.1 上述设备报价均包含设备验收前一切费用（设备费、运输搬运费、手续费等）。

6.2 供货商先打入10%货款作为设备的质量保证金，验收合格后的15个工作日内付清货款100%,正常使用一年后归还10%质保金，质保金不计息。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

- 6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标办法及标准

1、评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2、评分标准：共100分，其中01-03标技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算技术分时，按其算术平均值保留小数2位）

01标技术分（70分）

| 序号 | 项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 与功能配置 | 主要设备技术参数无负偏离的得 34分。打“★”号的性能指标必须满足，如有负偏离作无效标处理，打“▲”号的性能指标每负偏离一项扣 4 分，其他指标每负偏离一项扣 2 分，扣完为止。 | 34分 |
| 2 | 知名度、认可度、产品升级创新等 | 根据招标文件中的基本技术要求、产品清单，以及投标商提供的方案的技术响应情况，对所投产品的品牌性能、知名度、美誉度等方面进行评价。 优（8 - 5.1 分），良（5 -3.1 分），一般（3 - 1 分） | 8 分 |
| 3 | 市场占有率 | 供货商提供 2016 年6月至今同类产品的销售案例合同，每份合同按1分计，最高得 8 分。（投标文件中需提供案例合同复印件和用户的联系方式并加盖公章，投标文件中提供复印件加盖公章，不盖章则不得分，原件备查） | 8分 |
| 4 | 培训方案 | 安排合理科学的培训方案，根据培训的内容、人员安排、培训时间安排等按优、良、差打分。优（8-6分）、良（5- 4分）、一般（3-1分），差不得分 | 8分 |
| 5 | 售后服务 | 质保在满足标书基础上每增加一年得 2 分，最高得 6分 | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供的零配件价格以及售后服务响应及解决问题的时间综合评分，好2.6-4分，良1.1-2.5分，一般0.1-1分，差不得分。 | 4分 |
| 6 | 标书制作 | 投标文件制作情况、询标情况(包括商务、技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况)，好的得2 分，较好得 1分,一般得 0 分。 | 2分 |

注：1、评分标准里所提到的要求提供原件的请投标人将原件单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分

2、所有证书均需在有效期内，否则不得分。

02标技术分（70分）

| 序号 | 评标要素 | 主要评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与功能配置 | 主要设备技术参数无负偏离的得30分。打“★”号的性能指标必须满足，如有负偏离作无效标处理，打“▲”号的性能指标每负偏离一项扣4分，其他指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 30分 |
| 2 | 先进性和稳定性 | 主要对产品整体的技术先进水平、技术成熟度、独创性、可升级程度等，对投标产品的环境适应性、整体安全性等进行评议。优（7-5分），良（4-3分），一般（2-1分），差不得分。 | 7分 |
| 3 | 资质证书 | 提供质量管理体系认证证书、中国环境标志产品认证等，每提供一份认证证书得2分，最高4分。（投标文件中提供复印件加盖公章，不盖章则不得分，原件备查） | 4分 |
| 4 | 对本项目需求的理解 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括项目整体技术方案、交货期保障、安装调试、验收方案等）的完整性、合理性等综合比较评分。优得4～5分，良3～2分，一般得1分，差不得分。 | 5分 |
| 5 | 培训方案 | 安排合理的教学培训方案，根据培训的内容、人员安排、培训时间安排等按优、良、一般、差打分。优（6-5分），良（4-3分），一般（2-1分），差不得分。 | 6分 |
| 6 | 维修、售后服务 | 1、满足招标文件要求12个月质保期的得2分。 2、增加保修须有原厂承诺；在此基础上每增加12个月的质保期加2分，最高加6分。 3、因教学需要需提供服务。维修响应时间大于72小时的得0.5分，维修响应时间大于48小时的得1分，维修响应时间小于等于24小时的得2分。 无售后、培训计划或实施方案不得分。 | 10分 |
| 7 | 标书制作 | 投标文件制作情况、询标情况（包括技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况），优的得2分，良得1分，一般得0分。 | 2分 |
| 8 | 投标公司业绩 | 要求所投标产品自2016年始具有同类项目同等规模案例，每个得1分，满分6分。（投标文件中需提供案例复印件并加盖公章，不盖章则不得分，原件备查） | 6分 |

注：1、评分标准里所提到的要求提供原件的请投标人将原件单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分

2、所有证书均需在有效期内，否则不得分。

03标技术分（70分）

| 序号 | 评标要素 | 主要评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数与功能配置 | 主要设备技术参数无负偏离的得30分。打“★”号的性能指标必须满足，如有负偏离作无效标处理，打“▲”号的性能指标每负偏离一项扣4分，其他指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 30分 |
| 2 | 先进性和稳定性 | 主要对产品整体的技术先进水平、技术成熟度、独创性、可升级程度等，对投标产品的环境适应性、整体安全性等进行综合评议进行评议。优（6-5分），良（4-3分），一般（2-1分），差不得分。 | 6分 |
| 3 | 资质证书 | 提供投标商质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国环境标志产品认证，每提供一份认证证书得2分，最高6分。（投标文件中提供复印件加盖公章，不盖章则不得分，原件备查） | 6分 |
| 4 | 对本项目需求的理解 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括项目整体技术方案、交货期保障、安装调试、验收方案等）的完整性、合理性等综合比较评分。优得4分，良3～2分，一般得1分，差不得分。 | 4分 |
| 5 | 培训方案 | 安排合理的教学培训方案，根据培训的内容、人员安排、培训时间安排等按优、良、一般、差打分。优（6-5分），良（4-3分），一般（2-1分），差不得分。 | 6分 |
| 6 | 维修、售后服务 | 1、满足招标文件要求12个月质保期的得2分。 2、增加保修须有原厂承诺；在此基础上每增加12个月的质保期加2分，最高加6分。 3、因教学需要需提供服务。维修响应时间大于72小时的得0.5分，维修响应时间大于48小时的得1分，维修响应时间小于等于24小时的得2分。 无售后、培训计划或实施方案不得分。 | 10分 |
| 7 | 标书制作 | 投标文件制作情况、询标情况（包括技术、服务承诺及现有用户的售后服务等情况），优的得2分，良得1分，一般得0分。 | 2分 |
| 8 | 投标公司业绩 | 要求所投同类产品自2016年始具有同类项目同等规模案例，每个得1分，满分6分。（投标文件中需提供案例复印件并加盖公章，不盖章则不得分，原件备查） | 6分 |

注：1、评分标准里所提到的要求提供原件的请投标人将原件单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分

2、所有证书均需在有效期内，否则不得分。

2.2  01-03标商务分30分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

- 投标人按照以下格式编制投标文件，并将商务报价文件、技术文件分别装订成册。

▲商务报价文件部分

- 目录

- （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

- （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函……………………………………（页码）

1、投标函（格式）

致：

根据贵方                    项目招标文件（编号：）招标文件的要求，正式授权下述签字人（姓名、单位、职务）代表投标人（单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

3.我方中标后拟在中标后将工作分包，分包承担主体是，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4.同意向耀华建设管理有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

5.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

6.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

7.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

8.我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：

日期：    年   月   日

2、开标一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 项目 |  | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （大写） |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“总价”相一致。

4、A3以上大幅面扫描、彩色扫描、著录、加盖页码等不再单独作报价，综合考虑后计入单价。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

3、投标报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 型号规格（或具体服务） | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。

2、在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

▲技术文件部分

- 目录

（1）法定代表人授权书 ………………………………………………………（页码）

（2）授权代表社保证明（复印件）…………………………………………（页码）

（3）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）………………………（页码）（4）法定代表人身份证明书…………………………………………………（页码）

（5）营业执照(或事业法人登记证或其他登记证明材料)复印件…………（页码）

（6）2017年度或2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)…页码）

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（8）重大违法记录的声明 ……………………………………………………（页码）（9）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…（页码）

（10）所有与符合性审查有关的资信文件（复印件） ……………………（页码）

（11）主要业绩证明… ………………………………………………………（页码）

（12）廉政承诺书 ……………………………………………………………（页码）

（13）服务详细说明…………………………………………………………（页码）

（14）技术偏离说明表………………………………………………………（页码）

（15）投标承诺书……………………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他技术文件或说明………………………………………（页码）

（17）附件（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）（如有）……（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

1、法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我(姓名)系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司授权代表，身份证号码。以本公司的名义参加（招标人）组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

2、授权代表社保证明（复印件）

出具距投标截止时间一个月以内的社保机构盖公章的授权代表社保缴纳证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

3、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）

4、法定代表人身份证明书(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

日期：    年   月   日

5、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）（复印件）

6、财务报表资料文件（2017年度或2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明，格式自拟)）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

8、重大违法记录的声明

绍兴市越城区市场监督管理局：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月日

9、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制）

10、所有与符合性审查有关的资信文件（复印件）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

11、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目 金额 （万元） | 开竣工日期或合同服务期 | 项目地址与建设单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

12、廉政承诺书

绍兴市：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：                                                                                                                                                                    日期：   年   月   日

13、服务详细说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 14、技术偏离说明表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 数量 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标所提供货物或服务的相对应详细描述 |  | （正偏离、负偏离、无偏离） |
|  | … | 可自行添加行 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |

注：1.此表须与招标文件“项目技术规范和服务要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

15、投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺:本单位自愿参加项目（编号：）政府采购的投标。

1.本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

16、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年  月   日

17、附件

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年   月   日

注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181)号和根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，必须提供经审计的企业财务报表（包含且不仅限于营业收入、资产总额等数据）和企业所有从业人员最近月度的社保缴纳凭证等相关证明以便核查。

2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：  年   月   日