2019年杭州市政府采购医疗设备公开招标项目

（第三十期）

招 标 文 件

招标编号：Hwcg2019-30

杭州市卫生事业发展中心

2019年6月

目  录

第一部分  招标公告 —————————————1

第二部分  编制和提交采购响应文件须知 ————6

第三部分  评分办法和评分标准————————29

第四部分  项目技术规范和服务要求——————32

第五部分  采购合同的一般和特殊条款—————34

第六部分  应提交的有关格式范例———————36

第七部分  采购需求表————————————58

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州市卫生事业发展中心受杭州市妇产科医院等委托，就2019年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第三十期）进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：HWCG2019-30

二、项目名称：2019年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第三十期）

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童体成分分析仪 | 1 | 套 | 300000 | 用于分析儿童人体成分，对肥胖儿童进行评估。 | 国产 |
| 2 | 尿液干化学分析仪 | 1 | 套 | 120000 | 对尿液中相应的化学成分进行检测，尿液中的化学成分可使尿多联试带上的模块发生颜色变化，颜色深浅与尿液中相应物质的浓度成正比。通过此方法对泌尿系统疾病、肝胆疾病、糖尿病等疾病进行辅助诊断与疗效观察，对安全用药进行监护，以及评估健康状态。 | 允许进口 |
| 3 | 全功能智能护理人 | 1 | 套 | 720000 | 可模拟呼吸系统、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统、妇科、皮肤科等学科的症状，适合用于成人内科、外科、妇科、重症、社区等护理实训内容。可进行专项操作训练、流程操作训练、应急反应训练、团队配合训练以及护患沟通训练等综合内容。可修改或创建自己的护理病例。 | 允许进口 |
| 4 | 新生儿辐射床 | 1 | 台 | 400000 | 新型婴儿保暖台，提供辐射加热功能，可以整合新生儿窒息复苏、新生儿称重、血氧饱和度监测等功能，为婴儿提供一个温暖的、可控的开放式热力微环境，并且提供负压吸引及窒息复苏等急救术所需的功能。 | 允许进口 |
| 5 | 药品冷藏冷冻保存箱A | 3 | 台 | 105000 | 适用于医院、防疫站、科研院所等进行冷藏、冷冻储存物品。 | 允许进口 |
| 6 | 医用超低温冰箱A | 2 | 台 | 200000 | 适用于实验室内相关物品的低温冷冻、冷藏及存储，及医学生物学领域活性制剂的保存 | 允许进口 |
| 7 | 一体化宫腔镜 | 4 | 套 | 480000 | 子宫腔内粘连或宫腔内异物残留者诊断和及时处理。子宫内膜癌及其癌前病变者的早期诊断和及时处理 | 允许进口 |
| 8 | 手持式眼压仪+通风系统+心电图机 | 1 | 批 | 179000 | 测量方式：手持式非接触眼压计 | 允许进口/国产/国产 |

五、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定条件：投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

六、供应商报名时间及地点等：

采购文件发售时间：2019-7-11至2019-7-30（双休日及法定节假日除外）

标书售价：免费

供应商报名方式：在线报名

获取标书时须提交的文件资料：无

提示：

（1）采购机构将拒绝接受非报名供应商的投标文件。

（2）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间：2019-7-31  09:30:00

八、投标地点：杭州市上城区开元路70号七楼会议室

九、开标时间：2019-7-31  09:30:00

十、开标地点：杭州市上城区开元路70号七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：杭州市卫生事业发展中心203室(杭州市上城区开元路70号);联系人：余侃  联系电话：0571-87012671。

十三、其他事项：

无

十四、公告发布范围：

浙江省政府采购网、杭州市政府采购网、 杭州市卫生健康委员会网站。

十五、联系方式：

1、采购人

采购人名称：杭州市妇产科医院

地址：上城区鲲鹏路369号

联系人：贺昕路

联系电话：56005091

采购人名称：杭州市职业病防治院

地址：朝晖二区五幢

联系人：胡钟铭

联系电话：85131588

2、采购机构

采购机构名称：杭州市卫生事业发展中心

地址：杭州市上城区开元路70号203室

联系人：江腾

联系电话：87012671

传真：87012056

3、同级政府采购监督管理部门

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：057187233325

杭州市卫生事业发展中心

2019年7月9日

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

| 条款 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：2019年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第三十期）。 一 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000二、采购预算：详见第六部分《采购需求表》 三、项目技术规范和服务要求：详见第六部分《采购需求表》 四、设备安装地点：采购单位指定地点。 五、设备安装时间：按《杭州市医疗设备政府采购合同》执行。 六、投标报价：有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。 七、政府采购当事人及监管部门：杭州市妇产科医院等为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市卫生事业发展中心为采购代理机构，自愿参加本次项目投标的法人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），杭州市财政局为政府采购监督管理部门。 |  |
| 2 | 投标时提供的资质文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2018年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）其他资质文件（如果有）： （3）特许资质文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |  |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购代理机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |  |
| 4 | 投标文件份数：正本壹份、副本伍份。 |  |
| 5 | 评标办法：采用综合评分法。 |  |
| 6 | 合同名称：《杭州市医疗设备政府采购合同》 |  |
| 7 | 合同款结算方式：乙方应在合同签订后的5个日历日内，缴纳合同总价5%的履约保证金至甲方。货到安装验收合格后，甲方在收到发票一个月内支付合同金额的100％，上述5%的履约保证金自动转为质量保证金，该质保金在设备正常使用满一年后，接到乙方申请后的一个月内退还。 履约保证金当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |  |
| 8 | 节能环保要求 | 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） |
|  |  | 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） |
| 9 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
|  |  | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 10 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：项目评审组织人员现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 11 | 特别说明 | 解释：本表与招标文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 |

一、总  则

1.项目说明

1.1项目说明见投标人须知前附表第1项所述。

1.2投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

1.3投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

2.采购方式

公开招标。

3.投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

4、除非有特殊要求，本文件不单独提供招标设备使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况。投标人应该了解上述设备使用有关的一切情况。

二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件主要包括下列文件及附件：

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

第三部分  评标办法及评分标准

第四部分  项目技术规范和服务要求

第五部分  合同的一般条款和特殊要求

第六部分  应提交的有关格式范例

第七部分  采购需求表

4.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括投标须知、采购需求、合同条件、投标文件格式及其附件等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

5. 招标文件的解释

5.1  已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，请于规定时间（详见“九、质疑与投诉”）内以书面形式送达采购代理机构，经采购代理机构研究，对认为有必要回答的问题，将书面形式通知所有投标文件收受人。

5.2  采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分.

5.3  不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

6. 招标文件的修改

6.1  从招标文件发出至投标截止日前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，以书面形式同时发给获得招标文件的潜在投标人。

6.2  若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

7. 投标报价

7.1. 有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。

7.2. 投标总价中还应包括以下内容：

7.2.1 招标文件中特别要求的备件、消耗品和专用工具的费用。

7.2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

7.2.3  招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

7.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

7.4  投标人所投货物的供货价格不应高于相同品牌相同型号在浙江地区其它部门近三年的采购供货价。

三、投标文件的编制

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，以中文文本为准。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

9. 投标文件的组成

9.1 投标人的投标文件应包括报价文件和商务技术文件，需分开独立包装。

9.2.1 报价文件（单独密封）

（1）投标函

（2）投标设备报价明细表

（3）中小企业声明函、资格确认意见书（包括经销商与生产厂家，如果有）

9.2.2 商务技术文件

（4）投标设备配置清单（明确品牌、型号）

（5）消耗品、易耗品购买价格清单

（6）投标设备简要说明一览表

（7）投标设备技术参数偏离表

（8）商务条款偏离表

（9）法定代表人授权委托书及其身份证

（10）进口产品代理证明或制造商出具的授权书

（11）资格证明文件

1）投标人营业执照副本（复印件）；

2）有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

3）有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

4）有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

5）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(成立不足一年的，自成立时间开始提供；

6）投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

7) 投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明。

（12）投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（13）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明

（14）截止投标时间近三年以来投标人做过的类似项目业绩证明，需提供合同复印件（投标时需携带合同原件备查）

（15）投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）

（16）廉政承诺书

（17）投标人认为需要的其他文件或说明（如优惠承诺）

9.3设备的技术指标情况

（1）所投设备的完整配置方案，详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（2）投标人在投标文件中，对采购需求中所提出各项技术要求和配置清单应进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对响应或偏离程度明确作出“响应或正偏离”、“不响应或负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。若采用“详见附件”、“参见附件”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码，任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

9.4 售后服务承诺与方案

详细阐述投标人和投标人在设备升级、故障排除、技术咨询、技术指导、售后维护等方面售后技术支持服务内容。

（1）针对本项目的维护方案。投标文件中应列明产品的技术服务和售后服务的程序、内容及实施条件[包括全国统一销售热线和针对本次投标项目所提供的销售服务热线；技术服务（或售后服务）机构的地址、人员状况、维修能力及联系方式和所能提供服务内容的文字及电子文档]，并能够快速提供良好的售后服务支持。同时，在杭州市常年备有备品、备件，供货能力强，速度快，能迅速响应采购人的要求。

（2）针对本项目的服务承诺。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人和生产商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（3）质保期内外的基本服务要求。 质保期内提供免费上门维护、升级服务，对故障在24小时内响应，三天以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

10. 投标有效期

10.1投标文件合格投递后，自投标截止日期起 60天内有效。

10.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11. 投标文件的编制和签署

11.1投标文件分为报价文件、商务技术文件两部分，两部分应分别装订成册，投标文件的装订必须采用胶订形式，不得采用活页装订方式（胶订以外装订形式视为活页装订）。投标人按本须知第8条规定的语言（正本一份、副本一式伍份）编制投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

11.2投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除营业执照、医疗器械经营企业许可证或医疗器械生产企业许可证、产品的合格证书（如医疗器械注册证等）等招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

11.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

11.4全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或授权委托人签字盖章予以确认。

11.5 投标文件采用A4幅面，必须按照《第五部分 应提交的有关格式范例》中的《投标文件递交要求及装订顺序表》顺序统一编目编码装订成册。

四、投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标志

12.1投标文件须密封包装并在包装封面上加盖投标人公章。投标文件提交的总份数应按照招标文件前附表的规定。

12.2投标文件必须胶装装订（包括报价文件）

12.3报价文件必须与商务技术文件分开装订，单独密封。密封袋上须注明项目名称、标项号及类似（报价文件或商务技术文件）字样并加盖投标人公章。不同标项的投标文件须各自单独密封与标注。除报价文件外的任何其他投标文件中不得出现投标报价，否则如开标、评标时发生报价泄露的，由投标人自行承担相关责任。

12.4 投标文件按投标日程规定日期送至指定的单位和地址。

13. 投标截止时间

13.1投标人应按招标公告规定日期、地点、时间将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

13.2采购代理机构可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购代理机构与投标人在以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14. 投标文件的修改、补充、撤回

14.1投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对投标文件进行补充、修改或撤回，补充、修改文件须加盖法人单位公章，并由法定代表人或授权委托人签字盖章；补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，其内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准,在投标截止时间以后，不能再修改、补充投标文件。

14.2 投标人的修改通知，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份标书有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

14.3投标人对投标文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

14.4在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件。

五、开标

15. 开标（本项目采用先评商务技术标，后开价格标的方式进行评议）

15.1采购组织机构将在招标公告规定时间、指定地点开标。投标人的法定代表人或授权委托人携带本人有效证件准时参加，授权委托人还须随身携带授权委托书，并在投标文件中按要求提供授权委托书。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

15.2 开标程序

（1）采购组织机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认，同时签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》

（2）采购组织机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件将被当场拒绝。

（3）采购组织机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项

（4）采购组织机构请参与的投标单位代表或其委托的公证机构检查投标文件密封情况

（5）按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务技术文件由现场工作人员护送至指定评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间；

对不符合装订要求的投标文件，由采购机构当场退还投标人法定代表人或其授权代表

（6）商务、技术标评审结束后，由主持人宣布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的商务和技术得分情况（不解释得分原因），无效投标人可收回未拆封的报价文件并签字确认

（7）采购组织机构拆封投标人报价文件，宣读《投标报价明细表》有关内容，同时当场制作并打印报价文件开标记录表，由各投标人法定代表人或其授权代表签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，采购机构将报价文件及开标记录表送至评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性、有效性等进行审查核实。

(8) 评审结束后，采购组织机构公布中标人名单和公告方式等。。

六、评标

16. 评标组织

采购组织机构依照相关法规，组建由5人及以上奇数人员组成评标委员会，其中招标人代表不得超过1人且不能担任评标委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，并形成书面的评标结果。

17. 评标原则

（1）竞争优选；

（2）坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

（3）价格合理，方案、产品先进可行；

（4）反对不正当竞争。

18. 评标程序

18.1 本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标供应商和编写评标报告等。

18.2投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

18.2.1资格性检查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

18.2.2符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的商务、技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

18.2.3投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。投标文件初审不合格结论及其理由需通知所有投标人。

18.3修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《投标报价明细表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《投标报价明细表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.4投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.5 比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

18.6 推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

1700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000018

序释公布评标结00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017.7 编写评标报告。

18.8 对于投标文件中不构成实质性偏差的、细微的不正规、不一致或不规范，采购代理机构及评标委员会可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

19．无效标

投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

（1）投标文件未按规定包装或者由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

（4）投标文件未胶封、组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

（5）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

（7）投标报价高于本项目采购预算或最高限价的；

（8）投标人未按招标文件变更通知编制投标文件的；

（9）投标人将多于一个或者投本次全部标项（二个以上）的所有资料装订到一个投标文件中的投标文件的；

（10）《投标报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

（11）经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

（12）投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（13）未提供有效的《医疗器械注册证》的；

（14）投标人提供虚假材料投标的；

（15）经评标委员会审核，投标人的投标文件有类同或有串标嫌疑的；

（16）参与本次招标活动前三年内，投标人在政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间存在违法以及违反政府采购供应商行为规范且情节严重的；

（17）本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品的，投标人未按招标文件要求的提供所投产品节能产品政府采购清单页的；

（19）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（20）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括额外的赠送设备）;

（21）重要技术参数响应情况、配置要求清单及商务要求必须按具体响应内容填写，不得笼统以“响应”、“符合”或“无偏离”等文字填写，技术参数、配置清单、商务要求必须按要求填写，否则视为无效标。若出现虚假应标，则将该投标人的所有标项作为无效标处理。产地要求、重要技术参数栏、配置要求栏及商务要求栏中的条款，若投标人有1条以上（含1条）不符合招标要求，则作为无效标处理。其它技术参数栏累计5条以上（含5条）不符合招标要求，也作为无效标处理。

（22）法律、法规等规定的其他无效情形。

20. 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

21. 重新组织采购

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

22. 评标内容的保密

21.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

21.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

七、定标

23. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的评标方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

24. 中标通知

24.1确定预中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果，公告期限为1个工作日。

在采购代理机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消其预中标资格，并由采购代理机构组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

24.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

24.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，或者重新开展政府采购活动。

24.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为投标人，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

八、合同签订及其他

23. 合同的签订

23.1 确定中标人后，采购代理机构将通知中标人领取中标通知书。在该通知书上明确签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》的日期、地点和要求。

23.2中标方按《中标通知书》指定的时间与设备采购人签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》。中标人应为杭州市政府采购注册供应商，如尚未注册，应在签订合同前，登陆杭州市医疗设备政府采购管理系统（http:/hzwsfz.cn）进行注册并将书面资料提交采购代理机构复核备案。

23.3投标人应在《杭州市医疗设备政府招标采购合同》签订后5个日历日内，缴纳投标总价5%的履约保证金至采购单位。投标人履约完毕，标的物经采购人验收合格，确认无误后，此投标总价5%的履约保证金自动转为质保金。履约保证金当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

23.4 如采购代理机构发出《杭州市医疗设备政府招标采购合同》后，投标人无故拒绝或延期供货，除按照协议书和合同条款处罚外，采购代理机构有权单方面终止协议和合同，同时提请有关监督管理部门将其列入不良行为记录名单，禁止其一年内参与市本级政府采购活动，并给予通报。给采购代理机构和采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。

24. 供货方式、交货时间及验收方式

24.1 投标人在协议书规定期限内，将所供设备（出厂原包装）按《杭州市医疗设备政府招标采购合同》清单所列的采购人名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，设备运行正常后交付使用。

24.2 投标人必须向采购人提供设备发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料，否则，采购代理机构有权提前终止协议和合同。

24.3 采购人对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，采购人、投标人共同签署安装验收合格报告，作为考核投标人售后服务和质量的依据。

25. 货款结算方式

投标人应在《杭州市医疗设备政府招标采购合同》签订后5个日历日内，缴纳投标总价5%的履约保证金至采购单位。投标人履约完毕，标的物经采购人验收合格，确认无误后，应在收到发票一个月内支付合同金额的100％，上述5%的履约保证金自动转为质保金。

履约保证金当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

26. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况没收履约保证金，终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

27. 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据相关法律规定，重新选择合适的方式进行采购。

28. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市卫生事业发展中心（杭州市医疗设备政府采购招标办公室）。

九、质疑与投诉（格式见附件18）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

29.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.供应商质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

（1）供应商如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于收到采购文件之日或采购公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

（2）供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

（3）供应商如认为中标或成交结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

30.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

30.3采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

第三部分  评标办法及评分标准

一、评标办法

本项目采用公开招标方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点1位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，若投标产品型号相同，则按投标报价由低到高顺序排列，若投标产品型号不同，按技术指标优劣顺序排列。

评标中，先进行商务、技术部分评分，评标委员会每人一张记名评分表，。评标委员会成员的有效评分的算术平均值为各投标人商务、技术部分的最终评分值。采购组织机构在公布商务、技术部分得分后再开启报价文件进行唱标。

二、评分标准

1、投标价格（30分）：

投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

2商务技术及其它分（70分）

2.1对应于招标文件技术指标的偏离度（20分）（一项技术指标负偏离扣1-3分，一项功能负偏离扣3-5分）

2.2投标设备功能及技术指标的科学性、合理性和先进性（10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣2-3分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样）

2.3后期运行成本（包括保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格等）10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣1-2分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样）

2.4保修年限：符合《招标文件》要求之外每增加1年加1.5分，最高6分

2.5品牌和市场占有率（10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣1-2分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样。

2.6 业绩（5分）截止投标时间近三年以来投标人做过的类似项目，参考合同复印件实例证明，每份计1分）

2.7制造商或代理商在浙江省或华东地区的售后服务和维修能力（5分）（评委对制造商或代理商在浙江省或华东地区的售后服务和维修能力进行评价排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如评价相同，扣分可一样）

2.8投标人提供的超出招标文件的优惠条件3分（评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得1-3分）

2.9投标文件制作质量1分（评委对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况得0-1分）

第四部分  项目技术规范和服务要求

招标设备质量及服务要求

一、招标设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备使用方认可的有关国际标准。

二、应标设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表必须符合ISO9000系列标准。

三、投标人在应标文件中提供质保期内的服务计划。

四、在质保期后，应标商应提供维修保养服务，投标人应在应标文件中说明维修保养方案。

五、投标人提供维修保养的内容、价格及备品、备件的分项价格清单，并承诺该价格保持不变的期限。

六、投标人应负责对采购人进行操作、保养、维护培训，并在应标文件中说明培训文件。

七、设备到达采购人后，投标人应在收到通知三日内，派出合适的技术人员前往采购人进行安装调试，投标人应提供安装方案（包括人员、时间、内容），并说明采购人需要配合的工作内容。

八、投标人在采购人进行安装调试期间，费用由投标人负责。

九、安装调试应在十个工作日内完成（下限由投标人自报），因安装延期而产生的费用和造成采购人的损失由投标人承担。

十、如投标人委托国内代理商（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明；但投标人仍要对应标设备及其安装质量负全部责任。

十一、投标人应在应标文件中如实提供制备及主要零部件的产地和制造厂名称，并保证提供的设备是否符合上述产地及制造商的原装产品。

十二、投标人在应标文件中应提供设备的验收标准、安装技术规范，供采购人参考。验收标准应符合中国有关的国家标准。

十三、设备安装调试后，投标人负责安装质量，如有争议，经国家规定检验机构验收合格后，双方共同签订设备验收合格证书。

十四、如验收时发现设备达不到招标文件规定的性能指标，投标人必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。

第五部分   合同的一般条款和特殊要求

杭州市医疗设备政府采购合同

甲方（需方）：

乙方（供方）：                                             签订时间：2017年  月   日

根据《中华人民共和国合同法》有关规定和hwcg2019-      号中标通知书，签订本合同，《中标通知书》作为本合同组成部分，乙方按《招标文件》执行本合同。

| 设备名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥.00 | ￥.00 |
| 成交总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

一、质量要求

（1）制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备甲方认可的有关国际标准，在其功能范围内保证安全、稳定的运行。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、招投标文件及及本合同相符合。

（2）包装牢固，符合储存要求，符合特殊行业外包装质量标准要求。包装物不回收，设备到达安装现场时内外包装完好无损。

（3）设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担

二、验收方式：甲方对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，甲乙双方共同签署安装验收合格报告，作为考核乙方产品和服务的质量的依据。

三、交货期限：2019年  月   日前。

四、付款方式：乙方应在合同签订后5个日历日内，缴纳合同总价5%的履约保证金至甲方。货到安装验收合格后，甲方在收到发票一个月内支付合同金额的100％，上述5%的履约保证金自动转为质量保证金，该质保金在设备正常使用满一年后，接到乙方申请后的一个月内退还。

五、运输方式：送货，乙方负责一切物流费用、装卸费用、人工费用及联络事宜。

六、交货地点：甲方指定地点。

七、违约责任：乙方中途退货，应向甲方偿付合同款总额5%的违约金。乙方交货期延迟应支付赔偿金，十天以内支付成交总价的1%，十天以上按每天成交总价的1%支付。甲方无正当理由拒收产品、拒付货款的，应当向乙方偿付合同款总额5%的违约金。

八、争议处理。

（1）合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请“杭州仲裁委员会”仲裁；

（2）对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

（3）解决合同争议所在地：甲方所在地

九、不可抗力：不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购代理机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

十、其他约定事项：

1、甲方在收到货物开箱验收后，如出现质量异议或品牌规格、数量不符合合同规定，应向乙方提出异议，未提出异议的，应及时确认签署安装验收合格报告。

2、乙方免费提供   年整机保修，保修期后提供终身维修服务。因乙方响应不及时、技术服务质量问题导致甲方设备不能及时修复或数据丢失等情况造成甲方损失的，甲方保留追究乙方相应经济责任和法律责任的权力。

3、未经过甲方的同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

5、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

6、招标文件（编号：hwcg2019-   ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

8、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9、其他约定：

| 甲方全称： | 乙方全称： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行账号： | 开户银行账号： |
| 单位邮编： 开户行邮编： | 单位邮编： 开户行邮编： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料做出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

4、涉及到的外文资料均须中文翻译件，翻译件须明确体现生产企业、产品名称及型号和有效期。

5、企业应积极提供各自对成交有利的证明材料，如果未提供，采购人及经办机构将会默认为无此类资料或以该类的最低级别处理。

投标文件递交要求及装订顺序表

| 序号 | 材 料 名 称 | 具 体 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标文件封面及目录 |  |
| 二 | 报价文件 |  |
| 1 | 投标函 | 格式详见附表1 |
| 2 | 投标设备报价明细表 | 格式详见附表2 |
| 3 | 中小企业声明函、资格确认意见书（包括经销商与生产厂家，如果有） | 格式详见附件3 |
| 三 | 商务技术文件 |  |
| 4 | 投标设备配置清单 | 格式详见附表4 |
| 5 | 消耗品、备品备件购买价格清单 | 格式详见附表5 |
| 6 | 投标设备简要说明一览表 | 格式详见附表6 |
| 7 | 投标设备规格、技术参数偏离表 | 格式详见附表7 |
| 8 | 商务条款偏离表 | 格式详见附表8 |
| 9 | 法定代表人授权委托书及其身份证 | 格式详见附表9 |
| 10 | 进口产品代理证明或制造商出具的授权书 |  |
| 11 | 资格证明文件 | 投标人营业执照副本（复印件） |
|  |  | 有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件） |
|  |  | 有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件） |
|  |  | 有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件） |
|  |  | 2018年度资产负债表等财务报表资料文件(成立不足一年的，自成立时间开始提供) |
|  |  | 投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟） |
|  |  | 投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明 |
| 12 | 医疗器械经营企业经营许可证（副本）复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件 | (1)企业名称与营业执照一致；(2)批准生产产品与申报产品一致； |
| 13 | 产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等） |  |
| 14 | 截止投标时间近三年以来投标人的主要业绩证明材料 |  |
| 15 | 投标机型说明书（即DATASHEET或彩页） | 外文资料提供有效中文翻译件；(2)产品名称、规格、生产企业与申报产品一致；(3)加盖投标人公章 |
| 16 | 廉政承诺书 | 格式详见附表16 |
| 17 | 投标人认为需要的其他商务文件或说明 | 如优惠承诺 |

2019年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目

（第三十期，招标编号：Hwcg2019-30）

投 标 文 件

项目编号：Hwcg2019-30-标项编号

标项名称：

投标设备名称：

投标人全称：

年  月

目  录

一、报价文件

(1)投标函————————————————————————（页码）

(2)投标设备报价明细表——————————————————（页码）

(3)中小企业声明函、资格确认意见书————————————（页码）

二、商务技术文件

(4)投标设备配置清单———————————————————（页码）

(5)消耗品、备品备件购买价格清单—————————————（页码）

(6)投标设备简要说明一览表————————————————（页码）

(7)投标设备技术参数偏离表————————————————（页码）

(8)商务条款偏离表 ——————————————————— （页码）

（9）法定代表人授权委托书及其身份证 ———————————（页码）

（10）进口产品代理证明或制造商出具的授权书———————— （页码）

（11）资格证明文件————————————————————（页码）

（12）医疗器械经营企业经营许可证（副本）复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件————————————————————————（页码）

（13）产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）—————（页码）

（14）截止投标时间近三年以来投标人的主要业绩证明材料———（页码）

（15）投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）———————（页码）

（16）廉政承诺书—————————————————————（页码）

（17）投标人认为需要的其他文件或说明———————————（页码）

附表1：

投  标  函

杭州市卫生事业发展中心：

1、根据已收到的贵方编号为              的                 项目的招标文件，遵照《中华人民政府采购法》等有关规定，我方经研究上述招标文件的各项条款后，愿以以下报价承担招标文件要求的采购任务

标项     投标总价（大写）：           元人民币（RMB：￥          ）

2、我方已详细审阅全部招标文件，包括补疑文件及有关附件，完全接受本次采购招标文件的各项内容。

3、我方自愿参加本次采购的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价、公司基本资料及相关资料真实合法。

4、如果我方中标，我方保证按照招标文件要求、投标文件承诺签订并履行合同。

投标人名称：                 （公章）   法人代表：

单位地址：                              邮政编码：

单位电话：             传真：           网址：

授权代表：             联系电话：

开户银行：

开户银行帐号：

附表2：

投标设备报价明细表

| 项目编号 | 投标设备 名 称 | 单位 | 数量 | 投标规格型号 | 投标产地 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章

附件3：

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加         单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年  月  日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

## 中小企业资格确认意见书或者投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业（2011）300号）规定的划分标准，兹确认

公司为            行业的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

主管单位

## “国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果（加盖公章）

附表4：

投标设备配置清单

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件配置清单中的序号） | 招标设备配置清单 | 投标设备配置清单 | 其它配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2019-30-00X 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  | （除招标要求以外的配置在此填写） |

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章）

附表5;

消耗品、备品备件购买价格清单

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章）

附表6：

投标设备简要说明一览表

| 投标设备名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Hwcg2019-30-00X 设备名称（注明品牌、型号） |  |

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章）

附表7：

投标设备技术参数偏离表

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件技术参数表中的序号） | 招标规格技术参数 | 投标规格技术参数 | 偏离 | 是否重要 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2019-30-00X 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  |  |  |

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章）

附表8：

商务条款偏离表

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件商务条款序号） | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2019-30-00X 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  |  |  |

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章）

附表9：

法定代表人授权委托书及其身份证

杭州市卫生事业发展中心（杭州市医疗设备政府采购招标办公室）：

我 （法定代表人姓名） 系    （投标人名称）        的法定代表人，现授权  （全名、职务） 以我方的名义参加本次招标活动，并代表我方全权办理本次招标的谈判、开标、评审、签约等具体事物和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人与被授权人身份证复印件 （可另附页）

投标代理人签字：              日期：

投标人：                          （公章

附表10：

代理证明（或制造商出具的授权书）

注：格式自拟

附表11：

资格证明文件

1）投标人营业执照副本（复印件）；

2）有效期内的组织机构代码证（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

3）有效的税务登记证或当地税务部门开具的依法纳税的缴税（费）证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

4）有效期内的社会保险登记证或社保缴纳证明（复印件）（多证合一的，只需提供营业执照复印件）；

5）2018年度资产负债表等财务报表资料文件(成立不足一年的，自成立时间开始提供)

6）投标人近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

7）投标人参加政府采购活动和使用信用无不良记录书面声明。

附表12：

医疗器械经营企业经营许可证（副本）、第二类医疗器械经营备案凭证复印件

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章）

附表13：

产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）

附表14：

投标方证明有资格进行投标和有能力履行合同的有关材料

| 设备名称 | 中标时间 | 履行合同时间 | 具体采购人信息 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 联系人及联系电话 | 将履行的设备采购合同复印件或者彩色扫描件作为附件附于本表后，缺一不可，否则相关业绩不予以认可。 | 合同附件在投标文件中的页码范围 |

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章）

附表15：

DATASHEET或彩页

投标代理人签字：              日期：                  投标人：                          （公章

附表16：

廉政承诺书

至：杭州市卫生事业发展中心：

XXXX医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标代理人签字：              日期：

投标人：                          （公章）

附表17：

投标人认为需要的其他文件或说明

（如优惠承诺）

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、供应商若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，供应商应与采购单位或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购单位或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与供应商联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购单位和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑函应由法定代表人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  采购需求表

标“是”为重要技术参数，请各投标人结合本招标文件“无效标”中相应条款要求综合考虑，以免造成不良后果。

标项 001                              采购单位: 杭州市妇产科医院

设备名称：儿童体成分分析仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算：30万元 |  |
| 二 | 用于分析儿童人体成分，对肥胖儿童进行评估。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 可进行直接节段测量 |  |
| 2 | 可以测量全年龄段的受试者的体成分并给出报告 | 是 |
| 3 | 相位角，能够反映细胞和细胞膜的健康程度细胞越健康细胞膜越强，意味着细胞保留液体，营养以及交换的能力越强 |  |
| 4 | 预测指数，反映了身体吸收的总营养量的情况。预测指数能够反映身体内液体转移的情况，可以监测病情的进展和治疗。 | 是 |
| 5 | 不需要站立或保持特殊姿势，无需输入体重就可以进行 |  |
| 6 | 具备CE0120 标志及EN60601标准医疗设备全认证，并提供佐证材料 |  |
| 7 | 可使用数据线连接从设备数据库下载人体成分数据 |  |
| 8 | 可测量参数包括： |  |
| 8.1 | 细胞外液百分比和细胞外液量 |  |
| 8.2 | 细胞内液百分比和细胞内液量 |  |
| 8.3 | 身体总含水量百分比和身体总含水量 |  |
| 8.4 | 第三空间体液 | 是 |
| 8.5 | 身体细胞量 |  |
| 8.6 | 预测指数 |  |
| 8.7 | 营养指数及正常值百分比水平 |  |
| 8.8 | 身体脂肪百分比和脂肪重量 |  |
| 8.9 | 身体肌肉量 |  |
| 8.10 | 身体干重（脱脂去水） |  |
| 8.11 | 相位角 |  |
| 8.12 | 不同频率下人体的阻抗变化分析 |  |
| 8.13 | BIVA模型图包括人体参考选择 |  |
| 8.14 | 骨骼肌 |  |
| 8.15 | 腰臀比 |  |
| 8.16 | 基础代谢率和平均能来需求评定 |  |
| 9 | 具有自动生成体成分分析总结报告功能 |  |
| 10 | 具有趋势分析，体重管理，心脏病风险等功能 |  |
| 11 | 具有对不同频率下的阻抗变化情况进行分析的功能 |  |
| 12 | 具有肥胖诱因分析功能 |  |
| 13 | 具有BIVA矢量分析图，可分析测试者的肥胖水化状况 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 儿童人体体成分分析仪 1套 |  |
| 2 | 设备推车 1辆 |  |
| 3 | 设备工作站 1台 |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修1≥年 |  |
| 2 | 维保期内每年免费提供一次预防性检测 |  |
| 3 | 中标方负责该设备连HIS信息系统的所有连接及接口费用 |  |
| 4 | 投标商针对本项目的售后服务，须在投标文件中出具制造商国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容的书面承诺书，由国内售后服务商签字，并盖国内售后盖章。售后服务承诺的附加说明与响应表有抵触的或另加条件的，以本章为准。 |  |
| 5 | 在保修期和保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保修期内，每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 |  |
| 6 | 提供设备保修期后的整机人民币全年保修合同价格。保修合同条款必须与上述保修期内条款一致。医院若需购买单年或多年保修合同，按单年或逐年支付合同款；若接到医院签订保修合同通知后，由于售后服务商的原因不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承当医院因设备故障、停机导致的所有直接和间接损失。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 |  |
| 7 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。投标商对用户的两名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训和用户的两名以上使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。 卖方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |

标项 002                              采购单位: 杭州市妇产科医院

设备名称：尿液干化学分析仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算：12万元 |  |
| 二 | 对尿液中相应的化学成分进行检测，尿液中的化学成分可使尿多联试带上的模块发生颜色变化，颜色深浅与尿液中相应物质的浓度成正比。通过此方法对泌尿系统疾病、肝胆疾病、糖尿病等疾病进行辅助诊断与疗效观察，对安全用药进行监护，以及评估健康状态。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 半自动尿液分析系统，可作为核心单位管理中型尿液分析工作量实验室的工作区域 |  |
| 2 | 检测原理：反射分光分析，波长470nm，555nm,620nm | 是 |
| 3 | 速 度：最大检测速度≥600测试/小时 |  |
| 4 | 样本处理量：可持续装在试纸条 | 是 |
| 5 | 系统界面：采用液面显示触摸屏 |  |
| 6 | 试剂包装： |  |
| 7 | 检测菜单：包括特殊比重，酸碱度，脓细胞，亚硝酸盐，蛋白，血糖，酮体，尿胆素原，尿胆红素，隐血（红细胞/血红素），颜色等 |  |
| 8 | 软件设置：确保客户自定义效果 |  |
| 9 | 储存器：≥1000个样本，≥3x100个质控品 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 尿干化学分析仪 1套 |  |
| 2 | 配尿液干化学66600测试 |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥1年 |  |
| 2 | 维保期内每年免费提供一次预防性检测 |  |
| 3 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 4 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 5 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。 |  |
| 6 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 7 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，否则提供备品。设备安装后需完成设备校准出具符合用户要求的校准报告，同时完成相关项目的性能验证和比对。 |  |
| 8 | 其他必备条件：1、中标方负责该设备连LIS信息系统的所有连接及接口费用；2、提供仪器安装调试所需的随机试剂和数量清单（包含在总价中）；3、每年免费提供2次厂家服务的仪器校准，并有正规合格报告；4、每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。 |  |

标项 003                              采购单位: 杭州市妇产科医院

设备名称：全功能智能护理人

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算： 72万元 |  |
| 二 | 可模拟呼吸系统、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统、妇科、皮肤科等学科的症状，适合用于成人内科、外科、妇科、重症、社区等护理实训内容。可进行专项操作训练、流程操作训练、应急反应训练、团队配合训练以及护患沟通训练等综合内容。可修改或创建自己的护理病例。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
|  | 全功能智能护理人 |  |
| 1 | 总体要求：全身型高仿真女性外形的护理人训练系统，具有女性假发，加上全无线的设计如同一个真正的病人，无线控制距离至少35英尺。配套内置控制模拟人互动软件的手持式平板，方便遥控模拟人呈现各种体征变化。满足基础护理、专科护理：心血管系统、呼吸系统、泌尿系统、消化系统、乳房及妇科等多项护理教学内容。内置电池系统，可充电后脱离电源使用，确保在移动中继续模拟教学训练操作需要，可用于更高阶的急危重症照护训练情境。 | 是 |
| 2 | 教学指导套装： |  |
| 2.1 | 基于循证护理模拟教学方法，提供一整套完整的训练套装，提供最有效的模拟学习体验（SLE），确保快速高效的投入教学使用中。SLE病例情境和导师指导手册，提供模拟教学规划、和促进学习讨论的指导内容，其学习体验成果，将涵盖：NCLEX-RN测试蓝图，BSN要点，QSEN能力，IPEC核心能力。此套教学系统，包含有书面指导和配套模拟人内置互动软件，使用一键式启动方便导师和学员快速进入模拟教学情境。包含有10套完整的情境病例，内容为： - 急性心肌梗塞 - 急性呼吸窘迫征 - 哮喘发作 - 慢性阻塞性肺疾病 - 体液和电解质不平衡 - 心脏衰竭 - 低血糖 - 初诊糖尿病 - 肺炎 - 败血症 | 是 |
| 2.2 | SLE是专业的护理教学模拟教案，每一套情境病例教学内容包含： 1）病例设计目的 2）病例主题的论证依据 3）学习目标 4）学习应具有的能力 5）参与情境练习的心理认知 6）患者的病史 7）场景所需物品 8）医嘱 9）预先提供个学员的信息报告 10）导师提示的病例时间表 11）病例流程图 且以上内容与模拟人的联系和互动已经内置于该套模拟人系统中。 |  |
| 3 | 模拟人各部分功能： |  |
| 3.1 | 问诊功能：模拟人可由操作者通过耳麦替代模拟人进行无线现场对话，声音由模拟人头部发出，用于问诊及护患沟通训练功能，以及评估患者神志情况的训练。自带语音库，支持录音，系统软件自带收音和保存功能，不需要外接其他语音采集软件。 |  |
| 3.2 | 基础护理功能：全身带多处可活动关节，可放置各种体位。包含头发护理、皮肤护理、耳道清洗护理、褥疮护理等内容。 |  |
| 3.3 | 气道和呼吸系统功能： |  |
| 3.3.1 | 逼真的舌、会厌、声带、食道设计，可进行口鼻腔插管、吸痰操作训练，以及气管切开护理操作。 |  |
| 3.3.2 | 可模拟多种上呼吸道气道音，正常和多种异常肺部听诊音，声音与所设置呼吸频率同步。 |  |
| 3.3.3 | 气道内置传感器，自动侦测插管深度，并反馈到控制平板软件界面。 |  |
| 3.3.4 | 可模拟多种气道音: 喉鸣吸气相、喉鸣呼相、喉鸣双相。并与呼吸频率同步。现场携带控制平板样机演示此功能软件界面（非PPT，图片等截图形式演示）。 |  |
| 3.3.5 | 软件可设置不同的呼吸模式，包括库氏呼吸、潮式呼吸、比奥式呼吸、呼吸暂停等模式。可调节各种吸呼比，使用百分比调节吸气/呼气比，调节范围不小于10%~90%。模拟正常既异常呼吸状态。现场携带控制平板样机演示此功能软件界面（非PPT，图片等截图形式演示）。 |  |
| 3.4 | 心脏及循环系统功能： |  |
| 3.4.1 | 心率和心电图设置：内建心电图库，包含正常和异常心电图，可设置心率。 |  |
| 3.4.2 | 可使用临床真实的三导联或四导联心电监护仪监测到模拟人设置的心电图及心率。 |  |
| 3.4.3 | 可设置正常或多种异常心音，与心率同步，并可调节声音强弱。 |  |
| 3.4.4 | 可使用临床真实的除颤仪进行心电图监测、除颤、以及电复律等操作。 |  |
| 3.4.5 | 使用表式血压计和标准听诊器可进行血压测量，可设置柯氏音的声音强弱。可调开关听诊间隙。现场携带控制平板样机演示听诊间隙开关功能软件界面（非PPT，图片等截图形式演示）。 |  |
| 3.4.6 | 可触及全身多处自动的动脉搏动：颈动脉、桡动脉、股动脉，与设置的心率同步。 |  |
| 3.4.7 | 可调节颅内压参数，范围不小于0-70毫米汞柱，精确到不大于小数点后一位。 | 是 |
| 3.5 | 多种用药途径，满足各种护理用药培训需要： - 双侧静脉穿刺手臂，有回血(flashback)反应来确认静脉注射位置正确； - 肌肉注射部位； - 鼻饲给药； - 雾化或气道给药； - 肠道灌肠给药； - 栓剂使用。 |  |
| 3.6 | 消化系统和排泄系统： |  |
| 3.6.1 | 可置入口、鼻胃管，进行鼻饲操作。结肠、回肠肠道造口护理及灌洗操作，以及灌肠操作。 |  |
| 3.6.2 | 消化系统液体收纳：内置独立的储液袋及快速密闭阀门，操作结束后可迅速拆卸清洗 |  |
| 3.6.3 | 可设置肠道正常及异常听诊音。 |  |
| 3.6.4 | 可更换的男女导尿模块，用于导尿管置入训练及护理操作。 |  |
| 3.7 | CPR质量监控系统：内置感应器，通过控制平板CPR监控界面，可监测操作者按压及通气质量：包括平均按压频率、深度，通气量、通气频率、按压间断时间等。使用柱状图和数值显示直观的反映CPR数据。产品出厂时，自动设置为2015美国心脏学会的标准，包含质量监控设置平台，可满足每5年的国际标准更改，同时也满足自定义考核标准进行更改需求。自带有考核和训练模式，训练模式下通过视、听双重反馈提示学员纠正操作，以达到设置的标准。 |  |
| 3.8 | 乳房触诊检查及妇科训练内容： |  |
| 3.8.1 | 一侧正常、另一侧异常乳房触诊模块，用于乳房触诊训练。 |  |
| 3.8.2 | 包含正常子宫模块，可进行宫内避孕器置入训练。 |  |
| 3.8.3 | 可增加包含息肉良性肿瘤、巨大恶性肉瘤、硬癌与乳头内翻，等多种异常乳房触诊模块。 |  |
| 3.8.4 | 可增加妇科训练内容：包含前倾子宫、后倾子宫，怀孕6~20周的子宫组，妊娠与非妊娠子宫颈组，异常子宫颈组（包括：宫颈口糜烂、病变的宫颈口等。） |  |
| 4 | 控制平板系统： |  |
| 4.1 | 便携平板内置控制软件，无线控制模拟人各项体征参数，操作界面友好。 |  |
| 4.2 | 界面就体征组合快捷键库“调色盘”，体征参数调整界面、CPR训练反馈界面、操作日志反馈界面均有独立设置，使用图标显示，方便导师快速查找。 |  |
| 4.3 | 操作日志：可对学员的操作进行感应和记录，同时记录的包括模拟人的体征变化。操作记录可用于评估反馈讨论时使用。 |  |
| 4.4 | 可组合多项体征设置为体征快捷键，保存于系统”调色盘“，可命名该快捷键的名称，提示信息，和使用颜色标注，包含：健康”状态为绿色、“注意”状态为黄色、“危重”状态为红色“其他”状态为蓝色等，保存后只需点击模拟人即可呈现病情变化；同时，可增加呈现趋势时间，用于设置体征变化的快速或者平缓变化。现场携带控制平板样机演示此功能软件界面（非PPT，图片等截图形式演示）。 |  |
| 5 | 模拟监护仪： 可选配20寸虚拟生命体征监护仪，无线控制显示病人的各种生理数据。可设置参数显示颜色, 位置和警报等，增强模拟培训的逼真性。可显示12种生命体征参数，如心率、心电图波形、动脉血压、动脉血压波形、无创血压、呼吸频率、呼吸波形、血氧饱和度、呼末二氧化碳数值、呼末二氧化碳波形、体温、时间等。可自动呈现当前心电图下的12导联心电图报告。 |  |
|  | 全功能注射训练手臂 |  |
| 1 | 该训练用手臂为多功能设计，可用于动脉及静脉相关医护技能训练。模拟器的肩膀内置微型泵，可自动生成桡动脉及肱动脉搏动。 |  |
| 2 | 安静和小巧的微型泵嵌入肩膀內， 产生心跳速率和脉搏强度的变化，提高了设备的便携性 。 |  |
| 3 | 可用于动脉和静脉的穿刺练习、点滴注射、动静脉吻合，和动静脉移植练习。本产品包含皮肤 ,皮下组织 , 肌肉 , 桡动脉和桡静脉 |  |
| 4 | 动静脉瘘管插入件可模拟已愈合的瘘管，提供血液透析练习，多层的二头肌插入件，包括皮肤 ,皮下组织以及肌肉，支持切开和缝合练习耐用的皮肤，可以用 20 或 22 号针头，刺入动脉和静脉时，会有逼真的触觉反馈可调整心跳速率和脉搏的强度，心跳速率的调整范围从 10 到150 BPM具有肘前静脉 , 贵要静脉 , 桡静脉和尺侧静脉。桡动脉和肱动脉可以练习输注和抽血技术。 | 是 |
| 5 | 包含多种外科模块 |  |
| 6 | 旋转手臂，可以看到背侧和掌侧的血管 |  |
| 7 | 可模拟充盈或塌陷的静脉 |  |
|  | 成人气管插管模型 |  |
| 1 | 气道管理培训模型适用于所有插管技术的教学工作，贴近真实的气道解剖，满足气道管理培训需求。头部左侧解剖面，以便监督学员的操作，咽部和气管壁透明，以便学生了解插管到达喉部的情况。 |  |
| 2 | 精确模拟口、鼻、牙齿、舌头、咽、会厌、声带、气管、食道和肺。头部、颈椎和颌部的移动符合临床真实情况。模拟插管过程中的相关解剖变化。使真实情况，模拟插管过程中的相关解剖变化。使用双手托颌法可以达到更具有现实感的培训效果。 |  |
| 3 | 模拟人颈部活动自如，可使用两种手法打开气道，压额抬颌法和下颌推挤法。适用于培训所有的插管技术：气管内插管、经鼻气管插管、喉罩、鼻咽和口咽气道。头部可以抬起和后仰，从而更易于找到气道。 |  |
| 4 | 牙齿警告：如果喉镜对前齿的压力过大，将会触发声音信号。 | 是 |
| 5 | 胃部警告：如果气管插管错误的置于食管中，则将发出此警告。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 全功能智能护理人 |  |
| 1.1 | 全身型智能护理人1台 |  |
| 1.2 | 全身型智能护理人电源1套 |  |
| 1.3 | 模拟监护仪1台 |  |
| 1.4 | 导师控制平板1台 |  |
| 1.5 | 监护仪启动码code 1个 |  |
| 1.6 | 造口模块1套 |  |
| 1.7 | 润滑油1瓶 |  |
| 1.8 | 说明书1本 |  |
| 2 | 全功能动、静脉注射训练手臂 |  |
| 2.1 | 高级电子综合穿刺手臂训练模型1个 |  |
| 2.2 | 底座和输液架各一个 |  |
| 3 | 成人气管插管模型 |  |
| 3.1 | 气道管理模型1个 |  |
| 3.2 | 胃部报警器1个 |  |
| 3.3 | 模拟肺袋1个 |  |
| 4 | 分娩教具3套 |  |
| 5 | 皮内注射模型2个 |  |
| 6 | 透明女性导尿模型1个 |  |
| 7 | 婴儿头皮静脉注射仿真模型1个 |  |
| 8 | 臀部肌肉注射模型-带监测警示系统1个 |  |
| 四 | 商务要求 |  |
| 1 | 保修期≥1年 |  |
| 2 | 提供具有申请台湾模拟教育专家授权TMST情境模拟师资培训课程资质授权文件。 |  |
| 3 | 中标方负责该设备连HIS信息系统的所有连接及接口费用 |  |
| 4 | 投标商针对本项目的售后服务，须在投标文件中出具制造商国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容的书面承诺书，由国内售后服务商签字，并盖国内售后盖章。售后服务承诺的附加说明与响应表有抵触的或另加条件的，以本章为准。 |  |
| 5 | 在保修期和保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保修期内，每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 |  |
| 6 | 提供设备保修期后的整机人民币全年保修合同价格。保修合同条款必须与上述保修期内条款一致。医院若需购买单年或多年保修合同，按单年或逐年支付合同款；若接到医院签订保修合同通知后，由于售后服务商的原因不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承当医院因设备故障、停机导致的所有直接和间接损失。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 |  |
| 7 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。投标商对用户的两名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训和用户的两名以上使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。 卖方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |

标项 004                              采购单位: 杭州市妇产科医院

设备名称：新生儿辐射床

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1台 预算： 40万 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 新型婴儿保暖台，提供辐射加热功能，可以整合新生儿窒息复苏、 新生儿称重、血氧饱和度监测等功能，为婴儿提供一个温暖的、可控的开放式热力微环境，并且提供负压吸引及窒息复苏等急救术所需的功能。 |  |
| 2 | 沙漏式加热体设计，提供全面的床面辐射热能，平均床面辐射能量不小于27mw/cm2。沙漏式设计集中热量与床面，可削减旁侧多余的热辐射，使床边执行X光拍片甚至手术操作的医护人员头顶不致过热。 | 是 |
| 3 | 加热材料采用碳钢材质,无粉尘、无碎裂的可能。 |  |
| 4 | 微电脑控制单元可集成控制设备的各项性能，并有6.5英寸中央彩色显示器, 可显示数据和1小时趋势图表等参数，并可于显示屏上直观设定各项监测参数。 |  |
| 5 | 微电脑控制系统，包括人工模式和伺服模式两种温控模式。 人工模式：加热体热量输出0-100%， 5%增量。 伺服模式：温度设定范围34-37.5℃，0.1℃增量；温度测量精确度在±0.3℃；温度探头的测量范围30-42℃的分辨率不大于±0.1℃。 |  |
| 6 | 设备具备预热模式，100%功率快速升高床面温度，预热时间不大于3分钟。 |  |
| 7 | 具备Apgar计时器，可提供声音提示。 |  |
| 8 | 倾斜半球面加热体设计，并内置X托盘，可直接进行X光拍片，无需旋转解热体，中断对婴儿的辐射热。 | 是 |
| 9 | 不小于66*48cm方形大床垫，为临床提供最佳操作方位。软床头设计方便气管插管。并具备防水易清洁的性能。最大承重不小于13.6kg。配有水平计标称床面水平度。 |  |
| 10 | 床体可升降，升降范围不小于83.8-107.9cm。 |  |
| 11 | 床体可倾斜，倾斜范围不小于连续的±12º。 |  |
| 12 | 床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽，可用于线路管理。 |  |
| 13 | 声光双级报警，包括检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头插孔连接、温度探头故障、回调计时器完成等报警。音调可调。提供触摸式和感应式两种静音方式。 |  |
| 14 | 加热体部件功率不小于360W. 输出功率0-100%， 不大于5% 增量可调。 |  |
| 15 | 温度（肤温和设定温度）、加热功率、血氧饱和度等数据均可存储并查看趋势，提供图形趋势和列表趋势两种显示，数据间隔可选范围不小于15/30/60分钟。 |  |
| 16 | 配置至少有2个淡光卤素观察灯，每只不小于35W, 发出柔和光线用于观察婴儿，亮度可调，平均床面亮度范围大于0-1500lux。 |  |
| 17 | 配置至少有一个聚光检查灯，不小于50W，床面平均不小于2000lux光照度。检查灯可做锥形旋转调节照射方向，床面灯光边界清晰，利于临床操作并保护婴儿眼睛。 |  |
| 18 | 配置存储抽屉，方便存储物品。 |  |
| 19 | 配内置电子秤，测量范围不小于300-8000克，精度不大于±10g。并设置有“重新称重”和“上次体重”快捷按钮。如果床面没有处于水平状态影响称重，设备将提示调整床面于水平位,可以使用床面水平标尺标称床面的水平。 |  |
| 20 | 配血氧饱和度监测。提供业界先进的Masimo 血氧饱和度监测模块，用于监测呼吸复苏过程中的血氧的数值、波形以及趋势变化。测量范围不小于30-100%，70-100%之间的精确度不大于±3个数字。 同时提供脉率的监测，监测范围在不小于25-240bpm， 精确度为静止状态不大于±3bpm,运动干扰下不大于±5bpm。 |  |
| 21 | 配内置T-Piece或气囊面罩式窒息复苏系统。最大输入压强不小于40-75pai，最大输入流量不小于70lpm，输出气道压力计监测范围不小于-10～80cmH2O，精确度不大于±5%。T-piece 呼吸复苏系统还配置PIP过压保护模块，0-30 cmH₂O，>30cmH₂O需手动触发，最高过压保护为小于45 cmH₂O，气体流量最大不小于15lpm。内置负压吸引器，抽吸压力范围不小于0-150mmHg，精确度在不小于±5%。 | 是 |
| 22 | 窒息复苏系统可选配空氧混合器和气瓶流量表及气瓶轭。空氧混合氧分数在21-100%， 精确度小于±5%。 |  |
| 23 | 整机可徒手拆卸，清洁简单.具备导轨系统可无工具安装输液架、仪器架等附件。 | 是 |
| 24 | 配置有ThermaLink RS232串口，可以用于连接护士呼叫器。 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 内置式抽屉1个 |  |
| 3 | 重复性病人肤温探头1个 |  |
| 4 | 血氧饱和度模块及附件1套 |  |
| 5 | 内置电子秤1个 |  |
| 6 | 内置X线盒1个 |  |
| 7 | T组合复苏系统含空氧混合器及气源接口1套 |  |
| 8 | 负压吸引器1个 |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥1年，保修期内每年免费提供一次预防性维护并提供报告 |  |
| 2 | 中标方负责该设备连HIS信息系统的所有连接及接口费用 |  |
| 3 | 投标商针对本项目的售后服务，须在投标文件中出具制造商国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容的书面承诺书，由国内售后服务商签字，并盖国内售后盖章。售后服务承诺的附加说明与响应表有抵触的或另加条件的，以本章为准。 |  |
| 4 | 在保修期和保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保修期内，每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 |  |
| 5 | 提供设备保修期后的整机人民币全年保修合同价格。保修合同条款必须与上述保修期内条款一致。医院若需购买单年或多年保修合同，按单年或逐年支付合同款；若接到医院签订保修合同通知后，由于售后服务商的原因不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承当医院因设备故障、停机导致的所有直接和间接损失。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 |  |
| 6 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。投标商对用户的两名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训和用户的两名以上使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。 卖方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |

标项 005                              采购单位: 杭州市妇产科医院

设备名称：药品冷藏冷冻保存箱A

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：3台 预算：10.5万元 |  |
| 二 | 适用于医院、防疫站、科研院所等进行冷藏、冷冻储存物品。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 采用立式设计 |  |
| 2 | 有效容积：冷藏室≥340L，冷冻室≥82L | 是 |
| 3 | 温度控制范围：冷藏室2℃～14℃，冷冻室-20℃～-30℃ |  |
| 4 | 工作环境温度要求：5-40度 |  |
| 5 | 外形尺寸≤800×600×1805mm |  |
| 6 | 在完全运行无负载状态下低噪音≤39分贝 |  |
| 7 | 采用无氟硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |  |
| 8 | 采用微电脑控制系统 |  |
| 9 | 具备多种报警安全系统：包括高/低温报警，远程报警，门检查等，另设有门锁 |  |
| 10 | 采用强制空气循环制冷 |  |
| 11 | 冷藏室采用无柱设计以及双层观察窗，带玻璃门，小半径门设计 |  |
| 12 | 配备宽型搁置架≥2个和半宽型搁架≥3个 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机3台 |  |
| 2 | 除霜冰铲3把 |  |
| 3 | 门钥匙3套 |  |
| 4 | 冰箱温度监控系统 3套 |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥1年 |  |
| 2 | 维保期内每年免费提供一次预防性检测 |  |
| 3 | 中标方负责该设备连HIS信息系统的所有连接及接口费用 |  |
| 4 | 投标商针对本项目的售后服务，须在投标文件中出具制造商国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容的书面承诺书，由国内售后服务商签字，并盖国内售后盖章。售后服务承诺的附加说明与响应表有抵触的或另加条件的，以本章为准。 |  |
| 5 | 在保修期和保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保修期内，每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 |  |
| 6 | 提供设备保修期后的整机人民币全年保修合同价格。保修合同条款必须与上述保修期内条款一致。医院若需购买单年或多年保修合同，按单年或逐年支付合同款；若接到医院签订保修合同通知后，由于售后服务商的原因不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承当医院因设备故障、停机导致的所有直接和间接损失。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 |  |
| 7 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。投标商对用户的两名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训和用户的两名以上使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。 卖方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |

标项 006                              采购单位: 杭州市妇产科医院

设备名称：医用超低温冰箱A

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：2台 预算：20万元 |  |
| 二 | 适用于实验室内相关物品的低温冷冻、冷藏及存储，及医学生物学领域活性制剂的保存 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 采用立式设计，有效容积≥728L | 是 |
| 2 | 温度范围：-50℃~ -86℃且每档≤1℃可自由调节 |  |
| 3 | 工作环境温度要求：5-40度 |  |
| 4 | 冷却性能：箱体中心-86℃（环境温度30℃，空载） |  |
| 5 | 隔热层采用硬质聚亚胺酯原位整体发泡技术 |  |
| 6 | 至少配备外门1 个，带锁功能，2 个独立不锈钢框架内门，可外挂门锁 |  |
| 7 | 具有≥3 个独立可调节的不锈钢搁架 |  |
| 8 | 在完全运行无负载状态下低噪音≤51分贝 |  |
| 9 | 压缩机：2个，全封闭型输出功率：1100W(高温级),1100W(低温级) |  |
| 10 | 制冷剂采用环保型HFC |  |
| 11 | 采用微电脑温控, 具备高/低温报警、断电报警、过滤网检查、自我诊断、远程报警接点、电池更换通知、故障预警按钮等功能 |  |
| 12 | 采用多层门封条 |  |
| 13 | 采用带密封条的隔热内门 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机2台 |  |
| 2 | 除霜冰铲2把 |  |
| 3 | 门钥匙2套 |  |
| 4 | 超低温冰箱专用温控系统 2套 |  |
| 5 | 配套冻存架 48个 |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥1年 |  |
| 2 | 维保期内每年免费提供一次预防性检测 |  |
| 3 | 中标方负责该设备连HIS信息系统的所有连接及接口费用 |  |
| 4 | 投标商针对本项目的售后服务，须在投标文件中出具制造商国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容的书面承诺书，由国内售后服务商签字，并盖国内售后盖章。售后服务承诺的附加说明与响应表有抵触的或另加条件的，以本章为准。 |  |
| 5 | 在保修期和保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保修期内，每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 |  |
| 6 | 提供设备保修期后的整机人民币全年保修合同价格。保修合同条款必须与上述保修期内条款一致。医院若需购买单年或多年保修合同，按单年或逐年支付合同款；若接到医院签订保修合同通知后，由于售后服务商的原因不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承当医院因设备故障、停机导致的所有直接和间接损失。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 |  |
| 7 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。投标商对用户的两名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训和用户的两名以上使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。 卖方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |

标项007                                采购单位: 杭州市妇产科医院

设备名称：一体化宫腔镜

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量： 4套 预算：48万 |  |
| 二 | 功能：子宫腔内粘连或宫腔内异物残留者诊断和及时处理。子宫内膜癌及其癌前病变者的早期诊断和及时处理 用途：宫腔粘连，宫腔息肉，子宫肌瘤，胎物残留等适应症的诊断。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 宫腔镜：直径≤2.9毫米，30度，长度≤300毫米，可高温高压消毒 | 是 |
| 2 | 采用蓝宝石镜面 |  |
| 3 | 整体采用激光焊接 | 是 |
| 4 | 采用玻璃圆锥体式高光束接口 | 是 |
| 5 | 采用HOPKINS（霍普金斯）高清柱状透镜 |  |
| 6 | 宫腔镜免扩宫循环鞘，与镜子快速拆装 | 是 |
| 7 | 内鞘外径≤4.3毫米，工作长度≤22.9厘米，一个进水阀，一个至少5Fr通道 |  |
| 8 | 外鞘外径≤5毫米，工作长度≤21.5厘米，一个进水阀 |  |
| 9 | 采用泪滴状镜鞘设计，与宫腔口形状吻合 | 是 |
| 10 | 器械三把（抓钳，勺状抓钳，钝头剪刀） |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 蓝宝石镜面，可高温消毒宫腔镜1条 |  |
| 2 | 操作鞘（内鞘）1个 |  |
| 3 | 操作鞘（外鞘）1个 |  |
| 4 | 双开抓钳1个 |  |
| 5 | 双开活检钳1个 |  |
| 6 | 单开剪刀1个 |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修镜子一年，器械三个月。提供备用镜 |  |
| 2 | 中标方负责该设备连HIS信息系统的所有连接及接口费用 |  |
| 3 | 投标商针对本项目的售后服务，须在投标文件中出具制造商国内售后服务商针对本项目的售后服务、保养要求，保修价格等内容的书面承诺书，由国内售后服务商签字，并盖国内售后盖章。售后服务承诺的附加说明与响应表有抵触的或另加条件的，以本章为准。 |  |
| 4 | 在保修期和保修期内，售后服务商要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到响应文件和国家相关标准。因设备本身缺陷造成各种故障应由售后服务商免费提供技术服务、维修及所需零配件。医院在保修期内无需支付任何费用。保修期内，每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 保修期内每年停机日不能超过12个工作日，如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长10个工作日；停机日超过30个工作日的，每超过1工作日，应向医院赔偿由此引起的损失。 |  |
| 5 | 提供设备保修期后的整机人民币全年保修合同价格。保修合同条款必须与上述保修期内条款一致。医院若需购买单年或多年保修合同，按单年或逐年支付合同款；若接到医院签订保修合同通知后，由于售后服务商的原因不按时签订保修合同的，在设备发生故障停机时，售后服务商承当医院因设备故障、停机导致的所有直接和间接损失。 投标商应在投标文件中应详细说明其服务计划并列明收费标准：买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中，详细列出公司所能提供的各种保修方式（比如按年或按次等），并列出详细的收费清单和服务内容。 |  |
| 6 | 投标商应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。投标商对用户的两名维修人员提供厂家组织的一周以上的维修培训和用户的两名以上使用人员提供两星期的国内三甲医院相对应的岗位进行培训。 卖方应按操作手册对用户的操作人员进行操作培训，和日常保养培训。提供设备的操作规程，使其能对设备进行熟练的操作。要求提供详细的培训记录，培训完后需由中标方提供仪器的培训试题进行考核。 上述培训所需的所有费用包含在投标总价中 |  |

标项008                            采购单位： 杭州市职业病防治院

设备名称：手持式眼压仪+通风系统+心电图机

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 手持式眼压仪 产地：允许进口 数量：1套 预算单价：8万元 通风系统 产地：国产 数量：1套 预算单价：3.9万元 心电图机 产地：国产 数量：2套 预算单价：3万元 |  |
|  | 手持式眼压仪 |  |
| 一 | 技术参数要求 |  |
| 1.1 | 测量方式：手持式非接触眼压计 | 是 |
| 1.2 | 测量范围：5-50mmHg |  |
| 1.3 | 多次测量选择可信区间：95% |  |
| 1.4 | 喷气方式：恒压储气罐储气喷气，喷气量最小，病人刺激性最小。 |  |
| 1.5 | 显示：LED数字显示 |  |
| 1.6 | 记录：内置打印机 |  |
| 1.7 | 测量模式：自动喷气 |  |
| 1.8 | 错误指示：显示“ERR” |  |
| 1.9 | 安全限位钮：可以设置测量头与患者的最近距离 |  |
| 1.10 | 电源：220-240v 50/60H |  |
| 二 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机带电源/防尘罩/墙挂安装板 1套 |  |
| 2 | 热敏打印纸 1箱 |  |
| 3 | 12V车载转换器 1套 |  |
| 4 | 金属防撞手提箱 1只 |  |
|  | 通风系统 |  |
| 三 | 技术参数要求 |  |
| 1.1 | A2级别生物安全柜排风系统，500m³/h风量 | 是 |
| 1.2 | 顶部集风罩 规格781*354*140mm 排风罩为全钢材质，经防腐蚀喷涂。 |  |
| 1.3 | 轴流风机 不小于500m³/h风量 |  |
| 1.4 | 安装及验收标准：《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50019-2002，《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-2002，《简明通风设计手册》GB50194-2002，《环境空气质量标准》GB3095-2012 |  |
| 1.5 | B2级别生物安全柜排风系统，1400m³/h风量 | 是 |
| 1.6 | 生物安全柜顶部集风罩 规格781*354*140mm顶部排风罩为全钢材质，经防腐蚀喷涂。 |  |
| 1.7 | 开关、电缆、风管、防雨百叶等附件符合国家相关要求 |  |
| 1.8 | 为确保排风罩为原厂配件，需出具原厂证明及授权。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | A2级别生物安全柜排风系统 1套 |  |
| 2 | B2级别生物安全柜排风系统 1套 |  |
|  | 心电图机 |  |
| 五 | 技术参数要求 |  |
| 1 | 采集：12导联同步采集、显示 |  |
| 2 | 自动记录：3、3+1（节律）、6道记录 |  |
| 3 | 无线传输功能：心电图机具有无线发送心电图到电脑的功能 | 是 |
| 4 | 显示器：≥6.4英寸背光液晶显示器 |  |
| 5 | 接口配置：具有USB/LAN/SD卡接口 |  |
| 6 | 智能充电：机器具有自动关机和自动充电功能 |  |
| 7 | 网络功能：具有LAN接口，快速和电脑连接批量传输功能 |  |
| 8 | 存储功能：主机内置存储400例以上心电波形及报告 |  |
| 9 | 回顾功能：具有10秒回顾功能 |  |
| 10 | 信号接入功能：具有条码枪、ID读卡器信息扫描输入功能 |  |
| 11 | 内置记录纸宽：≥144毫米，波形不压缩重叠 |  |
| 12 | 心电图数据格式：具有XML通用格式 |  |
| 六 | 配置要求 |  |
| 1 | 1：装备包：每台机器配装备包1只 |  |
| 2 | 2：标准附件：每台机器配标准附件1套 |  |
| 七 | 商务要求 |  |
| 1 | 保修期≥2年 |  |