2020年杭州市政府采购医疗设备公开招标项目

（第壹佰期）

招 标 文 件

招标编号：Hwcg2020-100

杭州市卫生健康事业发展中心

2020年12月

目  录

第一部分  招标公告 —————————————1

第二部分  编制和提交采购响应文件须知 ————6

第三部分  评分办法和评分标准————————29

第四部分  项目技术规范和服务要求——————32

第五部分  采购合同的一般和特殊条款—————34

第六部分  应提交的有关格式范例———————36

第七部分  采购需求表————————————58

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州市卫生健康事业发展中心受杭州市第一人民医院等委托，就2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第壹佰期）进行公开招标采购（电子招投标），欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号：HWCG2020-100

二、项目名称：2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第壹佰期）

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸提取仪 | 1 | 台 | 65500 | 快速提取动植物组织，血液，食品，病原微生物等样本中的DNA和RNA .提取仪用于生物样本的核酸提取纯化，适用于临床检测，常规科研，基因组学等。 | 国产 |
| 2 | 污物清洗系统 | 1 | 套 | 190000 | 适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶等物品容器进行自动倒空、冲洗、高温蒸汽消毒。 | 允许进口 |
| 3 | 普通细菌培养箱 | 1 | 台 | 48800 | 用于细菌、细胞的培养繁殖 | 允许进口 |
| 4 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 1 | 套 | 2800000 | 主要用于药代动力学研究，治疗药物监测(TDM)；农残、兽残、毒物等未知物筛查；氨基酸、胆汁酸、脂肪酸、维生素、内源性物质、激素类物质等的检测。 | 允许进口 |
| 5 | 全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 | 1 | 套 | 600000 | 封闭式操作系统，系统可实现自身抗体等实验项目的标本处理、实验操作，实验全过程电脑集成控制 | 允许进口 |
| 6 | 消毒清洗用纯水机 | 1 | 台 | 200000 | 供应室供纯水 | 国产 |
| 7 | 全自动免疫组化染色仪 | 1 | 套 | 95000 | 可进行IHC染色、分子原位杂交实验 | 国产 |
| 8 | 医用真空清洗机 | 1 | 套 | 600000 | 适用于腔镜器械，精密器械（固定在带锁扣的专用容器中）牙科器械，骨科器械，管腔类器械硅胶耗材，带孔外盒内器械的清洗、消毒和干燥。 | 国产 |
| 9 | 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 1 | 套 | 1300000 | 适用于典型良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗。 | 允许进口 |
| 10 | 自动免疫组化仪 | 1 | 台 | 600000 | 通过免疫组化，免疫荧光等对石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等进行处理 | 允许进口 |
| 11 | 无抽搐电痉挛治疗仪 | 1 | 台 | 320000 | 适用于医疗单位重度抑郁症精神病患者进行电刺激治疗 | 允许进口 |

五、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定条件：投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准；

六、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：2020年12月31日至2021年1月8日

（2）地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

（3）方式：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。）

（4）标书售价：免费

（5）供应商获取标书时须提交的文件资料：无

（6）提示：

1）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

2）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

3）招标文件领取截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，采购机构将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件领取截止时间之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

七、投标截止时间：2021-1-21  14:00:00

八、投标地点：政采云平台

九、开标时间：2021-1-21  14:00:00

十、开标地点：杭州市上城区开元路70号七楼会议室

十一、投标保证金：无

十二、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑受理地点：杭州市卫生健康事业发展中心203室(杭州市上城区开元路70号);联系人：余侃  联系电话：0571-87012671。

十三、电子招投标的说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份。

（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）政府采购云平台技术咨询电话：400-881-7190。

十四、公告发布范围：

浙江省政府采购网、杭州市政府采购网、 杭州市卫生健康委员会网站。

十五、联系方式：

采购人名称：杭州市第一人民医院

地址：浣纱路261号

联系人：洪哲云

联系电话：56007337

采购人名称：杭州市西溪医院

地址：西湖区留下镇横埠街2号

联系人：杨玲

联系电话：86481859

采购人名称：杭州市富阳区第一人民医院

地址：富阳区北环路429号

联系人：柴新超

联系电话：63157879

采购人名称：杭州市富阳区第三人民医院

地址：杭州市富阳区高桥东路8号

联系人：高观娃

联系电话：(0571) 588-37078

2、采购机构

采购机构名称：杭州市卫生健康事业发展中心

地址：杭州市上城区开元路70号203室

联系人：江腾

联系电话：87012671

传真：87012056

3、同级政府采购监督管理部门：

杭州市财政局

地址：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：057187233325

杭州市富阳区财政局采监科

地址：杭州市富阳区富春路11号

投诉联系人：胡邦旭

联系电话：0571-61791637

杭州市卫生健康事业发展中心

2020年12月31日

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第壹佰期）。 一 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000二、采购预算：详见第七部分《采购需求表》 三、项目技术规范和服务要求：详见第七部分《采购需求表》 四、设备安装地点：采购单位指定地点。 五、设备安装时间：按《杭州市医疗设备政府采购合同》执行。 六、投标报价：有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。 七、政府采购当事人及监管部门：杭州市第一人民医院等为本项目的采购人（合同中的甲方），杭州市卫生健康事业发展中心为采购代理机构，自愿参加本次项目投标的法人为投标人，经评审产生并经批准的投标人为预中标人，经公示无异议，并签订合同后的中标人为供应商（合同中的乙方），杭州市财政局为政府采购监督管理部门。 |
| 2 | 投标时提供的资质文件： （1）资格性审查要求的资格证明文件：营业执照(或事业法人登记证或其他工商 等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 （2）特许资质文件（如果有）： 法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 评标办法：采用综合评分法。 |
| 5 | 合同名称：《杭州市医疗设备政府采购合同》 |
| 6 | 合同款结算方式：合同生效后7个工作日内投标人向采购人办理合同总价30%的预付款结算手续，项目验收完毕后投标人向采购人办理余款结算手续。 |
| 7 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |

一、总  则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

- 2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- 2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

- 2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

2.5“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.6 《采购需求表》“是否重要参数”中标注为“是”的技术参数均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理；其他技术参数为一般指标，负偏离将导致评审时扣分。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

3.3小型、微型企业价格扣除。

3.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

4信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

4.4.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

4.4.2查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。

4.4.3信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

5. 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。根据采购人与采购机构签订的《杭州市集中采购年度委托协议》的规定：对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购机构负责答复。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购机构负责答复。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

5.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

二、招标文件

6．招标文件的构成

6.1招标文件主要包括下列文件及附件：

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交采购响应文件须知

第三部分  评标办法及评分标准

第四部分  项目技术规范和服务要求

第五部分  合同的一般条款和特殊要求

第六部分  应提交的有关格式范例

第七部分  采购需求表

6.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括投标须知、采购需求、合同条件、投标文件格式及其附件等。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被采购代理机构拒绝。

7. 招标文件的澄清与修改

7.1  已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，请于规定时间内以书面形式送达采购代理机构，经采购代理机构研究，对认为有必要回答的问题，将书面形式通知所有投标文件收受人。

7.2  采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3  不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

三、投标文件的编制

8. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。

9.投标保证金

本项目不需要交纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，以中文文本为准。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

11. 投标文件的组成

11.1 投标人的投标文件应包括资格文件、报价文件和商务技术文件。

11.2资格文件（均需使用电子签名）

11.2.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.2.2 2019年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（由供应商根据投标项目行拟定承诺函）；

11.2.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.2.5具有良好商业信誉的特别声明（至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（代理机构以开标当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）；

11.2.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）；

11.3 报价文件（均需使用电子签名）

11.3.1投标函

11.3.2投标设备报价明细表

11.3.3中小企业声明函、资格确认意见书（包括经销商与生产厂家，如果有）

11.4商务技术文件（均需使用电子签名）

11.4.1投标设备配置清单（明确品牌、型号）

11.4.2消耗品、易耗品购买价格清单（如果有）

11.4.3投标设备简要说明一览表

11.4.4投标设备技术参数偏离表

11.4.5商务条款偏离表

11.4.6法人授权书（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，

需提供其身份证复印件正反面）、授权代表的身份证（复印件）

11.4.7进口产品代理证明或制造商出具的授权书

11.4.8投标人为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

投标人为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

11.4.9食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明

11.4.10截止投标时间近三年以来投标人做过的类似项目业绩证明，需提供合同复印件（投标时需携带合同原件备查）

11.4.11投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）

11.4.12廉政承诺书

11.4.13投标人认为需要的其他文件或说明（如优惠承诺）

11.5设备的技术指标情况

（1）所投设备的完整配置方案，详细列明投标设备的所有技术指标（包括所投设备的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。同时还须包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，产品制造、安装、验收标准，详细的交货时所配文件清单、主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数）等，任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标人的责任。

（2）投标人在投标文件中，对采购需求中所提出各项技术要求和配置清单应进行逐条逐项的答复、说明和解释。首先对响应或偏离程度明确作出“响应或正偏离”、“不响应或负偏离”等应答，然后作出具体、详细的说明。若采用“详见附件”、“参见附件”方式说明的，应指明所指文档（应是投标文件的组成部分）的具体章节及页码，任何含糊不清的表示对评标结果的影响将是投标人的责任。

11.6售后服务承诺与方案

详细阐述投标人和投标人在设备升级、故障排除、技术咨询、技术指导、售后维护等方面售后技术支持服务内容。

（1）针对本项目的维护方案。投标文件中应列明产品的技术服务和售后服务的程序、内容及实施条件[包括全国统一销售热线和针对本次投标项目所提供的销售服务热线；技术服务（或售后服务）机构的地址、人员状况、维修能力及联系方式和所能提供服务内容的文字及电子文档]，并能够快速提供良好的售后服务支持。同时，在杭州市常年备有备品、备件，供货能力强，速度快，能迅速响应采购人的要求。

（2）针对本项目的服务承诺。投标人应以书面形式完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人和生产商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（3）质保期内外的基本服务要求。 质保期内提供免费上门维护、升级服务，对故障在24小时内响应，三天以内解决问题；不能修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

12. 投标报价

12.1. 有关本项目实施所需的货物购置费、运输费、仓储、安装调试费、技术指导、售后服务及维护费、税金等所涉及的一切费用均计入报价。《投标设备报价明细表》是报价的唯一载体。

12.2. 投标总价中还应包括以下内容：

12.2.1 招标文件中特别要求的备件、消耗品和专用工具的费用。

12.2.2 招标文件中特别要求的设计、安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

12.2.3  招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购机构将不接受有选择的报价。

12.4  投标人所投货物的供货价格不应高于相同品牌相同型号在浙江地区其它部门近三年的采购供货价。

13. 投标文件的编制

13.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标文件未按规定的格式编制的，投标无效；

13.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的上传、递交、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15、备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称，不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18资格审查

18.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件（如果有）进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19 信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

五、评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第三部分“评标方法及评分标准”

六、定标

20. 定标

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

21. 中标通知

21.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并将在发布招标公告的同一网站公告中标结果。

21.2在采购机构发出中标通知书前，预中标人有违反有关法律法规和本用户需求行为的，则取消其预中标资格。

21.3中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.4投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

21.5中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以重新组织政府采购活动。

21.6在中标人签订合同并生效后，中标人即为投标人，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

七、合同签订及其他

22. 合同的签订

22.1确定中标人后，采购代理机构将通知中标人领取中标通知书。在该通知书上明确签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》的日期、地点和要求。

22.2中标方按《中标通知书》指定的时间与设备采购人签订《杭州市医疗设备政府招标采购合同》。

22.3合同生效后7个工作日内投标人向采购人办理合同总价30%的预付款结算手续；项目验收完毕后投标人向采购人办理余款结算手续。

22.4 如采购代理机构发出《杭州市医疗设备政府招标采购合同》后，投标人无故拒绝或延期供货，除按照协议书和合同条款处罚外，采购代理机构有权单方面终止协议和合同，同时提请有关监督管理部门将其列入不良行为记录名单，禁止其一年内参与市本级政府采购活动，并给予通报。给采购代理机构和采购人造成损失的，投标人应承担赔偿责任。

23. 供货方式、交货时间及验收方式

23.1 投标人在协议书规定期限内，将所供设备（出厂原包装）按《杭州市医疗设备政府招标采购合同》清单所列的采购人名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，设备运行正常后交付使用。

23.2 投标人必须向采购人提供设备发票、产品说明书、质量保证书、“三包凭证”等相关资料，否则，采购代理机构有权提前终止协议和合同。

23.3 采购人对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，采购人、投标人共同签署安装验收合格报告，作为考核投标人售后服务和质量的依据。

24. 履约保证金

乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金，作为合同生效的必要条件。货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，质保金在货物验收、检测合格满12个月后，无质量、维护等问题，凭乙方开具的收据，在30个工作日内，原额无息退还如乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从上述保证金中取得补偿。

履约保证金当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

25. 售后服务考核

采购机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购代理机构将视情况没收履约保证金，终止合同，并提请有关监督管理部门给予相应处罚。

26. 采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的货物及其报价、售后服务承诺等不能满足采购人要求，以及采购过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将根据相关法律规定，重新选择合适的方式进行采购。

27. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于杭州市卫生健康事业发展中心

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分  评标办法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成

采购组织机构依照相关法规，组建由5人及以上奇数人员组成评标委员会，其中招标人代表不得超过1人且不能担任评标委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，并形成书面的评标结果。

3.评标委员会的组成人员的回避。

在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《投标报价明细表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《投标报价明细表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐。

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

12.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，若投标产品型号相同，则按投标报价由低到高顺序排列，若投标产品型号不同，按技术指标优劣顺序排列。

13．无效标

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.3投标文件未按规定的格式编制的；

13.4投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.5投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.6投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.7投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.8投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括提供与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务）；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；
  13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；
  13.17.3提供虚假的信用状况；
   13.17.4其他弄虚作假的行为。
    13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19未提供有效的《医疗器械注册证》的；

13.20重要技术参数响应情况、配置要求清单及商务要求必须按具体响应内容填写，不得笼统以“响应”、“符合”或“无偏离”等文字填写，技术参数、配置清单、商务要求必须按要求填写，否则视为无效标。产地要求、重要技术参数栏、配置要求栏及商务要求栏中的条款，若投标人有1条以上（含1条）不符合招标要求，则作为无效标处理。其它技术参数栏累计5条以上（含5条）不符合招标要求，也作为无效标处理。

13.21投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.22法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购机构提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、废标

16废标：在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、重新组织采购

17重新组织采购。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

八、评标内容的保密与录像

18.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

19.录音录像。采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

九、具体评标标准

本项目采用公开招标方式，投标方根据招标文件的要求提供产品的配套、性能说明及价格，由评标委员会通过综合评分法最终决定中标人，评分满分为100分，投标人的评标得分为各评标内容得分的汇总得分，得分最高的投标人为最终中标人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。评分过程中采用四舍五入法，保留小数点2位。

评标中，先进行商务、技术部分评分，评标委员会每人一张记名评分表，。评标委员会成员的有效评分的算术平均值为各投标人商务、技术部分的最终评分值。采购组织机构在公布商务、技术部分得分后再开启报价文件进行唱标。

二、评分标准

1、投标价格（30分）：

投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

报价分计算方法：根据各投标人的有效投标报价，以满足招标文件要求且有效投标价格的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/有效投标报价)×价格权值×100(精确到小数点后二位，由采购机构当场统一计算)。

2商务技术及其它分（70分）

2.1对应于招标文件技术指标的偏离度（20分）（一项技术指标负偏离扣1-3分，一项功能负偏离扣3-5分）

2.2投标设备功能及技术指标的科学性、合理性和先进性（10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣2-3分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样）

2.3后期运行成本（包括保修价格、年运行费用和消耗品、易耗品价格等）10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣1-2分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样）

2.4保修年限：符合《招标文件》要求之外每增加1年加1.5分，最高6分

2.5品牌和市场占有率（10分）（评委对投标机型进行排序，每降一个名次扣1-2分，扣完为止，如对机型评价相同，扣分可一样。

2.6 业绩（5分）截止投标时间近三年以来投标人做过的类似项目，参考合同复印件实例证明，每份计1分）

2.7制造商或代理商在浙江省或华东地区的售后服务和维修能力（5分）（评委对制造商或代理商在浙江省或华东地区的售后服务和维修能力进行评价排序，每降一个名次扣0.5-1分，扣完为止，如评价相同，扣分可一样）

2.8投标人提供的超出招标文件的优惠条件3分（评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评议，没有实质性优惠条件得0分；有优惠条件的，根据优惠内容得1-3分）

2.9投标文件制作质量1分（评委对投标文件的制作质量进行综合评价，根据制作情况得0-1分）

第四部分  项目技术规范和服务要求

招标设备质量及服务要求

一、招标设备的制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备使用方认可的有关国际标准。

二、应标设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表必须符合ISO9000系列标准。

三、投标人在应标文件中提供质保期内的服务计划。

四、在质保期后，应标商应提供维修保养服务，投标人应在应标文件中说明维修保养方案。

五、投标人提供维修保养的内容、价格及备品、备件的分项价格清单，并承诺该价格保持不变的期限。

六、投标人应负责对采购人进行操作、保养、维护培训，并在应标文件中说明培训文件。

七、设备到达采购人后，投标人应在收到通知三日内，派出合适的技术人员前往采购人进行安装调试，投标人应提供安装方案（包括人员、时间、内容），并说明采购人需要配合的工作内容。

八、投标人在采购人进行安装调试期间，费用由投标人负责。

九、安装调试应在十个工作日内完成（下限由投标人自报），因安装延期而产生的费用和造成采购人的损失由投标人承担。

十、如投标人委托国内代理商（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明；但投标人仍要对应标设备及其安装质量负全部责任。

十一、投标人应在应标文件中如实提供制备及主要零部件的产地和制造厂名称，并保证提供的设备是否符合上述产地及制造商的原装产品。

十二、投标人在应标文件中应提供设备的验收标准、安装技术规范，供采购人参考。验收标准应符合中国有关的国家标准。

十三、设备安装调试后，投标人负责安装质量，如有争议，经国家规定检验机构验收合格后，双方共同签订设备验收合格证书。

十四、如验收时发现设备达不到招标文件规定的性能指标，投标人必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。

第五部分   合同的一般条款和特殊要求

杭州市医疗设备政府采购合同

（以实际签订为准）

甲方（需方）：

乙方（供方）：                                             签订时间：2020年  月   日

根据《中华人民共和国合同法》有关规定和hwcg2020-      号中标通知书，签订本合同，《中标通知书》作为本合同组成部分，乙方按《招标文件》执行本合同。

| 设备名称 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ￥.00 | ￥.00 |
| 成交总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

一、质量要求

（1）制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国标准或设备甲方认可的有关国际标准，在其功能范围内保证安全、稳定的运行。在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、品质保证书、招投标文件及及本合同相符合。

（2）包装牢固，符合储存要求，符合特殊行业外包装质量标准要求。包装物不回收，设备到达安装现场时内外包装完好无损。

（3）设备在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求，由此所产生的一切费用和直接经济损失由乙方承担

二、验收方式：甲方对所供设备和安装质量进行最终验收。验收合格后，甲乙双方共同签署安装验收合格报告，作为考核乙方产品和服务的质量的依据。

三、交货期限：2020年  月   日前。

四、付款方式：合同生效后7个工作日内乙方向甲方办理合同总价30%的预付款结算手续；项目验收完毕后乙方向甲方办理余款结算手续。

五、乙方必须在本合同生效前向甲方缴纳合同总价5%（合计：     ）的履约保证金，作为合同生效的必要条件。货物验收合格后，履约保证金自动转为质保金，质保金在货物验收、检测合格满12个月后，无质量、维护等问题，凭乙方开具的收据，在30个工作日内，原额无息退还。如乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从上述保证金中取得补偿。

六、运输方式：送货，乙方负责一切物流费用、装卸费用、人工费用及联络事宜。

七、交货地点：甲方指定地点。

八、违约责任：乙方中途退货，应向甲方偿付合同款总额5%的违约金。乙方交货期延迟应支付赔偿金，十天以内支付成交总价的1%，十天以上按每天成交总价的1%支付。甲方无正当理由拒收产品、拒付货款的，应当向乙方偿付合同款总额5%的违约金。

九、争议处理。

（1）合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请“杭州仲裁委员会”仲裁；

（2）对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

（3）解决合同争议所在地：甲方所在地

九、不可抗力：不可抗力是指《中华人民共和国合同法》所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由甲方、乙方及采购代理机构三方协商合同逾期履行和继续履行的方法，在此情况下，任何一方不能要求损失赔偿。

十、其他约定事项：

1、甲方在收到货物开箱验收后，如出现质量异议或品牌规格、数量不符合合同规定，应向乙方提出异议，未提出异议的，应及时确认签署安装验收合格报告。

2、乙方免费提供   年整机保修，保修期后提供终身维修服务。因乙方响应不及时、技术服务质量问题导致甲方设备不能及时修复或数据丢失等情况造成甲方损失的，甲方保留追究乙方相应经济责任和法律责任的权力。

3、未经过甲方的同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

5、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

6、招标文件（编号：hwcg2020-   ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

7、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

8、适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

9、其他约定：

| 甲方全称： | 乙方全称： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 税号： | 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行账号： | 开户银行账号： |
| 单位邮编： 开户行邮编： | 单位邮编： 开户行邮编： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件。

投标文件封面：

2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目

（第壹佰期，招标编号：Hwcg2020-100）

投 标 文 件

（         文件部分）

项目编号：Hwcg2020-100-标项编号

标项名称：

投标设备名称：

投标人全称：

2020年   月

资格文件部分

目 录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件……………………………………………………………………………………………（页码）

（2）2019年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明) …………………………………………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………………………………………………………………………………… （页码）

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 …（页码）

（5）具有良好商业信誉特别声明……………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果有）的有关证明材料（复印件）…………………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料（复印件）、税务缴纳证明文件（复印件）、社保缴纳证明文件（复印件）

二、2019年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：

我方郑重承诺，我方具有履行2020年杭州市医疗设备政府采购（第  期）   号标“（设备名称）”【招标编号：hwcg2020-  -  】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

（注：因资格文件只能上传一次，有意参与多个项目的供应商需在《承诺函》中注明所有投标项目）

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

五、具有良好商业信誉特别声明

声明函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心：：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

六、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

报价文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………（页码）

（2）投标设备报价明细表…………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购单位名称）、杭州市卫生健康事业发展中心

(投标人全称)授权                    (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第   期）   号标 (项目名称)【招标编号：hwcg2020-  -  】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，

包括电子加密标书（后缀格式为.jmbs）  份，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）  份；

4、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（电子签名）：

年   月   日

投标人名称：                 （公章）   法人代表：

单位地址：                              邮政编码：

单位电话：             传真：           网址：

授权代表：             联系电话：

开户银行：

开户银行帐号：

二、投标设备报价明细表

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 项目编号 | 投标设备 名 称 | 单位 | 数量 | 投标规格型号 | 投标产地 | 投标品牌 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

年   月   日

三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年  月  日

（注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）

商务技术文件部分

目录

（1）投标设备配置清单…………………………………………………………（页码）

（2）消耗品、备品备件购买价格清单…………………………………………（页码）

（3）投标设备简要说明一览表…………………………………………………（页码）

（4）投标设备技术参数偏离表…………………………………………………（页码）

（5）商务条款偏离表 ———………………………………………………… （页码）

（6）法定代表人授权委托书及其身份证 ……………………………………（页码）

（7）进口产品代理证明或制造商出具的授权书………………………………（页码）

（8）医疗器械经营企业经营许可证（副本）复印件、第二类医疗器械经营备案凭证复印件…………………………………………………………………………………（页码）

（9）产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）………………………（页码）

（10）截止投标时间近三年以来投标人的主要业绩证明材料…………………（页码）

（11）投标机型说明书（即DATASHEET或彩页）………………………………（页码）

（12）廉政承诺书…………………………………………………………………（页码）

（13）投标人认为需要的其他文件或说明………………………………………（页码）

一、投标设备配置清单

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件配置清单中的序号） | 招标设备配置清单 | 投标设备配置清单 | 其它配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2020-100- 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  | （除招标要求以外的配置在此填写） |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

二、消耗品、备品备件购买价格清单

| 序号 | 消耗品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 价格（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

三、投标设备简要说明一览表

| 投标设备名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| Hwcg2020-100- 设备名称（注明品牌、型号） |  |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

四、投标设备技术参数偏离表

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件技术参数表中的序号） | 招标规格技术参数 | 投标规格技术参数 | 偏离 | 是否重要 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2020-100- 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

五、商务条款偏离表

| 投标设备名称 | 序 号 （招标文件商务条款序号） | 招标商务要求 | 投标商务响应 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hwcg2020-100- 设备名称（注明品牌、型号） |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

六、法人授权书

采购单位名称、杭州市卫生健康事业发展中心：

兹委派我公司          先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理2020年杭州市医疗设备政府采购公开招标项目（第   期）   号标 (项目名称)【招标编号：hwcg2020-  -  】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

年  月   日

法人与授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

七、代理证明（或制造商出具的授权书）

注：格式自拟

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

八、医疗器械经营企业经营许可证（副本）、第二类医疗器械经营备案凭证复印件

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

九、产品的合格证书复印件（如医疗器械注册证等）

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十、投标方证明有资格进行投标和有能力履行合同的有关材料

| 设备名称 | 中标时间 | 履行合同时间 | 具体采购人信息 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 联系人及联系电话 | 将履行的设备采购合同复印件或者彩色扫描件作为附件附于本表后，缺一不可，否则相关业绩不予以认可。 | 合同附件在投标文件中的页码范围 |

投标人名称(电子签名)：

年  月

十一、DATASHEET或彩页

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十二、廉政承诺书

采购单位名称、杭州市卫生健康事业发展中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并通

报市采监处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

十三、投标人认为需要的其他文件或说明

投标人名称(电子签名)：

年  月  日

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  采购需求表

标“是”为重要技术参数，请各投标人结合本招标文件“无效标”中相应条款要求综合考虑，以免造成不良后果。

标项001                           采购单位:杭州市第一人民医院

设备名称：核酸提取仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量： 1套 预算：6.55万 |  |
| 二 | 快速提取动植物组织，血液，食品，病原微生物等样本中的DNA和RNA .提取仪用于生物样本的核酸提取纯化，适用于临床检测，常规科研，基因组学等。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 可自由拿放耗材 | 是 |
| 2 | 屏幕为彩色显示 |  |
| 3 | 双排独立裂解温控模块，温度控制范围为30℃-90℃ | 是 |
| 4 | 复孔提取方式，最大处理样本体积≥600μl | 是 |
| 5 | 磁珠回收率大于95% |  |
| 6 | 配置防污染系统，控制孔间污染及批次间污染，杜绝交叉污染，孔间CT值≤3% |  |
| 7 | 全封闭式设计，内置UV灭菌装置 | 是 |
| 8 | 多数据输出设计，主要数据接口有RS232、RJ45和USB | 是 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 核酸提取仪1套 |  |
| 2 | 电源线1根 |  |
| 3 | 使用说明书合格证1套 |  |
| 4 | 配置核酸提取试剂4352人份 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 2 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 3 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 4 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，否则提供备品。 |  |
| 5 | 免费提供软件升级 |  |
| 6 | 其他必备条件：1、中标方负责该设备连LIS信息系统的所有连接及接口费用；2、提供仪器安装调试所需的随机试剂和数量清单（包含在总价中）；3、每年免费提供1次厂家服务的仪器校准，并有正规合格报告；4、每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单 |  |
| 7 | 整机保修≥1年（包括所有易损配件） |  |

标项002                           采购单位:杭州市第一人民医院

设备名称：污物清洗系统

| 序号 | 招标规格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1台 预算：19万 |  |
| 二 | 用途：适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶等物品容器进行自动倒空、冲洗、高温蒸汽消毒。 |  |
| 三 | 功能技术要求 |  |
| 1 | 外形尺寸台式结构。机器尺寸：宽≤900mm、深≤600mm、高≤900mm。可实现舱门90°角打开，请投标人提供主机设备图片和舱门90°角打开的实物图片作证明材料。 | 是 |
| 2 | 清洗舱材质：内腔AISI 性能不低于316耐酸防腐蚀不锈钢，一体冲压成型。 |  |
| 3 | 舱体保温：消毒室腔体包裹≥12mm橡塑海绵隔热隔音层，设定温度和实际温度误差≤±1℃ |  |
| 4 | 开门控制方式：配置自消毒门把手开门方式,能够抑制细菌等微生物滋生； |  |
| 5 | 门封设计：迷宫式门封技术，蒸汽密封。腔体和门之间通过狭长的窄缝技术100%防止水蒸汽泄漏，无硅胶条耗材 | 是 |
| 6 | 核心配件包含循环泵、喷头、电磁阀、计量泵；喷嘴数量≥13个，1个主喷头，球型旋转喷嘴≥3个，辅助喷嘴≥3个，固定喷嘴≥7个，多喷式设计同时清洗器具内外表面，清洗后符合消毒标准； |  |
| 7 | 计量泵数量≥2个，包含清洗液泵 1个，预留1个； |  |
| 8 | 循环泵最大流量≥230L/分钟；口径≥30mm；功率≥450W； |  |
| 9 | 采用热力消毒技术，产品符合ISO15883热力消毒标准，消毒能力A0=60～600可调，A0值在消毒过程实时可见；设备获得ENISO15883、欧盟CE认证、TUV认证、及美国FDA认证。请投标人提供认证证书，并提供证明材料。 | 是 |
| 10 | 控制方式：触摸感应按键操作；具有故障自动检测功能； |  |
| 11 | 界面显示达到：液晶显示屏，可显示2行文字，每行20个字符，实时显示温度，运行阶段、A0值等参数； |  |
| 12 | 流程控制：冲洗、清洗、消毒、冷却； |  |
| 13 | 温度指示器精确度≤0.1℃； |  |
| 14 | 具有超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； |  |
| 15 | 具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； |  |
| 16 | 具有电机过流保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； |  |
| 17 | 全过程能精密监控温度，清洗舱设有≥1个温度传感器和≥1个液位传感器，确保最低温度达到设定温度的要求； |  |
| 18 | 洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调，内置3个程序，分别是：轻度洗、中度洗、重度洗；全过程使用时间4～10分钟，程序时间可按分钟调整； |  |
| 19 | 具有程序暂停功能，如遇突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品； |  |
| 20 | 配备清洗剂加注系统，具有自动添加功能。标配除垢、催干、清洁三合一清洗剂，具有软化水质、帮助清洗、等性能； |  |
| 21 | 清洗舱容积：≥90L，机器一次清洗量：1次可处理1升容量引流瓶≥2个，或同时放置3个尿壶，或2个小便器和1个大便器，或1个4L圆桶，可处理高危物品（SARS）和重复使用的器械类物品、病区护理用品和容器等。并可根据客户需求定制清洗物品专用支架。提供证明材料及实物照片 |  |
| 22 | 消毒温度：80℃～95℃可调； |  |
| 23 | 加热方式：电加热； |  |
| 24 | 运行噪音≤50分贝。 |  |
| 四 | 系统配套设备技术要求 |  |
| 1 | 倾倒池 |  |
| 1.1 | 根据医院病区洗消间建设实际需要，可进行有针对性的设计和定制；外形尺寸（宽*深*高）约：450mm *600mm*900mm。（最终外形尺寸以实际需求定制） |  |
| 1.2 | 材质要求：304不锈钢，全方位自动冲洗、无死角、防反汽和倒流。 |  |
| 2 | 地柜（带洗手盆） |  |
| 2.1 | 根据医院病区洗消间建设实际需要，可进行有针对性的设计和定制；外形尺寸（宽*深*高）约：900mm *600mm*900mm. （最终外形尺寸以实际需求定制） |  |
| 2.2 | 材质要求：304不锈钢，一次冲压拉深成型槽体、无死角、无焊接点、防反汽和倒流、含进口高档龙头、台面带有洗手盆，底部可做储物柜。 |  |
| 3 | 密闭储物柜 |  |
| 3.1 | 密闭储物柜可根据医院病区洗消间建设实际需要，进行有针对性的设计和定制，外形尺寸（宽*深*高）约：900mm*350mm*650mm.（最终外形尺寸以实际需求定制） |  |
| 3.2 | 材质要求：304不锈钢，可存放洁净便盆或者尿壶以及相关耗材等。 |  |
| 4 | 尿壶架便盆架 |  |
| 4.1 | 根据医院病区洗消间建设实际需要，可进行有针对性的设计和定制；外形尺寸（宽*深*高）约：450mm*650mm*350mm。 |  |
| 4.2 | 材质要求：304不锈钢，可存放洁净便盆、尿壶。 |  |
| 5 | 配套产品制造工艺要求 |  |
| 5.1 | 配套产品、倾倒池、洗手池与设备为同一品牌，配套柜体门把手为自消毒把手，能够抑制细菌滋生。提供实物照片与证明资料。 |  |
| 5.2 | 工艺：必须一次冲压拉伸成型，配套不锈钢设施必须选用高质量304医用不锈钢，且使用国际先进技术制作工艺。确保产品实性用、耐用性、美观性。 |  |
| 五 | 配置要求 |  |
| 1 | 倾倒池1个 |  |
| 2 | 地柜（带洗手盆）1个 |  |
| 3 | 密闭储物柜1个 |  |
| 4 | 尿壶架1个，便盆架1个 |  |
| 六 | 商务要求 |  |
| 1 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应 |  |
| 2 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 3 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及培训资料 |  |
| 4 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 5 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 6 | 整机保修≥2年 |  |

标项003                           采购单位:杭州市第一人民医院

设备名称：普通细菌培养箱

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算： 4.88万 |  |
| 二 | 用途：用于细菌、细胞的培养繁殖 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 最高温度≥75℃ |  |
| 2 | 体积≥740L |  |
| 3 | 采用微处理控制温度 |  |
| 4 | 隔板最大承重30KG |  |
| 5 | 温度均一度≤±1.3℃（37℃测量） | 是 |
| 6 | 温度稳定性≤±0.4℃（37℃测量） | 是 |
| 7 | 箱门可打开≥180度，易于进入和使用 | 是 |
| 8 | 箱体内部不锈钢材质为1.4016，圆角设计，带玻璃门观察 |  |
| 9 | 自动超温报警系统 |  |
| 10 | 自带校正功能 |  |
| 11 | 自然对流循环功能 |  |
| 12 | 带有RS232数据接口 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 普通细菌培养箱主机1台 |  |
| 2 | 不锈钢隔板2块 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 2 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 3 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 4 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，否则提供备品。 |  |
| 5 | 免费提供软件升级 |  |
| 6 | 其他必备条件：1、中标方负责该设备连LIS信息系统的所有连接及接口费用；2、提供仪器安装调试所需的随机试剂和数量清单（包含在总价中）；3、每年免费提供1次厂家服务的仪器校准，并有正规合格报告；4、每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单；5、质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| 7 | 整机保修≥2年（包括所有易损配件） |  |

标项004                           采购单位:杭州市第一人民医院

设备名称：高效液相色谱-串联质谱联用仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算：280万 |  |
| 二 | 主要用于药代动力学研究，治疗药物监测(TDM)；农残、兽残、毒物等未知物筛查；氨基酸、胆汁酸、脂肪酸、维生素、内源性物质、激素类物质等的检测。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 离子源：必须配置独立的电喷雾离子源(ESI或ESCi)以及大气压化学电离源(APCI)，为不牺牲APCI源电离效率要求APCI必须为非复合源，并可在不破坏真空的条件下方便快速切换离子源。 | 是 |
| 2 | 仅通过互换ESI及APCI喷针便可实现ESI源及APCI源的快速更换，无需反复插拔ESI离子源及APCI离子源。同时ESI及APCI源的供电电源插口为同一个插口无需反复插拔，软件可以自动切换到相应的工作模式； |  |
| 3 | ESI电喷雾离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流即可达到3mL/min，大大提升工作效率，离子源接口适用于100％有机相到100％水相，耐用一定浓度的缓冲液。投标时要求提供农药多菌灵(carbendazim)在不同流速：0.4，0.8，1，2mL/min下灵敏度不损失的谱图数据。 |  |
| 4 | APCI大气压化学离子源流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，无需分流即可达到3mL/min；大大提升工作效率，在加快样品的分析速度，还可避免分流对样品造成损失。 |  |
| 5 | 离子源内有两路加热雾化气，确保离子化充分，辅助加热气温度最大可至720℃以上（投标时需提供温度设置为720℃以上时的工作站软件界面截图），确保离子化效率和抗基质干扰能力。 |  |
| 6 | 离子源接口采用锥孔结构和反吹气技术，离子传输通道无毛细管类设计装置，不会堵塞，且能有效防止中性分子与不挥发缓冲盐由于真空压力梯度进入四级杆，保证使用后终身不必支出更新、清洗离子传输通道的毛细管类组件的费用。 |  |
| 7 | 离子源内有外接管路的主动负压废气排放装置，可防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷，延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。 |  |
| 8 | 离子传输系统必须具备高端RF离子聚焦功能，并且在市场上已推出3年以上，成熟稳定（必须包括QJet离子聚焦装置或iFunnel离子漏斗聚焦装置或StepWave离子聚焦装置或者或S-lens聚焦装置一种）； |  |
| 9 | 碰撞室弯曲碰撞池设计，弯曲角≥90°； | 是 |
| 10 | 具有高压聚焦线性加速技术，确保保留时间设置为1ms时仍无交叉干扰。投标时要求提供农药多菌灵在2ms和10ms的驻留时间时，灵敏度不损失的数据证明。 |  |
| 11 | 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气。 |  |
| 12 | 质量分析器：四极杆采用陶瓷镀金，具有良好的热稳定性、导电性和最好的惰性；无需额外加热来维持稳定性，减少因温度变化等外来的不稳定因素而造成实验稳定性的不确定性。如非陶瓷镀金四极杆请额外提供两套原装四极杆备用。 | 是 |
| 13 | 检测器系统：采用偏轴高能脉冲离子计数电子倍增检测器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性；非光电倍增管设计，能同时保证正负离子模式的高灵敏度和稳定性。 |  |
| 14 | 真空系统：特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。 |  |
| 15 | 质量数范围：m/z 5-2000 amu |  |
| 16 | 扫描速度：12000 amu/sec |  |
| 17 | 线性范围：定量超过六个数量级； |  |
| 18 | 质量准确度：＜0.01% amu(全质量数范围) |  |
| 19 | 质量稳定性：±0.1 amu/24hr |  |
| 20 | MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms |  |
| 21 | 实际定量分析，一般设置驻留时间(dwell time)为1ms，可满足一次进样＞1000对MRM分析，并且保持良好的重现性和定量准确性。 |  |
| 22 | 灵敏度（以下灵敏度指标作为现场验收指标，需提供原生产厂盖章证明灵敏度）：1、ESI正离子模式灵敏度: 1pg利血平（柱上量），信噪比100000:1，CV 小于5%；2、ESI负离子模式灵敏度：1pg氯霉素（柱上量），信噪比大于50000:1，CV 小于5% ；1pg雌二醇（柱上量），信噪比大于10000:1，CV 小于5% ；3、APCI正离子模式灵敏度：1pg 17-OH孕酮（柱上量），信噪比≥2000:1，CV 小于5% | 是 |
| 23 | 正负切换时间：50ms |  |
| 24 | 扫描功能：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描等； |  |
| 25 | 软件能自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量；软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用，进行质量校正和设置质谱分辨率，以便不用进行此项操作，通过生成化合物明确的质谱方法（SIR或MRM）和优化针对特定分析环境的API源条件达到最佳检测限；能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。 |  |
| 26 | 软件具有权限分级和审计追踪功能（Audit Trail），符合cGMP、GLP、FDA 21CFR PART11等法规要求。 |  |
| 27 | 二元泵系统（必须包含独立的非连续可变冲程两个超高压梯度泵），耐压≥9500psi |  |
| 28 | 流速范围：0.0001-3.0000mL/min, 0.0001mL/min步进 |  |
| 29 | 流速精度≥0.065% |  |
| 30 | 具备自动柱塞清洗功能 |  |
| 31 | 最大耐压: ≥9500psi |  |
| 32 | 样品位数量：2ml样品瓶≥100位，支持96孔板 |  |
| 33 | 控温范围：4-40℃ |  |
| 34 | 柱温箱容量：可放置2根30cm色谱柱 |  |
| 35 | 柱温箱温度范围： 5℃-100℃ |  |
| 36 | 氮气发生器：配套氮气发生器，满足整套仪器所有用气要求。 |  |
| 37 | 整套系统（包括液相、质谱、软件）统一具有中华人民共和国医疗器械注册证。 | 是 |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪主机1台，包括：串联四极杆质量分析器1个、独立ESI和APCI离子源各1个 |  |
| 2 | 原装串联质谱仪软件1套，仪器控制和基本操作软件1套 |  |
| 3 | 定量优化和处理软件1套 |  |
| 4 | 二元高压液相色谱及配件1套 |  |
| 5 | 电脑工作站1套 |  |
| 6 | 不间断稳压电源1台 |  |
| 7 | 氮气发生器1套 |  |
| 8 | 超声清洗器1台 |  |
| 9 | 多管涡旋混合仪1台 |  |
| 10 | 冷落离心机1台 |  |
| 11 | 涡旋振荡仪1台 |  |
| 12 | 传输电脑1套 |  |
| 13 | 氮吹仪1台 |  |
| 14 | 鼓风干燥箱1台 |  |
| 15 | 八道移液器1个 |  |
| 16 | 移液枪6把（2-20ul，20-200ul，100-1000ul规格各两把） |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 2 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 3 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 4 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，否则提供备品。 |  |
| 5 | 免费提供软件升级 |  |
| 6 | 其他必备条件：1、中标方负责该设备连LIS信息系统的所有连接及接口费用；2、提供仪器安装调试所需的随机试剂和数量清单（包含在总价中）；3、每年免费提供1次厂家服务的仪器校准，并有正规合格报告；4、每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单；5、质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| 7 | 整机保修≥5年（包括所有易损配件） |  |

标项005                          采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1套 预算： 60万 |  |
| 二 | 全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 仪器为封闭式操作系统，系统可实现自身抗体等实验项目的标本处理、实验操作，实验全过程电脑集成控制。 | 是 |
| 2 | 系统支持间接免疫荧光法、酶联免疫法等多种方法学。 | 是 |
| 3 | 检测项目：≥20个，包括自身免疫、病原体、过敏原等多种项目检测，支持呼吸道病原体检测上机全自动操作（含样本稀释）。 |  |
| 4 | 可实现杂项整合功能。 | 是 |
| 5 | 专用应用软件的计算机，控制软件简单方便的完成仪器操作、维护、试验编程等工作，支持LIS双向通讯联接。 |  |
| 6 | 荧光+酶免模块单机单轮操作≥200个样本位（支持直径10-13mm的不同规格血清管），自动识别样本管。 |  |
| 7 | 试剂位≥8，标准品/质控品位≥40，稀释液位≥6。 | 是 |
| 8 | 单机单轮操作荧光≥180t，酶免≥6块。 |  |
| 9 | 常规稀释位≥96个，系列稀释位≥96个。 |  |
| 10 | 样本针：≥3针 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机主机1套 |  |
| 2 | 配置抗EB病毒衣壳抗原/早期抗原IgA抗体检测试29500人份 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 2 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 3 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 4 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，否则提供备品。 |  |
| 5 | 免费提供软件升级 |  |
| 6 | 其他必备条件：1、中标方负责该设备连LIS信息系统的所有连接及接口费用；2、提供仪器安装调试所需的随机试剂和数量清单（包含在总价中）；3、每年免费提供1次厂家服务的仪器校准，并有正规合格报告；4、每年应提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单；5、质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费。 |  |
| 7 | 整机保修≥5年（包括所有易损配件） |  |

标项006                           采购单位: 杭州市第一人民医院

设备名称：消毒清洗用纯水机

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算：20万 |  |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 产品水质完全符合中华人民共和国医院消毒供应中心WS 310.1-2016用水标准。 |  |
| 2 | 纯水产水量（25℃）≥5000L/H. |  |
| 3 | 电导率≤15μs/cm. |  |
| 4 | 预处理： |  |
| 4.1 | 多介质过滤器: 玻璃钢PEN--2472，优质石英砂填料，进口品牌全自动冲洗多路阀 |  |
| 4.2 | 软化器：玻璃钢PEN--2472，优质阳树脂填料，进口品牌全自动树脂软化多路阀。 |  |
| 4.3 | 原水泵流量：12T/H扬程：30米；材质SUS304不锈钢 |  |
| 5 | 主机功能： |  |
| 5.1 | PLC控制及双触摸屏操作具有非现场控制功能，工艺过程及运行参数实时显示。 | 是 |
| 5.2 | 预约设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生。 | 是 |
| 5.3 | PLC一体化管理控制预处理的冲洗和树脂再生时间。 | 是 |
| 5.4 | 智能安全保护措施，密码进入操作界面。有运行温度/电导率显示和记录，具有记录高压泵、等执行部件的长期数据，以备运行状态分析所用，同时自动保存。 |  |
| 5.5 | 自动控制软水供应管路、纯水管路及纯水箱系统及反渗透系统化学消毒，消毒运行后具有声音提示，在线显示运行时间、并记录消毒清洗运行过程，并可对消毒运行是否完整进行验证，确保消毒的安全。 | 是 |
| 5.6 | 采用无死腔反渗透膜壳，使反渗透膜在运行时能实现全循环，避免了反渗透膜细菌的滋生. |  |
| 5.7 | SUS304 国内外知名品牌高压泵（10T/H，扬程：134米）。8040陶氏及同等品牌聚酰胺复合膜5支 。采用无死腔SUS304不锈钢反渗透膜壳5套。30英寸SUS304不锈钢精密保安过滤器。过水管路采用SUS304不锈钢。 |  |
| 5.8 | 主机需有故障自检功能、声光报警功能、手自两种运行模式及设备应急预案。 |  |
| 5.9 | 主机机架应采用不锈钢304材质管材制造；并配置有轮式底角，便于移动； 控制柜采用一体化控制柜，并有防淋水设计，保护电气控制元件。 |  |
| 6 | 纯水供给： |  |
| 6.1 | 2250L SUS304不锈钢集成水箱，具有蒸汽热能回收及紫外线灭菌功能。 | 是 |
| 6.2 | SUS304， 4T/H，扬程：40米纯水泵。 |  |
| 6.3 | 负责水处理间场地隔间隔短的移装及加装不锈钢隔板。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | SUS304原水加压泵1台 |  |
| 2 | PEN--2472多介质过滤器配填料：1套， |  |
| 3 | PEN--2472软化器配树脂1套 |  |
| 4 | 精密/保安过滤器配滤芯（不锈钢材质；规格：30英寸）1套。 |  |
| 5 | 软水供应系统1套，满足临床软水用水要求。 |  |
| 6 | ≥5000L/H反渗透主机：1台 |  |
| 7 | 2250L SUS304不锈钢集成水箱1套 |  |
| 8 | 非现场控制器1套（≥7"全彩触摸屏）。 |  |
| 9 | 纯水泵（流量：4T/H，扬程：40米；材质SUS304，）：1台。 |  |
| 10 | 纯水管路，材质DN25-SUS304,120米 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 生产制造商需从事医疗水处理行业，并获得行业相关医疗器械生产经营许可证 |  |
| 2 | 生产制造商需通过质量管理体系认证GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 YY/T 0287-2017 idt ISO 13485:2016 |  |
| 3 | 务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格（不高于浙江省内其他三甲医院同型号耗材价格，并承诺若后续使用中省内其他三甲医院价格下降，必须同步下调），并提供相关证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应。 |  |
| 4 | 提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明 |  |
| 5 | 卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸 |  |
| 6 | 安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容） |  |
| 7 | 合同签定后，10天内完成安装。 |  |
| 8 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训 |  |
| 9 | 整机保修≥3年。 |  |

标项007                            采购单位:杭州市西溪医院

设备名称：全自动免疫组化染色仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算：9.5万元 |  |
| 二 | （简要功能、用途说明） |  |
| 2.1 | 可进行IHC染色、分子原位杂交实验 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 从脱蜡、修复开始直到免疫染色完成都在同一设备平台上完成 | 是 |
| 3.2 | 每个运行周期内完成48-144张切片的免疫组化（IHC）染色，需要时间≤3.5h |  |
| 3.3 | 内置多种程序，可根据需要灵活选择（修复、阻断、一二抗孵育、清洗、染色、复染可根据实际情况调整时间、温度控制） | 是 |
| 3.4 | 抗原修复，充分、均匀，温度精确控制到100℃±2℃ |  |
| 3.5 | 核心功能模块化并独立控制，各功能模块可即时替换，确保工作连续进行，不会耽误工作，不会浪费标本切片。 |  |
| 3.6 | 三维精准定位，加样精确（细微值0.75%） |  |
| 3.7 | 软件支持切片条码识别、二维码识别，可识别切片和试剂，减少人为误差 |  |
| 3.8 | 加样针可自动探测试剂液面并附带预警功能，确保实验正常进行 | 是 |
| 3.9 | 脱蜡、修复过程使用环保试剂，整个染色过程不使用二甲苯，同时有害、无害废液分开收集，减少对工作人员和环境的危害 | 是 |
| 3.10 | 每单个循环最多可做≥60种不同的免疫指标 |  |
| 3.11 | 可同时多根加样针同时取样、加样 |  |
| 3.12 | 标签打印机：打印防潮、耐腐、抗有机溶剂的标签 |  |
| 3.13 | 缓流加样，力度均匀，不损伤组织 |  |
| 3.14 | Teflon包被加样针，不挂液、不残留试剂，同时加样针会自动进行内外清洗，避免交叉污染 |  |
| 3.15 | 运行结束后，机器自动运行清洗功能 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 4.1 | 仪器主机1台 |  |
| 4.2 | 孵育箱1台 |  |
| 4.3 | 电脑1台 |  |
| 4.4 | 标签打印机1台 |  |
| 4.5 | 一抗试剂瓶90个 |  |
| 4.6 | 盖板144个 |  |
| 4.7 | 支架12条 |  |
| 4.8 | 配套试剂应可在省药械采购平台采购并按平台最低价供货 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 5.1 | 整机及附件自验收合格之日算起，保修（≥伍）年，保修证明必须由原厂承诺。 |  |
| 5.2 | 保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费，保证零配件供应8年以上。软件终身免费升级。 |  |
| 5.3 | 提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |
|  | 维修响应时间2小时，24小时到现场。 |  |
| 5.4 | 免费提供操作和维修培训，提供纸质中文使用手册、操作规程、提供随机简易操作卡片。 |  |
| 5.5 | 负责运输、安装到医院指定地点，并负责相关的检测费用。 |  |
| 5.6 | 负责根据医院要求与信息系统进行对接及相关费用 |  |

标项008                                  采购单位:杭州市西溪医院

设备名称：医用真空清洗机

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：国产 数量：1套 预算： 60万元 |  |
| 二 | 适用于腔镜器械，精密器械（固定在带锁扣的专用容器中）牙科器械，骨科器械，管腔类器械硅胶耗材，带孔外盒内器械的清洗、消毒和干燥。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 清洗舱 |  |
| 3.1.1 | 容积：有效容积≥160L，可装载≥10个标准篮筐（560mm*240mm*50mm），清洗篮筐材质为304不锈钢， | 是 |
| 3.1.2 | 材质要求：舱体：4mm厚304镜面不锈钢板 |  |
| 3.1.3 | 外装饰罩：304不锈钢拉丝板 |  |
| 3.1.4 | 设备最低工作压力≤-93Kpa |  |
| 3.2 | 密封门 |  |
| 3.2.1 | 开门方式：自动升降，上移门，双通道型，在污染区装载器械，洁净区取出清洗消毒、干燥后的洁净器械，门密封方式：压缩空气密封，能够实现密封互锁，门障碍：具备，采用非物理接触式感应，在检测到门运动路径上有障碍时，自动停止运行，并报警，避免接触到障碍物损伤器械。 | 是 |
| 3.3 | 工作程序要求 |  |
| 3.3.1 | 清洗消毒方式：在低温低压（抽真空）条件下汽化沸腾，利用沸腾液体冲刷器械表面及管腔，快速平压，使汽化的液体瞬间形成液态，如此反复冲刷，使微生物及其他附着物迅速脱落剥离，从而达到清洗目的。非超声（避免长期使用钝化精密仪器）、非摇摆（避免引起器械之间摩擦）、非灌流（避免交接盲区）。提供清洗方式的证明依据。 | 是 |
| 3.3.2 | 清洗过程：要求预洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。整个运行过程要求减压沸腾次数≧30次，确保清洗效果。提供压力曲线图及系列产品第三方出具的减压沸腾清洗次数的检测报告。 |  |
| 3.3.3 | 装载方式：清洗各类器械器具，无需各种专用清洗层架、托盘装载，可直接放入清洗槽内清洗、消毒。 |  |
| 3.3.4 | 清洗各类管状器械，无需各种插管接头连接，篮筐装载后直接放入腔体内即可完成清洗、消毒。" |  |
| 3.3.5 | 加热方式：蒸汽加热，通过换热器对清洗用水进行加热，非蒸汽直接加热。要求加热过程蒸汽与水不直接接触，确保清洗用水的水质不受影响。提供证明器械加热方式的证明依据。 |  |
| 3.3.6 | 干燥方式：采用真空干燥和连续脉冲干燥结合的方式对清洗后的器械进行干燥，使被清洗物品表面的水分快速分解，从而达到干燥作用，对器械无任何损伤。提供证明器械干燥方式的权威机构的证明文件。 |  |
| 3.3.7 | 主控制器：采用进口品牌PLC控制系统，稳定性高，适合在恶劣的工业环境中使用；具有故障自动检测功能，故障直接显示功能，非代码显示。 |  |
| 3.3.8 | 彩色触摸屏：进口品牌3寸彩色触摸屏显示，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态数；具有故障直接显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高； |  |
| 3.3.9 | 设备可依据装载量自动调节与之匹配的水位，自动调节各耗材的进给量。 |  |
| 3.3.10 | 安全保护包括但不限于漏电断路装置、泵过载保护装置、舱体过热保护装置、加热器保护装置、缺水保护装置、酶液缺少保护装置、门安全防护装置等 |  |
| 3.3.11 | 采用胶原打印机，可自动打印过程曲线、并记录 A0 值；数据常规保存条件下可保存 10 以上，或者实现无纸存储 U 盘直接导入电脑。提供设备打印记录。 |  |
| 3.4 | 清洗消毒要求 |  |
| 3.4.1 | 清洗效果：系列产品清洗效果通过第三方清洗效果检测，污染物吸光度值均小于0.02.，清洗合格率为100%，提供证明文件。 |  |
| 3.4.2 | 消毒效果：对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌等细菌的灭杀对数值＞3.0，达到合格要求,提供证明文件。 |  |
| 3.4.3 | 消毒方式：采用高温热水浸没式消毒，拒绝利用高温蒸汽消毒的消毒方式。 |  |
| 3.4.4 | 消毒因子强度测定：系列产品进行了产品消毒因子测试，在消毒周期内，消毒温度在合格范围内，压力范围在合格范围内，提供证明文件。 |  |
| 3.5 | 相关资质要求 |  |
| 3.5.1 | 产品质量管理体系：设备通过ISO9001医疗器械体系认证及ISO13485认证，提供认证证书，证书范围包括该产品，提供证书复印件。 |  |
| 3.5.2 | 知识产权：产品软件取得产品计算机软件著作权证书，具有完全自主知识产权，提供证书复印件。 |  |
| 3.5.3 | 检测报告：提供产品电气安全性检测报告、电磁兼容检测报告，提供证书复印件。 |  |
| 3.5.4 | 证件要求：提供投标产品型号的第二类医疗器械注册证。 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
|  | 主机1台 |  |
|  | 专用清洗篮筐20 个（560mm*240mm*50mm） 灭菌篮筐10个 |  |
|  | 清洗内车1个 |  |
|  | 外对接车1辆 |  |
|  | 空气压缩机1台 |  |
|  | 蒸汽发生器1台（蒸汽产气量≥120L/h）含压力表2个 安全阀2个 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
|  | 保修期≥1年，质保期自验收合格之日算起。保修证明必须由原厂承诺。含压力表、安全阀送检，每个月对蒸汽发生器进行保养检测。 提供每年不少于两次的整机免费维护保养。 |  |
|  | 保修期后不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费，保证零配件供应8年以上。软件终身免费升级。 |  |
|  | 中标方负责场地施工改造，含水、电、气等必要的耗材以及其他可能涉及的费用。负责 搬运、安装和医院认为必要的使用前相关检测费用。 |  |
|  | 免费提供操作和维修培训，提供纸质中文使用手册、操作规程、提供随机简易操作卡片。 |  |

标项009                       采购单位: 杭州市富阳区第一人民医院

设备名称：良性阵发性位置性眩晕诊疗系统

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量： 1套 预算：130万 |  |
| 二 | 适用于典型良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗。 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 3.1 | 整系统为诊断治疗一体机。 | 是 |
| 3.1.1 | 产品构成：诊疗台、控制台、眼罩组成。 |  |
| 3.1.2 | 具有两个独立控制并相互垂直的旋转轴和随旋转轴进行旋转的体位固定椅；两个旋转轴能够同时旋转，用以某些特殊诊疗方案的顺利完成 |  |
| 3.2 | 主轴：主转动轴处于水平方向 |  |
| 3.2.1 | 转动角度：不限，梯度1°，误差≤1° |  |
| 3.2.2 | 转速：数字输入，梯度 1°/s，范围0-180°/s，误差≤2% |  |
| 3.2.3 | 加速度：数字输入，梯度0.5°/s2，最大180°/s2，误差≤5% |  |
| 3.2.4 | 辅轴：辅转动轴处于与主转动轴垂直方向 |  |
| 3.2.5 | 转动角度：不限，梯度1°，误差≤1° |  |
| 3.2.6 | 转速：数字输入，梯度 1°/s，范围0-180°/s，误差≤2% |  |
| 3.2.7 | 加速度：数字输入，梯度0.5°/s2，最大180°/s2，误差≤5% |  |
| 3.3 | 患者座椅： |  |
| 3.3.1 | 10道安全带，分别固定肩、背、胸、腹、大腿、小腿 |  |
| 3.3.2 | 液压式安全杠 |  |
| 3.3.3 | 最大载重135KG |  |
| 3.3.4 | 最大患者身高195CM |  |
| 3.4 | 头位： 直立及前倾30°自由转换，无需另加头垫 |  |
| 3.5 | 指示灯：3 个双色指示灯，实时指示系统各部分状态 |  |
| 3.6 | 眼罩： |  |
| 3.6.1 | 双高分辨率、红外视频摄像头，自动定标 |  |
| 3.6.2 | 有固视抑制灯 |  |
| 3.6.3 | 左右眼红外摄像头视频图像可左右眼任意切换 | 是 |
| 3.7 | 操作台： |  |
| 3.7.1 | 19〞LCD 电视机，显示原始视频；19〞LCD 显示器，显示电脑信息 |  |
| 3.7.2 | 双核以上处理器品牌PC，内存不少于2GB，硬盘不小于200G |  |
| 3.8 | 软件： |  |
| 3.8.1 | 预装正版WINDOWS 操作系统 |  |
| 3.8.2 | 预装有30个以上诊断、治疗、检查方案 |  |
| 3.8.3 | 用户可自设诊断、治疗、检查方案 |  |
| 3.8.4 | 所有方案可预览、修改、存档 |  |
| 3.8.5 | 诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调研、备份 |  |
| 3.9 | 眼震曲线： |  |
| 3.9.1 | 与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示 |  |
| 3.9.2 | 可自动分析慢相、快相速度，个数、频率，可显示打印对比图及各项数据、结论 |  |
| 3.10 | 运动控制： |  |
| 3.10.1 | 角度模式，角度，方向、运行时间、加速度可输入 |  |
| 3.10.2 | 速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、减速度均可输入 |  |
| 3.10.3 | 摆动模式：控制转椅以一定的振幅、频率、次数摆动，振幅、频率、次数均可输入 |  |
| 3.11 | 应急装置： |  |
| 3.11.1 | 安全杠手动按钮 |  |
| 3.11.2 | 主轴回位手动开关 |  |
| 3.11.3 | 辅轴回位手动开关 |  |
| 3.11.4 | 在操作台前、后、诊疗台后方、电脑屏幕上、操作台旁的墙壁上都有应急停止开关或键钮 |  |
| 3.11.5 | 应急停止运行后，或突然断电后，主轴立刻锁定，辅轴自动处于背部朝向地面的保护位 |  |
| 3.11.6 | 诊疗台设有安全保护装置 |  |
| 3.12 | 供电: |  |
| 3.12.1 | 应用医院墙壁 220V 或380V电源 |  |
| 3.12.2 | 配备整机UPS 电源，断电无墙壁电源供电条件下，维持整个诊疗系统正常工作30分钟以上 |  |
| 3.13 | 设备寿命：≥7年 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 激光打印机 1台 |  |
| 3 | 液晶显示器1台 |  |
| 4 | 微型计算机 1台 |  |
| 5 | 液晶电视显示器1台 |  |
| 6 | 不间断电源1台 |  |
| 7 | 双摄像头眼罩1个 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥3年，提供整机原厂免费保修，投标时提供原厂书面承诺 |  |
| 2 | 投标时提供耗材和易损件的最优惠单独报价清单 |  |
| 3 | 中标方提供符合临床需求的操作使用培训和维修维护培训，费用含在投标价格内。 |  |
| 4 | 卖方终身免费提供设备的软件升级 |  |

标项010                       采购单位: 杭州市富阳区第一人民医院

设备名称：自动免疫组化仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1 台 预算：60万 |  |
| 二 | 通过免疫组化，免疫荧光等对石蜡切片，冰冻切片，细胞涂片，骨髓片等进行处理 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 切片和试剂数量：每次能同时染色48张切片，使用试剂达42种 | 是 |
| 2 | 日处理片量：每日可运行3轮以上，每日最大处理片量≥144片 |  |
| 3 | 操作流程：包含脱蜡、水化、抗原修复、一抗、二抗孵育、显色及复染等步骤 |  |
| 4 | 设计与工作模式：抗原修复与染色模块分体式设计，可批量并行处理切片 | 是 |
| 5 | 脱蜡液：采用环保试剂，安全无害，并且包含水化及抗原修复功能 |  |
| 6 | 抗原修复方式：采用大容量水浴修复，效果稳定均匀一致，可重复性好 |  |
| 7 | 抗原修复温度：最高可达100℃，有防止沸腾模式 |  |
| 8 | 抗原修复质控：温控曲线实时监控，结束后保存完整的温控曲线记录 |  |
| 9 | 试剂探测系统：抗原修复具备自动探测液面功能及主动预警提示功能 |  |
| 10 | 加样方式：恒定气流吹排覆盖液体后，可灵活选择试剂滴加区域，使玻片反应环境达到最佳 |  |
| 11 | 加样容量：可调节试剂加样容量（100-1600ul） |  |
| 12 | 加样头：采用Teflon技术处理加样头，确保加样精度及清洁度 |  |
| 13 | 抗原修复及染色程序：软件自带标准预置的抗原修复及染色程序 |  |
| 14 | 试剂自动识别：全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别，无需额外注册编辑 | 是 |
| 15 | 试剂质量标准化：全球知名病理学家参与研发一抗，共同制定染色方案后预置于软件中 |  |
| 16 | 染色过程：染色过程中室温反应，无需加热 |  |
| 17 | 标签识别：二维码设计，可容纳海量临床病理信息，稳定性及保密性高 |  |
| 18 | 标签信息溯源：任何时候扫描二维码标签都可对所有信息进行溯源检索 |  |
| 19 | 自动清洗：仪器软件能定期自动提醒清洗并自动执行清洗程序 |  |
| 20 | 文件打印系统：具有报告打印功能,可打印实验记录和文件报告 |  |
| 21 | 信息管理系统连接：可以与医院信息系统LIS连接，实现实时数据共享，并且在国内有成功案例 |  |
| 22 | 在线管理及远程监控：具有LAN Seat端口功能，可以组建局域网及城域网，实现任意多台仪器在线管理和远程监控 |  |
| 23 | 废液收集排放：有毒、无毒废液分开收集排放，减少有毒废液产量，节约实验室成本 |  |
| 24 | 额外耗材及操作：相比传统手工操作，未增加额外耗材和人工操作 |  |
| 25 | UPS防断电功能 ：配备UPS不间断电源，可防止突然断电对仪器和实验的损害 |  |
| 26 | 清洗维护：软件主动提醒清洗，自动执行清洗程序，维护简便，无额外清洗维护 |  |
| 27 | 为配合即将开展的临床靶向治疗，能提供CFDA和FDA双认证的靶向检测试剂盒如PD-L1检测试剂盒，并配套具备CFDA和FDA认证资质的靶向检测实验平台的品牌优先考虑 | 是 |
| 三 | 配置要求 |  |
| 1 | 仪器主机1台 |  |
| 2 | 用户手册、快速使用指南、快速操作指南各壹套 |  |
| 3 | 防漏液托盘1个 |  |
| 4 | 运动控制卡1张 |  |
| 5 | 切片架1个 |  |
| 6 | 不间断电源1台 |  |
| 7 | 显示器1台 |  |
| 8 | 工作站电脑（含鼠标和键盘）1套 |  |
| 9 | 标签打印机1台 |  |
| 10 | 手持扫描枪1个 |  |
| 11 | 加配商用品牌电脑2套 |  |
| 12 | 负责医院LIS端口双向连接及相关费用 |  |
| 四 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥3年，提供整机原厂免费保修，投标时提供原厂书面承诺。 |  |
| 2 | 投标时提供耗材和易损件的最优惠单独报价清单。 |  |
| 3 | 中标方提供符合临床需求的操作使用培训和维修维护培训，费用含在投标价格内。 |  |

标项011                        采购单位: 杭州市富阳区第三人民医院

设备名称：无抽搐电痉挛治疗仪

| 序号 | 招 标 规 格 | 是否重要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产地：允许进口 数量：1台 预算：320000元 |  |
| 二 | 适用于医疗单位重度抑郁症精神病患者进行电刺激治疗 |  |
| 三 | 技术要求 |  |
| 1 | 电源：AC 220V，50Hz |  |
| 2 | 输出特性： |  |
| 3 | 输出波形：双向矩形脉冲 |  |
| 4 | 输出功率：＞188.8J； | 是 |
| 5 | 患者阻抗范围：100~5000Ω； |  |
| 6 | 保护：电极片短路或其他短路和开路时，提供保护； |  |
| 7 | 视觉提示：刺激控制激活，发出刺激状态，刺激传输失败提示； |  |
| 8 | 听觉提示：治疗之前有警告和治疗时发出警告响声 |  |
| 9 | LCD触摸屏：规格≥5.6″，像素≥（240×320）。 | 是 |
| 10 | 双通道记录器： |  |
| 11 | 分辨率：≥8点/mm×32点/mm水平； |  |
| 12 | 打印方式：热敏。 |  |
| 13 | ECT输出能量参数调节 |  |
| 14 | 系统菜单提供不少于三个输出能量参数设定，同时输出能量不少于四个可调节参数（电流、频率、脉冲宽度、持续时间）； | 是 |
| 15 | 电流：500~900mA； |  |
| 16 | 频率：10~120 Hz |  |
| 17 | 脉冲宽度：0.15~2.0毫秒 |  |
| 18 | 电荷：＞1008毫库 | 是 |
| 19 | 病人监控：EEG,响应：1.4~48 Hz通频带（-3dB）；ECG提供逆转ECT脉冲保护；肌电OMS |  |
| 20 | 脑电数据分析 |  |
| 四 | 配置要求 |  |
| 1 | 治疗主机1台 |  |
| 2 | ECG监护电缆1条、EEG监护电缆1条、ECG安全导线（红黄绿）2套、ECG安全导线（五线组）1套，病人刺激电缆1套、电源线1条 |  |
| 3 | 刺激塞（牙垫）1个可调节头带1条 |  |
| 4 | 心电图、脑电图一次性电极垫 各1包/5个 |  |
| 5 | 电极凝胶/磨砂膏各1支 |  |
| 6 | 图形记录纸 1套/10卷，模拟刺激装置1套 |  |
| 五 | 商务条款 |  |
| 1 | 保修≥3年 |  |
| 2 | 软件免费升级 |  |